招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-JSDZ-G2025-0226

项目名称：盐城市大丰人民医院CCU、烧伤层流病房及GCP用房医疗设备采购项目

盐城市大丰人民医院

大洲设计咨询集团有限公司

2025年11月

# 总  目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 采购需求	19

第四章 评标办法及评分标准	32

第五章 合同主要条款	39

第六章 投标文件及格式	47

# 第一章  招标公告

项目概况：盐城市大丰人民医院CCU、烧伤层流病房及GCP用房医疗设备采购项目（项目编号：JSZC-320904-JSDZ-G2025-0226）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件,方能参与政府采购项目)获取招标文件,并于2025年12月19日 9:00:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-JSDZ-G2025-0226

项目名称：盐城市大丰人民医院CCU、烧伤层流病房及GCP用房医疗设备采购项目；

预算金额：96万元；

最高限价：96万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理；

采购需求：盐城市大丰人民医院CCU、烧伤层流病房及GCP用房医疗设备采购项目,具体详见本项目招标文件采购需求；

合同履行期限：签订合同后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收；

质保期：不少于三年（含设备免费维护保养）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

1)投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；

2)若投标供应商为代理商，须根据投标产品的类别，提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；

3)若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件加盖公章。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3方式：网上注册登记成功后“苏采云”系统内免费下载。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月19日9时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标办法

本项目评标办法为综合评分法，详见本项目招标文件第四章。

七、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰人民医院

地    址：盐城市大丰区幸福东大街139号

联 系 人：钱海涛

联系电话：0515-83530067

2.采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司

地　　址：大丰区五一北路6号（锦和科技大厦8楼）

联 系 人：安琪

联系电话：15862071581

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中“申请人的资格要求”。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人应充分考虑为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括但不限于设备费、配套的配件辅材费、配套的改造费、安装调试费、设备免费维护保养费、售后服务费、人工费、人员保险、管理费、招标代理费、货物本身已支付或将支付的相关税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本项目招标代理费按苏招协【2022】002号文件标准*40%向中标单位收取，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或者采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人或采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例合同金额的5%。

- 第三章 采购需求

一、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 项目参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电动病床 | ★1规格:L2100×W1000×H460-780mm（±5%） ★2、靠背：0-70±5º，腿部：0-40±5º，前后倾斜：0-14±2º 3、床头、床尾采用ABS高级工程塑料，采用插式设计，床头床尾两侧带有防撞轮。 ★4、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.1mm，凹型多气孔设计，背部有钢管加强筋。 5、床体坚固.可承载≥240kg; 6、全覆盖欧式大小护栏（大护栏尺寸≥900mm，小护栏尺寸≥650mm），采用ABS工程塑料， 防夹手设计，护栏升降采用阻尼器装置控制速度及噪音,每个护栏上带有角度显示。 7、四轮采用≥125mm静音中控轮。 ▲8、安全电压电机四组，控制盒一组，全方位手持控制面板.可完成背部折起、腿部折起、整体升降、前倾、后倾五项功能。 9、病床采用剪式升降。 10、其他物品：半棕半棉防水布专用床垫、 杂物架、不锈钢伸缩输液架、ABS阻尼升降护栏四块、餐桌板、输液插孔四个、 ABS床头柜、陪护椅 | 7 | 张 |
| 2 | 无创呼吸机 | 1、压力范围:IPAP 4-30hpa，EPAP 4-25hpa，CPAP 4-20hpa（需提供证明文件） ▲2、呼吸模式:CPAP、S、T、ST、oust ST、PSV、aPCV、PCV ▲3、可预设 ≥3 种通气治疗模式 ▲4、空氧混合：氧气接入机器涡轮箱（非接入面罩、管道），有效解决高吸气压力时，面罩或管道给氧，氧饱和度上不去的问题。 5、设置目标潮气量，范围100-2000ml 6、触发窗锁定技术 7、气体陷闭技术 8、实时监测病人吸气时间 ▲9、流量—时间曲线、容量—时间曲线、压力—时间曲线功能 10、参数设置：电脑菜单式的导航系统 11、吸气触发：自动可调 12、呼气触发：峰流速95%-5%可调 13、压力上升和下降时间：多档可调 14、具有延时升压功能 15、具有延时降压功能 16、呼吸频率：0-60bpm可调 17、吸气时间：0.2-4S 18、自动记录病人使用时间和使用次数 19、声光双重报警功能：窒息、高压、低压、漏气、频率高、频率低、潮气量高、潮气量低、分钟通气量高、分钟通气量低、断电、温度过高、管道脱落、机械故障等，并显示和记录各报警事件的类型、发生时间和持续时间 20、报警音量：1-4级可调 21、功能显示：模式、压力、频率、潮气量、漏气量、分钟通气量、吸气时间、吸呼比等 22、全自动触发功能 23、自动键盘锁功能 24、开机、关机状态下参数均可设置 25、▲内置电池使用时间：≥12小时 26、配备台车； 27、无专用耗材； 28、机器符合国家医疗器械管理相关最新标准。 | 1 | 台 |
| 3 | 体外振动排痰机 | ★1、产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心2件、电动线控器 2、每个参数变量有单独的按键与其对应，并具有紧急停止按键 ▲3、压力1-30mmHg可调，步进1mmHg，≥30级可调 4、频率1-20Hz连续可调，步进1Hz 5、时间1-60min可调，步进1min 6、≥11种治疗模式：常规手动模式、5种自动梯度模式、5种自动循环模式，自动模式在运行过程种可调节档位和压力（需提供证明文件） ▲7、治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数 ▲8、咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s ▲9、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈和调节功能 10、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能 ▲11、可选配血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率 12、可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗 13、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头 14、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群（需提供证明文件） 15、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱； 16、通过CFDA认证，需提供相关证书 ▲17、产品使用年限10年 18、需符合国家医疗器械管理相关最新标准。 | 1 | 台 |
| 4 | 监护仪 | ★1、所配监护仪需接入现有ccu的监护系统（非另设监护系统），并在ccu病房护士站增设显示终端。 2、整机要求： 2.1、▲模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 2.2、监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明。 2.3、▲≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 2.4、▲显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。 2.5、▲内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。 2.6、▲安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 2.7、▲监护仪设计使用年限≥10年。 2.8、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 2.9、▲监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 2.10、▲监护仪主机工作湿度环境范围；15~95% 3、监测参数： 3.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 3.2、▲心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 3.3、▲心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或者其他有效证明材料。 3.4、▲提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 3.5、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 3.6、▲ QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 3.7、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料 3.8、▲支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 3.9、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm 3.10、▲提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 3.11、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 3.12、▲配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH 3.13、▲提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 3.14、▲提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3.15、▲可选配升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 3.16、▲支持升级主流、旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 3.17、提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 3.18、支持选配患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者4种状态的识别，包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪。 3.19、选配的穿戴模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，支持1.5米跌落不损坏。 4、系统功能： 4.1、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 4.2、▲具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 4.3、▲支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 4.4、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 4.5、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别，提供产品手册截图等证明资料。 4.6、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，提供产品手册截图等证明资料。 4.7、支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议，提供产品界面或产品手册截图等证明资料。 4.8、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 4.9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 4.10、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 4.11、▲提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 4.12、▲支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 4.13、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 4.14、支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 4.15、支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，提供产品界面或产品手册截图等证明资料。 4.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 5、产品设计与认证 5.1、▲产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证。 | 6 | 台 |
| 5 | 除颤仪 | 1、彩色显示器，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； 2、中文操作界面； 3、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 4、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；（需提供证明文件） 5、电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换； 6、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作； 7、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能开机时间≤3s，符合临床使用； ★8、除颤充电迅速，充电至200J≤4s； 9、支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能； 10、心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s； 11、心律失常分析种类≥20种； 12、标配1块外置锂电池，可支持200J除颤≥200次； 13、提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁等多种种方式； 14、发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别； 15、配置标准记录纸记录仪，自动打印除颤记录； 16、支持连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看； 17、支持患者档案、事件、体征趋势数据存储与回顾功能； 18、设备具有手动自检功能； 19、具备良好的防尘防水性能、优异的抗跌落性能； 20、需符合国家医疗器械管理相关最新标准。 | 1 | 台 |
| 6 | 空气波压力治疗仪 | 1、治疗时间：1min--99min，可调节；压力范围：40--200mmHg,可调节； 2、显示方式：≥7寸彩色液晶显示，全触摸屏，中/英文菜单操作。 3、压力保持时间：1s--6s，可调节；循环间隔时间：1s--20s，可调节； 4、注册证适用范围上有预防术后、长期卧床可能引起的肢体深静脉血栓形成、淋巴回流不畅引起的肢体水肿及中风病人的辅助康复治疗功能。 ★5、可同时治疗2个肢体，6腔单肢体； 6、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位； 7、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流； 8、一种便于拆卸导气管的空气波腿套（需提供证明文件） ▲9、具备快速排气系统功能（需提供证明文件）。 10、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快； 11、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节； 12、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警； 13、可拆分分体机（不是一体机），配置医用小推车； 14、（可选配）独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用； 15、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 16、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视； ▲17、具备防止漏气接插头装置（需提供证明文件） 18、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗； 19、需满足国家医疗器械管理相关最新标准。 | 1 | 台 |
| 7 | 输液泵 | 1安全要求： ▲1.1、防护类型：CFⅠ、IP34； ▲1.2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 1.3、压力报警阈值至少3档可调； 1.4、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力； 1.5、防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 1.6、双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 1.7、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 2、精度要求： 2.1、精度≤±5%； ▲2.2、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3、基本要求： ▲3.1、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 3.2、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3、安装固定：可固定在输液支架上。 ▲3.4、快推“bolus”：0.2-1500ml/h； 3.5、KVO： 0.5ml/h； ▲3.6、在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器； ▲3.7、屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； ▲3.8、整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带 3.9、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.10、高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束；低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断； 3.11、具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； ▲3.12、电池工作时间≥4小时@25ml/h； 3.13、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.14、全中文软件操作界面。 ★4、保修期：≥3年含电池，终身维修； | 7 | 台 |
| 8 | 注射泵 | 1、安全要求： ▲1.1、防护类型：CFⅠ、IP34； ▲1.2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 1.3、压力报警阈值3档可调； 1.4、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 1.5、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； 2、精度要求： 2.1、注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者； ▲2.2、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 3、基本要求： 3.1、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 3.2、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 3.4、安装固定：可固定在输液支架上； 3.5、快推“bolus”：0.1-1500ml/h 3.6、KVO：0.5ml/h； ▲3.7、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； ▲3.8、屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； ▲3.9、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 3.10、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.11、高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；中级报警信息：系统异常、待机时间结束；低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效； ▲3.12、电池工作时间≥6小时@5ml/h， 3.13、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； ★4、保修期：≥3年含电池，终身维修。 | 2 | 台 |
| 9 | 转运床 | ★1、规格：1900 * 760 * 500/800mm （±5%），升降行程：300mm 2、参数： 2.1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型。 2.2、四角有把手方便护理急救人员操作。 2.3、床身由 30*50 厚 1.2mm 的冷轧钢管制成，机器人焊接工艺，床体可承载≥250kg。 2.4、床身采用环保粉沫喷塑处理，起背采用进口优质气压系统，背部起升0-65°，操作简便，可单手操作； 2.5、护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。 2.6、整体升降采用摇杆式设计，升降行程500-800mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。 2.7、平车底座为1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型； 2.8、刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径φ150mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧。 2.9、增加第五轮设计，使平车在直线及转向运动中更加方便快捷。 2.10、床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 2.11、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液； ★2.12、辅助装置：带有厚度3cm牛津布车垫，带有2条安全绑带。 2.13、基本配置清单（本项为1条参数）： （1）、床体 1套 （2）、床垫 1张 （3）、护栏 1副 （4）、输液杆架 1根 （5）、氧气瓶架 1个 （6）、脚轮 4个 （7）、摇把 1套 （8）、产品说明书 1套 | 1 | 张 |
| 10 | 抢救车 | 1、规格：650×400×850 （±10mm） （mm） 2、功能：不锈钢抢救车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。右边配有推手，推手管为不锈钢圆管。 3、材质： 3.1、采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 3.2、面板、车身、层板、抽屉、门料厚度δ0.8mm； 3.3、采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好； 3.4、车坚实、美观大方、操作灵活方便。 4、产品性能： 4.1、不锈钢抢救车车身分为上下两部分，上部大容积储物柜，内侧配置15个小药格。下部两门及抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。 4.2、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 4.3、配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 5、记录台1个. | 1 | 台 |
| 11 | 不锈钢治疗车 | 1、规格：(长X宽X高):800*480*860mm±5cm； 2、双层设计，不锈钢材料； 3、底部采用四只大尺寸万向静音脚轮，带刹车； 4、整体承重≥75KG； 5、配件：脚踏污物桶，锐器盒 | 3 | 台 |
| 12 | -80℃冰箱 | ★1、箱内温度 -40℃~-86℃可调 ★2、有效容积≥330L，整机装箱量（2ml冻存管容量）21600份样本； 3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可保存； 4、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 5、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； ▲6、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； ★7、品牌压缩机2个，功率≤900W ▲8、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； 9、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性； 10、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能） 11、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 12、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。 13、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。 14、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。 15、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好； 16、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； | 2 | 台 |
| 13 | -20℃冰箱 | ★1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；有效容积＞260L，立式 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃ 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；声光报警、远程报警接口 4、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示20小时以上 5、宽电压带，适合187~242V电压下使用；输入功率165W，设备稳定运行耗电量低至1Kw·h/24h 6、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度 7、箱壳采用预涂钢板；内胆采用PS板吸附材质，防腐可靠易于清洁；箱体背板采用预涂钢板 8、超厚保温层设计≥85mm，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果 9、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全 10、7个独立塑料抽屉设计，可分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响 11、测试孔设计，方便用户测试使用；平衡阀设计，开门更方便；优化脚轮+底脚设计，便于移动和锁定 12、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB 13、产品具有医疗器械注册证 | 2 | 台 |
| 14 | 医用冷藏冰箱 | ★1、有效容积：箱内有效容积≥310L； ★2、温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃ 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆 4、核心组件：采用名牌压缩机及品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明 5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃ 7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器 8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度 9、门体结构：门体双层电加热玻璃门，并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门 10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警 11、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测 12、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条 13、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝 14、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能 15、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发 16、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时 17、安全保障：门体带暗锁，同时可配置挂锁，双重安全保障 18、产品认证：产品具有医疗器械注册证 | 3 | 台 |
| 15 | 联网温湿度计 | - 软件系统功能 1、软件使用云部署，采用B\S架构。可提供手机端微信公众号与小程序服务。 2、▲支持历史数据手动导出，支持数据报告自动发送到预留邮箱，支持管辖部门数据的异地硬件备份。 3、支持报警项： 3.1监测数据异常报警； 3.2采集器断电报警、离线报警、数据存储故障报警、传感器故障报警。 4、▲支持短信报警、电话报警、微信公众号消息报警、邮件报警、系统弹出与音乐报警等多种报警方式。 5、报警策略管理：支持逐级报警、可自定义设置，可设置延时报警以及延时时长。 6、权限控制：可按照部门，角色，人员管理部门等多个维度，对登录人进行数据权限控制和操作权限控制。可分配跨部门管理的数据权限及功能权限。 7、售后要求：提供一站式安装、调试、维护等指导服务，2小时内做出有效响应，48小时到达现场，72小时内现场解决问题。 - 硬件参数性能及配置： 1、可提供多种型号，监测范围覆盖超低温度： 1.1、温度监测范围：-199℃~+100℃； 1.2、温度精度：±0.5℃（-30℃~40℃），其他范围±1℃ 2、▲具备断点续传功能，本地可存储2万组数据，本地数据可通过USB导出，数据导出具有密码保护 3、▲支持Type-C接口外接电源适配器，后备可充电锂离子电池，典型工况下，断电可用72小时以上 4、支持数显仪表模式与飞行模式 5、支持声光报警，蜂鸣器可设置关闭 6、自带显示屏，可显示与平台连接状态 ★7、支持4G Cat.1通信，天线内置，自带蓝牙通信 - 8、标配物联网卡及5年流量（提供承诺书） | 12 | 台 |
| 16 | 普通温湿度计 | 1、高精度温湿度计，带校准报告计量证书 | 7 | 台 |
| 17 | 离心机 | 1、LCD液晶屏显示，旋钮加按键操作，所有参数同屏显示 2、可存储99个程序 3、门锁紧急开锁时可实现自动停机保护 4、采用抗震门锁，遇异常振动锁紧不弹开，并提供国家级认证 5、采用风冷散热设计，散热快，温升小，保护样品安全，并提供国家级认证 6、采用六轴振动传感器检测技术，实现不平衡保护 7、转子自动识别技术，锁定最高转速 8、三层安全防护，内置钢结构防护层 9、可实现故障自诊断报警：转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、寿命提醒报警等 ▲10、最高转速≥6000 rpm；最大离心力≥4749×g；最大容量≥6100ml 11、转速精度≤±10 rpm 12、定时范围：1min-99h59min或1s-59min59s 13、噪音：≤56 dB(A) 14、采用316不锈钢内胆 15、功率≤150 W，重量≤25 kg 16、配置角转子，容量：≥12x10 ml，转子最高转速：≥5000rpm，转子最大离心力：≥2600xg，同时兼容5ml采血管适配器，适用于5ml采血管离心 | 1 | 台 |
| 18 | 计算机 | ★1、CPU≥i5-14400 2、集成显卡 ★3、内存：≥16GB DDR4 2666MHz ★4、1TB固态硬盘 5、23.8液晶显示器 | 6 | 台 |
| 19 | UPS | 1、▲本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于10kVA/9KW，额定输出功率因数应≥0.9，16节阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：100Ah。 2、输出额定电压应220/230/240VAC可调。 3、UPS主机需采用先进的DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行。 4、输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 5、输入功率因数≥0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 6、输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.4%。 7、输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载≤0.9%。 8、输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。 9、UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等，并具备防雷保护功能。 10、UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 | 2 | 台 |
| 20 | 传真打印机 | A4黑白激光打印、复印、扫描传真一体机 1、品牌类型：国产品牌；国产自研芯片。 2、▲打印速度≥33ppm；防卡纸技术 3、有线/无线网络 4、10页自动进稿器 5、传真速率14.4kpbs，并且可直接使用电脑发送和接收传真，无需打印传真稿 6、标配电话手柄选择接听电话或者传真 7、高达10000页的长寿命硒鼓 8、一键式身份证复印 | 2 | 台 |
| 21 | 保险柜 | 1、双门，1500*600*550mm,+20mm，电子密码锁加钥匙，全钢材质 | 1 | 台 |
| 22 | 文件柜1 | 1、加厚钢门，带锁、不透明、灰白、高1800*宽850*深390mm、层板2抽屉2个 | 8 | 台 |
| 23 | 文件柜2 | 1、加厚钢门，带锁、不透明、灰白、高1800*宽850*深390mm、层板4抽屉0个 | 7 | 台 |
| 24 | 操作台 | 1、不锈钢材质方腿操作台，材质厚度不小于0.8mm，300cm(长）*50cm±2cm(宽）*80cm+2cm（高） | 1 | 张 |
| 25 | 个人办公桌 | - 1、基材:主要选用EI级及以上环保多层板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量≤1.5mg/L； 2、封边:采用优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑； 3、五金件:采用优质品牌五金件配件(如铰链、偏心件、拉手、走珠导轨、抽锁、线盒）； 4、需配置一个小柜； 5、台面选用喷粉工艺制作 - 6、规格：1500*600*750mm， | 21 | 张 |
| 26 | 轧皮机 | 产品用途：用于外科皮肤移植手术时切片、轧网纹扩展皮片用。 1、轧皮机由主机、手柄、载皮板、轧皮刀组、扩网刀组组成。 ▲2、一机两用，可以轧制网状皮、邮票皮片，只需更换刀组即可达到想要的扩皮效果。 3、网状扩皮比例：2：1。 4、邮票皮片规格：7mm*7mm。 5、尺寸：190mm 长*180mm 宽*145mm 高 （±10mm）。 ▲6、刀组采用高强度不锈钢制成，表面镀钛处理，耐腐蚀不生锈，锋利耐用，刀片硬度≥650HV10 ▲7、刀组采用组合式设计，刀片可单独更换，刀片直径≥35mm 8、载皮板采用医用高分子复合材料制成，柔韧性高，轧制皮片过程中无碎屑，可允许对任何尺寸形状皮片扩展，载皮板尺寸≥ 100mmX100mm/200mm。 9、主机材料采用特制航空铝材质，整机重量<6kg，轻便耐用，表面经阳极氧化处理，耐腐蚀、不生锈。 ▲10、主机按压手柄安全保护挡板设计，避免刀具划伤操作者。 11、主机轴动点不需要润滑，保养维护容易。 ▲12、微型取皮刀螺旋式手柄长度≥ 160mm，柄头与柄身呈50°角，便于特殊部位取皮；刀头尺寸≥40mm*14mm，头宽8mm；刀片尺寸≥40mm*8mm。 13、整机可以高温高压蒸汽消毒，配有专用消毒盒。 14、操作方式：手动驱动，双向可调节。 | 1 | 台 |
| 27 | 植皮机 | 1、产品由手持件、控制器、消毒盒组成，适用于皮肤移植时取皮。 ▲2、工作转速：4500r/min-8100r/min ±100 ，数码显示，转速可调。 3、噪声：≤60dB（A） ▲4、摆头尺寸：≥35mm*14mm*19mm，±5mm。 5、取皮宽度：25mm、42mm、51mm、76mm、102mm五种宽度。 6、取皮厚度：0mm～0.75mm，步进0.05mm。 ▲7、微型取皮刀螺旋式手柄长度≥ 160mm，柄头与柄身呈50°角，便于特殊部位取皮；刀刀头尺寸≥40mm*14mm，头宽8mm；刀片尺≥40mm*8mm。 8、手持件重量：≤0.85kg 9、连接线与手持件、控制器分体设计，双向可插拔，便于分离消毒。 ▲10、配套消毒盒，用于装载手持件及附件消毒，需包含在产品注册证结构及组成中；消毒盒尺寸：≤370mm×285mm×75mm（长×宽×高）。 11、控制方式：手持件触点开关控制，具有安全保护功能。 12、空心杯无刷霍尔电机，工作安静震动小。 13、控制主机采用轻质航空铝合金制造，漂亮大方，经久耐用，防碰撞设计、内部具有电子元器件保护措施。 14、消毒方式：可高温高压、环氧乙烷等多种方式灭菌。 ▲15、设备使用年限：≥8年，提供设备铭牌。 16、医用取皮刀片材质：进口440J2不锈钢材质。 17、医用取皮刀片长度≥100mm，硬度≥650HV10 | 1 | 台 |
| 29 | 护理车 | ★1、规格：≥950×550×800（mm） 2、护理车一侧分为上中下三层，厚度0.8mm的不锈钢板，且均带有不锈钢护栏，防止物品滑落；另一侧带有帆布带，可处理护理病人后产生的垃圾，以保持医院清洁、卫生。 3、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 4、配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 1 | 台 |

注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

二、服务内容要求

1、采购人对供应商提供的货物在进行使用前调试时，供应商需为采购人提供使用操作培训，保证受训人员能对设备进行熟练操作及日常维护；为采购人维修工程师提供技术培训，直至其具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力。并协助采购人调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

2、如在质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后2小时内响应，24小时内到场维修，并承担相关费用。

3、如设备在质保期内因同一故障经供应商两次维修仍不能达到合同约定的技术要求及国家法律法规规定的质量标准，采购人有权要求供应商更换全新设备或退货，并追究供应商违约责任。

4、质保期内，设备因自身故障导致的停机率不应超过5%（一年按365天计算），否则供应商应就超出部分（供应商已提供备用机并保障采购人正常使用的时间，不计算为停机时间）按天数向采购人赔偿经济损失。

5、质保期内，如设备因维修无法使用，供应商应根据采购人需要向采购人提供备用设备。

6、供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

三、履约验收方案

1、验收组织方式：自行验收，可邀请本项目的其他供应商参加。

2、履约验收程序：一次性验收

3、履约验收时间：供应商完成本项目涉及的所有设备的安装、调试并具备验收条件后，于5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收

4、验收组织的其他事项：

验收方式说明：现场整体验收。

5、技术履约验收内容：

按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及中标供应商投标文件情况，由中标供应商向采购人交付的全部内容。

6、商务履约验收内容：

按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及中标供应商投标文件情况，由中标供应商向采购人交付的全部内容。投标人须在投标文件中单独提供配置清单（不同产品分别提供），并保证清单中的组件名称、型号与生产厂家技术资料（医疗器械注册证、说明书、装箱清单、技术白皮书等，至少其中之一）相符合，采购人将以此为依据进行验收。

7、履约验收标准：

（1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

（2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容。

（3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。

（4）如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

（5）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

四、合同履行期限：签订合同后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收；

五、质保期：不少于三年（含设备免费维护保养），其中输液泵、注射泵质保期≥3年含电池，终身维修。

第四章  评标办法及评分标准

一、定标原则

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

2.1资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

2.2符合性审查

1.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2.依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.如果标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

6.评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

7.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

8.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

14.非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

3.1政府采购政策功能落实

3.1.1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对所投产品制造商为小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.1.2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.1.3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、▲符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: （1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%; （2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%; （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水乎等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。 |
| 技术参数 （40分） | 40分 | 投标人所投产品的技术参数和性能指标全部满足或优于招标文件要求的，得满分40分。 - 1、投标人针对招标文件第三章中的一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注 “▲”或“★”的条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×15分。 - 2、投标人针对招标文件第三章 “▲”技术参数条款的响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷ “▲”技术参数条款的总数量）×25分。 “▲”号条款负偏离达到5条或一般技术参数条款负偏离达到10条作无效标处理。 - 注： （1）得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 - （2）标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审。 - （3）本招标文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条。 若每一项技术指标项均有负偏离，此处分值应扣完，得0分。 其中▲号条款，若技术参数中要求了证明材料的按技术参数中的要求提供，若▲号条款技术参数中未要求佐证材料的，投标人需提供说明书、产品彩页、检测报告等技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并加盖投标人公章，“▲”号指标须在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相关证明文件在其投标文件中的对应页码，▲号条款技术参数在技术文件中未对应出现佐证或在不同技术文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 - （3）产品交付验收时，招标人将对技术规格要求的指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权拒收，给招标人造成损失的由中标人承担一切责任。 |
| 供货、安装方案 | 5分 | 根据投标人提供的供货、安装方案：包括但不限于准备工作、项目前期供货的整体计划、项目供货的择优保障措施等方面进行评审。 ①内容完整，优于项目需求的得5分； ②内容完整，满足项目需求的得4分； ③内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分； ④内容一般的得2分； ⑤内容差的得1分； ⑥未提供的不得分 |
| 货物包装、运输方案 | 5分 | 根据投标人提供的货物包装方案及运输方案，方案需适应运输和多次搬运，保证在运输、装卸过程中完好无损，防潮、防霉等方面进行评审。 ①内容完整，优于项目需求的得5分； ②内容完整，满足项目需求的得4分； ③内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分； ④内容一般的得2分； ⑤内容差的得1分； ⑥未提供的不得分。 |
| 质量保证措施 | 5分 | 根据投标人提供的针对本项目招标采购需求制定质量保证及措施方案等方面进行评审。 ①内容完整，优于项目需求的得5分； ②内容完整，满足项目需求的得4分； ③内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分； ④内容一般的得2分； ⑤内容差的得1分； ⑥未提供的不得分。 |
| 产品培训方案 | 5分 | 根据投标人提供的培训内容的针对性、培训方案的可行性、培训保障配套方案等方面进行评审。 ①内容完整，优于项目需求的得5分； ②内容完整，满足项目需求的得4分； ③内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分； ④内容一般的得2分； ⑤内容差的得1分； ⑥未提供的不得分。 |
| 售后响应能力 | 5分 | 根据投标人提供的完备的售后服务方案及保障措施，评标委员会根据售后服务内容、售后服务响应时间及方式、质保内容等方面进行评审。 ①内容完整，优于项目需求的得5分； ②内容完整，满足项目需求的得4分； ③内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分； ④内容一般的得2分； ⑤内容差的得1分； ⑥未提供的不得分。 |
| 业绩 | 2分 | 提供2022年1月1日以来类似项目的相关业绩（包含轧皮机或植皮机或-80℃冰箱或监护仪或无创呼吸机或多功能电动病床或除颤仪，每份业绩合同至少包含1个及以上所投产品才算有效合同，不重复计算），每提供一个合同得0.5分，满分2分。（合同原件扫描上传并加盖供应商公章，包含所投产品需在合同中标记出来，所提供的合同须完整。提供的合同必须真实有效，提供虚假材料者按无效投标处理。） |
| 质保期 | 2分 | 本项目质保期要求三年，投标人投标时承诺质保期每增加一年的加1分，最多得2分。承诺格式自拟。 |
| 信用承诺书 | 1分 | 投标文件中提供《盐城市政府采购事前信用承诺书》的得 1 分，未提供的不得分。 |

3.2、评标标准

四、评标程序

4.1 评标准备

4.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

4.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

4.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.2 初步评审

4.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

4.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

4.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

4.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

4.3 详细评审

4.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价的依据。

4.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.4 投标文件的澄清和补正

4.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

4.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

4.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

4.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

# 第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

采购人（采购人）：盐城市大丰人民医院

供应商（供应商）：

根据本项目前期“三重一大”事项备案表、相关文件规定的要求进行招投标，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就此次中标的             项目事宜，依据招标文件及供应商的投标文件和中标通知书，签订本合同书。

一、货物内容

1、项目名称：

2、技术参数：按招标文件和投标文件中最优参数确定

4、采购数量：

二、合同金额

本合同含税价总额为：（大写）             (小写：              元)。

合同总价为为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括但不限于设备费、配套的配件辅材费、配套的改造费、安装调试费、设备免费维护保养费、售后服务费、人工费、人员保险、管理费、招标代理费、货物本身已支付或将支付的相关税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

三、质量要求

（1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

（2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容。

（3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。

（4）如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

# （5）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价报价明细表；

（6）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1、供应商应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。

2、没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

若发生侵害第三方权利的情况，由供应商独立负责与第三方交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任；如果采购人因使用该货物而导致被第三方追诉，有权向供应商主张权利以及要求其承担由此造成的损失。

七、产权担保

供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

8.1 供应商缴纳人民币           元作为本合同的履约保证金。(备注:合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。（合同价款的5%）)

8.2 缴纳方式:履约保证金供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

8.3履约保证金的退还：

8.3.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

8.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

8.3.3条件：项目经采购人验收合格。

8.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）供应商无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）供应商不履行与采购人订立的合同的；

（3）供应商所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）供应商采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）供应商将合同内容转包、违法分包的；

（6）供应商故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

九、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到采购人的书面同意，供应商不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权单方解除合同，不返还履约保证金并追究供应商的违约责任。

十、合同履行期、交货方式及交货地点

1、合同履行期：

签订合同后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付采购人。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书。

5、其他必备材料和必备工具、货物等。

# 十一、付款方式及结算方式：

# 付款方式：本项目预付款为30%，货物安装调试完成并经采购人验收合格付至合同价款的80%，验收合格满一年后付至合同价款的95%，余款在质保期满后且使用无质量问题付清。

付款时供应商须提供正规发票（采购人原则上自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户）。合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。（按以上进度付款无任何利息补偿）

# 十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

# 十三、质量保证及售后服务

1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如供应商投标标准高于招标标准的按供应商标准执行）向采购人提供未经使用的全新产品。

2、供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更    换：由供应商承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由双方合议定价。

⑶退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在   小时内到达采购人指定现场进行处置。

4、在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、售后服务及要求：如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

6、本项目质保期为不少于   年，质保期自项目验收合格之日起计算。

# 十四、调试和验收

1、采购人对供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。待供应商完成本项目涉及的所有设备的安装、调试并具备验收条件后，于5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。

2、供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付采购人。

3、采购人对供应商提供的货物在进行使用前调试时，供应商需为采购人提供使用操作培训，保证受训人员能对设备进行熟练操作及日常维护；为采购人维修工程师提供技术培训，直至其具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力。并协助采购人调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、供应商在设备安装调试过程中必须确保安全，供应商自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用均由供应商自理。若供应商不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目总体进度时，采购人有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。

5、验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由供应商负责。

验收组织方式：自行验收，可邀请本项目的其他供应商参加。

# 十五、货物包装、发运及运输

1、供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给采购人。

3、供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知采购人，以准备核验货物。

4、货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

5、货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，供应商同时须通知采购人货物已送达。

# 十六、违约责任

1、按该项目供货期要求,供应商每逾期1天交付，应向采购人支付该项目合同总价的0.1％作为违约金，由采购人从待付合同款中进行相应扣除；逾期超过约定供货期10个工作日不能交货的，采购人有权单方解除合同且无须向供应商承担任何责任。供应商因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付该合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续赔偿。

2、供应商所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该批货物并可单方面解除合同，同时扣除履约保证金。供应商如有虚假响应、以次充好等行为，采购人有权将该单位移送相关主管部门处理，同时供应商应向采购人支付不少于合同总价30%的赔偿金。

3、采购人每延期1天支付合同价款，应向供应商支付该项目合同总价的万分之四作为违约金。

4、供应商在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由供应商承担。

5、在合同履行过程中若有一方违反本合同约定，违约方除承担违约责任赔偿外，还需承担守约方维权产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等一切费用。

# 十七、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件发生后，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向合同签订地盐城市大丰区人民法院提起诉讼。合同签订地：盐城市大丰区。

# 十九、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、采购人保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物数量、供应商的投标单价结算。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

采购人：                                   供应商：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

廉 政 合 同

采购人：盐城市大丰人民医院

供应商：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范                       采购行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、采购人、供应商双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、采购人、供应商双方在具体项目采购行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、采购人、供应商双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、采购人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受供应商的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；供应商不得以任何形式或名义向采购人工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、采购人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受供应商的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；供应商不得以任何形式或名义邀请采购人工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、采购人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受供应商的钱物；供应商不得以打“业务牌”的形式向采购人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、采购人工作人员及其配偶、子女不得在供应商报销应由个人支付的费用或领取报酬；供应商不得为采购人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、采购人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、供应商发生违约行为，采购人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目采购。

采购人：                                   供应商：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

附件：

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 第六章 投标文件及格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标清单报价表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

（六）符合公告的相关证明材料

（七）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

（法定代表人身份证扫描件粘贴处）

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证扫描件粘贴处）

（八）投标函

采购人：

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

（九）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市大丰人民医院CCU、烧伤层流病房及GCP用房医疗设备采购项目 的 盐城市大丰人民医院CCU、烧伤层流病房及GCP用房医疗设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日期：________年____月____日

（十一）投标清单报价表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（格式可自拟）

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日      期：        年      月       日

（十二）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十三）开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                  分包号：

投标报价

小写： 大写：

日期：       年   月   日

注：当招标文件格式与系统不一致时，以系统格式为准。

（十四）技术方案、服务承诺、培训承诺等

（十五）盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字或盖章：

单位名称（盖章）：

年    月    日