招　标　文　件

项目名称：康复设备一批

项目编号：JSZC-320623-HWZX-G2025-0311

采购代理编号：0675-256JOC003513

采购人：如东县苴镇中心卫生院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年6月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

# 第一章  招标公告

受如东县苴镇中心卫生院的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就康复设备一批项目[项目编号：JSZC-320623-HWZX-G2025-0311]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况

如东县苴镇中心卫生院康复设备一批的潜在投标人可在 苏采云系统内免费下载招标文件 ，并于2025年6月26日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320623-HWZX-G2025-0311，采购代理编号：0675-256JOC003513

2、项目名称：康复设备一批

3、项目预算金额：人民币92.00万元

4、最高限价：人民币92.00万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：具体详见招标文件第四章 项目需求

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复设备一批 | 1批 | 92.00 | 不接受 |

合同履行期限：见项目需求

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2024年）的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2024年12月-2025年5月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目非专门面向中小微企业。

3.2本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

3.3中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

4、本项目 不接受 联合体投标。

5、本项目 不接受 进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人需根据所投产品按国家相关规定提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证。

- 三、获取招标文件

1、时间：2025年6月5日至2025年6月12日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月26日14时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　如东县苴镇中心卫生院

地址：　如东县苴镇晓桥路11号

联系人：　陆老师

联系电话：18994234830

2.采购代理机构信息

名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：　025-84795467、84795989

3.项目联系方式

项目联系人：熊文宇、姜博闻

电　话：　 025-84795989、84795467

邮箱：　 xwy@jocite.com

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件 2、需提供被授权人近三个月内（即2025年3月-2025年5月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品为：深部炎症光疗仪）

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）投标人未成功解密电子投标文件的。

（8）投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：熊文宇

联系电话：025-84795467

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人及招标范围内各医疗机构签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人及各医疗机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

34、电子投标文件要求

34.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

34.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

34.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

34.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。

35、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准收取，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

设备购置合同（模板）

甲方（购买方）：

乙方（销售方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就         采购及相关的服务、技术支持等，达成协议如下：

一、采购设备基本信息

| 设备 名称 | 生产 厂家 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价金额(元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）：（小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |

（详细配置清单见附件1）

二、双方权利义务

1、甲方应足额向乙方支付本合同约定的货物款项。

2、乙方须具备销售该设备的所有资质材料，须保证所提供设备是从合法渠道进货，设备符合出厂标准、并提供相关质量保证书。

3、乙方在协议签订后，应根据设备安装需要派工程师到甲方现场考察设备安装条件，协助甲方做好场地的准备工作。

4、乙方根据与甲方确定的交付日期，提前5个工作日与甲方联系确定设备安装等详细情况，并协助甲方做好货物的卸车、安装、调试等工作，且达到验收标准。

5、乙方设备抵达甲方后，甲方应配合乙方完成初步验收。初步验收合格后，甲方向乙方出具初步验收合格证明，但该验收证明不能够代表甲方认可该产品的质量，后续产品质量出现问题，乙方不得以甲方已经签署验收合格证明为理由拒绝赔付。

6、验收方式及标准：买方收到货物后，买卖双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求卖方立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后卖方应及时安排安装、调试、试用。

乙方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，卖方应承担全部责任。

货物试用结束双方应及时依据本合同关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时乙方应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品需提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书及中文产品说明书；同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。

对货物的最终验收在买方所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表买方对内在质量的最终确认，即验收合格不排除买方在质保期内提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如卖方提供的产品未能达到买方的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，卖方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由卖方承担。

7、若设备涉及网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

三、质保、维修及培训

1、设备保修期：主机    年，附件    年。自验收合格之日起计算。

质保：合同项目下所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。

质保期外只收配件费，免收人工费。质保期外如需更换配件,卖方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于三年，软件升级更新免费。

2、乙方承诺设备维修响应时间为2小时、 修复周期为24小时，甲方设备修复期内，乙方提供备用机。乙方保证提供不低于原设备性能的备用设备给买方使用。需返厂维修的设备，卖方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用。

3、保修期内乙方保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），则每超过一天，质保期延长两周。

4、乙方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、专用易损件、专用维修配件，则必须在合同附件中列明相应配件供货清单及价目表并保证设备正常使用年限以上的相应配件的供应渠道。

5、乙方保证对所供设备进行不少于每季度一次的免费保养维护及性能检测。

6、乙方保证所有的保养维护工作均能认真填写相关技术档案并由双方签字确认。

7、乙方应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件。

8、上述条款需经设备厂商或厂商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给买方。如涉及其他厂商产品则须得到该厂商的售后服务保证。

9、乙方负责对甲方的操作人员、医工维修人员在项目所在地进行业务培训。培训以能熟练操作、能识别和排除常见故障为标准。

四、款项结算

1、合同签订收到中标人全款发票后7个工作日内支付合同总额的30%，金额为： 。

2、货到验收合格后7个工作日内支付合同总额的30%，金额为：   。

3、货到验收合格满一年后7个工作日内付清剩余40%，金额为：   。

4、双方结算信息如下：

甲方：

单位名称：

纳税识别号：

开 户 行：

银行账号：

乙方：

单位名称：

纳税识别号：

开 户 行：

银行账号：

五、违约责任

1、甲方无正当理由不得拒绝或延迟验收货物，无正当理由不得拒绝支付货物款项，如属甲方原因造成的损失由甲方自行承担。

2、乙方无正当理由不得拖延、逾期交付货物，因乙方逾期交货或因乙方其他违约行为导致甲方损失，甲方可解除本合同，并且追究乙方相应赔偿责任。

3、乙方所交付的货物品名、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同约定标准的，甲方有权拒收或退还该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，造成甲方损失的，由乙方承担。

如乙方拒绝更换不符合合同约定标准的货物，甲方可单方面解除合同，并有权向乙方追偿因此造成的经济损失。如因设备的质量问题引起医疗纠纷或第三方责任的，乙方应协助甲方解决并承担相应赔偿责任。

4、在合同履行期间，如因不可抗力给甲乙双方造成的损失，由甲乙双方协商解决。

六、争议解决

1、双方若发生争议，应友好协商解决。

2、若双方无法达成一致，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提出诉讼。

七、其他事宜

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议约定，补充协议作为本协议一部分，与本协议具备同等法律效力。

2、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力，并由双方签字盖章后生效，至合同执行完毕止。

（签字页）

甲  方(盖章)：                           乙  方（盖章）：

负责人/法定代表人                       负责人/法定代表人

（或授权代表）（签字）：                 （或授权代表）（签字）：

年  月  日                              年  月  日

# 第四章  项目需求

一、技术需求

（一）设备清单

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颈腰椎牵引床 | 2张 |  |
| 2 | 治疗床 | 10张 |  |
| 3 | 电针治疗设备 | 8台 |  |
| 4 | 艾灸仪 | 2台 |  |
| 5 | 中药熏洗设备 | 2台 |  |
| 6 | 超声波理疗仪 | 1台 |  |
| 7 | 中频治疗设备 | 3台 |  |
| 8 | 低频治疗设备 | 1台 |  |
| 9 | 低频治疗设备 | 1台 |  |
| 10 | 特定电磁波治疗设备（TDP神灯） | 8台 |  |
| 11 | 负重沙袋 | 1套 |  |
| 12 | OT训练器材 | 1套 |  |
| 13 | 深层肌肉刺激仪（DMS） | 1台 |  |
| 14 | 体外冲击波治疗仪 | 1台 |  |
| 15 | 深部炎症光疗仪 | 1台 | 核心产品 |
| 16 | 磁振热治疗仪 | 1台 |  |
| 17 | 红外线理疗仪 | 1台 |  |
| 18 | 多体位医用诊疗床 | 1张 |  |
| 19 | PT床 | 2张 |  |
| 20 | 医用诊疗椅 | 20张 |  |
| 21 | 角度尺 | 1个 |  |
| 22 | 直立床 | 1张 |  |
| 23 | 肢体康复训练设备 | 2台 |  |
| 24 | 肢体康复训练设备（床边） | 1台 |  |
| 25 | 平行杠（配矫正板） | 1个 |  |
| 26 | 训练用阶梯 | 1个 |  |
| 27 | 可调式OT桌 | 1张 |  |
| 28 | 滚桶 | 1个 |  |
| 29 | 可调式磨砂板 | 1个 |  |
| 30 | 抛接球（立式） | 1个 |  |
| 31 | 超短波治疗仪 | 1台 |  |
| 32 | 股四头训练椅 | 1张 |  |
| 33 | 踝关节站立矫正 | 1个 |  |
| 34 | 楔形垫 | 1张 |  |
| 35 | 空气波压力治疗仪 | 2台 |  |
| 36 | 排痰仪 | 1台 |  |

（二）技术参数

品目一：颈腰椎牵引床

1.牵引力：腰牵：10～970 N,颈牵：10～294 N

2.设定牵引总时间：0～60 分钟

3.连续牵引时间：0～9分钟

4.设定间歇牵引时间：0～90秒

5.腰牵引行程：0～200 mm

6.颈牵引行程：0～250 mm

7.成角角度：-5°±2°～28°±2°

8.摇摆角度：-25°～25°±2°

9.腰椎牵引功能：平直牵引腰椎，最大牵引行程≥200mm，最大牵引力≥970N；

10.椎牵引功能：最大牵引行程250mm，自动牵引时最大牵引力≥294N，人工牵引时，牵引力根据病员感觉而定

11.系统≥八种牵引模式

12.系统具备双重急停操作

品目二：治疗床

1.结构型式：床面、床架、垫子

2.额定载荷≥135kg

品目三：电针治疗设备

1.输出路数：≥6路输出

2.频率：1-100HZ

品目四：艾灸仪

1.按防电击类型分类：Ⅰ类设备。

2.按运行模式分类：连续运行。

3.工作噪声：≤60dB。

4.时间调节范围：1min-60min可调；

5.输出温度调节范围：38℃-56℃可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者。

6.▲具备超温警示功能，直观提醒用户小心烫伤。

7.▲配备无线遥控器。

8.设备具有带刹车的滑轮。

9.采用气动支架，治疗头高度可调节。

10.治疗头角度调节范围大，临床使用方便。

11.▲配备红光功能，治疗时可开启红光照射于皮肤表面。

12.▲具备抽拉式艾饼盒。

13.▲具备可双面加热艾饼功能。

14.▲艾灸盒尺寸：≥5*5（cm），灸片尺寸：≥4*4*1（cm）（长*宽*高）

15.艾灸仪灸头可360°旋转。

品目五：中药熏洗设备

1.溶液温度显示范围：0-150℃ ，精度：±1℃

2.定时时间范围值：1-99min 可调，精度：1S

3.配备左右两个独立的控制面板熏蒸，气体压力均为：20kPa~35kPa，且任意可调

4.▲具备两个独立容器，单个熏蒸药液容器≥4L，可连续熏蒸治疗工作。

5.液晶屏可显示双路工作参数、工作状态，操作界面划分独立。

6.双路输出中药蒸汽，可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者

7.▲多模式工作状态可任意设定，蒸汽输出压力可按强、弱变化组成不同工作模式。

8.熏蒸压力、时间在规定范围内可任意设定。

9.▲采用大视角液晶屏显示工作参数、工作状态和故障信息提示，直观显示药物缺水、请加药液等状态信息，如正在预热、预热结束、正在治疗、治疗结束等。

10.具有超温、超压、防爆，防烫伤、缺水保护及声响报警提示。

11.▲两个独立的容器内部均配备独立悬空式蒸气输出装置。

12.▲采用金属厚膜加热器作为热源加热药液，供作熏蒸。

13.设备内部配有一体式自动收集冷凝水装置

14.采用双层PA耐高温材质特制臂杆，防止在高温过程臂杆老化，并设有360°旋转喷头。

15.双重防干烧保护系统，自动报警提示，并自动停止加热工作。

16.▲配有两种排水方式：系统程序自动排水、手动式排水，互不干扰

17.▲具有浓度检测功能，通过数值大小显示运行时药物的浓度

品目六：超声波理疗仪

1.功率：0-10W可调

2.频率：1.0MHz

3.有效声强：0-2.5W/cm2可调

4.有效辐射面积：5cm2±20%

5.调制波形：100%方波调制

6.输出方式：连续波、调幅波

7.适用电源：50Hz、220V交流电源

8.波束类型：准直型，波束不均匀系数（RBN）小于8

9.单词治疗0-30分钟可调，剩余时间实时显示

10.占空比 ≥ 10 种，可调

11.≥2通道输出，可适配≥2个治疗头

12.≥10寸彩色触屏操作界面

13.▲针对不同适应症种类，提供不同的治疗方案

14.▲提供治疗位图做治疗参考

品目七：中频治疗设备

1.输出通道：≥4路输出，可同步或异步工作

2.处方数量：预设≥99个

3.调制频率：低频调整范围：0-150HZ，中频载波范围：1kHZ-10kHZ

品目八：低频治疗设备

1.▲≥四路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求

2.≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便

3.配置飞梭旋钮，360°无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作；

4.所有治疗参数单独显示，独立可调；

5.▲脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us

6.▲频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz

7.▲脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极，不产生电解物质，避免皮肤因电解物质产生损伤；

8.脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波，对神经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用；

9.仪器的上升时间：0s～2s，步长为0.5s；

10.仪器的维持时间：0s～20s，步长为1s；

11.仪器的下降时间：0s～2s，步长为0.5s；

12.仪器的断电时间：2s～50s，步长为1s

13.治疗时间1～99min可调，步长1min

14.▲最大输出电流：140mA（峰值电流）、步长1mA；

15.▲同步/异步输出，满足不同治疗需求

16.恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化；

17.具备开路报警，过电保护功能。

品目九：低频治疗设备

1.▲适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩，对神经及肌肉进行刺激以及无创针灸治疗

2.彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷；语言中英文可选

3.▲≥6通道12个电极，每个通道输出强度可独立调节

4.脉冲频率范围：1Hz～999Hz；

5.脉冲宽度：SSP电极时为≥50µs，普通电极时为≥150µs；

6.负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA；

7.在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V ；

8.▲中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极，导电性更好，锥体电极精准电刺激，圆盘分散部分电流，避免电流过度集中

9.吸附式电极，工作压力设置范围在5kPa～40kPa内可调 ；

10.▲治疗模式应包含：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域 ，可对参数自由调节，适用于临床个体治疗或供科研使用；

11.治疗时间：1min ～99min可调，步长1 min；

12.具有自由模式，输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择；

13.治疗过程电极脱落，自动断路保护；

14.具备多重安全保护：包含过电流保护、过电压保护、断路保护。

15.配置飞梭旋钮，360°无死角精准调控，具备自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流。

品目十：特定电磁波治疗设备（TDP神灯）

1.灯头直径（mm）：≥210

2.照射板直径（mm）：≥166

品目十一：负重沙袋

1.应配备的沙袋重量（kg）及个数：（1kg 2个）、（1.5kg 2个）、（2kg 2个）、（2.5kg 2个）、（3kg 2个）

品目十二：OT训练器材

1.规格(cm)：≥180×98×97

2.组件：包含立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成

品目十三：深层肌肉刺激仪（DMS）

1.采用优质电机，保证稳定输出。

2.具备可伸缩式理疗头，治疗时可实现振动连续输出

3.采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。

4.▲钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形，有效保障治疗深度和设备寿命。

5.▲治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握和防止操作者烫伤。

6.为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm四档可调，转速误差±5%，有效针对临床不同需要促进肌肉力量募集或降低肌张力。

7.治疗头振动幅度可达6mm，误差±10%，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗。

8.可选按摩头直径：φ15mm，φ25mm，φ35mm，允差±5%。

9.噪声：正常工作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dBA。

10.设备整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作。

11.电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力≥5kg。

12.过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。

13.输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效。

14.▲设备使用年限≥10年

品目十四：体外冲击波治疗仪

1.采用气压弹道式放射状冲击波源

2.≥7英寸彩色液晶中英文触摸屏设计

3.支持中、英、德、法等不少于六种语言界面；

4.内置治疗图示，提供专业治疗方案建议；

5.可自由编辑并储存自定义处方

6.人体工程学手柄，开关具备保险装置

7.▲可用于针灸冲击波疗法

8.手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出；

9.支持USB接口一键升级；

10.治疗强度1~4bar可调，步长0.1bar；

11.▲最大能量密度≥6.5mJ/mm²

12.治疗枪子弹、枪管拆卸简便，可自行维护；

13.▲具有单次冲击模式

14.可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头，不同直径不同结构

15.治疗过程中，参数可调节

16．▲使用年限≥10年

品目十五：深部炎症光疗仪（核心产品）

1.额定输入功率：≥775W

2.外观形态：要求为立式形态

3.治疗光源：卤素光源；

4.▲安全高能：可头面部治疗，无炸裂风险，无有毒致癌物质；

5.工作模式：连续模式，可连续开机≥10小时；

6.▲设备可用于成人及儿童

7.▲治疗表面温度：治疗0-2小时均≤41度；

8.▲波长范围：590nm~1400nm；波段应包含可见光与红外光；

9.光功率密度：最大能量不小于2200mW/cm²（距离光口表面）；最大能量不小于220mW/cm（距离光口32cm）；

10.▲持续开机4小时，光功率密度：最大能量不小于220mW/cm（距离光口32cm）；

11.有效辐照面积：不低于4000cm2（距离光口32cm）；

12.有效辐照直径：不低于70cm；

13.提示功能：设置超过预设时间，设备自动关停警示；

14.▲过滤系统：水冷滤光片；

15.▲升降功能：脚踏式升降，高度不小于150cm；

16.设备具备倾倒防护装置；

17.▲治疗深度不得小于20CM；

品目十六：磁振热治疗仪

1.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

2.独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

3.▲磁场强度：磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT

4.▲振动频率：

4.1单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

4.2多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

5.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

6. 具备颈肩型、标准型、膝肩型治疗可供选择，适用于多部位治疗；

7.具备无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

8.▲软件含有内置处方，具有包含三种治疗模式≥13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

9.治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；

10.具有多种安全保护装置：输入过流保护装置，输出过流保护装置；

11.双重过温度保护装置。

12.▲设备使用年限≥10年

品目十七：红外线理疗仪

1.波普范围：0.6—2.5um

2.活动臂上下活动范围（mm）：300—1600

品目十八：多体位医用诊疗床

1.▲两折六段床，段位分为头段、腰段、腿段三大段，头段拆分为头部及两侧扶手，腿段拆分为左右两部分。

2.床体净重：110(±15% )kg。

3.床面总规格（长×宽）：≥床面2020mm×630mm，其中：

3.1头段：头部≥360mm×480mm，扶手（单侧）≥107mm×424mm；

3.2腰段：≥560mm×630mm；

3.3腿段（单侧）：≥300mm×930mm；

4.床体三段位的角度可调，满足临床不同的治疗体位的需求：

4.1头段调节角度：-25°～46°；

4.2腰段调节角度：0°～20°；

4.3腿段调节角度：0°～90°。

5.头段扶手的位置可调，可根据治疗需求调节扶手的高低，针对不同人群提高治疗舒适度。

6.床体各段位的调节方式，包含气弹簧与床旁按钮两种方式

7.头段及腿段的角度可通过气弹簧的方式调节；

8.腰段的角度通过床两旁的按钮调节。

9.▲床体升降高度可调：480mm～950mm。

10.床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的四周均可通过脚控连杆调节床体的高度。

11.▲床体升降最大承重≥205kg，静态承重≥410kg。

12.床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置。

13.具备脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，应保证站立过程中床体的不可移动及安全性。

14.床体具有由患者停止床功能控制的装置；

15.床面采用相应耐磨耐老化，舒适透气的材质；

品目十九：PT床

1.结构型式：包含床面、床架、垫子

2.额定载荷：≥135kg

品目二十：医用诊疗椅

1.凳面直径≥40cm

2.可升降范围≥120mm

品目二十一：角度尺

1.组成：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体

品目二十二：直立床

1.产品净重：110(±15%) kg；

2.床面规格（长×宽）：≥1860mm（长）×610mm（宽）且尺寸误差±10%；

3.床面升降距离：450mm～800mm；

4.电动起立床从0°升至85°的起立时间≥30s；

5.具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°；

6.▲具有站立角度校准功能；

7.▲脚踏板调节角度最小调节角度为≥75°，误差±5°；最大调节角度为≥115°，误差±5°；

8.电动起立床应能最大安全载荷≥180kg做升降和起立运动；

9.每只脚踏板的最大安全载荷≥160kg；

10.辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向≥75kg，水平方向≥50kg；

11.固定带最大安全工作载荷≥50kg；

12.▲具有手动程序，可设置站立角度和站立时间；

13.▲具有≥8种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间；

14.▲具备站立时间设置功能：0min～60/75min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音；

15.▲具备电动控制床体水平升降及床体起立功能；

16.脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；

17.具备患者可操作紧急停止控制装置；

品目二十三：肢体康复训练设备

1.具备多电机控制，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

2.上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

3.上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

4.小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

5.显示屏：≥8英寸液晶屏，旋转角度可自由调节及锁定；

6.▲≥4种训练模式：应包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

7.▲具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度≥10级可调；

8.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

9.训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

10.速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

11.阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

12.训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

13.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

品目二十四：肢体康复训练设备（床边）

1.床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；

2.▲电机数量：≥4个电机；

3.电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动；

4.训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；

5.电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；

6.下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带，

7.显示屏：≥8英寸液晶屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

8.▲≥4种训练模式：应包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

9.▲具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度≥10级可调；

10.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

11.训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

12.速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

13.▲阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

14.训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

15.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

品目二十五：平行杠（配矫正板）

1.规格(cm)：长度≥335，矫正板坡度≥15°

2.杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118

品目二十六：训练用阶梯

1.扶手杠调节范围（cm）：0-25

2.扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70

品目二十七：可调式OT桌

1.桌面升架范围mm：620～870

2.桌面尺寸（长×宽）mm：≥1200×700

品目二十八：滚桶

1. ￠30（直径）×80cm（长度），额定载荷≥100kg

品目二十九：可调式磨砂板

1. 沙磨板角度调节范围：0～50°

品目三十：抛接球（立式）

1.结构型式：体操棒、抛接球、木架

品目三十一：超短波治疗仪

1.振荡频率：40.68MHZ±1.5%

2.最大输出功率：≥200W±20%

3.调谐方式：手动

4.定时范围：0-30min,治疗结束自动停机发出提示音

5.输入功率：1000VA

6.机器类别：I类BF型

品目三十二：股四头训练椅

1.座位额定载荷(kg)：≥135

品目三十三：踝关节站立矫正

1.角度可调

品目三十四：楔形垫

1.外形尺寸（30°）/cm：≥50×50×30

品目三十五：空气波压力治疗仪

1.手提式外观设计

2.≥5.7英寸液晶触摸屏幕

3.▲≥7种模式可选

4.设备压强5-25kpa，气压单位Kpa和mmHg可转换

5.治疗时间1-99min

6.具备实时压力监测

7.具备过压保护、断电保护功能

8.▲设备使用年限≥10年

品目三十六：排痰仪

1.设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2.时间设置：1-99min，步进值1min，随时可调；

3.压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg，随时可调；

4.频率设置：1-20Hz,步进值1Hz，随时可调；

▲5.显示方式：≥7寸彩色液晶显示，触屏操作，中文菜单操作

▲6.具备自动记忆参数功能

7.至少应包含七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者；

7.1 1种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz；

7.2 3种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min；

7.3 3种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min；

8.保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

▲9.具有脉冲气压产生装置

10.工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);

11.提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；

12.排痰配件：配备全胸充气背心3件、半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗

13.配备推车1台，带静音脚轮

- ★二、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订之日起60日内 |
| 2 | 保修期 | 所有设备自验收合格之日起免费质保5年； |
| 3 | 售后服务承诺 | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）接报修后2小时内到达现场并解决故障，设备维护时间过长的，投标人需提供相同型号的备用设备，保证采购人业务正常运行。 （3）在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）质保期内提供免费的应用咨询及技术帮助。 （6）签订合同时应提供原厂针对本项目的质保服务承诺函。 （7）投标人所投产品（设备）须为原厂全新产品。 |
| 4 | 培训 | 负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请供应商自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准； |
| 5 | 验收方式及标准 | 1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； 2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； 3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求； 4.供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一； 5.双方签订的合同技术附件所规定的条款； 6.接投标人以书面形式提出验收申请后，招标人在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，并出具验收报告，作为支付货款的依据，验收资料需包含项目相关财务资料。 |
| 6 | 交货地点 | 如东县苴镇中心卫生院（医院指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | 投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订收到中标人全款发票后7个工作日内支付合同总额的30%，货到验收合格后7个工作日内支付合同总额的30%，货到验收合格满一年后7个工作日内付清剩余40%。 |

*注: 商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标

三、项目其它要求

- 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

- 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

- 3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

- 4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人疫情防控相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金

- 本项目不收取履约保证金。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （44分） | 技术需求全部满足招标文件要求的得满分44分；正偏离不加分；招标文件中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离投标即判定为无效投标；标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣3分，扣完为止；其余为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件或经评议具备同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。如偏离项数较多或偏离程度较大，经评委会评议，保留这些偏离可能会导致投标设备实质上不符合招标人实际需求的，该项不得分。 |
| 售后及服务方案 （21分） | 1.设备到货、安装、调试方案：7分 投标人提供设备到货运输、安装、调试方案。方案完整详实、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得7分；方案基本完整、基本满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况或未提供不得分。 2.人员培训方案：7分 投标人应提供培训方案，方案应包含但不限于人员操作培训、维修保养培训、进阶培训、学习方案等方面。方案完整详实、科学合理，具备针对性且切实可行，满足采购人实际需求的得7分；方案基本完整、较为科学合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况或未提供不得分。 3.售后服务实施方案：7分 投标人应提供售后服务方案，包含但不限于质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。方案完整详实、科学合理，具备针对性且切实可行，满足采购人实际需求的得7分；方案基本完整、较为科学合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况或未提供不得分。 注：“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案；“采购人实际需求”是指文件中提到的项目需求，及为实现项目需求所应包含的其他内容。“欠缺”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整、内容存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等。 |
| 所投产品的业绩 （5分） | 提供自2022年01月01日至今与本次所投核心产品：深部炎症光疗仪同品牌型号的设备案例，每提供一份得1分，本项最高得5分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用）

格式九：业绩表

格式十：中小企业声明函

格式十一：其他声明函

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                    开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业：（是/否） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表的投标总价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

格式三：                    分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：技术参数偏离表

项目编号：

采购代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：商务条款偏离表

项目编号：

采购代理编号：包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

投标人代表（签字）：

日期：

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十一：其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2025年3月-2025年5月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：资格承诺函（本项目使用）

格式八：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式九  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |
| 2 | 实收资本 |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |
| 5 | 流动资产 |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |
| 7 | 速动资产 |  |
| 8 | 流动负债 |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 净利润 |  |
| 12 | 现金净流量 |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月期间任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七

资质证书（复印件）

格式八                               其他要求