招标文件

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

采购人：徐州医科大学附属医院

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2025年5月

总目录

第一章 投标邀请 …………………………………………1

第二章 投标人须知 ………………………………………3

第三章 投标资料表………………………………………14

第四章 评标标准…………………………………………23

第五章 采购需求 ……………………………………… 25

第六章 拟签订的合同文本 …………………………… 29

第七章 投标文件相关格式………………………………40

徐州医科大学附属医院

《徐医附院高仿真模拟人采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司对徐州医科大学附属医院的徐医附院高仿真模拟人采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1、项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

- 2、项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.时间：2025年5月15日至2025年5月21日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼。

3.获取方式：投标申请人在购买招标文件时须向招标代理机构提供以下资料：投标申请书（格式不限，注明被授权人手机号码及电子邮箱）、投标人法定代表人授权委托书及被授权人身份证、营业执照（副本）、特定资格要求的资质证书等。以上资料原件复印后加盖投标人鲜章的扫描件（合并成一个pdf，文件名称为单位名称）发送至邮箱1151373337@qq.com（发送邮件名称为单位名称+项目名称），或将以上资料带至现场购买招标文件，否则不予办理。

4.售价：人民币100元，报名成功后由工作人员通知缴费，支付宝或现金缴纳，售后不退。四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年6月4日北京时间上午9:30。

2.提交投标文件截止时间：2025年6月4日北京时间上午9:30。

3.开标地点：江苏中瑞建设项目管理有限公司开标室（徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO 3号楼17楼第一会议室）。

五、采购人

1.采购人：徐州医科大学附属医院

2.地址：江苏省徐州市淮海西路

3.项目联系人：陈一霈

4.联系方式：0516-85806002

六、采购代理机构

1.名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2.地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

3.采购项目联系人：张莹

4.联系方式：19052036527

2025年5月14日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章十二、十三，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

（十七）纸质投标文件要求：

（1）投标人应编制投标文件正本一份及招标文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

（2）每份按本章十规定编制的投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或被授权人签字证明。

（4）投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

（5）投标文件装订的次序:见本章十二的要求。

（十八）投标文件的份数和签署

（1）投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章和/或法人代表（或授权委托人）签名的文件必须按要求加盖公章和/或签字，不得由他人代签，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

（3）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)章(鲜章)，不得使用专用印章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。

（4）投标文件正、副本均不退还投标人。

（十九）投标文件的密封、盖章要求

（1）投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

（2）上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

（3）上述封装的投标文件如没有分装，无标识，将作为无效投标而予以拒绝，如上述投标文件无密封或残破导致所有后果均由投标人承担。

（二十）投提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

（1）投标文件必须在前附表规定的投标文件递交时间派人送达到投标地点。采购人推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（2）投标文件接收地点见前附表，在投标截止时间以后送达的投标文件，采购人将拒绝接收。

（3）在投标截止时间止采购人收到的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标废标。

（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.不同投标人的投标文件相互混装；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目投标总价超过本项目预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.投标人未在规定时间内递交投标文件的；

20.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。

2.参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

3.开标时由投标人或投标人选派的代表查验投标文件密封及盖章情况，确认无误后当场拆封唱标。唱标顺序：不分递交先后顺序随机开启。

4.招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认，如有异议应在唱标完成后当场提出，否则理解为没有异议并确认开标结果。如投标人法定代表人或授权代理人未能到场对开标记录进行签字确认，视同其已认可本次开标结果并在开标记录中注明其未到场。

5.投标人不足3家的，不得开标。

6.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

7.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

8.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

9.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（确定回复时间），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（三十五）投标人应对投标文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应在中标后、政府采购合同签订前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十九）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人凭采购人出具的验收书及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州医科大学附属医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目的特定资格要求： 1.供应商如为设备制造商，则须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》； 2.供应商如为代理商或经销商，所报设备属于医疗器械第一类管理产品的，则须提供有效期内的《第一类医疗器械备案凭证》；属于医疗器械第二类管理产品的，则须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》及设备的《医疗器械注册证》；属于医疗器械第三类管理产品的，则须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及设备的《医疗器械注册证》； 3.非医疗器械需提供相关部门或生产厂家证明（加盖公章）。 三、本项目不接受联合体参与采购活动。 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 五、为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 六、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印， 与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算， 具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （八）3 | 样品要求：本项目无需提供样品 |
| （九）1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 投标人自行勘察现场。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| - 1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《法定代表人授权书》（格式见第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的复印件（如有）。 注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的复印件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的复印件（如有）。 注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的复印件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人营业执照复印件。 2.财务状况报告，至少提供： 投标人的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度财务审计报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件的复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件原件的复印件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件，即提供： 4.1供应商如为设备制造商，则须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》； 4.2供应商如为代理商或经销商，所报设备属于医疗器械第一类管理产品的，则须提供有效期内的《第一类医疗器械备案凭证》；属于医疗器械第二类管理产品的，则须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》及设备的《医疗器械注册证》；属于医疗器械第三类管理产品的，则须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及设备的《医疗器械注册证》； 4.3非医疗器械需提供相关部门或生产厂家证明（加盖公章）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《投标报价分析表》。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （二）商务资信 1.《投标函》格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《授权委托书》格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （三）技术响应 1.《偏离表》格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术规格及参数要求（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.售后服务及培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.备品备件及维保方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.评分细则中评分得分需提供的其他相关证明文件。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.评分细则中评分得分需提供的其他相关证明文件。 五、综合评审评分项 （一）企业报价折扣证明： 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依法订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1、具体以中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件复印件。（非必须提供） 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供)。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十三)3 | 交货、提供服务或开工竣工的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过135万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，质保期限不低于5年。 投标报价包括但不限于全套设备、材料、选配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用并分别单列。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| (十八) | 投标人应制作纸质版投标文件正本1套、副本4套、电子投标文件1套（U盘，正本盖章扫描件）。投标文件正、副本、电子投标文件均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| (二十) | 一、投标文件开始接收时间：2025年6月4日北京时间上午9：00 二、投标文件接收截止时间：2025年6月4日北京时间上午9：30 三、投标文件的提交与接收地点：江苏中瑞建设项目管理有限公司开标室 （徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO 3号楼17楼第一会议室） |
|  | 四、开标 |
| (二十五)1 | 开标时间：2025年6月4日北京时间上午9：30 开标地点：江苏中瑞建设项目管理有限公司开标室（徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO 3号楼17楼第一会议室） |
| (二十五)4 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| (二十六) | 评标小组的组建：评标小组成员构成：5人。 |
| (二十七) | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (二十八) | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按售后服务及培训方案优劣顺序排列。 |
|  | 七、采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；（2）对采购过程提出质疑的，为采购程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：张莹 联系电话：0516-83906677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《投标报价分析表》PDF扫描件。 |

附件：

招标代理服务收费标准

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.本项目代理服务费按照标准收费的70%收取。

账户信息名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

开户行：中国建设银行徐州永安支行

银行帐号：32001718336052501620

- 评分标准（评分细则）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 各投标人价格得分=最低投标价格（即投标人中的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30，结果计算小数点后保留两位。 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《投标报价分析表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 技术规格及参数要求(30分) | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第五章 采购需求》“参数要求”满足程度进行评分。 完全满足招标文件技术要求的得30分，带“▲”条款为重要条款，每偏离一项扣3分，非加▲每一项扣2，扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。 备注：投标人应提供相关证明材料并逐一列出。 |
| 项目实施方案 (18分) | 根据本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试、安装验收方案等进行评审： 合理性（6分）：方案合理的得6分，较合理的得3分，合理性欠缺的得1分； 可行性（6分）：方案可行性强的得6分，可行性较强的得3分，可行性欠缺的得1分； 针对性（6分）:方案针对性强的得6分，针对性较强的得3分，针对性欠缺的得1分。 无具体内容的得0分。 |
| 售后服务及培训方案(10分) | 依据投标文件的项目售后服务及培训方案进行综合评分，需提出明确的售后服务方案、免费保修期限、到达故障现场时间、定期维护方案以及技术培训方案。内容完整得10分；内容较完整得7分；内容不完整得3分，无具体内容的得0分。 |
| 备品备件及维保(8分) | 依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、价格是否合理等综合评分。 品种齐全、供应及时、价格合理的得4分；品种较齐全、供应较及时、价格较合理的得2分；品种不齐全、供应不及时、价格偏高的得1分；不提供不得分。本项最高得4分。 |
|  | 依据投标文件中质保期满后的服务方案及保养、维护成本等综合评分。 方案合理、有保障、维护成本低得4分；方案较合理、较有保障、维护成本较低得2分；方案不合理、无保障、维护成本较高得1分；不提供不得分。本项最高得4分。 |
| 业绩 (2分) | 投标人自2022年1月1日签订过合同内容为与本次投标产品类似业绩合同复印件（需同时提供合同复印件及中标（成交）通知书方为有效），每份得1分，最高得2分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”(1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |

本章说明：

1.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

2.本项目采用综合评分法。（得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

第五章 采购需求

一、项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

本项目为徐州医科大学附属医院拟采购高仿真模拟人一套，不接受超过135万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

供货及安装期限：自合同签订之日起45日历天内安装调试完工。

二、高仿真模拟人技术参数

1、模型整体功能

1.1系统主要包括1具无线成人模拟病人、1台无线平板笔记本电脑以及1台无线模拟病人监护仪和摄像评估系统、配套的模拟人操控软件。

1.2模拟人具有仿真脸部，脸部具有毛细血管，纹路等真实的人体特征。

1.3模拟人具有植入的头发和眉毛特征。

1.4模拟人身高、体重、皮肤和组织的触摸感接近正常人体，耐用性强。皮肤材质要求：皮肤需为特殊医用硅胶材质，接触手感逼真人体真实皮肤。

▲1.5模拟人内部主体结构主要符合医疗材料的要求，电器部分需经过相关安全认证，从而保证在特殊环境下使用安全性，同时结构牢固耐用，容易拆卸。

▲1.6模拟人关节设计：身体在脊柱、颈部和主要关节有实际的活动能力。通过模仿人体肌肉骨骼系统来实现移动 其中包括:手指骨骼模拟、尺骨模拟、可触及肋骨、可触及的肩胛骨、可触及骨盆骨、活动膝盖骨。

▲1.7药物识别系统: 能自动识别出超过药物，通过无线感应技术和液体剂量自动计算技术结合, 学员可向模型注射真实液体，系统流量计算系统计算出液体剂量后，药效发挥。系统可自定义编辑增加药物。

▲1.8模拟人可通过静脉注射给药或者监护仪软件虚拟给药，具有真实的药效和药代动力学，相应的自动产生生理参数的变化无需提前编辑生理参数状态手动切换。

1.9模拟人操作软件可安装于windows操作平台。操作界面的语言可在多国语言中任意切换，包括但不限于中文、英文、俄文等，从而满足国际化教学需求。

1.10模拟人控制机为触控式笔记本电脑，模拟病人监护仪为触控式一体机，可与模型无线连接。

1.11模拟人具有自动和手动2种运行模式。

1.12模拟人内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行6小时。

2、监护功能

2.1可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导联线后出现相应监测参数。

2.2可连接临床使用的真实监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。

▲2.3至少可监测并显示以下参数：心电图、心率、脉搏、呼吸率、血氧饱和度、无创血压、外周体温、中心体温、有创动脉血压、肺动脉压、PETCO2、N2O、CVP、心输出量、颅内压、PaCO2、PaO2、PvCO2、PvO2、pH、TOF。

▲2.4模拟监护仪能实时监测并记录病人的生理状态及各项动态生命体征，模拟监护软件可实时同屏显示7种波形图。

▲2.5模拟监护仪可在监护界面单独显示12导联每个导联心电波形以及呼吸的波形。

2.6至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告，与模拟人病情一致的实时更新的12导联心电图等。

2.7也可以再自行导入X线片图；软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示；

2.8至少可进行以下操作：

（1）可与临床使用的监护仪一样触控式的调节波形的增幅和速度。

（2）可与临床使用的监护仪一样触控式的调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。

2.9可自定义监护仪显示的波形数量，导师也可以自定义各项生命体征参数显示的位置。

▲2.10监护仪界面可实时显示心肺复苏质量反馈，心肺复苏数据包括按压深度、按压回弹、按压频率、按压位置、通气量。

▲2.11学员可通过监护仪给模拟人进行虚拟给药，可设置给药的方式和给药的剂量，药效发挥后模拟人可自动产生相应的生命体征变化。

3．语音功能

1.可通过软件中预先录制或用户自行制作的对话模仿病人的声音

2.操作者与模拟人之间可实现实时言语交流，模拟真实临床医患沟通。

4．气道功能

4.1可控制的手动或自动气道开放/关闭

▲4.2正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道

4.3面罩通气

▲4.4可进行口咽通气道的管理；可进行鼻咽通气道的管理；可行高级气道的管理：可行气管插管、鼻胃管插管、气管导管、喉罩通气及其它气道装置、气管内插管、纤维支气管镜插管、经气管喷射通气、光棒气管插管训练等。

4.5可进行环甲膜穿刺和气管切开训练

▲4.6具有至少4个程度可变的气道阻力和可变的肺顺应性；

4.7可进行右主支气管通气

4.8可进行正确头部位置的监测

▲4.9至少可模拟以下困难气道，包括：舌水肿 、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、舌后坠等

4.10产品套装需包括备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。

4.11系统可自动感应气管插管的位置，插管成功和插管拔出系统可自动识别并记录至模拟人日志。

5．呼吸系统

5.1模拟人具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。

5.2模拟人血氧饱和度下降时病人自动产生紫绀，血氧饱和度上升后紫绀自动消失。

5.3模拟人可模拟口部紫绀和双手甲床发绀。

▲5.3模拟人可模拟正常或异常的呼吸音，模拟病人身上至少包含11个可听诊区域，每个区域的音量和听诊音可单独调节。

▲5.4左、右肺的听诊音必须包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音等。

5.5学员进行呼吸音听诊时，模拟人可自动识别学员听诊的位置并自动记录至模拟人日志。

5.6模拟人可模拟气胸可进行双侧气胸针刺减压培训，双侧均可模拟胸腔积液，进行完整的胸腔壁式引流的培训，包括消毒、铺平、穿刺、切开、置入引流管、缝合固定等操作。

5.7模拟人可识别插管是否正确。插管正确时，给予通气时，可在模拟人胸部看到胸廓起伏。如插管不正确，如误插管到食道，在给予通气时，可看到胃部膨隆但肺部不扩张。使用面罩或者呼吸机进行机械通气时，在导师机屏幕和监护仪屏幕上都可显示通气量。

5.8模拟器人可连接真实呼吸机实现机械通气，可为完整的临床病例设置肺顺应性和阻力。压力/体积控制、压力支持、气道压力释放通气、比例辅助通气、高频振荡通气、无创通气、 呼气末正压通气。

6．心脏特征

6.1模拟人具有实时的12导联心电图，生命体征可随模拟人的心电变化和治疗自动改变。

6.2模拟人具有与正常人相一致的5个心脏听诊区(主动脉区、主动脉副区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区)，各心脏听诊区的声音可独立调节，各心脏听诊区的听诊音和音量可独立调节。

6.3学员进行心音听诊时，模拟人可自动识别学员听诊的位置并自动记录至模拟人日志。

6.4模拟人可使用真实临床监护仪进行心电图监护。

6.5模拟人可在监护仪上动态实时显示病人当前的十二导联心电图，监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图。

▲6.6电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示，模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与临床病情相一致的变化。

7．循环系统特征

7.1模拟人可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。

▲7.2模拟人可产生14处脉搏搏动包括双侧：颈动脉、股动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉、腘动脉、颈后动脉的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化，同时也可以手动的调节脉搏的强度，可自动感应到触诊脉搏并记录，脉搏强度随血压变化而变化。

7.3模拟人可模拟具有听诊间隙的科氏音。

8．静脉穿刺

8.1静脉手臂(右臂)建立静脉通道。

8.2胫骨骨髓穿刺。

9．心肺复苏

9.1 CPR标准符合美国心脏协会2020年复苏指南。

▲9.2 CPR按压自动产生心率、血压波形、血氧饱和度和心电波形。

9.3可在导师电脑上即时反馈心肺复苏的操作质量，包括如下内容：正确按压率，正确吹气率，心肺复苏总时间，按压的时间，按压后胸廓回弹率、通气量等。以图形和文字界面两种方式呈现。同时具有课后评估报告系统，并可详细显示每一次按压的参数，对于CPR的整理质量给予综合的评估和反馈，从而用于课后的教学和讨论。

9.4CPR的操作结果可打印，并于课后评估报告系统集成

10．神经系统

10.1模拟病人可眨眼，眼睑速度可以设定为慢、正常和快。

10.2眼睛有开、闭和半开三种状态模式。

10.3瞳孔可以模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况，瞳孔可产生自动对光反射，并且可调节瞳孔的对光灵敏度。

10.4模拟人可模拟强直和阵挛性惊厥。

11．体液系统

11.1可随病情变化自动和手动控制尿流量。

11.2可控制尿量输出，可练习导管插入术。

11.3模拟人具有液体分泌功能，可分泌的液体为：

(1)眼睛（流泪）、(2)耳朵分泌物、(3)鼻子，鼻涕粘液流出

(4)口腔分泌物、(5)额头渗出汗液、 (6)尿液、(7)血液

11.4出血模拟：出血位置不少于4个点，左右手臂出血模拟，左右腿的出血模拟；可以控制出血速度；

11.5模拟人内置压力传感器（不少于2个点），止血带正确应用下可自动停止出血，无需手动操作软件停止出血。

12．消化系统

12.1模拟人可听诊肠鸣音(4个象限)。

12.2模拟人可单独设置4个象限每个象限的肠鸣音，音量可调节。（需提供软件截图）

12.3学员进行肠鸣音听诊时，模拟人可自动识别学员听诊的位置并自动记录至模拟人日志。

12.4可模拟进行胃肠减压、管喂饮食。

13．模拟人系统

13.1至少要具有2种可选控制模式：手动模式、自动模式。

(1) 手动模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。

(2) 自动模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控，导师不需操作系统模拟人会模仿真实的生理及病理状态，根据接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。

13.2在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。

13.3在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。

13.4软件须具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。（需提供软件截图）

13.5正在运行的病例可暂停。

13.6导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。

13.7控制端软件要包含X线片、生化检验报告导入系统，且能在监护仪显示。

▲13.8管理员可以为各个学员开设账户，学员可使用个人账户登录并进行操作。删除功能：管理员可进行学员账户的删除。分组功能：管理员可对学生进行分组。（需提供软件截图）

13.9平台预留手术团队互动联动接口：系统支持无缝同品牌综合外科手术模拟器系统接口，可以整合模拟手术综合训练系统与综合手术模拟人等设备于一体，实现普通外科，泌尿科，胃肠外科等多科室微创技能和多学科团队化技能训练。比如模拟腔镜与模拟人可进行联接，互动，实现真实手术环境下生理变化与外科微创病例之间的协作联动。

13.10模拟人具有分娩模拟套装功能组件，可安装在模拟人腹部进行分娩训练和产后出血控制训练。可模拟肩难产训练，新生儿可模拟哭声以及脐动脉搏动。

13.11评估报告：

(1) 模拟病人评估系统需包括摄像镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据与摄像头画面结合至1个独立的评估文件里。评估系统不需要额外设备进行运作。

(2) 模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。

(3) 评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应（如点击操作记录的某一时间点，同一时间的点操作视频录象及监护仪界面同步播放）。

(5) 正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。

(6) 独立的评估文件可在装有评估报告查看器软件的计算机中打开。

(7) 独立的评估文件需为学员提供导师的反馈内容。

三、质保及售后

1.提供≧5年的免费质保，保修期自验收合格之日起计算。质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。

2.售后服务：（1）提供专业售后团队，包括设备工程师、设备维修师，提供业务支持。（2）提供线上、线下24小时无忧服务。（3）提供驻点服务：设备安装培训至正常开展后方可撤离。（4）服务响应时间：紧急需求≤10分钟；普通需求≤2小时。（5）设备故障需要维修，工程师须在4小时到达现场并能及时维护维修解决问题。

3.培训方案：供应商须对具体操作人员进行全面培训，提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人，培训内容包含但不限于对设备的技术掌握、设备功能的运用、设备零件的保养等方面，培训人数：≥2人。

4.根据甲方需求，须及时对系统软硬件做必要的升级，以增加操作便利性、患者舒适性、结果准确性。

5.提供学术支持、科学研究服务。

四、其他要求

1.货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

3.设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。

4.中标人负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。

5.本项目需送货到采购人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，供应商投标报价中应包含此费用。

6.所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

7.应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

8.响应文件中提供所有产品的效果图或照片，主材材质、色彩、制作安装方法。

9、其他要求见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

第六章 拟签订的合同文本

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：徐州医科大学附属医院

供  应  商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州医科大学附属医院

购销合同

合同编号：

买方（全称）：徐州医科大学附属医院（以下简称甲方）

卖方（全称）：                    （以下简称乙方）

签约日期：    年      月     日

买方（甲方）：徐州医科大学附属医院

卖方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，并通过友好协商，就徐医附院高仿真模拟人采购项目采购事宜，签订本合同。

第一条 采购内容

1.合同内容：甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售的合同标的是徐医附院高仿真模拟人采购项目。货物的生产厂家、名称、规格、型号、金额及技术标准，详见本合同附件清单及乙方《招标文件》。

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 暂定数量 | 单价 (￥元/套) | 小计(￥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价包括完成本项目的相关任务的全部费用，包括但不限于全套设备、材料、选配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用并分别单列。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

3.本合同有效期自2025年   月   日～2025年   月   日，合同履行期限为：              日历天。

第二条 交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

1.供货期：自合同签订之日起45日历天内安装调试完工。

2.本合同项下标的的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、安装的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同价款中。

3．甲方指定的到货及安装地点：             。

4．在安装完毕交付并最终验收合格、乙方将标的交付甲方指定的人员前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

第三条 货物包装及质量

1.乙方向甲方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

2.乙方应自行踏勘现场并仔细结合现场情况和技术要求提供货物并安装，仔细结合现场实际确定货物尺寸，满足招标文件《采购需求》中的所有技术指标和质量要求，所有费用已包含在相应合同单价内。

3.质量要求：合格

4.质量保证期：自验收合格之日起     年。

第四条 货物验收

1.货物到达甲方指定地点且安装调试完毕后乙方向甲方提出验收申请，甲方与乙方双方共同进行验收、测试。

2.验收标准:（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同、招标文件要求及标准，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明。

第五条 对货物提出异议的时间和方法

1.双方在货到验收中，如果发现货物的品种、型号、规格尺寸、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方承担该批货物合同价款20%的违约金责任。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

3.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

第六条 付款方式

6.1付款方式：

付款方式：签订合同后十五个工作日内，甲方收到乙方发票后付款30%，项目验收合格后付至60%，其余10％部分作为尾款，自验收合格后满壹年付清。

6.2乙方提供的发票、标的物名称、规格型号等内容必须与合同完全一致，乙方未提供合规发票前，甲方有权拒绝付款，并不视为违约。

6.3 甲方开票信息：

名  称：徐州医科大学附属医院

税  号：12320000466002657F

开户行：中国农业银行徐州淮海路支行

账  号：10230101040002600

电  话：0516-85802338、85802011(传真)

地  址：江苏省徐州市淮海西路99号

6.4乙方收付款信息：

名  称：

税  号：

开户行：

账  号：

联行号：

第七条  双方权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1甲方负责对项目实施过程的全过程监督，审核乙方制定的项目计划安排，对供货进度和质量方面进行监督和指导，按照合同约定所完成工作内容根据合同规定予以确认。

1.2甲方负责审核确认乙方提交的支付申请并按合同约定向乙方支付款项。

1.3甲方按合同约定向乙方支付合同价款。

2.乙方权利和义务

2.1 乙方应按照本合同要求提供全套货物、安装及其他相关服务。

2.2 乙方接受甲方对项目的全过程监督，保证甲方购买的标的和服务符合招标文件（项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048）中约定的要求。

2.3 乙方按合同约定向甲方提交支付申请。

第八条 违约责任

1.乙方所交货物品种、型号、规格、质量、加工要求不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方认为不能使用的，应根据货物的具体情况，由乙方在5个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按该批合同价款的10%承担违约责任。

2．乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付该批合同价款的5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并要求乙方按照质保期内甲方实际支付的维修费用赔偿甲方损失。

3．乙方不能按本合同要求提供安装服务的，应向甲方偿付该批合同价款的20%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并有权要求乙方按照该批合同价款的30%支付违约金。

4．如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。如甲方将第三方提起索赔或诉讼仲裁的情况及时通知了乙方，并且授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则乙方将自费应诉，并支付全部费用、和解赔偿金和由于该案最终裁定或判决而支付的赔偿金。如果依照中华人民共和国法律，甲方不能实现授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则甲方可以选择独立应诉或与乙方联合应诉，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。如果乙方不积极应诉或解决纠纷，甲方为自身利益有权独立应诉、与第三方做出任何重大决定，包括庭外和解、法庭抗辩，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。

5.甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款20%的违约金，因乙方违约及本合同另有规定的除外。

第九条 不可抗力

1.如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致，任何一方均不会因此而承担违约责任。

2.受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后5个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

3.不可抗力影响结束后，受影响一方应在5个工作日内书面通知对方。

4.如果不可抗力影响超过30天，双方可协商解决此后的合同执行问题。如果双方在相应顺延的30天内未能协商一致，双方均有权解除合同。

第十条 通知和送达

10.1双方收件人、通讯（送达）地址、联系方式

甲方联系人：     ，联系电话：          ，通讯地址：江苏省徐州市淮海西路99号。

乙方联系人：     ，联系电话：          ，通讯地址：              。

双方的通讯地址、收件人和联系方式以本合同约定为准。双方一致确认上述通讯地址和联系方式为双方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件或司法机关诉讼文书、仲裁机构仲裁文书真实有效的地址和联系方式。

10.2双方根据本合同发出的或与本合同履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈，挂号信或特快专递方式送达被通知人，不论以何种方式传递，均自通知送达被通知人起生效，除非本合同另有约定，通知送达按如下原则确定：

10.2.1采用面呈传递时，被通知人(含其法定代表人、约定收件人、雇员或代理人，下同)签收视为送达。若被通知人拒绝签收的，通知留置被通知人通讯地址处视为送达。

10.2.2采用挂号信或特快专递传递时，以被通知人收件日期为送达日期。被通知人拒绝签收或被通知人在约定通讯地址处无人收件，导致通知未能被通知人实际接收的，挂号信或特快专递退回之日视为送达之日。

10.3上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非双方依下款告知变更。

10.4任何一方通讯地址、收件人或联系电话需要变更的，应提前5 个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书。否则，因此而导致的通知迟延或不能送达的后果，均由变更方承担。因一方在本合同中载明的或书面通知变更后的通讯地址、收件人或联系方式不详，导致通知迟延或不能送达的后果，由该方自行承担。

10.5双方均明知：因双方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确，或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关，或者当事人和指定签收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十一条 其它

如果本合同发生纠纷，协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同附件

12.1本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，每份均具同等法律效力。

12.2本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方合同权利义务履行完成后终止。

12.3本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方： 徐州医科大学附属医院            乙方：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

地    址：  江苏省徐州市淮海西路99号       地  址：

电    话：0516-85802338、85802011(传真)       电  话：

开户银行： 中国农业银行徐州淮海路支行      开户银行：

帐    号： 10230101040002600               帐    号：

日    期：                                  日    期：

合同签署地点：江苏省徐州市泉山区

附件：

配置清单、医用耗材清单、配品备件清单等。

合同附件1： 医疗卫生机构廉洁购销合同

医疗卫生机构廉洁购销合同：

购货单位：徐州医科大学附属医院  （以下简称甲方）

供货单位：                      （以下简称乙方）

合同签署地点：江苏省徐州市

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检验检测试剂等货物、服务、工程类项目。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给子的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情況。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式肆份（单独盖章），甲方叁份，乙方壹份。不与主合同订在一起,并从签订之日起生效。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）        乙方：                   （盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

日    期：         年       月       日     日    期：        年      月       日

第七章  投标文件相关格式

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 投标报价分析表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

1. 投标函格式

致：                 （采购人）

根据徐医附院高仿真模拟人采购项目 项目[项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048]招标文件，             (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《投标报价分析表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表格式

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写/元） |
| --- | --- | --- |
| 徐医附院高仿真模拟人采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写人民币）： |  |  |

投标人：        （盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月   日

3、投标报价分析表

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(即《开标一览表》中的“投标报价”) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述价格均为含税价格，且总价须与开标一览表中的投标报价一致。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标人对以上数据的真实性负责。

4、本表可拓展，但应至少包含上述表格内条目。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：       移动电话：     固定电话：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[徐医附院高仿真模拟人采购项目]项目[项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于 工业 。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐医附院高仿真模拟人采购项目（项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（必须附证明材料复印件）

项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐医附院高仿真模拟人采购项目，项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0048）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

即提供：

1.供应商如为设备制造商，则须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；

2.供应商如为代理商或经销商，所报设备属于医疗器械第一类管理产品的，则须提供有效期内的《第一类医疗器械备案凭证》；属于医疗器械第二类管理产品的，则须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》及设备的《医疗器械注册证》；属于医疗器械第三类管理产品的，则须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及设备的《医疗器械注册证》；

3.非医疗器械需提供相关部门或生产厂家证明（加盖公章）。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日