苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-SZMK-G2025-0007

招标单位：江苏省苏州技师学院

招标内容：第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购

项目类别：货物类

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

二○二五年七月

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320500-SZMK-G2025-0007 |
| 2 | 招标内容 | 第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购 |
| 3 | 采购预算 | 人民币捌拾玖万元整（¥：890000.00） |
| 4 | 联合体 | 不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见招标文件第六章）。 |
| 7 | 投标文件网上 提交截止时间 | 提交截止时间：2025年8月5日13:30时北京时间 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间 开标地点 | 时间：2025年8月5日13:30时 北京时间 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 9 | 评标时间 评标地点 | 时间：2025年8月5日13:30时北京时间 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 10 | 成交通知书 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请中标单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 11 | 中标单位数量 | 由招标单位授权评标委员会直接确定 1 家中标单位 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 中标服务费 | 在领取成交通知书时由中标单位向采购代理机构一次性支付服务费，该费用综合含在响应报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付成交服务费： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 本项目服务费：人民币壹万叁仟叁佰伍拾元整（¥：13350.00） 户 名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司 账 号：504070117536 开户行：中国银行苏州沧浪支行 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法，具体见招标文件。 |
| 15 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

总目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标书

第四章  合同文本

第五章  评标办法及评分标准

第六章  投标文件格式

第一章招标公告

项目概况

第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购招标项目的潜在供应商在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年8月5日13:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZMK-G2025-0007

2、项目名称：第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购

3、预算金额（最高限价）：人民币捌拾玖万元整（¥：890000.00）

4、采购需求：具体详见招标文件第三章

5、合同履行期限：合同签订生效后，15天内完成交货调试

- 交货地点：招标单位指定地点

7、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期经审计的财务报告或财务报表，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

注：

投标单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3、本项目的特定资格要求：无

三、报名及招标文件的获取

1、获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年8月5日13:30（北京时间）；

2、开标时间：2025年8月5日13:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标有关信息将在：

（1）江苏政府采购网；（2）苏州政府采购网；

中标公告亦是刊登在以上媒体，敬请各供应商注意。

2、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

3、本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位信息

名    称：江苏省苏州技师学院

地    址：苏州国际教育园北区学府路288号

联系方式：0512-68717539

联 系 人：潘毅

2、采购代理机构信息

名    称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧

联系方式：0512-65615552

3、项目联系方式

项目联系人：马燕

电  话：0512-65615552

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1招标人（招标单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2招标代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.4响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.7乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财政[2008] 14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术力量；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7合格投标单位其他资格条件见第一章招标公告；

4.投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第六章）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标的方式；

6.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的招标文件的质疑

8.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期；

8.4.7供应商参加投标确认函;

8.4.8供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证(如有授权)。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：马燕

联系电话：0512-65615552

通讯地址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。

四、投标文件说明

10．提示与要求

10.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2 无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成（部分格式见第六章）

12.1封面；

12.2开标一览表(统一格式，用于唱标)；

12.3投标报价分析表；

12.4资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2投标单位情况表；

12.4.3投标人《营业执照》副本扫描件；

12.4.4投标人法定代表人身份证扫描件；

12.4.5法定代表人授权委托书（如有授权），法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

12.4.6合格投标人资格证明材料：

12.4.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

12.4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务报告或财务表报，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

12.4.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

12.4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

12.4.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.4.6.6《中小企业声明函》；

12.4.6.7《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；如提供此函，上传的声明函必须为加盖公章的原件彩色(扫描)件，否则视为未提供。

12.4.7其它有关资格证明文件；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2投标（响应）保证承诺书；

12.5.3响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表；

12.5.4投标货物和服务性能、技术指标说明与描述，及《技术要求偏离表》；

12.5.5产品质量验收标准，质量承诺；

12.5.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案，包括《售后服务承诺书》、《商务条款偏离表》、《项目组人员一览表》、《投入本项目主要人员资历表》等；

12.5.7《企业类似业绩一览表》；

12.5.8其他有关符合性证明的文件；

12.6 综合评审文件

12.6.1技术方案；

12.6.2售后服务；

12.6.3所投产品技术参数响应；

12.6.4人员配备情况；

12.6.5企业综合实力；

12.7投标人自己认为需要提供的资料。

注：

- 以上12.4.1-12.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应招标文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。

13.投标文件编制要求

- 13.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。

14.投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

15.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

16.投标保证金

本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第六章）

17.投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

24.对投标文件初审

24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2与招标文件有重大偏离；

24.1.3投标单位拒绝修正错误；

24.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

24.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

24.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；

24.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.5.4第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

24.5.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标单位的报价均超过采购预算；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

27. 投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定中标单位：

第一步：对通过资格性审查的投标文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。

第二步：评标委员会成员对各投标人的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定各标段中标供应商。若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由公证机构组织以抽签方式确定该标段中标人。

27.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。

27.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。

七、授予合同

28. 中标单位的确认

28.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标候选单位。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

28.3 招标单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。

29. 合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

30. 中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31. 合同的签订

31.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

无

八、其他事项

33. 中标服务费

33.1中标单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同时向采购代理机构一次性付清。

33.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。

34. 监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 招标书

受江苏省苏州技师学院的委托，苏州铭坤招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购项目的政府采购进行国内公开招标。

## 招标编号：JSZC-320500-SZMK-G2025-0007

## 项目名称：第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购

## 三、预算金额：人民币捌拾玖万元整（¥：890000.00）

## 四、采购清单：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔数字印模仪（核心产品） | 套 | 1 | ★1 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪。 （需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 1.1 支持无线传输功能，使用 Wi-Fi 6 技术实现印模仪与电脑端的无线数据交换。 1.2 支持实时呈现带有纹理的口腔 3D 图像和近红外图像两种数据。近红外扫描无电离辐射,图像可辅助用户检测牙龈上方的邻面龋。 2.无线传输距离：在同一房间内，电脑与设备有效距离≤5 米 3.扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头） 4.扫描景深：≥22 mm 5.扫描精度(std.)：<0.01mm 6.扫描帧率：≥20 帧/秒 7.机身重量：≤330±20 g（包括电池） 8.扫描头配置： 8.1 标准头≥4 个，迷你头≥1 个 8.2 扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100 次 9.电池配置： 9.1 电池数量≥3 个 9.2 电池工作时长：支持连续扫描≥2 小时 10.产品主机使用年限：≥8 年 11.产品质保时间：≥3 年 12.具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能 13.扫描仪工作状态提示灯： 13.1 橙灯：设备异常，需要注意。如连接异常、出现故障、扫描头未插紧、Wi-Fi 未连接。 13.2 绿灯常亮：印模仪处于工作状态（扫描/暂停）、加热或待机状态。 13.3 绿色呼吸灯：印模仪处于待机状态。 13.4 指示灯熄灭：印模仪处于休眠状态，印模仪没有电量或者未连接。 14.电池指示灯： 14.1 绿灯常亮： (1) 电池插入印模仪中； (2) 印模仪置于底座充电中。 14.2 绿灯闪烁： 印模仪电量低于 20 14.3 绿灯熄灭： 1.印模仪处于休眠状态； 2.印模仪未插入电池； 3.印模仪未连接线缆 15.一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间。 16.无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失 17.具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。 18.集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材。 ★19.集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统， 便于快速对接售后系统。（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 20.体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。 21.扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）。 22.边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。 ★23.精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 24.正畸模拟功能： 24.1 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画； 24.2 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等 24.3 支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享 25.动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方 CAD 设计软件， 还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点。 26.多咬合功能：一个病例可最多获取 6 种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作。 ★27.口腔检查 3D 报告功能：（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 27.1 检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等 27.2 报告输出形式：软件端直接呈现；通过手机扫描二维码打开页面浏览；导出为图片或者PDF 支持打印机打印纸质报告 27.3 手机端查看报告可浏览真彩三维数据 27.4 口腔检查报告支持定制 logo 和背景图片 27.5 支持导入全景片，直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出； ★27.6 提供牙病识别辅助模式，软件可推荐牙齿疾病识别结果并允许操作者修改；（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 27.7 提供龋齿截图模式。支持同时截取疑似龋齿部分的纹理图像和近红外图像，并可在报告中呈现。 ★28.3D 模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接 3D 打印的文件。（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 29.制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。 ★30.正畸模型分析(MetronTrack)：（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 30.1 支持常见正畸模型分析：Moyers 预测、拥挤度测量、Bolton 比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和 Spee 曲线深度测量等。 30.2 基于患者的多组口扫数据，可以进行两两模型对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况。 31.托槽导板设计：自动分牙、识别 FA 点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成 32.云传输功能： 32.1 具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT 数据 32.2 支持云端预览真彩 3D 数据 32.3 同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身。 33.印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况。 34.扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐（除原厂家种植扫描杆数据库还可导入第三方数据库） 35.无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果。 36.功能模块无需内网，可离线使用。注：离线使用时，部分模块、功能因网络受限无法使用 37.备牙深度动态监测系统 TP-DDM：术前订单扫描备牙进入备牙监测，可导入标准模型与备牙进行对比，监测备牙量，支持添加标记位点，截图后可生成报告。可支持扫描 10 组备牙数据。 38.配置数字云平台 38.1模型数据管理：支持500MB以内的单体模型。上传、查看信息、下载、移动、重命名、分享、删除 38.2成员管理：为普通用户提供创建者、管理员、普通成员三个角色，最大10角色有对应的空间权限。 38.3空间属性：支持自定义空间名称，简介，LOGO等，阵列式模型或列表式模型管理模式，提供排序和筛选功能 38.4数据详情：提供标注评论，支持音频，图片，显隐纹理，重置视角，自动旋转展示，嵌入分享，可下载原文件或glTF文件下载，可实现网络端和手机端互相分享，二维码分享功能 38.5 3D数据信息查看及编辑：可显示截图，文件大小，格式，创建时间，简介，类别，标签，设备型模型尺寸，三角面片数，四边面片数，顶点数，纹理数，材质数，是否顶点渲染，是否公开 38.6模型编辑器：场景管理包含HDR灯光管理和颜色/背景设置，材质管理包含材质球管理和PBR设置(金属、粗糙、法线、反射...)，摄像机管理包含正交/透视相机切换和FOV设置 38.7可运行环境：Web端可运行于Windows, MacOS 操作系统上支持WebGL的浏览器环境( 如Chrome, Edge, Firefox, Safari等 )。移动端目前进支持模型列表查看及模型数据查看功能，可运行于IOS、Android操作系统上支持WebGL的浏览器环境（如Chrome, Safari, UC等），也可在第三方应用内进行使用( 如微信、钉钉等 )。 38.8可支持数据范围： 3D模型相关，单模型大小：500M以内 普通版支持以下格式: glTF，glb，fbx，ply，stl，obj ★39数字资源库:配合设备可使用的专业数字化创新资源库（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 1.支持手机端、网页端、客户端账号使用 2.数字资源库包含创新教学与教材素材、市场科普素材、行业全真案例、专业相关赛题、研学与劳动体验参考素材，专业建设参考素材，职场工具等模块 3.可用于教学的逆向设计技术教材，其中文本不少于50页，并包含不少于3个PPT和不少于3个配套教学视频，4个实例教学与配套案例。 4.实时更新的符合当下市场的三维数字化技术实例 5.实时更新的专业市场分析、行业科普、院校专业建设意见等丰富行业与教学参考资源 6.社会服务支持（劳动与研学教育、扫描与打印服务等方案）资源库 触控屏一体机配置 1.CPU：不低于第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700 2.内存：≥32GB（DDR4） 3.硬盘：≥1TB 固态硬盘 4.显卡：不低于 NVIDIA RTX A2000 GDDR6 12GB 显卡 5.系统：不低于 Windows 10 6.显示器尺寸：≥23.8 英寸 7.控制面板：触摸显示屏 8.配备推车支架：方便跨诊间自由移动无障碍。 9.配备备用电源：配备备用电源：全程扫描状态可持续供电约2 小时；印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电6小时; |
| 2 | 义齿三维扫描仪 | 套 | 1 | 1.可用于石膏模型扫描、印模扫描、多代型扫描、种植扫描、桩核扫描，支持多种类型的颌架扫描； 2.非接触式拍照扫描； 3.数据输出格式：STL、OBJ、PLY； 4.两个相机镜头：精度≤8 微米；分辨率≥500 万像素； 5.模型扫描速度：咬合≤7s，石膏单颌≤14s，印模≤66s； 6.一次性可以扫描不少于8颗代型，扫描速度：1-4颗 ≤18s，5-8 颗≤30s； 7.具有全自动对齐功能和补洞功能； 8.具备彩色纹理扫描功能； ★9.具有静态和动态颌架扫描功能；支持颌架扫描模 型转移到虚拟颌架；（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 10.支持扫描头上下适度摆动； 11.支持 All in one 扫描并配备相应夹具，一次性可以扫描上下颌和多颗代型，并支持上下颌代型合并扫描； 12.支持多种订单类型，包括印模+代型扫描，支持桩核印模+石膏扫描； 13.具备 HDR 功能，可以不喷粉扫描牙龈、填充蜡； 14.具备去高光功能（针对扫描金属基台可以获得更好的数据）； 15.基台扫描可以快速封口，免去技师实物封蜡操作； 16.具备咬合检测、牙位标记、倒凹检测、倒凹填补、边缘线延伸下沉功能，实现数字模型修整； ★17.具备 AccuDesign 模型编辑功能，可以把扫描数据转化为 3D 打印模型数据；（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 18.扫描仪电源：DC 24V； 19.小巧轻便易于携带，重量≤5.5KG，结构简单易于维护； 20.数据传输接口：USB3.0； 21.扫描软件可免费升级； 22.设备具有 CE、FCC、Rohs、WEEE 等国际认证，品质有保证。 23.设备厂家参与 GB/T 39111-2020《牙颌模型三维扫描仪技术要求》国家标准的制定。 |
| 3 | 光固化 3D 打印机 | 套 | 1 | 1、成型原理：LCD 技术 ★2、打印尺寸：190mm*120mm *180mm（大平台）；70mm*70mm *180mm（小平台）（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 3、打印分辨率：35μm（X、Y方向）； ★4、打印速度：最高可达100 mm/h；（根据层厚和材料不同而不同）（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 5、尺寸公差：±0.05mm； 6、光源：405UV 模组 7、波长：405nm； 8、打印层厚：0.05mm-0.15mm（可调）； 9、像素尺寸：0.05mm； ★10、屏幕：9.25寸6k高清屏；（需提供宣传彩页或功能截图等佐证材料） 11、屏幕分辨率：5760*3600px； 12、连接方式：WiFi/Enterenet/USB； 13、设备尺寸：不大于360*360*530 mm 14、固化箱 14.1、设备尺寸：≥290*290*360mm 14.2、转盘直径：210mm 14.3、最大零件高度：180mm 14.4、固化室最高温度：60℃ 14.5、LED波长：405nm 14.6、最大光强值/光密度：50mw/cm² 15、清洗铲件一体机 15.1清洗方式：清洗液磁力搅拌机 15.2、最大清洗/铲件体积：199*124*180mm 15.3、清洗桶容量：≥9.5L 15.4、整机尺寸：≥340*303*450mm |
| 4 | 氧化锆切削机 | 套 | 1 | 1.切削方式：五轴联动干式切削； 2.加工精度： ≤20 微米 ； 3.具备全自动校准功能，通过探针自动探测形式，机床自动校准外偏坐标补偿，保证机床加工精度稳定性； 4.A 轴转动幅度≥±360 度，B 轴转动幅度＋30°至－110°； 5.主轴功率：≥500W； 6.主轴转速≥60000rpm； 7.刀具：自动更换刀具，刀具位：≥9 个 ； 8.刀柄直径：≥4mm； 9.加工适应范围：内冠，全冠，连桥，氧化锆种植桥架，种植上部氧化锆修复，临时冠，桩核，嵌体，栓道； 10.可加工材料类型：氧化锆、蜡、树脂； 11.可加工圆盘材料最大直径尺寸：≥120mm； 12.电压：220-240V； 13.功率：≥850W； 14.加工时间：氧化锆内冠≤10min，氧化锆全冠≤15min； 15.设备尺寸：≤655mm*532mm*685mm； 16.设备为铸铝一体成型稳定主体结构，具备专业正压送风系统，防粉尘效果好； 17.配置三维数据沟通软件，支持对三维模型数据标注、剖切、测量，通过电脑发送第三方电脑或手机，无需第三方软件，可直接查看三维模型； 18.配置要求： ①五轴联动干式切削设备 1 台 ②数据终端（用于排版） 1 台 ③正版排版软件 1 套 ④2.0mm/1.0mm/0.6mm 氧化锆车针 3 套 ⑤配套使用气泵装置 |
| 5 | 氧化锆烧结炉 | 套 | 1 | 1.温控技术：铂铑热电偶温控系统； 2.加热技术：硅钼棒加热系统 ； 3.外尺寸（mm)：≤340mm x 468mm x 657mm； 4.烧结盘直径：≥85mm； 5.功率：≤3500W； 6.顶端高度：牙冠上下高度≤30mm； 7.电压 ：220-240V； 8.最高温度：≥1580℃； 9.触屏智能操作屏幕尺寸：≥7 英寸； 10.记忆程序操作 ≥15 个； 11.最短氧化锆结晶时间≤210 分钟（1-3 单位牙冠桥）； 12.单次最多可烧数量≥30 颗； 13.升降式操作平台。 |
| 6 | 烤瓷炉 | 套 | 1 | 1.温控技术：铂铑热电偶温控系统； 2.加热技术：金属合金加热系统； 3.外尺寸（mm)：≤360mm * 280mm * 600mm； 4 烧结盘直径：≥85mm； 5.功率：≤2000W； 6.顶端高度：牙冠上下高度≤30mm； 7.电 压 ：220-240V； 8.最高温度 ：≥1000℃； 9.满足玻璃陶瓷结晶上釉，全瓷、金属牙冠桥烤瓷、上釉添加； 10.触屏智能操作，屏幕尺寸：≥ 7 英寸； 11.支持≥19 个记忆程序； |
| 7 | 氮气固化箱 | 套 | 1 | 1、工作模式包括：标准模式和美学模式； 2、标准固化流程，具备氮气填充开关，加热开关、固化时长等参数配置功能;美学模式：默认填充氮气，提升齿科美学应用效果； 3、设备具有氮气气源提示功能，确保氮气气源压力在何时范围内； 4、光源类型：UV LED 光源，固化光源波长：365nm； 5、固化光功率;≥50mW/cm²； 6、转盘运动速度：10r/min； 7、5 寸 LCD 触摸显示屏； 8、固化过程中，可展示实时的温度变化曲线以及展示固化进度； 9、固化箱可以设置自动连接打印机，开启后，处于同一个无线网络下的打印机将自动分享 打印任务信息到固化箱； 10、可存储不少于 3 个自定义固化参数。 |
| 8 | 牙科口腔教学仪 | 套 | 1 | 一、仿真头模系统 1.下颌前伸髁道斜度≥30°，侧方髁道斜度≥15°，两侧髁头间距离≥110mm，开口高度≥50mm； 2.头部转动角度左右≥45°前后≥30°； 3.面罩：高级头模面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，材质细腻有韧性，可模拟人体进行牵拉，经久耐用；面罩厚度≥3mm，模拟口唇周围需要采用加厚工艺处理，防止撕裂和损坏，拆卸方便，便于清洗维护。硅胶材料。材质软、弹性好、抗老化。面罩牵拉力≥21KG（正规第三方检测报告，认监委可查）； 4.仿真头盖骨：采用可翻式设计，ABS型材注塑成型，耐抗击。带有模拟的头颅骨构造，头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，完全模拟人体结构。头颅与肩体采取了球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度。仿真肩体，完全模拟人体结构，美观大方； 5.咬合架：采用完全模拟人体参数的平均值咬合器，咬合器为铝合金压铸成型，颌骨模型和颌架根据正确的解剖关系就位，可正确复制下颌骨的移位。根据人体解剖学要求再现了眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动； 6.配套的颌间距调节器可以把开口距离从50mm调整到22mm，可以进行全开口和半开口实习； 7.牙模：配套的上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀，便于用户拔出、安装和更换。配套模型及消耗性牙齿满足国家医师资格考试要求，模型耗材均可互换使用，消耗用牙齿相同（正规第三方检测报告，认监委可查）。仿头模可选配多种配套口腔教学模型； 8.8.配套实习模型与仿头模咬合器采用高磁性固位装置连接，设置隐藏可弹式顶出按键，同时可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装自制模型及牙齿进行模拟训练，以降低教学成本。固定装置磁吸力≥16KG（正规第三方检测报告，认监委可查）。 二、全电动模拟操作系统 1.全电动模拟操作系统主体尺寸：≥650(L)*450(W)*650(H)mm； 2.LED口腔冷光灯一套，照度8000-20000lux，采用非接触式传感方式调节亮度，无级调节灯光亮度，以适应用户的不同情况下需求； 3.高速手机管路系统一套； 4.低速手机管路系统一套； 5.三用枪2支； 6.高低速手机均配备了水调节旋钮，保证使用过程中能够独立的完成水量调节。医生侧挂架系统，可进行顺时针/逆时针转动，确保医生在任意位置操作时，不受挂架系统的干扰。 7.医生侧挂架系统:医生侧采用挂架、控制面板、小型器械盘一体化设计，共4个挂架位（按照离系统由近到远顺序排列依次是高速手机，低速手机，三用枪以及一个备用位）。9点和12点位置时，医生操作与挂架无干涉，同时医生能很方便的取用托盘中的器械；挂架上安全控制阀，手机插入挂架后，脚踩脚踏开关，手机也不会转动，以保证使用过程安全性。助手侧挂架系统：2个挂架位（按照离系统由近到远顺序排列依次为三用枪，吸唾器） 8.净水系统一套，净水瓶≥800mL，有利于管路维护保养； 9.污水系统一套，污水瓶≥800mL；污水到达一定水位则停止吸唾，防止污水溢出； 10.系统根据用户需求，可分为内循环水瓶供水和外循环水管供水的双向选择。采用内循环供水，可将容量至少为800ml的水瓶的压力控制在0.22MPa以内，同时在废水瓶内专门设有浮标进行警示水位线，以避免因为水瓶过多溢出造成的困扰；采用外循环供水，为水管进水和排水，设备输入端水压控制在0.22MPa以内，省却更换水瓶的工作，更省时省力； 11.头模肩体部分全电动控制实现肩体的升降俯仰。俯仰－5度至90度；升降最高位≥75cm,最低位≤65cm； 12.采用滑轨升降系统，具备精度高、噪音小、重复性能好、节能环保、安全性高、便于维护保养等优点； 13.系统控制板可控制仿头模升/降/仰/俯动作，且具有一键复位功能，完全模拟临床四手操作；可控制口腔灯开关； 14.配有的脚踏开关可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾，供水切换，单出气），脚踏同时可以控制肩体升降俯仰动作； 15.配套的仿头模配置带锁活动脚轮4个，方便移动； 16.设备主体采用塑料外壳，轻便美观，检修口采用磁吸设计，方便维修保养； 17.医师座椅：载重≥135KG，含静音脚轮可各方向随意滚动。 |
| 9 | 牙科技工桌 | 套 | 2 | 1.产品用途：本产品广泛适用于牙科技工室及其他需要进行抛光打磨的行业，技工台采用钢木结构，吸尘系统选用超静音吸风电机，托手组合使操作者舒适方便； 2.产品尺寸：≥1400mmx600mmx800-850mm(可调节)； 3.产品电源电压：220V/50Hz； 4.产品自带吸尘空气流量：175立方米/小时； 5.产品最大噪音：<65分贝； 6.产品电源功率：500W； 7.产品最大真空：-16千帕； 8.产品整机重量：140kg； 9.产品桌面选配：黑色花岗岩桌面及双层货架； 10.产品颜色：哑光黑色； 11.产品配置：脚踏开关1个、手托1对、吸尘口1个、不锈钢台面护板1块、有机玻璃板1块、塑料器械盒2个、LED 放大镜台灯（5-10）倍 A808、6孔电源插座10A 4个、保险管 2个、技工桌无纺布纸袋10个、靠背工作椅。 |
| 10 | 工作桌 | 套 | 3 | 1.产品尺寸：≥140x60x175cmX2张，120x60x175cmx1张； 2.产品材质：实木生态板+碳钢架； 3.产品颜色：灰橡木色+黑色钢架； 4.产品配置：靠背带轮工作椅。 |
| 11 | 技工打磨机 | 套 | 2 | 1产品输入：AC220V/AC110V； 2.产品输出：DCO-36V； 3.产品最大电流：4A； 4.产品功率：150W； 5.产品尺寸：≥205mmx201mmx80mm； 6.产品重量：≥2.25kg； 7产品用途：假牙打磨、玉石雕刻磨具修复、美甲修复等。 |
| 12 | 平均值颌架 | 套 | 6 | 1.产品用途：本产品用于模仿人体上下颌和颞下颌关节，在一定程度上能模仿下颌运动的仪器； 2.产品尺寸：≥130mm×157mm×165mm； 3.产品结构：由底叉、上叉、中轴、可调节螺栓和固位螺母组成，底叉与上叉通过中轴铰接，上叉的一端设有由固位螺母固定的可调节螺栓； 4.可调节髁球中心距离、侧方髁导斜度。 |
| 13 | CT 非解剖式半可调颌架 | 套 | 2 | 1.产品用途：本产品用于模仿人体上下颌和颞下颌关节，在一定程度上能模仿下颌运动的仪器； 2.产品尺寸：≥130mm×157mm×165mm； 3.精准调节：能够精确调整切导针长度，并确保其处于竖直状态，以提高使用精度； 4.操作便捷：设计上注重操作的便捷性，以节省时间和材料； 5.髁导斜度调节：可以调节髁导斜度，模拟下颌的前伸和侧向运动，适用于牙列缺损较大、多个牙单位的长固定桥、可摘局部义齿和全可调颌架全口义齿的修复等； 6．结合数字化技术：可以与数字化技术结合使用，以提高修复效果。 |
| 14 | 简易纯铜咬合架 | 套 | 6 | 1.产品尺寸：≥82x63x78mm/80x200c84mm； 2.产品材质：铜； 3.产品结构：主要由上下牙合托片、芯轴、高度定位螺钉、上牙和托架伸缩定位螺钉等组成； 4.每套含大号、中号、小号。 |
| 15 | 比色板 | 套 | 2 | 1.产品用途：本产品用于牙釉质颜色比对，采用耐磨、耐酸碱的高密度陶瓷，确保长期使用下的颜色稳定性及抗环境腐蚀能力； 2.产品颜色：≥29色。 |
| 16 | 牙科带表卡尺 | 套 | 3 | 1.产品测量范围：≥0-10mm； 2.产品刻度：0.1mm； 3.产品使用范围：测量牙齿、金属、内冠等。 |
| 17 | 量蜡卡尺 | 套 | 3 | 1.产品材质：不锈钢； 2.产品用途：高精度测量内冠、蜡形厚度； 3.产品测量头：头部圆钝； 4.产品测量范围：0-10mm。 |
| 18 | 量金卡尺 | 套 | 2 | 1.产品材质：不锈钢； 2.产品用途：高精度测量内冠、蜡形厚度； 3.产品测量头：头部尖锐； 4.产品测量范围：0-10mm。 |
| 19 | 牙科美学测量尺 | 套 | 2 | 1.产品用途：本产品采用铝合金制作，用于双面牙间距精准测量； 2.产品颜色：黑色； 3.产品测量范围：0-70mm； 4.产品刻度：1mm。 |
| 20 | 克重秤 | 套 | 2 | 1.产品测量范围：0.05-5kg； 2.产品分度值：0.01g； 3.秤盘大小：≥16cm×18cm； 4.产品尺寸：≥24cm×19cm×5.5cm。 |
| 21 | 三角锥形测量筒 | 套 | 2 | 1.产品材质：高硼硅玻璃； 2.产品尺寸：0-50ml：145mm（高度）×43mm（口内径）×46mm（口外径）×50mm（底座直径）、0-100ml：180mm（高度）×52mm（口内径）×55mm（口外径）×52mm（底座直径）； 3.产品测量范围：0-50ml、0-100ml。 |
| 22 | 双笔高压自蒸汽清洗机 | 套 | 1 | 1产品输入：额定电压220V； 2.产品最大电流：13.5A； 3.产品功率：1400W； 4.产品尺寸：≥35*38*52cm； 5.产品重量：≥26kg； 6.产品用途：快速有效地去除齿科模型及工件上不易去除的油渍及污垢，安装了安全阀和安全塞双重保险装置,确保产品安全可靠。 |
| 23 | 真空搅拌机 | 套 | 1 | 1.产品电源电压：220V交流50HZ； 2.产品功率：≥150W； 3.产品有效容积：≥500ml； 4.产品真空度小于等于≥0.085Mpa； 5.产品重量：≥25Kg； 6.产品震荡方式：无级可调； 7.产品外型尺寸：≥350*320*580； 8.产品搅拌转速：270r/min； 9.产品搅拌时间可调15秒-30分钟； 10.产品配置：300ml和600ml搅拌杯各一个。 |
| 24 | 金刚砂喷砂机 | 套 | 1 | 1.产品频率：50Hz； 2.产品电压：220V； 3.产品重量：≥16kg； 4.产品电流：≥0.5A； 5.产品尺寸：≥33*35*47cm； 6.产品压力：≥0--0.8Mpa； 7.产品功率：110W； 8.产品功能与特点：喷砂力道强，能快速去除金属表面氧化层，金刚砂循环可使用； 9.产品抛光砂使用规格：40目； 10.产品出砂角度：45°； 11.产品配置：40目金刚砂5kg。 |
| 25 | 氧化铝喷砂机 | 套 | 1 | 1.产品频率：50Hz； 2.产品电压：220V； 3.产品重量：≥15kg； 4.产品电流：0.5A； 5.产品尺寸：≥55*42*63cm； 6.产品压力：0--0.8Mpa； 7.产品功率：110W； 8.产品功能与特点：喷砂力道强，能快速去除金属表面氧化层，金刚砂循环可使用； 9.产品抛光砂使用规格：100-150目； 10.产品出砂角度：45°； 11.产品配置120目氧化铝5kg。 |
| 26 | 石膏振荡器 | 套 | 1 | 1.产品电压：220V； 2.产品功率：650V； 3.产品重量：≥5KG； 4.产品频率：50HZ； 5.产品电流：3A； 6.产品尺寸：≥25*18*9cm； 7.产品特点：可调式双频震动 无极调整强度，底座采用四个脚设计，连续震荡工作更加平稳，散热孔设计加快机身散热，延长使用寿命。 |
| 27 | 石膏电动切割 | 套 | 1 | 1.产品电压：220V 50HZ； 2.产品功率：120W； 3.产品转速：≥6000rpm； 4.产品重量：≥9.5kg； 5.产品尺寸：≥32*25*32cm； 6.产品特点：采用脚踏启动，线性激光指示器，切割精确； 7.产品配置： DFS切片厚度0.3MM 直径90MM 内径20MM 2个。 |
| 28 | 种钉机内磨机 | 套 | 1 | 1.产品电压：220W； 2.产品尺寸：≥18X19X53cm； 3.产品功率：≥160KW； 4.产品重量：≥14kg； 5.产品特点：采用脚踏启动，线性激光指示器，激光点植钉和磨舌侧两用型，电机旋转偏摆准确性0.06MM； 6.产品配置：合金钢双台阶钻头2把，硬质合金钢磨，带弹性砂纸圈磨头各1个。 |
| 29 | 舌侧内磨 | 套 | 1 | 1.产品电压：220V50HZ； 2.产品功率：120W； 3.产品尺寸：≥26x34cm； 4.产品转速：≥2800rpm； 5.产品重量：≥10kg； 6.产品配置：硬质合金钢磨，带弹性砂纸圈磨头各1个。 |
| 30 | 电磁蜡刀加热器 | 套 | 2 | 1.产品电源：220V/50Hz； 2.产品尺寸：≥21.5x8.5x9.5cm； 3.产品工作功率：待机时1~2W，工作时根据道具材质一般在3~500W； 4.产品工作环境：相对湿度不大于95%，温度不大于50℃，无强电磁场、振动； 5.产品适应刀具：0.5g-25g的所有金属刀具； 6.产品工作方式：间歇加热； 7.产品最大灵敏度：0.5g刀具即可。 |
| 31 | 牙科熔蜡器 | 套 | 2 | 1.产品电源：220V/50Hz±10%； 2.产品功率：60W Max； 3.温度调控：0℃-1120℃； 4.产品尺寸：≥120*77*65mm； 5.产品特点：配套四槽，槽一≥87*35*18mm，槽二≥28*36*18mm，槽三四≥26.5*33mm，盒规≥225*145*92mm。 |
| 32 | 石膏模型整形机 | 台 | 1 | 1.电机功率：550W； 2.转 速：≥2800 r/min； 3.设备电压：220V/50Hz(110V/60Hz)； 4.产品尺寸：≥44*35*35cm； 5.工作方式：支持水磨和干磨(配金刚石磨片)适用膜片孔径：25.5mm； 6.箱体外形尺寸:≥385*480*418mm； 7产品净重:≥18KG。 |
| 33 | 一带二吸尘器 | 台 | 1 | 1.电源功率:220V1500W； 2.过滤面积:≥4平方米； 3.过滤效率:99%； 4.进风口口径:≥75mm； 5.清灰方式:滤芯除尘； 6.外形尺寸:≥620 x540x770mm。 |
| 34 | 单孔吸尘器 | 台 | 2 | 1.电源电压:(A)220V/50HZ士10%； 2.最大真空: -9.8KPA(B)110V/60HZ士10%； 3.电源功率:370W； 4.最大气压: ≥17Kpa； 5.最大流量: 70立方米/小时； 6.最大噪音: -60db； 7.外型尺寸:≥335x255x200mm； 8.整机重量: ≥11KG。 |
| 35 | 电烤炉 | 台 | 1 | 1.额定电压/频率：220V~ 50Hz； 2.产品容量:≥40L； 3.产品净重:≥11.7k9； 4.额定功率:1800W； 5.产品认证:CQC； 6.外形尺寸:≥535x404x357.5 mm。 |
| 36 | 超声波清洗机 | 套 | 2 | 1.产品电源：220V/50Hz； 2.产品功率：170W； 3.产品容量：≥2500ml； 4.产品尺寸：≥314*246*204mm，钢槽尺寸: ≥245*150*76mm，重量≥2.9kg； 5.产品特点：超声波频率35000Hz-38000Hz，清洗槽材质:不锈钢 sus304，超声波发生器:工业级换能振头。 |
| 37 | 气动铲 | 套 | 2 | 1.工作方式：往复震动； 2.震动次数：≥3400次/秒，工作气压6-8kg，耗气量112L/min； 3.产品重量：≥0.24kg； 4.产品尺寸：≥118mm*19mm； 5.产品特点：含三种铲头，分别为73.5mm、63mm、54mm。 |
| 38 | 酒精灯 | 套 | 2 | 1.产品尺寸：直径89mm*104mm(不含盖)； 2.产品容量：≥250ml； 3.产品特色：生物安全型不锈钢酒精灯，灯芯为特殊材质短时间无需更换。 |
| 39 | 气动冲击铲 | 套 | 2 | 1.工作方式：往复震动； 2.震动次数：≥4800次/分，工作气压6-8kg，耗气量0.1立方米； 3.产品重量：≥1.15kg； 4.产品尺寸：≥148mm。 |
| 40 | 台式口腔显微镜 | 套 | 2 | 1.观察形式：双目显微镜，瞳距55-75mm； 2.目镜/物镜：WF10X/20mm，视度可调节（±5）/0.8x； 3.放大倍数：≥8X； 4.工作距离：≥145mm； 5.产品尺寸：≥22*21*46cm。 |
| 41 | 瓷粉套装 | 套 | 2 | 含牙本质瓷、牙釉质瓷（ENL 色）、透明瓷（T1）及瓷粉专用液体、染色剂、op粉、金属瓷粉、釉水、修色剂染色剂、荧光釉膏、OP粉专用水。 |
| 42 | 工具套装 | 套 | 2 | 含：烤瓷笔、调拌刀、调拌盘、镊子、止血钳、咬合纸、抛光车针、抛光膏、一次性治疗盘、口罩、手套、卡瓦消毒布、垃圾桶 、止血钳 、回切刀 、手术刀 、不锈钢坩埚钳、硅胶橡皮碗、粉液调和拌搅匀棒、搓料瓷绘钢化玻璃板 、高温防风打火器。 |
| 43 | 车针套装 | 套 | 2 | 含牙科稳昊氧化锆磨头、牙科稳昊氧化锆磨头、打磨机用倒锥金刚砂磨头、车针氧化锆、切割片、氧化锆烤瓷砂片、白胶粒、白胶轮、小毛刷。 |
| 44 | 耗材套餐 | 套 | 1 | 烧结膏、吸水海绵、氧化锆块、零膨胀石膏、脱模剂、红蓝双色铅笔、双头纯铜套钉、印油、烤瓷笔套装 、全口人工牙（树脂牙）、基托蜡片。 |
| 45 | 场地改造升级 | 项 | 1 | 1.安装百叶窗帘及布艺窗帘； 2.地面铺设软胶，面积约40m2； 3.安装监控2个，存储容量2t，监控摄像机均采用1080P分辨率,门禁采用智慧人脸识别多功能读卡机； 4.安装照明及插座工程，室内布线满足设计及使用要求，满足所有硬件设备正常使用；采用国标电线；综合布线满足现场声控及网络设备需求；采用超5类国标网线。设计方案施工时，充分考虑线路负荷、消防安全及原结构的保护； 5.铺设动力电源及进水排污； 6.定制工作工作桌一张包含超声清洗水槽（标配水枪+气枪）和石膏沉淀池，台面为大理石）； 7．文化建设，墙面积约50m2，作为实训室展示区域，展示造型不得破坏原墙结构。 |

注：

（1）核心产品为：序号1口腔数字印模仪

（2）投标单位所提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准（若招标文件中涉及品牌或品牌导向，仅作参考），同时投标文件中必须列明品牌、生产厂家及型号，否则为无效标。

若因采购清单中所要求上传资料不全、过小或模糊不清等无法辨认的均视为该资料未提供，作为无效标。

五、节能环保产品及协议供货、3C认证要求：

（一）若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

（二）本次拟采购产品如属于优先采购、节能环境标志产品品目清单范围内的，各投标单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的投标单位优先成交。

（三）3C认证：本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；供应商在投标文件中提供3C认证证书或3C认证产品承诺书。

六、检测、验收要求（根据招标文件要求及国家有关规定验收通过）：

（一）货物交到采购单位指定地点：由采购单位或委托第三方对货物品牌、生产厂家、数量、质量、规格、性能、外观、包装、装箱清单以及与合同清单的一致性进行查验；

（二）验收期限：自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）验收标准：

1、货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标单位投标文件中所列明的品牌、生产厂家及型号，如验收不合格或与合同清单不符，采购单位有权要求中标单位无条件退货更换符合验收标准的产品，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标单位承担。

2、所有产品应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的品牌、生产厂家及型号；运至采购单位指定地点的货物必须为未拆封的原包装产品。如产品质量不合格或包装破损，采购单位有权要求中标单位无条件退货更换，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标单位承担。

（三）如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

七、质保及售后服务要求：

（一）免费质保期：

免费保修：一年，其中口腔数字印模仪（核心产品）质保三年。除在质保期内发生的任何技术和产品的问题，中标单位全权负责，并是免费和无偿的。（但不包括用户人为造成的损伤）；免费保修期满后只收取器件成本费，终身免费技术咨询。

（二）服务响应时间：在质保期内，一旦发生质量问题，不论是否工作日,中标单位应以优良的服务态度，手机7*24小时保持畅通，30分钟内响应，2小时内到现场，一般问题4小时内解决，特殊问题1天内解决。

（三）由于中标单位提供的产品质量问题造成采购单位的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。

八、合同价格支付

（一）付款步骤：合同签订后，采购单位向中标单位支付合同总额的30%，同时中标单位向采购单位提供同等金额的银行保函（合同总额的30%），待整个项目完成并经采购单位验收合格后10个工作日内，采购单位向中标单位支付合同款的尾款并退还银行保函。付款时，中标单位应向采购单位提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（二）付款方式：银行电汇或转账

九、交货时间及地点：

（一）交货期：合同签订生效后，15天内完成交货调试。

（二）交货地点：采购单位指定地点。

十、综合说明

（一）投标单位应明确所投的产品品牌、生产厂家、型号、规格、材质、外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能。投标单位所响应的产品必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于招标文件的要求。投标单位提供的资料必须真实、准确，如提供的产品不满足招标文件要求、必须说明的产品信息（如品牌、生产厂家、型号等）缺失、提供的资料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其谈判响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》的相关规定处理。

（二）投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（三）所有产品、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；运至采购单位指定地点的货物必须为未拆封的原包装产品。

（四）本次采购项目的产品质量及与此相关的所有项目质量、安全问题均由中标单位终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标单位自行承担，与他人无涉。

（五）投标报价：

投标报价包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（六）知识产权：中标单位应保证采购单位免除且中标单位承担由于采购单位在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（七）伴随服务：列出随货物免费提供的配件、工具等清单。投标文件中明确免费质保期限及质保期内的服务内容等。投标文件中明确维修服务的响应时间和解决维修的时间。

十一、信用查询

（一）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（二）评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

1.政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。属于较大数额罚款的为《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项规定的重大违法记录之一，应当依法拒绝其参与政府采购活动。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

（三）查询截止时点：投标文件递交截止时间。

（四）查询渠道：统一登录政府采购交易管理平台的系统查询供应商的信用记录。政府采购交易管理平台系统实时提供来自“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

（五）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十二、政策执行（如涉及）

（一）本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

（二）节能环保及相关政策要求（如涉及）：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定执行，若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

十三、行业属性：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型、微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

对于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

十四、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。

# 第四章 合同主要条款

甲方（需方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据招标编号JSZC-320500-SZMK-G2025-0007号投标文件及中标通知书，甲乙双方就此次中标的第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购事宜，签订本合同书。

- 一、合同标的物和合同价格

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌、规格、型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| - 合同价格（大写）人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |

本合同价格包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

- 二、乙方负责完成甲方的第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购，下列文件为本合同不可分割部分：

- ① 中标通知书；

- ② 乙方的投标文件；

- ③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- ④ 投标文件及其附件；

- ⑤ 合同附件。

三、标的物交付

（一）交付期限：合同签订生效后，15天内完成交货调试。

（二）项目交付地点：甲方指定地点。

（三）交付方式：现场交货。

（四）交货方案、售后服务等：按招标文件及乙方投标文件中做出的承诺执行。

（五）检测、验收要求：按招标文件要求、国家有关规定及乙方投标文件中做出的承诺验收通过

1.货物交到甲方指定地点：由甲方或委托第三方对货物品牌、生产厂家、数量、质量、规格、性能、外观、包装、装箱清单以及与合同清单的一致性进行查验；

四、付款步骤：

（一）合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%，同时乙方向甲方提供同等金额的银行保函（合同总额的30%），待整个项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的尾款并退还银行保函。付款时，乙方应向甲方提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（二）付款方式：银行转账等。

五、质量：

（一）乙方应按照招标文件的有关规定提供合格的标的物；

（二）标的物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

（三）标的物的验收包括；数量、质量、性能和乙方承诺的其它指标。

六、检验、安装、调试、试运行和验收：

（一）甲方有权就乙方送至指定地点的任一批次货物根据国家相关质量标准或验收规范进行抽检检测。

（二）所有货物运达指定地点后，甲方负责接货。如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，乙方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由乙方负责处理解决。

（三）所有货物全部到达现场后，甲方即安排开箱检验，乙方须派人到现场参加开箱检验。如乙方不能按时到达现场，又无函电通知时，甲方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，乙方应认可并负责处理。若发现有质量问题甲方有权拒收。

（四）所有货物由乙方根据技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。在安装调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员到现场安装和调试。在所有货物安装调试完毕且验收合格前，由乙方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。

（五）所有货物安装完毕后的验收工作按照技术文件要求进行，乙方应派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在安装调试期间，如合同货物都能安全稳定运行，即可由甲乙双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由甲方负责，甲乙双方共同参加验收。验收后，甲方向乙方出具验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

（六）如每次货物检验和验收结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由乙方承担。

七、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

八、所有权及知识产权：

乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。

九、违约责任

（一）甲方违约责任及违约金支付：

1.在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。

（二）乙方违约责任及违约金支付：

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的乙方违约通知书的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交付，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2.延期交付时间超过15天或验收不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4.在设备调试完毕后，乙方应书面向甲方提交完工验收申请书，由甲方组织相关部门进行验收，合格后签发验收单。如果验收不合格的，乙方应抓紧整改，再次提请甲方验收。第二次仍未能通过验收的，甲方有权委托相关专业部门进行检测和安装，发生的费用全部由乙方承担。

（三）本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。

十、不可抗力

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的解除和转让

- （一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- （二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

2.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- （三）合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议解决方法

（一）因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。

（二）因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

（一）合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

（二）合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（三）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交甲方一份备存。

（四）本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份，政府采购监督管理部门 壹 份，采购代理机构各 壹 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定（授权）代表人（签字）： 法定（授权）代表人（签字）： 日期： 日期：

# 第五章 评标办法与评分标准

一、评标办法：

（一）本次采购采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素评审综合得分最高的供应商为中标候选供应商。招标单位授权评审小组直接确定中标单位。

（二）如出现评标总得分最高的投标单位有两个以上的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

（三）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）

（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

（二）所投产品技术参数响应 (30分)

1、根据投标单位提供的设备清单中的响应情况进行评分，完全满足招标文件要求或优于招标文件要求的得25分，标注“★”号技术参数要求有一项负偏离的扣2分；其他技术参数要求，有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：投标人需对全部参数逐条响应；证明其所投产品满足本项目技术参数要求，未提供的视为负偏离。招标文件中要求提供相关证明材料的，需提供相关证明材料，否则视为负偏离。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

2、相关功能演示（5分）

投标单位所投口腔数字印模仪（核心产品）产品功能完备，其系统原理及功能有进行演示说明全面的得5分；投标单位所投产品功能一般，其系统原理及功能有进行演示说明不全的得3分；投标单位所投产品功能不全的得1分；未提供不得分。

注:

1）投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。

2）单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。

3）文件类型为压缩包，需要mp4格式。

（三）服务方案比较（24分）

1、投标人提供的实施方案比较（6分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的实施方案，包含但不限于组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、项目安装、调试、验收方案等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得6分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得4分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得2分；

不提供不得分。

2、投标人提供的培训方案比较（6分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，包括但不限于培训方案、培训内容、培训师资、培训频次、培训资料等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得6分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得4分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得2分；

不提供不得。

3、投标人提供的供货方案比较（6分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的供货方案，包括但不限于供货时间、供货运输及设备安装、货物交接方案等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得6分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得4分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得2分；

不提供不得。

4、投标人提供的售后服务方案比较（6分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得6分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得4分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得2分；

不提供不得分。

（四）投标人综合实力比较（16分）

1、投标人自2022年1月1日以来受到省级及以上政府部门有关技能大赛表彰或嘉奖的，得2分。（投标文件中需提供相关获奖证明材料扫描件并加盖投标人公章，证明材料中须清晰反应出投标人名称，不提供不得分）

2、投标人或产品制造商为中华人民共和国第三届职业技能大赛口腔修复工艺技术项目的技术支持单位的得2分。（在投标文件中需提供大赛组委会证明材料或官网截图并加盖投标人公章，不提供不得分）

3、投标人或产品制造商具有计算机软件著作权登记证书（三维扫描、三维扫描控制、三维扫描系统相关方面）的每个1分，最高得3分。（投标文件中需提供证书复印件，否则不得分）

4、投标人或产品制造商具有国际标准管理以及产品质量控制体系的认证，每提供一份体系认证证书复印件得1分，最高得3分。（投标文件中需提供证书复印件，否则不得分）

5、投标人或产品制造商具有数据安全及个人信息保护的法律法规要求和国际标准体系，每提供一份体系认证证书复印件得1分，最高得4分。（投标文件中需提供证书复印件，否则不得分）

6、投标人或产品制造商所投标产品通过省级及以上鉴定机构出具的设备精度鉴定报告（需提供认证证书/报告复印件，认证证书/报告上的申请认证公司需和出具原制造厂授权或售后服务承诺书的公司一致），每提供一份得2分，最高得2分。（投标文件中需提供认证证书/报告复印件，否则不得分）

第六章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：

投标函

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标总报价包括全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、搬运、吊装、安装、损耗、调试、系统的设计、与相关硬件配套的软件系统和集成、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                              联系人：

地址：                              邮政编码：

联系电话：                          传真：

投标人：（单位盖章）

定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

格式2：

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织实施的编号为 （项目编号）的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件

要求：真实、有效、清晰

格式3：

开标一览表

（格式）

投标人：（单位盖章）                       招标编号：          号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第48届世界技能大赛新项目口腔修复工艺技术项目设备采购 |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

说明：投标单位的投标报价不得超过采购预算，否则即为无效投标。

格式4：

投标报价分析表

招标编号：         号

投标人：（单位盖章）

| 序号 | 项目名称 | 生产厂家、品牌型号 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总价：元 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

备注：

1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2、投标总报价应包括所所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、应明确所投的产品品牌、生产厂家、型号、规格、材质、外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能。投标单位提供的资料必须真实、准确，如提供的产品不满足招标文件要求、必须说明的产品信息（技术参数、品牌、生产厂家、型号等）缺失、提供的资料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。

格式5：

技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

格式6：

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

格式7：

项目组人员一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

格式8：

投入本项目主要人员资历表

项目名称：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |  |
| 职务 |  | 在本合同中拟任职 |  | 为竞标人服务时间 |  |  |
| 学历： ，年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 已取得的相关执业资格： |  |  |  |  |  |  |
| 2、经历 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目（类型和金额） |  |  |  | 该项目中任职 | 备注 |
| 3、获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4、目前承担的工作（需要如实填报） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

格式9：

响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、产品参数及品牌 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

格式10：

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （验收时间） | 合同金额 （人民币元） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年 月 日

格式11：

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年 月 日

格式12：

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式13：

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式14：

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 |  | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期内 | 免费更换 |  |  |
| 2 |  | 免费维修 |  |  |
| 3 | 质保期满后免人工维修 |  |  |  |
| 4 | 服务响应 |  |  |  |
| 5 | 到达现场 |  |  |  |
| 6 | 解决问题 |  |  |  |

注：

1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

格式15：

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（1）自主生产的产品项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称、品牌、型号 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：

注：投标单位是小型和微型企业的的须填报。

（2）投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。

（3）投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。

（4）投报的产品是中型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是中型企业生产的项目，需提供生产单位是中型企业的相关证明，否则不予认定。

（5）投报的产品是大型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是大型企业生产的项目，需提供生产单位是大型企业的相关证明，否则不予认定。

格式16：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：供应商如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

格式17：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：供应商如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）