招标文件

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：JSZC-320312-JSRM-G2025-0009

采 购 人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

采购代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司

2025年09月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

《徐州高新区水质自动监测站运维项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏润沐工程管理咨询有限公司对徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心“徐州高新区水质自动监测站运维项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

（二）项目编号：JSZC-320312-JSRM-G2025-0009

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）本项目采用网上注册登记方式。

潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（二）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（三）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（四）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（五）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（六）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（七）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（八）售价：免费

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年9月29日北京时间10:00。

（二）开标时间：2025年9月29日北京时间10:00。

（三）开标地点（线上开标地点）：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

（二）地址：江苏省徐州市铜山区同昌西路1号楼4-5层

（三）采购项目联系人：朱洪稳       联系电话：13815310088

六、采购代理机构

（一）名称：江苏润沐工程管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室

（三）采购项目联系人：尹素琴          联系电话：0516-83820866

- 第二章  投标人须知

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.3投标文件中提供的证明材料存在无效、不清晰、不完整等情形的，视为无效响应。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- 投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

- 投标文件的编制要求和签署要求：

18.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

18.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3 投标人在投标现场应带好 CA 证书进行现场解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19. 投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间

20.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，提交加密的电子文件。

21. 在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

23. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

24. 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.4电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件未按规定的期限、地点送达的；

25.5电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.6投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.7投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

25.8不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.9投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

25.10不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

25.11被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.12投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

25.13不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

25.14不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.15不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金 缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.16项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

25.17提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

25.18投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.19评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

25.20除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

25.21投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25.22法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3开标时，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

28.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

28.2宣布评标纪律；

28.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

28.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

28.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

28.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

28.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

28.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

28.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

28.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

29.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

29.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

29.3对投标文件进行比较和评价；

29.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

29.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

31. 本项目评标方法为综合评分法。

32. 评标

32.1评标工作程序：

32.1.1投标文件初审：资格性检查、符合性检查。

32.1.2澄清有关问题。

32.1.3比较与评价。

32.1.4推荐中标候选供应商名单。

32.1.5编写评审报告（评标报告）。

32.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

32.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

33. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

33.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

33.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

33.1单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

33.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

34. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。具体审查要求如下：

34.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

34.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

34.1.2投标（呴应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

34.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

34.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

34.3对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及铜财购[2025]12号文件。

35.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

36. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

36.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

36.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

36.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

36.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

36.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

37. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

37. 1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

37. 2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

37. 3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

37. 4因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

38. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

39. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

40. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

41. 签订政府采购合同（合同签订方式）

41.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.1中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用根据相关法律法规的规定。

- 履约保证金

43.1中标人应在政府采购合同签订后，向采购人或采购代理机构提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

43.2 如果中标人没有遵守本章38.1 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

44.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购代理机构存放期间，不计利息。

45. 腐败和欺诈行为

45.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

45.2腐败和欺诈行为

45.2.1“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

45.2.2“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

45.3如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

45.4如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

45.5投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

46. 以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

47. 电子招标投标交易平台

47.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (三) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (四) | 本项目采购代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司 |
| (五) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (六) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （七） | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （八） | 不安排现场考察。 |
| （九） | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十) | 投标文件的语言为中文 |
| （十一） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| (十二) | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-6必须提供原件扫描件，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 2、财务状况报告：（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的至少2名为本项目服务的人员的劳动合同（书）扫描件）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。”《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准； ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、运行维护管理技术方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） 2、运维服务保障（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》） 2、投标人综合实力（要求见招标文件第四章《评标标准》） 五、报价折扣证明 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三) | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.本文件第三章《投标资料表》中(十二) |
| (十四) | 服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十五) | 本项目不接受超过146.16982万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 投标货币：以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （十九） | 一、线上开标时间：2025年9月29日北京时间10:00 二、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” |
| （二十） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| （二十一） | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十二) | 采用综合评分法。（评分细则详见招标文件第四章《评标标准》） |
| (二十三) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分综合得分顺序排列。 |
| (二十四) | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (二十五) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二十六） | 履约保证金：无。 |
| 七 | 询问和质疑 |
| (二十七) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：尹素琴；联系电话：0516-83820866 办公地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室 |
| 附件说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

- 本章附件：招标代理服务收费标准

| 招标代理服务收费标准 |  |
| --- | --- |
| 中标或者成交金额（万元） | 费率 |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 第四章  评标标准

| 细化项目及 分值 | 评 分 依 据 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 （按四舍五入取至小数点后两位） |  |
| 商务部分 （6分） | 投标人业绩 （2分） | 1、投标人提供自2022年1月1日以后，合同签订内容为地表水水质自动站运维的类似业绩，同时提供合同和中标通知书得2分； 投标文件中需提供加盖电子签章的合同和中标通知书原件扫描件 |
|  | 投标人综合实力（4分） | 1、投标人具有地表水水质自动监测站运营服务资质二级及以上的证书，有得1分，没有不得分； 2、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一项得1分，不提供不得分，本项最多得3分； 投标文件中需提供加盖电子签章的有效期内证书及相关文件原件扫描件 |
| 技术部分 (84分) | 运行维护管理技术方案 （68分） | 运维计划方案（20分） 根据投标文件中运行工作方案科学性及可行性等内容进行综合评议，包括日常维护频次，人员配备、运维车辆、配品配件更换频次等，对方案内容的全面性、针对性、先进性、可操作性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分；针对性不强得1分。 先进性(5分)：先进性具体详实得5分，较全面得4分，基本具备的得3分；不全面得1分。 可操作性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得4分，基本可行得3分；可行性欠缺得1分。 注：不提供不得分，本项最高得20分，最低得0分。 |
|  |  | 应急响应方案（15分） 根据投标文件中应急方案、突发事件的预警响应及处理方案等内容，对方案内容的全面性、针对性、可操作性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得3分；针对性不强得1分。 可操作性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得4分，基本可行得3分；可行性欠缺得1分。 注：不提供不得分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  |  | 质控方案（10分） 根据投标文件中质控方案科学性及可行性等内容进行综合评议： - 方案内容完整、合理、可执行性强的得10分； （2）方案内容较完整、合理、可执行性较强的得9分； （3）方案内容基本完整、合理、可执行性一般的得8分； （4）方案内容基本完整、合理、具有一定的可执行性的得7分； （5）方案内容基本完整、但可执行性不强的得5分； （6）方案不完善、缺乏合理性的得3分； （7）方案不合理的得1分； （8）方案未提供的得0分。 |
|  |  | 项目重点难点分析及应对措施（10分） 针对本项目的重点难点分析及应对措施进行综合评审： - 项目重点难点分析非常准确，应对措施非常全面、合理，完全符合项目要求的得10分； （2）项目重点难点分析准确，应对措施全面、合理，符合项目要求的得9分； （3）项目重点难点分析较准确，应对措施较全面、合理，较符合项目要求的得8分； （4）项目重点难点分析基本准确，应对措施基本全面、合理，基本符合项目要求的得7分； （5）项目重点难点分析准确性一般，应对措施合理性一般的得6分； （6）项目重点难点分析准确差，应对措施基本合理的得4分； （7）分析及应对措施不可行的得2分。 （8）未提供得0分。 |
|  |  | 质量管理措施及承诺（13分） - 目标明确，措施合理可行性强，得13分； （2）目标明确，措施合理可行性较强，得12分； （3）目标明确，措施合理可行，得11分； （4）目标明确，措施合理较可行，得10分； （5）目标明确，措施合理可行性一般，得9分； （6）目标较明确，得8分； （7）目标明确性一般，措施一般，得6分； （8）目标明确性差，措施不合理，得4分； （9）无具体内容的，得2分。 （10）未提供得0分。 |
|  | 运维服务保障（16分） | 1、质控实验室（6分） 供应商有用于CMA质量控制的CMA实验室(或合作的CMA实验室机构，需提供CMA资质检测授权书)且在省级及以上(包含自治区、直辖市)“社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力的得6分；实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、COD）的酌情扣分，缺1项扣2分，扣完为止。实验室必须取得省级及以上国家机构颁发的CMA证书。 投标文件中需提供加盖电子签章的相关证明材料和附表原件扫描件 2、项目经理（5分） 供应商为本项目配备的项目经理，具有环境监测专业高级工程师证书，提供得5分；具有环境监测专业中级工程师证书，提供得3分；本项最高得5分，不提供不得分。 3、质控人员（5分） 供应商为本项目配备质控服务人员，具有《国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证》的得2分，最多得2分；具有《自动监控（地表水）运行工合格证》的得1.5分，最多得3分；本项最高得5分。 投标文件中需提供上述人员的证书、劳动合同及开标截止时间前六个月内任意一个月的社保证明（提供原件扫描件，并加盖电子签章），同时满足才能得分。 |

本章说明：

1、本项目采用综合评分法。

2、评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：JSZC-320312-JSRM-G2025-0009

采 购 人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

中标供应商：

签订日期:    年  月  日

友情提醒：采购人与中标人、成交人应当在中标通知书、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

发包人：                (以下简称“甲方”)

承包人：                (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1、项目概况

项目名称：

项目内容：

2、合同价款

2.1合同总价：          元 整 （大写：         ）

本项目服务期限自           年          月         日起至         年          月         日。服务期内承包人须提供有效服务，招标人将对其进行考核，根据考核结果支付服务费。

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

本项目分四个阶段完成（每个阶段3个月），按阶段付款，每个阶段完成且考核得分90分以上，支付合同价款的25%。阶段考核得分在80分（含）至90分（不含）的，付阶段运营费的95%；阶段考核得分在70分（含）至80分（不含）的，付阶段运营费的90%。（具体考核见水质自动监测站运维考核表）

在双方签订合同进场后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10%即￥           元大写：人民币              元整，第一阶段完成后（考核得分90分以上），乙方向甲方提供对应金额的增值税发票，甲方收到增值税发票后15个工作日内向乙方支付合同价款的15%即￥               元大写：人民币           元整。

剩余阶段支付的合同价款：

第二阶段运维完成后（考核得分90分以上） ，乙方向甲方提供对应金额的增值税发票，甲方收到增值税发票后15个工作日内向乙方支付合同价款的25%即￥                 元大写：人民币                元整。

第三阶段运维完成后（考核得分90分以上） ，乙方向甲方提供对应金额的增值税发票，甲方收到增值税发票后15个工作日内向乙方支付合同价款的25%即￥                 元大写：人民币                元整。

第四阶段运维完成后（考核得分90分以上） ，乙方向甲方提供对应金额的增值税发票，甲方收到增值税发票后15个工作日内向乙方支付合同价款的25%即￥                元大写：人民币            元整。

乙方提供经甲方财务部门认可的发票。若乙方考核分数未达到90分的，按照前述约定标准在付费时进行相应扣减。

3、履约验收

（1）验收时间：2026年10月。

（2）验收地点：11座固定水质自动监测站和17座微型自动监测站（包括玉泉河铁路东、纬二河伟拓路、胜天闸等）。

（3）验收方式：由徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心负责合同标的履约验收具体工作，对采购服务进行验收。

（4）验收内容：高新区内11座固定水质自动监测站和17座微型自动监测站的运维。

（5）验收标准：符合国家行业相关标准、投标文件内容（需符合招标文件要求）。

4、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包维护的方式实施总承包，乙方应对全部维护项目负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止维护项目承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。运维单位负责对水质自动监测站的设备设施的安全管理维护及用电安全管理，运维期间设备设施的安全和用电安全由运维单位全权负责。

5、甲方工作

5.1 负责向乙方提供需维护设备的有关资料。

5.2 组织召开维护作业技术交底会。

5.3 负责乙方的日常维护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每阶段对乙方作出下阶段维护工作计划布置和对当阶段维护工作进行考核，考核按有关维护工作考核标准结合甲方维护工作计划要求综合进行。

5.4 甲方每阶段对乙方的维护质量进行检查考核，并按本合同有关条款向乙方支付相应维护经费。

5.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

5.6 若乙方具有下列情形之一，将被解除承包合同：

（1）水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%或质控考核合格率连续2月低于80%；

（2）阶段考核结果平均分在70分以下；

（3）在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项。

5.7甲方对乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣3000-5000 元，情节严重的扣5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣10000-20000 元。

5.8 甲方应作的其他工作，双方可在补充条款内约定。

6、乙方工作

根据维护工作计划，乙方按照招标文件要求开展运维工作，具体内容详见招标要求。

7、质量标准

7.1 本项目运行维护质量标准：设备运行正常，阶段考核在70分及以上。

7.2 因乙方原因维护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

8、检查和考核

8.1乙方应认真按照投标文件中约定的质量标准进行维护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

8.2对于维护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方维护费中扣除。

9、安全文明维护与检查

9.1乙方应做好维护作业管理区内的所有安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

9.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

10、安全防护

维护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，维护期间按规定做好安全标识。

11、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

12、违约

12.1 甲方应当履行合同约定的义务,如有违反,须承担相应的违约责任。

12.2 乙方不能达到所承诺的维护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

12.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

13、争议

13.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或向项目所在地人民法院起诉解决。

13.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止维护作业；

(3) 法院要求停止维护作业。

14、合同终止

承包范围内的维护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除维护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

15、组成合同的文件

15.1 组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及附件

（4）本合同协议条款

（5）本项目招标文件

（5）标准、规范及有关技术文件

15.2 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

15.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

15.4 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

15.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院起诉解决。

16、合同生效与终止

本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至维护期满、验收合格、价款结清自行终止。

17、合同份数与解释

17.1本合同一式六份，并具同等法律效力。

17.2本合同（一式六份）由甲乙双方签字、盖章后生效。

发包人(盖章)：                                       承包人(盖章)：

法定代表人：                                        法定代表人：

联系人：                                            联系人：

电话：                                              电话：

地址：                                              地址：

年    月     日                                     年      月   日

第六章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

2、项目预算：本项目采购预算总金额146.16982万元人民币（11座固定水质自动监测站，17座微型自动监测站）；报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、项目服务期限：一年。

二、项目内容：

1、项目说明

1.1本项目为高新区内11座固定水质自动监测站和17座微型自动监测站的第三方运行维护及管理服务，项目服务期一年。运维技术要求依据《江苏省水质自动站运行管理办法》、《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》，实时监控水质，及时发布预警，服务水环境管理。

1.2运行维护服务范围包括：各水站所有监测仪器、数据采集与传输设备、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、安全管理、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，水站所有监测仪器配件更换、分析仪试剂更换，同时承担站房网络通讯费用、水电费及站房看护费用等。运维工作应接受徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心组织的质量检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行并与相关管理平台联网正常。

2、具体站点情况

2.1站点情况

| 序号 | 断面名称 | 河流（湖库） | 所在区市 | 站房类型 | 运维参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉泉河铁路东 | 玉泉河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 2 | 纬二河伟拓路 | 纬二河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 3 | 胜天闸 | 奎河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 4 | 藕河五环路桥 | 藕河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 5 | 毕庄沟强排站东 | 毕庄沟 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 6 | 灌沟河潘楼南 | 灌沟河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 7 | 灌沟河王集桥 | 灌沟河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 8 | 长兴路桥 | 玉泉河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 9 | 惠民路桥 | 楚河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 10 | 华夏路桥 | 焦山河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 11 | 湘江路桥 | 东风河 | 高新区 | 固定站 | 9参数 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 所在区市 | 站房类型 | 运维参数 |
| 1 | 楚河前二堡桥微站 | 楚河前二堡桥 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 2 | 焦山河富民路微站 | 焦山河富民路 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 3 | 三号提污泵站微站 | 三号提污泵站 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 4 | 五号提污泵站微站 | 五号提污泵站 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 5 | 黄桥处理站微站 | 黄桥处理站 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 6 | 焦山东桥微站 | 焦山东桥 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 7 | 安科5路微站 | 安科5路 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 8 | 城南泵站微站 | 城南泵站 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 9 | 三堡泵站微站 | 三堡泵站 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 10 | 奎河珠江路桥微站 | 奎河珠江路桥 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 11 | 钱江路幸福汇邻湾微站 | 钱江路幸福汇邻湾 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 12 | 二号提污泵站微站 | 二号提污泵站 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 13 | 奎河公园康平路微站 | 奎河公园康平路 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 14 | 同创路先导路微站 | 同创路先导路 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 15 | 经纬路微站 | 经纬路 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 16 | 珠江路泵站微站 | 珠江路泵站 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |
| 17 | 奎河公园微型站 | 奎河公园 | 高新区 | 微型站 | 7参数 |

3、运维内容

运维单位负责运维的内容主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施及基础保障服务等，包括备品备件、耗材、试剂、标准物质、备用设备、监测仪器和辅助设备的维修、废液处理、水电费、交通费、通讯费、站房维修看护等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮9项参数和水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮7项参数。辅助设备设施主要包括站房及配套设施、采配水系统、UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、文化建设等。保障11座固定水质自动监测站和17座微型自动监测站正常运行所需的内外部支持。出现故障能够1小时响应、2小时到达现场服务以及故障应急处理，并负责24小时内修复。

三、运行维护要求

1、总体要求

1.1投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.2投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

1.3在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

1.4投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

1.5在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心等单位的定期、不定期检查和考核。

1.6投标单位具备一定的监测数据分析能力，能配合徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

2、机构、人员、车辆、设备配备要求

2.1中标人需具备本地化运维服务能力，应在本项目站点的区域1小时车程范围内至少设立1个办公地点，如无，需承诺中标后在项目所在地设立，投标文件中提供承诺书，格式自拟；运维公司须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明（原件扫描件）。应保证配备的专业技术人员数量以及运维专用车辆数量不少于下表要求的数量：

| 项目类别 | 站点区域 （类别） | 站点数量 （个） | 运维人员 （人） | 运维车辆 （辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方运维 | 徐州高新区 | 28 | 7 | 4 |

2.2中标人需要配备通过国家计量认证的常规参数（如氨氮、五参数等）实验室分析仪器或便携式仪器，并在需要时用于水质自动监测站的比对考核。（已经购买的须提供购置发票或采购合同扫描件；未购买的需承诺中标后配备齐全，投标文件中提供承诺书，格式自拟。）

2.3中标人须配备3套九参数分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）备机和3套七参数分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮）备机，且提供的备机须满足相关技术要求。须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、原理等）、相关证书。未购买需承诺中标后配备齐全，投标文件中提供承诺书，格式自拟。

2.4中标人须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件，投标文件中提供承诺书，格式自拟。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

2.5中标人须承诺在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆，并向徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖服务周期），投标文件中提供承诺书，格式自拟。否则徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心有权以中标人虚假应标为由解除合同，要求中标人退还徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心已支付的全部费用，并进一步追究检查单位相关责任。

2.6中标人应在江苏省内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.7中标人需具备良好的质量管理体系，满足水站运维的质量要求；同时需保障运维人员身心健康，具备职业健康安全体系的证明文件；需具备业界良好的口碑。

2.8中标后，中标人须按照徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心要求开展运维交接工作，并做好接收方案。

3、运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

3.1水站的日常运行维护。提供、配制并定期更换水质自动监测仪器所需试剂、气体和标样；根据仪器运行状况和类型，定期对溶解氧电极、氨氮电极、pH电极、COD电极、高锰酸盐指数电极、总磷总氮UV灯等耗材进行更换，其余备品备件根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求按期更换。所有备品备件均由中标人提供。

3.2水站的日常质量管理。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。配合徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心进行水站质量保证和质量质控工作。

3.3水站的日常安全管理。运营维护期间所需水电、通讯费用由中标人负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。运维单位负责水站设备设施的安全管理维护及用电安全管理，运维期间设备设施的安全和用电安全由运维单位全权负责。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经业主允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.4水站运维记录的规范、上报。认真、及时做好水站运行维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据情况统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况,每月监测数据汇总表

（5）自动站备品备件管理登记表

3.5水站的仪器设备及其他相关辅助设备设施的维护保养及故障维修。中标人须针对水站系统和仪表制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修包括系统的清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.6水站数据采集及传输系统的维护及维修，保证通讯正常；当数据异常时，中标人应及时开展排查工作，并向管理单位书面报告数据异常原因及解决方案。

3.7当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；中标人要定期对采集器周边水域进行巡查，及时清理采集器周边水草、杂物，保障站房周边、采集器周边环境卫生、水域洁净，保障数据准确。

3.8仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），中标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心。

3.9 当点位需要新增、撤销、变更时，中标人需配合管理单位执行相关工作。涉及站点迁移的，中标人应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

4、运维工作要求

中标人应遵守国家、省关于水质自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

4.1运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁，取水器周边20米范围无水草、杂物；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证设备设施和线路的安全及系统的正常运行;

(4)保证空调正常工作，站房内温度、湿度满足仪器运行要求；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.2 每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看水站数据并现场巡查形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即开展排查、处理并通知徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心，在每日6时～18时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日18时～次日6时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)发生水质异常等特殊情况后，应在开展相应的运维工作同时立即排查分析原因，并将现场情况和解决方案及时上报徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

每日10时前运维人员配合徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心完成水站前日各站点原始数据的审核，上报复核。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应于当日18时前审核报送。

4.3每周工作内容如下：

每周至少巡检水站5次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看站房内设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查工控机、数采仪、视频监控设备及其它辅助设施工作是否正常；检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查站点的通讯系统，保证站点与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常。

(2)检查各仪器管路、阀门是否正常，仪器电极有无沾污，检查试剂的消耗情况。

(3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、COD每周2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，间隔不超过4天，可以为自动或手工）。

(5)pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每周至少进行一次水样比对。

(6)水站系统（以氨氮、高锰酸盐指数为代表指标）进行一次系统干预检查。

(7)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(8) 每周对站房内各仪器、内外环境卫生进行检查，及时保洁。及时清除站房周围的杂草、积水和取水口附近杂物；及时清理采集器周边水域水草、杂物。

(9) 检查站房的安全设施和用电安全，做好防火防盗防触电工作。

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 17 | COD分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
| 18 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁 | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀，清除采样器周边水草杂物 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |

4.4每月工作内容如下：

(1)	室内外取水管路清洗、清淤，清洗液位计、液位观察管、样水杯喷头等部件。检查蠕动泵是否有堵塞和渗漏，采水系统综合测试。

(2)	校正pH、溶解氧、COD电极，更换高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等仪器相关分析试剂并校正。

(3)	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、COD仪器线性检查。

(4)	每月对数据和运维记录进行备份。

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出，至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏 |
|  |  |  | 原样装回液位计 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求 |
| 12 | COD分析仪 | 1次/月，校正电极；1次/周，清洗电极，确保数据正常 | 校正、清洗、更换电极，确保校正数据符合仪器要求 |

- 4.5每两月工作内容如下：

(1)	采水系统维护，根据丰、枯水期调整采水系统，保正其正常运行；

(2)	电动球阀、单向阀清洗检查；压力表测试、工控机检查；

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 1次/2月，根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵 |
| 2 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内） |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀 |
| 3 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀 |
| 4 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表 |
| 5 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

- 4.6每年工作内容如下：

(1)	中标单位负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对栈桥或取水设施进行一次检修，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施、视频监控系统、标志牌、LOGO等附属设施进行维护。其中水站外观整治及内外墙面粉刷要求如下：

①沾水：墙面湿润有利于铲掉旧的墙皮。

②铲墙皮：铲除原有墙面已经被水浸过的部分，或用尼龙刷或者粗砂纸将其铲除，磨平。直到露出水泥砂浆墙面或腻子层裂缝及找平：

③裂缝：一般情况下用牛皮纸和白乳胶贴住裂缝。

④找平：凸凹不平的表面需要找平，一般石膏粉比较常用，凸凹差不超过0.5公分为佳，选择颗粒细度较高和质地较硬的腻子或在腻子里添加一定的白乳胶，提高腻子的硬度。用较细的砂子，一般质地较松软的腻子（如821）用400-500号砂子，质地较硬的（如墙衬等）用360-400号。涂刷主要注意墙角，每滚中间接茬部分和收漆方向，墙角的处理，多数用板刷或排笔进行涂刷。刷漆时每滚上墙后都要有个收漆动作，一滚套一滚，切勿漏刷。

⑤负责对站房外围的院墙、大门、绿化等基础设施进行维护，如有损坏及时更换。

- 4.7日常运维其他相关要求如下：

(1)	中标单位需协助徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

(2)	运维单位应积极参加江苏省监测中心或江苏省徐州环境监测中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

(3)	运维单位应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。

(4) 运维单位保证满足生态环境部门对仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～18时出现故障，应在1小时之内响应，2小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(5)	当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心，徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(6)	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告执行单位徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心。

(7)	严禁擅自更改仪器参数设置。

4.8质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质控核查、水样比对、加标回收和系统干预检查等质控工作。其中：

(1) 氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮、COD至少每周进行2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，可以为自动或手工），每月进行一次线性检查。

(2) pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每周至少进行一次水样比对。

(3) 水站系统（以氨氮、高锰酸盐指数为代表指标）至少每周进行一次系统干预检查。

合格标准参考国家相应规范要求。

(4) 所有质控结果（包括图片等佐证材料）应及时报管理单位，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为考核不合格，同时扣除该参数当月（或该阶段）相关时段运维款。中标单位应及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每日的12:00之前将完成前一日原始数据的标识工作。

(5) 质控考核测试不合格时，中标单位应立即查找原因，并在考核结束的24小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需在48小时内更换备机。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标单位未按要求更换备机的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

（6）运维单位必须接受徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心及其委托单位和人员的质量检查，运维单位每月提供一份水样比对检测报告。

4.9应急措施要求

投标人应制定应急事故处理方案，内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏情况。

（1）水站监测数据异常处理

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须1小时内到达站点核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

(2) 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，中标单位应保证在1小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须在48小时内更换备机；因水电中断或采水故障，水站无法正常运行的，应委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

(3) 应急与数据补测的相关规定

①中标单位发现数据异常波动应及时核实上报，积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。

②中标单位因站点水电中断、采水故障等原因停运，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标人支付。

③徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心对每阶段运维进行考核，扣减的费用不再支付。

④备机应满足国家及省内相关技术规范的要求，并在我省和国内得到广泛应用，适用于我省水环境自动监测系统，投标时应提供仪器彩页和相关使用情况证明材料。具体技术要求见下表：

水质自动监测站（9参数）更换备机技术要求

| 项目名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析方法 | 水温 | 热电阻/热电偶 |  |
|  | pH | 玻璃电极法 |  |
|  | 溶解氧 | 电化学法/荧光法 |  |
|  | 电导率 | 电极法 |  |
|  | 浊度 | 光散射法 |  |
|  | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化法 |  |
|  | 氨氮 | 水杨酸分光光度法/氨气敏电极法 |  |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |  |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |  |
| 性能指标 | 水温 | 检测范围 | 0℃～60 ℃，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.5 ℃ |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  | pH | 检测范围 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
|  |  | 重复性 | ±0.1 pH |
|  |  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
|  |  | 响应时间 | ≤30s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |
|  | 溶解氧 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 重复性 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤120 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.3 mg/L |
|  | 电导率 | 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
|  |  | 重复性误差 | ±1% |
|  |  | 零点漂移 | ±1% |
|  |  | 量程漂移 | ±1% |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤30s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±10% |
|  | 浊度 | 检测范围 | 0～1000NTU，可调 |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 零点漂移 | ±3% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 线性误差 | ±5% |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±10% |
|  | 高锰酸盐指数 | 检测范围 | 0～20mg/L |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 检出限 | ≤0.5 mg/L |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按HJ915-2017执行 |
|  | 氨氮 | 检测范围 | 0～10 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ≤5.0% |
|  |  | 量程漂移 | ≤5.0% |
|  |  | 精密度 | ≤5.0% |
|  |  | 检出限 | ≤0.05mg/L |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按HJ915-2017执行 |
|  |  | 最小维护周期 | ≥168h |
|  | 总磷 | 检测范围 | 0～2mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±10% |
|  |  | 准确性 | ±10% |
|  |  | 精密度 | ±10% |
|  |  | 检出限 | ≤0.01mg/L |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按HJ915-2017执行 |
|  | 总氮 | 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±10% |
|  |  | 准确性 | ±10% |
|  |  | 精密度 | ±10% |
|  |  | 检出限 | ≤0.1mg/L |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按HJ915-2017执行 |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
| 功能要求 | 具有分析仪器过程日志记录功能 |  |  |
|  | 存储不少于1个月的原始数据和运行日志 |  |  |
|  | 能接受远程控制指令 |  |  |
|  | 具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能 |  |  |
|  | 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 |  |  |
|  | 具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 |  |  |
|  | 具有RS-232或RS-485标准通讯接口 |  |  |
|  | 必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 |  |  |
|  | 监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 |  |  |

微型自动监测站（7参数）更换备机技术要求

| 项目名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析方法 | 水温 | 热电阻或热电偶法 |  |
|  | pH | 玻璃电极法 |  |
|  | 溶解氧 | 电化学法或荧光法 |  |
|  | 电导率 | 电导池法或电极法 |  |
|  | 浊度 | 光学法 |  |
|  | COD | 紫外吸收法 |  |
|  | 氨氮 | 离子电极法 |  |
| 性能指标 | 水温 | 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.5 ℃ |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  | pH | 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
|  |  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
|  |  | 重复性 | ±0.1 pH |
|  |  | 响应时间 | ≤30 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | 溶解氧 | 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 重复性 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤120 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | 电导率 | 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
|  |  | 重复性误差 | ±1% |
|  |  | 零点漂移 | ±1% |
|  |  | 量程漂移 | ±1% |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤30s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | 浊度 | 量程 | 0～500NTU，可调 |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 零点漂移 | ±3% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 线性误差 | ±5% |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | COD | 测量范围 | 0~500mg/L |
|  |  | 精确度 | ≤10% |
|  |  | 分辨率 | 0.01 |
|  |  | 重复性 | ≤5% |
|  |  | 漂移性 | ≤5% |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | 氨氮 | 量程 | 0～1000mg/L，可调 |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 零点漂移 | ±3% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 线性误差 | ±5% |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 功能要求 | 具有分析仪器过程日志记录功能 |  |  |
|  | 存储不少于1个月的原始数据和运行日志 |  |  |
|  | 能接受远程控制指令 |  |  |
|  | 具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能 |  |  |
|  | 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 |  |  |
|  | 具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 |  |  |
|  | 具有RS-232或RS-485标准通讯接口 |  |  |
|  | 必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 |  |  |
|  | 监测频次1小时1次 |  |  |

5、参考技术规范和标准

5.1国家生态环境部、中国环境监测总站发布的相关水质在线监测技术标准

5.2《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》

5.3《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ 915-2017)

5.4《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

5.5《环境水质监测质量保证手册》

5.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

5.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

5.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

5.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

5.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

5.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

5.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

5.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T101-2019）

5.14《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

5.15《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

5.16《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T372-2007）

5.17《水和废水监测分析方法（第四版）》

5.18《户外标识牌技术规程》（CECS148:2003）

5.19《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

5.20《建筑设计防火规范》（GB 50016-2015）

5.21《智能建筑标准》（GB/T50314-2006）

5.22《环境监测信息传输技术规范》（HJ660-2013）

5.23《环境信息分类与代码》（HJ/T417～2007）

5.24《环境信息共享互联互通平台总体框架技术规范》（HJ718-2014）

5.25《环境保护应用软件开发管理技术规范》（HJ622-2011）

5.26《基于Modbus 协议的工业自动化网络规范》（GB/T 19582-2008）

5.27《地表水自动监测系统通信协议技术要求》（总站水字[2019]649号-附件6）

6、交接工作安排

中标单位负责与上一阶段运维单位对水站正常运行所必须的资产进行清点、测试和查验，以及相关档案资料的移交等。交接内容主要包括：

6.1站房及其配套设施。主要包括站房主体、防雷设施、质控间和值班室相关配套、供电设施、给排水设施、暖通设施、通讯设施等。

6.2采水设施。主要包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置等。

6.3仪器设备。主要包括配水单元、分析单元、质控单元、留样单元、辅助单元、控制单元、数据采集与传输单元软硬件等。

6.4视频监控及安防设施。主要包括视频监控、门禁、烟雾报警器、自动灭火器、站房钥匙等。

6.5文化建设有关内容。主要包括站房外部的水站标志牌、简介牌和水站LOGO，站房内部的站点流域表征图、运维管理体系图和水站系统流程图等。

6.6档案资料。主要包括站房采水相关图纸、系统及仪器密码、仪器说明书、自查报告、交接报告等。

6.7其他设施。主要包括便携式仪表、备品备件、生活设施等。

在采购前投标单位可与原业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好接收方案和后期运维工作方案。

四、监督考核与惩罚办法

1、数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

1.1投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心有权终止合同。

1.2运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实，徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心有权终止运维合同。

1.3徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在徐州高新区内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

1.4违反江苏省水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实，徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心有权终止运维合同。

2、考核办法

2.1付款考核

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心根据每阶段考核情况核算运维款项，具体如下：

2.1.1阶段考核得分达到90分及以上的，阶段运营费用全额付清（合同价25%）；阶段考核得分在80分（含）至90分（不含）的，付阶段运营费的95%；阶段考核得分在70分（含）至80分（不含）的，付阶段运营费的90%。阶段考核得分在70分（不含）以下的，运维考核不合格，扣除该站点阶段运维费用。若因运维方原因，站点有效运行率<80%，扣除该站点当月全部运维款。阶段考核得分按每月得分汇总平均计算（具体考核见水质自动监测站运维考核表）。

2.1.2有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

2.2评分考核

| 年 水质自动监测站运维考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检查分项 | 分值 | 单项分值 | 得分 | 评分细则 | 备注 |
| 1 | 参数运行率 | 水温 | 40 | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 | 若因运维方原因，单个参数月有效运行率<80%时，扣除该参数当月全部运维款。 |
| 2 |  | pH |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 3 |  | 溶解氧 |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 4 |  | 电导率 |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 5 |  | 浊度 |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 6 |  | 高锰酸盐指数 |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 7 |  | 氨氮 |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 8 |  | 总磷 |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 9 |  | 总氮 |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 10 |  | COD |  | 4 |  | 有效运行率≥90%，得4分；低于80%，得0分 |  |
| 11 | 站点运行率 | 站点所有参数 | 10 | 10 |  | 有效运行率≥90%，得10分；低于80%，得0分 | 站点有效运行率<80%，扣除该站点当月全部运维款。 |
| 10 | 异常情况应答率 | 监测数据异常 | 12 | 6 |  | 每日6:00-18:00发现数据异常后2小时内应答；18:00-次日6:00在次日10点前应答，未应答每次扣4分。应答指已解决问题或已至现场开展调查。 |  |
| 11 |  | 水质异常 |  | 6 |  | 每日6:00-18:00发现水质异常或接到通知处理异常情况2小时内应答；18:00-次日6:00在次日10点前应答，未应答每次扣4分。应答指已解决问题或已至现场开展调查。 |  |
| 12 | 站房及周边环境 | 取水器周边环境 | 14 | 6 |  | 取水器周边20米范围内是否有水草、杂物，发现一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 13 |  | 站房周边环境 |  | 4 |  | 站房周边20米范围内是否整洁、取水管线是否整洁，发现一次扣2，扣完为止。 |  |
| 14 |  | 站房内部环境 |  | 4 |  | 站房内部是否整洁，仪器是否规整，发现一次扣2，扣完为止。 |  |
| 15 | 站房及设备设施管理 | 站房及设备设施完整情况 | 14 | 4 |  | 站房及设备设施是否完好，取水器是否移位，发现一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 16 |  | 站房及设备设施安全管理 |  | 6 |  | 站房及配套设备设施是否存在明显安全隐患，发现一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 17 |  | 文化建设 |  | 4 |  | 标识标牌、制度牌、站名牌是否确实，发现一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 18 | 运维人员和台账 | 运维记录台账 | 10 | 5 |  | 无运维记录，扣5分；运维记录不完善，每次扣2分，扣完为止。 |  |
| 19 |  | 运维人员 |  | 5 |  | 运维人员是否与投标备案人员一致，不一致扣5分，运维人员工作是否认真，发现一次扣1分，操作是否专业，发现一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |
| 运维单位 |  |  |  |  | 运维人员 |  |  |

3、惩罚办法

3.1 一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

3.2 业主不定期对水站开展检查，按阶段对每个站点考核，其中：

（1）阶段考核结果在80分（含）以上，90分以下，扣除该站点阶段运维合同款的5%，并责令整改；

（2）阶段考核结果在70分（含）以上，80分以下，扣除该站点阶段运维合同款款的10%，并责令整改；

（3）考核结果平均分在70分以下，取消运维合同，并罚款合同额的两倍；单站在70分以下，扣除该站点阶段运维费。

3.3如果中标人运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

3.4如果中标人未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%或质控考核合格率连续2月低于80%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，业主有权提前取消运维合同。

3.5因考核不合格解除合同前，业主将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由中标人进行限期修复，或由新的托管方进行修复，并由托管站进行验收，所需费用由原中标人承担；如原中标人不配合业主工作，拒绝对水站仪器进行修复或支付费用的，业主有权将中标人列入黑名单，并在2年内禁止中标人参与业主的其他所有项目的投标。

4、其他规定

4.1运维机构有下列情形之一的，徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出站房，未按要求及时向徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心报告的；其他不履行规定职责的情形。

4.2在各类专项质量检查中，发现中标人未达到徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当阶段10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏润沐工程管理咨询有限公司

根据  徐州高新区水质自动监测站运维项目  项目[项目编号             ]招标文件，         （姓名）代表我方          （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7. 江苏润沐工程管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润沐工程管理咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                     （电子签章）

投标人授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州高新区水质自动监测站运维项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                     （电子签章）

投标人授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：                     （电子签章）

投标人授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏润沐工程管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                     （电子签章）

投标人授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：             职务：

统一社会信用代码：

受托人：                            性别：男（女）

年龄：   岁                         民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与（徐州高新区水质自动监测站运维项目）项目（项目编号：           ）的招、投标活动及签订合同。（            ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（            ）无转委托权。委托期限自     年   月   日起至   年  月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函格式

中小企业声明函

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                  （企业名称），从业人员     人，营业收入为           万元，资产总额为         万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日            期：     年    月    日

注：1.本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                     （电子签章）

投标人授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州高新区水质自动监测站运维项目（项目编号：           ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                     （电子签章）

投标人授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：徐州高新区水质自动监测站运维项目

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：                ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                     （电子签章）

日  期：     年    月    日

十、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥      大写：人民币       。

(2)验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写 ￥  大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

- 合同签订后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写 ￥        大写：人民币        。

- 验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写 ￥        大写：人民币       。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的 通知》(苏财购(202052 号)要求。