连云港市政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-SXSD-G2025-0082 |

| 采 购 人： | 连云港市环境监测监控中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |

2025年12月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	59

第六章  投标文件格式	67

第一章  投标邀请

受连云港市环境监测监控中心的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司就2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目（项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0082）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目JSZC-320700-SXSD-G2025-0082招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-1-19 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0082

2.项目名称：2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币769.7万元

5.最高限价：人民币769.7万元（采购包1：743.7万元；采购包2：26万元），投标报价超过最高限价的投标无效。

6.采购需求：

采购包1：2025-2026年连云港市大气和水环境自动监测设施运行维护项目，具体详见采购需求；

采购包2：2025-2026年连云港市危险废物视频监控云平台运行维护项目，具体详见采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

7.合同履行期限：一年。

8.本项目(是/否)接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；(如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1

- 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

采购包2

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-1-19 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.本项目共分2个采购包，本项目执行兼投不兼中，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容，但仅可在1个采购包中中标。2个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1、采购包2

单位名称：连云港市环境监测监控中心

单位地址：连云港市海州区海昌南路68号

联系人：王盼丽

联系电话：0518-85503115

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

单位地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系人：徐琨

联系电话：0518-81163378

3.项目联系方式

项目联系人：徐琨

电话： 0518-81163378

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程中应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费，中标服务费由中标单位支付，代理费协议收取费用为：采购包1：14000元，采购包2：2000元，在接收中标通知书前一次性向代理机构支付。上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

收费标准：《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格审查同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。具体以采购人要求为准。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的3%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

32.合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为招标文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取招标采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 本项目不执行价格评审优惠措施。

38.3 本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

38.4 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.5 投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

39.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳     作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 5% 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 20% 。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 20% 。逾期超过约定日期 10个工作日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为 服务 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业 。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

采购包1：

一、项目概况

2025-2026年连云港市大气和水环境自动监测设施运行维护项目，主要目标为实现对全市64个乡镇（街道）6参数空气自动监测站、19个3参数大气环境自动监测站、5个PM2.5站、5个TVOC自动监测站、1个港口空气自动监测站（空气六参数、H2S、TSP、非甲烷总烃）、8个水质自动监测站、2套水污染预警溯源仪、1台生物毒性分析仪、1套水质浮标在线监测系统运维服务、定期维修、监测数据深度分析，保障设备运行正常，以及所有水、气站站房及其附属设施的管理、维护维修，确保监测数据的真实性、有效性、准确性。

二、服务技术要求

#### 2.1 空气自动监测站运维服务技术要求

##### 2.1.1 常规空气自动监测站运维

在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照国家、省、市相关部门制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

运维单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。仪器设备关键技术参数的种类及其使用、调整等应执行《国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定(试行)》，严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置，如有存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的，采购人将视情节轻重扣除合同款的1%-10%，涉及违法的行为还将追究法律责任。

###### 2.1.1.1 运维需配备的设备要求

- 运维单位须根据采购人要求提供技术支持服务，应在本地建立备品备件库，用于对所运维空气站仪器进行应急替换、标定、校准、量值传递和审核，对检修后的仪器设备进行校准和主要技术指标的运行测试，以及其他有关质量控制措施的制定和落实。

- 运维单位需要配备必要的质量控制设备，标准气体须为一级标准样品或物质；需配备流量计(大、小流量各6台)、标准气压计、标准温湿度计各6套，确保每个区县有一套质控设备。

- 运维单位须配置SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪器各4套用作备机，备机须与站点使用的仪器品牌一致。

- 运维单位须至少配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各2台。

- 运维单位须承诺中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置，标气需在过期前进行全部更换。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（如有特殊情况，需向采购人报备），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

- 运维单位应配备专用仪器维护维修工具。

- 运维期间需对站房及附属设施进行一次全覆盖防水、防锈养护工作，并对出现漏水、锈蚀等问题站点及时修复。

（8）投标人应列明空气自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

（9）在空气自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（10）投标人应提供完整的空气自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。未经采购人允许不得随意更换运维人员。

###### 2.1.1.2 运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

(1) 空气自动监测站的日常运行维护；

(2) 空气自动监测站的日常质量管理；

(3) 空气自动监测站的日常安全管理；

(4) 空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

(5) 空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

(6) 空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

(7) 空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与生态环境部门通讯正常，并根据省厅要求上报监测数据；

(8) 中标人与采购人签订运维合同半年内，中标人需完成所有空气站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作；

(9) 根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

(10) 当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内更换备机开展监测；

(11) 仪器报废后(包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致)，运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

(12) 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批，同时做好迁移后点位监测仪器设备安装、调试、校准、手工比对等工作，做好数据通讯线路等安装工作；

(13) 每年开展运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告；

(14) 支付运维服务期内站点的房租、水、电、网络等费用；

(15) 运维期内定期开展站房整体结构检查，保障站房照明功能、监控设施、制冷设施、内部电力设施、防水设施等正常运行；

（16）财产保护：运营期间，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、空气自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

###### 2.1.1.3 运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

(1) 考核时段内单站点单月任一监测项目的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2) 单站单因子设备运行率必须高于90%(含)，数据有效率必须高于90%(含)，生态环境部和省生态环境厅另有要求的，按要求执行。

(3) 异常情况处理率100%；数据质控合格率高于80%；运维任务完成率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

###### 2.1.1.4 运维工作要求

运维单位应遵守国家、省、市关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

2.1.1.4.1 运维工作一般要求如下

- 保持站房外20m以内的环境清洁；

- 保证空调正常工作，站房内温度 25±5℃，相对湿度保持在 80%RH 以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.1.1.4.2 每日工作内容如下

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1) 判断系统数据采集与传输情况；

(2) 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3) 发现监测数据异常应立即通知采购人，并在4小时内赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时(包括通信线路、电力线路故障，及时与相关部门联系解决)；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器；

(4) 发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5) 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6) 每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。每天9:00之前通过连云港市大气环境综合管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并提交小时值审核结果、日均值审核结果；数据审核报送工作完全按照省生态环境厅统一考核要求完成，对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，按省生态环境厅统一要求，以正式文件形式向采购人报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16时前将上月所有审核结果报送至采购人。

2.1.1.4.3 每周工作内容如下

每周至少巡检空气自动监测站1次(最长间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护)，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1) 查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2) 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4) 检查PM10与PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5) 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

(6) 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7) 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，如发现问题及时报告采购人；

(8) 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9) 检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10) 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11) 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线接合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12) 在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13) 应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14) 应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16) 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(17) 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报；

(18) 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

2.1.1.4.4 每月工作内容如下

(1) 清洗PM10及PM2.5采样头(若遇重污染天气，则每周清洗一次)，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2) 检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

(3) 每月对数据和运维记录进行备份；

(4) 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

2.1.1.4.5 每季度工作内容如下

(1) 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2) 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3) 采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

2.1.1.4.6 每半年工作内容如下

(1) 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2) 振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3) 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4) 对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

2.1.1.4.7 每年工作内容如下

- 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

- 对所有的仪器(包括采样泵)进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.1.1.4.8 日常运维其他相关要求如下

(1) 每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2) 应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报采购人备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报采购人备案；

(3) 运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，4小时内赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时(包括通信线路、电力线路故障，及时与相关部门联系解决)；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器；

(4) 当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5) 仪器报废后(包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致)，运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

(6) 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

2.1.1.4.9 站房维护要求

- 消防：

①站房各配备2L灭火器两只，灭火器内灭火剂应为可灭电器设备的安全灭火剂，并能做到对精密电子仪器无损灭火。

②站房消防灭火器材可正常使用，且保证在合同期内相关消防灭火器材在有效期内（在灭火剂没有失效的前提下，每年至少检查4次灭火器的压力表是否正常）。

- 电力：

①站房电力系统预防性检修与维护，运维单位应在合同签订后立即对站房的电力系统进行一次整体性检查，如发现安全隐患，及时通知采购人，并更换电器设备，排除隐患，确保站房内仪器正常工作。

②检查项目中包含：稳压电源，温控系统日常维修及每季度年度进行周期性检查维护，每年至少提供一次现场电力检查。检查项目包含电压是否稳定，外接电缆有无老化现象，电器插座等有无过热现象，照明和换气扇是否工作正常一旦发现问题及时更换。

③当站房内总供电线路出现故障时，应在3个工作日内解决故障。

④当站房内稳压电源出现故障时，应在2个工作日内解决故障。

- 站房设施：

①负责站房内桌椅、实验台的维护与维修；当出现桌面起皮、座椅无法正常使用等现象，运维单位应予以维修或更换。

②承担站房安全性维护任务，包括站房爬梯、护栏等，维护内容包含检查螺栓是否需要更换，焊点是否脱落（补焊）；运维单位应在合同期内至少每半年对站房的爬梯、护栏进行一次全面的检查，如发现损坏或接采购人通知有损坏情况的，应在一周内前往现场并维修完毕。

③负责站房预防性防水保障工作，至少在本合同期内雨季到来之前进行1次站房整体性防水检查与维修。一旦发现漏水现象，应对站房顶部做全面防水层处理，彻底解决漏水问题。

④负责站房内外损坏与锈蚀部分进行维护或翻新（除锈后刷一层防锈漆再刷一层面漆），运维期内至少进行一次。

- 其他：

每季度对消防、电力系统及站房本体等进行周期性维护。

2.1.1.4.10 质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

- 量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa(含)时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次(每次至少24小时)以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据采购人要求定期开展核查工作。

- 日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

① 安装时；

② 移动位置时；

③ 进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④ 监测仪暂停工作一段时间后；

⑤ 有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

⑥ 超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

(3) 质量检查

运维单位必须接受采购人或其委托单位和人员的质量检查。

2.1.1.4.11 系统设备维修要求

- 维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)，并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

- 设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后或站点新增监测仪器时，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018)中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ 656-2013)、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ 618-2011)和《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)等相关规范要求，同时提交相应报告。

通过全面维护检修工作，保证项目设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确、可靠。每次维护及每台仪器运行考核，能达到相关技术指标要求。

(1) 单站设备运行率必须高于90%(含)，数据有效率必须高于90%(含)，生态环境部和省生态环境厅另有要求的，按要求执行。

(2) 异常情况处理率100%；数据质控合格率高于80%；运维任务完成率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

① 每日应有不少于21个有效小时值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间1:00至24:00。

② 每月应有不少于27个有效日均值的算术平均值为有效月均值(2月份不少于25个有效日均值)。

(3) 系统异常情况处理率达到100%；

(4) 7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时；

(5) 故障恢复时间＜24小时，无法按时恢复的更换备机；

(6) 同一设备核心部件半年内故障三次及以上的，按照采购需求更换备机，原机返厂维修至功能完全正常。

(7) 建立监控系统日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受采购人的台账检查。

##### 2.1.2 TVOC站点运维服务技术要求

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检、季度检查，以及设备年度更换等。

每日查看数据，监控平台并形成记录，分析监测数据，对站点设备运行情况进行远程诊断和运行管理。如平台显示数据异常，需前往现场查清原因并排除故障。在现场要检查外部环境是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好相关记录。具体工作内容包括：

- 周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次；

- 月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等；

- 季度检查：每季度抽取不少于1个站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等；

- 年度保养：将连续运行超过一年的设备进行维修保养，进行气路清理、温度、湿度、流量、系统空白、残留等检查工作，并对更换期间的异常数据进行审核与检验。

#### 2.2 水质自动监测站运维服务技术要求

##### 2.2.1 常规水质自动监测站运维服务技术要求

- 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人方负责的精神，依照规范，科学管理使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人方要求的考核指标要求，使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

- 财产保护：运营期间，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

- 协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

- 积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

- 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

- 汛期时，当受泄洪、排涝等不可抗力影响，各水质自动监测站无法正常工作时，中标人应开展手工监测替代自动监测，监测项目是氨氮、总磷、高锰酸盐指数、pH四个指标，监测频次是每周不少于2次手工监测。

- 根据采购人的要求支付运维服务期内站点的房租、水电网络等费用。

- 每年开展运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

- 提供废液规范化管理方案，出具相关水质自动站废液处置合同证明材料，定期开展水站废液处置工作。

###### 2.2.1.1 运维工作内容

- 提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、标样。

- 根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

- 须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

- 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

- 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

- 进行水站质量保证和质量质控工作。

- 随时接受各级生态环境部门工作考核及质量考核。

- 负责站房、栈桥的维修；防雷设施的维护工作，并每年出具一次防雷检测报告；负责水站冲洗水的使用保障。

- 保证站房清洁，整齐，无臭味异味，运维期内至少做一次站房全面维护。

- 及时缴纳站点房租、水费、电费和网络通讯费。

- 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 自动站每日运行数据报表统计；

- 自动站现场维护记录；

- 自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

- 自动站每月运行情况；

- 自动站备品备件管理登记表。

###### 2.2.1.2 运维工作要求

2.2.1.2.1 运维工作一般要求

- （1）投标人资金保证充足。

- （2）投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

- （3）投标人具有为本项目提供本地化服务的能力，运维人员应具备大专及以上学历，具备环境监测相关专业背景，取得相关部门颁发的上岗证，从事水质自动站运营二年及以上的工作人员不低于本项目运维人员数的30%。投标人必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并依法缴纳社保。

- （4）投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

- （5）投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

- （6）在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

- （7）在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核指标要求。中标人必须接受采购人的定期或不定期检查和考核。

- （8）不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

- （9）不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

- （10）投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施，未经采购人允许，不得随意更换运维人员。

- （11）对投标人装备的要求：

- ① 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人根据采购人要求对相应指标进行比对分析监测，监测实验室需通过检验检测机构资质认定。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据；

- ② 投标人中标后配备专业巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

- （12）对投标人提供服务的要求

- ① 投标人针对本项目制定维护方案，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

- ② 遵循《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

- ③ 水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。每天9:00前通过省、市两级管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向市级和省级监测中心提交小时值审核结果、日均值审核结果；数据审核报送工作完全按照省生态环境厅统一时限考核要求完成，对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，按省生态环境厅统一要求，以正式文件形式向采购人报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16 时前将上月所有审核结果报送至采购人。

- 2.2.1.2.2 每周工作内容

- a.检查水质自动监测站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

- b.检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉沙池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

- c.检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

- d.查看水质自动分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

- e.检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

- f.检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

- g.检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水质自动监测站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

- h.做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

- i.保持水质自动监测站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关闭完好 |
| 12 | 8个站点实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整洁 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查燃烧器 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |
| 18 | 数据上报 | 1次/周 | 完成对水质自动监测数据审核上报 |

- 2.2.1.2.3 每月工作内容

- a.站房：保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。

- b.分析单元：应依据断面水质状况、水质自动监测站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性炭及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。水质自动监测站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保存期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过试剂保存期。根据水质自动监测站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

- c.采配水单元：定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

- d.控制单元及通讯单元：定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

- e.辅助设备：定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。定期更换纯水机滤芯。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

- f.其它：每月对水质自动监测站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。根据要求，每年对站房组织一次防雷检测，并出具防雷检测报告。

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹除。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

- 2.2.1.2.4 每2月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀 清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

- 2.2.2 水污染预警溯源仪运维服务内容

水污染预警溯源仪的运维服务主要包括设备维护、数据监测及系统管理，具体内容如下：

1.日常巡检与维护

- 1）‌设备运行状态检查‌：定期检查仪器运行是否正常，包括三维荧光光谱仪、自动取样系统等关键部件的稳定性。 ‌‌

- 2）‌数据传输验证‌：确保监测数据与大数据平台同步，无传输延迟或错误。 ‌‌

- 3）‌环境适应性维护‌：应对极端温度、湿度等环境变化，保障仪器稳定性。 ‌‌

2.定期维护与校准

- 1）‌光谱仪校准‌：每季度进行一次波长精度和灵敏度校准，确保检测准确性。 ‌‌

- 2）‌滤网更换‌：清理或更换空气过滤网、雾化器密封圈等易损耗部件。 ‌‌

- 3）‌系统升级‌：根据软件版本更新优化算法或修复漏洞。 ‌‌

3.应急响应处理

- 1）‌突发故障排查‌：2小时响应设备故障，优先保障监测连续性。 ‌

- 2）‌数据异常复核‌：当检测到水质异常时，立即复测并追溯源头。 ‌

4.每月提供系统运行月报，内容包括当月系统运行有效性统计、数据监控和巡检情况、质控情况、备品备件更换情况等，以及数据简要分析。

5.及时缴纳站点水费、电费和网络通讯费。

- 2.2.3 浮标站运维服务内容

系统运维主要针对浮标系统整体进行运维，运维工作主要包括浮标标体的补漆、去除生物附着、系统大检修及仪器设备校准或更换备件等一系列工作，运维期内至少进行一次，采用大船及吊车将浮标系统吊上岸并进行相关的运维。

- 1）具体运维工作：

- a.检查浮标系统外观完整后将浮标系统经施工船吊上岸来并进行拆卸，对各部分进行清洗并喷涂防护漆，如有缺少螺丝或是螺丝生锈需及时更换；

- b.检查数据采集系统是否正常工作，单独通过开关电源给数据采集器供电并连接电脑进行收发数据测试，如有稳定的输出电压并收发数据正常，则数据采集器正常。检查完成后取出数据采集板上的TF卡，将TF卡上的数据拷至笔记本内以便带回进行分析处理，一般情况下需将存储卡中的数据删除以确保卡内有足够的空间继续工作，把处理好的存储卡插回插槽；

- c.将水质在线传感器、水下动态声呐、水下摄像、压力传感器从剖面升降系统支架上取出并清洗，清洗完成后再对水质在线传感器进行校准，然后将其安装好；

- d.人为模拟现场断电故障，在恢复供电条件后，系统能正常工作，拷机24小时数据正常上传后联系船主进行布放。

- e.数据平台安排专人对设备运行和水质情况进行查看，每天上午和下午通过数据平台软件远程调看浮标水质自动监测站和岸基水质自动监测站的监测数据至少各1次，根据情况组织开展巡检、核查、维修等工作，保障系统正常、安全运行。

- 2）数据平台日常管理工作包括：

- a.检查各浮标、数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题及时处理；

- b.发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，必要时采集实际水样进行人工分析；

- c.调取并分析浮标、监测数据；

- d.上报监测结果；

- e.确保在用和备份计算机系统的硬、软件正常运行；定时对系统软件、水质监测软件、查杀毒软件进行升级更新；每季度备份一次系统监测数据；

- f.做好数据平台日常管理工作记录。

- g.及时缴纳站点网络通讯费。

- 3）常规维护

常规维护主要针对浮标标体及系统主要设备进行检修、校准等维护工作，保证系统监测数据的准确性和系统运行的稳定性。该维护需每月到达现场将浮标由监测海域拖至岸边固定，然后再进行相关具体工作。

常规维护的主要工作具体如下：

| 维护单元 | 维护对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 浮标体 | 浮体及组件 | 检查浮标标体及组件有无明显磕碰及损伤； 检查标体固定螺丝，如果有松动及时拧紧，如有螺丝缺少或是螺丝生锈需立即进行更换，并对标体进行必要的清理。 |
| 供电单元 | 太阳能板 | 检查太阳能板有无明显磕碰及损伤； 检查太阳能板至汇流箱的电源线连接是否松动； |
|  | 蓄电池 | 检查蓄电池到太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查蓄电池的输出电压是否正常； |
|  | 太阳能控制器 | 检查太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查太阳能控制器的输入、输出电压是否正常； |
| 控制系统 | 数据采集器 | 检查数据采集箱的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查控制系统的自动控制、远程控制功能； |
|  | 继电器 | 检测和保养 |
| 传输系统 | 数据传输模块 | 检查传输模块及天线的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查传输模块的工作情况是否正常； |
| 传感器 | 气象传感器 | 检查气象传感器的外观是否完好，连线是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下动态声呐 | 检查水下声呐的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下摄像 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水质在线传感器 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； 对传感器进行校准。 |

- 4）突发状况维护

突发状况维护主要是应对系统突发情况，如浮标长时间断电、数据异常等现象时，采取的应急应对措施。

主要通过以下检查手段发现突发状况并进行应急处理：

| 检测对象 | 检查内容 | 应急处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 浮标位置 | 查看浮标GPS/北斗定位信息，如果浮标位于预先设定的经纬度范围内时，则说明浮标处于正常布放区域，若超过此经纬度，浮标系统可能发生移位 | 跟踪浮标的运动轨迹，同时前往现场进行查看 |
| 供电系统 | 采用专用测试软件远程查看太阳能系统的输入输出电压及蓄电池的电量 | 如蓄电池电量超出正常范围，须前往现场进行查看 |
| 通信网络 | 采用专用测试软件远程测试无线数据传输网络的通断 | 若发现传输网络长期断开，须前往现场进行查看 |
| 系统运行数据 | 采用专用测试软件远程查看系统运行数据，如内部电压、电流、工作温度、湿度、舱门密封情况等等 | 若系统运行数据出现异常，须前往现场进行排查 |
| 水质数据 | 根据国标GB3097-1997《中华人民共和国国家标准海水水质标准》和仪器长期正常运行测量数据得出各个参数正常范围，通过数据平台检查数据是否正常。 | 如水质参数数据出现数据为0或长期超出正常范围，则需立即排查问题，如有必要须前往现场校准或检修。 |

- 2.2.4 生物毒性仪运维服务内容

###### 2.2.4.1 每周维护

1）清洗所用的模块

用清水清洗所用模块和模块中的内槽并用干净的布擦干。

2）清洗取液头和进样小黑管

3）清洗参比水样和待测水样管

取出参比水样和实际水样的进水管，用清洁水清洗干净。

4）清理 PMT 测光室

清理 PMT 测光室并用干净的软布擦干净。

5）更换进样器

更换进样器，清洗取液头和软管。

6）添加菌种悬浮液

7）添加盐水

8）添加质控液

###### 2.2.4.2 每月维护

1）取出和清理所用模块

将模块从仪器中取出，清洗所有模块内的容器，并用纸巾擦干。清洁所有模块的外表面。

2）清理仪器内部

用湿布清洁仪器内部，然后擦干净。

3）清洁并给取样臂的定向杆上油

用纸巾清洁定向杆，然后滴上数滴专用油。

4）清洁并给进样器马达轴上油

用纸巾清洁所有的螺纹，然后滴上数滴油(可使用移液管)。

##### 2.2.5 应急措施要求

- （1）突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

- （2）针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，必须建立一套完整的应急维护方案。

- ① 发生数据异常情况时应于4小时内前往现场核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水质自动监测站加密测试模式，同时记录并上报。

- ② 水质自动监测站仪器发生故障时，应及时响应（响应时间不超过4小时）；若水质自动监测站仪器核心部件半年内出现三次及以上故障，则按需更换全新设备。

- ③ 当出现水质自动监测站长时间停电和水位不足造成水质自动监测站无法自动取样时及时报告采购人。

三、人员配备要求

（1）大气自动监测站运维工作需有丰富运维和数据分析经验的团队及项目经理1人，项目经理须具有本科及以上学历，有环境、气象、电子或自动化等相关专业背景，负责指导空气自动站运行管理和监测数据分析，其他专业技术人员（含驻场）14人，其他专业技术人员（含驻场）须具有大专及以上学历，具备环境监测相关专业背景，取得相关部门颁发的上岗证,提供巡检保障车13辆。

（2）水质自动监测站运维工作需有丰富运维和数据分析经验的团队及项目经理1人，项目经理必须具有本科及以上学历，有环境、水文、电子或自动化等相关专业背景，负责指导水质自动站运行管理和监测数据分析，其他专业技术人员（含驻场）3人，其他专业技术人员（含驻场）须具有大专及以上学历，具备环境监测相关专业背景，取得相关部门颁发的上岗证,提供保障车2辆。从事水质自动站运营二年及以上的工作人员不低于本项目运维人员数的30%。

（3）涉及大气自动监测站运维工作人员、水质自动站运维工作人员均不得重合。在运维过程中，若发生人员变动，运维单位需及时向采购单位提交人员变动情况说明，以及变动后新到岗人员的劳动合同、社保缴纳证明等相关材料。

（4）气站运维人员均须具备环境空气自动监测运维与质控或环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证；水站运维人员须具备水质自动监测方面运维与质控技术培训合格证。

注：1、提供“项目团队人员一览表”、毕业证书、上岗证、运维人员培训合格证及投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料；

2、相关车辆提供车辆行驶证或购置发票；如车辆为租赁，须提供租赁合同及出租人的购置发票或车辆行驶证。

四、服务期限

服务期限：一年。

## 五、服务标准

中标人在运营期内的运维工作应达到但不限于以下文件和规范要求，其他所有未尽事宜应参考国省控子站技术要求执行：

气站：1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；2.《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）；3.《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》；4.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》；5.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）；6.《环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）；7.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）；8.《环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）；9.《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》；10.《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》；11.《国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定（试行）》；12.《国家环境监测网环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定（试行）》。

水站：1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准；2.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》；3.《国家地表水自动监测站运行管理办法》；4.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则；5.《环境水质监测质量保证手册》；6.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）；7.《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）；8.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）；9.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）；10.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）；11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）；12.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）；13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）；14.《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）；15.《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）；16.《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）。

VOC站：1.《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函〔2017〕290号）；2.《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》；3.《HJ 1010-2018 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》；4.《环境保护部关于印发<2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案>》（环办监测函〔2017〕2024号）；5.《全省挥发性有机物强化监测方案》（苏环办〔2020〕230号）中116种物质（甲醛除外）的在线监测要求；6.《关于印发<环境空气颗粒物有机碳、元素碳连续自动监测技术规定>等3项技术规定的通知》（总站气字〔2021〕558号）；7.《环境空气挥发性有机物自动监测质控检查方案（试行）》（环办监测函〔2020〕335号）；8.《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》。

当采购人依据国家或省有关规定和技术文件要求出台新的自动监测站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

## 六、培训要求

按照采购人需求免费提供相关培训。

## 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

- 八、考核标准及考核办法

- （一）空气自动站考核标准及考核办法

每两个月由采购人对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站单因子考核的方式进行，主要包括数据获取率、数据有效（合格）率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

数据获取率指考核时段内监测因子实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日监测因子应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时值数据。

数据质控合格率指考核时段内监测因子实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

1、数据有效性

考核时段内监测因子有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

2、两率及运行维护

（1）两率部分(50分)

单站单因子数据获取率必须高于90%（含），否则考核总分以0分计算。

监测因子有效率高于90%(含)的，两率得分=50；

监测因子有效率在80%(含)-90%的，两率得分=为50×数据有效率；

监测因子有效率低于80%的，两率部分不得分。

（2）运行维护部分(50分)

运行维护部分每季度由采购人组织核查或者抽查，核查内容主要包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，具体细则参考下表：

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 | - 1、运维人员需取得上岗证（省级及以上）持证上岗，未取得上岗证的人员参与本项目运维工作，当次检查不得分； - 2、根据实际情况每项（次）扣0.5～1分，下一考核周期出现相同问题的加倍扣分； - 3、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 - 4、仪器故障应及时响应，超过24小时没修好的应更换备机，不能按规定更换备机的扣5分。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路连接是否规范 |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用； | 根据质控单位QA/QC质控核查情况打分，出现此类现象的，根据影响数据质 量的严重程度扣分，每项0.5～1分。 1、根据实际情况扣0.5～1分； 2、下次考核周期出现相同问题的加倍扣分。 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备） |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过 |  |
|  | 数据审核 | 按规定时限完成数据审核，数据审核质量符合规范 | 未按规定时限完成审核或审核质量不符合要求，每发现一次扣0.5分。 |
| 档案和管理 | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员每日、周、月应提交的值班记录；驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象。 | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录 | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录 | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录 | 缺失每参数当月扣3分 |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录， | 缺失当月扣3分 |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决 | 未做到的每次扣3分 |

（3）运维费核算方法

绩效考核满分100分，总分低于75分的，不予拨付运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在75（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

运维单位在考核中出现站点月度未达到数据有效性要求的，扣除该站点当月运维款的15%；同一站点连续三个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点当季度的运维费；连续6个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费。

- （二）TVOC站考核标准及考核办法

- 1、单个站点月有效运行率≥85%拨付该站点全部运维款。

- 2、单个站点月有效运行率<85%，但≥70%时，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- 3、单个站点月有效运行率<70%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款

- （三）水质自动站考核标准及考核办法

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

#### 1、常规水质自动站考核标准及考核办法

- （1）水质自动站运行指标付款要求：

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

- ①单个站点月有效运行率≥85%，拨付该站点全部运维款。

- ②单个站点月有效运行率<85%，但≥70%时，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- ③单个站点月有效运行率<70%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- ④站点整体有效运行率<70%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数（生态补偿站点还有流速）中有3个参数有效运行率低于70%时，或2个重要参数连续2个月有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

- （2）数据质量要求：

- ①水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作（浮标站根据实际情况开展运维质控）。其中氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为采购人或质控单位组织开展的）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该站点当月（或该季度）全部运维款。

- ②要求中标人及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报采购人。

- ③质控考核测试不合格时，中标方应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标方未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该站点当月运维款。

- 2、水污染预警溯源仪、生物毒性仪、浮标站考核标准及考核办法

- （1）单个站点月有效运行率≥85%拨付该站点全部运维款。

- （2）单个站点月有效运行率<85%，但≥70%时，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- （3）单个站点月有效运行率<70%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- 3、年度考核与惩罚办法

- （1）考核方法

除前述质量考核外，采购人每年度对中标方开展一次运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分（含）为合格。

- （2）惩罚办法

一旦发现虚假数据，采购人方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

按年度对每个站点单独考核，其中：

- ①单次考核结果在70分（含）以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维费的10%，并责令整改；

- ②单次考核结果在60分（含）以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点年度运维费的30%，并责令整改；

- ③考核结果平均分在60分以下，取消运维合同，并罚款该站点合同额的两倍，并向全省通报；单站在60分以下，扣减该站当年全部运维款。

- 4、如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消运维合同。运维期间，运维单位运维站点因质控检查不达标出现被省厅或生态环境部通报批评的情况，扣减相应站点当季度运维经费。

## 九、履约验收

1、验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

2、验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

3、验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

4、验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

5、验收内容

(1)年度运维总结报告一份（包含水、气、VOCs、微站运维情况）；

(2)每月提供一份月度运维总结（包含异常响应情况、备件耗材更换情况、站点运维情况等）；

(3)根据采购人需求提供环境空气高值数据溯源排查分析；

(4)根据采购人需求提供断面水质调查评估报告。

6、验收标准

招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

## 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

## 十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包2：

## 一、项目概况

2025-2026年连云港市危险废物视频监控云平台运行维护项目，为进一步强化危险废物全过程监管，有效提升“非现场”监管能力，逐步实现对全省涉废企业的全生命周期监管。针对危险废物年产生量1000吨及以上的企业和全部危险废物利用处置单位的关键位置监控视频信息进行存贮管理，并对部分重点企业贮存等环节监控视频开展AI分析，在各设区市建立视频信息存储和AI分析的边缘计算节点。

我市负责本地边缘计算节点平台建设，完成本地涉废企业监控视频接入汇聚、存储，并与省级平台互联互通。

- 二、服务技术要求

- （一）视频监控联网范围

- 实现全市80家重点监控的危废企业视频联网，总计视频监控450路。

- （二）视频云存储要求

- 1、视频监控管理要求

- 应根据我市接入企业视频路数，提供对应的云存储服务资源，支持自动持久化视频流直接云端存储，企业视频云存储不少于7天， 支持后期根据需要灵活扩展存储资源。

- 2、视频云点播要求

- 保证视频云存储平台视频的正常播放、调用。

- a.实时播放

- 视频云存储服务支持在浏览器或者播放器中实时播放企业视频画面。

- b.视频调用

- 对所有接入平台的重点企业，7日内视频资源任意调用。

- c.安全管理

- 支持 HTTPS 安全协议，防盗链保障资源以及用户资产安全。具备视频内容加密以及播放鉴权功能，保障资源安全可靠。

- d.视频点播 VOD

- 提供视频点播功能，包括视频上传、自动化转码处理、资源管理、分发加速、视频播放于一体的一站式服务。

（三）网络带宽要求

应保证视频汇聚平台符合GB28181等协议标准，视频平台接入互联网的上行带宽不小于373×2.8（Mbps）=1044.4（Mbps）。

（四）平台对接

平台建成后应支持与江苏省危险废物全生命周期监控系统无缝对接，实现视频数据互联互通，信息共享，省系统可对监控视频进行调阅、回放。

## 三、人员配备要求

本项目拟派项目团队成员不少于3名，包含项目经理1人、技术负责人1人、项目组成员1人。

项目经理：负责全面履行合同，负责整个项目的实施，确保整个项目的顺利进行，协调下属各个项目组之间的工作；制定工作实施计划，及时向项目管理汇报项目进度及项目中出现的问题。

技术负责人：负责项目实施过程阶段成果的质量审定，负责质量问题的处理；参与项目质量的检查、监督、考核、验收，进行分部、分项工程的自检评定和资料收集归档等工作。

项目团队成员：负责落实项目经理制定的实施计划，及时向项目经理汇报项目进度及项目中出现的问题。负责到企业现场指导企业视频的联网接入工作，负责企业现场培训工作以及定期提供现场视频网络中断、视频异常等巡检报告。

在运维过程中，若发生人员变动，运维单位需及时向采购单位提交人员变动情况说明，以及变动后新到岗人员的劳动合同、社保缴纳证明等相关材料。

注：提供“项目团队人员一览表”、投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料；

## 四、服务期限

服务期限：一年。

## 五、服务标准

### 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 六、培训要求

（1）向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行视频云的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。

（2）培训授课人必须是本领域具备类似项目经验丰富的人员。

- （3）应提供培训方案、培训计划和培训资料，向接受培训人员提供技术资料、参考文献材料等。

- 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

- 八、考核标准及考核办法

1.考核标准：

将根据以下考核内容对供应商进行考核打分：

（1）供应商需每周提供巡检报告给客户，协助客户通知企业，由于供应商未通知企业导致企业长时间离线，每发现一次扣2分。

（2）因供应商原因导致视频云存储丢失的，每发现一次扣5分。

（3）对紧急服务需求响应不及时的，每发现一次扣3分。

2.考核办法：

由采购方会同相关部门对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核打分，每月统计，双月进行一次考核。

- 绩效考核满分100分，绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分低于90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；总分低于70分的，不予拨付该考核周期内的运维费。

## 九、履约验收

1、验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

2、验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

3、验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

4、验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

5、验收内容

- 根据考核内容进行验收。

6、验收标准

招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

## 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目采购包1至采购包6分别选取1名中标候选人。

本项目共分2个采购包，本项目执行兼投不兼中，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容，但仅可在1个采购包中中标。2个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

采购包1：

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目经理 （6分） | - 1、投标人拟派的项目经理（大气自动监测设施运行维护）具有环境类高级职称的得1.5分，项目经理（水质自动监测站运维）具有环境类高级职称的得1.5分；本项最高得3分。 - 2、投标人拟派项目经理（大气自动监测设施运行维护）获得过市级及以上生态环境主管部门颁发的环境监测类人才证书的得1.5分；项目经理（水质自动监测站运维）获得过市级及以上生态环境主管部门颁发的环境监测类人才证书的得1.5分；本项最高得3分。 注：以上1-2项投标文件中提供有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 运维人员 (5分) | 投标人拟派项目组运维人员（项目经理除外）具备环境类高级工程师及以上职称的，每有一人得1分；具备环境类中级职称的，每有一人得0.5分；本项最高得5分。（注：同一人员有多个证书的按最高级别计分） 注：提供项目团队人员一览表、有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 质量控制能力（6分） | 投标人应具有CMA实验室或能够委托具有CMA认证实验室为本项目进行质量控制，能力认证范围包含：SO2、NOx、O3、CO、PM2.5、PM10、挥发性有机物、水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，CMA实验室认证范围每包含一项得0.5分，最高得6分。 注：投标文件中提供涵盖本项目指标的计量认证证书并加盖投标人公章；委托实验室进行质量控制的，须提供委托合同或委托协议，同时提供被委托单位涵盖本项目指标的计量认证证书，否则不得分。 |
| 项目实施保障 (12分) | - 1、投标人通过质量管理体系认证的得2分； - 2、投标人通过环境管理体系认证的得2分； - 3、投标人通过信息安全管理体系认证的得2分； - 4、投标人通过职业健康安全体系认证的得2分； 5、投标人具有环境空气连续自动监测系统运营服务认证证书的得2分； - 6、投标人具有地表水水质自动监测站运营服务认证证书的得2分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，1-6项还需提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 服务响应时间 （5分） | 投标人承诺在接到采购人要求后2小时内（含）响应的得5分；在2小时（不含）至3小时内（含）响应的得2分；在3小时（不含）以上时间响应的得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （16分） | 1、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过环境空气自动站运维相关项目或大气管控类服务项目的，每提供一份合同的得2分，最高得6分。 2、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过VOCs站点运维相关项目的，每提供一份合同得2分，最高得4分。 3、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过地表水自动站运维服务相关项目的，每提供一份合同得2分，最高得6分。 注：日期、标的以合同为准，同一项目不重复计分。以上1-3项投标文件中提供有效合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 总体服务方案 （12分） | 投标人针对采购需求提供总体服务方案，包含但不限于机构设置、管理制度、运维工作内容等。 总体服务方案优秀，详细切实可行，对采购人的要求理解准确；方案详细完善全面、整体设计合理，具有科学性、规范性、可行性，能够完全满足项目实施需要的，得12分； 总体服务方案良好，能较好地满足采购人的需求，整体设计较为合理的，得9分； 总体服务方案中等，基本合理，措施基本可行，能基本满足项目需要的，得6分； 总体服务方案一般，内容简单，可操作性和合理性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 质量保证方案 (8分) | 投标人针对采购需求提供质量保证方案，包含但不限于项目质量控制措施等。 方案优秀，安排合理细致、科学合理、容易操作，得8分； 方案良好，安排较为合理细致、较容易操作，得6分； 方案中等，安排基本合理细致，基本可行，得4分； 方案一般，安排简单，可操作性和合理性一般的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （7分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包含但不限于针对运行维护过程中可能发生的各种情况应对措施、解决方案等。 应急预案优秀，科学、合理，可行性强，得7分； 应急预案良好，科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得5分； 应急预案一般，科学性可行性、操作性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 设备保障方案 （8分） | 投标人针对采购需求提供设备保障方案，包含但不限于备机保障方案、质控设备保障方案等，备机保障包括SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器；标准物质（SO2、NO、CO）、流量计、标准气压计、标准温湿度计、臭氧校准设备、水质便携仪器设备（具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能）等。 方案优秀，详细切实可行，完善全面、设备保障充分，能够完全满足项目实施需要的，得8分； 方案良好，较为详实，设备保障较为充分，能够基本满足运维工作的实际需求的，得6分； 方案中等，基本合理，设备保障较充分，能基本满足项目需要的，得4分； 方案一般，内容简单，可操作性和合理性一般的，得2分; 该项未见阐述不得分。 |

采购包2：

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目团队 （9分） | 项目团队具有网络与信息安全工程师、网络工程师、IT服务项目经理资格证书的，每提供一个证书得3分，本项最高得9分。 注：投标文件中提供有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施保障 (5分) | 1、投标人具有软件能力成熟度等级证书SPCA5级认证证书得3分，SPCA4 及以下认证证书得2分，本项最高得3分； 2、投标人具有CCRC信息系统安全集成服务资质认证证书的，得2分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 软著 （6分） | 投标人具有视频监控、危险废物全过程可追溯监管等相关计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得3分，本项最高得6分。 注：投标文件中需提供有效证书复印件，否则不得分。 |
| 奖项 (10分) | 投标人获得过危废管理类或危废产品类奖项的，每提供1个得5分，最高得10分。 注：投标文件中提供有效证书或证明文件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （20分） | 投标人自2022年1月1日（含）以来，承担过危险废物管理运维项目的（承担企业相关项目的除外），每提供一份合同得5分，本项最高20分。 注：日期、标的以合同为准，投标文件中提供有效合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解分析 （8分） | 投标人针对采购需求提供项目需求理解分析，包含但不限于项目建设现状、需求理解、需求分析等。 项目理解优秀，项目建设现状分析全面完整，现状理解非常清晰，关键问题和重点难点分析非常透彻、深刻，得8分； 项目理解良好，项目建设现状分析较为全面，现状理解比较清晰，关键问题和重点难点分析较为合理，得6分； 项目理解中等，项目建设现状分析基本全面，现状理解基本清晰，关键问题和重点难点分析基本合理，得4分； 项目理解较为一般，项目建设现状分析存在全面和完整的问题；对现状的理解较为模糊；在关键问题和重点难点的分析掌握上一般，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 投标人针对采购需求提供项目实施方案，包含但不限于人员团队组成分工、技术保障措施、工作进度安排等。 实施方案优秀，方案中人员安排优于采购需求、技术保障措施充分、工作进度安排合理的，得10分； 实施方案良好，方案中人员安排较能符合采购需求、技术保障措施较充分、工作进度安排较为合理的，得8分； 实施方案中等，方案中人员安排基本符合采购需求、技术保障措施基本充分、工作进度安排基本合理的，得6分； 实施方案一般，方案中人员安排一般符合采购需求、技术保障措施不太充分、工作进度安排一般的，得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （7分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包括但不限于应急响应的时间、应急处理措施等。 应急预案优秀，内容科学合理、响应及时、应急措施有效可行的，得7分； 应急预案良好，内容科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得5分； 应急预案一般，内容科学性可行性、操作性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务保障方案（10分） | 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包括但不限于服务保障方案的可行性、合理性以及保障措施，服务期内外的技术支持和维护能力情况等。 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包含但不限于服务保障的可行性、合理性等相关措施、服务期内外的技术支持和维护能力情况等。 服务保障方案优秀,内容完整、技术支持和服务保障能力强且切合实际的，得10分； 服务保障方案良好,内容完整较为齐全、有较强的针对性与可行性的，得8分； 服务保障方案中等，内容完整基本齐全、有基本的针对性与可行性的，得6分； 服务保障方案一般，内容简单,完整性、针对性与可行性一般的，且与采购需求存在偏差的，得4分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：              。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：              ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

十、投标函

投标函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（本项目不接受联合体）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“采购需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：填写“第四章  采购需求”中斜体下划线条款。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。