苏州市吴江区政府采购

竞争性谈判采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZZS-T2025-0051

采购单位：苏州市吴江区第四人民医院

采购内容：多层螺旋CT球管采购项目

采购类别：货物类

中思项目管理咨询有限公司

二〇二五年九月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：多层螺旋CT球管采购项目 |
| 2 | 响应文件有效期为六十天（日历日） |
| 3 | 谈判保证金： √不需提交，谈判文件中有关保证金的规定均不适用。 □需提交，谈判保证金数额：/元人民币 |
| 4 | 谈判响应文件份数：网上响应文件 壹 份 |
| 5 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：中思项目管理咨询有限公司（联系地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室；电话（传真）：0512-68832715 联系人：刘欣怡、范万红、符美婷）。 现场勘察：自行踏勘 |
| 6 | 谈判响应文件递交截止时间：2025年09月23日09:30整（北京时间） 谈判时间：2025年09月23日09:30整（北京时间） 谈判地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区开平路998号三楼） |
| 7 | 本项目代理服务费：按固定收费10000.00元计取。 |
| 8 | 政府采购监督电话：0512-63982393 |

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章 谈判供应商须知	5

第三章  谈判响应文件格式	18

第四章 谈判采购内容	32

第五章  合同主要条款	37

第六章  评审方法及评分标准	45

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况 苏州市吴江区第四人民医院采购的多层螺旋CT球管采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取竞争性谈判文件，并于2025年09月23日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320509-SZZS-T2025-0051

项目名称：多层螺旋CT球管采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000.00）

最高限价：人民币柒拾万元整（¥700000.00）

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT球管采购项目 | 1 | 套 |

（1）质保期：3年或使用3万人次(先到为准)，质保期内自然损坏的，由供应商免费更换全新球管（质保期自设备经验收合格之日起计算）。

（2）交货期：本合同为针对球管故障的备用件响应协议。供货方仅在接到采购人正式故障通知后，才需启动交付程序。

具体时限要求如下：合同签订后，供货方须在接到采购人发出的球管故障通知之日起3天内，将全新球管发货至指定地点并安装调试到位。

交货地点：医院指定地点。

（3）验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准在6个月内完成验收通过。

本项目不接受进口产品。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，所属行业为工业。

- （三）本项目的特定资格要求：

1、响应单位具有与所投产品相对应的医疗器械生产或经营(许可)资格；

注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：“苏采云”系统

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年09月23日09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025年09月23日09:30（北京时间）

地点：苏州市吴江区开平路998号三楼开标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

邮编：215000

联系人：刘欣怡、范万红、符美婷

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

3、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、请响应单位报名领取本次谈判采购文件后，认真阅读各项内容，并按谈判采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加谈判。

八、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市吴江区第四人民医院

地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号

联 系 人：吴振华

联系电话：0512-63192201-8006

2、采购代理机构信息

单位名称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：刘欣怡、范万红、符美婷

电      话：0512-68832715

中思项目管理咨询有限公司

2025年09月12日

# 第二章 谈判供应商须知

1.说明

1.1本谈判采购文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判采购文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1谈判采购单位：具体组织实施谈判采购活动的法人或由法人企业授权的分公司；

2.2谈判供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：谈判供应商根据谈判采购单位发布的谈判采购文件，编制谈判响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.4合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定地向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格谈判供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- 4.合格谈判供应商的特殊条件

4.1响应单位具有与所投产品相对应的医疗器械生产或经营(许可)资格；

5.谈判供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署谈判响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

6.谈判费用

6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

7.联合谈判

本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判。

8.谈判采购文件

8.1谈判供应商获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取谈判采购文件 3 日内向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判供应商自己承担。谈判供应商同时应认真审阅谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的谈判响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2 谈判文件及其补充文件不是直接从“苏采云”系统线上获取的，采购代理机构对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.谈判采购文件的询问与澄清

9.1供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.谈判采购文件的修改

10.1在递交谈判响应文件截止时间前，谈判采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对谈判供应商提问的澄清，均可对谈判采购文件用更正公告的方式进行修改。

10.2供应商应及时关注采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

10.3谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以采购信息发布媒体上的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的内容为准。

10.4谈判采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判采购文件、谈判采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。

11.勘察现场及谈判采购文件答疑

11.1勘察现场（本项目无勘察现场）：

11.1.1根据自身需要，谈判供应商可在谈判响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。

11.1.2谈判采购单位向谈判供应商提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使谈判供应商可利用的资料。谈判采购单位对谈判供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.1.3 经谈判采购单位允许，谈判供应商可为勘察目的进入谈判采购单位的项目现场，但谈判供应商不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。谈判供应商应承担勘察现场的责任和风险。

11.1.4谈判供应商应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其谈判的直接资料。谈判供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.2谈判文件答疑包括谈判采购单位认为可以回答且不会引起谈判供应商误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得谈判采购文件的谈判供应商。由于答疑会而产生的对谈判采购文件内容的修改，由谈判采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

12．提示与要求

12.1谈判供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。

12.2无论是否递交谈判响应文件，谈判供应商都应将谈判采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.谈判响应文件计量单位和使用文字

13.1谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2谈判响应文件应使用中文编制，谈判响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的谈判响应文件可能引起的对谈判供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。

- 14.谈判响应文件的组成

（一）文件组成（部分格式见第三章）

14.1、封面

14.2、开标一览表

14.3、谈判报价分析表

14.4、资格审查响应文件

14.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体）副本复印件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供参加本次采购活动前的最新一期的年度会计报表或审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商，应提供对应证明文件复印件；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）关于资格文件的声明函；

（7）特殊资格证明材料（如有）。

14.5、符合性审查响应文件

（1）谈判响应函；

（2）供应商法定代表人身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书（如有授权）；

（4）供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

（5）投标（响应）保证承诺书；

（6）偏离表（商务条款偏离表、技术条款偏离表）；

（7）供应商情况表；

（8）针对本项目的实施方案；

（9）实质性条款（如有）；

（10）其他有关符合性证明的文件。

14.6、价格折扣响应文件

（1）中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件。

注：谈判供应商必须提交上述14.1—14.6款规定的资料。否则，谈判响应文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。

15.电子投标（响应）文件的制作及递交

15.1电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

15.2电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

15.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

注：如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标无效。

16.报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，谈判响应单位对《开标一览表》、《谈判报价分析表》中的报价包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、采购代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用；与现有/后期设备对接等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用；甲方无须支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2谈判供应商应按《开标一览表》、《谈判报价分析表》中的全部货物和服务计算单价。《谈判报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价，并由法定代表人或代理人签署。

16.3谈判供应商应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。但如果谈判采购文件要求分标段的，则谈判供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性地报价。

16.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低报价不能作为成交的保证。

17.谈判响应文件的有效期

17.1自响应文件提交截止之日起60天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，谈判采购单位可与谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的谈判供应商不能修改谈判响应文件，拒绝接受延期要求的谈判供应商的响应将被拒绝。

18.响应截止时间

18.1电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前上传，否则视为放弃参加该采购项目。

18.2采购人或采购代理机构推迟投标（响应）截止时间时，应以发布更正公告形式，通知所有投标（响应）单位。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标（响应）单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.3在投标（递交）截止时间止，采购人或采购代理机构收到的某标段投标（响应）文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标（采购）失败。

18.4在投标（响应）截止时间以后送达的投标（响应）文件，采购单位将拒绝接收。

19.谈判响应文件的修改和撤回

19.1谈判响应单位在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

20.谈判程序

20.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。

20.2供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

20.3在谈判响应文件网上递交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。

20.4由谈判小组审查供应商解密的响应文件。

20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.6谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

20.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

20.8在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

20.9谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商填写有关承诺及第二次报价，除因谈判文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价。

20.10最后报价时间为十五分钟，供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

20.11谈判小组经过与供应商一轮的谈判根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终总报价按谈判采购文件规定的成交原则进行综合评定。。

20.12谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

20.13如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

21.谈判小组

21.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

21.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

21.2.1审查谈判响应文件是否符合谈判采购文件的要求，并做出评价；

21.2.2可以要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或澄清；

21.2.3推荐成交候选供应商名单；

21.2.4向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

21.3谈判小组成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照谈判采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；

21.3.4参与评审报告的起草；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合谈判采购单位答复谈判供应商提出的质疑。

22.评审内容的保密

22.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

22.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判供应商进行联系。

23.对谈判响应文件初审

23.1开始谈判后，谈判小组将审查谈判响应文件是否实质性响应谈判采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，谈判响应文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

23.1.1谈判供应商的谈判响应文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2未按本须知规定提交资格文件；

23.1.3与谈判采购文件有重大偏离；

23.1.4谈判供应商拒绝修正错误；

23.1.5谈判供应商的报价是选择性的；

23.1.6谈判供应商的报价只投了部分内容；

23.1.7谈判供应商的谈判响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.8其他被谈判小组认定无效的情况。

23.2谈判小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.2.1谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判采购文件要求的作为未实质性响应谈判采购文件处理，该谈判响应文件将不予以详细评审，也不成交；

23.2.3对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

23.2.4谈判供应商不同意以上修正，则其谈判响应文件将被拒绝。

24.响应文件的澄清、说明和更正

24.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25．项目的终止

25.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

25.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

26.谈判响应文件的评价和比较

26.1谈判小组将依据采购文件的规定，按第六章评审办法对所有参加谈判的供应商的响应文件进行实质性响应的评价，并确定参加单一谈判的实质性响应采购文件的供应商。

26.2在谈判过程中，谈判小组如有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的情形，则仍按第六章的评审办法对供应商就实质性变动内容重新提交的相应的书面响应材料进行评价。

26.3采购人授权谈判小组根据本文件的规定，在最后报价不超过最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，其中最后报价最低的供应商为第一成交候选供应商，并编写评审报告。

26.4异常低价投标(响应)审查

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算*50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价*45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

27.成交单位的确认

27.1谈判小组根据谈判响应单位资格审查情况，以及对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。

27.2经谈判小组评审并确定成交单位后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。参加谈判的各响应单位如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署。采购人将在收到经谈判响应单位法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如谈判响应单位未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署的，采购人有权对该质疑不予答复。

28.合同授予标准

28.1谈判采购单位将把合同授予其谈判响应文件在实质上响应谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的谈判供应商。确定为成交的谈判供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

29.成交通知书

29.1确定出成交单位后谈判响应文件有效期截止前，谈判采购单位将以书面形式通知成交的谈判供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

29.3确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出中标（成交）通知书。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.4成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.5中标（成交）通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃。

29.6谈判采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

30.质疑

30.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

30.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31.合同的签订

31.1成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

31.2签订合同及合同条款应以谈判采购文件和成交单位的谈判响应文件及其澄清文件为依据。

32.代理服务费

32.1成交服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。以最终成交金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% 、1000万（含）以上部分以0.5%支付。

本项目代理服务费：按固定收费10000.00元计取。

缴纳账户：

账  户：中思项目管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行苏州东吴南路支行

账  号：1102261009000058720

32.2成交单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

33.谈判保证金：

不需提交，采购文件中有关谈判保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1：开标一览表

开标一览表

采购编号：

| 标段号 | 项目名称 | 谈判总报价（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价：人民币（大写） |  |  |  |

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

- 附件2：谈判报价分析表

谈判报价分析表

采购编号：                              标段号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合同履行期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6=4*5 |
| 合计 |  | 金额（小写） |  |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

- 附件3：谈判响应函

谈判响应函

中思项目管理咨询有限公司：

我公司收到贵单位JSZC-320509-SZZS-T2025-0051号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的谈判。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供投标产品及其配套服务，投标总报价包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、采购代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用；与现有/后期设备对接等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用；甲方无须支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按谈判采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自开标之日起60日。

4、我们愿意提供采购人在谈判采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。

6、我方在谈判响应文件和谈判中所作的承诺在谈判后保持有效，不作任何更改和变动。

7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们愿意按照贵公司谈判采购文件的要求提供电子响应文件，并保证全部谈判响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对谈判采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              邮编：

联系人：            地址：

开户名称：          电话：

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

附件4：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

中思项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320509-SZZS-T2025-0051号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件中的所有资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

- 附件5：（谈判响应单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称）授权 （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为（采购编号）的竞争性谈判项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件6：技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、谈判响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为谈判响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

附件7：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款步骤 |  |  |  |
| 4 | 合同条款 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：谈判响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为谈判响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

- 附件8：响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

附件9、产品质量承诺及售后服务承诺

产品质量承诺及售后服务承诺

提示： 1、谈判供应商应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

- 附件10：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件11：谈判响应单位基本情况表

谈判响应单位基本情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12：类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

采购编号：                             标段号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订日期 | 项目内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

谈判响应单位（签章）：

日期：

- 附件13：中小企业声明函（参考格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

（标的名称） ，属于工业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

- 附件14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第四章 谈判采购内容

受苏州市吴江区第四人民医院的委托，中思项目管理咨询有限公司作为采购代理机构，就其多层螺旋CT球管采购项目进行国内竞争性谈判采购，欢迎符合资格的供应商前来参加谈判。

一、项目名称：多层螺旋CT球管采购项目

二、采购编号：JSZC-320509-SZZS-T2025-0051号

三、采购预算： 人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000.00）

最高限价：人民币柒拾万元整（¥700000.00）

- 采购需求：

（一）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT球管采购项目 | 1 | 套 |

- 技术参数要求：

1、匹配CT设备型号：GE Optima CT620

2、阳极热容量：7.0MHU

3、标称X射线管电压：≥140KV

4、大焦点：≥0.9*0.9； 小焦点：≥0.7*0.6

5、阳极靶面材料：铼、钨

6、靶面倾角：7°

7、阳极转速：≥8400RPM

8、标称连续输入功率：≥4.8KW

9、提供医疗器械注册证

10、球管保用3年或3万人次(先到为准)，质保期内自然损坏的，由供应商免费更换全新球管。（质保期自设备经验收合格之日起计算）

11、球管运输、安装、调试费用由供应方承担。

注：★如验收时所投采购货物达不到技术标准，成交单位需在三个工作日内予以替换，响应文件中需提供相应承诺函（格式自拟），无承诺函视为非实质性响应。

（三）其他要求

1、球管安装在采购单位GE Optima CT620使用后，后续如果由于球管引发的该台GE Optima CT620设备合规性等问题而产生的纠纷，一切责任由供方负责，采购单位有权退货，由此造成采购单位的损失，均由供方承担。

2、球管必须是全新球管且匹配采购方的GE Optima CT620，球管安装完成后供货方为采购单位提供安装新球管后GE Optima CT620性能检测报告，如果由于安装新球管后导致采购单位GE Optima CT620性能不符合要求，采购单位有权退货，由此造成采购单位的损失，均由供方承担。

3、球管合同签订后，如采购单位GE Optima CT620球管故障后，供货方需要在3天内发货并安装到位。

（四）质量与验收：

1、供应商应按照标书等全部文件的有关规定提供合格产品。

2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，供应商负责及时包修、包退、包换或全新替代器械、确保采购单位正常运营，费用均由供应商承担。

3、供应商应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期在1年内）。

4、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和供应商承诺的其它指标；验收后使用阶段，采购单位仍有权按合同相关约定主张各项权利。

5、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准在6个月内完成验收通过。

6、供应商交付及验收前均应先用书面等方式通告采购单位。

（五）★售后服务：供应商承诺严格按采购文件“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，采购方无须另行支付其他任何费用；响应文件中需提供相应承诺函（格式自拟），无承诺函视为非实质性响应。

1、质保期≥3年或使用3万人次(先到为准)，质保期内自然损坏的，由供应商免费更换全新球管（质保期自设备经验收合格之日起计算）。

2、提供24小时服务热线，接到用户报修通知后，维修人员应在2小时内响应，24小时内做出处理结果。24小时未能修复、机器不能正常使用，须提供备用设备，48小时内设备未能修复、不能正常运行时，每超过1天免费质保期延长1周。

3、报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、软件对接费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、乙方应就货物的使用维护向用户提供原厂免费技术培训，提供专业的人员上门培训，免费提供针对性的培训课程及相关学习资料，培训内容包括但不限于安装调试、维修保养、设备操作，并提供维修资料及中文操作手册，确保相关人员可熟练使用该设备。

五、综合要求：

1、所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术参数标准应当符合国家相应标准或相关规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按谈判文件约定的技术要求和规范。

2、谈判供应商必须承诺谈判文件中提出的全部技术规格与要求，供应商响应文件中必须列明响应产品的品牌、型号、相关参数，否则视为无效响应。

3、交货要求：

3.1交货期限：本合同为针对球管故障的备用件响应协议。供货方仅在接到采购人正式故障通知后，才需启动交付程序。

具体时限要求如下：合同签订后，供货方须在接到采购人发出的球管故障通知之日起3天内，将全新球管发货至指定地点并安装调试到位

3.2交货地点：苏州市吴江区第四人民医院（具体按照采购单位要求）。

3.3货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

（1）货物装箱清单

（2）合格证（国产设备必须提供）

（3）报关单&商检单（进口设备）等证明标的物合法、合规来源的证明文件

（4）医疗器械注册证

（5）培训单

（6）质量检验合格文件（计量合格证）

（7）中英文技术资料

（8）使用维修保养中文说明书

（9）其它必备材料和必备工具等

（10）保修单等其它必须材料

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

5、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

六、信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：投标文件递交截止时间后。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

5、信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 七、相关政策（如涉及）

1、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

1.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物（指主要采购标的，主要采购标的详见《中小企业声明函》）均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

1.3、小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

1.4、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、绿色采购：

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第五章  合同主要条款

甲方（采购方）：

联系人：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

采购编号：

合同打印日期：  年  月  日

依据甲方委托中思项目管理咨询有限公司进行多层螺旋CT球管采购项目（采购编号：JSZC-320509-SZZS-T2025-0051号）采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照谈判文件、乙方的响应文件及相关文件的内容和成交通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）在合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次成交的事宜，签订以下条款，共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②采购文件；

③乙方的响应文件；

④乙方在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

1、乙方负责提供甲方所需的              。

2、合同价及明细见下表：

| 序号 | 货物名称 （原厂全新） | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

3、本合同总价款为：人民币（大写）：       （小写¥           ） 。合同总价包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、采购代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用；与现有/后期设备对接等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用；甲方无须支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、付款步骤：

采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点并安装结束，设备投入使用经甲方验收合格，并由乙方向甲方提供下列单据（A、B）后90日内，无任何异议情形下、由甲方向乙方一次性付至合同总价40%；验收满一年后由甲方向乙方一次性付至合同总价30%；验收满两年后由甲方向乙方一次性付至合同总价20%；余10%在质保期满后且无质量等问题情形下，由甲方在15日内向乙方一次性付清。

（A）采购人、成交供应商和招标代理机构签章认可的《政府采购合同履行验收报告》。

（B）合格销售发票。

付款方式：银行汇票或转帐支票。

6、履约保证金：

A、乙方应在本合同签订前，向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金（在签订合同时乙方明确表示无需甲方支付预付款的，则无需缴纳履约保证金）。

B、如果乙方未能履行合同规定的一项或多项义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，乙方需补足。

C、履约保证金（无息）将在验收合格满一年后后由保证收取单位（甲方）全额退回。

三、交付和安装：

1、交付期限：本合同为针对球管故障的备用件响应协议。供货方仅在接到采购人正式故障通知后，才需启动交付程序。

具体时限要求如下：合同签订后，供货方须在接到采购人发出的球管故障通知之日起3天内，将全新球管发货至指定地点并安装调试到位

2、交付地点：甲方指定地点。

4、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

（1）货物装箱清单

（2）合格证（国产设备必须提供）

（3）报关单&商检单（进口设备）等证明标的物合法、合规来源的证明文件

（4）医疗器械注册证

（5）培训单

（6）质量检验合格文件（计量合格证）

（7）中英文技术资料

（8）使用维修保养中文说明书

（9）其它必备材料和必备工具等

（10）保修单等其它必须材料

四、质量与验收：

1、乙方应按照标书等全部文件的有关规定提供合格产品；

2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，乙方负责及时包修、包退、包换或全新替代设备、确保甲方正常运营，费用均由乙方承担；

3、乙方应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期在1年内）。

4、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；验收后使用阶段，甲方仍有权按本合同相关约定主张各项权利。

5、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准在6个月内完成验收通过。

6、乙方交付及验收前均应先用书面等方式通告甲方。

五、售后服务（乙方承诺严格按标书等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：

1、质保期≥3年或使用3万人次(先到为准)，质保期内自然损坏的，由供应商免费更换全新球管（质保期自设备经验收合格之日起计算）。

2、售后要求：

（1）球管安装在甲方GE Optima CT620使用后，后续如果由于球管引发的该台GE Optima CT620设备合规性等问题而产生的纠纷，一切责任由乙方负责，甲方有权退货，由此造成甲方的损失，均由乙方承担。

（2）球管必须是全新球管且匹配采购方的GE Optima CT620，球管安装完成后乙方为甲方提供安装新球管后GE Optima CT620性能检测报告，如果由于安装新球管后导致甲方GE Optima CT620性能不符合要求，甲方有权退货，由此造成甲方的损失，均由乙方承担。

3、提供24小时服务热线，接到用户报修通知后，维修人员应在2小时内响应，24小时内做出处理结果。24小时未能修复、机器不能正常使用，须提供备用设备，48小时内设备未能修复、不能正常运行时，每超过1天免费质保期延长1周。

4、报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、软件对接费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5、乙方应就货物的使用维护向用户提供原厂免费技术培训，提供专业的人员上门培训，免费提供针对性的培训课程及相关学习资料，培训内容包括但不限于安装调试、维修保养、设备操作，并提供维修资料及中文操作手册，确保相关人员可熟练使用该设备。

六、包装：

乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

七、伴随服务（乙方对甲方待使用设施的周边配套实施等均已现场确认并认可，确保甲方无须另行添置设备或设施；且该部分费用已包括在合同总价内，甲方无须支付任何费用）

1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

1.1 标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招标书等文件所记录的服务项目；

1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

1.4 按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。

2、除合同另有规定之外，伴随服务的所有费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

八、对标的物提出异议的时间和办法：

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1 甲方在验收过程中，原则上于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方；如有特殊情况，甲方有权延长异议期。

注：甲方有权在中标后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及响应文件的承诺存在偏离，甲方仍有权退回设备，同时乙方须承担合同总金额20%的违约金，对此乙方予以认可。

1.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定，但不免除本条款上述1.1约定的在项目实施过程中甲方的权利。

1.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，同时异议期一并无限延长。

九、违约责任（除已有约定外）

1、违约责任

合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，违约方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。

2、甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2 甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3 甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。

3、乙方违约责任

3.1 乙方不能交货（交货、安装或验收等如逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格，或交货未满足甲方要求，或乙方出现合同约定其他各类违约情形，或其他情形从而影响甲方正常使用的，甲方均有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

注：乙方提供的货物中有不符合采购文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

3.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

4、不可抗力

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔：

1、甲方有权根据自行检验标准检验或当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期和质保期内，乙方同意甲方有权按下列多种方式合并解决索赔事宜：

2.1 乙方负责及时退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于20%违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合并为甲方确定降低标的物的价格。

2.3 用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、合同的解除和转让（除已有约定外）

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款30%作为违约金，并按本合同第六条承担各项违约责任；

1.2 有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方时即告解除。

1.3 本合同当事人联系信息以企查查等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。

2、合同的转让等

合同任何部分均不得转让、分包、委托或授意给第三方，否则视为违约，甲方有权根据本合同第六条等全部条款的约定主张全部权利。

十二、廉洁条款：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：

1、合同各方按照《民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。

7、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8、本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

十三、合同生效及其它：

1、合同经采购代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同2个工作日内需通过政府采购监督管理部门的网上备案。

2、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定处理，在合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。双方如有争议，任何一方均可向合同履行地当地吴江区人民法院提起诉讼。

3、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4、合同份数：本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方、采购代理机构、政府采购管理部门各执壹份。

5、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：                法定代表人（授权代表）：

签约日期：                              签约日期：

# 第六章  评审方法及评分标准

一、评标方法：

评审委员会（即谈判小组）各成员独立对供应商提交的响应文件进行评审和评价，在评审内容表中作相应记录，以判定响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。

1、评审方法如下：

（1）评委对响应供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行包括资格性和符合性审查在内的实质性响应评价。如某响应文件的某一项评审内容出现各评委认定其是否实质性响应的评审意见不一致的，则认为其未实质性响应的评委需要在评审表的相应备注栏中注明未实质性响应原因。汇总该项评审内容所有评委的评审意见，按少数服从多数的原则确定该响应文件的该项评审内容是否实质性响应谈判文件。

（2）汇总所有评委的独立评审意见，如某响应文件的各项评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商的响应文件属于实质性响应文件；如有任意一项评审内容被评审认为未实质性响应的，则该响应文件属于未实质性响应，该供应商不得参加谈判小组与其进行的单一的谈判活动，或不具备成交资格。

2、成交人的确定

（1）评审委员会在最后报价不超过最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人，其中最后报价最低的供应商为第一成交候选供应商。如选取成交候选人时出现最后报价相同的，则由采购单位以抽签方式确定优先选取顺序（提供相同品牌产品且满足采购文件实质性响应要求的不同供应商参加同一合同项下竞争性谈判的，按一家供应商计算，由报价较低的供应商获得成交人推荐资格）。

（2）谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评审委员会根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。

（4）货物均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

二、评审内容表：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格谈判供应商的资格条件； |  |  |
| 2 | 谈判响应产品的数量、规格、参数等技术要求是否符合谈判文件要求； |  |  |
| 3 | 所投产品说明书或彩页或官网截图等证明材料扫描件； |  |  |
| 4 | 针对本项目售后服务方案及承诺等； |  |  |
| 5 | 交货时间、付款步骤、质保期限； |  |  |
| 6 | 其他（除谈判供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应采购文件的证明材料条款内容）。 |  |  |

（全文完）