招　标　文　件

项目名称：江苏省2024年县域医共体设备更新项目

3.0T医用磁共振成像设备（MRI）集中采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0431

江苏省政府采购中心

2025年8月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………8

- 合同文本…………………………………19

- 采购需求…………………………………35

- 评标方法与评标标准……………………104

- 投标文件格式……………………………109

第一章投标邀请

受江苏省卫生健康委员会的委托，江苏省政府采购中心就江苏省2024年县域医共体设备更新项目3.0T医用磁共振成像设备（MRI）集中采购(JSZC-320000-SCZX-G2025-0431)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省2024年县域医共体设备更新项目3.0T医用磁共振成像设备（MRI）集中采购 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 9月 18 日9  点30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0431

2、项目名称：江苏省2024年县域医共体设备更新项目3.0T医用磁共振成像设备（MRI）集中采购

3、预算金额

| 分包 | 设备品目 | 预算价格 （万元/台） | 采购数量（台、套） | 预算总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T核磁共振 | 1600 | 1 | 1600 |
| 2 | 3.0T核磁共振 | 1500 | 1 | 1500 |
| 3 | 3.0T核磁共振 | 2300 | 1 | 2300 |
| 4 | 3.0T核磁共振 | 2100 | 1 | 2100 |
| 5 | 3.0T核磁共振 | 2400 | 1 | 2400 |
| 6 | 3.0T核磁共振 | 2200 | 1 | 2200 |
| 7 | 3.0T核磁共振 | 2200 | 1 | 2200 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1600 |
| 2 | 是 | 1500 |
| 3 | 是 | 2300 |
| 4 | 是 | 2100 |
| 5 | 是 | 2400 |
| 6 | 是 | 2200 |
| 7 | 是 | 2200 |

5.采购需求(简介)：江苏省2024年县域医共体设备更新项目3.0T医用磁共振成像设备（MRI）共7套（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后一年内。

7.供货单位清单：

| 分包 | 医共体名称 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赣榆区中医院 | 1 |
| 2 | 仪征市人民医院 | 1 |
| 3 | 如东县中医院 | 1 |
| 4 | 丹阳市中医院 | 1 |
| 5 | 昆山市中医院 | 1 |
| 6 | 丰县中医医院 | 1 |
| 7 | 丹阳市人民医院 | 1 |

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |
| 4 | 否 | / |
| 5 | 否 | / |
| 6 | 否 | / |
| 7 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1-7 | 投标人必须提供所投医疗产品有效的《医疗器械注册证》及附件（证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致无效投标） 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。 投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证、第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 9  月 18 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标项目分包，供应商可参与任意分包或全部分包的投标，需对拟参与分包分别进行制作投标文件,可兼投兼中。

2.本项目由省卫生健康委员会根据县域医共体牵头单位授权组织公开招标，采购合同由付款单位与中标供应商签订。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：　江苏省卫生健康委员会

地址：　南京市中央路42号

联系人：  胡宝庆、石亚军

联系方式：025-83620761、83620897

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：     徐晨义 唐雪菲

联系方式：025-83668521 83668562

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.0T核磁共振 | 工业 |
| 2 | 2 | 3.0T核磁共振 | 工业 |
| 3 | 3 | 3.0T核磁共振 | 工业 |
| 4 | 4 | 3.0T核磁共振 | 工业 |
| 5 | 5 | 3.0T核磁共振 | 工业 |
| 6 | 6 | 3.0T核磁共振 | 工业 |
| 7 | 7 | 3.0T核磁共振 | 工业 |

二、技术要求

其中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求。

- 采购需求：

3.0T医用磁共振成像设备（MRI）。

(二)技术参数及要求

分包1：赣榆区中医院3.0T医用磁共振成像设备（MRI）

1总体要求

★1.1为保证技术先进性和前沿技术平台，须提供TimTX Trueform或MultiDrive或Multitransmit 4D或其他同等技术。各厂家所投机型应为2020年1月1日之后推出的3T磁共振高端机型（以首次注册证时间为准）。

★1.2保修期结束后应承诺原厂整机年维保费（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于投标报价的4%（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章），并根据医共体（医院）实际需求与中标商自行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

2磁体系统

2.1磁体类型超导磁体

★2.2磁场强度3T

2.3屏蔽方式主动屏蔽

2.4抗外界电磁干扰屏蔽技术具备

2.5匀场方式主动+被动

2.6磁场稳定度<0.1ppm/h

2.7三维动态匀场具备

2.8三维匀场容积空间圆柱形

2.9匀场通道数≥8个

2.9.1线性匀场（一阶匀场）通道数≥3个

2.9.2非线性匀场（高阶匀场）通道数≥5个

2.10 磁场均匀度（典型值）

2.10.110cm DSV≤0.002ppm

2.10.220cm DSV≤0.02ppm

2.10.330cm DSV≤0.07ppm

▲2.10.440cm DSV≤0.25ppm

▲2.11磁体重量（含液氦）≤ 6.5吨

▲2.12液氦腔最大容量≤1850L

2.13磁体长度（不含外壳）≥170cm

★2.14磁体最小孔径≥65cm

2.15五高斯磁力线轴向≤5m

2.15.1五高斯磁力线径向≤3.1m

3射频系统

3.1多通道（源）射频发射技术平台具备

3.2双通道射频发射技术具备

3.2.1B1 Filter技术具备

3.3射频类型全数字实时控制系统

▲3.3.1射频发射功率≥35kw

3.4射频发射频率稳定性（5分钟）≤2x10-10

3.5射频发射带宽≥500kHz

▲3.6单个扫描野内一次扫描最大通道数≥64

3.7各通道接收带宽≥1MHz

3.8用户可调节接收带宽技术具备

3.9射频线圈扫描自动调谐技术具备

3.10 独立射频放大器数量或并行发射通道≥2个

3.11头颈联合线圈ADC模数转换器位置磁体机壳内（非线圈内）

3.12体部线圈ADC模数转换器位置磁体机壳内（非线圈内）

4梯度系统

4.1单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）具备

★4.1.1单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥45mT/m

★4.2单轴最大梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥200 T/m/s

4.3最短爬升时间≤300us

4.4最大场强和最大切换率同时到达具备

4.5工作周期中的最大占空比100%

4.6软件降噪技术具备

4.7硬件降噪技术具备

4.8梯度线圈冷却水冷

4.9梯度放大器冷却水冷

4.10 梯度控制技术全数字实时发射接收

4.11梯度工作方式非共振式

5全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用)

5.1原厂头颈联合（神经血管）矩阵线圈≥20通道

5.2原厂全脊柱矩阵线圈≥16通道

▲5.2.1原厂全脊柱矩阵线圈物理长度≥110cm

5.3原厂体部矩阵线圈≥16通道

5.4全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）≥52通道

5.5原厂大柔软线圈≥12通道

5.6原厂小柔软线圈≥12通道

▲5.7原厂乳腺线圈≥16通道

6全静音平台

6.1梯度系统硬件静音技术提供

6.2声阻尼材料技术提供

6.3真空隔绝腔设计的硬件静音技术提供

6.4自动防止梯度线圈共振的序列优化技术提供

6.5人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）提供

7主控计算机系统

7.1主计算机CPUIntel处理器

7.2CPU核心≥6个

7.3CPU位数≥64位

▲7.4主频大小≥3.6GHz

7.5内存大小≥64GB

7.6计算机显示器≥24英寸彩色LCD

7.7显示器分辨率≥1920×1200

7.8硬盘容量≥480GB

7.9阵列处理器内存≥64GB

7.10阵列处理器硬盘≥480GB

7.11图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥40000幅/秒

7.12DICOM3.0接口:全激活开放DICOM 3.0及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收。查询，Worklist ，MPPS等功能)，软件控制照相技术，标准激光相机数字接口具备

8系统后处理功能具备

9操作台、扫描床及环境调节系统具备

9.1垂直移动时扫描床最大承重≥225Kg

9.2床旁扫描控制系统双侧

9.3病人监视系统具备

9.4照明、通风、通话、背景音乐具备

▲9.5最大扫描范围≥205cm

10全景一体化成像系统具备

11智能操作平台具备

11.1图文引导的实时在线指导功能具备

11.2大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）具备

11.3并行采集拓展功能具备

11.4膈肌导航技术具备

11.5相位导航技术（肝实质触发采集技术）具备

12扫描参数

▲12.1最小二维层厚≤0.1mm

12.2最小三维层厚≤0.05mm

12.3最大扫描视野

12.3.1最大FOV X轴≥500mm

12.3.2最大FOV Y轴≥500mm

▲12.3.3最大FOV Z轴≥500mm

12.4最小扫描视野≤0.5cm

12.5TSE最大回波链长度≥512

12.6EPI最大因子≥256

12.7最大采集矩阵≥1024×1024

12.8弥散加权B值≥10000

13成像序列和技术

13.1自旋回波（SE）序列具备

13.2反转恢复（IR）序列具备

13.3梯度回波(GRE) 序列具备

13.4平面回波(EPI)序列具备

14体部成像具备

15神经系统成像具备

16灌注成像具备

16.1磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp或其他同等技术)具备

16.2脑功能成像具备

17心血管成像具备

18波谱成像具备

19骨关节成像具备

20并行采集技术具备

21伪影校正技术具备

22原厂全配置最新版本高级应用平台及软件，十年内提供免费升级服务，包括且不限于以下应用平台及软件:磁敏感加权成像、3D 成像、全身弥散成像、实时造影触发技术、磁化传递成像、高分辨双侧乳腺成像、乳腺硅胶成像、水脂分离成像、鹰眼成像、灰质容积成像、高级去金属伪影技术、全身成像、一体化定位软件、神经灌注分析、神经3D分析、波谱成像软件包、弥散张量成像软件包、高清功能成像平台、自由呼吸动态增强扫描等具备

★23外围设备（此条款大类下不接受产品缺漏）

23.1不间断电源UPS 提供

23.2UPS电缆提供

23.3MR专用精密空调一套；专用水冷机一套提供

23.4双筒高压注射器一台（带无线蓝牙）提供

23.5双立柱铁磁探测器，无磁转运车，无磁轮椅，无磁灭火器，无磁消毒车（远程）各一套提供

23.66套一体化阅片工位（显示器≥32寸）、1套≥90寸医用显示器提供

23.7一套独立后处理工作站（单机版）提供

24用户享有招标文件中要求软件的终生使用权。具备

25设备免费开放全部信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用。具备

分包2：仪征市人民医院3.0T医用磁共振成像设备（MRI）

★为保障设备先进性，投标产品首次获得NMPA注册时间不得早于2020年1月1日；

★保修期结束后应承诺原厂整机年维保费（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于投标报价的4%（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章），并根据医共体（医院）实际需求与中标商自行协商，但须按照相关法律法规及流程执行

1 磁体系统

★1.1磁场强度3.0T

1.2中心共振频率≥127MHz

1.3应用类型全身通用型

1.4磁场类型超导

1.5屏蔽方式主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽

1.6超导匀场具备

1.7病人个性化匀场具备

1.8高级高序匀场具备

1.9匀场通道≥5

1.10匀场点数≥8

1.11磁体材料3.0T不锈钢专用磁体

1.12磁体长度（不含外壳）≥160cm

1.13磁体长度（含外壳）≥180cm

★1.14磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70cm

▲1.15磁体重量（含液氦）≤6.5吨

1.16磁场稳定度≤0.1ppm/h

1.17磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）

1.17.1 40cmDSV（典型值）≤0.25ppm

1.17.2 30cmDSV（典型值）≤0.06ppm

▲1.17.320cmDSV（典型值）≤0.02ppm

1.17.4 10cmDSV（典型值）≤0.002ppm

1.18液氦消耗零液氦消耗

▲1.19液氦腔最大容量≤1850L

1.205高斯磁力线轴向范围：轴向≤5.2m

▲1.21 5高斯磁力线径向范围：径向≤2.8m

2梯度系统

2.1梯度模块/模式单梯度（不可以用双梯度放大器系响应, 最大场强、切换率、FOV同时到达）

▲2.2最大单轴梯度场强（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应，X、Y、Z三轴）≥60mT/m（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应）

2.3最大单轴梯度切换率（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应，X、Y、Z三轴）≥200T/m/s（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应）

2.4最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到具备

2.5工作周期100%

2.6梯度控制系统全数字实时发射接收

2.7梯度工作方式非共振

2.8梯度放大器冷却方式水冷

3射频系统

3.1光纤射频技术具备

3.2防磁模数转换器内置于磁体间（非线圈内）具备

★3.3射频放大器发射技术平台具备TimTX Trueform或MultiDrive或Multitransmit 4D或其他同等技术

★3.4独立射频放大器数量或射频端口数≥2个

▲3.5最大射频功率≥30KW

▲3.6发射带宽≥500KHz

★3.7在一个视野的单次扫描中， 可同时使用的独立接收线圈通道的数量，每个通道皆可生成一副独立的局部图像（不可以用最大通道数响应，不可以用可同时连接的通道之和响应，不可以用可同时连接的线圈单元之和响应）≥64通道

3.8射频噪音水平≤0.5dB

3.9所有线圈免调谐均具备相控阵线圈技术

3.10 必须具备以下线圈各一套：

3.10.1原厂头颈联合线圈≥16通道

3.10.2原厂体部超柔线圈≥16通道

▲3.10.3原厂一体化全脊柱线圈≥32通道

3.10.4原厂大号自适应柔性线圈（必须提供磁共振产品NMPA注册证附页中的原厂线圈，不得用腹部线圈代替，提供磁共振产品NMPA注册证附页证明）≥16通道

3.10.5原厂小号自适应柔性线圈（必须提供磁共振产品NMPA注册证附页中的原厂线圈，不得用腹部线圈代替，提供磁共振产品NMPA注册证附页证明）≥12通道

★3.10.6原厂腹部线圈单片覆盖范围≧50cm*60cm，否则提供两个腹部线圈

3.10.7乳腺线圈≥10通道

4静音技术

4.1零TE回波或同类超短TE回波成像技术具备Petra或UT或SilenZ或UTE或其他同等技术

4.2零TE回波或同类超短TE回波成像技术可以应用于血管成像，关节成像等部位具备

5病人床与环境调节系统

5.1垂直运动时扫描床最大承受重量≥200kg

▲5.2扫描床运动最大速度≥200mm/sec

▲5.3扫描床内一体化线圈物理长度≥90cm

5.4机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。具备

5.5智能触控病人定位系统具备

5.6一键定位，无需激光灯具备

5.7床旁扫描操控系统具备

5.8磁体液晶显示系统具备

5.9扫描床自动步进具备

5.10足先进扫描模式具备

5.11病人通道环境（照明、通风、通话）具备

5.12磁体床旁双侧扫描控制面板具备

5.13可双侧控制进床距离具备

5.14可双侧控制进床速度具备

5.15可双侧控制扫描床退至原始位置具备

5.16可双侧控制扫描床退至定位位置具备

6计算机系统

6.1操作系统Linux系统或Windows系统

6.2主CPU主频≥3GHZ

6.3主CPU个数≥4个

6.4主内存≥32GB

6.5最大重建矩阵≥1024×1024

6.6重建速度（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）≥60000幅/秒

6.7阵列处理器内存≥64GB

6.8系统硬盘容量≥512GB

6.9DVD-RW光盘刻录机提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）

6.1同步扫描和创建功能实时显示

6.11显示器≥24英寸彩色LCD液晶显示

6.12显示图像分辨率≥1920×1200

6.13实时MIP具备

6.14实时MPR具备

6.15三维表面重建技术SSD具备

6.16自由感兴趣区MIP重建具备

6.17图像减影，电影回放具备

6.18实时互动多平面重建具备

6.19动态定量分析软件具备

6.20 实时心电波形显示具备

6.21实时呼吸、脉搏波形显示具备

6.22后处理接口

6.22.1软件控制照相技术具备

6.22.2DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）具备

6.22.3标准激光相机DICOM3.0数字接口具备

6.22.4主机向PC机传输图像数据功能具备

7扫描参数

7.1最大FOV≥500mm

7.2最小FOV≤5mm

7.3最小二维层厚≤0.1mm

7.4最小三维层厚≤0.05mm

7.5最大采集矩阵≥1024×1024

7.6快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵）≤7ms

7.7快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵）≤2ms

7.8快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵）≤7ms

7.9快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵）≤2ms

7.1EPI最短TR时间 (128 x128矩阵)≤10ms

7.11EPI最短TE时间 (128 x128矩阵)≤3ms

7.12EPI最短TR时间（256 x 256矩阵）≤10ms

7.13EPI最短TE时间（256 x 256矩阵）≤3ms

7.14EPI序列最短回波间隔（128 x 128矩阵）≤0.5ms

7.15EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵)≤0.7ms

7.16临床采集弥散加权系数B值≥10,000s/mm2

8扫描技术与序列

8.1自旋回波序列

8.22D/3D自旋回波序列具备

8.3组织弛豫时间测量自旋回波序列具备

8.4单次激发SE/FSE具备

8.5反转恢复（IR）序列具备

8.6快速IR(脂肪、 水抑制）具备

8.7快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）具备

8.8STIR压脂序列具备

8.9单次激发快速IR具备

8.1常规反转恢复序列具备

8.11脂肪/水激发技术具备

8.12频谱特异式大范围脂肪抑制具备

8.13梯度回波序列

8.142D/3D 快速稳态进动梯度回波具备

8.15同反向位技术具备

8.16梯度多回波序列具备

8.17亚秒T1扫描序列（2D/3D）具备

8.18亚秒T2扫描序列（2D/3D）具备

8.19单次多平面梯度回波序列具备

8.20 多回波梯度回波序列具备

8.21磁化传递技术具备

8.22重T2 加权高对比序列具备

8.23EPI 序列

8.24单次激发EPI具备

8.25多次激发EPI具备

8.26自旋回波EPI具备

8.27梯度回波EPI具备

8.28反转EPI具备

8.29K空间成像技术

8.30 并行采集技术具备

8.31部分扫描采集技术具备

8.32矩形视野采集技术具备

8.33三维重叠连续采集技术具备

8.34预备相位极小化扫描技术具备

8.35压缩感知技术具备

8.36特殊K空间放射状填充技术具备

8.37特殊K空间螺旋状填充技术具备

8.38特殊K空间放射状3D填充技术具备

8.39特殊K空间笛卡尔填充技术具备

8.40 全身成像技术

8.41神经系统成像技术 包括

8.42全脑不打药灌注成像技术具备

8.43提供小视野高清弥散技术提供ZOOMit或ZOOM DWI或FOCUS或MicroView DWI或其他同等技术

8.44提供多次激励弥散成像技术 提供MUSE或Resolve或IRIS或Mutishot-DWI或其他同等技术

8.45各项同性高分辨解剖成像具备

8.46各项同性采集具备

8.47各向异性采集具备

8.48灰白质成像具备

8.49磁敏感加权成像技术具备

8.50 磁敏感成像相位图信息具备

8.51磁敏感成像原始图像具备

8.52磁敏感成像mMIP图像具备

8.53脑灌注成像技术 包括

8.54计算血流图（rCBV图） 具备

8.55平均通过时间（MTT）具备

8.56到达峰值时间（TTP）具备

8.57负积分图（局部脑血容量）具备

8.58检索图（局部脑血容量）具备

8.59彩色灌注分析软件具备

8.60 具备线上计算血流动态图具备

8.61脑功能成像fMRI具备

8.62皮层激发研究（BOLD）具备

8.63弥散张量成像（DTI）具备

8.64弥散张量成像（DTI）的弥散方向数可以连续选择具备

8.65三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）具备

8.66多b值弥散具备

8.67四面体技术具备

8.68三合一技术具备

8.69指数化表观弥散系数图（eADC MAP）具备

8.70 体部成像技术 包括

8.71水脂分离技术具备

8.72不对称三点法DIXION 技术具备

8.73脂铁定量技术具备

8.74膈肌导航技术具备

8.75呼吸触发技术具备

8.76自由呼吸技术具备

8.77频域饱和发体部大范围成像技术具备

8.78一次扫描四种对比度具备

8.79提供自由呼吸体部多期动态增强扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管提供Compressed Sensing GRASP-VIBE或4D FreeBreathing或DISCO或其他同等技术

8.80 体部弥散成像技术具备

8.81MR结肠造影技术具备

8.82MR胰胆管造影技术具备

8.83动态肾脏成像具备

8.84MR尿路造影技术具备

8.85肝脏动态增强成像具备

8.86肝脏灌注成像具备

8.87肝脏弥散成像具备

8.88肾脏灌注成像具备

8.89肾脏弥散成像具备

8.90 心血管成像技术

8.912D/3D时飞法技术具备

8.92门控2D血管技术具备

8.932D/3D相位对比法技术具备

8.94可变反转角射频技术具备

8.95动静脉分离成像具备

8.96智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术具备

8.97全身血管成像具备

8.98区域饱和技术具备

8.99全身不打药血管成像技术具备

8.100磁化对比技术具备

8.101智能化自动移床造影剂跟踪技术具备

8.102外周血管成像技术具备

8.103心脏成像技术具备

8.104心脏成像白血技术具备

8.105心脏成像黑血技术具备

8.106延迟法心肌灌注成像技术具备

8.107首过心肌灌注成像具备

8.108心脏电影技术具备

8.109心脏梯度快速成像技术具备

8.110 心脏并行采集技术具备

8.111心电触发技术具备

8.112其他

8.113肌骨关节成像具备

8.114三维各向同性容积成像序列具备

8.115高分辨率颈髓成像具备

8.116高分辨率内耳三维成像具备

8.117全脊柱成像具备

8.118图像无缝拼接软件包具备

8.119关节软骨成像具备

8.120 骨皮质成像具备

8.121骨膜成像具备

★9原厂高级独立后处理工作站一套

9.1最新版工作站具备

9.2MR自动拼接软件具备

9.3后处理软件具备

9.4脑灌注成像后处理软件具备

9.5DTI成像后处理软件具备

9.6显示器具备

9.7尺寸≥19英寸

9.8数量≥2个

9.9CPU≥2个

9.10CPU核心数≥4个

9.11主CPU主频≥3GHZ

9.12内存≥32GB

9.13硬盘容量≥1024GB

9.14硬盘存储量≧8300,000幅256×256图像

9.15CD-ROM或DVD-RW驱动器提供

9.16多种方式显示和图像处理提供

9.17三维后处理软件(SSD MIP MPR等)提供

9.18实时三维图像提供

9.19血管成像软件提供

9.20内窥镜成像软件提供

9.21高级神经后处理功能软件包，包括：

9.22弥散成像后处理提供

9.23皮层功能区分析软件包提供

9.24动态EPI提供

9.25包括参数图，动态图像的量化分析提供

9.26弥散成像的表观弥散系数图提供

9.27弥散张力(DTI)成像后处理软件包具备

9.28磁共振灌注分析软件提供

9.29DICOM图像转换成JPG格式提供

9.30图像融合提供

9.31病人数据库提供

9.32提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.提供

9.33DICOM3.0标准激光相机数字接口提供

9.34提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），可提供脑血流量（CBF值）提供

10三方配套（此条款大类下不接受产品缺漏）

10.1提供磁共振专用高压注射器一套提供

10.2提供电磁检测门一套提供

10.3提供肩关节线圈一套提供

10.4提供精密空调一套提供

10.5提供4M医用27寸彩色显示器8个提供

10.6提供机房监测系统一套提供

10.7无磁升降转运床一张，无磁转运椅一台提供

10.8无磁灭火器4个提供

10.9稳压电源1个提供

10.10无磁降噪耳机一套提供

10.11免费提供接入PACS服务提供

10.12提供操作台和椅子各一套提供

10.13提供原厂常规维修工具一套提供

10.14提供线圈柜、换衣柜各一个提供

10.15提供吸顶式无磁空气消毒机2台，带风扇抽吸式紫外线消杀，可人机共存，LED照明提供

10.16提供三步梯一个提供

10.17机房装修“交钥匙”工程，包括全部磁屏蔽工程提供

10.18提供AI报告处理系统一套提供

10.19设备免费开放全部信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用。提供

10.20用户享有招标文件中要求软件的终生使用权。提供

分包3：如东县中医院3.0T医用磁共振成像设备（MRI）

1.总体要求

1.1设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

★1.2 为保证技术先进性和前沿技术平台，各家须要具备Sonic G、BioMatrix、X VitalEye，或者其他同等级别或以上平台设备,所投3.0T磁共振新高端机型（核心产品）首次获得NMPA注册时间不得早于2021年1月1日。评标时经专家组合议，若不满足则做废标处理。

★1.3保修期结束后应承诺原厂整机年维保费（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于投标报价的4%（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章），并根据医共体（医院）实际需求与中标商自行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

2.主要技术规格

2.1 磁体系统

★2.1.1磁体类型为超导磁体

★2.1.2 磁场强度≥3.0T

2.1.3屏蔽方式为主动屏蔽

2.1.4须具备外界电磁干扰屏蔽技术

2.1.5匀场方式：主动+被动

2.1.6磁场稳定度≤0.1ppm/h

2.1.7匀场通道数≥8个

2.1.7.1线性匀场（一阶匀场）通道数≥3个

2.1.7.2非线性匀场（高阶匀场）通道数≥5个

2.1.8磁场均匀度(典型值)

2.1.8.1   10cmDSV≤0.005ppm

2.1.8.2   20cmDSV≤0.03ppm

▲2.1.8.3   30cmDSV≤0.08ppm

▲2.1.8.4   40cmDSV≤0.45ppm

★2.1.9液氦容积≤1880L

2.1.10磁体长度（不含外壳）≥172cm

2.1.11磁体高度≤230cm

★2.1.12磁体最小孔径≥70cm

2.1.13  五高斯磁力线轴向≤5.2m

2.1.14五高斯磁力线径向≤3.05m

2.1.15 一高斯磁力线轴向≤7.25m

2.1.16一高斯磁力线径向≤4.8m

▲2.1.17磁体成像范围≥55×55×50 cm3

▲2.1.18磁体重量(含液氦) ≤6.5吨

2.1.19液氦消耗量要求为0消耗(正常使用)

2.1.20具备自动监控液氦水平

2.2 梯度系统

▲2.2.1具备单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）

▲2.2.1.1最大单轴梯度场强度（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥60mT/m

2.2.1.2梯度最大场强≥78mT/m

▲2.2.2最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥200T/m /s

2.2.2.1最大梯度切换率≥346 T/m/s

▲2.2.3梯度最短爬升时间≤300us

2.2.4具备最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到

2.2.5工作周期中的最大占空比为100%

2.2.6具备软件降噪技术

2.2.7具备硬件降噪技术

2.2.8梯度线圈冷却：水冷

2.2.9梯度放大器冷却：水冷

2.2.10梯度控制技术：全数字实时发射接收

2.2.11梯度工作方式：非共振式

2.3 射频系统

2.3.1 具备多通道（源）射频发射技术平台

2.3.2具备双通道射频发射技术

2.3.3射频发射功率≥30 kW

▲2.3.4射频发射带宽≥600kHz

▲2.3.5最大系统通道数≥96

★2.3.6单个扫描野内一次扫描最大通道数≥64

2.3.7各通道接收带宽≥1MHz

2.3.8具备用户可调节接收带宽技术

2.3.9具备射频线圈扫描自动调谐技术

2.3.10独立射频放大器数量或并行发射通道≥2个

2.3.11头颈联合线圈ADC模数转换器位置：在磁体机壳内（非线圈内）

2.3.12体部线圈ADC模数转换器位置：在磁体机壳内（非线圈内）

▲2.3.13同时可连接的线圈数量≥4个

▲2.3.14系统线圈接口总数量≥4个

2.4各厂家全套原厂全身各部位最高通道射频线圈(单独或组合使用射频线圈)及相关技术，包括且不限于以下单独或组合使用射频线圈

▲2.4.1原厂头/颈联合（神经血管）矩阵线圈≥20通道

▲2.4.2原厂全脊柱矩阵线圈≥32通道

2.4.2.1原厂全脊柱矩阵线圈物理长度≥110厘米

▲2.4.3原厂体部矩阵线圈≥18通道

▲2.4.4原厂乳腺线圈≥7通道

2.4.5原厂大柔软线圈（膝、踝、肩、肘关节等）≥16通道

2.4.6原厂小柔软线圈（腕、手指等）≥16通道

▲2.4.7原厂全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）≥52通道

2.4.8原厂高清科研头颈联合线圈或头部线圈≥48通道

2.4.9足先进扫描模式全脊柱线圈物理长度≥110厘米

2.4.10头先进扫描模式全脊柱线圈物理长度≥110厘米

2.4.11其他类似肩关节线圈、膝关节线圈、手/腕关节线圈、足/踝关节线圈、头颈线圈等原厂射频线圈

2.4.12其他类似全腹矩阵线圈（组合）、胸部（心脏）矩阵线圈（组合）、下肢血管线圈（组合）等原厂组合线圈

2.5全静音平台

2.5.1具备梯度系统硬件静音技术

2.5.2具备声阻尼材料技术

2.5.3具备真空隔绝腔设计的硬件静音技术

2.5.4具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术

2.5.5具备人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）

2.6主控计算机系统

2.6.1 CPU核心≥6

2.6.2 CPU位数≥64

▲2.6.3主频大小≥3.4GHz

▲2.6.2内存大小≥32GB

▲2.6.3硬盘容量≥480GB

2.6.4彩色LCD液晶显示器≥23英寸

2.6.5显示器分辨率≥1920×1200

2.6.6阵列处理器内存≥64GB

2.6.7阵列处理器硬盘≥480GB

2.6.8图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥70000幅/秒

2.6.9 DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）

2.6.10具备不间断电源UPS

2.7 原厂网络版高清影像后处理工作站

★2.7.1原厂网络版全配置最新版本软件；终端工作站≥3

2.7.2机架式高性能服务器；

2.7.2.1内存大小≥192GB

2.7.2.2硬盘容量≥6TB

2.7.2.3英伟达显卡≥16GB

2.7.3终端工作站：

2.7.3.1CPU核心≥4核

2.7.3.2内存≥8G

2.7.4具备MIP,MPR,SSD等

2.7.5具备DICOM图像转换成JPG格式

2.7.6具备图像分析系统（测量、反转、滤波）

▲2.7.7具备三维重建功能

2.7.8不间断电源UPS

2.8操作台、扫描床及环境调节系统

2.8.1垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg

2.8.2扫描床移动精度≤±0.5mm

2.8.3双侧床旁扫描控制系统

2.8.4具备病人监视系统

2.8.5具备照明、通风、通话、背景音乐

2.8.6最低床位≤59cm

▲2.8.7最大扫描范围≥168cm

2.9全景一体化成像系统

2.10智能操作平台

2.10.1具备图文引导的实时在线指导功能

2.10.2大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）

2.10.3 并行采集拓展功能

2.10.4 膈肌导航技术

2.10.5 相位导航技术（肝实质触发采集技术）

2.11扫描参数

▲2.11.1二维最薄扫描层厚≤0.1mm

2.11.2三维最薄扫描层厚≤0.05mm

▲2.11.3最大扫描视野：最大FOV X轴≥50cm

▲2.11.4最大扫描视野：最大FOV Y轴≥50cm

▲2.11.5最大扫描视野：最大FOV Z轴≥50cm

2.11.6最小扫描视野≤0.5cm

2.11.7 TSE最大回波链长度≥512

2.11.8 EPI最大因子≥256

2.11.9最大采集矩阵≥1024×1024

2.11.10弥散加权B值≥10000s/mm2

2.12成像序列和技术

2.12.1自旋回波（SE）序列

2.12.2反转恢复（IR）序列

2.12.3梯度回波(GRE) 序列

2.12.4平面回波(EPI)序列

2.13体部成像

2.14神经系统成像

2.15心血管成像

2.16波谱成像

2.18肌骨关节成像

2.19并行采集技术

2.20伪影校正技术

★2.21 DICOM 3.0：全激活开放DICOM 3.0及与 PACS 网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能），软件控制照相技术，标准激光相机数字接口

▲2.22原厂全配置最新高级临床应用软件包，主流科研应用序列无限期使用年限，包括且不限于以下软件包：神经成像软件包、血管成像软件包、心脏成像软件包、乳腺成像软件包、体部成像软件包、肿瘤成像软件包、骨关节成像软件包、儿童软件包、妇产成像软件包、科研软件包等

▲2.23原厂全配置最新版本高级应用平台及软件，质保期内提供免费升级服务，包括且不限于以下应用平台及软件：磁敏感加权成像、3D成像、全身弥散成像、实时造影触发技术、磁化传递成像、高分辨双侧乳腺成像、乳腺硅胶成像、水脂分离成像、鹰眼成像、灰质容积成像、高级去金属伪影技术、全身成像、一体化定位软件、神经灌注分析、神经3D分析、波谱成像软件包、弥散张量成像软件包、高清功能成像平台、自由呼吸动态增强扫描等

▲2.24其他要求：（非核心产品，且不接受产品缺漏）

- 磁共振机房屏蔽装修（含天幕）交钥匙工程

- 水冷机组一套

- 精密空调一套

- 金属探测系统2套

- 磁共振专用无磁升降转运床1套

- 磁共振专用无磁转运轮椅1套

- 无磁监视系统1套

- 无磁线圈柜1套

- 无磁灭火器4套

- 无磁三步梯1套

- 吸顶式无磁空气消毒机2套，带风扇抽吸式紫外线仓消杀，可人机共存，LED照明

- 操作座椅2套

- 降躁无磁耳机1套

- 操作间外环境监视系统 1套

- 磁共振专用大功率除湿机1套

- 8M专业医用显示器3个；5M的专业医用显示器5个

- 16通道关节非柔性专用线圈（含膝、踝、肩、肘关节、腕、手指）1套

- 16通道颞颌专用线圈1套

- 16通道颈动脉斑块线圈1套

- 16通道婴幼儿专用线圈1套

- 磁共振专用高压注射器（双筒）一套

  - 适用于3.0T磁共振系统

  - 支持电池和可持续交流供电两种方式

  - 要求为双筒结构，A侧针筒+B侧针筒可编程注射

  - 要求双马达，可实现自动吸药、自动排气

  - 具备空气检测提示键，按下空气检测确认键前，不能开始注射

  - 显示屏，触摸式控制，真彩色显示屏。

  - 注射时相≥6相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停

  - 存储方案≥32个

  - 注射历史信息保存≥20个；

  - 具备集成式KVO（静脉开放）功能，KVO可自动开关

- 设备免费开放全部信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用。

分包4：丹阳市中医院3.0T医用磁共振成像设备（MRI）

1总体要求

★1.1各家需提供技术先进性和前沿技术平台平台设备,所投3T产品首次获得NMPA注册时间不得早于2021年1月1日。

★1.2保修期结束后应承诺原厂整机年维保费（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于投标报价的4%（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章），并根据医共体（医院）实际需求与中标商自行协商，但须按照相关法律法规及流程执行

磁场强度

2 磁体系统

2.1 磁体类型:超导磁体

★2.2 磁场强度:3T

2.3 屏蔽方式:主动屏蔽

2.4 抗外界电磁干扰屏蔽技术

2.5 匀场方式:主动+被动

2.6 磁场稳定度:<0.1ppm/h

2.7 具备三维动态匀场

2.8 匀场通道数:≥8个

2.8.1 线性匀场（一阶匀场）通道数:≥3个

2.8.2 非线性匀场（高阶匀场）通道数: ≥5个

2.9 磁场均匀度的典型值

2.9.1 10cm DSV:≤0.002ppm

▲2.9.2 20cm DSV:≤0.03ppm

2.9.3 30cm DSV:≤0.08ppm

2.9.4 40cm DSV:≤0.4 ppm

2.9.5 55*55*50cm DSV或DEV:≤5.0ppm

★2.10 液氦腔最大容量:≤1880L

2.11 磁体长度（不含外壳）:≥172cm

★2.12 磁体最小孔径:≥70 cm

2.13 五高斯磁力线轴向:≤5.2m

▲2.14 五高斯磁力线径向:≤3.1m

▲2.15 磁体成像范围:≥55×55×50 cm3

▲2.16 磁体重量(含液氦) :≤6.5吨

2.16 液氦消耗:0液氦消耗

3 梯度系统

3.1 具备单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）

▲3.2 单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）:≥60mT/m

3.2.1 梯度最大场强:≥78mT/m

★3.3 单轴最大梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）:≥200 T/m/s

3.3.1 最大梯度切换率（提供佐证材料）:≥346 T/m/s

3.4 最短爬升时间:≤300us

3.5 具备最大场强和最大切换率同时到达

3.6 工作周期中的最大占空比:100%

3.7 具备软件降噪技术

3.8 具备硬件降噪技术

3.9 梯度线圈冷却：水冷

3.10 梯度放大器冷却：水冷

3.11 梯度控制技术：全数字实时发射接收

3.12 梯度工作方式：非共振式

4 射频系统

4.1 多通道（源）射频发射技术平台

4.1.1 双通道射频发射技术

4.1.2 具备B1 Filter技术

4.2 射频类型：全数字实时控制系统

▲4.3 射频发射功率：≥36kW

4.4 射频噪音水平：≤0.5dB

4.5 射频发射带宽：≥500kHz

▲4.6 最大系统通道数：≥145

★4.7 单个扫描野内一次扫描最大通道数：≥64

4.8 各通道接收带宽：≥1MHz

4.9 具备用户可调节接收带宽技术

4.10 具备射频线圈扫描自动调谐技术

4.11 独立射频放大器数量或并行发射通道：≥2个

4.12 同时可连接的线圈数量：≥4个

▲4.13 系统线圈接口总数量：≥4个

5 全身各部位射频接收线圈：(16套)

5.1 原厂头颈联合（神经血管）矩阵线圈1套：≥20通道

5.2 原厂全脊柱矩阵线圈1套：≥32通道

5.2.1 原厂全脊柱矩阵线圈物理长度：≥110厘米

5.3 原厂体部矩阵线圈2套：≥18通道

5.4 全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）：≥52通道

5.4.1 原厂全腹矩阵线圈（组合）：≥52通道

5.4.2 原厂胸部（心脏）矩阵线圈（组合）：≥30通道

5.4.3原厂下肢血管线圈（组合）：≥52通道

▲5.5原厂大柔软线圈1套：≥12通道

▲5.6原厂小柔软线圈1套：≥6通道

▲5.7原厂乳腺线圈1套：≥16通道

5.8 足先进扫描模式全脊柱线圈物理长度：≥90厘米

5.9 头先进扫描模式全脊柱线圈物理长度：≥90厘米

▲5.10 原厂高清科研头颈联合线圈1套(射频通道需要与线圈通道匹配，不可超过注册证范围，需要提供承诺函) ：≥48通道

★5.11 关节非柔性专用线圈5套（含膝、踝、肩、肘关节、手腕各1套）（原厂具备需要提供原厂，如不具备可提供第三方）：≥16通道

★5.12 颞颌专用线圈1套（原厂具备需要提供原厂，如不具备可提供第三方）：≥16通道

★5.13 颈动脉斑块线圈1套（原厂具备需要提供原厂，如不具备可提供第三方）：≥16通道

★5.14 婴幼儿专用线圈1套（原厂具备需要提供原厂，如不具备可提供第三方）：≥16通道

6 全静音平台

6.1 提供梯度系统硬件静音技术

6.2 提供声阻尼材料技术

6.3 提供真空隔绝腔设计的硬件静音技术

6.4 提供自动防止梯度线圈共振的序列优化技术

6.5 提供人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）

7 主控计算机系统

7.1 主计算机CPU：≥ Intel Xeon

7.2 CPU核心：≥6个

7.3 CPU位数：≥64位

7.4 主频大小：≥3.4GHz

7.5 内存大小：≥32GB

7.6 计算机显示器：≥23英寸彩色LCD

7.7 显示器分辨率：≥1920×1200

7.8 硬盘容量：≥480GB

7.9 阵列处理器内存：≥64GB

7.10 阵列处理器硬盘：≥480GB

▲7.11 图像重建速度(256X256, 100% FOV) ：≥75000幅/秒

▲8 提供原厂网络版高清影像后处理工作站，三个终端，提供原厂全配置最新版本软件及≥10年的免费升级服务

8.1 处理器：Intel

8.2 核心：≥4核

8.3 内存：≥8G

8.4 具备MIP,MPR,SSD等具

8.5 具备DICOM图像转换成JPG格式

8.6 具备图像分析系统（测量、反转、滤波）

8.7 具备脑功能后处理

8.8 具备DTI后处理

8.9 具备波普成像后处理

9 操作台、扫描床及环境调节系统

9.1 垂直移动时扫描床最大承重：≥250Kg

▲9.2 扫描床移动精度：≤±0.5mm

9.3 床旁扫描控制系统：双侧

9.4 具备病人监视系统

9.5 具备照明、通风、通话、背景音乐

▲9.6 最低床位：≤59cm

9.7 最大扫描范围：≥168cm

10 具备全景一体化成像系统

11 智能操作平台

11.1 具备图文引导的实时在线指导功能

11.2 具备大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）

11.3 具备并行采集拓展功能

11.4 具备膈肌导航技术

11.5 具备相位导航技术（肝实质触发采集技术）

12 扫描参数

12.1 最小二维层厚：≤0.1mm

12.2 最小三维层厚：≤0.05mm

▲12.3 最大扫描视野：≥500mm

12.4 最小扫描视野：≤0.5cm

12.5 TSE最大回波链长度：≥512

12.6 EPI最大因子：≥256

12.7 最大采集矩阵：≥1024×1024

12.8 弥散加权B值：≥10000

13 具备以下成像序列和技术

13.1 自旋回波（SE）序列

13.2 反转恢复（IR）序列

13.3 梯度回波(GRE) 序列

13.4 平面回波(EPI)序列

14 具备体部成像

15 具备以下神经系统成像

15.1 DTI弥散张量成像

15.2 DSI成像序列

16 具备灌注成像

17 具备磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp或其他同等技术)

18 具备以下：

18.1 具备脑功能成像

18.2 具备血氧饱和度依赖性成像，单个run扫描设置≥15分钟，支持multi-band/multi-echo扫描

19 具备心血管成像

20 具备波谱成像

21 具备骨关节成像

22 具备并行采集技术

23 具备伪影校正技术

★24 提供以下外围设备（非核心产品，且不接受产品缺漏）

24.1 不间断电源UPS

24.2 UPS电缆

24.3 CEST序列，化学交换饱和转移成像

24.4 铁磁检测门2套（具备分段式精准定位、分级预警、视频联动功能，能客观判断铁磁物磁性大小）;无磁升降转运床、无磁轮椅各一套，无磁监视系统1套，无磁线圈柜1套，无磁灭火器4套，降躁无磁耳机1套，操作间外环境监视系统 1套；

24.5 无针筒三通道一机两用无线蓝牙高压注射器1套

24.6 吸顶式无磁空气消毒机2台，带风扇抽吸式紫外线仓消杀，可人机共存，LED照明

24.7 一体化阅片室（含一个≥80寸OLED医用大屏，含不小于2个5M的医用显示器，总计不小于14个工作位）

24.8 水冷机组1套、精密空调1套

24.9 磁共振室专用三步梯1个

24.10 操作座椅2套

★25 中标品牌型号应甲方需求，可免费提供白皮书所涉及的全配置最新高级临床应用软件包和原厂全配置最新版本高级应用平台及软件、主流科研应用序列无限期使用及≥10年的免费升级服务

26 全激活开放DICOM 3.0及与 PACS 网络连接（包括打印，传输，接收，询,Worklist ,MPPS等功能），软件控制照相技术，标准激光相机数字接口

分包5：昆山市中医院3.0T医用磁共振成像设备（MRI）

1总体要求

1.1设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究；

★1.2为保证技术先进性和前沿技术平台，各家须要具备Sonic G或BioMatrix或X VitalEye或者其他同等级别及以上平台设备,所投3T产品首次获得NMPA注册时间不得早于2021年1月1日。

★1.3保修期结束后应承诺原厂整机年维保费（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于投标报价的4%（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章），并根据医共体（医院）实际需求与中标商自行协商，但须按照相关法律法规及流程执行

2磁体系统

2.1磁体类型超导磁体

★2.2磁场强度≥3.0T

2.3屏蔽方式主动屏蔽

2.4抗外界电磁干扰屏蔽技术具备

2.5匀场方式主动+被动

2.6磁场稳定度<0.1ppm/h

2.7三维动态匀场具备

2.8磁场均匀度典型值

2.8.110cm DSV≤0.002ppm

2.8.220cm DSV≤0.03ppm

2.8.330cm DSV≤0.08ppm

2.8.440cm DSV≤0.4ppm

★2.9液氦最大容量≤1880L

★2.10磁体最小孔径≥70 cm

2.11五高斯磁力线X,Y≤5.2m X 3.1m

2.11.11高斯磁力线X,Y≤7.3m X 4.2m

▲2.12磁体成像范围≥55×55×50 cm3

▲2.13磁体重量(含液氦)≤6.4吨

2.14液氦消耗量要求为0消耗(正常使用)0液氦消耗

3梯度系统

3.1单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）具备

★3.2单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥45mT/m

▲3.2.1梯度最大场强≥78mT/m

★3.3单轴最大梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥200 T/m/s

3.3.1最大梯度切换率≥346 T/m/s

3.5最大场强和最大切换率同时到达具备

3.6工作周期中的最大占空比100%

3.7软件降噪技术具备

3.8硬件降噪技术具备

3.9梯度线圈冷却水冷

3.10梯度放大器冷却水冷

3.11梯度控制技术全数字实时发射接收

3.12梯度工作方式非共振式

4射频系统

4.1多通道（源）射频发射技术平台具备

4.1.1双通道射频发射技术具备

4.1.2B1 Filter技术具备

4.2射频类型全数字实时控制系统

4.3射频发射功率≥36kW

4.4射频发射带宽≥500kHz

▲4.5最大系统通道数≥145

★4.6单个扫描野内一次扫描最大通道数≥64

4.7各通道接收带宽≥1MHz

4.8用户可调节接收带宽技术具备

4.9射频线圈扫描自动调谐技术具备

4.10独立射频放大器数量或并行发射通道≥2个

▲4.11同时可连接的线圈数量≥4个

▲4.12系统线圈接口总数量≥4个

★5各厂家全套原厂全身各部位最高通道射频线圈/相关技术(以下线圈为单独或组合使用)

▲5.1原厂头/颈联合（神经血管）矩阵线圈≥20通道

▲5.2原厂全脊柱矩阵线圈≥32通道

▲5.2.1原厂全脊柱矩阵线圈物理长度≥110cm

▲5.3原厂体部矩阵线圈≥30通道

▲5.4原厂乳腺线圈≥7通道

5.5原厂大柔软线圈≥16通道

5.6原厂小柔软线圈≥16通道

5.7原厂肩关节线圈1个

5.8原厂膝关节线圈1个

5.9原厂手/腕关节线圈1个

5.10原厂足/踝关节线圈1个

▲5.11原厂头颈线圈（原厂高清科研头颈联合线圈(射频通道需要与线圈通道匹配，不可超过注册证范围，需要提供承诺函)）≥45通道

5.12原厂全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）≥52通道

5.13原厂全腹矩阵线圈（组合）≥60通道

5.14原厂胸部（心脏）矩阵线圈（组合）≥30通道

5.15原厂下肢血管线圈（组合）≥60通道

6全静音平台

6.1梯度系统硬件静音技术提供

6.2声阻尼材料技术提供

6.3真空隔绝腔设计的硬件静音技术提供

6.4自动防止梯度线圈共振的序列优化技术提供

6.5人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）提供

7主控计算机系统

7.1主计算机CPU≥ Intel Xeon

7.2CPU核心≥6个

7.3CPU位数≥64位

7.4主频大小≥3.4GHz

7.5内存大小≥32GB

7.6计算机显示器≥23英寸彩色LCD

7.7显示器分辨率≥1920×1200

7.8硬盘容量≥480GB

7.9阵列处理器主频≥2 x 2.1GHz或≥3.4GHz

7.10阵列处理器内存≥64GB

7.11阵列处理器硬盘≥480GB

7.12图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥40000幅/秒

7.13DICOM3.0接口具备

★8原厂网络版高清影像后处理工作站，不少于三个终端，提供原厂全配置最新版本软件及质保期免费升级服务具备

8.1处理器Intel

8.2核心≥4核

8.3内存≥8G

8.4MIP,MPR,SSD等具备

8.5DICOM图像转换成JPG格式具备

8.6图像分析系统（测量、反转、滤波）具备

8.7脑功能后处理具备

8.8DTI后处理具备

8.9波普成像后处理具备

9操作台、扫描床及环境调节系统具备

▲9.1垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg

▲9.2扫描床移动精度≤±0.75mm

9.3床旁扫描控制系统双侧

9.4病人监视系统具备

9.5照明、通风、通话、背景音乐具备

▲9.6最低床位≤60cm

▲9.7最大扫描范围≥165cm

10全景一体化成像系统具备

11智能操作平台

11.1图文引导的实时在线指导功能具备

11.2大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）具备

11.3并行采集拓展功能具备

11.4膈肌导航技术具备

11.5相位导航技术（肝实质触发采集技术）具备

12扫描参数

12.1最小二维层厚≤0.1mm

12.2最小三维层厚≤0.05mm

12.3最大扫描视野

▲12.3.1最大FOV X轴≥500mm

▲12.3.2最大FOV Y轴≥500mm

▲12.3.3最大FOV Z轴≥500mm

12.4最小扫描视野≤0.5cm

12.5TSE最大回波链长度≥512

12.6EPI最大因子≥255

12.7最大采集矩阵≥1024×1024

12.8弥散加权B值≥10000

13成像序列和技术

13.1自旋回波（SE）序列具备

13.2反转恢复（IR）序列具备

13.3梯度回波(GRE) 序列具备

13.4平面回波(EPI)序列具备

14体部成像具备

15神经系统成像：弥散成像，脑灌注成像，磁敏感成像，脑功能成像具备

15.1DTI弥散张量成像具备

15.2DSI成像序列具备

16灌注成像具备

17磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp)具备

18.1脑功能成像具备

18.2血氧饱和度依赖性成像，单个run扫描设置≥15分钟，支持multi-band/multi-echo扫描具备

19心血管成像具备

20波谱成像具备

21骨关节成像具备

22并行采集技术具备

23伪影校正技术具备

24全激活开放DICOM 3.0及与 PACS 网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能），软件控制照相技术，标准激光相机数字接口；提供

25所提供品牌型号必须提供白皮书所涉及的原厂全配置最新版本软件，主流科研应用序列无限期使用年限，质保期内提供免费升级服务。功能清单包括且不限于以下功能提供

★26原厂全配置最新高级临床应用软件包，包括且不限于以下软件包：神经成像软件包、血管成像软件包、心脏成像软件包、乳腺成像软件包、体部成像软件包、肿瘤成像软件包、骨关节成像软件包、儿童软件包、妇产成像软件包、科研软件包提供

27提供GEM全套原厂高级应用软件包（包括且不限于AIR Recon DL、Propeller 3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL,LAVA-Flex，Brainstat，Cartigram，eSWAN2.0，CUBE 2.0, Inhance suit 2.0， Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software,Silenz，brainwave RT, Brainwave PA， ReportCARD）或者 提供dStream全套原厂高级应用软件包（包括且不限于：Whole Heart Imaging，4D Trak，2048矩阵采集，Smart Exam head，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder ，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，K-tBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，ASL，TRANCE，B-TRANCE,Whole Body imaging，Mobiview，Multivane XD，mDIXON，128方向DTI）或者提供Tim全套原厂高级应用软件包（包括且不限于BLADE，BEAT，CISS，DESS，REVEAL，Phoenix，PhoenixZIP，VIBE，DynaVIBE，DIXON，SPACE，GRAPPA， SWI，PSIR）或者提供全套原厂高级应用软件包（包括且不限于UIH MRS（SVS & 2D/3D CSI）、Prostate MRS、SWI、SWI+、DB SWI、MATRIX、MRCP_3D、ARMS、ARMS DWI、Brain Perfusion、Advanced DTI & DTT、BOLD Imaging、ASL 3D、4D CEMRA、4D NCEMRA、WFI、QUICK 3D、FSP+、TRASS、CASS、Silicon-Only Imaging、MTC、PASS、Respiratory Navigator、FACT、Inline FACT、uSWIFT、uFreeR、uFreeR Imaging、DCE Acquisition Technique、2D/3D GETI、Advanced Cardiac Imaging、Cardiac Tagging、Flow Quantification、UTE、Maps & Inline Maps、MAPs ADC、MARS、bFAST、tFAST、Computed B-Value Diffusion、MicroView DWI、“PET like” Whole-Body Diffusion Imaging、IVIM、Inline Stitching、ADVIP-Stitching、ADVIP-Dynamic、ADVIP-Vessel、ADVIP-Fusion）

或者提供全套原厂高级应用软件包（包括且不限于：NeuCS 2D、NeuCS 3D 、NeuCS Neuro、NeuCS Body、NeuCS MSK、NeuCS Spine、NeuCS Angio、MUSIC、Panorama Dixon、Automatic Splicing Total Spine、SWI 、VAST、Space Saturation Technology、MRVA、MRS One-Click Automatic Post-Processing、ADC Post-Processing、Dynamic Analysis、Fiber Tracking、SMILE）或者其他同等档次技术

28CEST序列，化学交换饱和转移成像具备

★29常规序列扫描时间≤8min具备

★30心脏全序列扫描时间≤30min具备

★31常规一天12小时工作时间，设备可完成50部位的扫描具备

32其他要求：（非核心产品，且不接受产品缺漏）

32.1磁共振机房屏蔽装修交钥匙工程（含天幕）提供

32.2水冷机组1套提供

32.3精密空调1套提供

32.4铁磁检测门1套提供

32.5无磁升降转运床1套提供

32.6无磁转运轮椅1套提供

32.7双通道一机两用磁共振专用高压注射器1套提供

32.8吸顶式无磁空气消毒机2台，带风扇抽吸式紫外线仓消杀，可人机共存，LED照明提供

32.9无磁监视系统1套提供

32.10无磁线圈柜1套提供

32.11无磁灭火器4套提供

32.12无磁三步梯1个提供

32.13操作座椅2套提供

32.14降躁无磁耳机1套提供

32.15操作间外环境监视系统 1套提供

32.16一体化阅片室（含不小于5个5M的医用显示器，总计不小于5个工作位）提供

32.17不间断电源UPS提供

32.18UPS电缆提供

32.19关节非柔性专用线圈（含膝、踝、肩、肘关节、腕、手指）（可提供第三方）1个提供

32.20颞颌专用线圈（可提供第三方）1个提供

32.21颈动脉斑块线圈（可提供第三方）1个提供

32.22婴幼儿专用线圈（可提供第三方）1个提供

33设备全部免费开放信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用。提供

分包6：丰县中医医院3.0T医用磁共振成像设备（MRI）

★总则要求为保障设备先进性，投标3.0T产品首次获得NMPA注册时间不得早于2020年1月1日。

★保修期结束后应承诺原厂整机年维保费（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于投标报价的4%（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章），并根据医共体（医院）实际需求与中标商自行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

1 磁体系统

★1.1磁场强度3.0T

▲1.2中心共振频率≤128MHz

1.3应用类型全身通用型

1.4磁场类型超导

1.5屏蔽方式主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽

1.6超导匀场具备

1.7病人个性化匀场具备

1.8高级高序匀场具备

1.9匀场通道≥5

1.10匀场点数≥8

1.11磁体材料3.0T不锈钢专用磁体

▲1.12磁体长度（不含外壳）≥172.5cm

1.13磁体长度（含外壳）≥180cm

★1.14磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70cm

▲1.15磁体重量（含液氦）≤6.5吨

1.16磁场稳定度≤0.1ppm/h

1.17磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）

▲1.17.140cmDSV（典型值）≤0.4ppm

▲1.17.230cmDSV（典型值）≤0.07ppm

▲1.17.320cmDSV（典型值）≤0.02ppm

1.17.410cmDSV（典型值）≤0.005ppm

1.18液氦消耗零液氦消耗

▲1.19液氦腔最大容量≤1850L

1.205高斯磁力线轴向范围：轴向≤4.95m

▲1.215高斯磁力线径向范围：径向≤3.05m

2梯度系统

2.1梯度模块/模式单梯度（不可以用双梯度放大器系响应, 最大场强、切换率、FOV同时到达）

▲2.2最大单轴梯度场强（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应，X、Y、Z三轴）≥60mT/m（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应）

2.3最大单轴梯度切换率（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应，X、Y、Z三轴）≥200T/m/s（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应）

2.4最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到具备

2.5工作周期100%

2.6梯度控制系统全数字实时发射接收

2.7梯度工作方式非共振

2.8梯度放大器冷却方式水冷

3射频系统

3.1光纤射频技术具备

3.2防磁模数转换器内置于磁体间（非线圈内）具备

★3.3射频放大器发射技术平台提供TimTX Trueform或者MultiDrive或者Multitransmit 4D或者其他同等技术

★3.4独立射频放大器数量或射频端口数≥2个

▲3.5最大射频功率≤37KW

▲3.6发射带宽≥500KHz

★3.7在一个视野的单次扫描中， 可同时使用的独立接收线圈通道的数量，每个通道皆可生成一副独立的局部图像（不可以用最大通道数响应，不可以用可同时连接的通道之和响应，不可以用可同时连接的线圈单元之和响应）≥64通道

3.8射频噪音水平≤0.5dB

3.9所有线圈免调谐均具备相控阵线圈技术

3.10 必须具备以下线圈各一套：

3.10.1原厂头颈联合线圈≥16通道

3.10.2原厂体部线圈≥16通道

▲3.10.3原厂一体化全脊柱线圈≥32通道

3.10.4原厂大号自适应柔性线圈（必须提供磁共振产品NMPA注册证附页中的原厂线圈，不得用腹部线圈代替，提供磁共振产品NMPA注册证附页证明）≥16通道

3.10.5原厂小号自适应柔性线圈（必须提供磁共振产品NMPA注册证附页中的原厂线圈，不得用腹部线圈代替，提供磁共振产品NMPA注册证附页证明）≥16通道

★3.10.6原厂腹部线圈单片覆盖范围≧50cm*60cm，否则提供两个腹部线圈

3.10.7原厂乳腺线圈≥8通道

3.10.8原厂足踝线圈≥8通道

3.10.9原厂肩关节线圈≥3通道

3.10.10原厂膝关节线圈≥16通道

3.11相位分辨率或精准度≤0.005deg

4静音技术

4.1零TE回波或同类超短TE回波成像技术提供Petra或UT或SilenZ或UTE或其他同等技术

4.2零TE回波或同类超短TE回波成像技术可以应用于血管成像，关节成像等部位具备

5病人床与环境调节系统

5.1垂直运动时扫描床最大承受重量≥200kg

5.2扫描床运动最大速度≥220mm/sec

▲5.3扫描床内原厂一体化全脊柱线圈物理长度≥90cm

5.4机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。具备

5.5智能触控病人定位系统具备

5.6一键定位，无需激光灯具备

5.7床旁扫描操控系统具备

5.8磁体液晶显示系统具备

5.9扫描床自动步进具备

5.10足先进扫描模式具备

5.11病人通道环境（照明、通风、通话）具备

5.12磁体床旁双侧扫描控制面板具备

5.13可双侧控制进床距离具备

5.14可双侧控制进床速度具备

5.15可双侧控制扫描床退至原始位置具备

5.16可双侧控制扫描床退至定位位置具备

6计算机系统

6.1操作系统Linux系统或Windows系统

6.2主CPU主频≥3GHZ

6.3主CPU个数≥4个

6.4主内存≥32GB

6.5最大重建矩阵≥1024×1024

6.6重建速度（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）≥60000幅/秒

6.7阵列处理器内存≥64GB

6.8系统硬盘容量≥512GB

6.9DVD-RW光盘刻录机提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）

6.10同步扫描和创建功能实时显示

6.11显示器≥24英寸彩色LCD液晶显示

6.12显示图像分辨率≥1920×1200

6.13实时MIP具备

6.14实时MPR具备

6.15三维表面重建技术SSD具备

6.16自由感兴趣区MIP重建具备

6.17图像减影，电影回放具备

6.18实时互动多平面重建具备

6.19动态定量分析软件具备

6.20 实时心电波形显示具备

6.21实时呼吸、脉搏波形显示具备

6.22后处理接口

6.22.1软件控制照相技术具备

6.22.2DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）具备

6.22.3标准激光相机DICOM3.0数字接口具备

6.22.4主机向PC机传输图像数据功能具备

7扫描参数

7.1最大FOV≥500mm

7.2最小FOV≤5mm

7.3最小二维层厚≤0.5mm

7.4最小三维层厚≤0.05mm

7.5最大采集矩阵≥1024×1024

7.6快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵）≤7ms

7.7快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵）≤2ms

7.8快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵）≤7ms

7.9快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵）≤2ms

7.10EPI最短TR时间 (128 x128矩阵)≤10ms

7.11EPI最短TE时间 (128 x128矩阵)≤3ms

7.12EPI最短TR时间（256 x 256矩阵）≤10ms

7.13EPI最短TE时间（256 x 256矩阵）≤3ms

7.14EPI序列最短回波间隔（128 x 128矩阵）≤0.5ms

7.15EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵)≤0.7ms

7.16临床采集弥散加权系数B值≥10,000s/mm2

▲7.17   磁体成像范围≥55×55×50 cm3

8扫描技术与序列

8.1自旋回波序列

8.22D/3D自旋回波序列具备

8.3组织弛豫时间测量自旋回波序列具备

8.4单次激发SE/FSE具备

8.5反转恢复（IR）序列具备

8.6快速IR(脂肪、 水抑制）具备

8.7快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）具备

8.8STIR压脂序列具备

8.9单次激发快速IR具备

8.1常规反转恢复序列具备

8.11脂肪/水激发技术具备

8.12频谱特异式大范围脂肪抑制具备

8.13梯度回波序列

8.142D/3D 快速稳态进动梯度回波具备

8.15同反向位技术具备

8.16梯度多回波序列具备

8.17亚秒T1扫描序列（2D/3D）具备

8.18亚秒T2扫描序列（2D/3D）具备

8.19单次多平面梯度回波序列具备

8.20 多回波梯度回波序列具备

8.21磁化传递技术具备

8.22重T2 加权高对比序列具备

8.23EPI 序列

8.24单次激发EPI具备

8.25多次激发EPI具备

8.26自旋回波EPI具备

8.27梯度回波EPI具备

8.28反转EPI具备

8.29K空间成像技术

8.30 并行采集技术具备

8.31部分扫描采集技术具备

8.32矩形视野采集技术具备

8.33三维重叠连续采集技术具备

8.34预备相位极小化扫描技术具备

8.35压缩感知技术具备

8.36特殊K空间放射状填充技术具备

8.37特殊K空间螺旋状填充技术具备

8.38特殊K空间放射状3D填充技术具备

8.39特殊K空间笛卡尔填充技术具备

8.40 全身成像技术

8.41神经系统成像技术 包括

8.42全脑不打药灌注成像技术具备

8.43提供小视野高清弥散技术提供ZOOMit或ZOOM DWI或FOCUS或MicroView DWI或其他同等技术

8.44提供多次激励弥散成像技术 提供MUSE或Resolve或IRIS或Mutishot-DWI或其他同等技术

8.45各项同性高分辨解剖成像具备

8.46各项同性采集具备

8.47各向异性采集具备

8.48灰白质成像具备

8.49磁敏感加权成像技术具备

8.50 磁敏感成像相位图信息具备

8.51磁敏感成像原始图像具备

8.52磁敏感成像mMIP图像具备

8.53脑灌注成像技术 包括

8.54计算血流图（rCBV图） 具备

8.55平均通过时间（MTT）具备

8.56到达峰值时间（TTP）具备

8.57负积分图（局部脑血容量）具备

8.58检索图（局部脑血容量）具备

8.59彩色灌注分析软件具备

8.60 具备线上计算血流动态图具备

8.61脑功能成像fMRI具备

8.62皮层激发研究（BOLD）具备

8.63弥散张量成像（DTI）具备

8.64弥散张量成像（DTI）的弥散方向数可以连续选择具备

8.65三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）具备

8.66多b值弥散具备

8.67四面体技术具备

8.68三合一技术具备

8.69指数化表观弥散系数图（eADC MAP）具备

8.70 体部成像技术 包括

8.71水脂分离技术具备

8.72不对称三点法DIXION 技术具备

8.73脂铁定量技术具备

8.74膈肌导航技术具备

8.75呼吸触发技术具备

8.76自由呼吸技术具备

8.77频域饱和发体部大范围成像技术具备

8.78一次扫描四种对比度具备

8.79提供自由呼吸体部多期动态增强扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管提供Compressed Sensing GRASP-VIBE或4D FreeBreathing或DISCO或其他同等技术

8.80 体部弥散成像技术具备

8.81MR结肠造影技术具备

8.82MR胰胆管造影技术具备

8.83动态肾脏成像具备

8.84MR尿路造影技术具备

8.85肝脏动态增强成像具备

8.86肝脏灌注成像具备

8.87肝脏弥散成像具备

8.88肾脏灌注成像具备

8.89肾脏弥散成像具备

8.90 心血管成像技术

8.912D/3D时飞法技术具备

8.92门控2D血管技术具备

8.932D/3D相位对比法技术具备

8.94可变反转角射频技术具备

8.95动静脉分离成像具备

8.96智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术具备

8.97全身血管成像具备

8.98区域饱和技术具备

8.99全身不打药血管成像技术具备

8.100磁化对比技术具备

8.101智能化自动移床造影剂跟踪技术具备

8.102外周血管成像技术具备

8.103心脏成像技术具备

8.104心脏成像白血技术具备

8.105心脏成像黑血技术具备

8.106延迟法心肌灌注成像技术具备

8.107首过心肌灌注成像具备

8.108心脏电影技术具备

8.109心脏梯度快速成像技术具备

8.110 心脏并行采集技术具备

8.111心电触发技术具备

8.112肌骨关节成像具备

8.113三维各向同性容积成像序列具备

8.114高分辨率颈髓成像具备

8.115高分辨率内耳三维成像具备

8.116全脊柱成像具备

8.117图像无缝拼接软件包具备

8.118关节软骨成像具备

8.119 骨皮质成像具备

8.120骨膜成像具备

★9原厂高级独立后处理工作站一套具备

9.1最新版工作站具备

9.2MR自动拼接软件具备

9.3后处理软件具备

9.4脑灌注成像后处理软件具备

9.5DTI成像后处理软件具备

9.6显示器具备

9.7尺寸≥19英寸

9.8数量≥2个

9.9CPU≥2个

9.10CPU核心数≥4个

9.11主CPU主频≥3GHZ

9.12内存≥32GB

9.13硬盘容量≥1024GB

9.14硬盘存储量≧8300,000幅256×256图像

9.15CD-ROM或DVD-RW驱动器提供

9.16多种方式显示和图像处理提供

9.17三维后处理软件(SSD MIP MPR等)提供

9.18实时三维图像提供

9.19血管成像软件提供

9.20内窥镜成像软件提供

9.21高级神经后处理功能软件包，包括：

9.22弥散成像后处理提供

9.23皮层功能区分析软件包提供

9.24动态EPI提供

9.25包括参数图，动态图像的量化分析提供

9.26弥散成像的表观弥散系数图提供

9.27弥散张力(DTI)成像后处理软件包具备

9.28磁共振灌注分析软件提供

9.29DICOM图像转换成JPG格式提供

9.30图像融合提供

9.31病人数据库提供

9.32提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.提供

9.33DICOM3.0标准激光相机数字接口提供

9.34提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），可提供脑血流量（CBF值）提供

★ 10三方配套（非核心产品，且不接受产品缺漏，投标文件中明确具体品牌型号）

10.1精密空调一套（恒温恒湿，双压缩机双循环管路，两个系统可互为备份，也可同时工作）提供

10.2水冷机组一套（双机组，两个独立的循环管路，互相备份，可以轮流工作，也可以同时工作。）提供

10.3无磁监视系统一套（其中含双向通话功能）提供

10.4.1无磁升降转运床一张(1、采用高质量的零磁材料制造，完全零磁，可适用于强磁场环境，可完全通过最高等级灵敏度铁磁质探测系统的探测，不会出现报警;2、床面尺寸:约1925mmx550mm±10mm；床全尺寸为:约2094mmx625mmx800mm±10mm；3、最大载重:≥ 200 公斤 ）

10.4.2 无磁转运椅一台(可折叠、无金属部件，可完全通过高等级灵敏度铁磁质探测系统探测，通过时无报警)提供

10.5无磁灭火器4个（兼容3.0T磁共振，每个≥4L，可进入磁体间灭火）提供

10.6无磁紫外消毒灯一套（兼容3.0T磁共振，可进入磁体间）提供

10.7无磁降噪耳机一套（含音乐播放功能）提供

10.8无磁空气消毒仪1台（兼容3.0T磁共振，可进入磁体间）提供

10.9无磁移动输液架一套，无磁护理车一台。（兼容3.0T磁共振，可进入磁体间）

10.10 无磁除湿机一台（兼容3.0T磁共振，可进入磁体间）提供

10.11磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统一套（包含但不限于：配置≥21英寸触摸屏，≥6通道传感器，满足灯光、语音及图文告警 ，满足智能定位报警和智能集控管理，防碰撞等）提供

10.12无线蓝牙无磁双筒高压注射器一套,具备以下要求：

- 适用于3.0T磁共振系统，所用耗材必须为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合管理平台中标品种

- 支持电池和可持续交流供电两种方式

- 要求为双筒结构，A侧针筒+B侧针筒可编程注射，双流注射功能

- 要求双马达，可实现自动吸药、自动排气

- 具备空气检测提示键，按下空气检测确认键前，不能开始注射

- 显示屏，触摸式控制，真彩色显示屏。

- 注射时相≥6相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停

- 存储方案≥32个方案

- 注射历史信息保存≥20个

- 具备集成式KVO（静脉开放）功能，KVO可自动开关

10.13 机房改建及装修屏蔽(包含但不限于磁体间、扫描间、操作间、设备间、等待间等的改造装修且承担设备在院内运输通道的打通及运输通过后的装饰装修修复费用，及第三方检测）且含旧设备拆机提供，交钥匙工程

10.14阅片室改造：包含但不限于一体化人体工学阅片办公桌椅≥8个工作位（双支架可升降调节），品牌主流电脑5套，需适配原有医用竖屏，打印机2台，档案柜6套，3P柜式空调1台，1.5P挂式空调1台，强弱电改造等提供

10.15线圈柜、换衣柜及电子密码物品存放柜各一个（组）提供

10.16UPS不间断电源≥5000W（含UPS电缆）2台

10.17稳压电源一套

10.18原厂磁共振主控台及后处理工作站工作桌、椅各1套提供

10.19诊断报告工作站两套（每套配医用5M竖屏诊断显示器1台）提供

10.20 免费提供后处理工作站里所有软件升级年限终身

10.21 本项目所涉及的所有接口费用（包含但不限于与医院现有PACS信息系统、医疗设备以及其他第三方软硬件等所有）均由中标人承担。设备维修密码及信息系统接口全部免费开放。提供

分包7：丹阳市人民医院3.0T医用磁共振成像设备（MRI）

★总则要求为保障设备先进性，投标3.0T产品需具备NMPA认证，且首次获得NMPA注册时间不得早于2020年1月1日。

★保修期结束后应承诺原厂整机年维保费（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于投标报价的4%（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章），并根据医共体（医院）实际需求与中标商自行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

1 磁体系统

★1.1磁场强度3.0T

1.2中心共振频率≥127MHz

1.3应用类型全身通用型

1.4磁场类型超导

1.5屏蔽方式主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽

1.6超导匀场具备

1.7病人个性化匀场具备

1.8高级高序匀场具备

1.9匀场通道≥5

1.10匀场点数≥8

1.11磁体材料3.0T不锈钢专用磁体

▲1.12磁体长度（不含外壳）≥172.5cm

1.13磁体长度（含外壳）≥180cm

★1.14磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70cm

1.15磁体重量（含液氦）≤6.5吨

1.16磁场稳定度≤0.1ppm/h

1.17磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）

▲1.17.140cmDSV（典型值）≤0.4ppm

1.17.230cmDSV（典型值）≤0.07ppm

1.17.320cmDSV（典型值）≤0.02ppm

1.17.410cmDSV（典型值）≤0.003ppm

1.18液氦消耗零液氦消耗

▲1.19最大液氦腔容量≤1850L

1.205高斯磁力线轴向范围：轴向≤5.2m

▲1.215高斯磁力线径向范围：径向≤2.8m

2梯度系统

2.1梯度模块/模式单梯度（非双梯度放大器, 最大场强、切换率、FOV同时到达）

▲2.2最大单轴梯度场强（非有效值，非向量梯度性能，X、Y、Z三轴）≥60mT/m（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应）

2.3最大单轴梯度切换率（非有效值，非向量梯度性能，X、Y、Z三轴）≥200T/m/s（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应）

2.4最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到具备

2.5工作周期100%

2.6梯度控制系统全数字实时发射接收

2.7梯度工作方式非共振

2.8梯度放大器冷却方式水冷

3射频系统

3.1光纤射频技术具备

3.2防磁模数转换器内置于磁体间（非线圈内）具备

★3.3射频放大器发射技术平台提供TimTX Trueform或MultiDrive或Multitransmit 4D或其他同等技术

★3.4独立射频放大器数量或射频端口数≥2个

▲3.5最大射频功率≥30KW

▲3.6发射带宽≥500KHz

3.7线圈通道数

★3.7.1在一个视野的单次扫描中， 可同时使用的独立接收线圈通道的数量，每个通道皆可生成一副独立的局部图像（非最大通道数，非可同时连接的通道，非可同时连接的线圈单元数之和）≥64通道

▲3.7.2在一个视野的单次扫描中， 可同时使用的独立接收线圈通道的数量，每个通道皆可生成一副独立的局部图像（非最大通道数，非可同时连接的通道，非可同时连接的线圈单元数之和）≥128通道

3.8射频噪音水平≤0.5dB

3.9所有线圈免调谐均具备相控阵线圈技术

3.10提供以下线圈各一套：提供

3.10.1原厂头颈联合线圈≥16通道

3.10.2原厂体部线圈≥16通道

▲3.10.3原厂一体化全脊柱线圈≥32通道

3.10.4原厂大号自适应柔性线圈（必须提供磁共振产品NMPA注册证附页中的原厂线圈，不得用腹部线圈代替，提供磁共振产品NMPA注册证附页说明）≥16通道

3.10.5原厂小号自适应柔性线圈（必须提供磁共振产品NMPA注册证附页中的原厂线圈，不得用腹部线圈代替，提供磁共振产品NMPA注册证附页说明）≥16通道

★3.10.6原厂腹部线圈单片覆盖范围≧50cm*60cm，否则提供两个腹部线圈

3.10.7原厂足踝线圈≧8通道

3.10.8原厂肩关节线圈≥3通道（不能用柔线圈代替）

3.10.9原厂膝关节线圈≥16通道（不能用柔线圈代替）

3.10.10原厂乳腺线圈≥8通道

3.11相位分辨率或精准度≤0.005deg

4静音技术

4.1零TE回波或同类超短TE回波成像技术包括Petra、UT、SilenZ、UTE，及其他同等技术

4.2零TE回波或同类超短TE回波成像技术可以应用于血管成像，关节成像等部位具备

5病人床与环境调节系统

5.1垂直运动时扫描床最大承受重量≥200kg

5.2扫描床运动最大速度≥220mm/sec

▲5.3扫描床内一体化线圈物理长度≥90cm

5.4机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。具备

5.5智能触控病人定位系统具备

5.6一键定位，无需激光灯具备

5.7床旁扫描操控系统具备

5.8磁体液晶显示系统具备

5.9扫描床自动步进具备

5.10足先进扫描模式具备

5.11病人通道环境（照明、通风、通话）具备

5.12磁体床旁双侧扫描控制面板具备

5.13可双侧控制进床距离具备

5.14可双侧控制进床速度具备

5.15可双侧控制扫描床退至原始位置具备

5.16可双侧控制扫描床退至定位位置具备

6计算机系统

6.1操作系统Linux系统或Windows系统

6.2主CPU主频≥3GHZ

6.3主CPU个数≥4个

6.4主内存≥32GB

6.5最大重建矩阵≥1024×1024

6.6重建速度（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）≥60000幅/秒

6.7阵列处理器内存≥64GB

6.8系统硬盘容量≥512GB

6.9DVD-RW光盘刻录机提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）

6.1同步扫描和创建功能实时显示

6.11显示器≥23英寸彩色LCD液晶显示

6.12显示图像分辨率≥1920×1200

6.13实时MIP具备

6.14实时MPR具备

6.15三维表面重建技术SSD具备

6.16自由感兴趣区MIP重建具备

6.17图像减影，电影回放具备

6.18实时互动多平面重建具备

6.19动态定量分析软件具备

6.2实时心电波形显示具备

6.21实时呼吸、脉搏波形显示具备

6.22后处理接口

6.22.1软件控制照相技术具备

6.22.2DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）具备

6.22.3标准激光相机DICOM3.0数字接口具备

6.22.4主机向PC机传输图像数据功能具备

7扫描参数

7.1最大FOV≥500mm

7.2最小FOV≤5mm

7.3最小二维层厚≤0.1mm

7.4最小三维层厚≤0.05mm

7.5最大采集矩阵≥1024×1024

7.6快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵）≤7ms

7.7快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵）≤1.6ms

7.8快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵）≤7ms

7.9快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵）≤2ms

7.10EPI最短TR时间 (128 x128矩阵)≤10ms

7.11EPI最短TE时间 (128 x128矩阵)≤3ms

7.12EPI最短TR时间（256 x 256矩阵）≤10ms

7.13EPI最短TE时间（256 x 256矩阵）≤3ms

7.14EPI序列最短回波间隔（128 x 128矩阵）≤0.5ms

7.15EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵)≤0.7ms

7.16临床采集弥散加权系数B值≥10,000s/mm2

▲7.17磁体成像范围≥55×55×50 cm3

8扫描技术与序列

8.1自旋回波序列

8.1.12D/3D自旋回波序列具备

8.1.2组织弛豫时间测量自旋回波序列具备

8.1.3单次激发SE/FSE具备

8.1.4反转恢复（IR）序列具备

8.1.5快速IR(脂肪、 水抑制）具备

8.1.6快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）具备

8.1.7STIR压脂序列具备

8.1.8单次激发快速IR具备

8.1.9常规反转恢复序列具备

8.1.10脂肪/水激发技术具备

8.1.11频谱特异式大范围脂肪抑制具备

8.2梯度回波序列

8.2.12D/3D 快速稳态进动梯度回波具备

8.2.2同反向位技术具备

8.2.3梯度多回波序列具备

8.2.4亚秒T1扫描序列（2D/3D）具备

8.2.5亚秒T2扫描序列（2D/3D）具备

8.2.6单次多平面梯度回波序列具备

8.2.7多回波梯度回波序列具备

8.2.8磁化传递技术具备

8.2.9重T2 加权高对比序列具备

8.3EPI 序列

8..3.1单次激发EPI具备

8.3.2多次激发EPI具备

8.3.3自旋回波EPI具备

8.3.4梯度回波EPI具备

8.3.5反转EPI具备

8.4K空间成像技术

8.4.1并行采集技术具备

8.4.2部分扫描采集技术具备

8.4.3矩形视野采集技术具备

8.4.4三维重叠连续采集技术具备

8.4.5预备相位极小化扫描技术具备

8.4.6压缩感知技术具备

8.4.7特殊K空间放射状填充技术具备

8.4.8特殊K空间螺旋状填充技术具备

8.4.9特殊K空间放射状3D填充技术具备

8.4.10特殊K空间笛卡尔填充技术具备

8.5全身成像技术

8.5.1神经系统成像技术 包括

8.5.1.1全脑不打药灌注成像技术具备

8.5.1.2提供小视野高清弥散技术提供ZOOMit或ZOOM DWI或FOCUS或MicroView DWI或其他同等技术

8.5.1.3提供多次激励弥散成像技术提供MUSE或Resolve或IRIS或Mutishot-DWI或其他同等技术

8.5.1.4各项同性高分辨解剖成像具备

8.5.1.5各项同性采集具备

8.5.1.6各向异性采集具备

8.5.1.7灰白质成像具备

8.5.1.8磁敏感加权成像技术具备

8.5.1.9磁敏感成像相位图信息具备

8.5.1.10磁敏感成像原始图像具备

8.5.1.11磁敏感成像mMIP图像具备

8.5.2脑灌注成像技术 包括

8.5.2.1计算血流图（rCBV图） 具备

8.5.2.2平均通过时间（MTT）具备

8.5.2.3到达峰值时间（TTP）具备

8.5.2.4负积分图（局部脑血容量）具备

8.5.2.5检索图（局部脑血容量）具备

8.5.2.6彩色灌注分析软件具备

8.5.2.7具备线上计算血流动态图具备

8.5.2.8脑功能成像fMRI具备

8.5.2.9皮层激发研究（BOLD）具备

8.5.2.10弥散张量成像（DTI）具备

8.5.2.11弥散张量成像（DTI）的弥散方向数可以连续选择具备

8.5.2.12三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）具备

8.5.2.13多b值弥散具备

8.5.2.14四面体技术具备

8.5.2.15三合一技术具备

8.5.2.16指数化表观弥散系数图（eADC MAP）具备

8.5.3体部成像技术 包括

8.5.3.1水脂分离技术具备

8.5.3.2不对称三点法DIXION 技术具备

8.5.3.3脂铁定量技术具备

8.5.3.4膈肌导航技术具备

8.5.3.5呼吸触发技术具备

8.5.3.6自由呼吸技术具备

8.5.3.7频域饱和发体部大范围成像技术具备

8.5.3.8一次扫描四种对比度具备

8.5.3.9提供自由呼吸体部多期动态增强扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管提供Compressed Sensing GRASP-VIBE或4D FreeBreathing或DISCO或其他同等技术

8.5.3.10体部弥散成像技术具备

8.5.3.11MR结肠造影技术具备

8.5.3.12MR胰胆管造影技术具备

8.5.3.13动态肾脏成像具备

8.5.3.14MR尿路造影技术具备

8.5.3.15肝脏动态增强成像具备

8.5.3.16肝脏灌注成像具备

8.5.3.17肝脏弥散成像具备

8.5.3.18肾脏灌注成像具备

8.5.3.19肾脏弥散成像具备

8.5.4心血管成像技术

8.5.4.12D/3D时飞法技术具备

8.5.4.2门控2D血管技术具备

8.5.4.32D/3D相位对比法技术具备

8.5.4.4可变反转角射频技术具备

8.5.4.5动静脉分离成像具备

8.5.4.6智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术具备

8.5.4.7全身血管成像具备

8.5.4.8区域饱和技术具备

8.5.4.9全身不打药血管成像技术具备

8.5.4.10磁化对比技术具备

8.5.4.11智能化自动移床造影剂跟踪技术具备

8.5.4.12外周血管成像技术具备

8.5.4.13心脏成像技术具备

8.5.4.14心脏成像白血技术具备

8.5.4.15心脏成像黑血技术具备

8.5.4.16延迟法心肌灌注成像技术具备

8.5.4.17首过心肌灌注成像具备

8.5.4.18心脏电影技术具备

8.5.4.19心脏梯度快速成像技术具备

8.5.4.20心脏并行采集技术具备

8.5.4.21心电触发技术具备

8.5.5其他

8.5.5.1肌骨关节成像具备

8.5.5.2三维各向同性容积成像序列具备

8.5.5.3高分辨率颈髓成像具备

8.5.5.4高分辨率内耳三维成像具备

8.5.5.5全脊柱成像具备

8.5.5.6图像无缝拼接软件包具备

8.5.5.7关节软骨成像具备

8.5.5.8骨皮质成像具备

8.5.5.9骨膜成像具备

★9原厂高级独立后处理工作站

9.1最新版原厂独立后处理工作站一套具备

9.2MR自动拼接软件具备

9.3后处理软件具备

9.4脑灌注成像后处理软件具备

9.5DTI成像后处理软件具备

9.6显示器具备

9.6.1尺寸≥19英寸

9.6.2数量≥2个

9.7CPU≥2个

9.8CPU核心数≥4个

9.9主CPU主频≥3GHZ

9.10内存≥32GB

9.11硬盘容量≥1024GB

9.12硬盘存储量≧900,000幅256×256图像

9.13CD-ROM或DVD-RW驱动器提供

9.14多种方式显示和图像处理提供

9.15三维后处理软件(SSD MIP MPR等)提供

9.16实时三维图像提供

9.17血管成像软件提供

9.18内窥镜成像软件提供

9.19高级神经后处理功能软件包

9.19.1弥散成像后处理提供

9.19.2皮层功能区分析软件包提供

9.19.3动态EPI提供

9.19.4包括参数图，动态图像的量化分析提供

9.19.5弥散成像的表观弥散系数图提供

9.19.6弥散张力(DTI)成像后处理软件包包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。

9.19.7磁共振灌注分析软件提供

9.19.8MRS波谱后处理分析提供

9.19.9DICOM图像转换成JPG格式提供

9.19.10图像融合提供

9.19.11病人数据库提供

9.19.12提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.提供

9.19.13DICOM3.0标准激光相机数字接口提供

9.19.14提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），可提供脑血流量（CBF值）提供

★10三方配置要求（非核心产品，且不接受产品缺漏，投标文件中明确具体品牌型号）

10.1诊断报告工作站（每套包含医用5M竖屏诊断显示器1台）2套

10.2水冷机组1套

10.3机房精密空调1套

10.4无磁监视系统1套

10.5无磁升降转运床1张

10.6无磁转运椅1辆

10.7无磁灭火器4个

10.8铁磁检测门1套

10.9无线蓝牙无磁高压注射器1套

10.10无磁紫外消毒灯1套

10.11无磁降噪耳机2套

10.12线圈柜、换衣柜各一个

10.13不间断稳压电源（≧5KW）两台

★11用户享有招标文件中要求软件的终生使用权，并提供免费升级服务。提供

★12设备全部免费开放信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用。提供

★13机房改建及装修屏蔽提供

（三）产品综合性能要求

投标人需提供的证明材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄视频和照片、工艺证明材料，产品技术指标的描述、检测文件。

1、产品设计要求：

产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

2、产品制造工艺要求：

制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

3、产品安全性要求：

有源医疗设备应符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

4、产品稳定性要求：

产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率>=95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

5、产品易用性要求：

产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

6、产品配置要求：

产品配置和功能应符合国家和行业标准，所投产品的配置高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

7、产品功能要求：

产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

（四）项目实施、验收、培训要求

1、项目实施要求

1.1、项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

1.2、本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，承诺按期供货，在接到付款方或付款方指定用户的通知之日起30天内，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

1.3、为使项目培训保质、保量有序实施，投标人在江苏省内需有一个完善的组织机构，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

2、项目验收要求

2.1、投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。付款方或最终用户有拒收和追究赔偿责任的权利。

2.2、需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。

2.3、需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。

2.4、投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。

2.5、投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。

2.6、投标人需提供产品使用期限的官方证明材料。

3、项目培训要求

中标供应商供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。免费提供4人次院方医师或技师院外培训学习（包括培训费、食宿、交通费），保证使用人员能够正确操作使用设备各种功能；免费提供2人次院方医学工程技术人员原厂维修培训（包括培训费、食宿、交通费），保证维护人员能够正确维护设备。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

（五）相关证书、业绩要求

投标人需提供所投产品的相关证书：ISO9001质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。

投标人需提供所投产品（同品牌同型号3.0T磁共振）自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的销售业绩（企业之间的业绩无效）。

每份业绩同时提供合同（至少包含货物信息、签署页、签订日期）、发票、验收合格报告复印件为符合要求。同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多台设备（或多个合同）视为1份业绩。投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等。

三、商务要求

其中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求。

（一）交付时间和地点

交付时间：具体按照签订合同内容为准。（本合同交付时间是指乙方在设备运送到甲方各指定地点安装调试完成并经使用验收后，将所有最终用户单位验收报告回执和乙方销售发票递交至甲方的时间）。

交货地点：

包1连云港市赣榆区中医院（新院区），连云港市赣榆区青口镇黄海路47号。

包2 仪征人民医院，仪征市人民医院东园南路61号。

包3 如东县中医院，江苏省如东县淮河路66号。

包4丹阳中医院，丹阳市高新区庆丰路666号。

包5 昆山市中医院，昆山市祖冲之路388号。

包6丰县中医医院，徐州市丰县工农南路47号。

包7丹阳市人民医院，丹阳市新民西路2号。

（二）技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三）知识产权

乙方应保证甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）在使用、接受本合同设备和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，并赔偿甲方由此而产生的全部损失，包括但不限于对外赔偿费用、诉讼费、律师费、差旅费等。

（四）产权担保

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

（五）转包或分包

1、本合同范围的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

（六）质量保证及售后服务要求

1、乙方提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、乙方投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。

包1，包2，包,4，包6，包7 ：乙方提供设备整机及所配置的全部第三方产品（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）三年原厂免费保修，质保期内每年至少提供一次免费大保养。

包3，包5：乙方提供设备整机及所配置的全部第三方产品（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）五年原厂免费保修，质保期内每年至少提供一次免费大保养。

提供设备整机（包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）出保后每年全保保修价格，以人民币元方式报价。

提供单个冷头价格，以人民币元方式报价。

以上2项价格均单独报价，不含在投标总价内。

乙方提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容；乙方按照招标文件要求提供免费质保期承诺，鼓励增加免费质保期。2、乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对甲方造成的损失，乙方承担损失金额不超过合同总值的5%。

3、在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

5、为了确保设备正常运行，乙方应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；乙方应当设立投诉专线，接受甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）的投诉。

（七）调试和验收

1、设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，乙方应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

2、乙方交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。乙方交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖乙方公章的销售发票复印件交与最终用户单位。乙方应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内免费提供），中文使用说明书等。

3、验收报告回执经最终用户单位签章和所在医共体牵头单位盖章确认后，作为付款条件之一。资料不齐全、验收不合格设备，甲方有权拒收，乙方应在限期内整改和更换到位。

4、最终用户单位对乙方提供的设备在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照乙方投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

5、验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由甲方承担，质量不合格的，检测费用由乙方承担。

（八）包装、发运及运输

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3、乙方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。

4、设备在交付甲方（最终用户单位）前发生的风险均由乙方负责。

5、乙方在合同约定交付时间内将提供的设备送达甲方指定的地点，安装调试，并验收合格视为交付。

（九）付款

1、履行期间付款：采购合同签订后，甲方支付40%合同款；验收合格后，甲方支付60%合同款。乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票。产品资料不齐全、验收不合格设备，甲方有权拒收并要求限期整改，乙方应在限期内整改和更换到位。

2、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

（十）违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收设备和支付货款，应当承担由此对乙方造成的损失，甲方承担损失金额不超过合同总值的5%。

2、乙方逾期交付设备的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不交货的，甲方可解除本合同。因乙方逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换设备但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（十一）不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 3.0T医用磁共振成像设备（MRI） |
| 2 | 3.0T医用磁共振成像设备（MRI） |
| 3 | 3.0T医用磁共振成像设备（MRI） |
| 4 | 3.0T医用磁共振成像设备（MRI） |
| 5 | 3.0T医用磁共振成像设备（MRI） |
| 6 | 3.0T医用磁共振成像设备（MRI） |
| 7 | 3.0T医用磁共振成像设备（MRI） |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |
| 4 | 否 |
| 5 | 否 |
| 6 | 否 |
| 7 | 否 |

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 4 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 5 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 6 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 7 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准（包1-7）

（一）投标报价（30分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购〔2025〕62号)文件要求，评标委员会认定投标(响应)报价低于预算的50%的，或低于采购项目最高限价45%的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）产品技术响应情况(35分)

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得35分；打“★”的为实质技术指标，不允许负偏离，投标人必须完全响应，凡不能真实响应这些条款的投标人均视为不符合，视作无效投标；打“▲”号参数为重要参数，有负偏离的每项扣2分；其他参数为一般参数，每项负偏离每项扣0.5分，扣完为止。

投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供《产品技术标准》(白皮书)或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》等相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。

投标人承诺签订合同前提供制造商出具《产品技术标准》(白皮书)及医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。

（三）所投产品综合性能评价(14分)

由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：

3.1产品设计（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.2产品制造工艺（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.3产品安全性(2分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品安全性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.4产品稳定性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品稳定性性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.5产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，所投产品操作界面、操作流程等方面优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.6产品配置评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

3.7产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

（四）生产企业所获质量管理体相关证书(1分)

4.1评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，所投产品制造商(若境外制造商，则为其中华人民共和国医疗器械注册证代理人)具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个证书得0.25分，最多得1分（提供有效证书复印件）

（五）项目实施及培训方案(4分)

5.1项目实施方案(2分)：由评委根据投标人在协议期内按期供货、安装调试方案、巡检方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容进行打分；方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

5.2项目培训方案(2分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

（六）售后服务承诺情况(4分)

6.1售后服务实施响应(2分)：由评委根据投标人的供货后质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行评审，售后服务和本地化服务方案符合本项目要求得1分，优于本方案得2分，不符合或未提供的不得分。

6.2质保期承诺（1分）：投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，得1分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

6.3增加免费质保期承诺(1分)：投标人在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加0.5分，最多加1分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

（七）产品业绩(10分)

7.1 所投产品（同品牌同型号3.0T磁共振）自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）有销售业绩，每提供1份业绩得0.4分，本项最多得10分。未提供或未按要求提供不得分（企业之间的业绩无效）。

每份业绩同时提供合同（至少包含货物信息、签署页、签订日期）、发票、验收合格报告复印件为符合要求。同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多台设备（或多个合同）视为1份业绩。

投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。

（八）节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。