招　标　文　件

项目名称：江苏省PM2.5与臭氧污染精准监管能力提升项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0532

江苏省政府采购中心

2025年10月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………6

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………45

- 投标文件格式……………………………49

- 第一章  投标邀请

受江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省PM2.5与臭氧污染精准监管能力提升项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0532)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省PM2.5与臭氧污染精准监管能力提升项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025  年 11 月 12 日    9点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0532

2.项目名称：江苏省PM2.5与臭氧污染精准监管能力提升项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 543 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 543 |

5.采购需求(简介)：围绕江苏省PM2.5与臭氧协同控制工作重点，增强江苏省PM2.5与臭氧污染移动监测能力，提升关键前体物VOCs组分自动监测深度分析能力，进一步完善江苏省PM2.5与臭氧污染多源数据融合分析体系，深化光化学监测与污染溯源工作，提升PM2.5与臭氧治理能力与二次污染精细化防控能力。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自签订合同60日历天内完成设备安装调试并交付于招标人；质保期：自项目验收合格之日起算 1 年。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 11 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）

地 址：南京市鼓楼区江东北路176号

联系人：杨清

联系方式：025-58527064

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：   徐晨义  唐雪菲

联系方式：　025-83668521　83668562

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称： 江苏省PM2.5与臭氧污染精准监管能力提升项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：江苏省PM2.5与臭氧污染精准监管能力提升项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：ZC3200000002025030774

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¢分期付款：  双方合同签订后，乙方向甲方提供对应合同额50%的发票后，甲方在收到乙方发票的10个工作日内向乙方一次性支付合同额的50%作为项目首付款；设备安装调试完成且项目整体验收合格后，乙方向甲方提供对应合同额50%的发票，甲方在收到乙方发票的10个工作日内向乙方一次性支付合同额的50%项目款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¢否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | VOCs飞行时间质谱仪 | 工业 |
|  | 2 | 风廓线雷达系统 | 工业 |
|  | 3 | 车载气象五参数监测仪 | 工业 |
|  | 4 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 工业 |
|  | 5 | 颗粒物激光雷达 | 工业 |
|  | 6 | 车载常规六参数监测仪 | 工业 |
|  | 7 | 便携式颗粒物检测仪 | 工业 |

二、技术要求

为进一步科学有效完成大气污染防治和污染溯源工作，提升江苏省PM2.5与臭氧污染精准监管能力，江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）拟采购1批精准监管能力提升设备（配置清单如下表所示），含VOCs飞行时间质谱仪、风廓线雷达系统、车载气象五参数监测仪、便携式非甲烷总烃检测仪、颗粒物激光雷达、车载常规六参数监测仪、便携式颗粒物检测仪。

| 序号 | 具体建设内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs飞行时间质谱仪（核心产品） | 1套 | 包含车载质谱分析仪主机、全惰性化精密动态校准仪、数据分析工作站、车载式大气采样系统、校准用标气 |
|  | 风廓线雷达系统 | 1套 |  |
|  | 车载气象五参数监测仪 | 2套 | 可测量温度、相对湿度、风向、风速、大气压 |
|  | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 1套 |  |
|  | 颗粒物激光雷达 | 1套 |  |
|  | 车载常规六参数监测仪 | 1套 | 可监测PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2、 |
|  | 便携式颗粒物检测仪 | 1套 |  |

- 2.1总体要求

1、本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项。

2、投标人所投设备必须满足本文规定的分析方法和技术指标要求，中标后必须提供各监测项目分析方法的详细资料。

3、投标人应提供原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备，需提供仪器的彩页说明。

4、投标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

5、投标人有较强的售后服务保障能力，可提供优质的售后及培训服务，并指派有相关项目经验的人员负责与采购人联系及负责售后服务及培训事宜。

6、此项目为“交钥匙”工程，投标人报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，采购人不再为此项目支付额外费用。

7、投标人应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标人完全负责。

- 2.2监管能力提升设备技术参数要求

- 2.2.1 VOCs飞行时间质谱仪

- 2.2.1.1 基本功能及配置要求

1、基本功能

（1）系统具备环境空气监测，污染源监测及污染物实时走航监测等功能模式。环境空气监测、污染源监测要求系统具备现场准确定性和定量能力，数据准确可靠。

（2）设备分析方法满足《长三角生态绿水一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》（DB31/T310002-2021、DB32/T310002-2021、DB33/T310002-2021）的要求。

（3）系统至少具备飞行时间质谱快速走航工作模式，充分发挥软电离质谱技术监测速度快、监测灵敏度高的优点；同时具备定点监测的工作模式能够准确定性定量，有效提高对同分子量VOCs的鉴别能力。（需提供产品彩页或技术说明书等证明材料）

2、配置要求

VOCs飞行时间质谱仪需包含车载质谱分析仪主机1套；全惰性化精密动态校准仪1套；数据分析工作站1套；车载式大气采样系统1套；校准用标气（TO-15、甲苯标气各1瓶，8L，1ppm）1套。

- 2.2.1.2 技术性能要求

1、工作性能总体要求

工作温度：0℃~45 ℃；工作湿度：≤85 %R.H；电源供应：市电或者UPS。

2、车载质谱分析仪主机性能

（1）系统具备环境空气监测，污染源监测及污染物实时走航在线监测等功能模式；

（2）仪器至少具备单质谱快速分析模块实现秒级走航分析，同时满足现场走航同分子量VOCs因子鉴别及高精度分析的需求；

（3）▲进样方式：仪器采用直接进样方式，且同时内置定量环和吸附热解吸进样模块，可软件控制切换，不同进样方式切换均无需对仪器硬件进行任何改动（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）；

（4）可检测物质种类：芳香烃、烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、含氧有机物、含氮有机物、有机硫化物等大部分环境空气挥发性有机物。

3、车载质谱分析仪技术要求

（1）技术原理：飞行时间质谱仪采用质子转移反应（PTR）作为电离源，实时在线监测环境空气中VOCs组分，可监测的VOCs物种应在100种以上；使用飞行时间质量分析器；

（2）进样系统：飞行时间质谱仪采用直接进样方式，不使用膜进样方式，避免膜进样方式对极性物质分析的影响；

（3）质量分辨率：≥2000FWHM；

（4）质谱质量范围：（1~1000）amu；

（5）▲校准模块：包含容量＞100mL的惰性化混合池并具备加热功能；可输出标准大气压强的标准气，同时模拟真实大气条件的进样状态。（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

（6）▲真空系统：采用多级差分真空系统，由机械泵和涡轮分子泵提供系统的真空环境；（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

（7）检测限：≤80ppt（甲苯）；

（8）质量准确性：优于±0.05amu；

（9）重复性：＜5%；

（10）▲具备水冷模块，离子源水箱具备加热模块，可适应各类环境温度工况；（提供仪器结构实物照片）

（11）▲离子源采用双阳极结构的辉光放电，仅需少量的试剂气即可达到更高的试剂电离效率。同时具备可视化窗口，可直接观察放电过程；（提供仪器结构实物照片）

（12）质子转移反应区压强调节采用独立的真空泵装置（与质谱的前级泵和分子泵独立），避免真空返流影响，延长质谱前级泵的使用寿命;（提供仪器结构实物照片）

（13）采用可调节不同试剂离子比例设计,实现扩展环境空气中卤代烃等物质的监测能力； (提供实物结构图及对应谱图结果)

(14) 为减少走航监测震动影响，质谱仪主机需符合19英寸标准机柜安装尺寸，可固定于19英寸标准机柜中。（提供产品尺寸数据及设备安装在19英寸机柜中实物图）

4、准确定性定量模块技术要求

（1）系统具有采样预抽和管路清洗反吹功能。

（2）▲系统具有全扫描模式、选择离子监控和二级质谱模式。（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

（3）▲同分子量VOCs组分鉴定：系统具备同分子量VOCs组分分辨的能力，针对TO-14标准样品的分析，可分别定性出1,2-二氯苯、1,3-二氯苯以及1,4-二氯苯三种组分（需提供系统对TO-14的分析谱图并标注定性结果）。

（4）▲模块具有实时内标校准功能：内标气配置1，3，5-三(三氟甲基)苯标气和4-溴氟苯，内标气与待分析样品可同时进样分离、分析，对样品定量结果进行自动校准。（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

5、全惰性化精密动态校准仪

（1）气体混合区域恒压，采用电子压力控制，控制压力范围：0~150kPa，精度小于±0.2 kPa；

（2）具有温控功能，混合区域温度可0~50℃设置，控制精度±1℃；质量流量传感器阀座温度可0~45℃温度设置，控制精度±1℃；

（3）具有远程遥控或序列编辑功能；具有多点自动序列配气功能，具有单点或多点自动校准功能；

（4）稀释比率：1/10～1/5000；

（5）流量测量精度：±1%满刻度；流量控制重复性：±0.2%满刻度；流量控制线性度：±0.5%满刻度；

（6）具有5英寸以上高清屏显示，实时显示用户软件界面、系统设置/故障/报警信息等。

6、数据分析工作站

1）质谱控制软件

（1）▲软件具有一键自动仪器调谐和优化功能，可调节 TOF 各级电压，满足优化用户定义的性能需求；（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

（2）具有断电安全保护功能，意外掉电时不会丢失数据，通电开机能在10分钟内完成自检；

（3）在样品分析过程中，仪器显示测量结果的总离子流色谱图；简约直观的图形化操作界面、触摸式显示屏；

（4）具备仪器状态（伴热管线温度、过滤器温度、气质接口温度）、质谱参数（真空度、分子泵电流、转速及温度、灯丝电流及使用寿命等）、系统参数显示功能；

（5）具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、实时显示、谱库建立和检索等功能；应用软件可检索标准质谱图和用户自己建立的质谱图库，操作人员可设计、改进和储存自己的分析方法。

（6）软件具备人性化的实验助手功能，包括一键建立标准曲线、一键计算检出限、平均值、信噪比等；（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

2）走航分析软件

（1）自动记录定位信息、气象参数、监测因子信息及浓度结果，以3D-GIS实时显示VOCs浓度变化，可给出任意点位的VOCs总量及主要物质浓度值；

（2）软件应具有对历史数据导出导入功能，并支持原始监测数据以XLS、TXT、JPG、PNG等多种格式导出；具有组分监测数据展示和环境情况实时记录功能；具有分屏展示功能，可同时多窗格展示不同走航因子的3D-GIS结果，展示因子不少于4种，且可随时切换；

（3）软件应具备历史数据回放功能，通过视频形式回溯历史走航过程，回放速度自主可调；应具备对相关监测因子（CO、SO2、O3、NOx、PM2.5、PM10等）绘制走航图，同时也能以折线图和列表形式展示，可对因子进行编辑、添加、删除；应具备历史数据查询功能，并能通过柱状图、饼图等方式展示监测数据。

3）辅助分析和管理决策的数据库配置要求

（1）仪器具有标准谱库的检索功能，支持自建谱库；

（2）▲质谱仪标准谱库包括：园区有毒有害TOF数据库、环境样品专用谱库（大于1000种）、中文版化学品安全指导数据库（SIC）（大于750种）、环境标准参考数据库；（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

（3）由中文版SIC数据库可查询化合物的NOISH允许暴露限制、OSHA接触限制、GB职业接触限制、浓度转换系数、危险性、接触途径、症状等信息。（需提供仪器使用软件界面截图）

7、车载式大气采样系统

（1）采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免小动物和大型昆虫进入总管；采样头的设计应保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管；

（2）采样总管：采样总管内的气流应保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间应小于10s；

（3）制作材料：不锈钢或聚四氟乙烯；工作环境温度：-20～45℃；样品相对湿度：≤80%；电源电压：24V;

8、校准用标气

8L、1ppm的TO-15、甲苯标气各1瓶。

- 2.2.2风廓线雷达系统

（1）设备原理：基于多普勒相干探测原理，利用稳频激光作为照射光束，通过接收激光束对大气中随风飘移气溶胶的散射回波信号并与雷达本振光进行相干混频，并通过中频信号的数字鉴频技术来获得气溶胶相对激光束的多普勒频移，结合雷达的光机扫描，最终实现对大气风场信息（水平风向、水平风速、垂直气流等）的测量；

（2）风速测量范围：0~75m/s；风速测量精度：≤0.3m/s（定点探测或走航速度＜60km/h）；

（3）风向精度：≤±3°（定点探测或走航速度＜60km/）（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）：

（4）探测高度范围：50m~3000m；

（5）▲探测高度分辨率：20m/30m/50m/75m/100m，可设置（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）；

（6）数据产品：水平风速、风向、垂直风速，各个波束径向风速，后向散射强度等；

（7）整机具备断电保护功能，断电后持续供电至少2h。重量：小于50kg；满足不同场合应用要求。

- 2.2.3车载气象五参数监测仪

（1）设备用途：

可实现大气温度、湿度、气压、风速、风向实时测量与存储，通讯方式可与系统主要监测设备软件整合，实现数据输出功能。

（2）设备参数：

防护等级须满足IP55以上；

风速：测量原理：超声波；测量范围：0～60m/s；分辨率：0.1m/s；

风向：测量原理：超声波；测量范围：0～360°；分辨率：0.1°；

空气温度：测量原理：二极管结电压法；测量范围：-50～85℃；分辨率：0.1℃；

环境湿度：测量原理：电容式传感器；测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH;

大气压力：测量原理：压阻式；测量范围：0～1100hp；精度：0.1hpa。

- 2.2.4便携式非甲烷总烃检测仪

- 2.2.4.1 配置要求

分析仪主机（含色谱分离模块）及控制软件，1套；反复充放式气瓶以及充放气装置，1套；储氢合金气瓶，2个；氢气发生器，1台；电池以及适配器，1套；温度可调采样伴热管线，1套。

- 2.2.4.2基本要求

    - 监测项目：固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃，分离模块应采用色谱法原理。

    - 检测器：FID检测器，具有火焰温度判断和熄火保护功能，能实时监测火焰状态，当检测到火焰熄灭故障状态后发出报警并一键自动点火。

    - 高集成度：色谱分析模块、FID检测器、电池模块、氢气瓶、载气瓶、标气瓶全部集成在一台分析仪。电池模块、氢气瓶、载气瓶、标气瓶应支持无工具快速拆卸。

    - 全程高温伴热：样品采集部件及流路应具备全程加热和保温功能，加热温度不低于120℃，实际温度值可在仪器中显示。

    - 样品采集部件应具备颗粒物过滤功能，采样设备前端或后端具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器，过滤器应至少能过滤5μm粒径的颗粒物，在气体样品进入分析仪之前应设置精细过滤器；过滤器滤材的材质应不吸附并不与气体污染物发生反应，过滤器应至少能过滤（0.5~1）μm粒径的颗粒物。

    - ▲样品采集部件应可搭载专门设计的除液态水装置，可除去液态水。（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

    - 阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于120℃，控温精度≤±0.2℃。

    - 供气要求：内置可充放自密封高压气瓶（包括载气、氢气和标气），内置气瓶体积不超过300mL，耐压不小于2000psi，充气时间小于5s，可重复灌充，可无工具拆卸，气瓶自带压力表，可随时查看剩余压力。

    - 氢气和载气高压气瓶正常运行的连续工作时间不小于3小时，标准气体高压气瓶正常运行的连续工作时间不小于1小时。

    - 供气方式：仪器应可采用内置储氢合金和内置钢瓶两种方式供氢。

    - ▲充氢方式：储氢合金可使用氢气发生器充氢，氢气发生器采用电解水原理，重量不超过2kg。（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）

    - 供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式。电池持续时间不小于4h，电池采用分体底座式设计，可拆卸，标称容量≥18Ah，电池电量可视化，不开机即可查看电池电量。

质控要求：内置不少于5条单点校准曲线和多点校准曲线，校准曲线可在仪器运行时进行切换。

    - 仪器具有预抽和反吹功能，采用定量环定量。

    - 主机分析软件要求：

①主机采用内置不可拆卸彩色触控大屏，不小于7英寸；

②软件全中文数据采集、记录和处理控制界面，具有实时浓度显示、方法选择、参数监控、校准曲线建立、历史数据和谱图查询、峰窗口设置等功能；

③软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少30天历史数据和谱图的功能，并能以报表或报告形式输出；

④谱图能显示总烃和甲烷两个峰，满足HJ 38和HJ 604标准要求；

⑤仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

    - 整机一体化设计：甲烷测试模块和总烃测试模块采用一体化设计，集成于同一主机箱内，减少分体带来的携带和操作不便。仪器可通过蓝牙或WI-FI连接打印机，实时打印总烃、甲烷、非甲烷总烃浓度数据。

2.2.4.3参数要求

- 工作条件：

环境温度：（0~40）℃；相对湿度：≤85%；大气压：（80~106）kPa；

- 设备参数：

检出限：≤0.07 mg/m3（非甲烷总烃，以碳计）；

采样流量：≥0.5 L/min；

分析周期：≤ 2 min；

量程：0.1~40000 mg/m3（非甲烷总烃）；

稳定性：≤1%/4 h；

定性重复性：甲烷≤ 1%    非甲烷总烃 ≤ 1%；

定量重复性：甲烷≤ 1%    非甲烷总烃 ≤ 1%；

基线噪声：≤ 0.5pA；

基线漂移：≤ 1.0pA/30 min；

线性误差：≤ 2%FS；

仪器间平行性：≤ 1%；

重量：整机（含电池、氢气瓶、载气瓶和标气瓶）重量小于17 kg。

- 2.2.5颗粒物激光雷达

- 设备原理：采用米散射原理，发射出532mm激光，通过望远镜接收和解析垂直和平行偏振信号，反演颗粒物的消光系数和退偏振特性，实现大气中颗粒物PM2.5和PM10、边界层高度、云信息等空间分布监测；

- ▲空间分辨率：1.5m～300m，至少包括十个档位可调（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）；

- 探测盲区：≤30m；

- 最大探测距离：垂直探测≥15km；水平扫描≥6km；

- 扫描范围：水平0~360°，垂直0~180°；

- 扫描旋转速度：0～30°/s可调，角度分辨率≤0.1°（可调节设置）；

- ▲走航效率：激光雷达集成于移动车内，在行驶速度0~120km/h以内，可保证水平方向移动30米内即获得1组垂直廓线数据（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）；

- 激光发射波长：532nm；波长偏差：≤0.2nm；

- 单脉冲能量：常规设定为10μJ～1000μJ之间，可调节，最大可大于1mJ以上；

- ▲输出能量不稳定度：±4%范围内（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）；

- 探测口径：≥160mm；

- 采用卡塞格林光学接收系统，避免太阳高度角对探测器及系统的损伤，同时主机具有望远镜保护窗口，可防止灰尘和水汽进入，有利于光学系统清洁维护并防止划伤，不影响光学镀膜；

- 光束指向垂直度：≤1 mrad（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）；

- 扩束系统波像差：RMS≤1/4；

- 空间信噪比：≥100dB；

- 软件能实现对雷达数据的图谱及曲线解析与显示，可生成相关参数的时间空间解析图，软件可识别球形粒子及非球形粒子，同时输出颗粒物浓度（PM10、PM2.5）、消光系数、退偏比、能见度、光学厚度、大气边界层高度、云层数及高度、底层云高度等大气特征；

- 软件能够以伪彩图的方式呈现颗粒物（PM10、PM2.5）浓度数据，可鼠标点击伪彩图不同区域，查看特定时间点的颗粒物浓度和特定高度的颗粒物浓度变化曲线图；软件能够选择不同的数据高度进行展示分析，能够对走航图谱数据在三维地图中进行高度拉伸展示；

- 在扫描和车载走航监测的情况下，能够在三维地理信息系统（3D GIS地图）上实时显示激光雷达三维走航结果，支持三维地图与数据伪彩图的同步缩放、旋转及平移；能够进行雷达消光、原始数据等伪彩图照片墙的展示；

- ▲在车载走航情况下，软件支持接入风廓线信息，能够结合风信息进行走航路径对城市参考点的污染通量的计算，并对通量计算结果在三维地理信息系统（3D GIS）中进行显示（需提供具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件）。

- 2.2.6车载常规六参数监测仪

1、仪器配置：

- 检测项目：检测项目包含PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2多种气体，并能同步显示温度、湿度；

- 配备有气密性的气室：通过主动进气孔和尾部风扇主动通气到密闭气室，气室中上下排列气体传感器的探头；

- 供电方式：支持5VDC 2.5A Max（USB Typc-C接口），或7-32VDC 2A Max（XT30接口）电源输入；

- 具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化；具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率不低于1Hz，且数据支持断点续传；具备加密数据输出接口（USB Type-C），可以选择不使用内置移动通信模块，而使用专有设备进行加密通信。

- 支持组网作业：一台或多台设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示；支持与多种车型高度集成进行走航监测，无需对车辆打孔、接线，即装即用，拆下即复原，15s可完成无损急速安装；

2、各检测模块参数详情：

具备可吸入颗粒物检测模块，检测方式：激光散射/光散射，检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值，量程：0~1000ug/m3，检出限：1ug/m3，重复性＜2%，理论分辨率：1ug/m3，具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值；

具备CO监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：10ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<0.6ppb；

具备NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：5ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<1.1ppb；

具备SO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~15ppm，检出限：5ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<0.8ppb；

具备O3监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：5ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<1ppb。

3、软件要求：

- 实时显示气体检测仪的工作状态，包括卫星数、待传数据量、相对高度、设备昵称，并且控制设备的高亮警示灯、采气泵等功能；实时显示空气污染物浓度时间变化曲线图；实时生成二维网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；且实时生成二维等值线空气污染分布热力图；实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度；

- 具备数据断点续传功能，通信中断时采集到的任务数据不会丢失，且会在连接重新建立后自动追回，并显示待传数据量；具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准，可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点；

- 每个检测项目需要具备独立的温度、湿度与压力传感器，并能在专用调参与校准软件中独立显示；同时支持质量浓度、体积浓度两种单位，用户可自由切换；

- 污染物浓度的可视化颜色关系支持实时在软件中手动或自动调节；浓度分布热力图在地图中对应显示，地图模式可选卫星图与街道图；

- 支持导入一个或多个历史数据任务，并可与当前任务数据同时显示；支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系），导入后会自动覆盖相应区域的地图；支持一键式导出任务报告及表格，多种数据呈现方式进行事后分析；支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）；支持导入带有地理信息标记的图片并在地图对应位置显示；支持在同一个软件界面中实时展示多台设备回传的数据，并可选择任意一台进行跟踪，且软件安装台数不受限制，支持软件自动更新；支持将接收到的加密数据解析为明文数据，并通过UDP输出，方便用户进行二次开发。

- 2.2.7便携式颗粒物检测仪

（1）测量原理：激光散射测量法；同时测量并显示PM2.5、PM10及TSP浓度；

（2）设备功能：测量时间可自由设置，满足不同场景测量需求；外置无线蓝牙打印机，轻松掌握实时数据；精确控温，排除湿度对测量结果的影响；可实现自动调零；现场直读，无需辅助试剂；内置大容量锂电池，连续工作时间≥8个小时；

（3）设备参数：

PM2.5测量范围：（0～30）mg/m³，准确度：优于±10%；

PM10测量范围：（0～30）mg/m³，准确度：优于±15%；

TSP测量范围：（0～30）mg/m³，准确度：优于±15%；

温度测量范围：(-20～50)℃，准确度：优于±1℃；

响应时间≤10s；

主机重量≤2.5 kg；

（4）设备配置：

主机1台、仪器箱1个、充电器1个，三脚架1个，USB数据线1根、定制U盘1个，蓝牙打印机1套，校准证书1份。

- 2.3其他要求

1、数据分析要求：在项目服务期内，提供与项目相适应的数据分析服务作为增值内容，为保障数据服务质量，项目负责人需具备较高学历及较强专业性。具体服务内容如下：

（1）特征污染物来源分析服务

基于系统分析数据，识别特定区域内影响臭氧、颗粒物污染变化以及重点关注异味物质的关键前体物、化学组分，结合当地企业情况，完成来源分析。

（2）特定区域污染时空特征分析服务

基于特定区域（如化工园区）的分析数据，研究污染物日变化（如早晚高峰时段浓度波动）、季节变化（如夏季臭氧高值时段）规律等，定位污染高发时段，分析污染物区域空间分布图，锁定高污染区域。

（3）不同区域污染状况对比分析服务

根据系统获取的数据，分析类似气象条件下，分析省内不同区域间的臭氧、颗粒物污染区特征和污染程度，提出针对性的管控建议。

2、设备集成及数据采集要求：提供仪器设备集成及数据采集服务，满足采购人定向监测与移动监测需求，为大气PM2.5与臭氧污染精准监管提供支撑，保障项目所需的基础运行需求。

三、商务要求

- 3.1设备供货、安装和测试要求

1、货期要求：自签订合同60日历天内完成设备安装调试并交付于招标人。

2、中标人需保证所供货物为制造商最新型号的全新产品，不得以次充好，不得提供老旧翻新产品。

3、货物到达安装现场后，中标人应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，招标人有权提出退换货。

4、所有设备均须由中标人送货上门，并由制造商工程师负责安装调试，招标人不再支付任何费用。

5、自设备安装工作开始，中标人应邀请招标人的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并对招标人的工作人员进行现场培训。

6、中标人必须承诺按时提供以上货物并完成安装调试。若安装调试过程对原建筑或原设备产生破坏，中标人要负责修补复原。

7、中标人必须严格按照有关规范施工安装，施工安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

8、中标人必须严格按招标人指定的位置施工安装，未经招标人同意不得更改施工安装位置。

9、中标人如有违反操作规程及粗制滥造现象，招标人有权加以制止，直至下令停工，其经济损失全部由中标人负责，合同期不得顺延。

- 3.2质量保证及售后服务要求

1、所有产品质保期1年，质保期从设备交付于招标人并验收合格之日起算。

2、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

3、技术支持：保修期届满后，承诺对设备进行必要的维护或修理，随时解答招标人各类技术问题，向招标人提供技术支援。

4、中标人在投标文件中提供其他有价值的服务的方案（如定期维修保养、保修期外的服务承诺、技术保障等）。

5、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则48h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。如投标人非制造商，需提供投标核心产品制造商针对本项目的售后服务方案。

- 3.3技术培训要求

1、中标人应结合系统安装调试、试运行、正式验收等阶段，同步地对招标人的系统操作员和系统维护人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，培训次数不低于2次，每次培训人数不少于10人，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及故障处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场。

2、中标人应在响应文件中详细注明培训地点、培训内容、计划和安排，培训人数等，技术培训所涉及的一切费用均由中标人承担且应包含在本次投标总价中。

- 3.4验收要求

所有设备安装调试完成交付于招标人后，由中标人提请招标人组织验收。招标人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量均无问题，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，所有设备安装调试合格，方可通过验收。

项目验收材料（货物交接单、设备合格证、用户手册、设备相关测试报告，项目总结报告等）提供完整、真实，中标人汇报项目整体建造情况。验收标准包含且不限于以上内容。

- 3.5交货时间、地点及相关期限

交货时间：自签订合同60日历天内完成设备安装调试并交付于招标人。

供货地点：采购人指定地点。

质保期：自项目验收合格之日起算1年。

- 3.6付款方式

（1）双方合同签订后，乙方向甲方提供对应合同额50%的发票后，甲方在收到乙方发票的10个工作日内向乙方一次性支付合同额的50%作为项目首付款。

（2）设备安装调试完成且项目整体验收合格后，乙方向甲方提供对应合同额50%的发票，甲方在收到乙方发票的10个工作日内向乙方一次性支付合同额的50%项目款。

- 四、履约能力要求

1、综合能力要求：投标人需具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理认证等相关资质证明；投标人需具有丰富的环保类项目实施经验，具备相应资质或相关荣誉。

2、业绩要求：自2022年1月1日以来，具有大气环境监测设备采购（含核心产品）类似业绩；自2022年1月1日以来，具有数据分析服务类似业绩。

3、项目团队要求：投标人需为本项目配备不少于4人的项目团队，本项目除采购仪器设备外，还需提供相应的特征污染物、特定污染区域等数据分析服务，为保障数据服务质量，项目负责人需具备较高学历及较强专业性。其中，为本项目配置的项目负责人需具有博士或硕士学位且具有环保类专业高级及以上职称，为本项目配置的其他技术人员（不含项目负责人）需具有硕士或学士学位且具有环保类专业高级及以上职称。

4、履约能力要求：投标人需在取得中标通知书后签订合同时提供所有设备生产厂商针对该项目设备（VOCs飞行时间质谱仪、风廓线雷达系统、车载气象五参数监测仪、便携式非甲烷总烃检测仪、颗粒物激光雷达、车载常规六参数监测仪、便携式颗粒物检测仪）的售后服务承诺函。

五、具体方案要求

- 实施方案要求

投标人应根据本项目的需求和特点，提供合理可行的项目组织实施方案，方案内容包括但不限于：项目实施计划，设备安装、调试方案，质量保证与质量控制等。

2、售后服务方案要求

投标人应根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案，方案内容包括但不限于：售后服务内容、故障处理办法及响应时间等）。

3、培训方案

投标人应根据本项目的需求和特点，提供培训方案，方案内容包括但不限于：培训内容、培训计划及培训方式等。

4、数据分析服务方案

投标人应根据本项目的需求和特点，提供合理可行的数据分析服务方案，方案内容包括但不限于：特征污染物来源分析、特定区域污染时空特征分析、不同区域污染状况对比分析等。

六、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | VOCs飞行时间质谱仪 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

综合评分法

1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30，分值保留小数点后2位。

2、商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 综合能力 （1.5分） | 2.1、体系认证：（1）投标人具有质量管理体系认证证书得0.5分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书得0.5分； （3）投标人具有信息技术服务管理认证证书得0.5分， 本项最高得1.5分。 注：投标文件中提供证书扫描件或国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。 |
| 业绩 （5分） | 3.1投标人自2022年1月1日以来，具有大气环境监测设备采购（含核心产品）类似业绩，每有一个业绩得0.5分，本项最高得3分； 3.2投标人自2022年1月1日以来，具有数据分析服务类似业绩，每有一个业绩得0.5分，本项最高得2分； 注：投标文件中须列表汇总，提供项目合同扫描件或复印件上传，不提供不得分。 |
| 项目团队 （5分） | 3.3为本项目配置的项目负责人（2分） 为本项目配置的项目负责人：具有博士学位且具有环保类专业高级及以上职称的得2分；为本项目配置的项目负责人，具有硕士学位且具有环保类专业高级及以上职称的得1分；本项最高得2分。 3.4为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）（3分） 为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）：具有硕士学位且具有环保类专业高级及以上职称的每提供1人得1分，具有学士学位且具有环保类专业高级及以上职称的得0.5分；本项最高得3分。 注：（1）投标文件中提供以上人员相关证书扫描件或复印件； （2）投标人投入该项目的项目团队必须为本单位正式职工，提供投标人为其缴纳近3个月内任意一个月的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；已退休仍在执业有效期内的必须提供退休证明及聘用合同。 |
| 履约能力 （1.5分） | 4.1投标人承诺在取得中标通知书后签订合同时提供所有设备生产厂商针对该项目设备（VOCs飞行时间质谱仪、风廓线雷达系统、车载气象五参数监测仪、便携式非甲烷总烃检测仪、颗粒物激光雷达、车载常规六参数监测仪、便携式颗粒物检测仪）的售后服务承诺函的得1.5分。 |
| 技术性能 （35分） | 5.1评标委员会根据招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标响应情况进行评分。 完全满足或高于招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标的，得35分；不响应招标文件第四章采购需求的扣分：其中标注“▲”为重点指标，共17项，一共25.5分，每有一项负偏离扣1.5分，其他指标共95项，一共9.5分，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。投标人需按照本招标文件的项目需求，在“技术参数响应及偏离表”中按照招标要求提供对应的证明材料扫描件，并在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理。 若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 实施方案 （5分） | 6.1根据招标文件项目需求，项目组织实施方案内容包括但不限于：项目实施计划，设备安装、调试方案，质量保证与质量控制等；评标委员会对投标方案响应情况进行横向评审。 实施方案优于招标文件要求的得5分； 实施方案符合招标文件要求的得3分； 实施方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 6.2根据招标文件项目需求，售后服务方案包括但不限于：售后服务内容、故障处理办法及响应时间等），评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 售后服务方案优于招标文件要求的得5分； 售后服务方案符合招标文件要求的得3分； 售后服务方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 6.3根据招标文件项目需求，培训方案包括但不限于：培训内容、培训计划及培训方式等，评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 培训方案优于招标文件要求的得5分； 培训方案符合招标文件要求的得3分； 培训方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 数据分析服务方案 （5分） | 6.4根据招标文件项目需求，数据分析服务方案包括但不限于：特征污染物来源分析、特定区域污染时空特征分析、不同区域污染状况对比分析等，评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 数据分析服务方案优于招标文件要求的得5分； 数据分析服务方案符合招标文件要求的得3分； 数据分析服务方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 节能环保（2分） | 7.1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 7.2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。