标书编号：JSZC-320583-SZJW-T2024-0008

昆山市政府采购

竞争性谈判采购文件

采购单位：昆山市农业农村局

谈判项目：水质自动监测站设备采购项目

建维咨询（苏州）有限公司

二零二四年五月

目   录

第一章、竞争性谈判邀请函

第二章、谈判供应商须知

第三章、竞争性谈判程序

第四章、评审方法

第五章、合同主要条款

第六章、附件

第一章、竞争性谈判邀请函

:

建维咨询（苏州）有限公司受昆山市农业农村局的委托，就其所需要采购的水质自动监测站设备采购项目在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的供应商前来参加谈判。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320583-SZJW-T2024-0008

2、项目名称：水质自动监测站设备采购项目

3、预算金额：人民币壹佰柒拾伍万元整（￥：1750000.00元）

4、采购内容：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |
| 2 | 总磷水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |
| 3 | 采配水单元 | 见技术要求 | 5 |  |
| 4 | 预处理单元 | 见技术要求 | 5 |  |
| 5 | 系统控制单元 | 见技术要求 | 5 |  |
| 6 | 一体化监测站房 | 见技术要求 | 5 |  |
| 7 | 5个站点1年全托管运行维护 | 见技术要求 | 1 |  |

5、工期要求：合同签订后30天内完成系统所有建设内容，并投入试运行，试运行期间保证正常运行。

6、售后服务要求：

（1）产品质保期1年。

（2）质保期内出现故障能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复。

7、本项目不接受联合体投标。

二、投标人资质要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（提供承诺函，格式自拟）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

（三）本项目的特定资格要求：/

（四）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2024年05月29日17:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：苏采云系统

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2024年06月04日14:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2024年06月04日14:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、联系事项：

采购人：昆山市农业农村局

地址：昆山市前进西路1801号

联系人：朱培淼     联系电话：0512-57378531

招标代理机构名称：建维咨询（苏州）有限公司

地址：昆山市虹桥路79号三层

联系人：钱敏       联系电话：0512-57262817

建维咨询（苏州）有限公司

2024年05月24日

第二章、谈判供应商须知

建维咨询（苏州）有限公司受昆山市农业农村局的委托，就其所需要采购的水质自动监测站设备采购项目在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的供应商前来参加谈判。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320583-SZJW-T2024-0008

2、项目名称：水质自动监测站设备采购项目

3、预算金额：人民币壹佰柒拾伍万元整（￥：1750000.00元）

4、采购内容：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |
| 2 | 总磷水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |
| 3 | 采配水单元 | 见技术要求 | 5 |  |
| 4 | 预处理单元 | 见技术要求 | 5 |  |
| 5 | 系统控制单元 | 见技术要求 | 5 |  |
| 6 | 一体化监测站房 | 见技术要求 | 5 |  |
| 7 | 5个站点1年全托管运行维护 | 见技术要求 | 1 |  |

5、工期要求：合同签订后30天内完成系统所有建设内容，并投入试运行，试运行期间保证正常运行。

6、售后服务要求：

（1）产品质保期1年。

（2）质保期内出现故障能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复。

7、本项目不接受联合体投标。

二、水质自动监测系统技术要求

3.1 总体要求：

本招标文件中“★”指标为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须做详细技术方案或说明确保本项目有效实施，未满足要求的作无效标处理。

3.2技术总体要求：

投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。

中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

当业主对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器接入原系统。

投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。需提供仪器的彩页说明。

本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。

仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

★投标人应提供原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的设备，提供原厂配套的配件，必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明及加盖公章的技术证明文件。所提供的仪器设备的性能达到或优于本招标文件所列技术指标。

投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

投标文件中提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

水质自动站需实现必要的系统反控，并对超标及异常值的信息报警发送功能。

中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表。

现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

中标人必须根据本项目提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成。其中人员需要提供相应的社保证明材料。

★中标人须将水质自动站数据无缝接入昆山农业农村大数据云平台，并提供配套的数据云平台手机应用程序（手机APP），投标文件中须提供详细接入方案。

3.3自动监测仪器技术要求：

3.3.1自动监测仪器分析方法：

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法（见下表）。

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 2 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |

自动监测仪器分析方法

3.3.2自动监测仪器技术参数要求

基本要求：

（1）氨氮、总磷分析仪具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标测试功能

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

★（3）投标人为本项目所投仪器（氨氮、总磷）须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告，加盖投标人公章并放入投标文件中，未提供或提供不全的作无效标处理。

1、氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★检测标准 | HJ/T101-2019 |  |  |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |  |
| 量程 | 0～2/5/10 mg/L，可调 |  |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  | 指 24H 漂移，验收时实测，后表同。 |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |  |
| 示值误差 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ±3.0%（8.0%） | 有证标准物质测试 2 次均值，后表同。 |
|  | 标液浓度为 5.0 mg/L 时 | ±3.0%（5.0%） |  |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ±2.0%（3.0%） |  |
| 重复性 | ≤1.0% |  |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 0.2 mg/L |  |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 0.2 mg/L |  |
| 检出限 | ≤0.02mg/L（0.05mg/L） |  | 标准偏差法验收，后表 同 |
| 测量方式 | 采用基于注射泵+多通阀的顺序注射分析平台，无泵管消耗、无泵管堵塞，定量精准（提供省级或以上权威机构检测报告） |  |  |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据 |  |  |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |  |  |
| pH 干扰试验 | ± 1.0% |  |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L | 同五参数备注的验收方 法。后表同。 |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥720h |  |  |

2、总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| ★检测标准 | HJ/T103-2003 |
| 量程 | 0～0.5/1/2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±2%（±5%） |
| 量程漂移 | ±2%（±5%） |
| 直线性 | ±2%（±5%） |
| 重复性 | ±2%（±5%） |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 测量方式 | 采用基于注射泵+多通阀的顺序注射分析平台，无泵管消耗、无泵管堵塞，定量精准（提供省级或以上权威机构检测报告） |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

3.4水质自动监测系统技术要求

3.4.1设计规范及标准

1、《水污染物排放总量监测技术规范》

2、《水和废水监测分析方法》（第四版）

3、《环境水质监测质量标准》（GB 3838-2002）

5、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

7、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

12、《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》苏环办2019-114号

13、《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》DB32/T 4536—2023

14、《附件3地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》总站水字〔2019〕649号

15、《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017) 》

16、 国家和行业的相关标准、规范

17、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理管理办法（试行》苏环2015-175号

18、《国家地表水环境质量监测网自动监测站监督检查管理办法（试行》

3.4.2系统集成技术要求

| 集成系统要求 | 采水单元 | 采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标人由招标人组织进行实地查看并提出方案，经招标人同意后方可实施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。 |  |  |
|  |  | 采用双泵／双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 |  |  |
|  |  | 采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启。 |  |  |
|  |  | 根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。 |  |  |
|  |  | 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。 |  |  |
|  |  | 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 |  |  |
|  |  | 配置在线除泥沙等预处理装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性，比色法仪器进口浊度必须控制在40NTU以下。 |  |  |
|  |  | 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。 |  |  |
|  |  | 采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。 |  |  |
|  |  | 采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。 |  |  |
|  |  | 水质五参数自动监测仪必须使用原水。 |  |  |
|  |  | 管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。 |  |  |
|  |  | 考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。 |  |  |
| 集成系统要求 | 配水及预处理单元要求 | 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求 |  |  |
|  |  | 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量 |  |  |
|  |  | 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制 |  |  |
|  |  | 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能 |  |  |
|  |  | 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试 |  |  |
|  |  | 多参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能 |  |  |
|  |  | 针对不同分析仪器（氨氮、总磷）分别进行水样预处理 |  |  |
|  |  | 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响 |  |  |
|  |  | 能配合系统实现水样分配、预处理、故障报警、关键部件工作状态和反控等功能 |  |  |
|  |  | 针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期变化大等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能 |  |  |
| 集成系统要求 | 控制单元 | 必须支持中文显示，操作方便 |  |  |
|  |  | 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统 |  |  |
|  |  | 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台 |  |  |
|  |  | 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示 |  |  |
|  |  | 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能 |  |  |
|  |  | 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展 |  |  |
|  |  | 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施 |  |  |
|  |  | 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置 |  |  |
|  |  | 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能 |  |  |
|  |  | 具有三级权限管理功能 |  |  |
|  |  | 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息 |  |  |
|  |  | 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志 |  |  |
|  |  | 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存 |  |  |
|  |  | 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存 |  |  |
|  |  | 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求 |  |  |
|  |  | 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能 |  |  |
|  |  | 工业控制计算机 | CPU | ≥2.0GHz |
|  |  |  | 内存 | ≥2GB |
|  |  |  | 硬盘容量 | ≥500GB |
|  |  |  | 显示器 | ≥12英寸 |
|  |  |  | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  |  |  | 网口，不少于2个 |
| 集成系统要求 | 辅助单元 | 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集 |  |  |
|  |  | 配备UPS（总功率≥2KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源功率≥10KW） |  |  |
|  |  | 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况 |  |  |
|  |  | 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施 |  |  |
|  | 数据接入 | 本项目监控中心数据平台软件——昆山农业农村大数据云平台已经建设完成，水质自动站数据须支持平台通讯协议，实现与平台软件无缝对接，满足实时数据与设备预警数据上传并支持平台软件对水站的数据自动补发要求及数据预处理要求。 投标文件中需提供详细的接入上层数据平台软件的技术方案。 技术规范和标准参照地表水自动监测仪器通信协议技术要求(试行)、地表水自动监测系统通信协议技术要求(试行)、数字昆山公共智慧底座物联感知订阅推送标准规范V1.1。 |  |  |
| 一体化监测站房 | 一体化监测站房技术要求 | （1）分析小屋由外箱体、内部由槽钢、方管焊接装配组成，面积不低于7.5平方米，且留有可扩展空间。 （2）具有密闭性能、防水防冲击性能，整体防护等级达到IP54以上。 （3）具有耐腐蚀性能：外表面喷塑或喷涂专用防锈漆。 （4）内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉。 （5）预留给、排水口，方便监测水样和自来水供给及站房废水排放。 （6）外壳材料采用1.5毫米热镀锌板或者不锈钢板。 （7）表面处理：热镀锌板需脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、表面喷涂环保漆或喷塑。 （8）机柜承重不低于600千克。 （9）阻燃：符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T 5169.7）实验A要求。 （10）绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104兆/500伏特(直流电)。 （11）耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000伏特（直流电）/每分钟。 （12）机械强度：各表面承受垂直压力大于980牛顿，门打开后最外端承受垂直压力大于200牛顿。 （13）配置集成空调，功率不小于1.5P，自动调节内部温度，满足系统及仪表对温度的要求。 （14）现场地基应采用钢筋混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米，地基上设置钢结构平台，需要满足集中箱式站房使用和防洪要求。遇软弱地基时做相应的地基处理。 （15）站房外设置防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。 （16）站房内需配置试验台、水槽等（一般化学分析实验用） （17）室内照明不少于2个，瓦数不小于40W，每个灯均由单独开关控制。 （18）配电线路：水站外部配有主供电线路接口，内部线路不少于照明系统、空调系统和监测设备系统3路线路。主供电线路承载负荷不小于10千瓦，主电源线材质为BVR塑铜线（不小于10平方）；空调分支线负荷承载不小于3千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；照明分支负荷承载不小于1千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于1.5平方）； 监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源，负荷承载不小于6千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方）。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。 （19）电源箱：安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关；总电源选用60A漏电保护开关，空调选用20A气质开关，照明选用10A气质开关，插座选用30A水质开关。箱内配电度表壹块。 |  |  |

三、质保及售后服务要求

投标人应承诺中标后在昆山本地配备专职技术服务人员不少于1人，如已有服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

4.1质保期

4.1.1免费质保期为项目最终验收之日起一年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。

4.1.2质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应。

4.1.3中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出每个自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

4.2服务和技术支持要求

4.2.1在安装调试、试运行期间和质保期内，投标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

4.2.2投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

4.2.3软件升级及系统扩展方案

中标方必须对提供的软件知识产权负责，根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时地免费为招标人提供软件升级服务或调整。

4.2.4要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

4.3培训要求

中标人应承诺向采购人相关人员进行集中，统一培训，每季度至少一次，服务期间，采购人可以要求中标人对有培训要求的人员做点对点的培训，次数不限，以采购人需求为准，以便对项目实施进行有效管理，同时保证采购人能够进行系统的应用操作。投标供应商需要提供详细的培训方案。

四、运维技术要求

根据工作内容，投标人在报价中应包含下表所列各部分工作的费用：

报价应包含且不限于以下各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各分析仪药剂费、消耗品费 | 设备常规药剂、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含运行维护过程产生的人工费、差旅费及水电费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |

5.1本地化服务要求

在项目所在地成立服务机构或分公司并设置合适的办公场地，配备必要的办公设施，如桌椅、文件柜、电脑、电话、维护专用工具、宽带等，实时监控，以最短的时间保障后续的维护，使项目正常运行。

投标人在距离本项目所在地100公里车程内（以业主单位地址为准）自有、控股或委托（需提供委托协议）用于质量控制的CMA实验室委托，实验室认证范围存需包含氨氮、总磷。

5.2备品备件及备机要求

在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标方应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

投标方须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

5.3数据保密要求

在水质自动站运行维护期间，中标方不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标方都须承担监测数据的保密责任；中标方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究中标方相关法律责任。不论何时，中标方无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

5.4运维方案及管理要求

投标方须提供完整的水质自动站在线监测仪器运行维护实施方案（包括应急事故处理方案等）。明确维护方法、周期、响应时间、内容和技术保障。

在运行维护期间，中标方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

5.4.1、提供配制并定期更换水质自动站仪表所需试剂、气体和标样，并承担相应费用。

5.4.2、提供并定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件，并承担相应费用。

5.4.3、对水质自动站系统和仪表进行定期检修、维护保养。

5.4.4、及时排除在线分析仪器出现的故障，要求中标方在2小时内响应。如24小时内无法解决故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标方负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购方沟通确认，所产生的维修费用由中标方承担。

5.4.5、对水质自动站仪表进行定期校准、核查、比对和性能测试工作，每天至少两次数据调用监控并进行数据梳理，每周对各水质自动站至少一次现场巡查并进行全面现场维护，每两周至少一次仪器校准和标准溶液自查测试，每月进行一次质控样测试及标准曲线校准，每季度自行开展一次实际水样的实验室比对测试，每两年对系统进行一次大修。配合采购方进行水质自动站质量保证和质量质控工作。

5.4.6、切实按照中国环境监测总站水字《附件4：地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）对运营水质自动站进行管理。

5.4.7运行考核

业主组织开展运维管理和质控考核，运维单位运维达不到要求的，扣减相应的运维费或终止运维合同。

（1）扣款要求

按季度对每个站点单独考核，其中：

单次考核数据有效率在 75%（不含）-85%（含），扣除当季度运维费 10%，并责令整改。单次考核数据有效率在 65%（含）-75%（含），扣除当季度运维费 30%，并责令整改。单次考核数据有效率低于 65%，扣除当季度运维费。

全年平均数据有效率低于 65%，取消运维合同。

（2）有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当季运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的，业主有权中止运维合同。

监测数据传输中断，但未及时向业主报告并说明原因的。拒绝或迟报审核数据的。

拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向业主报告的。未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

（3）当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，业主将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

（4）因运维不当导致仪器损毁的，运维单位应依运维合同的约定，承担相应责任。

（5）其他情况：①派驻运维人员应与投标时申报的人员一致，若因客观原因必须更换人员的，需提前一个月书面向业主单位报备，取得同意后方可更换；若未经业主单位同意，私自更换人员的，扣除当季 50%运维费，直至调换为符合条件的人员并经业主方考察同意后为止。

因不可抗力因素导致水站停运的，运维单位要及时向业主报备，经业主审核同意后，水站停运期间的数据不纳入运维数据有效率考核

五、验收要求

除了按照中国环境监测总站编制的安装验收技术要求《附件3地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》总站水字〔2019〕649号和《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017) 》等技术规范进行验收，还需按本招标文件中的测试要求测定仪器符合性（验收所需标准物质、耗材由中标供应商提供），验收测试总时间为 5 天（试运行另计），不允许远程控制操作，5 天未完成测试或测试结果达不到验收指标要求，终止合同，中标供应商承担所有责任。

验收时需提供配套的调试工具和其他专用工具、全套仪器操作说明书、系统使用手册、数据接口文档、系统框架图、硬件设备清单、第三方软件授权及维保的承诺函。

( 一)质量标准

投标人保证提供的货物或服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及投标人相关货物或服务标准及相应的技术规范中之较高者。

(二)验收组织

采购人负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

(三)验收办法

除了按照中国环境监测总站编制的安装验收技术要求进行验收，还需按本招标文件中的测试要求测定仪器符合性(验收所需标准物质、耗材由投标人提供),验收测试总时间为5 天(试运行另计)不允许远程控制操作，5 天未完成测试或测试结果达不到验收指标要求，终止合同，投标人承担所有责任。

注1:达不到验收指标要求的验收指标是指招标文件评分办法中技术要求的响应程度条款，任意一台设备的任意一项指标未达到就视为达不到验收指标要求，其中带括号参数是指达到括号外参数；比对实验由双方共同取样，送至采购人委托的具有CMA资质的第三方机构测试；

注2:验收指标测试必须双方同时在场，不得联网，不得远程操作，否则视为未达到验收指标要求；所有测试均按标准方法开展一次，重测或多次测试挑选数据均视为未达到验收指标要求

注3:投标人承担所有责任指：包括但不限于退回所有已付款项，已提供的设备需免费使用至新购设备到达，在此期间免费按要求运维，同时赔偿采购人因此造成的其他损失。

(四)验收程序

1、 成立验收小组，验收人员应由采购人代表和技术专家组成。

2、 验收前要编制验收表格。

3、 验收时双方要按照验收表格逐项验收。

第三章、竞争性谈判程序

一、谈判流程：

1.招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

2.参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程签名报到，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。

3.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

4.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

5.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）评审过程

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

1.1投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

1.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.3	查询时间：进入评审环节前。

1.4查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

2.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

3.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

5.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

6.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

（三）谈判程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间（20分钟）内提交最后报价。

3.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商发送成交通知书。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

1.1与招标文件有重大偏离。

1.2投标人的报价是选择性的。

1.3投标人的报价只报了部分内容。

1.4投标报价超过预算的。

1.5不具备招标文件中规定的资格要求。

1.6不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.7不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.8不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

1.9不同供应商的投标文件异常一致。

1.10不同供应商的投标文件相互混装。

1.11不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

1.12不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

1.13不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

1.14服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

1.15特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

1.16不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

1.17评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

2. 被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、废标

1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.1进入的实质性响应的供应商少于3家的；

1.2如是多标段，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商少于3家的；

1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.4投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

1.5因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

第四章 评审方法

一、成交规则

1、谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

2、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4、评委小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出的最后最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5、谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、采购政策

（一）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（二）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 谈判响应内容的数量、技术参数等是否符合谈 判文件要求 |  |  |
| 3 | 服务期限、付款方式、质保期等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4 | 其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容 |  |  |

第五章 合同主要内容

甲方：

地址：

乙方：

地址：

依据成交结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和成交人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的响应文件等相关资料，经甲方双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同标的

1.项目名称：水质自动监测站设备采购项目

2.项目编号: JSZC-320583-SZJW-T2024-0008

3.项目内容：

第二条 合同总价款

合同总价款：       元整（含税金额），小写￥            。

合同基准价格按此次成交价格执行，包含人工、材料、运杂、保险、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在响应文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第三条 付款方式

付款方式：签订合同后，按财政报账进度支付。

付款条件成就时，乙方应根据现行税法开具对应金额的增值税专用发票后，向甲方请求付款，甲方确认发票无误后安排付款。若乙方提供的增值税专用发票最终不能进行进项税额抵扣的，由乙方承担损失赔偿责任，损失金额以正常提供增值税专用发票的进项税额为准。在乙方未开具合规发票给甲方前，甲方有权拒绝付款，由此产生的纠纷由乙方承担相应后果。

乙方收款账户明细： 银行账户：

开户行：

账户名称：

第四条 合同履行要求

1.合同履行期限： 按甲方要求。

2.合同履行地点：由甲方指定。

3.乙方配合甲方完成项目验收事宜，按照采购合同、采购单位等要求，做好验收组织及资料移交。

第五条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

1.按招标文件及响应文件要求按期保质保量完成项目服务工作、售后服务等。

2.乙方在距离本项目所在地100公里车程内（以业主单位地址为准）自有、控股或委托（需提供委托协议）用于质量控制的CMA实验室委托，实验室认证范围存需包含氨氮、总磷。

第六条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.乙方违反本合同任一约定，经甲方催告后，10天内仍不予履行或更正的，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部已支付款项及支付相当于合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方负责补足。同时乙方承担甲方为实现权利所支出的全部费用，包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费等。违约金不足以弥补损失的应当补足。

3.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第5日起，每日按未支付价款的万分之二向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。

4.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

5.乙方履约期限超过合同约定的期限，每逾期一日按合同总额的5‰支付违约金 ,同时乙方应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知甲方，甲方在收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同，乙方逾期给造成甲方损失的，需另行赔偿。逾期超过10日，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的 全部费用并按合同总价款的30%支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

6.乙方履约不符合约定的质量标准，若是验收指标要求的， 终止合同，按验收办法注3执行；若不是验收指标要求的，乙方必须在10日内重新提供符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行，如乙方在10日内未能提供符合质量标准的货物 或服务，甲方有权终止合同，要求乙方退还已支付的全部费用并按合同总价款的30%支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

7.乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，要求乙方退还已支付的全部费用并按合同总价款的30%支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

8.甲方违反合同规定拒绝接收货物或服务的，应当承担由此造成的损失。

9.甲方擅自变更、中止或者终止合同，由政府采购监管部门按规定处理。

第七条 分包

乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同（项目主体、关键性工作不得分包）。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第八条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何第三方。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第九条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2.如果调解不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 送达地址

甲方（联系人/电话/地址）：

乙方（联系人/电话/地址）：

上述所列的联系方式即为可接受相关通知、法律文书的送达地址，甲乙各方送达地址发生变更的，应当在实际发生变更之时前3日通知另一方，否则送达本协议约定的送达地址视为送达对方。

第十二条合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方成交的响应文件、成交通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式肆份，甲方贰份、乙方贰份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、本合同自甲乙双方盖章后生效。

甲方：                             乙方：

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

签约日期：                         签约日期：

开户行：

帐户：

- 附   件

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 附件1：供应商情况表 | 附件1：供应商情况表 |
|  | 附件2：响应函 | 附件2：响应函 |
|  | 附件3：投标（响应）承诺函 | 附件3：投标（响应）承诺函 |
|  | 附件4：中小企业声明函 | 附件4：中小企业声明函 |
|  | 附件5：残疾人福利性单位声明函 | 附件5：残疾人福利性单位声明函 |
|  | 附件6：法定代表人授权委托书 | 附件6：法定代表人授权委托书 |
|  | 附件7：开标一览表 | 附件7：开标一览表 |
|  | 附件8：谈判响应报价明细表 | 附件8：谈判响应报价明细表 |
|  | 附件9：偏离表（技术、商务） | 附件9：偏离表（技术、商务） |
|  | 附件10：项目人员配置表 | 附件10：项目人员配置表 |
|  | 附件11：远程参与开标会议诚信承诺书 | 附件11：远程参与开标会议诚信承诺书 |

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、_____________________________________ 3、_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：响应函

响应函

建维咨询（苏州）有限公司：

我们收到贵公司 JSZC-320583-SZJW-T2024-0008号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们同意谈判文件的各条款要求并决定参加谈判：

1.我方已详细审查并确认全部谈判文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件；

2.我方同意提供与谈判有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

4.我方将按规定准时参加采购活动，积极响应采购人及代理机构的指令和操作要求，并保持通讯顺畅，采购活动中如需进行交流和沟通，因我方原因导致10分钟内无法与采购活动现场建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止谈判资格在内的任何处理结果。

5.我方最后报价含完成本项目所发生的全部费用。

6.我方同意按采购人确定的评审办法由评审专家进行评审。

7.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月。

8.我方承诺该项谈判响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我方愿意按谈判文件的规定交纳履约保证金。

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  地址：                   邮政编码：

联系人：                联系电话：               传真：

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件3：投标（响应）承诺函

投标（响应）承诺函

致：___________________________(采购人名称）

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1.在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 氨氮水质自动分析仪，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. 总磷水质自动分析仪，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

3. 采配水单元，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

4. 预处理单元，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

5. 系统控制单元，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

6. 一体化监测站房，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

7. 5个站点1年全托管运行维护，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

投标人（盖章）：

日 期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

注：供应商如为残疾人福利性单位，成交后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响成交公告发布。

附件6：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

建维咨询（苏州）有限公司：

本授权委托书声明：我          （法定代表人姓名）系               （公司名称）的法定代表人，现授权委托           （代理人姓名）代表我公司参加贵公司组织实施的项目编号为  JSZC-320583-SZJW-T2024-0008   号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                             职务：

身份证号码：                         联系电话：

代理人签字：                        法定代表人签字：

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

附件7：开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 投标单位 | 总报价 |
| --- | --- | --- |

注：单位：元

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   年  月  日

附件8：谈判响应报价明细表

谈判响应报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

注：

本项目为“交钥匙”工程，上述报价包含一切由供方承担的费用。包括全部货物、服务、工程的报价应包括人工、运输、管理、货物、设备、材料、耗材、安装、调试、维护保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件9：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件10：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件11：远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致:(采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：年月日

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

（全文完）