苏州大学附属第一医院

医用直线加速器采购

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0187

采购人：苏州大学附属第一医院

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2025年11月

目   录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

第二章 投标人须知	5

一、总则	7

1.适用法律	8

2.定义	8

3.政策功能	8

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	10

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	11

10.投标文件的组成	11

11.投标保证金	12

12.投标文件的有效期	13

13.投标文件的签署及其形式	13

四、投标文件的递交	13

14.投标文件的密封及标记	13

15.投标的截止日期	14

16.迟交的投标文件	14

17.投标文件的修改或撤回	14

五、开标与评标	14

18.开标	14

19.评标组织	15

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

21.投标文件的澄清	16

22.对投标文件的详细评审	17

23.评标过程的保密与公正	17

24.无效投标条款和废标条款	17

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	18

六、授标	18

26.确定中标供应商	18

27.中标的通知	19

28.签订合同	19

29.招标代理服务费	19

七、质疑	19

30、质疑	19

第三章 评标标准	21

第四章 招标技术规格及要求	24

一、招标项目简要说明	24

二、 技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）	24

三、 商务和服务需求	30

第五章 拟签订的合同文本	31

第六章 投标文件格式及附件	36

资格审查索引表	38

（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）	38

评审索引表	39

（具体详见招标文件第三章评标标准）	39

附件一 投标函格式	40

附件二 开标一览表	41

附件三 分项报价表	42

附件四 商务条款偏离表	43

附件五 技术条款偏离表	44

附件六 政府采购政策	45

（一） 《中小企业声明函》	45

（二）残疾人福利性单位声明函	46

附件七 供应商基本情况表	47

供应商情况告知表—附表	48

附件八 资格证明文件	50

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	50

2、法人代表授权书	51

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	52

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	53

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	54

6、依法缴纳税收的记录	55

7、依法缴纳社会保障资金的记录	56

8、针对本项目的特定资格要求	57

9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件	59

附件九 供应商认为应提供的其他材料	60

# 第一章 招标公告

项目概况

苏州大学附属第一医院医用直线加速器采购项目的潜在投标人应在微信公众号“苏美达达天下”获取招标文件，并于2025年11月27日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0187

2、项目名称：苏州大学附属第一医院医用直线加速器采购

3、预算金额：人民币3500万元。

4、最高限价：人民币3500万元。超过预算金额及最高限价作无效投标处理

5、采购需求：直线加速器 1套，主要技术要求：具备自适应功能的精确图像引导放射治疗设备，支持容积旋转调强功能，可实现智能化的操控性能，包含自动勾画和自动计划设计模块，内置完整的质控系统，设备可用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供精确放射治疗和个体化的癌症放射治疗服务。

6、合同履行期限：合同签订后60天内安装调试验收合格。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

8、本项目不接受进口产品。

9、本项目所属行业：工业（制造业）。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）本次采购不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（2）根据国家相关规定提供投标产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证；

（3）若投标供应商为代理商，应根据国家相关规定提供范围涵盖投标产品的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

（4）若投标供应商为生产商，应根据国家相关规定提供范围涵盖投标产品的医疗器械生产许可证或生产备案凭证；

（5）中华人民共和国境内生产、销售的供应商均需须按照国家规定提供《辐射安全许可证》。（若投标人为经销商，须提供自身的《辐射安全许可证》，同时提供制造商的《辐射安全许可证》。若投标人为生产制造商，须提供自身的《辐射安全许可证》）。

（6）本项目不接受联合体，中标后不允许转包、分包。

（7）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人的信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：2025年11月4日至2025年11月10日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）；若潜在投标人未能在获取招标文件的截止时间之前向采购代理机构获取，则其投标将被拒绝。

地点：苏美达国际技术贸易有限公司，南京市长江路198号9楼

方式：具体要求详见其他补充事宜

采购文件获取：500元人民币，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件开始时间：2025年11月27日14点00分（北京时间）

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月27日14点00分（北京时间）

地点：苏州大学附属第一医院综合楼3楼会议室（地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、“申请人的资格要求”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力，①如供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外):②如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”③如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件;④如供应商是社会团体的，应提供有效的社会团体法入证书等证明文件;⑤如供应商是个体工商户的,应提供有效的"个体工商户营业执照”;⑥如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明)。

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2025年5月-2025年10月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年5月-2025年10月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其开户行出具的资信证书（复印件）（出具日期在2025年5月-2025年10月内），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供2025年5月-2025年10月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供税务部门出具的相应证明材料）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2025年5月-2025年10月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

3、在线获取采购文件操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。

（2）进入公众号-“在线服务”-“在线购标”。

（3）输入本项目的项目编号，点击查询。输入投标单位名称、联系人信息，并提交，经确认信息无误后，采购文件电子版将发送至领购人邮箱。纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至南京市长江路198号苏美达国际技术贸易有限公司9楼领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号+标段号（如有）、邮寄地址发送至邮箱：wangdan@sumec.com.cn。

注意事项：

（1）确保领购人邮箱真实准确无误，电子版采购文件将发送到此邮箱。

（2）采购文件发票仅提供增值税普通（电子）发票，开出后发送至领购人邮箱。

（3）“苏美达达天下”付款平台填写的投标单位名称必须与开票信息一致。如不一致投标人自行承担后果。请认真填写领购人信息及发票信息。

- （4）非采购代理机构或平台公司原因，采购文件发票一经开具不予退换，请谨慎填写。

- （5）招标文件售后不退.

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号`

联系方式：周老师

电    话：0512-67972785

2、采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：江苏省南京市玄武区长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84531040

3、项目联系方式

项目联系人：王丹、高雅婧、杨扬

电　　  话：025-84531040、84532452、84532455

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：苏州大学附属第一医院 联系方式：周老师 电 话：0512-67972785 联系地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 项目联系人：王丹、高雅婧、杨扬 电 话：025-84531040、84532452、84532455 联系地址：江苏省南京市玄武区长江路198号苏美达大厦 |
| 3 | 项目名称：苏州大学附属第一医院医用直线加速器采购 项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0187 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次采购不收取 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本7份，电子版1份。 注：电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多标段投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。 |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： 1、本项目以人民币含税报价，本次采购采用总承包方式，投标报价为到用户现场的全部费用，包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金、相关税费、运输费、保险费、培训、售后服务以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 采购人具有国家免税资格，请供应商自行与海关确认所投产品是否能免税。如果所投产品按照国家相关政策允许免税的，则开标时报免税后人民币价。（适用进口产品投标） 采购人仅接受供应商的人民币报价（结算也以人民币结算，不考虑汇率变化，因汇率变化产生的风险和收益均由中标供应商自行承担）；（适用进口产品投标） 若因贸易环境改变而增加费用的风险（包括但不限于税费、惩罚性关税、人工费、运输费、检测费）由中标供应商自行承担。（适用进口产品投标） 2、除非采购文件有特别说明，采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。 3、投标报价不得超过采购预算，否则投标文件做无效处理。 |
| 10 | 现场勘察要求： 本项目不组织现场勘察。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品： 本项目为单一产品采购项目，核心产品：直线加速器。 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 中标服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，中标人按照国家发改委“发改价格【2011】534号”文件中规定的招标代理服务收费标准的70%（单个标段/包的招标代理服务费最低3000元）向采购代理机构交付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司 开户银行：中信南京分行营业部 账 号：7321010182300013675 |
| 15 | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问代理机构。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系人：王丹 联系电话：025-84531040 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦9F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为苏州大学附属第一医院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）投标保证金交纳相关证明材料（如有）

（9）※资格证明文件

（10）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（如有）

14.3封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

- 采购代理机构地址：江苏省南京市玄武区长江路198号苏美达大厦

- 招标文件编号：

- 招标项目分包号（如有）：

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4供应商授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若未当场提出，则视为认可开标过程和开标记录。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.7  异常低价投标审查

20.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；（本次不适用）

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

30、质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三章 评标标准

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） | 30分 |
| 2 | 采购需求响应 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣3分，其他一般参数负偏离的，则每项扣0.2分，扣完为止。 注：标注“★”及“▲”的技术参数须在投标文件中提供证明文件，（包括公开发行的产品彩页或官网截图及链接或第三方出具的具有CMA或者CNAS标识的检测报告或第四章采购需求中要求的证明材料，第四章采购需求中有明确要求的佐证材料须按照描述要求提供,并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码。 | 40分 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据投标人质保期内售后服务方案（包括响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等方面）、驻地服务方案（包括服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等方面）、增值服务等内容综合评审： 1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、零配件配备齐全，技术培训保障完善，提供的增值服务具备实际价值的得5分； 2）售后方案内容较详细、较科学合理，对产品质量管控措施要求较到位，相关服务承诺内容具体，人员配备较齐全、零配件配备较齐全、技术培训保障较完善，提供的增值服务较有实际价值的得3分； 3）售后方案内容简单，产品质量管控措施要求较低，相关服务承诺内容简单，人员配备、零配件保障不完善，且未提供增值服务的得1分； 4）未提供服务方案的不得分。 | 5分 |
| 4 | 组织实施 | 项目实施方案：投标人根据项目具体情况制定整体实施方案（包括进度安排、质量自检、供货方案、安装方案等方面），评委会根据提供的项目实施方案综合评审： - 方案完整全面，进度安排合理、可执行性高得5分； - 方案较全面，进度安排较合理、可执行较性高得3分； - 方案简单，可执行性一般得1分； - 其他或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案（包括验收方式、验收内容等），评委会根据提供的项目验收方 案综合评审： - 方案详细合理，可行性高的得5分； - 方案较详细合理，可行性较高的得3分； - 方案可行性较低得1分； - 未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 培训方案 | 投标人提供对用户的操作培训（包括师资安排、培训时间、课程安排等）、业务功能培训等相关计划方案，评委会根据提供的项目培训方案综合评审： 1）技术培训保障方案内容详实、科学、合理，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得6分。 2）技术培训保障方案内容较详实、较科学合理，培训计划较具体，培训人员较齐全，培训率承诺较高，得4分。 3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得2分。 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 6分 |
| 6 | 应急维护方案 | 投标人根据项目具体情况提供应急维护方案，方案包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。评委会根据提供方案的完整性、可行性等情况评分。 1）方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分。 2）方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分。 3）方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分。 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 6分 |
| 7 | 履约能力 | 2022年10月1日（含）至投标截止时间前，供应商或者制造商(含制造商其他代理商)同品牌同类产品成功案例，以合同签订时间为准，提供完整的合同扫描件。每提供一个有效成功案例得1分，本项最高得2分。 | 2分 |
| 8 | 国家政策导向 | 环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分，否则不得分。 | 0.5分 |
| 9 |  | 节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分，否则不得分。 | 0.5分 |

注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

# 第四章 招标技术规格及要求

## 一、招标项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | ★合同履行期限 | 预算金额（万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | 1套 | 合同签订后60天内安装调试验收合格 | 3500 |

- 技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

| 序号 | 参数名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备要求概述： | 具备自适应功能的精确图像引导放射治疗设备，支持容积旋转调强功能，可实现智能化的操控性能，包含自动勾画和自动计划设计模块，内置完整的质控系统，设备可用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供精确放射治疗和个体化的癌症放射治疗服务。 |
| 2. | 自适应放射治疗系统总体结构 |  |
| 2.1 | 加速器主系统 |  |
| 2.1.1 | 机架结构 | C型或环形机架 |
| 2.1.2 | 加速管类型 | 驻波或行波 |
| 2.1.3 | 微波功率源的最大输出功率 | ≥3MW |
| 2.1.4 | 剂量系统结构 | 全封闭/开放式电离室结构 |
| 2.1.5 | 束流与KV影像 | 束流与KV影像同中心 |
| 2.1.6 | 机架旋转驱动方式 | 直线无刷电机 |
| 2.1.7 | 机架最大旋转速度 | ≥2RPM |
| 2.1.8 | 机架及床总长度 | ≤350cm |
| 2.1.9 | 等中心至机头净空间尺寸 | ≥45cm |
| 2.1.10 | 机架纵向深度 | ≤130cm |
| 2.1.11 | 等中心精度 | ≤ 1mm |
| 2.1.12 | 等中心高度 | ≤120cm |
| 2.1.13 | 治疗模式 | 具有等中心治疗、旋转治疗、适形治疗、调强治疗、VMAT 治疗等模式 |
| 2.1.14 | 安全连锁 | 具有独有的防碰撞连锁系统 |
| 2.2 | 加速器配套设备 |  |
| 2.2.1 | 激光灯指示系统 | 蓝色或绿色激光灯 |
| 2.2.2 | 患者语音沟通系统 | 主动式降噪麦克风及音频传输 |
| 2.2.3 | 触控系统 | 集成室内双触摸屏操作系统 |
| 2.2.4 | 照明系统 | 柔光照明 |
| 2.2.5 | 监视系统 | 动态同步跟踪式视频监视系统 |
| 2.2.6 | 降温静音系统 | 独立固定式水冷系统，低噪声 |
| 2.2.7 | 质控系统 | 内置设备性能检查模块 |
| 2.2.8 | 智能摆位系统 | 灯光引导式操作和自动化摆位 |
| 2.2.9 | 自屏蔽系统 | 内置自屏蔽装置，屏蔽治疗室主射线束 |
| 2.2.10 | 防碰撞系统 | 机身和治疗床感应传感器 |
| 2.3 | 加速器束流系统 |  |
| 2.3.1 | X线能量 | 6 MV |
| 2.3.2 | 束流模式 | 非均整（FFF）及均整双模式 |
| 2.3.3 | 最大剂量率 | ≥600 cGy /min |
| 2.3.4 | 预置束流参数模型 | 预置标准束流模型，无需采集与拟合数据 |
| 2.3.5 | 输出剂量误差 | ≤1%或1MU |
| 2.3.6 | 机架旋转时剂量输出的稳定性 | ≤±1% |
| 2.3.7 | 出束最大负载功率 | ≤20KVA |
| 2.4 | 多叶准直系统 |  |
| 2.4.1 | 系统结构 | 采用双层钨门结构或双层交错式叶片结构，可有效避免射线泄漏 |
| 2.4.2 | 所有叶片在等中心处的投影 | ≤5mm |
| 2.4.3 | 总叶片数 | ≥100片 |
| 2.4.4 | 准直器总高度 | ≥10cm |
| 2.4.5 | 叶片透射率 | ≤0.2% |
| 2.4.6 | 叶片行程 | ≥20cm |
| 2.4.7 | 同侧相邻叶片运动最大距离 | ≥15cm |
| 2.4.8 | 叶片最大运行速度 | ≥5cm/s |
| 2.4.9 | 叶片到位精度 | ≤± 0.1 cm |
| 2.4.10 | 多叶准直系统应用 | 可进行三维适形放射治疗（3DCRT）、常规调强(IMRT)、动态调强和容积旋转调强、自适应放射治疗的应用 |
| 2.4.11 | 准直器旋转速度 | ≥2.5RPM |
| 2.5 | 患者验证与实时监控系统 |  |
| 2.5.1 | 患者身份信息识别与摆位信息图确认方式 | 触控屏操作 |
| 2.5.2 | 监控模式 | 动态视频监控，治疗床与视频监控同步运动 |
| 2.5.3 | 患者安全 | 机身和治疗床传感器探测，探测到碰撞风险，立即停止运动 |
| 2.5.4 | 患者位置实时监控系统 |  |
| 2.5.4.1 | 运动误差显示 | 运动误差显示在监测屏幕 |
| 2.5.4.2 | 颜色提示框 | 提醒患者的移动和幅度 |
| 2.5.4.3 | 患者实时监控 | 自由开启或关闭患者实时监控 |
| 2.6 | 加速器机载影像系统 |  |
| 2.6.1 | MV级影像系统 |  |
| 2.6.1.1 | 具备高速MV级CBCT扫描模式 |  |
| 2.6.1.2 | 成像硬件： | 非晶态平板探测器 |
| 2.6.1.3 | 探测器像素分辨率： | ≥1200×1200 |
| 2.6.1.4 | 探测板成像区域： | ≥42×42cm² |
| 2.6.1.5 | MV CBCT成像扫描角度范围： | ≤200° |
| 2.6.1.6 | 提供MV-MV正交影像功能 |  |
| 2.6.1.7 | 正交影像采集时间 | ≤20s |
| 2.6.1.8 | 正交影像剂量包含在治疗剂量中 |  |
| 2.6.2 | KV级影像系统 |  |
| 2.6.2.1 | 具备kV级CBCT扫描模式 |  |
| 2.6.2.2 | 支持标准FDK重建模式 |  |
| 2.6.2.3 | 最快扫描时间 | ≤10s |
| 2.6.2.4 | kV探测器结构 | 非晶硅平板探测器 |
| 2.6.2.5 | 影像中心和治疗中心一致性 | ≤1mm |
| 2.6.2.6 | 重建模式 | 具备高软组织显示分辨力 |
| 2.6.2.7 | 统计重建算法 | 大幅降低散射伪影 |
| 2.6.2.8 | 扩展CBCT模式 | 自动扫描和重建双CBCT图像 |
| 2.6.2.9 | 检查工具 | 内置kV探测板与辐射等中心一致性检查工具 |
| 2.6.2.10 | kV影像系统支持快速成像 | kV影像系统无需展开：支持快速成像 |
| 2.6.2.11 | 扫描孔径 | ≥90cm |
| 2.6.2.12 | 自带不同部位影像扫描模板 | ≥7个 |
| 2.6.2.13 | kV影像模体 | 提供检查kV 影像几何位置精度的模体 |
| 2.6.2.14 | 影像自动配准精度 | ≤0.1cm |
| 2.6.2.15 | 支持去金属伪影重建模式 |  |
| 2.7 | 智能化治疗摆位系统 |  |
| 2.7.1 | 引导式操作 | 治疗流程标准化，杜绝出错可能。 |
| 2.7.2 | 显示摆位图像和信息 | 室内触控显示摆位图像和信息 |
| 2.7.3 | 激光灯定位精度 | ≤ ±0.1 cm |
| 2.7.4 | 复位模式 | 自动从定位中心移动到治疗中心，无需进行复位 |
| 2.7.5 | 第二等中心位置操作模式 | 自动移动到第二治疗等中心，无需进入治疗室操作 |
| 2.7.6 | 灯光提示系统 | 灯光提示系统，内置逻辑编码，辅助引导摆位 |
| 2.8 | 治疗床 |  |
| 2.8.1 | 全碳纤维材料治疗床面 | 具备 |
| 2.8.2★ | 治疗床负载能力 | ≥200公斤 |
| 2.8.3 | 治疗床垂直移动范围 | ≥50cm |
| 2.8.4 | 治疗床前后移动范围 | ≥120cm |
| 2.8.5 | 治疗床左右移动范围 | ≥20cm |
| 2.5.6 | 治疗床定位精度 | ≤ 0.05 cm |
| 2.9 | 主射线束自屏蔽系统 |  |
| 2.9.1 | 自屏蔽系统 | 系统自带独立屏蔽系统，屏蔽主射线 |
| 2.9.2 | 自屏蔽系统透射率 | ≤0.5% |
| 2.10 | 自动质控系统 |  |
| 2.10.1 | 具备集成设备自动质控功能，用于在每日开机治疗之前，利用模体对加速器进行一体化快速质量控制，完成所有质控项目的总用时不超过10分钟。 | 具备 |
| 2.10.2 | 质控项目 |  |
| 2.10.2.1 | 机械等中心精度检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.2.2 | 多叶准直器到位精度检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.2.3 | 叶片运动的重复性检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.2.4 | 准直器旋转精度检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.2.5 | 机架旋转精度检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.2.6 | 治疗床运动位置精度检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.2.7 | 束流输出稳定性检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.2.8 | 束流输出均匀性检测 | 具备此项检查项目 |
| 2.10.3 | 检测报告 | 可自动生成检测报告 |
| 2.10.4 | 数据分析 | 提供离线分析质控数据 |
| 2.10.5 | 图表分析 | 根据所选参数自动生成趋势图，可自定义时间范围 |
| 2.11 | 容积旋转调强功能 |  |
| 2.11.1▲ | 容积旋转调强功能 | 具备原厂容积旋转调强功能 |
| 2.11.2 | 容积旋转调强功能要求 |  |
| 2.11.2.1 | 容积旋转调强治疗时机架旋转角度、多叶准直系统和实时剂量率均可按照优化要求实时变化 | 具备 |
| 2.11.2.2 | 容积旋转机架运动速度 | ≥2RPM |
| 2.11.2.3 | 单弧和多弧治疗 | 可实现单弧和多弧治疗 |
| 2.12 | 射束互通 |  |
| 2.12.1 | 束流完全匹配 | 同型号机型，束流完全匹配 |
| 2.12.2 | 可直接切换治疗模式 | 可直接切换到其他同型号机型进行治疗 |
| 3 | 放射治疗计划系统及肿瘤信息管理系统 |  |
| 3.1 | 常规放疗计划方案设计 |  |
| 3.1.1★ | 放射治疗计划系统与所投加速器为同一品牌，提供医疗器械注册证 | 支持 |
| 3.1.2 | 本系统用于制定三维适形、调强放射治疗计划、容积旋转调强计划、立体定向放射治疗计划 | 支持 |
| 3.1.3▲ | 硬件数量要求： | 至少4套物理师工作站和8套医生工作站，包含全部的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设。 （每台物理师工作站必须包含最新型号的GPU显卡2块；或者厂家提供不少于8块GPU显卡的算力服务器；） |
| 3.1.4 | 具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能 | 支持 |
| 3.1.5 | 支持基于PET SUV值的轮廓自动勾画。 | 支持 |
| 3.1.6 | 要求物理师工作站以及放疗医生工作站均可支持在4DCT上进行靶区勾画 | 支持 |
| 3.1.7 | 可将4DCT图像序列合并生成特殊影像（最大密度投影MIP， 最小密度投影MinIP， 平均密度投影 Average），可快速定义受呼吸运动影响的靶区体积 | 支持 |
| 3.1.8 | 可以在BEV图像上，对MLC的位置或挡铅形状、大小进行编辑 | 支持 |
| 3.1.9 | 具有物理剂量学和生物剂量学两种目标函数 | 支持 |
| 3.1.10 | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制作 | 支持 |
| 3.1.11 | 光子线和电子线剂量计算支持蒙特卡洛算法或蒙特卡洛精度的算法 | 支持 |
| 3.1.12 | 支持计划再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算 | 支持 |
| 3.1.13 | 支持CT、MRI以及PET图像配准，支持点配准、手动配准以及自动配准，能在融合配准后的影像上同步勾画器官轮廓 | 支持 |
| 3.1.14 | 具有对多个计划进行比较、相加、相减多模态评估功能 | 支持 |
| 3.2 | 放疗信息网络系统 |  |
| 3.2.1 | 能够实现对直线加速器、多叶准直器系统、实时影像系统和 KV 影像系统的全自动操作。在一个操作界面上，自动完成病人的摆位、实时影像的拍摄、和多叶准直器的照射野形成 | 支持 |
| 3.2.2 | 操作系统和数据库正版软件要求：所有运行于服务器和工作站的软件必须是正版软件 | 支持 |
| 3.2.3 | 放疗数据库应用软件：要求建立和应用于服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序，所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据等，均应储存在服务器数据库中，以方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 | 支持 |
| 3.2.4 | 服务器软件可设置各工作站用户的使用权限。 | 支持 |
| 3.2.5 | 可设置多台加速器的机械参数和治疗参数，并可自动获取机器设置参数。 | 支持 |
| 3.2.6 | 病人登记注册和病例资料管理功能 |  |
| 3.2.7 | 支持自动序列照射功能，在对一个病人进行多个照射野的连续治疗中，自动按照设定的次序设置加速器和多叶准直器的照射参数，并进行定位验证，中途不需技术员进出治疗室 | 支持 |
| 3.2.8 | 支持主流治疗计划的导入、验证和批准，具有治疗参数的自动记录和验证功能，可调节设定误差允许范围 | 支持 |
| 3.3 | 自适应放疗计划方案 |  |
| 3.3.1 | 支持自动化处理PTV和OAR之间目标冲突，自动根据临床目标优先级对当前计划进行优化得到临床可用的计划。 | 支持 |
| 3.3.2 | 支持通过算法模型根据危及器官与靶区的位置关系，直接预测生成满足临床要求的剂量分布，可直接将预测结果作为优化约束对计划进行优化 | 支持 |
| 3.3.3 | 支持基于强化学习算法建立的虚拟治疗计划者网络，模拟物理师，可一键生成计划。 | 支持 |
| 3.3.4 | 可通过训练模型用于不同治疗技术与癌种，符合不同医疗机构的临床计划要求。 | 支持 |
| 3.3.5 | 通过设置基本参数，利用脚本自动创建辅助结构，并根据参数完成射野、优化约束、计划目标的添加，快速创建计划。 | 支持 |
| 3.3.6 | 支持单靶区和嵌套靶区的自动计划。 | 支持 |
| 3.3.7 | 支持创建基于已审批的计划作为参考计划的自适应计划。 | 支持 |
| 3.3.8 | 可以根据临床目标及优先级，系统自动优化出合格计划。 | 支持 |
| 3.3.9 | 通过选择适用于当前癌种的虚拟物理师模型，系统自动优化出合格计划。 | 支持 |
| 3.3.10 | 系统根据图像、勾画以及用户选择的算法模型进行剂量预测，可查看剂量预测结果以及将剂量预测作为优化约束条件进行添加。 | 支持 |
| 3.3.11 | 支持导出ART计划评估报告。 | 支持 |
| 4 | 多模态影像管理系统 |  |
| 4.1 | 设备要求 | 可配第三方产品 |
| 4.2 | 软件功能 |  |
| 4.2.1 | 影像管理 |  |
| 4.2.1.1 | 支持PET、CT、MR、SPECT、CBCT等多种模态的影像导入，支持DICOM RT医学影像导入 | 支持 |
| 4.2.1.2 | 支持读取PACS、OIS、TPS及外部光盘数据等数据源影像 | 支持 |
| 4.2.1.3 | 提供导航工具对各个应用流程进行引导操作 | 支持 |
| 4.2.1.4 | 提供时间线、配准关系等多种视图显示影像之间的关系 | 支持 |
| 4.2.1.5 | 提供基于ID、姓名等信息的快速影像检索功能 | 支持 |
| 4.2.1.6 | 支持配准结果形变场的导出，支持导出DICOM RT数据至治疗计划系统 | 支持 |
| 4.2.1.7 | 支持快捷方式对工具栏工具进行快速切换 | 支持 |
| 4.2.2 | 形变配准 |  |
| 4.2.2.1 | 支持MR、CBCT图像的形变配准前修正 | 支持 |
| 4.2.2.2 | 支持医学影像的刚性配准 | 支持 |
| 4.2.2.3 | 提供不同通道的多种形变配准算法，提供弹性形变算法 | 支持 |
| 4.2.3 | 基于图谱的自动勾画 |  |
| 4.2.3.1 | 预配置多个标准图谱 | 支持 |
| 4.2.3.2 | 支持新增图谱到数据库中 | 支持 |
| 4.2.3.3 | 提供3D网格工具在加速手动勾画速度 | 支持 |
| 4.2.3.4 | 提供手动勾画工具自动检测MR和PET SUV值探测 | 支持 |
| 4.2.3.5 | 支持结构的逻辑运算 | 支持 |
| 4.2.4 | 形变配准QA工具 |  |
| 4.2.4.1 | 支持网格、矢量等多种可视化方案显示形变场 | 支持 |
| 4.2.4.2 | 支持显示并播放整个形变过程 | 支持 |
| 4.2.4.3 | 支持计算目标配准误差 | 支持 |
| 4.2.4.4 | 支持计算相似性指数 | 支持 |
| 4.2.4.5 | 支持表面距离统计 | 支持 |
| 4.2.4.6 | 支持计算雅可比行列式 | 支持 |
| 4.2.5 | 自适应剂量评估与计划叠加 |  |
| 4.2.5.1 | 支持内外照射剂量的叠加 | 支持 |
| 4.2.5.2 | 支持剂量处方BED、EQD2转换 | 支持 |
| 4.2.5.3 | 支持立体定向计划和常规计划的叠加 | 支持 |
| 4.2.5.4 | 支持CT灰度值（HU）到计划CT的映射 | 支持 |
| 4.2.5.5 | 支持基于CBCT和计划CT合成自适应CT | 支持 |
| 4.2.5.6 | 支持重建DVH图、显示等剂量线 | 支持 |
| 4.2.5.7 | 支持统计各勾画结构的剂量、体积变化 | 支持 |
| 5 | 第三方配套设备 |  |
| 5.1 | 全身一体化常规底板 | 3套 |
| 5.2 | 全身一体化底板类（磁共振兼容） | 2套 |
| 5.3 | 头颈肩固定板 | 2套 |
| 5.4 | TBI放疗固定床板（可旋转） | 2套 |
| 5.5 | SRS底板（全尺寸，磁兼容，含适配条4根） | 1套 |
| 5.6 | SRS双面膜（带口咬合器，含凯夫拉成分） | ≥100张 |
| 5.7 | 膀胱容量测定仪（兼容医院现有设备） | ≥2台 |
| 5.8 | 二维水箱（含适配数据线5条） | 1套 |
| 5.9 | 加速器检测系统（平坦度、对称性测试分析） | 1套 |
| 5.10 | 晨检仪 | 5台 |
| 5.11 | 可移动式龙门振兼容激光灯系统 | 1套 |
| 5.12 | 剂量报警仪 | 8个 |
| 5.13 | 铅衣（小号1件、中号2件、大号1件） | 4套 |
| 5.14 | Raid磁盘阵列（≥50T） | 1套 |

- 商务和服务需求

1、供货、安装及调试要求：中标供应商应根据采购人的需要，合理安排进场安装调试时间。设备安装、调试所需的工具、安装材料应由供应商自行解决。供应商应向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由供应商拟定，经采购人确认。

2、设备安装质量要求：交货及安装地点为苏州大学附属第一医院，制造商负责免费安排搬运、安装、调试、培训和验收，并承担由此发生的一切费用,并提交经采购人签字认可的安装调试报告。本项目中所有的设备的质量应符合设计规格要求和国家有关规范的质量要求，若因质量达不到要求，供应商应负责更换质量达标的设备，所造成的一切损失，由供应商承担。

3、培训：外出培训不少于3人次；培训总时间不少于两周。

4、免费质保期要求：不低于叁年整机保修（含探头及人为损坏），终生维修。保修期外收取零配件费，不收维修费。
5、交货期：合同签订后60天内安装调试验收合格。

6、报价说明：报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、关税、增值税、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7、付款条件：

7.1 合同签订后，设备安装、调试、验收合格，按医院签票流程支付合同总额的90%。

7.2 剩余10%的余款在最终验收合格一年后一次性付清（无息）。

8、履约保证金：（本项目不适用）

8.1、乙方在合同签订时必须向采购人递缴银行出具的不低于合同总额10%的履约保函。

8.2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

8.3、甲方验收合格一年后，乙方提交缴纳履约保证金的凭据，由甲方无息全额退还乙方。

9、培训方案：供应商应提供详细的培训方案，确保系统的正常运行。

10、供应商需提供的其他资质文件与技术文件：

10.1、应明确主要部件及主材的型号、品牌、制造商及出产地，提供设备配置一览表。

10.2、随设备提供的备品、配件的明细清单。

10.3、成交供应商所提供的设备或部件在设备交货时，应同时提供设备产品合格证书，所提供的设备、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。

10.4、企业基本情况一览表。

# 第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

苏州大学附属第一医院物资设备采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：苏州大学附属第一医院

乙方（供应商）

签订地点：苏州大学附属第一医院

为了增强甲乙双方的责任感，保护双方的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

第一条采购标的及价款

1.1 本次甲方采购物资设备具体如下列清单所示：

| 物资设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税） | 人民币（大写） 元整（￥： 元整） 其中含关税 元 其中含增值税 元 |  |  |  |  |  |  |

1.2  乙方应严格按照本合同约定提供物资设备及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同第三条所约定的物资设备技术参数及要求等具体条款。

1.3未经甲方同意，乙方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因甲方原因致使乙方不能严格按照合同约定要素供货的，乙方所提供的替代产品应满足甲方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经甲方同意。乙方不按本合同约定提交物资设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

第二条供货方式及时间

2.1 本次采购采用下列供货方式：乙方免费送货，完成卸货并搬运至甲方指定地点：           ，免费安装、调试完毕方视为交付甲方，在交付甲方之前所供货物毁损、灭失的责任均由乙方承担。

2.2 乙方需于本合同生效/接到甲方供货通知之日起    日内完成交货及相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

2.3 乙方应采取适当的、符合运输方式的包装、固定方式，避免因包装、固定不当对所供物资设备造成损毁或对甲方使用造成不良影响。

2.4乙方因履行本合同交货、运输、安装、调试及提供相应的培训、质保期内的维护、保养与技术支持等事项而发生的一切费用，均已包含在合同总价中，由乙方自行承担。

第三条质量标准及要求

3.1乙方所提供的物资设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如物资设备不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接收。

3.2乙方应保证甲方在使用由乙方提供的物资设备或物资设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使甲方对外承担侵权责任或无法继续使用的，甲方有权向乙方追偿或解除本合同并要求乙方返还全部货款。

第四条安装、调试与验收

4.1乙方必须在甲方指定的地点免费进行物资设备的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件，并给予必要的配合。如现场安装需特殊条件，乙方应提前通知甲方。

4.2安装完成后，乙方应在在甲方的监督下进行调试，调试结果符合国家、行业及本合同约定的技术指标方视为符合交付条件。

4.3 乙方应对甲方相关人员正确、合理使用物资设备进行必要的宣讲、技术指导与培训，充分提示注意事项及相关风险。

4.4乙方所提供的物资设备安装调试完成后，甲方最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方最终用户应在乙方所提供的物资设备安装调试完成后柒个工作日内验收完毕。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

4.5经验收发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如物资设备在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

4.6物资设备验收后七个工作日内如甲方发现技术指标异常或提出其他异议的，乙方应在二个工作日内负责解决。

第五条付款方式与条件

5.1付款方式：

合同签订后，设备安装、调试、验收合格，按医院签票流程支付合同总额的90%。

剩余10%的余款在最终验收合格一年后一次性付清（无息）。

5.2付款条件：

在达到本合同约定的付款条件后，乙方应向甲方提出付款申请并出具合法的全额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。因乙方原因致使甲方未能及时付款的，甲方不承担违约责任。

第六条售后服务及履约保证金

6.1乙方应按照国家有关规定及本次招标文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，招标文件要求高于国家有关规定的，按照本次招标文件执行。

6.2本项目免费质保期___年，自货到验收合格之日起计。

6.3 如在免费质保期内，发生质量或技术问题，乙方应在接到甲方通知   小时内给予响应，并在    小时内到场维修，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如经甲方通知，乙方无正当理由未能及时响应或到场维修，甲方有权自行委托其他第三方进行维修，因此而产生的费用在履约保证金中予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

6.4乙方按照本次采购要求缴纳的履约保证金人民币（大写）________元（￥：______元），在甲方验收合格一年后，乙方提交缴纳履约保证金的凭据，由甲方无息全额退还乙方。

第七条 医药购销廉政条款

医药企业负责所聘用（或授权）的医药代表的业务管理和诚信教育，确保其从业行为符合国家法律法规、卫生健康部门及医院的相关规定。如出现违法违纪违规不良行为，医院有权记入医药企业诚信档案并实时上报卫生健康行政部门，对其所代理的药品、耗材、设备等实行限制使用，情节严重的，医院有权终止购销合同。

第八条违约责任

8.1甲方在乙方将合同清单上的物资设备运达指定地点后七个工作日后无正当理由不接收或不及时验收的，视为甲方违约，甲方应承担因此给乙方造成的损失。

8.2乙方所交物资设备不符合本合同要求的，甲方有权拒收，乙方应予以更换，因此而导致的延期交货责任，由乙方承担。经更换后仍不符合本合同要求的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方偿付该合同价款30%的违约金。

8.3 甲方无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。乙方逾期交付的，每逾期一日向甲方承担合同总价款万分之五的违约金。延期付款或逾期交付超过30日，经另一方催告在合理期限内仍未履行的，另一方有权解除合同。

8.4 如因乙方延期交货或延期履行维保义务，致使甲方必须采取其他补救措施，包括但不限于委托其他第三方维修、借用或租赁其他设备等所发生的费用，均由乙方承担。

第九条合同解除与终止

9.1本合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

9.2一方违约，经他方催告并在合理期限内仍未履行或整改到位的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方按照本合同总价款的30%承担违约责任。合同解除文件自实际送达之日起生效，如发生拒收，则自合同解除文件向本合同中记载的甲乙双方联系地址发出之日起生效。

9.3任何一方由于不可抗力因素导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任，如水灾、火灾、地震、干旱、战争或政府禁令等。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。

第十条其他

10.1 若因本合同签订、履行、解除、终止而发生争议的，由甲、乙双方友好协商解决，若协商不成，协商不成的，任何一方可向甲方人民法院提起诉讼。

10.2 有关本采购项目的采购文件以及相关函件（如澄清函、确认函等）、供应商投标文件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

10.3 本合同未尽事宜及变更，应由甲乙双方另行签订书面补充协议确定。

10.4本合同一式伍份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等效力。

甲方                  乙方

单位名称：苏州大学附属第一医院         单位名称：

单位地址：                         单位地址：

法定代表人（签字）：               法定代表人：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

经办科室负责人（签字）：           联系电话：

经办人（签字）：                    开户银行：

联系电话：                          户名：

账号：

签约日期：      年    月    日

# 第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

£正本/£副本

苏州大学附属第一医院

放疗科直线加速器采购

投标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0187

投标单位名称：

年     月   日

资格审查索引表

（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

评审索引表

（具体详见招标文件第三章评标标准）

## 附件一 投标函格式

投标函

致：苏美达国际技术贸易有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0187

| 项目名称 | 苏州大学附属第一医院医用直线加速器采购 |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否为进口产品 | £是 £否 |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

## 附件三 分项报价表

分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、商务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 标注“★”“▲”技术内容的技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

- 《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除，不属于中小微企业的无需填写、递交。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件七 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

### 供应商情况告知表—附表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件八 资格证明文件

### 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：①如供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外):②如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”③如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件;④如供应商是社会团体的，应提供有效的社会团体法入证书等证明文件;⑤如供应商是个体工商户的,应提供有效的"个体工商户营业执照”;⑥如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明)。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

附：授权代表身份证复印件及2025年5月-2025年10月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明。

### 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年5月-2025年10月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2025年5月-2025年10月内），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

### 6、依法缴纳税收的记录

提供2025年5月-2025年10月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供税务部门出具的相应证明材料）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 7、依法缴纳社会保障资金的记录

1、提供2025年5月-2025年10月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

2、依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 8、针对本项目的特定资格要求

（1）声明函（参考格式）

声明函

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。

我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
（2）制造商授权书（如需）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第       号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）

签字人姓名（签字）

### 9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件九 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |