苏州大学附属第一医院关于总院科研楼生物样本库相关设备设施采购的招标公告

项目概况

总院科研楼生物样本库相关设备设施采购招标项目的潜在投标人应在苏州市卫康招投标咨询服务有限公司获取招标文件，并于2025年9月24日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0387

（二）项目名称：总院科研楼生物样本库相关设备设施采购

（三）预算金额/最高限价：壹仟叁佰万元整（￥：13000000.00）

（四）采购需求：

1、建设目标

建设成为标准化、智能化的符合国际国内标准的综合性的生物样本库平台，为转化医学提供有力支撑，促进样本资源的流动和共享，助力样本资源的转化，推动生物医学的发展。

2、建设内容

新建样本库拟在原有生物样本库的基础上，由血液系统疾病分阶段逐步扩展至全院其他优势学科、进一步覆盖各学科常见病种或有研究价值的其他病种的样本保藏需求。新建样本库以建设重大项目库、专病库、疾病人群队列库、健康人群库等形式，建立包括前处理制备平台、多样化存储平台、质量控制平台、信息管理平台等多个平台管理模式，建成拥有体液、细胞、组织、类器官、PDX细胞等多种类型的标准化和规范化的样本资源库，支撑医院多学科科研发展的需求。

3、设备设施清单：

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物样本库建设设备 | 1 | 自动化机械臂 | 1 |
|  | 2 | 整合桌 | 1 |
|  | 3 | 样本前处理模块 | 1 |
|  | 4 | 冻存管开关盖机 | 1 |
|  | 5 | 核酸提取仪 | 1 |
|  | 6 | 底部二维码扫描 | 1 |
|  | 7 | 自动化深低温样本存储设备（液氮） | 1 |
|  | 8 | 自动化超低温样本存储设备（-80℃） | 1 |
|  | 9 | 样本库智能转运系统 | 1 |
|  | 10 | 样本管理系统 | 1 |
|  | 11 | 物联管理系统（含大屏展示，3D建模） | 1 |
|  | 12 | 脱水机 | 1 |
|  | 13 | 组织切片扫描仪（120片） | 1 |
|  | 14 | 包埋盒打号机 | 1 |
|  | 15 | 超微量分光光度计 | 1 |
|  | 16 | 细胞计数仪 | 1 |
|  | 17 | 细胞复苏仪 | 1 |
|  | 18 | 液氮生物样本转运车 | 1 |
|  | 19 | 生物安全柜 | 5 |
| 生物样本库配套设备 | 1 | 医用冷藏箱（4℃） | 2 |
|  | 2 | 医用冷冻冷藏箱（-20℃） | 4 |
|  | 3 | 液氮塔（含真空绝热管道） | 1 |
|  | 4 | 液氮供给罐 | 2 |
|  | 5 | 高速离心机（常温） | 2 |
|  | 6 | 高速离心机（冷冻） | 1 |
|  | 7 | 微量离心机 | 2 |
|  | 8 | 普通正置显微镜 | 1 |
|  | 9 | 倒置显微镜 | 1 |
|  | 10 | 细胞培养箱 | 2 |
|  | 11 | 包埋机+冷台 | 1 |
|  | 12 | 冰冻切片机 | 1 |
|  | 13 | 漂烘仪 | 1 |
|  | 14 | 切片机 | 1 |
|  | 15 | 切片柜 | 10 |
|  | 16 | 蜡块柜 | 20 |
|  | 17 | 通风橱（放置包埋机） | 1 |
|  | 18 | 通风橱（放置脱水机） | 1 |
| 项目实施配套 | 1 | 详见总体要求及清单 | 1 |

（五）合同履行期限：

1、交货时间：在合同签订生效后，2025年12月31号前送货到位并安装调试结束。

2、质保期：生物样本库建设设备清单中序号7、8、9质保期不少于5年，其他设备质保期不少于3年。（质保期自设备经验收合格之日起计算）。

3、验收标准：按采购要求进行验收。

4、本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

- 本项目的特定资格要求：所投产品如属医疗器械的，须具有所投医疗器械的医疗器械经营资格。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝‰其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、依法获取采购文件的时间：2025年9月2日~2025年9月9日每日8：30~17：00（节假日除外）；

2、依法获取采购文件的地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）；

3、依法获取采购文件时向采购代理机构提供以下材料并加盖报名单位公章：

（1）营业执照副本（三证合一）复印件；

（2）报名单位法人授权委托书（附法人及受托人身份证复印件）。

4、采购文件的工本费用：本套招标文件售价人民币叁佰元整。

获取招标文件汇款账户：

- 账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

- 开户银行：苏州工行道前支行

- 账号：1102020209000295112

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

- 1、投标文件递交时间：2025年9月24日13：00~13:30（北京时间）

- 2、投标截止时间：2025年9月24日13：30（北京时间）

- 3、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

- 4、投标文件接收人：招标代理机构

- 5、开标时间：2025年9月24日13:30（北京时间）

- 6、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息：

名 称：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联 系 人：卢雪蟾                    联系电话：0512-67972684

2.采购代理机构信息：

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系人：沈超、吕兆莉、王仕倩、吴帆、李东                 联系电话：0512-69165613

3.项目联系方式

项目联系人：沈超

电　话：0512-69165613

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2025年9月2日

招 标 文  件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0387号

采购项目：总院科研楼生物样本库相关设备设施采购

采购单位：苏州大学附属第一医院

采购项目类别：货物类

标的所属行业：工业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年九月

目     录

前附表

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 合同特殊条款

第七章 评标办法及评分标准

前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | - 苏州大学附属第一医院 联 系 人：卢雪蟾 联系电话：0512-67972978 |
| 2 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室 邮编：215005 电话：0512-69165613 联系人：沈超、吕兆莉、王仕倩、吴帆、李东 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320000-SZWK-G2025-0387号 |
| 4 | 采购项目名称 | 总院科研楼生物样本库相关设备设施采购 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为四份 电子档一份（提交U盘即可） |
| 8 | 投标文件递交时间 | 2025年9月24日13：00～13：30（北京时间） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2025年9月24日13：30（北京时间） 地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 11 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，5000万以上以0.25%差额定率累进法计算出金额*0.7支付中标服务费。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000295112 开 户 银 行：苏州工行道前支行 |
| 12 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的; （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需采购的总院科研楼生物样本库相关设备设施采购进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0387号

2、采购项目名称：总院科研楼生物样本库相关设备设施采购

3、依法获取采购文件时间：2025年9月2日~2025年9月9日每日8：30~17：00（节假日除外）

4、采购需求：详见招标文件

5、依法获取采购文件地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

6、投标文件递交时间：2025年9月24日13：00~13：30（北京时间）

7、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

8、投标截止时间：2025年9月24日13：30（北京时间）

9、开标时间：2025年9月24日13：30（北京时间）

10、投标、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

11、联系单位：

采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室      邮政编码： 215005

电    话：0512-69165613

联 系 人：沈超、吕兆莉、王仕倩、吴帆、李东

采 购 人：苏州大学附属第一医院

联 系 人：卢雪蟾                            联系电话：0512-67972978

地址: 江苏省苏州市姑苏区平海路899号

请贵单位购买本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2025年9月2日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买产品和服务的法人或其他组织和自然人（招标人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供产品和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7产品：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切产品、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供产品和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的产品和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：产品开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3.1投标人的资格要求

3.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6、法律、行政法规规定的其他条件；

3.1.7、所投产品如属医疗器械的，须具有所投医疗器械的医疗器械经营资格。

3.2至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，招标人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

- 10、投标答疑会：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

13.1.5法人授权委托书（如有授权）；

13.1.6投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.1.7投标人营业执照副本（三证合一）复印件；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价。

13.2.1技术部分

13.2.1.1产品清单表；

13.2.1.2投标产品技术参数对照表；

13.2.1.3产品质量承诺；

13.2.1.4与本项目配套的服务措施方案；

13.2.1.5对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.2.1.6对本次招标有关的（招标要求、评分标准）其它证明材料。

13.2.2资格证明文件

13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；

13.2.2.2投标人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件或营业执照副本（三证合一）复印件；

13.2.2.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.2.2.4法人授权委托书（如有授权）；

13.2.2.5投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.2.6资格条件的证明材料（如不提供或经审查不符合投标资格要求，视为无效投标）。

13.2.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

13.2.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

13.2.2.6.3承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

13.2.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如合理期限内依法缴纳税收的凭据，合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

13.2.2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.2.2.6.6所投医疗器械的医疗器械经营资格证明材料。

13.2.2.7《中小企业声明函》（如属）、《残疾人福利性单位声明函》（如属）、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部产品和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法定代表人（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，由投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或代理人签字证明。

16、投标保证金：无

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订并密封；投标书二（技术部分、资格证明文件）须单独装订并密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构有权拒绝接受其投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员，投标保证金缴纳凭证同时递交。未出示投标保证金凭证的，其投标文件将被拒绝。

19.2逾期送达的投标文件，招标人、采购代理机构应当拒收。。

19.3至投标截止时间　投标人不足3家的，不得开标。

20、投标文件的修改和撤销

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2开标后投标人不得撤销投标，否则投标保证金将不予退还。

六、开标和评标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签到。

21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。

21.4开标过程由招标人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表、法定代表人或其被授权人和相关工作人员签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标人；

23.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评委会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合招标招标人答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件的评审

25.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.1.2投标人拒绝修正错误；

25.1.3投标人的报价是选择性的；

25.1.4投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.1.5投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.1.6其他被评委会认定无效的情况。

25.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3招标文件如有提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6关于异常低价的处理

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者预算，招标人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供产品或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准直接确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。

28.3中标人个数：1个。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按采购程序取消其签约资格，投标保证金不予退还。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后在投标有效期截止前，采购代理机构将向中标人发出书面中标通知书。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点等。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与招标人签订采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑事项

32、关于质疑

32.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

32.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本采购文件后可以依法进行质疑。

32.3接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

32.4联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司；接收人：祝丽林

32.5联系电话：0512-65158848

32.6通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

32.7供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

九、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权在其投标保证金中扣除，保证金不足的，中标人应当补足。

34、监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

- 法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意若无法按约定条款履行合同等行为，招标人有权按照程序取消我方的中标资格。

8、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权从我方投标保证金中扣除，并可提出诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：开标一览表

- 开标一览表

采购编号：                                                 单位：元

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式5：产品清单表

产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《产品清单表》投标。

格式6：投标产品技术参数对照表

- 投标产品技术参数对照表

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术参数对照表》投标

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 |  |  |
| 2 | 到达现场 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、资格证明文件

关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、中小企业声明资料

中小企业声明函（产品）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提 供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （所投产品），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

- （所投产品），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

- （所投产品），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

......

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的产品，参加产品采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对所投产品制造商进行声明

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日     期：    年   月   日

第四章 招标书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需的总院科研楼生物样本库相关设备设施采购进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0387号

二、采购项目名称：总院科研楼生物样本库相关设备设施采购

三、项目概况

1、建设目标

建设成为标准化、智能化的符合国际国内标准的综合性的生物样本库平台，为转化医学提供有力支撑，促进样本资源的流动和共享，助力样本资源的转化，推动生物医学的发展。

2、建设内容

新建样本库拟在原有生物样本库的基础上，由血液系统疾病分阶段逐步扩展至全院其他优势学科、进一步覆盖各学科常见病种或有研究价值的其他病种的样本保藏需求。新建样本库以建设重大项目库、专病库、疾病人群队列库、健康人群库等形式，建立包括前处理制备平台、多样化存储平台、质量控制平台、信息管理平台等多个平台管理模式，建成拥有体液、细胞、组织、类器官、PDX细胞等多种类型的标准化和规范化的样本资源库，支撑医院多学科科研发展的需求。

3、现有场地条件

科研楼二楼生物样本资源中心包括湿库（实体样本库）和干库（数据中心），其中湿库包括样本处理和存储场地530㎡，干库（大数据中心）576㎡。目前实体样本库场地存储区约占250㎡，实验区约为250㎡，按原设计空间分隔、照明、上下水及负压、空气净化等已建造完成，空调及通风等要求按整栋楼统一设计建造。

4、现场情况如下（存储区需做较大改造并重新分区）

科研楼二楼平面图

样本库部分平面图

5、设备设施清单：

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物样本库建设设备 | 1 | 自动化机械臂 | 1 |
|  | 2 | 整合桌 | 1 |
|  | 3 | 样本前处理模块 | 1 |
|  | 4 | 冻存管开关盖机 | 1 |
|  | 5 | 核酸提取仪 | 1 |
|  | 6 | 底部二维码扫描 | 1 |
|  | 7 | 自动化深低温样本存储设备（液氮） | 1 |
|  | 8 | 自动化超低温样本存储设备（-80℃） | 1 |
|  | 9 | 样本库智能转运系统 | 1 |
|  | 10 | 样本管理系统 | 1 |
|  | 11 | 物联管理系统（含大屏展示，3D建模） | 1 |
|  | 12 | 脱水机 | 1 |
|  | 13 | 组织切片扫描仪（120片） | 1 |
|  | 14 | 包埋盒打号机 | 1 |
|  | 15 | 超微量分光光度计 | 1 |
|  | 16 | 细胞计数仪 | 1 |
|  | 17 | 细胞复苏仪 | 1 |
|  | 18 | 液氮生物样本转运车 | 1 |
|  | 19 | 生物安全柜 | 5 |
| 生物样本库配套设备 | 1 | 医用冷藏箱（4℃） | 2 |
|  | 2 | 医用冷冻冷藏箱（-20℃） | 4 |
|  | 3 | 液氮塔（含真空绝热管道） | 1 |
|  | 4 | 液氮供给罐 | 2 |
|  | 5 | 高速离心机（常温） | 2 |
|  | 6 | 高速离心机（冷冻） | 1 |
|  | 7 | 微量离心机 | 2 |
|  | 8 | 普通正置显微镜 | 1 |
|  | 9 | 倒置显微镜 | 1 |
|  | 10 | 细胞培养箱 | 2 |
|  | 11 | 包埋机+冷台 | 1 |
|  | 12 | 冰冻切片机 | 1 |
|  | 13 | 漂烘仪 | 1 |
|  | 14 | 切片机 | 1 |
|  | 15 | 切片柜 | 10 |
|  | 16 | 蜡块柜 | 20 |
|  | 17 | 通风橱（放置包埋机） | 1 |
|  | 18 | 通风橱（放置脱水机） | 1 |
| 项目实施配套 | 1 | 详见总体要求及清单 | 1 |

四、生物样本库建设设备技术参数要求：

（一）自动化机械臂

功能：实现样本、耗材在功能岛内的移动，由转板机械臂，生物安全整合系统及其他硬件组成。

技术参数：

1、转板机械臂由协作式机械臂，夹爪组成；

2、协作式机械臂关节数量：≥4个可协同移动的关节，臂展范围≥500mm；

3、协作式机械臂重复定位精度范围：±0.05mm范围内；

4、协作式机械臂移动速度：≥500mm/秒；

5、夹爪夹持力范围：关闭力 ≥0-20N，打开力 ≥0-10N；

6、夹爪夹距范围：80-120mm，支持包括但不限于：对孔板进行宽抓和窄抓等；

7、协作式机械臂具备抓板感应，断电保护，拖拽示教及人机协作等功能；

8、如有导轨：导轨主体材料为304不锈钢，满足气体熏蒸或液体擦拭消毒要求；耐消毒剂腐蚀；导轨加速度：2m/s2机械臂导轨为滑块式设计，匹配机械臂移动，移动速度不低于1m/s，导轨重复定位精度：≤±0.1mm。

（二）整合桌

功能：放置样本自动化前处理流程所需设备的整合台面。

技术参数：

1、阻热防渗，耐酸耐碱，桌面水平度+/-5‰，承重不小于200kg/㎡；

2、系统框架台面配置地脚可进行水平调节，台面设计有功能设备位置标定模块；

3、整合罩具备紫外消毒和防护功能，实验运行结束可自动开启消杀流程；

4、配置ULPA过滤器可提供垂直层流气流至工作台面以保护样本；

5、系统台面为模块化设计，支持快速拆卸、快速组装、模块化装箱；

6、桌面堆板栈，可存放≥20块SBS孔板。

（三）样本前处理模块，包含：

1 、处理模块

功能：可进行采血管的自动化整理，离心（可4℃控温）；采血管开盖、条码扫描识别、采血管白膜层识别、定位等。

技术参数：

1.1、识别模块（扫码样本管、板架、白膜层识别系统）

（1）全自动完成原始采血管条形码扫描、血液分层识别、冻存管二维码扫描、各类孔板及冻存管架条形码扫描，实现全流程信息跟踪溯源；

（2）可连接LIS系统，载入样本原始信息；可连接生物样本库管理系统，载入样本相关信息；

（3）可识别ISBT 128，Code 39，Codebar，Code 2 of 5 Interleaved，EAN 128，EAN 8/13，EAN/UPC，Pharmacode，UPC-A，UPC-E多种规格条形码；

（4）可实现血浆/白膜层/红细胞分层界面的主动识别；相机超高分辨率，600w 像素，精度优于1mm；

（5）样品量大于3ml，标签规范情况下，分层界面识别率优于95%；

（6）采用转盘设计，样本管条形码扫描、白膜层识别、开盖、弃盖同步运行，速度快，效率高；完成48个样本管转移、条形码扫描、白膜层识别、样本管开盖一系列工作不超过20分钟；

2 、离心机

2.1、冷冻离心机具有不低于4个转子，最大通量不低于80管；

2.2、通过伺服定位系统使不同工位适配器达到精确定位；

2.3、转速不低于4000r/min，转速精度不低于±2r/min；

2.4、温度设置范围：0℃~25℃，温控控制精度：±1℃；

2.5、完成48个样本管离心不超过15分钟。

3、中央调度软件

功能：驱动整套全自动化前处理设备运行

技术参数：

1、包含调度器功能，可根据功能模块的数量和占用时间自动给实验流程排序；

2、具有图形化重现工作站台面的功能；

3、编程步骤可通过拖拽图标并设置参数实现；

4、可控制工作站状态灯的开关和进度条；

5、可编程定制图形化用户交互界面，在实验开始前显示工作站台面和功能模块布局提醒用户摆放正确，在实验运行中提醒用户该如何人机交互，并在结束后提示用户需要做的收尾工作；

6、可设置并执行工作站的日维护、周维护、月维护；

7、可运行Windows的可执行（*.exe）程序；

8、可读写Microsoft Excel（*.xls）、“*.txt”和“*.CSV”等格式的文件并按表格进行移液；

9、具有API接口，可被外部软件调用；

10、可定制Windows用户的编程和使用权限。

（四）冻存管开关盖机

功能：用于冻存管的开关盖，可一次自动化开/关不低于96个冻存管

技术参数：

1、1min内可快速完成一次SBS整板架开/关盖动作；

2、全自动开盖加盖设备，兼容多个品牌及样本管类型；

3、具备可更换的载架，需要时可切换管型；

4、定位调节，定位误差度：±0.05mm；

5、能适配不同高度的冻存管，高度范围涵盖30-55mm，具有冻存管高度检测验证功能，防止超高造成撞机；

6、能适配不同规格和类型的管帽；

7、配有定制管帽载架，可将管帽批量退至管帽载架上，增加操作通量，提升效率；

8、开关盖马达旋转延时可调，以确保板架中所有冻存管均可全被完全开盖/关盖，可避免部分管开关盖不完全导致披头带管或冻存管漏液；

9、具有扭矩控制功能，关盖到位后自动停止，防止过度关盖损坏管子；

10、配备急停开关，遇紧急情况可紧急停止；

11 、配备通讯接口,与第三方操控设备通讯，实现联控，可以集成自动化工作流程。

（五）核酸提取仪

功能：主要用于自动化前处理体系中白膜层或全血的核酸提取，此外，也用于抽提组织、细胞等不同类型的样本核酸。

技术参数：

1、样本通量：1-24或96个样本；

2、可更换不同规格的核酸提取磁头；

3、液体处理体积：20-1000或5000μL/孔；

4、提取板位：可放置板位数≥4 个；

5、裂解/洗脱温度控制范围：室温+5℃-99℃,且板位中任一板位均可实现温控

6、可兼容多种国产试剂；

7、可通过中控软件控制，与机械手等其他硬件关联。

以上生物样本库建设设备（一）到（五）组合为一整套血液自动化前处理系统，总体要求如下：

1、所有单个设备均能满足高效方便的独立使用。（部分设备需要加装转盘，如核酸提取仪，以满足进样方便的需求。预留酶标仪的位置，后期购置后安装）；

2 以上系统所有硬件之间、硬件与中控软件、生物样本库管理软件等各种软件之间均需免费开放接口，并免费对接。

3、与自动化存储设备对接。

（六）底部二维码扫描

功能：用于冻存管底部2D及侧壁的1D条码扫描

技术参数

1、需适配于Hamilton easyblood自动化液体处理工作站；

2、采用基于摄像头的拍照解码，能够单次拍照获取整个板架上所有管码图像并解码；

3、标配有可旋转的冻存盒适配器，能够兼容不同品牌（一维码在盒子不同位置）SBS盒（127.8mm*85.5mm，±0.5mm）及方盒（133*133mm, ±0.5mm）；

4、支持包括DataMatrix码、反色码等在内的识别与解码；

5、支持白底黑码、黑底白码的识别与解码（不混码）；

6、满盒识别与解码时间不超过3秒；

7、用户可在软件上自行设置识别区域，自定义识别的行数列数；

8、可以同时获取冻存盒及盒内所有冻存管的一维及二维码信息。

（七）自动化深低温样本存储设备（液氮）

功能：用于细胞、组织等样本的长期保存

技术参数：

1、样本容量要求：2ml SBS冻存管最大容量≥60000支，可兼容多种品牌和规格的冻存管；

2、设备采用气相液氮制冷方式，内部样本存储区域温度≤-150℃；挑管温度≤-150℃；

3、设备可独立完成自动化样本入库、自动化样本管扫码、自动化单支挑管、自动化样本存储、自动化样本出库等操作；

4、样本出入库时可自动完成扫码确认样本管信息；

★5、配置2个深低温生物样本转运罐，可与自动化设备联动进出设备，对样本冷链转运提供温度保护，温度≤-150℃，单次可通过生物样本转运罐冷链保护至少2盒样本批量出入设备；

6、设备具备预约取样功能，可按照取样需求把目标样本单支或多支放置在预设存储单元中暂存，在样本需要出库时通过冻存盒转移出库，预约样本如无需出库则仍可安全存储在存储区域内，具备预约时间出库功能；

7、库位整理功能，自动计算设备的存储率，定期对存储设备的库位进行整理，有效提高设备的整体利用率。

8、设备存储过程运行可视化，可实时查看存储区、挑管区进出设备工作舱区域的运行状态，为错误及故障处理提供支持；

9、设备操作系统具备不同用户使用权限、多级管理权限，未授权人员无法接触到系统内样本；

10、设备系统运行数据、操作日志、报警信息均可被完整记录在案且不可被修改，所有数据可被下载；

11、设备发生运行错误或故障情况时，系统可实时报警，操作人员可打开应急视窗进行手动干预；

12、具备出入库流程管理功能，可配置自动库位分配规则，出入库流程简单化操作；可智能分配样本存储库位；也可针对需求选取指定库位的入库；

13、系统管理功能，符合通用的用户管理模式，简单清晰；可按类别与权限分配不同账户，如可设置管理、访问、只读等权限账户，多层级管理，保证安全；

14、设备操作系统配备屏幕，可图像化显示入库管理、出库管理、查询管理、统计管理、系统管理等功能界面，方便工作人员高效操作；

15、设备系统具备标准化数据接口,可与第三方生物样本库管理系统打通，实现数据互通，智能协作，也可和库内AGV或RGV等硬件设备对接，以及便捷的进行接口测试，系统标准化数据接口对接免费；

16、配置自动化调度系统，可以指令管理自动化存储设备、智能传递窗、样本库智能自动化转运系统等。

（八）自动化超低温样本存储设备（-80℃）

功能：用于血浆、血清、细胞等多种样本类型的长期保存。

技术参数：

1、样本存储温度：≤-80℃，挑管区温度≤-20℃；

2、样本容量：0.75mlSBS冻存管≥15万份，2mlSBS冻存管≥6万份；

3、制冷方式：日常压缩机制冷，至少一用一备，液氮应急制冷；

4、设备可独立完成自动化样本入库、自动化样本管扫码、自动化单支挑管、自动化样本存储、自动化样本出库等操作；

★5、样本出库：设备可自动化对接生物样本转运罐，所需样本出设备时可通过自动化对接生物样本转运罐实现冷链保护，温度≤-80℃，单次可通过生物样本转运罐冷链保护至少2盒样本批量出设备；

★6、样本入库：设备可自动化对接生物样本转运罐，需冷链入库的样本可通过生物样本转运罐冷链保护整体进入设备内部后转存，实现全程过程对样本冷链保护，单次可通过生物样本转运罐冷链保护至少2盒样本批量入设备；

7、设备操作系统配备屏幕，可图像化显示入库管理、出库管理、查询管理、统计管理、系统管理等功能界面，方便工作人员高效操作；

8、设备断电时具备液氮应急制冷功能。

（九）样本库智能转运系统

功能：可实现工作人员无需进入存储场地，在样本处理间使用智能转运系统即可将样本运输至自动化存储容器内，实现无人值守存储模式。转运系统可包括传递窗、轨道、转运机器人、样本转运罐、转运罐加液设备等

技术参数

1、可相对物理空间隔离库内外环境，可智能化根据系统指令与库内自动化转运系统联动出入生物样本转运罐；

2、可选择自动化/手动操作样本库样本的出入库流程；

3、具有LAN接口，连接库系统，使传递窗能够通过网络由库系统进行调度和控制；

4、可实现通过系统实时监控传递窗的运行状态，包括工作模式、连接状态等；

5、系统可实时检测传递窗异常情况，实时报警信息以协助用户快速响应；

6、可通过系统记录并保存传递窗的报警信息，用户可以根据时间范围、报警类型等条件进行筛选和查询；

7、具备智能控制功能，智能转运样本转运罐时可自动开关，支持自动感应开关与手动控制闸门开合，确保操作的灵活性与适应性；

8、可通过包含但不限于AGV转运或RGV转运自动化转运机器人实现满足现有场地条件下的库内自动化样本转运；

★9、可实现同时对接自动化深低温生物样本存储设备及自动化超低温生物样本存储设备，实现库内无人值守转运；

10、可为生物样本转运罐提供可自动化移动的存放点位，实时接收生物样本转运罐，提高生物样本库内样本出入库通量；

11、可根据系统指令自动化、智能化自主运行，运行数据可实时反馈至生物样本库管理系统；

12、配备智能加液工作站可实现样本转运罐的液氮自动化加注；

13、智能加液工作站可实现自动取放样本转运罐内盖，可精准控制加液量；

14、具备一键式操作或系统指令化自动化操作，实现库内无人值守运行自主加液。

15、配置2个库外使用的样本转运罐，具备GPS定位功能，可后台实时查询样本转运位置信息及样本转运路径，保障样本转运期间信息可追溯。样本转运期间可通过手机APP端远程实时查询深低温生物样本转运罐位置经纬度坐标信息、设备SN号、运行状态、实时冷链转运温度等；可提供7*24小时不间断数据记录，本地可保存10万条数据，数据可上传至云端管理。

（十）样本管理系统

功能：实现样本全流程管理，可进行样本来源管理、入库管理、出库管理、项目管理、样本库资源管理等

技术参数：

1.根据本中心样本库不同的业务需求，满足储备库、专病库、项目库、队列库等的建设和业务流程的需求。实现由样本库人员和项目组或专病库人员通过管理软件权限划分承担不同的样本相关信息的管理职责，以提升工作效率，提高样本信息的完整性。

2.生物样本全流程管理

生物样本的全流程平台可进行样本来源管理、入库管理、出库管理、项目管理、还库管理、衍生样本再入库管理。涵盖了样本登记、入库、出库、定位、盘库等环节，支持批次登记、自动生成样本ID、空间碎片化统计，同时提供可视化库位定位、剩余空间统计、不足预警等工具，结合智能锁、气相液氮储存系统等硬件，提升存储效率和精准度。并可根据本中心样本库管理模式和业务流程特点，对各功能模块进行个性化调整和开发。具体要求如下：

2.1 项目管理

1)可以通过系统设置项目相关信息如：基本信息、研究内容、开始日期和结题日期。

2)可以通过系统设置计划入组例数、计划样本存储管数。

3)可以通过系统设置项目的收集进度提醒，方便查看项目收集进度。

4)系统可配置项目组成员。

5)系统可存储空间规划，定义存储方案。

6)系统支持按项目设置SOP采集标准，设定分装参数包括：样本类型、储藏形式、SPREC、体积等。

7)项目信息统计，图形化展示，包括样本在库分类统计，出库统计，出库样本的详细列表，支持信息导出。

8)系统支持用户方便查看以往批次的还库信息。

2.2 采集管理

1)系统支持与医嘱系统、LIS系统对接，支持由医嘱端获取样本采集相关信息，并解决当前本中心样本采集人员在执行样本库医嘱时无法通过LIS端打印样本采集管条码的问题。

2)系统可支持对预定的样本采集进行基本信息预登记，根据自定义制备分装SOP批量预生成样本管，并打印标签。

3)系统可支持打印采血管条码及套装标签打印管理。

4)系统支持预设样本源基础信息字段，也支持个性化设定扩展字段。

5)系统可对多次入库捐献者进行自动识别，鉴别是否为同一捐献者，并在登记界面显示同一捐献者的不同批次标本号。

6)登记时标本号可按照当前库类型的编号规则自动升位，也可手工调整。

7)系统可提供大体标本图像和组织显微图像的导入、存储、显示及导出功能；并支持图像压缩功能，自动按最优的整数倍进行压缩。

8)系统支持针对同一家医院的不同分院的样本进行管理，实现同一数据库下的分院区存储管理。

9)系统可支持预置二维码管的预分配功能，通过“二维码扫描仪”批量关联预置二维码管，以避免样本采集过程中发生错放行为。

10)系统支持根据样本源随访特点制定随访计划，可提前（如样本采集前一天）提示样本库人员或医护人员下医嘱采集样本。

2.3接收管理模块

1)系统支持外部样本接收功能，可从Excel文件中识别出样本源信息并完成病例登记，同时识别出样本管信息并自动分配存储空间完成样本管入库登记，灵活支持多种日期格式。

2)系统支持扫码接收功能，可支持图示显示扫码入库过程；并具备样本类型检查、分管号检查、漏号检查的功能。

3)系统可根据样本类型、储存形式、分装份数分配存放位置，并自动显示目标盒子图，支持按主定位+副定位分配空间。

4)系统可以设定不同的虚拟分库，如：血液库、组织库、专病库、项目库等，以方便用户对样本进行分类管理。

5)系统须具备已入库患者自动提醒功能，如采集组织时提示该患者是否采过血液样本，并具备编码及信息同步功能。

6)系统支持预设临床信息和样本信息的常用字段。

7)系统支持按照患者的ID号批量补充完善样本的临床信息。

2.4入库管理模块

1)系统支持根据用户自定义的定位规则（如按库类型、项目类型、储存形式和分装份数等）进行样本自动定位，如针对同一捐献者的不同批次化疗血，可根据事先预设的定位规则自动定位至该捐献者当前批次样本的存放位置同时，通过定位功能在软件中可精确显示样本存放空间位置。

2)系统可实现样本满盒时入库位置自动查找分配功能，样本入库时，如发现当前冻存盒位置已满，系统可自动按顺序分配符合存储配置方案的其它空余冻存盒继续登记入库（如按顺序排列的冻存盒不符合当前样本类型可自动跳过该位置）。

3)针对同一样本的不同分管样本，系统可按照用户要求实现自动分冰箱定位存放。

4)系统可按库类型自定义批量输入模板进行模板入库，并快速自动定位至合适的位置。还可以与手动单个样本入库灵活切换，以提高录入效率、减少出错机率。

5)系统提供空间定位控制锁功能，可自动检测录入样本的指向性入库位置与预设的样本入库规则是否相符，如发生冲突，可进行预警提示，以便样本库工作人员及时处理。

6)系统提供感染样本控制锁功能，对HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性样本提供警示功能，提醒工作人员注意并提示划区存放（如放入有传染性标识的冰箱、液氮罐等），或者转入销毁处理清单。

7)系统支持统计各科室当日的采血管送样数量，便于和科室进行送样数核对。

8)系统支持自动生成采集-位置登记表，以掌控每一例病例的样本存储情况，并可打印每日入库台账。

2.5存储管理模块

1)系统可根据不同存储需求对冰箱、液氮罐及冻存架进行分类定义，适用于对不同分库、不同类型的标本、不同冻存管类型进行分区域存放。

2)系统可由操作人员自定义空间结构，可定义常温（切片柜、石蜡柜）、4℃冰箱、-20℃冰箱、-80℃冰箱、-150℃冰箱、液氮罐等不同存储容器、不同冻存管配套冻存盒及冻存架对应的空间分区及结构。

3)系统能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构，并可提供具体到每一样本的概括性说明。

4)系统可分别设置每个冻存架的预设标本类型和样本类型参数。

5)系统可实现不同冻存容器的访问权限控制。

6)系统需具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐的空间情况。

7)系统具有空间统计功能，可以统计不同空间类型物理位置的总容量、利用率及储存的标本类型等信息，并能自定义设置多种颜色来提示样本的存储量。

8)系统可采用可视化图形展示出库与入库冰箱、液氮罐的空间及号码；并可实现单个样本、整盒样本、整个冻存架保存的样本、匹配容器之间保存的样本位置的转移，位置信息自动更新。

9)系统需具备冻存盒空间整理功能，根据所统计的冻存盒利用率提示空间再利用，并提供最优化整理方案，提供冻存管和冻存盒的转移管理功能，可采用图示“剪切”、“粘贴”法操作，同时保留历史存放痕迹。

10)可设置储存容器的利用率阈值（一般为70%），低于该阈值，可提示用户进行储存容器的整理，可统计出最优的多个储存容器之间的最佳整理方案：可列出其中盒与盒的匹配清单。

11)系统支持整盒整理功能，使用二维码扫码仪按实际位置调整样本存储位置信息，实现对库存样本进行快速盘点核对。

2.6查询统计模块

1)系统可根据各类查询条件的任意组合进行样本的筛选，并支持纳入和排除两种查询方式。

2)系统可进行绩效统计，如按样本类型统计出某时间段每个取样员取样的例数和管数，生成工作量统计表。

3)系统可按来源科室、样本类型等临床信息字段进行多维度统计，支持Excel表格导出。

4)系统可统计配对和不配对的样本清单，并可进一步挖掘详细列表等数据。

5)系统可查看生物样本库存总体情况并提供图表方式进行显示(例：按照日期、库类型、标本类型、样本类型、样本来源等来查看样本库存总体情况）。

6)系统可提供多个库类型按照“与”和“或”的查询功能，如针对“组织库”、“血液库”等不同库类型，查找在两个库中均有样本管储存的更有价值的样本信息。

7)系统可组合多个检验项查询样本信息。

8)系统可对样本的出库比例进行统计，同时可根据不同病名、不同样本类型等要素对每一小类的样本出库量进行统计。

9)系统支持灵活设定捐献者的唯一标识码（如住院号、病人编号、身份证号等），可按照唯一标识码进行队列样本统计工作。

10)系统支持个性化的统计条件，以方便年终时多样化的统计汇报。

2.7分发管理模块

1)系统可根据本中心的样本出库审批流程进行个性化开发，支持与OA系统对接，共同开发样本审批流程，实现样本申请项目相关内容上传，指定相关多个专家审批后形成专家意见反馈样本库，系统可查看审批进度。

2)系统可实现按照具体的样本类型、出库数量、储藏形式、留存数量进行灵活的样本筛选。

3)系统支持对选定的样本进行锁定，以防止被其他项目误用。

4)系统可提供备份管过滤功能，仅余一份样本管作为备份保存（如保证重大项目的复验所需），不列入待出库清单。

5)系统可提供冻融次数、样本库存数量、最后一管等预警管理功能。

6)系统具有样本批量出库扫描二次确认功能，以确保出库样本的准确性。

7)系统可对项目进行分批出库，并生成批次出库单号，打印项目出库单。

8)系统支持样本拣配功能，可将同一个冰箱中的样本编入同一个拣配批次中，支持清单打印，方便用户对照清单取样出库。

9)系统支持批量下载知情同意书。

2.8制备管理模块

1)系统支持衍生样本的制备管理，记录衍生原样本管号。

2)系统在样本制备时可提供样本分析前变量的相关信息的录入。

2.9追溯管理模块

1)系统可查询未归还的样本。

2)系统能通过条形码或二维码定位功能在软件中精确标出存放空间位置。

3)通过条形码或二维码定位功能在软件中显示出该样本具体的操作时间、操作人员、操作类型等。

4)系统提供通过图形化查看单个样本身份证，内容包括：样本信息、质控信息、样本源信息、临床信息等。

2.10弃用管理模块

1)系统可建立销毁单，填写销毁原因、销毁方式、销毁时间等信息。

2)支持对不符合要求的样本进行弃用操作，已弃用的样本信息永久保存且可追溯。

3)针对销毁单中的样本，系统支持二次扫码确定功能。

4)系统可批量添加样本销毁申请，执行审批流程，可选择执行样本销毁和数据销毁。

2.11质控管理模块

1)系统可进行抽样质控管理：样本库工作人员可通过系统自行设计样本质控单并上交给管理员进行审核，审批通过后可按照质控单所列项目对样本进行随机抽样，可按照样本类型、抽样比例、抽样套数等设置抽样条件并完成抽样，支持把质控的结果返回给系统进行记录存档，质控结果自动溯源匹配来源。

2)系统可进行采集质控管理：可根据组织、血液、尿液等不同种类样本采集处理SOP流程自定义采集质控量表进行采集质控管理。

3)系统可提供时间质控功能，可按照国家互联互通标准化成熟度测评要求追溯样本采集、接收、入库等流程节点，并可通过图形化方式直观地显示各流程节点。

4)系统可定期按比例随机选取指定量的样本进行质控，自动生成质控清单，并锁定相关样本，将其标记为质控样本，使用特殊颜色显示。

5)系统针对质控不合格样本，在排除试剂因素后，可对其再次进行抽样质控。根据二次质控结果清除相应样本。

6)系统可进行质量体系、标准操作规程文档管理（登记、查阅）。

7)系统进行不合格标本管理功能，对不符合SOP规则的标本进行登记处理，并能进行不合格标本查询。

8)系统提供内嵌SPREC管理功能：用户可对样本收集、处理、储存过程的的SPREC代码进行预设置，同时也支持入库前对样本的SPREC代码进行重新编辑。为以后进行样本合作流通及流程持续改进提供重要证据。

9)系统可实现自动记录样本的冻融次数。

10)系统可提供信息质控功能，可针对样本数据的完整性和准确性进行检测核对，包括数据信息是否存在缺失的状况、数据是否遵循了统一的规范，数据集合是否保持了统一的格式。

11)系统支持组织形态学质控功能，可记录组织对应切片的形态学指标，包括细胞总比、坏死比、肿瘤细胞核比、淋巴细胞浸润比等。

12)系统可对指定的冰箱进行空位管理，统计出冰箱中每个冻存盒的空位置信息，方便核对。

2.12编码及标签管理模块

1)系统可以图形化所见即所得的形式设计样本管标签。

2)系统可以接入包括贝迪标签打印机在内的多种品牌打印机。

3)系统可以设计多种样本管标签，并且可以根据标本类型自动切换。

4)系统可自动对应多台标签打印机，不同任务指向不同的打印机，如能够分别打印不同材质的标签，具备更精细的成本管理途径。

5)系统支持将用户LOGO嵌入到标签中，以有效的宣传生物样本库。

6)系统支持多个二维码打印在同一个标签上，以节省玻片等耗材。

2.13安全性管理模块

1)系统对每一环节的操作有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作等信息。

2)系统支持对数据库的备份情况进行检查。

3)系统可自定义用户权限、自定义权限类别。

4)系统有完善的用户-角色权限体系，用户权限由分配给此用户的角色决定，一个用户可以有多个角色。

5)系统可为用户帐号设置有效期限，期限到期之后，该帐号不能登录系统。

6)系统支持强密码管理，以保证账户安全。

7)系统需具备自动锁屏功能，解锁后，不影响原数据状态。

8)系统可提供隐私信息隐匿功能，能够通过对具有明确个体标识属性的样本数据信息（如姓名、身份证号、住院号等）进行数据脱敏，实现信息的伪名化处理，从而有效防止未经授权直接访问样本信息的行为，降低数据泄露风险。

2.14样本库浏览查询平台软件1套

建库申请

1)能查看项目所处阶段，便于掌握项目审核进度。

2)可以通过系统设置计划入组例数、计划样本存储管数。

3)支持选择或上传样本库知情同意书，项目知情同意书模版。

采集管理

1)系统支持通过医院 HIS、手麻系统接口实时获取手术列表和医嘱列表信息，包含手术相关信息、医嘱详情等。

2)系统支持在保存标本登记信息时，同时打印出采血标签，方便后续操作。

3)具备打印交接单功能，且具备打印时知情同意书核对功能，对于未签署知情同意书样本及时核对提醒。

4)支持将采集不合格的标本进行采集管理、采集剔除操作。

运输管理

1)提供通过运输时间，接收时间等查询运输通知单  。

2)能看到标本运输温度，运输工具，运输时间等字段，便于掌握运输动态。

3)对于每条运输记录，系统能显示其包含的标本详细信息，如标本号、标本类型、数量、采集时间等。

4)系统支持补打单据功能。

采集应答管理

1)系统支持通过标本号等实时查询制备的样本信息，包含样本号，样本类型，样本量，存储位置等。

2)系统支持批量关联标本下的样本，获取样本信息。

3)系统可提供用于临床科室权限范围内的样本信息的综合查询。

4)系统可提供信息质控功能，可以通过HIS补抓缺失的数据信息。

5)科室可以在线提交样本使用申请并提供在线打印出库申请单功能。

项目管理

6)系统提供共享数据集功能，支持将所需的数据导出，满足数据共享需求。

7)系统支持对科研数据进行管理和存储，可记录科研过程中产生的各类数据。

2.15样本库实验室资源管理模块

1)支持对样本库工作人员资质信息，资质有效期，证书认证等进行管理。

2)支持通过设备清单记录设备的基本信息。

3)支持对维修与报废记录进行登记、上传相关资料。

4)提供物料编号、名称、原条码、新条码、采购周期、安全库存量、有效期等数据项。支持对各种物料进行分批次入库，包括：入库单号、批号、数量、入库日期、有效日期、品牌等信息，并打印出库条码。

5)支持对物料进行扫码出库，通过扫描物料条码进行自动出库，扫一次出库一件。

6)系统支持物料库存管理，支持自动库存计算。

7）可根据本中心需求对相应文件、设备、耗材等资源管理模块进行符合CNAS标准认证要求的个性化改造。

2.16血液快速登记工作站

1)可通过扫描采血管上的条码来获取捐献者信息并自动登记生成标本号，可自动记录标本收到时间。

2)可采用自动化登记方式，根据医嘱号取得相关信息后，可智能区分出标本类型，并按标本类型自动生成标本号，既减少了人工操作的工作量又降低了登记出错的风险，可极大地提高样本入库的工作效率。

3)系统支持可按用户设置，扫码后自动打印相应的标签。

4)系统可对多次入库捐献者进行自动识别，鉴别是否为同一捐献者，并在登记界面显示同一捐献者的不同批次标本号。

5)系统支持生成最大号或匹配预登号二种登记模式。当设置为匹配预登号模式时，系统自动对预登记号码依次进行匹配。

6)系统支持针对同一家医院的不同分院的样本进行管理，实现同一数据库下的分院区存储管理。

7)系统支持补打采血管条码功能。

2.17知情同意书自动归档工作站软件1套

1)系统支持按照既定序列给知情同意书打印标本号条码，无需手工再次挑选。

2)系统支持以图形化所见即所得的形式设计知情同意书标签。

3)可在专用附件配合下，可实现直接在样本库知情同意书（装订页）上打印标本号条码（非手工粘贴方式）及捐献者姓名、住院号、入库日期和存放地点等信息，便于用户进行信息对照及分类装订。

4)可通过连接高拍仪把知情同意书进行拍照保存，并与标本信息自动进行关联。

5)支持设置虚拟货柜，用于管理知情同意书、样本流程单纸质文件的存放位置。

6)支持对知情同意书、样本流程单等相关文件自动分配存放位置，无须手工挑选位置入库。

7)支持把高拍仪预览界面嵌入到归档软件中，可通过已打印的条码实现自动对知情同意书、样本流程单等文件进行拍照生成电子档，上传至服务器，并与标本信息自动进行关联。

8)系统可根据患者住院号、病人编号查询患者后直接选中该患者补打知情同意书条码并拍照上传

9)系统可查询出未上传知情同意书的采样标本列表。

10)本中心实现知情同意书无纸化签署后，需按本中心需求开发并实现对接。

2.18样本库管理系统APP应用软件1套

1)用户可通过APP扫描采血管条码记录接收时间。

2)用户可通过APP进行标本登记工作。

3)用户可通过APP进行大体拍摄，并上传到服务器。

4)用户可通过APP进行知情同意书拍摄，并上传到服务器。

5)用户可通过APP接入SOP管理流程，记录样本采集时间、处理时间、组织离体时间、置入液氮时间、操作员信息等。

6)APP可以设定目标手术并进行动态跟踪提醒。

3.类器官活库管理

3.1样本分发管理

1)支持将一个原始编号转换为一个源编号。

2)允许对分发对象进行分发操作，其中分发对象可为多个。

3)提供添加新分发对象的功能。

4)允许用户在模型构建类别中进行多选，类别包括PDO和直接冻存。

5)提供将预期的样本转换为期望的构建模型的功能，同时允许实验人员根据实验情况进行编辑。

3.2接收管理模块

1)支持实验人员信息编辑，设置权限。

2)支持处理实效管理：根据样本采样时间计算距离到达48小时的剩余小时数；如超过，则算超时处理。同时质控部门查看时效，记录超时影响。

处理时间格式为年月日时分。

3.3样本质控

1)支持质控人员信息编辑。

2)质控表格支持PDF文件上传。

3)样本质量可选择合格或不合格。

4)可记录样本接收质控表格。

5)可记录样本质量评分。

6)可记录类器官培养质控报告。

7)可记录/打印类器官药敏报告。

8)增加审核人员管理。

可编辑质控项目和指标，支持预设质控SOP。

3.4类器官培养全流程管理模块

1)原代分离培养行为：样本编号、消化用酶、消化时间、消化次数、离心转速、离心时间、细胞活力、细胞用量、接种密度、接种孔板、接种用胶浓度及用量、培养基用量。相关记录以附件上传。

2)观察行为需记录内容：样本编号、代次、培养基颜色是否正常、细胞是否污染、形态是否大小均一、平均直径值、是否黑心、是否散开等。相关记录可以附件形式上传。

3)换液行为需记录内容：样本编号、代次、培养天数、是否去除培养基或添加培养基。

4)冻存行为需记录内容：样本编号、代次、消化液、化胶时间、化胶温度、离心转速、离心时间、活细胞密度及总细胞量。

5)传代行为需记录内容：样本编号、代次、消化液、化胶时间、化胶温度、离心转速、离心时间、活细胞密度、总细胞量、接种孔板、接种细胞量、接种天数、接种用胶浓度及用量。

6)复苏行为需记录内容：样本编号、代次、复苏温度、接种孔板、接种细胞量、接种用胶浓度及用量。

7)选择类器官创建药物试验。实验方案上传附件。

8)试验完成后记录实验结果。

9)生成药物反应性实验报告。

10)提供药物编码及药物信息记录及维护功能。

11)提供药物信息综合查询导出功能。

12)支持预设类器官培养SOP。

支持日志功能记录所有操作修改记录。

3.5储存管理

1)记录入库时间。

2)记录入库模型，包括PDO。

3)记录入库代次。

4)记录每代数量。

5)记录出库时间，流向。

6)支持批量入库，出库。

7)可为待入库的类器官打印标签。

8)支持类器官等入库模型的高级查询功能。

9)支持入库、出库审核人。

3.6其他

1）支持课题创建和课题管理

2）支持制备任务台账

3）支持类器官库与HIS系统链接，关联供者信息。

4）支持库区，培养区温湿度监控，报警。

5）支持相关试剂，耗材等物料管理。

6）支持原始数据与服务器连接。

4、相关接口：

凡涉及对接的部分，需与所有相关硬软件免费开放接口并实现对接

4.1 硬件对接：与自动化存储设备、Hamilton自动化分液工作站、及本项目中涉及的其他相关硬件及附带软件对接。

4.2 软件对接：可与HIS系统、LIS系统、本中心部分实验室自有管理系统、PACS系统、病理系统、病案系统、OA系统、手麻系统、EMR系统、科研管理信息、大数据平台、患者详情页、大屏展示等软件对接。

（十一）物联管理系统（含大屏显示、3D建模管理）

功能：监控、记录样本库中各种硬件设备的运行情况

技术参数：

（1）配备一套基于云端部署的远程运维管理平台，提供APP随时随地查询设备状态，预警微信提醒、自动语音提醒等便捷管理功能，主要功能：设备管理、远程运维、环境监控、预警管理、设备地图、服务请求、断电断液提醒、自主感知系统联动、在线报警设置以及各类统计报表等。可对设备关键零部件进行远程运维，及时发现和解决问题。

（2）可对于生物样本库场地的相关环境（温度、湿度、氧浓度等）数据进行远程智慧管理。

（3）配置≥33个智能环境监测仪，可远程和现场实时监测超低温冰箱、气相液氮罐内部温度、是否断电等功能，可通过电脑端、手机APP端实时监测；

（4）配置显示大屏，可实时显示单台设备存量、设备运行状态、实时存储温度、样本总量、样本剩余容量、监测仪器电量、预警信息等，并可根据业务需求调整需显示信息。

（5）与所有相关硬件免费开放接口并对接，与第三方样本管理软件免费开放接口并对接。

（十二）脱水机

1、用户交互：全中文彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。

2、操作台面：操作台面采用大理石设计，表面光滑，方便日常清洁。

3、单个组织缸容量：≥300个组织包埋盒。

4、组织样本蓝：必须为方形不锈钢，至少具有≥2种不同规格大小可选，从而方便放置于不同大小的包埋机中。

★5、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置，确保缸盖锁紧的安全和可靠性不能采用手动滑动或旋转式机械锁。

6、组织缸盖：缸盖可加热，室温-70°C可调，具有铁氟龙镀层，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝，减少试剂的交叉污染，耐腐蚀，清洁方便。

7、液位监测：单个组织缸内具有≥3个传感器，检测液位精准可靠可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量提供传感器数量证明图片。

8、传感器类型：超声波传感器提高设备可维护性。

9、石蜡缸：石蜡缸≥4个，必须采用便于清洁拆卸的抽屉式结构，全部石蜡缸并排位于组织处理缸的正下方，便于石蜡的彻底排放其中3个反应石蜡缸≥4L，1个备用蜡缸≥5L。

10、试剂瓶放置方式：所有试剂瓶必须采用抽插式设计，方便操作人员自由抽出和推入，进行清洁试剂瓶内沉淀杂质。

11、试剂瓶数量：试剂瓶数量≥10只，试剂瓶最大容量≥5L采用透明仓门可见全部试剂瓶。

12、试剂瓶检测：具有位置探测和蓝光照射功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位，保证脱水程序能正常运行同时，试剂瓶身具有≥3个液位刻度标识，在背景蓝光透射下，方便液位观察。

13、温度设置：试剂温度范围为室温-65°C可调，控温精度±1°C石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃最高可达75℃。

14、脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个。

15、清洗程序：≥3 种清洗程序，且具备清洗完自动进行烘干功能，确保组织缸能高度清洁。

16、灯光提示：有灯光提示功能，分别表示设备处于正常运行、设备处于自检状态、设备处于预警状态，直观了解机器运行状态。

17、搅拌功能：具有常压、加压、真空、加压和真空交替等多种辅助脱水功能，同时具有搅拌功能，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。

18、流体控制系统：具有陶瓷材料多向旋转阀，减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质。

19、报警方式：具有本机报警和远程报警、监控功能。

20、本机报警具有≥2种以上（包括但不限于灯光、声音、文字）报警方式。

21、远程报警监控功能具有≥2种以上监控方式(包括但不限于网页、微信小程序、APP三种方式进行监控），实时了解设备运行状态，报警推送方式具有≥2种以上（包括但并不限于短信、邮件、微信、电话等）推送报警信息和维修指引。

22、试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。

23、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。

24、试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。

25、断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。

26、程序自检功能：程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数，并以弹窗形式提示自检详情和进度，自检通过后，自动运行所选脱水程序。

（十三）组织切片扫描仪（120片）

1、成像设备：大靶面面阵CMOS，≥2500万像素，≥40帧/秒

2、扫描轴定位控制：100纳米精密定位光栅，直线电机

3、扫描方式：面阵扫描技术

★4、对焦轴控制：

4.1：双级对焦

4.2：预对焦重复定位精度1.0um（滚珠丝杆）

4.3：细对焦重复定位精度10nm（纳米压电载物台），10um阶跃定位时间小于40ms

5、数字切片扫描工作站1台：高性能计算机，装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览

6、扫描工作站处理器：

6.1：≥16线程处理器

6.2：硬盘:≥3TB

6.3：内存：≥32G

6.4：显示器：≥24英寸

7、系统成像速度：

7.1：系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm，其误差不超过1mm

7.2：20倍物镜下扫描速度≤40秒

7.3：40倍物镜下扫描速度≤120秒

8、扫描分辨率：

8.1：20倍物镜下扫描分辨率为0.208un/pixel，误差为±15%

8.2：40倍物镜下扫描分辨率为0.105un/pixel，误差为±15%

9、扫描范围：24.6mm*45mm，误差为±10%

10、切片同时装载数量：≥120片（通量）

11、物镜：

11.1：双物镜系统，真实倍率配置

11.2：电动切换

11.3：20X数值孔径0.80NA 40X数值孔径0.95NA

（十四）包埋盒打号机

1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，开机即可使用。

2、激光器功率≥3W。

3、内置≥8英寸彩色触控屏操作，可单机打印。

4、转盘式上载，上载槽≥6个，单槽容纳量≥75个，可根据需求自动切换转盘工位。

5、输出方式：机身内置传感器，可实现收集托盘的自动进、出，单个托盘存储≥99个包埋盒；打印完成包埋盒需垂直放置于收集槽中，方便查看和随时取用。

6、对接病理系统：兼容≥4种病理系统：包括常见LIS/HIS/PIS/PACS 等系统连接系统使用时，可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。

7、报警提示功能：具有≥3种报警方式（包括但不限于语音报警提示、灯光报警提示、文字报警提示）。

8、颜色识别功能：可同时装载≥6种颜色包埋盒。无需进行通道和包埋盒颜色匹配，设备能够自动识别包埋盒颜色进行通道选定。

★9、颜色识别方式：内置智能颜色识别传感器，可自动识别包埋盒颜色记录对应参数；拒绝通道匹配的方式代替。

10、扫描打印功能：设备内置扫描头，自动感应开启。可以扫描样本单上的病理号条码直接打印；扫描解码种类≥30种。

11、粉尘净化系统：内置三层活性炭粉尘净化系统，标配真空负压吸附清洁装置，保护环境安全和操作者身体健康；滤芯碘吸附值≥1200。

12、打印规则：自主研发软件系统，对所需打印的病理号进行模板编辑，病理号可包含前缀、年份、主病理号、分隔符、部位、小号编号、后缀等内容。

13、标配语音控制功能：内置语音控制系统，拒绝外接语音控制模块。

14、打印速度：打印速度≤2.5 秒/个。

15、打印效果：打印分辨率≥2500dpi打印字符抗酸碱、耐刮擦、耐腐蚀，适宜长期保存

16、净化系统：具有内置的多重过滤净化系统，滤芯碘吸附值≥1200，同时可以检测滤芯是否被堵塞并提示，使用无异味。

17.设备工作状态，噪音值≤60db。

（十五）超微量分光光度计

1、波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。

2、光程：内含包括但不限于0.05，0.2,1mm 3个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确。

3、检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV。

4、最小样品体积0.5ul。

5、显示一体机：≥7寸高清触摸屏

（十六）细胞计数仪

功能：用于细胞总数计数，死/活细胞精确计数，转染效率(GFP, RFP)分析, 生长曲线分析等研究。

技术参数：

1、直接加样计数，无需一次性细胞计数板等耗材。

2、针对不同应用场景，自动切换荧光通道。

3、检测浓度范围：1x10^3-3x10^7/ml。

4、细胞直径范围：0.8-400um。

5、拍摄通道：不低于6通道。

6、物镜倍数：4倍荧光物镜。

7、检测通量：同时检测不少于8个样品。

8、样品体积：5ul，20ul，40ul。

9、检测速度：明场≦3秒，荧光双通道≦5秒。

10、检测视野：默认三个视野，可选4，5个视野。

11、明场照明：白光LED光源。

12、荧光激发：488nm和587nm LED。

13、对焦方式：自动聚焦。

14、成像元件：cmos相机，像素不低于600万。

15、导出的结果包含但不限于：实验名称，样本ID，活细胞数/ml，死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，至少包括：pdf，高清图，excel。

16、内存：≥128G固态存储器，支持后续升级。

17、连接：自动WIFI，≥3个USB接口。

（十七）细胞复苏仪

功能：用于冻存细胞的复苏

技术参数：

1、通量≥4孔，且每孔可以单独使用；

2、无水干式解冻复苏；

3、操作标准化，可高度重复；

4、应用2ml规格的标准冻存管，对标签标记过的冻存管依然有效；

5、灌装量：0.3-1.8mL；

6、工作时间3分钟内；

7、低温不足报警、错误操作报警；

8、各阶段提示鸣音：预热结束提示、复苏倒计时提示、复苏结束提示；

9、解冻复苏结束，直接弹出冻存管；

10、可记录复苏过程中的温度变化曲线。

（十八）液氮生物样本转运车

功能：用于置于液氮保存的样本的转运和整理

技术参数：

1、具备2路T型热电偶温度监测器；

2、补液管配置球阀和安全阀，保证使用安全；

3、持久耐用的结构确保多年使用无故障；

4、配备安全锁扣设计，防止他人擅自使用；

5、可配液位监测器，可进行液位监测和报警；

6、关盖状态下，连续工作时间≥18h；

7、悬挂式冻存架设计，便于存放；

8、配备万向移动脚轮，方便移动和停放；

9、可配液氮自动补充系统，方便液氮及时补给；

10、容积：≥50L；

11、顶部温度：≤-150℃。

（十九）生物安全柜

功能：用于血液、培养细胞等样本的处理，保障实验室生物安全和环境安全。

技术参数：

1、符合中国医药行业强制性标准YY0569-2011《生物安全柜》II级A2型的要求

2、气流70%循环，30%排放；

3、洁净度ISO 4级（10级 过滤效率≥99.9995% ，@0.12μm颗粒）

4、内部有效尺寸(宽×深×高) ≥1000mm×630mm×630mm

5、装置外形(宽×深×高) ≥1200mm×780mm×2000mm

6、气流平衡生物防护

（1）人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次

狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次

（2）受试产品防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤5 CFU/每次

（3）交叉感染防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤2 CFU/每次

7、噪音: 60±5dB(A)

8、流入风速 ≥0.5m/s

9、照度≥900Lux

10、支持全中文人机对话界面，LCD彩色显示器，实时显示安全柜的运行参数及报警。 实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和阻塞报警、风机运行状况和故障报警、工作窗超过安全位置声光报警。

11、SUS304优质不锈钢一体成型，三面无接缝圆角结构，便于清洁。且处于负压环绕，污染气溶胶不外逸。

12、直流无刷风机，根据双微风速传感器实时信号，稳定输出送风量。安全柜过滤器出现堵塞时，风机自适应系统能确保下降风速和流入风速的稳定持续。

13、配置≥4升的SUS304全不锈钢集液槽并标配排污阀。

14、隔离操作10°倾斜设计，方便操作。

15、移窗升降定位悬挂系统，升降自如，定位准确，高可靠性，无故障免维护，即使意外停电移窗也能正常关闭 。

16、照明和杀菌系统安全互锁。照明采用直流24V安全电压，照度可达900Lux，功耗不高于30W。

17、设有节能模式，在运行状态下关闭前窗，3s后安全柜能进入低速节能运行模式，维持操作区的洁净度。一旦需要工作打开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间。

18、失电记忆保护功能，当网电源意外失电回复供电后，安全柜能循迹失电前运行状态，自行恢复运行状态并保持。

19、带有移动脚轮的支架，可方便用户在平整地面的快速移动定位。

20、标配紫外杀菌灯，辐照强度≥400Mw/㎡。配有紫外灯预约启停及紫外灯延时关闭功能。

21、标配防溅电源插座≥2个（左右侧各≥1个），预留水、气阀门接口≥4个（左右侧各≥2个）。

22、配置可卸式圆弧型搁手板，便于搬运。

五、生物样本库配套设备参数

（一）医用冷藏箱

功能：临床/门诊送样标本暂存、试剂保存

技术参数:

1、样式：立式，单门。

2、有效容积：≥300L。

3、门体双层钢化LOW-E玻璃，电加热防凝露，自关门设计。

4、机械锁+挂锁，支持双人双锁管理。

5、底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。

6、箱体材料为PCM彩板。

7、箱内横排配有LED照明功能。

8、标配6个蘸塑搁架（高度可调），方便分类存取物品，易于清洗。

9、采用品牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。

10、侧壁预留孔位，支持外部设备接入监测温度。

11、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置显示传感器+控制传感器，支持仿生温度监测，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

12、高亮度数码显示，箱内控温范围2-8℃，温度显示精度0.1℃。

13、声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，保证安全物品存放。

14、门开，风扇电机停止运行，门关，风扇电机自动开始运行。

15、冷凝水自动蒸发，无需手动倒水。

（二）医用冷冻冷藏箱（-20℃）

功能：临床/门诊送样标本暂存、试剂保存

技术参数：

1、样式：立式，双门。

2、有效容积：总容积≥280L（冷藏≥180L+冷冻≥90L）。

3、箱体材料：PCM彩板。

4、内胆材料：冷藏室、冷冻室均为不锈钢防锈材质。

5、保温材料：聚氨酯发泡PU+真空绝热板VIP复合结构，保温效果好。

6、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。

7、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

8、高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-20~-40℃可调，显示精度1℃。

9、高清晰LCD数字温度显示，可根据用户需求设定高低温报警温度点。

10、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用，避免温度波动。

11、内部结构：配置可调隔架+分割抽屉，适配各种不同规格物品‌。

12、箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

13、冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

14、完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，保证安全物品存储。

15、具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。

16、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个，配备USB接口，自动记录近30天箱内温度数据，用户可随时导出分析，确保存储环境合规。

17、箱体配置暗锁。

18、LED照明，保证视物清晰；

19、冷冻室门体双层密封条，减少结霜冷气泄露（冷藏室同步优化密封性）。

（三）液氮塔 （含真空绝热管道）

技术参数：5立方

液氮塔：

★1、容器的设计、制造 和容器标志采用的标准需符合 GB150-2011 和GB18442-2019，设计使用寿命至少 50 年；

2、外容器采用不锈钢设计制造；外容器采用不锈钢设计制造,配有运输专用侧向支撑及吊耳，便于安全运输、起吊及低成本安装；

3、设计压力≤1.6MPa，工作压力≤1.5MPa，安全阀设定泄放压力≤1.6MPa。真空夹层漏率≤2×10 -7 Pa·m 3 /s，真空夹层漏放气速率≤2×10 -6 Pa·m 3 /s；

4、液氮存储装置总几何容积≥4.99立方米，总有效容积≥4.59立方米，额定充满率≥92%。静态日蒸发率≤0.45%/天，压力调节采用易于调节的多功能组合调节阀，储罐配有双重安全泄放系统，配置两只安全阀和爆破片；

5、储罐需配置背压阀，可以方便调节罐体液氮输出压力，控制液氮输出压力≤ 2.4 KG；

★6、液氮塔需为底部出液设计，出液管径≥DN25；

7、液氮塔需配置真空出液阀，且与真空绝热管道无焊接方式对接；

8、投标文件中须提供所投产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力容器制造 A2）复印件，否则视为无效投标。

9、投标人需负责完成液氮塔的特种设备报检等工作；

10、 配置及备件：

（a） 液氮塔 1 个

（b） 真空出液阀 1 个

（c） 背压阀 1 个

真空绝热管道：

1、使用介质：液氮、液氧、液氩；设计温度：-196℃；工作温度：-196℃；

2、设计压力最高1.1MPa，工作压力≤1.03MPa，内管强度试验：≤1.15倍设计压力；

3、管道正常使用寿命≥20年；

4、安全阀设定泄放压力≤150psi(1.03MPa)；

5、真空夹层漏率≤1×10-10 Pa·m3/s，真空夹层漏放气速率≤1×10-8 Pa·m3/s，夹层真空度在液氮温度下：≤1.0Pa；

6、内管强度试验：≤1.15倍设计压力；

7、.真空管道绝热保温形式：采用高真空多层缠绕方式保温；

8、外管SS304不锈钢抛光管，内管使用SS304 sch5不锈钢无缝管，内置波使用不低于S304不锈钢波纹型管，弯头、三通、大小头使用不低于S304不锈钢管件；

9、管壁厚度≤2.0mm；

10、真空管道之间采用无焊接连接，避免焊接连接真空层破坏密封性能；阴阳接插式连接，可永久密封，经过反复接插而不损坏密封面。

11、具有真空抽口，加工精度高，漏气速率极小，是长久维持真空管道高真空度的保障；

★12、每根管道都配备真空规管，需能测出每根管道内的真空，需保证招标人能准确地了解每根管道的真空状态及运行情况。

13、配置气液分离器，可自动收集管道内蒸发的气体，自动排出至室外，避免过多气体进入用液设备。

14、配备管道安全系统，管路系统内达到一定压力后准确释放管路内压力，确保整个液氮供应系统的安全可靠运行。

15、与液氮罐连接的各分支管路若为下降支管，各支管需设有气封，保证在不使用状态下罐体末端非真空阀门和管道的干燥无霜，同时减少液体蒸发损耗；

16、要求每根管道真空夹层里均需具有氧化钯与分子筛，用以长期吸收真空夹层内释放的有害真空度的物质，达到长期维持稳定的真空效果，氧化钯与分子筛的填充量应与拟提供管道的管道结构相适应。

17、每根管道都有管道可追溯的标识，为后续管道维护提供便利；

18、制造商应具备对材料抽样进行化学成分的分析和机械力学性能测试的能力，严格监控所采购的物料是符合要求的。对每个焊接控制点都有控制记录，并抽检进行X-Ray，并做氦检漏和压力测试，以确保每根管道都是合格的；

19、管道应能与室外的液氮塔采用真空对接，同时应能与液氮塔进行无焊接连接或螺纹连接，保证整体液氮系统真空性能；

20、投标文件中须提供所投产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道设计 GC2）复印件，否则视为无效投标。

21、投标文件中须提供负责产品安装单位的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道安装 GC2）复印件，否则视为无效投标。

（四）液氮供给罐（液氮杜瓦罐）

功能：用于液氮存储设备的液氮补给

技术参数：

1、液氮供给罐几何容积≥240L，净容积≥230L；

2、杜瓦罐高度≤1600mm，直径≤620mm；

3、液氮充装重量≤185kg；

4、配置脚轮，罐体外侧配置把手，方便移动及搬运；

5、安全阀设定：22PSIG/0.15Mpa；

6、液氮日蒸发率：≤1.5% ；

7、需配置增压阀和调压器，调压阀设定参数为18psi，可短时快速增压；

8、产品需带特种设备的检验合格证书；

（五）高速离心机（常温）

功能：用于血液、体液、细胞悬液等样本的离心

技术参数：

1、固定角转最大转速 ≥14,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥20,900×g。水平转子最大相对离心力（rcf）≥4,500 × g（5,000 rpm）。可实现低至10xg的转速/离心力设定，并实现以10rpm/10xg 为步进的精细转速调节，用于传代细胞等低于100xg的低速离心。

2、运转时间控制：1 - 99分钟，可实现连续离心的要求。

3、可满足0.2-250mL 离心管、离心瓶，1-10mL真空采血管、流式细胞管，微孔板、深孔板，载玻片的离心。

4、可配套不少于5个转子，具有符合医院生物安全要求的气密性配件 。

5、转子及适配器可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟），可满足杀灭阮病毒等的142°C，120分钟高温灭菌条件。

6、应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、紧急开盖功能。

7、具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命不少于100,000个循环，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制。

8、至少可选10 个加速档和10 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬。

9、需含程序记忆功能，应具有单独的应用程序键，方便储存离心参数更改及调用，至少可存储35个用户程序。

10、转子腔体防锈、易于清洁，每经过一定次数离心，离心机会显示提醒定期清洁转子。

11、应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、软刹车离心、待机功能。

12、使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制

13、应具有单独的设备待机及运行状态切换键（待机键），并能够通过不同颜色变化辨认离心机状态

14、工作板转子，最大承载高度不小于89 mm。

15、离心结束后，离心机盖自动开启。

（六）高速离心机（冷冻）

功能：用于血液、体液、细胞悬液等样本的离心

技术参数：

1、固定角转最大转速 ≥14,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥20,900×g。水平转子最大相对离心力（rcf）≥4,500 × g（5,000 rpm）。可实现低至10xg的转速/离心力设定，并实现以10rpm/10xg 为步进的精细转速调节，用于传代细胞等低于100xg的低速离心。

2、运转时间控制：1 - 99分钟，可实现连续离心的要求。

3、温度设定范围： -9 °C 至40 °C，可实现转子腔温度控制（含转子及适配器）。可在转速最大时满足转子内部温控精度为4°C±2 °C。

4、可满足0.2-250mL 离心管、离心瓶，1-10mL真空采血管、流式细胞管，微孔板、深孔板，载玻片的离心。

5、转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟），可满足杀灭阮病毒等的142°C，120分钟高温灭菌条件，确保生物安全可防可控。

6、应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身前部的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性。

7、具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命不少于100,000个循环（cycles），确保安全使用。

8、正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制。

9、具有快速制冷功能，无需样品，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度。

10、达到转子最大转速所需时间不超过15秒，从转子最大转速降低到0所需时间不超过15秒。

11、至少可选10 个加速档和10 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬。

12、需含程序记忆功能，应具有单独的应用程序键，方便储存离心参数更改及调用，至少可存储35 个用户程序。

13、50mL锥底管角转子重量≤3.5 kg，便于更换转子；45°转子孔角度离心，使样品聚集在离心管底部，便于样品收集.

14、转子腔体防锈，每经过200次离心后，离心机可提醒清洁转子。

15、应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、软刹车离心、待机功能。

16、使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损。

17、可选配不少于4个快速锁定转子盖的高速转子，且材质为金属。

18、应具有单独的设备待机及运行状态切换键（待机键），并能够通过不同颜色变化辨认离心机状态，同时满足8 小时无使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命。

19、可根据需要设定持续冷冻，无时间限制，内置冷凝水盘，避免水珠积聚，防止腐蚀离心机腔、损坏马达。

20、尺寸：宽≤65cm，深≤55cm，高≤35 cm；开盖高度不高于50 cm ，重量轻≦80kg（不含转子）。

21、应满足静音运行，噪音水平最低≤55dB(A) 。

22、转子配置：配套 4 × 250 mL水平转子一个（吊篮和适配器可高温高压灭菌 121 °C，20 分钟）；可同时离心不少于28个15ml离心管或者16个50ml离心管；最大速度: ≥4,200 rpm且最大离心力：≥3200× g。

（七）微量离心机

功能：用于微量样本的离心。

技术参数：

1、固定角转最大转速 ≥15,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥21,300×g。水平转子最大转速 ≥6,000 rpm。可实现低至1xg的转速/离心力设定，并满足以10rpm/10xg 为步进的精细转速调节。

2、运转时间控制：10秒 -9小时59分钟，可实现连续离心的要求，调整幅度精细，可以以10秒的幅度调整。

3、应具有延迟离心倒计时功能，便于孵育后直接启动离心，具有单独程序按键≥3个。

4、可满足0.2-2mL 离心管、离心柱， PCR单管/8联管的定角离心。

5、需具有自动开盖功能，离心结束后及时散热，避免腔体及样品发生过热情况，也可手动关闭。具有离心结束后计时功能，方便判断样品是否重悬，是否需要再次离心。

6、达到转子最大转速所需时间不超过15秒，从转子最大转速降低到0所需时间不超过15秒。

7、至少可选10个加速档和10个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬。

8、应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身一侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性。

9、转子具有符合医院生物安全要求的气密性配件。

10、转子、吊篮及适配器均可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟）。

11、转子及吊篮醒目标示生产日期，确保安全使用，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制。

12、应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、参数按键锁定功能。

13、使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损。

14、转子及转子盖材质为金属材质。

15、具有sleep自动待机功能，且可取消。待机模式开启时满足15分钟不使用自动切换待机模式。

16、占地面积小，其中宽≤25cm，深≤35cm，高≤25cm；重量轻≦25 kg（不含转子）。

17、应满足静音运行，噪音水平最低≤55 dB(A)，方便提高工作环境舒适度。

18、工作功率≤300w。

19、转子配置：配套气密性铝合金角转子一个，最大相对离心力： ≥21,300 × g 且最大转速≥15,000 rpm，最大容量≥24 × 1.5/2.0 mL 离心管。

（八）普通正置显微镜

1、研究级正置显微镜，可作明场观察，可升级暗场、相差、偏光、荧光等。

2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm。

3、调焦：载物台垂直运动方式距离25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，微调精度≤1微米。

4、观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角30°，瞳距调节范围48-75mm，视野数≥22mm；三档分光，分光比为100/0、50/50、0/100。

5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长寿命白光LED光源，寿命超过20000小时。具有智能光强记忆功能，切换物镜时自动调节光亮度。

6、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1，W.D.≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65，W.D.≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25，W.D.≥0.15mm，OIL）。

7、载物台：右手低位置、同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准，视野数≥22mm。

9、物镜转换器：不少于5孔位智能编码型物镜转盘。

10、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1。

11、成像系统：不低于2000万像素彩色CMOS相机，1英寸大靶面芯片，含图像分析软件。

（九）倒置显微镜

1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm；支持明场、相差观察，可升级荧光观察。

2、调焦：通过物镜转盘上下移动进行调焦（载物台高度固定），行程20mm，备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调。粗调每圈≥35mm，微调每圈≤0.2mm。

3、观察镜筒：宽视野三目筒，45°倾斜蝶形观察筒，眼点高度可调节，瞳距范围48-75mm，目镜/相机分光比=100/0或0/100。10X目镜一对，视场数≥22mm。

4、照明装置：高性能LED长寿命冷光源，4000K色温，寿命50000小时以上。

5、物镜：

5.1  预对中半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13；W.D.≥16.4mm）、预对中相差物镜10X（N.A.≥0.25；W.D.≥8.8mm）。

5.2  预对中长工作距离相差物镜20X（N.A.≥2.5；W.D.≥3.2mm）、预对中长工作距离相差物镜40X（N.A.≥0.55；W.D.≥2.2mm）。

5.3  可选配2X物镜。

6、聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜，N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；拆下聚光镜后，可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶。

7、载物台：尺寸≥250mm*200mm，载物台可延长。可选配移动式载物台，带多孔板适配器，可精确定位多孔板。

8、相差系统：预对中相差环板，整合相衬系统，仅需一个相差环支持所有相差物镜观察，切换物镜时无需切换相差环。

9、成像系统：不低于2000万像素彩色CMOS相机，含标准C型接口、图像处理软件。

（十）细胞培养箱

1、加热方式：直热式。

2、工作体积：≥150升。

3、HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。

4、二氧化碳控制范围：0～20% ，二氧化碳控制精度：±0.1%。

5、二氧化碳跟踪报警：有。

6、二氧化碳浓度探头：TC 热导传感器。

7、温度控制范围：高于室温5℃～50℃。

8、温度控制精度：±0.1℃。

9、温度均一性: ±0.5℃(在37℃下)。

10、温度跟踪报警：有。

11、具有程序自检功能。

12、断电自动启动：有。

13、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。

14、标配搁板数目：≥3块。

（十一）包埋机+冷台

1、采用分体式组织包埋机，适合左右利手应用。

2、降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落。

3、可拆式加热镊子架，可放置 ≥5 把镊子，从两侧进行操作。

4、独立冷台可以随意放置在热台的两侧。

5、LCD可触式电容屏幕（≥5英寸），无多级菜单，操作简便，灵敏，耐用。

6、石蜡出口的触发开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关，便于大型组织的包埋，可选配脚踏开关控制石蜡分配。

7、工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢。

8、石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节。

9、LED灯照明，耐用，抗疲劳。

10、速冷点面积≥6.5cm×6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。

11、石蜡槽容量:≥4升。

12、包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量≥100个包埋盒或≥50个模具。

13、包埋盒及包埋模具托盘。工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至70℃，以1℃递进。

14、电热钳安全高效，镊子座单独加热温度：≥70℃

15、提供强化加热功能，确保能够快速地熔化石蜡。

16、分体式独立冷台, 也可用作切片前样本预冷。

17、使用简单。模块化设计，提供制冷机，能够精确制冷。

18、环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 °C。

19、冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。

20、制冷表面大，可容纳≥ 60 个蜡块。

（十二）冰冻切片机

1、切片厚度：1-100μm。

2、切片设置范围设置：0.5-5μm，0.5μm增幅。

5-20μm，1μm增幅；

20-50μm，2μm增幅；

50-100μm，5μm增幅；

3、修片厚度：5-600μm；

4、修片设置范围：5-50μm，5μm增幅；

50-100μm，10μm增幅；

100-600μm，20μm增幅；

5、样本回缩：0-100μm，5μm增幅。

6、水平行程范围：≥30㎜，垂直行程范围：≥60㎜。

7、电动进样速度：两档可调，300μm/s，900μm/s。

8、自动除霜功能：可设定自动除霜时间点，具备自动启动除霜功能，除霜彻底，且可以选择手动一键开启除霜功能。

9、具有2个独立压缩机制冷：可实现箱体、样本头、刀架、冷台等多点制冷和精确温度调节。

10、样本头：具有单独制冷功能，温度范围-10℃～-50℃，精准可调，具有样品定位系统，样本目标定位X轴和Y轴通用8°。

★11、刀架制冷温度：-15℃～-30℃，精准可调。

12、箱体制冷温度：-15℃～-30℃，休眠时-10℃～-15℃，精准可调。

13.冷冻台：温度范围-10℃～-42℃，温度精准可调，可一次速冻20个样本（含2个半导体制冷），半导体快速制冷位点最低温度-60℃。

14、样本托：采用平面结构设计，与冷台、样本头接触面积大，样本冷冻效率高，且标配≥2种颜色、2种大小规格的样本托。

15、具有触摸屏操作功能：屏幕尺寸≥12英寸，操作便捷。

16、具有多功能按键板：仪器左侧具备按键板，并配以小屏辅助显示，可实现对样本的前后运动、切修片切换、温度等进行快速调节。

17、具有玻片放置区：方便将已标记的载玻片提前摊开放置，取用便捷。

18、具有安全防护：箱体标配UV紫外消毒功能和抗菌纳米银离子涂层，有降低生物污染的风险UV紫外消毒可手动快速开启，也可根据客户要求设置自动定时开始。

19、具有温度程序存储功能：温度程序数量3种，可设置各点温度3种，包括但不限于样本头、冷台、刀架温度可进行自定义编辑，方便一键快速切换不同组织所需的冷冻温度。

20、具有样本记忆功能：记忆存储样本进样位置，更换新样本时，可一键复位到预设位置。

21、具有智能修片功能：可自动识别半刀修片与切片，无需人为切换及无需右手辅助其他操（按键、操作杆、触屏等），可自动监测识别手轮运动模式，单手即可完成半刀修片，切片高效。

22、具有冷凝瓶检测功能：自动检测冷凝废液瓶液位，提前预警更换。

23、具有状态指示功能：仪器正面具有条形指示灯，可直观指示设备工作状态。

24、标配智能照明系统：照明亮度可调，可随玻璃门自动感应，控制照明系统的开启和关闭。

25、具备≥50L大容量冷冻箱体，操作空间灵活舒适，便于存放切片时需放入冷冻箱体内的常用工具。

26、退刀器及护刀板采用金属材质，材质防腐耐用；并可以固定在刀架上，方便操作、不易丢失。

（十三）漂烘仪

1、全电脑自动控制程序，采用单片微处理器控制,功能齐全，设置简捷。

2、具有数码显示模块，显示清晰，工作状态所有参数实时显示。

3、测温：采用测温集成块，精度高，性能可靠。

4、发热元件：加热快、寿命长、节能。

5、低压直流照明系统，水平灯光设计。

6、高硼硅耐高温玻璃加热锅，透光性能高，分体化设计，换液、维护方便。

7、摊片控温范围：室温～70℃。

8、烤片控温范围：室温～100℃。

9、控制精度：±2℃。

（十四）切片机

1、切片方式：半自动轮转式切片机。

2、显示方式：采用≥5英寸彩色触控屏。

3、手轮力平衡系统：采用配重块方式（拒绝弹簧、拒绝铅块配重）。

4、具有≥2级的用户管理，包括管理员账户、普通用户等。

5、切片厚度：0.5-100μm，最小调节值0.5μm。

6、修片厚度：1-600μm，最小调节值1μm。

7、样本回缩：0-100μm，5μm增幅。

8、行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜。

9、进样速度：前进后退速度0-1800μm/s，速度可自由调节。

10、样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位。

11、最大样本尺寸：55㎜×50㎜×30㎜。

12、样本头角度调节：样本夹调节角度X/Y±8°，具有零位标识刻度位，且X轴、Y轴均具有各8度的可视化刻度显示指引。

13、刀架结构：刀架采用燕尾槽结构的底座，拒绝双导轨结构

14、刀座底部带有快速定位刻度指示，定位范围为：0-2.5cm。

15、刀架具有快速定位刻度指示，调整角度范围为：0-10°。

16、粗修方式：≥4种，具有小手轮粗修方式，拒绝旋钮进样粗修方式。

17、小手轮功能：左侧粗修小手轮，具有≥3种方式操作（包含但不限于手柄、转盘、手指盘），小手轮进样方向可调。

18、粗修小手轮有细分位≥100份，每转动一格，样本头前进或者后退5um。

19、半刀修片功能：无需按键操作，大手轮转动角度＜15°即可触发修片模式半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式。

20、样本头进退样调节方式≥3种。

（十五）切片柜

1、规格：400*480*1600mm(允差范围±10%）。

2、七十二抽，十二节，每节六抽，加一底座。

3、每只抽屉可存放标准玻璃切片≥900张，每组可存放切片6万张左右。

4.、柜体采用国产1.0㎜冷轧钢板。

5、抽屉：玻片专用抽ABS一体成型滑道，规格：180*380*15mm(允差范围±10%），抽屉内置暗锁，带防滑功能。

6、拉手：采用ABS镀铬。

7、抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档抽屉和医院原有柜子抽屉无缝互换。

8、柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。

9、插槽：金属开模专用插槽标鉴槽：一体化冲压成型。

（十六）蜡块柜

1、规格：400*480*380mm(允差范围±10%）。

2、柜体采用1.0mm冷轧钢板。

3、抽屉内采用内外双抽抽屉结构。

4、抽屉轨道采用三节静音导轨，内抽采用ABS一体注塑成型专用蜡块存储盒，每抽可存储标准包埋盒蜡块≥550块，每节存储≥3300块蜡块。

5、拉手采用ABS注塑一体成型。

6、柜体表面：脱脂除油，表调锌系磷化钝化，静电粉末喷涂。

7、插槽金属开模专用插槽，一体化冲压成型。

（十七）通风橱（放置包埋机）

1、柜体尺寸≈1500×1100×2300mm(允差范围±10%），主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边。

3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启；

4、设备玻璃视窗电动升降，升降过程中玻璃视窗平稳无抖动，运行稳定，玻璃视窗可停留在任意位置。

5、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；

（十八）通风橱（放置脱水机）

1、柜体尺寸≈1500×1100×2300mm(允差范围±10%），主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成；

2、走入式设计，可内置1台脱水机；

3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启；

4、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；

5、电气采用防水开关及漏电保护装置；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。

六、项目实验配套：

（一）总体要求：

根据总体规划，自动化设备购置情况及自动化生物样本库的建设要求，对目前现有样本库场地进行配套改造，包括且不限于以下部分：

1、目前现有场地电路桥架拆除，因空间重新分隔所致的地板、天花板、隔墙、门窗等改造或拆除及垃圾清运等；

2、电路、水路、网络重新排查和标识；

3、地板、踢脚线、天花板和隔墙等重新设计和装修；

4、根据实验室设计情况，增加给排水或移位；

5、根据样本库设计要求，强排风风口、风管改位置及增加风机；

6、根据样本库建设要求，增加部分区域的消防设施；

7、样本库区域的独立监控系统安装；

8、照明、插座等部分的改造和增加；

9、网络等弱电部分的改造和增加；

10、设备进场导致的场地破坏和恢复；

11、样本库实验区和存储区涉及的实验配套设施及其他软装等。

（二）场地改造清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶地板或PVC地板 | 1.2mmPVC地板 2.专业粘结剂粘贴 3.3mm厚水泥砂浆自流平 隔墙有改动区域的地面全部更换新地面材料，现场无色差和拼接。 自动化存储区和液氮存储区采用环氧自流平 4.包含原地板拆除。 | ㎡ | 293 |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线，高度H=100mm 2.18mm厚阻燃板基层 | m | 40.6 |
| 3 | 橡胶地板或PVC地板踢脚线 | 1.2mmPVC地板 2.专业粘结剂粘贴 | m | 110.1 |
| 4 | 其他隔断 | 1.100系列轻钢龙骨@400mm，38系列穿心龙骨通长布置 2.内置防火隔音棉 3.双面双层9.5mm厚纸面石膏板 4.板面封点防锈漆、自粘胶带 5.面层另计 6.包含原隔断拆除 | ㎡ | 247.815 |
| 5 | 普通玻璃隔断 | - 成品双层6mm+6mm厚钢化玻璃隔断 2.内置成品百叶 - 3.包含原隔断拆除 | ㎡ | 111.51 |
| 6 | 钢板墙面 | 1.瓦楞板安装 2.基础龙骨安装 3.根据现场尺寸订做 | ㎡ | 6.48 |
| 7 | 防火门 | 1.防火门FM乙1622 | 樘 | 1 |
| 8 | 天花 | 1.600*600洁净板（局部石膏板+涂料） 2.洁净板龙骨 | ㎡ | 38.34 |
| 9 | 弱电部分 | 1.网络恢复 2.增加六类非屏蔽低烟无卤网线及网络面板 不包括弱电井增加交换机及与大楼相关对接费用 | 项 | 1 |
| 10 | 独立监控系统 | 1.自动化存储区、液氮存储区、冰箱区和走道设置视频监控系统 2.存储时间30天，室内高清半球摄像机10个 不包括与大楼相关对接费用 | 项 | 1 |
| 11 | 给排水部分 | 1.给排水增加或移位 须由院方配合关闭阀门及系统泄水等工作 | 项 | 1 |
| 12 | 空调部分 | 1.空调内机移位 2.空调面板移位 | 项 | 1 |
| 13 | 强排风系统 | 1.强排风风口、风管改位置及增加风机 | 项 | 1 |

（三）实验室配套设施清单：

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织样本处理免疫组化：边台带水 | 4790*750*850=1 | 4.79 | 米 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 3 | 个 | 含插座 |
| 水槽（包含配套设备） | 550*450*310 | 1 | 套 | 含上下水管 |
| 洗眼器 |  | 1 | 个 |  |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |  |
| 组织样本处理免疫组化：边台 | 1800*750*850=1 | 1.8 | 米 |  |
| 组织样本处理免疫组化：边台 | 3500*750*850=1 | 3.5 | 米 |  |
| 组织样本处理免疫组化：边台 | 1500*750*850=1 | 1.5 | 米 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 2 | 个 | 含插座 |
| 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 台 |  |
| 小水杯（包含配套设备） |  | 2 | 套 |  |
| 组织样本处理免疫分子：边台带水 | 1400*750*850=1 | 1.4 | 米 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 3 | 个 | 含插座 |
| 水槽（包含配套设备） | 550*450*310 | 1 | 套 | 含上下水管 |
| 洗眼器 |  | 1 | 个 |  |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |  |
| 细胞间1：边台 | 2500*750*850=1 | 2.5 | 米 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 2 | 个 | 含插座 |
| 细胞间2：边台 | 2500*750*850=1 | 2.5 | 米 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 2 | 个 | 含插座 |
| 样本收发室：边台带水 | 4950*750*850=1 | 4.95 | 米 |  |
| 水槽（包含配套设备） | 550*450*310 | 1 | 套 | 含上下水管 |
| 洗眼器 |  | 1 | 个 |  |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 4 | 个 | 含插座 |
| 文件柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  |
| 血液样本处理：边台带水 | 2500*750*850=1 | 2.5 | 米 |  |
| 水槽（包含配套设备） | 550*450*310 | 1 | 套 | 含上下水管 |
| 洗眼器 |  | 1 | 个 |  |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 1 | 个 | 含插座 |
| 血液样本处理：中央台 | 5000*2200*850=1 | 5 | 米 |  |
| 血液样本处理：边台带水 | 3870*750*850=1 | 3.87 | 米 |  |
| 水槽（包含配套设备） | 550*450*310 | 1 | 套 | 含上下水管 |
| 洗眼器 |  | 1 | 个 |  |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 3 | 个 | 含插座 |
| 血液样本处理：边台 | 1900*750*850=1 | 1.9 | 米 |  |
| 单面双排插座盒 | 200*100*100 | 2 | 个 | 含插座 |

九、实施方案要求

1、货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

2、投标文件中提供实施方案，内容应包括但不限于①项目实施计划与时间安排、②项目试运行调试方案、③项目人员组成及职责安排、④产品安装布局图、安装说明及安装工具设备清单、⑤安全文明施工制度等方面。

3、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

4、投标方承诺投标产品的安装需要甲方已完成的基建（水、电、网络等）进行改造的，改造费用由投标方承担。

十、售后服务要求

1、质保期：生物样本库建设设备清单中序号7、8、9质保期不少于5年，其他设备质保期不少于3年。（质保期自设备经验收合格之日起计算）（质保期自设备经验收合格之日起计算）。保修期后提供终身维修和维护服务，且只收取配件费用，不收取人工费及其他费用；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以扣除相应期间。在免费维护期内，投标人应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7*24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在招标人提出服务要求后，能做到30分钟响应，2 小时上门，一般故障24 小时内排除，重大故障48小时内排除，若无法在规定时间内修复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

2、在质保期内，投标人承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由投标人承担。

3、设备如涉及配件、易损件等，投标人须在投标时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。中标后如出现未在列的配件、易损件等，均视为免费使用或更换等，此报价5年内不得提高；配件的供给，投标人给予保障10年以上。

4、质保期后维保价格：（1）设备设施清单序号1、7、8、9产品质保期后维保价格不超过相关产品合同金额的3%；（2）设备设施清单序号10产品质保期后维保价格不超过相关产品合同金额的5%；；免费质保期后，甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可及接受、并承担设备更新迭代的相关费用。

5、投标人应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。

投标人不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

投标人产品对招标人以后设备、系统永久无偿开放。

如发生投标人怠于提供上述义务而导致招标人损失等,招标人有权寻求第三方提供服务及有权要求投标人予以赔偿。

特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及招标人自身各类发展需求，投标人应无条件向招标人及招标人合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此投标人予以再次确认且无权收取任何费用。如投标人不予配合，则招标人有权直接终止本合同并有权按本合同的约定主张全部违约责任。

6、招标人如有其他项目需投标人配合完成，投标人须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

7、质保期内投标人提供至少每年4次的上门维护保养服务，并提供维护保养报告。

8、招标人在院内设备维护、信息系统升级、他方软件接入等情况时，投标方无条件免费开放接口，并配合甲方工作。

9、投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括①服务机制、响应时间、故障解决等内容、②服务流程、③服务标准、维保档案等情况。。

十一、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

十二、故障应急预案

投标单位分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。包括但不限于：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

十三、培训方案

针对本项目提供培训方案，包括但不限于：①培训需求分析，培训目标计划、②培训内容及方法计划、③负责培训人员情况，培训设备场地等情况介绍

十四、报价要求：

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标标的相应的全部内容。

2、投标报价方式：总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、场地改造、安装调试、培训、系统对接接口费（如有）、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

3、投标单位对所投货物只能提出一个不变的价格，招标人不接受任何选价。

4、投标单位须承担采购人调试期及验收一年后的液氮使用量，费用包含在总报价内（无须另行报价）。

十五、验收要求及标准：

1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

3、项目完成后，供方需提供所投产品质保书、保修证明等书面资料。

4、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

5、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

6、交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

7、如无特殊原因验收时间自项目完成6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。

十六、交货要求

1、交货期：在合同签订生效后，2025年12月31号前送货到位并安装调试结束。

2、交货地点：苏州大学附属第一医院总院科研楼。

十七、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。

3、供应商必须承诺谈判招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。

4、本项目核心产品为：自动化深低温样本存储设备（液氮）及自动化超低温样本存储设备（-80℃）。

5、所投产品如为医疗器械的须提供该产品的医疗器械注册证或备案登记表，如不提供视为无效投标。本项目所涉医疗器械为医用冷藏箱、医用冷冻冷藏箱、生物安全柜、普通正置显微镜、倒置显微镜、细胞培养箱、包埋机、冰冻切片机、切片机、脱水机、组织切片扫描仪。

6、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、质保期、付款方式及交付时间不响应招标文件要求的为无效投标。

8、凡涉及招标文件的补充说明或修改，均以政府采购网上通知为准。

第五章 合同主要条款

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

- 根据采购编号      号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就            的购销事宜，签订本合同书。

- （一）、合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标文件和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- （二）、标的物的一般条款

1、完整物权

乙方确保对于出卖的标的物拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）等义务；如因知识产权等造成甲方损失的，甲方有权终止本合同、并有权要求乙方全额退还已收款项及承担本合同总金额20%违约金。

鉴于信息化的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并不予支付任何款项（如已支付、则乙方须全额归还）、不予退回履约保证金等，且有权要求乙方承担本合同总金额20%违约金。

注：本项目为交钥匙工程（设备如涉及与甲方端口或设备对接或改造现场设施等，费用均由乙方承担）。

2、质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在1年内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质保期限内，乙方应对由于工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应及时负责包退、包换或提供全新替代设备，确保不影响甲方正常运营，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题或未及时退还、提供替代设备等导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的或影响甲方运营导致各类损失等，乙方承担由此产生的全部责任。

2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据本合同一般条款第（六）条“违约责任”向乙方主张各项权利。

2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质保期均自标的物通过甲方最终验收之日起计算，如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长。

2.4 乙方再次承诺严格按照招标书及本合同等文件所记载内容提供服务内容，包括且不限于整体要求、各类功能要求等。

2.5 乙方承诺本合同所涉设备均与甲方现状吻合，确保各类设备及设施均能正常运行，甲方无须另行添置任何设备或设施；如有，则由乙方承担全部费用，包括且不限于添置设备或设施费、改建费等。

3、包装

乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、伴随服务（乙方对甲方待使用设施的周边配套实施等均已现场确认并认可，确保甲方无须另行添置设备或设施；且该部分费用已包括在合同总价内，甲方无须支付任何费用）

4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招标书等文件所记录的服务项目；

4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

4.1.4 按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。

4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的所有费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

乙方负责现场清理，对废弃物、垃圾等不得随意丢弃，必须按国家相关规定要求处置。

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责。

- （三）、标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移, 标的物交付行为不视为验收合格。

1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物的包括出厂证明、合格证、报关单及商检单等全部材料。

2、检验和验收

2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份书面合格检验证明，合格检验证明仅作为甲方接收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果及付款依据。

2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分（但不免除乙方对标的物生产厂家、质量等方面须承担的责任及义务）。

2.3  验收期限自标的物安装调试正常使用三个月后，特殊情况需延长的，双方应特别约定。

2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用先由乙方垫付、最终由有过失的一方支付。

3、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

3.1货物装箱清单

3.2合格证（国产设备必须提供）

3.3报关单&商检单（进口设备需提供）

3.4医疗器械注册证（医疗设备需提供）

3.5中英文技术资料

3.6使用维修保养中文说明书

3.7其它必备材料和必备工具等

3.8保修单等其它必须材料

3.9质量合格材料（计量合格证）

- （四）、对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1  甲方在验收过程中，原则上于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方；如有特殊情况，甲方有权延长异议期。

注：甲方有权在中标后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及投标文件的承诺存在偏离，甲方仍有权退回设备，同时乙方须承担合同总金额20%的违约金，对此乙方予以认可。

1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定，但不免除本条款上述1.1约定的在项目实施过程中甲方的权利。

1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，同时异议期一并无限延长。

- （五）、合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2乙方应按照双方签订的合同规定完中标货、调试及经甲方验收合格后并在合同特殊条款规定的期限内持下列全部单据后方可结算货款：

1.2.1 满足甲方要求的合格的销售发票；

1.2.2 甲方盖章签收后的送货回单、乙方出具的合格检验证明和最终甲方出具的书面验收合格证明。

1.3如无异议、甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 根据现行税法对本合同有关的一切税费均由乙方承担，且已计入费用。

- （六）、违约责任（除已有约定外）

1、违约责任

合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，违约方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。

2、甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

2.3  甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。

3、乙方违约责任

3.1  乙方不能交货（交货、安装或验收等如逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格，或交货未满足甲方要求，或乙方出现合同约定其他各类违约情形，或其他情形从而影响甲方正常使用的，甲方均有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

注：乙方提供的货物中有不符合招标文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之一支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

4、不可抗力

4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- （七）、索赔

1、索赔

1.1  甲方有权根据自行检验标准检验或当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2  在本合同规定的检验期和质保期内，乙方同意甲方有权按下列多种方式合并解决索赔事宜：

1.2.1  乙方负责及时退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于20%违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合并为甲方确定降低标的物的价格。

1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。

1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- （八）、合同的解除和转让（除已有约定外）

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款30%作为违约金，并按本合同一般条款第（六）条等承担各项违约责任；；

1.2 有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方或显示对方已获悉时即告解除。

1.3 本合同当事人联系信息以企查查等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。

2、合同的转让等

合同任何部分均不得转让、分包、委托或授意给第三方，否则视为违约，甲方有权根据本合同一般条款第（六）等全部条款的约定主张全部权利。

（九）、争议解决及未尽事宜

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规的规定执行。

第六章 合同特殊条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据政府采购采购编号         号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                           事宜，签订本合同书。

- （一）、合同内容：

1、

| - 序号 | - 名称 | - 品牌（原厂全新） | - 型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |

- 配置清单：

| 序号 | 货物名称（原厂全新） | 单位 | 数量（每套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- 3、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

注：甲方有权选择对己优势条款合并主张全部权利，对此乙方无异议。

（二）、价格与支付：

1、合同总金额固定为人民币         元整（￥         ），包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、场地改造、安装调试、培训、系统对接接口费（如有）、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款方式：

合同签订生效后15日内甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，即人民币（大写）           （小写） ；乙方同时提供等额银行保函；待项目安装调试结束并验收合格后甲方向乙方支付合同金额的70%，即人民币（大写）           （小写）        。

3、乙方在申请付款时向甲方提供以下凭据:

a、《初验报告》；

b、符合甲方财务要求开具的合法正规的增值税普通发票；

c、《项目验收报告》；

d、其他（若有）。

4、支付方式：银行转账等。

5、履约保证金：

（1）乙方应在本合同签订前，向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

（2）如乙方未能履行合同规定的任何一项或多项义务，甲方有权直接从履约保证金中取得补偿。

（3）合同履行完毕且在乙方无违约情形或无其它甲方有权扣除时，履约保证金将在合同履行完毕后7个工作日内全额（无息）退回。

（三）质量与验收：

1、乙方应按照标书等全部文件的有关规定提供合格产品；

2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，乙方负责及时包修、包退、包换或全新替代设备、确保甲方正常运营，费用均由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；验收后使用阶段，甲方仍有权按本合同一般条款中第二条及第四条等约定主张各项权利。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准，确保甲方验收通过。

5、乙方交付及验收前均应先用书面等方式通告甲方。

（四）售后服务（乙方承诺严格按标书等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：

1、质保期：   年（质保期自甲方验收合格日起计算；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长）；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以扣除相应期间。在免费维护期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7*24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在甲方提出服务要求后，乙方需在2小时内响应并提出解决方案，6小时内到达现场，24小时内排除故障。48小时未能修复、机器不能正常使用，须允诺做不到的赔偿条件或提供备用设备，未作答复处理或未提供备用机等视为乙方违约，甲方有权自行选择第三方提供服务、相关的费用均由乙方承担，并有权根据本合同第（六）条“违约责任”等主张全部权利。

2、提供专业的技术培训（操作、维修），保证需方操作人员正常使用设备的各项功能。

3、在质保期内，乙方承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。

4、如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成，对此甲方无须承担任何费用。

5、设备如涉及配件、易损件等，乙方须在投标时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。中标后如出现未在列的配件、易损件等，均视为免费使用或更换等，此报价5年内不得提高；配件的供给，乙方承诺给予保障8年以上。

6、质保期后维保价格，出保后的全保保费为        ；免费质保期后，甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求并可“带病”入保，乙方对此予以认可及接受、并承担设备更新迭代的相关费用。

7、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。

乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

乙方产品对甲方以后设备、系统永久无偿开放。

如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等,甲方有权要求乙方予以赔偿。

特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并有权按本合同第六条的约定主张全部违约责任。

8、甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

9、保修期内乙方提供至少每年4次的上门维护保养服务，并提供维护保养报告。

10、甲方在院内设备维护、信息系统升级、他方软件接入等情况时，投标方无条件免费开放接口，并配合甲方工作。

（五）交货和安装

1、交货时间：合同签订生效之后       内交货并安装调试结束；

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地甲方指定地点  。

（六）违约责任（除已有约定外）：

严格按本合同及其他采购文件的规定执行（含本合同全部条款等）。

（七）合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

（八）合同争议

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

（九）廉洁条款

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：

1.合同各方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。

2.甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。

7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8.本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

- （十）合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效。

2、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，招标代理机构 壹 份；具备同等法律效力。

- （十一）未尽事宜

本合同未尽事宜，应由双方协商一致后，订立补充协议。

【以下无正文】

【合同签署页】

| 甲方（盖章） |  |  |  | 乙方（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 苏州大学附属第一医院 |  |  | 单位名称: |  |
| 地址： | 苏州市姑苏区平海路899号 |  |  | 地址: |  |
| 法人代表 （签章） |  |  |  | 法人代表 （签章） |  |
| 纳税人识别号： | 123200004660027298 |  |  | 纳税人识别号: |  |
| 开户银行： |  |  |  | 开户银行: |  |
| 账号： |  |  |  | 账号： |  |
| 职能部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 授权代理人： |  |
| 招标部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 现场联系人： |  |
| 分管院领导： |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |  | 签订日期 年 月 日 |  |

第七章 评标办法及评分标准

- 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、履约能力等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同核心产品品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

6、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商.

7、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

7.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，产品（指主要采购标的，主要采购标的详见《中小企业声明函》）均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2、在产品采购项目中，供应商提供的产品既有小型或微型企业制造产品，也有中型或大型企业制造产品的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

7.3、小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

7.4、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、综合评分标准：

（一）价格：（价格权值30分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术参数符合性比较（31分）

投标单位结合第四章招标书中“四、五、六、七、八大项技术要求”中的参数进行响应。投标人必须如实响应技术参数要求，对所投产品进行应答，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数要求进行打分。打“★”项技术参数（共10个）若出现负偏离每项扣2分，其他技术参数出现负偏离的每项扣1分，扣完为止。(针对带“★” 项技术参数需在投标文件中提供以下任意一项证明材料: 1.提供具有CMA或CNAS标识认证检测机构出具的完整检测报告复印的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件； 2.技术参数彩页或药监备案的说明书证明文件；3.经生产厂家盖章的技术证明材料，否则不得分。注：①证明资料如为外文须提供中文译本，否则评标委员会有权不予以认可。②各投标人在提供证明材料时需对所对应的技术参数进行醒目标注，以便评标委员会进行评审。)

（三）安装实施方案（10分）

针对本项目设置合理明确的安装实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装实施方案应包括:①项目实施计划与时间安排、②项目试运行调试方案、③项目人员组成及职责安排、④安装说明及安装工具设备清单。⑤安全文明施工制度等方面

上述各项内容齐全且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（四）售后服务方案情况比较（6分）：售后服务方案包括①服务机制、响应时间、故障解决等内容、②服务流程、③服务标准、维保档案等情况。

上述各项内容齐全且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（五）故障应急预案（8分）：故障应急预案应包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

上述各项内容齐全且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（六）技术培训方案（6分）：投标人提供本项目的技术培训方案，包含：①培训需求分析、培训目标计划、②培训内容及方法计划、③负责培训人员情况、培训设备场地等情况介绍

上述各项内容齐全且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（七）履约能力比较（9分）：

1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每具有一个得1分，最高3分。证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询页面截图，否则不得分。

2、投标人2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）具有本项目核心产品（自动化深低温样本存储设备（液氮）及自动化超低温样本存储设备（-80℃）之中任一产品项目业绩的，每提供一份得2分，最高得6分。须提供合同复印件，否则不得分。

备注：

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

2、质保要求、付款方式及交付时间不满足招标文件要求的为无效投标。

（全文完）