无锡市政府采购

公 开

招标文件

（电子化全流程）

政府采购编号：JSZC-320200-XWJC-G2024-0047

采购项目名称：无锡市人民医院中央监护系统项目

部门集中采购机构：无锡市卫生健康综合服务中心

二○二四年五月二十日

目录

一．投标邀请函------------------------------------------（4）

二．投标人须知------------------------------------------（7）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（20）

四. 合同文本--------------------------------------------（25）

五. 附件（投标文件格式）--------------------------------（29）

政府采购提醒函

各投标供应商：

为贯彻落实国家和省、市关于优化招标投标营商环境工作的部署要求，防范和惩治供应商串通投标的不正当竞争行为，现将有关串标情形及后果的规定列明如下，请各供应商仔细阅读，在参与采购活动中，要遵纪守法，公平竞争，不得从事违法行为，否则将依法承担相应责任：

一、串标情形

1. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条

有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交。

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

2. 《货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)第三十七条

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、后果

按照《政府采购法》的第七十七条的规定，供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

请各投标供应商深入了解参与政府采购活动的权利和义务，提高政府采购法律意识和公平竞争意识，知晓串通投标的法律责任和严重后果，依法参与政府采购活动。

如有涉及上述问题的线索，可拨打0510-82702773电话或发送邮件至weijianzonghe@163.com进行举报，感谢您对无锡市卫生健康综合服务中心工作的关心和支持！

一．投标邀请函

无锡市卫生健康综合服务中心受无锡市人民医院的委托，对无锡市人民医院中央监护系统项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商投标。

（一）招标项目信息

1.项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2024-0047

2.项目名称：无锡市人民医院中央监护系统项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：本项目共含采购包2个，预算总额69万元。

| 采购包号 | 采购包名称 | 预算 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 无锡市人民医院中央监护系统项目 | 40 | 1套 |
| 采购包2 | 无锡市人民医院中央监护系统项目 | 29 | 1套 |

5.本项目  不设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为 / 万元。

6.采购需求(简介)：无锡市人民医院中央监护系统项目，预算、数量、简要技术需求或服务要求等，详见招标文件第三章。

7.合同履行期限：合同生效之日起或接到院方通知后 30 日历日，整机保修≥3年。

8.本项目标的所属行业：工业(制造业)

9.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，还必须具备：

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效完整的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（医疗器械产品注册证如有注册登记表须一并提供）

（2）（国产设备）生产商的医疗器械生产许可证或备案凭证复印件（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）

（3）医疗器械企业经营许可证或备案凭证

4.不接受联合体投标。

（三）本项目落实的其他政府采购政策

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

5.《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（四）获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

（五）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年6月27日13点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

（六）公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

（七）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市卫生健康综合服务中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“JSZC-320200-XWJC-G2024-***** 项目需澄清问题”，并于答疑会前原件递交至项目联系人。

公开答疑会时间：2024年5月28 日14：00  ~16：00

公开答疑会地点：无锡市卫生健康综合服务中心答疑室（无锡市滨湖区建筑路450号）

（八）投标有效期：投标截止之日起90天

（九）本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：无锡市人民医院

地址：无锡市清扬路299号

联系人：张晔

电话：0510-85350840

2.无锡市卫生健康综合服务中心

地址：无锡市滨湖区建筑路450号

联系人：邹老师 钱老师

联系电话: 0510-85739907

- 其他

- 本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- 潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- 供应商可登录“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”按钮进入注册界面，选择用户类型“供应商”进行账号注册，也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login进入注册界面。

- 投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼二楼9号、10号窗口），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

- 《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操做指南》（包括江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南、政务CA方正签章控件驱动安装包及安装说明、“苏采云”系统CA签章切换注意事项、“苏采云”系统供应商操作手册、政府采购客户端安装包）下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 无锡市卫生健康部门集中采购项目管理系统注册登记。参与本项目供应商须登入无锡市卫生健康部门集中采购项目管理系统进行相关信息填报。（注册地址https://wxyc.jssinoview.com/wxtb/index_company.html，填写正确的注册信息，等待账号通过审核则可以正常登录系统，在“业务办理-运行中项目查看”标签页，找到有意向参与项目）

7. 本次招标不收取投标保证金。

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与无锡市卫生健康综合服务中心联系解决。

2．投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

3．招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市卫生健康综合服务中心。

（四）采购文件的补充或修正：

1．无锡市卫生健康综合服务中心可在投标截止时间15日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市卫生健康综合服务中心将在无锡市卫生健康委员会网、无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市卫生健康综合服务中心将在收到符合上述要求的书面质疑后7个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市卫生健康综合服务中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至政府采购系统客户端，如标书制作工具中格式和内容与“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件为准）：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司按照企业实际成立时间提供相关证明材料、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，新成立公司按照企业实际成立时间提供相关证明材料）；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，新成立公司按照企业实际成立时间提供相关证明材料）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.细目报价表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单（格式可自拟）

7.本项目产品售后服务方案及保障体系（格式见附件）

8.项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

9.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（1）如投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》）

上述1-8项必须全部提供,否则投标文件无效。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六）投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人签章、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件中的非中文材料，需同时提供经公证处公证的中文翻译件，公证内容应包括中文翻译件与原文一致的内容

5．投标费用自理。

(七) 网上投标

- 投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2. 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

3.无锡市卫生健康综合服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《“苏采云”系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《“苏采云”系统供应商操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定期限投标的，未按照招标文件要求上传电子投标文件的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云系统”要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）；投标人不能证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 投标文件不符合采购文件中★条款要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

1.无锡市卫生健康综合服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.开标仪式由无锡市卫生健康综合服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

3.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.评标程序

评标工作由无锡市卫生健康综合服务中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

本项目核心产品：中央监护系统

8.评标标准：

本次招标的评标办法采用综合评分法，评审因素及各比重如下：

（1）价格（40分）

- 以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40(保留两位小数)

- 价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一报价人，上述两项价格扣除优惠不得重复享受。

- 技术（40分）

采购包1技术参数评分表：

|  | 系统参数要求 | 偏分标准： | 分值下限 | 分值上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央站支持有线、无线、遥测多元化的组网方式 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 2 | ★监测参数：中央站可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， BIS，RM，CO2 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 3 | 可同时集中监护≥32病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 4 | 支持≥240h长趋势回顾和≥4h短趋势回顾，≥240h全息波形回顾，≥720条12导分析报告回顾，支持≥24小时动态血压分析与回顾功能，支持≥2万个历史病人数据存储与回顾， | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 5 | 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 6 | 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby，支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等，支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔，支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 7 | ★中央站具备双硬盘数据冗余功能，具备断网续传功能，保证≥48h断网数据不丢失。 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 8 | 模块化监护仪≥2台，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，三参数监护仪≥13台，彩色液晶触摸屏≥10.1英寸，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示，屏幕具备170度宽视角设计技术。 | 符合得2分，不符合得0分，符合基础上，每多提供一台监护仪，追加0.5分，最高得4分 | 0 | 4 |
| 9 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 10 | 监护仪设计使用年限≥9年。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 11 | ≥2台终端支持≥2通道体温，≥2通道有创血压和呼末CO2参数监测。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 12 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 13 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 14 | 支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 15 | ★配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 16 | ★动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 17 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 18 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 19 | 具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告，具备PDF电子报告功能， | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 总计 |  |  |  | 40 |

- 采购包2技术参数评分表：

|  | 系统参数要求 | 偏分标准： | 分值下限 | 分值上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央站支持有线、无线、遥测多元化的组网方式 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 2 | ★监测参数：中央站可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， BIS，RM，CO2 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 3 | 可同时集中监护≥32病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 4 | 支持≥240h长趋势回顾和≥4h短趋势回顾，≥240h全息波形回顾，≥720条12导分析报告回顾，支持≥24小时动态血压分析与回顾功能，支持≥2万个历史病人数据存储与回顾， | 符合得2分，不符合得0分，符合并提供更多回顾数据（提升≥10%）得3分 | 0 | 3 |
| 5 | 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 6 | 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby，支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等，支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔，支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 7 | ★中央站具备双硬盘数据冗余功能，具备断网续传功能，保证≥48h断网数据不丢失。 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 8 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示，屏幕具备170度宽视角设计技术。 | 符合得2分，不符合得0分，符合并提供≥4槽位得3分 | 0 | 3 |
| 9 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 10 | 监护仪设计使用年限≥9年。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 11 | ≥2台终端支持≥2通道体温，≥2通道有创血压和呼末CO2参数监测。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 12 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 13 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 14 | 支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 15 | ★配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 16 | ★动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 | 符合得2分，不符合得投标文件无效 | 0 | 2 |
| 17 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 18 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 19 | 具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告，具备PDF电子报告功能， | 符合得2分，不符合得0分 | 0 | 2 |
| 总计 |  |  |  | 40 |

- 技术参数符合性：按照技术参数要求评分，若为★号指标负偏离即无效标书，技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用。

- 注：投标人必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如产品说明书、相关检测报告、医疗器械产品技术要求、白皮书、手册等），未提供技术支持资料、或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，评审时不予认可。

- （3）售后和服务能力（最高得分14.5分）

- ①免费质保期（5分）：以招标文件要求为基准得2分，每多一年加1分，不超过5分。

- ②服务方案体系（4分）：投标人保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的：

- 运输配送方案得1分；

- 安装调试方案得1分；

- 培训咨询（技术支持）方案得1分；

- 维护维修，应急保障方案得1分；

- 上述方案，阐述内容不存在瑕疵得分（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容:对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误:不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

- ③服务保障体系（5.5分）：

- 免费质保期后保修价格（2分）：价格最低者得2分，价格次低者得1分，其他不得分；

- 保障服务方案的实施而设立服务机构得0.5分；

- 配备相应服务人员得0.5分；

- 配备相应设施装备得0.5分；

- 设置服务细则和管理制度得1分；

- 设定确保兑现服务承诺、保证服务质量的措施得1分。

- （4）销售业绩及客户评价（4分）

- 近二年主要业绩（提供投标人与终端用户签订的与本次招标采购项目同类产品的完整销售合同复印件。有一例得2分，最高不超过4分,复印件要求加盖投标单位电子公章）。

- （5）政策性因素（最高得分1.5分）：

- ①依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- ②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得0.5分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

- （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市卫生健康综合服务中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市卫生健康综合服务中心（联系地址：无锡市滨湖区建筑路450号无锡市卫生健康综合服务中心采购管理科）。针对同一采购程序环节（采购文件，采购过程或结果）的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出。质疑函应符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号) 第十二条、第三十九条，并按中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》认真填写。无锡市卫生健康综合服务中心将在收到符合上述要求的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市卫生健康综合服务中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2. 投标、开标及定标的整个过程均受市级财政部门、市卫生健康委员会监督。

3.无锡市卫生健康综合服务中心在公告中标结果的同时，向中标供应商发中标通知书，向未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，向未中标人告知本人的评审得分与排序。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。

4. 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3. 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市卫生健康综合服务中心见证后生效。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市卫生健康综合服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

4. 政府采购履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。中标供应商可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

5. 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

（十四）中标服务费：

本次招标，无锡市卫生健康综合服务中心为中标供应商提供免费服务。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- 项目技术要求和有关说明

本项目共含采购包 2 个，按采购包分别中标。

一、项目技术要求（以下条款须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责）

1. 采购包1项目技术要求

|  | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：中央监护系统 |
| 二 | 数量：1套 预算：40万 |
| 三 | 适用范围：中心监护系统通过有线或无线局域网获得监护设备生命体征信息，提供集中监护及管理分析 |
| 四 | ★基本配置 |
| 1 | 中央站1套 |
| 2 | 显示大屏1套≥50寸 |
| 3 | 三参数监护仪≥13台 |
| 4 | 多模块监护仪≥2台 |
| 5 | 三参数监测附件≥40套 |
| 6 | 有创压模块≥4套 |
| 7 | 呼末CO2模块≥4套 |
| 五 | 系统参数要求 |
| 1 | 中央站支持有线、无线、遥测多元化的组网方式 |
| 2 | ★监测参数：中央站可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， BIS，RM，CO2 |
| 3 | 可同时集中监护≥32病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护 |
| 4 | 支持≥240h长趋势回顾和≥4h短趋势回顾，≥240h全息波形回顾，≥720条12导分析报告回顾，支持≥24小时动态血压分析与回顾功能，支持≥2万个历史病人数据存储与回顾， |
| 5 | 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 |
| 6 | 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby，支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等，支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔，支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式 |
| 7 | ★中央站具备双硬盘数据冗余功能，具备断网续传功能，保证≥48h断网数据不丢失。 |
| 8 | 模块化监护仪≥2台，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，三参数监护仪≥13台，彩色液晶触摸屏≥10.1英寸，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示，屏幕具备170度宽视角设计技术。 |
| 9 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 |
| 10 | 监护仪设计使用年限≥9年。 |
| 11 | 终端支持≥2通道体温，≥2通道有创血压和呼末CO2参数监测。 |
| 12 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |
| 13 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 |
| 14 | 支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 |
| 15 | ★配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 |
| 16 | ★动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 |
| 17 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 |
| 18 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |
| 19 | 具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告，具备PDF电子报告功能， |

2.采购包2项目技术要求

|  | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：中央监护系统 |
| 二 | 数量：1套 预算：29万 |
| 三 | 适用范围：中心监护系统通过有线或无线局域网获得监护设备生命体征信息，提供集中监护及管理分析 |
| 四 | ★基本配置 |
| 1 | 中央站1套 |
| 2 | 显示大屏1套≥50寸 |
| 3 | 三参数监护仪6台 |
| 4 | 多模块监护仪2台 |
| 5 | 三参数监测附件≥16套 |
| 6 | 有创压模块≥3套 |
| 7 | 呼末CO2模块≥3套 |
| 五 | 系统参数要求 |
| 1 | 中央站支持有线、无线、遥测多元化的组网方式 |
| 2 | ★监测参数：中央站可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， BIS，RM，CO2 |
| 3 | 可同时集中监护≥32病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护 |
| 4 | 支持≥240h长趋势回顾和≥4h短趋势回顾，≥240h全息波形回顾，≥720条12导分析报告回顾，支持≥24小时动态血压分析与回顾功能，支持≥2万个历史病人数据存储与回顾， |
| 5 | 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 |
| 6 | 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby，支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等，支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔，支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式 |
| 7 | ★中央站具备双硬盘数据冗余功能，具备断网续传功能，保证≥48h断网数据不丢失。 |
| 8 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示，屏幕具备170度宽视角设计技术。 |
| 9 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 |
| 10 | 监护仪设计使用年限≥9年。 |
| 11 | ≥2台终端支持≥2通道体温，≥2通道有创血压和呼末CO2参数监测。 |
| 12 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |
| 13 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 |
| 14 | 支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 |
| 15 | ★配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 |
| 16 | ★动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 |
| 17 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 |
| 18 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |
| 19 | 具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告，具备PDF电子报告功能， |

★二、其他要求（以下条款须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责）

1. 售后服务：

（1）整机保修≥3年，质保期内每年提供两次原厂维护保养，出保后终身免人工。以生产厂家出具的承诺为准。

（2）包1：在质保期内，开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求2小时内应答，12小时到达现场，24小时修复或确认维修方案，提供储备机≥5台。

包2：在质保期内，开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求2小时内应答，12小时到达现场，24小时修复或确认维修方案，提供备用机。

（3）供应方需在本地区具有提供售后服务的能力，并配备受过专业培训的售后服务人员。

（4）为保证设备正常运行，供应方确保设备使用有效期内，提供所有必须的备件。

（5）提供24小时报修电话。

（6）供应方承担设备初次计量检定/校准费用。

2. 交付时间：合同生效之日起或接到院方通知后 30 日历日。

3.验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；要求进口产品到货日期距仪器生产日期不超过180日历日，国产产品不超过90日历日（以铭牌或说明书为准）。

4.货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理或更换，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

5. 交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料

（1）装箱单

（2）产品质检合格证明

（3）供方需要提供进口商品检验检疫证明（进口产品适用）

（4）需要提供使用维护手册、维修图纸、软件备份、故障代码表、备件清单、零配件、维修密码等维护维修必需的材料和信息

6.运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

7.安装、调试及售后服务：安装调试应在双方约定时间内完成（以开箱时间起始）。供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

8.付款方式:合同生效后预付合同总价30%；货到验收合格并正常使用三个月后付合同总价的60%；正常使用一年后付款10%；

9．在设备使用年限内，供方应保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，供方应免费提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用，无法通过升级而继续使用的设备，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。

10. 设备随机耗材要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材及维修配件的清单及价格（格式可自拟），承诺所有耗材已通过江苏省阳光采购平台挂网并列明产品编码，未列其中的，视为免费维保范围之材料。

11.具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统相连接并承担相应费用。

12.供应商承担设备与医院设备实时监控系统相连的相关费用，达到医院实时监控要求。(格式可自拟)。

13.具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。(格式可自拟)

三、有关说明

1.本次采购项目拒绝进口产品参与。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

3.投标人必须根据本采购文件“第三章、项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。

4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.本项目中如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

6.根据国家扶持中小企业的有关政策，在无锡市卫生健康综合服务中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行；如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

7.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 10.本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

四．合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市卫生健康综合服务中心           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（      元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后 30日内，预付款支付比例：合同金额的 30 %。

8.1.2验收款支付时间：产品验收通过,正常使用3个月后 30日内，采购人收到发票后，验收款支付比例：合同金额的 60 %。

8.1.3尾款支付时间：产品正常使用12个月后30日内，尾款支付比例：合同金额的 10 %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.6货物送达甲方地址至验收确认期间，由乙方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理或更换，同时有关费用由乙方承担；货物经验收确认后即由甲方负责管理，若因管理不当造成的质量问题，乙方应负责维修，有关费用由甲方承担。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5质保期内，乙方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向甲方支付违约金1000元，质保期内供应商违约情形达到2（含）次以上，甲方有权终止合同执行，如有剩余未付款项甲方有权不予支付并有权要求乙方赔偿另行采购质保期内的质保服务所发生的费用。

13.6保证半年之内项目成交价属于市场最低价，如有违约从尾款中扣除差价,如差价大于未付款额度，乙方按差额补足退回至甲方账户或双方协商解决。

13.7如果乙方在合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

签订日期：      年    月   日

五. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：JSZC-320200-XWJC-G2024-0047

采购项目名称：

投标人：

二○   年 月 日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市卫生健康综合服务中心：

我方收到贵中心编号JSZC-320200-XWJC-G2024-0047 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市卫生健康综合服务中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者无锡市卫生健康综合服务中心恶意串通、决不向采购人、无锡市卫生健康综合服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（CA签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）资格、资信证明文件

- （1）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市卫生健康综合服务中心：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-XWJC-G2024-0047）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司（单位）从未有采用财物或者其他手段贿赂有关单位和个人以谋取交易机会或者竞争优势的行为发生。

我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-XWJC-G2024-0047）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（CA签章）：

法定代表人（CA签章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（2）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市卫生健康综合服务中心：

（   ）系中华人民共和国合法公司（单位），特授权（ ）代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-XWJC-G2024-0047）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：     性别：     身份证号：     电话：

投标人名称（CA签章）：

法定代表人（CA签章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

（3）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-XWJC-G2024-0047）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- （4）制造商出具的授权函（格式）

- 制造商出具的授权函

- 致：无锡市卫生健康综合服务中心

- 我们（制造商名称）根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商，其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（投标供应商地址）的（投标供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：

- 1、代表我方在中华人民共和国办理贵方无锡市人民医院中央监护系统项目（采购编号JSZC-320200-XWJC-G2024-0047）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 2、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 3、我方兹授予（投标供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认（投标供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

- 我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

- 出具授权书的制造商名称（盖章）：

- 制造商授权代表的签字：

- 姓名、职务和部门：

- 日期：

- （三）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（CA签章）                                            单位：人民币元

采购项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2024-0047

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 大写： 小写： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- （四）细目报价表（格式）：

- 细目报价表

投标人名称（CA签章）                    采购项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2024-0047

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 是否中小企业 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货完工期： 合同签订生效后（ ）天内送货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所投产品属性 |  | ⎕节能节水 ⎕环保节能节水 ⎕环保 ⎕普通产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  | （请填写单位名称全称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商规模 |  | ⎕大型企业 ⎕中型企业 ⎕小微企业 ⎕其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商所在区域 |  | （请填写注册地所在地区，具体细化到省份） |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊性质 |  | ⎕监狱企业 ⎕残疾人福利性单位 ⎕其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否外商投资企业 |  | ⎕是： （“外商单独投资”或者“外商部分投资”） ⎕否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外商国别 |  | （供应商为外商投资企业时填写此项，需如实填写有关外国投资者具体国别） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商拥有者性别 |  | （指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市卫生健康综合服务中心有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；报价表内项目有医疗器械产品注册证的均须逐一提供。

- （3）表格不够可自行延长。

- （五）《投标偏离表》（格式）

- 投标偏离表

投标人名称（CA签章）                  采购项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2024-0047

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）投标人需对招标文件中的“三、项目技术要求和有关说明”逐项作出偏离说明，并说明原因；

- （3）行数不够，可自行添加。

- 《能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单》（格式可自拟）

（七）产品售后服务方案及保障体系 (格式)

产品售后服务方案及保障体系

（一）基本承诺

1．本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-XWJC-G2024-0047）所提供的货物均为原厂全新合格品。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.（制造厂商）保证（投标供应商）在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供　　年原厂商上门免费保修。

4.本公司（单位）确保所提供的设备在设备使用年限（自设备安装验收合格之日算起10年）内的配件、耗材的正常供应；如因设备升级等原因而导致配件、耗材价格提高，且采购人无法接受时；或已无法正常供应配件、耗材时，本公司（单位）同意按折旧后的价格将设备回购（折旧方法：直线折旧法）。

（二）其他承诺

1.针对本项目的售后服务方案（指保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、技术支持、维修以及应急保障措施等一系列服务方案）。本公司承诺：

2. 针对本项目的服务保障体系（指保障服务方案的实施而设立的服务机构、配备的相应服务人员、设施装备，以及相应的服务细则和规范的管理制度，保证服务质量的措施）。本公司承诺：

制造厂商（盖章）：

投标供应商（CA签章）：

日期：

（八）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日  期 ：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.对照《细目报价表》如实逐条填写。

（九）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日期：