连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港市乡镇（街道）大气环境自动监测站（一期）设备更新项目

项目编号：JSZC-320700-JSGL-G2025-0002

采购人：连云港市环境监测监控中心

采购代理机构：江苏冠林项目管理有限公司

2025年9月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	36

第一章  投标邀请

项目概况 连云港市乡镇（街道）大气环境自动监测站（一期）设备更新项目JSZC-320700-JSGL-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年10月 23 日9:00（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JSGL-G2025-0002

项目名称：连云港市乡镇（街道）大气环境自动监测站（一期）设备更新项目

预算金额：1417.900000万元。

最高限价（如有）：人民币1417.9万元，投标报价超过最高限价的按无效响应处理。

采购需求：

需完成48套空气质量自动监测设备更新，并新建12套标准空气站房，提供一年的质保期。具体采购需求如下：

连云港市重点区域大气环境自动监测站网设备采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪（核心产品） | 48 |
| 2 | PM10分析仪 | 9 |
| 3 | SO2分析仪 | 9 |
| 4 | NOX分析仪 | 9 |
| 5 | CO分析仪 | 9 |
| 6 | O3分析仪 | 9 |
| 7 | 动态校准仪（含紫外光度计） | 9 |
| 8 | 零气发生器（含CO剔除器） | 9 |
| 9 | 气象五参数仪（含三脚架等辅助设施） | 48 |
| 10 | 采样系统（特氟龙带温控自动加热） | 9 |
| 11 | 机柜（1套包含3组机柜） | 12 |
| 12 | 标准气体 | 9 |
| 13 | 减压阀 | 9 |
| 14 | 工控机及数据采集传输软件 | 12 |
| 15 | UPS | 12 |
| 16 | 视频监控（含室内球机、室外球机、NVR硬盘录像机、网络交换机） | 12 |
| 17 | 防雷系统 | 12 |
| 18 | 空调（带来电自启） | 24 |
| 19 | 灭火器 | 12 |
| 20 | 标准空气站房 | 12 |
| 21 | 基础设施建设 | 12 |

更新的旧设备拆除后，按照采购人需求，搬运至指定地点，协助采购人开展设备相关报废工作。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签定之日起150天内交付验收；1年质保。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》或提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）、苏财购[2022]45号等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）本项目的其他资格要求：

1.资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

2.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 3.近三年内无生态环境领域行政处罚记录（以"信用中国"查询为准）。

- 4.成交后不允许分包或转包。

5.法律、法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“江苏政府采购网”（“苏采云系统”http://jszfcg.jsczt.cn）自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月23日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市环境监测监控中心

地    址：连云港市海州区海昌南路68号

联 系 人：吴主任

联系电话：18205139921

2.采购代理机构信息

名    称：江苏冠林项目管理有限公司

地    址：江苏省连云港市海州区云台山风景名胜区云台街道办事处

联 系 人：丁工

联系电话：0518-80211888

3.项目联系方式

项目联系人：丁工

电      话：0518-80211888

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和招标代理公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的招标代理服务费：15000元，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人提交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在提交（上传）投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在提交（上传）投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）投标文件截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其电子投标文件。

五、投标文件开启与评审

22、投标文件开启

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.4 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 投标文件开启（解密）后，代理机构将组织评标委员会进行评审。

23.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评标委员会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

(3)政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，或者投标人的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标文件的情形和采购活动终止

27.1 无效投标的情形：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的。

（2）评审委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和招标代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

35.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、招标代理机构。采购人、招标代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、招标代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、招标代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑投标人自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、招标代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑投标人自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、招标代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑投标人所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑投标人主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑投标人不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其投标报价为准。

38.2 价格给予扣除标准：

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

38.3 参加本项目政府采购活动的投标人应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分“投标文件格式”）。
    （2）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。
    （3）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.4享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

政府采购合同

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日   连云港市乡镇（街道）大气环境自动监测站（一期）设备更新项目   项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：         。

1.2 服务要求：         。

1.3 服务标准：          。

1.4 补充条款：          。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳  10%   作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

服务时间：     。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：              。

9.2 交付方式：              。

9.3 交付地点：              。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：__合同签订生效后，项目到货开箱验收通过后，甲方向乙方支付合同金额30%，在设备全部安装、调试、试运行并在项目完成验收合格后，支付合同金额的70%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 1 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 百分之五  的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日   万分之五   向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的   百分之五  。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日  万分之五   向甲方支付违约金。逾期超过约定日期    30个工作日   不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额  百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：   工业行业    。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，（采购文件中明确的所属行业）行业划型标准：

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

## 一、项目概况

为进一步加强规范空气环境质量监测站点的运行管理，确保监测工作的独立、客观、公正，切实提升监测数据质量，《全国环境监测仪器设备管理规定（暂行）》（1991年）规定，仪器设备由于长期使用，已达到耐用年限，技术性能已达不到技术指标，没有继续使用和修复价值，可由环境监测站提出报废申请，报主管部门批准，批准后削减固定资产总值，必要时可报上级主管部门批准。《省生态环境厅关于印发<江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）>的通知》（苏环办[2020]367号）文件规定，根据仪器设备经评估后达到报废条件（一般应使用超过6年），经批准后应及时组织更换。

更新连云港市乡镇（街道）大气环境自动监测站（一期）设备（以下简称：镇街站一期），一是更新镇街站一期项目中9套6参数站（涉及区域：海州区、赣榆区、连云区、徐圩新区），设备包括PM2.5在线分析仪、PM10在线分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、气象五参数在线监测仪及配套辅助设备，并新建标准空气站房。二是更新镇街站一期39套PM2.5站，设备包括PM2.5在线分析仪、气象五参数在线监测仪，其中36套设备更新后安装至镇街站二期站房内（涉及区域：海州区、赣榆区、连云区），其余3套设备更新（涉及区域：海州区、连云区、开发区）并新建标准空气站房；旧设备拆除后搬运至指定地点。

## 二、服务技术要求

### （一）服务内容

连云港市重点区域大气环境自动监测站网设备采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 （核心产品） | 48 | 本项目所有仪器设备应符合国家相关标准和要求，满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）中的有关规定。同时满足以下基本要求： （1）工作电源为AC 220V±10%，(50±1)Hz； （2）工作环境温度位于0～45℃； （3）工作环境湿度范围0～90％； （4）工作方式为连续自动工作； （5）标准值输出接口可采用0～10V等模拟方式接口，或2个及以上RS-232/RS-485等双向数字通讯接口；符合MODBUS标准，并提供接口协议。相关技术说明书应对仪器的数字接口协议作出详细描述，应能使第三方根据该技术说明书的数字接口协议描述开发接口程序； （6）安装方式为导轨安装组合式标准机架； （7）各监测仪器具备停电自恢复功能； （8）项目满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）中的有关规定，监测项目有SO2、NOx（NO/NO2）CO、O3、PM10、PM2.5等； （9）PM10、PM2.5监测设备应为同一品牌以保证数据的可比性； （10）建议二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪为同一品牌，或以上四参数和PM10、PM2.5监测设备为同一品牌以保证兼容性； （11）所有监测分析仪和数据采集传输系统均须具备符合国家标准要求的标况和实况数据监测及采集、传输功能； （12）设备使用寿命期限内，保证所有备品备件及相关耗材的正常供应。 |
| 2 | PM10分析仪 | 9 |  |
| 3 | SO2分析仪 | 9 |  |
| 4 | NOX分析仪 | 9 |  |
| 5 | CO分析仪 | 9 |  |
| 6 | O3分析仪 | 9 |  |
| 7 | 动态校准仪（含紫外光度计） | 9 |  |
| 8 | 零气发生器（含CO剔除器） | 9 |  |
| 9 | 气象五参数仪（含三脚架等辅助设施） | 48 |  |
| 10 | 采样系统（特氟龙带温控自动加热） | 9 |  |
| 11 | 机柜（1套包含3组机柜） | 12 |  |
| 12 | 标准气体 | 9 |  |
| 13 | 减压阀 | 9 |  |
| 14 | 工控机及数据采集传输软件 | 12 |  |
| 15 | UPS | 12 |  |
| 16 | 视频监控（含室内、室外球机、NVR硬盘录像机、网络交换机） | 12 |  |
| 17 | 防雷系统 | 12 |  |
| 18 | 空调（带来电自启） | 24 |  |
| 19 | 灭火器 | 12 |  |
| 20 | 标准空气站房 | 12 |  |
| 21 | 基础设施建设 | 12 |  |

1.1本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须提供招标文件中要求的相关技术材料，评标委员会将按照评分细则对该条款作技术评分。

1.2投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑。

1.3投标人应提供原装的、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备，需提供仪器的彩页说明。

1.4投标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

1.5投标人需按统一的数据传输协议将设备监测数据以及状态参数无缝接入本项目指定平台。

1.6投标人必须书面对本项目的售后服务及培训方案及计划做出承诺，并指派有相关项目经验的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

1.7此项目为“交钥匙”工程，投标人报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，采购人不再为此项目支付额外费用。

1.8投标人应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标人完全负责。

1.9 旧设备拆除

更新的旧设备拆除后，按照采购人需求，搬运至指定地点，协助采购人开展设备相关报废工作。

1.10根据《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013），NO2（NOx）设备分析方法为化学发光法，SO2设备分析方法为紫外荧光法，O3设备分析方法为紫外吸收法，CO设备分析方法为非分散红外吸收法或气体滤波相关红外吸收法，颗粒物设备分析方法为β射线法，非使用该方法设备投标，为无效投标。

- 服务技术要求

以下技术要求根据招标文件要求提供证明材料，如未对证明材料有明确要求，则提供公开发行的仪器说明书或产品彩页或技术白皮书，若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。中标单位签订合同前，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，原件核查；若发现提供虚假的证明材料，均视为无效投标，并追究相关责任。

### 1、PM2.5自动分析仪

▲1.1分析方法：基于β射线法，含有光浊度动态校准模块，用于连续监测环境空气中的PM2.5颗粒物浓度。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

1.2测量量程：0～1000μg/m3。(0-1)、(0-2)、(0-3)、(0-5)、(0-10) mg/m3（可选）

1.3最小显示单位：0.1μg/m3。

1.4采样系统：必须配置PM10切割头、PM2.5切割头、采样管、采样泵等附件。

1.5采样流量：16.67L/min，流量偏差≤±2%。

1.6动态加热系统：必须加装动态加热系统，具备温度限值控制和湿度限值控制功能，能够使样气的温湿度保持在合适水平，最大限度减少水分对颗粒物监测的影响。

1.7纸带：使用玻璃纤维材质纸带，非步进式走纸，样品采集和检测处于同一位置，节约纸带用量。（需提供仪器结构图片作为证明材料，并对其中具体位置进行显著标记）

▲1.8最低检出限（24h）：≤1μg/m3。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

1.9校准膜重现性：≤±2%。

1.10平行性：≤15%。

▲1.11控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。（提供设备远程操作软件界面截图）

1.12电源要求：220±10%VAC，50Hz。

1.13信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

1.14通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

1.15数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

1.16安全性：C14放射源活度<100μCi，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

1.17认证要求：通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖生产厂家及投标人公章，1.3、1.5、1.9、1.10以此报告作为证明材料）。

### 2、PM10自动分析仪

▲2.1分析方法：基于β射线法，含有光浊度动态校准模块，用于连续监测环境空气中的PM10颗粒物浓度。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

2.2测量量程：0～1000μg/m3。(0-1)、(0-2)、(0-3)、(0-5)、(0-10) mg/m3（可选）

2.3最小显示单位：0.1μg/m3。

2.4采样系统：必须配置PM10切割头、采样管、采样泵等附件。

2.5采样流量：16.67L/min，流量稳定性≤±2%。

2.6动态加热系统：必须加装动态加热系统，具备温度限值控制和湿度限值控制功能，能够使样气的温湿度保持在合适水平，最大限度减少水分对颗粒物监测的影响。

2.7纸带：使用玻璃纤维材质纸带，非步进式走纸，样品采集和检测处于同一位置，节约纸带用量。（需提供仪器结构图片作为证明材料，并对其中具体位置进行显著标记）

▲2.8最低检出限（24h）：≤1μg/m3。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

2.9校准膜重现性：≤±2%。

▲2.10平行性：≤5%。

2.11控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

2.12电源要求：220±10%VAC，50Hz。

2.13信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

2.14通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

2.15数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

2.16安全性：C14放射源活度<100μCi，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

2.17认证要求：通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。（投标文件中提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖生产厂家及投标人公章，2.3、2.5、2.9、2.10以此报告作为证明材料）。

### 3、SO2分析仪

▲3.1分析方法：紫外荧光法，选用寿命较长、衰减较低的脉冲紫外光源。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

3.2碳氢物质去除：为避免碳氢物质干扰SO2分析仪，分析仪内置碳氢去除器，有效去除样气中的碳氢物质，消除干扰。

3.3量程：0-500ppb，具有量程自动切换功能。

3.4零点噪声：≤0.1ppb。

3.5量程噪声：≤1.0ppb。

3.6最低检出限：≤0.2ppb。

3.7示值误差：≤±0.2%F.S.。

3.8 20%量程精密度：≤1.0ppb。

3.9 80%量程精密度：≤2.0ppb。

3.10 24h 零点漂移：≤±2.0ppb。

3.11 24h 20%量程漂移：≤±3.0ppb。

3.12 24h 80%量程漂移：≤±3.0ppb。

3.13响应时间（上升/下降）：≤180秒/180秒。

3.14电压稳定性：≤±0.5%F.S.。

▲3.15流量稳定性：≤±1%。

3.16控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

3.17电源要求：220±10%VAC，50Hz。

3.18信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

3.19通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

3.20数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

3.21校准：具备自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断

3.22认证要求：通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（投标文件中提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖生产厂家及投标人公章，3.4-3.15以此报告作为证明材料）。

### 4、NOx分析仪

4.1分析方法：化学发光法。

4.2量程：0-500ppb，具有量程自动切换功能。

4.3零点噪声：≤0.1ppb。

4.4量程噪声：≤0.5ppb。

4.5最低检出限：≤0.2ppb。

▲4.6示值误差：≤±0.3%F.S.

4.7 20%量程精密度：≤0.5ppb。

4.8 80%量程精密度：≤1ppb。

4.9 24h 零点漂移：≤±0.1ppb。

4.10 24h 20%量程漂移：≤±1ppb。

4.11 24h 80%量程漂移：≤±3ppb。

4.12响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

4.13电压稳定性：≤±0.1%F.S.。

4.14流量稳定性：≤±1%。

4.15冷堆：为减小PMT暗电流，PMT要有冷堆制冷。

▲4.16转化炉：转化效率＞99%。

4.17控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

4.18电源要求：220±10%VAC，50Hz。

4.19信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

4.20通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

4.21数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

4.22校准：具备自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。

4.23认证要求：通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（投标文件中提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖生产厂家及投标人公章，4.3-4.14及4.16以此报告作为证明材料）。

### 5、CO分析仪

5.1分析方法：气体过滤红外相关法。

5.2量程：0-50ppm，具有量程自动切换功能。

5.3零点噪声：≤0.1ppm。

5.4量程噪声：≤0.1ppm。

5.5最低检出限：≤0.1ppm。

▲5.6示值误差：≤±0.2%F.S.

5.7 20%量程精密度：≤0.1ppm。

5.8 80%量程精密度：≤0.1ppm。

5.9 24h 零点漂移：≤±0.1ppm。

5.10 24h 20%量程漂移：≤±0.2ppm。

5.11 24h 80%量程漂移：≤±0.5ppm。

5.12 响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

5.13电压稳定性：≤±1%F.S.。

▲5.14流量稳定性：≤±1%。

5.15控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

5.16电源要求：220±10%VAC，50Hz。

5.17信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

5.18通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

5.19数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

5.20校准：具备自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

5.21认证要求：通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（投标文件中提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖生产厂家及投标人公章，5.3-5.14以此报告作为证明材料）。

### 6、O3分析仪

▲6.1分析方法：紫外吸收法，采用与SRP臭氧标准一致的双光室检测系统，实现样气真正“无间断”连续测量，且消除光学器件老化导致的数据漂移。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

6.2量程：0-500ppb，具有量程自动切换功能。

6.3零点噪声：≤0.1ppb。

▲6.4量程噪声：≤1ppb。

6.5最低检出限：≤0.2ppb。

6.6示值误差：≤±0.5%F.S.

▲6.7 20%量程精密度：≤0.5ppb。

▲6.8 80%量程精密度：≤0.5ppb。

6.9 24h 零点漂移：≤±0.2ppb。

6.10 24h 20%量程漂移：≤±2ppb。

6.11 24h 80%量程漂移：≤±3ppb。

6.12响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

6.13电压稳定性：≤±1%F.S.。

6.14流量稳定性：≤±1%。

6.15控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

6.16电源要求：220±10%VAC，50Hz。

6.17信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

6.18通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

6.19数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

6.20校准：具备自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

6.21认证要求：通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（投标文件中提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖生产厂家及投标人公章，6.3-6.14以此报告作为证明材料）。

### 7、动态校准仪

7.1功能：可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点校准、跨点校准、精度检查、多点检查和线性审核等。

7.2基本配置：流量计为质量流量计（MFC）；配置臭氧发生器，可进行气相滴定；配置光度计，可进行臭氧溯源校准。

7.3标气输入口：至少3个。

7.4零气MFC量程：0-10SLPM。

7.5标气MFC量程：0-100SCCM。

7.6稀释比率：1/100~1/1000。

7.7流量计准确度：≤±2%。

7.8流量线性误差：≤±1%F.S.。

7.9臭氧输出：10ppb~1ppm。

7.10臭氧发生浓度误差：≤±2%。

7.11光度计量程：50ppb~5ppm。

7.12光度计线性：≤1%F.S.。

7.13电源要求：220±10%VAC，50Hz。

### 8、零气发生器

8.1基本配置：具有高温转化炉、氧化罐和活性炭罐。

8.2输出气压：10-30PSI。

8.3输出流量：0～10L/min。

8.4零气纯度：CO<0.1ppm，HC<0.1ppm，NO<0.5ppb，NO2<0.5ppb，O3<0.8ppb，SO2<0.5ppb，H2S<0.5ppb，NH3<0.5ppb。

8.5露点：0℃。

8.6电源要求：220±10%VAC，50Hz。

### 9、气象五参数仪

| 参数名称 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 风速 | 测量原理 | 超声波 |
|  | 测量范围 | 0～50米/秒 |
|  | 精度 | ±0.3米/秒或3%，以较大值而定(0～35米/秒)；±5%(36～60米/秒) |
|  | 分辨率 | 0.1米/秒 |
| 风向 | 测量原理 | 超声波 |
|  | 测量范围 | 0～360° |
|  | 精度 | ±3° |
|  | 分辨率 | 1度 |
| 大气压力 | 测量范围 | 600～1100 hPa |
|  | 精度 | ±0.5hPa，0～30℃ ±1hPa，-52～+60℃ |
| 大气温度 | 测量范围 | -50～+50℃ |
|  | 精度 | +20℃时±0.3℃ |
| 相对湿度 | 测量范围 | 0～100%RH |
|  | 精度 | ±3%RH 0～90%RH ±5%RH 90～100%RH |
| 仪器性能 | 防护等级 | IP66 |
|  | 输出形式 | 数字RS-232，RS-485，USB，SDI-12 |

### 10、采样系统

10.1空气滞留时间：＜20s；

10.2采样泵流量：>50L/min；选用优质轴流风机；

10.3其他：采样管应有自动控制加热除湿装置；

10.4采集可吸入尘样品的管道内壁应光滑；

10.5采样总管内衬为特氟龙材料；

10.6采样管应接近采气管的中心；

10.7采气管入口应设有防雨伞状帽和纱网，应能防止雨水和粗大尘粒随空气一起被收入。

### 11、机柜

材质：19英寸标准型号，优质冷轧和冷轧拉伸钢板，选材厚度1.5mm以上，外涂绝缘漆。

其他：无声导轨；散热性能良好，能够匹配SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、及工控机等，必要时也需要包括相应的其他配套设备；机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应；配置电源插口：具有良好的扩展性。

### 12、标准气体

配备国家一级标准物质（一套包含SO2、NO、CO三种钢瓶气体）。

（1）SO2标准钢瓶气，浓度50ppm左右，8L；

（2）NO标准钢瓶气，浓度50ppm左右，8L；

（3）CO标准钢瓶气，浓度2000ppm左右，8L。

### 13、减压阀

减压阀为不锈钢材质，内衬材料为特氟龙（一套包含对应三种钢瓶气体的三个减压阀）。

### 14、工控机及数据采集传输软件

（1）每个新建站房要求配置1套工控机及数据采集系统。

工控机技术要求：

14.1品牌：国内知名品牌；

14.2处理器：INTEL I7 2代4核8线3.4G以上；

14.3内存：8G以上，可扩展至16G；

14.4硬盘：1T硬盘以上，转速度7200以上；

14.5接口：LAN口2个，USB前2后4标准USB；串口6个以上；18.5寸显示器

14.6电源：AC220±10%，50Hz；

14.7工作环境：温度0～40℃，相对湿度0～95％；

14.8保存环境：温度-20℃～60℃，相对湿度0～95％；

14.9液晶背光寿命：15000小时；

14.10操作系统：Windows7及以上带键盘鼠标USB口等。

数采技术要求：

14.11 999路监测通道可接入所有厂家型号的监测仪器、气象仪器、校准仪等；

14.12质保期内数采软件重装、维护、更换不同厂家监测仪器备机、增加和修改不同上传协议的平台均免费。

数据采集软件要求：

①执行规范：系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)相关规范。

②数据采集项目包括：CO、NOX（NO/NO2）O3、SO2、PM10、PM2.5、气象五参数（风速、风向、气温、湿度、气压）仪器状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）仪器报警信息等。

③数据采集：数据采集可按照一定的采样周期（采样周期可配置）向各个分析仪器采集实时数据，并按照相关技术规范自动计算出1分钟值、5分钟值、小时值、日均值等统计数据和报表等。

④仪器状态监控：系统具备定时自动查询当前监测仪器的状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）的功能，可定时采集、存储，按需上传到平台。

⑤支持品牌：支持主流的大气监测设备，支持主流的气象监测设备，支持主流的温室气体监测设备。

⑥通讯接口支持：支持多种通讯接口：串口（RS-232、RS-485）网口（TCP、UDP）模拟口。

⑦统计功能：具备常规统计，如日均值，最小、最大值等；分析功能，如历史数据查询，可查实时数据、1分钟数据、5分钟数据、小时数据、日均数据；历史AQI查询；报表统计，如AQI实时报表，AQI日报表。

⑧系统安全：该系统具备系统备份、还原功能，提高系统及数据安全性和完整性。确保数据的有效率和安全性。

⑨系统成熟，运行稳定：安装部署调试后，系统可7*24小时稳定运行。

### 15、UPS

独立的防浪涌保护插座：不仅保护PC，还能够对打印机、路由器、扫描仪、Modem等相关外设提供电源防浪涌保护。

至少保证整个站房包括仪器设备（不含空调）的4小时的用电。

自动开机：市电中断，UPS在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。

开机自检功能：开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。

面板简洁，操作方便。具备直流开机功能，超静音设计。

| 额定容量 |  | ≥6KVA/5.4KW |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 电压 | 176～276VAC |
|  | 频率 | (46～54)Hz |
| 输出 | 电压 | 220（1±1％以内）（电池模式下） |
|  | 频率 | 50×（1±0.1%）Hz（电池模式下） |
| 电池 | 备用时间 | 支持停电后大气自动站系统（不含空调）整体运行4 小时 |
|  | 充电时间 | ＜16小时 |
| 操作环境 |  | 温度0℃～40℃，湿度20％～90％ |

### 16、视频监控

视频监控系统配备3个球机，硬盘录像机、硬盘大于16T（视频存储不少于三个月）、交换机及安装。

摄像机选择原则：

室内外摄像头均具备变焦功能，摄像头可360度旋转；室内变焦可看清仪器面板显示内容。

摄像头应能自动光圈、自动聚焦、自动白平衡，采用32倍光学电动变焦镜头，200万像素以上，有透雾功能。

现场部署NVR，NVR具备以下功能：

具备3路及以上视频接口，满足现场摄像机的接入。

具备单路及以上音频输入接口，满足现场监听的需求。

满足1个及以上SATA硬盘接口。

摄像机选用红外一体机，防水防雨，视频图像通过网络硬盘录像机进行存储（不小于90天）和转发。

视频监控系统设计应符合视频监控系统的基本技术要求，保证系统运行的稳定性、维护的方便性。

### 17、防雷系统

每个站房需要安装一支避雷针，保护屋顶检测设备以免遭受直击雷雷击损坏。避雷针接地地面，设置辅助接地地网，使得接地电阻小于4Ω。避雷针数量1支；避雷针接地引线数量1根；接地网数量1处。

电力线雷电入侵防护：在电力线引入的低压配电系统加装电源防雷电波侵入保护器。

通信线路雷电入侵防护：电话线系统，采用话线防雷保护器。

接地系统：包括电气接地、仪表接地、电源地线。

电气接地和仪表接地共用同一接地装置，其接地电阻应小于1欧姆；各种接地在不共用、不连接时，其彼此之间的间距大于20米。

均压等电位连接。

项目验收材料提供专业部门的防雷检测报告。

### 18、空调

国内知名品牌，1.5匹，每个站点配套2台，自带断电自动重启功能。

（该产品为强制采购节能产品，提供节能产品证书，不提供可能导致废标）

### 19、灭火器

手提式3kg七氟丙烷灭火器和悬挂式灭火器各一。

### 20、标准空气站房

配置整体吊装式站房，要求如下：

| 序号 | 类别 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 整体要求 | - 1、站房整体采用无骨架拼装结构，底部可追加吊杠满足后期整体吊装需求，安装方便、快速、美观。站房门选用标准防盗门（阻燃材料）进行安装，颜色为白色与站房外墙颜色色调一致，安全美观、密封、保温性能优良，不锈钢防锈安全锁，整体下压式门把手。屋顶采用结构防水，彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病。屋内地面为高强度复合地板。 - 2、站房应具有良好的保温、防水、避雷、防火、防漏电性能，且站房便于整体吊装，可随时吊装搬迁至指定地点，吊装搬迁时，不存在任何主要部件拆卸，而影响今后站房的性能。站房需保证5年内不变形，整体使用年限15年以上，不生锈，免维修。 |
| 2 | - 规格要求 | - 站房内部面积不少于20平方米，单边尺寸不小于5000*4000*2650mm(长宽高)暂定外形尺寸为：5.2×4.2×2.65m（根据现场实际情况调整），可容纳至少4个机柜和操作台的摆放，站房设置缓冲间，安装玻璃隔断，站房整体重量不超过3吨。 |
| 3 | - 站房箱体要求 | - 前、后、左、右、屋顶采用双层净化彩钢板（板材传热系数应≤0.36W/（m²·K），粘接面积应＞85%粘接强度＞0.1Mpa）、超厚保温层，箱体板材对于空气隔声量≤30dB，厚度100mm(中间保温层为聚苯乙烯)、坚固耐用、阻燃、装拆方便、保温效果好；配备2米折梯（打开后4米），充分考虑工作人员的安全与方便，站房底部为六层结构，最底下两层为钢结构基础和镀锌钢板，中间两层为防水油毡和环保挤塑板，最上边两层为防潮气垫膜和优高强度复合地板。整个站房和地面架空20cm，很好地起到防潮、防水的作用。 |
| 4 | - 站房外部顶板 | - 站房顶板采用双层净化彩钢板材质，超厚保温层厚度100mm(中间保温层为聚苯乙烯高密度保温材料)、坚固耐用、保温效果好。 |
| 5 | - 站房底板 | - 站房底部为六层结构，最底下两层为钢结构基础和镀锌钢板，中间两层为防水油毡和环保挤塑板，最上边两层为防潮气垫膜和高强度复合地板。 |
| 6 | - 舱门要求 | - 1、站房标准防盗门尺寸900*2000mm。 - 2、门位置设置专门的水檐防雨。 |
| 7 | - 门禁系统 | - 含密码输入系统，金属外壳，输出接点为门禁电锁开关，延迟设置0-30秒可调。 |
| 8 | - 登舱梯与顶部护栏 | - 登舱梯扶手与顶部护栏需采用安全系数较高的材质（不锈钢），长期使用不会出现腐蚀、生锈等情况。登舱梯为固定式Z字梯，顶部护栏高度不得低于120cm。 |
| 9 | - 配电线路 | - 1、站房外部应配有主供电线路接口，站房内部分照明系统、空调系统和监测设备系统共三路。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和连接。 - 2、站房内配置具过载保护开关，总电源开关需附有跳脱接点(站房温度超过45℃跳脱用)。 - 3、配备稳压电源一台：保证站房内仪器所需的稳定电压；能够满足各分析仪器、零气发生器、动态气体校准仪、数据采集系统等设备用电需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。 |
| 10 | - 配电箱 | - 站房内部安装配电箱；供电由外部供电。 - 1、配电箱内配置40A三相电度表1个、60A空气漏电保护总开关1个。 - 2、分三组单相220V/20A，其中两相设25A空气开关各一个，另一相设置32A空气开关一个。具体为稳压插座一相32A（仪器用）、非稳压插座一相25A（采样泵和临时用电）、空调和照明一相25A。 - 3、室内空调插座2个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）。 - 4、室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为0.75 mm2的铜芯线。 - 5、所有布线均用PVC线槽明敷。 |
| 11 | - 照明 | - 1、照明开关应设在入口处。 - 2、主机房吸顶式灯具3套。 |
| 12 | - 站房的运输和吊装 | - 在施工现场满足水通、电通、道路通和场地平整等，达到“三通一平”的条件后，根据用户要求运输至指定城市，并负责吊装至指定位置。 |
| 13 | - 防雨性能 | - 1、充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。 - 2、所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。 |
| 14 | - 温湿度控制 | - 站房内部安装内部环境显示器，实时显示温度、湿度（需加装内部温、湿度探头）、输出电压、电流。并预留通讯接口，可传送到工控机上。 |
| 15 | - 文化建设 | - 1、子站外标识牌：挂于各子站外，内容包括子站名称、位置和安全警告说明。 - 2、内部宣传牌：每个子站包括设备操作规范、管理规范、监测系统简介等；办公桌椅、文件柜各一套。 |
| 16 | - 其他 | - 1、配备基本维护工具(含工具箱)一套。除湿机一台（除湿量每小时2公升）。 - 2、站房内采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离在20cm以上，安装防虫、防鼠网。 - 3、配备吊顶式自动灭火器1只，每只4公斤，灭火器的灭火剂为含氟环保型，加装烟雾报警器实现远程报警。 - 4、站房内部配备工作台一张，面积至少1.1m×0.6m，供操作维护人员放置记录本、物品及修护工作用。工作椅一张。） |

### 21、基础设施建设

主要包含电源接入站房、网络（无线、路由器等），顶管施工、防水等所有基础设施建设。根据《环境空气质量自动监测技术规范》中对站房防水、防潮措施，站房下铺设站房放置基座，基座与建筑物之间需做防移位措施，并保证底层离地面有20cm的距离，防止雨水倒灌。站房安置地点应平整，地面需做硬化处理，防止雨水浸泡后地基下陷。站房金属部分需良好接地。安放在公共地面的站房，周边需设置护栏。安装在建筑物顶部的站房，在实施前应聘请有资质的单位对该建筑物做承载力评估并出具评估报告。

投标人需提供针对本项目的基础设施建设方案，包括时间进度安排、劳动力安排、施工安全措施、基础建设内容等，能够确保基础设施建设满足质量、技术、时间要求，确保建设工作有序、安全开展。

# （三）其他要求

1、交货期（服务时间）：自合同签定之日起150天内交付验收。

2、交货（服务）地点：采购方指定地点。

3、站点实际建成后，由中标单位准备验收资料，提交验收申请后，采购人组建验收小组，20个工作日内组织开展验收，按照国家或行业标准、中标人投标文件及合同要求进行，必要时聘请专业人员，并出具验收报告。

验收内容对货物型号、规格、数量、外观质量及包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如发现有与合同规定不符的,向中标单位提出书面意见,不签发验收单，中标单位接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过。

4、质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目质保期为1年。（质保期内，仪器出现故障免费维修，接到故障电话立即响应，4小时内到达现场，24小时内完成修复。）

5、付款时间合同签订后，项目到货开箱验收通过后，采购方向中标方支付合同金额的30%；设备安装试运行通过验收后，采购方向中标方支付合同金额的70%，收取合同金额的10%作为履约保证金。（最终付款根据实际建设情况进行相应扣减）。

6、中标人承担本项目合同期内的整体质量保证、技术支持与咨询服务的责任，合同期满移交后，免费提供技术对接服务和咨询服务。

7、中标人保证本项目在规定的时间内完成所有设备的安装、调试，系统的整合、集成，逾期须赔偿采购人相应损失。

8、本项目有保密要求，在签订合同前，中标人需与采购人签订保密协议，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供项目资料及数据。如违反，必须赔偿采购人所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。

9、系统建设中发生的任何变更情况须经采购人书面同意方可实施，未经采购人同意擅自实施的，采购人有权要求限期改正。

10、采购人在授予合同时有权对本项目的建设内容或服务进行部分调整。项目实施中，须无条件服从采购人调配、管理。

11、中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人须与第三方交涉，承担可能发生的一切法律、经济责任和后果，并赔偿采购人的损失。

12、招标文件服务技术要求中给出的产品清单为基础内容，中标人可根据自身设计方案在此基础上扩展。

13、项目实施过程中，如所投硬件产品断货或停产，应提供不低于原有配置的产品替代(优先选择同一品牌)，同时提供替代产品的技术证明材料，经采购人确认方可使用。

14、建设过程中，如发生点位变化等不可抗因素导致现有方案无法满足建设要求时，中标人须服从采购人要求根据新的点位要求调整实施方案和产品。

## 三、综合要求

### （一）质保及售后服务

1、技术支持

1.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务，并派专人作为本项目负责人。

1.2中标人负责供货、运输、安装调试，并确保仪器及软件系统运行正常，其中所有监测仪器需提供计量机构的检定证书。

1.3中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标人所发生的或中标人施工场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

2、质保及售后服务：

2.1中标人所投所有货物须提供至少1年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2.2售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内免费提供备机供采购人使用。

### （二）培训

（1）中标单位应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到采购人所在地对采购方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由中标单位承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标单位承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化）等。

（2）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经采购方确认后方可认可。

（3）培训费用包含在总投标价中。

### （三）交货期：自合同签订之日起150日内交付验收。

### （四）供货地点：采购方指定地点。

### （五）验收

（1）采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

（2）货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、出厂检测报告、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人。

（3）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

（5）对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

（6）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

（7）系统试运行：仪器设备安装、调试完成后，需稳定运行60天，在此期间，任何故障和问题都应在24小时内被修复和解决，不能在24小时之内解决的，试运行时间应从故障修复后重新计算，并详细记录修复情况。

（8）质控核查：系统试运行期满后（试运行期须符合相关技术规范要求），考察系统运行情况，进行相关指标的测试，由采购人随机抽取5个站点（至少包含2个六参数站点）委托第三方机构进行质控核查，对照相关技术规范要求，结果应全部合格，核查费用由中标人承担。

（9）验收：由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收，具体成员和组织形式由采购人确定，相关费用由中标人承担。

### （六）付款方式

1、合同签订生效后，项目到货开箱验收通过后，甲方向乙方支付合同金额的30%，在设备全部安装、调试、试运行并在项目完成验收合格后，支付合同金额的70%。

2、履约保证金

以非现金方式收取合同总价的10%作为履约保证金。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

- 管理服务要求

- 中标人须提供贯穿项目始终的项目管理控制服务，对项目进度、人力资源、文档资料、项目质量等进行全过程管理。管理服务的具体要求包括：

1、计划管理：负责编制实施方案、实施计划，实施方案和实施计划须通过采购人和监理单位组织的评审。明确项目组织架构，明确分工职责，明确项目任务分解和各项任务的实施目标、质量目标、实施计划和评审检查计划等。在实施过程中，须对制定的计划进行统一调度、管理、维护和动态调整，并主动接受采购人和监理单位的监管。

2、进度管理：负责编制进度管理方案，制定项目进度管理机制，进度管理方案须通过采购人和监理单位组织的评审；负责制定工作进展报告和工作计划，按照实施方案和实施计划要求，完成对各项工作进展情况的监控，以及实施风险的发现，并落实已批准的整改意见；每周就项目进展情况向采购人汇报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并向采购人进行专题汇报。

3、风险问题管理：配合采购人进行风险问题管理，参与制定项目风险问题管理机制；在投标文件中提供详细的风险管理方案；须及时发现、协调并组织解决技术风险和问题。

4、咨询服务：向采购人提供贯穿项目实施全过程的咨询服务，包括项目管理、技术架构、重大变更评估、项目验收准备、项目质保等。若自身无法就某些问题做出解答，可聘请行业专家提供咨询服务。

5、知识转移：项目结束前，须向采购人完成项目建设内容的知识转移，知识转移完成方可申请项目验收。

### （八）其他要求

1、投标方应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标方售后服务维修机构应备有所购货物维修所需的关键零部件。

2、投标方应在质量保证期内提供合同货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级。

3、投标方所提供的数据通信和网络设施应有可靠防止病毒、黑客攻击的措施，通信应有密码保护，密钥应由招标方管理和设置。

4、知识产权：中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该竞标产品而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

### 二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40分

（2）技术分（47分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| - 技术参数 - （32分） | - 1、评标委员会根据招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及性能指标响应情况进行评分。 - 2、投标人所投产品技术参数与投标文件“技术条款”中技术参数相比较，以满分32分为基数，带“▲”号指标负偏离的每项扣2分，超过5个负偏离该项不得分，不带“▲”号指标负偏离每项扣1分，扣完为止。偏离不得影响设备正常使用。 (投标人须逐条列明详细对比表，“项目需求”中标明需提供证明材料的，必须提供有效证明材料，否则不得分)（此项注意项目需求中带“▲”号指标数量需与分值相对应）若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| - 实施方案 - （5分） | - 根据招标文件项目需求，对本项目进行充分调研分析；项目组织实施方案内容包括但不限于：项目点位勘察方案、项目实施计划，设备安装、调试、验收方案，质量保证与质量控制等；评标委员会对投标方案响应情况进行横向评审。 - 1、实施方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 2、实施方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得3分； - 3、实施方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得1分； - 注：未提供相关说明不得分。 |
| - 售后服务方案（5分） | - 根据招标文件项目需求，售后服务方案包括但不限于：售后服务内容、故障处理办法及响应时间等），评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 - 1、售后服务方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 2、售后服务方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得3分； - 3、售后服务方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得1分； - 注：未提供相关说明不得分。 |
| - 培训方案 - （5分） | - 根据招标文件项目实施要求，培训方案包括但不限于：培训内容、培训计划及培训方式等，评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 - 1、培训方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 2、培训方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得3分； - 3、培训方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得1分； - 注：未提供相关说明不得分。 |

（3）商务分（13分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| - 企业资质 - （3分） | - 1、投标人具有GB/T24001/ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证证书、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、GB/T22080/ISO27001信息安全管理体系认证证书、每有一个得0.5分，最高2分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分） - 2、投标人或核心产品制造商具有省级及以上高新技术企业得1分,本项最高得分1分（须提供相关证明性文件复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）。 |
| - 业绩 - （6分） | - 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类环境空气自动站（标准站）建设业绩，参数需覆盖：SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六种仪器，每有1个业绩得满分1分；每份业绩中每少1个参数扣0.2分，本项最高得6分。提供中标通知书（须有中标通知书或中标公告网页）原件扫描件和合同复印件并加盖投标人公章，两项缺一项均不得分。 |
| - 人员配置 - （4分） | - 1、为本项目配置的项目负责人具有环境保护类专业高级及以上职称的，提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分，本项最高得2分。 - 2、为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）具有环境保护类专业中级及以上职称的，每有1人得0.5分；提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分，本项最高得2分。 - 注：本项最高得4分。需提供相关证书复印件及投标人为其在距离投标文件提交截止时间前6个月的缴纳社保证明文件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》或提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |
| 核心产品 |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。