江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市人民医院全院医疗设备全托管服务

采购项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0052

采购人：江阴市人民医院

## 采购代理机构： 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二〇二五年八月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————	第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第17页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第20页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第23页

- 投标须知

项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0052

项目概况：

江阴市人民医院全院医疗设备全托管服务JSZC-320281-CJZD-G2025-0052招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-9-1  14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目名称：江阴市人民医院全院医疗设备全托管服务

2、项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0052

3、项目预算及最高限价：46000000元（三年）

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：本项目为江阴市人民医院全院医疗设备全托管服务。全院医疗器械全生命周期管理，包含但不限于维修管理、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、巡检、设备应急调配、资产盘点、质量控制检测、不良事件管理、配合上级各项检查、设备培训、提供备用机服务等医学工程部承担的服务内容。（详见招标文件）

6、合同履行期限：三年，合同三年一签，具体以合同签订时间为准。中标单位在履行服务合同期间，接受采购单位抽查、监督及考核，达不到考核要求的采购人有权终止服务合同。

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

2.提供格式条款《关于资格的声明函》

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（格式见附件）

（三）本项目的特定资格要求：投标人须具有医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证。

三、获取招标文件：

时间：2025年8月11日至2025年8月18日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025-9-1  14:00（北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：江阴市人民医院

统一信用代码：12320281466404058X

地　　址：江阴市寿山路163号

项目联系人：冯女士、徐女士

联系电话：0510-86879850

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86560051

3、项目联系方式

项目联系人：周鑫华、周橙

电话：0510-86560051

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2025年8月11日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（格式见附件）

文件5：投标人须具有医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证（提供相关证明资料扫描件）

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑤本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持。

2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件5）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司（招标代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理部，收件电话：0510-86560051）的应当在快递寄出后联系江苏澄建正达工程项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳合同价款的5%作为履约保证金，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由中标人支付。招标代理费按以下收费标准的45%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三章　项目要求和有关说明

（以下均为实质性要求）

一、项目概况

本项目为江阴市人民医院全院医疗设备全托管服务。全院医疗器械全生命周期管理，包含但不限于维修管理、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、巡检、设备应急调配、资产盘点、质量控制检测、不良事件管理、配合上级各项检查、设备培训、提供备用机服务等医学工程部承担的服务内容。

二、服务范围

1、归属医学工程部管理的所有全院医疗设备（包括设备附属设备及部件）、与基建相关但归属于医学工程部管理范围内的非医疗设备（如新生儿洗浴池、医疗设备配套的UPS等）均提供全保服务，包含但不限于维修、保养、预防性维护、质控、计量、维修配件、备件、协助软件升级（软件功能新增除外）、设备附属易损耗件等。

2、主要设备及在保设备清单详见附件1。

3、服务期内所更换的零配件费用、人工费、差旅费等全部费用均由中标人承担。

4、服务期内设备所需更换的零配件、备件、设备附属易损耗件不限数量和次数，设备附属易损耗件指在设备的使用、操作或维护过程中，相比设备的主要核心部件，更容易发生磨损、老化、失效或性能下降，从而需要定期检查、维护和更换的非一次性零部件或组件。

5、更换的维修配备件及设备附属易损耗件为原设备零配件（易损耗件）原厂全新产品，满足设备运行且符合性能要求。若所提供零配件为进口产品，提供该产品进口证明材料。维修的配备件及设备附属易损耗件来源必须可以追溯，采购的渠道必须从证件齐全的有资质的供应商获得，采购凭证必须完好保存备查。不得使用替代和翻新的配备件。因配备件或易损耗件质量问题对设备运行引起的事故由中标人负责。

6、服务期内中标人需承担特种设备检测、放射类设备年度检测评估及稳定性检测项目费用，费用包含总价内。

7、中标人须协助做好计量检定校准相关工作。

8、超声类设备维修需提供同一品牌型号规格全新原厂原装配件（探头只换不修）。若所提供探头零配件或更新探头为进口产品，提供该产品进口证明材料。
    9、医院已购维保服务合同或在原设备购置合同约定的质保期内的设备，费用不包含在本服务总价内，中标人对此类设备提供监督和协助管理服务，负责在设备故障或需定期保养时段联系原服务供应商或原生产厂家，并监督反馈其服务质量，做好日常巡检工作并记录维修保养资料，如有易损耗件仍由中标人承担。如果在此期间出现人为损坏问题，原合同约定的质保方不承担，则由中标方承担维修费用。

10、原设备购置合同约定的质保期或已购买的第三方维保服务期结束后无需指定原厂服务的设备，在原服务期结束后自动纳入本项目服务范围内，服务标准和要求不低于现有维保水平，维保费不再另计，中标人须保持服务内容一致。

11、原设备购置合同约定的质保期或已购买的原厂维保服务期结束后仍需指定原厂服务的设备，投标人必须承诺：若中标，对上述设备与原厂或原厂授权的售后服务机构签订维保协议，续签维保（全保）涵盖至本项目整个服务期结束。原设备购置合同约定的质保期或已购买的原厂维保服务期结束后一个月内中标人无法提供与原厂签订的维保协议，采购人有权直接与原厂或原厂授权的维保公司签订维保协议，此维保协议属于本合同的补充协议，维保费用从合同总价内扣除。且在脱保期间产生的维修费用由中标人承担。

12、服务期内如有新购设备（DSA、CT、磁共振、PETCT、直线加速器除外），在原设备购置合同约定的质保期结束后仍在本项目服务期内的自动免费纳入本项目服务范围内。中标方在服务期内需提供PETCT所需的质量控制放射源，且承担相应的费用。

13、医疗设备达到铭牌使用有效期后，中标供应商需负责向厂家或者第三方检测机构要求出具仍可继续使用的报告，且承担相应的费用。

14、服务标准法规要求：所有服务规范和实施细则需要符合以下法律法规及行业规范要求，包含但不限于《医疗器械临床使用管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、国家三级公立医院绩效考核标准、三级医院评审标准、江苏省医疗设备器械专业医疗质量控制指标、《江阴市卫生健康系统国有资产处置办法》 《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》、《中华人民共和国环境保护法》、《江苏省放射诊疗许可管理实施细则》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等相关的最新政策法规和标准规范要求。

15、如涉及设备（CT、DR)移机，需负责完成设备移机并承担移机过程产生的全部费用（如涉及到机房建设或改造的情况而产生的相关费用除外（包含在基建工程费用内））。

16、所有前期工作（包括资产盘点、维修间改造、人员进场、各类工作表格和计划的审核等）必须在合同签订完成后约定服务期开始日期之前完成，服务期约定开始日期后所有工作均应进入正常流程，不再接受中标方进行前期准备工作。中标方需承担中标后到服务期约定开始日期期间产生的维修及相关费用。

三、服务要求

1、驻场服务中心要求：
1.1派遣工程师常驻医院，建立医院服务中心，做好全院医疗设备维保管理工作：
1.2中标人应派遣≥15名驻场服务人员（至少包含1名项目负责人，14名工程师），人员具体要求如下：

1.2.1驻场项目负责人：对医院的整体设备运营管理服务项目的实施情况负责，监督各项服务工作的开展情况，与院方协调开展医疗设备管理相关工作，应具备5年以上医疗设备维修及管理经验（需提供相关证明材料扫描件）。

1.2.2驻场工程师：常驻临床科室，在现场为医院提供医疗设备维修、保养等服务。要求生物医学工程、电子信息、机电一体等相关专业学历，具备2年或以上医疗设备维修工作经验。

1.2.3特殊人员资质：对特种设备进行维护保养的工程师必须具备：R3（氧舱维护保养）证，配备1名；对血透、血滤设备进行维护保养的工程师应在江苏省血液净化培训基地或者江苏省卫健委认可的省外血液透析中心完成3个月培训并取得培训证书，配备2名（两院区各1名），且工作时间与临床同步。（需提供相关证明材料扫描件）

1.2.4质控人员资质要求：有医用器具计量相关或医学装备质控技术培训证书或经历。（需提供相关证明材料扫描件）

1.2.5以上驻场服务人员在服务年度周期内需保持稳定，服务年度周期内工程师变动率≤20%，如需变动经双方协商同意。驻场服务人员按医院考勤制度执行，纳入医院考勤管理。中标人必须按时发放驻场服务人员工资。
    注：以上人员配备要求中，1.2.1驻场项目负责人、1.2.3特殊人员资质、1.2.4质控人员资质须按招标文件要求提供相关证明材料扫描件；其余人员投标人须承诺在中标后合同签订前按照招标文件要求配备齐全（提供承诺书，格式自拟）。

服务期开始前，所有人员名单须报采购人处备案，经同意后服务于本项目。项目团队人员在整个项目服务期间不得随意更换，如需更换，必须先报采购人批准同意。

1.3中标人应制定完善的驻场管理制度和驻场服务方案，规范服务。根据工作需要，建立维修区、质检区、备用机及备品备件仓库、办公区等，维修区域实行标准化管理。需在院区维修办公室或相关区域配置不少于4块且不小于55寸的显示大屏用于维修流程的可视化。
    1.4中标人应为服务中心配置维修信息管理系统软件，设立维修配备件库及设备常用易损耗部件库，配备常用维修工具（提供维修工具清单）、质控检测设备（提供清单及采购或租赁证明）等。备有充足的常用零备件和常用易损耗部件的库存。
    2、提供备用机服务：备用机包括但不限于生命支持急救类设备（呼吸机、除颤仪、心电图机、心电监护仪、麻醉机、电动吸引器、心肺复苏仪、洗胃机等）、内窥镜（含硬镜）、超声、血透机、血滤机、腹腔镜（主机+摄像头+冷光源）且是医院在用的设备品牌型号或以上，备用机需备在医院。备用机数量以满足临床需求为准。
    3、医院提供办公场所，中标人需负责办公场所需配套用品的添置及维修工厂的改造（根据院方要求改造，费用由中标人承担）。 驻院服务中心常设报修内线电话和报修手机号码，24小时接听（包含周末和节假日）。中标人需提供服务监督和投诉电话。
    4、维修服务响应要求
    4.1工作时间内
    ①紧急停机故障和紧急事件应立即现场响应。
    ②设备故障报修电话实时响应，10分钟内到达现场响应。
    4.2工作时间外
    ①紧急停机故障和紧急事件应20分钟内到达现场响应。
    ②设备故障报修电话实时响应，30分钟内到达现场。

4.3保证生命急救生命支持类设备100%处于完好状态，发生故障时提供备用机。其它所保设备全年开机率≥96%（按一年365天计），全年单台停机超过14天（每天故障时间≥8小时计为1天），每超过1天则服务周期往后顺延3天。

4.4设备故障后应以保障临床使用需求为前提，驻场工程师因需更换零配件或需外送维修时无法立即修复的应及时通知设备使用科室和医学工程部，以便及时采取应急措施。有提供备用机的维修周期≤10个自然日，无提供备用机的维修周期≤7个自然日。维修进度需及时告知医学工程部。无法按上述修复的，必须提供备用机。

4.5设备故障未能按4.4条款时限修复返回科室使用的，且影响临床正常工作时，院方有权对接原厂维修或原厂授权维修商，维修费用由中标人支付。

4.6设备维修逾期造成采购人损失的，采购人有权追偿经济损失。计算方式：设备购置原值的0.1%+设备产生的日均经济效益，将按上述计算方法得出的金额作为日经济损失进行追偿。

5、维修中设备更换的配备件预估价值5000元以上须报医学工程部备案，采购人根据需要组织对更换的配件进行验收。

6、需按科室进行每个月的维修汇总（包括设备的故障情况及配件更换情况等），且由临床科室及医学工程部签字。
    7、中标人应协助做好医院设备全生命周期的档案管理。
    8、粘贴服务标签,标签内容包括:设备基本信息、负责工程师、报修手机号码、报修内线电话、服务监督电话、维护保养周期等信息。做到设备标识清晰，运行状态良好，悬挂运行状态标识。

9、设备盘点：协助院方定期盘点全院医疗设备，每个科室盘点后需要有科室签字，并将信息有出入的问题进行记录，汇总每年的医疗设备固定资产盘点报告。原则上设备不允许改变院区或者存放地点，如临床有此需求，不得直接按临床要求直接随意变更地点，需上报医学工程部备案。
    10、数据统计、分析要求：包含但不限于制定服务周期内工作实施计划、实施过程记录、年度服务情况汇总分析等。（具体要求按照医院规定执行），中标后，所有执行的计划及内容须在合同签订完成后约定服务期开始日期之前由医学工程部审核合格（审核合格后方可开始计算服务期），实施后的记录需交由医学工程部存档。

四、医疗设备全生命周期管理

1、医疗设备使用前的管理；

1.1协助完成新购医疗设备的安装工作；
①协助院方与厂家进行场地规划、运行环境监测、电源地线实施等；
②收集设备档案，并对相关设备随机技术资料进行分类、归档，交至院方留存保管；
2、使用过程管理：
2.1医疗设备定期巡检

2.1.1巡检周期：驻场工程师应定期对所服务的医疗设备进行全面巡查（特种设备、生命急救类设备、大型设备、水处理设备每周巡检，其它设备每月巡检），发现隐患及时解决。
    2.1.2巡检要求：工程师对所服务的医疗设备的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题），水电气路进行巡检，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，提出改进方案，有针对性的做好维修前的各项准备工作，以提高维修质量，缩短维修时间。确保设备正常使用。巡检工作须做好完整巡检纸质记录和信息系统记录，需由使用科室人员及医学工程部工程师签名。
    3、预防性维护保养管理
    3.1维护保养周期的安排：
    中标后，在合同签订完成后约定服务期开始日期之前完成编制所有医疗设备风险等级评分表工作，并针对各医疗设备的安全性、重要性、使用率、故障率，结合设备说明书、维修保养手册及院方要求等，科学合理制定保养周期计划，并按实际情况作出调整。

维护保养周期要求：
①高风险医疗设备:至少1个月一次。

②中风险医疗设备:至少3个月一次。
③低风险医疗设备:至少6个月一次。

3.2维护保养的内容：

为了确保仪器设备的正常使用，根据仪器设备的性能要求并结合设备使用说明书、维修保养手册及院方要求编制详细的维护保养表，交由医学工程部审核后按表中内容执行保养（在合同签订完成后约定服务期开始日期之前完成此项工作），包含但不限于对仪器设备进行定期除尘和清洁、性能检测、更换易损部件、检查设备的稳压状况和接地情况是否良好等。

3.3需要更换的保养套件需备在医学工程部，在进行保养前至医学工程部领用，更换完毕后旧的易损件统一交至医学工程部清点。

3.4维护保养报告：详细记录维护保养内容及日期，需由使用科室人员及医学工程部工程师签名。
    3.5保养标签：粘贴于设备侧面（保养时间、保养人员、下次保养时间）。
    3.6每季度向医学工程部提供所服务医疗设备的维护保养汇总报告。

4、医疗设备的计量检定校准、检测管理

4.1按照检定校准计划协助医院完成对医疗设备的检定校准工作，不在全院医疗设备计量检定服务目录内的设备，如有计量检定校准需要，中标人需承担费用。
    4.2负责对特种设备的检定工作，根据特种设备分类制定计划并组织实施。

4.3 负责放射类设备年度检测评估并出具报告（在本服务期限内因原厂质保或者维保包含此项服务的放射类设备除外）。（每年1次）

4.4负责射线装置稳定性检测工作（具体检测频次按照对应设备类别的质量控制检测规范中对稳定性检测要求的周期执行）（在本服务期限内因原厂质保或者维保或者单独购买稳定性检测服务的射线装置除外）。

4.5负责射线装置(如CT，DR，DSA，PET/CT等)设备重大维修后（如更换球管或影像接收器）的验收检测，须依据《医用X射线诊断设备质量控制检测规范（WS 76-2020）》执行验收检测。

4.6以上需中标人负责的检测服务，中标人须委托具有国家行业监管部门认定资质的机构进行检测并承担费用，且应出具检测报告。
    5、医疗设备质控检测管理
    5.1中标人具有专业质控检测设备，其中必须包含生命体征模拟器、脑电模拟器、输液泵分析仪、除颤分析仪、心电监护仪检测仪、呼吸机检测仪、高频电刀检测仪。（需提供清单及购买或租用证明）按质控要求每年对设备进行一次质控检测并出具质控检测报告。质控检测应符合国家规范或行业检测要求，以保障设备运行质量。

5.2质控检测涵盖的医疗设备范围：呼吸机、麻醉机、除颤仪、监护仪、电刀、血液透析滤过设备、输液泵、注射泵、彩超、CT、直线加速器、磁共振、SPECT等(根据医疗器械管理规范动态调整）。
    5.3如中标人委托第三方公司为医院提供医疗设备质控检测服务，必须具有国家行业监管部门认定资质的机构，检测机构应出具检测报告并承担费用。
    6、服务记录档案管理：按科室记录服务档案，至少包含维修记录、巡检记录、保养记录、质控检测记录、计量检定记录。
    7、医疗设备培训管理
    7.1根据医院及临床科室工作安排，定期针对医疗设备操作人员进行技术及操作培训，培训内容包含但不限于：医用设备安全使用、设备常规操作及临床应用注意事项、设备日常维护保养、设备常规故障解决办法等，制定培训计划和日程表（培训次数不少于12次/年），严格按照计划实施并做好记录。

7.2医学工程部维修工程师培训：对院方工程师需提供外出原厂技术培训（培训次数按院方需求执行），具体培训设备类别包含但不限于：大放类设备、超声、内镜、氧舱、供应室设备、手术室设备、生命急救类设备、腔镜类设备。产生的费用（包括交通费、培训费、住宿费、资料费）由中标供应商承担。
    8、不良事件管理
    协助上报不良事件，对于医疗器械使用过程中不良事件及安全事件，本着可疑必报原则，认真填写《可疑医疗器械不良事件报告》，及时上交并保存原始记录备查。
    9、协助设备报废管理
    协助医学工程部完成对科室拟报废设备的申请核实工作，因厂家停产配件无法获取或厂家停止提供售后服务导致设备无法修复的需提供相关证明材料留医学工程部备案作为审核报废依据，原则上应修尽修，未达到报废年限的设备不允许报废，如出现达到报废年限临床提出报废申请，经医学工程部审核后仍可修复的情况，将对中标供应商进行考核，已达到报废年限且临床提出报废申请由医学工程部审核是否同意报废。如有报废设备，在实际进行支付结算当年度服务费时，按下表计算方式扣减服务费。

| 拟报废设备资产原值 | 扣减费用计算方式 |
| --- | --- |
| ≤30万元 | （资产原值/全院资产总值）*当年度应支付服务费 |
| ＞30万元 | （年维保费/365天）*剩余合同天数 |

10、应急保障

10.1对应急库的医疗设备做好日常维护管理，做到每日清点，协助完成应急调配工作。优先保障急救类、生命支持类装备的应急调配。

10.2有完善的应急演练方案，根据医院各临床科室工作安排制定详细完善应急演练计划，计划具备可实施性、演练脚本职责清晰明确，并组织临床医务人员进行医疗设备应急演练。

11、共享平台管理

对在共享平台库里的医疗设备做好日常维护管理，协助医学工程部完成共享医疗设备的租用、计费工作。须实现无人值守租用共享设备，即利用信息化手段实现租用设备的租出时间、归还时间、使用时间等信息的记录，无须人工记录，实现该目标所需配套的软硬件均由中标方承担。

12、协助医学工程部完成三级公立医院绩效监测、等级医院评审、江苏省质控检查等相关工作。

13、大型设备效益分析：协助院方对大型设备进行评价使用分析（如：成本分析、效益分析、功能分析等）。

14、信息系统：为保证设备维保有序进行，中标人须为本项目提供一套管理软件，并且配备软件工程师负责软件功能完善及开发，后续如需要和其他系统（LIS、HIS、PACS）对接，接口费用由中标人承担。管理软件需包含以下功能：

14.1基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、生产厂家，记录设备从采购到报废的全部过程。

14.2合同管理：管理与设备有关的全部的合同信息，包括费用的来源情况、付款情况、发票信息等。

14.3信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。

14.4监督管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督。

14.5强检管理：具备在医疗设备强检前自动产生预警，为设备的强检提供全面实时管理 。

14.6维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并记录设备维修中的各类信息 ，包括故障情况，维修备件，时间节点等，并可通过系统对维修效率，品质等进行分析。

14.7实现对于维修商在维修、保养过程的监管。

14.8设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

14.9设备巡检：实现设备的日常巡检管理，并能产生相应的提示和报表分析。

14.10设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检。并提供移动端的信息推送，临床科室使用PDA完成日常清点、设备报修等工作

14.11报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。

14.12绩效管理：系统具备医疗设备绩效管理模块，每半年提供采购人要求设备的相关效益分析报告。

14.13设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。

- 在3年服务期结束后或因合同终止，中标供应商离场前要求中标供应商出具离场报告，报告内容包含所有设备均处于完好在用状态，且保养内容均按要求执行完毕，并由临床科室负责人、医学工程部工程师及负责人签字。

- 上述医疗设备全生命周期管理过程中产生的额外费用由中标方承担。

五、其它要求

1、中标供应商在服务过程中应严格遵守国家和地方的相关安全法规和医院的安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保服务工作的安全进行。

2、中标供应商应对维修保养过程中可能出现的安全风险进行评估，并制定相应的防范措施和应急预案。在服务过程中，如发生安全事故，中标供应商应立即采取应急措施，并及时通知医院，配合医院进行事故调查和处理。

3、中标供应商应定期对服务团队成员进行安全教育和培训，提高其安全意识和应急处理能力。同时，应加强对维修工具和设备的安全管理，确保其使用安全。

4、中标供应商应承担在服务过程中因自身原因造成的设备损坏、人员伤亡等一切责任。如因中标供应商直接或间接引起的过错导致医院遭受经济损失或法律纠纷，中标供应商应负责赔偿医院的全部损失，并承担相应的法律责任。

5、本项目的采购需求在实施过程中如遇国家和地方相关政策调整或医院实际情况发生变化，招标人有权对采购需求进行调整和变更，但应提前通知中标供应商，并按照相关法律法规和政策的要求办理相关手续。

6、保密要求：

6.1、中标供应商应对医院的设备信息、医疗数据、技术资料等保密，未经医院书面同意，不得向任何第三方透露。在服务过程中获取的医院相关信息，只能用于本项目的服务工作，不得用于其他任何目的。

6.2、服务结束后，中标供应商应将涉及医院机密的相关资料全部交还医院或予以销毁，并向医院出具书面的保密承诺函。如因中标供应商违反保密规定造成医院损失的，中标供应商应承担相应的法律责任和赔偿责任。

7、 因政策变动或其它不可预知因素而导致的工作任务（如公共事件、重大疫情等），中标人须无条件配合采购人完成相关工作。

8、若出现以下情况，采购人可单方、提前解除合同，且由中标人赔偿实际损失：

8.1服务过程中因中标人原因造成采购人、第三人人员伤亡事故的。

8.2直接或间接引起的过错导致采购人遭受重大经济损失、重大负面影响或法律纠纷的。

8.3维保服务完成考核情况＜60分。

9、维保范围及服务内容包括但不限于上述内容，具体内容应以采购人实际且合理的工作需求为准。对于采购人提出的合理要求，中标人不得无故推诿。

六、服务期限

三年，合同三年一签，具体以合同签订时间为准。中标单位在履行服务合同期间，接受采购单位抽查、监督及考核，达不到考核要求的采购人有权终止服务合同。

七、服务考核要求

1、采购人每季度对中标供应商的服务质量进行考核。

2、考核指标包括但不限于响应时间、维修响应及修复率、保养完成率、设备故障率、客户满意度、开机率等（详见附件2《江阴市人民医院全院医疗设备托管服务考核细则》），具体考核指标和权重可根据实际情况进行调整和确定，并在服务合同中明确约定。

3、每季度考核，考核结果将作为支付服务费用的重要依据。

考核分≥90分，服务费全额给付；

80≤考核分＜90分，以90分为基准，每扣1分，中标服务方需按0.2%本季度服务费支付违约金；

60≤考核分＜80分，以90分为基准，每扣1分，中标服务方需按0.2%本季度服务费支付违约金，且医院有权要求其限期整改，如整改仍不合格，医院有权终止服务合同，并按照合同约定追究其违约责任。

考核分＜60分，医院有权终止服务合同，并按照合同约定追究其违约责任。

八、付款方式

1、付款比例：第一年服务期支付中标金额总价的20%，第二年支付中标金额总价的35%，第三年支付中标金额总价的45%。

2、支付方式：每半年度支付当年度应付金额的50%，根据每季度考核情况由甲方组织服务验收合格签字后，支付半年度款项。

九、有关说明

1、本项目报价为固定总价。投标人的报价应包含服务期内所需的各项费用总和，包括但不限于维修、保养、预防性维护、质控、计量、维修配件、备件、协助软件升级（软件功能新增除外）、设备附属易损耗件、人工、管理费、保险、各种税费、劳保、技术支持与培训、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

- 2、报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。中标人需要承担设备从出保到续约前设备维修所产生的所有费用。

- 3、中标方不得将本项目进行转包，若出现此类情况，采购单位有权终止合同且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。

- 4、投标文件中所提供的全部资料包括公司业绩情况，各类人员的在职情况、工作经验、人员资格等情况均真实可靠，如果所提供的资料有误或欺诈或失实，一经查实，采购人有权解除合同并追究相关法律责任。

- 5、中标方在项目实施过程中应文明规范作业，符合国家相关质量标准和安全防护措施要求，中标方在项目实施过程中对安全管理和安全防护负有全部责任，中标方对签订合同项下全部范围和人员负安全责任，因发生安全事故导致的一切责任包括财产损失和人身伤害均由中标方负全责。

- 6、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏澄建正达工程项目管理有限公司书面依据为准。

- 7、采购人及代理机构对本次招标结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（15分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的投标价格分统一按照下列公式计算：报价得分=评标基准价/投标报价*15分。 | 15 |
| 二、技术部分（48分） | 2.1 | 日常维修保养方案 | 根据投标人提供的针对本项目的日常维修保养方案，包括但不限于①维修保养计划；②维修实施步骤；③设备检测；④配件维修更换；⑤软件升级等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.2 | 对采购人的培训方案 | 根据投标人提供的针对本项目的对采购人医护使用人员及医学工程部工程师的培训方案，包括但不限于①培训内容；②培训计划；③培训目标；④培训方式等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.3 | 服务管理制度 | 根据投标人提供的针对本项目的服务管理制度，包括但不限于①人员管理制度；②设备维保规程规范制度；③维修零配件、易耗品配备存储制度；④维修零配件、易耗品配备使用制度等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.4 | 突发事件的应急措施 | 根据投标人提供的针对本项目的突发事件的应急措施，包括①应急突发事件的应急预案；②应急保障措施；③可能发生的应急事件处理方式分析等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.5 | 常用零配件、易耗品及备用设备保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的常用零配件、易耗品及备用设备保障方案，包括但不限于①常用零配件配备情况；②易耗品配备情况；③备用设备配备情况；④维修设备工具配备情况⑤提供原厂备品备件能力进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 10 |
|  | 2.6 | 安全管理方案 | 根据投标人提供的针对本项目的安全管理方案，包括①安全管理方案；②安全检查方案；③安全教育方案；④安全训练方案等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.7 | 投标人服务团队比较 | 投标人服务团队人员能力比较（除驻场项目负责人、特殊人员、质控人员以外的人员），持有以下重要设备正规培训证书的工程师能力评估。CT、MR、DSA设备工程师：每类证书每1人得3分；超声、内窥镜、输注类、呼吸麻醉设备工程师：每类证书每1人得1.5分。 （不同人员持同类证书不可累计得分，同一人员持多类证书不可累计得分）。 注：须提供工程师基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保业绩）、培训证明扫描件及本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件。 | 15 |
| 三、商务部分 （37分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内且与本项目要求相关的质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、高新技术企业证书、中国设备维修安装企业能力登记证书的，有一个得1.5分，最高得9分。 注：须提供相关证书扫描件。 | 9 |
|  | 3.2 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），提供同类全院医疗设备全托管服务项目业绩且合同期内年均结算金额： ≥本项目年均预算金额75%的，每项得4分； ≥50%（但＜75%）的，每项得2分； ≥25%（但＜50%）的，每项得1分。 本项最高得9分。同一个采购人视为同一个业绩。 注：业绩必须提供合同与发票复印件及收款凭证，确实无收款凭证的，提供采购方验收签字的有效资料。 | 9 |
|  | 3.3 | 大型医疗设备维保服务技术保障能力 | 投标人提供证明其大型医疗设备（主流品牌的CT、MR、DSA、直线加速器、飞秒、胃肠镜）维保服务技术保障能力的资料，形式包括大型医疗设备生产厂家合作证明文件、授权文件等，每提供一个大型医疗设备的相关资料得2.5分，同类品牌不同设备不可累计得分，不同品牌同类设备不可累计得分，最高15分。 注：提供生产厂家合作证明文件、授权文件等相关文件的证明资料扫描件。 | 15 |
|  | 3.4 | 备件仓储条件比较 | 具备备件仓储条件，拥有独立备件仓库且满足以下面积要求的： ≥1000㎡的，得4分； ≥500㎡但＜1000㎡的，得2分； ＜500㎡或无独立仓库的，得1分。 注：提供仓库产权证明或经备案的租赁合同扫描件。 | 4 |

第五章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收，费用由      承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二〇     年  月  日

- 一、投标函

致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司              （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-CJZD-G2025-0052 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市人民医院全院医疗设备全托管服务 |
| 项目报价 （单位：元/三年） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中填写的金额为准。 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

（供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| „„ |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、供应商综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”（万元）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 被授权人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 （单位负责人） 为                ，具有独立承担民事责任的能力 （如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书） 。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：   。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 （单位） 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日