江苏省环境监测中心

2025年淮河及长江流域水环境监测站网

老旧水质自动监测站改造项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0606

招标编号：0675-256JOC005326

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年9月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	9

（一）前附表	9

（二）供应商须知	12

第三章  合同协议书	27

第四章  用户需求书	32

一、项目概况	32

二、建设、采购内容和总体要求	32

三、水站改造技术要求	34

四、服务条款	51

★五、商务条款	53

第五章  评标方法与评标标准	58

一、评标方法	58

二、综合评分标准	59

第六章  投标文件格式	65

一、投标格式	65

二、资格证明文件	85

# 第一章  招标公告

项目概况

江苏省环境监测中心2025年淮河及长江流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造项目  招标项目的潜在供应商应在 （“江苏海外电子招投标平台”网页端https://www.joccon.cn）获取招标文件，并于2025年10月14日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0606

招标编号：0675-256JOC005326

项目名称：2025年淮河及长江流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造项目

预算金额：人民币350 万元

最高限价：人民币350 万元

采购需求：为保障以上水质自动监测站的正常运行，确保监测数据稳定可靠，为打好全省水污染防治攻坚战提供技术支撑，根据《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）中规定的“水站仪器设备的使用年限一般为6年”要求，拟在2025年对省控大六湖等5个水站进行改造。

合同履行期限：合同签订之日起30天内到货，货品送至采购人方指定地点。 合同签订之日起120天内完成项目所有建设内容（包括仪器设备到货、仪器安装调试、系统功能检查、仪器性能测试、连续30日试运行及技术验收工作）。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其2024年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满1年的无需提供）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3、法人代表授权书（原件，如法定代表人亲自参与投标需提供法定代表人身份证明书）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标方法与标准。

4.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

5、本项目不接受联合体参与投标。

（二）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：2025年9月17日 9:00至2025年9月23日 17:00（北京时间）

地点：“江苏海外电子招投标平台”网页端

方式：1、投标人登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台免费获取招标文件。在获取招标文件前，前往https://www.joccon.cn/hwzb/（江苏海外电子招投标平台）免费注册，平台审核通过后可以登录平台参与项目。由于投标人注册的信息错误所产生的风险，由投标人自行承担。

2、 投标人登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台，在搜索框中输入该项目名称或招标编号，找到对应项目后，通过线上扫码方式支付平台服务费。
      3、 平台服务费人民币500元，售后不退。支付完成后自行下载电子发票，投标人至少在文件获取截止时间半个工作日前登录平台完成注册并通过审核，否则将无法保证获取电子招标文件。
      4、 江苏海外电子招投标平台咨询电话为：15378779131/13771270421平台将确保下载者的获取信息在开标前保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月14日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）代理机构招标编号：0675-256JOC005326

（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（三）现场勘察

1.本项目可自行进行现场勘察，各位潜在中标供应商应提前深入了解原水站系统情况，以确保中标后与运维单位对接并承担相应责任。

2.现场勘查应于开标日期10日前完成，现场勘查前需申请报备，现场勘查联系人及联系方式：夏文文，025-69586268；王姗姗，15261817208。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏省环境监测中心

地址：南京市建邺区中和路100号

联系方式：田老师  025- 69586554

2、采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王易栋 025-84795468

3、项目联系方式

项目联系人：王易栋

电　话：025-84795468

# 第二章  供应商须知

### （一）前附表

下述关于要采购的货物（如有）和服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如果与供应商须知有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：江苏省环境监测中心 |
| 2.1 | 招标方式：公开招标 |
| 2.2 | 项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0606 |
| 2.3 | 招标编号：0675-256JOC005326 |
| 3.1 | 采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 联系人：王易栋 电话：025-84795468 传真：025-84795981 邮箱：wyd@jocite.com |
| 4.9 | 资格审查方式：资格后审 |
| 5.1 | 货物（如有）和服务的原产地：中华人民共和国。 |
| 5.3 | 货物（如有）和服务的资格要求： 按双方在合同中确认的标准及招标文件要求、投标文件及卖方的承诺进行，其他按国家最新的有关规定执行。 |
| 8.1 | 各供应商将需要解答的问题以书面形式（同时附电子文件）递交给采购代理机构：自获取招标文件之日起3日内。 |
| 9.5.1 | 投标答疑会：本次招标不召开。 |
| 9.5.2.1 | 勘察现场: 本次招标不组织。 |
| 11.4 | 格式一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件） 格式二：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） 格式三：法人代表授权书 |
| 13.2 | 本次招标不允许报备选方案。 |
| 增加14.5 | 投标文件装订要求： (1)投标文件的规格：统一为A4印刷本，纸质封面，印刷本厚度要求控制在7厘米以内，超过厚度则分册装订。投标文件装订应采用胶装的形式。 (2)投标文件的页码：必须按每本逐页从1开始，按照流水号编号(包括附图、证件、图片)。 (3)图纸的整理：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不要超过4厘米，超过则分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从l开始打印页号。 |
| 16.1 | 投标货币：人民币。 |
| 17.1 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 18.1 | 投标有效期：自开标之日起90个日历日 |
| 19.1 | 投标文件的份数：纸质文件一式5份，并分别标以“正本”1份和“副本”4份。 |
| 19.4 | 本次招标，供应商须提供全套投标文件的电子文档一份（U盘，须包含投标文件正本的Word格式和签字盖章扫描后的PDF格式两种格式，否则后果自负）。 |
| 21.1 | 递交投标文件截止时间：2025年10月14日14点30分（北京时间）。 其后所收到的投标文件恕不接受。 递交投标文件地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅 |
| 24.1 | 开标时间：2025年10月14日 14点30分（北京时间）。 开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅 |
| 34.1 | 1. 中标服务费： 中标供应商按照中标金额1.2%向招标代理机构支付中标服务费。 2、支付中标服务费银行信息： 户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户银行：交通银行江苏省分行营业部 账号：320006607010141124109 |
| 35.3 | 采购标的所属行业：工业 |

### （二）供应商须知

一、说明

1.资金来源

  - “前附表”中所述的采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.招标方式、项目编号及项目编号

  - 本次招标将以“前附表”阐明的招标方式进行。

  - 项目编号见“前附表”。

  - 项目编号见“前附表”。

3.采购代理机构

3.1本次采购代理机构名称、地址、邮编、联系人、电话、传真、邮箱等详见“前附表”。

4.合格的供应商

- 供应商是指响应招标、参加投标竞争，向采购人提供货物、工程或者服务的法人。

- 供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款和招标文件规定的条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 供应商不得聘请本项目的采购代理机构及其分支机构为其参加本项目提供投标咨询。

- 联合体投标

招标公告中载明接受联合体投标时，两个以上的法人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 提供相同品牌产品的不同供应商

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- “前附表”中载明采购人或者采购代理机构对供应商进行资格预审的，评审阶段将不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

5.合格的货物（如有，下同）和服务

5.1供应商提供货物所涉及的设备、材料、技术培训和技术服务等均应来自于合格的原产地---中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。若“前附表”中对原产地有特殊规定，投标货物和服务须符合这些规定。

5.2投标货物或其部件是通过制造、加工或用重要的和主要的原部件装配而成的，其基本特性或功能或效用应是商业上公认、与原部件有着实质性区别的产品。

5.3投标货物和服务须符合国家和“前附表”中规定的资格要求。

6.投标费用

6.1招标文件和资格预审文件售出后，不予退还。

6.2供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构和采购人对上述费用不承担任何责任。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1除本款下述各章的内容外，采购代理机构在招标期间发出的所有正式函件（包括招标文件的修改、澄清、补充通知等），均是招标文件的组成部分。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同协议书

第四章 用户需求书

第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件格式

7.2供应商获取招标文件后，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，应立即与采购代理机构联系解决。若获取招标文件后3日内仍未提出缺漏，则视为无缺漏。

7.3供应商应详阅招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料，并按照招标文件的要求提交全部资料。

7.4供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.5本招标文件的最终解释权属于采购代理机构。

8.招标文件的澄清要求

8.1要求对招标文件进行澄清的供应商应以书面形式（以下书面一词包括传真、邮件等）通知采购代理机构。对“前附表”中规定的时间之前收到的对招标文件的澄清要求，采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源），以书面形式提供给所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商。

9.招标文件的修改、澄清

9.1 采购代理机构可因任何原因，在投标截止时间前15日对招标文件进行修改或澄清，并以书面形式通知所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商。

9.2 招标文件的修改或澄清将以书面形式通过中招联合招标采购平台通知所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商在收到上述通知后，应在2个工作日内（以发出时间为准）登陆中招联合招标采购平台下载并查看招标文件的修改或澄清，以表示在编制投标文件时已考虑了上述修改或澄清。经催促仍不确认的，供应商将承担相应的风险。

9.3 采购代理机构如对招标文件的同一条款有多次修改或澄清，前后不一致时，按后发出的修改或澄清通知为准。

9.4为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的修改或澄清，采购代理机构在投标截止时间前的任何时间内，有权决定是否推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商。

9.5投标答疑会

9.5.1  如果“前附表”中有要求，潜在供应商应派代表于“前附表”中所述时间和地点出席投标答疑会。如潜在供应商未派代表出席投标答疑会，将自行承担由此可能产生的风险。

9.5.2  勘察现场

9.5.2.1  如有需要，潜在供应商将被邀请对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的具体时间和地点见“前附表”。勘察现场所发生的费用由潜在供应商自己承担。

9.5.2.2  在勘察现场过程中，潜在供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购代理机构和采购人均不负责。

9.5.2.3  采购代理机构向潜在供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使潜在供应商利用的资料。采购代理机构和采购人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.5.3  投标答疑会会议记录包括所有问题和答复，会议记录的副本将提供给所有获得招标文件的潜在供应商。由于投标答疑会而产生的对“前附表”中所列招标文件内容的修改，由采购代理机构按照本须知第9.2条的规定，以补充通知的方式发出。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文书写。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文翻译本为准。中文翻译本有明显错误的除外。

10.2 除技术规范中另有规定外，投标文件中所使用的度量衡单位，均应采用国家法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1符合本章第4条规定的合格的供应商的证明文件。

11.2符合本章第5条和第12条规定的合格的货物和服务的证明文件。

11.3本招标文件第六章投标文件格式要求提供的文件，应包括下列部分：

一、投标格式

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：报价汇总表

格式四：技术条款偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：业绩表

格式七：团队人员配备表

格式八：服务方案

格式九：方案索引表

格式十：其他

二、资格证明文件

格式一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

格式二：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

格式三：法人代表授权书

11.4供应商须按“前附表”的要求，提供相应的资格证明文件。格式按本招标文件第六章投标文件格式的要求。

11.5 供应商应对投标文件的真实性负责。如果供应商弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，由供应商自行承担相应的经济和法律责任。

12.货物和服务合格文件

12.1作为投标文件的一部分，供应商必须提供所供应的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件。

12.2 证明货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是产品鉴定书、产品样本、产品说明书、图样和资料，并须提供：

（1）货物的主要技术数据和性能的详细描述，应以正式印刷的货物样本、使用手册、说明书来证实。

（2）根据招标文件的技术要求逐条说明服务对技术要求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

（3）对上述12.2(2)条的说明，请供应商注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

13.投标方案

13.1 投标的最小单位是包。用户需求书中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；用户需求书中已经分包的，可以以包为单位部分或全部投标。

13.2供应商的投标方案应是确定的，任何有选择的投标将被认定为投标无效。如果招标文件“前附表”中允许，供应商可以提出备选方案，但在投标时应清晰注明主方案和备选方案，否则将被认定为投标无效。评审投标文件时，只评审主方案。确定中标供应商后，可以对其递交的备选方案进行评审，不符合中标条件的供应商的备选方案将不予考虑。

14.投标文件的格式

14.1 供应商须按招标文件第六章投标文件格式规定的格式编制投标文件。

14.2供应商参与多个包的投标时，每一个包必须分别递交投标文件。

14.3商务条款偏离表，供应商对招标文件的主要商务要求（如交货期/服务期限、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。其他商务偏离也须在表中逐条列明。

15.所供货物和服务的价格

15.1采购代理机构及采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格。任何有选择的报价将不予接受。

15.2供应商须根据招标文件要求的供货和提供服务的范围，按招标文件规定的格式报价。

15.3供应商的报价汇总表，应由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。投标报价表中标明的价格应为固定价格，供应商不得以任何理由予以变更。

15.4供应商在填写报价汇总表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，涂改处须有法定代表人或授权代表签字。

16.投标货币

16.1供应商提供的货物和服务应采用人民币报价。“前附表”中另有规定的除外。

17.投标保证金

17.1本项目不收取投标保证金。

18.投标有效期

18.1除非“前附表”另有说明外，自开标之日起90个日历日内，投标应保持有效，投标有效期不满足要求的将被认定为投标无效。

18.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。

19.投标文件的签署及其形式

19.1除非“前附表”另有说明，供应商对投标文件须准备一式5份，并分别标以“正本”1份和“副本”4份，如果有差异，则以正本为准。

19.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，由供应商的法定代表人或经其授权的代理人（以下简称“授权代表”）在投标文件上签字，并在标注“盖章”处加盖公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

19.3投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字方为有效，否则投标无效。

19.4如“前附表”有要求，投标文件须附有电子文档（U盘）。

四、投标

20.投标文件的密封及标记

20.1供应商应把投标文件的正本和副本分别用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”。如未密封，则投标文件将被拒绝接收。

20.2投标文件的电子文档（U盘）应密封在正本封套中。

投标文件副本中的内容须与正本完全一致。若副本与正本有不符之处，以正本为准。副本可以采用正本的复印件。

20.3所有封套上均须写明：

采购代理机构：

采购代理机构地址：

项目编号：

项目名称：

供应商的全称、地址、邮编、电话。

写明“在xxxx（投标截止时间）之前不得启封”字样。

20.4投标文件的封套未按上述规定密封者,采购代理机构对误开或过早启封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标文件须在“前附表”中规定的投标截止时间前，递交到指定地点。

21.2采购代理机构可以按第9条的规定，以修改招标文件的形式推迟投标截止时间。在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

21.3投标文件由于不可抗拒的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

22.拒收投标文件

22.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒收。

23.投标文件的修改和撤回

23.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但必须使采购代理机构在规定的投标截止时间之前，收到由供应商的法定代表人或授权代表签署的修改或撤回书面通知。采购代理机构只能接受一次修改。

23.2供应商的修改或撤回通知应按本章第20条规定编制、密封、标记和发送。

23.3在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

23.4从投标截止时间至投标有效期结束为止，供应商不得撤回其投标。

23.5除本章第23.1条的情况外，供应商递交的所有投标文件概不退还。

五、开标及评标

24.开标

24.1采购代理机构按“前附表”中规定的时间和地点公开开标。如有修改，则以修改后的时间和地点为准。

24.2开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。供应商有权参加开标，也可以自主决定不参加开标。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

24.3开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其它主要内容（如交货期/服务期限、优惠条件等）。

24.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

24.5符合本章第23条规定，要求撤回的投标文件将不予开封。

25.评标委员会

25.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.2评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，并确定3名中标候选人。采购人可以委托评标委员会直接确定中标供应商。

26.投标无效

26.1供应商存在下列情况之一的，投标无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标有效期不满足要求的；

  - 同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

  - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

  - 不满足招标文件中标注星号（“★”）的重要条款的要求的；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

28.投标文件的初步评审

28.1资格审查

采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。只有通过资格审查的供应商才能进入符合性审查。

28.2符合性审查

评标委员会将对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容为审查供应商是否存在投标无效的情形。评委会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 《开标一览表》的总报价没有超过最高限价的 | 符合招标文件要求 |
| 《分项报价表》的名称、数量和招标文件要求一致 | 符合招标文件要求 |
| 《商务条款偏离表》没有任何负偏离或缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 《第六章 投标文件格式》没有实质性缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 没有不符合招标文件中规定的实质性要求和条件 | 符合招标文件要求 |
| 没有采购人不能接受的附加条件 | 符合招标文件要求 |

28.3未能对招标文件作出实质性响应的投标将被认定为投标无效。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

28.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.投标文件的澄清

29.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

29.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.3投标文件的澄清并不是评标的必要程序，也并不是每个供应商的投标文件都需要澄清。

30.投标文件的详细评审

30.1评标委员会仅对初步评审合格的投标文件进行详细评审。详细评审各投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的评审因素，详见第五章。

30.2评标方法采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

30.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

六、授予合同

31.中标通知书

31.1中标供应商确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，并将评标结果通知所有未中标的供应商。

31.2中标供应商在收到中标通知书后，应立即给采购代理机构以“回执”，“回执”中应郑重保证履行中标供应商应履行的，含中标服务费在内的一切义务和责任。

32.履约保证

32.1为保证合同、协议的顺利执行，中标供应商须按合同协议书中的规定提供履约保证，并附上银行基本帐户的证明文件。

33.签订合同

33.1在收到采购代理机构中标通知书以后，中标供应商应在指定时间、地点与采购人签订合同。

33.2招标文件包括货物和服务清单、技术要求及说明、合同条款；投标文件包括投标函、报价汇总表、有关图表和说明及招标文件的修改与澄清、供应商的书面承诺文件等，均应作为合同附件。

33.3若中标供应商未能按规定签约，采购代理机构和采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购代理机构和采购人将按国家有关规定另选中标供应商或重新招标。

34.中标服务费

34.1中标通知书发出后一周内，中标供应商应按“前附表”中规定的比例向采购代理机构一次性支付中标服务费。

34.2如果中标供应商不执行本章第35.1条规定，采购代理机构将保留对其诉讼的权利。

35.其他规定

35.1 信用查询

供应商应保证在投标截止时间前，未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

35.2 质疑

供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：现场递交；联系部门：业务三部；联系电话：025-84795470；通讯地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼。

35.3 如有详见“前附表”。

# 第三章  合同协议书

江苏省政府采购合同

项目名称：2025年淮河及长江流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造项目

项目编号：

合同编号：

甲方：（买方）江苏省环境监测中心

乙方：（卖方）

一、标的

1.1 项目内容：乙方根据招标文件要求负责淮河及长江流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造工作。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 数量（单位）：淮河及长江流域共计5个站点。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，成交中标供应商支付合同总价10%（人民币_________元）的履约保证金；

6.2 履约保证金的缴纳：支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交；

6.3 收取履约保证金账户：

单位名称：江苏省环境监测中心

开户银行：中行南京凤凰花园城支行

银行账号：530058192469

6.4 履约保证金的退还：项目整体技术验收合格、正常运行一年后，乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明（加盖公章）、履约保证金收条原件办理履约保证金的退还手续（无息退回）。

6.5 履约保证金不予退还的情形：

6.5.1 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

6.5.2 项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。

6.5.3 其他违反国家相关法律法规的情形。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

8.1 乙方按照招标文件的要求提供相应服务。

8.2 合同签订之日起30天内到货，货品送至采购人方指定地点。

8.3 合同签订之日起120天内完成项目所有建设内容（包括仪器设备到货、仪器安装调试、系统功能检查、仪器性能测试、连续30日试运行及技术验收工作）。试运行期间保证正常运行。

九、货款支付

9.1 合同签订完成乙方缴纳全额履约保证金后30日内预付合同额60%，项目整体技术验收完成后30日内支付合同额40%。

9.2 实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

11.2 质保期：自技术验收合格之日起3年。

11.3 培训：在安装调试后 10 天内进行，为期 3 天，乙方提供全套的培训材料。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收金额总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付服务、逾期验收的，乙方应按逾期交付服务总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十五、验收要求

15.1 由甲方组织整体验收，乙方提供验收报告，相关费用由乙方承担。

15.2 验收从中标供应商承诺、招标文件相关内容及国家标准等方面进行。

15.3 项目完成情况不满足招标文件要求的，甲方有权解除合同并追究乙方法律责任。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

- 甲方：江苏省环境监测中心                  乙方：

- 地址：江苏省南京市建邺区中和路100号      地址：

- 法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

- 联系电话：                               联系电话：

- 签订日期：      年    月   日             签订日期：      年    月   日

# 第四章  用户需求书

### 一、项目概况

淮河及长江流域大六湖等5个水质自动监测站已连续运行了8—9年，自动监测仪器设备和系统已日渐老化，频频出现故障现象，一定程度上降低了水质自动监测数据的稳定性。为保障以上水质自动监测站的正常运行，确保监测数据稳定可靠，为打好全省水污染防治攻坚战提供技术支撑，根据《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）中规定的“水站仪器设备的使用年限一般为6年”要求，拟在2025年对省控大六湖等5个水站进行改造。

### 二、建设、采购内容和总体要求

2.1 建设内容

本次招标共涉及5个站点的仪器设备及系统集成改造。站点清单如下：

表2  站点建设内容统计表

| 序号 | 站点名 | 建设时间 | 改造内容 | 所在市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大六湖 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等）、流量计 | 连云港 |
| 2 | 黄土沟 | 2016年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等）、流量计 | 盐城 |
| 3 | 顺河桥 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 宿迁 |
| 4 | 潼河桥 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 宿迁 |
| 5 | 大口子桥 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 宿迁 |

注：如遇点位调整，设备需根据实际情况安装至相应调整后点位。

2.2 采购内容

表3  采购内容

| 系统分类 | 仪器设备明细 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质自动监测仪器 | 五参数水质自动分析仪 | 5 | 详见技术要求 |
|  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 5 |  |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 5 |  |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 5 |  |
|  | 总氮水质自动分析仪 | 5 |  |
|  | 流量计 | 2 |  |
| 控制、数据通讯、辅助单元及系统升级改造 | 系统控制单元（含工控机、监控软件、VPN及通讯设备） | 5 |  |
|  | 采配水单元 | 5 |  |
|  | 辅助单元 | 5 |  |

2.3总体要求

2.3.1 本项目可自行进行现场勘察，各位潜在中标供应商应提前深入了解原水站系统情况，以确保中标后与运维单位对接并承担相应责任。

2.3.2 现场勘查应于开标日期10日前完成，现场勘查前需申请报备，现场勘查联系人及联系方式：夏文文，025-69586268；王姗姗，15261817208。

2.3.3 ▲中标供应商需根据国家及我省相关规范要求，自备或委托有资质实验室进行性能测试、水样比对等，以确保仪器各项功能均达到招标文件、投标承诺和合同要求。

2.3.4 ▲采购人组织项目验收，中标供应商应全力配合采购人完成所有验收工作，包括但不限于提供完整的技术资料和验收所需文件、根据验收小组的要求进行必要的调整或说明。若正式验收中发现因中标供应商原因导致的问题，中标供应商须负责无偿整改直至验收合格，并承担可能发生的二次检测费用。最终验收结论以采购人确认为准。

2.3.5 ★供应商须提供承诺函，承诺自2020年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中自身或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等；员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）未出现在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的情况。若采购人发现供应商提供虚假承诺，将视为虚假应标，且相关供应商将承担法律后果。

### 三、水站改造技术要求

3.1	总体技术要求

3.1.1 ▲中标供应商需确保更新改造后的水站系统能够接入江苏省水环境自动监测数据管理平台；中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

3.1.2 ▲中标供应商须确保改造后的水质自动监测系统具备良好的开放性和扩展性，当采购人对系统进行新增参数或更新改造时，中标供应商须负责将新仪器接入原系统。

3.1.3 仪器需经过CMA等国家级权威计量部门或国家级生态环境部门认证（投标文件中须提供相关证书复印件）。

3.1.4 中标供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

3.1.5 中标供应商必须提供原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。

3.1.6 ▲投标文件中须提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号，提供仪器设备运行所需要的试剂及详细配置方法。

3.1.7 投标文件中须提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。系统集成方案应一站一策。

3.1.8 水质自动站须实现仪器及系统关键参数的采集及上传工作，仪器和系统能够反控，并能实现超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。

3.1.9 中标供应商必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表。

3.1.10 水站相关软件系统必须是正版，且能够与江苏省水环境自动监测数据管理平台配套。

3.1.11 现场数据库须定期自动备份，监测数据可根据采购人要求进行备份及恢复。

3.1.12 ▲中标供应商必须提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成。其中人员需要提供相应的社保证明材料。

3.1.13 ▲中标供应商必须确保原集成入系统的流量计等仪器的正常运行，并接入江苏省水环境自动监测数据管理平台，提供江苏省水环境自动监测数据管理平台运维单位接入数据承诺书。

3.1.14 中标单位负责对水站现场运维单位人员进行培训，并做好与运维单位的交接工作。交接时应提供本项目的全部档案，内容包括：仪器说明书、维护手册、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告；辅助设备的备件、保修卡、验收材料、设备档案、交接记录等。

3.1.15 ▲本次采购的相关仪器设备须适用于我省高浊度水体的检测，因此须具备相应的抗浊度干扰能力，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供相关测试证明材料。

3.1.16 ▲中标供应商必须承诺，项目验收后，配合采购人根据江苏省地表水水质自动监测系统通信协议最新技术要求开展升级改造。

3.2	主要规范及标准

3.2.1 《水污染物排放总量监测技术规范》

3.2.2 《水和废水监测分析方法》（第四版）

3.2.3 《环境水质监测质量保证手册》

3.2.4 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022 ）

3.2.5 《水质 水温的测定 传感器法》（HJ 1396—2024）

3.2.6 《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96—2003）

3.2.7 《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97—2003）

3.2.8 《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98—2003）

3.2.9 《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99—2003）

3.2.10 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100—2003）

3.2.11 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T 101—2019）

3.2.12 《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103—2003）

3.2.13 《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102—2003）

3.2.14 《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ 915.2—2024）

3.2.15 《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536-2023）

3.2.16 《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）

3.2.17 《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）

3.3	水站仪器设备技术要求

3.3.1 分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法：

表4 自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 传感器法 | HJ 1396—2024 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | HJ/T 96—2003 |
| 3 | 溶解氧 | 电化学探头法 | ### HJ/T 99—2003 |
| 4 | 电导率 | 电极法 | HJ/T 97—2003 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 | HJ/T 98—2003 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐氧化还原法 | HJ/T 100—2003 |
| 7 | 氨氮 | 氨气敏电极法/水杨酸分光光度法 | HJ/T 101—2019 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | HJ/T 103—2003 |
| 9 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ/T 102—2003 |

3.3.2 自动监测仪器技术参数要求

水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项参数的技术指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告（CCEP认证）或省级及以上环保类行业协会等机构出具的检测报告为准。需提供仪器关键零部件清单，并与检测报告中所列的一致，否则相关技术参数采购人有权不予认可。

表5 自动监测仪器技术参数

| 项目名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 指标 | 水温 | 检测范围 | 0℃～60 ℃，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.2 ℃ |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  | pH | 检测范围 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.1 pH |
|  |  | 重复性 | ±0.1 pH |
|  |  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
|  |  | 响应时间 | ≤30 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.5 pH |
|  | 溶解氧 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 重复性 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤120 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.5 mg/L |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |
|  | 电导率 | 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
|  |  | 准确度 | ±1% |
|  |  | 重复性 | ±1% |
|  |  | 零点漂移 | ±1% |
|  |  | 量程漂移 | ±1% |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤30s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 水样浓度＞100 μS/cm ±10% |
|  |  |  | 水样浓度≤100 μS/cm ±10μS/cm |
|  | 浊度 | 检测范围 | 0～1000 NTU，可调 |
|  |  | 准确度 | ±5% |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 零点漂移 | ±3% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 线性误差 | ±5% |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  | 高锰酸盐指数 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 检出限 | ≤0.5 mg/L |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  | 氨氮 | 检测范围 | 0.1～10 mg/L，可调 |
|  |  | 24h低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L |
|  |  | 24h高浓度漂移 | ≤1% |
|  |  | 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 ± 8.0% |
|  |  |  | 标液浓度为5.0 mg/L时 ± 5.0% |
|  |  |  | 标液浓度为8.0 mg/L时 ± 3.0% |
|  |  | 重复性 | ≤2% |
|  |  | 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L ± 0.3 mg/L |
|  |  |  | 标液浓度为8.0 mg/L ± 0.2 mg/L |
|  |  | 定量下限 | ≤ 0.15 mg/L（示值误差 ± 30%） |
|  |  | pH干扰试验 | ± 6% |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  |  | 最小维护周期 | ≥168 h/次 |
|  |  | 功能 | 根据现场勘查情况选择合适原理仪器，采用水杨酸分光光度法的仪器需具有浊度补偿功能 |
|  | 总磷 | 检测范围 | 0～2 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±10% |
|  |  | 直线性 | ±10% |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ±10% |
|  |  | 检出限 | ≤0.01 mg/L |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  |  | ▲抗浊度干扰功能 | 应具备抗浊度干扰功能，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供相关测试证明材料 |
|  | 总氮 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±10% |
|  |  | 直线性 | ±10% |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ±10% |
|  |  | 检出限 | ≤0.1mg/L |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  |  | ▲抗浊度干扰功能 | 应具备抗浊度干扰功能，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供相关测试证明材料 |
| 功能 要求 | 具有分析仪器过程日志记录功能 |  |  |
|  | 存储不少于1个月的原始数据和运行日志 |  |  |
|  | 仪器具有量程切换功能 |  |  |
|  | ▲氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮能接受远程控制指令 |  |  |
|  | ▲氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮具备自动零点核查、跨度核查、零点校准、标样校准、多点线性、自动加标回收测试等功能 |  |  |
|  | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪应具有三级管理权限 |  |  |
|  | 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 |  |  |
|  | 具有仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示 |  |  |
|  | 具有RS-232或RS-485标准通讯接口 |  |  |
|  | 常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮应具备1小时1次的监测能力 |  |  |
|  | 流量计仪器应具备5分钟1次的监测能力 |  |  |

3.3.3 自动监测系统集成技术要求

3.3.3.1 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。

3.3.3.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

3.3.3.3 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息。

3.3.3.4 ▲具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。

3.3.3.5 ▲能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。

3.3.3.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

3.3.3.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

3.3.3.8 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至江苏省水环境自动监测数据管理平台。

3.3.3.9 ▲更新仪器设备或水站系统必须满足与原有水站系统和仪器的匹配性和兼容性。必须保证能够接入原有水站系统或原有仪器，实现系统控制，并接入相关关键参数。

3.3.3.10 系统中关键部件（如阀门、接头、PLC等）应使用国内外优质知名产品。

3.3.4 采水单元技术要求

3.3.4.1 采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标供应商由采购人组织进行实地查看并提出方案，经采购人同意后方可实施。

3.3.4.2 须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。

3.3.4.3 采用双泵/双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

3.3.4.4 ▲系统能记录并上传取水深度、水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对源水泵运行状态进行实时监控，同时具备上水超时告警功能。

3.3.4.5 ▲采样头能避开障碍，尽可能避免杂物附着；采样头具有取水深度监测功能，采水深度偏离0.5~1.0米深度范围时发出告警。

3.3.4.6 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备水气反冲洗功能。

3.3.4.7 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

3.3.4.8 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

3.3.4.9 采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

3.3.4.10 水质五参数自动监测仪必须使用原水，如具备条件应采用原位监测方式。

3.3.4.11 管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。

3.3.4.12 考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

3.3.5 配水及预处理单元技术要求

3.3.5.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

3.3.5.2 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

3.3.5.3 ▲预处理单元应具备可扩展多种预处理方式的功能，并可根据实际需求自动切换。

3.3.5.4 系统能记录原水浊度、预处理模式、沉降时间、沉降后浊度等关键参数。

3.3.5.5 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

3.3.5.6 ▲预处理单元及各分析单元均能实现视频实时监控。

3.3.5.7 ▲常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）仪器能够实现独立连续运行，实现小于1小时1次的数据采集频次。

3.3.5.8 具备可扩展功能，水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

3.3.5.9 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。

3.3.6 控制单元技术要求

3.3.6.1 必须支持中文显示，操作方便。

3.3.6.2 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。

3.3.6.3 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，能自动识别异常监测数据，并主动上传至江苏省水环境自动监测数据管理平台。

3.3.6.4 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展。

3.3.6.5 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

3.3.6.6 具备对留样单元的留样、排样的控制功能。

3.3.6.7 能够兼容视频监控设备，实现对现有视频监控设备的联网，并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

3.3.6.8 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

3.3.6.9 具备各仪器监测结果、重要状态参数（包括校准时间及结果、仪器修正数据等）、运行流程、报警信息等显示的功能。

3.3.6.10 具有三级权限管理功能。

3.3.6.11 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

3.3.6.12 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。

3.3.6.13 能够采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；能够采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至江苏省水环境自动监测数据管理平台。

3.3.6.14 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。

3.3.6.15 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

3.3.6.16 ▲温度、湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统。

3.3.6.17 工业控制计算机应满足CPU为 8核以上2024年以后最新技术处理器；内存≥16 GB；硬盘容量≥512 GB；显示器≥23英寸；通讯接口为RS 232/485 COM口，不小于8个；网口不少于2个。

3.3.6.18 ▲具备数据和信息传输安全措施，符合国家相关法律法规与标准规范。

3.3.7 留样单元技术要求

3.3.7.1 所留水样需在4±2℃低温保存。

3.3.7.2 留样瓶具有密封功能。

3.3.7.3 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥12个，容量≥500mL。

3.3.7.4 具有留样后自动排空功能。

3.3.7.5 配备门禁系统。

3.3.7.6 具有留样失败告警功能。

3.3.8 辅助单元技术要求

3.3.8.1 配备废液自动处理单元或废液收集单元，具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液，收液量需满足人工维护周期≥1个月。

3.3.8.2 配备UPS（总功率≥6 kW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4 h）、三相稳压电源功率≥10 kW）。

3.3.8.3 采样泵、空压机等仪器须进行减震防噪处理，避免对其他精密仪器的干扰。

3.3.8.4 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。

3.3.8.5 安装站房防雷。为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施。须提供防雷检测报告。

3.3.8.6 站房须安装自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害。

3.3.8.7 根据需要配置相应的空气压缩系统。所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

3.3.8.8 全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。

3.3.8.9 应保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4±2℃低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警。

3.3.8.10 可识别停电、过欠压、缺相、缺零等电源故障；火灾、水浸报警及电源出现异常时自动拉闸断电，电源正常后自动恢复供电；平台可实时监控站点各项运行环境参数，并可远程控制门禁、电源、空调、新风等运行保障设施；站房内、外视频监控可对火点、烟雾、水浸等异常情况进行识别并告警；站房内视频可对维护人员行为进行识别分析。

### 四、服务条款

4.1 服务与技术支持

4.1.1 供应商应当在江苏省配备专职技术服务人员，专职技术人员不得少于3名，至项目验收完成。须提供服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

4.1.2 质保期

4.1.2.1	质保期为自整体系统验收合格之日起3年。中标供应商明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括因仪器系统质量问题的维修和技术支持。在质保期结束后以优惠价格提供备品配件。

4.1.2.2	质保期内，应在站点所在地附近每10个站点配置1套备机（资产为中标供应商所有），不足10个站点按10个站点配置。

4.1.2.3	中标供应商应在投标时提供耗材及备品备件的报价表，质保期结束后，中标供应商保证6年内的耗材及备品备件的正常供应，并保证价格不超出报价表报价。

4.1.3	 服务和技术支持要求

4.1.3.1	在安装调试、试运行期间和质保期内，中标供应商应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标供应商应在接到通知后做到4小时内响应，12小时内到达现场，72小时解决出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标供应商承担，同时在承诺的响应时间内不能解决问题的将在履约保证金中扣除1000元/次。

4.1.3.2	供应商在提交投标文件时应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题。

4.1.3.3	软件升级及系统扩展方案：供应商必须对提供的软件知识产权负责，若未来国家生态环境部、省生态环境厅对水质自动监测技术规范作出调整，供应商须及时免费为采购人提供软件升级服务或调整。

4.1.3.4	供应商应具有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法开发。

4.1.3.5	供应商须在合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。中标供应商应制订明确的合同交货进度表。

4.2 技术培训

4.2.1 现场培训

4.2.1.1 参加人数：2—5人/每站。

4.2.1.2 培训地点：安装现场。

4.2.1.3 时间：在安装调试后10天内进行，为期3天。

4.2.1.4 内容：仪器的操作和维护及常见故障的诊断和排除。

4.2.2 培训要求

4.2.2.1 供应商在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。

4.2.2.2 供应商必须提供正式的现场培训计划和培训材料提纲，中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写，包括本系统操作介绍、系统中相关设备操作规范、软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册等。

4.2.2.3	培训所需所有费用由供应商承担。

### ★五、商务条款

5.1 质量保证要求

5.1.1 不得以任何形式转包于他方。

5.1.2 系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由中标供应商承担。

5.1.3 必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。

5.1.4 供应商必须提供系统各单元详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

5.1.5 为确保系统高质量建设，中标供应商应制定有关建设期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。中标供应商必须提供详细的项目管理组织构架、职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过的主要项目情况。

5.1.6 自动监测站在正式验收之前，仪器设备的安全由中标供应商负责，须保证验收交付时设备完好。

5.1.7 自动监测站在正式交付之前，运行所需的试剂、水电通讯等费用由中标供应商承担，以保证交付之前系统稳定运行。

5.2 合同履行期限

5.2.1 合同签订之日起30天内到货，货品送至采购人方指定地点。 合同签订之日起120天内完成项目所有建设内容（包括仪器设备到货、仪器安装调试、系统功能检查、仪器性能测试、连续30日试运行及技术验收工作）。

5.2.2 提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

5.2.3 工期要求不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标供应商法律责任。

5.3 验收标准

5.3.1 中标供应商应具备开展技术验收的能力，提供详细的验收报告，强调验收时效性。

5.3.2 项目完成后根据《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》和《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）等要求开展验收工作。水站连续试运行30天内，各监测项目的数据有效率应不小于90%。

5.3.3 货物到达安装现场后，中标供应商和采购人（或委托方）共同打开包装检查货物数量及规格。中标供应商应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

5.3.4 根据相关技术规范要求考察系统运行情况，进行性能测试，由中标供应商提供最终验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由中标供应商承担。

5.3.5 仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标供应商法律责任。

5.4 付款方式

5.4.1 首付款支付时间：合同签订完成且中标供应商缴纳全额履约保证金后的30日内；首付款支付比例：合同额的60%。

5.4.2 尾款支付时间：项目整体技术验收完成后的30日内；尾款支付比例：合同额的40%。

5.5 质量保证

5.5.1 在水站交接前，中标供应商应提供完备的水站运行质量保证服务，确保水站数据质量满足国家和省内有关规范要求。

5.5.2 中标供应商必须完成站房原有仪器（包括自动监测仪器、水站系统、辅助设备）的拆除及清点工作，并搬运至采购人指定地点。同时协助完成资产的清点工作，并解决相关遗留问题，如需报废的需配合完成报废程序（提供承诺书）。

5.6	其他要求

5.6.1	系统的完整性：中标供应商提供的整套设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要采购人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则系统正常运行所缺的设备及附件，均视为免费及时提供。

5.6.2	 提供的设备要求

5.6.2.1	中标供应商提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须符合国家质量检测标准（附检测报告复印件）、《招标货物一览表》中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件），所有原材料必须无任何缺陷，所有设备和安装要符合国家行业标准。

5.6.2.2	所提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

5.6.2.3	中标供应商应在投标文件中列出维修服务网点的地址、邮编、电话、传真及联系人。

5.6.3	 提供的技术文件要求

5.6.3.1	中标供应商所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

5.6.3.2	技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等，相关软件的安装指导。

5.6.3.3	自动监测仪器所采用的分析方法的名称、标准代号及分析方法的中文说明书。

5.6.4 中标供应商在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标供应商对由此产生的一切后果负责。

5.6.5 如个别水站因重大变化导致不能开展建设，采购人将与中标供应商协商解决相应站点的款项拨付的问题。

5.6.6 中标供应商须做好数据安全和保密工作，未经采购方同意，数据不得转发、外泄。

# 第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

1、本次评标采用为综合评分法（满分为100分），即对满足招标文件全部实质性要求的供应商按照下列评审因素的量化指标进行打分。

2、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、每个供应商的最终得分为评标委员会各成员打分的算术平均值。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

5、招标文件中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致投标被否决。

6、招标文件中标注有 “▲”的条款为重要技术指标，负偏离(不满足要求）将在下述技术评分中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

### 二、综合评分标准

1、评分表

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 人员要求 | 供应商提供拟投入本项目的人员名单： 1、投入本项目专职人员数量为3人的，得3分； 2、每额外增加1人加1分，最多加2分； 3、少于3人不得分。 | 5 |
| 2.2 |  | 投入本项目的专职人员中： 1、有3名成员具备省级及以上生态环境部门颁发的水质自动监测上岗证的得2分； 2、每增加1名具备同样证书的成员加1分，最多加2分； 3、持证人员低于3人不得分。 | 4 |
| 2.3 |  | 投入本项目的专职人员中： 持有水质自动监测上岗证人员中具备环保类专业技术高级及以上职称的，每有1人，得1分，本项最高得2分。 | 2 |
| * |  | 注：以上人员均须提供供应商为其缴纳的近3个月内任意一个月社保证明以及证书复印件，并加盖公章。 |  |
| 3.1 | 技术要求响应 | 评委会根据投标文件中《技术条款偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：满足《用户需求书》中采购需求：三、水站改造技术要求全部内容的得15分，加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣1分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，扣完为止。 | 15 |
| 3.2 |  | 总磷仪器浊度补偿功能： 根据仪器的抗浊度技术方案、抗浊度效果的第三方证明材料进行综合评分。需对不同浊度的水体进行测试，样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度大于200NTU时，与实验室数据相对偏差≤15%的得3分；15%~20%（含20%）的得2分；20%~25%（含25%）的得1分；其余不得分。 | 3 |
| 3.3 |  | 总氮仪器浊度补偿功能： 根据仪器的抗浊度技术方案、抗浊度效果的第三方证明材料进行综合评分。需对不同浊度的水体进行测试，样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度大于200NTU时，与实验室数据相对偏差≤15%的得3分；15%~20%（含20%）的得2分；20%~25%（含25%）的得1分；其余不得分。 | 3 |
| 4 | 质控验收技术支撑能力 | 1、供应商或其直接持股超过50%的公司具有用于技术验收的CMA资质的检测机构且在“江苏省社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力（认证范围需包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的得6分，有缺项不得分（上述CMA资质的检测机构指CMA资质证书名称与“供应商”或“供应商直接持股超过50%的公司”名称一致；或检测机构与“供应商”或“供应商直接持股超过50%的公司”的分公司名称一致；须提供CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件；如为直接持股的检测机构，须提供行政管理部门出具的证明材料或国家企业信用信息公示系统官网截图，未按上述要求提供证明材料的，不予认可）； 2、供应商承诺中标后2个月内建立满足本项目要求CMA实验室的得3分，若检测能力有缺项不得分； 3、供应商承诺委托有资质第三方实验室的得1分，若检测能力有缺项不得分； 4、没有实验室且未承诺建立或委托的不得分。 | 6 |
| 5 | 业绩 | 供应商提供自2021年1月1日以来，与本项目类似的地表水自动站建设或改造方面业绩，每提供1份业绩证明材料得0.5分，本项最高得4分。 注：须提供合同和中标通知书复印件并加盖公章。 | 4 |
| 6 | 现场勘察报告 | 评委根据供应商提供的现场勘察报告进行评审： a)现场勘察报告覆盖所有站点，对现场设备统计完整、信息齐全且针对每个站点给出合理改造建议的得7分； b)现场勘察报告覆盖所有站点，相关改造建议一般的得4分； c)现场勘察报告未覆盖所有站点，相关改造建议较差的得1分； d)未进行现场勘察或现场勘验情况差、无相关建议的不得分。 | 7 |
| 7 | 设备系统安装实施方案 | 评委根据供应商提供的针对本项目设备系统安装实施方案进行打分。 a)方案科学合理，完全符合或优于相关标准和规范，完全满足或优于项目需求的得7分； b)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得4分； c)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； d)方案不合理、部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 7 |
| 8 | 系统集成方案 | 评委根据供应商提供的针对本项目系统集成方案进行打分。 a)方案科学合理，完全符合或优于相关标准和规范，完全满足或优于项目需求的得7分； b)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得4分； c)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； d)方案不合理、部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 7 |
| 9 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的针对本项目售后服务方案进行打分，方案包含但不限于：采购需求之服务条款所述内容。 a)方案科学合理，完全符合或优于相关标准和规范，完全满足或优于项目需求的得7分； b)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得4分； c)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； d)方案不合理、部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 7 |

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

7.根据财政部、原国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

8.投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章  投标文件格式

### 一、投标格式

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：报价汇总表

格式四：技术条款偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：业绩表

格式七：团队人员配备表

格式八：服务方案

格式九：方案索引表

格式十：其他

评分索引表

投标单位名称：

项目编号：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的 页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件正本一份及副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价汇总表中规定的应提交和交付的货物（若有）和服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、交货期/服务期限为                  。

6、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守招标文件中对投标单位的所有规定。

9、我方郑重承诺，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标供应商解释未中标理由的义务。

11、根据供应商须知第4条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、如果我方中标，在与采购人签订合同前，将按招标文件第33条要求，提供银行基本帐户的证明文件。

14、其他说明：

15、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

法定代表人或授权代表（签字）

供应商名称

公章

日期

格式二

开标一览表

项目名称：

项目编号：

招标编号：

|  | 投标内容 |
| --- | --- |
| 投标总价： | 大写：人民币 （元） 小写：RMB （元） |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: | （是/否） |
| 合同履行期限： |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式三

报价汇总表

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质自动分析仪 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 流量计 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 系统控制单元（含工控机、监控软件、VPN及通讯设备） | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 采配水单元 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 辅助单元 | 5 |  |  |  |  |  |
| 合计（投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应按照招标文件中要求提供的货物内容报价。所有在投标文件中承诺的服务项视作卖方免费提供。

2、此表的投标总价已包含供应商完成本招标项目的一切费用（包括税费）。

格式四

技术条款偏离表

（根据招标文件《第四章 用户需求书》：采购需求 中 水站改造技术要求 内容填写，须点对点应答）

招标编号：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式五

商务条款偏离表

（根据招标文件 第三章 合同协议书 与 第四章 用户需求书：五、商务条款 的内容填写）

项目编号：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商对招标文件《第三章 合同协议书》、《第四章 用户需求书：商务条款》进行确认时，负偏离一项则视为无效投标。
2、对《第三章 合同协议书》、《与第四章 用户需求书：商务条款》没有偏差和修改要求的，可以提交空白表格，采购单位将视作认同。

格式六

业绩表

供应商提供满足评分办法要求的业绩，并提供相关证明材料。

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 签约 日期 | 合同金额 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

格式七

团队人员配备表

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

1、后附身份证、毕业证、职称证书、资质证书等材料的复印件。

2、行数不够可自行添加。

格式八

服务方案

格式九

方案索引表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件服务要求 | 在投标文件中的页码位置 | 在对应方案中的段落位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式十

其他

（一）中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

（二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（三）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月    日

（四）节能产品认证文件

提供所投产品的相关认证证书和产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保查询系统”的网页截图

（五）环境标志产品认证文件

提供所投产品的相关认证证书和产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保查询系统”的网页截图

（六）：其他

### 二、资格证明文件

（说明：供应商须按“招标公告 申请人的资格要求”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

（一）通用资格要求

1、法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证；

2、提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满1年的无需提供；

3、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件；

4、提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章；

5、提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

格式一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

格式二：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

格式三：法人代表授权书

（二）本项目的特定资格要求：

无

注：以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“供应商须知”19.2执行。

格式一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

格式二

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

格式三

法定代表人授权书（原件）

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：