竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

采 购 人：丰县常店镇卫生院

采购代理机构：江苏双赢建设工程有限公司

二〇二五年十月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

各供应商：

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏双赢建设工程有限公司对丰县常店镇卫生院采购康复设备一批采取竞争性磋商采购方式进行采购。竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

# 第一章项目说明

一、采购人：丰县常店镇卫生院

二、项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

三、项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1、满足《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：供应商具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。

说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）；

（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（6）信用评价结果查询：

采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

九、合同主要内容和条款：详见《磋商文件》附件6《拟签订的合同文本》。

十、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人或采购代理机构无承诺表示时视为未成交，采购人或采购代理机构认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十一、竞争性磋商文件的获取

获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、苏采云系统全程使用谷歌浏览器。

# 第二章保证金

- 保证金

1、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

2、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

# 第三章磋商响应文件

十三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年11月04日09:30（北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年11月04日09:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年11月04日09:30（北京时间）。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

说明：本项目成交供应商在成交结果公告发布后，还需向代理机构提供与线上内容一致的纸质文件（正本1份、副本2份）。投标文件正、副本均不退还中标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

十四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件。以上证明文件提供扫描件加盖电子签章；

2、财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的上年度财务审计报告；

3、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次电子响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

- 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

# 第四章磋商相关说明

十五、评审程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

注：磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内进行最后报价。各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

- 信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件 1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18、响应文件内容不全或不实质性响应磋商文件的；

19、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

# 第五章确定成交供应商及合同签订

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十一、特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

# 第六章磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

# 第七章询问和质疑

二十四、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理公司提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联 系 人：时攀         联系电话：15205218005

地    址：郑集镇工业园区512号

第八章联系方式

1、采购人信息

名称：丰县常店镇卫生院

地址：丰县常店镇

联系方式：13655215271

2、采购代理机构信息

名称：江苏双赢建设工程有限公司

地址：郑集镇工业园区512号

联系人：时攀

联系方式：15205218005

第九章其他要求及附件

二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准按照《徐州政府采购代理服务费行业指导价格》收取，详见附件。

二十六、本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

二十七、采购人确定的采购项目属性：其他未列明行业。

二十八、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《代理服务收费标准》

14、《预付款保函支付条款模板》

## 评分细则

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／各投标人评审价格）×30（分值计算结果保留两位小数）。 |
| - 技术 - 部分 - （66分） | 技术规格 （30分） | 完全满足招标文件《 采购需求》中“技术规格要求”得30分。招标文件《 采购需求》中“技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足或负偏离减2分,扣完本项评分为止；非加“▲”项每一项不满足或负偏离减0.5分，扣完本项评分为止。本项最低得0分。投标人需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏差表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行打分，提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料，并在投标文件技术响应偏差表中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离。 注：以上须提供证明资料的原件扫描件加盖电子签章。 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施计划、进度计划详细安排、进度保障措施等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；不全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；不全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （12分） | 依据投标文件中的售后服务方案（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、备品备件供应方案等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分； 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性一般得1分。 未提供的得0分。 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的培训方案的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得3分；比较健全、比较合理得2分；不够健全、不够合理、无具体内容得1分。 未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 在满足招标文件质保期要求（5年）的基础上，每免费延长一年质保的得1分，本项最高得2分。 投标文件中提供承诺函并加盖电子签章，否则不得分。 |
| - 商务 - 部分 - （4分） | 设备业绩 （4分） | 投标文件中提供所投设备的销售合同，合同签订日期在2022年4月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目同类或相似的合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 （需提供合同关键页扫描件并加盖电子签章，合同中须体现相关条款，未提供扫描件、扫描件不清晰或提供的合同与要求不符的不得分。） |

说明：本项目采用综合评分法。

## 2、项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过60.6万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价。

报价包括人工服务费(含差旅费、劳保和保险等一切费用)和所需更换的软件和零配件费（含报关、运输、检测等一切费用）的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

1、采购人：丰县常店镇卫生院

2、项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

三、服务内容：

1、服务地点：丰县常店镇卫生院

2、服务内容：采购康复器械一批。

3、服务期限：7天

四、采购清单

本次采购旨在提升我院康复医学的综合诊疗能力，满足患者日益增长的康复治疗需求。

采购内容包括但不限于：1. 运动治疗设备：四肢联动康复训练设备 3台。 2. 物理因子治疗设备：电脑仿生电刺激仪2台、神经损伤治疗仪2台、生物反馈2台。 3. 评估与认知训练设备：儿童健康发育评估系统1台。 4. 作业治疗设备：电动站立床1台。

五、技术规格要求

| - 序号 | 仪器名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 四肢联动康复训练设备 | - 1、▲具有四肢联动康复训练器二类医疗器械注册证。 - 2、适应人群：儿童 - 3、结构组成：由底座、座椅、把手、脚踏板、背部支撑及绑带、腿部支撑及绑带、手部和脚部固定装置、联动连杆装置、电源、显示器组成。 - 4、功能描述： - 4.1 ▲具有情景互动模式，增加了儿童康复训练的趣味性、沉浸性、交互性和构想性，最大限度发挥康复训练的作用。 - 4.2 ▲具有多种儿童日常游戏视频、人机场景互动训练、运动轨迹曲线图表、互动音乐等功能，促进儿童患者实现回归社会的康复目标。 - 4.3 手部固定装置握套可帮助上肢零肌力患者运动时抓握伸缩曲张。 - 4.4 上肢运动杆长度可以调节，满足患者上肢不同关节活动范围屈伸训练。 - 4.5 通过一肢带动三肢、健侧带动患侧，健侧肢体做主动运动，患侧肢体做被动运动。 - 4.6 患者用健侧肢体带动运动，安全的主动运动，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复。 - 4.7 模拟儿童日常生活中正常人肢体运动，上肢伸缩曲张和下肢蹬踏前倾的运动模式。 - 4.8 上下肢一起联动，可增强腰背的肌力，增加躯干的稳定性、协调性和平衡的控制能力。 - 4.9 过自主控制运动训练，为患者提供了早期的有氧训练。 - 5、性能参数： - 5.1 电源：输入220V，50Hz、输出DC24V，3.75A - 5.2 显示装置：高清液晶触摸屏显示，康复训练参数和设备状态全程实时显示，人机界面操作简便。 - 5.3 智能显示：训练过程中可实时显示步频、代谢当量、瓦特、卡路里、载荷、累计的运行时间和步伐数，情景互动训练场景、情景生活观赏视频、运动训练曲线和互动音乐曲目及播放。 - 5.4 具有训练数据统计功能：结束后，可统计当次训练时长、平均速度、总消耗卡路里、平均功率、运行时间和步伐数。 - 5.5 支臂调节范围0cm～35cm，允差±5％； - 5.6 把手具有一键锁定功能，使用按压快拉式结构调节。 - 5.7 把手角度旋转可调选配。 - 5.8 标配安全背部支撑及绑带，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落。 - 5.9 标配手部固定装置护套，为上肢肌力小和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续。 - 5.11 标配腿部支撑装置和绑带，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势。 - 5.12 腿部支撑装置长度3档可调，宽度多档可调，调节髋外展外旋的幅度。 - 5.13 腿部支撑架活动范围0-360°，左右双侧可换。 5.14 使用防滑减震脚踏板，脚底缓冲、角度可调、及固定双脚的脚部绑带，确保患者稳定轻松安全蹬踏。 - 5.15 具备移动轮子，方便设备的整体移动。 - 5.16 使用永久性电磁阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练。 - 5.17 阻力等级1～8级可调，步长为1。阻力在训练启动前和训练过程中应可调节。 - 5.18 训练前具有输入患者体重设置启动功能。 - 5.19 具有训练放松方式，可选择生活场景视频播放、情景互动训练、运动轨迹曲线图表、互动音乐。 - 5.20 具有训练时间20min和30min两种选择一键设置，并训练结束后具有语音播报提示功能。 - 5.21 最大承重：200kg - 5.22 设备自身重量：90kg以下 - 5.23 运动步频范围：15～250次/分 - 5.24 运动功率范围：5-800瓦特 - 5.25 累积步伐数达：可达9999步 - 5.26 热量消耗范围：0－999卡 - 三、标准配置 - 主机一台、手部绑带一对、脚部绑带一对、背部绑带一条、腿部支撑架及绑带一套、 腰部绑带一条、说明书、保修卡、合格证、资质证件等一套。 |
|  | 电脑仿生电刺激仪 | 1、台式机设计，小巧便携，一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 2、输出路数：1通道独立输出（2对电疗+1路磁疗）； 3、重复经颅磁刺激、振动按摩、小脑顶核电刺激、肢体神经肌肉电刺激 “四功合一”： 4、电刺激共≥四种治疗模式：常规、夜间、脉冲、连续； 5、电刺激治疗时间：常规、夜间、脉冲模式1～30分钟，连续模式1～99分钟，步长1分钟； 6、主极输出电流的频率是一组合脉冲电流的频率，基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz。主极的脉宽700μs±15%； 7、主极输出幅度设定显示范围为0～80，无量纲数，无直流分量； 8、辅极基本频率：4000Hz±15%，脉宽：120μs±15%； 9、辅极输出幅度设定显示范围为0～90，无量纲数，输出无直流分量； 10、辅极≥10个针对性治疗自动处方； 11、磁疗：治疗头中心磁感应强度B，弱档3mT～9mT，强档10mT～17mT；磁场频率50Hz±2%； 12、微振功能：强度四档可调，分别为关、弱、中、强；四档对应的驱动电压脉冲幅度分别为0V、10V、16V、27V，精度±10%。频率四档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±10%； 13、治疗帽治疗头规格：圆柱形底面直径25mm，高度21mm，与人体接触部分材料为聚乙烯专用料，治疗帽治疗头数目为7 个； 14、主极（脑电）输出、辅极（躯体）输出、磁疗输出及振动等功能单元均可独立控制。可根据治疗需要组合使用，也可单独使用； |
|  | 神经损伤治疗仪 | 1、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 3、≥二通道4路电极独立输出； 4、断路检测：电极脱落时开路指示灯闪烁提示； 5、输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）； 6、内置两种不同专家处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节； 7、脉冲频率：0.5Hz～500Hz范围，允差为每档最高频率的±15%； 8、脉冲宽度：1ms～10ms，允差±30%； 9、输出强度： 0mA～100mA连续可调，步进1mA，最大输出值允差±30%； 10、治疗时间：5min～30min连续可调，步进1min，允差±10%，到时后有声音报时； 11、连续工作时间≥4h； |
|  | 生物反馈 | - 产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 - 独立4通道，可进行肌力肌张力采集和评估；4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做4个部位，或多位患者，4通道肌电触发电刺激，可同时支持4个部位 - ≥10寸触摸式液晶显示，可触摸屏操控；也可物理旋钮进行参数调节 - ▲采样位数≥12位，采样率≥8000 Hz原始数据， 保证信号的准确性。 - 电刺激强度：0mA～100mA可调，0.5mA调节 - ▲刺激频率：采用变频电刺激，频率范围 0.5-999Hz，脉冲宽度：10-1000μs - 通频带不小于20Hz-500Hz - 内置放大器测量范围不小于：20-2800μV（r.m.s） - 内置放大器最高分辨率＜1μV（r.m.s） - 具有交流电源供电和电池单独供电两种方式。 - 具有引动电刺激：即健侧带动患侧，上肢带动下肢的治疗模式。 - ▲所有通道具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出； - 具有多媒体生物反馈训练功能，可通过动画游戏对患者肌肉稳定性、协调性、进行锻炼。 - 数据共享：软件升级方式：可通过微云系统进行实时在线免费升级，无需专门人员现场更新； |
|  | 儿童健康发育评估系统 | - (1)▲含儿童康复孤独症及肢体类档案管理系统子、儿童康复评估子系统（支持测评量表不低于128个量表，不低于5个营养测评量表，发育能力类测定量表不低于21个，具体见下表明细）、视听觉训练评估子系统IVACPT、移动端PC评估子系统、手机端档案录入系统； - (2)▲支持录入儿童肢体及孤独症电子健康档案：含基本信息、次要障碍分类、康复服务类别、支持记录康复评估项目、可选评估项目、若合并ASD测评估、ICF分析、目标、康复治疗方案、添加课程、康复计划、添加指导、结案 - (3)支持肢体及孤独症康复档案的预览及打印：含档案封面、协议书、知情同意书、档案首页、康复治疗方案、康复治疗计划及治疗记录、家庭指导计划、课程表及治疗单 - (4)▲支持院内局域网部署模式，不限制院内使用的站点个数，包括建档机器数、院内医生使用数、院内电脑台数，系统能够智能辅助诊断，各评估系统间基础档案信息互联互通，包括Gesell、儿心2、VBMAPP、IVACPT、S-s、FMFM、FMGM等，； - (5)支持配合康复科测评量表1年内的相关测评方面的科学研究； - (6)具备PC端软件和自助端两个软件（支持同一台设备的两种模式的自动切换），支持局域网版本的操作台PC端和平板端及自助服务端的数据同步，支持医生电脑端开单，自助端自助服务量表个数不低于40个； - （7）配套硬件8套，移动推车系统1套、移动端1套、自助1套、配套评估工具5套。第二部分：配套硬件系统部分 |
|  | 电动站立床 | 1、床面尺寸：1290±100（mm）×520±60（mm）； 2、床面最低高度：520±60（mm）； 3、最大安全载荷75kg； 4、站立角度的设置范围为0°～75°，最大角度误差±5°；背板可调节至与水平面的夹角≤85%； 5、连续可调的扶手桌面，方便不同体型的使用者 扶手桌面尺寸：620±60（mm）×320±30（mm）； 扶手桌面上下调节行程≥950（mm），扶手桌面前后调节行程≥120（mm） 6、配备两个独立可调的踝关节矫正踏板 脚托板尺寸：210±30（mm）×117±30（mm） 左右翻：在-35°～+35°范围之内，上下翻在-20°~+25°范围之内； 7、可通过手控开关控制床面倾斜角度，按压手控器按钮的力≤5N，手控器按钮表面尺寸，直径≥15mm，各按钮之间的距离＞10mm； 8、电动起立床的床板从水平到直立位置时的运行时间≥30s； 9、脚轮能可靠定位，脚轮移动＜10mm； 10、电动起立床工作噪音应≤65dB(A)； 11、站立时间的设置范围为0min～99min，每一增量为1min；最大设定站立时间误差±2%； 12、该站立床有急停开关，在紧急情况下可按下急停开关，中断所有电动机构的动作； |

- 1）软件详细评估子系统包括如下：

| - 模块名称 | - 技术规格和配置要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 档案管理 | - 实现儿童基本档案的建立和完善。含接诊、编辑和删除功能，并在同一个界面显示多次接诊记录 |  |
| - 医生工作站 | - 根据接诊日期快速检索，可以实现测评开单项发送到移动端和平板端，实现测评管理满足诊断、开单管理，历史记录及结果的查看。 |  |
| - 徐州市残疾儿童档案管理系统（孤独症及肢体） | - 支持录入儿童肢体及孤独症电子健康档案：含基本信息、次要障碍分类、康复服务类别、支持记录康复评估项目、可选评估项目、若合并ASD测评估、ICF分析、目标、康复治疗方案、添加课程、康复计划、添加指导、结案 |  |
| - 儿童神经心理行为评估 | - 1．0-6岁儿童智能发育筛查测验(DST) - 2．视听整合持续测试系统IVACPT - 3．丹佛发育筛查(DDST)(0~72个月) - 4．儿童心理行为发育预警征象筛查问卷WSCMBD(0-6岁) - 5．瑞文智力测验(RIT) - 6．新生儿20项神经行为测试(NBNA)(足月新生儿) - 7．0-3岁婴儿发育量表(CDCC) - 8．0-6岁儿童神经心理发育量表(儿心-Ⅰ) - 9．0-6岁儿童神经心理发育量表(儿心-Ⅱ) - 10．Berg平衡量表 - 11．GESELLSH发育诊断量表(0~3岁)（上海） - 12．GESELL发育诊断量表(0~6岁)（北京） - 13．贝利婴幼儿发展量表(BSID-CR)(2~30月) - 14．儿童功能性独立测量(WeeFIM)(6月~84个月) - 15．脑瘫儿童日常生活活动能力评定(ADL) - 16．0~1岁神经运动检查20项(INMA) - 17．0~1岁神经运动检查50项(INMA) - 18．Alberta婴儿运动量表(AIMS)(0~18月) - 19．MMSE评定 - 20．Peabody运动发育量表(PDMS-II)(0~5岁) - 21．粗大运动功能测试(GMFM)(0~5岁) - 22．儿童精细运动能力测试量表(FMFM)(1~12岁) - 23．感觉统合发展核对3-12岁 - 24．感觉统合发展评定3-12岁 - 25．韦氏儿童智力量表(C-WISC)6-16岁 - 26．韦氏儿童智力量表(WISC-CR)6-16岁 - 27．韦氏学前儿童智力测验(WPPSI)4-6.5岁 - 28．韦氏幼儿智力量表(C-WYCSI)4-6.5岁 - 29．S-S语言发育迟缓检查法(1~6.5岁) - 30．S-S语言发育迟缓检查法(2) - 31．VBMAPP语言行为里程碑评估(0~48月) - 32．构音语音能力评估 - 33．构音障碍评估量表(全年龄) - 34．汉语沟通发展量表(短表)词汇及句子(CCDI)(16~30月) - 35．汉语沟通发展量表(短表)词汇及手势(CCDI)(8~16月) - 36．图片词汇测试(PPVT) - 37．早期语言发育进程量表(EIMS)(0~35月) - 38．Achenbach儿童行为量表(CBCL2-3岁) - 39．Achenbach儿童行为量表(CBCL4-16岁) - 40．Rutter行为父母问卷(3-17岁) - 41．Rutter行为教师问卷(3-17岁) - 42．Weiss′s功能性缺陷程度评定量表（父母评述） - 43．阿斯伯格综合征儿童筛查量表(AS)(4~11岁) - 44．学习障碍儿童筛查量表(PRS)(5~15岁) - 45．耶鲁综合抽动严重程度量表 - 46．婴儿-初中生社会生活能力量表(SM)(6月~14岁) - 47．症状自评量表SCL-90(16岁以上) - 48．CHAT-23孤独症早期筛查量表 - 49．儿童孤独症测评(CLS)(3~6年级) - 50．儿童孤独症评定量表(CARS) - 51．婴幼儿孤独症筛查量表(M-CHAT-R)(16~30月) - 52．婴幼儿孤独症筛查量表(M-CHAT)(16~30月) - 53．婴幼儿孤独症筛查量表中文修订(M-CHAT)(16~30月) - 54．孤独症行为量表(ABC)(8~336月) - 55．孤独症行为量表(ABC)2(8~336月) - 56．简易幼儿孤独症筛查量表(家属) - 57．简易幼儿孤独症筛查量表(医生) - 58．克氏孤独症筛查量表(CABS)(2~15岁) - 59．社会交往问卷(SCQ)(四岁以上) - 60．婴幼儿孤独症筛查量表(CHAT)(18月内) - 61．自闭症评测(CPEP3)(2~7.5岁) - 62．自闭症评测(PEP3)(2~7.5岁) - 63．自闭症治疗评价表ATEC测评(2~12岁) - 64．Conners行为父母问卷(3-17岁) - 65．Conners行为教师问卷(3-17岁) - 66．DSM-IV诊断ADHD（3-18岁） - 67．SNAP-IV评定量表(18项)（6-18岁） - 68．SNAP-IV评定量表(26项)（6-18岁） - 69．儿童注意缺陷多动障碍诊断量表(DSM-Ⅴ)（2-18岁） - 70．注意缺陷-多动障碍（ADHD）评估—父母问卷 - 71．注意缺陷-多动障碍（ADHD）评估—教师问卷 - 72．艾森克人格测试问卷(16岁以上) - 73．艾森克人格测试问卷(7-15岁) - 74．气质评估 - 75．7项广泛焦虑障碍量表 - 76．9条目患者健康问卷 - 77．ASLEC青少年生活事件测评 - 78．CES-D流调中心用抑郁量表 - 79．HAMA焦虑测评量表 - 80．QSA自杀态度问卷 - 81．爱丁堡抑郁量表(EPDS) - 82．贝克-拉范森躁狂量表 - 83．副反应量表(TESS) - 84．汉密顿抑郁量表(HAMD) - 85．婚姻满意度问卷 - 86．简易应对方式问卷 - 87．临床疗效总评量表 - 88．疲劳量表 - 89．社会功能缺陷量表(SDSS) - 90．生活满意度指数A - 91．韦氏成人智力量表(WAIS-RC) - 92．阳性和阴性症状量表评分表(PANSS) - 93．自尊量表 - 94．宗(Zung)氏焦虑自评量表(SAS) - 95．宗(Zung)氏抑郁自评量表(SDS) - 96．0 岁～2 岁婴幼儿睡眠评估问卷 - 97．3～5 岁婴幼儿睡眠评估问卷 - 98．PIERS-HARRIS儿童自我意识测评 - 99．SRSA社会适应性测评量表 - 100．长处和困难问卷（学生版） - 101．儿童多元智力测评量表(MIT) - 102．儿童焦虑敏感性指数量表(CASI) - 103．儿童焦虑性情绪障碍筛查表(SCARED) - 104．儿童困难问卷（QCD） - 105．儿童学习障碍测评(SBC) - 106．儿童抑郁障碍自评量表(DSRS) - 107．防御方式问卷(DSQ) - 108．父母教育方式测评(EMBU) - 109．家庭环境测评量表(FES) - 110．匹兹堡睡眠质量指数量表 - 111．强迫症状测评量表 - 112．舒尔特方格测试 - 113．小学生心理健康测评(MHRSP) - 114．学龄儿童数字划消测试(6-18岁) - 115．学龄儿童字母划消测试(6-18岁) - 116．学龄前儿童图形划消测试(3-6岁) - 117．学龄前儿童饮食行为量表（PEBS） - 118．学生心理健康诊断测评(MHT) - 119．应付方式问卷 - 120．应试技巧和考试心理控制能力测评(SPCE) - 121．中学生心理健康测评(MHRSM) - 122．自我信念测评量表(SGSS) - 123.自信心测评量表 - 124.支持营养不良评估筛查（STAMP）； - 125.营养风险及发育不良筛查（STRONGkids）； - 126.营养不良风险评分（PYMS） - 127.喂养行为评估：支持饮食行为问题筛查评估（IMFeD）； - 128.支持婴幼儿喂养困难评分量表中文版； |  |
| - 自助服务端软件 | - 配套局域网版本自助端软件，实现和服务器端的互联互通，可局域网运行 |  |

- 2）硬件部分

| - 序号 | - 名称 | - 参数部分 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 网络版卧式触摸自助系统 | - 液晶面板：屏幕尺寸：不低于23寸；显示比例：16：9（H：V）； - 配置不低于：CPU I5代；内存8G ；硬盘120G； - 电容参数：触摸点数：最高支持32个触摸点，水渍、手机、茶杯放在触摸屏上，不影响触摸体验和操作； - 触控偏差：≤2mm | - 1 |
|  | - 平板移动系统 | - pad 8 10.1英寸6G+128G触屏 二合一win10平板电脑笔记本 轻薄本 WiFi版 - 可用于自动服务 - 也可以用于医生手持移动测评 | - 1 |
|  | - 网络版移动推车办公系统 | - 儿童心理行为测评工作台 - 主机一体机不低于内存8GB，固态硬盘256GB - 含可升降推车工作台和移动系统，连续供墨打印机 | - 1 |
|  | - 工具箱 | - Gesell、Vbmapp、韦氏3儿童、韦氏3幼儿、SS语言、Peabody、FMFM、FMGM等任选5套 | - 5 |

六、项目实施要求

（一）安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（二）设备材料要求

1、中标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品，生产（出厂）日期为本项目开标时间前6个月内，否则招标人有权拒绝签收，并有权取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、中标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、中标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。

4、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，中标人都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。

（三）交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，7日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标人免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，设备需要的电源插座及网络设施由中标人负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

七、售后服务和培训要求

（一）质保期：质量保证期至少5年。（需供应商根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书）。

（二）售后服务

1、中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决故障的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

2、中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

3、保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后），3年内一般不超过设备原值的3%，3—5年一般不超过设备原值的4%，5年以上一般不超过设备原值的5%。

4、应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（三）技术培训

中标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购人确定。

（四）后期维护

设备每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长设备免费维护。对于质保及产品售后服务，需要生产厂家和供应商共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书。

（五）服务要求

1、中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。

2、中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

八、质量保证要求

1、产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准，属计量器具的要符合国家计量检定标准，并承担验收合格后的首次计量费用。

2、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

3、货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

4、采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

5、合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与验收标准要求不符，则采购人有权拒签合同。

九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

1.履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2.验收标准要求：以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

3.验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

4.商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

5.快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

十、其他要求：见磋商文件《拟签订的合同文本》。

## 3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

本次为首次报价                                 货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 磋商报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县常店镇卫生院采购康复设备一批 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 4、分项价格表

项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

货币单位：人民币元

格式自拟

供应商报价说明：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应。

3.供应商对以上数据的真实性负责。

江苏双赢建设工程有限公司有权将以上内容进行公示。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 5、偏离表

项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）技术部分的要求无偏离可填写“无”字。

2、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

6、拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政府采购合同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4“合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下付款方式：

货到安装调试后付10% 、使用半年后再付30%、质保期满付余款。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票，卖方不按约提供发票的，买方有权拒绝付款且不视为违约。

4.2履约保证金

卖方应在合同签订前，按合同约定提交履约保证金。履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金应使用支票方式或金融机构出具的保函等非现金形式提交，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定）。

履约保证金的提交与退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

提交：卖方应在合同签订前，向买方提交合同总价的10%的履约保证金；

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束后三十日内一次性无息退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效后，_____日内交付货物并安装调试完毕，由采购人进行验收。

5.2 交货地点为买方指定地点。卖方提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品，生产（出厂）日期为本项目开标时间前6个月内，否则买方有权拒绝签收，并有权终止合同；给买方造成的损失的，卖方还应当予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 （1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十（20%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.1 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.2快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。否则视为卖方未完全履行合同义务。如不能在合同约定期限内交付，逾期按5.5条约定承担违约金。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效后，_____日内交付货物并安装调试完毕，由采购人进行验收。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，同时视为卖方逾期交付，并按照合同约定承担逾期交付的违约责任。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对丰县常店镇卫生院采购康复设备一批（项目名称）项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

（2） 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 10%提交的履约保证金（卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定）。

6.合同一式     份，具有同等法律效力，买方     份，卖方     份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

开户银行：

银行账号：

## 7、承诺书

致丰县常店镇卫生院：

根据贵方《磋商文件》[项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001]要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

1.完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

2.保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

3.已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

5.报价有效期为30个工作日。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

7.完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8.供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

9.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

10.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 8、授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：           先生（女士）

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与丰县常店镇卫生院采购康复设备一批[项目编号：         ]的磋商活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自  年  月  日  起至  年  月  日    止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

联系方式：

受托人（签字或盖章）：

日期： 年   月   日

（受托人身份证扫描件附后)

## 9、中小企业声明函

项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

## 10、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加丰县常店镇卫生院采购康复设备一批[项目编号：]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位在参加丰县常店镇卫生院采购康复设备一批[项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料扫描件）

项目名称：丰县常店镇卫生院采购康复设备一批

项目编号：JSZC-320321-SYGC-C2025-0001

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：    ，项目编号：   。）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

13、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。