招标文件

项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

采 购 人：徐州市沛县生态环境局

采购代理机构：徐州维正工程咨询有限公司

二〇二五年十二月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市沛县生态环境局

《沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

徐州维正工程咨询有限公司对沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

(二)项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日。在“苏采云”系统自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”届满后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年12月30日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年12月30日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市沛县生态环境局

（二）地址：徐州市沛县沛公路2号

（三）联系方式：18805226665

（四）采购项目联系人：王伟

六、采购代理机构

（一）名称：徐州维正工程咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区汉风街道秦郡路中铁原香漫谷2号商业楼217-6-39室

（三）联系方式：0516-83796662

（四）采购项目联系人：李扬帆

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市沛县生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州维正工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （六）投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （七）投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 (八)投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号(六)的内容）。 （九）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，格式见《投标文件相关格式》附件，如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准； ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 四、综合评审评分项 要求详见招标文件第六章《采购需求》和招标文件第四章《评标标准》）； 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算总金额 650 万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年12月30日09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年12月30日09：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术参数得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术参数得分均相同的，按实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：详见合同。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：李扬帆 联系电话：0516-83796662 地址：徐州市云龙区汉风街道秦郡路中铁原香漫谷2号商业楼217-6-39室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 4、实施政府采购异常低价审查的有关要求： 4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%； （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 4.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 4.3未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万（含1000万元） | 1.1% |
| l000-5000万（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额 100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.代理服务费用缴纳账户信息：

账户名称：徐州维正工程咨询有限公司

开户银行：徐州农村商业银行御景湾支行

账号：3203020341010000010793

第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注：得分四舍五入保留小数点后 2 位。 |
| 企业综合实力 （4分） | 1、体系认证证书（1分）： 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，三者同时具备的得1分，其他不得分。 2、投标人获得类似于站房综合管理软件的著作权证书、环境监测数据综合应用平台的软件著作权证书、环保设备运维管控系统的软件著作权证书等相关证书的，每有1项得1分，最高得3分。 注：提供上述证明材料原件的扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
| 类似业绩（4分） | 投标人提供自2022年1月1日以来类似业绩的（水质自动/在线监测设备项目），每有一份得2分，本项最高得4分。 投标文件中应提供业绩合同、中标通知书、发票扫描件并加盖电子签章，三者缺一则不得分。 |
| 技术参数（30分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件采购需求中的“技术要求”满足程度进行评价。 所有技术参数全部满足或优于招标文件中“招标项目的技术规格、要求和数量等”技术参数的，得30分；其中带“▲”号指标为重要指标，每有一项带“▲”号指标负偏离的扣1.5分；未加“▲”部分为一般技术参数，每有一项不满足或负偏离的扣0.5分；本项最高得30分，最低得0分。 注：1.“▲”标注项要求提供本项目采购需求中要求的相关检测报告，未按要求提供或未提供的，视为不满足。） 2.带“▲ ”号技术指标部分供应商需承诺中标公示结束后 3 个工作日内提供项目采购需求中要求的证明材料原件的复印件并加盖原厂公章提交至甲方审查（承诺书格式自拟）。 |
| 实施方案 （9分） | 根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包括： 系统集成方案、设备安装调试方案、验收方案、试运行方案；对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分； 针对性强得3分；针对性一般的得2分，针对性欠缺的得1分； 符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供不得分。 |
| 技术服务方案 （8分） | 根据投标人针对本项目提供的技术服务方案，包括运行维护、数据审核、质控方案、应急方案，等内容进行综合评分： 技术服务方案科学合理，服务响应能力最强，运行维护、数据审核、质量保障等内容安排合理的，得8分； 技术服务方案部分合理，服务响应能力较强，运行维护、数据审核、质量保障等内容安排基本合理的，得6分； 技术服务方案部分一般，服务响应能力一般，运行维护、数据审核、质量保障等内容安排略有瑕疵的，得4分； 技术服务方案内容单一，服务响应能力滞后，运行维护、数据审核、质量保障等内容安排有待完善，得2分； 未提供不得分。 |
| 培训方案（7分） | 根据投标人针对本项目提供的培训计划、培训方式、培训人员安排等内容进行综合评分： 培训计划非常详细、全面，可操作性强，人员安排非常科学、合理，得7分；培训计划较详细、全面，可操作性较强，人员安排较科学、合理，得5分；培训计划一边，科学性、合理性和可操作性一般，得3分；培训计划阐述片面，科学性、合理性和可操作性较差，得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 投标人针对本项目实际需求提供售后技术服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺等方面。 售后服务方案科学合理，服务响应能力强的得6分； 售后服务方案科学合理，服务响应能力较强的得4分； 售后服务方案部分合理，服务响应能力一般的得2分； 售后服务方案欠缺的，服务响应能力较差得1分； 未提供不得分。 |
| 项目人员配备（2分） | 拟派本项目的人员中具有高级环保设备工程师职称的每有一个得1分，本项最高得2分，不提供不得分。 注：需提供相关证书的原件扫描件和投标人为以上人员缴纳社保的证明材料（开标前6个月内任意时间段内的社保缴纳证明）并加盖电子签章，否则不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目编号：

项目名称：

甲方（采购单位）：    徐州市沛县生态环境局

乙方（中标单位）：

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目采购文件的要求和采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、标的物清单

乙方向甲方供应下表中所列设备，负责安装调试，并提供相关服务。

| 名称 | 品牌规格 型号 | 产品制造企业 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备详细参数见采购文件（包括询价文件、谈判文件、招标文件，下同）及投标文件（包括响应文件、报价文件及投标人在投标时的书面承诺等，下同）等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额： 元（￥： 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间：采购合同签订后 天内全部交付并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点：甲方指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方联系人： |  |  |  |  |  |  |  |

本项目售后及伴随服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务（职责） | 专业 | 职称 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式

本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：     元），经双方协商一致，选择以下第        种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥      ，大写：人民币      元整，在双方签订合同后所有仪器设备安装、调试、培训且试运行3个月后，买方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥      ，大写：人民币      元整，第一年服务期结束后，买方收到正式票据后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

合同总价的百分之二十(20%)即￥       大写：人民币       元整，第二年服务期结束后，将资金支付到合同约定的卖方账户。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。）

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥     ，大写：人民币     元整，在双方签订合同后所有仪器设备安装、调试、培训且试运行3个月后，买方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥     ，大写：人民币      元整，第一年服务期结束后，买方收到正式票据后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

合同总价的百分之二十(20%)即￥      大写：人民币     元整，第二年服务期结束后，将资金支付到合同约定的卖方账户。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。）

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方开具的等额正式发票（增值税专用发票）；

②双方出具的验收合格证明。

以上合同总金额为含税包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务、工作所适用的总价格，是设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、保险及提供售后服务、伴随服务发生的所有含税费用，包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金等费用。上述合同价款等各项内容在本合同履行过程中保持不变。甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

三、标的物运输、安装、调试

乙方负责标的物运输、安装、调试，应当在合同签订后     天内，按照甲方指定地点，将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，一切费用由乙方负责。

乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应远距离运输，应有良好的防潮、防震、防锈、防雨、防腐、防碰撞和防野蛮装卸措施，以确保货物安全无损运抵指定现场。安装后，废弃包装由乙方及时清理，不得造成环境污染。凡由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏，及废弃包装未妥善清理处置所造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。乙方安装时须对安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

四、标的物的验收、交付

乙方应在规定的时间内完成安装调试，并在试机完毕后的  3  个工作日内通知甲方进行质量验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。在双方共同验收前，乙方应先行自验，并提交加盖公章的自验合格报告。自验、验收按国家有关的规定规范、行业通行标准、采购文件要求、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺进行。验收合格后，由双方签署验收证明并加盖单位公章。

乙方交付的设备等应当完全符合国家有关规范标准和环保要求，符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求及运行状态，并提供设备的厂试测验报告。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或安装调试不合格及其它不符合本合同规定之情形的，甲方应作出相应现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。乙方应在3天内安排补换货、二次安装调试及二次自验，由此产生的有关费用由乙方承担。

相关设备需提供质检部门出具的计量检定报告或校准报告的，乙方应在验收时提供。乙方应将所提供设备的装箱清单、用户手册、制造厂家出具的质量检验证书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等同步交付给甲方。设备在验收合格交付甲方前，货物零部件及整机的安全及完好性由乙方负责；乙方投标报价中已含保护保管费用。

五、售后服务

乙方对产品质量实行三包，合同设备保修期为整机免费原厂保修      年（包含维护、保养、所有零配件等），自设备验收合格之日起一个月后起保（即以《设备验收表》中使用科室负责人及分管领导确认签名之日起一个月后起保）。

乙方应在项目所在地有稳定的售后服务机构，并配备充足的技术服务人员提供技术支持。

乙方每季度对标的物进行一次的例行巡检，并向甲方提供巡检报告。

对于设备发生的故障，乙方应在接甲方设备故障报修通知后  1  小时内响应，  4  小时内到达现场，  48  小时内处理完毕。质保期内由此引起的一切费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

质保期内，发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），及其它不符合本合同规定之情形的，甲方应作出相应现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。乙方在  48  小时内处理完毕，由此引起的一切费用由乙方承担。

质保期内，如出现严重质量问题，  12  小时内不能完成维修，则乙方最迟应在  3  日内免费向甲方提供同样规格要求的替代品。

质保期内，相关产品技术升级，乙方须及时通知甲方，如甲方有相应要求，对甲方设备进行免费升级服务。

售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

质保期内，如因甲方使用或保管不善造成的问题，乙方应配合解决，但费用由甲方承担。

六、伴随服务

乙方负责培训甲方设备操作人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，同时培训技术操作人员以下主要内容：仪器的基本原理和构造、计算软件使用方法、日常维护及一般故障排除，直至操作人员熟练使用该仪器，并随时提供技术指导，交流培训地点主要在设备安装现场、厂家所在地或甲方指定地点，培训费用包含在投标报价之中。

技术支持响应时间。一般问题  2  小时内电话支持，难点、重点问题  24  小时内现场解决。

设备试运行初期，乙方需派设备维保人员驻场至少  7  天，配合甲方完成  15  次日常巡检任务，配合相应的报告成果制作分析，对现场实施问题进行答疑指导，并根据使用单位需求，开发完善相关管理平台功能。

乙方需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，乙方需提供专用的车辆保证货物的正常转运。

七、相关约定

1、质量保证

乙方在整个项目开展过程中，须特别重视项目质量管理，项目应严格按照国家和江苏省、徐州市相关技术规范要求实施。乙方提供的服务和产品性能及质量必须符合最新的国家标准和行业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

乙方保证提供的合同标的物（包括零配件）必须是全新的、未使用过的原装合格产品，其质量、规格参数及技术特征、安装调试检测售后及所有相关服务均符合国际或国家通用标准、合同及采购文件的要求，并与投标（报价）文件所附的技术规格响应表相一致。合同标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。合同标的物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担由此引起的一切后果和相应费用。

2、保密要求

乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将项目实施过程中收集的资料、数据等泄漏、传播。设备运行、采集的数据、项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。

3、安全要求

乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

4、知识产权

乙方应能保证所提供设备、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权。乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在使用该项目所采购的设备及获得相关服务时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害等一切经济和法律责任。

5、诚实信用

双方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同。乙方不得向甲方工作人员进行商业贿赂或者提供不正当利益。

八、甲方的权利和义务

1、甲方有权指定第三方对乙方的服务进行监管，每周1次对乙方的服务工作及资金使用情况进行评估督导，并对不符合有关规定的行为提出整改意见。甲方认为乙方提供的设备存在质量问题的，可以报请法定检验机构、相关权威部门进行检查、检测，相关费用由乙方承担。

2、甲方对乙方开展服务提供必要的协助及便利，包括业务指导、有关情况及相关资料的提供。

3、甲方负责乙方在开展本项目工作过程中与镇（街）、村（社区）及有关部门的协调工作。

4、因乙方工作过失，例如未能按时交付标的物、未能按要求提供售后服务和伴随服务等，造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的责任。

九、乙方的权利和义务

1、乙方每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方反映服务开展情况，在项目评估前提供数据比对分析结果，严禁弄虚作假、伪造服务记录等行为，配合甲方指定的第三方机构进行服务评估，并自甲方发出整改单之日起5个工作日内根据评估结果改进服务措施、提升服务质量。

2、乙方接受甲方及有关部门的监督，根据甲方要求，配合做好查阅专业服务记录和财务管理资料的工作，自甲方发出整改单之日起5个工作日内落实整改甲方在日常督查、评估中提出的意见和建议。

3、乙方须配备足够的、具有专业资质的工作人员开展服务，自觉遵守国家法律法规和职业道德，尊重服务对象，运用专业知识和技巧开展服务。

4、乙方应加强队伍自身建设，建立和完善内部管理制度、服务人员培训制度、服务质量管理制度、服务承诺制度和服务反馈制度，设立公开的投诉电话。

5、乙方应严格按照甲方要求，管理使用好政府采购经费，专款专用，并针对项目资金使用情况，以文字或通话形式每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方汇报。

6、乙方不得再委托或者转包本合同所确定的服务项目，确需转包的应征得甲方同意否则视为违约，甲方有权追究乙方的责任。

十、合同的解除和终止

出现以下情形，甲方可单方面解除协议（解除通知书送达地址为合同上地址，收件人为乙方法定代表人，拒收或无人接收视为送达）。乙方在接到甲方通知后10天内配合甲方完成项目验收并与后续企业完成工作交接。

1、在甲方和第三方评估不定期检查中发现乙方所提供的标的物、服务未达到甲方或评估机构的要求，且未按要求第一时间整改，甲方有权终止协议，由此造成甲方的一切损失，乙方应给予赔偿。

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。

3、发现乙方已不再具备采购文件中规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

十一、违约责任与赔偿损失

1、如果乙方未能按照合同规定的时间交货和提供服务，乙方应按每延迟一天支付合同总价款的百分之一（1%）的比率支付违约金，违约金的总金额不超过合同总价款的百分之二十（20%）。违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的物和提供服务的义务。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可终止合同。

2、甲方有权根据相关机构出具的检验报告或双方验收结果，向乙方提出索赔。第一次检验（验收）不合格扣合同总价款的百分之五（5%），第二次检验（验收）不合格的扣合同总价款的百分之十（10%），三次检验（验收）不合格的扣合同总价款的百分之二十（20%）。

3、乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约风险及责任，违约金的金额为本合同总价款的百分之十（10%）。

4、乙方每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方反映服务开展情况，严禁弄虚作假、伪造服务记录等行为，配合甲方指定的第三方机构进行服务评估，并自甲方发出整改单之日起5个工作日内根据评估结果改进服务措施、提升服务质量。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

5、乙方接受甲方及有关部门的监督，根据甲方要求，配合做好查阅专业服务记录和财务管理资料的工作，自甲方发出整改单之日起5个工作日内落实整改甲方在日常督查、评估中提出的意见和建议。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

6、乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

7、乙方须配备足够的、具有专业资质的工作人员开展服务，自觉遵守国家法律法规和职业道德，尊重服务对象，运用专业知识和技巧开展服务。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

8、因乙方工作过失，未能按时提供售后服务、伴随服务等，无法修正且造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

9、乙方应严格按照甲方要求，管理使用好政府采购经费，专款专用，并针对项目资金使用情况，以文字或通话形式每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方汇报。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之十（10%）。

10、乙方对服务对象有谩骂虐待行为、虚报服务纪录、套用(套取)服务资金或服务内容与实际需求不符，乙方须向甲方支付本合同总价款百分之十（10%）的违约金并返还已结算服务金额，相关法律后果由乙方自行承担。

11、乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，乙方须向甲方支付本合同价款百分之十（10%）的违约金并返还已结算服务金额。

12、乙方不得再委托或者转包、分包本合同所确定的服务项目，确需转包的应征得甲方同意否则视为违约。如违反该条款，所造成的一切损失由乙方负责，甲方有权无条件将乙方清理退场，有权拒付全部余款，并追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之十（10%）。

13、未经甲方同意，如乙方单方面终止服务项目，甲方有权要求乙方强制履行或解除合同，有权要求乙方退还已收取的未完成服务部分的相应经费并赔偿由此造成的一切损失，包括但不限于重新确定服务承办方的全部支出。

14、甲方有权将乙方应承担的违约金及赔偿从合同价款中扣除，同时不影响合同项目的其他补救方法。

15、在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受。

十二、其它约定事项

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议纠纷。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执两份，政府采购监督管理部门一份备案，自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效，合同具有同等效力。合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

3、本合同条款、中标通知书、采购文件、投标文件及投标人在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。合同签订的内容不能超出采购文件和投标文件的实质性内容。

| 甲方（盖章）：徐州市沛县生态环境局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： 1132 0322 0140 8418 80 | 统一社会信用代码： |
| 法定代表人或 授权代表(签名)： 联系人： | 法定代表人或 授权代表(签名)： 联系人： |
| 地址：江苏省徐州市沛县沛公路2号 | 地址： |
| 电 话：0516-68868767 | 电 话： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司沛县沛城支行 | 开户银行： |
| 帐号：3205 0171 7238 0886 6888 | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：   ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人(签名)：

使用部门经手人(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 采购需求

# 一、项目概况

1、项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

2、本项目采购预算总金额650万元，本项目不接受超过采购预算的报价。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、工具设备、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、合同履行的期限：合同生效日后，90日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

# 二、质保期

自项目验收通过之日起2年。

# 三、建设内容

（1）水质自动监测站检测指标增补

指标增补：根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水源地特定项目。在现有监测体系基础上，新增VOC、生物毒性、挥发酚、重金属（如铅、铜、镉、锌、砷等）及藻密度等监测模块。

（2）智能化改造：

根据项目需要，对现有水站监测指标分析仪器、水站集成、水站运维及水站数据应用进行智能化升级改造。

（3）立体化监测网络建设

浮标站建设：在南四湖丰乐水源地关键区域布设水质监测浮标站，实时监测叶绿素a、藻密度及气象参数，数据实时传输至监管平台。

智能管控终端：建设智能管控终端，能够实现等比例混合采样、同步备份采样（平行样）、远程即时采样等多种采样功能。

全自动多通道水质分析仪：建设包含高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮的水质分析仪，高效、精准、批量地完成水体中多种关键指标的定量分析，为水源地水质评价、污染溯源、风险预警提供科学数据支撑。

（4）运维保障体系建设

制定智能化设备运维规范，开展人员技术培训；建立第三方质控核查机制，确保监测数据省级平台联网准确性。

通过以上任务实施，最终形成“多指标监测—智能运维—立体预警—精准管控”的水源地监管模式，全面保障沛县饮用水安全。

采购清单

| 序号 | 建设项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测指标增补 | 重金属水质分析仪（铅、铜、镉） |
|  |  | 重金属水质分析仪（锌） |
|  |  | 重金属水质分析仪（砷） |
|  |  | 挥发酚水质分析仪 |
|  |  | 水质VOC分析仪 |
|  |  | 生物毒性分析仪 |
|  |  | 藻密度分析仪 |
| 2 | 水站智能化改造 | 水质监测站智能化改造包含集成部分、视频部分、辅助部分、电子围栏、智慧站房改造及加密传输 |
| 3 | 水质监测浮标站 | 水质监测浮标站，包含叶绿素、藻密度、风速、风向、气温、气压参数指标 |
| 4 | 全自动多通道水质分析仪 | 全自动多通道水质分析系统（包含高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮等参数的检测模块）及其他配套、辅助设施 |
| 5 | 智能管控终端 | 智能管控终端，能够实现等比例混合采样、同步备份采样（平行样）、远程即时采样等多种采样功能 |
| 6 | 运维服务2年（含一名驻站人员） |  |

# 四、建设依据

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

（3）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

（4）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（5）《地表水自动监测技术规范（试行）（HJ915-2017）》；

（6）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）；

（7）《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）；

（8）《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）；

（9）《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）；

（10）《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）；

（11）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）；

（12）《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）；

（13）《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）；

（14）《总氮自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）；

（15）《总磷自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）；

（16）《水质挥发性有机物的在线测定连续吹扫捕集/气相色谱法》（DB32/T3945-2020）；

（17）《水质毒性鱼菌合一在线预警监测技术规范》（T/JSSES31-2023）；

# 五、技术要求

## （一）水质监测指标增补仪器技术要求

### 1、通用技术指标（VOC水质分析仪、藻密度除外）

1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编

码字符集》（GB2312－1980）的要求。

2.供电要求

仪器设备的运行电压为（220±22）V，交流频率为（50±0.5）Hz。所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃,相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。

5.通讯协议要求

投标人中标后须按照《地表水自动监测系统通讯协议技术要求》（HJ1404-2024）要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通讯协议。

6.方法原理

投标人提供的自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法，在国内有成熟应用，并提供证明文件。投标人必须说明所提供分析仪器的方法原理。

7.基本功能要求

投标人提供的自动监测仪器必须为适合于长期运行的在线式仪器，仪器必须具有密封的箱体，具有防潮和防尘功能。

（1）具有分析仪器过程日志记录功能；

（2）存储不少于3年的原始数据和运行日志；

（3）必须支持《地表水自动监测系统通讯协议技术要求》（HJ1404-2024）；

（4）具备自动清洗功能；

（5）具有试剂余量监控及报警功能；

（6）能接受远程控制指令功能；

（7）具备关键参数变更的自动记录和查询功能；

（8）具备多管路进样设计，通过切换进样阀可实现标样/水样的进样；

（9）具备自动/手动（标样核查、零点核查、跨度核查、24h零点漂移、24h跨度漂移）、零点校准、标样校准、工作曲线自动标定、加标回收率测试功能；

（10）具有仪器故障自动报警功能，如零部件故障、超量程报警、异常数据报警、缺试剂（水样、蒸馏水、试剂）报警等信息，并能够记录、上传；

（11）具有界面状态显示功能，界面实时显示状态参数，如测量、标定、报警状态、运行进程等状态参数；

（12）仪器可扩展性好，无需更新软件即可完成不同监测参数之间的切换。具有漏液自动检测及液位保护功能，防止漏液腐蚀仪表，并具有报警功能。具有仪器电路、气路、液路及关键部件健康状态自诊断和查询的功能；

（13）根据具体水样浓度，自动选用合适的测试量程。具备高低量程自动切换的功能，量程切换时不影响监测数据的正常显示和信号的正常输出；

（14）仪器数据单位为mg/L或μg/L并具有mg/L和μg/L单位相互转换功能；具有对不同类型数据添加标识功能。具有历史工作曲线存储与查询功能；具有监测数据的关联信息记录与查询功能；

▲（15）具备动态扣除浊度、色度的影响，具有抗浊度、抗色度干扰功能。可根据样品实际情况（如浊度、色度），自动调整计量进样单元的样品终点信号；

▲（16）具备一键性能检验功能，包括零点漂移、量程漂移、示值误差、重复性、检出限测试，并自动计算测试结果；仪器具有多种曲线标定方式，多量程共用一条工作曲线，也可多量程采用多条工作曲线；

（17）具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（18）具备双管路进样，避免试剂干扰；

（19）具有仪器耗材寿命管理、报警、提示更换功能；

（20）具备双向数据传输和工作状态输出功能；

（21）具有RS-232、RS-485或RJ45标准通讯接口；

（22）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（23）具备1小时1次的监测能力；

（24）具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

### 2、水质自动分析仪仪器技术要求

（1）重金属水质分析仪（铅、铜、镉、锌、砷）

1）重金属铅水质分析仪

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 阳极溶出伏安法 |
| 精密度 | ≤5% |
| 定量下限 | ≤0.005mg/L |
| 一致性 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 离子干扰 | ±10% |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 仪器功能 | ▲每个测试数据具有独立关键指标记录功能，如当前测试数据对应的消解温度、消解时间等参数。 |
|  | ▲电路板PCB表面刷有保护漆。防止线路板在恶劣环境可能因产生腐蚀，变形，霉变等现象而导致出现故障。 |
|  | ▲能够清晰的显示出仪器软件版本号和流程文件版本号，流程文件版本号可显示编译时间及作者、审核人、版本号等版本控制信息。 |

- 2）重金属铜水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 阳极溶出伏安法 |
| 测定范围 | 0~2mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±1% |
| 定量下限 | ≤0.005mg/L |
| 重复性 | ≤3% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±3% |
| 离子干扰 | ±20% |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.0001mg/L |
| 测量时间 | ≤30min |
| 仪器功能 | ▲具有测试流程倒计时显示功能，并具有中间状态实时显示功能。 |
|  | ▲计量管可视化，能够清楚展示液位管当前状态及洁净程度。 |

- 3）重金属镉水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 阳极溶出伏安法 |
| 测定范围 | 0~1mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±5% |
| 定量下限 | ≤0.0001mg/L |
| 分辨率 | 0.0001mg/L |
| 测量时间 | ≤20min |
| 仪器功能 | ▲主控制模块具有两个物理隔离的存储器，具备实时存储备份功能，备份数据和原始数据分别存储在两个物理隔离的存储器。当主控制模块损坏时，从主控制模块中拔出备份存储器，插入新主控制模块，及时恢复系统，稳定性好。 |
|  | ▲双光束检测功能，并能同步检测双通道信号强度。 |

- 4）重金属锌水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 阳极溶出伏安法 |
| 测定范围 | 0~5mg/L（可扩展） |
| 准确度（＞0.1mg/L） | ±2% |
| 准确度（≤0.1mg/L） | ±0.01mg/L |
| 定量下限 | ≤0.005mg/L |
| 重复性 | ±3% |
| 零点漂移 | ±2% |
| 量程漂移 | ±3% |
| 离子干扰 | ±20% |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.0001mg/L |
| 测量时间 | ≤15min |
| 仪器功能 | ▲可根据样品实际情况(如浊度、色度),自动调整计量进样单元的样品终点信号。 |
|  | ▲具有光信号调制技术，不受外界光干扰。 |

- 5）重金属砷水质分析仪

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 新银盐分光光度法 |
| 测定范围 | 0~50mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.002mg/L |
| 分辨率 | 0.0001mg/L |
| 测量时间 | ≤35min |

- 6）挥发酚水质分析仪

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 4-氨基安替比林分光光度法 |
| 测定范围 | 0~1mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±2% |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±3% |
| 检出限 | ≤0.001mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 测量时间 | ≤60min |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |

- 7）VOC水质分析仪

| 项目 | 技术指标参数 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 吹扫捕集-气相色谱 |
| 定性重复值 | ≤1% |
| 定量重复值 | ≤10% |
| 准确度 | ±15% |
| 检出限 | ≤7ug/L |
| 线性 | R≥0.99 |

- 8）生物毒性分析仪

| 项目 | 技术指数参数 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 通过细菌发光强度的变化指示样品的潜在毒性 |
| 最大计数率 | ＞1.2Ms |
| 可探测光谱范围 | 300-650nm |
| 细菌工作温度 | 15-20℃ |
| 纯水检测光损失 | ±5% |
| 检测精度 | EC50Zn2+≤5.0mg/L（ZnSO4为标准样） |
|  | RSD<10% |
| 响应时间 | 5-30min |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h |

- 9）藻密度分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ▲测定原理 | 采用8波段及以上的荧光指纹谱图分析法。 |
| 测量参数 | 蓝藻、绿藻、隐藻、硅藻、甲藻、总叶绿素a及黄色物质，且具备温度辅助测量功能。 |
| 光源 | 激发波长和光源数均应不少于6个 |
| ▲测量范围 | 测量范围：0~500ug/L |
| 分辨率 | 0.01ug/L |
| 检测限 | 检测限：≤0.05μg/L |
| 精度 | ±2%FS(0-100ug/L) |
| 准确度 | ≤±10% |
| 接口 | RS485 |
| ▲现场校准： | 仪器可利用培养的微藻做指纹图谱，可在野外测量后根据水体藻类组成，利用优势种(一种或多种)的指纹图谱校对实验结果。 |
| 仪器扩展 | 仪器可通过增加少量配件实现仪表在野外场合下的测量应用。 |

- （二）水站智能化改造技术要求

- 具体内容包括：增加自动质控、自动异常识别、故障自动处理及修复并建设电子围栏，以达到对水站监测系统的关键节点进行实时监控、远程控制、智能调控，降低人工运维频次，有效防止人为干扰或恶意破坏监测设施的目的，保障水站平稳有效运行，监测数据真实有效。

- （1）智慧监管数据中心

- 数据资源中心采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，形成基础数据、主题数据和专题数据，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。

- （2）物联网感知管理

- 物联网感知管理实现包括水站各类站点数据互联互通。具有设备管理、数据转发、远程控制、连接管理、数据保存、异常检测、数据回补等功能。系统需支持《HJ/T212-2017协议》、《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》,底层协议可采用TCP与UDP协议，以文本格式实时记录原始通信包，并实时记录每个连接的状态。

- （3）智慧站房监管

- 智慧化站房监管需全面汇聚水站各类传感数据，通过站房环境、系统集成、分析设备、智能消防、智能温控、智能视频、智能门禁、电子围栏等设备。构建数字化站房感知与调控，实时掌握水站运行状态。

- （4）无人化智慧运维管理

- 创新水质自动监测站运行维护模式，在全过程智能感知的基础上，运用物联网、大数据、云计算等手段，系统能对监测站进行远程控制和智能调控，降低人工干预。每日、每周、每月自动对仪器质量进行质控，对关键节点进行监管，自动识别异常、故障情况并通过内置故障处理模型进行自动修复。

- （5）电子围栏

- 具备站点远程监管可视化服务、站点视频监控智能化服务、站点分类电子围栏设置服务、站点AI告警事件定位服务、站点告警派单闭环管理服务和站点告警信息管理与查询、告警数据统计分析、自动生成工作报告等其他功能。

- （6）手机APP实时监控，远程掌握站房情况

- 通过手机APP，可对站房环境参数监测数据进行远程查看。当环境参数监测数据发生异常，APP界面主动提示日志信息，显示明显的告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用手机APP实时掌握现场情况，及时的进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。

- （7）视频终端

- 自动站已装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房、上游2公里河道及两边岸线、下游500米河道及两边岸线等所有需要重点监管的区域（上游1公里、下游200米为核心区，上游2公里、下游500米为重点监控预警区），对于核心区应能够清楚辨认人体外貌特征、人脸特征、车辆牌照等细节；预警区域应识别车辆类型、人体轮廓。点位位于湖库的，视实际情况设置，除大型湖库外，原则上监控范围不小于以点位为中心的方圆1000m范围。电子围栏要具备7*24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。

- 在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦不低于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦不低于40倍，满足细节监管的需求。

- （8）AI服务器

- 依托智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。通过AI视频分析技术让前端普通摄像头拥有类似人类眼睛所提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。可根据不同场景、不同事件自动识别，实现从被动发现向主动发现转变，达到“智能发现－智能预警－实时监控－抓拍取证”闭环管理，提升智能预警和防范人为干扰能力。电子围栏主要监控识别以下情形：（1）非运维人员违规进入站房及取水采样口周边的；（2）河流改道或断流；（3）设置人工喷泉、曝气等设施；（4）河道整治施工；（5）投放生物、化学药剂等；（6）破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施；（7）其他人为干扰监测行为。智能算法能自主学习可升级。梳理优化自动监测站管理流程，挖掘和深化防范人为干扰监测数据的应用场景，实现与系统无缝衔接，提高系统的实用性和操作性，有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰，不断提高智能预警的有效性、准确性和全面性。

- 1、集成部分改造

- 1、控制单元

- 运行模式智能切换，基于水体纳污种类复杂多样、水质波动大，设计异常数据自识别、监测流程自切换的运行模式。

- （1）数据异常识别超过指定阀值自动启动平行测试、标样核查、加标回收率测试，进一步判断数据可靠性。

- （2）数据异常识别超过指定阀值切换至应急模式（加密监测周期、自动报警并发送短信通知相关人员），数据恢复正常自动接触，并恢复正常运行模式。

- （3）具备“异常数据判断+应急监测”智能运行模式，提高水站运行灵活性、智能化。

- （4）具备超标预警和应急自动加密监测功能。

- （5）具备站房运行环境信息的采集，可实现对站房的电源、暖通、安防、消防等功能模块进行监控，并实现远程管控。

- （6）水质自动监测站集成控制系统具备多种智能模式运行设置功能，并可在本地或远程灵活设定；在数据平稳、数据波动异常、数据超标等各类情况下自动分析、精准识别，数据波动异常、持续升高或连续超标等场景自动进入应急加密监测模式，并自动对系统全流程进行记录。

- （7）可远程访问数据平台，并可进行远程控制，包括：校时、重启、水样测试、质控测试（空白样品测试、标样测试、平行样测试、加标回收率测试）、参数设置、下次测试时间、测试周期（频率）、紧急监测、留样方式控制等，平台可对命令进行响应、记录反控日志信息。

- （8）具备定时主动上传数据功能，按通讯协议要求上报监测数据、质控数据、日志信息、设备状态量、报警信息、数据标识信息等。

- （9）支持通过数据平台远程或现场操作，进行自动盲样考核：通过发送加密指令，控制单元自动配制任意指定浓度的盲样，仪器完成盲样测试后将结构上传。平台记录所有远程和现场操作日志，并可远程实时获取现场操作人员对控制单元的操作信息，便于溯源。

- 2、质控单元

- 具备智能化质控和配样模块，可制备任意浓度标准样品，可远程质控，具备以下功能：

- （1）质控模块可自动制备任意浓度的标准样品，远程发送指令，配置指定浓度盲样。

- （2）可自动制备多点线性核查校正液，通过平台远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。

- （3）样杯可通过电子锁进行锁控，防止水样被篡改，同时通过对样杯蓄水量的实时检测，可识别仪器是否从样杯进样。

- （4）可实现远程校准仪器，通过平台实现远程多点线性测试。

- （5）盲样考核时具有将分析仪器的检测数据远程报送给平台的功能，平台再从质控模块提取加密的盲样浓度值。

- （6）具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。

- （7）质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。

- （8）具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向中心平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。

- （9）具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。

- 3、留样单元

- 采用智能采样瓶设计的留样单元，具有唯一识别码、全程温度记录、智能防伪，全时监控等功能。实现样品采集、样品运输、样品测试全过程信息化监管与溯源管理。

- 2、视频部分改造

- 1、视频监控单元

- 站房视频监控单元应能够接入站房中控系统和远程指定平台。应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别置于监控站房仪表间，采水口及站房周边。可远程监视站房内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文信息的直观情况，同时也可观察站房周边环境。

- 2、视频监控单元功能要求

- （1）实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

- （2）云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

- （3）录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

- （4）语音监听功能。

- （5）远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

- 3、视频监控设备布设要求

- （1）站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。

- （2）站房进门处（至少1台高清枪机）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

- （3）站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转。

- 4、视频监控设备技术要求

- （1）网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转；不低于300万像素；带红外，支持夜间查看。

- （2）云台筒式摄像机：云台摄像机可水平180度旋转，竖直-40～30度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；

- （3）高清网络录像机：应选用可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；支持不低于300万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份，至少满足30天的存储。

- （4）视频监控系统具备断电自启功能。

- 3、辅助部分改造

- （1）UPS：总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h、三相稳压电源功率≥15KW；

- （2）具备系统集成机柜、维护专用成套工具、试剂冰箱、空压机、臭氧发生器等；

- （3）配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

- 4、智慧站房改造

- 智慧站房系统集成站房动力监控、环境监控、视频监控等设备状态信息，实现对站房环境的智能监控和管理。系统通过对室内温度湿度、视频、室内空气质量、气压（设备用气瓶）、动力环境（站房电流电压、UPS状态等）、水浸、烟雾等进行监控，并对空调、新风进行远程控制，实现对仪器运行环境的自动调节，提高监测数据的稳定性和准确性。

- 5、加密传输

VPN

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络接口 | ≥4个千兆电口 |
| 2 | 防火墙吞吐量 | ≥150Mbps |
| 3 | 最大并发会话数 | ≥35万 |
| 4 | SSLVPN加密速度 | ≥100Mbps |
| 5 | 并发SSL用户数 | ≥300个 |
| 6 | IPSecVPN加密速度 | ≥55Mbps |
| 7 | IPSecVPN隧道数 | ≥300 |
| 8 | 产品尺寸 | 标准1U架构 |
| 9 | 电源 | 单电源 |
| 10 | 功能 | 支持基于TCP、UDP、ICMP的应用；完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）；支持IE、Firefox、Safari、Goog1eChrome、Opera等主流浏览器；全面支持智能手机、移动终端；支持主流商业加密算法与国密算法；支持虚拟安全桌面；支持跨平台文件共享。 |

## （三）水质监测浮标站技术要求

| 检测原理 | 原位连续检查 |
| --- | --- |
| 监测参数 | 叶绿素、藻密度、风速、风向、气温、气压参数指标 |
| 进样方式 | 自动进样 |
| 供电方式 | 太阳能 |

## （四）全自动多通道水质分析仪技术要求

- 1、系统技术要求

（1）能自动标定分析模块的工作曲线；

▲（2）具备完整的实验室全过程质控功能，每批次水样加入质控，能加入空白样、平行样、加标回收样，保证数据的科学性和准确性；

▲（3）具有批量样品编辑、一键启动测试、数据查询、报告打印功能；

▲（4）进样前自动混匀待测样品，进样完成之后能够自动清洗进样管路；

（5）采用数字光电计量传感器进行计量，具有光电自平衡功能，不与试剂直接接触；

（6）具有通讯故障、电机故障、废液溢出、缺纯水等报警功能；

（7）具备一键自动清洗功能及断电、故障恢复初始化功能。

- 2、高锰酸盐指数分析模块技术要求

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 高锰酸钾氧化滴定法 |
| 测定范围 | 0.5~10mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±1% |
| 重复性 | ≤1% |
| 最低检测质量浓度 | ≤0.5mg/L |
| 加标回收率 | 100%-120% |
| 葡萄糖试验 | ±5% |
| 最小滴定体积 | ≤20μL |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |

- 3、化学需氧量分析模块技术要求

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
| 测定范围 | 4-150mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±8% |
| 重复性 | ≤1% |
| 检出限 | ≤4mg/L |
| 加标回收率 | 100%-120% |
| 线性相关系数 | R≥0.999 |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |

- 4、总磷分析模块技术要求

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| 测定范围 | 0.01-0.5mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±3% |
| 重复性 | ≤1% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 加标回收率 | 90%-120% |
| 线性相关系数 | R≥0.999 |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |

- 5、总氮分析模块技术要求

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 紫外分光光度法 |
| 测定范围 | 0.05-3mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±3% |
| 重复性 | ≤1% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| 加标回收率 | 100%-120% |
| 线性相关系数 | R≥0.999 |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |

- 6、氨氮分析模块技术要求

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 水杨酸分光光度法 |
| 测定范围 | 0.01-0.5mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±2% |
| 重复性 | ≤1% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 加标回收率 | 80%-120% |
| 线性相关系数 | R≥0.999 |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |

## （五）智能管控终端技术要求

功能参数：

- 采样功能：

- （1）管控终端可支持电量、雨量、水位、流量等监控仪表的按水可根据设置的仪表阈值触发采样

（2）采样瓶电子芯片功能：内置电子芯片，可存储记录样品ID、采样时间、采样点位、取样人身份等信息，并支持APP扫描获取相关信息；

（3）采样记录功能：可自动记录每次采样的日期、起始时间、结束时间、采样模式、采样量、采样结果、采样次数等信息；

▲（4）记录存储功能：具有保存采样记录、故障信息、样品保存温度、超标报警信息、操作记录、断电记录、开门记录等功能，并能够输出存储的信息

（5）设备外接功能：支持雨量计、水位计、流量计、常规五参数等监控仪表的接入，可根据仪表数据关联或触发采样；

（6）采样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量大于500mL，样瓶数量不少于12个；

（7）远程控制功能：可通过采运信息化平台实现远程采样模式切换（如：维护模式、等时模式、等量模式、触发模式、基站受控）、远程留样、状态查询、参数设置、样瓶锁定、流程调试、远程测试（可远程对设备发送润洗管道、一键排空、样瓶排空指令）等功能。

▲（8）在正常运行状态下，管控终端可平稳工作管控终端的部件不易产生机械、电路故障，便于维护、检查作业，无安全危险在出现浸湿、结露等情况时，水质自动管控终端应能保持正常运行。

▲（9）管控终端具有雨量计接入的接口，可实现流量等比例采样。

技术参数：

- （1）采样量误差：±5%；

- （2）等比例采样量误差：±5%；

- （3）采样垂直高度：≥7m；

- （4）水平采样距离：≥50m；

- （5）管路系统气密性：≤-0.05MPa

# （注：以上“▲”标注项须提供省级及以上计量检测单位出具的检测报告，未按要求提供或未提供的，视为不满足，即不得分。）

# 六、运维服务

为确保沛县饮用水源地水质监测系统的长期稳定运行，保障监测数据的准确性、完整性和及时性，针对水质自动监测站、水质监测浮标站、多通道全自动水质分析仪及智能管控终端等仪器设备应制定详细的运行维护计划。运维工作主要包括日常巡检、定期维护、故障处理、数据质控及应急响应等，确保系统在无人值守或远程监控模式下仍能高效运行。

## 1、运维目标

确保监测设备正常运行，数据准确可靠；

延长设备使用寿命，降低故障率；

建立智能化运维体系，减少人工干预；

提高突发污染事件的应急响应能力。

## 2、运维模式

日常巡检：远程监控+现场定期检查。

智能运维：依托自动化诊断、远程质控、AI数据分析等技术，实现高效运维。

应急响应：建立快速维修机制，确保设备故障24小时内修复。

## 3、智能化水质自动监测站运行维护

智能站房系统集成站房动力监控、环境监控等设备状态信息，实现对站房环境的智能监控和管理。系统通过对室内温度湿度、室内空气质量、气压（设备用气瓶）、动力环境（站房电流电压、UPS状态等）、水浸、烟雾等进行监控，并对空调、新风进行远程控制，实现对仪器运行环境的自动调节，为仪器设备的稳定运行保驾护航，提高监测数据的稳定性和准确性。

当站房环境参数出现异常时，系统可自动通过平台、移动端、本地声光等方式发出告警，通知站房运维人员，并记录历史数据和告警事件，保证现场各监测设备的运行环境正常，从而实现设备、环境的集中智能监控维护管理，提高自动监测设备的可靠性及监测数据的准确性和连续性。

①虚拟站房智能应用，多方位一览站房概况

虚拟站房应用模块将站房环境参数物象化、可视化，实时展示站房环境参数监测数据，及时、直观地掌握站房运行状态。

②环境保障自动化运行

当站房内温湿度、室内空气质量超出系统设定值时，系统将自动调节空调的运行模式，自动进行通风换气，保障站房的运行环境正常，保证监测整个过程符合监测要求。

③节能化运行

根据季节及天气变化形成的室内环境及室外气象环境的监测数据的不同，智能化运行空调和新风系统，空闲时关机停运，需要时启动运行。

④智能化运行判断

根据水质监测系统采水单元受外部影响较多的情况，根据采水泵运行时的电流变化，及时统计和分析采水泵的运行状态，异常时及时作出警示。有效解决采水泵故障发现不及时、采水系统冲毁发现不及时等问题，减少停运时间。

⑤电力运行保障

接入UPS电源及智能电表的相关状态和信息，掌握电力供应状态，异常时及时自动作出处置。当异常断电是自动切换UPS电源；当出现过欠压时自动断电保护；当关键大功率设备电流异常时（空调、水泵）停止该设备运行。实时记录和上传相关运行状态和日志信息，实时上报各种异常及发出告警提示。

⑥安全监控

设置水浸、振动、门禁状态、红外侦测、气瓶压力监控等传感，当站点发生异常和非法入侵时，现场发出声光报警、向平台和手机APP推送警示信息。触发监控摄像机实现自动拍照及录像，提供事后查询、举证依据等，保障仪器资产与监测数据的安全。

⑦消防保障

设置温度传感和烟雾传感，当出现异常状态时，触发监控摄像机实行自动拍照和进行火点侦测。火点确认后，主动对水站监测系统进行断电保护，开启消防气体灭火电动阀进行气体灭火，同时现场发出声光报警、向平台和手机APP推送警示信息。有效减少火灾造成的损失，保障固定资产。

⑧手机APP实时监控，远程掌握站房情况

通过手机APP，可对站房环境参数监测数据进行远程查看。当环境参数监测数据发生异常，APP界面主动提示日志信息，显示明显的告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用手机APP实时掌握现场情况，及时的进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。

（1）无人化运维管理

创新水质自动监测站运行维护模式，在全过程智能感知的基础上，运用物联网、大数据、云计算等手段，系统能对监测站进行远程控制和智能调控，降低人工干预。每日、每周、每月自动对仪器质量进行质控，对关键节点进行监管，自动识别异常、故障情况并通过内置故障处理模型进行自动修复。

1）远程运维

本项目运用物联网技术和移动应用技术，打通信息化平台、智慧站房、运维APP之间的信息流路。

平台和APP上可以对目标站点进行远程维护，功能包括空白校准、标样校准、零点核查、跨度核查、日志补传等功能。只有被授权的账户具备相应站点的远程运维权限，远程运维操作记录会在平台和基站软件中保存，确保运维的规范性和可溯源性。

2）远程巡检

运维人员应每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行相应判断，对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价。

每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，具体工作如下:

a）检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志；

b）根据仪器每日质控结果、仪器分析流程、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性；

c）对前一天监测数据有效性进行审核，并对异常数据进行标记同时阐述异常原因，形成监测数据审核日志；

d）远程监视采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时前往现场处理并上报至主管部门；

e）远程查看是否存在非法入侵行为。

3）远程控制

a）通过远程控制，可对监测仪器进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和跨度漂移核查、标液核查、参数流程分析日志提取、运行模式、运行周期（监测频次）、数据补采和留样控制等维护工作；

b）当监测数据出现异常时，运维人员远程控制提取预处理进样流程、仪器测试流程日志进行分析，必要时发送质控测试命令，根据测试结果、流程日志分析综合判断数据的有效性。一旦确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时赶赴现场处理。

4）派单式运维

用派单式运维代替传统的周期性运维，建立运维工作快速响应机制，即能够保障运维工作质量，又能够降低人员管理成本。

本项目使用运维智能化管理、考核系统。建立面向运维单位、运维人员的人脸库、能力库、成绩库。作为派单优先级依据和评估指标。

站房对自身状态进行自诊断，将诊断结论上传至平台。平台结合站房故障特征，指定运维人员，将故障可能原因和所需工具耗材知识打包发送至运维人员手机APP上，并给定运维日期。

平台结合工单内容和站房被维护后的健康度数据，给出相对客观的运维质量评估。质量评估会影响平台以后的派单策略。

（1）根据个人运维工单并结合站点运行情况，对运维人员的工作质量给出评分。

（2）可根据电子运维台账和站点运行数据批量生成、导出月度运维质量报告和站点质控报告。

（3）对单个站点的超标情况、故障情况、质控不合格情况进行分析统计，形成站点运行质量评分或排名，作为运维质量的考核依据。

5）智能化应用

依托智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。通过AI视频分析技术让前端普通摄像头拥有类似人类眼睛所提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。可根据不同场景、不同事件自动识别，实现从被动发现向主动发现转变，达到“智能发现－智能预警－实时监控－抓拍取证”闭环管理，提升智能预警和防范人为干扰能力。电子围栏主要监控识别以下情形：

（1）非运维人员违规进入站房及取水采样口周边的；

（2）河流改道或断流；

（3）设置人工喷泉、曝气等设施；

（4）河道整治施工；

（5）投放生物、化学药剂等；

（6）破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施；

（7）其他人为干扰监测行为。

智能算法能自主学习可升级。梳理优化自动监测站管理流程，挖掘和深化防范人为干扰监测数据的应用场景，实现与系统无缝衔接，提高系统的实用性和操作性，有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰，不断提高智能预警的有效性、准确性和全面性。

6）智能化审核

传统数据处理框架局限于简单的预警规则，依赖大量的人工介入。为了提升数据的真实性、准确性、客观性，需要在数据审核的流程中引入AI智能方法，减少人工干预，在降本增效的同时全面保证数据质量。

本项目构建一种融合数据标识处理、约束规则、统计学方法、机器学习方法的智能审核技术框架，运用物联网、大数据、云计算等手段，如下图所示。首先对监测数据进行处理，获取监测数据的历史记录、周期模式、趋势分析、环比变化、离群偏离、日志信息及质量控制数据等多维度数据，然后结合数据分布定位方法、滑动窗口分析方法、孤立森林方法、局部离群因子方法等方法进行综合判别。智能审核技术框架能够精准识别监测参数异常值，准确率提升30%，仅需要少量人员进行最终审核，完成降本增效，实现地表水水质监测数据“真、准、全、快、新”。

（2）现场维护

1）仪器功能检查

a）分析仪器应具有自动标样核查、空白校准、标样校准等功能；

b）仪器应具有量程切换功能；

c）仪器应具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；

d）仪器应具有过程日志记录功能；

e）仪器应具有RS-232/485、TCP/IP等标准通讯接口；

f）仪器应具有1小时1次的监测能力。

2）例行巡检

a）检查采水点水体颜色、嗅味、漂浮物、水位变化、上下游是否新增不明排口，以及采水周围杂物存在情况，并及时对采水口进行清理与清洗，同时检查采水口是否存在人为干扰情况，如增设人工喷泉、曝氧设施、投放生物、化学药剂等情况；

b）检查站房空调及取水管路保温措施，保持站房内部处于恒温恒湿环境；检查站房内超声波、空压机、除藻装置固定情况，避免设备振动的影响；消防器材是否在最优状态；检查空压机、不间断电源(UPS)、除藻装置等辅助设备运行状态，定期更换耗材，保证辅助设备在最佳状态下运行；

c）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否牢靠，检查采样和排水管路是否有漏液或堵塞现象；

d）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵等运行情况；各手阀、电动球阀工作情况等；每次巡检时应清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉降池、过滤头、水样杯、阀门及相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

e）检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象；

f）检查上传至平台的数据与现场数据的一致性；检查上传至平台的流程日志与现场各仪器端日志的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否正常；

g）查看水质监测仪器的运行状态，判断运行是否正常；检查有无漏液；定期更换耗材；

h）检查试剂、纯水损耗状况，是否需要添加或更换试剂；检查试剂冰箱运行是否正常；所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期；

i）检查留样器运行是否正常，如样品保持的温度、样品体积、是否密封性完整、是否自动留样和排样、留样前样品杯是否保持干涸状态；

j）应及时清除站房周围的杂草和积水，站房是否有漏水现象，检查防雷设施是否牢靠，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没，在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

k）整理站房及仪器保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备；

l）定期对废液进行收集处理，并做好相关记录；废液的储存、转移、运输和处置严格按有关规定执行。

3）定期养护

水站定期养护项目及最低频次不得低于下表要求。

表定期养护内容及频次要求

| 工作内容 |  | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  | √ |  |
|  | 防雷检测 |  |  |  | √ |  |
|  | 空调维护 |  | √ |  |  | 船体除外 |
|  | 船体清洗 |  |  | √ |  |  |
| 采配水单元 | 潜水泵清洗 |  | √ |  |  |  |
|  | 釆水辅助设施 |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  | 自动清洗 |
|  | 沉淀池清洗 | √ |  |  |  | 自动清洗 |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  | 自动清洗 |
| 分析单元 | 试剂更换 |  | √ |  |  | 可根据仪器要求执行 |
|  | 耗材及配件更换 |  |  | √ |  | 可根据仪器要求执行 |
|  | 废液处置 |  | √ |  |  | 可根据收集容量而定 |
|  | 保养检修 | √ |  |  |  |  |
|  | 试剂贮存箱温度检查 | √ |  |  |  |  |
| 控制单元及通讯单元 | 网络通讯设备检查 |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查 |  | √ |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 | √ |  |  |  |  |
|  | UPS检查 | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 | √ |  |  |  |  |
|  | 视频设备检查 | √ |  |  |  |  |
| 自动采样器 |  | √ |  |  |  |  |

（1）站房

a）定期对站房进行全面的养护；

b）保证站房内空调及供暖设施运行正常；

c）定期对站房内灭火装置进行维护。

（2）采配水单元

a）定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。

b）定期清洗潜水泵的泵体、载体；检查取水管路是否弯折、畅通。

c）定期清理一次采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况增加清理频次，一般不宜超过4天。

d）定期清洗五参数检测池、沉淀池、过滤器、水样杯。

e）定期清洗一次采配水单元的取水管路、配水管路和采样杯等部件，保证采水系统的保温、防冻、防压、防淤、防撞措施有效。

（3）分析单元

a）定期按需对监测仪器进行校准；

b）应定期更换易耗品及备品备件；

c）定期清洗和更换仪器管路；

d）建立零配件库，根据不同零配件和易耗件的使用情况提前备货；

e）应根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂更换后，应按需求进行仪器校准或标液核查，同时更换时应做好记录；

f）应根据使用寿命定期更换监测仪器的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件；定期对监测仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

（4）控制单元及通讯单元

a）定期复位工控机查看是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；

b）定期对网络通讯设备进行重启，查看启动后是否通讯正常；

c）每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

（5）辅助设备

a）定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理；

b）定期检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器进行放水；

c）定期检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块、传感器等的工作状况是否正常，采样瓶是否清洁、是否破损；

d）定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

4）质控多元化管理

结合远程质控和现场质控方法，在质控策略上采取零点核查、跨度核查、误差核查、多点线性核查、加标回收测试、集成干预测试和采样信息跟踪、采样质控、系统及仪器分析过程日志等多级质控管理体系，及时诊断分析设备“健康”状况。通过对运维与质控体系检查、盲样考核等方式，实现水质自动监测站全方位、立体化“体检”全覆盖。在质量控制的框架内，严格监控关键参数的上传，确保详尽的日志记录得以保存，同时提供实时的仪器性能监控功能。每一条数据均具备完整的追踪溯源，以保证数据的准确性和科学性。质控实施频次及要求如下：

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性、挥发酚、重金属等参数，每24小时至少进行1次零点核查和跨度核查；每月至少进行1次多点线性核查；

（2）针对Ⅲ～劣Ⅴ类水体，监测参数每月至少进行1次实际水样比对，Ⅰ、Ⅱ类水体至少半年进行一次实际水样比对；

（3）针对Ⅲ～劣Ⅴ类水体，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行1次加标回收、集成干预（浊度大于1000NTU可不进行集成干预检查）；

（4）常规五参数应每月进行一次实际水样比对；每7天进行一次自动标样核查。

（3）应急维护

1）异常数据处置

a）监测的数据中断；

b）监测数据长时间不变或短时间突变；

c）监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；

d）通过监测项目之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为明显违背常理的监测数据。

e）发生数据异常情况时，根据现场情况应采取标样核查、现场排查、实际水样比对等措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报。

f）当水质监测数据异常或水质下降至水质类别发生变化时应启动留样（船体除外），留样后应按照应急维护要求执行。

g）确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，应尽快前往现场查明原因，进行故障处理；

h）远程启动标样核查，核查未通过时应前往现场查明原因，进行故障处理。

2）水站系统异常处理

a）当水站出现故障时运维单位应在规定时间内响应并解决；

b）对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题则在现场进行检修；

c）对于其它不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，同时对备机开展标样核查；

3）水站停运要求

1、水站如遇以下情形，可申请停运

（1）因不可抗力导致水站无法正常运行的。包括台风、暴风雪、河流冰封等恶劣天气；地震、洪水、塌方等地质灾害；以及河道施工、自然断流等外部条件因素；

（2）因水站内部仪器设备更新改造等原因影响水站正常运行；

（3）因采水设施故障、采水点处水深不满足要求等原因导致采水系统不能正常运行。包括因枯水期河道水位降低，采水设施故障、采水管道冰冻等因素；

（4）因给水和供电故障导致系统无法正常运行的；

（5）因待测水体中的浊度太高采用现有的预处理方式确已无法满足仪器测定要求的。

2、水站满足停运申请条件时，运维人员须在24小时内向监测部门提交停运申请，经监测部门确认，并上传相关佐证材料。佐证材料应能充分印证停运条件，包括有关部门发出的避险或台风预警信息、道路封闭或采水设施损毁的照片资料、供电公司停电通知、采水点水位情况等资料。

3、水站仪器停运时长小于7天，须进行标液核查合格后恢复运行；停运时长7天以上（含7天），须进行多点线性核查后恢复运行。

4、水站停运期间，除供电故障外，正常进行例行巡检，正常开展质控措施及实施频次，以保证仪器正常运行状态。若质控均合格，停运复站后，可不需全面进行多点线性核查和集成干预检查，仅针对出现过不合格的指标进行核查。

## 4、水质监测浮标站运行维护

为了确保浮标站长期稳定运行，监测数据准确可靠；及时发现并处理设备故障，延长设备使用寿命。保障汛期及突发污染事件中的应急监测能力。制定水质监测浮标站运行维护方案。

（1）日常巡检

包括检查浮标体的稳固性、太阳能供电系统的运行状态、各传感器的工作情况以及数据传输的稳定性。巡检时需特别关注浮标体是否有倾斜或移位现象，太阳能板是否清洁无遮挡，蓄电池电量是否充足，各水质传感器（如pH、溶解氧、浊度等）是否正常工作，数据采集与传输模块是否实时上传数据至监管平台。此外，还需检查浮标体周围的警示灯和定位系统是否正常运行，确保浮标在夜间或恶劣天气下仍能被识别，避免与船只发生碰撞。

（2）定期维护

主要包括对浮标体及附属设备的全面检查和维护。每月需对浮标体进行清洁，清除附着在浮标表面的藻类、泥沙等杂物，防止其对传感器造成干扰。每季度需检查浮标体的锚链和锚固系统，确保其牢固可靠，避免因水流或风浪导致浮标移位。同时，需对水质传感器进行校准，确保监测数据的准确性。每半年需更换一次蓄电池，并对太阳能供电系统进行全面检查，包括线路连接、电压输出等。每年需对浮标体进行整体检修，检查是否有腐蚀或损坏，必要时进行防腐处理或更换部件。

定期对系统各检测仪器进行必要维护，包括试剂更换、耗件更换、仪器电极和管路的清洗、仪器的校准等工作，以保证仪器的运行正常，分析数据准确。

（3）应急维护

针对突发故障或异常情况。当监测数据异常或中断时，需立即前往现场排查原因，检查传感器是否故障、供电系统是否正常、数据传输模块是否损坏等。若发现浮标体移位或倾覆，需及时复位并加固锚固系统。在汛期或极端天气条件下，需增加巡检频次，确保浮标体能够承受恶劣环境的冲击。对于无法立即修复的故障，需启动备用设备或临时监测方案，确保数据连续性。所有应急维护工作均需详细记录，并及时上报至管理部门。

## 5、全自动多通道水质分析仪运维

（1）日常巡检

日常巡检需每日开展，覆盖系统整体运行状态与高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮五大分析模块，确保设备稳定与数据准确。

1）设备外观与运行状态检查

先检查系统主机、各分析模块的外观，确认外壳无破损、变形，指示灯显示正常——如高锰酸盐指数模块的加热指示灯、化学需氧量模块的消解指示灯需与运行流程匹配，无闪烁或常亮异常。再倾听设备运行声音，主机风扇、各模块的泵体运行应无异响，若出现刺耳噪音或震动，需立即停机排查。同时查看供电与通信线路，电源线、数据线连接牢固，无松动、老化或破损，确保数据可正常传输至终端系统，无断联情况。

2）水样采集与管路系统检查

重点检查采样管路，从采样口到各分析模块的管路无弯折、堵塞或泄漏，尤其关注总磷、总氮模块的进样管路——因这两类指标检测易受杂质影响，需确认管路内无沉淀或异物。观察水样流通状态，启动进样程序后，各模块的进样速度均匀，无断流、气泡过多现象；若发现氨氮模块进样缓慢，需检查过滤器是否堵塞，及时更换滤芯。此外，查看水样缓存池的液位，确保液位在正常范围内，避免因液位过低导致空抽，损坏泵体。

3）试剂与耗材状态检查

逐一核查五大分析模块的试剂储备，高锰酸盐指数模块的高锰酸钾溶液、化学需氧量模块的重铬酸钾溶液、总磷模块的钼酸盐溶液、总氮模块的碱性过硫酸钾溶液、氨氮模块的纳氏试剂，均需保持液位在试剂瓶刻度线以上，无浑浊、沉淀或变色——如纳氏试剂若出现棕红色沉淀，需立即更换新试剂。同时检查耗材情况，各模块的比色皿无划痕、污染，消解管无破损，滤膜、反应管等易损耗材储备充足，确保单日检测需求可满足。

4）数据准确性初步核查

对比当日实时数据与历史同期数据，若某一模块数据出现异常波动——如化学需氧量数据突然较前日升高50%以上，需先排查是否为水样问题，再检查模块状态。抽取部分检测样本，进行平行样测试，如对同一水样分别在总磷、总氮模块重复检测2-3次，若平行样相对偏差超过5%，需检查模块的进样精度或反应条件。此外，查看各模块的空白值，高锰酸盐指数、氨氮等模块的空白吸光度需在规定范围内，若空白值过高，可能是试剂污染或管路残留，需及时处理。

（2）定期维护

定期维护按周、月、季度划分周期，针对五大分析模块的特性开展专项维护，保障设备长期稳定运行。

1）每周维护

每周对各模块的比色系统进行清洁，用无水乙醇擦拭比色皿内壁，去除残留的试剂污渍——尤其是化学需氧量模块的比色皿，因消解后易有沉淀附着，需仔细擦拭至透明无杂质。检查各模块的泵体，对高锰酸盐指数、氨氮模块的进样泵、排废泵，滴加专用润滑油，确保泵体运转顺畅，同时查看泵管老化情况，若出现管壁变硬、龟裂，及时更换。此外，清理系统的废液桶，将废液分类收集处理，避免废液溢出腐蚀设备，清理后对废液桶接口进行密封检查，防止异味泄漏。

2）每月维护

每月开展五大模块的管路深度清洁，先用去离子水冲洗各模块管路3-5次，再根据模块特性使用专用清洗剂——如总磷、总氮模块需用稀盐酸浸泡管路1小时，去除内壁附着的磷酸盐、硝酸盐沉淀，最后用去离子水冲洗至中性。对各模块的消解单元进行维护，高锰酸盐指数模块的加热管、化学需氧量模块的消解炉，需检查加热均匀性，用温度检测仪测量不同区域温度，偏差超过±2℃时需校准；同时清理加热单元表面的污渍，避免影响加热效率。此外，校准各模块的进样体积，通过标准体积的试剂进行进样测试，若总磷模块的进样误差超过±3%，需调整泵体参数，确保进样精度。

3）每季度维护

每季度对五大分析模块进行全面校准，准备各指标的标准溶液——如高锰酸盐指数（0.5mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L）、化学需氧量（50mg/L、100mg/L、200mg/L）、总磷（0.1mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L）、总氮（1.0mg/L、5.0mg/L、10mg/L）、氨氮（0.2mg/L、1.0mg/L、5.0mg/L），按照各模块的校准流程，绘制标准曲线，确保相关系数R²≥0.999。检查各模块的光学系统，高锰酸盐指数、总氮等依赖分光光度法的模块，需清洁单色器、检测器，校准波长精度，若总氮模块的检测波长偏离220nm/275nm，需调整光学部件。此外，对系统主机进行维护，清理主机内部灰尘，检查电路板、电源模块的温度，测试各接口的通信稳定性，确保整个系统运行参数正常。

（3）应急维护

针对系统突发故障，建立应急响应机制，快速排查并解决问题，减少对五大分析模块检测工作的影响。

1）常见故障处理

若某一分析模块报“无试剂”故障，先检查试剂瓶液位，若试剂充足，可能是试剂传感器故障，需清洁传感器探头，重新校准；如氨氮模块因纳氏试剂结晶堵塞传感器，可用稀盐酸浸泡探头后擦干，恢复检测。若模块出现“消解失败”，高锰酸盐指数模块需检查加热管是否损坏，用万用表测量电阻，确认损坏后更换；化学需氧量模块则需检查消解炉温度传感器，若传感器失灵，及时更换并重新校准温度。若数据异常且排除水样问题，总磷模块需检查反应试剂是否失效，更换新的钼酸盐溶液；总氮模块需确认碱性过硫酸钾是否在有效期内，若试剂受潮结块，需重新配制并更换。

2）紧急停机与恢复

当系统出现严重故障——如管路大量泄漏、试剂溅出，或主机冒烟、有焦糊味时，需立即按下紧急停机按钮，切断总电源，防止故障扩大。停机后，先处理现场安全隐患，如用耐腐蚀抹布清理泄漏的试剂（尤其是强酸性的化学需氧量试剂、强碱性的总氮试剂），避免腐蚀设备或造成人员伤害。随后排查故障原因，若为管路破裂，更换破损管路并重新连接；若为主机电源模块故障，联系专业维修人员更换配件。故障排除后，先进行空载测试，启动系统无异常后，再用标准溶液对五大分析模块进行单点校准，确认数据准确后，方可恢复正常检测。

3）数据备份与恢复

日常需每日自动备份系统数据，包括五大模块的检测结果、运行日志，备份文件存储在本地终端与云端，防止数据丢失。若出现数据丢失或错乱，如总磷模块的历史数据无法调取，先从云端恢复最近备份的数据，核对数据完整性；若云端备份也存在问题，可通过系统日志追溯检测时间、水样编号，结合人工记录的原始数据，补充完善检测报告。此外，定期测试数据恢复功能，每季度模拟一次数据丢失场景，验证恢复流程的有效性，确保在应急情况下数据可快速找回。

## 6、智能管控终端运维

（1）清洗与维护

①定期清理采样柜内外部部，尽量保证柜体内干燥，防止各金属配件受潮腐蚀，保持外部清洁。

②定期疏通采样管道，确保采样管道顺畅。

③定期检查取水口，清理取水口附近的垃圾，确定取水通畅。

（2）日常维护保养

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管路的清洗 | 1个月（根据实际情况调整） |
| 2 | 蠕动泵 | 6个月：更换蠕动泵管（按每天取样24次）（可根据每天实际采样多少次进行调整）；36个月：更换蠕动泵。 |
| 3 | 更换采样管 | 12个月：更换采样管。 |
| 4 | 硅胶管 | 24个月（根据每天采样多少进行调整）。 |

- 七、项目实施要求

- 1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

3、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

八、验收标准

1、验收依据：相关国家标准、行业标准。

2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

3、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收，如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

4、项目验收标准：以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

九、售后服务要求

1、质保期：2年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市沛县生态环境局

根据          项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州维正工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（  ）全权代表我企业（公司）参与（沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目）（项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004）的招、投标活动及签订合同。（  ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年  月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：             邮箱：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年  月  日(受托人身份证扫描件附后)

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

项目名称： 沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

项目编号： JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目，项目编号： JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004 所必需的设备和专业技术能力，具体为：

即提供投标人的至少1名为本项目服务的人员的劳动合同（书）扫描件。

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

七、投标人相关承诺

项目名称： 沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

项目编号： JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：            （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人书面声明

项目名称： 沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

项目编号： JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

九、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市沛县生态环境局）的（沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

十、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004

项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

十一、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目（项目编号：JSZC-320322-XZWZ-G2025-0004）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。