竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0083

采购人：苏州市环境监测站

采购内容：2026-2027年3台VOCs设备运维

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、竞争性磋商公告

二、采购需求及磋商程序

三、磋商成交原则及评分标准

四、合同主要条款

五、附件

一、竞争性磋商公告

项目概况： 2026-2027年3台VOCs设备运维的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年1月5日13：30（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0083

- 项目名称：2026-2027年3台VOCs设备运维

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：人民币捌拾陆万元整（￥860000.00）

- 最高限价：人民币捌拾陆万元整（￥860000.00）

- 采购需求：

- 服务内容：本项目要求供应商在合同期内，对站房内所有的相关设备进行系统的年度维护保养和预防性维护工作。在此期间，需提供监测系统正常运行所需备品备件、耗材、标准物质等以及日常运行维护、仪器性能检验及校准、仪器维修等保证系统正常运行所需服务，包括用电费用及网络通讯费用。供应商需确保监测系统的正常运行，确保可以向采购人提供准确、可靠的监测数据。

- 合同履行期限：12个月（具体起止时间以采购人通知为准）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小微企业采购，本项目属其他未列明行业。供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 获取采购文件

- 时间：本采购公告发布之日起五个工作日

- 地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

- 方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

- 售价：免费

- 响应文件提交

- 截止时间：2026年1月5日13：30

- 地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 开启

- 时间：2026年1月5日13：30

- 地点：苏州市市辖区【狮山科技馆】不见面开标室（虚拟开标室）。

- 公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他相关事宜：

- CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

- 项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

- 技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 未依照招标公告要求获取招标文件的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

- 本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

- 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名称：苏州市环境监测站

地址：苏州市竹园路8号

联系方式：0512-68707629

联系人：肖凡婕

- 采购代理机构信息

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

- 项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

二、磋商采购文件

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市环境监测站的委托，就其所需要采购的2026-2027年3台VOCs设备运维在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0083

- 采购内容：2026-2027年3台VOCs设备运维

- 采购需求：

1.项目背景及内容

近年来，长三角地区臭氧及PM2.5复合污染特征日趋明显，VOCs作为其重要的臭氧污染前体物，其重要性也日趋凸显。为了充分了解苏州市VOCs的浓度、物种及时空变化，需要通过在线的VOCs分析仪，研究和分析本市环境空气VOCs化学构成、浓度水平、时空分布和演变特征，从而推动VOCs、臭氧和PM2.5污染治理的长效评估研究机制的建立，提升环境大气挥发性有机物及大气复合污染防治工作的科学化、精细化水平，规范开展环境空气VOCs自动监测，持续获取高分辨率的、准确可靠的VOCs观测数据也变得尤为重要。

本项目为苏州市环境空气VOCs自动监测运维服务。在合同期内，供应商应对站房内所有的相关设备进行系统的年度维护保养和预防性维护工作。在此期间，需提供监测系统正常运行所需备品备件、耗材、标准物质等以及日常运行维护、仪器性能检验及校准、仪器维修等保证系统正常运行所需服务，包括用电费用及网络通讯费用。运行维护方需确保监测系统的正常运行，确保可以向采购人提供准确、可靠的监测数据。

VOCs站站房内主要仪器设备包括：在线VOCs监测仪、太阳辐射紫外辐射监测系统等，详细运行维护设备列表见下表。

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 仪器品牌及对应数量 | 仪器型号 | 运维地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线VOCs监测仪 | 3套 | 广州禾信 （2套） | ACGCMS1000 | 方洲公园、文正小学 |
|  |  |  | 武汉天虹 （1套） | TH-300B | 金山浜社区 |
| 2 | 太阳辐射紫外辐射监测系统 | 3套 | 北京旗云 （3套） | Kipp&Zonen SUV-A+Kipp&Zonen SUV-B+EKO MS-093+EKO MS-80 | 方洲公园、文正小学、金山浜社区 |

2.服务期限及目标

2.1服务期限：12个月，具体时间以采购人通知为准。

# 2.2工作目标：运维期间，确保运维站点监测数据及时、准确、有效，运行质量达到以下指标：

（1）单套设备的考核周期内小时有效数据获取率不低于80%；

（2）单套设备的考核周期内小时质控数据合格率不低于90%；

（3）运维任务完成率100%。

3. 服务需求

3.1 运维实施要求

3.1.1 通用要求

（1）应对VOCs站房及辅助设备定期巡检，每周至少至现场巡检1次。

（2）每周至少对分析仪的主要运行参数通过在线或者现场进行记录。

（3）检查站房内温度是否保持在（20-28）℃，相对湿度保持在85%以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

（4）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

（5）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

（6）检查电源等辅助设备的运行状况是否正常。

（7）检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

（8）检查采样管路（包括总管和支管）清洁度，清洗管路之后应做好检漏工作。

（9）检查站房是否漏水，若有漏水情况及时进行修补工作。

（10）维持站房内卫生整洁，包括线管路整洁、地面整洁等。

（11）每周二12点前将各站点小时审核数据上传至平台。

（12）每月运维人员应向采购人汇报上月运维情况。

（13）每月15日前备份并提交上月所有仪器设备的原始数据及带标识的审核数据，并提交上月运维记录、运维月度总结和下月计划等。

（14）参照中国环境监测总站发布的《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》要求，每年抽取至少1个站点开展1次外部专业人员质控检查，提交检查报告，检查人员需经采购人认可。

3.1.2 在线VOCs监测仪

每天: 远程连接到仪器现场端进行检查，检查内容包括：

（1）系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

（2）基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC 图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

（3）保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出 0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。

（4）质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的 50%～150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。

（5）数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

关键物种检出率：常检出物种（乙烷、丙烷、正丁烷、乙烯、丙烯、乙炔、苯、甲苯、间对二甲苯）应100%检出。

物种比值：甲苯/苯＞1，乙烷/乙烯＞1，丙烷/丙烯＞1。

物种相关性：观察同源组分相关性（如正丁烷、异丁烷），偏差较大需进行仪器核查。

（6）根据项目具体要求开展维护工作

每日0时核查中间点浓度（2ppb），当日12点前完成数据审核。

每周：现场巡检并根据要求做好现场检查工作，并做好相关记录，具体内容包括：

（1）查看仪器及配套设备是否齐备，无丢失和损坏；钢瓶阀门是否漏气，记录钢瓶压力。

（2）检查氢空一体机，按需更换变色硅胶，定期加水，并验证是否漏气。

（3）按需更换采样头滤膜与CO2去除管，并对系统进行验漏。

（4）检查冷阱制冷状态，按要求进行预防性维护。

（5）检查内外标苏玛罐压力，按需更换。

（6）检查清洗离子源。

（7）根据每日的外标情况进行判断，如果30%所测量因子浓度偏差达到30%，应当月进行多点工作曲线的标定。

（8）零气空白检查：检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

（9）单点质控检查：检查频率不低于每周一次，在零气空自检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度(推荐核查浓度<2 nmol/mol)。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格(质谱检测器放宽至30%)。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs(如苯系物等)不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

每月：

（1）更换采样滤膜，根据本地污染程度加大更换频率。

（2）对采样流量进行检查，采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量,标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

每季度：

（1）每季度应当进行GCMS调谐，并留存调谐报告。

（2）每季度内至少进行一次标准曲线测试，要求：至少6点不同浓度（参考浓度，含零点，0.5ppb、2ppb、4ppb、6ppb、8ppb、10ppb）的标气开展对仪器的标准曲线测试，以确定VOCs各组分定量的准确性，VOCs因子至少80%物种标准曲线的相关系数应满足r≥0.99且2ppb浓度偏差应小于30%。

（3）冷凝器的清洁工作，并做好维护记录。

每年：仪器预防性维修维护和仪器性能指标的更新或测试，具体包括：

（1）按照仪器说明书要求，开展仪器的关键部件的更换或清洗，并对仪器内部管路进行清洁或更换，使得仪器性能处于一个良好的水平。

（2）开展预防性维护后或者仪器维修后，需要对仪器的检出限（连续通标准曲线最低浓度点7次开展测定）、校准曲线、期间准确度和精密度等指标进行重新测定，检出限应满足90%目标化合物≤0.15ppb，期间准确度和精密度检查，90%目标化合物的期间准确度≤20%，期间精密度应≤20%（质谱检测器放宽至30%）。

3.1.3 太阳辐射紫外辐射监测系统

关注设备运行状态，及时排除仪器故障。

3.1.4 辅助设施

零气、氢气发生器：

（1）定期检查零气发生器的温度控制和压力控制是否正常，气路是否漏气。

（2）定期检查并排空空气压缩机储气瓶中的积水。

（3）按照仪器要求，对零气、氢气发生器中的分子筛、活性炭、氧化剂等气体净化材料进行定期更换。若发现各监测项目的监测误差和零点漂移明显增大，应查明原因，及时更换净化材料。

（4）定期检查氢气用水的量，确保储水桶中有足够的水量供给。

3.2 质量控制要求

根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填写相应记录。（磋商响应单位须在响应文件中对质量管理控制措施做出详细的说明）

3.2.1 量值溯源要求

（1）使用的标准物质必须是有证标准物质，且在有效使用期限内。

（2）使用的仪表必须具有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定。

（3）成交供应商需自备一台经计量部门认定的流量计用于日常维护标定工作。

3.2.2 异常数据的检验

应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购点位，并配合采购人进行应急监测工作的开展。（磋商响应单位在响应文件中说明异常数据处理的方法。）

3.2.3 质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，必须有操作人员的签字才算有效，每年进行整理归档考核。

3.2.4 其他质控要求详见《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》。

3.3 应急处理

磋商响应单位应对应急工作进行合理规划并制定可行计划，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程。

保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在72小时内提供并更换符合国家要求的备机，保证自动站正常运行。

3.4 保障方案

3.4.1 运维耗材零件

运维期内设备正常运转的耗材、零件和维修所产生的费用支出均由运维单位承担，不再额外向采购人进行收取。

配件耗材包含但不限于如下内容，成交单位应在合同签订后两个月内将下表中标“*”号的配件提供至采购人指定地点，以备应急使用（氦气、氮气可用完后充气）：

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 4种内标混合气 | 2 | 瓶 | / |
| *2 | 116组分混合标气 | 1 | 瓶 | / |
| 3 | 氮气40L | 60 | 瓶 | 99.999%，40L，15MPa |
| 4 | 氦气40L | 25 | 瓶 | 99.999%，40L，15MPa |
| 5 | 小过滤膜 | 1 | 盒 | φ6mm，0.2μm，每盒50片 |
| 6 | 大过滤膜 | 1 | 盒 | φ47mm，0.2μm，每盒50片 |
| 7 | 变色硅胶 | 10 | 瓶 | 500g |
| 8 | 烧碱石棉 | 5 | 瓶 | 100g |
| 9 | 泵维修包 | 3 | 个 | KNF采样泵 |
| 10 | 超纯水 | 36 | 瓶 | 4.5L/瓶 |
| 11 | 氢空一体机 | 1 | 台 | 备机 |
| 12 | 氢气气体纯化器 | 2 | 个 | 适配禾信AC-GCMS1000 |
| 13 | 氮气气体纯化器 | 4 | 个 |  |
| 14 | 氦气气体纯化器 | 2 | 个 |  |
| 15 | 气体净化载气过滤器 | 2 | 个 |  |
| 16 | 真空泵油 | 2 | 瓶 |  |
| 17 | FID喷嘴 | 2 | 个 |  |
| 18 | 隔垫 | 2 | 包 |  |
| 19 | 灯丝 | 8 | 个 |  |
| 20 | 色谱柱螺帽 | 2 | 个 |  |
| 21 | 密封垫 | 2 | 套 |  |
| *22 | 去离子柱 | 4 | 个 |  |
| 23 | 干燥硅胶 | 2 | 包 |  |
| 24 | 进气口滤芯 | 2 | 个 |  |
| 25 | 除微粒滤芯 | 2 | 个 |  |
| 26 | 滤芯 | 2 | 个 |  |
| *27 | 前处理模块（含冷阱） | 2 | 套 |  |
| 28 | 加热模块 | 2 | 套 |  |
| *29 | MS色谱柱 | 1 | 套 | 30m*250μm*1.4μm，适配禾信AC-GCMS1000 |
| *30 | FID色谱柱 | 1 | 套 | 15m*530μm*15μm，适配禾信AC-GCMS1000 |
| 31 | 氢气气体纯化器 | 1 | 个 | 适配天虹TH300B |
| 32 | 氮气气体纯化器 | 2 | 个 |  |
| 33 | 氦气气体纯化器 | 1 | 个 |  |
| 34 | 真空泵油 | 1 | 瓶 |  |
| 35 | 灯丝 | 4 | 个 |  |
| 36 | 色谱柱螺帽 | 1 | 个 |  |
| 37 | 密封垫 | 2 | 套 |  |
| *38 | 前处理模块（含冷阱） | 2 | 套 |  |
| *39 | MS色谱柱 | 1 | 套 | 60m*250μm*1.4μm，适配天虹TH300B |
| *40 | FID色谱柱 | 1 | 套 | 25m*320μm*8μm，适配天虹TH300B |

3.4.2 标准物质及计量器具

所有标准物质均应在有效期内使用。标准物质的证书原件或复印件应放置于自动站内。所有标准物质的证书及传递记录必须存档，且现场可查；现场应放置至少一年的标准物质的证书及传递记录。现场标准气体钢瓶上应附标识牌，标明标气来源、标气级别、有效期、生产厂家等信息。如标气为多个站共用，则应提供说明并确保正常运维和检查。标准气体的等级应满足以下要求：

（1）VOCs标准气体应使用高质量的混合标气，等级不低于Linde或Scott的混合标准气体或获得国家标物证书、NIST认证的其它混合标准气体，使用渗透管作为内标物的监测仪，应根据使用年限按时更换渗透管。每次更换前后的标准气体或渗透管应做好比对，确保误差应在10%之内。

（2）如使用苏玛罐进行标定或者外标的使用，应提供所配置苏玛罐所使用的标气证书复印件，且确保标气在有效期内进行配置，使用。

（3）需配备有专业运维用校准设备、流量计等维修器具一套，用于校准监测仪器的设备（流量计、温度计、气压计）必须每年按时计量检定。

3.5 数据审核及数据分析

3.5.1 数据审核

运维人员根据所审核数据同时段内的空气质量和仪器运行状态，包括报警，关键参数等信息对数据进行审核，异常及无效数据须附上详细的审核理由；根据中国环境监测总站《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》等文件要求对数据有效性进行审核，每周二12点前将各站点小时审核数据上传至平台。每月15日前备份并提交上月所有仪器设备的原始数据及带标识的审核数据。

3.5.2 数据分析

响应单位对采购需求理解准确，提供全面、详细、具体可行的数据分析方案，能够全面、详细地分析VOCs监测数据，配合采购人识别区域污染物种类和含量，合理评估分析区域大气污染与治理。

成交单位次月5日前须向采购人提交上月VOCs组分分析报告，2026年7月10日前提交半年度报告，2027年1月10日前提供年度报告，报告包括但不限于以下内容：

（1）三站点本月（半年度、年度）情况对比，本月（半年度、年度）各站点存在的高值及原因分析；

（2）各站点分物种展示面积堆叠图、百分比图；

（3）各站点分类别展示面积堆叠图、百分比图；

（4）三站点占比最高的物种，占比最高物种来源；

（5）三站点TVOC日均值；

（6）占比前十的VOCs组分，OFP、AFP前十；

（7）数据获取率及运维情况；

（8）质控数据合格率及质控数据分析；

（9）设备维修情况；

（10）太阳辐射紫外辐射数据汇总分析。

4. 监督考核要求

4.1 数据必须真实有效，响应单位近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请响应单位根据本单位实际情况承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，磋商响应及成交无效，并承担相关法律责任）。

4.2 响应单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

4.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.4 对达不到运维要求或违规操作的，采购人有权终止运维合同。

4.5 违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

5. 考核办法

5.1 数据有效获取率考核：单套设备的考核周期内小时有效数据获取率不低于80%，如未达到，VOCs设备每低1%扣5分，太阳紫外辐射设备每低1%扣0.2分。如当月有效数据获取率不满足80%的要求，则运维周期顺延1个月。

5.2 质控数据合格率考核：单套设备的考核周期内小时质控数据合格率不低于90%，如未达到，每低1%扣5分。

5.3 运维任务完成率考核：每月按时填写、整理和提交各类运维原始记录，如未按时完成，每次扣2分；按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查，如未按时完成，每次扣2分。

5.4 报告提交情况考核：提供满足合同要求的VOCs组分分析报告，每少一份扣3分。

5.5 运维机构存在下列行为之一的，苏州市环境监测站将按严重违约行为追究运维机构责任，并将其列入不合格供应商。

（1）当仪器故障导致长周期停运情况（超过72小时）时，未书面汇报采购人的；仪器故障导致长周期停运情况，经苏州市环境监测站书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的；不及时提交运行记录和总结报告超过3次的。

（2）运维机构（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。

苏州市环境空气VOCs自动监测运维服务考核结果表

| 序号 | 考核指标 | 考核标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据有效获取率 | 单套设备的考核周期内小时有效数据获取率不低于80%，如未达到，VOCs设备每低1%扣5分，太阳紫外辐射设备每低1%扣0.2分。 |  | - |
| 2 | 质控数据合格率 | 单套VOCs设备的考核周期内小时质控数据合格率不低于90%，如未达到，每低1%扣5分 |  | - |
| 3 | 运维任务完成率 | 每月按时填写、整理和提交各类运维原始记录，如未按时完成，每次扣2分 按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查，如未按时完成，每次扣2分 |  |  |
| 4 | 报告提交情况 | 每月提供满足要求的VOCs组分分析报告至少1份，如未完成，每次扣3分 |  |  |
| 5 | 服务响应时间 | 服务时间及应急处理满足采购文件和响应文件要求，每发现一次不满足扣2分 |  |  |
| 6 | 服务人员 | 安排符合响应文件要求的人员，每发现一次不满足扣2分 |  |  |
| 7 | 其他 | 运维服务期间，如被苏州市生态环境局或其他相关部门获负面评价的，每一次扣5分 |  |  |
| 8 | 外部质控检查 | 检查发现有重要质控指标未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣1~10分；如未及时整改，加倍扣分。 |  |  |
| 扣 分 合 计 |  |  |  |  |
| 总 分（100分-总扣分） |  |  |  |  |

考核人：                            审核人：                       考核时间：

注：

（1）满分为100分；

（2）数据有效获取率统计方法：数据有效获取率（%）=有效数据获取小时数÷应获取数据小时数×100%（有效数据获取小时数是指满足质控要求的数据获取小时数；应获取数据小时数是指从年度或月度总小时数扣除仪器必要维护和不可抗力因素导致的数据缺失后所剩余小时数。每月必要维护时间低于48小时的以实际小时数计，超过48小时按48小时计，不可抗力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试、以及其他经本单位确认可以纳入不可抗力因素的事项。设备故障时间超出48小时部分不属于不可抗力）。

（3）考核周期内质控数据合格率=本周期质控数据合格次数/本周期质控数据总次数×100%，考核周期内达到数据质控合格要求的次数即为本周期数据质控合格次数，本周期所做的所有数据质控次数为本周期数据质控总次数。合格质控数据的判别以国家相关技术规范或技术要求为准。总质控数据包括成交单位日常质控、甲方抽查质控以及外部核查质控数据。

（4）数据有效获取率、质控数据合格率不足1%的，按1%计算扣分。

（5）本项目服务期内甲方付款前将进行工作考核，根据考核结果，得分在95分及以上的，全额支付相应服务费用；得分在95分至60分之间的，按照全额应付服务费用95%-60%的比例支付的相应服务费用；得分低于60分的，甲方有权拒绝支付剩余合同价款或不支付相应服务费用并终止合同并追要多付合同价款。

6.验收标准/方式

验收标准：采购人按照采购文件的服务内容及技术要求，根据成交单位提供运维年度报告（另合同期完毕后，需提供合同期内各类运维服务等相关原始工作记录）进行验收。

验收方式：由采购人组织验收。

7.人员要求：

（1）项目经理：1名，负责项目整体管理，与采购人做好协调沟通。

（2）运维人员：不少于3名，从事空气自动监测站运维和维修的专业技术人员。

（3）分析检查人员：不少于1名，能够根据实际运维要求随时到指定地点开展相关工作，具有数据分析检查的经验。

（4）上述人员成交后需立即配备到位。成交单位在项目实施过程中，未经采购人批准，不得随意更换项目成员。如果采购人认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求成交单位对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购人不承担任何责任。

8.其他

（1）站房内水电费、通讯费用等包含在响应报价中，采购人不再另行支付。

（2）站房内其他设备（如空调等）如发生损坏，供应商应负责维修，该包含在响应报价中，采购人不再另行支付。

- （3）响应单位响应文件中需列明耗材、零部件的清单，注明其品牌、生产制造商。

9.其他要求

（1）成果归属及保障要求

因本项目履行所产生的各项成果及因本项目履行所形成或获得的信息、资料等所产生的各项成果（包括但不限于本服务项目涉及的相关调查结果、研究成果等）其知识产权均归采购人单方所有。未经采购人事先书面许可，成交供应商及其人员不得为本项目之外的任何目的、以任何形式自行使用、擅自许可第三方使用或向第三方透露部分或全部信息，存在前述任意情况时均视为成交供应商侵权并应承担各项法律责任。同时，成交供应商应保证在履行本项目过程中所使用、提供的各项物品、服务、成果及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权及其他权利的指控。任何第三方如果提出侵权指控，成交供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用，并承担采购人、相关第三方及项目因此产生的费用增项、损失等各项费用和法律责任。

（2）保密条款

成交供应商及其人员就本项目履行过程中所形成或取得的各类信息及书面和电子材料（包括但不限于本项目全部数据、文件资料、工作记录、各类报告及方案等）均有保密义务（有真实有效的证据证明该信息属于公知信息或者事先得到甲方书面授权的除外），不得对外提供、泄露，该保密义务在本项目履行及本项目合同解除或终止后继续有效。成交供应商因违反保密义务而给项目、采购人或相关第三方造成损失的，应承担因此导致的直接和间接经济损失及各类法律责任。

（3）质量要求

保障在约定期限内保质保量完成全部服务内容，在合同期内发现书面报告、材料等有缺陷或实际情况改变的，供应商除承担约定义务和责任外，还应当负责重新调整或采取补救措施至满足约定及服务需求止。

10.综合说明

（1）磋商响应单位必须承诺磋商采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。磋商响应单位成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

（2）报价说明：报价包括完成全部服务所需的人工、运维、保险、劳保、管理、设备、备品备件、耗材、专家顾问咨询费、税费、检测、验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成整个项目所产生的其它所有费用。磋商响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

（3）成交单位提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，成交单位负责更正，发生的费用由成交单位负责。

（4）响应供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 磋商响应文件的组成及要求：

- 文件组成

- 磋商报价表

- 磋商分项报价明细表

- 其他针对本次磋商的详细说明

- 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“五、附件”中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件

- 磋商响应函；

- 关于资格文件的声明函；

- 法定代表人授权委托书（如有授权）；

- 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

- 供应商参加政府采购活动应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

- 符合性审查响应文件

- 服务要求（商务条款）偏离表；

- 投标（响应）保证承诺书；

- 其他需供应商对本次响应的详细说明、承诺。

- 综合评审响应文件

- 项目具体实施方案；

- 履约期限、后续服务等响应承诺；

- 与本次磋商有关的其他资料。

- 企业报价折扣证明

- 中型、小型或微型企业、残疾人企业、监狱企业的相关材料。

注：响应单位成交后须提供一份与电子响应文件内容一致的纸质响应文件（装订成册）。

- 电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“响应文件目录”。

- 电子响应文件制作

- 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

- 将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

- 导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商不分标段，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。

- 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。

收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；预算金额100万-500万部分费率为预算金额的1.1%。

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中国银行苏州南园支行

- 磋商说明：

- 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

- 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

- 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交通知书：

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 政府采购相关政策

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

- 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 磋商程序：

- 采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。

- 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

- 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、磋商成交原则及评分标准

成交原则

- 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标进行评审综合，综合得分最高的响应供应商成为成交供应商。

- 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人；如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

评分标准

- 价格分（20分）

- 磋商报价不超过采购预算价格的，为有效磋商报价。超出此范围的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的响应文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效磋商报价中的最低价作为评审基准价，其价格分为满分。

其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评审基准价／磋商报价)×价格权值（20%）×100，小数点后保留两位。

- 技术服务方案、水平（50分）

- 运维实施方案（10分）

响应单位提供空气自动监测系统运维实施方案，对运维目标、运维内容等方面提供详细运维计划。运维实施方案详细全面、逻辑清晰、具有很强的可行性、针对性的得10分；运维实施方案较为详细、具有逻辑性、可行性、针对性的得7分；运维实施方案基本满足要求，逻辑性、可行性、针对性稍有欠缺的得4分；方案不太可行得得1分；未提供运维实施方案的不得分。

- 质量控制方案（10分）

根据中国环境监测总站发布的《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》进行数据质控编写数据质控方案，方案中质量保证与质量控制体系完善，完全符合实际需求，并对应制定详实可行的质控措施，科学合理、针对性强得10分；方案中建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，但略有缺陷，比较合理、具有一定针对性得7分；方案中质量保证与质量控制体系基本完善，质控措施基本合理，基本可行得4分；方案不太可行得得1分；未提供相关方案措施得不得分。

- 应急处理方案（10分）

根据响应单位提供的针对本项目可能出现的各种突发事件的预警及处理方案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题是否具备有效的预防和应急措施。应急方案全面、合理，工作流程完善的，应急情景、应急措施及解决方案详细的得10分；应急方案比较合理，有工作流程但略有缺陷，应急情景、应急措施及解决方案基本详细得7分；应急方案简单，基本可行的得4分；应急方案不太可行的得1分；未提供相关方案措施的不得分。

- 保障方案（10分）

根据响应单位提供的运维耗材零件、标准物质及计量器具方案等进行打分。提供的清单完整、与本项目完全适用、匹配、应对能力有保障、措施到位的得10分；提供的清单较完整、与本项目适应、配套、应对能力有一定保障、措施基本到位的得7分；提供的清单基本完整、能力基本有保障得4分；提供的清单笼统、配套不太完善、应对能力较欠缺得1分；未提供相关保障方案的不得分。

- 数据审核及分析方案（10分）

根据响应单位提供的数据审核及分析方案专业性、丰富性和完整性进行综合评价，方案完整，优于或完全满足采购需求的得10分；方案较完整、内容较详实、符合采购需求的得7分；方案基本完整，内容详实，基本满足采购需求的得4分；方案笼统，内容空泛的得1分；无数据分析方案内容的不得分。

- 针对本项目的人员配备情况（16分）

- 项目经理（4分）

具备中国环境监测总站颁发的环境空气挥发性有机物自动监测培训合格证书并承诺合同履约期内专职投入本项目的得2分；具备本项目主要仪器（在线VOCs监测仪）运维管理经验的得2分。响应文件中提供相应证书、承诺书、运维管理经验证明及响应单位为人员缴纳的2025年9月以来任意一期社保证明资料，否则不得分。

- 运维技术人员（9分）

具备中国环境监测总站颁发的环境空气挥发性有机物自动监测培训合格证书，每个得1分，最高得3分；具备本项目主要仪器（在线VOCs监测仪）运维经验的，每个得2分，最高得6分。响应文件中提供相应证书、运维经验证明及响应单位为人员缴纳的2025年9月以来任意一期社保证明资料，否则不得分。

- 分析检查人员（3分）

具备中国环境监测总站颁发的环境空气挥发性有机物自动监测培训合格证书得1分；具备本项目主要仪器（在线VOCs监测仪）分析检查经验的得2分。响应文件中提供相应证书、分析检查经验证明及响应单位为人员缴纳的2025年9月以来任意一期社保证明资料，否则不得分。

- 响应单位综合能力（14分）

- 管理体系认证证书（8分）

响应单位具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书（以上所有证书认证范围需适用于：环境保护监测相关技术服务），每个证书得2分，最高得8分。响应文件中提供证书复印件及证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询到的有效状态的清晰页面截图，否则不得分。

- 类似业绩（6分）

响应单位自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有类似运维项目业绩，每提供一个得1分，最高得6分。响应文件中提供项目合同复印件及对应业绩的发票复印件（服务期内任意一张发票），否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行2026-2027年3台VOCs设备运维（采购编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0083）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币             元（￥            ）。合同价格包括完成全部服务所需的人工、运维、保险、劳保、管理、设备、备品备件、耗材、专家顾问咨询费、税费、检测、验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成整个项目所产生的其它所有费用。甲方不再支付其他费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 本合同项下的服务指：2026-2027年3台VOCs设备运维。

  - 服务内容及要求：详见采购文件。

  - 合同履约期限：详见采购文件。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：

      - 项目合同签订生效后，乙方按甲方要求完成预付款申请手续并开具发票后，甲方在收到乙方开具的合格的发票20个工作日内，甲方向乙方支付人民币贰拾伍万元整（￥250000.00），（但累计支付不超过合同款的30%）；2026年9月底前考核，甲方在收到乙方开具的合格的发票20个工作日内，甲方根据考核结果向乙方支付不超过支付人民币叁拾伍元整（￥350000.00）（但累计支付不超过合同款的70%）；2027年4月底前考核，甲方在收到乙方开具的发票20个工作日内，甲方根据考核结果向乙方支付合同剩余款项。如有考核扣款则以扣除考核款后的实际金额为准。

      - 本项目服务期内甲方付款前将进行工作考核，根据考核结果，得分在95分及以上的，全额支付相应服务费用；得分在95分至60分之间的，按照全额应付服务费用95%-60%的比例支付的相应服务费用；得分低于60分的，甲方有权拒绝支付剩余合同价款或不支付相应服务费用并终止合同并追要多付合同价款。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合格的发票。

      - 其他（如有）。

  - 支付方式：1）银行转账；2）数字人民币支付。

  - 乙方账户信息：

户名：

收款账号：

开户行：

数字钱包ID：

  - 若由于乙方未能及时开具符合甲方要求的发票、提供的账户有误等可归结于乙方的原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任，并且甲方有权拒绝支付相应款项。

  - 乙方知悉甲方资金的属性，如由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方付款逾期的，则乙方同意不视为甲方违约，不追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

- 责任与义务：

  - 甲方的责任与义务

      - 甲方应履行基本程序，根据项目的具体情况和技术要求确定合理的工作量，并按合同有关规定支付费用。

      - 甲方应向乙方提供开展工作所需要的相关文件、资料。

      - 在项目进行过程中，甲方应对乙方与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

      - 除合同另有规定外，甲方应保护乙方单位的响应文件、方案和专利技术。未经乙方单位同意，甲方对乙方单位提交的资料及文件不得擅自修改、复制或转让或用于本合同以外的项目。

  - 乙方的责任与义务

      - 乙方应根据响应文件和签订的合同，按照合同规定，完成本合同项目的工作。

      - 乙方应做好项目的质量管理工作，建立健全的质量保证体系，加强项目全过程的质量控制，建立报告的编制、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对质量负责。

      - 报告必须符合下列要求：

- 本项目的过程和成果均必须符合国家颁布的有关方面现行的规程、标准、规范、办法以及有关文件和规定；

- 基本资料应完整、准确、可靠，论证充分，成果可靠；

- 报告的深度应满足合同规定要求，并符合相关评估办法的要求；

- 报告除符合上述1）-3）条的要求外，还应满足采购文件中其他规定。

      - 乙方在项目进行过程中，如果发生侵犯专利权等行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

      - 乙方应定期以书面形式向甲方汇报进度和任务完成情况，并接受甲方的检查，同时根据甲方要求向甲方汇报或接受检查。

      - 项目进行过程中，乙方应配合甲方做好与地方政府部门的协调工作。

      - 项目进行过程中，乙方应负责组织并承担相关评审费用，并配合甲方做好各项汇报、评审工作，不得拒绝。

      - 乙方承诺无信用失信行为。

- 人员保证与变更

  - 乙方应按磋商响应文件中承诺的人员投入工作，在项目进行过程中应保持人员的稳定。确需调整，应报备后经甲方批准。

  - 如果乙方的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权书面要求更换，乙方应立即派出具有同等或以上资历的人员替换。

  - 若乙方的进度没有达到乙方响应文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加乙方人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

  - 项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

- 知识产权要求

  - 因本项目履行所产生的各项成果及因本项目履行所形成或获得的信息、资料等所产生的各项成果（包括但不限于本服务项目涉及的相关研究成果等）其知识产权均归甲方单方所有。未经甲方事先书面许可，乙方及其人员不得为本项目之外的任何目的、以任何形式自行使用、擅自许可第三方使用或向第三方透露部分或全部信息，存在前述任意情况时均视为乙方侵权并应承担各项法律责任。同时，乙方保证在履行本项目过程中所使用、提供的各项物品、服务、成果及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权及其他权利的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用，并承担甲方、相关第三方及项目因此产生的费用增项、损失等各项费用和法律责任。

- 保密要求

  - 乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及项目成果归属的规定外，还应当对项目实施过程中接触的所有资料及工作成果保密，未经甲方书面同意，乙方不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露上述资料及所涉成果或用于本合同以外的其他目的。

  - 保密义务至甲方将相关文件、信息、资料以及所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方的保密义务之日起终止。保密义务的规定在本合同终止后仍然继续有效，且不受本合同解除、终止或无效的影响。

  - 乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担，且应承担合同总价款30%的违约金并赔偿甲方全部损失。

- 履约验收要求

  - 验收标准：甲方按照采购文件的服务内容及技术要求，根据成交单位提供运维年度报告（另合同期完毕后，需提供合同期内各类运维服务等相关原始工作记录）进行验收。

  - 验收方式：由采购人组织验收。

- 违约责任及违约金支付

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能按期提供运维服务或不能按期提供项目报告的，甲方不予支付相应合同费用，且乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，且甲方有权解除合同。

- 乙方在项目实施过程中有编造数据、弄虚作假或其他影响工作客观性、公正性行为的，或在项目实施过程中存在廉政问题的，甲方有权拒绝支付剩余合同价款、终止合同并提请有关部门追究行政或法律责任。给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切损失。

- 乙方不能按期通过项目验收的，甲方不予支付相应合同费用，且乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，且甲方有权解除合同。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，双方均有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖章后生效，同时合同将进行公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；乙方响应文件；磋商文件；乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式 五 份，甲、乙方各执 两 份，采购代理机构一份。

# 五、附件

附件1、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   组织实施的编号为  JSZC-320500-SZYX-C2025-0083  号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

后附身份证

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ：

我们收到贵公司   JSZC-320500-SZYX-C2025-0083  号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购人在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件3、报价表

磋商报价表

| 投标人名称 | 磋商总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：本项目按完成项目的总价进行报价。

磋商分项报价明细表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 运维地点 | 运维仪器名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年3台VOCs设备运维 | 方洲公园 | 在线VOCs监测仪 | 12个月 |  |  |  |
| 2 |  |  | 太阳辐射紫外辐射监测系统 | 12个月 |  |  |  |
| 3 |  | 文正小学 | 在线VOCs监测仪 | 12个月 |  |  |  |
| 4 |  |  | 太阳辐射紫外辐射监测系统 | 12个月 |  |  |  |
| 5 |  | 金山浜社区 | 在线VOCs监测仪 | 12个月 |  |  |  |
| 6 |  |  | 太阳辐射紫外辐射监测系统 | 12个月 |  |  |  |
| 磋商总报价：人民币 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件4、服务要求偏离表

服务要求偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约期限 |  |  |  |
| 2 | 履约地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

注：1.响应单位提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.若事项较多，响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

附件6、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中的职位 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 入本机构时间 | 相关工作经验年限 | 证书情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件7、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件8、相关证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年	 月 	日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 单位开票资料及 数字人民币账户 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，选择一类填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件10、

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在直接股权关系 |  |  |  | 与响应单位存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

## 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

（全文完）