招　标　文　件

项目名称：南通市生态环境监测站空气自动监测站更新项目

项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2025-0046

采购单位：南通市生态环境监测站

采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二五年八月

目录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章项目需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件参考格式

# 第一章招标公告

项目概况

南通市生态环境监测站空气自动监测站更新项目JSZC-320600-XXDF-G2025-0046招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载招标文件 获取招标文件，并于2025年9月 2日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2025-0046

2、项目名称：南通市生态环境监测站空气自动监测站更新项目

3、项目预算金额：120万元

4、最高限价：同预算金额（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：详见招标文件第四章

6、合同履行期限：见项目需求

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

（1）本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统内免费下载招标文件

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年9月 2日14时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

5.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

5.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通市生态环境监测站

地址：南通市通州区朝霞路99号5号楼

联系方式： 曹女士  0513-86112063

2.采购代理机构信息

名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东路12号2层南侧

联系方式：张女士  15996553483

电子邮箱：3299851701@qq.com

软件技术支持：0519-86722801。

南通市生态环境监测站

## 附件:

## 1.公开招标文件

## 2.采购人信用承诺书

## 3.公平竞争审查二维码

## 4.“苏采云”系统供应商操作手册

# 第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终中标，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（注：授权委托书1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件2、需提供被授权人近三个月内（即2025年5月-2025年7月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料））

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目不适用）

27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）供应商未成功解密电子投标文件的。

（8）供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

联系人：张女士

联系电话：051385679898

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、电子投标文件要求

35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

35.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

36、中标服务费

领取中标通知书前，中标服务费3000元，由中标人向采购代理机构一次性缴纳。

银行信息：

户名：江苏新东方工程管理咨询有限公司南通分公司

开户银行：工商银行南通市青年路支行

账号:1111820109100484378

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南通市政府采购项目

合同书

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：

签订地点：     江苏省

根据《政府采购法》、《民法典》及2025年X月XX日       的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

1.货物及服务：

1.1乙方向甲方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

| 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额(人民币): ￥ 大写： |  |  |  |  |  |  |

1.2乙方按其投标文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。货物清单见合同附件。

1.3乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。

1.4前述采购货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

2.价格：

2.1按照乙方的中标价，本合同价款总额为：大写人民币       元（RMB     元）。

2.2合同价格为：指定地点交货价，投标报价包括：货物价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费、技术服务费、场地租赁费、电费、质保期及采购标文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响.

3.货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

3.1乙方提供的货品必须达到或优于采购文件“货物需求一览表”技术需求中各项指标参数。

3.2乙方投标时提供的产品样品，双方在其样品化验单上签字确认存档，作为每批货物的验收依据。样品技术指标优于“货物需求一览表”技术需求的指标项，按样品其技术指标验收。

3.3乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.4乙方提供的货物必须是正品。

3.5货品到货后，根据财政部财库[2016]205号及省市政府采购履约验收等文件编制验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，邀请实际使用人、相关专家参与验收。

因货物的验收问题发生争议，由南通市质量监督部门进行鉴定。货物符合验收标准的（依据采购文件及附件），鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担，则该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担，包括：退还预付款10%，赔偿合同总金额的30%即RMBXXX万元的违约金，履约保证金10%RMBXXX万不予退还。

3.6货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

4.包装及运输：

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

5.交货及验收：

5.1交货地点：甲方指定地点。

5.2交货时间：合同签定后     天内交货，所送货物数量以甲方通告数量为准。

5.3交货形式：送至甲方指定地点。

6.履约担保：

6.1乙方应按采购文件的规定提交履约担保，担保金额为人民币          元（履约保证金为中标金额的 10%）。

6.2甲方对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知乙方，说明有关此项索赔要求所涉及乙方违约的性质。

6.3因乙方违约而支付甲方全部或部分履约担保金后，如合同继续执行，则乙方应在15个工作日内须补足履约担保金。逾期甲方可提前解除合同且不退还履约保证金。

6.4中标人在采购合同依法履行完毕后，应按采购文件的规定办理履约保证金退回手续。

7.结算及付款方式：

7.1 合同乙方即采购项目的中标供应商，结算价格为投标文件所报价格。

7.2付款方式：（1）合同签订后两周内，乙方向甲方提供对应合同额15%的发票后，甲方一次性支付合同额的15%作为项目首付款；

（2）设备完成安装调试并通过整体验收，乙方向甲方提供对应合同额的发票后两周内，甲方向乙方支付至60万元；

（3）整体验收后1年，根据保障与服务考核情况，支付余款。

7.3货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

8.违约责任：

8.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

8.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，按本合同条款3.5条执行。

8.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额10%的违约金。

8.4甲方无正当理由逾期付款的，则每日按该批货物总额3‰向乙方偿付违约金。

8.5因乙方不能按期交货，甲方有权购其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

- 9.不可抗力：

9.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

9.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

- 10.其他约定条款：质保期1年。

11.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时可以向南通市通州区人民法院起诉。

12.合同构成：

12.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 采购文件及附件；

- 投标文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

12.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

13.合同期限与数量：

13.1本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

14.合同未尽事宜：

14.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                              乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

签订日期：                          签订日期：

附件：配置清单

廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

一、为保证设备采购行为廉洁诚信，纠正采购领域不正之风，规范设备采购项目行为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》有关规定以及我市构建诚信体系相关要求，经双方协商达成本协议。

二、廉洁诚信是指参与采购设备的单位和个人，除具备规定的资质、依照相关的市场规则进行设备安装项目交易活动外，还应遵守法律法规和有关廉政规定。

三、双方依据有关法律法规，协商确定设备采购项目应当遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一，依照质量价格比优化；

（三）依法经营，抵制过程中的不正之风；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

四、甲方的设备采购活动一般以招标公告或主管部门统一组织的招投标方式进行。有下列行为之一的，将对单位领导和相关当事人实行责任追究，责令整改、通报批评，给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任：

（一）不参加设备招标活动，或以其他方式规避招标，不按中标结果实施；

（二）向他人泄露应当保密的设备项目招标信息或者可能影响公平竞争的相关情况；

（三）以歧视性条件、不公平要求、限制性条款排斥潜在的投标者；

（四）不按照规定要求签订合同，或者不履行合同义务；

（五）从事设备采购的单位负责人和相关人员利用职务之便，在招标、安装、使用过程中，违规接受生产经营企业或营销人员给予的钱物、吃请，为其经营提供便利；

（六）相关人员非经单位授权为生产经营企业及营销人员进行设备安装，或借机谋取私利。

五、乙方及其人员应当合法、诚信经营，具有良好的商业信誉。有下列行为之一的，将给予警告，在招标中扣减信誉分，限制其在一定时期、一定范围内的销售活动、取消投标或销售资格，向市社会信用管理部门提供失信记录，暂扣货款，提请相关部门吊销经营资格，直至追究刑事责任：

（一）给予招标人员回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（二）以向招标单位、中介机构或者设备采购人员行贿的手段牟取投标资格；

（三）以低于成本的价格投标，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害招标单位或者其他人的利益；

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售；

（五）不按照规定要求同投标人签订工程合同，或者不履行合同义务；

（六）不履行对设备采购项目的关联人廉洁诚信约束义务。

六、双方有权向对方上级主管部门、执纪执法机关检举违反上述规定的情况。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章或签字）            乙方：（签字或盖章）

年    月    日

- 第四章项目需求

## 一、项目要求

根据相关工作要求，现对通州湾三余中学空气自动监测站进行更新，主要包括（但不限于）二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、颗粒物自动监测仪（PM10）、颗粒物自动监测仪（PM2.5）及其配套的仪器设备，监测站房、采样装置、分析仪器、校准设备、数据采集与传输设备、空气自动监测管理平台及配套服务等。

## 二、项目清单

表1 站点情况表

| 序号 | 地点 | 点位名称 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州湾 | 三余中学 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、风速、风向、气温、气压、湿度等 |
| 备注 | - 相关的监测仪器设备及系统集成配套设备设施须满足具备监测技术数智化转型的相关功能，并提供与传统气站的比对证明材料； - 站房须满足《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》要求； - 在项目实施后5年内（整体验收之日算起），如国家新发布相关的监测技术规范或要求，投标人须无偿更换满足要求的设备及配套设施。 |  |  |

| 序号 | 系统分类 | 仪器设备明细 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气自动监测仪器设备 | 二氧化硫分析仪 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 氮氧化物分析仪 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 臭氧分析仪 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 一氧化碳分析仪 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 颗粒物自动监测仪（PM10） | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 颗粒物自动监测仪（PM2.5） | 1 | 套 |  |
| 7 | 空气站系统集成 | 站房建设 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 采样系统 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 校准系统 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 数据采集处理系统 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 辅助系统 | 1 | 套 |  |
| 12 | 保障与管理 | 大气自动监测智慧管理平台 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 运维管理与污染溯源等服务 | 1 | 年 | 整体验收后1年 |
| 14 |  | 备用站房及仪器设备备机等 | 1 | 年 | 整体验收后1年 |

## 三、技术参数要求

（一）总体要求

1. 投标人应提供原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准及要求的设备，提供原厂配套的配件，必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明及加盖公章的技术证明文件。所提供的仪器设备的性能达到或优于本招标文件所列技术指标。

2. 投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有空气自动监测站集成经验，提供的集成服务、运行管理必须符合国家、江苏省、南通市的相关标准和规范及招标文件的规定。

3. 投标人应在了解招标空气自动监测站基本信息以及监测技术数智化转型的基础上，提供针对本项目的组织实施方案，包括系统集成完整的设计方案及设备安装、调试、验收、运行维护以及交接等。

4. 投标人必须提供能够满足运行的备品备件供应及承诺长期技术服务的方案，包括备品备件及耗材的清单、更换周期、维护方法等。

5. 投标人为本项目所投空气自动监测仪器设备（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、颗粒物自动监测仪等）须为同一制造商生产，技术指标须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告、功能要求须提供产品彩页或技术说明书（技术指标和功能要求对应内容需划线标识），并加盖制造商公章装订到投标文件中。

6. 投标人为本项目所投空气自动监测系统须集成具备实现站点智慧运维相关的软硬件，包括但不限于实现运行状态自动巡检、自动质量控制、自动数据审核、自动异常诊断、自动运维监管等功能，并承诺国家、江苏省发布空气自动监测站数智化相关最新标准和规范要求时，免费更新完善至符合相关要求。

7. 投标人提供的仪表数据格式和通讯协议须符合中心控制软件和现场控制软件的要求，能实现系统对超标及异常情况的信息报警发送。

8. 所提供的主要仪器设备应最大限度保证全年连续运行，满足数据联网、质量控制的兼容性、稳定性要求。现场和中心控制端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复，同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

9. 投标人应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标人完全负责。

10. 本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须按要求提供相应的说明和技术文件，确保项目有效实施。

11. 本项目为“交钥匙”工程，项目费用包含：基础设施、设备采购与安装、站点拉线以及供电、网络、人员、技术研发、设备更新、系统对接、场地租赁等费用，投标人报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，招标人不再为此项目支付额外费用。

（二） 空气自动监测站建设主要标准及规范

《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ 664-2013）

《环境空气质量监测规范（试行）》

《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018部分代替 HJ/T 193-2005）

《环境空气 二氧化硫的自动测定 紫外荧光法》（HJ 1044-2019）

《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》（HJ 965-2018）

《环境空气 氮氧化物的自动测定 化学发光法》（HJ 1043-2019）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013部分代替HJ/T 193-2005）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2021）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》

《国家生态环境监测网络数智化转型方案》

《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》

《城市环境空气质量监测点位智能站房检测作业指导书》

《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）

《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2025）

《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》

《南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）》

## （三）仪器设备技术要求

1. 二氧化硫分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 紫外荧光法 |
| 量程 | ≥0～500 ppb，可调 |
| 零点噪声 | ≤0.1 ppb |
| 最低检出限 | ≤0.2 ppb |
| 量程噪声 | ≤1 ppb |
| 示值误差 | ≤±1% F.S. |
| 20%量程精密度 | ≤±1 ppb |
| 80%量程精密度 | ≤±2 ppb |
| 24h零点漂移 | ≤±0.2 ppb |
| 24h 20%量程漂移 | ≤±2.5 ppb |
| 24h 80%量程漂移 | ≤±5 ppb |
| 响应时间 | ≤90 s |
| 长期零点漂移 | ≤±0.5 ppb |
| 长期量程漂移 | ≤±5 ppb |
| 环境温度变化影响 | ≤±1 ppb/℃ |
| 平均故障间隔天数 | ≥7d |
| 功能要求 | 1）配置彩色触摸屏，中文菜单界面，显示仪器的操作状态； 2）内置或外置颗粒物过滤器； 3）内置碳氢物质消除器，甲苯干扰（100 ppb甲苯）＜±0.2% F.S.； 4）具备开机自检和运行自诊断功能； 5）具备自动零点、跨度校准等功能； 6）具备一键查询、导出历史数据和关键参数功能； 7）具备独立内存，自动存储校准数据及报警信息功能； 8）具备RS232、RS485等接口，各种类型至少1个； 9）支持软件系统升级。 |

2. 氮氧化物分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 化学发光法 |
| 量程 | ≥0～500 ppb，可调 |
| 零点噪声 | ≤0.1 ppb |
| 最低检出限 | ≤0.2 ppb |
| 量程噪声 | ≤1 ppb |
| 示值误差 | ≤±0.5% F.S. |
| 20%量程精密度 | ≤±1 ppb |
| 80%量程精密度 | ≤±2 ppb |
| 24h零点漂移 | ≤±0.1 ppb |
| 24h 20%量程漂移 | ≤±2.5 ppb |
| 24h 80%量程漂移 | ≤±5 ppb |
| 响应时间 | ≤60 s |
| 长期零点漂移 | ≤±0.5 ppb |
| 长期量程漂移 | ≤±5 ppb |
| 环境温度变化影响 | ≤±1 ppb/℃ |
| 平均故障间隔天数 | ≥7d |
| 功能要求 | 1）配置彩色触摸屏，中文菜单界面，显示仪器的操作状态； 2）内置或外置颗粒物过滤器； 3）内置臭氧去除器，臭氧干扰（100 ppb臭氧）＜±4% F.S.； 4）具备开机自检和运行自诊断功能； 5）具备自动零点、跨度校准等功能； 6）具备一键查询、导出历史数据和关键参数功能； 7）具备独立内存，自动存储校准数据及报警信息功能； 8）具备RS232、RS485等接口，各种类型至少1个； 9）支持软件系统升级。 |

3. 臭氧分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 紫外吸收法 |
| 量程 | ≥0～500 ppb，可调 |
| 零点噪声 | ≤0.1 ppb |
| 最低检出限 | ≤0.2 ppb |
| 量程噪声 | ≤1 ppb |
| 示值误差 | ≤±0.5% F.S. |
| 20%量程精密度 | ≤±1 ppb |
| 80%量程精密度 | ≤±2 ppb |
| 24h零点漂移 | ≤±0.5 ppb |
| 24h 20%量程漂移 | ≤±2.5 ppb |
| 24h 80%量程漂移 | ≤±5 ppb |
| 响应时间 | ≤60 s |
| 长期零点漂移 | ≤±0.5 ppb |
| 长期量程漂移 | ≤±5 ppb |
| 环境温度变化影响 | ≤±1 ppb/℃ |
| 平均故障间隔天数 | ≥7d |
| 功能要求 | 1）配置彩色触摸屏，中文菜单界面，显示仪器的操作状态； 2）内置或外置颗粒物过滤器； 3）具备开机自检和运行自诊断功能； 4）具备自动零点、跨度校准等功能； 5）具备一键查询、导出历史数据和关键参数功能； 6）具备独立内存，自动存储校准数据及报警信息功能； 7）具备RS232、RS485等接口，各种类型至少1个； 8）支持软件系统升级。 |

4. 一氧化碳分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 气体滤波相关红外吸收法 |
| 量程 | ≥0～500 ppm，可调 |
| 零点噪声 | ≤0.1 ppm |
| 最低检出限 | ≤0.2 ppm |
| 量程噪声 | ≤0.5 ppm |
| 示值误差 | ≤±0.5% F.S. |
| 20%量程精密度 | ≤±0.1 ppm |
| 80%量程精密度 | ≤±0.2 ppm |
| 24h零点漂移 | ≤±0.1 ppm |
| 24h 20%量程漂移 | ≤±0.3 ppm |
| 24h 80%量程漂移 | ≤±0.5 ppm |
| 响应时间 | ≤60 s |
| 长期零点漂移 | ≤±0.5 ppm |
| 长期量程漂移 | ≤±1 ppm |
| 环境温度变化影响 | ≤±0.1 ppm/℃ |
| 平均故障间隔天数 | ≥7d |
| 功能要求 | 1）配置彩色触摸屏，中文菜单界面，显示仪器的操作状态； 2）内置或外置颗粒物过滤器； 3）采用长光程检测，具备光源强度衰减自检功能； 4）具备开机自检和运行自诊断功能； 5）具备自动零点、跨度校准等功能； 6）具备一键查询、导出历史数据和关键参数功能； 7）具备独立内存，自动存储校准数据及报警信息功能； 8）具备RS232、RS485等接口，各种类型至少1个； 9）支持软件系统升级。 |

5. 颗粒物（PM10）分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | β射线吸收法 |
| 量程 | ≥0～1000 ug/m3，可调 |
| 最小显示单位 | ≤0.1 ug/m3 |
| 时钟误差 | ≤1 s |
| 温度测量示值误差 | ≤±2℃ |
| 湿度测量示值误差 | ≤±5%RH |
| 平均流量偏差 | ≤±5% |
| 流量相对标准偏差 | ≤2% |
| 平均流量示值误差 | ≤2% |
| 标准膜示值误差 | ≤±1% |
| 平行性 | ≤5% |
| 参比方法比对测试 | ≥0.95 |
| 有效数据率 | ≥99% |
| 功能要求 | 1）配置彩色触摸屏，中文菜单界面，显示仪器的操作状态； 2）内置动态加热系统； 3）内置校准膜片，支持自动校准； 4）内置滤纸用完报警功能； 5）内置尘斑图像记录功能； 6）具备开机自检和运行自诊断功能； 7）具备一键查询、导出历史数据和关键参数功能； 8）具备独立内存，自动存储校准数据及报警信息功能； 9）具备RS232、RS485等接口，各种类型至少1个； 10）支持软件系统升级。 |

6. 颗粒物（PM2.5）分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | β射线吸收法 |
| 量程 | ≥0～1000 ug/m3，可调 |
| 最小显示单位 | ≤0.1 ug/m3 |
| 时钟误差 | ≤1 s |
| 温度测量示值误差 | ≤±2℃ |
| 湿度测量示值误差 | ≤±5%RH |
| 平均流量偏差 | ≤±5% |
| 流量相对标准偏差 | ≤2% |
| 平均流量示值误差 | ≤2% |
| 标准膜示值误差 | ≤±1% |
| 平行性 | ≤15% |
| 参比方法比对测试 | ≥0.95 |
| 有效数据率 | ≥99% |
| 功能要求 | 1）配置彩色触摸屏，中文菜单界面，显示仪器的操作状态； 2）内置动态加热系统； 3）内置校准膜片，支持自动校准； 4）内置滤纸用完报警功能； 5）内置尘斑图像记录功能； 6）具备开机自检和运行自诊断功能； 7）具备一键查询、导出历史数据和关键参数功能； 8）具备独立内存，自动存储校准数据及报警信息功能； 9）具备RS232、RS485等接口，各种类型至少1个； 10）支持软件系统升级。 |

- 其他仪器

7.1 零气发生器

7.1.1 输出流量≥0～10 L/min，输出压力≥10～30 psi；

7.1.2 输出纯度：SO2≤0.5 ppb，NO≤0.5 ppb，NO2≤0.5 ppb，H2S≤0.5 ppb， NH3≤0.5 ppb，CO≤0.02 ppm，O3≤0.5 ppb；

7.1.3 结露点≤-15℃。

7.2 动态校准仪

7.2.1 稀释气流量≥0～10 L/min，标气流量≥0～100 mL/min；

7.2.2 流量线性≤±0.5% F.S.，流量重复性≤±0.5% F.S.；

7.2.3 标气输入口≥4个；

7.2.4 样气配比≤1:1000，

7.3 臭氧生成器

7.3.1 输出范围≥0.05～1 ppm，输出流量≥5 L/min；

7.3.2 流量线性≤±1% F.S.，流量重复性≤±1% F.S.；

7.3.3 零点漂移（24h）≤±1 ppb，量程漂移（24h）≤±2%。

7.4 气象参数仪

7.4.1 风速：超声波原理，测量范围≥0～60 m/s，准确度≤±0.3 m/s，分辨率≤0.1 m/s；

7.4.2 风向：超声波原理，测量范围≥0～360°，测量精度≤±3°，分辨率≤0.1°；

7.4.3 温度：测量范围≥﹣30～﹢60℃，分辨率≤0.1℃，准确度≤±0.5℃；

7.4.4 湿度：测量范围≥0～100%RH，分辨率≤0.1%RH，准确度≤±3%RH；

7.4.5 大气压：测量范围≥10～1100 hPa，分辨率≤0.5 hPa，准确度≤±0.1 hPa。

## （四）系统集成技术要求

1. 站房建设（但不限于）

1.1 站房采用方舱结构，可整体吊装，外部尺寸≥7.0m×3.2m×2.8m、内部尺寸≥6.8m×3.0m×2.6m，内部分为设备间、缓冲间，并做物理隔离；

1.2 站房房顶采用平面结构，屋顶坡度＜10°，屋顶承重≥250mg/m2，安装防护栏高度≥1.2m，配备通往房顶的Z字形梯或旋梯；

1.3 站房应有防水、防潮、隔热、保温等措施，站房地面应离地面≥25cm，具备防滑、阻燃设计，室内屋顶和地面安装水浸报警装置。

- ▲1.4 站房内应安装室内环境监控，包括温度、湿度、大气压，二氧化碳、噪声，PM10、PM2.5、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、臭氧浓度等，站房内安装的排风扇应具备远程控制功能。（需提供技术说明文件、实物照片、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

1.5 站房应设置防盗措施，安装门禁一体机，支持人脸识别、密码识别、指纹识别开门、远程控制开门，自动存储开关门记录，对异常情况报警提示。

1.6 站房应有防雷和防电磁干扰的设施，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷、信号防雷，防雷接地电阻＜4Ω。

1.7 站房周边栅格护栏高度≥1.8m，站房周边设置监控设备，结合采样平台摄像头，形成全方位无死角的电子围栏。

2. 采样系统

2.1 采样装置采用垂直层流式采样总管，内径范围≤1.5～15cm，采样总管内的气流保持层流状态，雷诺数＜2000 ，采样气体在总管内的滞留时间＜20s；

2.2 采样头防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管，采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管；

2.3 采样总管加装保温套或加热器，加热温度控制30～50℃，相对湿度≤80%，材质为不锈钢内衬聚四氟乙烯，各支管接头之间间隔距离＞8cm；

2.4 采样系统与站房联接采用多级防渗水连接，可拆卸清晰维护；

2.5 采样装置的抽气风机排气口和监测仪器的排气口位置设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离＞20cm；

3. 校准系统

3.1 采样自动校准

3.1.1 采样总管具有流速、压力、温度传感器和气密接头，采样风机功率可监控；

- ▲3.1.2 采样总管温度、流量可控制，具备露点监控与管路防冷凝功能；（需提供技术说明文件、实物照片、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

- ▲3.1.3 颗粒物采样头和管路具备清洁度监控功能，具备自动气密性检查和采样流量校准功能；（需提供技术说明文件、实物照片、清洁度监控视频截图、平台功能截图、实际运行生成的运维表单等证明文件，需加盖制造商公章）

3.2 颗粒物自动校准

- ▲3.2.1 具备颗粒物斑点记录和识别功能，采用低照度图像传感器，斑点像素分辨率≥500万，斑点异常识别正确率＞99%；（需提供技术说明文件、实物照片、斑点记录截图、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

- ▲3.2.2 具备气路自动检漏和仪器流量检查/校准功能，自动测试与手动测试结果误差≤±1%；（需提供技术说明文件、实际运行生成的运维表单等证明文件，需加盖制造商公章）

3.2.3 具备仪器显示温度/压力/湿度与实测温度/压力/湿度自动检查功能；

- ▲3.2.4 具备校准膜自动检查功能，自动零点检查功能，纸带长度检查功能。（需提供技术说明文件、实际运行生成的运维表单等证明文件，需加盖制造商公章）

3.3 气态污染物自动校准

▲3.3.1 具备气态污染物过滤膜自动更换功能，自动换膜装置一次配备滤膜数≥14片；（需提供技术说明文件、实物照片等证明文件，需加盖制造商公章）

▲3.3.2 具备过滤膜更换自适应功能，内置膜前后差压传感器，可根据空气质量实际情况动态调整换膜周期；（需提供技术说明文件、实物照片、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

3.3.3 具备异常情况手工换膜和备用气路自动切换功能，具备换膜后自动进行全流路气密性自检功能；

- ▲3.3.4 具备动态校准仪流量自动检查/校准功能，自动测试与手动测试结果误差≤±0.5%；（需提供技术说明文件、实际运行生成的运维表单等证明文件，需加盖制造商公章）

3.3.5 具备气态污染物零点、跨度和多点自动质控和远程质控功能；

- ▲3.3.6 具备标准气体瓶压力自检功能和气体泄漏监控报警功能。（需提供技术说明文件、实物照片、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

4. 数据采集处理系统

4.1 具备RS232、RS485、有线网络、无线网络(含4G等)等多种通讯方式，实现监测数据信息和站点/监测仪器状态信息的实时采集和存储；

4.1.1 监测数据的所有信息均需采集，包括但不限于SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、气象五参数（风速、风向、气温、湿度、气压）等监测数据；

4.1.2 站点的所有状态信息均需采集，包括但不限于站房、采样系统、校准系统、辅助系统等相关状态参数；

4.1.3 监测仪器的所有状态信息均需采集，包括但限于仪器的光路、电路、气路等相关状态参数；

4.2 自动传输监测数据和质控信息、站点/监测仪器状态信息，内置多种通讯协议，支持“一点多传”和“断点续传”功能；

- ▲4.3 具备数字可视化，数字孪生式交互，实现监测数据和站点/监测仪器的控制与查看交互，数字显示界面与监测仪器显示界面需保持一致、数字状态与现场实际状态需保持一致。（需提供技术说明文件、数字显示界面与仪器显示界面实际效果照片等证明文件，需加盖制造商公章）

- 辅助系统

- 5.1 配电系统

5.1.1 供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动≤10%（220V），频率波动≤2%（50Hz），具备电流电压检测传感器及电源自动控制装置，并于电源自动控制装置联动。

- 5.1.2 应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻＜4Ω；

- 5.1.3 室内照明应保证足够亮度，连接无线控制继电器，可远程或自动控制照明启停；

- 5.1.4 电路线缆及附件应符合技术标准要求，线路要求走线进行提前设计做好预埋，避免使用明线线槽，做到整洁干净；

- 5.1.5 监测仪器设备（及辅助设备）应采用UPS供电，断电稳定运行时间≥4小时；

- 5.1.6 所有监测设备电压/电流/功耗，照明电压/电流/功耗，稳压器电压/电流、UPS电压/电流/剩余电量、用电量等参数需具有监控。

- 5.2 安防系统）

- 5.2.1 室内安装2台摄像头，实现对站房内运维全过程全面监控，云台水平范围≥0～350°，垂直范围≥﹣10～﹢110°；

- 5.2.2 采样平台安装2台摄像头，具备夜视、运动跟踪、区域入侵报警、语音驱离等功能，覆盖范围≥400m；

- 5.2.3 配备硬盘录像机，硬盘容量≥8TB；

- 5.2.4 站房内配备自动灭火系统，并安装烟感和温度报警装置。

- 5.3 暖通空调系统

- 5.3.1 配备两台功率＞1.5P的冷暖空调，具备来电自启动和远程控制功能；

- 5.3.2 每台空调配备独立的电流检测传感器和控制开关；

- 5.3.3 配备具有自动排水功能的除湿机。

- （五）保障与管理技术要求

- 1. 空气自动监测站智慧运维管理

- 1.1 自动状态巡检

- ▲1.1.1 具备站点周边环境自动巡视功能，通过站点视频边缘计算对异常人为活动包括但不限于喷淋、雾炮、烟花爆竹、垃圾焚烧等现象进行智能识别和追踪取证；（需提供技术说明文件、视频实际效果截图等证明文件，需加盖制造商公章）

- ▲1.1.2 具备站房环境自动巡检功能，对站房的温度、湿度、供电、照明、视频、烟雾、颗粒物、气体、消防、安保、水浸、排风等实时自动监控预警，并实现自动联动控制；（需提供技术说明文件、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

- 1.1.3 具备采样系统自动巡检功能，对采样管路气路的温度、湿度、压力、露点、流速及清洁度等实时自动监控预警，并实现自动联动控制；

- 1.1.4 具备监测仪器设备自动巡检功能，对监测仪器设备的温度、压力、流量及耗材用量等实时自动监控预警，并实现自动联动控制；

- 1.1.5 具备质控/校准设备自动巡检功能，对标气瓶、零气发生器与动态校准仪等关键参数，包括但不限于标气瓶压力、零气发生器与动态校准仪等运行参数与状态等实时自动监控预警，并实现自动联动控制；

- 1.1.6 具备数据采集、传输、存储和网络通讯自动巡检功能；

- 1.1.7 具备站点状态变化与操作日志全程留痕可查功能，包括但不限于各类设施设备人工/自动操作日志、参数修改日志、人员进出日志、站房异常报警/预警日志、设备报警/预警日志、设备开关机日志、耗材用量提醒、耗材有效期提醒、计量溯源提醒等。

- 1.2 自动质量控制

- ▲1.2.1 具备气态污染物自动执行质量控制功能，对气态污染物监测仪器关键参数、零点、量程、零点漂移、量程漂移、流量、气密性、多点线性、精密度、钼炉转化效率等检查/校准自动执行，并实现自动核查数据、自动判断结果，联动自动预警和仪器自动校准；（需提供技术说明文件、软件功能截图、实际运行生成的运维表单等证明文件，需加盖制造商公章）

- ▲1.2.2 具备颗粒物自动执行质量控制功能，对颗粒物监测仪器关键参数、斑点图像记录、纸带长度、气密性、流量、校准膜等检查/校准自动执行，并实现自动核查数据、自动判断结果，联动自动预警和仪器自动校准；（需提供技术说明文件、软件功能截图、实际运行生成的运维表单等证明文件，需加盖制造商公章）

- 1.2.3 具备质控设备自动执行质量控制功能，对质控设备关键参数、流量、臭氧量值溯源等检查/校准自动执行，并实现自动核查数据、自动判断结果，联动自动预警和仪器自动校准；

- 1.2.4 具备质量控制程序保护功能，对异常操作、通讯中断、流程错误等异常情况，自动恢复运行状态；

- 1.3 自动数据审核

- ▲1.3.1 具备站点异常数据自动审核功能，对突变、离群、恒值、极值、离线等异常状态信息和监测数据进行智能识别，并自动报警；（需提供技术说明文件、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

- 1.3.2 具备站点数据有效性自动审核功能，对带标识无效数据、零值或负值数据等进行自动有效性智能复核，并自动报警；

- 1.3.3 具备站点数据时空关联性自动审核功能，对历史数据、周边站点数据、气象数据等与监测数据进行智能比对分析，识别异常数据并自动报警。

- 1.4 自动异常诊断

- 1.4.1 具备站点异常状态信息智能诊断功能，对站点异常状态信息进行智能诊断分析，自动发出站点运维和预防性维护建议，并自动预警；

- 1.4.2 具备站点异常数据智能诊断功能，对异常监测数据进行智能诊断分析，自动实施质控措施和检查/校准，并自动预警；

- 1.4.3 具备站点故障智能诊断功能，对站点仪器、设备、设施等故障进行智能诊断分析，自动发出维护、维修、更换建议，并自动预警。

- 1.5 自动运维管理

- 1.5.1 具备运维任务电子工单制管理功能，自动授权人工运维，自动识别运维人员，跟踪监控运维内容，记录运维关键节点；

- ▲1.5.2 具备自动生成自动/人工运维记录表格表单功能；（需提供技术说明文件、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）

- ▲1.5.3 具备操作日志消息移动端推送功能，质控运维表单、设备故障维修表单可在移动端查看；（需提供技术说明文件、移动端信息截图等证明文件，需加盖制造商公章）

- ▲1.5.4 具备即时语音智能助手功能，包括但不限于设备参数、备件更换与运维步骤指导，实时站点状况和监测数据的解读，异常情况预警和提醒建议等。（需提供技术说明文件、软件功能截图和实际效果展示照片等证明文件，需加盖制造商公章）

- 1.6 空气自动监测智慧管理平台终身免费使用，并持续提供软件维护与系统完善服务，系统及软件维护范围包括平台运行的软硬件设施，及站点相关运行软件，采购人其它软件系统和站点有整合需求时，需无偿提供支持与配合。

- 2. 运维管理与污染溯源

- 2.1 运用综合调度管理平台对空气自动监测站运维服务实施智慧化管理。

- 2.1.1 对站点信息进行信息化管理，包括但不限于点位信息、周边环境、监测仪器、设备设施、关键参数、监测数据等；

- 2.1.2 对运维机构进行信息化管理，包括但不限于项目管理、内部管理、质量监督、操作规程、考核评价等；

- 2.1.3 对运维人员进行信息化管理，包括但不限于人员分工，人员持证、人员分派、运维行为监控、工作量统计、监督考核等；

- 2.1.4 对运维物资和车辆进行信息化管理，包括但不限于备品备件库、备机、配件耗材、运维工具、质控仪器、物资领用、故障维修、车辆监控等；

- 2.1.5 对站点运行和数据有效性情况进行自动统计分析和评价，对运维机构、运维站点、运维人员的质量考核进行自动统计分析和评价。

- 2.2 根据要求，具备运用连续监测设备、颗粒物发生装置、污染物来源解析设备等，开展空气自动监测站监测仪器的质控比对、校准和溯源分析的能力。

- 2.2.1 车载颗粒物β射线与光散射联用仪，满足颗粒物分析仪比对要求，最低检测限≤2 ug/m3（24小时平均值）、显示分辨率≤1 ug/m3、采样流量为16.67L/min，示值流量误差≤2%；

- 2.2.2 便携式盐溶液颗粒物发生装置，满足颗粒物分析仪现场校准要求，发生颗粒物范围≥10～500 ug/m3、最大允许误差＜±7 ug/m3（≤50 ug/m3）或±7%（＞50 ug/m3）；

- 2.2.3 便携式红外气体遥测仪，满足环境空气气态污染物的连续自动监测，最大遥测距离≥1 km、内置标准光谱库测量物质种类≥400种，具有气体定性、定量分析能力；

- 2.2.4 车载颗粒物碳质组分分析仪，满足环境空气颗粒物中有机碳（OC）、元素碳（EC）的连续自动监测，溶蚀器吸收效率≥70%、三峰测试相对标准偏差≤±5%、TC检出限≤1 ug/m3、系统空白≤1 ug；

- 2.2.6 车载颗粒物水溶性离子分析仪，满足环境空气颗粒物中水溶性离子（Cl-、NO3-、SO42-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+）的连续自动监测，校准曲线线性相关系数＞0.995、正确度相对误差≤±5%、低浓度相对偏差≤5%；

- 2.2.6 车载颗粒物无机元素分析仪，满足环境空气颗粒物中无机元素（K、Ca、V、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、As、Cd、Sn、Sb、Ba、Pb、Al、Si、Cl、Ti、Fe）的连续自动监测，校准曲线线性相关系数＞0.98、正确度相对误差≤±10%、低浓度相对偏差≤5%。

- ▲2.3 开展污染过程遥感遥测以及应急监测、污染源自行监测检查及实践（含AI模型运用）等方面的现场培训以及配套服务，开展区域污染物来源精准溯源分析等，相关服务内容及要求包括但不限于特定污染源排放分析、污染物定性定量分析、环境应急场景应对、建立AI本地知识库、人员技术培训等（需提供人员、装备、技术能力等相关证明材料）

- 3. 在项目所在地配备全套备用站点1套，备用站房及仪器设备与项目完全一致，备用站点安装完成后应通过功能检查与性能测试，并能保持长期稳定运行状态，按需实施空气质量自动监测数智化技术升级优化和比对验证测试工作。

## 四、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期/交货地点 | 交货期：签订合同后45日内完成供货安装调试。 交货地点：采购人指定地点 |
| 2 | 质保期 | 整体验收后1年 |
| 3 | 售后服务承诺 | （1）与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； （2）卖方随投标文件提供的，并经买方确认的售后服务方案。 |
| 4 | 验收方式及标准 | （1）招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； （2）与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； （3）卖方随投标文件提供的验收方案，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 （4）卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 （5）双方签订的合同技术附件所规定的条款。 |
| 5 | 付款方式 | （1）合同签订后两周内，乙方向招标人提供对应合同额15%的发票后，招标人一次性支付合同额的15%作为项目首付款； （2）设备完成安装调试并通过整体验收，中标人向招标人提供对应合同额的发票后两周内，招标人向中标人支付至60万元； （3）整体验收后1年，根据保障与服务考核情况，支付余款。 |

四、项目其它要求

1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

五、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人疫情防控相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

六、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为中标金额的10%。

2、投标人履约保证金须在中标通知书发出后5个工作日内以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，中标通知书发出后30日内且按约定提交履约保证金后按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、履约保证金的退还：履约保证金是验收通过后，一次性退还履约保证金（无息）。

4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，中标供应商有权在缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。c.年度考核条款中规定履约保证金扣除情形（具体见考核条款）

5、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

# 第五章评标方法与评标标准

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（70分）

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 综合能力 | 3 | 1、投标人以及设备生产商同时具有有效状态的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 2、投标人以及设备生产商具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分； 3、投标人以及设备生产商具有有效状态的ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书得1分。 （请列表汇总，提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分） |
| 类似业绩 | 3 | 投标人2023年7月1日至今，承担环境空气自动监测站建设项目（必须同时包含SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六个指标）业绩情况。每有1个项目得0.5分，项目中包含与本项目站点智慧运维要求类似站点的得1分，本项最多得3分。 （请列表汇总，提供项目合同复印件加盖投标人公章，其中包含与本项目站点智慧运维要求类似站点的须提供项目采购人出具的证明以及验收文件，原件备查，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分） |
| 专业技术人员配置 | 4 | 1、本项目站点建设实施人员，具有信息系统项目管理师或环境保护专业工程师，高级工程师得1分，中级工程师得0.5分，最高得2分； 2、本项目运维管理与污染溯源等服务人员，具有3年及以上空气自动监测站运维管理的人员的，得1分；具有3年及以上与空气质量精准管控技术服务相关工作经验的人员，得1分。 （请分别列表汇总，分别提供上述人员的职称证书和资格证书等证明材料，工作经历的证明材料，并同时提供在投标人单位的社保证明（2025年2月-2025年7月任意一个月的社保机构出具的社保证明），未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分） |
| 技术参数响应 | 30 | 所投产品和服务参数、功能及要求的完全响应的得30分； 普通参数、功能及要求负偏离或不符合，每项扣0.5分；扣完为止； ▲号参数、功能及要求负偏离或不符合，每项扣1.5分；扣完为止； 投标人应对参数、功能及要求正确表述，不得将实质不符表述为正偏离或符合，专家以实际偏离情况打分； 本项总分扣完为止。 （招标文件中参数、功能及要求注明需要提供相关证明材料的，需提供对应材料，未注明其他证明材料的需提供其他必要的证明材料，并在偏离表中标注对应页码。相关材料投标人未提供、提供错误的，视同负偏离） |
| 智慧运维技术 | 6 | 1、所投的智慧运维技术相同的站点参加中国环境监测总站“城市环境空气质量监测点位智能站房试点研究测试验证”工作的，得3分； （需提供参加验证的证明材料，参加验证的主要监测仪器和系统集成必须与所投产品同一制造商，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分） 2、所投的智慧运维技术相同的站点开展与传统站点比对验证工作且比对时间大于6个月的，得3分，其他或未提供不得分； （需提供比对现场照片、工作日志、运维记录及比对验证分析报告，参加验证的主要监测仪器和系统集成必须与所投产品同一制造商，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分） |
| 运维管理与污染溯源等服务保障 | 8 | 1、运维管理工作所使用的综合调度管理平台，具备①站点管理、②运维机构管理、③运维人员管理、④运维耗材备件管理、⑤运维车辆管理、⑥运维备机管理、⑦运维任务分配管理、⑧运维进度跟踪管理、⑨运维行为监督管理、⑩运维质量分析评价等功能，已具备全部功能的得4分，已具备8-9个功能的得1.5分，已具备6-7个功能的得1分，其他不得分； （需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的的应用，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，视同不具备相关功能） 2、颗粒物监测仪器的质控比对、校准和溯源分析所需要的仪器设备，具备①车载颗粒物β射线与光散射联用仪、②便携式盐溶液颗粒物发生装置、③便携式红外遥测仪、④车载颗粒物碳质组分分析仪、⑤车载颗粒物水溶性离子分析仪、⑥车载颗粒物无机元素分析仪等仪器设备，已全部具备的得4分，具备4-5个设备的得1.5分，其他不得分； （需提供仪器设备实物、铭牌（含仪器型号、生产信息）照片，服务期内具有所用权（购买或生产厂家租用）的证明材料或中标后按要求配备的承诺书，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，视同不具备相关仪器设备） |
| 站点建设方案 | 8 | 1、项目的实施方案，包括但不限于：站点建设的实施进度、实施计划、实施管理、质量控制等内容，对方案的完整性、科学性、可操作性进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分； 2、项目的验收方案，包括但不限于：验收指标、调试检测、试运行、性能验收、联网验收、记录档案等内容，对方案的完整性、科学性、可操作性进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分； 3、项目的交接方案，包括但不限于：责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等内容，对方案的完整性、科学性、可操作性进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分； 4、项目的售后服务方案，包括但不限于：人员培训、故障维修、应急措施、耗材备件供应等内容，对方案的完整性、科学性、可操作性进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分。 |
| 智慧运维系统方案 | 8 | 1、智慧化自动巡检方案，在技术路线、系统组成、特点优势、应用效果等方面，对项目需求认识的准确性、巡检内容的完整性、巡检与控制的协同性等进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分； 2、智慧化自动质量控制方案，在技术路线、系统组成、特点优势、应用效果等方面，对项目需求认识的准确性、质控内容的完整性、质控过程的精密性、智能控制的高效性等进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分； 3、智慧化自动数据审核方案，在技术路线、系统组成、特点优势、应用效果等方面，对项目需求认识的准确性、审核内容的完整性、智能识别的先进性、关联分析的科学性等进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分； 4、智慧化自动异常诊断方案，在技术路线、系统组成、特点优势、应用效果等方面，对项目需求认识的准确性、诊断手段的科学性、智能分析的逻辑性等进行评价，较好的得2分，一般的得1分，较差或未提供或缺项的不得分。 |

注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购人有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价：120万元；超过限价作无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

# 第六章 投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件）

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件）；

注：提供委托授权人近三个月内（即2025年5月-2025年7月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。

2、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见附件）

4、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件）

5、中小企业申明函、残疾人福利性单位、监狱企业证明

6、供应商认为需提供的其他材料。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

二、符合性审查文件

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表

3、商务条款正负偏离表；

4、技术条款正负偏离表；

5、投标人认为需要提交的其他资料。

三、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2、项目需求中涉及需要投标人提交的材料。

3、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

四、价格标文件

1、开标一览表

2、投标报价明细表 （如有）

附件：相关格式

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市生态环境监测站：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 2、授权委托书

南通市生态环境监测站：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市生态环境监测站：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市生态环境监测站：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

5、投标声明函

致：     南通市生态环境监测站      ：

我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

5、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

6、我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

7、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

8、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

9、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

10、我方委托授权(姓名：身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

11、我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

投标人法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：

日期：

6、中小企业声明函（货物）

- 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020]46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

- (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称) ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业的证明

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 7、投标响应函（格式不得变动）

南通市生态环境监测站：

依据贵单位（招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 8、商务条款正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与比选文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

10、技术条款响应正负偏离表

1.供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

2.供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 公开招标文件设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第四章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。④公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑤所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

11、投标响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成该项工作所需的货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

12、投标报价明细表（如有）

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 分项单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ¥： |  |  |

注：

- 此表可以根据需要自行增减行数。

- 本项目投标报价已包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于完成该项工作所需的货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。