2026年度大气多参数自动站运维服务项目

公开招标文件

项目名称：2026年度大气多参数自动站运维服务项目

项目编号：JSZC-320400-SYZB-G2025-0077

采 购 人：江苏省常州环境监测中心

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	41

第七章   投标文件格式	44

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-SYZB-G2025-0077

2.项目名称： 2026年度大气多参数自动站运维服务项目

3.项目预算金额： 162 万元/年，项目最高限价： 162 万元/年

4.采购需求：

| 标的名称 | 采购预算金额（万元/年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年度大气多参数自动站运维服务 | 162 | 1 | 服务内容包括不断提升大气污染防治工作的支持与保障力度，提高大气多参数站等自动站的运维管理效率，采购人拟采购第三方运维服务，服务频次、质量需满足国家最新的相关管理制度和标准等文件要求，同时完成数据初步审核及整理分析。运维工作中涉及维修、运输及更换配件等所有费用均由中标供应商承担。 |

5.合同履行期限： 2025年11月10日至2026年11月9日。服务期满经采购人考核合格后，双方协商一致可按照本项目中标金额续签下一年度的运维服务合同，最多续签2次。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2025 年9月 18 日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本项目不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省常州环境监测中心

地    址：常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园24幢

联系方式：束先生、0519-86691381

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 王涛

电      话：0519-88818292-（8000）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年9月 4日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 王涛 ； 联系电话： 0519-88818292-（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取； 缴纳时间： 中标供应商应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

  - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库{2023}7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.2.1实施政府采购异常低价审查的有关要求：具体按照苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，且接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 | 10 |
| 二、综合实力（55分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过区县级及以上环保部门空气多参数自动监测站运维项目的，每提供一份包含雷达、VOCs、离子色谱、重金属、OCEC、甲烷非甲烷总烃等6种设备的项目业绩的得2分，每提供一份仅包含上述超站设备中的单台或多台但未全包含6种设备的项目业绩得0.5分，最高得8分。 注：投标文件中提供中标通知书及合同及相关评价，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 8 |
| 2 | 体系认证 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，有1个得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中提供证书加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 企业实力 | 1.投标供应商具有自动监控系统（气）运行服务能力证书得2分。 2.投标供应商自2022年1月1日以来（以发表、认可或引用时间为准）多参数站数据在省级及以上期刊论文发表或承担相关课题或形成相关综合报告并被区级及以上生态环境部门认可或引用的，每提供1个得1分，最高得4分。 注：投标文件中提供证书及课题合同书或验收证书、论文期刊发表证明、相关生态环境部门加盖公章的证明材料，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 保障能力 | 本项目有关设备长期故障期间需备机使用，投标供应商具有自有的CO2在线分析仪、甲烷-非甲烷总烃分析仪、N2O气体分析仪、NOy气体分析仪、细颗粒物分析仪（PM1）、激光云高仪、碳质气溶胶（OCEC）连续监测分析仪、无机元素（重金属）连续监测分析仪、在线离子色谱、大气气溶胶激光雷达、VOC在线分析仪等仪器的备机，有一个得1分，最高得11分。 注：电子投标文件中提供相关证明材料（提供仪器照片及相关发票，仪器可为自有资产或供应商下设机构或供应商全资子公司或控股子公司下设机构资产），提供上述证明材料，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 11 |
| 5 | 车辆配备 | 供应商拟为本项目配置自有的车辆： 在常州市至少有1辆运维专车的得3分。 注：电子投标文件中提供相关证明材料（提供车辆照片、行驶证，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 3 |
| 6 | 质量通报结果情况 | 根据投标供应商提供的自2024年1月1日以来承担的运维项目业绩，以及中国环境监测总站通报给省级环境监测中心的每季度颗粒物组分及光化学自动监测站点数据质量检查情况，如所运维服务城市/单位的数据质量通报结果情况： 无通报问题：得13分； 通报问题≤2处且通报频次≤1次：得10分； 通报问题>2处但通报频次≤1次：得8分； 通报问题>2处且通报频次≤2次：得5分。 通报问题>2处且通报频次>2次：得0分。 注：本项以2024年1月1日以来中国环境监测总站的季度通报结果为依据。投标文件中提供业绩合同及总站的中国环境监测总站通报材料电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 13 |
| 7 | 拟投入本项目的人员素质及专业配备 | 项目负责人： 项目负责人同时具有硕士及以上学历和环保类高级及以上职称的得1分。 注：投标文件中提供相关证书及投标截止日前半年内任意三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明作为证明材料，证明材料加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人外）： 1.项目组成员具有中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证书的，每有1人得0.5分，最高得4分。 2.项目组成员具有环保类高级及以上职称的，每有1人得1分，最高得4分。 3.项目组成员具有硕士及以上学历的，每有1人得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相关证书及投标截止日前半年内任意三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明作为证明材料，证明材料加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 11 |
| 三、技术部分（35分） |  |  |  |
| 1 | 运维方案 | 评标委员会根据投标供应商拟制的运维方案（包括CO2、甲烷-非甲烷总烃、N2O、NOy、细颗粒物（PM1）、激光云高仪、碳质气溶胶、无机元素、在线离子色谱、大气气溶胶激光雷达、VOC在线分析仪等仪器设备的运行管理制度、日常维护与质控、定期巡检、备品备件配置、数据初审和上传等）进行综合评审。 方案完整，能完全满足项目实施要求，得13分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得10分。 方案能部分满足项目实施要求，得7分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分。 未提供本项不得分。 | 13 |
| 2 | 安全保障措施方案 | 评标委员会根据投标供应商拟制的安全保障措施方案（包含安全保障制度、安全管理措施）进行综合评审。 方案完整，能完全满足项目实施要求，得3分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得2分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 未提供本项不得分。 | 3 |
| 3 | 质量保证能力方案 | 评标委员会根据投标供应商针对本项目拟定的质量保证能力方案（包含管理制度及技术人员培训制度）进行综合评审。 方案完整，能完全满足项目实施要求，得6分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得4分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分。 未提供本项不得分。 | 6 |
| 4 | 备品备件方案 | 评标委员会根据投标供应商针对本项目拟定的备品备件方案（包含主要仪器详细备件、耗材配置情况）进行综合评审。 方案完整，能完全满足项目实施要求，得6分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得4分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分。 未提供本项不得分。 | 6 |
| 5 | 数据联网、初审与分析方案 | 评标委员会根据投标供应商针对本项目拟定的数据联网保障、数据初审与分析等方案（包含数据联网保障方案、数据审核方案、异常数据识别和处理方案以及数据分析服务）进行综合评审。 方案完整，能完全满足项目实施要求，得7分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得5分。 方案能部分满足项目实施要求，得3分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 未提供本项不得分。 | 7 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目为2026年度大气多参数自动站运维服务项目，服务内容包括不断提升大气污染防治工作的支持与保障力度，提高大气多参数站等自动站的运维管理效率，采购人拟采购第三方运维服务，服务频次、质量需满足国家最新的相关管理制度和标准等文件要求，同时完成数据初步审核及整理分析。运维工作中涉及维修、运输及更换配件等所有费用均由中标供应商承担。

二、商务要求

（一）服务期限

2025年11月10日至2026年11月9日。服务期满经采购人考核合格后，双方协商一致可按照本项目中标金额续签下一年度的运维服务合同，最多续签2次。

（二）付款方式

合同签订中标人提交项目实施计划且经采购人审核通过后，采购人支付合同总价的20%；运维满半年后，根据考核结果可支付至合同款项的40%；运维期满后，根据考核结果可支付至全部合同款项。

三、维保清单

大气多参数站配置情况表

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2在线分析仪 | ThermoFisher | 410i | 1 | 2022 |
| 2 | 甲烷-非甲烷总烃分析仪 | 谱育 | EXPEC 2000 | 2 | 2022 |
| 3 | N2O气体分析仪 | ThermoFisher | 46i | 1 | 2022 |
| 4 | NOy气体分析仪 | ThermoFisher | 42i-Y | 1 | 2022 |
| 5 | 细颗粒物分析仪（PM1） | Met One | 1020 | 1 | 2015 |
| 6 | 激光云高仪 | Vaisala | CL31 | 1 | 2012 |
| 7 | 碳质气溶胶连续监测分析仪 | Magee | CASS TCA08+AE33 | 1 | 2020 |
| 8 | 无机元素连续监测分析仪 | 天瑞 | EHM-X200 | 1 | 2020 |
| 9 | 在线离子色谱 | Metrohm Applikon | MARGA Ion Analyzer ADI 2080 | 1 | 2016 |
| 10 | 大气气溶胶激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-1-LIDAR | 1 | 2015 |
| 11 | VOC在线分析仪 | 磐合 | TT24-7xr | 1 | 2021 |
| 12 | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i | 1 | 2012 |
| 13 | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 | 1 | 2012 |
| 14 | 臭氧校准仪 | ThermoFisher | 49ips | 1 | 2013 |

四、运维技术要求

1、保证该项目的数据审核和报告分析，监督站点运行状况，提供运维和质控报告，确保数据稳定；对于站点出现的故障，应2小时内赶到现场，4小时内解决故障，特殊情况书面报备采购人。

2、配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等。如流量计、温度计、气压计等，校准设备应按要求每年送检。

3、耗材备件

中标供应商须在常州市服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购人可扣除一定的费用，直至解除合同。

4、工作计划的制定

中标供应商负责根据有关标准规范、技术规定制定运维方案，包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需试剂、耗材及配件等，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录。

5、财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，中标供应商应建立健全网络和数据安全保护机制，按照《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，加强数据信息等保护，发现重大问题按规定及时向委托单位和相关部门报告。

在委托管理期间，中标供应商应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，中标供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：中标供应商违反上述条款中任何一条要求，采购人有权直接终止合同，同时纳入采购人采购项目黑名单库。

6、数据审核

运维人员根据所审核数据同时段内的空气质量和仪器运行状态，包括报警，关键参数等信息对数据进行审核，异常及无效数据须附上详细的审核理由；根据中国环境监测总站《自动数据审核技术指南（试行）》等管理文件要求对数据有效性进行审核，在每天12点之前审核昨日所有小时数据，每月初的5个工作日内提交上月所有原始数据及处理数据。

7、日常运维记录

中标供应商应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。中标供应商根据有关规范、技术规定，确定各类运维记录并及时填写，调整或修订时需报采购人确认。

(1)每周及时更新站点巡检记录。

(2)每季度上交一次多点校准及性能核查记录。

(3)每半年上交一次站点运行小结。

(4)每年上交一次耗材用品使用情况和年度小结。

(5)及时按采购人的要求提供其它临时性记录和总结。

(6)各项记录要求，字迹清晰，各项参数记录详细，能够反映出中标供应商具体所做的工作。

(7)各项检验检测报告需提供原件，由采购人复印后存档。

(8)子站数据及运行状况不得提供给其余单位或个人。

8、运维管理内容

要求托管过程中完成以下工作：

①　环境空气超级站的日常运行维护；

②　环境空气超级站的设备维护及维修；

③　环境空气超级站的系统质量管理；

④　大型活动或会议的环境空气质量保障工作；

⑤　突发性环境应急事故的辅助分析工作；

⑥　子站通讯及数据采集系统的维护及维修（与省中心、国家站通讯保障）；

⑦　数据分析及应用工作。

9、数据分析辅助服务

具体工作内容：

(1)颗粒物污染特征分析。不同季节的颗粒物污染特征（包括年变化、月变化、日变化等，不同污染条件下颗粒物的生消过程，与其他污染物之间的关系等）分析，以及气象条件对其影响。

(2)臭氧及VOCs污染特征分析。基于监测数据，厘清常州市光化学污染态势，分析其浓度水平、化学组分及时间变化规律等，判断出污染源的变化特征。

(3)臭氧成因诊断。对于常州市本地的臭氧污染特征，结合气象要素和前体物浓度与组成信息全面诊断其成因，并借助基于观测的模型（OBM）绘制EKMA曲线，判断当地的臭氧生成受何种前体物主导。

(4)VOCs及臭氧来源分析。利用示踪物法、物种比值等多种方法，查明常州市大气VOCs的主要来源。另外，全周期综合性分析报告中，利用受体模型（PMF）进行VOCs来源分析，定量计算各类源对常州市大气环境VOCs的相对贡献及其时空分布特征。

(5)技能培训。每个周期内至少组织一次相关培训或专家指导，内容应包括介绍项目设备最新运用情况、优质的分析报告及最新的研究成果，应至少对采购人的4名专业技术岗位人员进行培训，使其能熟练掌握相关技能。

10、成果要求：

(1)12份颗粒物、VOCs特征及污染来源的月度总结报告；

(2)颗粒物、VOCs技术分析报告，包括1份半周期（半年）报告、1份全周期（全年）报告；

(3)专项报告中涉及到颗粒物、VOCs源解析部分等的技术支持，同时遇颗粒物和臭氧污染过程时48小时内完成污染过程报告编制，支撑服务和污染过程报告次数不限。

11、其他要求

运行维护过程中产生的通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括风机等附属设备）等一切费用均由中标供应商承担。

在委托管理期间，中标供应商有义务保障站点及设备的安全，应做好防水等相关安全保障措施；运维人员人身安全等均由中标供应商负责；需每年度对站房及设备开展第三方防雷检测。

五、具体运维要求

有关颗粒物自动监测仪器、气态污染物自动监测仪器应分别按照《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 817-2018)》及《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ818-2018)》的要求开展日常运维和质量控制工作；有机碳/元素碳、无机元素、水溶性离子、挥发性有机物、非甲烷总烃、CO2、NOy、N2O等自动监测仪应按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》(总站气函［2019］785号)、《环境空气温室气体及其示踪物（CO2、CH4、N2O和CO）》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》（总站气字〔2021〕61号）规定执行，并符合中国环境监测总站《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》（总站气函〔2019〕424号）要求。

中标供应商需根据有关空气质量自动监测最新的质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录，无条件配合上级部门的检查和考核工作；国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。具体包括但不限于：

通用要求：

(1)监测站房及周边环境应满足HJ 655-2013相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ 817-2018相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次

(2)每天8:00-22:00期间，间隔不超过4小时，登陆数据平台查看数据上传情况，必要时（EC/OC、重金属等必须）查看数据与仪器运行状态，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理；

(3)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(4)检查供电、通讯、防雷、防水等情况，保证系统的正常运行；

(5)保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下；当采样管路出现冷凝水时，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(6)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(7)定期检查消防和安全设施；

(8)检查站房排风排气装置运行是否正常。

(9)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

(10)检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

(11)每次巡检、维护后做好系统运行维护记录；

(12)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

(13)检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

(14)仪器工控机时间与北京时间、数据采集时间与平台展示时间应保持同步。

(15)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

(16)按需更换标气与辅助气体。其中标气须为符合管理要求的有证标准物质。

1、PM1颗粒物分析仪

(1)每天1次：查看设备状态，查看平台数据。

(2)每周1次：查看仪器运行和联网状况；查看仪器上历史报警信息，与工控机历史数据进行对应，去除无效数据；检查纸带是否有破损或边缘不光滑的情况；按需更换纸带。

(3)每月1次：检查动态加热装置是否正常、时钟校准；清洗或更换切割头；ABS检查（MetOne 1020）；清洗喷嘴。

(4)每季度1次：流量、温度、压力、湿度检查及校准。

2、碳质气溶胶连续监测分析仪

（1）每日检查仪器的运行状态参数，如有异常及时处理，检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因，并做好每日远程检查记录，并定期存档；

（2）每周至少进行1次现场巡检，检查仪器运行状态；

（3）每周检查EC样品采集单元的纸带剩余量，如更换纸带则需要进行仪器稳定性、气密性测试；

（4）每周至少更换一次TC监测单元的采样滤膜，并进行气密性测试、清洁腔室测试和仪器空白测试，TC空白应≤0.3ug；

（5）每周检查储水罐状态，及时清理积水；

（6）每月至少清洗1次采样头，根据当地污染程度可加大清洁频次；

（7）每月至少进行1次原始数据备份；

（8）每月至少检查1次仪器采样流量，清理1次仪器散热风扇滤网；

（9）每月至少测试1次溶蚀器吸收效率，低于70%则需要更换溶蚀器碳膜；

（10）每月至少测试1次EC系统空白，EC系统空白应在±0.5μg/m3范围内；

（11）每季度至少进行1次溶蚀器和采样管路的清洗，根据当地污染程度可加大清洗频次；

（12）每季度至少更换1次溶蚀器碳膜等耗材，根据当地污染程度可加大更换频次；

（13）每季度至少更换1次EC分析系统的一次性过滤器；

（14）每半年更换1次TC分析系统的一次性过滤器和辅助气体过滤器；

（15）每年度进行仪器保养，采样系统气路清洁。

（16）每年对仪器进行1次预防性维护，对样品采集单元和分析单元进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

3、无机元素连续监测分析仪

（1）每日远程检查仪器运行状况，包括采样流量、环境压力、环境温度、X射线管温度、机箱温度等工作参数是否正常，仪器报警应及时处理。如具有自动质控功能，应检查自动质控结果。质控元素测量相对误差≤±10%，流量相对误差≤±5%。

（2）每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。

（3）每周检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器和采样泵工作状态。

（4）每周检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑（边界清晰）、均匀、完整；更换纸带时应佩戴丁腈手套，避免对分析系统造成背景污染。更换后应进行纸带的空白测试，80%的目标物质空白测试结果应小于仪器检测限，所有目标物质空白测试结果应小于仪器测定下限。

（5）每月应该对仪器散热风扇过滤网进行清洁；如设备配置冷风机，每月检查排风管或过滤器，防止堵塞。

（6）每月至少清洁一次PM10切割器和PM2.5旋风分离器、户外传感器与测量平台，或根据当地污染程度加大清洁频率。

（7）按照仪器说明书的要求更换耗材、试剂与配件。

（8）每年宜对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统进行全面检查与清洁，更换必要的耗材与配件。维护完成后，应对仪器进行校准和性能测试，测试合格后，方可投入使用。

4、动态校准仪及臭氧校准仪

(1)每季度1次：零气、标气双路MFC质量流量多点校准。

(2)每年1次：对内置的臭氧发生器进行标准溯源；按需更换易耗件；送至江苏省环境监测中心进行量值溯源。

5、零气发生器

(1)每半年1次：更换活性炭、分子筛，零气纯度检查。

(2)每年1次：按需更换易耗件。

6、云高仪

(1)每周1次：镜头、清洁鼓风机清洁，云高数据和伪彩图保存。

7、在线VOC

（1）每日远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据持续异常情况，立即前往站点进行检查；

（2）每周检查钢瓶气压力，将读数添在钢瓶气消耗记录表中。与上次压力比较，看压力是否有异常变化。如果压力下降异常，表明有漏气之处，从而要设法处理之；

（3）每周检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施；

（4）每周检查并酌情更换各仪器滤膜以及仪器风扇滤网，检查干燥剂并适时更换；

（5）每周检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度（柱温）、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数，检查色谱基线是否平稳；

（6）每周对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录。

（7）每月检查标气钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶；

（8）每月清洁各仪器滤网，每月对在线式气相色谱进行工作点校准；

（9）每半年对色谱仪进行单点校正修正斜率，检查气路连接的密封性；

（10）每半年清洁或更换采样口及采样管，根据子站具体情况频率可适当增加；

（11）每半年检查在线气相色谱仪多点线性校准，是否到了校准时间（每半年校准一次）。

（12）每年对各监测仪器的准确度进行一次审核，更换分析仪采样泵上的活性炭；

（13）每年将仪器于现场进行内部检查清洁，清洁色谱仪检测器，清洁/更换横隔膜，清洗十通阀；

（14）每年更换气相色谱仪载气过滤器，更换预浓缩管；

（15）每年对动态校准仪的流量控制器进行校准、传递。

8、激光雷达

（1）每日远程检查仪器运行状况和工作参数是否正常，如有异常，应按照应急响应时间要求，及时处理；

（2）每日远程检查仪器采集软件是否正常运行和采集，检查原始回拨信号是否正常；

（3）每日远程检查分析软件是够正常解析，消光系数和退偏比是否连续，数据保存是否正常。

（4）每周检查光学镜片表面，如有积尘或污渍，应停机使用洗耳球进行清洁，必要时使用擦镜纸进行清洁；

（5）每周检查光学镜片是否有破损情况，如有破损应及时更换；

（6）每周清洁天窗玻璃表面，检查天窗是否破裂、天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏水渗水等异常现象；

（7）每周检查室内外温差情况及天窗玻璃是否存在冷凝水，如有冷凝水，应调整站房温度或加装天窗玻璃加热装置；

（8）每周降雨、降雪及沙尘天气后，应及时清洁天窗玻璃。

（9）每月检查激光光斑偏移情况，有偏差时应及时调整；

（10）每月检查记录雷达激光能量、激光光斑特征、回波信号、背景基线及噪声，如果有指标不满足指标对雷达进行维修调校以满足工作技术指标，必要时更换配件。

（11）每半年进行半年度光路校准，查看光路系统有无异常，如有异常即及时维护调试；

（12）每半年对仪器进行预防性维护，并更换相应备件。

（13）每年检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常；

（14）每年进行年度激光器校准和光路校准。

9、在线离子色谱

（1）每日通过远程控制软件察看仪器运行状况和原始谱图，做好察看记录。

（2）每日检查离子色谱基线稳定性，基线波动应≤10%；每日检查内标响应的稳定性，内标测试值与理论浓度值相对误差不能超出±10%，否则需要更换内标液或排查内标异常情况。

（3）每周进行现场巡检，检查仪器运行状态，检查内容参照《大气超级站质控质保体系技术规范》；

（4）每周检查废液桶和户外滤水杯，采样泵，排气管路，管路内是否洁净和畅通，是否有异物、气泡或漏液，必要时更换配件和耗材；

（5）每周至少更换一次颗粒物过滤头，每两周更换一次气态过滤头，或根据当地污染程度加大更换频率；

（6）每周检查溶蚀器、颗粒物组分收集器、样品注射器、过滤头等部件；

（7）每周检查溶液液位；

（8）每周对标准曲线中间浓度点检查；

（9）每月清洁一次采样头；

（10）每月进行原始数据备份；

（11）每月对仪器进行一次流量温度压力检查及校准，并记录检查和校准的结果；

（12）每月使用去离子水（电阻率≥18MΩ•cm）检查仪器基线与空白响应情况，如任一目标物响应高于方法检出限（10μg/L）；

（13）每季度至少对溶蚀器、颗粒物组分收集器及前处理内部管路进行一次灭菌与清洁，或根据污染程度加大清洁频率；

（14）每半年至少更换一次阴、阳离子色谱柱，色谱柱性能明显降低时可加大更换频率。色谱柱与保护柱（保护柱柱芯）应同时更换；

（15）每半年至少更换一次蠕动泵管、采样泵过滤器、阴阳离子进样系统定量环；

（16）每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。维护完成后，应对仪器进行校准和性能测试，测试合格后，方可投入使用。

10、非甲烷总烃分析仪

（1）每日维护内容

①　系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

②　基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的物质进行重积分。

③　保留时间漂移

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整。

④　数据审核

数据审核应对异常数据进行无效标识或剔除，在72小时内完成。

（2）每周巡检内容

①　气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

②　气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等），如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

11、N2O、CO2、NOy气体分析仪

(1)每天查看CO2、NOy、N2O并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

①　判断系统数据采集与传输情况；

②　根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

③　发现监测数据异常，应立即通知江苏省常州环境监测中心，在每日 9 时～21 时出现的异常，应在 4 小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），其余时段出现的异常，应在次日上午 10 时前解决；

④　根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

⑤　每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

(2)每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站 1 次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括但不局限于：

①　查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

②　检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

③　检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

④　采样总管加热装置是否正常工作；

⑤　对设备进行零点、跨度等检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

⑥　检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

⑦　检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常， 数据传输正常；确保无远程控制软件。

⑧　对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

⑨　检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

⑩　在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

⑪　检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

⑫　每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

(3)每月\季度等工作内容：

①　检查各仪器采样头、滤网。

②　更换采样过滤膜。

③　设备流量检查，多点与校准曲线任务。

④　流量检查及校准，更换氮气。

具体每周、每月、每季度、每年等运维维护工作内容和要求参照国家和省现有相关管理办法执行，中标供应商需无条件执行。

（四）质量控制要求

1、中标供应商需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填有相应记录。

2、仪器设备维修后，当其检测性能受到影响时，需要进行相关技术指标验证。在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，依据用户提前通知的要求，提供加密质控保障工作。

3、质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

（五）数据联网、审核

中标供应商应接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省常州环境监测中心等质量管理部门的质控抽查，并根据采购人要求和相关规范，确保所有仪器设备数据联网、正常传输，辅助完成国家、省、市各平台数据审核工作。运维人员根据所审核数据同时段内的空气质量和仪器运行状态，包括报警，关键参数等信息对数据进行审核，异常及无效数据须附上详细的审核理由；数据审核执行《大气颗粒物组分自动监测数据审核技术指南(试行)》(总站气字〔2021〕356号)》、《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南(2021版)》（总站函2021年11月24日）等规范，按照国家和省要求及时完成数据初审，并每个月初的5个工作日内提交上月所有审核后数据。仪器质控结果应满足国家、省相关技术规范要求，不得因质控检查结果不满足要求而被外单位通报，如发生质控结果不符合要求、被总站或省中心等外部单位通报等情况，则按照考核办法酌情扣减运维费用。

（六）运维管理方针及目标

1、运维管理方针

运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

2、运维管理原则

保密性原则：对运维服务过程中获知的任何用户方系统信息均属秘密信息，不得泄露给第三方单位或个人，不得利用这些信息进行任何侵害用户方系统的行为。

规范性原则：运维服务的实施必须由专业的技术服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，提供完整的服务报告。

可控性原则：运维服务的工具、方法和过程要在双方认可的范围之内，保证运维服务过程的可控性。

稳定性原则：运维服务工作不能对现有业务的正常运行产生影响。

3、运维管理目标

全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高环境自动监测系统的运行质量，实现系统数据有效率90%以上的目标。

（1）中标供应商需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件配合上级部门的检查和考核工作。

（2）运行维护过程中产生的水电、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由中标供应商承担。

（3）国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，采购人有权要求中标供应商按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。采购人有权根据实际内容调整考核目标和考核办法。

有效数据获取率计算按照相关规范执行。

六、考核办法

服务期内，采购人按照参照合同和国家及省市有关空气质量的自动监测质量管理和质量控制规范对中标供应商的服务内容完成情况和运行质量情况分2次对进行绩效考核打分，依据得分情况支付运维费用。

考核得分：绩效考核总分95（含）分以上的，拨付当期全额运维费；绩效考核总分在60（含）～95分的，运维费＝实际考核得分%*当期全额运维费；得分≤60，运维商获得0%当期运维费用。详细考核表如下：

| 考核指标 | 考核要求 | 考核方式 | 单项总分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据有效率 | 连续运行时段内单台仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%；有效数据是指经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和校准损失的小时数在应有小时数中扣除。 | 根据每台仪器运维目标进行考核，有效数据获取率单次≤90%（VOC有效率85%）扣10分，分值可为负分 | 40 |  |
| 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁；非工作人员未经许可不得入内。站点巡检不合格，运维人员从事非本项目涉及工作而影响本项目涉及工作的，扣分。 | 单次未满足要求扣5分，分值可为负分 | 10 |  |
| 运维工作完成情况 | 是否按照单台仪器的运维计划进行实施。 | 单次未满足要求扣2分，分值可为负分 | 6 |  |
|  | 单台仪器仪器质控结果是否满足国家、省相关技术规范要求。 | 单次未满足要求扣2分，分值可为负分 | 6 |  |
|  | 监测档案的完整性，是否存在记录不规范、记录缺失等情况。 | 单次未满足要求扣2分，分值可为负分 | 6 |  |
|  | 更换耗品耗材及配件不及时；使用非原装耗材配件且影响仪器性能 | 单次未满足要求扣6分，分值可为负分 | 6 |  |
| 外部质控检查 | 运维单位应接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省常州环境监测中心等质量管理部门的质控抽查，在质控检查中因技术不熟练、运维不到位等技术维护问题被通报（因平台故障、断电等不可抗力因素被通报的除外） | 单次被通报扣5分，屡次被通报问题扣10分，分值可为负分 | 10 |  |
| 数据和报告提交 | 完成相关要求的成果与报告，遇到空气污染时，按照甲方的要求在污染过程发生后24h内，提供污染过程分析专报，内容包括但不限于：主要污染物浓度变化、污染过程成因分析、小结及初步管控建议。 | 单次未满足要求扣5分，分值可为负分 | 10 |  |
| 故障响应 | 当设备发生故障、网络连接出问题、断电、平台无数据、产生异常数据或者无数据产生时，在2小时内响应，响应后2小时内到达现场，响应后4小时内修复，若响应后4小时内不能修复的，上报采购单位，共同确认修复时间节点。 | 单次未满足要求扣3分，分值可为负分 | 6 |  |

七、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

八、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                     合同编号：

中标供应商（以下称乙方）:                 签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：   ）              （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 项目服务期限

2025年11月10日至2026年11月9日。服务期满经采购人考核合格后，双方协商一致可按照本项目中标金额续签下一年度的运维服务合同，最多续签2次。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税发票。

3.结算方式：固定总价。

4.付款方式：合同签订乙方提交项目实施计划且经甲方审核通过后，甲方支付合同总价的20%；运维满半年后，根据考核结果可支付至合同款项的40%；运维期满后，根据考核结果可支付至全部合同款项。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

3.守约方于争议解决过程发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等），应由违约方承担。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求

/。

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 仪器运维服务 |  |  |  |  |  |
| 2 | 站房环境保障 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据联网、初审 |  |  |  |  |  |
| 4 | 分析辅助服务 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1)投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业的情形的，可提供《中小企业声明函》格式文件;投标人如是属于本项目所属行业的残疾人福利性单位、监狱企业的情形的，可提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的将不享受有关政策，

2)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司 （此处填供应商单位名称） 参加 江苏尚阳工程管理有限公司 组织的 （采购单位名称①） 采购编号为 ② ， （项目名称③）（分包号：④） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称⑤） ，属于 （采购文件中明确的所属行业⑥） 行业；承接企业为 （企业名称⑦） ，从业人员 ⑧ 人，营业收入为 ⑨ 万元，资产总额为 ⑩ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业⑪） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如XX服务。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）运维方案

（2）安全保障措施方案

（3）质量保证能力方案

（4）备品备件方案

（5）数据审核与分析方案

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料