招　标　文　件

项目名称：连云港市赣榆生态环境监测站应急及实验室检测能力建设项目

项目编号：JSZC-320707-GDGS-G2024-0004

采购人：连云港市赣榆生态环境局

采购代理机构：连云港东展项目管理有限公司

2024年08月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	40

第五章  评标方法与评标标准	62

第六章  投标文件格式	65

第一章  投标邀请

受连云港市赣榆生态环境局的委托，连云港东展项目管理有限公司就连云港市赣榆生态环境监测站应急及实验室检测能力建设项目（JSZC-320707-GDGS-G2024-0004）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市赣榆生态环境监测站应急及实验室检测能力建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年09月18日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320707-GDGS-G2024-0004

项目名称：连云港市赣榆生态环境监测站应急及实验室检测能力建设项目

预算金额：395 万元（采购包1：220万元、采购包2：175万元）

连云港市赣榆生态环境监测站应急及实验室检测能力建设项目分为两个采购包：

采购包1：主要包括1台便携式测汞仪、1台便携式重金属测定仪、1台便携式紫外测油仪、1台红外热成像气体检测仪、1台全自动CODcr测定仪、1台全自动高锰酸盐指数测定仪、1台无人机、1台溶解氧BOD分析仪，预算金额为220万元；

采购包2：主要包括1台气象色谱仪（ECD）、1台电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS），预算金额为175万元；

投标人两个采购包皆可投，但只可中一个采购包。开标、评标的顺序以采购包1、采购包2依次进行，中标顺序以评标顺序确定。如投标人采购包1被确定为中标人，采购包2将不推荐为中标候选人.

最高限价：395万元（采购包1：220万元、采购包2：175万元）

采购包1：主要包括1台便携式测汞仪、1台便携式重金属测定仪、1台便携式紫外测油仪、1台红外热成像气体检测仪、1台全自动CODcr测定仪、1台全自动高锰酸盐指数测定仪、1台无人机、1台溶解氧BOD分析仪，最高限价为220万元；

采购包2：主要包括1台气象色谱仪（ECD）、1台电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS），最高限价为175万元；

采购方式：公开招标

采购需求：为了提升连云港市赣榆生态环境监测站应急及实验室检测能力，本次采购主要包括便携式测汞仪、便携式重金属测定仪、便携式紫外测油仪、红外热成像气体检测仪、全自动CODcr测定仪、全自动高锰酸盐指数测定仪、无人机、溶解氧BOD分析仪、气象色谱仪（ECD）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）等。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60天内供货安装调试完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至 2024年 09 月 02 日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 09 月 18 日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市赣榆生态环境局

地址：连云港市赣榆区黄海路99号

联系人：徐主任

联系电话：0518-86226753

2.采购代理机构信息

名称：连云港东展项目管理有限公司

地址：连云港市赣榆区滨河路34-1号

联 系 人：于工

联系电话：0518—85822680

3.项目联系方式

项目联系人：于工

电话：0518—85822680

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港东展项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的采购代理服务费按照苏招协（2022）002号文收费标准的80%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。上述费用由投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保调试费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2评委会审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求或者存在重大偏离。实质性响应的投标应当是与招标文件要求实质性条款相符或者没有重大偏离的投标。

所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，或者投标人的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）被评委会一致认定为重大偏离的。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金缴纳：中标供应商须向采购人交纳履约保证金，履约保证金必须在签订合同的同时以支票、汇票、本票、保函、履约保险等非现金形式提交至采购单位。

30.2 履约保证金的金额：本项目不收取履约保证金。

30.3 履约保证金退还方式、退还时间、退还条件：工程完工且验收合格后 30 天内，成交供应商的履约保证金由采购人按照履约保证金的缴纳方式无息退还。

30.4 不予退还的情形：承包人不履行合同，履约保证金不予返还。成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5 逾期退还履约保证金的违约责任：除不可抗力外，采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应按商业银行同期贷款利率上浮 10%后的利率支付资金占用费。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4签订合同后在两个工作日内公示合同。

32、合同标的的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标  邀请招标  竞争性谈判  竞争性磋商

询价  单一来源  框架协议  其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是  否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  否

（7）合同是否分包：是  否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位  监狱企业  其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是  否  不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价  固定单价  固定费率  成本补偿  绩效激励  其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是  否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织  委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：    否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

一次性验收  分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

一.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

二.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

三.本项目采购包1核心产品为：便携式紫外测油仪。

采购包2核心产品为：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

四.货物清单

采购包1

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式测汞仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 便携式重金属测定仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 便携式紫外测油仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 红外热成像气体检测仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全自动CODcr测定仪 | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动高锰酸盐指数测定仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无人机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 溶解氧BOD分析仪 | 台 | 1 |  |

采购包2

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 台 | 1 |  |
| 2 | 气象色谱仪（ECD） | 台 | 1 |  |

五.货物技术参数要求

采购包1

（1）便携式测汞仪

一、应用领域：适用于环境保护、农业、地矿、冶金、石化、土壤、城市给排水、地下水、教学研究等领域样品中的汞的含量测定。

二、工作原理：氯化亚锡预还原-冷原子吸收光谱法原理，满足HJ543-2009、HJ597-2011、GB/T17136-1997等检测标准。

三、性能特点：

3.1▲采用金汞齐富集系统，提高灵敏度，可在线多次富集功能，降低检出限；（提供标注金汞齐富集装置实物图并加盖供应商公章）

3.2后排废涌泡模式的蒸气发生反应，使氧化还原彻底、信号值更稳定；

3.3采用连续吹扫气路设计，最大限度避免汞记忆效应对检测结果的影响；

3.4高效、金属热传导以及闭环温控模式集成设计，PID数字全温控设计，控温误差±1℃，避免汞蒸气记忆效应，提高分析稳定性；

3.5恒温长、短吸收池多光程技术，根据样品的浓度自动切换选择不同的校正曲线进行定量计算；

3.6▲实时双光束系统，检测过程可对光源漂移和波动进行实时校正；（提供带标注双光束光路构造实物图，可直观观测双光束结构并加盖供应商公章）

3.7▲配备单个样品管50毫升，40位圆盘自动进样盘，实现无人值守，全自动测量；进样器具进样针外壁专用清洗位，杜绝样品交叉污染。（提供带有截流槽和明确标注进样针独立专用清洗位置的实物图以及型式评价报告并加盖供应商公章）

3.8▲高清晰、可调光亮摄像探头，实现核心部件齐化管的实时可视化监测。（提供实物图片和软件截图并加盖供应商公章）

3.9▲便携式模块化结构设计，内置载气源，无需额外引入载气，降低运行成本；可用于现场监测。（提供现场应急监测图片并加盖供应商公章）

3.10定量环温控系统，避免毛细管路试剂接触引起的汞记忆效应；

3.11具备高汞保护，实现警报提示以及自动清除功能；

3.12状态指示灯功能，具备不少于4种可视化状态指示灯颜色提示；

3.13配备高精度、数控微量气体流量模块，实时监测载气，提高检测分析的稳定性；

3.14▲防止汞元素废气对环境二次污染，配备高效率吸附活性炭净化系统，具有颜色指示功能便于判断即时更换；（提供活性炭净化系统实物图并加盖供应商公章）

3.15 无污染废液收集系统，并可实现废液液位实时报警功能；

四.技术指标：

4.1样品检出限：≤0.001mg/L；

4.2相对标准偏差（RSD）：≤1% ；

4.3▲注射泵进样系统，最大进样量：5mL；注射泵精确定量，可自动稀释在线自动配置标准曲线。（提供设备外观带量程标注的注射泵实物图等证明文件并加盖供应商公章）

4.4 线性范围：0.005~2 mg/L（长吸收池）；2~100 mg/L（短吸收池）；

五. 配置要求：

5.1 主机1台；

5.2 自动进样器1台；

5.3 试剂托盘1套；

5.4 尾气净化装置1套；

5.5 废液收集系统1套；

5.6计算机1台；

5.7打印机1台;

5.8 齐化管2套；

5.9 释放炉丝2套；

5.10流路毛细管2套；

5.11内置气源泵一套（无需外接气源）。

(2)便携式重金属测定仪

一、基本要求

检测参数：可快速检测水质中铁、镍、锌、铝、锰、铜、总铬、六价铬、银、铅等10项参数。

二、功能要求

1.▲参数升级：可拓展检测（重）碳酸盐、二甲基酮肟、COD、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、总氯、偏硅酸、硫酸盐、挥发酚、甲醛、氰化物、硫化物、表面活性剂、有效氯、磷酸盐等50种以上常规检测参数。（提供相关参数操作系统界面和耗材测试包高清实拍照片并加盖供应商公章）

2.检测光源：具备380nm、430nm、510nm、540nm、590nm、610nm、630nm等进口LED光源。

3.供电系统：主机箱体内置锂电池系统，无外接电源情况下，持续工作时间不少于5小时。

4.供电方式：主机应至少具备直流、交流两种供电方式。

5.▲打印系统：主机内置热敏打印机，打印信息应包含记录编号、检测项目、检测结果、检测时间、检验员等基本信息。（提供仪器相关部件和打印报告的高清实拍照片并加盖供应商公章）

6.▲操作方式：彩色触摸屏操作，为方便操作，屏幕尺寸不小于8英寸。（提供仪器正面高清实拍照片并加盖供应商公章）

7.数据显示：数据显示界面应包含浓度、吸光度、透过率等基本信息。

8.数据处理：具备数据管理系统，可实现检测数据的存储、打印、删除等功能。

9.▲操作界面：操作界面具备分析测量、数据处理、自建曲线、基本设置、初始化等功能。（提供仪器操作界面高清实拍照片并加盖供应商公章）

10.▲测量界面：分析测量界面具有空白、样品测量，自定义曲线、稀释因子、反应时间、倒计时、定时等功能。（提供仪器操作界面高清实拍照片并加盖供应商公章）

11.步骤显示：操作系统内置常规检测参数的基本操作流程图。

三、性能要求

1.测定范围：

铁：0~50mg/L；     铝：0~2mg/L；       铜：0~48mg/L；

镍：0~100mg/L；    锌：0~20 mg/L；     总铬：0~50 mg/L；

锰：0~50mg/L；     银：0~10mg/L；      六价铬：0~50 mg/L；

铅：0~80mg/L；

2.测定精度：≤±5%

3.重 复 性：≤±5%

4.存储数据：20000组

5.光源寿命：≥5万小时

6.稳 定 性：≤0.001A/20min

7.比色方式：比色瓶

8.▲尺寸重量：为便于工作携带，主机箱体尺寸不应大于30*40*15cm。主机箱体重量不大于3kg。（提供仪器主机尺寸测量和称重的高清实拍照片并加盖供应商公章）

9.防水要求：主机箱体应具备防水性，且防水等级不低于IP67。

10.抗压要求：主机箱体应具备防挤抗压性。

11.▲耗材说明：仪器标配耗材均为预制液体试剂。（提供试剂高清实拍照片并加盖供应商公章）。

四、主要配置

1.主机1台

2.预制试剂10盒

3.便携耗材手提箱1个

4.多功能放置架1个

5.消解管 1盒

6.移液枪6支

7.移液枪头2包

8.滴定器4只

9.说明书1份

10.相关辅助配件

（3）便携式紫外测油仪

一、设备执行标准。

1、符合《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。

2、适用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。

二、技术参数

2.1功能指标

▲1）为充分满足应急现场实际应用，仪器应满足便携、一键操作、高效、精准的基本要求，同时，萃取装置、采样瓶、试剂瓶、废液瓶、平板电脑、测量主机、电池电源应全部集成在一个机箱内（提供实物照片证明并加盖供应商公章）。光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）

▲2）为确保仪器的抗振性和防水性，需提供安全防护箱的防水等级和抗振等级检测报告。（提供抗振、防水检测报告并加盖供应商公章）。

3)具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%，广口瓶直接上机萃取。

4)仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。

5)具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。（提供实物安装照片证明）

6)▲多通阀与注射泵相结合。（提供多通阀1000万次切换寿命证明报告加盖供应商公章）

7)具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

8)具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（提供实物安装照片证明）

9)具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件（不小于10.5英寸触控显示屏、内存4GB,存储64GB），集扫描、分析、计算于一体。

10)分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

11)交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

12)▲便携式外箱尺寸≤500(L) *400(W) * 300(H) （mm)，整套仪器重量≤15kg。（提供仪器主机尺寸测量和称重的高清实拍照片并加盖供应商公章）

三、仪器主要技术参数：

3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

3.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

3.5▲操作方式：采用平板触屏电脑控制，无线操作，无需额外连接线，避免接线的通信问题，显示清晰，操作方便。（需提供实物照片证明并加盖供应商公章）

3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

3.7采 样 瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

3.8萃 取 器：棕色广口瓶直接萃取。

3.9水样体积：0-1000毫升（任意）。

3.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%,具有计量证书。

3.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

3.12萃取试剂：正己烷。

3.13试剂计量：精密注射器，具有计量证书。

3.14▲标准曲线时间：完成一条标准曲线的时间<12分钟。（需提供实物照片证明并加盖供应商公章）

3.15剩余电量：独立显示剩余电量

3.15校正方法：标准曲线。

3.16线    性：>0.9999。

3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

3.18分 辨 率：0.001mg/L。

3.19检 出 限：0.005mg/L。

3.20重 现 性：RSD<2%。

3.21准 确 度：±2%。

3.22测量波长：225nm。

3.23测量时间：小于8分钟一个水样。

3.24分析软件：具有校正、分析、计算等功能。

四、仪器配置要求：

4.1便携式全自动紫外测油仪主机一套。

4.2 打印机1台

4.3采样箱1套。

（4）红外热成像气体检测仪

一、基本要求

（1）针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

（2）探测器类型：制冷型高灵敏度探测器；

（3）操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

（4）图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；

（5）录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

（6）语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；

（7）具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；

（8）▲激光测距：具有测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1300m。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章。）

（9） 仪器仅且只支持北斗定位，显示屏可以显示实时经纬度信息。

（10）放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

（11）图像冻结功能：具备图像冻结功能。

（12）通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。

（13）▲防爆要求：设备具备防爆安全性，可在防爆环境中使用操作，也可在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作且防爆等级不低于 Ex ic nC IIC T6 Gc。（提供防爆机构颁发的防爆合格证加盖供应商公章，需与仪器型号保持一致）

（14）▲防护等级：不低于IP65。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的防护等级测试报告加盖供应商公章）

（15）▲电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章）

（16）可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

（17）▲气体分析功能：可通过WIFI连接定量模块（FID+PID），红外热成像气体泄漏检测仪屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器的检测数据。（提供仪器软件界面截图并加盖供应商公章，截图需显示FID检测器和PID检测器的检测数据。）

（18）定量模块技术要求：

1)检测功能：VOCs排查溯源和污染应急现场。

2)检测原理：FID检测器和PID检测器。

3)▲氢气瓶充氢方式：可使用氢气发生器充气，氢气发生器采用电解水原理，重量不超过2kg。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章）

4)▲氢气气源：储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时；储氢合金重量不超过100g，容纳氢气体积不少于10L；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章）

5)▲储氢合金安全性要求：无危险性识别和空运货物条件限制。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章）

6)▲定量模块总重量≤2.5kg；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章）

7)▲防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ia IIC T4 Gb。（提供防爆机构颁发的防爆合格证加盖供应商公章，需与仪器型号保持一致）

8)量程范围：FID：0~50000μmol/mol，PID：0.5~2000μmol/mol

9) ▲检出限：FID：≤0.3μmol/mol ，PID：≤0.3μmol/mol（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章）

10) 重复性：FID：≤2%，PID：≤2%

二 、参数要求

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作温度 | -20℃～+50℃ |
| (2) | 存储温度 | -40℃～+60℃ |
| (3) | 测温范围 | -40℃～+500℃ |
| (4) | 工作波段 | 3.2~3.5μm |
| (5) | 分辨率 | ≥320×256 |
| (6) | 重量 | ≤2.7kg（含标配镜头和电池） |
| (7) | 制冷器运行噪声 | ≤35dB |
| (8) | ▲显示屏 | ≥5英寸可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080 |
| (9) | 启动时间 | ≤5 min |
| (10) | ▲目镜分辨率 | ≥1920×1080（OLED，可旋转） |
| (11) | 可见光摄像头像素 | ≥500万（CMOS，带补光灯） |
| (12) | 手柄可旋转角度 | ≥150度 |
| (13) | 显示模式 | 可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。 |
| (14) | 变倍 | 1~8倍连续数字变倍 |
| (15) | 视频存储 | SD卡≥64G |
| 注：此表格中的▲参数需提供仪器设备技术白皮书或者提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖供应商公章。 |  |  |

三 、配置要求

主机，1台

专用锂电池，3块

专用电源适配器和充电底座，1套

USB数据线和HDMI数据线，1套

标准SD卡和读卡器，1套

专用蓝牙耳机，1副

望远镜 2个

镜头清洁工具套装，1套

仪器防护箱，1个

定量模块，1个

（5）全自动CODcr测定仪

一、基本要求

1. 满足标准《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）。

2.▲采用仿生视觉系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化，样品滴定完成后仪器可自动保存滴定前和滴定后水样的照片，方便溯源。（提供相应的软件截图证明材料并加盖供应商公章，截图包含软件界面中滴定窗口以及终点前后水样颜色照片）

3.▲采用高精度注射泵进行加液，仪器采用多通道陶瓷旋转阀和注射泵，两者直接相接，中间无管线连接。多通道陶瓷旋转阀和注射泵安装的位置在无需拆开螺丝钉的情况下清晰可见。（提供仪器整机实物照片证明材料并加盖供应商公章，提供的照片要能清楚看到多通道陶瓷旋转阀和注射泵安装的位置）

4.▲多通道陶瓷旋转阀使用寿命不低于3500万次。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）

5.▲ 安全作业要求：1）机械臂有撞针报警功能，仪器运行过程中若发生机械碰撞，仪器可自动停止并报警。2）注射泵有报警功能，管路堵塞能自动报警，未抽取到试剂会自动报警。做样前会提示试剂用量。3）仪器可自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配，仪器会自动报警。4）有专用清洗杯，清洗冷凝管时，仪器可自动识别是否放置了清洗杯，如果没有放置清洗杯点“清洗冷凝管”键，软件会阻止操作并自动报警提示。（提供相应的软件截图证明材料并加盖供应商公章）

6.滴定过程中要求仪器可根据样品的颜色自动调整滴定速度，单个高/低浓度样品滴定时间均小于5分钟。

7. ▲样品的消解、滴定都在原位完成，水样无需转移。样品消解完成后，热源可自动与样品杯脱离，提高降温效率。冷凝管和样品杯通过磨砂口直接对接，不接受冷凝管和样品杯之间带有密封圈的密封方式，防止密封圈老化造成数据不稳定。（提供相应的实物照片证明材料，提供的照片需能看到仪器上冷凝管和样品杯口的磨砂加盖供应商公章）。

8. ▲仪器主机和副机的样品位数各不小于20位，主机和副机均有独立外壳，不能合并在一个外壳中，主机和副机均可独立做样，能实现循环做样。20个样品分析速度≤5小时，40个样品分析速度≤6.5小时。（提供仪器实物照片的证明材料并加盖供应商公章）

9.仪器主机上有温控器，能实时显示加热盘的温度，降温后显示滴定的温度（滴定温度可以设置），温度误差≤±0.5℃。

10.硫酸银-硫酸和硫酸用两个独立的加液泵加液，且进液管和出液管不得使用同一根管子，防止两种试剂产生交叉污染。

11.具有样品自动稀释功能，能够将水样自动稀释后再做样；做空白试验时，可放入空杯，10ml纯水由仪器自动加入。

12.▲具有4套独立机械臂加液系统,可以实现硫酸汞、重铬酸钾标准溶液在样品杯内添加，硫酸银-硫酸溶液和纯净水在冷凝管瓶口上端添加，完全符合国标中规定试剂添加方式。（提供仪器实物照片的证明材料并加盖供应商公章）

13.1）高浓度样品：标定10次重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积 25mL±1mL 时）； 空白10次，重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL；100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤2%，测定结果均符合标准物质证书要求。

2）低浓度样品：标定10次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积 25mL ± 1mL 时 ）；空白10次，重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL； 20mg/L左右样品测定6次结果重复性 RSD≤2%，测定结果均符合标准物质证书要求；

二、配置要求

1. 全自动CODcr测定仪主机：1台。

2. 全自动CODcr测定仪副机：1台

3. 电脑、打印机：1套

4. 随机配件：1套

5. 系统软件：1套

6. 样品杯：50个

7. 磁力搅拌子：50个

8. 仪器万向轮工装架：1套

9. 除湿机：2台

10.抽水泵：2台

11.爬楼机：1台

三、技术指标

1. 样品位数：≥40位

2. 消解位数：≥40位（提供仪器实物照片）

3. 消解方式：加热回流

4. 检测范围：16-700mg/L

5. 检出限：≤4mg/L

6. 测定稳定性：RSD≤2%

7. 滴定稳定性：20ul RSD<0.5%

8. 单次滴定量：10-1000ul(任选)

（6）全自动高锰酸盐指数测定仪

一、基本要求

1.全自动高锰酸盐指数测定仪完全符合GB11892-89、GB/T 5750.7-2023标准方法的规定。

2.仪器适用于饮用水、水源水和地面水的高锰酸盐指数的检测，支持酸性和碱性分析，测定范围为0.05~5.0 mg/L。

3.户只需设定好样品数量，点击运行，无人值守，自动完成所有样品测定和数据保存。

4.▲整机采用不少于4套机械臂设计（包含不少于1套三维机械臂和不少于3套旋转机械臂），可实现不同位置样品的准确抓取、加液、稀释、定量。（提供仪器整机实物照片证明材料并加盖供应商公章，提供的照片要能清楚看到不少于4套机械臂）

5.▲仪器具备不少于12个水浴消解位，每个消解位采用自动开合盖设计，无样品时自动关闭盖子，有效防止水蒸气蒸发。（提供仪器整机实物照片证明材料并加盖供应商公章，提供的照片要能清楚看到不少于12个带开合盖的水浴位）

6.具备自动给排水功能，消解过程无需人为干预，仪器运行过程，自动给排水装置持续工作，维持水浴液位。

7.水浴缺液报警及保护，具有水浴防干烧功能，水浴内置液位传感器，低于指定液位，仪器不执行加热操作。

8.仪器上有温控器，可实时显示恒温位和水浴位的温度，温度精度均可达到±0.1℃。

9.▲采用仿生视觉系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化，样品滴定完成后仪器可自动保存滴定前和滴定后水样的照片，方便溯源。（提供相应的软件截图证明材料并加盖供应商公章，截图包含软件界面中滴定窗口以及终点前后颜色照片）

10.▲仪器有样品体积自动定量功能，样品可过量倒入样品杯中，仪器可将样品体积准确定量（0-100ml之间的任意设定）；仪器具备自动稀释功能，可以对较高浓度的样品进行稀释，稀释比例可通过软件设定。（提供仪器整机实物照片证明材料并加盖供应商公章，提供的照片要能清楚看到定量模组的位置）

11.▲设备采用闭环设计，当机械臂运动受阻时，软件可以及时停止运行并报警。（提供相应的软件截图证明材料并加盖供应商公章）

12.▲采用高精度注射泵进行加液，仪器采用多通道陶瓷旋转阀和注射泵，两者直接相接，中间无管线连接。（提供仪器整机实物照片证明材料并加盖供应商公章，提供的照片要能清楚看到多通道陶瓷旋转阀和注射泵安装的位置）

13.▲多通道陶瓷旋转阀使用寿命不低于3500万次。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）

二、配置要求

1、全自动高锰酸盐指数测定仪1台。

2、电脑、打印机：1套。

3、样品瓶不少于46个

4、磁力搅拌子不少于50个

5. 仪器万向轮工装架：1套

6. 超纯水机：1套

7. 除湿机：2台

三、技术参数：

1. 样品位：≥36位

2. 消解位：12位

3. 恒温位：2位

4. 滴定位：2位

5.定量位：1位

6. 稀释位：1位

7. 消解方式：沸水浴

8. 滴定方式：80℃恒温滴定

9. 检测范围：0-5mg/L（100mL水样）

10. 检出限：0.05mg/L

11. 平行性：20个纯净水样的高锰酸钾滴定量的最大值和最小值差值≤60微升

12.测量稳定性：RSD≤1%，（4.0mg/L葡萄糖标准溶液n=5）

13. 滴定稳定性：20µl RSD＜0.5%（连续6次滴定20µl，称重）

14. 分析速度：≤3分钟/个

15. 单次滴定量：10-1000µl（任选）

16. 水浴温度控制：±0.1℃

17. 试剂添加方式：高精度注射泵加液

18. 测量准确度：≤2%

19. 水浴锅补水：自动补水

20. 消解时间：30min（可设定）

21. 消解计时：每个样品单独计时，从放入水浴锅开始计时，消解满30min后自动取出

22. 测样方法：酸性法、碱性法任选

23. 水浴注水方式：水泵自动注水

24. 外部电源：220V±10%，50Hz

（7）无人机

一、技术参数：

1、尺寸展开不带桨（mm）：≤207*100.5*91.1

2、重量：≤720g

3、最大飞行时间：≥40分钟

4、卫星导航系统：支持北斗定位。

5、▲传感器：广角相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素4800万；中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

6、数字变焦：广角相机：1-3 倍；中长焦相机：3-9 倍

7、云台：支持俯仰横滚偏航三轴

8、电池容量：≥4000毫安时

9、电池重量：≤300g

10、▲图传最大信号有效距离（无干扰遮挡）：FCC≥20公里（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

11、▲感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器。（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

（8）溶解氧BOD分析仪

一、 用途

主机可以配置多种传感器以满足各种实验室应用，例如pH，ORP，DO / BOD或电导率传感器等，最多能够测量多达25个不同的参数，是灵活的台式仪表。

二、 单通道 溶解氧/BOD测定仪

2.1 工作条件

2.1.1 电源要求 ：提供两种供电模式

（1）4 节 AA 1.5 V 电池

（2）通用 220V 电源

2.1.2 存储温度： 0 ～ 40 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）

2.1.3 工作温度： 0 ～ 40°C

2.1.4 工作湿度： 90% (无冷凝)

2.2技术性能指标

2.2.1 语言：提供多国语言

2.2.2显示：可显示1个电极的读数，溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

2.2.3 数据内存： 手动存储500组，自动存储5000 组数据

2.2.4 数据存储：手动/自动

2.2.5 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。

▲2.2.6 内置的用于测量溶解氧（BOD）的气压计可实现更准确的校准。（需提供仪器实物照片加盖供应商公章）

2.2.7 校准数据保存在传感器中，并且仪器会自动识别传感器，从而易于设置。

三、溶解氧/BOD测定仪 电极技术性能指标

▲3.1 带自搅拌的溶解氧/BOD 探头，测量原理为极谱法。（需提供仪器实物照片加盖供应商公章）

3.2 溶解氧测量符合国标电化学探头法 GB11913-89 标准，BOD 测量符合国标 GB7488-87 标准。

3.3 使用PE盖膜，可以在8秒内达到最终值的95％。

3.4温度

量程：-5 to 50°C

分辨率：0.1℃

准确度：±0.2℃

3.5溶解氧

量程:  0 to 50 mg/L; 0 to 500% 饱和度。

分辨率：0.01 mg/L

溶解氧的准确度：

0 to 20 mg/L: ±0.2 mg/L or 2% 以较大者为准;

20 to 50 mg/L: 读数的±6% ;

0 to 200%: ±2% or 2% 以较大者为准;

200 to 500%: 读数的±6%

4 仪器配置:

主机，IDS  Probod电极，溶氧膜套件，电极支架，USB适配器及电源，说明书等。

采购包2

（1）电感耦合等离子体质谱仪

一.仪器总体要求

本仪器要求能适用于样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务。

二.仪器工作环境

2.1环境温度：15~30℃

2.2环境湿度：20~80%

2.3电源：200~240V， 50/60Hz

三.技术要求

▲3.1仪器硬件：为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有不少于两套可实现质量筛选功能的四极杆。（提供不少于两套四级杆的质谱仪结构图并加盖供应商公章）

3.2雾化器：高效同心雾化器，提供最佳雾化效率；

3.3雾室：石英雾室，死体积小，记忆效应低，筛选气溶胶均匀且稳定；

3.4气路控制：整机配备不少于5路高精度质量流量计，控制包括等离子体气、辅助气、载气、稀释气、碰撞气等气体流速；

3.5炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。

3.6中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。

▲3.7进样系统要求具有氩气自动稀释系统，无需手动稀释，实现高固体溶解含量样品分析，最大可将样品稀释200倍。（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

3.8三锥接口设计：长寿命易维护的采样锥系统，锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的锥口设计。

3.9碰撞/反应池：池体内部应具有四极杆或者八级杆结构设计，可以通入不同碰撞和反应气体，有效去除质谱干扰。

▲3.10碰撞/反应池：池内可通入纯碰撞气（纯氦气或者纯氢气），纯化学反应气体（纯甲烷、纯氨气或纯氧气），实现各类质谱干扰的消除。（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

▲3.11四极杆质量过滤器：带预四级杆的四级杆质量过滤器，质量范围：不小于2-285amu。（提供质量范围不小于2-285amu的软件截图证明并加盖供应商公章）。

▲3.12分析动态线性范围至12个数量级，实现高低含量同时检测。（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

▲3.13检测器瞬时采集速率不低于80,000数据点/秒，可以实现更快的分析速度和单颗粒单细胞分析能力，有利于进行纳米颗粒污染分析。（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

3.14真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。机械泵抽速要求不小于40立方米/小时。

▲3.15仪器面板：液晶触摸屏可进行硬件控制，包括锥、真空、等离子体等； 液晶触摸屏可实时显示测试结果；液晶触摸屏可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等；液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等；液晶触摸屏可查看仪器维护视频。（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

3.16操作系统：全中文操作系统，多用户系统软件。

四.仪器性能指标

4.1随机背景：＜5 cps（4.5或220）

4.2氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。

4.3仪器检出限

4.3.1轻质量元素: Be ≤0.1ppt

4.3.2中质量数元素：In或Y≤0.1 ppt

4.3.3高质量数元素：U或Tl≤0.1ppt

4.4稳定性

4.4.1短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式切换）

4.4.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式切换）

4.5同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%，验收指标。

五.仪器配置要求

5.1四极杆电感耦合等离子体质谱主机1套；

5.2四级杆或者八级杆碰撞/反应池 1个

5.3工作站软件 1套，具有定性、定量、形态分析、同位素分析、纳米表征分析功能；

5.4循环冷却水系统1台；

5.5调试溶液、多元素标准溶液、内标溶液各1套；

5.6主机软件控制的有机样品加氧系统1套；

5.7最大可稀释200倍的氩气自动稀释系统；

5.8仪器LCD触控屏一个；

5.9耗材配置：采样锥1个、截取锥1个、石英矩管1支、石英中心管1支、进样泵管24支、废液管24支、进样毛细管1套、多元素混合标准溶液1瓶；

5.10机械泵油（满足5年使用）；

5.11氦气钢瓶气10L和减压阀1个；

5.12仪器用电脑和打印机1套；

5.13不小于150位自动进样器1套。

（2）气相色谱仪

一.工作条件

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境20℃ -35℃

1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%

二.性能指标

2.1 气相色谱仪

2.1.1智能化用户界面

2.1.2浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪。

2.1.3内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等）。

2.1.4 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息。

2.1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等等信息。

▲2.1.6 不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙（提供提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章以及实物照片证明文件并加盖供应商公章，并提供网址）

▲2.1.7 具有扩展的配置功能，可同时安装和运行四个检测器。（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

2.2柱箱

2.2.1柱箱温度：室温上5℃-450 ℃，19梯度/20平台程序升温

2. 2.2升温速率：最大升温速度100℃/min，以0.01℃ /min增加

2. 2.3降温速率：从450℃降至50℃小于220秒

2. 2.4控温准确性：至少0.01℃

2.3流路控制系统

▲2.3.1最大压力设定范围：≥148psi（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

2.3.2压力设定精度：至少0.001psi

2.3.3流量设定范围：0-1000mL/min

▲2.3.4 进样口配有扳转式顶部密封系统，用于快速、简便地更换进样口衬管。（提供实物照片证明并加盖供应商公章）

三. 液体自动进样器

3.1 保留时间重现性：<0.008%

3.2自动进样器位数：≥16位

3.3液体进样量范围：介于0.1-40μL之间

3.4进样速度：3种模式：高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

3.5样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定

四. 电子捕获检测器	微池电子捕获检测器(Micro-ECD)

4.1 操作最高温度：至少400℃

4.2 检测下限：3.8 fg/sec（林丹）

4.3 动态范围：对林丹> 5×10^4

4.4 数据采集速率：最大50Hz

五． 火焰离子化检测器 (FID)

5.1 对大多数有机化合物有响应

▲5.2 最低检测限（十三烷）：<1.2 pg C/s（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

5.3 线性动态范围：> 107(±10 %)。全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析

▲5.4 最高≥980Hz的数据采集速率适合半峰宽仅5ms的峰（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

六.化学工作站：

▲6.1色谱分析软件包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析；保留时间锁定软件(RTL)；（提供制造商网站可查询的公开发布的样本彩页证明并加盖供应商公章，并提供网址）

6.2保留时间锁定功能：保留时间重现性：<0.0008min。

七 配置

7.1气相色谱主机1套；

7.2毛细进样口2套；

7.3 FID检测器1套；

7.4 ECD 检测器 1套；

7.5液体自动进样器 1套；

7.6气体净化过滤包 1个；

7.7分流/不分流衬管 3个；

7.8进样针2根；

7.9 O型圈1包（50个/包）；

7.10隔垫1包（50个/包）；

7.11气相色谱柱2根；

7.12数据处理系统1套；

7.13电脑、打印机各1套；

7.14氢气空气发生器一体机1套.

六. 供货要求

1.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定的地点，由中标人负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2.货物（含配件）应是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

3.中标人提供常用的备品备件，质保期内免费提供。

4.供货时须向采购人提供详细材料，包括但不限于货物使用说明或产品主要技术资料和性能的详细描述等。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

6.如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失。

7.中标人在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到 48 小时前通知采购人，以准备接货，货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

8.交货期：合同签订后60天内供货安装调试完成。

9.货物生产厂家的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，经最终用户同意签字才正式交付用户使用。

10.货物包装外表面应有产品标志，包括制造厂名、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号包装箱上应有“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记。

11.货物涉及到相关配套软件的，免费配套仪器操作软件，并提供软件免费升级。

七. 安装调试要求

1.中标人为现场安装人员的人身安全承担全部责任，现场安装人员发生人身安全事故，采购人不承担责任。

2..中标人负责本项目所有货物的安装以及所有必须的工具及备件等。

3.将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

4.所有货物经过正确的安装，技术要求及性能达到运行的最佳状状态，确保验收合格。

5.货物安装期间及离场前须保护好场地及各类设置，做好场地的卫生保洁工作，如造成损坏，须恢复原样或进行赔偿。

八. 履约验收要求

1.采购人以招标文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2.货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3.货物生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

4.货物到达采购人指定地点并安装、调试工作完成后，通知采购人，由采购人根据采购文件、中标人的投标文件、承诺、合同以及国家行业相关标准为依据，严格按照相关要求，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录、原厂保修卡、随机资料及配件。

5.中标人按合同约定履约完成全部项目，并满足使用要求，须及时向采购人或合同签订的甲方提交验收申请。采购单位使用人员须进行初步验收，完全达到符合采购合同约定的验收条件时，再向验收小组申请正式验收。

6. 投标人需承诺在投标文件中提交的相关材料真实有效，投标文件中响应的每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合投标文件中响应的技术参数要求，给采购人造成的一切损失均由投标人负责承担，设备退回，合同作废，并承担虚假应标的相关责任。（提供承诺书）

7.便携式测汞仪、便携式重金属测定仪、便携式紫外测油仪、红外热成像气体检测仪、全自动CODcr测定仪、全自动高锰酸盐指数测定仪、溶解氧BOD分析仪、气象色谱仪（ECD）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）安装调试后，中标人需提供法定计量机构或具有CMA、CNAS资质的第三方出具的检定或校准证书。

九. 售后服务要求

1.质保期：不低于1年。

2.质保期内质量保证：所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.按照国家有关法律法规和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

4.质保期内，中标人每隔一段时间回访一次，解决招标人提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

5.质保期内，一旦发生质量问题，保证在接到通知的第一时间进行响应，并能在12小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障24小时不能修复的，提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。保修期满后，供应商继续为用户提供技术咨询和产品维修；产品出现故障，供应商24小时内响应，一周内提供维修服务，为用户提供备品备件。

6.在正式通过验收之日起，在合同质保期内，中标人应对其提供的货物进行免费质保。

7.货物制造商提供专业的仪器操作培训，保证使用方技术人员至少3人掌握仪器软硬件的操作；提供仪器设备详细的中文操作手册。

十. 付款方式与履约保证金

1.付款方式：核心产品到货后，经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的30%；货物全部到场，经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物全部安装调试完成并经甲方验收合格后10个工作日内，一次性付清合同剩余款项。

乙方按合同付款比例开具发票，甲方应在收到乙方发票后的10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金

十一. 其它

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分。

（2）技术分（58分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应（40分） | 以采购文件中技术参数作为评分指标，由评委根据投标文件中的“技术偏离表”及投标人提供的相关证明材料进行评分： a.所投产品的技术参数（除标斜体且有下划线部分、“▲”技术参数外），每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止； b.技术参数标“▲”技术参数，每有一项负偏离扣2分，直至扣完为止； 注：标“▲”的设备的技术参数的须按采购文件要求提供相应的证明材料，否则不得分。 |
| 人员配备及进度保障措施 （6分） | 投标人针对项目需求提供技术及安装人员配备及进度保障措施方案，内容包括但不限于人员配备数量、专业技术能力、不同货物进场的衔接及进度安排及质量保障措施等。 技术及安装人员配备贴合项目实际需求，专业技术能力强，各阶段进度计划安排合理可行，有完善的质量保证措施的得6分； 技术及安装人员配备较贴合项目实际需求，专业技术能力较强，各阶段进度计划安排较合理可行，有质量保证措施的得4分； 技术及安装人员配备与项目实际需求有偏差，内容简单粗糙，各阶段进度计划内容简单粗糙，计划安排合理性一般，质量保证措施单一的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标人针对本项目提供项目实施方案，方案内容包含但不限于项目实施具体流程、产品设计生产、供货、安装调试等。 方案包含上述内容，贴合项目需求，内容完整详实，有完善的贮运组织实施流程，能够保质保量完成任务的得6分； 方案包含上述内容，较贴合项目需求，内容较完整详实，有贮运组织实施流程，较能够保质保量完成任务的得4分； 方案上述内容有缺失，没有贴合项目需求细化制定实施方案，内容笼统且有缺失，可行性、可操作性较差的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 投标文件提供售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、售后服务承诺、售后服务响应体系、服务方式及保障措施等内容。 方案详细、针对性强，响应及时，服务体系完整、提供配件配品，措施合理，可操作性强，符合采购需求的得6分； 方案较为详细，响应虽有滞后但能满足采购需求，服务内容较完整，措施合理，可操作性较强，符合采购需求的得4分； 方案笼统，响应滞后，服务内容简单粗糙，措施不完善，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（12分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （10分） | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过的类似项目采购业绩，每提供一个得2分，本项最高得10分。 提供合同复印件或电子件或扫描件并加盖投标人公章，合同中需明确合同签订时间和采购内容，否则不得分。 |
| 质保（2分） | 在采购文件要求质保基础上，投标人承诺每增加一年得2分，本项最高得2分。 投标人需提供承诺书加盖公章，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

## 十、投标函

投标函

致：连云港东展项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港东展项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装调试维保费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。