招标文件

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2024-0814

项目名称：徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生

产与控制中心设备采购

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二四年十一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购

(二)项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2024-0814

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年 12 月 23 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2024年 12 月 23 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方式：0516-83628918

（四）采购项目联系人：杜雷

联系电话：0516-83628918

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）联系方式：0516-83999055

（四）采购项目联系人：孙逊、张晴

联系电话：0516-83999206/0516-83999055

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； （六）投标人须提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”； 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额：人民币325.50万元，其中：采购包1：109.580000万元；采购包2：132.920000万元；采购包3：23.000000万元；采购包4：60.000000万元。 最高限价：人民币324.89万元，其中：采购包一：人民币108.97万元；采购包二：人民币132.92万元；采购包三：人民币23.00万元；采购包四：人民币60.00万元，不接受超过最高限价的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2024年 12 月 23 日 09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2024年 12 月 23 日09：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 四、投标人可同时参与四个采购包的投标，也可以同时中标，评标顺序按采购包顺序依次进行。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同。 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 特别提醒： 招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数49.00%。

5、计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7、多个采购包（采购包）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账    号：11110154740005866

第四章 评标标准

标采购包一、二、三、四

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（50分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×50。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，自2021年1月1日以来，承接过相同或类似项目的业绩合同扫描件，每份得2分，时间以合同签订时间为准。本项最高得4分，最低得0分。 每个业绩要求至少包含本次采购货物核心产品中的一款，合同内容需明确体现货物名称、配置清单、签订日期等关键信息，提供的证明材料不完整或内容不全或未提供的均不得分。 |
| 技术参数（21分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件第六章《采购需求》“技术参数”满足程度进行评价。 对投标产品功能、技术参数的响应程度进行整体评价，满足招标文件基本要求的得基本分21分；响应指标不满足或负偏离的，每项扣3分，不满足或负偏离数量超过7项的，此项不得分。 本项最高得21分，最低不得分，未按照招标文件提供证明材料的视为不满足。 |
| 项目实施方案（10分） | 项目实施方案，包含但不限于质量管控保证措施、安装、调试方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；仅具备基本内容的得2分；不太全面得0.5分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 售后服务及培训方案（13分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价（8分）。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；仅具备基本内容的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的不得分。最高得8分，最低不得分。 |
|  | 2、根据投标人提供的培训方案，对内容的针对性、可行性进行评价（5分）。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的不得分。最高得5分，最低不得分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”(1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2024-0814

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目 录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“甲方”见《合同专用条款》。

1.2“乙方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面乙方给予甲方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，甲方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1甲方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果乙方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由乙方承担。

4.2乙方有义务根据合同的规定向甲方支付违约金和/或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款或乙方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，乙方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知甲方。

5.4乙方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1乙方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2甲方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，乙方均应负责修理、更换或赔偿。如果因乙方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

7.2 技术资料配合总包入册，满足验收要求。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3甲方派出1-3名技术人员参加项目实施，乙方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中乙方未能履行其在本合同项下承担的义务，甲方有权向乙方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 乙方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、甲方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由乙方违约引起的其他损失。

11.2如果乙方在收到甲方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的救济方式解决索赔事宜，甲方有权从合同总价或从乙方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍甲方采取其它救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 乙方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果甲方认定乙方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给甲方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在甲方全部或部分终止合同的情况下，乙方应按《合同专用条款》的规定对甲方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1乙方应保证甲方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1乙方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从甲方所获得的、有关甲方和/或属于甲方的任何信息包括甲方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是甲方的信息，都是甲方的秘密，乙方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，乙方只能用于本合同，而且只能由乙方相应的人员使用；没有必要接触的乙方人员，不得接触。

17.3乙方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4乙方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；甲方有权选择以上两种方式之一要求乙方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成甲方和乙方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10甲方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “甲方”为         。

1.2 “乙方”为         。

1.3 “工作现场”为甲方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售的合同标的是    。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥    大写：人民币      。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：    元），经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：本项目选择   付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十（40%），小写￥  大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同总价的百分之六十(60%)即￥    ，大写：人民币      元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥      ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥     ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

第五条 交货

5.1乙方应于合同生效日后，  天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

5.2 交货地点为甲方指定地点。

5.3乙方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知甲方。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给甲方。

第八条 安装

8.1乙方应于合同生效日后，10 天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在乙方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因乙方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1甲方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2乙方应在收到甲方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被乙方接受。乙方应在甲方发出索赔要求后14日内，按照甲方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为，甲方可以全部或部分地终止合同：

乙方在合同规定的交货期限后  日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在甲方全部或部分终止合同的情况下，甲方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，乙方应承担甲方由此发生的额外费用。但是，乙方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同     部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同    部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

甲方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（甲方名称）（以下简称“甲方”）已接受        （乙方名称）（以下简称“乙方”）对      （项目名称）（项目编号：      ）的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付合同价款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到乙方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币    元（小写：¥    元），履约保证金存放期间不计利息。履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式提交。履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后15日内无息退还给乙方；乙方需出具甲方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人(签名)：

使用部门经手人(签名)：

日期：      年    月    日

乙方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

日期：      年    月    日

第六章 采购需求

一、本项目采购的是非进口产品，且本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、项目说明：

1、项目名称：徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购。

2、本项目不接受超过324.89万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

其中采购包一不接受超过108.97万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

采购包二不接受超过132.92万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

采购包三不接受超过23.00万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

采购包四不接受超过60.00万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

报价包括本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。

注：

1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则，评标委员会有权按无效投标文件处理。

2、投标人可同时参与上述四个采购包的投标，也可以同时中标，评标顺序按采购包顺序依次进行。

三、项目概况：

采购包一：超声波清洗机、恒温水浴锅、桌面电导仪、糖度计、往复式震荡器、真空透明干燥器、真空泵、土壤养分速测仪、EC 值检测仪、自动数粒机、天平（万分之一）、天平（千分之一）、天平（百分之一）、单穗脱粒机、小区脱粒机、固体样品粉碎机、变温发芽箱、种子发芽箱、大米外观品质检测仪（含电脑）、电热鼓风干燥箱、谷物水分仪、砻谷机（微型）、砻谷机（正常）、振荡机、内置环刀取土器、铝盒、土壤粉碎机、便携式电导率仪、马弗炉、加热型磁力搅拌器、涡旋仪、垂直拉制仪、程控纳升显微注射泵+显微操作器、立式恒温振荡器、立式恒温振荡器、超微量分光光度计、荧光分光光度计（含电脑）、普通PCR仪、金属浴、微波炉、电磁炉、台式pH计、超声波破碎仪、液氮罐、样本破碎研磨匀浆仪、移液器、双目体视显微镜、双目生物显微镜、化学发光成像系统（含电脑）、全自动凝胶成像分析系统（含电脑）。

采购包二：电感耦合等离子体质谱仪、多功能检测仪（酶标仪）、便携式叶绿素荧光测定仪、紫外分光光度计、台式高速冷冻离心机、纯水仪和超纯水仪、药品保存箱、超纯水仪、石墨消解管、旋转蒸发仪、恒温培养箱、光照度计、果蔬保鲜柜、便携式EC值检测仪、氮吹仪、玻璃器皿、便携式PH计、耐高温坩埚、土温计、温湿度计。

采购包三：果实硬度计、冻干机、土壤筛、近红外谷物分析仪、研钵、种子风选净度仪、作物茎秆强度检测仪、常温高速离心机、超低温冰箱、低温保存箱、制冰机、常温蛋白洗脱摇床。

采购包四：连续流动分析仪、便携式光合仪、叶绿素测定仪（SPAD）、荧光定量核酸扩增仪、超净工作台（单人单面）、球磨仪（双头）、智能人工气候箱、恒温培养箱。

四、采购清单：

| 采购包一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 恒温水浴锅 | 台 | 1 |  |
| 3 | 桌面电导仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 糖度计 | 台 | 1 |  |
| 5 | 往复式震荡器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 真空透明干燥器 | 台 | 4 |  |
| 7 | 真空泵 | 台 | 1 |  |
| 8 | 土壤养分速测仪 | 台 | 1 |  |
| 9 | EC 值检测仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | 自动数粒机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 天平（万分之一） | 台 | 3 | 核心产品 |
| 12 | 天平（千分之一） | 台 | 4 |  |
| 13 | 天平（百分之一） | 台 | 20 |  |
| 14 | 单穗脱粒机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 小区脱粒机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 固体样品粉碎机 | 台 | 2 |  |
| 17 | 变温发芽箱 | 台 | 1 |  |
| 18 | 种子发芽箱 | 台 | 2 |  |
| 19 | 大米外观品质检测仪（含电脑） | 台 | 1 | 核心产品 |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 4 |  |
| 21 | 谷物水分仪 | 台 | 2 |  |
| 22 | 砻谷机（微型） | 台 | 1 |  |
| 23 | 砻谷机（正常） | 台 | 1 |  |
| 24 | 振荡机 | 台 | 1 |  |
| 25 | 内置环刀取土器 | 台 | 10 |  |
| 26 | 铝盒 | 台 | 25 |  |
| 27 | 土壤粉碎机 | 台 | 2 |  |
| 28 | 便携式电导率仪 | 台 | 2 |  |
| 29 | 马弗炉 | 台 | 1 |  |
| 30 | 加热型磁力搅拌器 | 台 | 4 |  |
| 31 | 涡旋仪 | 台 | 2 |  |
| 32 | 垂直拉制仪 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 33 | 程控纳升显微注射泵+显微操作器 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 34 | 立式恒温振荡器 | 台 | 2 |  |
| 35 | 立式恒温振荡器 | 台 | 1 |  |
| 36 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 37 | 荧光分光光度计（含电脑） | 台 | 1 | 核心产品 |
| 38 | 普通PCR仪 | 台 | 2 |  |
| 39 | 金属浴 | 台 | 1 |  |
| 40 | 微波炉 | 台 | 1 |  |
| 41 | 电磁炉 | 台 | 1 |  |
| 42 | 台式pH计 | 台 | 5 |  |
| 43 | 超声波破碎仪 | 台 | 1 |  |
| 44 | 液氮罐 | 台 | 2 |  |
| 45 | 样本破碎研磨匀浆仪 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 46 | 移液器 | 套 | 6 |  |
| 47 | 双目体视显微镜 | 台 | 25 |  |
| 48 | 双目生物显微镜 | 台 | 25 |  |
| 49 | 化学发光成像系统（含电脑） | 台 | 1 | 核心产品 |
| 50 | 全自动凝胶成像分析系统（含电脑） | 台 | 1 | 核心产品 |

| 采购包二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 套 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 多功能检测仪（酶标仪） (模块光吸收、荧光、化学发光) | 套 | 1 | 核心产品 |
| 3 | 便携式叶绿素荧光测定仪 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 台 | 4 | 核心产品 |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | 套 | 2 | 核心产品 |
| 6 | 纯水仪和超纯水仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 药品保存箱 | 台 | 4 |  |
| 8 | 超纯水仪 | 台 | 1 |  |
| 9 | 石墨消解管 | 根 | 200 |  |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 |  |
| 11 | 恒温培养箱 | 台 | 2 |  |
| 12 | 光照度计 | 台 | 10 |  |
| 13 | 果蔬保鲜柜 | 台 | 2 |  |
| 14 | 便携式EC值检测仪 | 台 | 4 |  |
| 15 | 氮吹仪 | 台 | 1 |  |
| 16 | 玻璃器皿 | 套 | 30 |  |
| 17 | 便携式PH计 | 台 | 2 |  |
| 18 | 耐高温坩埚 | 个 | 120 |  |
| 19 | 土温计 | 台 | 10 |  |
| 20 | 温湿度计 | 个 | 10 |  |

| 采购包三 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 果实硬度计 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 冻干机 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 土壤筛 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 近红外谷物分析仪 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 5 |  | 研钵 | 台 | 30 |  |
| 6 |  | 种子风选净度仪 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 作物茎秆强度检测仪 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 常温高速离心机 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 9 |  | 超低温冰箱 | 台 | 2 | 核心产品 |
| 10 |  | 低温保存箱 | 台 | 2 | 核心产品 |
| 11 |  | 制冰机 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 常温蛋白洗脱摇床 | 台 | 2 |  |
| 采购包四 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 连续流动分析仪 |  | 台 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 便携式光合仪 |  | 台 | 1 | 核心产品 |
| 3 | 叶绿素测定仪（SPAD） |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 荧光定量核酸扩增仪 |  | 台 | 1 | 核心产品 |
| 5 | 超净工作台（单人单面） |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 球磨仪（双头） |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 智能人工气候箱 |  | 台 | 4 | 核心产品 |
| 8 | 恒温培养箱 |  | 台 | 2 |  |

四、技术参数要求（未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足）：

采购包一：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 1、配备中文液晶屏，可显示累计工作时间、超声温度等，含故障蜂鸣报警。 2、超声发生器具有功率自动补偿功能，使得超声均匀输出。 3、内槽采用优质304不锈钢板冲压成型；网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料。 4、清洗容量：10（L）。 5、超声频率：40（KHz）；超声/脱气功率：250（W）；超声功率可调：1-100（%）；加热功率：600（W）。 6、加热温度可调：室温-80（℃）。 7、时间可调：1-9999（min）；累计工作时间：999999（H）。 8、标配不锈钢网架、不锈钢降音盖；标配排水接头和软管；标配水位显示保护。 | 台 | 1 |
| 2 | 恒温水浴锅 | 1、双列六孔。 2、电源电压：220V50HZ。 3、控温范围：5～100℃。 4、控温精度：0.1℃。 5、温度波动度：±0.5℃。 6、消耗功率：1500W 。 | 台 | 1 |
| 3 | 桌面电导仪 | 1、测量参数：电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值、温度值。 2、电导率：范围 0.000μS/cm～1000mS/cm，最小分辨率 0.001μS/cm。 3、电阻率：范围 5.00Ω.cm～100.0MΩ.cm，最小分辨率 0.01Ω·cm。 4、TDS范围：0.000 mg/L～1000g/L，最小分辨率 0.001mg/L。 5、电导率、电阻率和TDS电子单元引用误差：±0.5% FS。 6、盐度范围： (0.00～8.00)%，最小分辨率 0.01%；电子单元引用误差±0.1%。 7、温度范围： (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉，最小分辨率0.1 ℃/0.1℉，电子单元示值误差 ±0.1 ℃。 | 台 | 1 |
| 4 | 糖度计 | 1、检测范围：0.0-95.0%Brix。 2、分辨率：0.1%Brix/0.1℃。 3、精度：±0.3%Brix/1℃。 4、温度补偿：10-80℃。 5、使用环境：10-40℃。 6、样品量：约0.5ml(5-7滴)。 7、测量时间：约3S。 | 台 | 1 |
| 5 | 往复式震荡器 | - 温控数字液晶显示。 2、电子调速，运转平稳，误差±1转，操作简便安全。 3、温度范围：5-60℃。 4、转速范围：40~300转/分。 5、振荡方式：往复式 | 台 | 1 |
| 6 | 真空透明干燥器 | 1、容积>=10L。 2、材质为聚碳酸酯，要求易清洁、耐腐蚀。 3、配有抽气阀门。 | 台 | 4 |
| 7 | 真空泵 | 1、功率：180 W。 2、流量：≥60 L/min。 3、扬程：≥8 M。 4、机体材质：防腐/不锈钢。 5、最大真空度：0.098 Mpa。 6、单头抽气量：≥10 L/min。 7、抽气头数：≥2个。 8、储水箱容积：≥15 L。 | 台 | 1 |
| 8 | 土壤养分速测仪 | 1、检测指标包括土壤及化肥中的速效氮、有效磷、速效钾、有机质，PH、盐分，具有卫星定位经度、纬度、海拔功能。 2、不小于8通道固态化模块，可同时测量也可单独测量。 3、液晶显示屏，可显示所有参数可在同一屏幕显示；内置时钟芯片，屏幕可同步显示当前时间；内置锂电池组，交直流两用，可实现野外流动测试，仪器具有低电压显示功能。 4、内置微型热敏打印机，测试结果可在本机上存储和打印。 5、内置数据存储器，测试数据自动存储，数据可无限存储，断电不丢失数据库。 6、技术指标要求：稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003；重复性：A值（吸光度）小于0.005；线性误差：小于3.0%；波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm ；灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3。 7、Ph值（酸碱度）测试范围：1～14；误差：±0.1。 8、盐分测量范围：0～23ms/cm；精度：±2%。 | 台 | 1 |
| 9 | EC 值检测仪 | 1、液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等。 2、能5分~99小时任意设定采集时间，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储。 3、主机可储存不少于3万组数据量，也可外置SD/TF储存卡最大支持32G，可无限储存。 4、自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页或手机APP查看并下载数据。 5、测量范围：0～23mS/cm、测量精度：±2%、分辨率：0.01mS/cm。 | 台 | 1 |
| 10 | 自动数粒机 | 1、微电脑自动控制，屏幕液晶显示，工作界面清晰直观。 2、具有电路自整，任意计数，预值自停和批量数粒等功能;具有灵敏档位设置，可根据不同种子颗粒大小，预设种子合适的档位速度。 3、数粒速度快慢可调，中小型种子均能适用。 4、具备报警提示功能，在数粒完成、保护性停止工作时均会有报警提示声音。 5、要求具有自动断电保护功能，自动检测无种子后，振动料盒将停止工作。 6、种子直径：1-12mm。 7、计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度）。 8、计数速度：≥1000粒/3分钟。 9、震动噪音：≤70dB。 10、计数容量：1~99999。 11、预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数。 12、外接电源：110VAC/60Hz和220VAC/50Hz兼容。 13、连续工作时间：≥5小时。 | 台 | 1 |
| 11 | 天平（万分之一） | 1、量程：220g 。 2、读数精度：0.1mg。 3、典型稳定时间：1~3S。 4、重复性误差：0.1mg。 5、线性误差: 0.2mg。 6、灵敏度漂移（10～30 ℃ ）：1.5ppm/ ℃。 7、秤盘尺寸：Φ90mm。 8、智能化内校系统，可根据时间/温度变化自动校准，确保天平始终精准。 9、可拆卸无骨架风门，方便操作及清洗。 10、统计功能中，可实现称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。 11、前置水平气泡，方便观察及调节天平水平。 12、无线蓝牙模块可选，无需单独供电，无线传输数据。 13、内置RS232、RJ45及USB等通讯接口，可将称量数据直接传输至Excel等开放式应用程序。 14、生产中采用温度补偿及Robot机器人测试等核心工艺，确保精度和性能 15、内置多种应用程序：基础称量、配方称量、汇总称量、动态称量、计件称量、百分比称量、密度检测、下挂称量、检重称量、统计称量、自由因子、统计图表、去皮功能、机械防盗/密码保护、单位换算、自动重复性测试等。 | 台 | 3 |
| 12 | 天平（千分之一） | 1、高精传感器，玻璃防风罩，称重精准稳定。 2、屏幕背光液晶显示，五键操作，称重简便，显示直观。 3、配置蓄电池，实现交直流两用。 4、前置水平指示器，调整水平更简便。 5、具有称重、去皮、计数、单位转换等功能。 6、量程（g）：310g 可读性（g）：0.001。 7、最小读数（g）：0.001。 8、重复性误差(g)：0.002。 9、线性误差(g) ：0.003。 10、响应时间：≤3秒。 11、秤盘尺寸：Φ90mm。 | 台 | 4 |
| 13 | 天平（百分之一） | 1、量程（g）：1100。 2、砝码（g）：500。 3、可读性（g）：0.01。 3、重复性误差（g）：0.02。 4、线性误差（g）0.03。 5、响应时间：≤3秒。 6、秤盘尺寸：Φ130mm。 7、使用环境温度：5-25℃。 | 台 | 20 |
| 14 | 单穗脱粒机 | 1、用于稻麦谷物的单株，单穗进行脱粒。 2、可用于1-6穗的谷物脱粒并清选和分离，可方便的将罩盖打开检查并清扫残余物，无清扫死角，完全保证无混杂。 3、提起分离筛板，可作为清选机使用 4、滚筒直径：175mm。 5、滚筒转速：900rpm。 6、配套动力：180ｗ、220V。 | 台 | 1 |
| 15 | 小区脱粒机 | 1、用于水稻或小麦小区田试验的种子脱粒机。 2、采用人工手持茎秆或投入穗头的方式喂入，电动滚筒脱粒，脱粒件为弓齿；机体下部有一可抽出的料斗用于收集脱下物；罩盖、脱粒滚筒与料斗之间有一可脱卸的筛板，用于分离和清除大的残余物。 3、滑橇下带有一对可收起放下的行走轮，方便水田、道路两用。 4、生产率：不小于200kg/小时。 5、滚筒直径：300-400mm。 6、滚筒长度：700-800mm。 7、滚筒转速：700-800ｒｐｍ。 8、配套动力：1.1KW（三相）。 | 台 | 1 |
| 16 | 固体样品粉碎机 | 1、用于稻谷、麦类、玉米、豆类等式样的粉碎处理。 2、最大粉碎量：≤50g。 3、粉碎时间：≤2min。 4、转子直径：100mm。 5、电机转速：1300-1500r/min。 6、电机功率：小于180W。 | 台 | 2 |
| 17 | 变温发芽箱 | 1、屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度；静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 2、采用独立的板块状LED灯珠；可设置0-99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调。 3、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 4、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 5、定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 6、容积：不小于500L。 7、控温范围：0～50℃（无光照），10~50℃（有光照）。 8、湿度范围：50～95%RH(10℃以下不控湿)。 9、温度波动度：±0.5℃。 10、温度均匀度：±1℃。 11、湿度均匀度：±7%RH。 12、光照度：0~8000lux（常规）。 13、温度、湿度、光照可编程段数：根据需要可设置多段。 14、压缩机动延时保护时间：3分钟左右。 | 台 | 1 |
| 18 | 种子发芽箱 | 1、屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度；静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 2、采用独立的板块状LED灯珠；可设置0-99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调。 3、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 4、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 5、定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 6、容积：不小于310L。 7、控温范围：0～50℃（无光照），10~50℃（有光照）。 8、湿度范围：50～95%RH(10℃以下不控湿)。 9、温度波动度：±0.5℃。 10、温度均匀度：±1℃。 11、湿度均匀度：±7%RH。 12、光照度：0~8000lux（常规）。 13、温度、湿度、光照可编程段数：根据需要可设置多段。 14、压缩机动延时保护时间：3分钟左右。 | 台 | 2 |
| 19 | 大米外观品质检测仪（含电脑） | 1、配光学分辨率：≥4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像。透扫幅面：30cm×20cm，最小像素尺寸：0.0053mm×0.0026 mm。 2、可自动一次性测量分析30g以上大米样品的：垩白度/率、碎米率及小碎米率（换算质量比）、整精米数量、整精米率、可直接检测大米透明度的国标等级、黄粒米、大米颜色黄度指数和大米白度测定、杂质量、异品种粒、不完善粒（未成熟粒），及糯米的阴米率、病斑或黄变率。还可自动分析大米的裂纹率，糙米胚芽率和胚芽面积比。 3、自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径（长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重现性误差≤±0.02；整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%）。 4、可自动一次性测量分析30g以上黑米样品的：黑色度、黑米率、整黑米率、碎米率及小碎米率，完全符合NY/T 832-2004标准中相关这几项的检测指标。 5、可大批量自动分析处理与输出结果。与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354-2018大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013、大米粒型分类判定LS/T6116-2016、粮食行业标准 大米LS/T 3247—2017、GB/T 35881-2018粮油检验 稻谷黄粒米含量测定图像分析法等标准相对应，检测各项指标的质量比和粒数比。 6、具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析。 7、各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 8、具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。可兼测的种粒范围0.25-20mm，自动数粒精度≥99%，交互修正后准确率达100%。 | 台 | 1 |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | 1、箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板。 2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度爽数字显示、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。 4、采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外 6、工作室尺寸：不小于400mm*400mm*450mm。 7、外形尺寸：不小于500mm*600mm*750mm。 8、电源电压：220V 50HZ。 9、控温范围：RT+10~300℃ ±1℃（RT表示室温）(控温范围可扩展至RT+10-250度）。 10、带鼓风，消耗功率1400W。 11、不锈钢内胆，带观察窗。 | 台 | 4 |
| 21 | 谷物水分仪 | - 用于测定大豆、稻谷、小麦、油菜籽、玉米、大麦等大田种子的水分含量。 2、取样方式：定重150克（特殊样品除外）。 3、自动称重；自动温度补偿；自动测量水分；自动关机；自动温度补偿。 - 4、空机修正水分；最新补偿模式；交直流两用。 5、用户可自行定标和修正误差。 6、定 标：浮动三点定标，品种不限（常见品种已预先定标，可直接测量）。 7、过3分钟未操作，将自动关机。 8、测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）。 9、重复误差：≤0.2％。 10、测量范围：3~35％。 11、测量时间：≤10s。 | 台 | 2 |
| 22 | 砻谷机（微型） | 1、出糙率需符合GB5495-2008《粮油检验稻谷出糙率检验标准》标准。 2、稻谷试样量可按需设定，可自动连续进料，脱壳。 3、聚氨酯胶辊，稻谷脱壳后糙米无损伤，碎米率低。 4、采用直流无极调速；胶辊距离、风力大小可调，确保稻谷全部剥离。 5、一次砻谷的脱壳率达97%，两次砻谷的脱壳率达100%。 6、50g稻谷试样脱壳时间：40s左右。 7、脱壳后糙米粒无损伤，正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3%。 8、胶辊转速：≥2800r/min。 9、胶辊可调间距：0~3mm。 10、糙米收集盒容量：不小于120g。 11、谷壳收集盒容量：不小于60g。 12、电机功率：120W(直流220V)。 | 台 | 1 |
| 23 | 砻谷机（正常） | 1、胶辊规格：φ90x25(mm)。 2、一次脱壳率：不小于98%。 3、二次脱壳率：不小于99.8%。 4、产量:不少于15公斤/时，不少于50-500克/次。 5、动力：0.37KW。 6、外形尺寸：≤710mm*360mm*690mm。 | 台 | 1 |
| 24 | 振荡机 | 1、不锈钢材质。 2、配置直径200mm的筛子。 3、筛分粒度：0.038-3mm。 4、噪音:dB≤50。 5、投料量(一次性)：≤200g。 6、振幅：≤5mm。 7、转速：1420r/min 。 8、功率：小于0.125kw。 | 台 | 1 |
| 25 | 内置环刀取土器 | 环刀容积100立方厘米,不锈钢材质，配有手柄和上下底盖。 | 台 | 10 |
| 26 | 铝盒 | 5g/10g/150g。 | 台 | 25 |
| 27 | 土壤粉碎机 | 1、外装：冷轧钢板、粉碎室：不锈钢一次拉伸。 2、粉碎方式：碰撞破碎+筛网。 3、破碎刀：整体压铸钢。 4、工作时间：持续。 5、筛网孔径：0.5/1.0/1.5mm 。 6、一次投入量：不少于50g。 7、电机转数:1400rpm。 8、粉碎效果:30～120目。 9、额定功率:0.25 kw。 | 台 | 2 |
| 28 | 便携式电导率仪 | 1、测量参数电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度。 2、电导率范围：0.000μS/cm～ 500mS/cm，最小分辨率：0.001 μS/cm 根据量程自动切换，电子单元引用误差：±1.0% FS。 3、电阻率范围 5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm，最小分辨率 0.01Ω·cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差：±1.0％ FS。 4、TDS 范围 0.00mg/L～300g/L，最小分辨率 0.01mg/L 根据量程自动切换，电子单元引用误差：±1.0％ FS。 5、盐度范围：(0.00～8.00)%，最小分辨率：0.01%，电子单元引用误差：±0.2％。 6、温度范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0~230.0)℉，最小分辨率：0.1℃/0.1℉，电子单元示值误差：±0.2 ℃。 | 台 | 2 |
| 29 | 马弗炉 | 1、陶瓷纤维（硅酸铝纤维）炉膛。 2、温控仪表选用数码管显示，智能PID控温仪。 3、不锈钢铠装式热电偶温度传感器。 4、具有炉门开启断电保护系统。 5、具有防止供电线路停电回复后电阻炉自启动功能。 6、内部尺寸 (cm)：≥16L 7、设计温度 (℃ ) ：1000℃ 8、使用温度 (℃ )：≤ 900℃ 9、控温精度 (℃ ) ：±1℃ 10、升温速率T系列：≤ 40℃ /min 11、温度控制仪数码管智能 P.I.D. 控温。 | 台 | 1 |
| 30 | 加热型磁力搅拌器 | - 具有数显功能，旋钮调节方式。 2、显示方式：LED，显示类型：温度、转速。 3、具有超温报警、搅拌电机报警、盘温>50°报警功能。 4、运行方式：连续。 5、电机类型：直流无刷电机。 6、加热功率：300-400w。 7、转速范围：200~1800转/分。 8、调速精度：士10转/分。 9、工作盘材质：铸铝陶瓷涂层。 10、工作面尺寸：Φ120-135mm。 11、处理量：不小于5L。 12、控温范围：RT+5~200°C。 - 13、控温精度：±1°C。 14、加热盘温度≤350°C。 | 台 | 4 |
| 31 | 涡旋仪 | 1、0-3,000rpm无级调速可实现温和/剧烈混合样品。 2、包含一个标准震动头适配器，用于直径小于30mm的试管和小容器。 3、钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠并减小震动。 4、周转直径：3-4mm。 5、转速范围：0-3000rpm（可调式）。 6、转速显示：刻度。 7、运行方式：点动/连续运转。 | 台 | 2 |
| 32 | 垂直拉制仪 | 1、拉力：0-255。 2、气压 1-999。 3、软化点 1-999。 4、拉制尖端口径 最低为0.06μm。 5、锥体长度 3~15 mm。 6、毛细管外径范围 1.0-2.0 mm。 7、可存用户自定义程序数120个。 8、触摸屏为电容屏，屏幕分辨率为大于1024*600像素。 9、针对不同型号加热片配有不同规格的加热合金片固定卡槽。 10、前盖：棕色滚筒式。 11、内置拉制电极参考程序，覆盖三种加热片，七种玻璃管，四种常用实验。 12、加热模式有2种，定时、延时。 13、电极电阻 1到100兆欧以上均可满足。 14、具有安全加热模式、具有预热恒温功能、一键式玻璃管软化点测试功能。 | 台 | 1 |
| 33 | 程控纳升显微注射泵+显微操作器 | 1、体积小巧轻便，操纵器尺寸长宽高不超过140mmx148mmx148mm；控制器长宽高不超204mmx170mmx140mm；旋转光电编码器尺寸不超过153mmx123mmx87mm；XY控制移动平台尺寸：200mmx200mmx60mm；支撑立柱尺寸：底板尺寸160mmx150mmx15mm；可调节高度221~311mm； 2、人性化中英文操作界面，程序调试灵活； 3、触摸屏，屏幕显示被激活的操纵器以及X、Y、Z的位置、移动速度；提供实物图证明资料 4、最大移动速度2.9mm/s； 5、粗/细调节按键：能够通过粗/细调节按键在粗调（0.132微米）和细调（0.033微米）切换； 6、常规/对角模式切换按键：能够通过按键在常规和对角移动模式间切换， 常规模式下，每一个旋钮控制一个方向的移动； 对角模式下，只支持X-Z平面第四轴移动，可以通过设置主轴和另一轴与主轴的角度实现对角运动。 7、左臂/右臂切换按键：能够通过编码器上的按键自由切换左臂和右臂的操纵器； 8、连续/步进模式切换按键：能够通过按键在连续和步进模式间切换， 通过连续模式参数设置按键，可以设置连续模式下每一脉冲对应的微步数（转换为位移=微步数/脉冲步进值）； 通过步进模式参数设置按键，用户可以设置微步数/脉冲以及微步/秒（转换为位移：微米/脉冲和速度：微米/秒）。 9、相对/绝对模式切换按键：能够通过按键在相对和绝对模式间切换；绝对坐标范围为（0.00μm~25000.00μm）； 10. 原点定位功能：ORIGIN功能满足电极快速回复原来位置，支持设置origin位置(X,Y,Z)坐标，通过按下该按键，操纵器将按照最大速度为2.9mm/s±10%速度归位到origin位置； 11、高分辨率步进马达满足四轴驱动，X、Y、Z和对角移动最大距离为25mm； 12、稳定性佳，漂移小，静止漂移10nm /h； 13、一个旋转光电编码器可控制两个操纵器并可通过按键切换旋转光电编码器控制的操纵器； 14、重复定位精度高，单轴重复定位精度≤1μm，三轴重复定位精度≤2μm； 15、兼容主流显微操作平台，可与任何显微镜配套使用，可夹持多种探针和微注射器； 16、零点校准：用户可以通过该按键实现各轴按照最大速度2.9mm/s±10%回到绝对零点； 17、恢复出厂设置：用户可以通过按键恢复出厂设置，此时预设程序，除了当前坐标值以及按键状态，其余参数恢复到出厂设置； 18、注射泵运行模式为注射/抽吸，可针对卵⺟细胞、动物幼体、原⽣动物、动物颅脑等进⾏显微注射或抽吸； 19、运⾏稳定，注射精度⾼，最小注射速度达0.03nL/s，最小注射体积分辨率达0.1 nL； 20、具备填充，排空功能，填充速率0.02nL~200 nL/s，排空速率0.02nL~200 nL/s； 21、可设置循环注射操作，对于同一样品多次不同时间间隔注射提供方便性，编程循环次数1~8000； 22、注射量程范围⼤，注射量程为0.8nl-5000 nl； 23、具备良好的⽓密性，采用矿物油灌充，毛细玻璃管配套独特密封垫圈，保证注射过程不会进入气泡以及漏液情况； 24、内置留针时间设定功能，注射完成后如需留针操作，可设置留针时间，无需使用计时器进行留针时间设定； 25、触摸屏直观显示注射状态，触屏控制灵敏，可戴手套操作； 26、具备断电保护功能； 27、搭配玻璃毛细管尺寸：外径1.14mm，内径0.53mm； 28、具备注射次数自动计数功能，省去对样品操作后的人工计数。 | 台 | 1 |
| 34 | 立式恒温振荡器 | 1、温控范围：环境温度-15℃～60℃(最低为4℃)； 2、温控精度：0.1℃； 3、温度均匀度：±0.5℃ (@37℃)； 4、旋转转速：0rpm, 30～300rpm； 5、转速精度：1rpm； 6、摆振幅度：φ20-30mm； 7、最大容量：50mlx90/100mlx42/150mlx42/200mlx39/250mlx39/500mlx 23/1000mlx14； 8、摇板尺寸：495mm（±2）*350mm（±2） / 495mm（±2）*335（±2）mm； 9、照明：日光灯照明； 10、灭菌：紫外杀菌； 11、自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜； 12、来电自动恢复功能：有； 13、上层摇板可升降高度：是； 14、数显方式：LCD； 15、定时范围：0～999小时59分钟。 | 台 | 2 |
| 35 | 立式恒温振荡器 | 1、温控范围：（环境温度-15℃）～60℃(最低为4℃)； 2、温控精度：0.1℃； 3、温度均匀度：±0.5℃ (@37℃)； 4、旋转转速：0rpm, 30～400rpm； 5、转速精度：1rpm； 6、摆振幅度：φ20-30mm； 7、最大容量：50mlx42/100mlx25/150mlx24/200mlx20/250mlx20/500mlx12/1000mlx8； 8、可编程段数：6段； 9、摇板尺寸：450*400mm； 10、自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜； 11、来电自动恢复功能：有； 12、内腔工作高度（摇板表面到内腔顶面距离）：300mm（±2）； 13、数显方式：LCD； 14、定时范围： 0～999小时59分钟。 | 台 | 1 |
| 36 | 超微量分光光度计 | - 波长范围：180～910nm（基座模式），600±8nm (比色皿模式OD600 )； 2、样本体积要求：0.5～0 μL； 3、光程：0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、1mm； 4、光源：闪烁氙灯； 5、检测器：2048 单元线性 CCD 阵列； 6、波长准确性：±1nm； 7、波长分辨率：≤ 1.5nm（FWHM@Hg 253.7nm）； 8、吸光度精确度：0.002吸光度值（1mm光程）； 9、吸光度准确度：±1％（7.332Abs at 260nm）； 10、测试时间：＜6S； 11、核酸检测范围：2～37500ng /ul(dsDNA)； 12、蛋白浓度检测范围：BSA 0.06～1119mg/ml IgG 0.03～547mg/ml； A280 0.04~750mg/m1 Lysozyme 0.015~284mg/ml； 13、吸光度范围：0.04～750A（基座模式10mm光程）； 14、比色皿模式OD600： （1）吸光度范围0～4A； （2）吸光度稳定性 [0,3）≤ 0.5%, [3,4）≤ 1.5%； （3）吸光度重复性 [0,3）≤ 0.5%, [3,4）≤ 1.5%； （4）吸光度准确性 0,2）≤ 0.005A,[2,3）≤ 1%,[3,4）≤ 2%； （5）比色皿加热与搅拌：加热温度37℃；搅拌速度100-900rpm，9档可选， | 台 | 1 |
| 37 | 荧光分光光度计（含电脑） | 1、测试功能：荧光、磷光、发光； 2、灵敏度：＞200：1 水拉曼峰 (P-P)； 3、波长准确性：±0.5 nm； 4、波长重复性：≤0.5 nm； 5、波长范围：EX 和 EM：200~890 nm和零级光； 6、光源：原装进口150W高强度长寿命高压氙灯； 7、单色器：EX 和 EM：凹面全息光栅，1200L/mm； 8、波长扫描速度：30、60、120、240、1200、2400、12000、30000、60000 nm/min； 9、响应时间：4毫秒-8秒（8档可调，自动响应）； 10、光谱带宽：EX 1.0；2.5；5.0；10.0；20.0nm EM 1.0；2.5；5.0；10.0；20.0nm； 11、测量线性：≥0.995； 12、扫描间隔最小值0.2nm，最大值1.0nm； 13、具备高速三维光谱扫描功能； 14、软件工作站满足同步荧光法和双背景扣除功能； 15、量子效率测量：可搭配积分球满足粉末、液体以及薄膜状样品的精准测试； 16、可实现用于发光粉末及薄膜材料，原位热稳定性--变温荧光测试；高温气固反应荧光测试；原位热猝灭性能测试； 17、具备对光解样品的保护； 18、光谱校正功能，可以校正仪器本身的光谱响应函数，获取样品真实的荧光光谱测试数据； 19、激发光路实时监测，实时监测不同波长下光源强度的微小变化； 20、最小样品量：0.5ml（10mm标准比色皿）； 21、挡光快门：有激发侧配有挡光快门，可以减少样品的曝光时间，保护光敏样品； 22、门控光闸：有发射侧配有门控光闸，保证接收器不会被强光直射，延长接收器的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 38 | 普通PCR仪 | 1、样本容量：480.2ml，双模块3分区*2，每个分区可以独立控温； 2、温度范围： 4 ~100℃； 3、升降温速率（max）：≥ 6℃ /sec； 4、温度均一性：≤± 0.2 ℃；*5、温控精度： ≤± 0.1 ℃（温度达到55、72、95℃后30秒开始）； 6、温度显示分辨率：0.1℃； 7、温控方式：BLOCK、TUBE模式； 8、变速温度可调：0.1℃ ～ 6℃； 9、梯度温度范围： 30-105℃； 10、梯度温差范围：各分区温度自定义，相邻分区温差1-6度。 11、热盖范围温度： 30 -105℃； 12、解决模块的边缘效应； 13、程序储存量：本机内存 2000个文件 +USB Flash无限存储； 14、最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验； 15、时间递增/递减：0～9分59秒，可做Long PCR实验； 16、温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验 17、热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节； 18、智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭； 19、通讯接口：USB/LAN/WIFI； 20、自动暂停/断电保护：有； 21、Soak功能：可低温保存； | 台 | 2 |
| 39 | 金属浴 | 包含1个40*200ul的模块和1个15*1.5ml的模块。 控温范围：室温+ 5 ~100℃，温度变化时间：≤ 15min ( 20℃ to 100℃)。 | 台 | 1 |
| 40 | 微波炉 | 可视化，旋转加热，多档调温，多点位定时，20L大容量。 | 台 | 1 |
| 41 | 电磁炉 | 2200W大火力，横向面板设计，8H长定时 机身尺寸：约350mm*280mm*55mm。 | 台 | 1 |
| 42 | 台式pH计 | 1、高清液晶显示，按键操作； 2、支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能； 3、支持不低于IP54防护等级； 4、标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 智能检测、自动识别； 5、智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式； 6、持手动温度补偿； 7、支持1-3点pH电极标定； 8、自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液数据管理； 9、支持数据存储（50套）、查阅、删除； 10、仪器级别：0.01级； 11、mV 范围：(-1999～1999)mV； 最小分辨率：1mV； 电子单元示值误差：±0.1%FS； 12、pH 范围：(-2.00～18.00)pH； 最小分辨率：0.01pH； 电子单元示值误差：±0.01pH。 | 台 | 5 |
| 43 | 超声波破碎仪 | 1、超声频率：25KHz自动追频，自适应。 2、超声标称功率：650W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%。 3、处理量：0.1-500ML，需要选配不同的变幅杆。 4、总时间可调：0.1s-9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s。 5、≥7寸医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能。 6、采用PT100温度传感器，控制样品温度（0-200 ℃）。 7、换能器采用陶瓷晶片； 8、隔音箱分两部分组成，外壳尺寸：约330*300*500mm，内胆尺寸：约290*235*320mm；材质为304不锈钢，一体式氩焊成型，具有低噪音、易清洁的特点，同时具备照明功能，紫外及臭氧杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能； 9 钛合金变幅杆标配：6mm(其他尺寸可选)； 10、基本配置： 1台一体式超声破碎机主机；1套密闭换能器器及钛合金探头；1个铝合金升降台；1份操作手册；1套专用工具包；1套照明灯；1个温度探头。 | 台 | 1 |
| 44 | 液氮罐 | 容积30-35L，颈口直径不小于80mm。 | 台 | 2 |
| 45 | 样本破碎研磨匀浆仪 | 1、15秒内能处理量同时可以处理48个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。 2、可以兼容的样品本：48(0.2-0.5ML) /482ML / 125ML /8(7-15)ML /225ML /250ML，可以任意定做各种规格研磨管。 3、液晶屏显示。 4、进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 5、出料粒度：~5m； 6、研磨平台数(可接纳研磨罐数)：≥2； 7、带自动中心定位的紧固装置； 8、均质速度：0—70 HZ/秒，工作时间：0秒-9999分钟，用户可自行设定； 9、研磨球直径：0.1-30mm 10、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 11、加速：在2秒内达到较大速度； 12、减速：在2秒内达到较低速度； 13、噪音等级：<55db； 14、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 15、具有升级成温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力； 16、适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢； 17、带自动中心定位的紧固装置工作时安全锁，全程保护； 18、研磨套件材料 硬质刚,聚四氟乙烯（特氟珑）氧化锆。 | 台 | 1 |
| 46 | 移液器 | 1、体积旋钮，设定体积时转动圈数少。 2、四位数字放大显示。 3、按钮距离符合人体工程学。 4、量程：50～200μL。 5、允许最大系统误差50微升时0.5微升，允许最大随机误差0.2微升时，0.40%。" | 套 | 6 |
| 47 | 双目体视显微镜 | 1、光学系统。 2、观察角度：45度。 3、目镜：WF10X，超大视野Ф23mm，目镜筒双目视度可调，瞳距50mm-76mm。 4、主机变倍范围（标配）：0.75X--4.5X连续变倍。 5、工作距离：配标110mm，最大工作距离301mm。 6、眼点高度：≥397mm。 7、光源：上下3W高亮LED，照明更加均匀，降低工作台面的温度，避免了工作台面温度过高。 | 台 | 25 |
| 48 | 双目生物显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统。 2、目镜：大视野无限远平场目镜10X/20mm，视度可调。目镜放大率准确度≤0.60%。 3、观察筒：铰链式内置数码芯片镜筒，视度可调节，≥30°倾斜；瞳距≥55~74m。左右两系统放大率差≤0.38%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.9%；双目系统左右视场像面方位差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.06mm、左右外侧≤0.05mm，左右内侧≤0.05mm。 4、物镜：无限远平场消色差物镜，环保无铅玻璃P/b材质，多层宽带镀膜。4X/0.1，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25，成像清晰圆直径≥16.7mm；40X/0.65，成像清晰圆直径≥16.8mm；100X/1.25，成像清晰圆直径≥16.1mm。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。齐焦：物镜10→4倍≤0.011mm，10→40倍≤0.008mm，40→100倍≤0.006mm。 5、载物台：防刮伤U型机械载物台，特殊涂层防腐耐磨，面积≥140mm×140mm, 行程≥75×48mm。载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移载物台受5水平方向作用力≤0.009mm；不重复性≤0.004mm。 6、照明：LED冷光源，有LED光强指示条，寿命≥2万小时，亮度可调。 | 台 | 25 |
| 49 | 化学发光成像系统（含电脑） | 1、摄像头：高分辨科研级制冷型感光相机，至少3000x3000像素（900万像素）。 2、冷却温度：≤-68℃。 3、暗电流：0.0005 e-/pixel/s。 4、量子效率：光电转换效率≥92%。 5、像素位深：16bit。 6、像素合并：满足2x2、3x3、4x4、8x8像素合并。 7、镜头：标配：F0.95/25mm、支持选配：F0.85/25mm、F0.80/25mm、F0.78/25mm大光圈电动定焦镜头，具有自动聚焦功能，可自动对所拍摄样品对焦。 8、样品台：双层样品台，可满足不同尺寸样品的拍摄，并带有自动感应和对焦功能。 9、白光反射灯：LED白光反射，无影灯设计，可满足Marker的拍摄。 10、模块控制：可通过智能拍摄软件实现对电动镜头及反射光源的全自动模块化控制。 11、智能拍摄软件：模块化的拍摄流程，软件预置多种拍摄方式包括自动拍摄、手动拍摄、积分拍摄、自定义等多种拍摄方式。无需反复揣摩，一键曝光成像； 12、可自动拍摄化学发光样品、Marker图像后并自动合成任意类型图像，可保存任意设定的参数下次直接选择使用。 13、支持伪彩色叠加，同时输出灰度图和伪染图。 14、软件动态实时显示相机制冷温度。 15、多语言交互系统，实现多场景应用，多种图像保存格式，图像支持加密和无加密设置，支持开源软件预览分析。 16、软件支持图像一键优化功能，动态灰阶调整，支持自动和手动两种调整模式，具有过曝提示预警及软件自动断电功能。 17、支持灵敏度和分辨率同时调整优化。 18、可自动根据不同样品自动识别切换，带有灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能。 19、智能分析软件：可进行各种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的分析，ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的分析，ELISA 板及放射自显影胶片分析，Spot/Dot/Blot点阵分析，Western、Norther、Southern、Dot/Slot blot、杂交膜、菌落的分析；PCR定量分析，AFLP/RFLP分析、遗传树及微卫星DNA分析，斑点分类筛选功能，荧光分析，菌落分析，抑菌抗生素效价分析（符合《国家药典》规定），物体和切片测量分析等。 20、具备可变数量串联重复序列（VNTRs）分析功能，可输出TXT、Excel格式数据文件，并生成实验报告。 21、包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。 22、各种数据表可保存为Excel格式并打印，可对实验进行保存可出具符合GLP标准的实验报告；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用 23、符合并通过GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》检测GB/T 19001、ISO9001认证、CE LVD认证、CE EMC认证 24、配套垂直转印槽2套：转印尺寸：110*90mm；转印数量：1-2块；铂金电极：φ0.25mm；配套垂直电泳槽2套：凝胶数量：1-2块；凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm；预 制 胶：兼容PIERCE, BIO-RAD；玻璃板尺寸：100×83mm；凝胶尺寸：83×73mm；梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿；铂金电极：φ0.25m。 26、配套通用电泳仪电源一套：输出范围：电压:5-600V；电流:1-1200mA；功率:1-500w；分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w；定时范围：1min–99h59min。 | 台 | 1 |
| 50 | 全自动凝胶成像分析系统（含电脑） | - 摄像头：进口高分辨科研级相机，25921944像素（503万像素） 2、镜头：高通透自动变焦镜头F1.2、8-48mm具有自动聚焦功能，可自动对所拍摄样品对焦，无须人工调整。 3、像素位深：16bit。 4、透射白光：采用光纤发光技术，12V电压，面积2030cm，可折叠于暗箱内部，亮度可调。可满足SDS-Page胶、银染胶和X胶片等白光样品的拍摄。 5、透射紫外：标配302nm波长（选配254nm、302nm、365nm、蓝光470nm单/双波长任意组合），2121cm（选配2125cm、2526cm大面积紫外台）。带有开关门紫外自动闭合功能，减少紫外光线的对人体的危害，延长紫外光源寿命。 6、反射白光：高亮度LED冷光源。 7、反射紫外：选配254nm、302nm、365nm、蓝光470nm单/双波长任意组合。 8、滤光镜：标配590nm进口滤光镜组（可选配多种滤光镜组）。 9、模块控制：可通过机箱面膜控制板/智能拍摄软件实现对电动镜头（变焦/焦距/光圈）、透射光源及反射光源的全自动模块化控制。 10、保护模块：仪器带有1-60分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能。 - 11、割胶装置：机身外部带有观察口和割胶口（左右各一）的装置，不需其他辅助装置。 12、配套水平电泳槽：凝胶面积（WL）：130mm×130mm，130mm×65mm，65mm×130mm，65mm×65mm；梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0 mm：12+12齿/27齿；1.5mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm：3+2齿/3+3齿；梳子数量：双刃式9把；缓冲液体积：最大可达1000ml；铂金电极：φ0.25mm和基础电泳仪电源 13、配套基础电泳仪电源：输出范围：电压:5-300V；电流:1-400mA；功率:1-75W；分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1W；显示方式：192×64LCD液晶显示屏；定时范围：1min–99h59min，完全可调。 | 台 | 1 |

采购包二：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 1、工作环境温度: 15~30℃ (温度变化 < 2℃/h) 2、工作环境湿度: (20~80)%R.H. (无冷凝) 3、进样系统 3.1雾化器:提供高效同心雾化器，提供具有耐高盐雾化器和耐HF能力的PFA材质雾化器，适应对不同样品前处理的需求。 3.2雾化室:提供高效稳定的小体积旋流型雾室，配备半导体制冷雾室系统。雾室温度可调，可实现有机样品直接进样。 3.3炬管:配备可灵活拆装的石英炬管，采用气路快插拔设计； 3.4 蠕动泵：配备泵速可调的四通道12滚轮蠕动泵系统，泵体采用惰性材质制造。 3.5 可配置氩气在线稀释系统。 4、等离子源 4.1固态光源技术：采用27.12 MHz工作频率驱动的它激式全固态RF发生器，保证功率在600-2000W范围内连续可调，调节精度1W；一键式点火熄火操作。采用屏蔽炬设计。 4.2仪器主机的气路部分（离子部分气路和碰撞反应池部分气路）采用高精度的质量流量计控制，流量连续可调； 冷却气：0.00L/min~20.00L/min，精度0.01L/min； 辅助气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min； 载气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min； 碰撞气：0.00mL/min~10.00mlL/min 精度0.01ml/min。 4.3配备高稳定三维平台，等离子体位置控制:三维(X, Y, Z方向)位置由计算机精确控制，定位精度0.01mm。 5、真空系统 5.1机械泵系统简洁易维护；机械泵抽速达到30m3/h，极限真空可达到10-6Pa。 5.2 三级真空系统设计，采用2个抽速（260L/s）涡轮分子泵，最快15分钟内真空度可达到分析要求。 6、接口及离子传输系统 6.1 双锥接口设计，提供耐高盐提取透镜系统， 6.2双离轴的离子传输通道设计, 彻底分离光子以及未电离的中性粒子, 实现超低的噪音背景, 保证主四极杆质量分析器最佳的分析信噪比；免拆洗维护的离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器。 6.3配备碰撞反应池，可有效去除多原子干扰离子 (如 ArO+等) 进入主四极杆质量分析器,。可设置常规模式、KED模式、冷焰模式、碰撞聚焦模式、反应模式等多种应用模式，适应不同应用场景。 7、四极杆质量分析及检测系统 7.1质量范围：2-260amu；质量轴稳定性：≤0.05amu/24h；分辨率0.3amu-1.1amu可调；能够快速的进行自动质量轴校正，质量轴分辨率可自行设置，看分别保存为高、中、低三档分辨率； 7..2 四极杆电源射频自动匹配调谐，保证四级杆长期自动稳定运行，操作安全，同时降低使用维护成本；匹配频率≥2MHz。 7.3 四极杆电源带温控功能，保证性能长期稳定；温度实时可视，以判断是否到达稳定运行状态，温度波动不超过0.1℃。 7.4 ≥9个数量级的带门开关双模式检测电子倍增器, 自动实现模拟和脉冲模式之间切换，无需人工进行PA校准。 8、其他 8.1软件实时监控仪器电源，四极杆电源，真空系统，等离子体状态等系统状态，发生错误时主动提示。 8.2支持液相色谱联用装备，软件有技术支持模块: 可便捷的与液相色谱联用, 进行元素的形态分析。 8.3 可支持同厂生产的激光剥蚀固体直接进样系统和软件操作模块：可不用复杂的前处理，直接分析固体样品。 9、仪器性能要求 9.1 ICP离子源功率，600-2000W，连续可调。 9.2 灵敏度(Mcps/ppm)：7Li＞60，9Be＞12，115In＞230，205Tl＞280，238U＞350. 9.3 检出限(3δ,ng/L)：9Be≤1，115In≤0.3，238U≤0.1。 9.4短期稳定性≤2.0%，长期稳定性≤3.0%。 10、电脑及软件参数 10.1.软件配置智能应用推荐模型，根据样品和分析元素提供硬件参数和参数条件，通过序列筛选优化的模型推荐最佳测试模式。 10.2 全自动分析功能工作软件(自动点火、 自动错误提示、 定制化用户报告、自动启动关闭仪器, 炬位调整,等离子体参数,离子透镜,电压优化,标准计数模式与碰撞池工作模式切换等) ，提供可自定义的全参数自动调谐和校准。 10.3 软件集成自动进样器控制, 支持选配240位以上自动进样器操作。 11、配置要求：电感耦合等离子体质谱仪 1台；智能循环冷却水装置（配有水管10米） 1套；随机标准品配置 1套；仪器使用说明书 1本；分析软件 1套；电脑 1套；黑白激光打印机 1台；240位自动进样器 1台；配备10KV ups稳压电源；配置在线气体稀释装置；配置耐高盐透镜系统。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能检测仪（酶标仪） (模块光吸收、荧光、化学发光) | - 检测类型：微孔板。 2、支持板型：6-384板板。 3、应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移。 4、光源：高能氙闪灯光。 5、温度控制：室温+5℃-65℃。 6、温度均一性：± 0.75°C。 7、温度准确度：±1℃@37℃。 8、震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）。 9、检测器：-5℃制冷PMT。 10、波长选择：1nm步进。 11、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（所有模式），区域扫描（可达20X20密度/孔）。 12、电脑连接方式： 网线（直接接入局域网）。 允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析。 13、吸收光： 13.1波长范围：230nm-1000nm，1nm可调。 13.2波长带宽：4.0nm。 13.3波长准确度：±2.0nm。 13.4波长重复性：±1nm。 13.5光度量范围：0-4.0(OD)。 13.6分光检测分辨率：：0.001OD。 13.7测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD。 13.8测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD。 13.9杂散光：＜0.05%@230nm。 13.10光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。 14、荧光强度： 14.1荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测。 14.2波长范围： 250nm—850nm，1nm可调。 14.3带宽：(EX)15nm； ( EM)25nm。 14.4动态学范围：>6个数量级。 14.5灵敏度(优化)： < 1pM荧光素，96孔板顶读。 < 2pM荧光素，96孔板底读。 < 1pM荧光素， 384孔板顶读。 < 2.5pM荧光素，384孔板底读。 - 15、化学发光： 15.1化学发光检测支持：微孔板顶部检测。 15.2波长范围：300nm—850nm，1nm可调。 15.3动态学范围：>7个数量级。 15.4灵敏度（辉光）： < 2pM ATP 96孔板，< 4pM ATP 384孔板。 15.5灵敏度（闪光）： <20amol ATP Promega ENLITEN庐 ATP Assay System。 15.6孔间干扰：<0.1%，白色96和<0.2%，白色384孔板。 16、机器臂兼容性：兼容。 17、近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）。 18、仪器主机USB插口可数据输出：支持。 19、仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：支持。 无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看。 20、软件 数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改，针对Windows 7 /Windows8/ Windows 10和Mac系统均兼容。 数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol，数据导出格式：excel、TXT和XML。 | 套 | 1 |
| 3 | 便携式叶绿素荧光测定仪 | - 光源类型： LED蓝光：470nm ，光强范围：0～5000 μmol m-2 s-1。 光强可调，时间可调。 LED远红光：730nm ，照射时间在0～20秒可设。 - 快速荧光动力学(OJIP曲线)模式： 光化光范围：0～3500 μmol m-2 s-1，测量时间1～10s可设。 脉冲瞬态荧光动力学模式： 光化光范围：0～2000 μmol m-2 s-1，光强可调。 饱和脉冲光范围：0～5000 μmol m-2 s-1，闪光时间1s。 测量时间：60～600s可调。 2、最快采样速率：5μs一次。 3、存储容量：可存储9999条完整的OJIP曲线或者512个最长测量时间(10分钟)的脉冲瞬态荧光动力学曲线。 4、数据传输：通过USB接口与PC机进行数据传输，在PC机端数据以数据表格及图形的方式存储。 5、显示：320×240图形点阵液晶，中/英文操作界面可选。 6、供电：交流电源适配器DC8.4V 2A 可充电锂电池：8.4V 7Ah。 7、暗适应夹：适合于大多数叶片的测定，有适合较大叶片纵深位置的叶夹可选。 8、标准配置：主机，探头，叶夹（20个），说明书，充电器，充电电池，软件，数据线，背包，机箱。 | 台 | 1 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 1、主要技术指标： 1.1波长范围：190-1100nm； 1.2波长准确度：±1nm； 1.3波长重复性：≤0.2nm； 1.4光谱带宽：2.0nm； 1.5杂散光：0.05%T ； 1.6光度范围：-0.3-3Abs ； 1.7光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs);±0.004Abs(0.5～1.0Abs);±0.3%T(0～100%T)； 1.8光度重复性：≤0.001Abs(0～0.5Abs);≤0.002Abs(0.5～1Abs；≤0.15%T(0-100%T)； 1.9基线平直度：±0.002Abs （200-1000nm）； 1.10基线漂移：0.001Abs/h(500nm,0Abs预热2h后) ； 1.11光度噪声：<±0.0015Abs(500nm, p-p) 开机预热半小时后； 1.12光源：长寿命钨灯及氘灯； 1.13全密封的单色器结构以及所有光学镜面表面均涂有SiO2 ； 1.14双光束比例监测系统； 1.15 LCD显示； 1.16定量测量功能卡组合工具； 1.17样品室:配自动八联样品池架或自动五联长样品池架； 1.18可增配和主机同一品牌的，三维坐标式自动进样器，实现自动化测试。 2、配置要求：1台主机；1套自动五联或八联长样品池架；2支10mm石英比色皿；1套仪器罩。 | 台 | 4 |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | 最大容量 4×100ml； 最高转速(r/min）：16000； 最大离心力(×g) ：19600； 转速精度：±50r/min（可根据需求定制，10的倍数）； 制冷系统：进口无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a； 控制及驱动系统：大力矩交/直流无刷变频电机，微机控制； 温控范围：－20℃～+40℃； 温控精度：±1℃； 定时范围：1-99h59min，具备连续离心及瞬时离心 噪音：≤65 dB 电源：AC220V 50Hz 转子：配置不低于6*50ml通孔 1个；12*10ml通孔 1个；24*1.5ml/2ml 1个。 | 套 | 2 |
| 6 | 纯水仪和超纯水仪 | 1、适用标准：将城市自来水纯化为符合国标GB/T6682-2008规定中的实验室三级水、一级水。 2、进水要求：城市自来水,TDS＜450ppm，由于客户原水差，加配ULUPURE水质前处理系统，有效拦截水中杂质，去除水中高硬度杂质。 3、设备台式设计，尺寸(mm)≤320Wx425Dx510H(mm)，占地面积小，节省空间。 4、系统自动冲洗，具有实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置，抑菌的同时，提高耗材的使用。 5、RO纯水水质：电导率约1-5us/cm(≤进水电导率×2%)，电导率在线监测显示,配置新型一体化的一种快插式反渗透膜壳，有效去除水中有机物、离子、颗粒性物质等，保证出水水质稳定。 6、UP超纯水水质：电阻率18.2MΩ.cm(电阻率在线监测显示),配置一种用于纯水器的大容量纯化柱（提供证明文件），保证水质中微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppb； 7、设备采用注塑ABS材质机箱，有效耐酸碱防腐蚀。 8、制水量：≥20L/H（水温25℃时）。 9、储存系统：配15L无菌压力纯水箱，具有实验室纯水器液位控制装置，并采用一种具有无菌储水箱的净水系统（投标文件中提供证明材料扫描件），储水安全无污染。 10、为满足实验室组培室等实验室用水要求，投标文件中需提供所投产品带有CNAS标识的第三方水质检测报告扫描件。 | 台 | 1 |
| 7 | 药品保存箱 | 1、有效容积：箱内有效容积≥310L； 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度、湿度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环 保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒； 4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明； 5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好； 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃； 7、温度显示：实时显示箱内温度； 8、门体结构：门体双层钢化玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计； 9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式； 10、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； 11、温度监控：产品配有一个测试孔，对箱内温度进行监测； 12、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架。 13、柜内照明：内设LED照明灯； 14、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚； 15、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发； 16、安全保障：门体带暗锁，同时可配置挂锁； 17、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用。 | 台 | 4 |
| 8 | 超纯水仪 | 1、进城市自来水，产出符合国标GB/T6682-2008规定中的实验室三级水、一级水。 2、进水要求：城市自来水,TDS＜1000ppm，水压0.1～0.4MPa，水温5～45℃，配ULUPURE加强型前处理装置，有效去除水中杂质,延长设备使用。 3、系统全自动制水，自动停机，自动保护等，操作简单便捷。 4、设备自动冲洗，具有实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置（投标文件中提供证明材料扫描件），智能循环系统，除菌抑菌同步进行。 5、系统采用UPR双级反渗透工艺设计，更好地适用于苏北水质较差的地区。 6、双级反渗透工艺，离子、有机物、微生物、热源去除能力更强，水质更稳定。 7、RO纯水电导率、水温在线监测显示。 8、UP超纯水电阻率、水温在线监测显示。 9、制水量：≥5L/H（水温25℃时），标配15L压力纯水箱，具有实验室纯水器液位控制装置，储水安全无污染，保证储存系统的水质。 10、RO纯水水质：电导率约1-5us/cm，配置新型快插式反渗透膜壳，有效去除水中有机物、离子、颗粒性物质等。 11、UP超纯水水质：电阻率18.2MΩ.cm，具有纯化柱用过滤网装置，保证水质中微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppb。 | 台 | 1 |
| 9 | 石墨消解管 | 规格:42(外径)*300(高度)mm，体积:300ml，与海能SH220F消解仪配用。 | 根 | 200 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 1、温度范围：PID温度自动控制 LED显示 室温-99℃。 2、控温精度：水浴精度±1℃。 2、变频调速：0-200转／分。 2、升降范围：船形按键 快速自动升降0～150mm。 2、冷凝器：双回流冷凝管 冷凝面积0.15㎡ 蒸发量：H2O≥1.2L／h。 2、浴锅：4升容量 可用50～2000ml 范围内蒸发瓶。 2、加热功率：1200W 。 | 台 | 1 |
| 11 | 恒温培养箱 | 1、温度范围：室温 +5℃至 60℃。 2、温度均匀度：≤ ±0.5℃。 3、温度波动度：≤ ±0.3℃。 4、加温方式：多面加热。 5、箱内循环方式：微风搅拌方式。 6、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。 7、温度控制器：LCD 液晶屏显示，P.I.D 控制器。 8、内部容积 (L)：80-90L。 9、搁板：2。 | 台 | 2 |
| 12 | 光照度计 | 1、照度波长范围：400nm-700nm。 2、照度波长间隔：10nm。 3、照度测量范围：0-1000000Lux。 4、照度分辨率：0.1Lx。 5、照度测量精度：≤±(3%H+2Lx) H为标准值(校准在CIE标准A光源下)。 6、照度可选单位：Lx(默认)，FC。 7、相关色温测量范围：1000-100000K。 8、相关色温测量精度：±5%。 9、紫外指数测量范围：0.0 – 15.0。 10、紫外指数测量精度：±0.5。 11、闪烁频率测量范围：10-500HZ。 12、闪烁频率测量精度：±5%。 13、温度测量范围：-20℃-80℃。 14、温度测量精度：±0.5℃。 15、湿度测量范围：0%RH - 90%RH。 16、湿度测量精度：±4%RH。 17、响应时间：<0.7秒。 18、测试光孔直径：Φ21mm。 19、显示：240*160点阵LCD。 20、电池：2节AA碱性干电池。 | 台 | 10 |
| 13 | 果蔬保鲜柜 | 1、制冷方式：风冷。 2、门数：双门。 3、双层中空钢化玻璃，内部锁冷外部隔热。 4、环保高密发泡料发泡层。 5、七档调温，一机多用。 6、采用品牌压缩机，制冷效率高，使用寿命长。 7、可拆卸门封条，吸力强，避免冷气流失。 8、可调节层架，四层可调，层架按需调节。 9、精准电子温控，温度随心调。 10、四个万向轮设计，移动方便脚轮，材质更优。 11、有效容积：800-850L。 12、温度范围：1-10℃。 13、制冷剂：R290。 14、耗电量：3.65kW.h/24h。 | 台 | 2 |
| 14 | 便携式EC值检测仪 | 1、测量范围：0-20ms/cm； 2、测量精度：±1%； 3、分辨率：±0.01ms/cm； 4、输出信号：0～2.0V； 5、互换精度：< 2%； 6、复测误差：< 1%； 7、工作温度范围：-40℃～85℃； 8、电导率温度补偿：内置温度补偿传感器，补偿范围0-50℃； 9、测量原理与测量方式：土壤电导率交流电桥法； 10、土壤原位插入土壤或浸没入培养液、水肥一体营养液中直接测试； 11、运行环境：-40~85℃； 12、探针材料：防腐特制电极； 13、默认线缆长度：2米，线缆长度可按要求定制； 14、电极长度：70mm； 15、供电方式：锂电池供电、交流电两种方式。 | 台 | 4 |
| 15 | 氮吹仪 | 处理样品数：能同时处理24个样品 1、加热方式：圆形水浴； 2、试管使用范围：10~28mm； 3、样品盘升降高度：0-150mm； 4、样品盘旋转空间：360°C； 5、控温精度：±1℃； 6、控温范围：室温~100℃； 7、温控方式：4位数显/PID调节/超温报警； 8、定时时间：0~99h59min； 9、气体流量：可控 0-15L/min； 10、氮气消耗量：330ml/min/样品。 | 台 | 1 |
| 16 | 玻璃器皿 | 1、量筒规格：50ml 、100ml 、250ml； 2、烧杯规格：25ml、50ml、100ml、150ml、200ml、250ml、500ml； 3、具塞三角烧瓶规格：50ml/19#、100ml/19#、150ml/24#、500ml/24#。 | 套 | 30 |
| 17 | 便携式PH计 | 1、仪器级别：0.1级； 2、测量参数：pH值、mV（ORP）； 3、测量范围：pH：（0.00～14.00）pH，mV：（-1400～1400）mV； 4、分辨率：pH：0.01 pH，mV：1 mV； 5、基本误差：pH：±0.03 pH，mV：±0.2%FS； 6、稳定性：（±0.03pH±1个字）/3h； 7、电源：2节5号碱性电极。 | 台 | 2 |
| 18 | 耐高温坩埚 | - 耐1000℃； - 容量：100ml； - 坩埚带盖； - 4、耐酸耐碱。 | 个 | 120 |
| 19 | 土温计 | 测温范围：-30℃～+130℃； 测温误差：≤ O.5℃(与测温探头配合)；≤1.0°C(与测温线配合)； 分辨率：0.1℃； 操作环境温度:-20℃～+50℃； 显示方式：三位半宽温型液晶显示屏； 电源，9V积层电池一枚； 适用于各类建筑工程的现场施工测温。 | 台 | 10 |
| 20 | 温湿度计 | 1、温度测量范围：-20℃ ～ +40℃； 2、湿度测量范围：1%～100%； 3、温度测量精度：±2℃（0℃ ～ 40℃）； 4、湿度测量精度：±5%（50% ～ 80%）； 5、测量空间范围：50㎡。 | 个 | 10 |

采购包三：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果实硬度计 | 1、量程：1kg~50kg可选。 2、测量单位：牛顿/千克/磅，通过按钮可转换三种单位的数值。 3、误差：±0.5%。 4、输出接口：Rs 232 九孔插座 标配，或选配USB连接。 5、电源：充电电池 充电器(充电电压100∨～240∨)。 6、传感器结构：S型高精度传感器(内置式)。 7、工作温度：5℃～35℃。 8、运输温度：-10℃～60℃。 9、相对湿度：15%～80%RH。 | 台 | 1 |
| 2 | 冻干机 | 1、冻干面积：0.12㎡； 2、物料盘尺寸：Ф200mm； 3、物料盘数量：4个； 4、物料盘间距：70mm； 5、冷阱温度：≤-56℃（空载）； 6、冷阱尺寸：Ф215mmx140mm（预冻架可在冷阱预冻）； 7、捕水能力：3kg/24h； 8、抽气速率：2L/S； 9、极限真空度：≤5pa（空载）； 10、装机功率：970w； 11、主机重量：40-50kg； 12、干燥室尺寸：不小于Ф260×430mm； 13、冷却方式：风冷； 14、除霜模式：电化霜； 15、盘装物料：1-1.5L（料厚10mm）。 | 台 | 1 |
| 3 | 土壤筛 | 1、材质要求：尼龙筛网； 2、直径：200mm； 3、孔径范围：尼龙 0.075、0.1、0.15、0.25、0.425、0.5、1、1.4、2、5 一套10层。 | 台 | 1 |
| 4 | 近红外谷物分析仪 | - 近红外漫反射,用于粉末、颗粒、浆状物等多形态样品检测。 2、单色器：全息凹面数字式光栅。 3、检测器：InGaAs检测器；TEC制冷恒温-20℃，控温精度±0.2℃。 4、光源：低功耗光源，5V,10W；能耗低，无需风扇散热。 5、样品盘：样品旋转测量，测量面积＞50cm-2，保证检测结果的准确性。 6、检测分析、模型建立及数据管理软件：一体式软件，将仪器管理、数据分析与管理、模型建立与管理三大功能集成。全中文显示，通过MySQL数据库进行数据存储、查看、交换、统计和分析等功能。 7、定量算法中至少包括：PLS(最小二乘法回归)，ANN(人工神经网络模型技术)；在定量算法中，包括SIMCA(族类软模式判断)算法。 8、仪器性能指标 8.1 波长范围：1000-1800nm，波长间隔1nm。 8.2 波长准确性 ±0.2nm。 8.3 波长重复性 <0.05nm。 8.4 光谱分辨率 (10.95±0.3) nm@1529.5nm。 8.5 杂散光 <0.15%。 8.6 预测时间 <30秒。 8.7 噪声水平：指标小于5E-5。 9、仪器配置： 9.1 近红外仪器主机：1台。 9.2 样品盘：一套。 9.3 密封参比盘：一套。 9.4 工具 （刮板、簸箕、刷子）：一套。 9.5 近红外分析测量软件：一套。 | 台 | 1 |
| 5 | 研钵 | 材质：陶瓷；直径：8cm。 | 台 | 30 |
| 6 | 种子风选净度仪 | 1、用于水稻、玉米、小麦、红豆、黑豆、黄豆等种子筛选。 2、仪器外壳全金属制造：满足强度需要；管道采用优质透明管材。 3、自动定时控制，可以根据颗粒大小调节风速和风量，风门和调速器可调节风量大小；杂质通过分离管进入到杂物杯中，和种子完全分离。 4、物料杯的底座有弹性，增加了物料杯和底座的粘合度。 5、最大风压：689pa风速可调。 6、定时：0-9999min。 7、料杯目数：28目。 8、最大风速：31.1m/s。 9、最大风量：0.914 m3/min。 10、电机转速：2800 r/min。 11、工作噪声：≤81dB。 工作电压：220V 50HZ。 | 台 | 1 |
| 7 | 作物茎秆强度检测仪 | 1、用于测量水稻、小麦的作物倒伏能力测定。 2、可自动保存当前测量的压力、时间、存储序号。 3、压强（KPa）、压力（N）两种计测单位可供选择、相互换算。 4、具有峰值保持功能。 5、配置探针、拉钩、压板用于不同的试验研究。 6、具有背光灯功能。 7、具有自动关机功能。 8、最大负荷：50N。 9、分辨率：0.01N。 10、测量茎粗：0～40mm。 11、测量精度：±0.5%。 12、测量单位：N（压力）、压强（KPa）。 | 台 | 1 |
| 8 | 常温高速离心机 | 1、触屏可编程操作，采用微电脑控制，直流无刷电机直接驱动，控速精准。 2、不小于7英寸宽视角IPS 液晶触控屏，数字输入，操作简单，界面实时显示设定及运行参数；3、拥有超速、超温、不平衡、误操作、过流过压、防夹手等多种声光预警保护功能；耐氢耐油耐酸碱的氟硅橡胶密封圈能在-55～+200℃下长期工作； 4、门盖采用电子门锁，支持一键开启门盖，自动锁定门锁，停机或停电状态下可手动开启门盖； 5、选配蓝牙/type-c接口，可小程序近程操控，方便系统升级、实验数据下载。 6、10档升速/10档降速；三级阻尼减震，保证样本平稳运行，无重悬现象；可存储99组程序；可根据用户需求编程完成点动、定时、差时、密度、梯度离心功能；满足多元化实验要求。 7、选配转子自动识别功能，自动加载并锁定转子参数；运行中可修改参数无须停机，当前参数自动保存。 8、技术参数要求 8.1最大容量 12×10mL； 8.2最高转速 16500r/min； 8.3最大相对离心力 22500×g； 8.4转速精度 ±20r/min （可根据需求定制，10的倍数）； 8.5控制及驱动系统 微电脑控制，免维护大力矩直流无刷变频电机； 8.6显示方式 7英寸宽视角IPS 液晶触控屏； 8.7操作方式 触摸操控（选配近程操控）； 8.8升档/降档 10档升速/10档降速； 8.9定时范围 1s-99h59min59s，具备连续离心及瞬时离心； 8.10总功率 350W； 8.11噪音 ≤60d B（A）。 | 台 | 1 |
| 9 | 超低温冰箱 | 1、工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。 2.2样式：立式。 3、有效容积:678L。 4、外部尺寸(宽*深*高mm)：不小于1000*1000*1900。 5、内部尺寸(宽*深*高mm)：不小于750*600*1200。 6、净重/毛重（KG）：300-400。 7、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺。 8、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀。 9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm。4个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道门封，内门2道门封，整机6道门封。 10 、配备高效压缩机风扇电机，节能高效、静音。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 11、配备环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准； 12、精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。 13、双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全； 14、安全存储：配备声光报警系统（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警等）。 15、标配四个万向脚轮。 16、内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构。 17、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 18、标配3个测试孔：左侧一个，后部两个，方便监测箱内温度。 19、助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理。 20、大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。 21、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能。 22、标配USB数据接口，可记录设备运行温度等历史数据，数据可长达10年以上。 23、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警USB端口供电。 24、选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 25、选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 26 、25℃环温时，空载降温达到-81℃时间≤4.5小时，。 27、正常工作下，噪音≤51dB。 28、25℃环温时，单日耗电量≤12KW.h/24h。 29、25℃环温，空载-81℃稳定运行断电回温至-50℃时间≥280min， 30、可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml内旋冻存管50000个。 31、获国家CQC节能环保认证。 32、配置要求：满配不锈钢冻存架。 | 台 | 2 |
| 10 | 低温保存箱 | 1工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度：20-80%，电压：198V~242V ，频率50±1Hz。 2样式：立式，单门。 3有效容积（L）：270。 4外部尺寸（宽深高mm）：不小于700*700*1800。 5内部尺寸（宽深高mm）：不小于500*400*1200。 6净重/毛重（KG）：80-150。 7内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 8每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。 9发泡层厚度为100mm，高效锁冷。 10压缩机：采用高效压缩机，节能高效静音。 11保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 12制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 13精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 14声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 15运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 16箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 17内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁。 18左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 19温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。 | 台 | 2 |
| 11 | 制冰机 | 1、采用优质不锈钢外壳。 2、箱体隔热层为无氟发泡，内胆为无氟抑菌型。 3、采用优质高效无氟压缩机。 4、所用电器安全零部件均有安全认证，认证零部件，安全可靠。 5、制冰过程采用全电脑程序控制，控制可靠，运行平稳。 6、制冰量 (kg/24h)： 不小于60。 7、储冰量 (kg)： ≥25。 8、冷凝方式：风冷。 9、耗水量(L/H)：≤4.1。 10、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a，箱体外壳：不锈钢。 11、输入功率(w) ：420。 12、冰型不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 | 台 | 1 |
| 12 | 常温蛋白洗脱摇床 | 1、LCD显示速度和时间，方便读取和设定。 2、高效无刷直流电机驱动，寿命长、无电磁干扰。 3、宽电压工作、适应80～240V之间各段电压。 4、ABS工程塑料外壳及天然橡胶平台，安全、洁净。 5、设计的带裙边电源开关及时间、速度和电源座插孔，可防止对电源开关，调速、时间 6、设定部件的腐蚀，电源电路的短路。 7、电源：110-220V。 8、功率：不小于40W。 9、运转方式：水平圆周振荡。 10、回旋半径：15mm。 11、频率：100～350转/分。 12、定时范围：0-99.59小时。 13、托盘尺寸：不小于300×300mm。 14、外型尺寸：不小于400×370×110mm。 | 台 | 2 |

采购包四：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续流动分析仪 | - 1、用途，主要用于样品中总氮等项目的全自动痕量分析。 2、工作环境： 2.1环境温度：10-45°C； 2.2相对湿度：10%-85%； 2.3电源：220VAC，50HZ； 3、总氮分析仪：分析方法及技术指标； 3.1方法原理：盐酸萘乙二胺分光光度法； 3.2测量范围：0.04-10.0mg/L； 3.3检出限：≦0.005 mg/L； 3.4重复性：≦1%； 3.5相关系数：优于0.999； 4、技术要求： 4.1 采用空气间隔连续流动技术，气泡注入和气泡隔离功能，减少样品残留，使样品反应完全，避免样品相互干扰。 4.2仪器具有自动除气泡装置，样品与反应试剂无需过滤脱气等前处理工作减轻工作量节约时间。 4.3检测通道： 4.3.1一体化整体设计：一台分析仪集蠕动泵、化学反应单元、控制单元、检测器、试剂瓶存放系统五位一体，试剂瓶置于主机内美观整洁，可通过外界电子显示，无需打开机盖即可实时掌握试剂余量。 4.3.2分析模块之间可同时工作也可独立工作，各模块有独立专用的部件，整个分析步骤在线进行实现完全自动化运行。 4.4检测器： 4.4.1每个通道配备独立的高精度CCD光纤全光谱仪检测器，波长范围350～1100nm软件连续可调。 4.4.2采用高精度CCD光纤全光谱仪检测器无需更换滤光片，减少后期运行成本。 4.5前处理装置：仪器具备完全在线的样品前处理工作，每个模块根据检测项目需要独立配备独立的高温加热、紫外消解、在线蒸馏、在线消解、在线萃取等多种功能模块。 4.6在线蒸馏装置： 4.6.1在线吹脱蒸馏技术，特有的玻璃蒸馏装置，可迅速完成样品的蒸馏收集工作，能满足不同项目的检测需求，尤其适用于基体复杂的污水的分析检测。 4.6.2运行过程无需用到滤膜等耗材，维护简单，运行成本低。 4.7在线紫外消解装置：高效的在线紫外消解装置，可快速完成复杂样品的完全分解与转化，使其满足在线检测要求。 4.8在线加热控温装置：温度可通过电脑进行控制，温度控制区间为室温到250℃，温度精度±0.1℃，数字显示。 4.9流通池： 具备5cm、20cm等多种规格。 4.10光源：高性能、高稳定性LED灯，使用寿命长； 4.11混合圈采：内径≥2mm的玻璃混合圈，具有非常好的通过性和化学惰性，耐用观察方便，样品适应性高。 4.12自动进样器： 4.12.1样品盘位数≥80位，双针进样，一次进样测试两个项目、清洗液自动更换，超静音运行；样品盘可以连续添加样品。进样可进行自动调节自动校准。 4.12.2进样针具备在线清洗装置，杜绝样品间交叉污染。 4.12.3样品瓶：容量≥10mL。 4.13蠕动泵： 4.13.1两个独立的12通道或以上的整体压块式高精度蠕动泵，具有良好的传输一致性和高的传输精度，且结构紧凑，节约空间；最佳的控制水平，实现了低功耗及低噪声，不影响仪器检测器的信噪比。 4.13.2蠕动泵的开关和转速及运行时间都由仪器软件控制，无需仪器面板操作。 4.14泵管：具备3卡口双桥式泵管，泵管寿命较常规泵管加长一倍，成本降低一半，节省维护时间。 4.15脱气泡装置：仪器具有气泡自动消除装置，可有效避免气泡对光度检测的影响。 4.16软件： 4.16.1适用于Windows10/9/8/7/XP系统操作软件，具有强大的专家在线帮助系统，具有用户管理功能可设置不同的登陆账号及密码及不同账号权限高低；具有数据追踪功能，可实时记录仪器操作步骤及报警等信息。 4.16.2软件可对系统中每个部件进行独立控制，包括采样器、蠕动泵、化学处理部件(如反应加热器和蒸馏装置)、控制系统和检测器并存储方法文件，无需手工仪器面板设置。 5、仪器配置清单： 5.1总氮双通道：主机：1台； 5.2高精度12通道蠕动泵：1套； 5.3高精度CCD检测器 ：1套； 5.4分析仪专用软件：1套； 5.5 90位自动进样器：1台； 5.6备品备件（安装工具、耗材等）：1套； 5.7总氮试剂包：1套； 5.8控制终端（配置不低于I3、500G、21寸）：1台； 5.9打印机（A4激光打印机）：1台。 | 台 | 1 |
| 2 | 便携式光合仪 | 1、测量功能： CO2浓度、湿度、空气温度、叶面温度、光强（PAR)、流量、光合（呼吸）速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度。 2、显示功能：CO2浓度初值/终值、RH(相对湿度)初值/终值、空气温度、叶面温度、叶面积、流量、大气压、光强（PAR）；8个显示器分别大屏幕显示，一屏二用；多键盘设计，方便设置功能。 3、软件功能：存储所有测量和计算的数据；上位机软件免安装；支持通过USB口固件升级。 4、移动功能 ：台式/便携两用；防日晒机箱；一体化手柄叶室。 5、CO2传感器：类别：非扩散红外分析器；范围：0～2000 ppm；分辨率：1ppm；精度：±3ppm；响应时间：15s。 6、光量子传感器：类别：带有修正滤光片的硅光电池；范围：0～3000 μmol m-2 s-1；光谱：400～700 nm（可见光范围）；分辩率：1 μmol m-2 s-1；误差：±2%。 7、叶温传感器：类别：T型热电偶；范围：0～50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.3℃；响应时间：1 s。 8、气温传感器 ：类别：T型热电偶；范围：0～50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.3℃；响应时间：1 s。 9、湿度传感器：类别：湿敏电容；范围：0～100 %RH；分辨率：0.1 %；误差：±1.5 %；响应时间：8 s。 10、流量计：类别：微型电子流量计；范围：0～1.0 L/min；分辨率：0.01 L/min；误差：±1%。 11、供电系统：可充电电池；低电压报警，7.2 V 10 Ah可充锂电，续航能力7～9 h；8.4 V 2.0 A锂电池电源适配器。 12、主机：显示器：8个独立显示器；存储：可存储1024组数据，USB接口。 13、工作环境：温度：0～50℃；湿度：0～90%RH不结露 。 14、叶室（可任选一款）：Ⅰ型：25×25 mm；Ⅱ型：55×20 mm；Ⅲ型：65×10 mm（标配）；YXLC-IV：85×45×40 mm（苔藓叶室）；YXLC-V：130×ø90 mm（簇状叶室）。 | 台 | 1 |
| 3 | 叶绿素测定仪（SPAD） | 1、测量 对两种不同波长光的透过率进行测量。 2、计算 自动计算出叶绿素的相对含量值（SPAD 值）。 3、校准 开机校准功能。 4、显示 OLED 显示测量结果。 5、软件 可传输、存储、删除测量数据。 6、设置 编辑文件名。 7、光源：波长 2 个LED 光源，红光660nm，远红光940nm。 8、数据分辨率：0.1；重复性：读数± 0.5；测量精度：±0.1。 9、测量面积：Ф5mm。 10、叶夹深度：0 ～ 50mm； 测量厚度：小于5mm 的叶片。 11、数据传输 USB Type-C USB 传输。 12、存储 可存储4000 组数据。 13、测定时间：1 秒。 14、电源 可充锂电4.2V 1000mAh，一次充电可连续测量5000次。 15、工作环境 温度：0-50℃； 湿度：0~100%RH 不结露 存储温度 -20℃ -50℃。 | 台 | 1 |
| 4 | 荧光定量核酸扩增仪 | 1、检测通量：1-96个/次。 2、适用耗材：0.2ml的96孔板、8连管、单管（透明、磨砂、乳白色均可）。 3、反应体系：10-100ul。 4、动态范围：1~1010 Copies/L。 5、全自动探出式样品舱：通过触摸屏操控样品舱的弹出和关闭。 6、操控方式： 6.1单机操作：触摸屏及嵌入式软件可设置、运行、分析结果等； 6.2 PC直连：通过USB与PC连接，用PC版软件实现实验设置、运行、数据分析等； 6.3 局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，将仪器接入本地局域网，从而实现局域网内任何一台电脑对仪器进行运行监测、数据同步及分析等操作。 7、加热方式：半导体加热制冷。 8、温度范围：4-105℃（最小设置刻度：0.1℃）。 9、控温方式：标准模式和快速模式。 10、最大升温速率：6.5℃/s。 11、温度均匀性：≤±0.2℃。 12、温控精度：±0.1℃。 13、梯度功能：6分区，自定义温度。 14、热盖温度范围：30-110℃（默认105℃，温度可调）。 15、安全保护和预警：热盖温度超温保护和预警、开关电源超温保护和预警。 16、光源：高亮长寿命免维护LED，平行阵列光源。 17、检测器:高灵敏度CMOS。 18、检测方式：顶部激发、顶部扫描。 19、荧光通道数：4。 20、无需ROX校准。 21、远程监控：支持手机APP实时监控实验进展。 22、分析应用功能：定性/绝对定量、相对定量、SNP基因分型、熔解曲线、高分辨率溶解曲线HRM、等温扩增等。 23、灵敏度：可区分500和1000拷贝。 24、权限管理功能：对程序设置、运行设置、数据分析、参数调整等功能进行权限管理，根据使用人职责进行限定。 | 台 | 1 |
| 5 | 超净工作台（单人单面） | 1、采用任意定位移门系统。 2、一体成型易清洁的不锈钢作业台面。 3、具有单、双面操作功能，可供选择。 4、照明和杀菌系统的安全互锁。 5、数显式控制界面，更具人性化设计。 6、符合各项医疗器械设备安全要求。 7、空气洁净度：ISO5级，100级。 8、平均风速（m/s）：≥0.3（可调）。 9、噪声（dB(A)）：≤62。 10、照度（Lx）：≥300。 11、电源：AC220V，1Φ，50Hz。 12、额定功率（W）：250。 13、工作区尺寸（W1 x D1 x H1）：不小于870mmx690mmx520mm。 14、外形尺寸（W x D x H）：不小于1010mmx730mmx1600mm。 15、高效过滤器规格及数量：不小于820mmx610mmx50mmx。 16、紫外灯规格数量：8W1支。 17、沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿0.5h。 18、适用人数：单人单面。 | 台 | 2 |
| 6 | 球磨仪（双头） | 1、工作原理：研磨系统在电子系统的精确控制下，使研磨球在研磨罐内或离心管内做水平往复运动，从而使样品细度达到重复性效果。它可以对硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料等进行简单快速无损的研磨，并可同时研磨两组样品。在一台仪器上配置不同研磨罐或适配器可以进行干磨、湿磨、冷冻研磨以及土壤样品研磨。 2、进样尺寸：小于15mm。 3、最终出样尺寸：不大于5um。 4、程序控制：可设置研磨时间、间歇时间、停留时间；研磨时间设置1s-99h59min59s，连续可调；间歇时间及停留时间设置：1s- 99min59s。 5、振动频率：数字显示1HZ-35HZ（60rpm-2100rpm）。 6、可储存不少于10组参数组合，具有参数锁定功能，快速的匹配不同的样品;触摸屏设计，具备循环次数功能，循环次数1-20次。 7、研磨平台系统带自动中心定位装置和自锁装置，自动中心定位装置中的垫片可拆卸、更换。 8、仪器防护罩配有内置安全装置，通过高灵敏度传感器检测防护罩打开和关闭的状态；传感器检测到防护罩打开后，将信号反馈给电子系统，在电子系统的控制下仪器将不能运行。防护罩有隔音防尘防震保护层，设备设有透明视窗。 9、仪器配有研磨罐，研磨罐容积可选 50ml、35ml、25ml、15 ml、10ml、5ml ；研磨罐材质：铬钢、不锈钢、氧化锆、玛瑙、碳化钨、PTFE（特氟龙）制，配备开罐工具。 10、仪器配有研磨平台数:不少于2 个（研磨罐或适配器数），可选适用适配器孔数100ml×3孔（铝制）、50ml×4孔（不锈钢制）、15ml×2孔（不锈钢制）、5ml×4孔（不锈钢制）、5ml×6孔、5ml×12孔、2ml×10孔、2ml×24孔、2ml×48孔、1.2ml×96孔；适配器材质PTFE、不锈钢、铝制。 11、仪器可选配铝制机械加工一体成形的100ml×3孔专用适配器，采用套入和安全挡板式固定。 12、电学参数 240W AC 220V 50-60Hz.。 | 台 | 1 |
| 7 | 智能人工气候箱 | - 采用微电脑全自动大屏液晶控制器，不低于50组程序可自由设定与输出保存,每组程序含24段可设定，温湿度和光照独立控制可模拟环境条件，可选阶梯式或线性斜率方式。 2、LED每片灯珠不少于800颗, 外圈装设30度角透镜, 内圈装设60度角透镜, 每片光板最高可达170W, LED光板强度可达700μmol m-2 s-1。 3、温度范围：关灯温度范围：0℃~+50℃；（开灯温度范围：10℃ -50℃）；温度均匀度：≤0.5℃，温度控制精度：≤0.1℃，0℃低温除霜时温度可不用高于0度即可化霜完毕, 继续保持低温运行。控制器具有多种抗干扰措施，控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示与测量误差校正，自诊断动态控制技术。 4、加湿系统：采用超音波加湿系统，具有自动补水装置和低水位报警并保护装置；湿度控制范围：50%–90%(无光照时)，湿度控制精度：≤1%，湿度精度：≤3%。 5、栽培区：≥3层，层高可调，内部材质：不锈钢，厚度：±1.0mm。风道采用左右出风方式，层右出风左回风，确保每层均匀度优化，并含有调节板可简易调整出风量。 6、箱体结构：内部容积不小于500升(实用有效空间, 不含室内机与风道部分)，外部材质: 钢板静电粉体烤漆, 保温：PUF 聚胺脂保温材质不低于5cm，有观察窗和遮光板，拥有2.5cm可调整生长高度(每间隔2.5cm)，箱门有磁条，具有脚轮，可调水平。外部钢板静电粉体烤漆, 垂纹处理可达50μm厚度以上, 门磁垫圈, 可锁式门扣。 7、安全装置：过温警报及保护装置，过电流保护，故障排除讯息可显示于HMI界面上，可记录数据不少于8000笔，可通过U盘读出历史信息及警报纪录，可采用万年历时间比对。 | 台 | 4 |
| 8 | 恒温培养箱 | 1、外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。 2、有玻璃内门，外门无观察窗。 3、微电脑P.I.D.温度控制器，控温精准； 4、连续运行或定时运行：0~9999min； 5、具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 6、内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。 7、可抽拉活动式搁板，间距可调。 8、配备独立的外置温度保护装置。 9、配备独立的外置温度短信报警模块（不含数据流量卡），具有手机APP查询功能。 10、配备φ35mm测试孔。 11、配备RS485通信串口。 12、配备RS485转USB转接接头。 13、配备微型热敏打印机或针式打印机。 14、温度范围：室温+5°C~60°C 15、温度均匀度：≤±0.5°C 16、温度波动度：≤±0.3°C 17、加温方式：多面加热 18、箱内循环方式：微风搅拌方式 19、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 20、温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D控制器 21、内部容积（L）：≥270 22、搁板：不少于3 23、功率（W）：约688 24、温度设置在20°C～37°C可用于消除甘露醇溶液结晶现象。 | 台 | 2 |

六、售后服务要求：

1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、投标文件中须提供详细的售后服务机构、维修人员的情况说明及联系方式

4、免费保修期：不低于安装调试验收合格后1年。

5、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

七、交货及安装地点：采购人指定地址。

八、项目实施要求

1、为保证本项目的顺利实施，投标人应结合所投产品特点，自行制定实施方案、图纸并配以文字说明。

2、到货期：合同签订后，在工程进度计划约定的到货期内，将货物送至采购人指定现场。货物送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同货物清单进行数量和外观的到货验收。验收中发现货物有明显损坏及与清单要求不一致的，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。最终验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

4、安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

5、投标人所投货物的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、投标人应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

7、投标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

8、交付时间：中标人在合同签订后30天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

9、安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料由中标人承担。在分项价格表中列出。

九、其他要求：

1、中标人须对最终选定的货物设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经采购人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2、货物布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按货物的相关安装规范执行。

3、中标人负责完成本项目所有设备的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装、调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。

4、本项目需送货到采购人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人投标报价中应包含此费用。

5、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

6、应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

7、招标文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。对于为满足正常运行所需的材料的供应、安装、调试、验收及质量保证的内容请投标人自行考虑。中标人应满足本技术需求书中未描述的，但为保证货物能正常有效运行所需要的其它要求和所需的设备与附件。

8、其它要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州生物工程职业技术学院

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2024-0338

项目名称：徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购/采购包一 | 详见投标文件 |  |
| 采购包一总价（大写）： |  |  |
| 徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购/采购包二 | 详见投标文件 |  |
| 采购包二总价（大写）： |  |  |
| 徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购/采购包三 | 详见投标文件 |  |
| 采购包三总价（大写）： |  |  |
| 徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购/采购包四 | 详见投标文件 |  |
| 采购包四总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：        职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

采购包一：

1.（超声波清洗机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（恒温水浴锅），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（桌面电导仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（ 糖度计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（往复式震荡器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（真空透明干燥器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（ 真空泵 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

8.（ 土壤养分速测仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

9.（EC值检测仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

10.（自动数粒机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

11.（ 天平（万分之一） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

12.（ 天平（千分之一） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

13.（ 天平（百分之一） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

14.（单穗脱粒机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

15.（小区脱粒机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

16.（ 固体样品粉碎机 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

17.（变温发芽箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

18.（种子发芽箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

19.（ 大米外观品质检测仪（含电脑） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

20.（ 电热鼓风干燥箱 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

21.（谷物水分仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

22.（ 砻谷机（微型） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

23.（ 砻谷机（正常） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

24.（ 振荡机 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

25.（ 内置环刀取土器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

26.（ 铝盒 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

27.（土壤粉碎机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

28.（ 便携式电导率仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

29.（ 马弗炉 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

30.（ 加热型磁力搅拌器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

31.（ 涡旋仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

32.（垂直拉制仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

33.（ 程控纳升显微注射泵+显微操作器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

34.（ 立式恒温振荡器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

35.（ 立式恒温振荡器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

36.（ 超微量分光光度计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

37.（ 荧光分光光度计（含电脑）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

38.（普通PCR仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

39.（ 金属浴 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

40.（ 微波炉 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

41.（ 电磁炉 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

42.（台式pH计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

43.（超声波破碎仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

44.（ 液氮罐 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

45.（ 样本破碎研磨匀浆仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

46.（ 移液器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

47.（ 双目体视显微镜 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

48.（ 双目生物显微镜 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

49.（ 化学发光成像系统（含电脑） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

50.（ 全自动凝胶成像分析系统（含电脑） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

采购包二：

1.（ 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（多功能检测仪（酶标仪）(模块光吸收、荧光、化学发光) ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（ 便携式叶绿素荧光测定仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（ 紫外分光光度计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（ 台式高速冷冻离心机 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（纯水仪和超纯水仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（药品保存箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

8.（ 超纯水仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

9.（石墨消解管），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

10.（旋转蒸发仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

11.（恒温培养箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

12.（光照度计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

13.（果蔬保鲜柜），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

14.（ 便携式EC值检测仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

15.（ 氮吹仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

16.（玻璃器皿 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

17.（便携式PH计），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

18.（耐高温坩埚），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

19.（ 土温计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

20.（温湿度计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

采购包三：

1.（果实硬度计），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（ 冻干机  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（ 土壤筛  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（ 近红外谷物分析仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（ 研钵  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（ 种子风选净度仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（ 作物茎秆强度检测仪  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

8.（ 常温高速离心机 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

9.（ 超低温冰箱 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

10.（ 低温保存箱 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

11.（ 制冰机  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

12.（常温蛋白洗脱摇床），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

采购包四：

1.（ 连续流动分析仪  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（ 便携式光合仪  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（ 叶绿素测定仪（SPAD）  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（ 荧光定量核酸扩增仪  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（ 超净工作台（单人单面）  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（ 球磨仪（双头）  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（ 智能人工气候箱  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

8.（ 恒温培养箱  ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院农产品绿色生产与控制中心设备采购（项目编号： JSZC-320300-HWZX-G2024-0814）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX（  XX%），小写￥  大写：人民币     。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥   大写：人民币     。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（   XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币    。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。