新沂市高新区中学实验室配备

更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、原招标文件

投标截止时间：2025年12月19日北京时间09:30。

开标时间：2025年12月19日北京时间09:30。

现更正为

投标截止时间：2026年1月5日北京时间09:30。

开标时间：2026年1月5日北京时间09:30。

- 原招标文件《第四章》 评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格（30分） | 满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) *30，（计算结果保留小数后2位）。 |
| 技术部分（57分） | 产品技术参数（25分） | 完全满足招标文件参数要求的得25分，技术指标每有一项负偏离扣1分，加“▲”项每有一项负偏离扣2分，扣完为止。投标人需提供招标文件有要求提供的技术指标证明材料，不提供视为负偏离。 |
|  | 项目实施方案（15分） | 投标人需提供完整的实施方案包括但不限于培训计划方案、备品备件方案、质量保障方案、工期进度管理方案、风险预防及控制措施突发事件解决方案；保障项目的高质量实施。 （1）以上内容不存在瑕疵:15分； （2）以上内容存在1处瑕疵:12分； （3）以上内容存在2处瑕疵:9分； （4）以上内容存在3处瑕疵:6分； （5）以上内容存在4处瑕疵:3分； （6）未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 技术培训方案（10分） | 投标人需提供完整的技术培训方案。 （1）以上内容不存在瑕疵:10分； （2）以上内容存在1处瑕疵:8分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:3分； （5）未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 售后维护方案（7分） | 根据本项目采购需求拟定相应的售后服务方案，内容包含但不限于：售后服务体系、质量保证承诺、应急响应措施等。 （1）以上内容不存在瑕疵:7分； （2）以上内容存在1处瑕疵:5分； （3）以上内容存在2处瑕疵:3分； （4）以上内容存在3处瑕疵:1分； （5）未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
| 商务部分（13分） | 投标人评价（4分） | 1.投标人具有质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、信息安全管理体系认证ISO27001的，每提供一个得1分，最高得3分。 2.投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书，得1分。 （注：投标文件中须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分。） |
|  | 项目人员配置（7分） | - 项目负责人具备：（此项最多得3分） - ①项目负责人具有高级软件工程师证书，得1分；项目负责人具有中级软件工程师证书，得0.5分； - ②项目负责人具有系统分析师证书、系统架构设计师证书、系统规划与管理师证书每提供1个证书得1分。 2.项目实施团队能力（不含项目负责人）： ①项目团队成员具有教育系统网络安全保障专业人员证书，得1分。 ②项目团队成员具有网络与信息安全应急人员（技术I级）证书，得1分。 ③项目团队成员具有高级智能化系统集成项目经理证书，得1分；项目团队成员具有中级智能化系统集成项目经理证书，得0.5分。（本项最高得1分） ④项目团队成员具有高级IT运维工程师证书，得1分；项目团队成员具有中级IT运维工程师证书，得0.5分。（本项最高得1分） （注：以上人员提供证书和投标人为其缴纳的2025年以来任意1个月的社保证明，缺一不可。） |
|  | 业绩（2分） | 提供2022年1月1日以来由投标人实施的类似项目业绩，需提供相关业绩的合同原件扫描件加盖投标人公章。每提供一个得1分，最高得2分，不提供不得分。 |

- 现更正为：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格（30分） | 满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) *30，（计算结果保留小数后2位）。 |
| 技术部分（64分） | 产品技术参数（32分） | 核心产品技术参数不允许负偏离，否则视为无效响应；供应商对所投产品技术参数逐条进行明确响应并提供相关证明材料。1.供应商技术参数完全符合响应招标文件要求的，得32分；“★"号为实质性响应，不满足做无效处理。“▲"号技术参数一项不满足扣1分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 评审依据:按照技术参数要求提供相应的证明文件，(包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等)，无技术材料支持视为负偏离。2.供应商需对所提供内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 |
|  | 项目实施方案（15分） | 投标人需提供完整的实施方案包括但不限于培训计划方案、备品备件方案、质量保障方案、工期进度管理方案、风险预防及控制措施突发事件解决方案；保障项目的高质量实施。 内容基本完整、科学合理、针对性优良、符合要求的得15分； 内容基本完整、较为合理、有针对性、符合要求的得12分； 内容一般、较为合理、有针对性、基本符合要求的得9分； 内容一般、针对性较弱、基本可行的得6分； 内容较差、无针对性、不符合要求得3分； 无具体内容的，得0分。 |
|  | 技术培训方案（10分） | 投标人需提供完整的技术培训方案。 内容基本完整、科学合理、针对性优良、符合要求的得10分； 内容基本完整、较为合理、有针对性、符合要求的得8分； 内容一般、较为合理、有针对性、基本符合要求的得6分； 内容一般、针对性较弱、基本可行的得3分； 无具体内容的，得0分。 |
|  | 售后维护方案（7分） | 根据本项目采购需求拟定相应的售后服务方案，内容包含但不限于：售后服务体系、质量保证承诺、应急响应措施等。 内容基本完整、科学合理、针对性优良、符合要求的得7分； 内容基本完整、较为合理、有针对性、符合要求的得5分； 内容一般、较为合理、有针对性、基本符合要求的得3分； 内容一般、针对性较弱、基本可行的得1分； 无具体内容的，得0分。 |
| 商务部分（6分） | 投标人评价（4分） | 1.投标人具有质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001每提供一个得2分，最高得4分。 （注：投标文件中须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分。） |
|  | 业绩（2分） | 提供2022年1月1日以来由投标人实施的类似项目业绩，需提供相关业绩的合同原件扫描件加盖投标人公章。每提供一个得1分，最高得2分，不提供不得分。 |

- 原招标文件《第六章》 采购需求

| 化学智慧实验室(48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | - 规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： 1、可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 2、主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。 提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） 或者满足如下参数要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 ▲2.台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 ▲3.台面物理性能1：通过第三方检测机构检测，a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 ▲4.台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 ▲5.台面物理性能3：通过第三方检测机构检测，静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 ▲6.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 ▲7.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～7 项技术指标。 ▲8.教师演示台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲9.教师演示台提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 8～9 项教师演示台技术指标。 ▲10.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ▲11.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 10～11 项冷轧钢板技术指标。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 实验室水槽 | 水槽：外径：440×330×200mm，内径：380×270*180mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板：输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开；220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； ▲提供教师电源校准证书参照JJF 1597-2016《直流稳定电源校准规范》：1、外观及各部分相互作用（正常）；2、直流电压示值误差校准/DC（结果符合）；3、直流电流示值误差校准/DC（结果符合） ▲为保障教师用电安全需满足以下技术要求： （1）保护连接系统的电阻：根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻≤0.1Ω；结果符合 （2）预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA；结果符合 (3）抗电强度试验：根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。结果符合 (4）低温工作试验：根据GB/T 2423.1-2008“试验Ad”进行：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。结果符合 (5）高温工作试验：根据GB/T 2423.2-2008“试验Bd”进行：在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常、结果符合 （提供由生产厂家出具满足以上技术要求带CMA或CNAS标志；带二维码防伪识别真假，并需注明本次招标项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲⑴外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ▲⑵耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ▲⑶抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 ▲⑷防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ▲⑸放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ▲⑹颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 ▲学生桌整体技术要求满足QB/T4071-2021《课桌椅》检测标准： (1)金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； (2)塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； (3)底脚平稳性≤2.0MM； (4)表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象； (5)安全要求所有零部件无破损无缺陷； (6)力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180MM，2次无损；桌腿跌落高度300MM，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） ▲学生桌检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ▲2.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， ▲4.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 ▲5.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲6.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲7.生物实验桌生物实验台面耐污染检测结果为：合格。 ▲8.阻水边提供“四周阻水边宽度”报告，检测结果≥55mm；凹槽深度≥1mm。 ▲9.阻水边依据GB/T 23266-2009检测标准，弹性限度mm≥12，断裂模数MPa：平均值≥45，单值≥40；单项结论均为符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～9 项技术指标。 ▲10.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲11.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应台面以上 10～11 项技术指标。 四、书包斗:尺寸为430*260*165；壁厚3.5mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 24 | 张 |  |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。▲为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（提供由具有检测资格的检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖生产厂家公章） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供水槽柜抽屉的甲醛检测报告，检测结果为：未检出； ▲2.提供水槽柜抽屉表面耐污染性能检测报告：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过10项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 （2)依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应水槽柜抽屉 1～3 项技术指标。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 规格:长380mm×深400mm×高450mm 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形320mm×32mm×5mm厚/底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套120mm×125×40mm.2.凳脚材质:采用30mm×1.8mm厚圆管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。▲实验凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180MM，10次；椅凳跌落试验：高度200MM，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。（提供由省级或省级以上检测机构出具GB/T32487-2016《塑料件家具通用技术条件》检测依据并满足以上技术要求，带CMA、CNAS标志；带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供实验凳外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测报告（检测结果为合格）。 ▲2.提供实验凳符合GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。 （2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 48 | 条 |  |  |  |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KW，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 4、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组， 5、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 ▲为保障电气设备的使用安全需满足以下技术要求，参照GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》检测依据，不少于15项的电气设备安全检测： （1）防电击概述：见标准GB 4793.1-2007第6.1章节； （2）可触及零部件的判定：见标准GB 4793.1-2007第6.2章节； （3）可触及零部件的允许限值：见标准GB 4793.1-2007第6.3章节； （4）正常条件下的防护：见标准GB 4793.1-2007第6.4章节； （5）与外部电路的连接：见标准GB 4793.1-2007第6.6章节； （6）电气间隙和爬电距离：见标准GB 4793.1-2007第6.7章节； （7）介电强度试验程序见标准GB 4793.1-2007第6.8章节； （8）防电击保护的结构要求见标准GB 4793.1-2007第6.9章节； （9）电源线：见标准GB 4793.1-2007第6.10.1章节； （10）供电电源的断开：见标准GB 4793.1-2007第6.11章节； （11）提起和搬运用装置：见标准GB 4793.1-2007第7.4章节； （12）墙壁安装：见标准GB 4793.1-2007第7.5章节； （13）外壳的刚性试验：见标准GB 4793.1-2007第8.1章节； （14）一旦出现着火，将火焰控制在设备内：见标准GB 4793.1-2007第9.2章节； （15）过流保护：见标准GB 4793.1-2007第9.5章节； （提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件）。 ▲智能控制柜耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件）。 ▲提供控制柜低压电器3C认证，国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询。 ▲控制柜试验报告依据GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》标准：①布线、操作性能和功能；②耐腐蚀；③绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证；④提升；⑤机械操作；⑥成套设备的防护等级；⑦电气间隙和爬电距离；⑧点击防护和保护电路完整性；⑨开关器件和元件的组合；⑩内部电路和连接；⑪外接导体端子；⑫介电性能；⑬温升极限；结果符合要求。（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带CMA/CNAS标识加盖厂家鲜章的试验报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能控制屏 | 规格：显示屏采用10寸高分辨率工业安卓屏，默认密码登陆；密码可以设置修改，实时显示当前北京时间、设备温湿度实时显示。集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；4、供排水控制系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 温湿度探测系统 | 内置精密传感装置，保障室内的环境舒适性，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5 的数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | app吊装控制系统 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装（主体框架） | 1、采用标准模块化组成，≥1200×550×200mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 2、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，连接杆采用≥70×55×1.8mm专用铝合金模具一体成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 ▲为保障电气设备的使用安全需满足以下技术要求，参照GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于12项的安全检测： （1）防电击：可触及零部件不得出现危险带电； （2）可触及零部件的判定：铰接式试验指应施加于各个可能的位置，刚性试验指的施加（10N），危险带电零部件上方的开孔，预调控制件的开孔； （3）可触及零部件的允许限制：正常条件下的值，直流24V供电，单一故障条件下的限制直流24V供电； （4）正常条件下的防护：基本绝缘，外壳或挡板； （5）介电强度试验程序：任何保护导体端子或功能接地端子，任何可触及导电零部件（不超过6.3.1条值而允许触及的带电零部件除外），用金属箔整个包绕的外壳触及绝缘部分，潮湿预处理：预处理是在潮湿箱中进行，箱中空气的湿度为92.5%±2.5%相对湿度，温度为40℃±2%； （6）防机械危险：正常条件下或单一故障条件下操作不应带来危险； （7）运动零部件不会挤破、划破或刺破操作人员； （8）提起和搬运用装置：质量等于或大于18kg，装有供起和搬运用的装置或文件中说明； （9）墙壁安装 符合要求 （10外壳的刚性试验：静态试验30N无危险，动态试验5J无危险， （11）一旦着火，将火焰控制在设备内，绝缘导线具有相当于GB/T11020规定的FV-1或更优的可燃性等级，连接器和安装元器件的绝缘材料具有相当于GB/T11020规定的FV-2或更优的可燃性等级，外观符合相关结构和防火要求 （12） 限能电路不大于30Vr.ms和42.4V（P）,或者60Vd.c； ▲参照GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，领苯二甲酸脂：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg等有害物质检测合格。 （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于3项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 ▲2.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 ▲3.须提供吊装主体框架符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲4.吊装主体框架依据GB/T7141-2008检测标准，热老化至少50h，检测结果：外观无明显变化。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应吊装主体框架 1～4 项技术指标。 | 12 | 套 |  |  |  |
| 2 | 吊装固定支架 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 ▲冷轧钢板依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)96h,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级,涂(镀)层对基体的保护等级≥9级；（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 14 | 只 |  |  |  |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 1、动力采用为直流24V电机，连接杆采用≥70×55×1.8mm专用铝合金模具一体成型； 2、功能模块≥300×210×85mm采用模具一体成型,形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制； 3、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会停止。 ▲智能摇臂铝合金检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 5 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 6 |  | 采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA. | 12 | 组 |  |  |  |
| 7 | 急停装置 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 智能照明系统 | 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 24 | 套 |  |  |  |
| 10 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动排水系统装置：储水箱≥330×250×245MM,自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 ▲储水箱检验依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料理化性能：耐老化性室内用720h，冲击强度的保持率≥60%,外观颜色变色评级5级，（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） ▲自动给排水系统依据GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A ：低温（低温：温度-20±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常）；GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B ：高温（高温：温度60±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常） （提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） 或者满足如下参数要求： ▲1.依据GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法》标识指标，检测项目：静液压试验（0.4MPa保压60s)检测，检测结果：无泄漏、裂口、急剧变形或其他破坏迹象。判定结果：符合。 ▲2.依据GB/T 6111-2018《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》，检测项目：耐内压性能（20℃,24h,0.4MPa)检测，检测结果：无破坏、无渗漏。 ▲3.依据GB/T39560，电子电器产品中某些物质的测定系列标准，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果均为未检出。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应给排水接口 1～3 项技术指标。 | 12 | 套 |  |  |  |
| 11 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 12 | 套 |  |  |  |
| 12 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。 ▲ABS塑料依据GB/T 1040.2-2022《塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑的试验条件》和GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，拉伸强度：≥24MPa；外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差；（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 老师布线系统 | 地面对接，教师电源部分，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用电要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 老师给排水系统 | 地面对接，教师给排水安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 24 | 个 |  |  |  |
| 2 | 万向吸风罩（老师用） | 材质：采用铝合金材质，表面阿克苏环氧树脂粉未静电喷涂， 经过氧化处理，具有耐腐蚀、耐酸碱效果 关节：高密度PP材质，可360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶 关节连接杆：304不锈钢 关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 拱形／杯形集气罩：高密度PP/PC材质 伸缩导管：75mm合金管 独有360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm 固定底座：非粘接而成，模具注塑－－体成型，牢度强，不脱底。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 室内通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 室外通风系统 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 化学准备室/间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 准备桌 | 1、规格：2400*1200*780mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ▲（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 或者满足如下参数要求： ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标现场提供检测报告原件。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～2 项技术指标。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。▲为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（提供由具有检测资格的检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖生产厂家公章） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供水槽柜抽屉的甲醛检测报告，检测结果为：未检出； ▲2.提供水槽柜抽屉表面耐污染性能检测报告：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过10项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 （2)依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应水槽柜抽屉 1～3 项技术指标。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | PP药品柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 10 | 个 |  |  |  |
| 7 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 化学危化品室/间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | PP药品柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 2 | 通风柜 | 1500×850×2350mm 主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。下柜门铰链采用“DTC品牌”110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 毒害品储存柜 | 1、仪器总尺寸为900 mm×500 mm×1840mm。 2、外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,柜壁为双层结构，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、内胆采用阻燃耐腐蚀PVC板材；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖有约60目的铜网。柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 5、柜中部有3个三层阶梯式的固定搁板，阶梯式隔板为PVC材料一次成型，贴有警示红 ，警示蓝，警示黄装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每层搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。 6、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机排风，控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、柜体填充具有保温隔热作用的隔热棉。 8、柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀。 9、柜门上安装机械锁和电子密码锁，机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 易燃液体防火安全柜 | 产品名称：蓝色弱腐蚀性物品存储柜 开门方式：手动/自动层板：二板可调 门型：双门锁具：双锁 颜色：蓝色（环氧树脂喷涂） | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 灭火设备 | 4KG干粉灭火器，符合安全条例，满足意外事故需要；两个灭火器和1个灭火器箱； | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 通风风机 | ≥110W轴流风机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室 |  |  |  |
| 8 | 风机控制线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 室 |  |  |  |
| 9 | 安装辅件 | 含固定支架、连接管、耗材、监控系统等 | 1 | 室 |  |  |  |
| 10 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 室 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 物理智慧实验室(吊装) （48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： 1、可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 2、主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。 提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） 或者满足如下参数要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 ▲2.台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 ▲3.台面物理性能1：通过第三方检测机构检测，a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 ▲4.台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 ▲5.台面物理性能3：通过第三方检测机构检测，静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 ▲6.台面提供符合GB/T35601-2017标准，要求检测项目包含挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。 ▲7.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 ▲8.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～8 项技术指标。 ▲9.教师演示台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲10.教师演示台提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 9～10 项教师演示台技术指标。 ▲11.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ▲12.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 11～12 项冷轧钢板技术指标。 13.代理商需提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板：输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开；220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； ▲提供教师电源校准证书参照JJF 1597-2016《直流稳定电源校准规范》：1、外观及各部分相互作用（正常）；2、直流电压示值误差校准/DC（结果符合）；3、直流电流示值误差校准/DC（结果符合） ▲为保障教师用电安全需满足以下技术要求： （1）保护连接系统的电阻：根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻≤0.1Ω；结果符合 （2）预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA；结果符合 (3）抗电强度试验：根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。结果符合 (4）低温工作试验：根据GB/T 2423.1-2008“试验Ad”进行：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。结果符合 (5）高温工作试验：根据GB/T 2423.2-2008“试验Bd”进行：在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常、结果符合 （提供由生产厂家出具满足以上技术要求带CMA或CNAS标志；带二维码防伪识别真假，并需注明本次招标项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲⑴外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ▲⑵耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ▲⑶抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 ▲⑷防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ▲⑸放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ▲⑹颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 ▲学生桌整体技术要求满足QB/T4071-2021《课桌椅》检测标准： (1)金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； (2)塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； (3)底脚平稳性≤2.0MM； (4)表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象； (5)安全要求所有零部件无破损无缺陷； (6)力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180MM，2次无损；桌腿跌落高度300MM，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） ▲学生桌检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ▲2.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， ▲4.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 ▲5.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲6.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲7.生物实验桌生物实验台面耐污染检测结果为：合格。 ▲8.阻水边提供“四周阻水边宽度”报告，检测结果≥55mm；凹槽深度≥1mm。 ▲9.阻水边依据GB/T 23266-2009检测标准，弹性限度mm≥12，断裂模数MPa：平均值≥45，单值≥40；单项结论均为符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～9 项技术指标。 ▲10.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲11.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应台面以上 10～11 项技术指标。 四、书包斗:尺寸为430*260*165；壁厚3.5mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 24 | 张 |  |  |  |
| 2 | 实验凳 | 规格:长380mm×深400mm×高450mm 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形320mm×32mm×5mm厚/底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套120mm×125×40mm.2.凳脚材质:采用30mm×1.8mm厚圆管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。▲实验凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180MM，10次；椅凳跌落试验：高度200MM，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。（提供由省级或省级以上检测机构出具GB/T32487-2016《塑料件家具通用技术条件》检测依据并满足以上技术要求，带CMA、CNAS标志；带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供实验凳外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测报告（检测结果为合格）。 ▲2.提供实验凳符合GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。 （2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 48 | 条 |  |  |  |
| 3 | 顶部多模块电源供应装置 | 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格205×205×140㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部有四个软胶落地脚垫。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 模块储藏装置 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×178㎜(±5㎜)，内胆规格380×380×90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板， | 12 | 个 |  |  |  |
| 5 | 低压电源模块 | (1)、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；当学生提问时还具有电子举手，与老师互动功能。 (2)、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压。 (3)、学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A (4)、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.25V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； (5)、一个吊舱有2个网络接口，方便随时能上网，底部电源盒上具手动调节上下升降功能，灯光照明控制。 | 24 | 个 |  |  |  |
| 6 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 24 | 个 |  |  |  |
| 7 | 透明均光板 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用亚克力材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 10 | 组 |  |  |  |
| 8 | 智能升降机构 | 采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过旋转轮，旋转轮为可转动设置，旋转轮和旋转轮设置一圈连接槽，牵引绳连接在旋转轮槽中，牵引绳在旋转轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在旋转轮之间，来驱动牵引 绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 9 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 安装辅件 | 国标五金件 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 安装调试 | 标准化安装，升降功能、高低压电源系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 物理电学实验室（48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： 1、可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 2、主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。 提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） 或者满足如下参数要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 ▲2.台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 ▲3.台面物理性能1：通过第三方检测机构检测，a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 ▲4.台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 ▲5.台面物理性能3：通过第三方检测机构检测，静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 ▲6.台面提供符合GB/T35601-2017标准，要求检测项目包含挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。 ▲7.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 ▲8.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～8 项技术指标。 ▲9.教师演示台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲10.教师演示台提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 9～10 项教师演示台技术指标。 ▲11.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ▲12.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 11～12 项冷轧钢板技术指标。 13.代理商需提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 教师主控电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 8、▲教师主控电源依据GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》标准，通过对1G以下辐射发射、连续射频电磁场骚扰、连续射频感应骚扰检测结果符合。（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 1 | 台 |  |  |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲⑴外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ▲⑵耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ▲⑶抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 ▲⑷防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ▲⑸放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ▲⑹颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 ▲学生桌整体技术要求满足QB/T4071-2021《课桌椅》检测标准： (1)金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； (2)塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； (3)底脚平稳性≤2.0MM； (4)表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象； (5)安全要求所有零部件无破损无缺陷； (6)力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180MM，2次无损；桌腿跌落高度300MM，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） ▲学生桌检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ▲2.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， ▲4.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 ▲5.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲6.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲7.生物实验桌生物实验台面耐污染检测结果为：合格。 ▲8.阻水边提供“四周阻水边宽度”报告，检测结果≥55mm；凹槽深度≥1mm。 ▲9.阻水边依据GB/T 23266-2009检测标准，弹性限度mm≥12，断裂模数MPa：平均值≥45，单值≥40；单项结论均为符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～9 项技术指标。 ▲10.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲11.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应台面以上 10～11 项技术指标。 四、书包斗:尺寸为430*260*165；壁厚3.5mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 24 | 张 |  |  |  |
| 2 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 24 | 个 |  |  |  |
| 3 | 学生安全电源 | 1. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功[ ]能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护；铝合金外框按放于桌面。 | 24 | 个 |  |  |  |
| 4 | 学生凳 | 1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 48 | 条 |  |  |  |
| 5 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 室 |  |  |  |
| 6 | 安装 | 安装、调试 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 物理力学实验室（48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： 1、可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 2、主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。 提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） 或者满足如下参数要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 ▲2.台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 ▲3.台面物理性能1：通过第三方检测机构检测，a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 ▲4.台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 ▲5.台面物理性能3：通过第三方检测机构检测，静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 ▲6.台面提供符合GB/T35601-2017标准，要求检测项目包含挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。 ▲7.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 ▲8.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～8 项技术指标。 ▲9.教师演示台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲10.教师演示台提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 9～10 项教师演示台技术指标。 ▲11.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ▲12.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 11～12 项冷轧钢板技术指标。 13.代理商需提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 教师主控电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 8、▲教师主控电源依据GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》标准，通过对1G以下辐射发射、连续射频电磁场骚扰、连续射频感应骚扰检测结果符合。（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 1 | 台 |  |  |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲⑴外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ▲⑵耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ▲⑶抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 ▲⑷防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ▲⑸放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ▲⑹颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 ▲学生桌整体技术要求满足QB/T4071-2021《课桌椅》检测标准： (1)金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； (2)塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； (3)底脚平稳性≤2.0MM； (4)表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象； (5)安全要求所有零部件无破损无缺陷； (6)力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180MM，2次无损；桌腿跌落高度300MM，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） ▲学生桌检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ▲2.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， ▲4.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 ▲5.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲6.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲7.生物实验桌生物实验台面耐污染检测结果为：合格。 ▲8.阻水边提供“四周阻水边宽度”报告，检测结果≥55mm；凹槽深度≥1mm。 ▲9.阻水边依据GB/T 23266-2009检测标准，弹性限度mm≥12，断裂模数MPa：平均值≥45，单值≥40；单项结论均为符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～9 项技术指标。 ▲10.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲11.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应台面以上 10～11 项技术指标。 四、书包斗:尺寸为430*260*165；壁厚3.5mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 24 | 张 |  |  |  |
| 2 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 24 | 个 |  |  |  |
| 3 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用独立的变压器给学生实验供电，由数码管显示电压电流值，轻触按键操作方式，数字键盘，简单直观； 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌； 6. 220V交流输出为新国标五孔插座。 7.在锁定状态下，学生电源输出的电压和过载电流都由教师电源端控制，当学生电源过载后数码管闪耀提示，恢复输出由教师端控制，学生端不可操作同时也操作不了（电子举手键除外）。 ▲学生电源依据GB4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》标:通过对保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、抗电强度试验，检测结果符合。（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 24 | 个 |  |  |  |
| 4 | 学生凳 | 1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 48 | 条 |  |  |  |
| 5 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 室 |  |  |  |
| 6 | 安装 | 安装、调试 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 物理准备室/间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 准备桌 | 1、规格：2400*1200*780mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ▲（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲2.实验桌通过耐划痕测试，耐划痕测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过耐龟裂测试，耐龟裂测试结果为：0级。 ▲4.实验桌通过第三方检测机构力学性能测试，水平静载荷测试结果为：合格。 ▲5.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲6.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验测试结果为：合格， ▲7.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲8.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～8 项技术指标。▲1.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲2.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～2 项技术指标。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标现场提供检测报告原件。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～2 项技术指标。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲1.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1 项技术指标。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | PP仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 3 | 安装调试 | 标准安装 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 物理仪器室/间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | PP仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 2 | 安装调试 | 标准安装 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 生物智慧实验室(吊装)（48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： 1、可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 2、主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。 提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） 或者满足如下参数要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 ▲2.台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 ▲3.台面物理性能1：通过第三方检测机构检测，a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 ▲4.台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 ▲5.台面物理性能3：通过第三方检测机构检测，静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 ▲6.台面提供符合GB/T35601-2017标准，要求检测项目包含挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。 ▲7.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 ▲8.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～8 项技术指标。 ▲9.教师演示台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲10.教师演示台提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 9～10 项教师演示台技术指标。 ▲11.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ▲12.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 11～12 项冷轧钢板技术指标。 13.代理商需提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 实验室水槽 | 水槽：外径：440×330×200mm，内径：380×270*180mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板：输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开；220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； ▲提供教师电源校准证书参照JJF 1597-2016《直流稳定电源校准规范》：1、外观及各部分相互作用（正常）；2、直流电压示值误差校准/DC（结果符合）；3、直流电流示值误差校准/DC（结果符合） ▲为保障教师用电安全需满足以下技术要求： （1）保护连接系统的电阻：根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻≤0.1Ω；结果符合 （2）预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA；结果符合 (3）抗电强度试验：根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。结果符合 (4）低温工作试验：根据GB/T 2423.1-2008“试验Ad”进行：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。结果符合 (5）高温工作试验：根据GB/T 2423.2-2008“试验Bd”进行：在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常、结果符合 （提供由生产厂家出具满足以上技术要求带CMA或CNAS标志；带二维码防伪识别真假，并需注明本次招标项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲⑴外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ▲⑵耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ▲⑶抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 ▲⑷防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ▲⑸放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ▲⑹颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 ▲学生桌整体技术要求满足QB/T4071-2021《课桌椅》检测标准： (1)金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； (2)塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； (3)底脚平稳性≤2.0MM； (4)表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象； (5)安全要求所有零部件无破损无缺陷； (6)力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180MM，2次无损；桌腿跌落高度300MM，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） ▲学生桌检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ▲2.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， ▲4.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 ▲5.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲6.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲7.生物实验桌生物实验台面耐污染检测结果为：合格。 ▲8.阻水边提供“四周阻水边宽度”报告，检测结果≥55mm；凹槽深度≥1mm。 ▲9.阻水边依据GB/T 23266-2009检测标准，弹性限度mm≥12，断裂模数MPa：平均值≥45，单值≥40；单项结论均为符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～9 项技术指标。 ▲10.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲11.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应台面以上 10～11 项技术指标。 四、书包斗:尺寸为430*260*165；壁厚3.5mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 24 | 张 |  |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。▲为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（提供由具有检测资格的检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖生产厂家公章） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供水槽柜抽屉的甲醛检测报告，检测结果为：未检出； ▲2.提供水槽柜抽屉表面耐污染性能检测报告：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过10项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 （2)依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应水槽柜抽屉 1～3 项技术指标。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 规格:长380mm×深400mm×高450mm 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形320mm×32mm×5mm厚/底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套120mm×125×40mm.2.凳脚材质:采用30mm×1.8mm厚圆管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。▲实验凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180MM，10次；椅凳跌落试验：高度200MM，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。（提供由省级或省级以上检测机构出具GB/T32487-2016《塑料件家具通用技术条件》检测依据并满足以上技术要求，带CMA、CNAS标志；带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供实验凳外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测报告（检测结果为合格）。 ▲2.提供实验凳符合GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。 （2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 48 | 条 |  |  |  |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组， 4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 7、供排水控制系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 8、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。▲为保障电气设备的使用安全需满足以下技术要求，参照GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》检测依据，不少于15项的电气设备安全检测： （1）防电击概述：见标准GB 4793.1-2007第6.1章节； （2）可触及零部件的判定：见标准GB 4793.1-2007第6.2章节； （3）可触及零部件的允许限值：见标准GB 4793.1-2007第6.3章节； （4）正常条件下的防护：见标准GB 4793.1-2007第6.4章节； （5）与外部电路的连接：见标准GB 4793.1-2007第6.6章节； （6）电气间隙和爬电距离：见标准GB 4793.1-2007第6.7章节； （7）介电强度试验程序见标准GB 4793.1-2007第6.8章节； （8）防电击保护的结构要求见标准GB 4793.1-2007第6.9章节； （9）电源线：见标准GB 4793.1-2007第6.10.1章节； （10）供电电源的断开：见标准GB 4793.1-2007第6.11章节； （11）提起和搬运用装置：见标准GB 4793.1-2007第7.4章节； （12）墙壁安装：见标准GB 4793.1-2007第7.5章节； （13）外壳的刚性试验：见标准GB 4793.1-2007第8.1章节； （14）一旦出现着火，将火焰控制在设备内：见标准GB 4793.1-2007第9.2章节； （15）过流保护：见标准GB 4793.1-2007第9.5章节； （提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件）。 ▲智能控制柜耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件）。 ▲提供控制柜低压电器3C认证，国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询。 ▲控制柜试验报告依据GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》标准：①布线、操作性能和功能；②耐腐蚀；③绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证；④提升；⑤机械操作；⑥成套设备的防护等级；⑦电气间隙和爬电距离；⑧点击防护和保护电路完整性；⑨开关器件和元件的组合；⑩内部电路和连接；⑪外接导体端子；⑫介电性能；⑬温升极限；结果符合要求。（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带CMA/CNAS标识加盖厂家鲜章的试验报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能控制屏 | 规格：显示屏采用10寸高分辨率工业安卓屏，默认密码登陆；密码可以设置修改，实时显示当前北京时间、设备温湿度实时显示。集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；4、供排水控制系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 温湿度探测系统 | 内置精密传感装置，保障室内的环境舒适性，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5 的数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | app吊装控制系统 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装（主体框架） | 1、采用标准模块化组成，≥1200×550×200mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 2、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，连接杆采用≥70×55×1.8mm专用铝合金模具一体成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 ▲为保障电气设备的使用安全需满足以下技术要求，参照GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于12项的安全检测： （1）防电击：可触及零部件不得出现危险带电； （2）可触及零部件的判定：铰接式试验指应施加于各个可能的位置，刚性试验指的施加（10N），危险带电零部件上方的开孔，预调控制件的开孔； （3）可触及零部件的允许限制：正常条件下的值，直流24V供电，单一故障条件下的限制直流24V供电； （4）正常条件下的防护：基本绝缘，外壳或挡板； （5）介电强度试验程序：任何保护导体端子或功能接地端子，任何可触及导电零部件（不超过6.3.1条值而允许触及的带电零部件除外），用金属箔整个包绕的外壳触及绝缘部分，潮湿预处理：预处理是在潮湿箱中进行，箱中空气的湿度为92.5%±2.5%相对湿度，温度为40℃±2%； （6）防机械危险：正常条件下或单一故障条件下操作不应带来危险； （7）运动零部件不会挤破、划破或刺破操作人员； （8）提起和搬运用装置：质量等于或大于18kg，装有供起和搬运用的装置或文件中说明； （9）墙壁安装 符合要求 （10外壳的刚性试验：静态试验30N无危险，动态试验5J无危险， （11）一旦着火，将火焰控制在设备内，绝缘导线具有相当于GB/T11020规定的FV-1或更优的可燃性等级，连接器和安装元器件的绝缘材料具有相当于GB/T11020规定的FV-2或更优的可燃性等级，外观符合相关结构和防火要求 （12） 限能电路不大于30Vr.ms和42.4V（P）,或者60Vd.c； ▲参照GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，领苯二甲酸脂：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg等有害物质检测合格。 （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于3项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 ▲2.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 ▲3.须提供吊装主体框架符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲4.吊装主体框架依据GB/T7141-2008检测标准，热老化至少50h，检测结果：外观无明显变化。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应吊装主体框架 1～4 项技术指标。 | 12 | 套 |  |  |  |
| 2 | 吊装固定支架 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 14 | 只 |  |  |  |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 1、动力采用为直流24V电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型； 2、功能模块300*210*85mm采用模具一体成型,形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制； 3、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会停止。 ▲智能摇臂铝合金检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 5 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 6 |  | 采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA. | 12 | 组 |  |  |  |
| 7 | 急停装置 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 智能照明系统 | 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 24 | 套 |  |  |  |
| 10 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动排水系统装置：储水箱≥330×250×245MM,自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 ▲储水箱检验依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料理化性能：耐老化性室内用720h，冲击强度的保持率≥60%,外观颜色变色评级5级，（提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） ▲自动给排水系统依据GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A ：低温（低温：温度-20±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常）；GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B ：高温（高温：温度60±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常） （提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） | 12 | 套 |  |  |  |
| 11 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 12 | 套 |  |  |  |
| 12 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：定制U型架、U型槽钢、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 老师布线系统 | 地面对接，教师电源部分，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用电要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 老师给排水系统 | 地面对接，教师给排水安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 新型智能顶装生物实验室 （48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： 1、可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)；检测结果合格。 2、主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、理化性能（耐划痕、耐污染、表面耐磨性、冲击强度、耐腐蚀）、力学性能（水平静载荷、垂直静载荷、台面挠度、水平冲击、垂直加载、水平耐久性、垂直耐久性）检测结果合格。 提供由具有检测资格的检测机构出具的满足以上技术要求，带二维码并加盖厂家鲜章的检测报告复印件，报告在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询） 或者满足如下参数要求： ▲1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 ▲2.台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 ▲3.台面物理性能1：通过第三方检测机构检测，a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 ▲4.台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 ▲5.台面物理性能3：通过第三方检测机构检测，静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 ▲6.台面提供符合GB/T35601-2017标准，要求检测项目包含挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。 ▲7.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 ▲8.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～8 项技术指标。 ▲9.教师演示台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲10.教师演示台提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 9～10 项教师演示台技术指标。 ▲11.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ▲12.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 11～12 项冷轧钢板技术指标。 13.代理商需提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 实验室水槽 | 水槽：外径：440×330×200mm，内径：380×270*180mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板 输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。 交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。 轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开；提供教师电源校准证书，参照JJF 1597-2016《直流稳定电源校准规范》； 220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。 采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动， 采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲⑴外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ▲⑵耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ▲⑶抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 ▲⑷防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ▲⑸放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ▲⑹颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 ▲学生桌整体技术要求满足QB/T4071-2021《课桌椅》检测标准： (1)金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； (2)塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； (3)底脚平稳性≤2.0MM； (4)表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象； (5)安全要求所有零部件无破损无缺陷； (6)力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180MM，2次无损；桌腿跌落高度300MM，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； （提供出具满足以上技术要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） ▲学生桌检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；（提供出具有资质的检测机构满足以上要求，带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ▲2.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， ▲4.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 ▲5.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲6.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲7.生物实验桌生物实验台面耐污染检测结果为：合格。 ▲8.阻水边提供“四周阻水边宽度”报告，检测结果≥55mm；凹槽深度≥1mm。 ▲9.阻水边依据GB/T 23266-2009检测标准，弹性限度mm≥12，断裂模数MPa：平均值≥45，单值≥40；单项结论均为符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～9 项技术指标。 ▲10.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲11.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应台面以上 10～11 项技术指标。 四、书包斗:尺寸为430*260*165；壁厚3.5mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上 1～3 项技术指标。 | 24 | 张 |  |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。▲为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（提供由具有检测资格的检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖生产厂家公章） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供水槽柜抽屉的甲醛检测报告，检测结果为：未检出； ▲2.提供水槽柜抽屉表面耐污染性能检测报告：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过10项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 （2)依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应水槽柜抽屉 1～3 项技术指标。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 规格:长380mm×深400mm×高450mm 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形320mm×32mm×5mm厚/底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套120mm×125×40mm.2.凳脚材质:采用30mm×1.8mm厚圆管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。▲实验凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180MM，10次；椅凳跌落试验：高度200MM，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。（提供由省级或省级以上检测机构出具GB/T32487-2016《塑料件家具通用技术条件》检测依据并满足以上技术要求，带CMA、CNAS标志；带二维码防伪识别真假，并需注明本次项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件） | 48 | 条 |  |  |  |
| 实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 | 1、规格：450*200*600mm。 2、控制箱内置：≥10寸彩色液晶触摸屏1台，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 2.1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 2.3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 技术要求： ▲参照 GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于15项的安全检测，包含防电击、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限值、正常条件下的防护、与外部电路的连接、电气间隙和爬电距离、介电强度试验程序、防电击保护的结构要求、电源线、供电电源的断开、外壳的刚性试验、过流保护等都符合要求； 参照GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；盐雾试验满足：720h中性盐雾试验 10级。GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级。 （提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 认证标识的检测报告，并加盖产品厂商鲜章。） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能控制屏 | 1、功能：集中控制系统，可执行各选项控制。 2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。 3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | app吊装控制系统 | 1、点击进入微信小程序可获得APP界面，这样大大增强了系统的可移植性，更加方便系统的升级。 2、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值，如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 3、使用APP同时控制水电光源开启与关闭。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 温湿度空气质量监视系统 | 内置精密度传感装置，实时监测环境的温度湿度、PM2.5浓度、烟雾浓度、二氧化碳浓度、TVOC、甲醛浓度。 1、烟雾浓度：该系统支持烟雾浓度实时监测，系统集成了烟雾浓度数值采集传感器，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上。 2、二氧化碳浓度：该系统可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上。二氧化碳的浓度监测主要是对环境质量的一个监测。 3、甲醛浓度：甲醛浓度是一个重要的空气质量指标，该系统可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上。 4、TVOC：该系统可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上，可以了解到教室的一个环境质量监测的状况，可根据该数值做出相应的通风、排查等措施。 5、PM2.5：该系统可以实时统计教室内PM2.5 的一个数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 火光烟雾系统 | 本系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容，可在屏幕上显示数据。 1、须提供符合 GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》不少于5项内容检测，试验前检查、功能试验、重复性试验、方位试验、辐射电磁场试验、火灾灵敏度试验检测结果均为合格； 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章） | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，插座电源打开与关闭，各组锁定，比如语音摇臂展开，语音直流输出12V，就可控制开启摇臂的放下，摇臂电源模块就输出直流12V电压。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 吊装主体框架 | 标准模块化组成，规矩为1200*560*140mm为一组，主框架采用航空设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。两侧采用≥1200*140*22铝合金一体成型工艺，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 技术要求： ▲参照 GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于12项的安全检测，包含防电击、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限值、正常条件下的防护、介电强度试验程序、防机械危险、运动零部件、提起和搬运用装置、墙壁安装、外壳刚性试验、一旦出现着火将火焰控制在设备内、限能电路等要求； （提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 认证标识的检测报告，并加盖产品厂商鲜章。） 或者满足如下参数要求： ▲1.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于3项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 ▲2.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 ▲3.须提供吊装主体框架符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲4.吊装主体框架依据GB/T7141-2008检测标准，热老化至少50h，检测结果：外观无明显变化。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件备查。报告中须反应吊装主体框架 1～4 项技术指标。 | 12 | 套 |  |  |  |
| 8 | 智能摇臂升降系统 | 1、摆臂采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥220*90mm，壁厚≥1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。在摇臂中部装有整个摇臂系统的运行状态指示灯 ，可实时监测当前智能摇臂系统的一个运行状态。当摇臂正常运行状态时指示灯显示绿色（不论是摇臂展开、摇臂收回）， 当自动排水系统启动后指示灯显示蓝色，当摇臂运行过程当中遇到障碍物阻挡时，指示灯显示红色警示状态（不论是摇臂展开受阻或收回受阻）。 2、摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音≤40dB），铝合金外管和内管，美观并耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关，推杆行程195mm，推杆速度4.5mm/s，推杆推力拉力6000N。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 9 | 电源操作系统供应模块 | 摇臂电源盒采用包围铝型材设计，正面屏幕显示电源输出，低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座4个、USB输出5V电源1组、液晶彩色屏1块（约为4.88英寸），网络接口一组。 1、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用屏内触摸按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用106*56mm尺寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、采用106*56mm尺寸液晶彩色显示屏，液晶屏内触摸按键选择电压等操作， 6、液晶屏显示有年月日、时钟、温湿度、电压电流，给水排风、过载保护、高压开关等状态显示，还有具有举手功能。当自动排水系统信号连接时，连接信号状态点亮，当自动排水系统信号断开时，连接信号状态熄灭。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 10 | 故障警报系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。摇臂铝合金中间功能面板上采用由≥180*30mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 智能照明 | 1200*50mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*50mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 自动给排水系统 | 1、水槽柜内设自动排水系统装置，储水箱330*250*245mm。 2、自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 技术要求： ▲参照GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温，在温度:-20士3℃ 持续时间:2h，恢复 2h 后，通电工作应正常；GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温，在温度:60士3℃持续时间:2h，恢复 2h 后，通电工作应正常。 储水箱参照：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》塑料材料理化性能：耐老化性-室内用:720h冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级>3级。 （提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 认证标识的检测报告，并加盖产品厂商鲜章。） | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 给排水接口 | 1、给排水接头采用PP材质，防遗漏接头；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用橡胶软管，内管加厚三元乙丙橡胶材料。 ▲双封闭接头参照GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移、GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》检测标准，镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、铅（Pb）、汞（Hg）、多溴联苯、多溴二联苯等未检出，领苯二甲酸二己酯、领苯二甲酸丁苄酯、领苯二甲酸二丁酯、领苯二甲酸二异丁酯检测符合要求。 （提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 认证标识的检测报告，并加盖产品厂商鲜章。） 或者满足如下参数要求： ▲1.依据GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法》标识指标，检测项目：静液压试验（0.4MPa保压60s)检测，检测结果：无泄漏、裂口、急剧变形或其他破坏迹象。判定结果：符合。 ▲2.依据GB/T 6111-2018《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》，检测项目：耐内压性能（20℃,24h,0.4MPa)检测，检测结果：无破坏、无渗漏。 ▲3.依据GB/T39560，电子电器产品中某些物质的测定系列标准，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果均为未检出。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件备查。报告中须反应给排水接口 1～3 项技术指标。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 顶装电源供应线路 | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 系统安装辅件 | 1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 智能器材部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 一体式数字化专用实验仪器，集数据采集、分析、存储为一体；具体参数如下： 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 处理器CPU：采用14nm制作工艺功耗低至6W；处理器频率1.1GHz - 2.4GHz。 运行内存：不低于4GB。 储存空间：不小于64GB的内置储存空间。 无线WIFI：802.11。 摄像头：采用前置200万像素。 电池容量：内置大容量电池，使用续航时间不少于5小时。 操作系统：windows操作系统。 接口齐备，方便拓展：USB3.0*1；TF接口*1；DC接口；MicroHDMI接口*1。 内置数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；自定义采集间隔时间，并采集的两组的间隔时间有倒计时功能，完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入；可以保存多组实验数据，在一个图形中进行对比和分析；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；实验报告可以直接通过分析软件上传到教师端。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 数据采集器（无线款） | 1、自带不少于8个有线传感器接口（数字、模拟共用），每个接口配备单独指示灯； 2、自带不少于4路无线传感器接口，每个接口配备单独指示灯； 3、自带1路拓展接口，可以直接连接传感器进行数据采集； 4、单个采集器可同时通过无线和有线的方式采集不少于13组实验数据 5、根据实验需要，可以通过拓展接口级联实验，级联后支持不少于28个传感器同步采集； 6、与计算机或者智能数据采集分析等终端USB通讯； 7、 支持传感器自动识别，即插即用； 8、采用机械外观设计，棱角分明，科技感强烈； 9、传感器、电源等接口都丝印有明确标识； 10、预留DC电源接口，配套电源1个。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立采集功能、显示和无线功能： 1、内置1.8英寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。 2、内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电； 3、内置无线传输模块，通过无线方式连接； 4、自带5个功能按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机等功能； 5、屏幕要求具备电量提示、暂停提示和无线连接状态提示功能； 6、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位与铁架台等传统设备固定； 7、可以直接在显示模块上进行采样频率设置； 8、可以直接在显示模块上进行字体颜色设置； 9、可以根据实验条件具体需要，切换屏幕显示方向。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 温度传感器 | 1、量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 相对压强传感器 | 1、量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | pH传感器 | 1、量程：0~14，分辨率：0.01； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电导率传感器 | 1、量程：0μS/cm~60000μS/cm，分辨率：0.1μS/cm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 色度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%；配比色皿； 2、具有红、绿、蓝三种光可选择； 3、也可以选择红绿蓝三色光进行混合调色为黄色、青色等颜色输出； 4、可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 氧气传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 1、量程：0ppm~10000ppm， 分辨率：1ppm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 溶解氧传感器 | 1、量程：0mg/L~20mg/L，分辨率：0.01mg/L； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 溶解二氧化碳传感器 | 1、量程：4.4 ppm ~1800ppm，分辨率：1 ppm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 湿度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 多量程光照度传感器 | ▲1、量程1：0~180000Lux，分辨率：1lux； 量程2：0~100000Lux，分辨率：0.1lux； 量程3：0~50000Lux，分辨率：0.05lux；【需提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 和 CMA 标识的符合以上检测的检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图】 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向； 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； ▲5、自带5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位操作。【需提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 和 CMA 标识的符合以上检测的检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图】 | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 多量程电流传感器 | 1、量程1：-0.06A～0.06A，分辨率0.001A； 量程2：-0.6A～0.6A，分辨率0.003A； 量程3：-3A～3A，分辨率0.01A； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向。 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； ▲5、自带5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位操作。【需提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 和 CMA 标识的符合以上检测的检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图】 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 呼吸率传感器 | 1、量程：0bpm~150bpm，分辨率：1bpm，配呼吸袋1套； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 心率传感器 | 1、量程：0bpm~200bpm，分辨率：1bpm；用于测量人体的心率值，测量灵敏、精确，反应快速； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 18 | 心电图传感器 | 1、量程：0V~5V，分辨率：0.1mV； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 19 | 酒精传感器 | 1、量程：10bpm～6000ppm，分辨率：1ppm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 20 | 酶的活性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定。配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 气液相密封实验器 | 透明外壳，配有湿度、温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合湿度、氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，可完成光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、人呼出气体的测量等实验。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、电极固定板、固定夹、底座组成： 1、电极固定板上具有电极孔不少于20个；电极孔口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，电极孔边缘无毛边处理，具有保护传感器不受损坏； 2、机械臂长度≥50cm，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；提高空间利用率和实验效率功能。 3、底座重量≥600g，可以平稳的固定电极。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 铝合金箱及配件 | 铝合金材质演示箱，尺寸：≥460*290*150（mm），能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；数据采集器连接线1条，传感器连接线4条，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输。彩色A4版面实验手册1本，有详细数字化实验案例指导。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 生物准备室/间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 准备桌 | 1、规格：2400*1200*780mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3； ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ▲（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 或者满足如下参数要求： ▲1.实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ▲2.实验桌通过耐划痕测试，耐划痕测试结果为：合格。 ▲3.实验桌通过耐龟裂测试，耐龟裂测试结果为：0级。 ▲4.实验桌通过第三方检测机构力学性能测试，水平静载荷测试结果为：合格。 ▲5.实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ▲6.实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验测试结果为：合格， ▲7.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲8.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～8 项技术指标。▲1.提供铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ▲2.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～2 项技术指标。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲1.书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标现场提供检测报告原件。 ▲2.书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～2 项技术指标。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲1.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1 项技术指标。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。▲为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（提供由具有检测资格的检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖生产厂家公章） 或者满足如下参数要求： ▲1.提供水槽柜抽屉的甲醛检测报告，检测结果为：未检出； ▲2.提供水槽柜抽屉表面耐污染性能检测报告：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过10项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 （2)依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应水槽柜抽屉 1～3 项技术指标。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | PP仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 7 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 生物仪器室/间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 2 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 中学音乐教室配置方案（48+1座/套） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 立式钢琴 | 1．教师用钢琴，立式钢琴（88键），尺寸≥（L×W×H）1522 x 611 x 1215（单位：mm），88键（A2~C5）2.具有延音踏板和弱音踏板，琴盖配置减压缓降器。 3．音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 4. 以小字一组a音为标准音，频率应在440HZ~447HZ范围之内。基准音组内四、五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。 5. 演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏、不相互摩擦。踏板运动平稳、灵活、无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。 6. 键盘：白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键材质一般为ABS塑键（也可采用乌木）。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合QB/T3912-1999表1中的规定。琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于640mm。 7. 铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正，铁板高度113cm。 8.琴弦：音色纯净，音准稳定，圆型弦（截面为正圆形）。 9.弦码：采用色木整板制作，音频振动响应精确，迅速。 10.弦椎：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 11.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为 2H 以上。 12.脚轮：采用单轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 13.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为 3.5kg 左右。 14.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整，表面涂装的光泽单位95.1。 15.背柱：采用等距离五背柱设计，背柱截面尺寸：84*60mm。 16.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。 17.击弦机：弦椎击弦距离不少于 44 mm,弦椎无晃动，采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为 0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。 18.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 19.中盘：全实木结构，无金属部件。 20.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。 20.具有权威机构出具的检测报告。 21.基本结构、外壳符合GB/T 10159---2015《钢琴》的相关要求。 22.每台钢琴应配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配、配琴罩一只、键盘呢一条、擦琴布一块、琴脚垫四只。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 功放 | 1、先进的外观工艺，时尚，1U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内，整机工艺布局更加合理。 2、经典D类电路，具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度。 3、完善的保护功能 电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。 采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。 电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。 多点温度监控，确保功放不过热。 模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热。 进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热。 4、完善的输入、输出接口 XLR孔形卡侬插座输入，输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效 技术指标： 1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8、最大功率消耗：850W； 9、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz 10、尺寸(W×D×H)(mm)： | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 1、4路MIC/LINE，2组立体声输入（RCA+6.35插座），2路效果返回输入（6.35插座），1路USB输入、蓝牙输入 2、2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出 3、支持蓝牙接收功能，支持MP3，WAV双解码播放功能，支持USB播放，多媒体播放器配备遥控器 4、内置效果器 5、支持48V幻象电源 6、耳机监听功能 7、三色LED电平显示 8、输入通道三段均衡 技术指标： 1、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB） 2、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz 3、信噪比（A计权）：≥98dB 4、最大输出电平：≥18dBu 5、增益：MIC： ≥50dB，LINE：≥50dB 6、串音：≥60dB@1kHz 7、尺寸(L×W×H)(mm)：281×325×50 8、净重：3.0kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 音箱 | 1、8英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 7、采用钢质防护网； 8、标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转 ；同时也可以选用三角支架支撑方式使用； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV包间、茶园、影视放映厅等场所； 10、额定/峰值功率：80W /320 W； 11、额定阻抗：8 Ω； 12、特性灵敏度：90dB/W/m； 13、输出声压级：109 dB/W/m(Continues) 115 dB/W/m(Peak)； 14、额定频率范围:55 ~ 20000Hz； 15、覆盖角度HxV：90ºx60º； 16、扬声器单元：LF:1*8 英寸 HF:1* 1.英寸； 17、箱体材料：12mm中密度纤维板； 18、输入接口：压缩接线柱 ； 19、吊挂点：专用壁架； 20、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座； 21、箱体尺寸(mm) 490(H) ×310(W)×265(D)； 22、重量kg： 9.0； | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节； 2、先进的自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用； 3、独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 4、采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关： 6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7、高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 8、理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合； 技术参数： 1、射频范围: UHF537-587.3MHZ 2、可调范围 :约50 MHz 3、信道数目：200个 4、频率间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%（-10℃—﹢50℃） 6、综合T.H.D. :≤1% @1kHz 7、音频响应 : 50Hz-15kHz 8、天线接口：TNC/50Ω 9、发射器拾音头：动圈式 10、发射器供电方式：两节AA电池 11、电池寿命：约10小时 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 合唱台 | 1.材质：橡胶木或高密度PE 2.工艺：漆面采用水性环保漆面，无污染，无异味；或吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。 3.一组合唱台可站立9人； | 5 | 组 |  |  |  |
| 7 | 安装 | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 美术教室（48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 互动无线终端 | 1、像素：800万(分辨率3264*2448) 2、帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒 3、最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4、万向软管式设计，任意方向可调 5、插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 7、 5G无线传输，无线传输频率≥300Mpbs 8、图片格式：JPG/BMP/PNG/TIF，视频格式MP4 9、触摸式LED补光 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 置物柜 | 规格:1000*400*1000mm;全木结构:横向放置二层20mm厚橡胶木齿接板，竖向放置一块20mm厚胶木齿接板隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子. | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 安装 | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 现更正为：

| 化学智慧实验室(48座/间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.124mg/m3；同时台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)≤15mg/kg、镉（Cd）≤10mg/kg、铬（Cr）≤12mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。 ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级； ▲（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲10、教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》 （1）主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差： 翘曲度：面板、正视面板件对角线长度≥1400mm,≤3.0mm； 平整度：面板、正视面板件≤0.20mm； 邻边垂直度：面板、框架对角线长度< 1000mm,≤2.0mm； 位差度：门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求)≤2.0mm； 分缝：非设计要求≤2.0mm 抽屉：下垂度≤20mm，摆动度≤15mm 着地平稳性≤2.0mm （2）台面不应有裂缝、渗透 现象，不应有污物、杂质， （3）人造板件外观：外表应无干花、湿花，内表干花，湿花面积不超过板面的5%，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内，外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差 外表应无鼓泡、龟裂、分层； （4）金属件-焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀， （5）金属件一喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷， （6）塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、 白印，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差 （7）安全性能：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于0.5mm，固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉 正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角，在高于闭合点50mm的任意位置，垂直活动的部件不应自行移动，按产品标准进行稳定性试 验时，不应发生倾翻； （8）理化性能： ①耐划痕：加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象 ②耐污染性能：应不低于3级 ③表面耐磨性-素色：磨350r后应无露底现象 ④金属喷漆(塑)涂层-硬度：≥H ⑤金属喷漆(塑)涂 层-冲击强度:冲击高度400mm,应无剥 落、裂纹、皱纹 ⑥金属喷漆(塑)涂 层-耐腐蚀:100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 ⑦金属喷漆(塑)涂 层-附着力: ⑧物理实验台面抗冲击:板面应无破损，压痕直径 应小于或等于10mm ⑨物理、化学实验台面耐高温:应无裂纹 ⑩化学实验台面抗化学试剂:光泽和/或颜色可有轻微变化 ⑪生物实验台面耐污染:应优于3级 （9）力学性能:水平静载荷试验(力600N,10次，最大平衡载荷100kg),垂直静载荷试验(力2000N,10次 ),挠度试验(载荷1.25 kg/dm²,金属、玻璃、石材，1h;其他，7d),水平冲击稳定性试验(质量50kg,高度40mm),垂直加载稳定性试验(力1000N ),水平耐久性试验(力300N,最大平衡载荷100kg,10000次 ),垂直耐久性试验(力600N,10000次) （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水槽 | 水槽：外径：≥440×330×200mm，内径：≥380×270*180mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |
| 3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板：输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开；220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； ▲教师电源依据GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准：标准： (1）低温工作试验：根据GB/T 2423.1-2008“试验Ad”进行：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。结果符合 (2）高温工作试验：根据GB/T 2423.2-2008“试验Bd”进行：在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常、结果符合 （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 5 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |
| 6 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
|  |  | 学生实验区域 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲⑴外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ▲⑵耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ▲⑶抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 ▲⑷防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ★⑸放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ▲⑹颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 ▲5、学生桌依据QB/T4071-2021《课桌椅》标准： ①金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或纹波、喷涂层）无缺陷； ②塑料件外观（无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差） ③翘曲度、④平整度、⑤领边垂直度、⑥底脚平稳性 ⑦表面理化性能：抗盐雾（24H无锈蚀现），抗冲击（3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象） ⑧安全要求（所有零部件无破损无缺陷） ⑨力学性能：桌面垂直静载荷（桌面加力1000N，10次无损）；桌面垂直耐久性（桌面加力600N,10000次无损）；桌面垂直冲击（冲击高度180MM，2次无损）；桌腿跌落（高度300MM，10次无损）；桌面水平静载荷（书斗400N，10次无损）； （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识和二维码查询真假的检测报告复印件） ▲6、学生桌依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，中性盐雾试验（NSS试验）≥24h，评级10级；（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识和二维码查询真假的检测报告复印件） | 24 | 张 |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅，水槽内部设有一个防溢水口；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 ▲4、水槽柜依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准：塑料件：耐冷热循环（应无裂纹、鼓泡、变色、起皱）,硬度（邵氏硬度≥HD63）,稳定性检测结果符合。（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 12 | 个 |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≥18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 12 | 个 |
| 4 | 实验凳 | 规格:长380mm×深400mm×高450mm (±5㎜) 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形320mm×32mm×5mm厚/底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套120mm×125×40mm. 2.凳脚材质:采用30mm×1.8mm厚圆管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。 3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 ▲4.学生凳依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准：①领边垂直度、②底脚平稳性≤2mm、③塑料件外观、④家具五金件外观(喷涂件、焊接件)、⑤其他外观、⑥塑料件（耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱）、⑦稳定性、⑧强度：静载试验（座面加载1300N,10次，加载时间≥10s）；椅腿前向静载荷试验（加载力500N，10次,加载时间≥10s，座面平衡载荷1000N)；座面冲击试验(击高度180MM，10次)；椅凳跌落试验(高度200MM，10次)所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 48 | 条 |
|  |  | 智能控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KW，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 4、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组， 5、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 ★6、提供控制柜低压电器3C认证。 ★7、智能控制柜依据GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》标准不少于15项的电气设备安全检测：防电击概述、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限值、正常条件下的防护、与外部电路的连接、电气间隙和爬电距离、介电强度试验程序、防电击保护的结构要求、电源线、供电电源的断开、提起和搬运用装置、墙壁安装、外壳的刚性试验、一旦出现着火，将火焰控制在设备内、过流保护等检测符合。（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的试验报告复印件） ▲8、智能控制柜依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，中性盐雾试验（NSS试验）≥24h，评级10级；（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的试验报告复印件） ▲9、控制柜试验报告依据GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》标准：①布线、操作性能和功能；②耐腐蚀；③绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证；④提升；⑤机械操作；⑥成套设备的防护等级；⑦电气间隙和爬电距离；⑧点击防护和保护电路完整性；⑨开关器件和元件的组合；⑩内部电路和连接；⑪外接导体端子；⑫介电性能；⑬温升极限；结果符合要求。（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的试验报告复印件） | 1 | 台 |
| 2 | 智能控制屏 | 规格：显示屏采用≥10寸高分辨率工业安卓屏，默认密码登陆；密码可以设置修改，实时显示当前北京时间、设备温湿度实时显示。集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；4、供排水控制系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； | 1 | 套 |
| 3 | 温湿度探测系统 | 内置精密传感装置，保障室内的环境舒适性，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5 的数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 1 | 项 |
| 4 | app吊装控制系统 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 1 | 项 |
| 5 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。 | 1 | 项 |
|  |  | 顶部集成供给系统 |  |  |
| 1 | 智能吊装（主体框架） | 1、采用标准模块化组成，≥1200×550×200mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 2、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，连接杆采用≥70×55×1.8mm专用铝合金模具一体成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 ▲3、智能吊装依据GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》标准不少于12项的安全检测：防电击、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限制、正常条件下的防护、介电强度试验程序、防机械危险、运动零部件不会挤破、划破或刺破操作人员；提起和搬运用装置、墙壁安装、外壳的刚性试验、一旦着火，将火焰控制在设备内、 限能电路 （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 12 | 套 |
| 2 | 吊装固定支架 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 ▲冷轧钢板依据QB/T 3832-1999(2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)≥96h,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级,涂(镀)层对基体的保护等级≥9级；（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 14 | 只 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 1、动力采用为直流24V电机，连接杆采用≥70×55×1.8mm专用铝合金模具一体成型； 2、功能模块≥300×210×85mm采用模具一体成型,形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制； 3、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会停止。 ▲4、智能摇臂铝型材依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，中性盐雾试验（NSS试验）≥24h，评级10级；（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 12 | 个 |
| 4 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 12 | 组 |
| 5 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。 | 12 | 组 |
| 6 |  | 采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA. | 12 | 组 |
| 7 | 急停装置 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 12 | 组 |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |
| 9 | 智能照明系统 | 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 24 | 套 |
| 10 | 自动给排水系统 | 1、水槽柜内设自动排水系统装置：储水箱≥330×250×245MM,自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 ▲2、储水箱依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准：塑料材料理化性能：耐老化性室内用≥24h，冲击强度的保持率≥60%,外观颜色变色评级5级。（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲3、自动给排水系统依据GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A ：低温（低温：温度-20±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常）；GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B ：高温（高温：温度60±3℃，持续时间2h,恢复2h后，通电工作正常） （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 12 | 套 |
| 11 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 12 | 套 |
| 12 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 13 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 14 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。 ▲ABS塑料依据GB/T 1040.2-2022《塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑的试验条件》和GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，拉伸强度：≥24MPa；外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差；（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 4 | 个 |
| 15 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 1 | 套 |
| 16 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 17 | 老师布线系统 | 地面对接，教师电源部分，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用电要求。 | 1 | 套 |
| 18 | 老师给排水系统 | 地面对接，教师给排水安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求 | 1 | 套 |
|  |  | 通风系统 |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 24 | 个 |
| 2 | 万向吸风罩（老师用） | 材质：采用铝合金材质，表面环氧树脂粉未静电喷涂， 经过氧化处理，具有耐腐蚀、耐酸碱效果 关节：高密度PP材质，可360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶 关节连接杆：304不锈钢 关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 拱形／杯形集气罩：高密度PP/PC材质 伸缩导管：75mm合金管 独有360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm 固定底座：非粘接而成，模具注塑－－体成型，牢度强，不脱底。 | 1 | 个 |
| 2 | 室内通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
| 3 | 室外通风系统 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
| 4 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，三相380v；噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |
| 5 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |
| 6 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |
| 7 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 1 | 项 |
|  |  | 化学准备室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备桌 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 ★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.124mg/m3；同时台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)≤15mg/kg、镉（Cd）≤10mg/kg、铬（Cr）≤12mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。 ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级 ★（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ▲（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用≥60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:≥420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅，水槽内部设有一个防溢水口；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 | 1 | 个 |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≥18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 1 | 套 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径≥35mm*500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |
| 6 | PP药品柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 10 | 个 |
| 7 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 项 |
|  |  | 化学危化品室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP药品柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |
| 2 | 通风柜 | 1、规格：≥1500×850×2350mm 2、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用≥1.0厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 3、内衬板、导流板采用≥5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入≥5mm钢化玻璃，门开启高度为≥760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留。 5、固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入≥5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径≥250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板，8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 9、照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部。 10、插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。 11、下柜门铰链采用≥110度直弯铰链，拆装方便。 12、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修。 | 1 | 个 |
| 3 | 毒害品储存柜 | 1、规格：≥1840mm*900mm*510mm 2、毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用≥2.0mm的镀锌钢板,环氧树脂粉末喷涂。 3、毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置进风口，进风口底部风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=≥160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 4、柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有≥3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有≥H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。 5、柜体应填充具有保温隔热作用的材料。 6、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件； 7、存储柜上安装的磁锁、机械密码锁。 8、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 9、柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀， 10、柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 | 1 | 个 |
| 4 | 易燃液体防火安全柜 | 产品名称：蓝色弱腐蚀性物品存储柜 开门方式：手动/自动层板：二板可调 门型：双门锁具：双锁 颜色：蓝色（环氧树脂喷涂） | 1 | 个 |
| 5 | 灭火设备 | 4KG干粉灭火器，符合安全条例，满足意外事故需要；两个灭火器和1个灭火器箱； | 1 | 个 |
| 6 | 通风风机 | PP材料,220V110W,1850立方/小时、2000转/分，噪音50分贝。 | 1 | 套 |
| 7 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况可适当调整） | 3 | 台 |
| 8 | 风机控制线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 室 |
| 9 | 安装辅件 | 含固定支架、连接管、耗材、监控系统等 | 1 | 室 |
| 10 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 室 |
|  |  | 物理智慧实验室(吊装) （48座/间） |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板， 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板：输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开；220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； | 1 | 台 |
| 3 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |
|  |  | 学生实验区域 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张 |
| 2 | 实验凳 | 规格:≥380mm×400mm×450mm 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形≥320mm×32mm×5mm厚，底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定，并配有塑料防护套≥120mm×125×40mm.2.凳脚材质:采用≥30mm×1.8mm厚圆管，采用全自动弯管机一次成型，激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂。3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 条 |
| 3 | 顶部多模块电源供应装置 | 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格≥230×230×137㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线接头，四周预留了高、低压电源接口，底部有四个软胶落地脚垫。3、当学生插座电源打开之后，插座面板底部会有电源指示灯点亮。 ▲3、顶部多模块电源供应装置依据： GB/T39560.4-2021《 电子电气产品中某些物质的测定 第4部分：CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中的汞》， GB/T 39560.5-2021《电子电气产品中某些物质的测定第5部分:AAS、AFS、ICP-0ES和ICP-MIS法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量》 CB/T 39560.6-2020 《电子电气产品中某些物质的测定 第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-S)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚》 铅(Pb)(mg/kg)≤1000、汞(Hg)(mg/kg)≤1000、镉(Cd)(mg/kg)≤100、六价铬(Cr(VI))(mg/kg)≤1000、多溴联苯(PBBs)(mg/kg)≤1000、多溴二苯醚(PBDEs)(mg/kg)≤1000； （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 12 | 个 |
| 4 | 模块储藏装置 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格Φ398mm*Φ398*122(±5㎜)，内胆规格Φ304mm×Φ304mm×163㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板， | 12 | 个 |
| 5 | 低压电源模块 | (1)、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作,保证实验安全有序进行。可以分组或独立控制；当学生提问时还具有电子举手，与老师互动功能。 (2)、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压。 (3)、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A (4)、学生直流电源通过上下键选取，调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A； (5)、底部电源盒上具手动微调上下升降功能，灯光照明控制以及20V插座电源控制。 | 24 | 个 |
| 6 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座;电源模块有2个网络接口，方便随时能上网， | 24 | 个 |
| 7 | 透明均光板 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用亚克力材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 10 | 组 |
| 8 | 智能升降机构 | 1、外部舱体为冷轧钢板制作，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 ★3、智能升降系统依据GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 （1）保护连接系统的电阻：根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻≤0.1Ω；结果符合。 （2）预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA；结果符合。 （3）抗电强度试验：根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿，结果符合。 （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识和二维码查询真假的检测报告复印件） | 12 | 个 |
| 9 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 1 | 项 |
| 10 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 1 | 项 |
| 11 | 安装辅件 | 国标五金件 | 1 | 项 |
| 12 | 安装调试 | 标准化安装，升降功能、高低压电源系统调试 | 1 | 项 |
|  |  | 物理电学实验室（48座/间） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
|  |  | 教师演示区域 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板， 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用≥7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持≥3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 ▲、8教师主控电源依据GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》标准，通过对1G以下辐射发射、连续射频电磁场骚扰、连续射频感应骚扰检测结果符合。（提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 台 |
|  |  | 学生实验区域 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张 |
| 2 | 功能柱 | 规格：≥宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 24 | 个 |
| 3 | 学生安全电源 | 1. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功[ ]能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护；铝合金外框按放于桌面。 | 24 | 个 |
| 4 | 学生凳 | 1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度≥3MM边长≥160*160MM4.凳面:凳面直径≥315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 48 | 条 |
| 5 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 室 |
| 6 | 安装 | 安装、调试 | 1 | 项 |
|  |  | 物理力学实验室（48座/间） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
|  |  | 教师演示区域 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板， 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用≥7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 | 1 | 台 |
|  |  | 学生实验区域 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张 |
| 2 | 功能柱 | 规格：≥宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 24 | 个 |
| 3 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用独立的变压器给学生实验供电，由数码管显示电压电流值，轻触按键操作方式，数字键盘，简单直观； 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌； 6. 220V交流输出为新国标五孔插座。 7.在锁定状态下，学生电源输出的电压和过载电流都由教师电源端控制，当学生电源过载后数码管闪耀提示，恢复输出由教师端控制，学生端不可操作同时也操作不了（电子举手键除外）。 ▲8.学生电源依据GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准： (1）低温工作试验：根据GB/T 2423.1-2008“试验Ad”进行：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常。结果符合 (2）高温工作试验：根据GB/T 2423.2-2008“试验Bd”进行：在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求： ①样机通电工作正常、②样机结构正常、③样机外观正常、结果符合 （提供满足以上技术要求，封面带CNA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 24 | 个 |
| 4 | 学生凳 | 1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度≥3MM边长≥160*160MM4.凳面:凳面直径≥315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 48 | 条 |
| 5 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 室 |
| 6 | 安装 | 安装、调试 | 1 | 项 |
|  |  | 物理准备室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备桌 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板， 3、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用≥60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:≥420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 | 1 | 张 |
| 2 | PP仪器柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |
| 3 | 安装调试 | 标准安装 | 1 | 项 |
|  |  | 物理仪器室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP仪器柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |
| 2 | 安装调试 | 标准安装 | 1 | 项 |
|  |  | 生物智慧实验室(吊装)（48座/间） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
|  |  | 教师演示区域 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板； 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水槽 | 水槽：外径：≥440×330×200mm，内径：≥380×270*180mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |
| 3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板：输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开；220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； | 1 | 台 |
| 5 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |
| 6 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
|  |  | 学生实验区域 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张 |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅，水槽内部设有一个防溢水口；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 | 12 | 个 |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≥18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 12 | 个 |
| 4 | 实验凳 | 规格:长380mm×深400mm×高450mm (±5㎜) 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形320mm×32mm×5mm厚/底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套120mm×125×40mm. 2.凳脚材质:采用30mm×1.8mm厚圆管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。 3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 条 |
|  |  | 智能控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座1组， 4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 7、供排水控制系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 8、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套 | 1 | 台 |
| 2 | 智能控制屏 | 规格：显示屏采用≥10寸高分辨率工业安卓屏，默认密码登陆；密码可以设置修改，实时显示当前北京时间、设备温湿度实时显示。集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；4、供排水控制系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； | 1 | 套 |
| 3 | 温湿度探测系统 | 内置精密传感装置，保障室内的环境舒适性，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5 的数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 1 | 项 |
| 4 | app吊装控制系统 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 1 | 项 |
| 5 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。 | 1 | 项 |
|  |  | 顶部集成供给系统 |  |  |
| 1 | 智能吊装（主体框架） | 1、采用标准模块化组成，≥1200×550×200mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 2、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，连接杆采用≥70×55×1.8mm专用铝合金模具一体成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 12 | 套 |
| 2 | 吊装固定支架 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 14 | 只 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 1、动力采用为直流24V电机，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型； 2、功能模块≥300*210*85mm采用模具一体成型,形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制； 3、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会停止。 | 12 | 个 |
| 4 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 12 | 组 |
| 5 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在“锁定”字样显示后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。 | 12 | 组 |
| 6 |  | 采用485通信方式进行通讯;网口采用RJ-45网络接口;USB5V输出;额定电流750MA. | 12 | 组 |
| 7 | 急停装置 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 12 | 组 |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |
| 9 | 智能照明系统 | 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 24 | 套 |
| 10 | 自动给排水系统 | 水槽柜内设自动排水系统装置：储水箱≥330×250×245MM,自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 | 12 | 套 |
| 11 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 12 | 套 |
| 12 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 13 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 14 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置装饰条。 | 4 | 个 |
| 15 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 1 | 项 |
| 16 | 系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：定制U型架、U型槽钢、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 17 | 老师布线系统 | 地面对接，教师电源部分，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用电要求。 | 1 | 套 |
| 18 | 老师给排水系统 | 地面对接，教师给排水安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求 | 1 | 套 |
|  |  | 新型智能顶装生物实验室 （48座/间） |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 教师演示区域 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板， 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水槽 | 水槽：外径：≥440×330×200mm，内径：≥380×270*180mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |
| 3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 本主控面板采用玻璃智能触控面板 输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。 交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。 轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开； 220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。 采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动， 采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低； | 1 | 台 |
| 5 | 教师椅 | 规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 把 |
| 6 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
|  |  | 学生实验区域 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接； 上腿规格：≥长580×宽55×高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽； 下腿规格：≥长545×宽55×高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥100×42mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位； 前横梁：≥37×30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40×30mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁：≥37×30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤； 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≥60×30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗:≥420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张 |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅，水槽内部设有一个防溢水口；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 | 12 | 个 |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≥18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 12 | 个 |
| 4 | 实验凳 | 规格:长380mm×深400mm×高450mm (±5㎜) 1.凳面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形320mm×32mm×5mm厚/底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套120mm×125×40mm. 2.凳脚材质:采用30mm×1.8mm厚圆管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。 3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 条 |
|  |  | 实验室吊装系统 |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 | 1、规格：≥450*200*600mm。 2、控制箱内置：≥10寸彩色液晶触摸屏1台，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 3、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 4、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 5、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能控制屏 | 1、功能：集中控制系统，可执行各选项控制。 2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。 3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 1 | 套 |
| 3 | app吊装控制系统 | 1、点击进入微信小程序可获得APP界面，这样大大增强了系统的可移植性，更加方便系统的升级。 2、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值，如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 3、使用APP同时控制水电光源开启与关闭。 | 1 | 项 |
| 4 | 温湿度空气质量监视系统 | 内置精密度传感装置，实时监测环境的温度湿度、PM2.5浓度、烟雾浓度、二氧化碳浓度、TVOC、甲醛浓度。 1、二氧化碳浓度：该系统可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上。二氧化碳的浓度监测主要是对环境质量的一个监测。 2、甲醛浓度：甲醛浓度是一个重要的空气质量指标，该系统可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上。 3、TVOC：该系统可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上，可以了解到教室的一个环境质量监测的状况，可根据该数值做出相应的通风、排查等措施。 4、PM2.5：该系统可以实时统计教室内PM2.5 的一个数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 1 | 项 |
| 5 | 火光烟雾系统 | 本系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容，可在屏幕上显示数据。 | 1 | 项 |
| 6 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，插座电源打开与关闭，各组锁定，比如语音摇臂展开，语音直流输出12V，就可控制开启摇臂的放下，摇臂电源模块就输出直流12V电压。 | 1 | 项 |
| 7 | 吊装主体框架 | 标准模块化组成，规格≥1200*560*140mm为一组，主框架采用航空设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。两侧采用≥1200*140*22铝合金一体成型工艺，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 12 | 套 |
| 8 | 智能摇臂升降系统 | 1、摆臂采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥220*90mm，壁厚≥1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。在摇臂中部装有整个摇臂系统的运行状态指示灯 ，可实时监测当前智能摇臂系统的一个运行状态。当摇臂正常运行状态时指示灯显示绿色（不论是摇臂展开、摇臂收回）， 当自动排水系统启动后指示灯显示蓝色，当摇臂运行过程当中遇到障碍物阻挡时，指示灯显示红色警示状态（不论是摇臂展开受阻或收回受阻）。 2、摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音≤40dB），铝合金外管和内管，美观并耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关，推杆行程195mm，推杆速度4.5mm/s，推杆推力拉力6000N。 | 12 | 个 |
| 9 | 电源操作系统供应模块 | 摇臂电源盒采用包围铝型材设计，正面屏幕显示电源输出，低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座4个、USB输出5V电源1组、液晶彩色屏1块（约为4.88英寸），网络接口1组急停装置1组。 1、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用屏内触摸按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用106*56mm尺寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、采用106*56mm尺寸液晶彩色显示屏，液晶屏内触摸按键选择电压等操作， 6、液晶屏显示有年月日、时钟、温湿度、电压电流，给水排风、过载保护、高压开关等状态显示，还有具有举手功能。当自动排水系统信号连接时，连接信号状态点亮，当自动排水系统信号断开时，连接信号状态熄灭。 7、急停装置在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 12 | 组 |
| 10 | 故障警报系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。摇臂铝合金中间功能面板上采用由≥180*30mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 1 | 套 |
| 11 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*50mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 1 | 套 |
| 12 | 自动给排水系统 | 1、水槽柜内设自动排水系统装置，储水箱≥330*250*245mm。 2、自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 | 1 | 套 |
| 13 | 给排水接口 | 1、给排水接头采用PP材质，防遗漏接头；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用橡胶软管，内管加厚三元乙丙橡胶材料。 | 1 | 套 |
| 14 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 15 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 16 | 顶装电源供应线路 | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 1 | 项 |
| 17 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 | 1 | 套 |
| 18 | 系统安装辅件 | 18 系统安装辅件 1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 1 项 | 1 | 项 |
|  |  | 智能器材部分 |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 一体式数字化专用实验仪器，集数据采集、分析、存储为一体；具体参数如下： 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 处理器CPU：采用14nm制作工艺功耗低至6W；处理器频率1.1GHz - 2.4GHz。 运行内存：不低于4GB。 储存空间：不小于64GB的内置储存空间。 无线WIFI：802.11。 摄像头：采用前置200万像素。 电池容量：内置大容量电池，使用续航时间不少于5小时。 操作系统：windows操作系统。 接口齐备，方便拓展：USB3.0*1；TF接口*1；DC接口；MicroHDMI接口*1。 内置数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；自定义采集间隔时间，并采集的两组的间隔时间有倒计时功能，完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入；可以保存多组实验数据，在一个图形中进行对比和分析；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；实验报告可以直接通过分析软件上传到教师端。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据采集器（无线款） | 1、自带不少于8个有线传感器接口（数字、模拟共用），每个接口配备单独指示灯； 2、自带不少于4路无线传感器接口，每个接口配备单独指示灯； 3、自带1路拓展接口，可以直接连接传感器进行数据采集； 4、单个采集器可同时通过无线和有线的方式采集不少于13组实验数据 5、根据实验需要，可以通过拓展接口级联实验，级联后支持不少于28个传感器同步采集； 6、与计算机或者智能数据采集分析等终端USB通讯； 7、 支持传感器自动识别，即插即用； 8、采用机械外观设计，棱角分明，科技感强烈； 9、传感器、电源等接口都丝印有明确标识； 10、预留DC电源接口，配套电源1个。 | 1 | 项 |
| 3 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立采集功能、显示和无线功能： 1、内置1.8英寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。 2、内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电； 3、内置无线传输模块，通过无线方式连接； 4、自带5个功能按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机等功能； 5、屏幕要求具备电量提示、暂停提示和无线连接状态提示功能； 6、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位与铁架台等传统设备固定； 7、可以直接在显示模块上进行采样频率设置； 8、可以直接在显示模块上进行字体颜色设置； 9、可以根据实验条件具体需要，切换屏幕显示方向。 | 4 | 项 |
| 4 | 温度传感器 | 1、量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 5 | 相对压强传感器 | 1、量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 2 | 项 |
| 6 | pH传感器 | 1、量程：0~14，分辨率：0.01； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 7 | 电导率传感器 | 1、量程：0μS/cm~60000μS/cm，分辨率：0.1μS/cm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 8 | 色度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%；配比色皿； 2、具有红、绿、蓝三种光可选择； 3、也可以选择红绿蓝三色光进行混合调色为黄色、青色等颜色输出； 4、可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 | 1 | 项 |
| 9 | 氧气传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 1、量程：0ppm~10000ppm， 分辨率：1ppm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 11 | 溶解氧传感器 | 1、量程：0mg/L~20mg/L，分辨率：0.01mg/L； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 12 | 溶解二氧化碳传感器 | 1、量程：4.4 ppm ~1800ppm，分辨率：1 ppm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 13 | 湿度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 14 | 多量程光照度传感器 | 1、量程1：0~180000Lux，分辨率：1lux； 量程2：0~100000Lux，分辨率：0.1lux； 量程3：0~50000Lux，分辨率：0.05lux； 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向； 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5、自带5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位操作。 | 1 | 项 |
| 15 | 多量程电流传感器 | 1、量程1：-0.06A～0.06A，分辨率0.001A； 量程2：-0.6A～0.6A，分辨率0.003A； 量程3：-3A～3A，分辨率0.01A； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向。 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5、自带5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位操作。 | 1 | 项 |
| 16 | 呼吸率传感器 | 1、量程：0bpm~150bpm，分辨率：1bpm，配呼吸袋1套； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 17 | 心率传感器 | 1、量程：0bpm~200bpm，分辨率：1bpm；用于测量人体的心率值，测量灵敏、精确，反应快速； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 18 | 心电图传感器 | 1、量程：0V~5V，分辨率：0.1mV； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 19 | 酒精传感器 | 1、量程：10bpm～6000ppm，分辨率：1ppm； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 | 1 | 项 |
| 20 | 酶的活性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 1 | 项 |
| 21 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定。配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品。 | 1 | 项 |
| 22 | 气液相密封实验器 | 透明外壳，配有湿度、温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合湿度、氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，可完成光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、人呼出气体的测量等实验。 | 1 | 项 |
| 23 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、电极固定板、固定夹、底座组成： 1、电极固定板上具有电极孔不少于20个；电极孔口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，电极孔边缘无毛边处理，具有保护传感器不受损坏； 2、机械臂长度≥50cm，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；提高空间利用率和实验效率功能。 3、底座重量≥600g，可以平稳的固定电极。 | 1 | 项 |
| 24 | 铝合金箱及配件 | 铝合金材质演示箱，尺寸：≥460*290*150（mm），能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；数据采集器连接线1条，传感器连接线4条，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输。彩色A4版面实验手册1本，有详细数字化实验案例指导。 | 1 | 项 |
|  |  | 生物准备室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备桌 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板， 3、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长580*宽55*高83mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长545*宽55*高85mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥100*42*mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设≥50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 支撑柱：≥27×40mm 壁厚≥2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 加强支撑下梁：采用≥60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:≥420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚，产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。两个书包斗中间设有两条支撑杆，方便书包斗的安装固定。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥450×600×840mm 2、底围尺寸≥600×450×60mm，中间部分尺寸≥600×450×710mm；材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≥450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≥420×420mm，底部尺寸为≥360×380mm 3、水槽最高深度为≥355mm，最低深度≥280mm，保障洗涤时水不外飞溅，水槽内部设有一个防溢水口；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 | 1 | 个 |
| 3 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≥18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 1 | 套 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径≥35mm*500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |
| 6 | PP仪器柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |
| 7 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 项 |
|  |  | 生物仪器室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 20 | 个 |
| 2 | 安装 | 标准化安装 | 1 | 项 |
|  |  | 中学音乐教室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 立式钢琴 | 1．教师用钢琴，立式钢琴（88键），尺寸≥（L×W×H）1522 x 611 x 1215（单位：mm），88键（A2~C6）。 2.具有延音踏板和弱音踏板，琴盖配置减压缓降器。 3．音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 4. 以小字一组a音为标准音，频率应在440HZ~447HZ范围之内。基准音组内四、五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。 5. 演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏、不相互摩擦。踏板运动平稳、灵活、无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。 6. 键盘：白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键材质一般为ABS塑键（也可采用乌木）。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合QB/T3912-1999表1中的规定。琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于640mm。 7. 铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正，铁板高度113cm。 8.琴弦：采用德国 Roslau 的镀锡防锈钢线，音色纯净，音准稳定，圆型弦（截面为正圆形）。 9.弦码：采用色木整板制作，音频振动响应精确，迅速。 10.弦椎：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 11.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为 2H 以上。 12.脚轮：采用单轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 13.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为 3.5kg 左右。 14.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整，表面涂装的光泽单位95.1。 15.背柱：采用等距离五背柱设计，背柱截面尺寸：84*60mm。 16.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。 17.击弦机：弦椎击弦距离不少于 44 mm,弦椎无晃动，采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为 0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。 18.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 19.中盘：全实木结构，无金属部件。 20.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。 20.具有权威机构出具的检测报告。 21.基本结构、外壳符合GB/T 10159---2015《钢琴》的相关要求。 22.每台钢琴应配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配、配琴罩一只、键盘呢一条、擦琴布一块、琴脚垫四只。 | 1 | 台 |
| 2 | 功放 | 1.前面板按键独立的左右静音一键功能，能瞬间控制现场节奏和气氛，方便操控； 2.超静音温控风扇设计散热系统能自动调节风扇速度，小信号时低速运转，大功率时风扇自动调节提高 风扇转速，保证了设备的安全可靠； 3.面板按键具备8Ω/4Ω/24Ω一键切换功能； 4.面板能显示功放工作状态（即时温度/故障点），工作模式（桥接/立体声音）； 5.机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声插口输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座，多台功率放大器可同时并联使用； 6.预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备； 7.内置完美的智能保护电路,有效延长了机器的使用寿命； 8.后面板配置三挡模式调节，立体声,桥接,单声道并联输出三种工作方式可供选择； 9.后面板具有一路独立的桥接输出接口； 10.内置削波限制器； 11.内置根据温度变化自动调整输出功率的温度控制系统.无论是短路,长时间满载连续工作,或正常范围,机器都能处于正常的工作状态； 主要技术参数： 1.立体声功率（THD=1%）：8Ω（500W*2）, 4Ω（800W*2）； 2.桥接功率:8Ω（1300W）； 3.频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)； 4.输入灵敏度：0.775V/1.2V； 5.总谐波失真：（1KHZ，正常工作条件）：≤0.09%； 6.输入阻抗：20KΩ； 7.信号信噪比（A计权）：≥103dB； 8.信道分离度：〉70dB； 9.阻尼系数：〉350； 10.转换速率：45V/μS； 11.保护：短路.过载.过流.低阻.直流失调.过热.开机防浪涌冲击； 12.冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速） 13.电源：220V/50Hz； 14.尺寸（长*高*宽）：482*88*400mm； 15.重量：13.5KG； | 1 | 台 |
| 3 | 调音台 | 1、八路话筒输入，一立体声输入； 2、单声道输入通道带48V幻像供电，嵌入式开关设计； 3、话筒输入高中低三段均衡，立体声高低两段均衡，输入推子60mm； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个EFX发送，AUX发送为推子前信号； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号，透光式按键设计； 6、每路话筒输入信号指示灯和峰值指示灯共用，绿色红色两种颜色可变； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3等多种格式； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 10、左右主输出，带卡龙和莲花两种输出口接口（方便给本地或远程录音信号），两个推子独立控制，60mm推子； 11、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 12、输入灵敏度：-60dBm~-40dBm 13、话筒输入电平：+16dBu 14、线路输入电平：+3dBm 15、输入电平MAX：19dBm 16、信噪比：80dB 17、频率响应：20Hz-20KHz±3dB 18、增益控制：单声道-26dB、0dB 19、耳机：7V/220欧 20、电源：AC220-240V/50-60Hz 21、包装尺寸：单台： 450 X 100 X 440(MM) | 1 | 台 |
| 4 | 音箱 | 1、8英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 7、采用钢质防护网； 8、标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转 ；同时也可以选用三角支架支撑方式使用； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV包间、茶园、影视放映厅等场所； 10、额定/峰值功率：80W /320 W； 11、额定阻抗：8 Ω； 12、特性灵敏度：90dB/W/m； 13、输出声压级：109 dB/W/m(Continues) 115 dB/W/m(Peak)； 14、额定频率范围:55 ~ 20000Hz； 15、覆盖角度HxV：90ºx60º； 16、扬声器单元：LF:1*8 英寸 HF:1* 1.英寸； 17、箱体材料：12mm中密度纤维板； 18、输入接口：压缩接线柱 ； 19、吊挂点：专用壁架； 20、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座； 21、箱体尺寸(mm) 490(H) ×310(W)×265(D)； 22、重量kg： 9.0； | 2 | 只 |
| 5 | 无线话筒 | 主要功能： 1. 双调谐真分集自动化选讯，消除接收死角，避免断讯。 2. 红外光谱技术 (快速可靠) 3. 锁相环路频率合成器, 38KHz导频技术, 宽动态范围和高声音再现声, 低功耗 4. 本系统适用范围：专业 KTV、大小舞台、歌舞厅、会议室、教育讲座、家庭娱乐等。 5. ID码辨别，不容易受到外界干扰与影响。 6. 手持，腰包一键切换 接收机技术参数： 1. 载波频率范围：600MHz-650MHz频率（可以根据需要更改频段） 2. 稳定度：0.005% 3. 有效工作距离（理想环境）：≥200米 4. 音频采样率：48KHz 5. 音频频率响应：50Hz-1800Hz±3dB； 6. 动态范围：92dB 7. 信噪比：105dB 8. 总谐波失真：≤0.8%,@1KHz 9. 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 10. 工作温度范围：-10℃~+50℃ 11. 接收方式：双通道，超外差式真分集接收； 12. 镜像抑制：45dBm 13. 射频灵敏度：输入10dBu时，S/N≥45dB； 14. 静噪调节：内置设定参数 15. 频率同步方式：红外SYNC 16. 最大输出电平：LINE：0.5Vpp； 17. 音频输出接口：双通道混合卡龙输出 18. 显示：LED高清显示屏 19. 供电方式：DC 12V/1A 20. 正常工作电流：DC 12V：250mA 话筒技术参数： 1. 发射器结构：金属手持管体 2. 发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 3. 发射器操作：电源控制 4. 频率范围：600~650MHz 5. 发射功率：10mW 6. 振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 7. 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 8. 频率稳定度：≤ ±0.005% 9. 调制方式：FM 10. 最大频偏：±50KHz 11. 指向特性：心形单指向型 12. 频率响应：100Hz-12KHz 13. 灵敏感度：-58dB/±2dB（1KHz） 14. 工作电源：DC 3V(2节5号电池) 15. 工作电流：≤100mA | 1 | 套 |
| 6 | 合唱台 | 1.尺寸：≥1200 x 1200 x 750mm； 2.材质：橡胶木； 3.结构：内部有木质龙骨，增强合唱台的隐定性还有承重能力； 4.工艺：漆面采用水性环保漆面，无污染，无异味； 5.一组合唱台可站立9人； | 5 | 组 |
| 7 | 安装 | 安装调试 | 1 | 项 |
|  |  | 中学美术教室/间 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 互动无线终端 | 1.像素：800万（分辨率3264*2448）； 2.对焦方式：自动对焦 3.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； 4.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm ▲5.万向软管式设计，任意方向可调。可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场面实训，创客场景），也可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）(提供功能截图加盖公章) ▲6.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。(提供功能截图加盖公章) 7.图片格式BMP,JPG,PNG,GIF,TIF，视频格式MP4 8.连接方式：支持无线5G传输 9.光源：触摸式三级补光灯 | 1 | 个 |
| 2 | 置物柜 | 规格:1000*400*1000mm;全木结构:横向放置二层20mm厚橡胶木齿接板，竖向放置一块20mm厚胶木齿接板隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子. | 2 | 台 |
| 3 | 安装 | 安装调试 | 1 | 项 |

4、图纸自行获取：通过百度网盘分享的文件：实验室装修图纸(1).dwg

链接: https://pan.baidu.com/s/1FwqhzLZkJ4E4uj3QtLCFcw?pwd=eg7m 提取码: eg7m

- 其他内容不变。为不影响制作电子响应文件，请各供应商按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。

宏信天德工程顾问有限公司

2025年12月15日