江苏省人民医院

MRI采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0014

代理机构编号：1802-254105156HWZ

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

二○二五年五月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	23

第四章  项目需求	27

第五章  评标方法与评标标准	42

第六章  投标文件参考格式	46

# 第一章  招标公告

项目概况：

江苏省人民医院MRI采购项目的潜在投标人应在江苏苏豪创新科技集团有限公司获取招标文件，并于2025年6月13日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0014

代理机构编号：1802-254105156HWZ

2.项目名称：MRI采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币2000万元

5.最高限价：人民币2000万元

6.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI | 供临床MRI图像诊断 | 1套 | 是 |

7.合同履行期限：接到采购人发货通知后60天内到货。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：

2.1制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

2.2制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

2.3制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。

2.4投标人取得的产品代理证书。

3.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件并加盖公章。

4.如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

4.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

4.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

4.3若投标人为生产商\制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件并加盖公章。

4.4如根据国家相关政策规定，不属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需提供证明文件（本设备不属于医疗器械的承诺书）并加盖公章。

5.本项目接受进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起五个工作日，每天上午9：00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

方式：文本或电子版本

售价：人民币500元/套

标书汇款信息：（购买标书请与标务助理朱笑青（电话：025-52875975  邮箱：zxq@sumex.com.cn或zxq@sohockgroup.com）联系，发送付款水单、招标编号、包号、公司名、项目名、联系人名和电话到邮箱里，标书售出不退）

开户名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开 户 行：工商银行南京白下支行

账    号：4301013119100276117

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2025年6月13日09时30分。

投标文件接收地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座103/105室（开标室）。

投标文件接收人：招标代理机构。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目公告在《江苏政府采购网》（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系方式：杨老师 025-68305810

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座111室

联系人：吴志叶、黄琳霖、朱笑青（标务助理）

联系电话：025-52875936、025-52875968、025-52875975

邮政编码：210012

3.项目联系方式

联系人：吴志叶、黄琳霖、朱笑青（标务助理）

联系电话：025-52875936、025-52875968、025-52875975

邮政编码：210012

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若招标文件中其他地方相关内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本1份（加盖红章），副本6份，电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。 |
| 5 | 投标文件的装订、密封及标记 | 1.投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。 2.密封的投标文件应： 2.1.注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达； 2.2.按以下的格式写明： 采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司 采购代理机构地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座103/105室（开标大厅） 项目编号： 采购代理编号： 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编、电话和传真。 写明“在 （投标截止时间）之前不得启封”字样。 3.如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。 4.未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。★对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 7 | 中标候选人数量 | 1名 |
| 8 | 中标服务费 | 本项目中标服务费参照计价格(2002)1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的40%计取费用，应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 开户名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司 开 户 行：工商银行南京白下支行 账 号：4301013119100276117 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| 10 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

（7）特别提醒（有关围标串标情形的判定）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

★10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。★每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求偏离表、商务要求偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 ★投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 除另有说明外，投标人须准备一式7份，正本1份（加盖红章），副本6份，电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，★正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

采购代理机构地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座103/105室

项目编号：

采购代理编号

采购项目名称：

投标人的全称、地址、邮编、电话和传真。

写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。★对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

★21.1 采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。★修改文件必须按要求密封，并在投标截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和方式组织公开开标。投标人可委派携带有效证件的代表准时参加。如采用远程异地开标形式，代理机构将提前通知。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，投标人如对文件密封及递交情况存在疑义，应当场提出。在投标文件密封及递交情况确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5 采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6 ★投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 ★在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

★在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）投标文件格式不满足招标文件第六部分要求，存在实质性缺漏的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）《技术要求偏离表》没有按照招标文件要求应答的；

（5）《商务要求偏离表》没有按照招标文件要求应答的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

★27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非第三方产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非第三方产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### ★28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按招标文件要求的签署盖章、份数的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）未通过符合性审查的。

（5）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注 “★”号部分均为实质性要求和条件）；

（6）经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

★28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标人

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐1名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

29.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”进行公示，公告期限为1个工作日。

★29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑和投诉

30.1、质疑

30.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.1.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.1.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

30.1.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

30.1.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.1.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2、投诉

30.2.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.2.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

30.2.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32、 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，★中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

本项目中标服务费参照计价格(2002)1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的40%计取费用，应在领取中标通知书前缴纳。

账户信息：

开户名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开 户 行：工商银行南京白下支行

账  号：4301013119100276117

八、验收及付款

35、验收：由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款：采购人按照招标文件和要求办理采购款支付手续。

九、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

合  同

甲方：江苏省人民医院

乙方：

经公开招标（项目编号：                             ）及甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |

- 设备详细配置清单见乙方的投标文件及承诺书（项目编号：_________）。

三、付款方式：______________

四、交货期及交货地点：合同生效之日起       天之内货物运抵甲方指定的医

院机房。

五、上述设备免费保修    个月。并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故

障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长

14天。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

六、乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，全新，并严

格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。由于设备质量问题引起

的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

七、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不涉及任

何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一

旦出现，由乙方负全部责任。

八、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规

定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标

记。

九、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，

由此引起的一切损失由乙方承担。

十、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。

若有歧义，甲方有权委托国内有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方

承担。

十一、特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供

设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证

所标明的完全一致；c、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全

一致；d、其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。e、设备到

货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。

设备到达甲方医院时，乙方代表必须随即到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指

定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述条款执行，

造成的一切后果全部由乙方承担。

十二、服务条款：

1乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的临床

医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承

担。

3.乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，

如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。如有特殊情况，乙方应书面通知

无法交货原因，在获得甲方同意后，方可推迟交货时间。

4.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收人工费。

5.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

6.无无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方临床医学工程处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

7.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级。

8.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

9.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方

工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封

好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确

保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护

保养操作技术为止。详见乙方的投标文件。

10.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

11.项目编号：               的招投标文件及有关附件是本合同不可分割的

组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.乙方所提供的设备及其售后服务应遵守中国网络安全及数据安全相关法律法

规（包括但不限于《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》），符合

《医疗卫生机构网络安全管理办法》的要求。乙方如违反上述规定，应承担相应

法律责任。

13.本合同履约过程中，如发生任何争议，双方协商解决；如不能协商解决，由

合同签署地法院管辖。

本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执三份，乙方执一份。

合同签署地点:南京市鼓楼区。

———————————————以下无正文——————————————

甲方（盖章）：江苏省人民医院              乙方（盖章）：

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号      地址：

法定代表人（或授权人）：                  法定代表人（或授权人）：

部门负责人：                              开户行名称：

开户行账号：

经办人:                                   经办人:

签订日期：____年__ 月__日                 签订日期：____年__月__日。

# 第四章  项目需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI | 1套 | 江苏省人民医院指定地点 |

二、技术、商务要求

（一）技术要求：

| 序号 | 具体要求 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 名称：MRI（非技术响应评分项） | 提供品牌型号，并列出详细配置清单和分项报价 |
| 2. | 数量（非技术响应评分项） | 壹套 |
| 3 | 总体要求（技术响应评分项） |  |
| 3.1 | 磁体系统 |  |
| ★3.1.1 | 磁体类型：超导磁体 | 提供 |
| ★3.1.2 | 磁场强度≥3.0T | 提供 |
| 3.1.3 | 屏蔽方式：主动屏蔽 | 提供 |
| 3.1.4 | 具备抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 提供 |
| 3.1.5 | 匀场方式：主动+被动 | 提供 |
| 3.1.6 | 磁场稳定度<0.1ppm/h | 提供 |
| 3.1.7 | 具备三维动态匀场 | 提供 |
| 3.1.8 | 三维匀场容积空间（圆柱形） | 提供 |
| 3.1.9 | 匀场通道数≥8个 | 提供 |
| 3.1.10 | 线性匀场（一阶匀场）通道数≥3个 | 提供 |
| 3.1.11 | 非线性匀场（高阶匀场）通道数≥5个 | 提供 |
| 3.1.12 | 磁场均匀度（典型值） | 提供 |
| 3.1.12.1 | 10cm DSV≤0.005ppm | 提供 |
| 3.1.12.2 | 20cm DSV≤0.02ppm | 提供 |
| 3.1.12.3 | 30cm DSV≤0.06ppm | 提供 |
| 3.1.12.4 | 40cm DSV≤0.35ppm | 提供 |
| 3.1.12.5 | 50cm DSV≤1.73ppm | 提供 |
| ▲3.1.13 | 液氦消耗量(正常使用) 0升/年 | 提供 |
| 3.1.14 | 液氦填充周期≥5年 | 提供 |
| 3.1.15 | 冷头保用时间（与整机质保期相同） | 提供 |
| ▲3.1.16 | 安装完成应保有液氦量≥80% | 提供 |
| 3.1.17 | 磁体长度（不含外壳）≥160cm | 提供 |
| 3.1.18 | 磁体长度(含外壳)≤210cm | 提供 |
| ▲3.1.19 | 磁体有效最小孔径≥70cm | 提供 |
| 3.1.20 | 磁体重量(含液氦)≤10吨 | 提供 |
| ★3.1.21 | 磁体要求为原厂生产 | 提供 |
| ★3.1.22 | 安装和运行五年内磁体失超（人为原因和自然灾害除外），一切费用由中标人负责 | 提供 |
| ★3.1.23 | 正常运行中，非人为原因磁体（含真空腔和超导线圈，不含冷头）损坏，中标人免费更换磁体并承担所有相关费用 | 提供 |
| 3.2 | 梯度系统 |  |
| ★3.2.1 | 单梯度系统（非双梯度线圈、非双梯度放大器） | 提供 |
| ▲3.2.2 | 单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非峰值、非有效值）≥60mT/m | 提供 |
| ▲3.2.3 | 单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）≥200 T/m/s | 提供 |
| 3.2.4 | 最短爬升时间≤0.4ms | 提供 |
| 3.2.5 | 最大FOV（x、y、z）≥50cmx50cmx50cm | 提供 |
| ▲3.2.6 | 具备最大场强、最大切换率和最大FOV同时到达 | 提供 |
| 3.2.7 | 工作周期中的最大占空比：100% | 提供 |
| 3.2.8 | 梯度放大器最大输出功率≥2MW | 提供 |
| 3.2.9 | 软件、硬件降噪技术 | 提供 |
| 3.2.10 | 梯度控制技术：全数字实时发射接收 | 提供 |
| 3.2.11 | 梯度线圈、放大器冷却方式：水冷 | 提供 |
| 3.2.12 | 梯度工作方式：非共振式 | 提供 |
| 3.3 | 射频系统 |  |
| 3.3.1 | 射频类型（全数字实时控制系统） | 提供 |
| 3.3.2 | 射频放大器（固态前放） | 提供 |
| 3.3.3 | 并行发射技术，射频并行发射平台，即两组射频可并行激发用于多维选择性脉冲成像 | 提供 |
| 3.3.4 | 多通道（源）射频发射技术平台 | 提供 |
| 3.3.5 | 射频发射功率≥2×15kW | 提供 |
| 3.3.6 | 射频发射频率稳定性（1分钟）≤0.1dB | 提供 |
| 3.3.7 | 射频噪音水平≤0.5dB | 提供 |
| 3.3.8 | 射频发射带宽≥0.5MHz | 提供 |
| 3.3.9 | 采样率≧80MHz | 提供 |
| ▲3.3.10 | 单FOV射频接收通道数≥96个 | 提供 |
| 3.3.11 | 各通道接收带宽≥1MHz | 提供 |
| 3.3.12 | 用户可调节接收带宽技术 | 提供 |
| 3.3.13 | 射频线圈免调谐技术 | 提供 |
| 3.3.14 | 双频载波传输技术 | 提供 |
| 3.3.15 | 射频发射由设备间到磁体间光纤或同轴电缆传输 | 提供 |
| 3.3.16 | 射频接收由磁体间到设备间光纤传输 | 提供 |
| 3.4 | 全身各部位射频接收线圈（提供最新、通道数最高、数量最全的线圈，以下线圈请注明：通道数，且为独立线圈） |  |
| 3.4.1 | 原厂头/颈部联合线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.2 | 原厂头部线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.3 | 原厂脊柱线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.4 | 原厂乳腺线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.5 | 原厂膝关节线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.6 | 原厂腹部线圈≥1套（必须满足全腹部检查） | 提供 |
| 3.4.7 | 原厂柔性线圈（大、小）≥1套 | 提供 |
| 3.4.8 | 原厂手腕线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.9 | 原厂足踝线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.10 | 原厂肩关节线圈≥1套 | 提供 |
| 3.4.11 | 适配第三方线圈的接口（含自收自发线圈） | 提供 |
| 3.4.12 | 线圈储藏车 | 提供 |
| 3.5 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |
| 3.5.1 | 主计算机和工作站操作台 | 提供 |
| 3.5.2 | 自动步进扫描床 | 提供 |
| 3.5.3 | 扫描床垂直、水平移动时最大承重≥250Kg | 提供 |
| 3.5.4 | 扫描床移动精度≤0.5mm | 提供 |
| 3.5.5 | 扫描床最大水平床速≥20cm/s | 提供 |
| 3.5.6 | 最大扫描范围≥180cm | 提供 |
| 3.5.7 | 扫描床垂直最低床位≤60cm | 提供 |
| 3.5.8 | 扫描床垂直最高床位≤100cm | 提供 |
| 3.5.9 | 双侧床旁扫描控制系统 | 提供 |
| 3.5.10 | 病人监视系统（含摄像头、显示器） | 提供 |
| 3.5.11 | 照明、通风、通话、紧急制动系统，患者专用防磁耳机、紧急呼叫按钮 | 提供 |
| 3.5.12 | 遥控线圈更换 | 提供 |
| 3.5.13 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 提供 |
| 3.5.14 | 心电、呼吸门控及其他外周门控 | 提供 |
| 3.5.15 | 原厂质控模体 | 提供 |
| 3.6 | 主计算机（含医用显示器，数据存储形式CD/DVD（回读系统，双向存储），具有DICOM3.0接口等） | 供货时计算机系统应提供配置最高、最新软硬件版本 |
| 3.7 | 重建计算机（阵列处理器） | 供货时计算机系统应提供配置最高、最新软硬件版本 |
| 3.7.1 | 数据存储形式CD/DVD（回读系统，双向存储） | 提供 |
| 3.7.2 | 重建计算机配键盘、鼠标和显示器 | 提供 |
| 3.7.3 | 并行扫描和数据重建的能力≥4个 | 提供 |
| 3.7.4 | 图像重建速度(2D傅立叶变换，256X256, 100% FOV，100%数据重建)≥50000幅/秒 | 提供 |
| 3.7.5 | 最大重建矩阵≥1024×1024 | 提供 |
| 3.7.6 | DICOM3.0接口 | 提供 |
| 3.7.7 | 最新重建技术及配套硬件 | 提供 |
| 3.8 | 系统后处理功能 |  |
| 3.8.1 | 3D后处理，实时MPR、MIP后处理，三维表面重建技术SSD后处理等 | 提供 |
| 3.8.2 | 自由感兴趣区MIP重建，实时互动多平面重建等 | 提供 |
| 3.8.3 | 图像减影、叠加功能 | 提供 |
| 3.8.4 | 电影回放、图像评价软件 | 提供 |
| 3.8.5 | 动态定量分析软件（t-test定量分析、减影、叠加、ADC-map、时间信号曲线、时间峰值等） | 提供 |
| 3.8.6 | 实时心电波形、呼吸波形、脉搏波形显示 | 提供 |
| 3.8.7 | 系统后处理接口技术 | 提供 |
| 3.8.8 | 软件控制照相技术 | 提供 |
| 3.8.9 | 光盘刻录机，可同时回读至主机和PC机 | 提供 |
| 3.8.10 | 具备DICOM3.0标准激光相机数字接口，具备DICOM3.0接口及与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）功能 | 提供 |
| 3.8.11 | 图像网络传输标准：10/100/1000M 以太网连接 | 提供 |
| 3.8.12 | 图像网络传输速度≥60幅/秒（256X256） | 提供 |
| 3.9 | 扫描参数 |  |
| 3.9.1 | 最小二维层厚≤0.1mm | 提供 |
| 3.9.2 | 最小三维层厚≤0.05mm | 提供 |
| 3.9.3 | 最大扫描视野≥50cm | 提供 |
| 3.9.4 | 最小扫描视野≤0.5cm | 提供 |
| 3.9.5 | 最小平面内分辨率≤5μm | 提供 |
| 3.9.6 | FSE最大回波链长度≥1024 | 提供 |
| 3.9.7 | EPI最大因子≥300 | 提供 |
| 3.9.8 | 最大采集矩阵≥1024×1024 | 提供 |
| 3.9.9 | 最小采集矩阵≤64×64 | 提供 |
| 3.9.10 | 弥散加权B值≥10000 | 提供 |
| 3.9.11 | IR序列最短翻转时间≤50 ms | 提供 |
| 3.9.12 | DTI最大方向≥256 | 提供 |
| ▲3.9.13 | 2D SE、2D FSE、2D FGRE、3D FSE、3D FGRE、IR、EPI等序列的最短TR和TE时间（在128×128、256×256、512×512矩阵） | 提供 |
| ▲3.9.14 | 2D FSE、3D FSE、EPI等序列最短回波间隔(在128x128、256x256、512x512矩阵) | 提供 |
| 3.10 | 静音技术 |  |
| 3.10.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |
| 3.10.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |
| ★3.10.3 | 具有静音技术 | 提供技术白皮书证明 |
| 3.10.4 | 静音技术可用于T1、T2、黑血、磁敏感对比，DTI、DWI及对比 | 提供 |
| 3.10.5 | 静音技术可用于SE、FSE、FGRE等序列 | 提供 |
| 3.10.6 | 静音技术可用于3D T1、脑血管成像、3D质子密度成像（超短TE或TE=0） | 提供 |
| 3.10.7 | 静音技术可用于神经成像包（超短TE或TE=0） | 提供 |
| 3.10.8 | 静音技术可用于静音全身成像包（超短TE或TE=0） | 提供 |
| ▲3.10.9 | 静音技术可用于其他各类扫描序列及成像技术（超短TE或TE=0） | 提供 |
| 3.11 | 成像序列 |  |
| 3.11.1 | 自旋回波（SE）序列 | 提供 |
| 3.11.1.1 | 2D/3D FSE、frFSE（水、脂肪、同相和异相） | 提供 |
| 3.11.1.2 | 单次激发SE/FSE | 提供 |
| 3.11.1.3 | 组织弛豫时间测量SE序列 | 提供 |
| 3.11.1.4 | 脂肪抑制序列、频率脂肪抑制、水抑制等相关序列 | 提供 |
| 3.11.2 | 反转恢复（IR）序列 | 提供 |
| 3.11.2.1 | 快速IR(脂肪、水抑制） | 提供 |
| 3.11.2.2 | 自由水抑制（T1、T2 FLAIR） | 提供 |
| 3.11.2.3 | STIR短T1压脂序列 | 提供 |
| 3.11.2.4 | 常规反转恢复序列、FSE-IR、单次激发快速IR | 提供 |
| 3.11.2.5 | Double IR / Triple IR (黑血) | 提供 |
| 3.11.2.6 | 脂肪/水激发技术 | 提供 |
| 3.11.2.7 | 频谱特异式大范围脂肪抑制序列 | 提供 |
| 3.11.2.8 | 流体抑制反转恢复 | 提供 |
| 3.11.3 | 梯度回波(GRE) 序列 | 提供 |
| 3.11.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 提供 |
| 3.11.3.2 | 同反向位技术成像 | 提供 |
| 3.11.3.3 | 亚秒扫描序列（2D/3D）、亚秒T1、T2扫描序列（2D/3D） | 提供 |
| 3.11.3.4 | 单次多平面、双回波、多回波、快速、增强的快速梯度回波序列 | 提供 |
| 3.11.3.5 | 重T2 加权高对比序列 | 提供 |
| 3.11.3.6 | 磁化传递技术 | 提供 |
| 3.11.4 | 平面回波(EPI)序列 | 提供 |
| 3.11.4.1 | 单次激发、多次激发、自旋回波、梯度回波、反转EPI、DW-EPI、DTI*、eDWI等 | 提供 |
| 3.11.4.2 | EPI自由水、脂肪等抑制技术 | 提供 |
| 3.12 | 成像系统 |  |
| 3.12.1 | 一次摆位完成全部线圈扫描 | 提供 |
| 3.12.2 | 线圈组合扫描，同时采集线圈数≥3个 | 提供 |
| 3.12.3 | 组合扫描专用线圈控制软件 | 提供 |
| 3.12.4 | 智能定位技术 | 提供 |
| 3.12.5 | 线圈接口数目≥4个 | 提供 |
| 3.12.6 | 线圈通道选择模式 | 提供 |
| 3.12.7 | 线圈频谱成像模式 | 提供 |
| 3.12.8 | 实时扫描助手、自动检查计划、自动结果生成 | 提供 |
| 3.12.9 | 全中枢神经成像无缝连接 | 提供 |
| 3.12.10 | 射频并行发射平台 | 提供 |
| 3.12.10.1 | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术 | 提供 |
| 3.12.10.2 | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术可应用于神经系统成像、体部成像、体部高分辨解剖成像、脑功能成像、弥散成像等 | 提供 |
| 3.13 | 成像技术 |  |
| 3.13.1 | 并行/加速采集技术 | 提供 |
| 3.13.1.1 | 基于图像算法 | 提供 |
| 3.13.1.2 | 基于k-空间的加速算法及技术 | 提供 |
| 3.13.1.3 | 并行采集加速因子≥4个 | 提供 |
| 3.13.1.4 | 与并行采集技术兼容的射频线圈、扫描序列：全面兼容 | 提供 |
| 3.13.1.5 | 并行采集自动校准技术 | 提供 |
| 3.13.1.6 | 并行采集因子施加方向：X, Y, Z轴三方向 | 提供 |
| 3.13.1.7 | 三维重叠连续采集技术 | 提供 |
| 3.13.1.8 | 预备相位极小化扫描技术 | 提供 |
| 3.13.1.9 | 空间并行采集成像技术 | 提供 |
| 3.13.1.10 | 超感并行采集成像技术 | 提供 |
| ▲3.13.1.11 | 其他成像加速算法及技术 | 提供 |
| 3.13.2 | 伪影校正技术 | 提供 |
| 3.13.2.1 | 流体补偿 | 提供 |
| 3.13.2.2 | 呼吸补偿 | 提供 |
| 3.13.2.3 | 头部伪影矫正 | 提供 |
| 3.13.2.4 | 去金属伪影技术 | 提供 |
| 3.13.2.5 | 消除磁敏感伪影 | 提供 |
| 3.13.2.6 | 卷积伪影去除 | 提供 |
| 3.13.2.7 | 前瞻性、回顾性运动伪影校正 | 提供 |
| 3.13.2.8 | 抑制头部、颈部、腹部、关节等运动伪影 | 提供 |
| 3.13.2.9 | 可应用于T1、T2像、黑水像 | 提供 |
| 3.13.2.10 | 可应用于冠状位、矢状位、横断位 | 提供 |
| 3.13.3 | 体部成像 | 提供 |
| 3.13.3.1 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 提供 |
| 3.13.3.2 | 脂铁定量技术 | 提供 |
| 3.13.3.3 | 膈肌导航技术 | 提供 |
| 3.13.3.4 | 呼吸触发、导航技术 | 提供 |
| 3.13.3.5 | 自由呼吸技术 | 提供 |
| 3.13.3.6 | 频域饱和发体部大范围成像技术 | 提供 |
| 3.13.3.7 | 一次扫描四种对比度 | 提供 |
| 3.13.3.8 | 单次激发 2D/3D水成像 | 提供 |
| 3.13.3.9 | 自由呼吸 3D高分辨率水成像 | 提供 |
| 3.13.3.10 | 体部多期动态扫描技术 | 提供 |
| 3.13.3.11 | 体部弥散成像技术 | 提供 |
| 3.13.3.12 | 全身任意部位任意平面的Propeller成像 | 提供 |
| 3.13.3.13 | 增强型腹部三维容积多期动态增强成像技术 | 提供 |
| 3.13.3.14 | 腹部三维容积多期动态增强成像技术 | 提供 |
| 3.13.3.15 | 腹部动态增强成像技术 | 提供 |
| 3.13.3.16 | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 提供 |
| 3.13.3.17 | 基于区域增长和相位校正水脂分离技术的三维肝脏容积加速采集 | 提供 |
| 3.13.3.18 | 肝脏动态增强成像 | 提供 |
| 3.13.3.19 | MR胰胆管造影技术(2D/3D) | 提供 |
| 3.13.3.20 | MR结肠造影技术 （亮、暗腔） | 提供 |
| 3.13.3.21 | 动态肾脏成像 | 提供 |
| 3.13.3.22 | 动态肾脏灌注成像技术 | 提供 |
| 3.13.3.23 | MR尿路造影技术（2D/3D） | 提供 |
| 3.13.3.24 | MR脊髓造影技术（2D/3D） | 提供 |
| 3.13.3.25 | 肝脏灌注成像 | 提供 |
| 3.13.3.26 | 肝脏弥散成像 | 提供 |
| 3.13.3.27 | 肾脏灌注成像 | 提供 |
| 3.13.3.28 | 肾脏弥散成像 | 提供 |
| 3.13.3.29 | 乳腺灌注成像 | 提供 |
| 3.13.3.30 | 乳腺弥散成像 | 提供 |
| 3.13.4 | 脑功能成像 | 提供 |
| 3.13.4.1 | 全脑无造影灌注成像技术 | 提供 |
| 3.13.4.2 | 定量图谱技术 | 提供 |
| 3.13.4.3 | 主机上显示单次扫描定量图谱种类 | 提供 |
| 3.13.4.4 | 主机上显示单次扫描同平面多对比度 | 提供 |
| 3.13.4.5 | 单次扫描成像后可变TR/TE/TI参数动态调节技术 | 提供 |
| 3.13.4.6 | FSE小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像 | 提供 |
| 3.13.4.7 | 各项同性高分辨解剖成像 | 提供 |
| 3.13.4.8 | 各向同性、异性采集 | 提供 |
| 3.13.4.9 | 灰白质成像 | 提供 |
| 3.13.4.10 | 神经根成像技术 | 提供 |
| 3.13.4.11 | 等体素神经成像技术 | 提供 |
| 3.13.4.12 | 超快速内耳及脑神经成像技术 | 提供 |
| 3.13.4.13 | 全中枢神经系统成像 | 提供 |
| 3.13.4.14 | 灰白质等体素成像 | 提供 |
| 3.13.4.15 | 脑灌注成像技术,包括 | 提供 |
| 3.13.4.16 | 计算血流图（rCBV图） | 提供 |
| 3.13.4.17 | 平均通过时间（MTT） | 提供 |
| 3.13.4.18 | 到达峰值时间（TTP） | 提供 |
| 3.13.4.19 | 负积分图（局部脑血容量） | 提供 |
| 3.13.4.20 | 检索图（局部脑血容量） | 提供 |
| 3.13.4.21 | 彩色灌注分析软件 | 提供 |
| 3.13.4.22 | 具备线上计算血流动态图 | 提供 |
| 3.13.4.23 | 脑功能成像fMRI | 提供 |
| 3.13.4.24 | 皮层激发研究（BOLD） | 提供 |
| 3.13.4.25 | 高级脑灌注分析软件包 | 提供 |
| 3.13.5 | 心脏、血管成像 | 提供 |
| 3.13.5.1 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 提供 |
| 3.13.5.2 | 相位对比(PC)血管成像 | 提供 |
| 3.13.5.3 | 门控法TOF/PC血管成像 | 提供 |
| 3.13.5.4 | 可变反转角射频技术 | 提供 |
| 3.13.5.5 | 磁化转移（MTC）技术 | 提供 |
| 3.13.5.6 | 动静脉分离成像 | 提供 |
| 3.13.5.7 | 区域饱和技术 | 提供 |
| 3.13.5.8 | 血流抑制技术 | 提供 |
| 3.13.5.9 | 外周血管成像技术 | 提供 |
| 3.13.5.10 | 全身血管成像 | 提供 |
| 3.13.5.11 | 无造影剂血管成像技术 | 提供 |
| 3.13.5.12 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 提供 |
| 3.13.5.13 | 三维无造影剂动脉自选标记灌注技术 | 提供 |
| 3.13.5.14 | 3D增强型动态血管造影 | 提供 |
| 3.13.5.15 | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 提供 |
| 3.13.5.16 | 自动移床MRA | 提供 |
| 3.13.5.17 | 超快速血管造影成像技术 | 提供 |
| 3.13.5.18 | 导航技术 | 提供 |
| 3.13.5.19 | 电影回放 | 提供 |
| 3.13.5.20 | 最大强度投影 | 提供 |
| 3.13.5.21 | 多层面重建 | 提供 |
| 3.13.5.22 | 曲面重建 | 提供 |
| 3.13.5.23 | 常规心脏形态学成像 | 提供 |
| 3.13.5.24 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 提供 |
| 3.13.5.25 | 黑血技术 | 提供 |
| 3.13.5.26 | 亮血技术 | 提供 |
| 3.13.5.27 | 正向、反向心电触发 | 提供 |
| 3.13.5.28 | 二维/三维多相位成像 | 提供 |
| 3.13.5.29 | 快速心脏电影 | 提供 |
| 3.13.5.30 | 一站式心脏成像技术 | 提供 |
| 3.13.5.31 | 首过法灌注成像 | 提供 |
| 3.13.5.32 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 提供 |
| 3.13.5.33 | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） |  |
| 3.13.5.34 | 心脏去金属伪影成像 | 提供 |
| 3.13.5.35 | 心脏定量图谱技术 | 提供 |
| 3.13.5.36 | 心脏T1、T2图谱技术 | 提供 |
| 3.13.5.37 | 心脏并行采集技术 | 提供 |
| 3.13.6 | 骨关节成像 | 提供 |
| 3.13.6.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 提供 |
| 3.13.6.2 | 高分辨率颈髓成像 | 提供 |
| 3.13.6.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 提供 |
| 3.13.6.4 | 全脊柱成像 | 提供 |
| 3.13.6.5 | 图像无缝拼接软件包 | 提供 |
| 3.13.6.6 | 关节软骨成像 | 提供 |
| 3.13.6.7 | 骨皮质成像 | 提供 |
| 3.13.6.8 | 骨膜成像 | 提供 |
| 3.13.6.9 | 去金属伪影成像 | 提供 |
| 3.13.7 | 弥散成像 | 提供 |
| 3.13.7.1 | 实时弥散技术 | 提供 |
| 3.13.7.2 | 各向同性采集 | 提供 |
| 3.13.7.3 | 各向异性采集 | 提供 |
| 3.13.7.4 | ADC值测量 | 提供 |
| 3.13.7.5 | ADC-map彩图 | 提供 |
| 3.13.7.6 | 体部脏器弥散 | 提供 |
| 3.13.7.7 | 可选优化B值 | 提供 |
| 3.13.7.8 | 多B值定量化弥散成像技术 | 提供 |
| 3.13.7.9 | 四面体技术 | 提供 |
| 3.13.7.10 | 三合一技术 | 提供 |
| 3.13.7.11 | 指数化表观弥散系数图 | 提供 |
| 3.13.7.12 | 弥散张量成像（DTI） | 提供 |
| 3.13.7.13 | 白质纤维束成像 | 提供 |
| 3.13.7.14 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像） | 提供 |
| 3.13.7.15 | 高清弥散可应用于头部 | 提供 |
| ▲3.13.7.16 | 高清弥散可应用于乳腺 | 提供 |
| 3.13.7.17 | 高清弥散可应用于盆腔 | 提供 |
| 3.13.7.18 | 高清弥散可应用于脊柱 | 提供 |
| 3.13.7.19 | 弥散谱成像（DSI） | 提供 |
| 3.13.7.20 | 弥散谱成像（DSI）方向数≥256方向 | 提供 |
| 3.13.7.21 | 静音DWI序列 | 提供 |
| 3.13.7.22 | 高级弥散成像软件包 | 提供 |
| 3.13.8 | 磁敏感成像 | 提供 |
| 3.13.8.1 | 可兼容并行采集 | 提供 |
| 3.13.8.2 | 实时磁矩图、相位图成像技术 | 提供 |
| 3.13.8.3 | 原始图像成像技术 | 提供 |
| 3.13.8.4 | mMIP图像成像技术 | 提供 |
| 3.13.9 | 灌注成像 | 提供 |
| 3.13.9.1 | 2D-EPI灌注成像 | 提供 |
| 3.13.9.2 | 多层灌注成像 | 提供 |
| 3.13.9.3 | 实时rCBV、TTP、MTT分析（无需人工） | 提供 |
| 3.13.9.4 | 时间信号曲线 | 提供 |
| 3.13.9.5 | 彩色后处理功能 | 提供 |
| 3.13.10 | 波谱成像 | 提供 |
| 3.13.10.1 | 自动匀场方式 | 提供 |
| 3.13.10.2 | 手动匀场方式 | 提供 |
| 3.13.10.3 | 自动水抑制技术 | 提供 |
| 3.13.10.4 | 自动频谱分析 | 提供 |
| 3.13.10.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 提供 |
| 3.13.10.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 提供 |
| 3.13.10.7 | 用户可编辑后处理程序 | 提供 |
| 3.13.10.8 | 2D和3D频谱成像 | 提供 |
| 3.13.10.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 提供 |
| 3.13.10.10 | 代谢产物浓度分布彩图 | 提供 |
| 3.13.10.11 | 代谢产物比例地图 | 提供 |
| 3.13.10.12 | 外周容积脂肪抑制技术 | 提供 |
| 3.13.10.13 | 半自动匀场方式 | 提供 |
| 3.13.10.14 | 快速频谱成像技术 | 提供 |
| 3.13.10.15 | 三维脑频谱成像 | 提供 |
| 3.13.10.16 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 提供 |
| 3.13.10.17 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 提供 |
| 3.13.11 | 其他先进技术及软件 | 提供 |
| 3.13.11.1 | 压缩感知技术 | 提供 |
| 3.13.11.2 | 特殊K空间填充技术 | 提供 |
| 3.13.11.3 | 多种脂肪抑制、水脂分离技术 | 提供 |
| 3.13.11.4 | 脂肪定量成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.5 | B1场受限脂肪抑制解决方案 | 提供 |
| 3.13.11.6 | 多源射频优化技术 | 提供 |
| 3.13.11.7 | 多回波的优化梯度回波技术 | 提供 |
| 3.13.11.8 | 自适应导航追踪技术 | 提供 |
| 3.13.11.9 | 腹部膈肌导航技术 | 提供 |
| 3.13.11.10 | 自由呼吸动态增强采集技术 | 提供 |
| 3.13.11.11 | 动态实时增强血管成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.12 | 乳腺专用动态增强成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.13 | 乳腺专用波谱成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.14 | 高分辨双侧乳腺成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.15 | 自动化多床位全身扫描技术 | 提供 |
| 3.13.11.16 | 弥散张量成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.17 | 多b值定量化弥散成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.18 | 高级弥散成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.19 | 小视野弥散成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.20 | 波谱成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.21 | 多回波运动伪影抑制技术 | 提供 |
| 3.13.11.22 | 多层成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.23 | 定量图谱成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.24 | Map T2*与R2*图谱技术 | 提供 |
| 3.13.11.25 | 金属伪影抑制技术 | 提供 |
| 3.13.11.26 | 关节软骨T2 mapping成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.27 | 脑功能血氧水平依赖成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.28 | fMRI-Brain成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.29 | 导航成像技术 | 提供 |
| 3.13.11.30 | 超短TE或TE=0扫描技术 | 提供 |
| 3.13.11.31 | 其他最新成像技术 | 提供 |
| 3.13.12 | 临床应用组件 | 提供 |
| 3.13.12.1 | 神经成像组件 | 提供 |
| 3.13.12.2 | 血管成像组件 | 提供 |
| 3.13.12.3 | 心脏成像组件 | 提供 |
| ▲3.13.12.4 | 乳腺成像组件 | 提供 |
| 3.13.12.5 | 体部成像组件 | 提供 |
| 3.13.12.6 | 肿瘤成像组件 | 提供 |
| 3.13.12.7 | 骨关节成像组件 | 提供 |
| 3.13.12.8 | 儿童组件 | 提供 |
| 3.14 | 高级影像后处理工作站（含医用显示器） |  |
| ▲3.14.1 | 工作站 | ≥2套，提供安装时功能版本最全、最新的软、硬件 |
| 3.14.2 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |
| 3.14.3 | Dicom3.0软硬接口并负责连接 | 提供 |
| 3.14.4 | 工作站控制照相 | 提供 |
| 3.14.5 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 提供 |
| 3.14.6 | 10/100/1000 M以太网端口 | 提供 |
| 3.14.7 | 联网图像传输 | 提供 |
| 3.14.8 | 图像管理 | 提供 |
| 3.14.9 | DICOM图像转换成JPG、STL格式 | 提供 |
| 3.14.10 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 提供 |
| 3.14.11 | 实时三维图像 | 提供 |
| 3.14.12 | 三维分析软件包（MIP,MPR,SSD,VRT等三维处理工具） | 提供 |
| 3.14.13 | 融合配准软件包 | 提供 |
| 3.14.14 | 智能后处理软件包 | 提供 |
| 3.14.15 | 高级神经系统智能后处理软件包 | 提供 |
| 3.14.16 | 弥散成像后处理分析软件 | 提供 |
| 3.14.17 | 皮层功能区分析软件 | 提供 |
| 3.14.18 | 脑成像高级后处理软件（提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值）） | 提供 |
| 3.14.19 | 血管分析高级后处理软件 | 提供 |
| 3.14.20 | 波谱高级后处理软件 | 提供 |
| ▲3.14.21 | 乳腺相关高级后处理软件 | 提供 |
| 3.14.22 | 心脏相关高级后处理软件 | 提供 |
| 3.14.23 | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |
| 3.14.24 | MR体部智能后处理分析软件 | 提供 |
| 3.14.25 | MR动态增强后处理分析软件 | 提供 |
| 3.14.26 | 内窥镜成像软件 | 提供 |
| 3.14.27 | 其他后处理功能软件 | 提供 |
| 4 | 外围及附属设备 |  |
| 4.1 | 水冷机组（根据医院要求品牌型号，质保期与主机质保期相同。设备出保后，维修只收取配件费，不收取人工费） | 提供 |
| 4.2 | 高压注射器≥3套（根据医院要求提供品牌型号） | 提供 |
| 4.3 | 无磁转运床≥1套（根据医院要求提供品牌型号） | 提供 |
| 4.4 | 无磁轮椅≥3套（根据医院要求提供品牌型号） | 提供 |
| 4.5 | 铁磁探测器≥3套（根据医院要求提供品牌型号） | 提供 |
| 4.6 | 维修工具（常规+无磁，根据医院要求提供品牌型号）≥1套 | 提供 |
| 4.7 | 数据、系统备份移动磁盘（≥1TB）各2块 | 提供 |
| 4.8 | CVI应用软件升级≥1次 | 提供 |
| 4.9 | 终身免费开放数据接口协议 | 提供 |

（二）商务要求：

（甲方：江苏省人民医院   乙方：设备供应商）

★1、付款方式：设备验收合格后，由乙方开具发票,凭甲方开具的验收报告支付货款的90%，一年后无售后服务异议支付10%余款。

2、税：本项目执行中相关的一切税费均由乙方负担。

★3、交货期（含安装调试）：接到采购人发货通知后60天内到货。乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

★4、质保期要求：整机质保期（含第三方附属设备）5年，并承诺提供原厂质保函或保修合同；

4.1.在质保期内设备免费保修，并确保设备保修期内开机率不低于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长14天。

4.2.质保期外乙方或生产厂家承诺对本设备终身负责维修。

4.3.所有第三方产品免费质保期需单独列出，如无特殊说明均视为和投标主机享有相同质保期。

4.4提供保修期外主要配件和耗材的清单、价格及优惠条件（MR应提供梯度放大器、梯度电源、射频电源、射频放大器、射频接收系统各主要部件、射频接收线圈、射频发射系统主要部件、线圈、冷头、冷芯、氦压缩机、重建计算机、主控计算机、后处理工作站等），各供应商需自拟清单，并加盖公章。

5、实施方案

5.1.安装要求：

（1）乙方应提供详细的设备使用环境要求，全面负责机房布局、水、电、空调等的设计并提供图纸资料，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

（2）所提供设备应符合中国电网制式要求；应说明最小安装面积和特殊要求（如地板抬高、专用机房等）；需免费提供配电箱到设备所需的电源线和地线；需免费提供安装设备所需的顶、地结构件和相关附件。

（3）设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方临床医学工程处，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

（4）设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方临床医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

（5）标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供（无论是标准配置或选配件）。标书中所有配置、软件和技术资料都必须随主机到达；不能随主机到达的请注明产地及到达时间。

（6）本项目所采购产品如需与其他系统对接时，必须免费提供技术支持。

（7）负责维修设备的人员要求严格遵守甲方的规章制度、工作程序及标准。

5.2.验收要求：

（1）设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托国内有资质的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

（2）设备安装、调试结束后，甲方对设备使用后进行验收（时间由双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。免费质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始。

（3）乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

5.3.售后服务

（1）设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

（2）注明维修配件的仓库地址。承诺产品的备件送达期限为国内2天、国外4天。如所提供设备停产后，备件供应期限为10年。

（3）免费提供安装、校正、调试等必要的维修工具、调试设备和专用模型；免费提供维修系统（含基本维修软件、检测软件、报错系统）、系统恢复盘或GHOST恢复软件。各种软件均应有备份盘。

（4）提供设备免费保养，保修期内一年至少2次设备现场维护保养。

（5）如乙方提供的设备设有维修软件密码，免费提供维修密码,并保证无条件地为甲方永久免费打开。

（6）系统软件终身免费升级。

（7）质保期最后一年更换的配件，从更换之日起享有一年的免费质保期。

（8）维修配件供应停产后需保证10年。

（9）无论在保修期内还是保修期外，乙方或生产厂家必须上门维修。乙方工程师至甲方维修本设备，须事先与甲方临床工程处取得联系，做好相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

（10）维修完成后，只收取配件成本费，免收人工费和其它工时杂费。

6、培训计划

（1）在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方的人员提出的问题。

（2）免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），提供中文操作手册和快速操作指南，并提供电子版（中英文均可），提供电路版位置图、检测、调试方法、故障代码等（电子版或光盘）。如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

（3）提供详细的项目培训计划，如提供操作培训计划和维修培训计划,必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

7、应急响应方案：

（1）乙方或生产厂家需提供本地化服务方案，至少包括：设有维修站和维修工程师，提供7*24小时维修服务客服电话。

（2）请提供详细的应急响应方案。

8、配件耗材情况：

（1）列出配置清单及分项报价，并提供订货号。进口产品需提供主机及部件的详细报关和商检单据。

（2）列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围内产品。

（3）列出保修期外主要配件和耗材的清单和价格及质保期。

9、项目报价要求

所有投标价格均为人民币报价。包括产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。报价表格式见“第六章 投标文件参考格式”

10、项目其他要求

（1）投标的产品必须全新并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方承担。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部法律和经济责任。所投标系统所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件。

（2）招标文件中要求的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须列明且免费提供。

（3）乙方在偏离的条款中也应列明该条款里乙方所能提供的最优配置。

（4）列明投标产品的品牌、产地、规格型号、产品总价、分项报价、配置清单（提供订货号）（包括标准件及所有选购件，若为选购件请单独报价，并注明是否包含在总价中）、技术参数及原厂技术参数、设备彩页。

（6）所有附属设备、第三方产品或加配设备如需要注册证，必须提供。

★（7）提供设备出保后的年保修合同价格。各供应商自拟格式，并加盖公章。

（8）乙方必须保证甲方在使用、接受本项目货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由乙方负全部责任。

（9）其他未提及事项必须符合法律法规及相关政策文件等规定。

注：上述“商务要求”需在商务要求偏离表中逐条响应。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。 |
| 产品业绩 | 2分 | 提供近三年（2022年1月1日以来）投标产品同品牌同类型产品的销售业绩，需提供合同复印件，每提供1份合同得0.5分，最多得2分。 |
| 技术响应 | 46分 | 评委根据投标文件中的《技术要求偏离表》结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：满足招标文件第四章项目需求之“技术要求”项下全部内容的，得46分。 其中：★参数不允许负偏离，否则投标无效 ▲指标为重要参数，负偏离一项扣2分； 非▲号指标，负偏离一项扣0.5分； 缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最低分0分。 注：1.投标文件中需提供★及▲参数或技术要求中注明需佐证材料参数的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。 2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 |
| 质保期 | 3分 | 投标人质保期满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供的免费质保期加1.5分，最多加3分，本项最高得3分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺签订合同前提供制造商出具的质保函或保修合同，若合同签订前无法提供，视为虚假响应），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。 |
| 项目实施 | 10分 | 1、实施方案（5分）：针对投标人提供的关于交货、安装、调试等项目实施方案综合打分。 a.方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，得5分； b.方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，得2.5分； c.方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般或未提供的不得分。 2、培训计划（5分）：根据提供培训计划的内容、方式、时间、人次数等综合评分。 a.培训计划实用，方式多样，安排合理得5分； b.培训计划较实用，方式较多样，安排较合理得2.5分； c.培训计划简单，形式单一或未提供的不得分。 |
| 售后服务 | 8分 | 1、应急响应方案（5分）：根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评分。 a.维修响应速度快，维修方案全面可行性强，应急故障修复方案完善得5分； b.维修响应较快，维修方案较全面，可行性较强，应急故障修复方案较完善得2.5分； c.维修响应一般，维修方案简单，应急故障修复方案一般或未提供的不得分。 2、配件/耗材情况（3分）：根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，评委根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评分。 a.提供的清单完整、适应性强、配套性高、价格最优惠得3分； b.提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分； c.提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分； d.未提供的不得分。 |
| 国家政策导向 | 1分 | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定候选人高低排序。

# 第六章  投标文件参考格式

- 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

项目编号：

采购代理编号：

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术要求偏离表

格式五：商务要求偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用 ）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用 ）

格式九：业绩表

格式十：中小企业声明函（如适用请填写）

格式十一：其他声明函（如适用请填写）

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 | 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。 | / |
| 产品业绩 | 2分 | 提供近三年（2022年1月1日以来）投标产品同品牌同类型产品的销售业绩，需提供合同复印件，每提供1份合同得0.5分，最多得2分。 | 页 |
| 技术响应 | 46分 | 评委根据投标文件中的《技术要求偏离表》结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：满足招标文件第四章项目需求之“技术要求”项下全部内容的，得46分。 其中：★参数不允许负偏离，否则投标无效 ▲指标为重要参数，负偏离一项扣2分； 非▲号指标，负偏离一项扣0.5分； 缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最低分0分。 注：1.投标文件中需提供★及▲参数或技术要求中注明需佐证材料参数的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。 2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 | 页 |
| 质保期 | 3分 | 投标人质保期满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供的免费质保期加1.5分，最多加3分，本项最高得3分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺签订合同前提供制造商出具的质保函或保修合同，若合同签订前无法提供，视为虚假响应），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。 | 页 |
| 项目实施 | 10分 | 1、实施方案（5分）：针对投标人提供的关于交货、安装、调试等项目实施方案综合打分。 a.方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，得5分； b.方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，得2.5分； c.方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般或未提供的不得分。 2、培训计划（5分）：根据提供培训计划的内容、方式、时间、人次数等综合评分。 a.培训计划实用，方式多样，安排合理得5分； b.培训计划较实用，方式较多样，安排较合理得2.5分； c.培训计划简单，形式单一或未提供的不得分。 | 页 |
| 售后服务 | 8分 | 1、应急响应方案（5分）：根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评分。 a.维修响应速度快，维修方案全面可行性强，应急故障修复方案完善得5分； b.维修响应较快，维修方案较全面，可行性较强，应急故障修复方案较完善得2.5分； c.维修响应一般，维修方案简单，应急故障修复方案一般或未提供的不得分。 2、配件/耗材情况（3分）：根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，评委根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评分。 a.提供的清单完整、适应性强、配套性高、价格最优惠得3分； b.提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分； c.提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分； d.未提供的不得分。 | 页 |
| 国家政策导向 | 1分 | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 | 页 |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起   个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |
| 所投设备制造商是否全部为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （是/否） 证明材料在投标文件中的页码： 本项目行业划分：工业 |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

格式三：分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                                    金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

3、附配置清单，格式自拟

格式四：技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章“技术要求”的全部内容填写，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

2.技术规格中的★参数和▲参数以及普通参数中注明要佐证材料的需提供佐证材料，且明确标明佐证材料所在精确页码。

格式五：商务要求偏离表

商务要求偏离表

（针对第四章“商务要求” 的全部内容点对点应答，★条款不允许负偏离）

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式八 ：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：中小企业声明函（如适用请填写）

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十一：其他声明函（如适用请填写）

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

格式四：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）

格式五：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

格式六：参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

格式七：法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式八：法定代表人授权书（原件）

格式九：投标人及投标产品（医疗证照等）资质证书（复印件）

格式十：招标文件资格要求中规定的其他内容（如授权书等）

资格证明文件

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

具有独立承担民事责任的能力

（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供书面声明）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式五

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料

缴纳税收：

社会保障资金：

格式六

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（提供书面声明）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式七

法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式八

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件（正反面），如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件（正反面）；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

格式九

投标人及投标产品（医疗证照等）资质证书（复印件）

格式十

招标文件资格要求中规定的其他内容

（如授权书等）

第七章：特别提醒

（有关围标串标情形的判定）

各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。