招 标 文 件

项目名称：滨海县淤黄河水站迁建项目

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0018

采购单位：盐城市滨海生态环境局

2025年7月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同条款……………………………………17

采购需求……………………………………22

评标方法与评标标准………………………43

投标文件格式………………………………47

第一章 招标公告

项目概况

滨海县淤黄河水站迁建项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年8月20日15点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0018

2.项目名称：滨海县淤黄河水站迁建项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：825000元

5.最高限价：825000元

6.采购需求（简介）：淤黄河水站迁建等，包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等。详细内容见本招标文件第四章

7.合同履行期限：合同签订后60天内完成系统所有建设内容，并投入试运行，试运行期间保证正常运行。

8.免费质量保修期：二年。

9.本项目不接受联合体参与招标。

10.非单一产品采购项目的核心产品：高锰酸盐指数水质自动分析仪。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月20日15时00分00秒（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市滨海生态环境局在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：盐城市滨海生态环境局

地    址：滨海县港城路468号交通环保大厦

联系方式：15195106006

2.采购代理机构信息

名    称：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

地    址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

联系方式：17705109763

3.项目联系方式

项目联系人：吴女士、南女士

电    话：15195106006、17705109763

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市滨海生态环境局（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 本项目招标代理服务费按照苏政采协[2024]20号文标准收取，由中标单位代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城载鑫项目管理咨询有限公司，联系地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室，联系电话：17705109763。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、生态保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市滨海生态环境局        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

1.7包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳合同金额的10％，即人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款(乙方须提供同等金额的银行保函)。

- 8.2乙方按甲方要求将货物送到指定地点完成安装、实现联网试运行，项目验收合格后付至中标价的70%，乙方提供同等金额票据。

- 8.3本项目售后服务费用占项目中标价的30%，分两次支付。售后服务期始于项目验收交付，售后服务经绩效考核后支付实际费用(详见售后服务绩效考核)。

8.4售后服务绩效考核后扣除的费用由甲方缴纳国库，乙方按照实收金额提供票据。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年；（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，招标代理公司执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：     年  月  日

附：售后绩效考核

1.考核周期：运行满12个月为一个考核周期，采购人及时根据联网数据的数量、质量以及日常响应、质控考核等进行考核后支付实际服务费用。

2.监测指标价格系数：各项监测指标的价格系数约定为水温0.7、电导率0.7、pH1.0、溶解氧1.1、浊度0.7、高锰酸盐指数1.2、氨氮1.2、总磷1.2、总氮1.0、化学需氧量1.2。

3.费用计算方法：单项监测指标价格=（中标价/指标数）×监测指标价格系数。以单项指标价格按下表计算得出单项指标运维费，再求所有监测指标费之和。

费用计算方法

| 有效数据捕获率 | 计算方法 |
| --- | --- |
| ≥90% | 单项指标有效数据捕获率≥90%时按中标价支付，求和得出周期费用。 |
| ≥80%且＜90% | 单项指标有效数据捕获率≥80%且＜90%扣除0.2万元。 |
| <80% | 单项指标有效数据捕获率<80%时，服务合同终止，已发生的售后服务采购人按不超过时间段内中标价的30%适当补偿中标人的售后成本。 |

4.质控考核：售后服务期内采购人及上级主管部门组织的质控考核不合格的，单次单因子扣除0.05万元。

5.按照江苏省水站运行管理办法开展售后服务，做到日监视、周巡查、数据一审，响应各级工作检查，水质异常和故障排查及时响应等要求。对采购人正常工作安排24小时内未能做出响应的，单次扣除0.1万元。

6.售后服务期间发现本站点及附近存在人为干扰。行为没有及时上报的，单次扣除2.0万元。

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 项目简介

- 盐城市滨海淤黄河水质自动监测站位于沿海自来水有限公司源水厂上游13千米处，其间支流纵横，水质变化较大，自动监测数据与手工监测断面分析结果偏差较大，现有的淤黄河水质自动监测站不具备代表性、不具备预警功能。为解决滨海县北部区域居民饮水安全问题,实施迁建淤黄河水站迁建项目。

新淤黄河水站选址定位沿海自来水有限公司取水口西侧340米废弃的水利灌溉站处（经纬度:34.1731'N.120.0593°E）。

新淤黄河水站点位实景图

（二）项目采购清单及要求

1、采购清单：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数（PH、DO、水温、电导率、浊度）水质自动分析仪 | 见技术要求 | 1 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪（核心产品） | 见技术要求 | 1 |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 1 |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 见技术要求 | 1 |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 1 |
| 6 | 化学需氧量自动分析仪 | 见技术要求 | 1 |
| 7 | 采配水单元 | 见技术要求 | 1 |
| 8 | 辅助单元 | 见技术要求 | 1 |
| 9 | 预处理单元 | 见技术要求 | 1 |
| 10 | 系统控制单元 | 见技术要求 | 1 |

2、合同履行期限：合同签订后60天内完成系统所有建设内容，并投入试运行，试运行期间保证正常运行。

3、售后服务总体要求：

（1）产品质保期2年。

（2）售后服务期内出现故障应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。

- （三）水质自动监测系统技术要求

- 3.1总体要求：

“★”指标为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

- 3.2技术总体要求：

- 投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务。

- 中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。投标时提供承诺函（格式自拟）。

- 当采购人对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器接入原系统。

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。投标时提供仪器的彩页扫描件。

- 本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。

- 仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

- 所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

- ★投标人需承诺中标后所提交的任何设备应提交原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。投标时提供承诺函（格式自拟）。

- 投标时提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

- 投标时提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

- ★投标人需承诺本项目中标后能够提供长期备品备件供应。投标时提供承诺函（格式自拟）。

- 3.3水质自动监测站仪器技术要求

- 3.3.1自动监测仪器分析方法

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法。具备常规、质控、应急、维护等多种运行模式；具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等；能够实现自动标样核查、自动加标回收率核查、24小时自动零点核查、24小时自动跨度核查等质控功能。

水质自动监测站监测仪器必须使用如下方法（见下表）。

自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 热电阻或热电偶法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电化学法或荧光法 |
| 4 | 电导率 | 电导池法或电极法 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化法 |
| 7 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 9 | 化学需氧量 | 重铬酸钾快速消解分光光度法 |
| 10 | 总氮 | 过硫酸钾消解紫外分光光度法 |

- 3.3.2自动监测仪器技术参数要求

基本要求：

（1）具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标及自动加标回收率测试功能

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（3）根据《国家生态环境监测网络数智化转型方案》的要求，尽可能选用数智化自动分析仪表。

1、常规五参数水质自动分析仪（★标志的需提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明）

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～50℃，可调 |
| 量程漂移 | ±0.2℃ |
| ★测量误差 | ±0.2℃ |
| 实际水样比对 | ±0.2℃ |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 测量频次 | 1小时1次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 检测标准 | HJ/T96-2003 |
| 量程 | pH0～14（0～40℃），可调 |
| ★漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH |
| ★重复性误差 | ±0.1pH |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 测量频次 | 1小时1次 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法或荧光法 |
| 检测标准 | HJ/T99-2003 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ★零点漂移 | ±0.3mg/L |
| ★量程漂移 | ±0.3mg/L |
| ★重复性误差 | ±0.3mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 测量频次 | 1小时1次 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电导池法或电极法 |
| 检测标准 | HJ/T97-2003 |
| 最小检测范围 | 0～500mS/m（0～40℃），可调 |
| ★重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 测量频次 | 1小时1次 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 检测标准 | HJ/T98-2003 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| ★重复性误差 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 测量频次 | 1小时1次 |

2.氨氮水质在线分析仪（★标志的需提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明）

氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| 量程 | 0.1～10mg/L可调 |
| ★重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | ≤0.02mg/L |
| 量程漂移 | ≤1% |
| ★示值误差 | ≤5% |
| ★检出限（定量下限） | ≤0.02mg/L |
| 环境温度影响 | ±5% |
| ★实际水样比对 | 相对误差≤8% |
| 最小维护周期 | ≥168h/次 |
| 数据有效率 | ≥90% |
| 一致性 | ≥90% |
| 测量频次 | 4小时1次 |

3.高锰酸盐指数水质在线分析仪（核心产品）（★标志的需提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明）

高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化-电位滴定法 |
| 量程 | 0～20mg/L可调 |
| ★重复性误差 | ≤±2% |
| ★葡萄糖试验 | ≤±3% |
| 量程漂移 | ≤±2% |
| 零点漂移 | ≤±2% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 电压稳定性 | ±5% |
| ★实际水样比对试验 | 相对误差绝对值的平均值≤8% |
| 测量频次 | 4小时1次 |

4总磷水质在线分析仪（★标志的需提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明）

总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L可调 |
| ★重复性误差 | ≤±2% |
| 零点漂移 | ≤±2% |
| 量程漂移 | ≤±2% |
| 直线性 | ≤±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 电压稳定性 | 指示值变动在±10%之内 |
| ★实际水样比对试验 | 相对误差绝对值的平均值≤8% |
| 测量频次 | 4小时1次 |

5.总氮水质在线分析（★标志的需提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明）

总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ★重复性误差 | ≤±3% |
| 零点漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±2% |
| 直线性 | ≤±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 电压稳定性 | 指示值变动在±10%之内 |
| ★实际水样比对试验 | 相对误差绝对值的平均值≤8% |
| 测量频次 | 4小时1次 |

6.化学需氧量水质在线分析仪（★标志的需提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明）

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 检测方法 | 重铬酸钾快速消解分光光度法 |
| 检测量程 | （0-200）mg/L，可调 |
| ★检出限（定量下限） | ≤10mg/L |
| ★准确度（示值误差） | ±5% |
| ★重复性 | ≤±2.5% |
| 零点漂移 | ≤±3mg/L |
| 量程漂移 | ≤±10%F.S |
| 测量周期 | (30-50)min |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 通讯接口 | RS232，（4-20）mA |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ以上 |
| 测量频次 | 4小时1次 |

#### 3.4设计、安装、调试要求

#### 3.4.1设计规范与标准

3.4.1.1《水污染物排放总量监测技术规范》

3.4.1.2《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统验收办法（试行）》

3.4.1.3《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》苏环2020-174号

3.4.1.4《地表水水质自动监测站(常规五参数:CODmn.、NH3-N、TP、TN安装验收技术规范》（HJ915.2-2024）

3.4.1.5《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ915.3—2024）

3.4.1.6《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ915.1-2024）

3.4.1.7《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理管理办法（试行》苏环

2015-175号

3.4.2设计要求

3.4.2.1布局设计要求

▲投标人经现场勘察后，针对现有站房可以进行科学设计，使其满足设备安装条件，站房设计必须符合《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ915.1-2024）相关要求。

3.4.2.1.1站房设计具备仪器区、质控区等功能分区，预留监测项目扩展空间。

3.4.2.1.2仪器区内应在适当位置设置地漏，且与站房排水系统相连。

3.4.2.1.3站房内按需配备空调或冬季采暖设备，必要时还应配备除湿设备，室内温度保持在18℃~28℃,湿度保持在60%以内。

3.4.2.1.4站房的防雷设计应符合GB50057的相关规定，设置等电位接地网，使需要有保护接地的各类设备和线路做到就近接地。

3.4.2.1.5站房防火设计应符合GB55037的相关规定，并配备自动气体灭火装置。

备注：现有站房内部实际使用面积约为15平方米，如果投标人设计后因站房使用面积不足予以扩容及土地平整之类产生的费用由投标人自行承担。

3.4.2.2采水单元设计要求

3.4.2.2.1采水装置取水口在不影响航道运行的前提下，应尽量靠近河道中泓线；取水口能够随水位变化调整，固定取水深度，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质、淤泥对水样监测结果造成影响。

▲3.4.2.2.2按照“一用一备”原则配置双泵和双管路，能够自动或手动切换。

3.4.2.2.3采水单元应具备防堵塞、除藻、自动排空管道和清洗等功能，清洗过程不应对环境造成污染。

3.4.2.2.4采水泵应满足地表水水质自动监测系统仪器与设备运行所需水量和水压的要求，选用的材质应适应水体环境，具备防腐、防漏等性能。

3.4.2.2.5采水管路应采用耐用、耐热、耐压的环保材质，具有良好的化学稳定性，不与水样中监测项目发生物理作用或化学反应。管路公称直径不小于25mm（DN25），铺设时应确保采水管路平滑并具有一定坡度。

3.4.2.2.6地上管路通过外层敷设伴热带或保温棉实现保温和防冻功能；地下管路应敷设于当地冻土层以下，或采用深埋和排空方式实现管路防冻，经过水面冰冻层的管路应安装电加热装置；保温结构应具有足够的机械强度以防止损坏，结构简单，易于维修，且具备良好的防水性能等特点。

3.4.2.2.7采水管路回排水口应设置在采水点位下游，与采水点位间的距离应不小于20m，回排水总管公称直径不小于150mm（DN150）。

3.4.2.3配水及预处理单元设计要求

3.4.2.3.1配水管路的管径、水压和水量应满足水站正常运行的要求，管材应具有足够的强度且化学稳定性好。

3.4.2.3.2管路铺设与连接应科学合理、布设整齐、连接可靠、便于检修与维护、有利于排空，进水管、配水管、清洗管、排水管等标识应明确。

3.4.2.3.3管路中阀门等配套部件应安装在便于拆卸检修和观察的位置。

3.4.2.3.4主配水管路采用串联方式，仪器之间的管路采用并联方式，不受其他仪器配水管路故障的影响。

3.4.2.3.5应能够通过辅助单元将清洁水或压缩空气送至采水单元，消除采样单向输水形成的淤积，防止藻类生长聚集或泥沙沉积。

3.4.2.3.6在水样预处理单元前端应设置人工取样口和常规五参数项目现场比对通道。

▲3.4.2.3.7五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能

▲3.4.2.3..8针对不同分析仪器（五参数、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）分别进行水样预处理

3.4.2.4控制单元设计要求

3.4.2.4.1必须支持中文显示，操作方便

3.4.2.4.2具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统

▲3.4.2.4.3具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至采购人指定平台

3.4.2.4.4实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示

3.4.2.4.5具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能

3.4.2.4.6控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展

3.4.2.4.7控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施

3.4.2.4.8能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等

▲3.4.2.4.9具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置

3.4.2.4.10具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能

3.4.2.4.11具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息

3.4.2.4.12具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志

3.4.2.4.13采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存

3.4.2.4.14能够实时采集视频信息并传输至采购人指定平台

3.4.2.4.15采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求

3.4.2.4.16具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能

▲3.4.2.4.17工业控制计算机内存大于2GB、硬盘容量大于500GB、显示器大于12英寸。

3.4.2.5视频监控单元设计要求

▲3.4.2.5.1配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和4台摄像（取水口、站房门口、库房、站房内）。

3.4.2.5.2采水口摄像机应安装在靠近采水口的岸边，能够查看采水单元工作状态，采水点位水位水量和周边环境异常情况，安装高度应满足所在地防洪标准要求

3.4.2.5.3站房入户口摄像机应安装在站房入户门处，能够查看站房周边环境和出入信息

3.4.2.5.4站房仪器室摄像机应安装于站房仪器室内，可监视仪器室内设备的整体运行情况，监控范围应覆盖仪器室内部所有仪器设备

3.4.2.5.5视频信息应具有现场存储功能，存储周期应不低于90日，视频监控系统具备断电自启功能。

3.4.2.5.6采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控，视频照射距离≥100米。

3.4.2.6配套设施技术要求设计要求

3.4.2.6.1阻燃：符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T5169.7）实验A要求。

3.4.2.6.2绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104兆/500伏特(直流电)。

3.4.2.6.3耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000伏特（直流电）/每分钟。

3.4.2.6.4安需配置空调，站房内温度保持在18℃~28℃，湿度保持在60%以内。

▲3.4.2.6.5取水口设置防护栅栏、规则台阶和相关警示标志。

3.4.2.6.6室内照明不少于2个，瓦数不小于40W，每个灯均由单独开关控制。

3.4.2.6.7配电线路：水站外部配有主供电线路接口，内部线路不少于照明系统、空调系统和监测设备系统3路线路。主供电线路承载负荷不小于10千瓦，主电源线材质为BVR塑铜线（不小于10平方）；空调分支线负荷承载不小于3千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；照明分支负荷承载不小于1千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于1.5平方）；监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源，负荷承载不小于6千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方）。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。

3.4.2.6.8电源箱：安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关；电源总控开关为380V三相四线制接入，输出为单相三线制（零线、地线、火线分开）220伏。总电源选用60A漏电保护开关，空调选用20A气质开关，照明选用10A气质开关，插座选用30A水质开关。箱内配电度表壹块。

3.4.2.7文化建设设计要求

3.4.2.7.1配置水站LOGO牌、水站标志牌、水站简介牌、系统流程图、流域表征图、管理体系图、警示牌、安全围栏。

3.4.2.7.2参考苏环办【2019】114号省生态环境厅关于印发《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）》的通知

- 3.5安装技术要求

- 3.5.1仪器设备安装

▲3.3.6.1.1仪器设备安装前检查仪器室面积和尺寸、采水方式应满足HJ915.1的相关要求，设备安装与运行的环境条件应满足HJ915.1的相关要求。

3.3.6.1.2现场集成设备和水质自动监测仪器安装应满足GB50093的相关要求，机柜或支撑架应放置于平整坚实地面，与各仪器的连接及固定部位应受力均匀、连接可靠，避免在运行过程中产生震动。

▲3.3.6.1.3应预留扩展监测项目自动监测仪器的安装与接入空间。

3.3.6.1.4机柜内部按照水电隔离原则布置，标识明确、布线整齐。

3.3.6.1.5仪器高温、强辐射等部件或装有强腐蚀性液体的装置，应有警示标识。

- 3.5.2配水管路安装

3.3.6.2.1配水管路的管径、水压和水量应满足水站正常运行的要求，管材应具有足够的强度且化学稳定性好。

▲3.3.6.2..2管路铺设与连接应科学合理、布设整齐、连接可靠、便于检修与维护、有利于排空，进水管、配水管、清洗管、排水管等标识应明确。

3.3.6.2..3管路中阀门等配套部件应安装在便于拆卸检修和观察的位置。

3.3.6.2..4主配水管路采用串联方式，仪器之间的管路采用并联方式，不受其他仪器配水管路故障的影响。

3.3.6.2..5应能够通过辅助单元将清洁水或压缩空气送至采水单元，消除采样单向输水形成的淤积，防止藻类生长聚集或泥沙沉积。

▲3.3.6.2..6在水样预处理单元前端应设置人工取样口和常规五参数项目现场比对通道。

- 3.5.3电气线路安装

3.5.3.1水站电气线路安装应满足GB50168的相关要求，科学合理布设，电气接线图标识明确。

3.5.3.2应对控制单元、自动监测仪器、采水泵、留样器等装置和设备单独配电并接地，安装独立的漏电保护开关，不受其他装置或设备故障的影响。

3.5.3.3机柜与仪器应就近接入等电位接地网，仪器与机柜间不应有电位差。

3.5.3.4应在接入水站控制单元总电源处安装浪涌保护装置，保障水站供电稳定。

3.5.3.5水站控制单元与各自动监测仪器可采用一主多从的总线连接形式，通讯连接采用RS-232/485或者TCP/IP总线形式，通讯总线连接示意图见下图。

控制单元与各仪器通讯总线连接示意图

- 3.6调试、测试技术要求

- 3.6.1控制单元调试

3.6.1.1通过控制单元依次操作，检查采水泵、增压泵、空压机、除藻单元、控制阀门等部件运行是否正常。

3.6.1.2执行采配水分步流程，根据采水管路长度调整采样时间，保证采样前对管路的完全清洗。

3.6.1.3检查采配水管路有无漏液，常规五参数检测池、预处理水箱等排水是否彻底，有无残留。

3.6.1.4检查自动清洗（反吹）是否正常，检查清洗管路有无漏液。

▲3.6.1.5检查控制单元与仪器之间的通讯是否正常，检查水质自动监测仪器数据与控制单元采集的数据是否一致，检查控制单元显示的关键参数（参见附录C中表C.5）结果与水质自动监测仪器设置的参数是否一致。

3.6.1.6手工启动运行流程，检查采水、预处理与配水、分析、质控、清洗、数据采集传输等是否正常运行，检查液位计、液位开关、压力开关等传感设备状态是否正常，能否在2h内完成一次全流程测量。

3.6.1.7设定水站运行与质控频次，检查水站各组成部分是否正常启动和运行。

- 3.6.2联网调试

3.6.2.1设置控制单元与平台通讯参数，检查通讯是否正常，检查仪器、控制单元及平台的数据及相关信息是否一致，水站与平台间通讯应满足HJ1404的相关要求。

3.6.2.2检查水质自动监测仪器数据与平台上传监测数据、数据时间、数据标识是否一致。

3.6.2.3检查水站运行状态及仪器关键参数信息是否完整，保证与上传至平台的信息保持一致。

▲3.6.2.4验证平台与水质自动监测仪器的各项远程控制指令，包括仪器远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等。

3.6.2.5检查水站视频是否可以远程查看，视频图像清晰度是否满足要求。

- 3.6.3测试

▲水质自动监测仪器按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》附录A开展性能测试，化学需氧量参照CODmn技术要求，性能指标结果应满足规范技术要求。

- 3.7试运行技术要求

3.7.1联网调试完成后水站进入试运行，试运行应连续运行30d。

3.7.2试运行期间因电力故障、断流等不可抗力造成水站停运，水站恢复正常后顺延相应的时间；因水站自身故障造成运行中断，恢复正常后重新进入试运行。

▲3.7.3监测频次按照常规五参数每1h监测一次，其他监测项目每4h监测一次，计算应获取监测数据量，并统计实际获取的有效数据量，每个监测项目应按照公式（1）计算数据有效率，每个监测项目的数据有效率均应不小于80%，试运行期间当出现数据有效率无法达标时应查找原因，解决后重新开始试运行。

数据有效率=实际获取有效数据÷应获取数据量×100%

3.7.4按照HJ915.3的要求制定运行维护方案；至少完成1次集成影响检查、加标回收率测试和实际水样比对任务。

3.7.5试运行期间应做好系统故障统计、试剂与标准溶液更换记录等工作。

3.7.6填写地表水水质自动监测站试运行记录表，编写试运行报告。

- 3.8验收要求

- 3.8.1资料验收

3.8.1.1站房和基础设施验收报告或情况说明，包括水站地理位置、经纬度、周边支流汇入及污染源情况、水文情况、点位水系图等资料；水站监测点位论证报告与基础设施核查报告；

3.8.1.2水站安装调试报告，包括功能检查报告、仪器设备性能测试结果等；

3.8.1.3水站试运行维护方案及报告；

3.8.1.4水站技术档案，包括但不限于仪器说明书及水站维护手册，系统集成及仪器的配置及关键参数记录等内容。

3.8.2验收监测

- 3.8.2.1标准溶液核查

3.8.2.1.1pH项目分别测试4.01、6.86、9.18三种pH值或相近的标准溶液；电导率、浊度项目测试与当前断面测定结果相近的标准溶液，标准溶液核查期间浊度测定结果低于30NTU或高于1000NTU时，测试略高于30NTU或略低于1000NTU的标准溶液；溶解氧测试饱和溶解氧和无氧水。

▲3.8.2.1.2高锰酸盐指数测试浓度为4mg/L左右、氨氮测试0.5mg/L左右、总磷测试0.08mg/L左右、总氮测试0.5mg/L左右、化学需氧量测试18mg/L左右的标准溶液。

▲3.8.2.1.3高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量均要分别测试其标样核查最大限值20%、50%、80%左右的3种标准溶液。标样核查上限值Ⅲ类水质类别标准限值的2倍；

3.8.2.1.4标准溶液宜采用有证标准物质，不具备条件时，可按仪器使用说明书或相关规范配置。

3.8.2.1.5每种标准溶液连续测量3次，按照附录B.1计算3次平均值与标准溶液浓度值的测量误差，满足表2标准溶液测试技术要求，完成后填写标准溶液测试记录表

- 3.8.2.2实际水样比对

▲至少进行6次实际水样比对，两次比对间隔不小于水站最低运行频次。水温、pH、溶解氧、电导率、浊度项目采用经检定合格的便携仪器进行现场比对，其他项目采用人工采样或自动留样的方式与水站自动监测同步采样。水质自动监测仪器与现场或实验室分析结果组成1个数据对，计算自动监测的结果相对于实验室手工分析结果的误差，比对结果满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》表3实际水样比对技术要求为合格（CODcr参照CODmn技术规范操作），单个监测项目比对结果合格率应不小于80%，完成后填写实际水样比对记录表。

#### 4、售后服务技术要求：

中标人必须在项目所在地配备专职技术服务人员不少于2人，如已有服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

##### 售后服务期间，站点运行过程中消耗的水、电、网络传输、化学试剂、设备维修、配套设施维护、废液处置等所产生的费用均由中标人承担。

##### 4.1售后服务技术要求

《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ915.3—2024），CODcr参照CODmn技术规范操作。

##### 4.2备品备件及备机要求

在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标方应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

●中标人须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

##### 4.3数据保密要求

在水质自动站售后服务期间，中标方不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标方都须承担监测数据的保密责任；中标方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究中标方相关法律责任。不论何时，中标方无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

##### 4.4售后服务方案及管理要求

投标方须提供完整的水质自动站在线监测仪器售后维护实施方案（包括应急事故处理方案等）。明确维护方法、周期、响应时间、内容和技术保障。

在售后期间，中标方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

4.4.1远程维护

4.4.1.1检查数据采集与传输状况，确认监测数据和运行日志是否完整。

4.4.1.2根据质量控制结果、运行日志等信息，判断水站运行情况及数据的可靠性。

4.4.1.3对前一天监测数据审核并对异常数据标记。

●4.4.1.4出现异常数据时，远程或自动对监测仪器开展校时、复位、水样/标样测试、校准等维护工作。

4.4.1.5远程查看采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时报告和处置，必要时前往现场确认和维护。

4.4.1.6根据测试结果综合判断数据有效性，确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时报告和处置，必要时前往现场确认和维护。

4.4.2例行服务

4.4.2.1每周应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护。

a）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路和站房保温等维护工作。

b）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况。

c）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房内干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常。

d）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、采水泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障。

e）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材。

f）启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态。

●g）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致。

h）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂使用时间最长不超过90d。

i）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况。

j）应及时清除站房周围的杂草和积水，检查站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没。

4.4.2.2每月应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护：

a）清洗采水单元、配水与预处理单元；

●b）备份与存储监测数据，备份时间应不低于3年；

c）检查稳压电源输出是否符合要求；

d）检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

e）检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态。

4.4.2.3每季度应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护：

a）启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

●b）检查控制单元软硬件运行状态是否正常。

3.3.2.4每年应按照以下要求开展维护：

a）对站房及仪器设备开展全面养护；

●b）按要求更换站房内消防装置，通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告；

4.4.2.5根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品。

4.4.3其他服务要求

4.4.3.1应保证监测站房的安全性，进出监测站房应登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等。

●4.4.3.2应保证监测站房内的温度、湿度满足HJ915.1的要求。

4.4.4质量控制技术要求

4.4.4.1措施及实施频次

●4.4.4.1.1高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量水质自动监测仪器应按照要求分别开展低浓度和高浓度自动标样核查。

4.4.4.1.2pH、溶解氧、电导率、浊度水质自动监测仪器每周至少开展1次标样核查；无需频次加密时，2次标样核查的间隔时间不得小于4d。

●4.4.4.1.3高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量水质自动监测仪器每月至少开展1次多点线性核查。

4.4.4.1.4针对测试评价结果为Ⅲ~劣Ⅴ类的水体，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量水质自动监测仪器每月至少开展1次集成影响检查，测试采水单元、预处理单元和配水单元对水质测试结果的影响，其中浊度大于1000NTU时可不开展集成影响检查。

4.4.4.1.5针对测试评价结果为Ⅲ~劣Ⅴ类的水体，化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展1次加标回收率测试。

●4.4.4.1.6每季度至少开展1次实际水样比对，当水质类别发生变化时，可根据需求调整实施频次。

4.4.4.1.7仪器具备自动质控功能的，多点线性核查、加标回收测试等质控措施可采用自动方式开展。

4.4.5其他要求

4.4.5.1多点线性核查未通过时，维护后仪器应先开展低浓度和高浓度的标样核查，通过后再次开展多点线性核查。

4.4.5.2集成影响检查、实际水样比对未通过时，应进一步排查原因，直至核查通过。

●4.4.5.3更换试剂（清洗用水、检查用标准样品除外）后，应至少使用两个不同浓度的校正液进行校正；当监测仪器关键部件更换后，应开展多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

4.4.5.4停运后恢复到运行条件时应开展标样核查，并对监测数据进行分析，水质环比停运前变化较大的，还应进行实际水样比对。

4.4.5.5所有质控测试均应形成记录。

4.4.6异常情况处置要求

4.4.6.1异常情况判定

出现以下数据时，应视情况采取标样核查、现场排查、留样复测、实际水样比对等措施，确认数据是否异常：

a）带有异常标识的监测数据；

b）自动监测仪器设备状态参数异常、运行日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；

c）通过监测项目之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为不合常理的监测数据；

d）其他情况导致的异常数据。

4.4.6.2异常情况处置

4.4.6.2.1确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障时，应尽快前往现场查明原因，处理故障。

●4.4.6.2.2仪器或系统发生故障时，对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题，应在现场解决故障；对于其他不易诊断和检修的故障，或48h内无法排除的仪器故障，应采用备机替代发生故障的仪器，同时应对备机开展多点线性核查，并对监测数据进行分析，监测数据与更换备机前变化较大时，还应开展实际水样比对。

4.4.6.2.3经核实确为监测项目测定结果对应的水质类别发生变化时，及时报送相关生态环境主管部门。

4.4.7运行记录要求

4.4.7.1运行记录基本要求

运维单位应按照管理需求记录水站运行情况和维护情况，记录形式不限，应至少包括以下基本内容：

a)水站检查维护记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、检查维护内容及处理说明等。

b）仪器设备检修记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、故障仪器设备型号及编号、故障情况及发生时间、检修情况说明、部件更换说明、修复后质控测试情况说明、正常投入使用时间等信息；

●c）水站仪器关键参数设置及变更记录，应包含水站名称、设置时间或变更时间、仪器名称及型号、测量原理及分析方法、关键参数变更后情况及变更原因说明；

●d）水站试剂及标准样品更换记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、仪器名称、试剂名称、标准样品浓度、试剂体积、试剂配置时间、试剂有效期、试剂更换时间等信息；

e）易耗品和备品备件更换记录，应包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、易耗品/备品备件名称、规格型号、更换日期、更换原因说明等信息；

f）应记录废液收集量、收集时间、转运记录等信息；

g）运维记录应清晰、完整，平台具备填报功能的可通过平台填报，平台不具备的应在现场及时填写，与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存

4.5售后服务绩效考核

4.5.1考核周期：运行满12个月为一个考核周期，采购人及时根据联网数据的数量、质量以及日常响应、质控考核等进行考核后支付实际服务费用。

4.5.2监测指标价格系数：各项监测指标的价格系数约定为水温0.7、电导率0.7、pH1.0、溶解氧1.1、浊度0.7、高锰酸盐指数1.2、氨氮1.2、总磷1.2、总氮1.0、化学需氧量1.2。

●4.5.3费用计算方法：单项监测指标价格=（中标价/指标数）×监测指标价格系数。以单项指标价格按下表计算得出单项指标运维费，再求所有监测指标费之和。

费用计算方法

| 有效数据捕获率 | 计算方法 |
| --- | --- |
| ≥90% | 单项指标有效数据捕获率≥90%时按中标价支付，求和得出周期费用。 |
| ≥80%且＜90% | 单项指标有效数据捕获率≥80%且＜90%扣除0.2万元。 |
| <80% | 单项指标有效数据捕获率<80%时，服务合同终止，已发生的售后服务采购人按不超过时间段内中标价的30%适当补偿中标人的售后成本。 |

●4.5.4质控考核：售后服务期内采购人及上级主管部门组织的质控考核不合格的，单次单因子扣除0.05万元。

●4.5.5按照江苏省水站运行管理办法开展售后服务，做到日监视、周巡查、数据一审，响应各级工作检查，水质异常和故障排查及时响应等要求。对采购人正常工作安排24小时内未能做出响应的，单次扣除0.1万元。

●4.5.6售后服务期间发现本站点及附近存在人为干扰。行为没有及时上报的，单次扣除2.0万元。

五、质保及售后服务要求

投标人必须在项目所在地配备专职技术服务人员不少于2人，如已有服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

- 5.1质保期

5.1.1免费质保期为项目最终验收之日起2年。中标人明确签署服务承诺，质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。

5.1.2中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出自动站二年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

- 5.2服务和技术支持要求

5.2.1在安装调试、试运行期间和质保期内，投标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

5.2.2投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

5.2.3要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

（三）、中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

（四）、其他要求：

1.提供本项目类似项目业绩，充分体现投标单位的履约能力。

2.投标人应自行到项目现场进行踏勘，了解现场区域划分位置。充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。（踏勘联系人：杜先生，联系手机号码：15351519892。）

3.技术参数中要求提供的检验报告和证书等证明材料的，供应商按招标文件的要求提供相关证明材料给评委评审，相关原件在中标后签订合同前提供给采购人审核（如是厂商投标提供相关材料原件，如是经销商投标，提供厂商相关材料复印件加盖厂商公章作原件使用）。若中标后不能提供相关证明材料原件的，视为提供虚假材料中标，则承担相应的法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本项目不同意联合体投标、不同意分包履行合同。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

评标方法与评标标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （35分） | 价格 （35分） | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×35分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术 部分 （51分） | 产品技术 （27分） | 1.所有自动监测仪器技术参数全部满足或优于招标文件中技术参数的，得25分；非带“★”条款有一项不符合扣0.5分、带“★”条款有一项不符合扣2分，扣完为止。（注：“★”标志的投标时需提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明扫描件，未按要求提供的，视为不符合分析仪器技术及性能要求不得分。） 2.投标人提供的水温、PH、溶解氧、电导率、浊度五参数分析仪具备自动质控功能的得1分，不具备不得分。（投标时提供具备数智化功能五参数分析仪实物照片和已投入使用的证明材料扫描件，不提供不得分。） 3.投标人提供高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量等自动分析仪的故障自动报警功能，故障诊断定位故障器件及原因，耗材寿命管理、报警、提示更换功能等数智化建设方案得1分，未提供数智化建设方案得0分。（投标时提供具备数智化功能自动分析仪器实物照片和已投入使用的证明材料扫描件，不提供或不符合要求的不得分。） |
|  | 设计及实施方案 （14分） | 根据投标人提供的设计及实施方案（包含但不限于：①设计方案②施工安装计划③调试和测试方案④验收方案），由评委进行综合评分。 1.对设计、安装、调试要求全部响应的得10分。非带“▲”条款有一项不符合扣0.5分，带“▲”条款有一项不符合扣1分，扣完为止。 2.提供总体布局设计及效果图，且布局科学、合理的得2分； 提供场地布局及表面伪装色设计，且设计科学的得2分。本项最高得4分。没有提供布局设计和效果图的不得分。 |
|  | 售后服务 方案 （10分） | 根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于：①日常维护；②质量控制；③异常处置；④书面记录；⑤绩效考核），由评委进行综合评分。 售后服务方案全部响应招标文件中售后服务要求的，得10分；非带“●”条款有一项负偏离扣0.5分、带“●”条款有一项不符合扣1分，扣完为止。 |
| 商务 部分 （12分） | 人员 配备 （4分） | - 1.投标人为本项目配备的项目经理具有生态环境类中级及以上证书得1分。 - 2.投标人为本项目配备的项目经理具有国家工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师中级及以上证书的得1分。 - 注：项目经理须在本单位工作满一年。投标时须提供上述证书扫描件、项目经理近6个月社保证明扫描件。二者缺一不得分。 - 3.投标人为本项目配备的服务人员中，具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动技术与运维管理培训合格证》的，有1名得1分，本项最高得2分。 注：投标时须提供上述证件扫描件、服务人员近3个月社保证明扫描件。二者缺一不得分。 |
|  | 投标人评价 （2分） | 投标人具有在有效期内的测量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个证书可得1分，本项最高得2分。 注：投标时须提供上述有效期内的证书扫描件，不提供不得分。 |
|  | 实验室 （2分） | 投标人自有、控股或委托协作用于质量控制的CMA实验室的得2分。（委托协议须覆盖本次招标服务周期，投标时须提供须提供营业执照或协作合同等相关证明材料扫描件）。未提供或提供的材料不满足要求的不得分。 |
|  | 业绩 （4分） | 1.投标人近三年（2022年1月1日起至响应截止时间）曾参与过类似地表水水质自动站建设，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 2.投标人近三年（2022年1月1日起至响应截止时间）曾参与过类似地表水水质自动站运行维护，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：（上述“地表水水质自动站”指固定式、简易式、小型式、浮船式、水上固定平台站，不包污染源在线监测系统。投标时须提供业绩清单、运维合同、发票等证明材料扫描件，三者缺一不可。） |
| 节能、环保产品（2分） | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得1分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得1分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、设计及实施方案、售后服务方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声 明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年月日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市滨海生态环境局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市滨海生态环境局组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、设计及实施方案、售后服务

方案等

十七、项目组成员一览表

投标人全称（加盖公章）：

| … |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | … |

注:1、行数不够,自行添加

2、证明材料附后

法定代表人或授权委托人：

投标人：（签章）

日期：

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，扫描件。