宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（电子标）

项目编号:JSZC-320282-JSLS-G2025-0004

采购人：无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室

项目名称："水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购

采购代理机构：江苏兰山项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目     录

第一章 投标邀请函	- 3-

第二章 投标人须知	- 6 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 25 -

第四章 评标方法和标准	- 111 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 115 -

第六章 投标文件（格式）	- 125-

# 第一章 投标邀请函

无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室对"水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项；同时，为贯彻落实习近平总书记重要批示和《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，加大对于恶意竞标、围标串标、虚假投标、敲诈勒索等涉黑涉恶行为的打击力度，营造公平竞争、诚实守信的政府采购环境，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动。

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 信 息 | 项目名称："水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购 项目编号: JSZC-320282-JSLS-G2025-0004 品 目：货物 本项目是否专门面向中小企业：否 本项目标的所属行业：工业 采购方式：公开招标 评标方法：综合评分法 预算金额：1684.45万元 最高限价：同预算金额 是否接受进口产品：本项目采购的产品中，部分已获准采购进口产品，详见“第三章项目技术要求和有关说明” 集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资 格 审 查 | 2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件： ①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ②其他要求： l无不良信用记录； l不接受联合体，不接受中标后分包； l本项目特定资格条件：无 |  |
|  |  | 2.2 投标保证金：本项目免收投标保证金 |  |
|  |  | 2.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动： ①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |
| 3 | 招标文件 | 1.获取时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。 2.获取地点：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 3.售价：本项目招标文件免费。 4.“CA锁”的使用：投标人须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 5.CA锁办理方式、“苏采云”系统投标人操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)投标人操作指南》。 |  |
| 4 | 投标截止时间 | 1.提交投标文件截止时间（即投标截止时间）及开标时间：详见本项目招标公告。（采购人可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。） 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。 3.确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 5 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 1.不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照评标委员会澄清等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的人员应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人的被授权委托人或法人代表。 2. 采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间（同开标时间）：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 6 | 联系方式 | 采购人 | 采购人：无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室 联系人：冯女士 联系电话：0510-80716506 联系地址：宜兴市环科园绿园路501号 邮政编码：214200 |
|  |  | 代理机构 | 联系人：王先生 联系电话：18961656007 联系地址：宜兴市宜城街道阳泉西路858号三楼 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云”客服 | 投标人在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：16651529117、025-83633744、025-83633743；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的投标人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “产品”“货物”为同一意思，指招标文件中所述产品（含配件）及相关服务。

2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料。

2.7“电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9“评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.10“正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。

3、政策功能

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。

3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.6鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.7落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.8采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，投标人应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策按相关文件规定执行。

4、投标费用

4.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

4.2投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.3 本次采购，采购服务费用由采购人承担，按下表的53%按实收取。

| 序号 | 中标/成交金额 | 服务招标 | 货物招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万以下 | 1.5% | 1.5% |
| 2 | 100-500万 | 0.8% | 1.1% |
| 3 | 500-1000万 | 0.45% | 0.8% |
| 4 | 1000-5000万 | 0.25% | 0.5% |

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人应登录“苏采云” 系统下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者江苏兰山项目管理有限公司联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本文件和“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告, 并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人应登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的招标文件、公告信息为准。

8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传投标文件导致其提交的投标文件不符合要求的，造成的损失及风险由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 开标一览表

- 资格条件

- 资格声明函；关于资格的声明函；

- 被授权代表身份证明（授权委托书）：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

- 被授权代表身份证明2（社保）：提供投标人为本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

- 具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- 有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- 本项目特定资格要求：无

注：以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）。

（3）符合条件

①投标函

②明细报价表

③技术参数及相关要求偏离表

（4）价格折扣文件

（5）其他资料（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（2）-（3）应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为投标人法定代表人亲自参加。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对投标人为非自然人。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不得混用且不作为评标依据。投标人在投标文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作及密封

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4本招标文件中要求提供相关证明材料的，原则上投标人在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担证明材料被判定为无效的风险。投标人提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评标标准不一致，评标委员会认为其实质相同的视作等同。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。

11.5投标人提交的投标文件中加盖的公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，集中采购机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标投标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标人）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件拒绝参加本次采购活动投标人的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

19、本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上平台运行无故障。

20.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，并由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格审查

21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“资格条件”的要求依法对投标文件中投标人的资格证明材料进行审查，不符合要求的，投标人资格审查不通过，其投标无效。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。存在以上任意一项不良信用记录的，其投标无效。

③查询及记录方式：评审当日，采购人在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变信用查询结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。此处实质性要求是指本须知投标文件的组成 中“符合条件”和招标文件中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其投标无效。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在项目评标全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若投标人同时提供了发文和证书，以发文时间为准。同一合同项下的续签合同、补充合同不单独作为有效证明材料。除以上评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要投标人提供相关证明材料外，投标人提供的投标文件以外的证明材料一概不作为评标依据。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5 评标方法和标准。

22.5.1本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为评标委员会所有成员评审后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。评分标准详见“第四章 评标方法和标准”。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策（22.5.3）需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①  投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.5.3政府采购优惠政策：

- 对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业提供的产品，对产品的报价分别给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于同时属于小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复进行价格扣除）

- 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对本国产品的支持政策，详见国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人。

23.2 采购人或采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

23.3 投标人中标后，中标通知书将在法律规定的时间内，通过EMS到付的形式发出，请投标人详细填写收件地址并及时签收；若未填写，则寄到投标人法定地址。因投标人收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，采购人或采购代理机构概不负责。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标投标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标投标人如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件为依据。

27.4本项目无需缴纳履约保证金。

27.5中标投标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标投标人，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28、政府采购合同融资

28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的投标人，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交投标人可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

28.2 中标、成交投标人可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标投标人应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

30、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32、质疑

32.1质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（投标人）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标人质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“投标人诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

# 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

本项目为"水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购。

二、项目需求

(一)投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二)采购需求中标注“★”号条款为关键技术参数，不得有负偏离，标注“▲”号条款为重要技术参数，未标注符号条款为一般技术参数，其评审规则详见第四章。

- 采购设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价 (万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD消解仪 | 套 | 1 | 1.44 | 1.44 | 不接受进口 |
| 2 | TOC仪 | 套 | 1 | 37.00 | 37.00 | 不接受进口 |
| 3 | 流动分析仪 | 套 | 1 | 90.40 | 90.40 | 不接受进口 |
| 4 | 紫外－可见分光光度计 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 接受进口 |
| 5 | 三维荧光仪 | 套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 接受进口 |
| 6 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 套 | 1 | 66.68 | 66.68 | 接受进口 |
| 7 | 三重四极杆液质联用系统 | 套 | 1 | 318.50 | 318.50 | 接受进口, 核心产品 |
| 8 | 液氮罐 | 套 | 3 | 0.44 | 1.32 | 不接受进口 |
| 9 | 斑马鱼养殖系统 | 套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 不接受进口 |
|  | 幼鱼3D行为学分析系统 |  |  |  |  | 不接受进口 |
| 10 | 鱼法生物综合毒性在线检测仪（四通道设备） | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 不接受进口 |
| 11 | 鱼法生物综合毒性在线检测仪（便携式设备） | 套 | 1 | 21.00 | 21.00 | 不接受进口 |
| 12 | 自动液体处理系统 | 套 | 2 | 19.13 | 38.26 | 接受进口 |
| 13 | 多功能微孔板检测仪 | 套 | 1 | 33.00 | 33.00 | 不接受进口 |
| 14 | 多功能酶标仪 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 接受进口 |
| 15 | 高内涵成像系统 | 套 | 1 | 432.00 | 432.00 | 接受进口，核心产品 |
| 16 | 体视显微镜 | 套 | 2 | 23.75 | 47.50 | 接受进口 |
| 17 | 研究级荧光倒置显微镜 | 套 | 2 | 24.60 | 49.20 | 接受进口 |
| 18 | 全电动荧光倒置成像仪 | 套 | 1 | 56.50 | 56.50 | 接受进口 |
| 19 | 动物运动轨迹跟踪系统 | 套 | 1 | 54.80 | 54.80 | 不接受进口 |
| 20 | 微视行为分析系统 | 套 | 1 | 19.00 | 19.00 | 不接受进口 |
| 21 | 自动平行浓缩仪 | 套 | 2 | 16.00 | 32.00 | 不接受进口 |
| 22 | 自动固相萃取仪 | 套 | 2 | 45.00 | 90.00 | 不接受进口 |
| 23 | 渗透压仪 | 套 | 1 | 3.48 | 3.48 | 不接受进口 |
| 24 | 10mL 移液枪 | 套 | 5 | 0.13 | 0.66 | 不接受进口 |
| 25 | 5 mL 移液枪 | 套 | 10 | 0.13 | 1.33 | 不接受进口 |
| 26 | 1 mL 移液枪 | 套 | 20 | 0.13 | 2.55 | 不接受进口 |
| 27 | 200µL 移液枪 | 套 | 10 | 0.13 | 1.27 | 不接受进口 |
| 28 | 12通道 200µL 排枪 | 套 | 6 | 0.48 | 2.90 | 不接受进口 |
| 29 | 电动移液器 | 套 | 4 | 0.26 | 1.04 | 不接受进口 |
| 30 | 真空吸液器 | 套 | 4 | 0.18 | 0.73 | 不接受进口 |
| 31 | 高速冷冻离心机 | 套 | 1 | 2.20 | 2.20 | 不接受进口 |
| 32 | 低速离心机 | 套 | 4 | 0.08 | 0.32 | 不接受进口 |
| 33 | 迷你离心机(1.5ml) | 套 | 4 | 0.06 | 0.24 | 不接受进口 |
| 34 | 烘箱 | 套 | 2 | 0.43 | 0.87 | 不接受进口 |
| 35 | 微生物培养摇床 | 套 | 3 | 1.29 | 3.86 | 不接受进口 |
| 36 | pH计 | 套 | 2 | 0.37 | 0.74 | 不接受进口 |
| 37 | 电子天平 | 套 | 1 | 0.02 | 0.02 | 不接受进口 |
| 38 | 精密分析天平 | 套 | 1 | 1.31 | 1.31 | 不接受进口 |
| 39 | 高温灭菌锅 | 套 | 1 | 5.46 | 5.46 | 接受进口 |
| 40 | 真空抽滤瓶 | 套 | 10 | 0.15 | 1.54 | 不接受进口 |
|  | 循环水真空泵 |  |  |  |  | 不接受进口 |
| 41 | 水浴锅 | 套 | 2 | 0.04 | 0.08 | 不接受进口 |
| 42 | 纯水仪 | 套 | 2 | 32.00 | 64.00 | 不接受进口 |
| 43 | 固定式混匀仪 | 套 | 6 | 0.06 | 0.36 | 不接受进口 |
| 44 | 会议系统 | 套 | 1 | 3.90 | 3.90 | 不接受进口 |
| 45 | 合计 |  |  | 1684.45 |  |  |

注：以上备注‘接受进口’的产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。对于备注‘接受进口’的产品，投标人可提供进口产品投标，但采购人优先考虑在投标文件中承诺进行技术转让或提供消化吸收再创新方案的供应商。投标人需注意，本项目报价时，货物单项报价不允许超过给出的单项设备最高限价，否则按无效投标处理。

本项目具体设备要求如下：

#### 1 COD消解仪

采购数量： 1 台

（1）主要用途

COD消解仪主要用于水质检测中化学需氧量（COD）的测定前处理，通过加热消解将水样中的有机物氧化，适用于环保监测、污水处理等领域。

- 工作环境

2.1.电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2.环境温度：15 ~ 50 ℃；

2.3.相对湿度：20 ~ 90%。

- 主要技术参数：

3.1. 加热速度 ：从20至150℃不小于需10分钟；

3.2.存储温度 ：-40至+60℃；

3.3.操作温度 ：10至45℃；

3.4.可调范围 ：37至165℃；

3.5.计时器:0至480分钟；

3.6.温度稳定性 ：±2℃；

（4）主要配置清单

4.1消解器主机 1台；

4.2电源线 1根。

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 2 TOC仪

采购数量：1台

（1）主要用途

用于进行总碳（TC）、总有机碳（TOC）、总无机碳（TIC）、挥发性有机碳（POC）和非挥发性有机碳（NPOC）的定量分析，适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。

（2）工作环境

2.1 电源：230Vac，10%，50/60Hz，30A；

2.2 环境温度：15 ~ 26 ℃；

2.3 相对湿度：20 ~ 80%。

- 主要技术参数：

3.1.▲高温催化燃烧单元：最高炉温≥1000 ℃；燃烧温度: ＞900℃；样品最高允许含盐量: ＞80 g/L；样品中颗粒物兼容性＞280μm；催化剂：兼容CeO2,Pt

3.2.电子气路控制系统：

3.2.1具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化；

3.2.2气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统；

3.2.3采用免维护的Peliter电子干燥装置，非化学干燥方式；

3.3.检测器系统:

3.3.1非色散红外检测器（NDIR）和电化学检测器（CHD）；

3.3.2测量范围：TOC：0―25000 mg/L ，检出限≤4ppb；TN：0-500 mg/L，检出限≤50ppb；

3.3.3重现性：优于2%@1ppm；

3.3.4碳氮同测单次样品分析时间≤5分钟；

3.3.5▲设备分析精度要求：可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线，以500ppb的标准样品为基准液，设备测量0mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL和1.0mL基准液得出标准曲线，要求相关线性系数＞0.999

3.4.可升级固体样品分析模块：

3.4.1固体测量范围：不低于0.05mg～130mg 碳绝对量，最大进样量：≥2.5g；

3.4.2固体检测模块必须独立装置，独立供电，液体与固体切换时不需要更换燃烧管或其它硬件设备；

3.4.3固体样品由样品舟直接进样，无需使用锡囊等一次性耗材。敞开式进样系统，非球阀进样，降低机械故障率；

3.4.4固体燃烧管：高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管，结构简洁，分析中不使用催化剂;

3.4.5超温报警功能：炉温超过 1350℃时，自动报警提示。

3.5.自动进样器要求：

3.5.1自动进样器，样品位20个以上；

3.5.2具有自动清洗功能；

3.5.3有样品位带自动搅拌功能，搅拌速度10级可调;

3.5.3所有样品位带自动酸化功能;

3.6.软件系统要求

3.6.1软件测试方法必须至少包含直接法和差减法两种测量方法

3.6.2具有方法开发和储存功能；

3.6.3能显示系统状态和参数设定；

3.6.4具有1次方或2次方线性回归校正曲线；

3.6.5可以通过接口输出及打印实验结果;

3.6.6具备中英文操作软件;

（4）主要配置清单

4.1 总有机碳分析仪主机 1台

4.2 操作软件        1套

4.3 自动进样器      1台

4.4 液体耗材包      1包

4.5 电脑要求（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘 及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上 ）        1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 3 流动分析仪

采购数量：1台

（1）主要用途

采用气泡间隔的连续流动分析(CFA)化学反应原理。用于污水废水、地表水中总磷、磷酸盐、总氮、硝酸盐氮、氨氮等的自动分析。

（2）工作环境

2.1电源：220-230V，50/60Hz；

2.2环境温度：15 ~ 35 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

- 主要技术参数：

3.1化学反应单元：化学主机≥5通道。所有化学模块且全部放置在主机内。主机采用先进的网络接口DHCP通讯控制所有部件。化学反应区域和检测器区域均有泄漏检测点，确保泄漏可自动停机；

3.2.★主机具有彩色触控屏：具有显示漏液监测、维护提示和检测器光源寿命等自诊断维护功能，可启动和关闭各个加热反应器和蠕动泵，可通过主机上的触控屏设定加热器反应器的温度和设定控制蠕动泵泵速（关机/待机/分析/快速冲洗），也可通过软件控制各个加热反应器和蠕动泵（响应文件中提供主机彩色触控屏的彩色照片证明或“官方技术彩页”、“说明书”等证明，至少包括触控关闭或启动加热反应器/设定温度，显示泵管寿命、维保时间及主机IP地址等功能）。化学分析主机内置触控彩屏，包括但不限于如下功能：开机自检扫描硬件并显示每个核心硬件健康运行状态、调节各反应器温度和显示实时温度、显示泵管/灯源寿命信息和到期维护保养时间、主机IP地址（便于远程控制）、漏液监测危险警告标志提醒；

3.3全自动进样器：圆形非正方形自动进样器，配置2根针，不少于100进样位。自动进样器附带4通道清洗泵及动态清洗池。

3.4高精度蠕动泵：其中试剂样品蠕动泵泵位≥30位，气泡气源由内置10通道的独立空气泵和电子空压机提供，试剂泵管采用三节两段设计；

3.5▲双通道高精度数字式检测器:高精度32位数字式检测器，提供32位数字检测器软件截图证明。采用卤钨灯光源，不接受LED等类型光源。基线调节和灵敏度由软件控制，具有稳定信号和样品背景校正功能；波长范围：340-1100nm；分辨率<0.0003AU，检测范围可达5.0AU；

3.6分析软件及数据处理器系统：

3.6.1分析软件可在中文Win10及以上操作系统中运行；提供中文版操作软件，分析软件符合良好实验室(GLP/CLP)规范，分析结果可输出到LIMS或转化到微软Excel® 格式，用户也可根据需要自定生成的报告格式；

3.6.2软件可对系统中每个部件进行独立控制，包括取样器、试剂控制阀、蠕动泵、化学处理部件(如反应加热器和蒸馏装置)、检测器和无人监控装置；

3.6.3实时显示分析已进行的时间、预计剩余时间、吸光度及样品信息、样品浓度、检出限、相关系数等信息；

3.6.4试剂泵管和空气硅胶管不压在同一个泵上，主机至少2个侧面均具有磁吸开关易拉门，便于维护；

3.6.5 ▲仪器具有程序设定的自动开机关机等无人值守功能。提供仪器工作站可以程序设置仪器开机关机的界面截图证明；

3.7化学分析模块的要求:

3.7.1紫外消解器1套，包括：包括紫外消解单元、UV-A灯、石英反应圈和独立的电源器；紫外消解器全不锈钢结构，顶端成三角形构造防止漏液造成的危害。采用外置独立的电源器提供最稳定的能量;

3.7.2、总磷、总氮消解采用在线(107-120)℃压力加压加热器和在线紫外消解双重联合消解，配置在线电子增压泵和压力调节阀，压力增加器和紫外消解器必须是原厂的、和主机一样品牌的。样品的消解过程是在密封在主机里面的内置嵌入式的在线高温高压107～120℃紫外消解器和在线高压压力增加器(压力1bar～1.5bar)内进行，不得采用外置的高压锅。

3.7.3、在线压力增加器1套，包括:高温消解单元、电子增压泵、三通阀、安全缓冲器和气液分离器。高温高压加热温度范围：(107～120)℃，具有LED数字控制器，可实时数字显示设置温度和实际温度，高温消解器内置双圈的加热反应圈及温度安全保护开关，电子增压泵压力控制范围0～1bar，具有可调节压力的调压阀，内置压力显示计实时显示压力值。

3.8检测方法及技术指标:

3.8.1 氨氮

3.8.1.1 方法原理：水杨酸分光光度法;量程范围：0.01-5mg/L;方法检出限：≤0.01mg/L;

3.8.2 总磷/磷酸盐

3.8.2.1分析原理：钼锑抗分光光度法；量程范围：(0.01～5.0)m g /L；检测限：≤0.01mg/L；

3.8.3总氮、硝酸盐、亚硝酸盐

3.8.3.1分析原理：碱性过硫酸钾氧化，重氮－偶联反应；

3.8.3.2量程范围：(0.01～5.0)m g /L；

3.8.3.3检测限：≤0.01mg/L；

3.8.3.4采用玻璃镉柱还原，能看清镉粒还原情况，不接受不透明的镉圈。

（4）主要配置清单

4.1随机自动取样器 1台

4.2化学反应单元 1个

4.3双道数字式分光光度计 1个

4.4全套启动工具及备件 1套

4.5总磷/磷酸盐、总氮/硝酸盐/亚硝酸盐分析模块分析模板 1个

4.6 R氨氮分析模块 1个

4.7电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上 ）   1台

4.8打印机 1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 ★安装测试合格且验收合格后，质保2年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 4 紫外-可见分光光度计

采购数量：1台

（1）主要用途

紫外可见分光光度计是实验室中进行定性和定量分析的常用分析仪器之一，具有操作简便、分析快速、成本较低、灵敏度较高等特点，是获取水体、大气、土壤中常规污染物（如COD、氨氮、总磷、重金属等）浓度数据的常用仪器，被广泛应用于水、气、土壤等环境样品的分析中。

（2）工作环境

2.1电源：220-230V，50/60Hz；

2.2环境温度：15 ~ 35 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1 分光系统

3.1.1 光学系统: 双光束

3.1.2 分光器: 双光栅单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置

3.2 测试波长范围: 185-900nm 在更换PMT的情况下可拓展延伸至1150nm

3.3 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm

3.4 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）

±0.3nm(全波段)

3.5波长重复精度: ±0.05nm

3.6 波长扫描速度:波长移动速度: 14000nm/min;

最大扫描速度：4000nm/min;

3.7 波长设定: 0.1nm步进

3.8光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

3.9谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）

3.10分辨率: 0.1nm

3.11杂散光:   KCI      < 1%T　   （198nm）

NaI      < 0.00005%T　（220nm)

NaNO2   < 0.00002%T　（340nm, 370nm)

3.12 测光方式: 双光束测光方式

3.13 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

3.14测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs

3.15 光度准确性： ±0.002Abs(0.5Abs)

±0.003Abs(1Abs)

±0.006Abs(2.0Abs)

±0.3%T

3.16光度重现性：  ±0.001Abs(0.5Abs)

±0.001Abs(1Abs)

±0.003Abs(2Abs)

±0.1%T

3.17噪音	0.00005Abs RMS (500nm)

3.18基线稳定性	< 0.0003Abs/hour

3.19基线平直度	±0.0004Abs(200-860nm)

3.20 记录范围: 吸光度-10~10 Abs; 透射率±1012%

3.21 漂移：≤0.0003Abs/h

3.22 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

3.23光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

3.24 检测器：光电倍增管

3.25 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。

3.26 拓展性：可拓展选配印迹测试附件

3.27 可以与相同品牌天平联机使用以实现最佳定量效果

（4）主要配置清单

4.1主机（含中文版软件）      1套;

4.2方形石英比色皿            2只:

4.3 电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上 ）   1台。

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 5-三维荧光仪

采购数量：1台

（1）主要用途

是一款集吸收与荧光同步测量、超快速光谱采集及智能化操作于一体的多功能分子荧光光谱仪，适用于高精度定量定性分析及动态过程监测。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1主机要求

3.1.1★同时获得吸收谱和荧光光谱数据；灵敏度：≥6000:1（RMS法，350nm激发，5nm狭缝，水拉曼）；激发光源：75W无臭氧，出厂预准直校准，无需安装和专业售后人员；荧光光谱范围：250~1100nm；

3.1.2吸收光谱范围：250~1000nm

3.1.3积分时间最短：100ms

3.1.4狭缝宽度：1, 2, 3, 5, 10, 20nm

3.1.5荧光光谱采集速度：≥510000nm/min

3.1.6三维光谱采集速率：≤1s

3.1.7吸光度准确性：±0.02A

3.1.8波长准确性：±1nm

3.1.9吸光度范围：0~2A

3.1.10荧光检测器：CCD

3.1.11吸收检测器： Si光二极管

3.2功能要求：

3.2.1采集荧光发射谱+吸收光谱

3.2.2荧光激发光谱+吸收光谱

3.2.3定点荧光强度数值和吸收数值采集

3.2.4荧光动力学测试（全谱时间动态扫描-时间三维光谱、单点强度动态扫描）

3.2.5吸收采集（吸光度和透射率）（光谱和动态数据）

3.2.6出厂随机带有光谱校正文件

3.3控制器及软件功能

3.3.1触屏操作软件

3.3.2具备报告生成器功能（PDF 格式）：

3.3.3包括数据列表和拟合处理结果

3.3.4测试方法内容

3.3.52D 和3D 的图谱

3.3.6仪器和操作者确认信息

3.3.7全部数据和方法可追溯性

3.3.8定制化功能：至少包含蛋白质A280定量、DNA/RNA纯度（A260/A280）、光谱质控功能（Pass/Fail）、标准曲线定量分析（Concentration Curve）

- 主要配置清单

4.1荧光及吸收光谱仪主机 1台

4.2固体样品支架         1套

4.3操作软件             1套

4.4电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上 ）   1台。

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 6 电感耦合等离子体原子发射光谱仪

采购数量：1 台

（1）主要用途

电感耦合等离子体原子发射光谱仪是现代分析化学中一种至关重要的元素分析技术。其核心原理是利用高温电感耦合等离子体作为激发光源，使样品中的原子或离子被激发并发射出特有的光谱，通过检测这些特征光谱的波长和强度，来对样品中的元素进行定性和定量分析。该技术最突出的优势在于能够同时、快速、精确地测定样品中从痕量到常量的数十种元素，且具有极宽的动态线性范围。正因如此，已成为环境监测（水质、土壤污染分析）、食品安全（重金属检测）、地质矿产（资源勘探与品位评定）、冶金、石油化工及生物医学等众多领域中进行常规多元素分析的主力仪器和行业标准方法之一，为科学研究与工业质量控制提供了强大可靠的数据支撑。

（2）工作环境

2.1电源要求: 210～240V，50/60Hz；

2.2环境温度: 10～40℃；

2.3相应湿度: ≤80％。

（3）主要技术参数：

3.1 光学系统和检测器

3.1.1光学稳定性：光学系统密闭并可以进行吹扫，与进样系统设计在一个平台上，整个光学系统具有防震措施。

3.1.2▲整个光学系统无任何移动部件，所有光学元件均密封于恒温光室中，恒温35℃。中阶梯光栅+ CaF2荧石棱镜交叉色散多色器系统，波长连续覆盖不小于167〜785nm。

3.1.3光路设计：中阶梯光栅的闪耀角在70度以上，中阶梯光栅刻线密度在90条/mm以上。

3.1.4分辨率 ：在200nm处，光学分辨率优于 0.007nm，

3.1.5 检测器必须是专门设计用于ICP-OES分析的固态检测器，且无紫外线转换荧光涂层，无老化问题。

3.1.6低紫外 (<190nm) 谱线可以采用氮或氩气吹扫，吹扫的气体流量由软件控制，并具有正常吹扫和高流量吹扫两种模式可选。

3.1.7波长校正：采用氩的发射谱线自动进行周期性的波长校准,保证分析波长的正确性，无需进行汞灯或氖灯波长校准。

3.1.8▲检测器冷却：半导体制冷，－40℃，暗电流和背景噪音低。检测器充氮密封，无需气体吹扫，开机即可点火，提高分析效率，降低气体消耗 。

3.2射频发生器和等离子体

3.2.1 频率：27.12MHz或40.68MHz固态射频发生器

3.2.2▲功率：双向观测模式下750W～1500W 自由可调，计算机控制。

3.2.3功率稳定性优于0.1%，射频发生器的功率传输效率大于75%。

3.2.4等离子体观察方式：炬管垂直放置具有最高的耐盐能力，具有水平以及垂直双向观测模式

3.2.5测定方式：紫外和可见光均由同一狭缝同一检测器测定，无需狭缝间的切换。

3.2.6▲尾焰去除：轴向观测采用冷锥接口高效去除尾焰，检出限较垂直观测提高5-10倍，具有高的分析灵敏度。

3.2.7仪器具有全连锁保护，随时监测循环水机的水流、各种气体的压力等参数。

3.2.8全部气路均由高精度质量流量计控制：等离子体气：0〜22.5L/min ，0.1L/min增量可调；辅助气：0〜2L/min ，0.01L/min增量可调；雾化气：0〜1.5L/min ，0.01L/min增量可调

3.3 进样系统

3.3.1雾化器：标配高灵敏度同心雾化器

3.3.2 雾室：高灵敏度双通道旋流雾室。

3.3.3★蠕动泵：五通道蠕动泵，转速0-60rpm以上连续可调，全计算机控制，具有快泵功能。

3.4 软件功能和数据处理：

3.4.1 软件环境：源代码翻译全中文操作和数据处理软件。

3.4.2无人值守功能：仪器可通过程序设置自动运行分析样品，分析结束后实现自动清洗、自动熄火等功能。

3.4.3具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。

3.4.4具有显示二维中阶梯光谱图的功能，并显示分析谱线在光谱图中的位置，所显示的二维光谱图必须与中阶梯分光所产生的二维图形完全匹配。具有半定量分析功能，即无需分析标准溶液，即可直接获得样品中元素的浓度半定量结果。

（4）主要配置清单

4.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪主机 1台

4.2惰性样品引入工具包   1个

4.3波长校准溶液   1组

4.4过滤管     1包

4.5石英玻璃   1个

4.6电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）   1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

7三重四极杆液质联用系统

采购数量：1 台

（1）主要用途

该系统通过超热离子源、碰撞池优化设计和智能算法，可实现对复杂基质中痕量物质的精准检测。应用涵盖药物代谢研究、环境污染物检测、食品安全分析、临床研究等多个领域，支持高灵敏度定量分析

（2）工作环境

2.1电源要求: 210～240V，50/60Hz；

2.2环境温度: 15～30℃；

2.3相应湿度: ≤85％；

- 主要技术参数：

3.1液相色谱部分

3.1.1超高压二元梯度泵

3.1.1.1 ▲二元超高压梯度泵，最高操作压力：≥18000psi；

3.1.1.2 压力脉动：＜1%；

3.1.1.3 流速范围：0.001-2.0mL/min，以0.001mL/min为增量；

3.1.1.4 流速准确性：±1.0%；

3.1.1.5 流速精度：＜0.1% RSD；

3.1.1.6 梯度洗脱：0~100%；

3.1.1.7 梯度准确度：±0.5%，不随反压变化；

3.1.1.8 梯度精度：＜0.2%RSD，不随反压变化；

3.1.1.9 系统延迟体积：最小可达100 µL，不随反压变化；

3.1.1.10溶剂数：4；

3.1.1.11 真空脱气：具备在线真空脱气系统，分别对四路流动相进行脱气；

3.1.1.12 配备自动在线柱塞杆清洗系统。

3.1.2自动进样器：

3.1.2.1 进样体积：0.1-20μL；

3.1.2.2 样品盘数：能配置2ml进样瓶≥100个；

3.1.2.3 进样精度：≤0.5% RSD ；

3.1.2.4 进样线性：≥0.999；

3.1.2.5 交叉污染：≤0.004%；

3.1.2.6进样次数：每个样品1～99次进样；

3.1.2.7 进样针清洗：进样针内外部均可清洗，具有自动在线洗针功能，进样后流动相冲洗进样针，最大程度防止样品的残留。

3.1.3智能化温控柱箱

3.1.3.1 带制冷功能；

3.1.3.2 温度控制范围：5℃-60℃，增量0.1℃；

3.1.3.3 温度准确性：±0.5°C；

3.1.3.4控温精度：±0.1°C；

3.1.3.5温度稳定性：±0.3°C；

3.1.3.6 色谱柱容量：可同时放置至少30cm以上4根以上；

大气压化学电离源(APCI)，为不牺牲ESI源和APCI源电离效率要求应为非复合源，并且同时必须在不破坏真空的条件下可方便快速切换离子源；

3.2三重串联四极杆质谱仪部分

3.2.1离子源

3.2.1.1★ 配备独立的电喷雾离子源(ESI)；

3.2.1.2离子源接口：抗堵塞抗污染的接口技术，适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液，且离子源接口采用反吹气技术，以同时保持高灵敏度和抗污染能力

3.2.1.3流量范围：ESI/APCI：5μL/min~2000μL/min（无需分流），在此流速范围内，高流速下灵敏度不下降

3.2.1.4离子源接口采用非锥孔设计的毛细管及离子传输管（半径<2mm）设计，拥有抗污染的技术，确保系统不受污染，维护简单，无需卸真空，使用成本低。

3.2.1.5▲离子传输需采用双离轴离子漏斗技术，能够让离子更加聚焦，增加离子的传输效率。

3.2.1.6离子源内有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康

3.2.1.7气体要求: 离子源内要求有至少两路加热雾化气，确保离子化更为充分，辅助加热气核心温度最大可达750℃；以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力；并且采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，若碰撞气为氩气，需保证氩气纯度>99.999%

3.2.2质量分析器和检测性能

3.2.2.1 ▲四极杆质量分析器：为使四极杆质量分析器在使用期间始终保持稳定且无需维护，需采用共轭双曲面设计的四极杆技术并可恒温加热至100℃

3.2.2.2 ▲质量范围（m/z）：5-3000 amu

3.2.2.3 最大扫描速率：≥17,000 amu/s

3.2.2.4 质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours

3.2.2.5 ▲碰撞反应池：质谱二级碰撞池采用弯曲90°设计能够形成线性加速电场，使待测离子碎片在电场的作用下全部进入质量分析器，有效去除交叉干扰，且驻留时间≤ 0.5ms，灵敏度不损失

3.2.2.6 可同时做500个MRM离子对检测

3.2.2.7 MRM最小驻留时间：≤0.5 ms

3.2.3检测器

3.2.3.1 ▲非光电倍增管类的电子倍增器型的检测器，能够满足长期大量高污染样品定量分析的数据可靠性和重复性；

3.2.3.2 动态范围： > 6.0×106

3.2.3.3 质量准确度：0.1 amu

3.2.3.4 离子源正负离子采集切换速率≤25ms，一次进样完成正、负离子的同时定量分析

3.2.3.5 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测、正/负极性切换、触发式MRM

3.2.4★灵敏度

3.2.4.1 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N> 4000,000:1；柱上进样，1fg利血平，重复8次进样，计算仪器的检出限IDL＜0.54fg

3.2.4.2 ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 4000,000:1；柱上进样，1fg氯霉素，重复8次进样，计算仪器的检出限IDL＜0.5fg

3.2.5真空系统：大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却，具备自动断电保护功能。

3.3工作站软件

3.3.1全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤。

3.3.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量

3.3.3离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度

3.3.4MRM驻留时间自动分配功能：根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口。 可以实现每个方法分析4000个MRM

3.3.4具备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分可靠，减少积分误差。具有审计追踪功能。智能的多化合物MRM方法设置，可根据每个MRM目标物的保留时间自动设置MRM窗口，无需手动设置MRM采集窗口的起止时间段。

3.3.5同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。

3.3.6液相色谱和质谱使用同一个软件平台，为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，该软件平台可独立控制液相色谱，作为现场验收指标，如果不能单独控制液相色谱，需提供额外一套液相控制软件以单独控制液相使用

3.3.7配置食品安全风险筛查质谱MS/MS二级数据库（含免费提供农残、兽残检测方法包）：总化合物种类超过3000种，其中农药不少于700种、兽药不少于600种

3.4工作站硬件 ：图形工作站一台，性能配置不低于四核处理器、8GB内存、500GB硬盘、独立显卡，配备DVD/CD-RW光驱、22英寸液晶显示器及黑白激光打印机，预装Microsoft Windows 10专业版操作系统。”

3.5氮气发生器

3.5.1最大气体输出流速：≥ 32 L/min

3.5.2最大气体输出压力：≥ 6.9 bar

（4）★主要配置清单

4.1三重四极杆液质联用系统主机  1台

4.2高速泵高速泵        1台

4.3高容量柱温箱        1台

4.4样品瓶进样器        1台

4.5工作站软件          1套

4.6安装备件包,雾化器调节工具包    1个

4.7农残数据库：包含400种农药以上，带有保留时间，支持无标筛查  1套

4.8环境数据库：至少包含140种全氟化合物，377种PPCPs，苯胺，丁基黄原酸，微囊藻毒素等数据库      1套

4.9进口氮气发生器      1台

4.10电脑工作站（配置不低于主流8核16线程处理器，不小于16G内存，1TB固态硬盘和1TB机械硬盘，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）      1台

4.11 UPS（10KVA，一个小时不间断）1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 ★安装测试合格且验收合格后，质保3年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

（6）其他要求

6.1 ★需提供生产厂家或一级代理商（一级代理商须提供生产厂家的授权书）出具的代理授权书或本项目的专项投标授权书。

#### 8 液氮罐

采购数量：3台

（1）主要用途

用于细胞间、小型生物样本库和建库初期的使用。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1液氮容积（L）：≥35

3.2静态蒸发率 L / day：≤0.36

3.3静态液氮保存期 d：97

3.4口径（mm）：≥125

3.5总高（mm）：≥745

3.6外径（mm）：≥451

3.7净重 （kg）：≤17.2

- 主要配置清单

4.1液氮罐：1

4.2方提桶数量：6

4.3盖塞：1

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 9 斑马鱼养殖系统及幼鱼3D行为学分析系统

采购数量：1套

（1）主要用途

斑马鱼行为分析系统通过分析斑马鱼运动行为、生长周期、毒理药理学、发育畸形、荧光标记、环境毒理因子的副作用评价等。也可用于研究斑马鱼在应激环境下的多种反应，从行为学的角度评价环境因素或污染物对斑马鱼各个发育阶段的影响。设备技术指标科学合理，既考虑了设备的先进性，同时也兼顾到设备的实用性。购置此设备能较大的提升仪器设备的水平，能进一步促进教学和科研水平的提升。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1斑马鱼养殖系统

3.1.1斑马鱼多连结独立式拖集中式养殖单元

3.1.1.1养殖架*2

3.1.1.1.1 长159±1cm、宽40±3cm、高213±3cm(不含控制箱，包含调整脚尺寸，高度根据层数调整)；

3.1.1.1.2 316L材质方管，厚1.5mm以上，可耐鱼缸重量不变形；

3.1.1.1.3 5层养殖层，底部为水处理培菌过滤槽；

3.1.1.1.4可调式水流，每一层有独立的控制阀，其水流可每层单独调整；

3.1.1.1.5 可调式水流，每一缸有独立的出水调节阀，其水流可每缸单独调整；

3.1.1.1.6 每个饲育缸调节阀为可拆式；

3.1.1.1.7管材颜色为白色PP材质；

3.1.1.1.8 PP材质：内壁平滑光亮，减少细菌产生。具优良耐化性不易被腐蚀。非导电性材质。工作温度范围广，约-30~100℃；

3.1.1.1.9 磁力感应水电分离循环泵，至少出水75L/min。

3.1.1.2控制系统：具有监测水位过低保护装置。当系统侦测水位过低时，循环泵停止运作；

3.1.1.3加热棒：可调节温度(20-34℃)，功率500W以上。

3.1.1.4养殖缸

3.1.1.4.1最多可配置20个1.5L、12个3L、16个10L、1个20L（从实用性的角度推荐3L、10L），幼鱼用网板养殖缸材质为PC一次注塑成型；

3.1.1.4.2 每层可替换PC鱼缸；

3.1.1.4.3  食品级PC材质，具质轻、耐摔、坚固、透光性佳的优点，可通过FDA接触检测，符合标准：US FDA 21 CFR 177.1580.并具有第三方检测报告；

3.1.1.4.4 厚度要求：养殖缸、插板、隔板(纱窗隔板除外)其厚度均不得小于2.5mm；

3.1.1.4.5 强度要求：离地2米掉落至水泥地面不可破裂；

3.1.1.4.6养殖缸具有耐高温特质，符合标准：GB/T 2423并具有第三方检测报告；

3.1.1.4.7养殖缸可通过中国ROHS环保测试，符合标准GB/T 26572，并具有第三方检测报告；

3.1.1.4.8 水循环采溢流方式，具自动清洁设计；

3.1.1.4.9 抽取式蓝色透明隔板及盖板；

3.1.1.4.10 系统每缸换水率约4-6次/小时。

3.1.1.5过滤系统

3.1.1.5.1 过滤培菌箱尺寸：长106±5cm、宽40±5cm、高40±5cm。

3.1.1.5.2 多孔性生化滤球，多孔性结构可供消化菌附着生长；

3.1.1.5.3 滤材：钙镁离子滤材3L、石英培菌环3L、负离子滤材活性碳滤材3L、远红外线滤材3L、白棉布2袋；

3.1.1.5.4 24W紫外线杀菌灯组x1，可在水流动状态直接更换灯管；

3.1.1.5.5 增氧泵：2.5升/min 以上，气管一支；

3.1.1.6控制系统

3.1.1.6.1 弱电系统采用防火材质，具国际品质认证的产品；

3.1.1.6.2 电源：110/220V、50/60Hz、15A。具漏电断路器；

3.1.1.6.3 控制箱：防泼溅控制箱；主循环泵、UV杀菌灯、加热棒；光周期灯具、增氧泵；

3.1.1.6.4 工业级面板：显示系统资讯、水质在线参数、水质参数24小时记录器；

3.1.1.6.5 系统保护功能：

当系统监测水位过低时，循环泵停止工作、停止UV杀菌灯作用、停止加热器作动；UV杀菌灯稳压警报器1组；有红色及绿色灯号可以直接判断是否运作正常；如杀菌灯失效会有红色灯号并有警报声；

3.1.1.6.6 系统含溶氧监测器一组，工业用电极；

3.1.1.6.7 系统含盐度监测器一组，工业用电极；

3.1.1.6.8 温度至小数点1位；

3.1.1.6.9 pH酸碱度至小数点2位(如：7.00)；

3.1.1.6.10 导电度EC：0~2000us；

3.1.1.6.11溶氧：溶解氧0.00~20.00mg/L±0.2%FS；

3.1.1.6.12盐度盐度：1~500±1ppm；

3.1.1.6.13 pH、导电度、溶解氧、盐度可自订高低警示范围。

3.1.1.7智能照明系统,可自订照明时长,可根据实地环境手动微调光照强度,照明开启和关闭时具备模拟日出日落,亮度淡入淡出平滑转换。

3.1.1.8▲可联网远程监控，手机小程序可查看溶氧、温度、光照、电导率、盐碱泵运行状态和自动报警提醒；

3.1.1.9可联网远程控制，手机小程序可远程暂停和启动系统所有设定参数

3.1.1.10自动换水系统：可实现每日定时定量自动更换新水，可在操作界面设置每日更换新水量及换水频次。

3.1.1.11 纯水系统

3.1.1.11.1纯水流量：60L/H（当地水质相关）；

3.1.1.11.2工作压力：0.1-0.45mpa；

3.1.1.11.3水源标准:市政自来水标准；

3.1.1.11.4 RO膜出水水质:反渗透直饮水标准(4级过滤：活性炭+超滤 PPF棉 RO膜)；

3.1.1.12 交配盒 2L产卵配对盒 可装水1.5L，建议配对只数1雄2雌

3.1.1.13丰年虾孵化器规格：2L,含加热棒：26-34℃可调，温度计,

3.2幼鱼3D行为学分析系统

3.2.1斑马鱼3D行为学分析系统

3.2.1.1斑马鱼3D行为分析软件

3.2.1.1.1用于监测斑马鱼幼鱼和成鱼的3D行为追踪分析;

3.2.1.1.2可对不低于6尾幼鱼（21dpf以内）和3尾成年鱼进行群体分析；

3.2.1.1.3可进行实时或者离线分析,具有实验的定时起止功能,可对实验的原始数据进行回放和导出;

3.2.1.1.4双目相机与单目相机可相互校准，提升准确率；

3.2.1.1.5数据采集与存储：在线、离线存储；

3.2.1.1.6给出的数据至少包括轨迹图，平均速度(cm/s)、低速行进距离(mm)、中速行进距离(mm)、高速行进距离(mm)、总距离(mm)、低速行进时间占比(%)、中速行进时间占比(%)、高速行进时间占比(%)、任意时间段内平均速度(cm/s)与距离（cm）、冻结时间百分比(%)、游泳时间百分比(%)、上中下部（或上下）停留时间占比及距离、行进距离（上中下部（或上下））比例、进入上中下部（或上下）次数、平均进入时长（秒）、斑马鱼交互时间百分比 (%)、分离最长持续时间百分比 (%)、斑马鱼间隔平均距离（厘米）、平均鱼间距离（cm）、平均最近邻距离（cm）、平均最远邻距离（cm）、时间百分比、距离百分比、加速度；

3.2.1.1.7可以实现模拟昼夜节律，模拟日出和日落的效果。实现强光刺激或渐强渐弱光；可控光刺激模式，光强度及颜色的变化不会影响摄像机拍摄。

3.2.1.1.8用户界面友好，兼容多种数据输出格式 (Microsoft Office, Open Office Compatible)；

3.2.1.1.9选定区域停留时间，总时间占比及进入次数,多语言界面：支持中文、英文操作界面切换；

3.2.1.1.10实时获取数据并记录：可将备份视频记录到一个MPEG4/AVI视频文件中，单次试验可支持的最长时间不低于72小时；

3.2.1.1.11数据图表：数据轨迹图可以自定义显示的颜色、时间段和背景区域颜色；

3.2.1.1.12每台系统搭配2个秘钥，可同时在多台电脑上进行数据分析；

3.2.1.1.13工控机配置：处理器：核心数不少于20核，线程数不少于28线程，主频不低于3.4GHz，最高睿频不低于5.6GHz，二级高速缓存不小于28MB；内存≥64G；固态硬盘≥1TB；独立显卡：显存容量不少于12GB，配置不低于NVIDIA GeForce RTX 4070或同级显卡（投标时需提供性能对比证明材料）；网卡：千兆以太网卡；配备WIFI模块、无线键盘及鼠标。

3.2.1.2斑马鱼3D主机（幼鱼/成鱼）

3.2.1.2.1▲小观测腔尺寸：≥45ml；

3.2.1.2.2中观测腔尺寸：≥850ml,大观测腔尺寸：≥1400ml；

3.2.1.3可以定制四通道T迷宫、黑白箱、电刺激箱等实验类容器；

3.2.1.4光源使用可调白光源，光源可定时开关，白光色温（Tc/°K）6000±500，强度为0~15000 lux；且配有红外光（850nm），为每个观测腔提供均匀光线；

3.2.1.5仪器外形尺寸：≥51×44×70cm（长*宽*高）；采用闭合式门结构，尺寸≥35*22cm；可以避振、避光（外界光源）；选择隔音材料降低外界噪音对测试影响，箱体内噪声≤60db；

3.2.1.6▲恒温控制器：用于创造恒温实验环境，控温范围室温至35℃，控温精度≤3℃；

3.2.1.7摄像机：高速工业摄像机；千兆以太网接口GigE；分辨率：1624 × 1240，帧率60fps，靶面尺寸：1/1.7”；传感器类型：CMOS；镜头：光圈F1.6；

双目相机：最大分辨率：3840*1080，帧率60fps；

3.2.1.8观察箱使用冷光源系统，避免箱体温度过高造成的孔板内水蒸发过快；

3.2.1.9采用一体化机体屏幕内嵌设计，配有触控显示屏可直接进行软件操作，无需额外配置电脑安装控制软件；

3.2.1.10设备运行工作状态或异常情况有指示灯进行提示，并可通过呼吸灯闪烁频率判断仪器状态；

（4）主要配置清单

4.1斑马鱼多连结独立式拖集中式养殖单元   1套

4.2纯水系统（分配泵+250LPE储水桶）  1套

4.3交配盒   20只

4.4丰年虾孵化器  2个

4.5斑马鱼3D行为分析系统（1个标准模块和3个自选模块）  1套

4.6丰年虾卵   2件

4.7斑马鱼鱼种   10件

4.8幼鱼养殖器2件套   2个

4.9渔网兜   2个

5.0鱼卵捞   2个

5.1开口饲料  1个

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 10 鱼法生物综合毒性在线检测仪

采购数量：1 台

（1）主要用途

将水生生物（鱼）作为水质在线预警监测标准模式生物，以各类重点有毒污染物对水生生物（鱼）的生物行为响应为基础，利用针对水生生物（鱼）敏感性污染物的生物预警模型，通过利用电信号生物行为传感器监测生物行为变化，综合分析生物行为变化趋势，对水质突发污染事故进行有效的预警监测。

（2）工作环境

2.1电源要求: 210～240V，50/60Hz；

2.2环境温度: -20～55℃；

2.3相应湿度: ≤95％。

（3）主要技术参数：

3.1▲报警方式：具有报警功能，能进行污染事故时间报警，进行水质指数报警）；具备水样预处理单元：恒温恒流控制，温控系统系统能保证监测水体为20℃左右；配备除氯装置；满足测试鱼的正常生活条件；过滤系统不改变水质性质；需具备预处理设备的反冲洗功能）；

3.2系统需具有断电、漏电保护，来水自动恢复、断水诊断报警功能，具有防止误操作功能，便于管理数据，保障系统长期稳定可靠安全运行;

3.3 现场配备满足一个月预警监测需求的标准测试鱼及驯化养殖鱼箱；

3.4 测试通道：配置4个或4个以上的测试通道；

3.5可实现对水环境24小时连续实时监测预警；

3.6突发性污染事故污染物浓度响应范围：	0.1TU-20TU；

3.7监测突发性污染事故爆发的响应时间：10-30min；

3.8生物预警设备可对水体中的重金属、有机污染物等毒性污染物做出相应响应；

3.9具备独立显示模块，且接口功能完善，能同时与多台理化仪表连接；

3.10运行维护操作简单，满足无人值守在线连续监测；

3.11数据处理系统应具有数据和运行日志采集、存储、处理、显示和输出等功能，应存储至少24个月的原始数据和运行日志，并具备至少二级操作管理权限（系统管理员和一般操作人员），用户设置均保存在存储器中方便用户查询，并具有数据自动备份功能；

3.12具备无线通讯报警服务功能，当出现报警信号时，可主动发送消息或报警信息至预先设置好的手机或中心站计算机上；

3.13应与采购人现有水站的配水系统、系统控制、数据采集和传输等方面的系统兼容；

3.14能够将预警监测结果传输至现有水站集成系统数据采集单元，可通过RS485/MODBUS与通讯控制单元进行通讯（监测数据的传输、报警等功能的通讯），需配合采购人及集成商完成数据采集传输；

3.15可通过无线方式或有线与采购人的数据中心软件连接，完成数据的下载、远程监控等功能，可形成一定区域内水环境水质综合毒性毒性风险数据库，为环境监测提供数据支撑；

（4）主要配置清单

4.1工控机            1台

4.2行为信号采集单元  1台

4.3生物行为传感器    4套

4.4工业显示屏        1台

4.5供样蠕动泵        4台

4.6预处理单元        1套

4.7软件安装盘        1张

4.8系统维护专用工具  1个

4.9采排水管路        1套

5.10取水泵            2台

5.11生物行为传感器    2套

5.12标准青鳉鱼或斑马鱼  200条

5.13标准测试鱼及驯化养殖鱼箱 1套

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 11 鱼法生物综合毒性在线检测仪(便携式设备)

采购数量： 1 台

（1）主要用途

便携式水质生物应急预警监测仪是在生物回避行为反应的水生态毒理科学原理基础上，通过电信号生物行为传感器，连续实时监测水生物行变化趋势，结合水环境毒性数据库、生物行为解析模型、环境胁迫阈值模型、本底智能在线学习等模式识别和人工智能技术对水质变化实时解析，实现对水质综合毒性风险的连续实时生物预警。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：-5℃～55℃；

2.3相对湿度：≤95％；

（3）主要技术参数：

3.1受试生物：青鳉鱼；

3.2监测通道：3个；

3.3预警参数：水质指数和水质状态；

3.4水质综合毒性预警响应浓度：0.1TU-20TU；

3.5综合毒性行为响应时间：≥10min；

3.6行为信号准确度：传感器信号相对误差≤10%。

（4）主要配置清单

4.1.触控一体机          1台

4.2行为信号采集单元    1套

4.3生物行为传感器      3套

4.4供样蠕动泵          3台

4.5软件安装盘          1张

4.6系统维护专用工具    1个

4.7生物行为传感器      2套

4.8标准青鳉鱼或斑马鱼  200条

4.9应急配件线箱        1套

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 12 自动液体处理系统

采购数量：2台

（1）主要用途

微孔板分液器是一种专为实验室设计的自动化液体处理设备，主要用于高效、精准地将试剂或样品分配到微孔板。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1分液原理：采用蠕动泵分液技术

3.2八通道分液盒设计，三种可选：包括标准管分液盒、细管塑料头分液盒和细管金属头分液盒

3.3分液体积：细管分液盒0.5- 50 μl，标准分液盒5-2500 μl，无需单独购买16通道分液盒即可胜任1536孔板和384孔板的分液。

3.4适用板型：6-1536孔板，预置96、384、1536等多种版型，可自由选择

3.5预置6-48孔板模式，优化设计减少震荡和飞溅，可满足细胞分液的要求

3.6图形界面带文字描述，直观选择板型、分液盒、分液体积以及分液方法

3.7分液方式：整板或任意列，每列可设置不同的分液体积

3.8分液速度：三档可选，可满足细胞分液的要求

3.9分液高度：5-50mm自由可调，泵头高度可达50mm，适应各种特殊的深孔板、冻存管、离心管等。

3.10可拆卸式预洗槽设计，中间带凸起，防止液体溅出

3.11具有独立预冲洗按键及保护功能，防止未冲洗就直接分液的误操作

3.12具有振荡功能，有助于分液后的混匀

3.13管路溶液可回收，减少溶液浪费

3.14分液速度：20 µl/孔 96孔板整板分液5s，5μl/孔384孔板整板分液6 s

3.15分液精度：

细管分液盒：2 µl: CV≤ 5%，10 µl: CV≤ 3%，

标准分液盒：20 µl: CV≤ 1.5%，100 µl: CV≤ 1%，

3.16分液准确度：

细管分液盒：2 µl: ±10%，10 µl: ±5%

标准分液盒：20 µl: ±2%，100 µl: ±1%

3.17终端过滤器可选，适用于细管分液盒

3.18标配分液软件，可单机使用，也可通过电脑操控机器，实现电脑端编辑程序、通过电脑来运行分液程序，进行系统设置等。

3.19标配2种接口，RS232和USB

（4）主要配置清单

4.1主机       1台

4.2标配分液盒 1个

4.3电源线     1根

4.4 电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）  1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 13多功能微孔板检测仪

采购数量：1台

（1）主要用途

支持吸光度、荧光和化学发光三种检测模式，满足多样化的科研需求。无论是ELISA实验、DNA/RNA定量，还是蛋白定量、细菌生长分析，都能轻松应对。同时，它还支持细胞活力、细胞毒性、GPCRs、荧光蛋白定量以及FRET等复杂应用。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1 检测模式：可包含紫外-可见吸收光、荧光强度、发光等检测

3.2检测方法：终点法、动力学、光谱扫描、孔域扫描

3.3▲光路设计：基于四光栅光路，可选滤光片光路系统

3.4孔域扫描：可单孔多点读数，最多99×99个点；

3.5光源：高能氙闪灯

3.6检测器：PMT和光电二极管

3.7 PMT增益调节方式：提供多种增益模式，不仅有扩展模式，宽动态范围，无需调节增益；而且可自动调节增益以及手动设置，满足不同的应用场景

3.8震荡方式：线性，轨道，双轨道

3.9温度控制：环境以上4°C 至最高45°C ， 独立的顶底部梯度温度控制，有效防止冷凝水产生；

3.10微孔板检测： 可以对整板实现跳跃孔加样及读数

3.11检测高度：检测探头高度可实现自动精确调整，0-16mm范围；0.1mm步进。

3.12光吸收检测速度：96孔: ≤11秒；384 孔: ≤22秒

3.13可选配气体控制模块，进行活细胞的实时和连续培养监测，精确控制仪器内部气体比例

3.14吸收光检测：波长范围为230 - 999 nm；1nm可调，并且具有光程校正功能

3.15动态范围：0 - 4.0 OD

3.16▲吸收光检测分辨率：0.0001 OD

3.17荧光检测：支持微孔板顶部及底部检测，动态范围：≥ 7个数量级

3.18波长范围：激发250-700 nm；

3.19光栅带宽：激发/发射：均大于15nm

3.20荧光检测灵敏度：≤2.5pmol/L顶读； ≤4pmol/L 底读

3.21化学发光检测：波长范围：300-700nm；灵敏度：20amol ATP

3.22微孔板类型：6-384孔微孔板，支持最大通量≥48孔超微量检测板；

3.23数据分析：定量和定性分析，动力学分析，光谱分析，平行线分析等

3.24软件：标配仪器控制和数据分析软件，通过USB 或串口来控制

3.25仪器设计支持用户端可升级加装外置气体控制模块，进行活细胞的实时和连续培养监测，精确控制仪器内部气体比例；

3.26仪器设计支持用户端可升级加装外置双自动加样器模块，带成角度加样针头，保护细胞层样品

3.27功能配置：全波长光吸收、荧光、化学发光检测，带温控、振荡功能；具备或者可升级拓展时间分辨荧光和荧光偏振功能。

（4）主要配置清单

4.1酶标仪主机  1台

4.2分析软件    1套

4.3电源线      1根

4.4 电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 14 多功能酶标仪

采购数量：1台

（1）主要用途

支持吸光度、荧光和化学发光三种检测模式，满足多样化的科研需求。无论是ELISA实验、DNA/RNA定量，还是蛋白定量、细菌生长分析，都能轻松应对。同时，它还支持细胞活力、细胞毒性、GPCRs、荧光蛋白定量以及FRET等复杂应用。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

- 主要技术参数：

3.1▲可见/紫外光吸收：

3.1.1光栅检测波长：范围 230-1000 nm， 步进1 nm，带宽4nm；准确度@ 2 OD< 1%，精确度@ 2 OD< 0.2%；

3.2荧光强度：

3.2.1光栅检测波长：激发：230-825 nm，发射：245-850 nm，步进1 nm，带宽4nm；

3.2.2荧光检测灵敏度： 顶读 0.6 f mol/well (96 孔板)，3 f mol/well (384 孔板)；底读 < 3  f mol/well (96孔板)；

3.2.3 动态范围：>6 decades；

3.3化学发光：

3.3.1 检测波长：400nm-700nm；

3.3.2化学发光检测灵敏度：< 0.6 fmol (384 孔板)；

3.4温度控制：

3.4.1▲加热范围：室温+3至65摄氏度；

3.5 Z轴优化：

3.5.1 检测高度Z轴优化，以保证检测灵敏度及防止孔间串扰；

3.5.2▲ Z-轴优化范围：0-20 mm；

3.6 振荡模式：

2.6.1具有三种振荡模式：线形、圆形、双圆形；

2.6.2 可自由设定低，中，高三速度和振荡时间；

3.7 控制软件

3.7.1基于工作流的操作软件，易学易用。结果可以Excel和文本等格式输出；

3.7.2 包含数据分析功能，可直接进行统计分析和曲线拟合；

（4）主要配置清单

4.1酶标仪主机  1台

4.2分析软件    1套

4.3电源线      1根

4.4 电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）    1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 15高内涵成像系统

采购数量：1台

（1）主要用途

主要用于‌细胞生物学研究‌、‌药物筛选‌和‌疾病研究‌领域，通过自动化成像和定量分析技术，实现高通量、多参数的细胞状态监测。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1▲成像模式至少包含：转盘共聚焦成像、宽场成像、近红外明场成像（波长＞735nm）、高分辨率无标记细胞示踪分析成像，并且各种成像模式可以自动切换和自由组合；

3.2▲所有的功能模块包括光源、全自动物镜水循环系统和气体控制系统等都整合在主机内部，无裸露的部件和模块，便于维护。具备指示灯显示图像采集进程；

3.3光源：

3.3.1  荧光光源：

3.3.1.1光源功率：每个通道功率都不低于100mW；

3.3.1.2 ★光源设计：不低于8个独立光源的免光纤高内涵光路设计，光源内置在主机内，无需外接光路也无须光纤，避免激发光强度损失；

3.3.1.3 ▲激发波长至少包括365nm, 440nm, 475nm, 510nm, 550nm, 580nm，630nm, 660nm；明场光源：波长＞735nm近红外单色LED，低光毒性，对于活细胞实验友好，可实现全息景深包围纹理成像，在无标记细胞成像中达到“0”背景超高信噪比，获得与荧光效果类似的暗背景高信噪比图像；

3.4.转盘共聚焦光路：微孔阵列式转盘共聚焦，针孔直径≤55 µm；

3.5★ 检测器：配置不低于16bit的sCMOS相机，有效像素不低于2100×2100pixel，像素尺寸不低于6.5μm×6.5μm；

3.6 具有基于红外激光的超高速自动对焦；

3.7 发射滤光片:

3.7.1发射滤光片转轮≥8孔位；

3.7.2 ▲配置至少8个发射滤光片，配置读码器，支持滤光片条形码自动识别；

3.8 ★二向色镜：提供不低于8孔位二向色镜转轮，与激发光源、发射光转轮一一对应；配置读码器，支持二向色镜自动识别；

3.9★物镜：配置不低于6位物镜转轮，可以最多支持3个水浸物镜同时安装，物镜配置读码器，支持物镜自动识别；至少配置空气镜5X，10X，20X，40X；水镜：63X（工作距离≥0.6mm）；

3.10具备主动避震系统；

3.11 具备明场无标记细胞分析模块

3.11.1 在无标记的条件下，至少完成细胞密度，计数，形态等分析；

3.11.2 实现对细胞的轨迹追踪，对单个细胞运动特性进行多参数分析，且可以批量完成追踪分析，操作简单；

3.11.3 具备多种数学模型模拟并识别细胞分裂过程不同形态特征，实现长时间培养细胞的世代分析。

3.11.4 具有Deep Learning算法的自动化AI明场找核功能；

3.12 具备全自动荧光平场校正功能：无需任何人工干预，无需准备任何耗材和参考图像进行成像鱼眼效应矫正，提高细胞图像荧光定量的准确度，并且无需随环境变化（温度、湿度等）重新校正。

3.13 载物台：

3.13.1 全自动磁悬浮载物台，精度要求步进不大于50nm。

3.13.2 载物台适配器适用板型：标准的6-1536微孔板，支持用户自定义微孔板格式。

3.14 Z轴切层成像功能：

3.14.1 通过软件控制，实现对不同高度的图像进行采集、预扫描；

3.14.2 具有智能层扫功能，在多张不同高度的照片中选择最清晰、最明亮的图像。

3.14.3 实现对3D微组织的扫描，并具备相应的采集和分析模块。

3.15. 环境控制单元：

3.15.1 ★温度控制至少包含37-42℃ (±1℃)；CO2气体控制至少包含1-10%（±0.5%），控制分析一体化软件需监控及反馈主动调整系统温度及CO2浓度。

3.15.2 控制单元具有至少4个温控探头，且具有CO2浓度探头，无需使用预混气体。

3.16 ▲具备图像采集、分析及结果统计功能一体化集成的软件系统，采用非模块化架构设计且无外部调用配置要求。

3.17 具有实验设计向导：

3.17.1 采集软件具备实验设计向导模块，能记录细胞类型、用药浓度、细胞数、药物浓度等信息，设置对照及重复；

3.17.2 实验设计向导文件可存储直接调用，记录信息一键生成EC50 曲线、Z值。

3.18.▲ 高内涵成像分析软件： 高级分析模块分析预设应用分析解决方案至少包括30个模块；预设分析方案数据形式：针对每孔数据导出统计学数据，细胞实验能导出所有单细胞数据，以便获取细胞异质性信息；纹理分析模块，纹理滤镜：不低于8个，能利用纹理分析图像进行二次分析；机器自学习功能：用户教导软件识别不同的细胞类群或区域，创建自定义的分析算法。同时对于人工智能分类不少于5种表型分类。能自学习细胞大小、形态、亚细胞结构，组织形态结构，信号分布差等参数；一键全参数分析功能：由软件对图像进行自主分析，无需任何人工干预，帮助使用者找到最合适的分析方法，形态学参数不低于200个；参数优化功能：既能手动优化分割参数，也能由软件自动给出最佳参数，数据类型：除了分析并导出整孔数据，同样可以给出单视野，单细胞的各种参数。可视化数据类型：采集分析，数据可视化在同一分析软件完成。在同一软件一键完成EC50曲线拟合, Z值计算，无需导出使用其他软件；Cell painting算法模块：cell painting细胞全景绘制实验单细胞最多可给出大于等于5700个形态学参数。

3.19. 具备3D 分析模块：

3.19.1▲配置一体化的3D功能，从智能化成像-3D数据可视化-3D数据分析，无需其他插件，在同一软件上即可完成从拍照到分析，以及边拍照边分析的功能。

3.19.2 配置丰富的3D重构功能，至少提供最大光强重构视图、XYZ多层切正交视图、多种3D重构渲染视图、任意角度层切视图、多层细胞定位视图。配置各种视图下的3D数据分析。配置智能视窗功能，根据感兴趣区域确认分析参数；

（4）★主要配置清单

4.1多模式共聚焦微孔板成像检测系统主机 1套

4.2八色固态光源 1套

4.3光源发射器 470-515nm	1个

4.4光源发射器 515-580nm	1个

4.5光源发射器 685-760nm	1个

4.6光源发射器 585-640nm	1个

4.7 电源包            	1个

4.8转盘共聚焦模块（包含宽场成像） 1个

4.9长工作距离物镜 5X 	1个

4.10长工作距离物镜 10X  1个

4.11长工作距离物镜 20X  1个

4.12高数值孔径物镜 40X	1个

4.13高数值孔径水浸物镜 63X	1个

4.14全自动物镜补水循环系统 	1个

4.15环境控制单元（包含温控，CO2控制） 	1个

4.16高级图像工作站  1个

4.17 HCS 应用方案 	1个

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 ★安装测试合格且验收合格后，质保3年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

（6）其他要求

6.1 ★需提供生产厂家或一级代理商（一级代理商须提供生产厂家的授权书）出具的代理授权书或本项目的专项投标授权书。

#### 16体视显微镜

采购数量：2台

（1）主要用途

主要用于观察物体的三维立体结构，它通过双光路设计，为观察者提供具有深度感的图像，适用于实验室多个领域的样品观察和分析。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1主机

3.1.1 平行光学型（变焦型）复消色差光学系统，模块化分层结构设计，从而无需更换配件，使单台显微镜即可实现多种成像方式的能力；

3.1.2高级研究型主机，变倍比≥18:1，标配1X物镜放大倍率：7.5~135X ，；

3.1.3主机最大视场=59mm，最大数值孔径=0.3，物镜分辨率≥1100LP/mm；

3.1.4 透射照明： 底座内置斜照明系统，可做到高对比度照明，超薄LED透射底座高度≤35mm，提高样本操作效率；

3.1.5 人机学三目镜筒，10X倍目镜，视场数22mm，双目屈光度均独立可调，镜下观察及图像拍摄实时同步；

3.1.6 物镜： 1X复消色差物镜，数值孔径≥0.15，工作距离≥60mm；

3.1.7 观察方式：明场、落射荧光，可升级简易偏光、斜侧照明、暗场等观察方式；

3.1.8 荧光装置：≥四工位转盘式荧光装置，内置荧光复眼透镜，保证荧光均一明亮度；

3.1.9荧光照明光源：LED荧光光源，寿命≥20000小时。

3.1.10 荧光滤色块：高品质带通型红、绿滤色块；

3.2数码摄像分析系统：

3.2.1 显微镜同品牌高分辨率研究型数码成像系统；

3.2.2 ≥590万物理真实像素（非像素位移后像素）专业彩色高灵敏度数码成像系统；

3.2.3最高传输速度≥30FPS高速传输；

3.2.4 高速度USB3.0数据传输；可以达到非常高的传输速率；

3.2.5芯片尺寸≥1/1.8英寸；

3.3显微图像分析软件

3.3.1专业分析软件：显微镜同品牌专业图像分析软件，具有控制相机、数据处理、测量、大图像拼接、时序拍照及输出报告等多重功能。具有多种图像编辑方法和多种测量方式，可测量数量、长度、半径、面积和像素强度等轮廓分析数据，便于后期图像处理及分析处理，可以添加标尺，具有放大镜功能；可以多通道荧光叠加，荧光强度分析；可在图像上添加标签注释等功能，便于表示图像中的重点关注部位。

（4）主要配置清单

4.1主机      1台

4.2 三目镜筒 1个

4.3 10倍目镜2个

4.4 1倍平场复消色差物镜 1个

4.5 超薄高反差底座       1个

4.6 荧光附件1套

4.7 荧光光源1个

4.8 带通型红色滤光块  1个

4.9带通型绿色滤光块   1个

4.10彩色成像系统  1套

4.11分析软件      1套

4.12电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16内存，2G独立显卡,1TB固态硬盘和2TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）        1套

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 17研究级荧光倒置显微镜

采购数量：2台

（1）主要用途

倒置研究型显微镜主要用于‌活体细胞和组织的高精度成像分析‌，结合荧光检测、荧光漂白分析、超分辨成像等技术，可实现‌长时间实时观测‌，并支持‌大批量图像数据的自动/半自动分析。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离≥60mm；

3.2主机：研究级倒置主机，明场和荧光开关内置机身中一键切换照明方式，高功率LED透射照明，内置复眼透镜，保证明场照明亮度绝对均匀；

3.3观察方式：明场、相差、荧光，可升级浮雕相衬、DIC、偏光、霍夫曼等各种观察方式；

3.4成像端口：具备左侧端口图像输出装置，分光方式：目镜、左端口100/0、0/100成像；

3.5▲调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，行程≥11mm，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转≤5mm，微调每转≤0.1mm；

3.6目镜：10X目镜，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调；

3.7机械载物台：长柄式机械载物台；

3.8▲聚光镜：≥7工位万能聚光器模块转盘，具备相差功能模块；

3.9荧光光源：LED固态荧光光源（385nm,470nm,560nm），荧光瞬时开关，无需预热，荧光寿命≥1万小时；

3.10荧光附件：落射荧光滤光块转盘，内置复眼透镜，保证荧光照明亮度绝对均匀，配三色包含“噪声消除机制”的滤色块，分别为DAPI、FITC、TEXAS RED ；荧光照明功率重现功能，在不同波长间切换时可自动重现用户之前自定义的荧光强度；

3.11物镜转换器：≥六孔物镜转换器，带DIC插槽；

3.12物镜：长工作距离平场半复消色差荧光相差物镜：

4X 平场半复消色差荧光相差物镜 N.A. ≥0.13，W.D. ≥16.0mm；

10X平场半复消色差荧光相差物镜 N.A. ≥0.3，W.D. ≥16.0mm；

20X长工作距离平场半复消色差荧光相差物镜 N.A. ≥0.45，W.D. ≥8.2mm；

40X长工作距离平场半复消色差荧光相差物镜 N.A. ≥0.6，W.D. ≥3.6mm；

3.13专业成像系统：

3.13.1 彩色成像系统：科研级彩色相机，真实物理像素≥590万，芯片尺寸≥1/1.8”，实时显示速度≥30FPS（1440x1024），感光度可切换至ISO 50~3200，USB3.0高速传输。

3.13.2 分析软件：具有控制相机功能，支持Tiff、jpg、jp2等文件格式；可自定义标尺位置及横、竖格式，软件内置各物镜倍数标尺及字体调节；标注功能（箭头、文字、各种形状）；图像和通道的对比度、亮度、Gamma调节；白平衡矫正；RGB、色调、饱和度调节；通道融合，可做多通道荧光叠加；图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转。

（4）主要配置清单

4.1主机    1台

4.2目镜筒  1个

4.3倍目镜  2个

4.4机械载物台  1个

4.5聚光镜    1套

4.6荧光附件  1套

4.7DAPI荧光滤光块  1个

4.8FITC荧光滤光块  1个

4.9TEXAS RED荧光滤光块  1个

4.10 4倍物镜   1颗

4.11 10倍物镜  1颗

4.12 20倍物镜  1颗

4.13 40倍物镜  1颗

4.14彩色成像系统  1套

4.15分析软件  1套

4.16 电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16内存，2G独立显卡,1TB 固态硬盘和2TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）     1套

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 18全电动荧光倒置成像仪

采购数量：1台

（1）主要用途

主要用于‌细胞生物学研究‌，包括活细胞动态观察、荧光蛋白定位与定量分析、高分辨率显微成像等。其核心功能通过高灵敏度传感器与先进光学系统实现，支持明场、相差、荧光等多种观察模式，并可扩展至材料表征、肿瘤学等领域。 ‌

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1▲ 显微镜镜体，优先选择U型光路

3.1.1 物镜转换器：电动6孔式物镜转换器，防水结构。

3.1.2 电动聚焦机构：备有粗微调转换旋钮（最小调焦精度：≤10nm），物镜离开 / 回复按键和记忆回位按键，最大移动速度：3mm/秒。

3.1.3▲ 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

3.2 透射光照明装置

3.2.1 照明支柱倾斜结构（30度倾斜角，采用减震结构），视场可变光阑可调

3.2.2  高彩色还原LED光源。

3.3  长工作距离万能聚光镜：5孔位, N.A.≥0.55

3.4 荧光物镜

相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm）

相差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D.≥10mm）

相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥7.8mm）

相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥4.2mm）

3.5  目镜：10×，视场直径：22

3.6  荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板

3.7  荧光滤色镜盒：电动8孔位滤色镜转盘盒，内装光闸，防水结构(荧光通道DAPI;FITC;CY3;CY5)。

3.8  荧光光源：长寿命宽光谱白光LED荧光光源，波长350nm-650nm，光源可即开即用，无需预热。

3.9 彩色相机：彩色CMOS，Peltier制冷；像素≥4900万像素；实时帧速：1920×1080≥60fps；可采集的波长范围：400-1000nm

（4）主要配置清单

4.1 研究级倒置显微镜

4.1.1 全电动倒置显微镜主机	1台

4.1.2电动部件控制器	1个

4.1.3远程控制器, 包括电动部件转换和聚焦旋钮	1个

4.1.4电动部件数据线	1根

4.1.5防尘罩	1 个

4.1.6电源线  2根

4.2 观察筒和目镜

4.2.1 双目观察筒 1个

4.2.2 10X屈光度可调目镜1个

4.2.3 10X目镜1个

4.3 明场照明器系统

4.3.1 透射光照明器1个

4.3.2 LED灯室 1个

4.4 手动机械载物台

4.4.1右手控制可定位复合式机械载物台 1个

4.5 聚光镜

4.5.1长工作距离万能聚光镜  1只

4.5.2 PL相差环板  1只

4.5.3 PH1相差环板  1只

4.5.4 PH2相差插板	1 个

4.6 长工作距离荧光物镜

4.6.1 4X万能平场半复消色差相差物镜 1只

4.6.2 10X万能平场半复消色差相差物镜 1只

4.6.3 20X长工作距离平场半复消色差相差物镜 1只

4.6.4 40X长工作距离平场半复消色差相差物镜 1只

4.7 荧光系统

4.7.1 电动8孔荧光激发块转盘 1只

4.7.2电动部件数据线 1根

4.7.3数据连接线 1根

4.7.4直型荧光照明支柱 1根

4.8 荧光通道

4.8.1 DAPI荧光激发块1个

4.8.2 FITC荧光激发块1个

4.8.3 Cy3荧光激发块1个

4.8.4 Cy5荧光激发块1个

4.9 相机+软件

4.9.1 4915万像素彩色制冷显微成像相机 1台

4.9.2  图像分析软件 1套

4.10 LED光源

4.10.1.荧光光源  1个

4.11 电脑（配置不低于主流4核16线程处理器，不小于16G内存，512G固态硬盘和1TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）        1套

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 19 动物运动轨迹跟踪系统

采购数量： 1 台

（1）主要用途

用来观察鱼的胚胎、幼鱼、成鱼以及啮齿类动物的行为轨迹。

（2）工作环境

2.1电源要求: 210～240V，50/60Hz；

2.2环境温度: 10～35℃；

2.3相应湿度: ≤80％；

（3）主要技术参数：

3.1系统能够观察鱼的胚胎、幼鱼、成鱼以及啮齿类动物的行为轨迹；

3.2 系统支持多语言操作界面，包含中文和英文。

3.3▲系统能够直接获取鱼的运动数据包括：运动速度、运动距离、鱼在任意特定观察区域的in or not in状态、鱼到特定区域的最短距离、鱼到特定点的最短距离、不同区域的转变次数、不同区域连续进入次数、靶向区域的成功或错误进入次数、相对特定点的运动方向、运动方向、转角、蜿蜒度、运动、移动状态、移动连续性、旋转、活跃性、连续活跃性、手动记录事件、定制间距；

3.4系统提供六种观察对象识别的方法：灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、差分法、颜色标记法和检测自动设置，可以应对几乎所有的试验环境

3.5系统能够生成动物运动轨迹的完整轨迹图和热区示意图（热区图有数值量度），并且可对轨迹图和热区图进行编辑以及调整。

3.6系统可追踪任何一个区域的一只动物的重心，如T迷宫、栖底迷宫、社交迷宫等各类实验

3.7系统预置多种行为学实验模板，内置大小鼠啮齿动物水迷宫、高架十字迷宫、巴恩斯迷宫、开放旷场、T迷宫、Y迷宫等、鱼类包括斑马鱼幼体、斑马鱼成鱼、小热带鱼、金鱼等、节肢类包括寄生蜂、螨、扁虱、果蝇幼虫等、96孔板等模版。使用预定义的实验模板，可简化实验建立过程

3.8除了中心点，还可以追踪鼻子和尾巴，共3点的追踪，可分析头部朝向、身体延长状态（正常、拉伸、收缩）【反应动物的压力、放松、寒冷等状况】、身体延长、头部对特定区域的朝向、身体角度状态（直、弯曲、顺时针弯曲、逆时针弯曲）、身体角度

3.9系统可以同时观察最多100个区域。可以同时对多个观察区设定进行旋转、调整比例大小等。

3.10系统包含外部控制模块，能够进行光照、振动、并可以拓展其他任意TTL端口的刺激器。

3.11硬件包含斑马鱼幼鱼高通量观察箱一台

3.12斑马鱼观察箱内部环境完全黑暗，系统采用Fresnell菲涅尔透镜光学技术，可以防止避免图像扭曲变形。可支持高通量跟踪多达96只斑马鱼幼鱼；斑马鱼观察箱可适配标准(6, 12, 24, 48, 96)孔板；观察箱支持调节放置培养皿等，非标准孔板进行试验。

3.13配有红外线背光型托盘（950 nm），给微量反应板每个孔提供均匀光线，避免阴影，同时该波长的红外线不会被斑马鱼看到从而不会干扰斑马鱼的行为

3.14配有高清红外信号摄像头，规格为1/1.8” CMOS， IR-sensitive，镜头为8 mm或12mm，摄像头帧率最大60帧/秒，最高分辨率是1280x1024。

3.15系统配有防震底座，消除实验室震动器等对试验的干扰。

3.16系统配有进出水口，用于创造恒温孵育环境，便于进行长期试验观察。

3.17系统配有恒温控制器，温控单元（内置水浴循环泵）连接观察箱，用以控制水浴循环系统温度，试验孔板放置于水浴环境，以保证幼鱼活性。控温范围15-40℃，控温精度±0.5℃。水浴循环系统设计有溢出口功能，防止水浴水位溢出侵蚀电子元件。

3.18观察箱光照强度范围0lux-10000lux，能够对光照时间和强度进行任意循环或单次控制。

（4）主要配置清单

4.1动物运动轨迹跟踪系统              1套

4.2动物运动轨迹跟踪系统多区域模块    1套

4.3动物运动轨迹跟踪系统外部控制模块  1套

4.4斑马鱼幼鱼高通量行为筛选箱        1个

4.5电脑工作站（配置不低于主流8核16线程处理器

，不小于32G内存，1TB 固态硬盘和2TB机械硬盘及以上，WIN10系统专业版.显示器23寸及以上）  1台

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 20 微视行为分析系统

采购数量： 1 台

（1）主要用途

用于自动跟踪和分析斑马鱼运动、活动及行为的高通量视频追踪系统。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：10℃～40℃；

2.3相对湿度：≤85％；

（3）主要技术参数：

3.1系统能够同时自动进行多条鱼的胎动计数和心率计数，以及血流和肠道运输速度。

3.2可以自动识别胚胎、选择胚胎绒毛膜内为感兴趣区域，无需手动划区域；

3.3▲可以测定胚胎惊厥次数 – 胚胎移动的次数；胚胎惊厥频率– 每分钟胚胎移动的次数；胚胎惊厥活跃性– 胚胎移动的时间百分比（总测量时间）；可以测定胚胎惊厥的持续时间– 胚胎被激活所耗费的总时间；

3.4可以给出每条鱼的每分钟的心跳次数 (BPM)和每秒钟的心跳次数(BPS)，计算鱼的心房跟心室的跳动次数；分析其Activity Plot和Power Spectrum Plot

3.5只需要选择感兴趣区域内的血管血壁或部分肠壁就可以测量其流量，并给出血液和肠溶物的活跃度。

3.6可以确定尾长，眼睛大小，心包区，或任何其他测量参数，可以根据实际需要来自定义测量范围。

（4）主要配置清单

4.1.微视行为分析系统   1套

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 21 自动平行浓缩仪

采购数量： 2 台

（1）主要用途

针对小体积溶液样品的浓缩，采用氮气流或样品架（可加热模式），对样品溶液进行快速氮吹浓缩。

（2）工作环境

2.1电源要求: 210～240V，50/60Hz；

2.2环境温度: 10～35℃；

2.3相应湿度: ≤80％。

（3）主要技术参数：

3.1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。

3.2▲批量处理能力：≥80位20ml样品管。

3.3浓缩管体积：10ml~80ml。

3.4氮吹针随液面自动移动距离：≥160mm。

3.5氮吹针下降高度提示精准到：0.1mm。

3.6气流设置范围：0.0 – 3.0L/min。

3.7气流设置精准到：0.1L/min。

3.8可单独控制的氮吹针通道：≥8组。

3.9样品状态可视性：主机三面可视面积均≥300平方厘米。

3.10低遮挡样品架：正面结构的遮挡≤15%，左右两侧结构的遮挡≤50%。

3.11氮吹针高度调节方式：控制面板及实体按键。

3.12氮吹针装卸方式：自动对准快装，无螺母、无卡扣式整排快卸。

3.13加排水方式：面板控制自动加水和排水。

3.14水位监控方式：高、低液位传感器实时监控。

3.15 氮吹近干模式：外置独立气路。

3.16水浴槽双层玻璃式高温防烫设计。

3.17感应防夹手功能：机械感应后自动停止运行。

3.18红外定容通讯接口：type-c接口。

3.19主机占地面积：≤40cm×50cm。

3.20具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外。

3.21浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离。

3.22 可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现实验流程衔接。

（4）主要配置清单

4.1.全自动平行浓缩仪主机        1台

4.2.针座模组（6位）             8个

4.3.48位样品架(适配15ml离心管，14-16mm）   1个

4.4.48位样品架(适配28-30mm直径样品管)      1个

4.5.针座模组（10位）            8个

4.6.转接样品架                  1个

4.7.兼容样品架（80位）          1个

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 22 自动固相萃取仪

采购数量： 2 台

（1）主要用途

前处理过程直接替代手动操作，完全的自动化无人值守，机械式重复运行模式，流速精确控制。结构紧凑，可直接放入通风橱，避免裸露使用危害实验员的身体健康。可应用于各种需要固相萃取净化的项目检测中，如食品中的农兽药残留，环境中的有害有机化合物富集，血液尿液等检材中毒物检测净化等。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：10℃～40℃；

2.3相对湿度：20-80%；

（3）主要技术参数：

3.1 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

3.2 ▲萃取通道：8通道，可同时自动处理8个样品，实现多通道的同时活化、同时上样、同时洗脱。

3.3 连续处理样品能力：

3.3.1 使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理80个样品；

3.3.2 使用12ml固相萃取柱可连续自动化处理48个样品。

3.3.3 使用20ml固相萃取柱可连续自动化处理32个样品。

3.4 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。（需要提供自动脱离柱盖帽的过程实拍图片并说明）

3.5▲ 主机配备8组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换。

3.6 8个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min。

3.7 ≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。

3.8 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，仪器通过柱插杆，自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。

3.9 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。

3.10 萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。（需要提供密封圈下降高度设置的软件界面截图及不同密封位置的实拍图片并说明）

3.11 样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能。（需要提供样品架，收集架，SPE柱架独立移动前后位置的实拍图片并说明）

3.12 大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，客户仅需装载大体积上样架即可实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理8个，可连续处理80个的大体积水样。（需提供大体积套件放置于样品架并至于仪器主机外部的实拍图片并说明）

3.13 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

3.14 气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。

3.15 具有串柱功能，可同时放置160个1/3/6ml固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于48位60ml。

3.16 排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。（需提供排废槽前后机械移动，并高于样品架的实拍图片并说明）

3.17 紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。

3.18 软件

3.18.1 基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。

3.18.2 控制软件与SPE主机通过Wifi、蓝牙等无线连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。

3.18.3 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

3.18.4 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

（4）主要配置清单

4.1  全自动固相萃取仪主机   1台

4.2  6ml柱萃取套件         1套

4.3  80位样品和收集套件    1套

4.4  48位样品和收集套件    1套

4.5  大体积进样套件         1套

4.6  12ml柱萃取套件        1套

4.7  试管 20mL，            3包

4.8  样品管专用过滤网       3包

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 23渗透压仪

采购数量：1 台

- 主要用途

是根据拉乌尔冰点理论，以溶液冰点下降值与溶液的摩尔浓度成比例关系为基础，采用高灵敏的感温元件测量不同溶液的冰点，进而得出所测溶液的渗透压摩尔浓度。广泛应用于制药、药物分析、生物、食品医疗等领域的渗透压摩尔浓度的测试及研究。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1测量范围	0～3000 mOsmol

3.2样品量	50-100μl

3.3测试时间	≤100S

3.4预冷时间	≤3min

3.5检测准确度	±2mOsmol/kg（≤400mOsmol/kg）

≤±1%（＞400mOsmol/kg）

3.6摩尔浓度值	小数点后两位

3.7分辨率	0.01 mOsmol

3.8重复性（RSD)	≤1%

3.9线性度	≤1%

（4）主要配置清单

4.1渗透压仪主机 1台

4.2电源线       1根

4.3测试管       1包

4.4触摸笔       1支

4.5校准液       1组

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 24 移液枪

采购数量：5 支

- 主要用途

主要用于实验室少量或微量液体的移取。

（2）工作环境

2.1温度范围:10℃-30℃；

2.2相对湿度：20%-65%；

- 主要技术参数：

3.1量程范围：0-10 mL

3.2 操作：手动

（4）主要配置清单

4.1移液枪       1支

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 25 移液枪

采购数量：10支

- 主要用途

主要用于实验室少量或微量液体的移取。

（2）工作环境

2.1温度范围:10℃-30℃；

2.2相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1量程范围：0-5 mL

3.2 操作：手动

（4）主要配置清单

4.1移液枪       1支

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 26移液枪

采购数量：20支

- 主要用途

主要用于实验室少量或微量液体的移取。

（2）工作环境

2.1温度范围:10℃-30℃；

2.2相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1量程范围：0-1000 µL

3.2 操作：手动

（4）主要配置清单

4.1移液枪      1支

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 27移液枪

采购数量：10支

- 主要用途

主要用于实验室少量或微量液体的移取。

（2）工作环境

2.1温度范围:10℃-30℃；

2.2相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1量程范围：0-200 µL

3.2 操作：手动

（4）主要配置清单

4.1移液枪     1支

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 28移液枪

采购数量：6支

- 主要用途

主要用于实验室少量或微量液体的移取。

（2）工作环境

2.1温度范围:10℃-30℃；

2.2相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1量程范围：0-200 µL

3.2通道数：12通道

3.3 操作：手动

（4）主要配置清单

4.1 12通道移液枪      1支

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 29电动移液器

采购数量：4台

- 主要用途

通过电力驱动实现液体的精准移取，广泛应用于生物化学、分子生物学、药物研发等领域。

（2）工作环境

2.1温度范围:10℃-30℃；

2.2相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1手指轻触即可准确控制速度

3.2适合各种标准型的1-100 ml玻璃或塑料移液管

3.3可高温灭菌的疏水性滤芯，避免液体过吸导致设备损坏

3.4不使用时，折叠式的支架可以方便地支撑起移液管

3.5低电量警告

3.6 操作：电动模式

（4）主要配置清单

4.1电动移液器     1支

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 30真空吸液器

采购数量：4台

- 主要用途

主要用于实验室废液处理、生物化学实验及工业液体输送等领域。

- 工作环境

2.1电源：100-240VAC，50/60Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1真空度调节范围：0-500mbar

3.2抽气速率(额定值)：≥15L/min(空气)

3.3吸液速率：17mL/s

3.4收集瓶容积：标配2L可选配1L(带有适配器)

（4）主要配置清单

4.1主机     1台

4.2电源线   1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 31高速冷冻离心机

采购数量：1台

- 主要用途

应用于实验室、临床医疗、细菌、蛋白沉淀、核酸提取、细胞/亚细胞组份分离，环保样本处理。

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1最大容量：4x100mL

3.2最高转速：≥16800r/min

3.3最大相对离心力：≥22500xg

3.4转速精度：±20r/min （可根据需求定制，10 的倍数）

3.5 控制及驱动系统：微电脑控制，免维护大力矩直流无刷变频电机

3.6显示方式 ：7 英寸宽视角 IPS 液晶触控屏

3.7温控范围 ：-20°C~+40°C

3.8温度调节精度：±1℃

3.9定时范围：1s-99h59min59s，具备连续离心及瞬时离心

3.10外形尺寸 ：≤655mm×515mm×375mm

（4）主要配置清单

4.1主机     1台

4.2角转子12*1.5/2ml  1只

4.3电源线   1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 32低速离心机

采购数量：4台

- 主要用途

主要适用于医院，临床试验，生物化学，实验室作血清、血浆、尿素等的定性分析。

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1最高转速：≥4000rpm（转/分）

3.2最大相对离心力：≥1430(×g)

3.3  角转容量：20ml×6

3.4定时范围：0-30min

3.5重量 ：≤9kg

（4）主要配置清单

4.1主机     1台

4.2.电源线   1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 33迷你离心机

采购数量：4台

- 主要用途

用于实验室微量样品的分离，核心功能是通过高速旋转产生的离心力分离液体中不同沉降系数物质。

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1最高转速：≥7000rpm（转/分）

3.2最大相对离心力：≥2680(×g)

3.3  转子容量：0.2/0.5/1.5/2ml x80.2mLx32支PCR管或0.2mLx4支PCR8联管

3.4噪音：≤45db

（4）主要配置清单

4.1主机     1台

4.2.电源线   1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 34烘箱

采购数量：2台

- 主要用途

主要应用于实验室及科研机构的干燥、烘焙、熔腊、灭菌、材料烧结等作业。

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1控温范围：RT+10~200°C/RT+10~250℃

3.2恒温波动度：±1.0℃

3.3 温度分辨率：0.1℃

3.4工作环境温度：-5~40℃

3.5输入功率：2450w

3.6容积：≥220L

（4）主要配置清单

4.1烘箱主机    1台

4.2.电源线     1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 35微生物培养摇床

采购数量：3台

- 主要用途

主要应用于实验室及科研机构提供动态培养环境，通过振荡和温度控制促进微生物生长。

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1振荡频率：40~300 rpm

3.2振幅：20mm

3.3 控温范围：4~65℃

3.4温度分辨率：0.1℃

3.5输入功率：1150W

3.6外形尺寸：≥635x714x1055(mm)

（4）主要配置清单

4.1摇床主机    1台

4.2.电源线     1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 36 pH计

采购数量：2台

- 主要用途

主要应用于实验室检测液体介质的酸碱度值.

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1测量范围(pH)：-2.00-16.00 ,

3.2测量范围(mV)：-2000-2000

3.3测量范围( ˚C)：-5-105

3.4温度分辨率：0.1℃

3.5分辨率(pH)：0.01/0.1

3.6测量精度（pH）：±0.01

3.7测量精度（˚C）：0.3

3.8测量精度（ mV）：±1

3.9数据存储：≥200组测量数据，当前校准数据

（4）主要配置清单

4.1 PH主机    1台

4.2.电源线     1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 37 电子天平

采购数量：1台

- 主要用途

应用于实验室样品的定量分析与精密称量。

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1测量范围：0-2000g

3.2测量精度：±0.01g

3.3自动校准

（4）主要配置清单

4.1主机    1台

4.2.电源线   1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 38 精密分析天平

采购数量：1台

- 主要用途

应用于实验室样品的定量分析与精密称量。

- 工作环境

2.1电源：AC220V 50Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1可读性:0.1mg

3.2最大秤量:：120g

3.3线性误差:0.06mg

3.4稳定时间：2s

3.5秤盘直径:90mm

（4）主要配置清单

4.1 主机    1台

4.2.电源线   1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 39 高温灭菌锅

采购数量：1台

- 主要用途

分子生物学、细胞生物学、生物制药等实验室，用于培养皿、培养基、消耗品等物品的消毒、灭菌。

- 工作环境

2.1电源：220V(+10%或-10%)，50/60Hz电源条件下；

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1有效容积不低于50L；

3.2采用垂直向上打开箱盖设计，腔体最大有效深度大于700mm，灭菌腔内可放置三个灭菌提篮以便更好的分类样品，可以对某些特殊长度器具灭菌；

3.3可选杀菌温度：105-135℃，灭菌定时：1-250min，最大可允许压力（表压）：0.26Mpa；

3.4保温温度范围：45-80℃；

3.5三重门锁系统：穿透式针式锁（不少于6根）、磁力锁、双联安全锁三重保障，确保用户安全；

3.6脉冲排汽系统：pulse脉冲多级防暴沸排气系统，电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出（避免在培养基沸腾或溢出的情况下，拿出灭菌舱）；

3.7危险性疾病防御双路排气方式：分离式双排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，防止在100度之前未灭菌的致病性气溶胶以及病毒排放到空气中；

3.8安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等；

3.9具有缺水保护功能，使用纯水，避免离子腐蚀腔体，并且在缺水时自动停止灭菌程序并报警；

3.10具有手动排气阀，不仅可用于加速排气，也可作为一切电子防护措施失灵后的最后保障，手动排气泄压，电子自动防护和主动机械式防护并存，全方位保障人员安全；

3.11资质证书：ISO13485质量管理体系认证、中华人民共和国特种生产许可证等证书；

（4）主要配置清单

4.1主机    1台

4.2不锈钢篮子 3个

4.3 底板  1块

4.4排水软管 1根

4.5排气瓶 1个

4.6滑轮制动器 1对

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 40 循环水真空泵

采购数量：10台

- 主要用途

主要应用于化学、生物学、制药、食品等领域的实验室及科研单位，用于蒸发、蒸馏、结晶、过滤等减压操作。

- 工作环境

2.1电源：220V，50/60Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1材质：整机外壳、叶轮采用防腐PP材料

3.2电机功率：180W

3.3流量：≥60L/min

3.4扬程：≥8m

3.5最大真空度:≤0.098Mpa

3.6单头抽气量：10L/min

3.7抽气头数：≥2

3.8储水容积：≥15L

（4）主要配置清单

4.1循环水真空泵    1台

4.2 真空抽滤瓶      1个

4.2电源线          1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 41 水浴锅

采购数量：2台

- 主要用途

要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，以及用于恒温加热和其它温度试验。

- 工作环境

2.1电源：220V，50/60Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1温度范围：室温-100°C

3.2电机功率：≥600W

3.3精度：0.1℃

3.4尺寸：≥30*15*14cm

（4）主要配置清单

4.1水浴锅主机    1台

4.2电源线  1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 42 纯水仪

采购数量：2台

- 主要用途

主要用于实验室、科研、医疗、工业等领域，提供高纯度水质以满足不同场景需求。

- 工作环境

2.1电源：220V，50/60Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1水质：

3.1.1纯水：5-15MΩ.cm at 25℃；总有机碳(TOC) ：纯水系统： <30ppb；

产水量：纯水系统：≥3L/h；

3.1.2超纯水：

3.1.2.1 电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃，

3.1.2.2总有机碳(TOC): ≤ 2ppb,

3.1.2.3 颗粒：直径大于0.22μm的颗粒数量:<1/mL.

3.1.2.4 微生物: <0.01CFU/mL,

3.1.2.5 热原（内毒素）：<0.001EU/mL.

3.1.2.6 RNases (核糖核酸酶)：<1pg/mL

3.1.2.7 DNases (脱氧核糖核酸酶): <5pg/mL

3.1.2.8 Proteases(蛋白酶)：<0.15μg/mL

3.1.2.9 流速：0.05-2L/min 流速可调，可定量取水和辅助定容取水

3.2超纯水产水流速≥2L/min，纯水系统产水流速：≥3L/H；

3.3储水水箱:≥20L, 圆锥形可完全排空, 标配空气过滤器、电子溢流器、265nm UVC LED ASM杀菌紫外灯、压力液位传感器、漏水监测器

3.4纯化系统及耗材标准

3.4.1纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。旋转卡扣式安装技术，任何人都可以进行简单安装

3.4.2系统内置与主机品牌相同的独立式连续电流去离子模块, 采用连续电场、离子选择性透过膜和混床树脂有效去除微量离子和带电荷的有机物，具备阴极防结垢技术和连续电流抑菌技术， EDI模块前端无需增加软化柱或防毒柱，模块自动维护，无需化学再生或更换树脂,节约耗材,降低成本，需要有印刷版彩页证明资料

3.4.3标配265nm UVC LED杀菌紫外灯；标配172nm UV氧化紫外灯，有效降低TOC水平至2ppb以下。所有紫外灯采用无汞设计，更绿色环保。

3.5取水

3.5.1独立的纯水和超纯水两个取水手臂，集成彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。从逐滴到最大2 L/min连续可调， 8种取水流速可选。

3.5.2系统最多可以连接4个取水臂，提供2米或5米的管路和数据线。

3.5.3辅助定容：具有辅助定容功能，在达到96%的取水量时自动变为滴定模式，定容取水范围：50ml～5L，定量取水范围：20ml ～100L。

3.5.4同时可以通过取水臂和脚踏开关取水，从逐滴到最大2 L/min连续可调， 8种取水流速可选

3.5.5有5种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，并提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。

3.6监控系统

3.6.1 系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01cm-1, 提供电阻率检测器原厂检验证书模板，随主机提供电阻率检验证书原件。

3.6.2 ▲具有在线检测TOC仪， 检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb，符合USP和EP系统适应性测试，需要有彩页说明。

3.7 软件系统

3.7.1独立的纯水和超纯水取水臂都集成4.7寸以上彩色触摸屏，提供包含中文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。

3.7.2 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据。

3.7.3 可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，极大的缩短解决故障时间。

（4）主要配置清单

4.1纯水超纯水系统主机 1套

4.2水箱空气过滤器 1套

4.3 预纯化柱 1套

4.4 超纯化柱 1套

4.5 50L锥形底水箱 1个

4.6超纯水取水手臂1个

4.7纯水取水手臂 1个

4.8 除菌终端过滤器1个

6.9自来水超滤预处理系统一套

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 43 固定式混匀仪

采购数量：6台

- 主要用途

用于实验室中对液体、液固、固固（粉末）进行快速混合，具有混合速度快、均匀彻底的特点，广泛应用于‌生物化学、基因工程、医学‌等实验领域。

- （2）工作环境

2.1电源：220V，50/60Hz

2.2温度范围:10℃-30℃；

2.3相对湿度：20%-65%；

（3）主要技术参数：

3.1振荡方式：圆周

3.2功率：≥60W

3.3周转直径：≤4mm

3.4电机输入功率：≥58W

3.5电机输出功率：≥10W

3.6运行方式：点动/连续运转

3.7外壳防护等级：IP21

（4）主要配置清单

4.1混匀仪主机    1台

4.2电源线  1根

（5）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

#### 44 会议系统

采购数量：1套

（1）主要用途

会议系统主要用于‌会议组织与管理‌，通过集成音频、视频、数据传输等技术，实现会议发言、资料共享、远程协作等功能。

（2）工作环境

2.1电源：220±10% V，AC 50 ~ 60 Hz；

2.2环境温度：15 ~ 32 ℃；

2.3相对湿度：20 ~ 80%。

（3）主要技术参数：

3.1显示

3.1.1显示尺寸：≥75寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。

3.1.2整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。

3.1.3安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥4G，存储内存≥32G。

3.1.4前置≥9个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量+、音量-、PC、自定义等按键功能。）

3.1.5前置按键（除电源键外）及前置接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。）

3.1.6整机按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求，并满足蓝光100 mrad FOV＜85W·m-2·sr-1。）

3.1.7所投交互式大屏的平均无故障运行时间（MTBF）应不低于 50,000小时。投标时须提供由国家级或省级产品质量监督检验机构出具的，依据 GB/T 9813.1-2021《计算机通用规范》 或等效行业标准进行的MTBF检测报告复印件。

3.2扩声

3.2.1反馈抑制器2路输入， 2路独立输出。

3.2.2功放采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 带3路路有线话筒输入接口，1路无线话筒输入接口，四组线路输入接口，二组线路输出接口，一组功率输出接口；

3.2.3会议系统主机：会议系统智能芯片，智能数字导频技术具备干扰信号自动侦查功能，发现干扰信号时，会分配避开干扰信号的频率来使用,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果。具有先进先出、主席专用、限制发言,最多允许4个单元同时发言，工作距离为60M范围。具有一键锁频功能，可以防止误触。具有通道禁用功能，如果接收机任意有一个通道故障或受干扰，可以禁用该通道，保证系统正常工作。

3.2.4主席位：具有显示会议模式功能、显示发言人数功能、具有显示通讯通道，单元号，电池容量的功能，≥2.4寸T点阵断码显示屏，能显示话筒的一切状态，连续工作时间≥7小时。

3.2.4代表席：具有显示通讯通道，单元号，电池容量的功能，≥2.4寸T点阵断码显示屏，能显示话筒的一切状态。

3.2.5两分频无源全频音箱

3.3智能会议系统

3.3.1双面智能电子桌牌：≥7英寸1024*600广视角原装屏，10点电容触摸屏，全铝CNC一体成型航空铝外壳双屏异步操作，前屏支持投票表决功能，同时支持主席功能启动功能，支持终端触控表决，后屏人名正常显示。支持单位信息分行显示，如：省政府机关事业部。具备签到功能、投票表决功能、呼叫服务功能、会议交流功能、文件分发功能。

3.3.2无线AP：基于最新的Wi-Fi 6标准，支持2x2 MU-MIMO技术、OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，整机最高速率可达1.775Gbps，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2；

3.3.3设备采用千兆以太网口上行链路，保证无线高速传输；支持本地供电与PoE远程供电；

3.3.4最大接入用户数：150；

3.3.5单频最大传输速度：2.4G：573.5Mbps；5G：1201Mbps；

- 主要配置清单

4.1 会议显示一体机		1台

4.2.一体机支架	    	1个

4.3.投屏器	           	1台

4.4.反馈抑制器       	1台

4.5.专业功放         	1台

4.6.会议系统主机     	1台

4.7.主席位	铭音       	1台

4.8.代表席	铭音       	15台

4.9.音箱                 2个

4.10.电源时序器       	1个

4.11.双面智能电子桌牌 	16个

4.12.桌牌服务器软件（加密狗） 	1个

4.13.无线AP          	1个

4.14.显示终端        	6个

（7）售后服务与培训

5.1 采购人使用现场免费安装调试；

5.2 安装测试合格且验收合格后，质保1年，质保期内全维修免费；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时；

5.4 免费培训4人直至能完全独立操作。

四、售后及商务需求:

(一)交货要求

1.交货、安装时间：合同签订之日起60天内完成供货安装及调试。

2. 交货及安装地点：采购人指定地点。

3. 投标人应符合相关的国家或行业标准规定将货物加以包装运输，防止磕碰、划伤和污损，确保 货物安全无损运抵采购人指定收货地点。

4. 投标人负责合同产品的安装，一切费用由投标人负责。

5. 投标人须安排有相关产品安装经验的工程师进行现场货物安装，安装标准应符合我国有关技术规范和标准。

6. 投标人在安装过程中，应采取足够防护措施，保证采购人设施、设备完好无缺，并不得干扰和影响采购人正常工作。

7. 投标人对运输货物、人员等进行购买相关保险，费用由投标人承担支付。

(二)质量要求

1.投标人应保证所提供的货物是原厂制造、全新未使用过、经出厂检测合格的产品，并采用符合国家标准的材料制造而成。

2. 投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3. 产品质量保证，保证所提供产品为原厂的全新(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等)。 产品出厂符合中华人民共和国相关的国家标准和国际标准。

(三)验收要求

1. 验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容在文件规定的时间内组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2025〕1号）。

（四）保修要求

1.保修期满后终身维护保养，更换零配件只收配件费，不收上门费、人工服务费等。终身提供的软件升级，所产生费用包含在投标报价中。

2. 设备的保修期间：

2.1.保修期内中标人提供上门服务，自采购人维修通知后提供2小时内响应服务，24小时内到达现场 ；

2.2.如因产品质量问题，超过3日无法修复的：

2.2.1 本项目质保期内的所有费用均包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付。

3. 中标人提供有关操作方面培训，培训用户直至能完全独立操作；

4. 质保期：详见设备清单下各个设备具体要求。

5. 设备保修期后：

5.1.中标人提供上门服务，自采购人电话或传真通知之时起2小时内响应，24小时内保证到现场检查故障和问题。

五、商务要求

1、交货地点：采购人指定地点；

2、交付期限：合同签订之日起60天内完成供货安装及调试。

3、付款方式：货到并完成安装调试之日起，支付合同价的50%，剩余50%验收合格后60日内付清。

注:本项目的合同价款由江苏省环保装备产业技术创新中心根据合同约定，直接向中标(成交)供应商支付。供应商开具发票的抬头及合同款项的接收账户信息应以付款方要求为准。

4、质保期：本项目各设备的质保期根据其技术复杂性、市场通用惯例及采购人使用需求综合确定，详见各设备具体要求。自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，提供售后服务承诺书，承诺自验收合格之日起由厂家提供；

5、质量及验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标投标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2025〕1号）。

6、报价说明：报价包括全部设备、辅助材料、安装、配合调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、人员工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、材料保管费、现场检测费用等全部费用等各项所有费用请供应商统一考虑在报价内，不另行结算。保修期满后终身维护保养，更换零配件只收配件费，不收上门费、人工服务费等。终身提供的软件升级，所产生费用包含在投标报价中。

# 第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 70分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |

二、评审内容：

二、评审内容：

1、技术部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 技术方案 | 5分 | 优（5分）： 在完全响应技术需求的基础上，针对项目特点，从系统设计、性能优化、使用体验、长期稳定性等维度提出了显著优于基本要求的、具体的、可行的技术方案或优势阐述。 良（3分）： 在响应技术需求的基础上，对部分性能或应用场景有较好的阐述和承诺。 中（1分）： 仅承诺满足招标文件基本技术要求，无突出优势阐述。 差（0分）： 未提供针对本项目的技术方案综合评价，或不能满足基本要求。 |
|  | 2 | 供货及安装方案 | 5分 | 优（5分）：安装方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足现场环境安装需要； 良（3分）：安装方案较科学、合理、安全，考虑较周全，措施到位，具有一定针对性，可以满足现场安装需要； 中（1分）：安装方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，可以满足现场安装需要，但有个别细节需要进一步完善或提高； 差（0分）：未提供供货方案，或方案在科学、合理、安全性方面一般，考虑不周、措施不到位，不能满足基本安装需要。 |
|  | 3 | 售后服务体系 | 5分 | 优（2分）：投标人需提供详细售后服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间等内容，有详细售后服务承诺及保证措施，响应及时，服务周到； 良（1分）：有较为完整的售后服务方案，售后服务基本满足需求，响应较为及时； 差（0分）：售后服务方案可行性较差，响应及时程度较差，不能满足需求，或没有提供售后服务方案。 |
|  |  |  |  | 投标人提供核心设备制造厂家原厂质保承诺书得3分（格式自拟） 未提供得0分。 |
|  | 4 | 技术响应 | 43分 | 投标人所投产品完全符合或优于招标文件技术参数要求的得满分43分。 ★号条款为关键技术参数，任何一项负偏离，其投标将被认定为无效投标； 有1项▲号条款负偏离扣1分； 有1项一般条款负偏离扣0.5分，累计扣完为止。 注：对于以上★号和▲号应标指标，应提供有效的支撑材料进行证明，否则该条款按负偏离处理。（支撑材料指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件） 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 5 | 技术转让与消化吸收再创新方案 | 4分 | 优（4分）方案要素完整，对技术资料清单、培训内容、时间、师资、考核方式等均有详细、明确的承诺，无模糊表述； 良（2分）方案要素基本完整，但部分内容（如资料细节、培训时长）不够具体，与项目实际结合度一般； 差（0分）方案内容笼统、缺失关键要素，或大量使用“根据需要”、“提供相关”等模糊承诺，明显缺乏针对性，无法体现对本项目的专门考虑。 |

- 商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 1 | 项目交付履约能力 | 3分 | 投标人具有以下管理体系认证证书的，每有一项得1分，满分3分： 1. 具有ISO9001质量管理体系认证； 2. 具有ISO14001环境管理体系认证； 3. 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证； 须提供有效期内证书的复印件并加盖投标人公章，否则不能获得相应得分 |
|  | 2 | 同类业绩 | 5分 | 投标人提供自2022年1月1日以来签订的与本次采购需求相似或设备种类相似的供货合同（合同业绩须包含最少一个核心产品）。每提供一份符合要求的合同复印件（须包含合同首页、金额页、主要内容页和签字盖章页）得1分，本项最高得5分。注：合同原件须在成交公示期内提供给采购人审核。 |

3、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料，未提供不得分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。

4、为确保本项目的正常履约和相关设备满足采购需求：

技术参数中“★”要求提供的证明材料，在响应文件中提供扫描件，成交候选人需将相关原件在成交公示期内提供给采购人审核。若在成交公示期内，不能提供相关证明材料原件的，视为提供虚假材料成交，采购人将报财政监督部门，对投标人进行相应处罚。

5、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室 以公开招标采购方式 对 "水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购 进行了采购。经评标委员会评审，无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室确定 （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室 (以下简称：甲方)和 （中标投标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            ；

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式陆份，供需双方各持两份，报送财政监管部门备案一份，代理机构存档一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11.6如遇疫情或出现不可抗力因素影响而导致活动（比赛）延期或无法进行的，甲方应当提前告知，待因素消除后，由双方协商延后履行，甲方不做补偿。如比赛取消甲方退回乙方已交各项费用。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

项目编号：

项目名称：

投标人（签章）：

二〇二五年   月   日

（一）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称："水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2025-0004

单位：元

| 标题 | 内容（小写） | 内容（大写） |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 元 | 元 |

注：

①报价包括全部设备、辅助材料、安装、配合调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、人员工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、材料保管费、现场检测费用等全部费用等各项所有费用请供应商统一考虑在报价内，不另行结算；

②投标文件应对本项目的所有产品进行投标，只投其中部分者，投标无效；

③投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，报价将不会得到调整。

投标人（签章）：

（二）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室：

我公司参加贵单位"水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购（JSZC-320282-JSLS-G2025-0004）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交投标文件时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320282-JSLS-G2025-0004）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                 同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（签章）：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室、江苏兰山项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对"水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购（JSZC-320282-JSLS-G2025-0004）的采购活动，参与报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：

投标人（签章）：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

附：被授权代表身份证明2（社保）：提供投标人为本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；
3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件（加盖公章）：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- 有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在响投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

投标人（签章）：

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室、江苏兰山项目管理有限公司：

我方收到你们JSZC-320282-JSLS-G2025-0004招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标投标人。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称："水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2025-0004

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 原产地和制造商名称 | 是否为进口产品（是/否） | 是否为本国产品（是/否） | 质保期 | 数量 | 单价 | 分项总报价 | 产品 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采

购的所有细项；“明细报价表”合计金额应与“报价一览表”报价一致；

（2）若属于政府采购政策扶持产品，投标人须在“产品类别”一栏中填入：小微型企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品。

a.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合下列情形的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审（具体价格扣除比例详见“第一章 报价邀请函”）：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

b.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

c.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

同一投标人，上述a、b、c三项价格扣除优惠不得重复享受。

- （3）投标人应认真填写“2.2投标人企业性质及产品类别说明”并按要求提供相关证明材料。

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （5）本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等相关规定，对符合条件的中小企业（含小微企业）和本国产品给予价格扣除优惠。两项政策可叠加享受。本项目部分产品已获准采购进口产品。提供进口产品的，该部分产品不享受中小企业价格扣除。

（6）表格不够可自行延长。

3、技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

项目名称："水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2025-0004

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）投标人在《技术参数及相关要求偏离表》中未对招标文件技术参数逐一应答，或篡改招标文件技术参数的，按无效投标处理。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标人（签章）：

4、第四章“评标方法和标准” 要求提供的相关材料（如有自拟并自行添加）

（四）价格折扣文件

1、 投标人企业性质及产品类别说明

项目名称："水质风险控制工程学"科学中心建设设备采购

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2025-0004

| 序号 | 企业（产品）性质 | 报价产品类别 | 响应文件中需要提供的 相关证明材料 | 供应商（产品）类型声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型 企业 | 货物由小微企业制造 | 供应商《中小企业声明函》（附件1） | 是/不是 |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 提供本单位制造的货物 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2） | 是/不是 |
|  |  | 提供其他残疾人福利性单位制造的货物 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2）及制造商《企业类型声明函》（附件3） | 是/不是 |
| 3 | 监狱 企业 |  | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | 是/不是 |
| 4 | 节能 | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 | 有/没有 |
|  |  | 优先采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 | 有/没有 |
| 5 | 环保 | 优先采购环境标志产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件 | 有/没有 |
| 6 | 信息安全 | 强制采购信息安全产品 | 由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件 | 有/没有 |
| 7 | 本国产品 | 提供符合本国产品标准的货物 | 关于符合本国产品标准的声明函（附件4） | 有/没有 |

投标人（签章）：

注：①如本项目给予报价扣除优惠，须提供相关证明材料，否则不享受报价扣除优惠。相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件3可自行删除；

②中标投标人《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、制造商《企业类型声明函》，《关于符合本国产品标准的声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

③投标人根据招标文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（签章）：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的            项目采购活动（项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2025-0004）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（签章）：

附件3：制造商企业类型声明函（格式）：

制造商企业类型声明函

本企业（单位）作为            单位的            项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本单位为         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业           （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业提供本企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商（签章）：

投标人（签章）：

日　　　期：

附件4《关于符合本国产品标准的声明函》（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（五）其他（如有）