苏州工业园区政府采购

竞争性谈判文件

采购编号：JSZC-320591-SZHQ-T2025-0061

采购人：苏州工业园区生态环境局

采购代理机构：苏州海企国际工程咨询有限公司

项目名称:苏州工业园区生态环境局阳澄湖水质预警能力建设

采购类别：货物类

苏州海企国际工程咨询有限公司

2025年10月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州工业园区生态环境局阳澄湖水质预警能力建设 |
| 2 | 交货期 | 自合同签订之日起30个工作日内完成交货、安装及调试。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币壹佰贰拾伍万元（￥1250000.00元） |
| 4 | 最高限价 | 人民币壹佰贰拾伍万元（￥1250000.00元） |
| 5 | 供应商特定资格条件 | 无 |
| 6 | 进口产品 | 不接受。 |
| 7 | 联合体谈判 | 不接受，谈判文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 8 | 现场考察 | 不组织，自行考察 |
| 9 | 响应文件份数 | 成交单位成交后须提供2套响应文件。 |
| 10 | 谈判响应货币 | 人民币 |
| 11 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第三章采购内容。 |
| 12 | 响应保证金 | 不提交，本项目谈判文件内关于响应保证金的相关规定均不适用。 |
| 13 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 14 | 电子响应文件上传截止时间 | 时间：2025年10月24日14时00分 |
| 15 | 谈判时间和地点 | 时间：2025年10月24日14时00分 地点：“苏彩云”系统 |
| 16 | 成交原则 | 在响应报价（包括最后报价）未超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。 |
| 17 | 评审办法 | 详见第六章 |
| 18 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内 |
| 19 | 履约保证金 | 不提交 |
| 20 | 监督电话 | 苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110 |

目录

第一章 谈判邀请函

第二章 供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 谈判采购内容

第五章 合同条款

第六章 评审办法

# 第一章 谈判邀请函

- 谈判邀请函

项目概况

苏州工业园区生态环境局阳澄湖水质预警能力建设项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-10-24 14：00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZHQ-T2025-0061

项目名称：苏州工业园区生态环境局阳澄湖水质预警能力建设

采购方式：竞争性谈判

预算金额：125万元

最高限价：125万元

采购需求：

| 序号 | 站点 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标监测系统 | 3 | pH、电导率、浊度、水温、溶解氧、叶绿素、藻密度、浮体 |
| 2 | 陆泾河水质自动站改造 | 1 | 高锰酸盐指数、总磷、氨氮、站房 |

验收标准：符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和成交方承诺的其它指标。

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成交货、安装及调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7 根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：无

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：线上获取，详见其他补充事项

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-10-24  14:00

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025-10-24 14:00

地点：苏州工业园区公共资源交易中心新场地-开标室（七）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

（七）其他补充事项：

1.获取方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2. 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

9.苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110。

10.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

八、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州工业园区生态环境局

地址：苏州工业园区现代大道999号8楼

联系方式：0512-62587678  ‬

2、采购代理机构信息

名称：苏州海企国际工程咨询有限公司

地址：苏州市高新区灵岩街6号资管大厦9层

联系方式：0512-68087208

3、项目联系方式

项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛

电话：0512-68087208

# 第二章 供应商须知

提 示 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判文件作出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

1. 说明

1.1本谈判文件仅适用于苏州海企国际工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判文件的解释权属于苏州海企国际工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.4谈判采购单位：采购人及采购代理机构的统称，具体组织实施谈判采购活动。

2.5响应：供应商根据谈判采购单位发布的谈判文件，编制响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.7天：日历日。

2.8交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.11进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格供应商的基本条件

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

4.合格供应商的特定条件

4.1 详见前附表规定。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

6. 谈判费用

6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

7. 联合响应

7.1接受联合体参加谈判的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同响应时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1.1 联合体各方中至少应当有一方应具备承担本谈判项目的相应资格条件。

7.1.2 联合体各方应签订联合谈判响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合谈判响应协议随响应文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.1.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。出现上述情况者，其谈判响应和与其有关的联合体的谈判响应均做无效响应处理。

7.1.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.2除非另有规定或说明，本谈判文件中“供应商”一词亦指联合体各成员。

8. 谈判文件

8.1供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2供应商如有疑问需要澄清，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

8.3 谈判文件及其补充文件不是直接从谈判采购单位处获得的，谈判采购单位对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场考察

9.1供应商应按谈判文件中所述时间和方式对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

9.2谈判采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。谈判采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经谈判采购单位允许，供应商可为考察目的进入谈判采购单位的项目现场，但供应商不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

9.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2谈判文件的澄清、修改等内容与谈判文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近谈判时间的公告为准。

10.3谈判文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商通过“苏州政府采购网”自行查看相关项目的补充通知。

11. 响应文件计量单位和使用文字

11.1响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。

- 响应文件的组成

基本目录：

12.1、封面；

12.2、谈判报价表；

12.3、响应供应商法人授权委托书原件扫描件（如有授权）（详见投标文件格式）；

12.4、响应供应商法定代表人身份证扫描件；

12.5、响应供应商代理人身份证扫描件（如有授权）；

12.6、供应商情况表；

12.7、针对本次项目的设备安装实施方案，内容包括但不限于设备供货、安装、调试、验收方案（需具体说明交货进度计划、安装调试验收的方案等内容）；

12.8、货物的售后服务体系承诺与售后服务方案（包括服务承诺、免费运维及优惠条件）、培训方案；

12.9、其他需供应商对本次响应的详细说明及采购文件要求提供的相关材料（谈判响应单位视具体项目情况自行编制）；

资格条件：

12.10、响应供应商《营业执照》副本扫描件；

12.11、响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一期的财务报告，成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

12.12、响应供应商具备履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明，提供证明材料或承诺函；

12.13、响应供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月内依法缴纳税收及社会保险的证明材料；如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

12.14、响应供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.15、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。提供关于资格文件的声明函及响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

12.16、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

符合条件：

12.17、谈判响应函；

12.18、响应报价表及分项报价明细表；

12.19、设备配置清单表（含投标货物品牌、规格、型号、数量、技术参数说明与功能描述、交货期限说明等）；

12.20、技术规格偏离表、商务条款偏离表；

12.21、售后服务承诺书；

12.22、谈判文件第四章采购需求要求的证书及检测报告；

12.23、响应供应商对谈判文件响应情况：由谈判小组自行查看，响应供应商无需另行提供证明材料；

价格折扣文件：

12.24、提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

注：1、供应商应提交以上完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或符合性审查不符而判定为无效标。

2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应谈判文件，响应无效。

13. 电子投标（响应）文件的编制与提交

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

13.1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

13.2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

13.3、 响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

13.4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

13.5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

响应文件的修改和撤回

13.6、供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

14. 报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，谈判供应商对《谈判报价表》中的全部货物和服务的报价应包括全部货物和服务的报价包括全部货物及其备品备件、专用工具费用、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、包装、验收、技术支持与培训、专利技术、售后服务与维保及其他伴随服务相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2响应报价编制要求

14.2.1根据提供的谈判文件、采购清单及有关资料单独编制相关项目实施的谈判报价并汇总填入《谈判报价表》；

14.2.2谈判报价明细成交的物顺序和数量均应按本谈判文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，谈判供应商自行承担错算这部分的经济损失。

14.3供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按谈判文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

14.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

14.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15. 响应保证金（本项目无需提交响应保证金，本谈判文件内响应保证金相关规定均不适用。）

16. 响应文件的有效期

16.1响应文件的有效期见前附表，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，谈判采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，按本谈判文件规定的保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝，但保证金仍予退还。

17. 响应截止时间

17.1电子响应文件上传截止时间前完成加密并上传系统。

17.2在提交截止时间以后上传的响应文件，谈判采购单位将拒绝接收。

18. 响应文件的补充、修改和撤回

18.1供应商在上传响应文件截止时间前可对其响应文件进行补充、修改或撤回。

19.谈判程序

19.1谈判活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加谈判活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加谈判采购活动。

19.2由谈判小组审查供应商解密的响应文件，此谈判响应文件的报价为第一次报价。

19.3谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.4谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

19.5本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

19.6、本项目采用线上谈判：谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

19.7、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加谈判的供应商。

19.8、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按谈判文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

19.9、最后报价

19.9.1、谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（除因谈判文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.9.2、本项目采用线上最后报价：谈判小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

19.9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

19.9.4、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

19.10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；

19.11、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.12、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

19.13、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

20. 谈判小组

20.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

20.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

20.2.1确认或者制定谈判文件；

20.2.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

20.2.3审查供应商的响应文件并作出评价；

20.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；

20.2.5编写评审报告；

20.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3谈判小组成员应当履行下列义务：

20.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.3.2按照谈判文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

20.3.3参与评审报告的起草；

20.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

20.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

21.谈判说明

响应文件属下列情况之一的，谈判小组将按无效投标处理：

1）响应文件载明的投标有效期短于谈判文件规定；

2）响应文件载明的招标项目交货期不满足谈判文件规定；

3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足谈判文件规定；

4）响应文件未按谈判文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；

5）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了谈判小组认为不应当雷同的情况的；

6）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；

7）供应商的报价存在选择性的；

8）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

9）供应商拒绝修正错误影响评标的；

10）响应文件不符合谈判文件规定的其他实质性条款；

11）响应文件存在谈判文件规定的其他无效投标情形的；

12）供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算的；

13）谈判响应文件签署不符合要求的；

14）供应商资格不符合谈判文件要求的。

15）不同供应商响应文件“机器码一致”的情形；

22. 评审内容的保密

22.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

22.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

23．项目的终止

23.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

24. 响应文件的评价和比较

24.1谈判小组按照本谈判文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。

24.2评审办法

采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，以提出最低最后报价的供应商确定为成交供应商。

24.3评价和比较采用合格性评审办法，具体内容详见谈判文件第六章。

25. 成交供应商的确认

25.1谈判小组根据供应商资格审查情况，按照评审办法对响应文件进行评价和比较，并按采购人的委托推荐成交候选供应商。

25.2采购人按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

25.3确定成交供应商后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。

26. 合同授予标准

26.1谈判采购单位将把合同授予其响应文件在实质上响应谈判文件要求和按本谈判文件规定评选出的供应商。

26.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27. 成交通知书

27.1谈判采购单位应在规定的时间向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.2成交通知书将成为合同的组成部分。

27.3谈判采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

28.告知成交结果

28.1采购人及其委托的代理机构应在发放《成交通知书》的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件的方式书面告知该未成交供应商的排名，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

29. 合同的签订

29.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

29.2签订合同及合同条款应以谈判文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。

30. 代理服务费

30.1成交供应商须按前附表的规定按预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

30.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，谈判采购单位将不退还其保证金，并保留诉讼的权利。

31. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

32、政府采购政策

32.1根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：

（一）节能产品和环境标志产品

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。本项目不涉及强制采购范围内产品。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。本项目不涉及优先采购范围内产品。

（二）根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定和苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：

1、小、微企业

1.1本项目为专门面向中小企业采购，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

1.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致。声明函未加盖公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

1.3如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（2）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（3）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（三）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现, 通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

33.本次采购的货物如属苏州市政府协议供货目录中规定的产品，投标供应商所投产品必须是最新一期政府采购协议供货清单中的品牌、型号, 并在响应文件中提供网页打印页，否则为无效投标；采购配置清单、单价最高限价可上苏州市政府采购网协议供货核对；有关协议采购的内容登录苏州市政府采购网上查询。

34.采购文件的质疑、澄清

34.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

34.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

34.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

34.6质疑项目的名称、编号；

34.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

34.8事实依据；

34.9必要的法律依据；

34.10提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.11质疑联系方式详见采购公告。

35.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司组织实施的编号为             号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

2、谈判响应函

谈判响应函

（采购代理机构）：

我们收到贵公司  （采购编号） 号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加贵单位组织的本项目谈判活动。

1、我们愿意按照谈判文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起   天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              联系人：

地址：                              邮政编码：

联系电话：                          传真：

邮箱：

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 3、响应报价表

响应报价一览表

| 序号 | 采购编号 | 项目名称 | 响应总报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |

注：报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

4、分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、生产厂家、产地 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） | 金额大写： ；小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

5、设备配置清单表

设备配置清单表

（格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 生产企业、制造商、产地 | 技术指标（技术参数、功能等）说明与描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各响应供应商可参照上述格式自制《设备配置清单表》投标。

6、技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

采购编号∶

| 序号 | 项 目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:

商务条款偏离表

采购编号∶

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货期 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:

注：1.供应商提交的响应文件应在本表中把谈判文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

7、关于资格文件的声明函及与其他单位存在控股、管理关系情况表

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性谈判文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月日

(2) 响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

采购编号：

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

(3)供应商情况表

供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 免费质保期满后优惠更换 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... |  |  |  |

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

9、中小企业声明函

中小企业声明函

:

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的物名称），属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的物名称） ，属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定所投货物制造商为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位所投不同货物的生产制造商信息均需填报。

5、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：工业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

10、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物；或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（单位盖章）

日期：年月日

# 第四章 谈判采购内容

受苏州工业园区生态环境局之委托，苏州海企国际工程咨询有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格要求的供应商前来报名参加。

## 一、采购编号：JSZC-320591-SZHQ-T2025-0061

## 二、采购需求

- 1、项目概述

为进一步健全苏州工业园区蓝藻防控体系建设，强化科技赋能，以保障园区重要湖泊的水质安全，苏州工业园区生态环境局拟采购3套蓝藻预警监测系统，在上游关键断面增设自动监测站点，用于强化阳澄湖水质监测，同时对陆泾河微站进行改扩建，以满足园区重点湖泊关键位置的蓝藻监管与水质预警，做到“一盘棋”调度、“一体化”推进、“一张网”监管，实现合力护水、精准治污、标本兼治、长治长效，全面提升水安全保障和水环境质量。

- 2、站点清单与设备配置

表1、采购数量与配置要求表

| 序号 | 站点 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标监测系统 | 3 | pH、电导率、浊度、水温、溶解氧、叶绿素、藻密度、浮体 |
| 2 | 陆泾河水质自动站改造 | 1 | 高锰酸盐指数、总磷、氨氮、站房 |

- 3、技术要求

- 3.1技术参数

表2、技术参数表

| 一、浮标监测系统 |  |
| --- | --- |
| 1、主机系统 | 主机与传感器一体机，可连接至少6种类型传感器，同时测量水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、叶绿素、藻密度，具有光学探头清洁刷自动清洁功能，避免附着物堵塞光学口，影响读数，能抵受水生动植物的侵扰，长期、稳定的监测水质状况；传感器探头均应能存贮其校准数据在其中，以便运维现场直接更换；传感器应可在不同主机间交换，可在同一台主机的不同接口间转移且无需重新校准即可准确测量；光学传感器工作面采用耐刮擦材料，减少传感器表面刮擦对测量结果的影响。主机内置电池和内存，以防监测系统出现故障时，仪器可以自供电和保存测量数据，保证测量数据不丢失，内存容量不得低于100，000个测量数据或不得低于6个月的存储量。 |
| 2、pH | - 测量方法：玻璃电极法 - 测定范围：0.00～14.00 pH - 分辨率：0.01pH - 准确度：≤±0.1pH - ★量程漂移：≤±0.1pH - 响应时间：≤60s - 自动清洗、自动温度补偿 - 实际水样比对：±0.1 |
| 3、溶解氧 | - 测量方法：电化学法或荧光法 - 测定范围：0.00～20.00mg/L - 分辨率：0.01mg/L - 准确度：≤±0.3mg/L - ★零点漂移：≤±0.3mg/L - ★量程漂移：≤±0.3mg/L - 响应时间：≤60s - 自动清洗、自动温度补偿 - 实际水样比对：±0.3mg/L |
| 4、电导率 | - 测量方法：电极法 - 测定范围：0~2000μS/cm - 分辨率：≤0.01μS/cm - 精密度：≤±1% - 准确度：≤±1% - ★零点漂移：≤±1% - ★量程漂移：≤±1% - 响应时间：≤60s - 温度补偿精度：≤0±0.1% - 实际水样比对：±10% |
| 5、浊度 | - 测量方法：红外散射法 - 测定范围：0~500NTU - 分辨率：0.1 NTU - 精密度：≤±5% - 准确度：≤±5% - ★零点漂移：≤±3% - ★量程漂移：≤±5% - 实际水样比对：±10% |
| 6、温度 | - 测量方法：热敏电阻法 - 测定范围：-5～50.0℃ - 分辨率：≤0.1℃ - 准确度：≤±0.2℃ - 量程漂移≤±0.2℃： - 实际水样比对：±0.2℃ |
| 7、叶绿素 | - 测试原理：荧光法 - 量程：0～400μg/L - 检出限：≤0.1μg/L - 准确度：≤±10% - 重复性：≤±5% - 自动清洗； - 无故障连续运行时间MTBF≥720h/次。 |
| 8、藻密度 | - 测试原理：荧光法 - 量程：0～2亿Cells/L - 检出限：≤30万个/L - 准确度：≤±10% - 重复性：≤±5% - 自动清洗； - 无故障连续运行时间MTBF≥720h/次。 |
| 9、浮体 | 浮体整体采用优质碳钢材质，确保浮体可正常使用≥6年。 - 电子仓采用，密封性及防水性极佳，内置数据采集与传输终端、蓄电池等；电子仓可与浮标体分离，便于维修；电子仓水密性好，防水等级IP68，内置温湿度传感器，监控电子舱异常高温和渗漏，保证集成系统和供电系统正常运行。 ## 保证能够储存24个月以上的数据，且断电数据不丢失； - 航标警示灯：能见度大于5km，符合国家航道标志协会要求 - 套筒材质：须为铜合金材质，防止微生物附着影响监测结果 - 仪器通信协议与数据传输：满足HJ212-2025最新要求，支持5G通讯，支持数据一址多传与断点续传。 - 电子仓：防水，内置数采控制器、电池系统及温湿度传感器、防雷装置，电子仓内温度在适当水平，以防夏季高温损坏设备。 - 仪器仓：支持安装多种监测仪器，并预留仪器仓，方便后期拓展监测传感器 - 供电：太阳能自发电，保证系统15天持续工作。 - 视频监控：网络红外球型摄像机，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看；IP68防水等级，存储空间不小于7天的视频流，支持循环录像。 |
| 二、陆泾河水质自动站改造 |  |
| 10、高锰酸盐指数 | - 仪器原理：高锰酸钾氧化电位滴定法 - 量程范围：0-10mg/L，可扩展0-20mg/L - 检出限：≤1.0mg/L ## 精密度：≤±5% ## 准确度：≤±5% ## ★零点漂移：≤±5% ## ★量程漂移：≤±5% ## 校准曲线R≥0.995 ## 加标回收率：80~120% - 无故障连续运行时间：MTBF≥720h/次 - 比对合格率：≥85%（连续监测3天，每天6次，每次2个样品） - 比对合格判定：≤±20%（实验室结果在＞6mg/L范围内时） - ≤±30%（实验室结果在4-6mg/L范围内时） - ≤±40%（实验室结果在≤4mg/L范围内时） - 其他功能要求：具备浊度补偿功能；具备自动质控功能，可实现自动零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能；具备关键参数显示及上传功能。 |
| 11、总磷 | - 仪器原理：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 - 量程范围：0-1mg/L，可扩展到0-5mg/L - 检出限：≤0.05mg/L ## 精密度：≤±5% ## 准确度：≤±10% ## ★零点漂移：≤±5% ## ★量程漂移：≤±10% ## 校准曲线R≥0.995 ## 加标回收率：80~120% - 无故障连续运行时间：MTBF≥720h/次 - 比对合格率：≥85%（连续监测3天，每天6次，每次2个样品） - 比对合格判定：≤±20%（实验室结果在＞0.3mg/L范围内时） - ≤±30%（实验室结果在0.1-0.3mg/L范围内时） - ≤±40%（实验室结果在≤0.1mg/L范围内时） - 其他功能要求：具备浊度补偿功能；具备自动质控功能，可实现自动零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能；具备关键参数显示及上传功能。 |
| 12、氨氮 | - 仪器原理：水杨酸分光光度法 - 量程范围：0-2mg/L，可扩展到0-5mg/L - 检出限：≤0.05mg/L ## 精密度：≤±5% ## 准确度：≤±5% ## ★零点漂移：≤±5% ## ★量程漂移：≤±5% ## 校准曲线R≥0.995 ## 加标回收率：80~120% - 无故障连续运行时间：MTBF≥720h/次 - 比对合格率：≥85%（连续监测3天，每天6次，每次2个样品） - 比对合格判定：≤±20%（实验室结果在＞1.5mg/L范围内时） - ≤±30%（实验室结果在0.5-1.5mg/L范围内时） - ≤±40%（实验室结果在≤0.5mg/L范围内时） - 其他功能要求：具备浊度补偿功能；具备自动质控功能，可实现自动零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能；具备关键参数显示及上传功能。 |
| 13、站房 | - 主体结构：采用一体化站房，面积为5平方米，使用寿命大于10年。站房门锁采用主流品牌、安全性能高的电子密码锁。一体化站房内配置试验台（一般化学分析实验用，材质：防火板）。站房设计合理布局进水、配水、排水设计等，功能符合自动站的实际运行要求。 ## 采水单元：单元采用双泵双管路交替式采水方式，一用一备，在控制单元中设置自动诊断故障及自动切换泵工作功能，采水泵流量保证3t/h以上。采水管路均应采用保温措施，应采用可拆洗式，具备反冲洗功能，设计有专门的双层防藻结构，防止成块藻类进入管路和附着在采水头上，管路清洗配置在线除泥沙装置和除藻清洗装置。 - 配水单元：水样按照最短采水距离原则不经过任何预处理，直接送入常规五参数测量池中，五参数测量仪器的安装遵循与水体距离最近的原则，池内保证水流稳定持续，水位恒定。单元应设计有正反向清洗泵、计量泵、高压空气擦洗管路、臭氧除藻等，可以以多种清洗方式结合达到最佳的清洗效果，清洗过程中不对环境造成污染。 ## 预处理单元：预处理系统采用初级过滤和精密过滤相结合的方法，水样经初级过滤后，消除其中较大的杂物，再进一步进行自然沉降(经过滤沉淀的泥沙定期排放)，再经二级处理后，经精密膜过滤进入分析仪表。精密过滤采用旁路设计，根据不同仪表的具体要求选定。处理后的水样既要消除杂物对监测仪器的影响，又不能失去水样的代表性。单元具备自动清洗和除藻功能，一般由系统控制自动完成，清洗过程可以是现场人工操作,也可以是远程控制。每个测量周期结束后，高压气体对过滤器进行反冲洗，除去吸附在过滤器表面的黏着物、藻类和泥沙。 - 数据采集与传输：满足HJ212-2025最新要求，支持5G通讯，支持数据一址多传与断点续传，数据需直传至苏州工业园区环保水务一体化平台中的量自动监测（控）系统，采集值与测量值误差＜1%以内。水站断电后数据不应丢失，并能储存1年以上各测量参数的原始数据。 ## 辅助单元：辅助单元应包含安防、空压机、UPS、稳压电源、防雷单元、废液处置等部分。①安防部分站房内、站房门口、取水口至少3个监控探头，外球型摄像机：可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看，像素与分辨率需至少保证在夜间10米内可清洗看清脸部特征。可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像；录像存储功能支持本地存储、中心调阅与下载功能，本地存储至少3个月，支持循环录像。②配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。③配置稳压系统及UPS稳压电源，可以保证测控系统传感器和测控设备以及数据的存贮及传输在2小时内的应急运行。④配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。⑤为保证站房、设备、电源、网络等安全，需配置防雷，并出具正规单位出具的防雷报告。⑥配置一台具备来电自启的1.5P冷暖空调，室内温度应控制在18～28℃，湿度≤85%。⑦配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集需求。⑧具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。⑨配置温湿度传感器，数据接入工控机系统并上传平台。 |

3.2、表2中浮标监测系统为核心设备，其中2-6设备中★部分需要提供省级及以上计量检测机构出具的CMA报告、10-12设备中★部分需提供中国环境监测总站适应性检测报告，其余指标均需提供满足技术要求的承诺函，否则视为无效响应。

3.3、所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

3.4、质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

- 三、安装、验收、售后服务

- 1、安装调试

自合同签订之日起30个工作日内完成交货、安装及调试。成交单位需将陆泾河微站迁移到采购方指定地点。如不能如期完整供货的，采购方有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失。同时须将原陆泾河微站中的设备接入到陆泾河改造站点内。

成交单位需承诺监测数据在安装调试完成后的5个工作日内通过下位机直传苏州工业园区环境质量自动监测系统中。无承诺证明的视为无效投标文件。

本项目涉及的所有费用均有成交单位承担，包括但不限于运输、储存、安装、人员、数据接入、通讯卡、运维服务、验收等环节产生的费用。

- 2、验收

系统稳定运行1个月后，成交单位应在30日内按《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ915-2017)完成性能指标测试与比对实验，向采购方提交验收申请后，采购方组织最终验收，性能指标标准按采购文件中的要求执行，成交单位须向采购方提供详细的验收报告或手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

- 3、售后服务

3.1 成交单位应保证长期提供系统正常工作所需的备品备件，自验收合格之日起，成交单位免费提供至少一年的免费质保与免费服务。免费服务期内，成交单位应提供至少一名具备中国环境监测总站颁发的地表水自动站运维资质的技术人员，技术人员如果出现1次未能及时解决问题的，采购方有权对其进行扣款，单次扣款比例不超过项目总金额的5%。成交单位需在每月15日前提供上月详细的服务报告，如实记录包括设备维修保养更换、质控核查等内容。相关报告将做为采购方对成交单位在免费服务期间质量评估的重要依据。

3.2 浮标预警系统免费服务标准：频次要求每月至少2次维护，其中4-10月，每月至少3次，陆泾河水质自动站每周至少1次维护。技术要求按中国环境监测总站2019年12月发布的《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》、江苏省地标《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）要求执行。

3.3 数据质量要求

监测系统数据传输要符合《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025），浮标系统每半小时1组数据；陆泾河水质自动站每4小时一组数据，五参数、叶绿素、藻密度指标每1小时一组数据。系统正常运行率达到95％以上；有效数据捕获率达到95％以上；异常情况处理率达到100％。

3.4 应急措施要求

当监测系统数据异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购方，并确保系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购方及其他部门开展应急监测。

当系统仪器出现故障时，须2小时内报告采购方，保证在24小时内到达现场维修（如天气情况允许），如24小时内无法排除故障，在48小时内完成同型号产品替换，并通过电话与书面形式报告采购方。

## 四、其他说明

1、本项目不接受进口产品。

2、货物到达指定现场后，成交单位和采购方共同打开包装验货检查货物数量，成交单位应提供详细单据，双方签字确认。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购方有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本采购文件所述的技术要求后，采购方才能接受全部货物。仪器设备不满足采购文件要求的，采购方有权解除合同并追究成交单位法律责任。

3、采购方在安装调试并完成试运行后组织验收，成交单位必须服从采购方的监督，成交单位对采购方提出的合理意见与建议必须采纳。

4、操作手册及工具：投标单位必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

5、响应单位需按服务团队要求为本项目配备对应的专职服务人员，服务团队人员确定后不得随意更换服务人员，如若发现成交单位未经采购人同意，实际人员安排与响应承诺存在不符，采购人有权解除合同并追究其相应违约责任，违约责任详见合同条款。

6、服务方案：供应商应制定服务方案，包括以下内容：相关技术或服务方案，以致达到采购要求的服务质量。

7、免费服务期间，在合同约束范围内成交单位拥有管理自主权，但不能以任何形式外包合同规定运维任务。成交单位应严格按照采购方制订规章制度，对监测系统软硬件规范操作、精心维护，保证正常运行，以达到管理要求。成交单位须无条件接受采购方定期或不定期检查。

8、成交单位有责任确保监测系统全部资产完整、安全并处于良好状态，须协助采购方做好监测系统固定资产管理、备品配件登记等工作。若在服务期间内出现固定资产被盗等造成损失由成交单位承担全部责任。

9、免费服务期结束前1个月，协助采购方做好监测系统服务交接工作，对设备开展性能核查，确保设备性能应满足相关技术规范的要求，在此基础上做好备案，完成核查后做好材料整理与归档。

10、数据保密要求。本项目所产生的所有数据归属采购方所有，投标单位未经许可不得擅自使用或公开本项目的任何数据信息，否则将构成侵权行为。一旦发现此类行为，采购方有权追究投标单位的法律责任，并提出相应的索赔要求。

11、供应商须在采购文件中承诺成交后五个工作日内、签订合同前将采购核心产品生产厂家售后服务函提交给采购方，若逾期未提交，采购方有权终止合同。供应商须提供承诺函原件，未提供视为未实质性响应采购文件。

12、合同签订后七个工作日内，采购方有权要求成交方将核心产品送至采购方指定现场进行测试和验证，过期未能提供产品或展示功能不能实质性响应谈判文件要求或与响应文件参数功能不一致，采购方有权终止合同并按政府采购的相关规定处理。因成交方未能按合同条款履行导致合同终止的，成交方需退还合同全部金额，并承担采购人关于本项目的全部经济损失。

## 五、付款

合同签订后，成交单位向采购方提出合同总金额30%的支付申请，成交单位在规定时间内完成全部供货，并经双方确认签字后，成交单位向采购方提出合同总金额40%的支付申请；项目验收通过后，成交单位向采购方提出合同总金额30%的支付申请，同时由成交单位出具合同总金额10%的银行保函给采购方（银行保函有效期为通过验收之日起计一年或银行保函出具之日起计1年，不计息）。

有效期满后，采购方将银行保函退还给成交方。

注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

1）经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

2）成交单位所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到采购方正常工作的，采购方保留进一步追究的权利。

## 六、综合说明：

1、谈判响应报价中须包含所有产品的全部费用。

2、供应商须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数、性能说明书。

3、供应商必须承诺响应文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、供应商须对所投项目的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。投标总报价包括全部货物和服务的报价包括全部货物及其备品备件、专用工具费用、人工、机械、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、包装、验收、技术支持与培训、专利技术、售后服务与运行维护及其他伴随服务相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5、供应商应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物（含随机货物附（配）件）为全新、未使用的原装正品（有明确的生产厂商或制造厂商）。供应商须提供质量保证，在质保期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

6、供应商应保证采购单位免除且供应商承担由于采购单位在其本国使用该货物或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、交货期：自合同签订之日起30个工作日内完成交货、安装及调试。

8、交货地点：采购单位指定地点。

9、安装、调试

在货物到达采购单位指定地点后，成交供应商应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购单位组织验收。

10、质保期：

（1）全部货物自货物验收合格之日起计算，免费质保期不低于1年，在免费质保期内，成交供应商提供免费保修等三包服务，免费质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在免费质保期内发生的任何故障（非采购单位故意损坏），成交供应商均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于采购单位故意损坏的零部件，成交供应商应保证以不高于在货物生产地购买的一般价格提供给采购单位。成交供应商提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。

（2）在质保期内，对出现的货物故障应做到须2小时内报告采购方，保证在24小时内到达现场维修（如天气情况允许），如24小时内无法排除故障，在48小时内完成同型号产品替换，并通过电话与书面形式报告采购方。免费质保期内成交供应商提供免费上门服务。在免费质保期结束后，成交供应商也必须提供24小时内到达现场维修的技术服务。

（3）伴随服务：免费质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（4）提供专业、系统的技术培训（操作、维修），并保证采购单位指定的操作人员能够正常、熟练使用设备的各种功能。

11、付款方式：详见合同特殊条款。

12、验收标准：供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和成交供应商承诺的其它指标。成交供应商应向采购单位提供详细的验收报告或手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由成交供应商承担采购单位因此而造成的全部损失。同时，采购单位有权立即终止合同的执行。

13、凡涉及响应文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章 合同条款

合同主要条款及格式

采购编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据苏州工业园区政府采购招标编号 JSZC-320591-SZHQ-T2025-0061 招标文件及乙方中标的投标文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 苏州工业园区生态环境局阳澄湖水质预警能力建设 事宜，签订本合同书。

- 一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的 苏州工业园区生态环境局阳澄湖水质预警能力建设 ，详见附件《报价清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②本合同书；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清、补充文件等；

⑤成交通知书；

⑥合同附件

以上文件与本合同具有同等法律效力，且视为是能相互说明的，上述文件之间出现冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

- 二、合同金额与支付

1、本次报价以人民币报价；

2、合同总金额：人民币（大写）       （小写：     ），合同总金额为安装目的地价，包含全部货物和服务的报价，具体包括但不限于完成该项工作所需全部货物及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、装卸、仓储、检测验收、安装、调试、返工、技术支持与培训、专利技术、售后服务与运行维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤：

合同签订后，乙方向甲方提出合同总金额30%的支付申请，乙方在规定时间内完成全部供货，并经双方确认签字后，乙方向甲方提出合同总金额40%的支付申请；项目验收通过后，乙方向甲方提出合同总金额30%的支付申请，同时由乙方出具合同总金额10%的银行保函给甲方（银行保函有效期为银行保函出具之日起计1年）。

有效期满后，甲方将银行保函退还给乙方。

注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

1）经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

2）乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到甲方正常工作的，甲方保留进一步追究的权利。

5、付款凭据：

（1）首付款：合法有效且符合甲方要求的销售发票；《政府采购履约验收书（货物类）》盖章版；

（2）第二笔款项：合法有效且符合甲方要求的销售发票；供货清单签字版；《政府采购履约验收书（货物类）》盖章版；

（3）第三笔款项：合法有效且符合甲方要求的销售发票；供货清单签字版；《政府采购履约验收书（货物类）》盖章版，含专家验收意见。

乙方提请甲方付款时应当向甲方提供上述付款凭据，否则甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

6、付款方式：银行转账。乙方收款账户信息如下：

户名：

账号：

开户行：

数字人民币账号：

7、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第二条第6款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲乙双方应签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。除上述情况下，乙方不得擅自变更收款账户信息。

8、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方付款逾期的，则乙方同意不视为甲方违约，不追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

- 三、交货期、地点

1、交货期：自合同签订之日起30个工作日内完成交货、安装及调试。

2、交货地点：甲方指定地点。

- 四、质量要求

1、乙方应保证其所提供的货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有货物外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。如果因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失（包括但不限于赔偿金、差旅费、公证费、鉴定费、律师费等）。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

3、乙方交货时需向甲方提供完整的图纸、技术资料、所有设备的操作和保养手册，用于指导运营单位人员进行试验、试运转、操作和设备保养，这些手册包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册。

4、未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下甲方的任何数据、资料、信息透露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反该保密协议的，应赔偿甲方合同总额20％的违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失；如乙方因此获利的，乙方应将全部获利交付甲方。乙方承担保密义务的期限为永久，无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效。

- 五、验收期限、标准及依据

1、本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对乙方进行履约验收。具体履约验收方案详见合同文本—附件1”

2、由于甲方自身能力、检验方法和检验手段的限制，对于货物部分质量瑕疵尤其是潜在的或隐蔽的质量瑕疵，在短时间内可能无法发现。因此，验收书的签署仅作为合同标的物质保期起算的依据，不代表甲方对质量异议权利的放弃，也不代表乙方对产品质量保证责任的免除。甲方验收通过，并不免除乙方对货物的质量问题承担责任的义务。如验收通过后，产品出现质量问题影响甲方使用的，甲方仍有权要求乙方采取维修、退货换货、支付违约金、赔偿损失等方式处理。

- 六、安装、调试、售后服务及安装现场要求

1、安装、调试

自合同签订之日起30个工作日内完成交货、安装及调试。乙方需将陆泾河微站迁移到甲方指定地点。如不能如期完整供货的，甲方有权终止合同，乙方须承担由此对采购方造成的损失。同时须将原陆泾河微站中的设备接入到陆泾河改造站点内。

系统稳定运行1个月后，乙方应在30日内按《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ915-2017)完成性能指标测试与比对实验，并向甲方提交验收申请，甲方组织最终验收，性能指标标准按采购文件中的要求执行，乙方须向甲方提供详细的验收报告或手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

2、售后服务

（1）乙方应保证长期提供系统正常工作所需的备品备件，自验收合格之日起，乙方免费提供至少一年的免费质保与免费服务。免费服务期内，乙方应提供至少一名具备中国环境监测总站颁发的地表水自动站运维资质的技术人员，技术人员如果出现1次未能及时解决问题的，甲方有权对其进行扣款，单次扣款比例不超过项目总金额的5%。乙方需在每月15日前提供上月详细的服务报告，如实记录包括设备维修保养更换、质控核查等内容。相关报告将做为甲方对位在免费服务期间质量评估的重要依据。

（2）浮标预警系统免费服务标准：频次要求每月至少2次维护，其中4-10月，每月至少3次，陆泾河水质自动站每周至少1次维护。技术要求按中国环境监测总站2019年12月发布的《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》、江苏省地标《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）要求执行。

（3）伴随服务：免费质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（4）提供专业、系统的技术培训（操作、维修），并保证甲方指定的操作人员能够正常、熟练使用设备的各种功能。

（5）数据质量要求

监测系统数据传输要符合《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025），浮标系统每半小时1组数据；陆泾河水质自动站每4小时一组数据，五参数、叶绿素、藻密度指标每1小时一组数据。系统正常运行率达到95％以上；有效数据捕获率达到95％以上；异常情况处理率达到100％。

（6）应急措施要求

当监测系统数据异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告甲方，并确保系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助甲方及其他部门开展应急监测。

当系统仪器出现故障时，须2小时内报告甲方，保证在24小时内到达现场维修（如天气情况允许），如24小时内无法排除故障，在48小时内完成同型号产品替换，并通过电话与书面形式报告甲方。如由于乙方技术人员未及时报告，或未在合同约定期间内解决问题并未联系甲方的，甲方有权聘请第三方对设备进行维修，因委托第三方修理而产生的全部费用均由乙方承担且不免除乙方在本合同项下的质量保修责任（包括但不限于对于第三方维修成果的质量保修责任等）。

（9）乙方应保证按采购文件及响应文件中的承诺执行。

- 七、履约保证金

1、£不要求提交履约保证金

2、R要求提交履约保证金：项目验收通过后，乙方向甲方出具合同总金额10%的银行保函给采购方（银行保函有效期为自验收合格之日起计1年或银行保函出具之日起计1年，不计息）。

3、乙方在提交上述保函前，应将履约保函的样本经甲方事先确认，履约保函的正本由甲方保存。如乙方开具有明确失效日期的保函，则保函的有效期应为甲方确认的日期。

4、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 八、违约责任

1、如因乙方原因造成延期交货、安装调试或交付甲方正常使用的，每延期一日，应按合同总金额的1‰向甲方支付违约金，延期时间超过2周及以上的，甲方有权解除本合同，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

2、若乙方提供的货物经验收为不合格的，甲方有权解除本合同，且有权就全部货物进行退货退款，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

3、由于甲方的原因造成延期交货的，甲方应承担乙方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

4、乙方有其他违反本合同约定行为的，甲方有权解除本合同，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

- 九、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中产品的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在免费质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或多种方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并返还甲方已支付的合同款，并赔偿甲方由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方所发生的一切直接、间接损失。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的免费质保期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

- 十、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力消除后10日内提供书面证明材料。

- 十一、合同的解除和转让

1、合同的解除

有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同。

3、因机构调整或撤销、机构职能改变、国家政策改变等重大变故导致采购任务减少或者取消，合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方可依据采购文件的规定与乙方协商变更、中止或终止采购合同。

4、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 十二、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事宜发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉，若由于乙方违反本合同约定或追究甲方违约但不成立而产生纠纷的，甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。

- 十三、合同份数

本合同一式陆份，甲、乙方各执贰份，招标代理机构壹份，苏州工业园区财政审计局壹份。

- 十四、合同生效及其它

1、本合同经双方法定或授权代表人签字并加盖公章后生效。

2、在履行合同过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向苏州工业园区财政审计局和招标代理机构备存。如未协商一致的，本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

3、在本合同履行过程中，双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担法院送达不能等不利后果。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：       法定（授权）代表人（签字）：

日期：                             日期：

签订地点：苏州工业园区

- 附件1：

货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：苏州工业园区生态环境局阳澄湖水质预警能力建设

供应商名称：

合同金额：

验收主体：苏州工业园区生态环境局

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法

政府采购文件

供应商投标（响应）文件

政府采购合同。

- 验收责任主体

苏州工业园区生态环境局按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1货物清单

采购人对供应商提供的货物清单与合同清单进行核对，当实际货物与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2最终验收

5.2.1验收准备

5.2.1.1系统稳定运行1个月后，成交单位应在30日内按《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ915-2017)进行性能指标测试与比对实验，完成技术验证后，成交单位书面向采购方提交验收申请。

5.2.1.2供应商应当配合采购人做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的供货单、合格证、说明书等验收所必须具备的其他材料。

5.2.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起十个工作日内启动项目验收、通知供应商。

5.2.2验收小组：采购人组织成立验收小组，验收小组由采购人指定具有相关专业能力或从事相关领域工作的 3名外部专家与2名采购单位工作人员组成。

5.2.3验收内容

5.2.4.1验收时，验收小组如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4.2交付验收标准适用标准为：

采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5.2.5验收记录

5.2.5.1验收小组当场出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.2.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，符合要求的，在验收书相应位置签字确认，作为履约验收的重要凭据。

5.2.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

| 表1：政府采购履约验收书（货物类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  | 供应商 | （姓名+职务+单位） |  |
| 采购代理机构 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 合同金额 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| 验收组织形式 | □采购人自行组织验收 □委托代理机构验收 |  |  |  |  |
| 是否日常考核/分段验收 | □是 □否 | 日常考核/分段验收情况 | 本项目验收共分 期，本次为第 期 |  |  |
| 验收人员（按实际情况勾选） |  | 验收方式 | 验收依据和过程（可附附件） |  | 验收意见 |
| 验收小组成员 | □采购人： （非日常考核/分段验收时必选） （姓名+所属部门） | □外包装检查 □核对规格参数和数量 □检查标的物合格证、说明书等证明信息 □安装调试 □核实供应商售后服务等在响应文件中承诺的内容 □对照采购文件中检测机构、检测标准、检测内容对相应标的物进行抽查检验（采购文件中设置相关要求时必选） □对照采购人需求，对标的物中涉及专业领域的部分进行复核 □其他： |  |  |  |
|  | □代建单位： （姓名+单位+所属部门） |  |  |  |  |
|  | □受采购人委托的代理机构： (姓名） |  |  |  |  |
|  | □采购人委托的同领域其他单位人员或第三方专业机构的专家： （姓名+单位） |  |  |  |  |
| 验收参与人员 | □实际使用人（符合本办法第二十六条规定情形时必选）： |  |  |  |  |
|  | □第三方专业机构（本办法第二十七条第一款、第二十八条规定情形）： |  |  |  |  |
|  | □专家（本办法第二十八条规定情形）： | 出具书面意见 |  |  |  |
|  | □参加本项目的其他供应商（本办法第二十八条规定情形）： |  |  |  |  |
| 验收意见 | （如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署意见并签名） 验收小组成员对上述验收结论：□无异议 验收小组成员签字： □有异议，单独提供验收意见 验收小组成员签字： 供应商签字： |  |  |  |  |
| 异议复核 | 异议事项： 复核意见： 签字： |  |  |  |  |
| 验收结论 | （采购人签署验收意见并盖章） |  |  |  |  |

# 第六章 评审办法

一、评审办法

1、成交原则：在响应最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。

2、通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标，提供的核心产品同一品牌同一型号的，在供应商递交最终报价后，计算实质性响应供应商数量时，按一家供应商计算；由采购人或采购人委托谈判小组确定一个最终报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；同品牌同型号供应商最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定获得成交供应商推荐资格的同品牌供应商。

3、供应商如存在第3条评审价格调整因素所列之情形，将按该条的规定对其响应报价进行调整，调整后的价格为评审价格，并以此作为评审成交依据。但，成交后仍将按谈判中最后实际报价签订采购合同。

4、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的供应商的响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定响应文件的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求，并确定成交供应商。

评审方法如下：

（1）评委对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如“评审内容表”中的评审内容均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格；如某一项条款内容评审不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，以确定每个项目条款内容的最终合格性。如评委在某一项目条款内容是否合格出现评审意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审意见汇总确定后，有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。

（3）评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最后报价中最低报价的供应商作为成交供应商。如有两个或两个以上经评审合格供应商的最后报价相同且均为最低的，则由谈判小组以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交供应商。

（4）谈判小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

二、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格响应供应商的资格条件是否满足谈判文件要求 |  |  |
| 2、响应产品的数量、技术参数、功能、证明材料等是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3、交货期、付款方式、免费质保期、售后服务、运行维护是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

（全文完）