## Sheet1
仪器设备清单
序号 | 仪器名称 | 技术参数
1 | 近红外光谱仪 | 1，技术指标 ★1.1 测量方式:漫反射或液体透反射样品池。 ★1.2 波长范围:扫描波长范围850-2500nmnm。 1.3 波长准确度:<0.05nm，波长精确度<0.005 nm 。 ★1.4检测器:制冷型铟镓砷或二极管检测器。 ★1.5光谱分辨率优于0.5nm。 1.6 扫描方式:波长快速扫描，自动旋转样品台。 1.7吸光度噪音:全波长范围内<20μA。 1.8保护等级IP65。 1.9吸光度范围 最大到2 Au。 1.10分析时间<1分钟(可调)。 1.11 校准功能:自动参比校正和监控波长，确保吸光度、带宽与波长准确度的长期稳定。 1.12数据可追潮性:采用行业推荐NIST可溯源的标准品方法进行校准、鉴定和验证，保证模型的传递。 1.13测量精度稳定可靠，满足国标GB/T24896等系列标准要求，满足AACC和AOAC等权威协会对近红外光谱分析方法的要求。 ★1.14数据库模型>50种（饲料原料及成品且包含氨基酸）。 2.基本配置 2.1主机：1台。 2.2商用台式电脑1台，win10正版系统1套，稳压不间断电源1台。 2.3附件:操作软件1套，样品杯2个。 2.4备用检测灯1个。 3.售后服务 3.1免费安装调试。 3.2安装调试经用户验收当天起,质量保证期两年以上。 3.3维修响应时间为24小时。 3.4终身维护。 3.5免费培训2人直至完全能独立操作。
2 | 气相色谱仪 | 1.色谱主机 ★18路全EPC电子流量控制功能，精确控制载气、分流、隔膜吹扫、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力。 独立控温进样器，可任意选择安装3个填充柱进样器或毛细管分流/不分流进样器 需高精度控温，具有10个控温区，主要包括1个柱箱、3个进样器、3个检测器、3个辅助控温区 电源设计，适用于100V，110V，115V，120V,220V ,230V，240V供电电压要求，50/60Hz频率要求 4路独立外部事件，具有9步时间程序 主机具有存储功能，可存储10个操作方法，随时调用 全反控工作站，3路独立数字信号输出 2.柱箱 内容积： ＞16L 操作温度：室温上5℃—420℃（最小增量0.1℃） 控温精度： ≤±0.05℃ （≤250℃时） 升温速率可设定范围：0.1～80℃/min ★程序升温最大阶数：22阶 程序升温重复性： 2 % 3.进样口 进样口具有独立控温功能，最高操作温度420℃（最小增量0.1℃） 柱压及流量控制：EPC控制流量 压力范围：0~100psi 流量设定范围：0~100 ml/min ★进样口数量：3 个，填充柱进样口和分流/不分流进样口3个任意组合。 4.自动进样器： 注射器规格 1、5、10、25、50、100、250、500（单位：μl） 样品盘规格 16位样品盘 溶剂瓶位 2个 废液瓶位 1个 每行进样次数 1～99次 最大时间间隔 65535s 最小进样量 0.1μl 最大进样量 250μl 方法选择 1～16种 最大支持进样口 1个 最大清洗针次数 20次 最大泵样次数 20次 粘度延时时间 0～120s 进样前、后驻留时间 0～300s PTV最大时间间隔 0～300s 进针速度 快速、慢速 抽取、 进样速度选择 快速、慢速 5.检测器 检测器气体流量通过EPC电子控制。支持FID、TCD、ECD、FPD、NPD、PID 6种检测器，可同时安装3个检测器和3个放大板，无需拆卸。 采集频率：10Hz、25Hz、50Hz、100Hz，默认值为10Hz。 氢火焰检测器FID 温控范围：室温+5℃-420℃ 最小检出限 ≤5 x 10-12 g/s（正十六烷） 基线噪音 ≤5 x 10-14 A 基线漂移： ≤1 x 10-13 A（30 min） 6.原厂反控工作站 原厂中文反控工作站，全PC控制GC参数，无需键盘设定。 3路模拟信号+3路数字信号输出 反控软件/数据处理软件 可以在Windows 2000、wingdows XP、Windows 7及以上32/64位专业版系统下工作，计算机要求最低配置 P3/1G、128M RAM、CD-ROM等 可以控制GC所有参数，如流量、温度、电流、量程等 可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。 7.提供厂家售后服务承诺书 配置清单： 1.气相色谱仪主机 1套 2.EPC控制毛细管分流/不分流进样器系统 1套 3.氢火焰检测器(FID）带EPC控制功能 1套 4.十六位塔式自动进样器 1套 5.ALS7040自动进样器反控软件狗 1个 6.2mL棕色样品瓶，带标签,100pcs/pk 7.瓶盖（含瓶垫），带标签,100pcs/pk 8.显示器、主机及配套设备，打印机 1套
3 | 高效液相色谱仪 | 1.Pump-泵单元（四元梯度全能泵） 1.1溶剂数：四元 1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，自动脉冲抑制 1.3延迟体积不大于800uL（含标配混合器体积），标配不小于700uL混合器，可配备半微量混合器（200uL），动态混合器（2mL）。 1.4脉冲抑制方式：“Ai Flow”，通过实时监测系统的压力，调节马达转速，配以特殊曲线凸轮转动，在保证流量稳定的同时，有效减小输液脉动。 1.5梯度模式：低压梯度模式HFM，需保证溶剂的充分混合，降低系统滞后体积和基线噪声；梯度点位于泵头进口阀，以降低系统延迟体积。 1.6梯度洗脱范围：0~100%，最小递增率0.1% 1.7流速范围：0.001-5.000ml/min 1.8流速精密度：＜0.05%RSD or <0.01 min SD 1.9梯度混合准确度（误差）：±0.4% 1.10梯度混合精度：< 0.15%RSD 1.11流量准确度（设定误差）：±2 μL (0.010 - 0.100 mL/min), ＜±1% (0.101 - 2.500 mL/min) [纯水流动相、20℃恒温、输送压力30Mpa下测定] 1.12最大输液压力：60MPa，允许使用小粒径（1.9um、3um等）色谱柱进行快速分析。 1.13压力准确度: ±1% 1.14压力脉动：＜0.1Mpa 1.15在线脱气机：容量：510μL，6个独立通道，可对泵柱塞杆清洗液、自动进样器清洗液和流动相进行脱气 1.16泵清洗系统：独立的柱塞清洗泵，固定流速1ml/min 2.AS-自动进样器 2.2.1进样方式：流经针模式，无样品损失，无残留。 2.2样品位数: 下述任意托盘或孔板均可搭配： • 200位，≤1.5mL样品瓶（非制冷/制冷）； • 128位，≤4mL 样品瓶（非制冷/制冷）； • 288位，96孔微孔板（非制冷/制冷）； • 1152位，384孔微孔板（非制冷/制冷）； 2.3进样针规格: 下述任意进样针均可选择 • 100μL（标配），500μL、1mL、2.5mL 2.4标准进样体积：0.1－100μL，0.1μL增量 2.5进样体积重复性：＜0.23%RSD 2.6进样体积准确度: ±0.8% (50μL, n=10) 2.7进样线性：r>0.9997 2.8进样周期：＜20s 2.9样品残留: <0.0007 %（＜0.0004%，特定情况下） 2.10样品最大进样次数: 99 2.11最大耐压：60Mpa 2.12最长运行时间: 999.9 min 2.13温控范围：1℃~35℃ 2.14温控误差：＜0.04（4℃） 2.15温度稳定性：＜0.1℃ 3.柱温箱： 3.1柱温箱 3.1.1容纳个数: 250mm×3根 色谱柱，可内置柱切换阀和混合器 3.1.2控温方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环三重态控温，有预热功能 3.1.3安全措施: 具备过热保护及漏液传感器 3.1.4温度设置 范围：1-85℃（0.1℃步进） 3.1.5柱温控制：5℃~85℃（室温20℃条件下） 3.1.6温度准确度：±0.04℃ 3.1.7温度控制精度：±0.1℃ 3.2检测器 4. RI-示差折光测器 4.1流通池类型：2 室型 4.2测量方法：折光法 4.3折光率范围：1.00 ~ 1.75RIU 4.4噪音：≤2.5nRIU(纯水，响应时间:1.5秒) 4.5漂移：≤0.2μRIU/h 4.6线性范围：≥600μRIU 4.7检测范围： 0.25 ~ 512 μRIU 4.8 PH值：2.3-9.5 4.9温控范围：30 ~ 55℃ (1℃ step) 4.10标准流通池：8μL,max.5 bar 4.11同品牌反控工作站 5.OR-组织器 5.1 容量: 最多可支持6×1L以及3×500mL的溶剂瓶 5.2 功能：背部可提供4个220~230V稳定电源插孔，避免电压波动对实验结果影响。 6.Compass CDS色谱工作站 6.1支持英文/简体中文版操作界面，基于Windows 10，全64位色谱工作站软件。可完全控制仪器各相关组件。 6.2应符合GMP/GLP 和FDA 21CFR part 11 法规要求。具备完整的审计追踪、用户权限管理和电子签名功能。 6.3软件架构需完美支持网络版工作站，无需额外购置采集服务器，且无仪器控制上限。在非网络版下，可支持一台电脑工作站同时控制多台仪器 6.4数据处理功能，定量分析功能（归一化法、外标法、内标法等），智能自动积分，保证结果准确。 6.5灵活输出检测报告，内置多种常用报告模板，且模板可灵活编辑。 6.6培训相关：仪器制造商具备液相色谱NTC全国分析检测人员能力培训委员认证资质。 7.提供厂家售后服务承诺书 配置清单： 1.组织器 2.四元梯度全能泵 3.200位自动进样器 4.柱温箱 5.示差折光检测器 6.固定相为(5%苯基)甲基聚硅氧烷的毛细管柱,长 60m,内径 0.25 mm,膜厚 0.25 μm, 7.2mL 透明进样瓶 带刻度. 100个/盒 8.蓝色开孔竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 一字预开口(HPLC/LCMS用). 100个/包 9.实验室流动相试剂瓶，4个 10.显示器、主机及配套设备 CPU:Intel(R) core(TM) i5-12500 CPU @ 3.0GHz 以上；内存:8G 11.打印机
4 | 原子吸收分光光度计 | 1. ★波长范围：190nm～900 nm 2. 分光系统：消象差C-T型单色器。 3. 光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm（5档自动切换） 4.光栅：平面衍射光栅，刻线数1800 lines/mm，闪耀波长250nm；焦距300mm 5.检测器：高灵敏度进口光电倍增管 6.灯座数量：8 灯座（自动回转，寻峰自动位置微调，自动调整负高压,灯电流） 7. 标配原厂空心阴极灯，保证与原子吸收主机的兼容性，也可兼容其他品牌空心阴极灯；空心阴极灯水平安装，可同时点亮2只灯，1灯工作，1灯预热，全自动调节，自动调入工作参数及分析条件。 8.背景校正方式：氚灯、自吸双重背景校正系统。氘灯扣背景时，半反镜自动切入光路。 9.燃烧头：10cm单缝纯钛燃烧头，耐腐蚀耐高温 10.雾化室：耐腐蚀抗氧化材料雾化室，带防爆塞设计。 11.点火方式 : 自动点火。 12.燃烧条件设置: 气体质量流量计自动设置燃烧条件,选择元素分析最佳燃助比。 13.火焰实时监控：当发生意外熄火时，应自动关闭乙炔气阀，并同时给予提示。 14.微量乙炔气泄露自动报警器：24小时监测主机内和实验室内的乙炔浓度。在实验室中或仪器操作发生乙炔气体泄露时，软件自动禁止点火。 15.★可通过物联网技术实现仪器数据自动获取，自动生成原始记录，并统计汇总展示。 16.★提供2人次培训名额，确保操作人员具备操作能力。 17、提供厂家售后服务承诺书 配置清单 1，火焰原子吸收一套 2，软件一套 3，空压机一台 4，品牌显示器、主机及配套设备和打印机一套
5 | 荧光分光光度计 | 1.主机性能 1.1光源：高能量150 W氙灯 1.2波长测定范围： 激发（EX）200 nm-900 nm 发射（EM）200 nm-900 nm 1.3光谱带宽：激发1 nm；2.5 nm；5 nm；10 nm；20 nm 5档 发射1 nm；2.5 nm；5 nm；10 nm；20 nm；5档 1.4波长示值误差：激发波长±2 nm；发射波长±2 nm； 1.5波长重复性：激发波长≤1 nm；发射波长≤1 nm； ★1.6信噪比：RMS≥1200:1；RMS（BG）≥15000:1；使用R928光电倍增管测试（测试条件：测试时间10min，EX带宽5nm；EM带宽5nm，PMT增益700V）；（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） ★1.7可视化波长反馈功能，主机外部指示灯可通过颜色变化实时反馈光栅运行状态（光栅运行状态指示灯）（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） 1.8 需使用一体式铸铝底座（光路稳定器），所有光学元件均固定在一体式铸铝底座上，保证仪器光学元件的稳定及准直性；（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） 1.9 标配大容量样品仓，样品仓外侧预留开孔，方便进行高功率光源（如激光器）的耦合；（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） ★1.10 需使用仪器主机和光源（氙灯）电源二合一开关，一键开关机（避免因为主机和电源的开关顺序错误导致的主板烧坏）；（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） 1.11激发侧光谱校正功能：激发侧全波段采用实时动态扣除光源背景的信号；（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） 1.12波长扫描速度最大30000nm/min，30, 60, 240, 1,200, 2,400, 12,000, 30,000 nm/min 七档可调； 1.13 扫描间隔：0.2-10.0 nm； 1.14响应时间：0.02S；0.2S；0.5S；1S；1.5S；2S；5S；7档； ★1.15自增益功能：0-900 V连续可调；（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） 1.16线性：Υ≥0.995（硫酸奎宁溶液）； 1.17零线漂移：≤0.3%(10 min内)； 1.18荧光强度示值变化：≤±1.5%（10 min内）； ★1.19 荧光信号范围：0-70000。（注：请提供产品彩页、官网截图或其他可证明材料） 2.软件功能 滤波；多阶导数；检索波峰；计算峰面积；连续扫描测定；同步扫描测定；样品定量分析；绘制标准曲线（1-3次方程）；样品的浓度；图谱运算；图谱保存及调出；图谱窗口处理；自动S/N比测定；3D扫描.定点测量，定量测量。自动仪器性能检测，★三维扫描时间指示。 3.打印输出：定性及定量分析的打印，屏幕图谱拷贝 4.电源220V±22V 、50Hz+1 Hz；额定功率300W。 5.提供厂家售后服务承诺书。 配置清单： 1.荧光分光光度计主机1台 2.荧光比色皿1个 3.品牌显示器、主机及配套设备和打印机一套
6 | 微波消解仪 | 主机参数；1.电 源：220-240 VAC 50/60Hz 8A ； 微波频率：2450MHz； 整机安装功率：2800W； 1.1电源要求：220 VAC 50 Hz 15A； 1.2微波源：双磁控管，专业微波源，需使用工业级微波电源，寿命10年以上。 1.3微波输出功率 ：0~1800W； 1.4微波输出特性：微波非脉冲连续自动变频控制，0～100%自动输出； 1.5微波均匀性：垂直双向波导设计，三维输出技术，匹配谐波功频实现了高度的场均匀性； 1.6微波腔体：66L，316级全不锈钢腔体，6层防腐耐高温特氟隆涂层； 1.7自锁式缓冲防爆炉门，在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击，确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损； 1.8排风和冷却系统：炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风，安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量不小于5m3/min；炉腔内具有风冷功能，持续为反应罐降温，温度和压力实时显示。 1.9转盘设计：360°同方向连续旋转，微波均匀，保证各个样品微波环境相同，提高实验结果的一致性，区别往返旋转带来的配件损坏。 ★1.10控制方式：需使用PLC，控制部分寿命10年以上，触摸屏设计，不小于8寸TFT-LED（800X480彩）大屏幕显示，远距离直读反应进程，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温压曲线； 1.11操作语言：中文简体 1.12自动保护功能：具有故障自检系统；当控温和控压中某一系统失灵时，仪器会自动切断微波发射，并且报警； 2.控制系统参数 ： ★2.1温度控制系统：采用非接触控温方式，控温精准无误差，使用高精度长波红外传感器；实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线； 2.2温度控制范围：0~350℃；控温精度：±0.5℃；实际使用温度300℃以下。 2.3控温能力：速率升温功能。 ★2.4压力控制系统：采用非接触式控压方式，控压精准无误差。实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线； ★2.5压力控制范围：范围: 0~15MPa， 2.6压力保护：超压自动调整/停止微波发射并自动报警； 3.反应罐参数： ★3.1最高温度≥350℃，最高压力≥1500psi；使用温度300℃以下。 3.2内罐材质：聚四氟材料； 3.3防爆外套管材质：PEEK宇航材料； 3.4内罐反应容积：70ml； 3.5高压消解罐批处理量≥8个样品/批，可以升级40位。 配置清单 1.主机 1个 2.温度传感器 1个 3.转盘支架 1个 4.PEEK外罐（含主罐一套） 8套 5.聚四氟乙烯内罐(含主罐一套) 8套 6.12孔石墨赶酸消解仪 1台
7 | 超纯水机 | 一、工作条件及进水要求 1.主机电源：AC220V/50HZ，功率：80W。 2.适用标准：将城市自来水纯化为符合国标GB/T6682-2008规定中的实验室三级水、一级水。 3.★进水要求：城市自来水,TDS＜300ppm，水压0.1～0.4MPa，水温5～45℃，标配UPG水质前处理装置，去除水中杂质。 二、功能要求 1.★具备系统自动冲洗功能，具有实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置。 2.超纯水电阻率、温度需在线监测，实时显示。 3.系统标配一体化注塑型预处理柱/超纯化柱 4.使用注塑ABS材质机箱，需耐酸碱防腐蚀。 三、技术参数 1.制水量：≥20L/H（水温25℃时），流速：2.0L/min（水箱储水时）。 2.★RO纯水水质：电导率约1-5us/cm(≤进水电导率×2%)，需配置快插式反渗透膜壳，用以去除水中有机物、离子、颗粒性物质等，保证出水水质稳定，同时方便快速更换。 3.★UP超纯水水质：电阻率18.2MΩ.cm，采用“纯水器专用大容量纯化柱”，保证水质中微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppb； 4.储存系统：标配15L无菌压力纯水箱，配备无菌存水箱专用水封装置，储水安全无污染，保证储存系统的水质。 5.适用于原子吸收( AAS) /原子发射(AES)、离子色谱(IC)、等离子发射光谱(ICP)…… 。
8 | 离心机 | 1.彩色7寸及以上高灵敏触控电阻屏，可戴手套操作。人性化界面，操作简单便捷； 2.单片机控制，无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高，无碳粉污染； 3.需具备结构自锁与电机自锁双重锁紧功能，具有门锁安全检测及门盖未关闭界面提醒； 4.自吸式门锁设计，开、关门省力且静音； 5.采用进口压缩机，无氟制冷剂，上电后门盖关闭可持续制冷，确保温度恒定； 6.快速预制冷，从室温（24℃）预冷至4℃仅需5-7min； 7.电机防冷凝水设计，防止长时间开机运行产生冷凝水锈蚀轴承，延长整机使用寿命； 离心结束后，可设置离心机门锁自动开启，减少操作步骤，方便取放样品； 8.内腔与样品挥发物有接触的部位全部采用304不锈钢材质，防腐、耐用； 9.定角式转子气密性采用硅氟胶圈，转子盖快捷开、关盖设计，可单手操作； 10.水平转子可以对称误差10g对角误差小于200g混装； 11.实时转速与离心力切换，可直接设置离心力启运运行，故障时有声音和指示灯提示； 12.有门盖关闭、错误操作、超速、超温、不平衡等保护功能，安全可靠； 13.升降速快、慢可调，防止样品混悬，可设置梯度离心，保证离心效果。 14.预留升级端口，可长期提供性能优化、升级服务。 15.最大容量 12*5ml 16.最高转速 15000rpm 17.最大相对离心力 22000Xg 18.温度设置范围 -20℃至40℃ 19.控温精度 ±1℃ 20.转速精度 ±10r/min 21.定时范围 0-99min59s 22.软刹车功能 9档 23.整机噪音 ≤62dB（A） 24.电源 AC220 50Hz 10A 25.整机功率 700W 26.配件要求：角转子24*1.5/2.0ml 配置清单： 1.主机1台 2.角转子一个
9 | 离心机 | 1.高灵敏按键式液晶触摸屏，可以戴手套操作，人性化界面，操作简单便捷； 2.单片机控制，无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高，无碳粉污染； 3.需具备结构自锁与电机自锁双重锁紧功能，门锁自吸，具有门锁安全检测及界面提醒； 4.离心结束后，可设置离心机门锁自动开启，减少操作步骤，方便取放样品； 5.内腔与风道、与样品挥发物有接触的部位全部采用304不锈钢材质，防腐、耐用； 6.水平转子可对称小于10g、对角小于200g混装； 7.实时PRM/RCF切换，设置离心力运行，存储常用程序，故障时有声音和指示灯提示； 8.有门盖关闭、错误操作、超速、超温、不平衡等保护功能，安全可靠； 9.升降速快、慢可调，防止样品混悬，保证离心效果。 10.同一个转子能够实现多种离心管互换使用。 11.最大容量 4*250ml（水平转子） 12.最高转速 6000rpm 13.最大相对离心力 5353Xg 14.转速精度 ±10r/min 15.定时范围 0-99min59s 16.软刹车功能 9档 整机噪音 ≤65dB（A） 17.电源 AC220 50Hz 10A 整机功率 500W 18.转子要求：配4*250ml水平转子体，可放置24*15ml离心管和8*50ml离心管 配置清单： 1.主机1台 2.转子体一个，管架2套 3.质保1年，终身维护。
10 | 洗瓶机 | 1.主机技术参数 1.1 设备表面材质采用304不锈钢，表面可接受有机溶剂的清洁，可接受抛光打磨。机器高度≤100cm，清洗舱有效容积≥170L，上下喷臂之间高度≥52厘米，可放置双层篮架。 ★1.2 整机功率≥4000W；其中水加热功率≥3000W，可以对水进行快速加热； 1.3 清洗舱门采用冲压一次成型门板工艺，以保证长期使用密封性能良好，不会泄露液体或蒸汽。舱门作为装载平台应具有容纳废液的凹坑，在摆放器皿时承接滴落的废液，不接受采用全平面的设计的舱门。舱门带有随停设计，可以在任意位置停止，以防夹伤及操作不便，来保证实验人员安全。 ★1.4开关机、运行、停止等功能按键为机械按键，不得采用贴膜按键或感应式按键，防止误操作带来的风险。 1.5上下喷臂为菱形设计，保证各出水口压力均衡；长度≥48厘米，保证边角的清洗效果。 1.6 单步清洗最小耗水量≤7升。 1.7 主循环泵流量0--500L/min，循环泵单泵功率≥550W，采用单泵双出口分水方式。 1.8 采用顶部进水分水模式，保证各方向压力均衡一致。 1.9 采用安全进水管，进水管配有电磁阀接头，能在进水处切断水源，保证实验室安全。 1.10 清洗仓内腔材质采用镜面抛光316L不锈钢，以减少挂壁残留及细菌滋生。 2.控制系统 ★2.1 控制系统采用PLC可编程逻辑控制器，保证高温高湿度的工作环境下稳定运行；需要提供品牌型号及实物照片证明。 ★2.2 程序选择为旋钮档位式，方便操作，每个程序可以提供10个清洗阶段，每个程序至少可以设定10个清洗单元。 2.3 循环泵采用压力传感器实时监控模式，实时监控水量及压力的变化，出现异常可立即停机、报警、排水，自动进入异常处理程序，保证实验室及设备的安全。 2.4 双蒸汽冷凝器，有效冷却清洗中产生的水蒸汽，无需排风管道，不会影响室内的温湿度。 2.5 门的锁带有安全装置，防止在门未关闭时开始清洗程序，清洗过程中应全程不可打开，在紧急断电后，如不符合安全条件，也不能任意开门，以防止热气或污水对实验人员、实验室设备以及环境造成的危害。 2.6 通过滴水盘监测渗漏，如果检测到液体渗漏，会立即屏幕报警、进水阀自动关闭，排水泵自动启动；同时切断电源保证机器和人身的安全，从进水口切断进水保证实验室安全。 2.7配有加热管防干烧压力开关以及加热管断路保护器，具有过温断电保护功能，双重保护加热管，防止损坏加热管。 配置清单： 1.清洗机主机1台； 2.下层细口瓶清洗栏架 1套； 3.纯水增压泵1台； 纯水储水桶1个； 4.清洗剂： 强碱性清洗剂5升，用于较难清洗的油污类污染物。 酸性中和清洗剂5升，用于碱性清洗之后的中和，去除金属氧化物、水垢。
11 | 原子荧光光度计 | "1.进样系统：顺序流动注射系统——单样品测试在线清洗。 2.采用柱塞泵与蠕动泵相结合的进样方式，可实现样品自动稀释，单点配置标准曲线，进液、计量、排液功能自动化，使用方便。（提供产品说明书或生产厂家提供盖章证明材料） 3.光路系统 ：双通道双元素同时测定,灵敏度高，检测线低，道间干扰小。 4.免调元素灯组件：保障元素灯处于最佳工作状态，无需调整，可直接使用。 5.原子化器组件：使用高稳定性低温点火石英原子化器，可快速更换低温点火炉丝。 6.气液分离器：回流式气液分离器——双腔体设计，使用双腔体结构设计，克服水蒸气和气泡对分析的影响，无需再接多级气液分离器。 7.可配置多种功能扩展附件：超痕量汞附件：水样中超痕量汞直接测定（5-8mL）。微量进样附件：微升级别进样量（5ul）。 8.开机常规检测，故障自诊断，自动炉高；样品自动稀释，单点配制标准曲线等实用功能。 9.氩气自动节气、缺气报警；试剂漏液诊断、缺液报警；废液溢满报警；测试条件实时监测等功能。 10.重要操作日志，故障自诊断报告，灯使用记录等，提供仪器运行状态的维护信息。 11.仪器操作软件：中英文窗口操作软件，具有荧光图形自动缩放适应功能、手动单步测量、手动单步测量、测量功能、各种分析报表打印功能。 对仪器进行自我诊断，实现自动查找故障信息；软件实时帮助提醒功能。将用户编辑器使用条件和测量参数作为方法文件保存，实现直接调用；提供资源文件录入、搜索、打开、修改、保存等功能。重要信息进行记录，并生成日志文件； 12.安全、环保的整体结构设计： 需使用密封的原子化器腔室，绝大部分废气由排气口排入实验室排气系统，残余的废气由特制试剂包吸收，两级废气处理。光源向内照射光路设计，避免了紫外光对使用人员的伤害，使用更安全。 13.模块化设计：仪器关键部件采用国际先进进口零配件，性能可靠；模块化设计易于维护和调试，功能扩展更方便。 14.检出限≤ 0.01 ng/mL（代表元素砷、锑、铋），汞的检出限≤0.001ng/mL。 15.线性范围 ：优于三个数量级。 ★16.自动进样器： 独立的3个样品盘区，并有3种不同的试管架供每个盘区自由选择。有10mL、25mL、50mL试管可供选择。 17.提供厂家售后服务承诺书。 配置清单 1.原子荧光光度计一套 2.自动进样器一台 3.原子荧光控制软件一套 4.品牌显示器、主机及配套设备和打印机一套"
12 | 全自动凯氏定氮仪 | 定氮仪技术参数 1. 测定范围：0.1-250mgN（毫克氮） 2. 测定速度：3--8分钟/样品 3. 蒸馏时间：可在0-999min之间任意设定 4. 测定样品重量：固体≤5g；液体≤15mL 5. 蒸汽流量设定：0--100% 6. 重现性：0.5%相对误差 7. 回收率：99.5%以上 8. 蒸馏方案存储：500套 ，数据存储：2000套 9 功率：1300W 工作电压:AC220V 50Hz 消解仪技术参数 1. 温度范围:室温--500℃； 2. 温控精度: ±0.1℃； 3. 超温报警：有； 4. 在 100℃时的温度稳定性：±1； 5. 在 400℃时的温度稳定性：±2； 6. 加热体：石墨模块； 7. 批处理能力：20个/批； 8.消化管规格： 300ml。
13 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 使用温度范围：RT+10-250℃； 温度分辨率：0.1℃； 温度波动度：±1℃ ； 温度分布精度：±2.5%； 额定功率：2.3 kw； 内容积：≥136 L； 隔板承重：≥15kg； 电源（50/60Hz） 额定电流：AC220/9.1 A； 净重/毛重kg：62/68 附属品：隔板：2件 隔板架：4件
14 | 紫外可见分光光度计 | ★1.光学系统:双光束光学系统。 2.波长范围190-1100nm。 3.光谱带宽1nm。 4.波长准确度±0.1nm(D2656.1nm)，±0.3nm全区域。 5.波长重复性≤0.2nm。 6.光度准确度+0.3%T(0-100%T)。 7.光度重复性≤0.2%T(0-100%T)杂散光≤0.03%T。 8.基线漂移+0.001A/h(500nm处)。 9.基线平直度±0.001A。 10.光度范围-3.0-3.0Abs。 11.数据输出USB接口。 12.显示系统点阵式大屏幕，6寸≥。 13.检测器进口硅光二极管。 14.光源 进口长寿命钨灯、氘灯。 15.配置清单：紫外可见分光度计一套、紫外可见分光光度计控制软件一套、品牌显示器、主机及配套设备和打印机一套
15 | pH计 | 显示屏：6．5英寸及以上LED屏 显示参数：pH, mV、温度、时间 pH测量范围：-2.000至20.000 pH pH分辨率： 0.01/0.001 pH pH相对精度：±0.002 pH 稳定性 ±0.01 pH/3h 输入电流：≤1×10-12 A 输入阻抗：≥3×1012 Ω mV测量范围：-1999～1999 mV mV分辨率：0.1mV mV相对精度：±0.03%FS 温度测量范围：0-100℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度相对精度：±0.5℃ 温度补偿：手动/自动（0～100）℃ 校准：自动（1-3点校准) GLP标准：符合 缓冲液：欧美/NIST./国标 数据存储：300组 通讯接口：USB2.0，蓝牙无线（选配），USB微型接口 工作条件：温度：5-40度，湿度：5-85% 电源：12V1A
16 | 马弗炉 | ★最高温度：1000℃ 炉膛≥6L 炉体尺寸（W×D×H）：550×530×430mm ★温度上升时间：室温-1200℃＜30min 电源类型：AC， 2相， 220V ，16A ★功率（KW）： 2 发热体类型：电阻丝 传感器类型：K型 炉膛材料：陶瓷纤维，双层（一体成型）★保温层厚度：双层80(mm)厚。 控温方式：PID调节、32段程序控温，升温速度可控，具有斜率控制功能 插头插座：连接用航空插头，开门断电 ★控温精度：±1℃ ★温度稳定性：0.2%FS 保温时间设定（min）：9999 炉腔板材：炉门口有一个6毫米厚的铝板，受热不变形。 配置清单： 马弗炉主机系统一套，控制箱1台；用户手册1份；合格证1份；烟筒（φ50×350mm）1个；传感器连线1根；四芯连线1根；
17 | 数显恒温水浴锅 | 温度范围 室温- 100°C 功率 1500W 精度 士0.1"C 定时范围 0-999m 孔数 双列8孔 工作室尺寸(mm) 620*300*120
18 | 涡旋振荡器 | 1.转 速： 200~3000rpm 2.操作模式： 点触、定时振动或连续振动 3.振荡幅度： φ4.5mm(水平360°) 4.标准平台尺寸： φ76mm 5.最大负载：0.5kg 6.速度显示： LED 7.定时显示： LED 8.定时范围： 0~999min
19 | 磁力搅拌器 | 技术参数 转速：80~1500rpm 转速设置精度：1rpm 调速步距：10rpm 最大搅拌子长度：80mm 工作区域尺寸：175x175mm 最大搅拌容量：10L 数显方式：LCD 来电自动恢复功能：有 加热工作盘温度：环境温度+5℃~540℃ 温度偏差：@100℃：≤±10℃ 温度波动度：@100℃：≤±5℃ 温度分辨率：0.1℃ 安全温度：580℃ 外接传感器功能：支持 点位数：1 工作盘材质：白色微晶玻璃 外壳防护等级：IP21 电源：AC220V±22V，50Hz/60Hz 最大功率：1000W 使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80% 室内使用
20 | 水分快速测定仪 | 最大秤量：110 g 秤盘尺寸：90 mm 加热器类型：红外线圈 通信：RS232 (标配) 显示屏：背光液晶显示屏 显示屏保护罩：已包含 净重：2.3 kg 电源：AC电源（标配） 重复性（典型）：0.002 g 关机标准：定时; 手动; 自动终点-预设减少重量/时间 温度范围：50 °C ; 160 °C 计量单位：克 工作环境：10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
21 | 超声波清洗机 | 技术参数： 1.超声功率400W,加热功率：600W, 2.超声频率：40KHZ 3.内槽尺寸：330*300*200（mm）, 清洗容量：20L 4.温度可调：室温-80度, 定时可调：1-60分钟, 功率可调40-100% 5.水位刻度显示 6.高性能自激式驱动 7.具有断电、关机、二次清洗记忆功能 8.功率补偿功能，使得功率损耗极低 9.漏电保护、超电流电压保护、防干烧保护 10.机器两侧合金外提金属把手 11.内槽采用加厚SUS304不锈钢，耐酸碱防腐蚀 12.不锈钢硬式联接的出水阀，无惧腐蚀 13.仪器的网架和降音盖均采用304不锈钢材料
22 | 超净工作台 | 双人单面垂直单向流，准闭合式台面。 专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。 1.外形尺寸(宽×深×高)1500mm×730mm×1600mm 工作区尺寸(宽×深×高)1360mm×690mm×520mm 2.过滤技术 采用高效过滤技术，过滤效率99.99%（H13） 3.洁净度 ISO 5 级（美联邦209E 100级） 4.噪声 ≤62dB(A) 5.振动半峰值 ≤5μm 6.照度 ≥300Lu 7.平均风速 ≥0.3m/s(可调)； 8.结构：工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质钢板烤漆耐用易清洁，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 9.照明系统采用进口名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。 10.带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 11.人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。 12.操作挡板为安全玻璃移门，日本进口升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 13.8W*2紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 14.专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制。 15.设备的紫外灯和风机带定时开启功能。
23 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 1.手提式压力蒸汽灭菌器 1.1容积：24L 1.2材质：06Cr19Ni10不锈钢 1.3设计压力：0.17Mpa 1.4设计温度：129℃ 1.5底部加热：不锈钢加热管 2.密封盖 2.1锅盖板：材料厚度≥2mm 2.2材质：06Cr19Ni10不锈钢 2.3开关门方式：旋转式密封盖 2.4安全联锁：压力安全联锁装置，锅盖关闭到位腔体内有压力时，锅盖无法打开。 2.5门密封方式：自胀式密封胶圈，采用医用硅橡胶模压而成 3.管路系统 3.1控制阀门：手动排水阀 3.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 3.3注水排水方式：手动注水、手动排水 3.4储水装置：配有内置收集水箱，少量蒸汽排出，环境清洁干燥 3.5压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：2.5级 4、控制系统 4.1控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度 4.2界面显示：三位数码管显示，显示精度0.5℃；指示灯指示当前工作阶段； 一键启动，方便快捷 4.3流程控制：升温、灭菌全过程自动控制 4.4蜂鸣器提示：灭菌开始、结束及低水位 4.5安全保护：温度自动控制装置、低水位保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置 5.程序系统 5.1程序名称：灭菌程序，灭菌温度、时间、循环次数可根据需求自行设置 5.2适用范围：适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌 6.整体参数 6.1装载装置：消毒桶 6.2设备电源：单相：AC220V，50Hz/60Hz 6.3设备功率：2KW 6.4通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告
24 | 培养箱（2台） | 方式：双风道强制对流 性能：使用温度范围：R+5-120℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±1.0℃ 额定功率：1.1 kw 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 附加功能：新型数显限温器、4档3速调速风机、传感器偏差修正、温度过冲自整定、内部参数锁定、断电参数记忆 传感器：Pt100 安全装置：高精度数字独立式限温器，超温声光报警 规格：内尺寸（宽*深*高）：500*450*550mm 外尺寸（宽*深*高）：636*680*915mm 内容积：125L 隔板承重：15kg 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/10.5A 附属品：隔板：2件 隔板架：4件
25 | 高速均质器 | 要求： 1.采用大屏幕液晶显示，方便操作且可存储多组工作程序； 2.智能化控制，均质速度、时间可控制； 3.使用玻璃透明窗口易于观察，全开启式门，易于清洗； 4.样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗； 5.均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿； 6.具有强大的隔音能力。 技术参数： 控制方式+参数储存： 微电脑控制+8段组合编程 温控范围℃： 室温-60 消毒功能： 有消毒波长253.7nm 重量Kg： 22 显示方式： 大屏幕液晶显示 拍机时间： 0.1-99时分59秒或连续运转 拍击速度：（次/秒） 3-12 有效容积ml： 3-400 无菌袋尺寸cm： 17x30 拍击箱体： 不锈钢+防腐喷塑 拍击间距： 0-50mm可调 启动模式： 柔和启动 暂停功能： 有 电源/功率V/W： 220/500 防夹功能： 带自动停止防夹功能 其他： 可装卸视窗+钢化玻璃安全门
26 | 生物显微镜 | 产品技术参数 1.无限远光学系统，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察。 2.4x、10x、40x、100x 高衬度平场消色差物镜，平场范围》25mm。 3.大视野高眼点目镜，10x视场数22mm,目镜屈光度可调，可选配16x目镜。 4.粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm 5.采用模块化设计，可升级为正置荧光显微镜。 6.预留式三目观察筒，可升级为同品牌的数码生物显微镜。 7.大功率LED光源，亮度可调。 8.双层活动平台 (尺寸:210mm×140mm，移动范围: 76mm×50mm) 9.可升级同品牌显微成像系统，方便产品维护。 配置清单： 项目 规格 数量 目镜 WF10X/22mm； 2 目镜筒 铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节53‒75mm 1 物镜 无限远平场消色差物镜 4X/0.1 工作距离：21.5mm 1 无限远平场消色差物镜 10X/0.25工作距离：7.5mm 1 无限远平场消色差物镜 40X/0.65工作距离：0.65mm 1 无限远平场消色差物镜 100X/1.25工作距离：0.185mm 1 调焦机构 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm 1 物镜转换器 内向式四孔转换器 1 载物台 双层活动平台，尺寸：210mm×140mm，移动范围：76mm× 50mm 1 透射照明系统 阿贝聚光镜 NA1.25 1 白色LED，亮度可调 1 相机接口 1XC 1 电源线 标准三孔电源线 1 防尘罩 专用防尘罩 1
27 | 实验室混合机 | 料筒总容积(L)：20/10/5/2/1 最大装料容积（L）：18/9/4.5 最大装料重量（Kg）：9/4/2.2 电机功率(KW)：0.75 设备电压（V）：220 转动次数(r/min)：0-12 总重量（Kg）：350 外形尺寸（长*宽*高mm）：1000×900×1100
28 | 氮吹仪 | 1.环境温度：15℃～35℃ 2.相对湿度：45～80% 3.工作电压：220V/110V，50Hz 4.工作功率：2200W 5.输出压力范围：0-72.5psi。 6.氮吹输入压力范围：7-145psi。 7.样品位数：最多可以36通道同时使用，支持分组控制，可以分别同时浓缩36个样品，灵活方便。定容瓶20毫升。 8.氮吹针采用316不锈钢材质，耐腐蚀性强，采用快换设计，用户可以根据需要选择更换。 9.试管支品种多，适用各种试管、离心管、锥形瓶、蒸发瓶等,体积范围：1-50ml。 10.各气孔氮气流量一致性高，氮气流量、压力可调并实时显示。 11.采用氮气漩涡旋转吹扫技术，有效增加吹扫面积，并避免气流飞溅； 12.各路、各位均可以电磁阀、阀堵控制开通路数；每个通道标配针形带刻度盘的调节阀，用户可以清晰的根据阿拉伯数据的显示微调各个通道的气体流量，传感器一控6，合计6套。 13.使用PTC加热元件，水浴均匀且运行可靠。 14.选用先进的光导纤维传感器控制样品0.5ML、1ML自动关断并报警； 15.智能快插排水装置；水位超限报警，最低液位报警器，防止干烧，保护加热器； 16.配有水浴内循环系统，温控精度更高； 17.水浴锅前端宽曲面可视窗设计，内置有照明功能，无需中止加热氮吹便可全程查看浓缩过程。 18.水浴锅内胆经过特殊防腐涂层处理，防腐蚀防生锈，经久耐用。 19.水浴加热采用PID精确控温方式，控温精度：±0.5℃；控温范围：室温~100℃。 20.控制终端：采用8寸高清触摸控制彩屏，采用一体化设计，显示分辨率800×480。 21.具备手动和自动双模式控制，自带照明功能，可以一键开关总氮气阀。 22.数显定时，到达设定温度后自动开启氮吹，节省氮气；定时时间到自动关断加热，无需操作人员看管； 23.中英文界面自由切换，可实时显示氮气压力、水浴温度和浓缩的时间等 24.具备远程监控功能，浓缩参数实时显示在远程控制程序上，可轻松实现远程推送通知信息。
29 | 摇床/回旋式振荡器 | 电压V 100~240 频率HZ 50~60 振幅mm 20 振荡方式 回旋 转速范围rpm 50~250 转速显示 LCD 定时范围 0~99h59min 定时显示 LCD 整机功率W 40 电机类型 直流电机 输入功率W 36 防护等级 IP21 允许环境温度℃ 5~40 允许环境湿度% 80 仪器尺寸mm 325*355*130 包装尺寸mm 420*390*192 仪器净重kg 7.5 仪器毛重kg 9
30 | 振筛机 | 功 率：0.15KW 电 压：220V 筛面直径：200/100/75mm 振 幅：0-5mm 定 时：1～99min 振动频率：1400次/min 定时调节：可调继电器 筛网层数：1-7层 筛网要求：16 目→20 目→40 目→60 目→80 目→100 目→120 目 配套部件：筛底筛盖
31 | 样品粉碎机（2台） | 容量：200g 220V/0.8 kw 25000 r/min 4.0 kg 30-300目 容量：1000g 220V/2.3 kw 25000 r/min 12 kg 30-300目
32 | 旋转蒸发器 | 工作条件：使用环境温度 ：5℃~40℃；输入电源 ：AC220V/50HZ； 技术要求及配置 1.主要功能： ★1.1大液晶屏显示，菜单式界面,旋钮式开关操作，旋转直流电机功率:70W,启动平稳。 1.2加热锅:加热器全封闭加热器.功率1.5KW；特氟龙涂层,易清洗,耐腐蚀,耐高温. ★1.3安全性能 ：定时功能（0-999min），达到预定时间后设备自动停止工作，主机升到最高蒸发瓶自动离开浴锅液面，回到待机状态，超温预警保护；具有IP42安全防护等级证书.产品数据第三方检测报告。 1.4加热锅设计有安全把手，外壳隔热防止烫伤，配有防护罩,保温节能,防溅,防爆 2. 技术指标： 2.1旋转转速 ：液晶屏显示：转速0~310rpm/min，间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处。 2.2旋转轴：29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm;蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失。 2.3升降行程 ：触摸式+手柄式双按键自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点 有固定的60mm安全距离，防止碰撞。证明文件：(专利号：ZL 2016 2 1054928.9) 2.4浴锅材质/尺寸 ：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸:φ23×13cm(约5.4L)耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止 烫伤,容积适中,升温迅速;配透明防护罩,保温、节能、防爆、防溅、防污染。 2.5温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示、设定 ：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷、调节范围 ：水浴~室温-99℃±0.5℃ 2.6试料瓶容量范围: 25-2000ml。 2.7冷凝管 ：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。 2.8密封部件 ：选用进口PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性。 2.9真空度：设备内部真空可达2mbar(需配高抽率真空泵)，蒸发能力：MaX.25ml/min(H2O) 。 配置清单： 1.主机、立式冷凝管，水浴锅各1台。 2.出厂配置 ：主机、立式冷凝管，水浴锅各1台；29#磨口一体化旋转转轴*1根，试料瓶：29#茄形瓶1L*1个， 回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。 3.同品牌配套低温冷却循环装置： 3.1使用环境温度 ：5℃~40℃；输入电源 ：AC220V/50HZ； 3.2对工作条件的特殊要求（如无此项可不列出） 3.3技术要求及配置 ★3.3.1 封闭式循环槽，储液容积 约2.5L。 3.3.2水槽容积2L 循环液用乙醇或者防冻液 3.3.3温度范围： -20～室温、空载最低温度：-20℃ 3.3.4控温精度：±1℃ 3.3.5制冷量：700W（20℃ ）、460W（0℃）、280W（-10℃）、120W（-20℃） 3.3.6循环接口：外径10mm（宝塔式） 最大循环流量：18L/min、扬程：8M、压力：0.4 bar 3.3.7储液槽材质：SUS304、制冷剂：R404A 3.3.8设备外形尺寸（宽W×高H×深D）：250×480×450mm 3.3.9排水阀：有 ★3.3.10定时功能：有 3.3.11液位显示窗、低液位报警： 有 3.3.12压缩机功率/电流:480W/2.1A ；整机功率：530W 3.3.13使用环境温度：5-35℃电源要求：220V 50Hz 4.同品牌台式循环水真空泵 4.1泵壳、叶轮： 工程塑料 4.2功率 W 180 4.3工作电源V/HZ ～220/50 4.4流量 L/min 80 4.5扬程 M 10 4.6机体材质 防腐工程塑料 5. 耗材 5.1冷凝管.旋转瓶.收集瓶.密封玻璃轴.法兰螺纹转29#接口，加料阀
33 | 石墨电热板 | 1.石墨炉加热方式。 2.硅酸盐隔热方式。 3.整机机箱采用不锈钢材料制成，具有良好的耐腐蚀能力。 4.炉内温度连续可调。 5.整机具有过压、过流、过热等多重保护。 6.炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好，热传导效率高。 7.控温范围：室温～400℃ 8.控温精度：±1℃ 9.板面尺寸：300X400m'm 10.电 源：AC (220±22)V；（50±1）Hz 11.功率：2Kw 12.机箱石墨板面都防酸喷涂，特氟龙。 13.控制方式;数显升温，程序升温，触摸屏控制
34 | 匀浆机 | 转速范围 1000-32000r/min 处理量 0.2-150ml (H2O) 标准工作头 10G 处理粘度 2000mpas 功率 120W 转速控制 6档速 选配支架 单立柱支架
35 | 索氏提取器 | 技术参数： 1.测定范围：0.1—100% 2.批处理能力：6个/批 3.样品量：0.5-15g 4.溶剂杯溶剂：220ml 5.温度范围：室温--100℃ 6.溶剂回收率：≥85% 7.重复性：相对误差±1% 8.提取时间缩短：20%--80% 9.功率：1000W 工作电压: AC220V 50Hz 配置清单： 1.脂肪测定仪主机 1 台 2.萃取室≥ 6 个 3.溶剂杯≥ 6 个
36 | 恒温振荡水浴箱 | 温度范围：RT+5 ~99℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度均匀性：±1℃ 振荡频率：30~180 rpm 振幅：30mm或40mm可选 电源电压：AC220V 50HZ 输入功率：1250W 内胆尺寸(mm)WxDxH：438x310x250
37 | 往复式振荡器 | 振荡方式 往复 振幅 8MM 最大载重量 7.5KG 电机类型 直流无刷电机 电机输入功率 35W 电机输出功率 25W 速度范围 60~400rpm（可选配到500） 速度显示 LCD 定时功能 有 外壳防护等级 IP21及以上
38 | 天平（十万分之一） | 1.可选择mg、g、ct等多种称量单位，以及根据需求进行定制单位； 2.分体式结构设计，可拉伸高清晰OLED触摸显示屏设计，支持戴实验室手套的操作使用； 3.时钟待机显示功能、灵敏度和积分时间可调； 4.可拆卸防静电防风罩设计，避免散料样品的腐蚀； 5.标配内置USB接口和RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序； 6.Quick Smart Connect技术可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序； 7.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录； 8.具有基本称重、百分比称量、计件称量、动态称量、移液器校准等功能； 9.内置Dual Security系统，保证紧急情况天平正常使用； 10.内置砝码一键式校准（内部校准）； 11.天平开机后会对该天平进行一次全自动校准； 12.温度变化1.5℃后，天平会自动进行内部砝码校准； 13.时间每隔2小时（时间可调），天平会自动进行内部砝码校准； 14.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性； 15.温度漂移：±3ppm/℃@20±2.5℃； 16.最大称量：≥120/31g 17.可读性：≤0.1/0.01mg 18.重复性：±0.1/±0.03mg 19.线性误差：±0.2/±0.05mg 20.秤盘尺寸：≥Φ90mm 21.稳定时间：约3秒/2秒 22.预热时间：30-60分钟
39 | 冰箱（2台） | 冷冻能力：>8(kg/12h) 电压220V 冷藏室除菌净味：净味 散热方式：两侧散热 保鲜、抗菌、净味、防霉四效合一 冷冻室容积>221L 总容积>600L 制冷剂：R600a 运转音：36dB(A) 冷藏室容积>386L 一级能效
40 | 高压消解罐 | 1.规格：PF2-25ml/PF2-50ml， 2.材质：优质锻造304材质，可搭配聚四氟乙烯（PTFE） 内衬或者对位聚苯(PPL) 3.压力：≤6MPA， 4.温度：聚四氟乙烯≤240℃, 对位聚苯（PPL）≤280℃， 5.耐高温：使用温度-200～+240℃， 6.耐低温：-196℃可保持5%， 7.防污染：金属元素空白值低，铅含量小于10-11 g/ml，铀含量小于10-12 g/ml
41 | 酶标仪 | 1.波长范围：320-1000nm（钨灯）； ★2.滤光片：内置滤光片轮，标准配置405 nm、450 nm、492nm、600nm和650 nm五块滤光片； 3.测定范围：0-4Abs； 4.线性范围：0-3Abs，±2％96孔板； 5.准确性（450nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； 6.精确性(450nm):CV≤0.2%(0-3Abs)，CV≤1.0%(3-4Abs)； 7.测量速度：≤6s，96 孔板（钨灯）； 8.微孔板类型：96孔板； 9.分辨率：0.0001Abs； 10.振荡器：线性振荡，多档速度、强度可选； ★11.温控范围：0℃—65℃（制冷时可以达到室温-15℃）