招　标　文　件

项目名称：2025年度生态环境监测机构规范化提升建设项目（一）

项目编号：   JSZC-320623-NTJC-G2025-0007

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）

__2025__年_8__月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	5

第四章  采购需求	16

第五章  评标方法与评标标准	38

第六章  投标文件格式	42

- 第一章  投标邀请

受[南通市如东生态环境局]的委托，南通建辰工程咨询有限公司就[2025年度生态环境监测机构规范化提升建设项目（一）]([项目编号JSZC-320623-NTJC-G2025-0007])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025年度生态环境监测机构规范化提升建设项目（一） 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年 9 月 4 日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-NTJC-G2025-0007

2.项目名称：2025年度生态环境监测机构规范化提升建设项目（一）

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额：178万元。投标报价高于预算金额的为无效响应文件。

7.采购需求（简介）：详见招标文件，请仔细研究。

8.合同履行期限：自签订合同之日起60日历天完成供货、安装调试。

9.本项目是否接受联合体投标：否

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年9 月 4日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　  南通市如东生态环境局

地址：　  如东县城中街道泰山路26号

联系人： 管宏云

联系方式： 13656293685

2.采购代理机构信息

名 称：南通建辰工程咨询有限公司

地　址：南通市崇川区太阳鑫城大厦1幢

联系人： 于工

联系方式： 15862861502

3.项目联系方式

项目联系人：于工

联系方式： 15862861502

- 软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知，本项目招标代理费由中标单位支付，支付金额按100万*1.5%*0.7+（中标价-100万）*1.1%*0.7计取，请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中。投标时做好费用准备，中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.11公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 25.9异常低价审查

根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向代理机构和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：2025年度生态环境监测机构规范化提升建设项目（一）

项目编号：

甲方：（买方）南通市如东生态环境局

乙方：（卖方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的磋商文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 一、合同内容

1.1 标的名称：        见清单一览表

1.2 标的质量：    合格，符合国家规定和招标文件要求。

1.3 标的数量（规模）：    见清单一览表

清单一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起60日历天完成供货、安装调试。

1.5 履行地点：    甲方指定地点

1.6 履行方式：        详见招标文件

1.7 包装方式：   包装必须与运输方式相适应  ，详见招标文件

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：   元（    元）人民币。本项目合同价为包干价，包含所有设备、配套设施、各类辅助材料、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、集成、首次检定/校准、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训,以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家规定强制缴纳的各种社会保障资金等。投标人投标时一次包定,采购方不再支付本次招标价格以外的任何费用(采购方要求变更的除外)

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。乙方应对合同设备提供完整的技术资料，包括但不限于：目录、货物设备清单、仪器说明书、合格证、维修维护保养手册、数据通讯协议、传输协议以及系统集成软件数据库说明等。以上各种资料与合同设备同期运抵现场。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则乙方应当向甲方赔偿由此造成的实际损失。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失（包括但不限于甲方处理侵权纠纷而产生的诉讼费、律师费等）。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   0 元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：  /

6.2.2履约保证金退还时间：  /

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在免费保修服务期满后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

- 八、合同款项支付

- 合同签订仪器到货、安装调式结束，检定/校准、验收合格后，支付至合同价的90%；余款在验收合格满一年且无质量问题后一次性付清。每次支付前成交人需提供正式税票。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、备品、配件及软件。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。若造成逾期交付合同标的的，应按约定承担逾期交付的违约责任；

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。若给甲方造成损失的，乙方需赔偿甲方损失，

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  *****   年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 2 小时内或货到甲方 24 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11.6乙方在项目实施中应确保安全，一切安全事故责任均由乙方承担，甲方不承担任何安全责任和费用。

- 十三、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%  的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之五 每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日 6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期  10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同；乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十四、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续  60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.3 本合同正本一式 5 份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期： 2025年    月    日

- 第四章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,

其内容包含：

一、设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央纯水机 | 套 | 1 |
| 2 | 便携式傅里叶红外分析仪 | 台 | 1 |
| 3 | 挥发酚（含阴离子）全自动分析仪 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动化学需氧量分析仪 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室药品柜 | 台 | 10 |
| 6 | 实验室通风药品柜 | 台 | 4 |
| 7 | 通风柜 | 台 | 2 |
| 8 | 声级计（配套户外监测箱、声音校准器） | 套 | 1 |
| 10 | 可见分光光度计 | 台 | 1 |
| 核心产品：中央纯水机、便携式傅里叶红外分析仪 |  |  |  |

二、技术参数：

（一）中央纯水机

1、用途描述：为各类实验室提供稳定、高纯度的纯水供应，满足不同实验或清洗需求；

2、技术要求：

2.1 以自来水为进水，通过预处理，内置反渗透（RO）模块、内置紫外灯制备RO纯水；

2.2 配置独立的预处理装置，主要包括石英砂过滤器、活性炭过滤器、全自动软化过滤器、微孔过滤、原水增压泵。所有预过滤装置可独立设定运行参数，全自动化反洗、再生。须与制备主机控制系统联动，反洗再生时主机联动自动停启；

2.3 系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水；

★2.4 制备系统封闭式全自动运行，包含1套标准化设计和生产的制备主机，主机必须包含内置RO膜、内置紫外灯、内置相关水质检测仪表和集成控制面板，制水主机与纯水储存水箱、预处理模块为分体式设计，便于维护保养。（RO、紫外灯等重要组件需在出厂时内置于主机）；为了系统运行稳定及降低后续维护成本，不接受双极反渗透设计；（需提供流路图，并加盖生产厂家公章）

2.5 纯水产水量≥300 L/H；主机产水指标：纯水电导率≤20μs/cm@25℃；

2.6 反渗透前预纯化柱，应采用加强型活性碳及其他高效高能的预过滤介质，保障纯化效率，延长RO膜寿命，降低离子交换树脂的消耗；

2.7 RO模块具有智能化RO膜回收率调节功能，RO膜前后各配备电导率计，可自动监测并根据系统进水水质优化RO膜回收率。可自动冲洗排放，不达标RO产水自动排放功能；（需提供国家权威机构有效证明文件，并加盖生产厂家公章）

2.8 内置RO模块具有带有消毒口，主机带有自动化清洗消毒程序，可定期提醒和实现全自动清洗。（需提供证明文件，并加盖生产厂家公章）

2.9 水质监控：产水主机配有电阻率检测器，可在产水主机自带的触控显示屏上在线显示（1）进水电导率和温度；（2）反渗透产水电导率；（3）显示RO膜截流率；（4）产水流速；（5）弃水流速；（6）循环管路水质电导率；（7）水箱储量/液位等；（需提供监控界面实物图，并加盖生产厂家公章）

2.10 集成控制面板应采用≥8英寸彩色触摸屏，通过控制面板可直接获取系统信息，包括：各监测点电导率和温度，各监测点压力，各监测点流速，各工作阀的状态，泵的工作电压和电流，RO膜截留率，主机紫外灯的工作状态和电流，水箱液位和实时容量，水箱紫外灯的工作状态和电流等。各级参数均可设置上下报警限，当设备运行超出报警限时会自动报警；（需提供监控界面实物图，并加盖生产厂家公章）

2.11 配置独立取水器，取水器可迁离主机≥5m，可通过无数据线方式与主机通讯连接，可配置≥10个取水器；

2.12 取水器自带屏幕，彩色触控显示，可显示实时水质、水箱液位及维护和故障信息，可调节取水速度、定量取水；取水器高度可调，适合所有的实验室器皿取水；

★2.13 主机配套的纯化柱、过滤器及紫外灯等耗材带有无线射频识别芯片，可通过主机内置的读取装置识别信息，可在同一监控界面自动识别耗材类型、出厂序列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命；（需提供监控界面的实物图，并加盖生产厂家公章）

★2.14 系统须配置高灵敏度漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路等，其中探头应至少包括2个探针。高灵敏度的检测微弱的漏水信号的强度，适用于中央纯水供水的纯水环境使用；（需提供证明文件，并加盖生产厂家公章）

2.15 纯水箱材质采用医药品级聚乙烯材料，低溶出，通过FDA 21 CFR 177.1520标准测试，内壁表面粗糙度Ra值 < 0.8μm。对纯水不产生二次污染，水箱有效容积 ≥ 350L，配置疏水性聚四氟乙烯（PTFE）材质呼吸器。紫外自动杀菌模块配置265nm UVC LED紫外灯，模块受主机控制，可以设定杀菌程序，确保水箱水质。水箱液位应采用压力感应器，可在主机上实时显示实际水箱容量；（需提供水箱材质检测报告，并加盖生产厂家公章）

2.16 储存分配模块应与水箱分体式设计，应至少包含分配泵、管路过滤器、管路紫外灯、管路在线电阻率仪和背压阀等部件。分配模块由制备主机控制和监控运行，可通过制备主机进行编程控制，内置日间/夜间，工作日/假日等多种模式，能够实现实时和间歇循环，如非工作日无需用水时，系统可自动间歇运行，确保整个纯水系统的水质新鲜和减低微生物的滋生污染的风险；（需提供多模式分配的实物图，并加盖生产厂家公章）

★2.17 分配系统包括在线管路紫外灭菌装置，防止管路菌膜生成。分配管路配备至少一个聚醚砜过滤器，过滤器需通过完整性测试、细菌截留挑战试验（截留效率达到每平方厘米10的7次方CFU的缺陷型假单胞菌）测试；（需提供CNAS检测报告，并加盖生产厂家公章）

2.18 符合实验室优良标准（GLP）设计：自动记录每日水质数据，可存储系统运行至少2年的历史数据，数据可以通过以太网进行数据传输，USB直接下载，方便数据的储存及管理。支持上位机通讯，支持查看操作、数据日志，倒序显示；

★2.19 提供的主机可通过局域网远程控制，支持用户通过移动智能终端应用软件（APP），远程查看主机使用状况、报警信息、水质信息。APP可对多台设备同步管理，当工作站触发维护或报警时，可以在移动终端上同时发出警告，并将报警消息推送给上位机，有效避免损害的扩大，延长系统的正常运行时间，确保实验室安全；（需提供监控软件的实物图，并加盖生产厂家公章）

2.20 主机要求采用标准化一体式设备，便于3Q验证，原厂可提供各类标准所需的中英文3Q认证：IQ（安装确认），OQ（操作确认），PQ（性能确认），以及GMP、GLP环境下的维护程序；

★2.21 生产厂家具备GB/T 19001:2016和GB/T 24001:2016管理体系认证（须有“水纯化设备和纯化耗材设计和生产”等内容的明确描述），且提供的主机通过包含但不限于CE、RoHS等认证；（需提供以上所述在有效期内的认证文件，并加盖生产厂家公章）

3、配置要求：

3.1预处理装置1套；

3.2制备主机1台；

3.3纯水箱1套；

3.4储存分配1套；

3.5提供≥5年的定期上门维护保养及所需全部耗品；

（二）便携式傅里叶红外分析仪

1、用途描述：用于空气突发性应急和固定污染源中气体的定性、定量分析；

2、技术要求：

2.1 用于空气应急和固定污染源两种应用场景下的无机、有机气体监测，无需制样、直接采样。符合以下标准要求：

《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》（HJ 920-2017）；《环境空气 挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》（HJ 919-2017）；

《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1240-2021)；

《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外检测技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018）；

《固定污染源废气　氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1330-2023）；

2.2 监测因子：至少应可定量监测无机气体包括一氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氟化氢、一氧化二氮、氨、六氟化硫；有机气体包括甲烷、丙烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯；

2.3 原理：傅里叶变换红外分析原理；

★2.4 仪器应为便携式，采样泵和氧气传感器应集成在主机内部，保证FTIR测量与氧气测量同步；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

2.5 全中文分析软件。仪器生产商原厂承诺提供软件终身升级服务，提供投标产品对应的软件著作权证书；（提供软件著作权证书证明材料扫描件，且软著名称中需包含“便携式傅里叶”或“FTIR”等关键词）

3、参数要求：

3.1分析仪主机

3.1.1 采用角镜型干涉仪，结构坚固，抗震性强；

3.1.2 光谱分辨率：≤8cm-1，模式可调；

3.1.3 波数范围：至少满足600~4500cm-1；

3.1.4 检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT；

★3.1.5 重复性：≤±2%；响应时间：≤90s；稳定性：≤±2%/h；零点漂移：≤±2%FS/24h；量程漂移：≤±2%FS/24h；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件，至少应包含本项目所列18项监测因子）

★3.1.6 环境适应性：仪器通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件，至少应包含本项目所列18项监测因子）

★3.1.7 振动测试：仪器应在频率范围10~55Hz，振幅值0.15mm，扫描速率1oct/min，持续时间10min，振动方向X、Y、Z试验后，性能保持稳定，仪器的示值误差≤±5%；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件，至少应包含本项目所列18项监测因子）

3.1.8仪器的主机采用≥5英寸的触摸屏，显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果的地理位置等。同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息；

3.1.9 仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力；

3.1.10 通讯模式：蓝牙或WIFI；

★3.1.11 主机应内置地理定位信息模块，仪器检测的每一条光谱中均嵌入地理经纬度信息，保证位置可溯源；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

★3.1.12 供电方式：分析仪应具备外接电源和内置电池两种供电方式。应具备双电池设计，可快速拆卸，在分析仪正常运行状态下可进行电池更换。采用电池供电时，电池续航时间应≥4小时；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

★3.1.13 防护等级：分析仪防护等级≥IP54；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

3.2气体室

★3.2.1 工作温度：应同时具备50℃和180℃两种工作模式，应可根据工作需求进行模式切换；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

3.2.2 气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；

3.2.3 光程长度：≥9m；

3.2.4 气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的左右；滤芯可拆卸；

3.3烟气采样枪

3.3.1 伴热管：采样枪到主机3米长，导管加热恒温180℃；

3.3.2 过滤系统，粉尘过滤不大于5µm；

3.4仪器工作站

3.4.1 出厂标定光谱库

| 序号 | 中文名称 | 化学式 | 量程范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 0~10000ppm |
| 2 | 二氧化氮 | NO2 | 0~200ppm |
| 3 | 一氧化氮 | NO | 0~750ppm |
| 4 | 二氧化硫 | SO2 | 0~500ppm |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | 0~20% |
| 6 | 氯化氢 | HCl | 0~200ppm |
| 7 | 氟化氢 | HF | 0~150ppm |
| 8 | 一氧化二氮 | N2O | 0~300ppm |
| 9 | 氨气 | NH3 | 0~200ppm |
| 10 | 甲烷 | CH4 | 0~1000ppm |
| 11 | 乙炔 | C2H2 | 0~15ppm |
| 12 | 乙烯 | C2H4 | 0~50ppm |
| 13 | 乙烷 | C2H6 | 0~15ppm |
| 14 | 丙烯 | C3H6 | 0~15ppm |
| 15 | 丙烷 | C3H8 | 0~50ppm |
| 16 | 苯 | C6H6 | 0~50ppm |
| 17 | 甲苯 | C7H8 | 0~50ppm |
| 18 | 乙苯 | C8H10 | 0~50ppm |
| 19 | 苯乙烯 | C8H8 | 0~50ppm |
| 20 | 水 | H2O | 0~30% |

3.4.2 分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息；

3.4.3 测量时间可选，可进行无人值守的连续测量；

★3.4.4分析仪应具有存储功能，应可连续测量及定时测量两种测量方式。可设定单个样品测量时长；可存储测量光谱图，可显示时间-浓度趋势图；可按分钟保存测量数据，具有计算平均值的功能，能计算并显示5min、10min、15min、1h 均值；可查询干涉图高度、光源强度以及样品室温度等参数；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

3.4.5 能够进行未知气体的自动查找和判定；

3.4.6 能进行ppm与mg/m3以及干、湿气体浓度的测量及转换；

3.4.7 用户可根据需要远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表；

★3.4.8 分析仪应可连接便携式打印机现场打印测量结果；打印内容应至少包括测量时间、仪器型号、仪器编号、化合物名称、化合物浓度及单位、分钟储存数据及平均值计算结果；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

★3.4.9 分析仪应具有一键快速创建求助文件的功能，以便用户发送分析仪使用状态至厂家进行远程支持；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告扫描件）

4、配置要求：

4.1 分析仪主机1台；

4.2 烟气采样系统1套；

4.3 空气采样系统1套；

4.4 可拆卸电池2块；

4.5 便携箱1个；

4.6 中文分析软件1套；

（三）挥发酚（含阴离子）全自动分析仪

1、用途描述：用于测定饮用水，地表水及污水中挥发酚和阴离子表面活性剂；符合：GB7494 水质 阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法、HJ503-2009 4-氨基安替比林萃取光度法；

2、技术要求：

2.1制造商需具备GB/T31950企业诚信管理体系和五星售后服务认证；

★2.2待测样品自动取样循环蒸馏，所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能；（提供实物图，并加盖生产厂家公章）

2.3氯仿废液独立分离收集，减少混合废液量和后期固废处理费用；

2.4密闭萃取，减少萃取溶剂挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验过程安全；

2.5自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999；

2.6独立的光度计检测器，配套触摸显示屏幕，方便独立计量校准；

2.7各运行环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器和比色皿等全自动清洗；

★2.8自动进样器≥40位样品通道，采用≥200mL定量注射泵定量取样，原水待测样品自动定量取样分析；（提供自动进样器、定量注射泵实物图，并加盖生产厂家公章）

2.9电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型；

2.10分析方法选择：亚甲蓝分光光度法、4-氨基安替比林萃取光度法、直接分光光度法可选；

★2.11蒸馏模式：待测样品自动定量进样蒸馏、蒸馏试剂自动加液、烧瓶等容器自动清洗，减少外接普通蒸馏仪联机操作的误差和工作强度；

2.12试剂加液：高精度定量注射泵加液，配套2套独立的12通控制阀；

2.13检出限：≤0.05mg/L（阴离子）≤0.0003mg/L（挥发酚）；

2.14重复性：3%；（提供计量部门检验合格报告证明）

2.15线性系数：r>0.999自动配标；（提供软件操作实物图证明）

3、配置要求：

3.1 挥发酚主机1套；

3.2 样品盘1套；

3.3 试剂瓶5个；

3.4 蒸馏系统1套；

3.5 定量注射泵3套；

3.6 40位自动进样器1套；

3.7 循环水冷阱1套；

3.8 数据工作站软件1套；

3.9 可调比色池光度计1套；

3.10 废液收集1套；

（四）全自动化学需氧量分析仪

1、用途描述：适用于批量样品CODcr的全自动运行分析，满足HJ828-2017水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法；

2、技术要求：

★2.1 为适应现有空间的充分使用，要求整机一体化结构≥32位样品通道，仪器长度≤1100mm，且满足高度1000mm的通风橱内安置；（需提供设备正面、侧面实物图，并加盖生产厂家公章）

★2.2 热源表面具备耐高温氧化的微晶陶瓷面防护，配套废液导流槽，避免金属型材热源浓硫酸试剂误入引起的酸液侵蚀；（需提供加热源微晶陶瓷面防护实物图，并加盖生产厂家公章）

2.3 试剂加液泵要求≥5套独立定量柱塞泵和10套控制阀，且不同试剂均采用独立的试剂泵定量加液，避免不同试剂溶液间的交叉污染和试剂间切换清洗产生多余废液；（需提供对应数量的定量泵和控制阀实物图，并加盖生产厂家公章）

2.4 要求循环水冷凝系统由主机自动控制开启和关闭，自由设定温度实现恒温循环冷凝；（需提供自动控制冷凝水开启关闭的实物图，并加盖生产厂家公章）

2.5 满足样品杯内消解、样品杯内滴定分析，降低抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的安全隐患和样品试剂间的交叉损失污染。

2.6 具备两套独立运行的热源通道，要求运行过程中满足循环上样分析，且试剂标定与样品消解滴定同时进行；（需提供第三方技术证明文件，并加盖生产厂家公章）

★2.7 样品杯四周配套≥8套风源降温，提高消解后样品杯降温效率；（需提供样品杯四周配套≥8套风源的实物图，并加盖生产厂家公章）

★2.8 安全性能要求：加热源底部不得有任何元器件，避免浓硫酸误入引起的安全隐患；自动判别待测样品位样品杯状态，如有不匹配仪器能自动报警；试剂标定时样品杯自动与冷凝管对接，减少样品杯直接加酸与纯水形成的酸雾腐蚀其他部件；（需提供实物图，并加盖生产厂家公章）

2.9 试剂添加流程、分析流程严格遵循HJ828-2017标准要求，避免同类试剂批量加液后再进行另一类试剂加液等方式影响分析条件恒定；

2.10 要求冷凝管设有弹性四氟密封圈卡槽，实现样品杯与冷凝管双重密封消解保护，非单一磨砂密封方式；（需提供四氟密封圈卡槽等实物图证明，并加盖生产厂家公章）

2.11 分析方式及效率要求：高低浓度样品同时随意进行，满足氯化物滴定分析，且各样品硫酸汞溶液均可0-2mL自由设定定量加液，30个样品平均＜320min分析效率；

★2.12 要求配套两套独立硫酸-硫酸银自动定量加液系统，满足两个样品同时进行加液，且加液完成后自动排空试剂管路；（需提供技术证明文件，并加盖生产厂家公章）

2.13 分析数据要求：试剂标定6次RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL，27mg/L左右浓度结果RSD≤3%，任意多浓度质控同时分析结果均符合标准物质证书要求；（需提供第三方测试数据证明文件，并加盖生产厂家公章）

2.14提供国家环境监测总站产品比对报告验证，（提供比对报告验证扫描件并加盖生产厂家公章）

2.15 COD分析仪升级（原设备1500D）技术要求：

★1、提供设备升级资质及能力证明、并提供改造方案；

2、样品通道： 升级后两个独立运行样品通道，支持循环上样分析，并满足标定和样品同时运行分析。（需提供第三方技术证明文件，并加盖生产厂家公章）

3、分析效率： 30个样品提升分析效率至6小时内。

4、通讯功能： 升级为可连接LIMS通讯，支持远程查看数据。

5、仪器结构: 满足通风处内安置。

★6、加热源:升级后满足耐强酸腐蚀，耐高温氧化，加热圆表面具有陶瓷防护。（需提供加热源微晶陶瓷面防护实物图，并加盖生产厂家公章）

★7、安全性运行:升级加热源底部不得有元器件，减少硫酸误入引起的损坏短路；增加样品位自动判断，确保实验有效运行。

8、冷凝水:升级后冷凝循环水自动控制开启和关闭，具备缺水、超温报警防护。（需提供自动控制冷凝水开启关闭的实物图，并加盖生产厂家公章）

9、升级后提供原厂1年质保。（提供原厂质保函）

3、配置要求：

3.1分析仪主机1套；

3.2独立运行的试剂泵9套；

3.3试剂控制阀10套；

3.4试剂瓶8个；

3.5样品序列自检系统1套；

3.6试剂溶液机器人手臂3套；

3.7微晶陶瓷防护热源2套；

3.8风冷降温8套；

3.9恒温循环冷凝水机1套；

3.10数据分析工作站1套；

3.11样品瓶2套

3.12 COD设备升级 1套

（五）实验室药品柜

1、用途描述：用于储存化学试剂和药品;

2、技术要求

2.1 整体材质

2.2 柜体：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳；

2.3 活动层板：采用8mm磁白色PP板材，四周有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果；

2.4 门系统

2.4.1 拉手：采用PP材料经射出成型而得，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选；

2.4.2 合页：采用PP材料经射出成型而得，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选；

2.4.3 视窗：采用4mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性；

2.5 尺寸：900mm*450mm*1800mm；

（六）通风药品柜

1、用途描述：;用于实验室内废气的排放，以保证实验室人员安全；

2、技术要求

2.1 整体材质（带通风）

2.1.2 柜体：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳；

2.1.3 活动层板：采用8mm磁白色PP板材，四周有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果；

2.2 门系统

2.2.1 拉手：采用PP材料经射出成型而得，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选；

2.2.2 合页：采用PP材料经射出成型而得，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选；

2.2.3 视窗：采用4mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性；

2.3 尺寸：900mm*450mm*1800mm；

（七）通风柜

1、用途描述：

2、技术要求

2.1 整体材质

2.1.1 上柜体：采用8mm耐酸碱PP材质，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳；

2.1.2 台面：采用12.7mm实芯理化板台面，四周加厚至25.4mm；

2.1.3 下柜体：采用8mm耐酸碱PP材质，四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力；

2.2 移门系统

2.2.1 导轨：采用特制PVC材料，线接触设计，最低程度减少摩擦力；

2.2.2 视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便；

2.2.3 视窗：无段式设计，手感轻盈，标配5mm钢化玻璃，具有较好的强度及安全性；

2.2.4 拉绳：SUS304外包PVC；

2.2.5 滑轮：PP静音滑轮，摩擦力很小；

2.2.6 配重块 ：采用PP外壳+SUS304花篮扣，方便调节；

2.3 电子器件：照明： 防水、防尘、抗冲击 三防灯罩，飞利浦灯管，四通电子整流器 (发热量低，且开启时不会闪烁)；

2.4 插座： 实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+鸿雁三孔多功能插座，TF201标配3只，TF302标配4只；

2.5 配电箱： 同质PP外壳*1, 接触器*1,热继电器*1，小型断路器*1(所有电器原件采用品牌大厂产品)；

2.6 控制器：带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，让您的操作省心放心；

2.7 配备通风系统；

2.8 尺寸：1500mm*800mm*2350mm；

（八）声级计（配套户外监测箱、声校准器）

1、用途描述：测量环境中的噪声水平；

2、技术要求：

2.1声级计

2.1 传声器灵敏度级：≥-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)；

2.2 频率范围：10 Hz～20 kHz；

2.3 Ａ/Ｄ位数：≥24位；

2.4 采样频率：48 kHz；

2.5 本机电噪声：＜10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

2.6 测量范围：A计权声级20 dB～143 dB；

C计权声级25 dB～143 dB；

Z计权声级30 dB～143 dB；

C计权峰值声级60 dB～146 dB。

2.7 其他频率线性范围：

31.5 Hz：20 dB～103 dB（A）；

4 kHz：20 dB～144 dB（A）；

8 kHz：20 dB～142 dB（A）；

12.5 kHz：20 dB～138 dB（A）。

2.8 时间计权：并行（同时）F、S、I；

2.9 频率计权：并行（同时）A、C、Z；

2.10 检波特性：真有效值数字检波；

2.11 仪器类型：符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1；滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

2.12 显示器：≥4.3英寸电容型触摸屏；

2.13 外壳防护等级：≥IP65

2.14 主要显示内容：可实时测量及显示≥9个测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

2.15 主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；

2.16 主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；

注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。

2.17 1/1 OCT分析功能：

标称中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz；

主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Lmax)、频带最小声压级(Lmin)、频带等效连续声压级(Leq,T)

2.18 数据存贮：16 G内部存储，配64 G TF卡；

2.19 输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

2.20 日历时钟：每月误差＜1 min；

2.21 电源：≥10000mAh锂电池、外接电源（≥20W快充）；

2.22 测量时间：1 s到96 h任意设置；

2.23 工作环境：温度：-20℃～60℃；相对湿度：20%～90%；

2.24 重量：≤600g；

2.2户外监测箱

2.2.1箱体外形尺寸：≤ 500mm×400mm×200 mm；

2.2.2箱体防护等级：≥IP65；

2.2.3防盗设计：可加锁；

2.2.4配有延长杆、延长线缆；

2.2.6 总质量：≤4kg；

2.3声校准器

2.3.1 符合标准：GB/T 15173-2010 1级和IEC 60942:2017；

2.3.2 声压级：114dB及94dB（以2×10-5Pa为参考）；

2.3.3 声压级精度：≤±0.25 dB（-10℃ ~ +50℃）；

2.3.4 频率准确度：1000 Hz±1 %；

2.3.5 总失真：≤2.5 %；

2.3.6 连续使用时间：≥7小时；

2.3.7 稳定时间：＜15s；

2.3.8 使用环境温度范围：-10 ℃~+50 ℃；

3、配置要求：

3.1 声级计主机1套；

3.2 户外监测箱1套；

3.3 打印机1台；

3.4 声校准器1套；

（九）可见分光光度计

1、用途描述：用于光度测量；

2、技术要求：

★2.1 光学系统：双光束比例监测；

2.2 波长范围：325-1100；

2.3 波长准确度：±2.0nm；

2.4 波长重复性：≤0.4nm；

2.5 最小光谱带宽：2.0nm±0.4nm；

2.6 光度范围:-0.3-3Abs；

2.7 透射比示值误差：±0.3%T(0~100%T)；

2.8 透射比重复性：≤0.15%T(0~100%T)；

★2.9 杂散光：≤0.1 %；

★2.10 基线平直度:+0.002A(335~1090nm)；

2.11 噪声：<0.15%T(500nm,P~P,开机预热半小时后)；

★2.12 基线漂移：≤0.35%/h(500nm.0 Abs 开机预热两小时后)；

★2.13 厂家生产的紫外可见分光光度计应通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的认证(提供体系认证证书)；

3、配置要求：

3.1 可见分光光度计主机1台；

3.2 玻璃比色皿1cm 4只，2cm 2只，3cm 2只；

3.3 保险管(2A)2只；

3.4 组合工具、电源线、使用说明书、装箱单、合格证1套；

三、交付要求、时间和地点

1.交货方式：中标人免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。中标人应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

2交货地点：南通市如东生态环境局

3.交货时间：自签订合同之日起60日历天完成供货、安装调试。

四、采购标的的验收标准及培训

（一）验收标准

1.产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购方及采购方指定部门对成交单位提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，采购方有权终止合同。相关损失由成交单位自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购单位不再另行支付。上述涉及注明交货验收重点条款的各项性能指标，成交单位交货时现场服务技术人员须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

2.验收标准：采购人按照采购文件相应规定以及国家和行业标准进行质量验收。

3.验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、质保证明材料、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。成交人对质量问题负责包退、包换和包修，所发生的费用由成交人负责。

4.采购产品的验收时间：安装调试完毕并经过试运行后3个月内。

（二）培训要求

1.设备交付后，中标人应于15日内开展设备使用现场培训，由此产生的费用由中标人负责。

2. 培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别、排除等。安排具备从业经验的技术人员，对采购人使用设备的人员和相关管理人员进行培训。

五、采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。

8.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：中央纯水机、便携式傅里叶红外分析仪；

六、质保及售后要求：

1.质保：质保期为1年，如投标文件中有延保承诺则按承诺期限执行,质保期自仪器验收签字之日算起，在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件、免费的技术咨询服务、免费的技术信息和资料等）。质保期满后，按优惠价格80%为用户提供备品备件，保证零配件的供应十年，终身提供优质服务。厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

2.维修响应时间：中标人对用户的服务要求应在2小时内响应；需要在现场进行维修的，应在48小时内到达仪器现场；故障必须在7天内修复；一般问题应在24小时内解决，重大的零配件更换问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失并提供新机使用。

3.技术服务信息：要求提供设备生产方设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

七、 付款方式：

合同签订设备到货、安装调式结束，检定/校准、验收合格后，支付至合同价的90%；余款在验收合格满一年且无质量问题后一次性付清。支付前成交人需提供正式税票。

八、本项目不接受进口产品参与。

九、安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 商务技术分：70分。

商务技术分是所有评委评分的算术平均值，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能及要求（45分） | 所投产品参数及要求的完全响应招标文件“项目需求”中技术要求的得的得45分；未标注“★”号参数及要求负偏离或不符合，每项扣0.5分；标注“★”号参数及要求负偏离或不符合，每项扣2.5分；扣完为止； 注：1.投标人需提供偏离表将招标文件“项目需求”中所投产品的具体参数及要求和投标响应情况逐条对比，并在偏离表中标注对应页码。 2.招标文件中参数及要求注明需要提供其他证明材料的，需提供对应材料。相关材料投标人未提供、提供错误或未正确标识的，视同负偏离。 3.投标人应对产品参数及要求正确表述，不得将实质不符表述为正偏离或符合，专家以实际偏离情况打分。 |
| 2 | 核心产品 （10分） | 根据投标人提供的核心产品的性能、质量和操控性等情况进行综合评定：1.产品技术性能评估（满分5分）： 产品在先进性、通用性、操控性等方面表现突出，满足高标准需求的，得5分；产品在相关方面表现符合基本要求，无明显短板的，得2分；产品在相关方面存在明显不足，影响实际使用的，得0分。 - 2.产品应用与维护评估（满分5分）： 产品在适用性、可扩展性、维护成本等方面具备显著优势，能高效满足长期需求的，得5分；产品在相关方面表现适中，基本符合项目要求的，得2分；产品在相关方面存在较大局限，可能影响后续使用或增加额外成本的，得0分。 |
| 3 | 安装验收方案（5分） | 根据各投标人对投标产品的供货安装、调试及验收方案进行综合评审： 配套供货方案供货内容齐全、安装调试及验收安排有序详细可实施为优秀，得5分；配套供货方案供货内容基本齐全、安装调试及验收基本符合需求为良好，得3分；配套供货方案供货内容有遗漏、安装调试及验收不够条理的为一般，得1分； 未提供相应内容的得0分。 |
| 4 | 售后服务方案（5分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定：投标人须编制详细的售后服务方案，包括但不限于免费保修期、保修内容（包括费用）、应急维修时间安排、免费保修期及质保期满后的承诺、培训计划及人员安排等内容。 方案详细具体、具有针对性、可操作性强为优秀，得5分； 方案相对具体、针对性一般、可操作性较强为良好得3分； 方案相对简单、有一定可操作性为一般，得2分； 方案不具有针对性、不具可操作性为较差，得1分； 未提供相应内容得0分。 |
| 5 | 投标人承诺（5分） | 投标人出具并盖章的承诺函扫描件（承诺函格式自拟）得5分： 1.承诺投标型号为生产厂家的最新型号； 2.承诺其提交的相关材料真实有效，如有不实，愿承担承担虚假应标的相关责任； 3.承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，投标人按投标价的30%作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。 无公章、不完整或有歧义的视同未提交，未提交不得分。 |
| 注:请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 |  |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.有效的营业执照扫描件；

3.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

4.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

5.投标函（格式见附件6）

6其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （大写） （人民币： 元）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

法人授权书

本授权书声明：               （投标人名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就JSZC-***********号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6                             投标函

致：南通市如东生态环境局

根据贵方的JSZC-**********-****号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：_____年____月____日

附件7

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为**************单位的采购文件编号为********的********项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为监狱和戒毒企业的，如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。