泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

招标编号：JSZC-321202-JXJS-G2025-0013

项目名称：理化实验室仪器设备采购（二次）

采购人：泰州市海陵区疾病预防控制中心

采购代理机构：江苏捷星建设项目投资管理有限公司

2025年6月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

理化实验室仪器设备采购（二次）的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025年7月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-JXJS-G2025-0013

项目名称：理化实验室仪器设备采购（二次）

预算金额：250万元

最高限价总价：250万元

| 标段号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 气相色谱仪 | 1台 | 135万元 |
|  | 原子吸收分光光度计（火焰+石墨炉） | 1台 |  |
| 标段2 | 电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms） | 1台 | 115万元 |

注：本项目不接受进口产品。

采购方式：公开招标

采购需求：详见第三章采购需求。

供货期：合同签订后30日历天内完成安装调试及培训

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明；

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自本公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件。具体方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年7月15日9点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无

2.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，联系电话：0523-81568158，投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：智先生：0523-86897512；张先生：0523-87633965。客服QQ：1195486789，709339244。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“泰州市政府采购网”发布的更正公告。

5.投标人自行勘察现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

6.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

7.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：泰州市海陵区疾病预防控制中心

地  址：东风北路66号

联系人：李先生 13775661974

2.采购代理机构信息

名  称：江苏捷星建设项目投资管理有限公司

地　址：泰州市春风路108号

联系人：吴女士15896019949

3.项目联系方式

项目联系人 ：吴女士

电　     话：15896019949

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 理化实验室仪器设备采购（二次） |
| 2 | 招标内容 | 仪器设备采购 |
| 3 | 供货期及服务地点 | 供货期：合同签订后30日历天内完成安装调试及培训 服务地点：甲方指定地点 |
| 4 | 最高投标限价 | 总价（最高限价）：250万。 投标总报价不得超过招标文件规定的最高限价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： （1）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明； （2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 联合体投标 | R不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | R不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理。 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | 固定总价合同 |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2025 年 7月 15 日 9 时 30 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2025年 7 月 15 日 9 时 30 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 16 | 评标委员会成员 | 评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人或全部由评审专家组成。 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 R提交 金额：中标价的10% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：项目竣工验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市海陵区疾病预防控制中心 |
| 19 | 付款方式 | 项目供货验收合格后付合同总价的80%，余款正常使用一年后付清。 |
| 20 | 特别说明 | 本项目兼投不兼中，投标人可同时投多个标段，但只能中一个标段。开标、评标、定标按一、二标段顺序进行，第一标段排名第一的中标候选人参与后续标段的评审，但不参与后续标段推荐中标候选人的排序，依此类推。 |
| 21 | 中标服务费 | 本次采购，招标代理费由中标人承担，中标人须按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002）执行足额支付采购代理服务费。 |
| 22 | 其他 | 1.投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“泰州市政府采购网”发布的更正公告。 - 中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 3.中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏捷星建设项目投资管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏捷星建设项目投资管理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来地对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

- 资格、资信等证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保险资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（如有，格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 商务偏离表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要的全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性地投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18. 投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

30. 中标人的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

31. 合同授予标准

31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

32. 中标通知书

32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 33.履约保证金

33.1中标人应按规定提交履约保证金。

33.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。

33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退还给中标单位。

33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

34. 合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

35.政府采购政策

35.1中小微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中型、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

35.2残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

35.3监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.4绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

35.5根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

35.6根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

35.7若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

35.8专门面向中小微企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

35.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

36.  特别提醒

36.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

36.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

第三章 采购需求

- 一、采购清单

| 标段号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 气相色谱仪 | 1台 | 135万元 |
|  | 原子吸收分光光度计（火焰+石墨炉） | 1台 |  |
| 标段2 | 电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms） | 1台 | 115万元 |

【注】本项目不接受进口产品。

- 标段一中核心产品为：气相色谱仪

- 标段二中核心产品为：电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）

二、技术参数

- 标段1

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪（FID、ECD检测器，顶空） | 一、色谱主机部分： 1、柱温箱 1.1温度范围：室温以上4˚C~430˚C 1.2温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C 1.3升温速度：0.1˚C/分钟~115˚C/分钟 1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 1.5程序升温：19阶/20平台 1.6最大运行时间：999.99分钟 1.7降温速率(22℃室温下)：从450˚C降至50˚C需要在5min之内 1.8保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min 2、分流/不分流毛细管柱进样口（S/SL）(带电子气路控制，简称EPC) 2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比 2.2最高使用温度：400˚C 2.3压力设定范围：0~100psi 3、电子气路控制(EPC) 3.1 多达10路以上EPC通道，用于进样口、 检测器或辅助气路（如阀等） 3.2 以0.00l psi的增量调节压力（精度） 3.3 大气压力传感器补偿高度或环境的变化 3.4 程序升压/升流：3阶 3.5 具有多种EPC操作模式一恒流、恒压、程序升流、程序升压，脉冲压力 4、不包括柱箱的独立加热区：6个(2个进样口，2个检测器，2个辅助加热区)，辅助加热区最高使用温度：400℃ 5、自动进样器 ▲5.1自动进样器位数：不少于166位（必须提供官网或者彩页证明文件并加盖制造商公章） 5.2 进样针可用：1，5，10，25，50ul 5.3 进样量范围：0.1-50ul 5.4 进样量线性：≥99% ▲5.5为样品充分溶解，自动进样器可升级加热控温功能，至少可以加热到55℃（必须提供软件截图和实物照片证明并加盖制造商公章） ▲5.6为样品充分混合均匀，自动进样器可升级样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，高达2000 转/分钟（提供软件截图证明并加盖制造商公章） 5.7 为确保热敏样品的稳定性，自动进样器含有制冷降温功能（必须提供官网或者彩页证明文件并加盖制造商公章） ▲5.8含条形码识别器，可实现样品信息自动识别，提高自动化程度（必须提供实物照片证明并加盖制造商公章） 6氢火焰离子化检测器（FID检测器） 6.1最高使用温度：450˚C 6.2具有自动灭火检测功能，自动点火装置, 6.3最低检测限：<1.4pg碳/秒(十三烷) 6.4线性动态范围：≥107 ▲6.5数据采集速率：高达1000Hz（提供软件截图证明并加盖制造商公章） 7微池电子捕获检测器（Micro-ECD） 7.1 最低检测限：<4.4 fg/mL 林丹 7.2 独有的信号线性化，线性动态范围：对林丹> 5 ×104 7.3 数据采集速率：最大50 Hz 7.4 放射源：<15 mCi 的63Ni 的ß射线 7.5 独特的微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度 7.6 最高使用温度：400°C ▲8仪器触摸屏控制面板通过WIFI连接，实现可移动远程联机（提供实物照片和证明文件并加盖制造商公章） 8.1移动触摸屏控制面板可查看和设置各种方法参数，高效简化使用流程 8.2移动触摸屏控制面板可实时查看色谱图采集状态 ▲9不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙（提供实物照片和证明文件并加盖制造商公章） 9.1每个气相色谱柱智能记录钥匙可独立记录色谱柱的使用频次，使用时间，检测过的项目 10顶空自动进样器 10.1 色谱性能指标：面积重复性：＜1%RSD； 10.2 样品位: 可以容纳45个以上顶空样品瓶 10.3 进样方法： ▲10.3.1顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。 10.3.2标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压 GC柱头压可以独立控制） 10.4 样品瓶：可采用10ml,20ml和22ml尺寸的顶空样品瓶（无需适配器）； 在单次运行序列中可以使用不同尺寸的样品瓶； 10.5 温度控制:加热炉范围：环境温度+5℃到300℃,传输线温度范围：环境温度+5℃-300℃ 10.6 气路控制:电子气路控制（EPC）具有下列性能指标： a.气压和室温变化补偿功能为其标准特性 b.压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为±0.001； c.流量的设定点可调节的增量为0.01mL/min，在0.0到200mL/min之间的控制精度为± 0.01 ▲10.7顶空自动进样器与气相色谱仪为同品牌产品 二 、化学工作站 2.1 软件：Windows 10操作环境，工作站可快速采集数据，色谱定性、定量分析 2.2 GLP功能 2.3 维护信息预报系统（EMF） 2.4 电子记录维护和错误及故障信息 2.5 OQ/PV（操作合格/性能验证）功能 三、配置要求 气相色谱仪主机1套，FID检测器1套，ECD检测器1套，分流/不分流进样口2套，不小于166位自动进样器1套，顶空自动进样器1套，气相色谱仪安装工具包1套，色谱软件 1套，仪器专用计算机和打印机1套，色谱柱2根，进样针（10ul）3根，进样口隔垫100个，O型圈3包，柱螺母2包，石墨密封圈3包，衬管5根，顶空瓶100个，气体纯化器1套，氢气空气发生器1套。 ▲需提供原厂授权 |
| 2 | 原子吸收分光光度计（火焰+石墨炉） | 1、工作条件： 1.1 适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下长期连续运行； 1.2 适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的中国电网条件下长期正常工作； 2、设备用途 主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。 仪器以固体检测器为基础，由进样系统、原子化器（火焰和石墨炉）、光路系统、检测器、 分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的原子吸收光谱仪。 3、技术规格与要求： 3.1技术规格 3.1.1进样系统 3.1.1.1 火焰AAS耐HF酸进样系统，耐50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。 3.1.1.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。 3.1.1.3 火焰进样系统维护方便，如：雾化器端盖打开，拿出放回扰流器再全部重新装好，可以在30秒内完全，方便快捷。（现场验收） 3.1.1.4火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。 ★3.1.1.5石墨炉AAS进样系统，石墨炉进样盘单盘大于等于118位以上的自动进样器，并且保证进样盘中的每一个位置真实可用（现场验收）。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 3.1.1.6 进样量1-99微升连续可调（现场验收）。 3.1.1.7石墨炉AAS进样系统，配备加氧装置，加氧流量由软件全自动控制，软件流量最大可设置250ml/min（现场验收）。 ▲3.1.2光学系统：要求为实时双光束。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 3.1.2.1 双闪耀波长236nm和597nm ▲3.1.3波长范围：184-900nm。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） ▲3.1.4检测器：需采用全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或者至少两根光电倍增管检测器。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 3.1.5灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯。 ▲3.1.6 灯位数：固定灯位，切换或更换时无需旋转调整灯的位置，火焰和石墨炉均≥8灯座。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 3.1.7 火焰采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。 3.1.8石墨炉采用塞曼背景校正和氘灯背景校正。 ▲3.1.9石墨炉须采用横向加热方式。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 3.1.9石墨炉必须配备全彩色摄像装置，监控温度> 1000度，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化、原子化和清洗等全过程。 ▲3.1.10电源：内置直流石墨炉电源，整个仪器为一个整体。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 3.2性能指标（作为验收指标） 3.2.1火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.35，精密度RSD < 0.4%。测量方法按照 中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行。 3.2.2 Cu元素2ppm浓度，一小时连续测试12次/5分钟，每次测试值小于等于1%。 3.2.3标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于2%，并提供实际应用报告。 3.2.4石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量<16.5pg，精密度RSD<2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行。 3.2.5以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅 标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 3.2.6以石墨炉方法测量，2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999以上。 3.2.7石墨炉法样品进样体积（不包含基体改进剂和稀释液体积）60微升测量，测试0ppb、1ppb、2ppb、3ppb、4ppb的铜标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 3.2.8石墨炉具有富集功能，至少连续富集5次以上，测试0、0.2ppb、0.4ppb、0.6ppb、 1ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999以上。 4. 操作软件和计算机技术指标 4.1分析软件：全中文AAS操作软件，和中文帮助软件；而且测量报告也必须为全中文 报告。控制软件可以在中文版Windows 10下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行 模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、 演示和培训。 4.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积 分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 4.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。 4.4 校正曲线拟合方式大于7种，可以任意选择。 5. 响应的所有参数须投标人承诺真实，如中标后验收与招标文件要求不符，将不予付款且已收到的货物不予退货。 6. 配置清单 6.1原子吸收光谱仪：1套（包括火焰、石墨炉） 6.2自动进样器 1套 6.3 石墨管 10只 6.4 元素灯 6只 6.5空气压缩机 1台 6.6循环冷却水系统 1台 6.7商务电脑和打印机 1套 ▲需要原厂授权 |

- 标段2

| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms） | 一、技术参数 （一）、仪器总体要求和工作环境 1.仪器总体要求 1.1电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）要求为电感耦合等离子体质谱仪要求为串级四极杆质谱仪，而非普通的单级四极杆质谱仪。 1.2电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。 1.3仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。 2.仪器工作环境 2.1工作环境温度： 15-30℃； 2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）； 2.3电源：单相200-240V ，50 Hz； （二）、仪器技术要求 1.进样系统： 1.1配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。 1.2为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。 1.3全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。 2. 全基体进样系统（AMS）： 2.1可实现样品气体稀释，稀释倍数≥100倍，可通入纯氧气，实现有机样品的直接进样分析。 2.2可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。 3.射频发生器： ▲3.1高频率自激式全固态射频发生器，频率≥30MHz。（提供厂家盖公章的官方彩页或者软件截图证明和厂家盖公章的承诺书） 3.2具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如需要屏蔽炬，需要配置20套屏蔽炬备用。 3.3 等离子体工作线圈无需通入外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。 3.4等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。 4.气体控制≥6个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等气体流路。 5.接口： ▲5.1为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，所有锥孔直径都需≥0.8毫米。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） ★5.2锥与锥之间不得通入气体。（提供官方彩页或者截图证明，中标后签订合同前，中标供应商必须提供厂家盖公章的承诺书，如未提供，采购人有权利拒签合同。） 6.离子偏转器： 6.1离子偏转器可以实现质量扫描功能，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除。 6.2 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。 6.3离子透镜彻底免维护，如果使用离子提取透镜技术，需承诺提供十年离子透镜免费维护和更换。 7.碰撞反应池： ▲7.1具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统，可动能甄别碰撞模式消除干扰，四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。（提供厂家盖公章的官方彩页或者软件截图证明和厂家盖公章的承诺书） ▲7.2要求除氦气，氢气、甲烷外，为更好的分析生化及血液样本中的痕量元素，必须可以使用纯氨气（≥99.999%）进行相关样品检测。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 7.3单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。 7.4各类反应气可实现在线混合。 ▲7.5 具有智能电子稀释技术，可实现一次进样中直接分析1000 ppm钠标准溶液，得到10个以上不同稀释倍数的检测数据。（提供厂家盖公章的官方彩页或者软件截图证明和厂家盖公章的承诺书） 8.四极杆质量分析器： 8.1质量范围：1-285 amu. 8.2分辨率：0.1-2.0 amu连续可调。 8.3驱动频率 ≥ 2.5 MHz。 9.检测器： 9.1长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。 ▲9.2 检测器瞬时采集速率不低于90,000数据点/秒。（提供厂家盖公章的官方彩页或者软件截图证明和厂家盖公章的承诺书） 10.真空系统： 10.1四级真空系统。 10.2关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。 11 嵌入式液晶触摸板 11.1 液晶触摸屏可进行硬件控制，包括锥、真空、等离子体等。 11.2 液晶触摸屏可实时显示测试结果。 11.3 液晶触摸屏可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。 11.4液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等。 11.5液晶触摸屏可查看仪器维护视频。 11.6 仪器面板LED状态显示灯。 11.7 LED灯不同颜色状态显示仪器操作模式、数据采集模式和待机模式。 12.软件： 12.1操作系统: Microsoft® Windows 10以上操作系统。 12.2可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。 12.3多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率。 12.4 ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。 12.5 提供基于浏览器的网页版数据查看功能，电脑无需连接网络，随时可进行数据查看、处理、导出，独立运行，无需启动仪器操作软件。 12.6 仪器提供接口，将生成的数据集可直接从软件发送至LIMS系统 13.仪器整体性能 13.1灵敏度： 低质量数：≥ 50M cps/ppm； 中质量数：≥100M cps/ppm； 高质量数：≥ 80M cps/ppm 13.2随机背景： ＜ 1 cps (220amu) 13.3氧化物离子 (CeO+/Ce+) ≤ 2.5%，不使用制冷雾室 13.4双电荷离子(Ce2+/Ce+) ≤3.0 % 13.5检出限：Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt 13.6稳定性： ≤ 4% RSD（4小时）。不加内标，每10分钟测量一次。 13.7同位素比精度：107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.08％。 ▲13.8 四极杆最短驻留时间（dwell time）≤10µs。（提供厂家盖公章的官方彩页或者截图证明和厂家盖公章的承诺书） 13.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.1-2.0amu。 13.10低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl基质中50ppt 的80Se回收率优于95%。 13.11同时形态分析能力：具有As和Cr形态同时分析的能力。 13.12具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。 13.13具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。 13.14 具有分析5N高纯氧化钆中Tm、Yb、Lu杂质含量的能力。 13.15 具有分析5N高纯氧化铽中Lu杂质含量的能力。 14.同品牌自动进样器≥180位 （三）、配置要求： 1.电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套 2.循环冷却水机 1套 3.仪器调试溶液 1套 4.同品牌自动进样器（不低于180位） 1套 5.耗材需配置：蠕动泵进样管 3包，排废液管 1包，采样锥 1套，截取锥1套 6.商用电脑、打印机 1套 （四）、售后服务与培训 1. 供应商提供免费专业培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。 2.提供终身的技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 |
| --- | --- | --- |

- 三、技术和售后服务

- 1.设备出现故障后承诺在4小时内响应，24小时内提出解决问题的方案，如需现场维修，48小时到达现场进行维修服务。

- 2.提供免费技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

- 3.安装调试，按发运接收单指定地点送达并按需方要求进行免费的安装调试。

- 4.合同签订后30天内安装、调试、培训完成。

- 5.免费质保期：三年。

6.厂家具备本地售后服务网点和全国免费服务电话。

- 7.如发现设备不满足使用需求，招标人可拒签合同。在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权取消合同且货物不退还，并按合同条款进行处罚。

- 8.为了保证产品和售后服务质量，投标供应商必须提供制造商家盖公章的针对本项目的售后服务承诺书。

- 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标人。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、本项目兼投不兼中，投标人可同时投多个标段，但只能中一个标段。开标、评标、定标按一、二、三标段顺序进行，第一标段排名第一的中标候选人参与后续标段的评审，但不参与后续标段推荐中标候选人的排序，依此类推。

评标内容及标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 价格得分=（评标基准价/投标报价）× 30×100% 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 | 30 |
| 2 | 技术参数响应 | 完全响应招标文件的技术参数和功能要求得42分，带“★”的技术指标为实质性参数，有一项负偏离作废标处理。“▲”为重要参数，每有一项不满足扣2分；其他为一般性参数，一项不满足扣0.5分，扣完为止。“★”、“▲”指标须提供相关证明材料并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。 所有技术参数和功能要求均需提供产品彩页或技术白皮书（需加盖原生产厂家的公章）或官网（需提供截图）或检测报告等技术支持材料，未能提供（或虚假提供）有效技术支持材料，将视为负偏离。 | 42 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（含）以来(按合同签订日期为准)类似本项目的实验室设备供货业绩，每有一个得1分，最多得3分。 （须提供合同复印件和中标（成交）通知书复印件加盖投标人公章，否则不得分。） | 3 |
| 4 | 质保承诺 | 满足招标文件中所有产品质保要求且提供原厂出具的质保函的得8分，未按要求提供（或虚假提供）质保函的每个产品扣4分，扣完为止；若标段内标的物只有一个则扣8分。 | 8 |
| 5 | 售后服务方案 | 售后服务方案包含但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、及质保期后的服务方案等。 方案全面详细，科学合理的得9分； 方案较全面详细，较科学合理的得6分； 方案较概括，基本合理的得3分； 未提供相关方案的不得分。 | 9 |
| 6 | 供货及验收方案 | 对供货、安装方案、验收标准及计划的合理性、完整性，质量保证措施等内容进行综合评审。 供货、安装方案具体详实、验收标准、质量保证措施可实施性强，得5分； 供货、安装方案略有瑕疵，验收标准、质量保证措施操作尚可，得3分； 供货、安装方案方案不详细，验收标准、质量保证措施实际操作难度大，得1分； 未提供相关方案的不得分。 | 5 |
| 7 | 培训方案 | 对买方操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。 方案全面详细，科学合理的得3分； 方案较全面详细，较科学合理的得2分； 方案较概括，基本合理的得1分； 未提供相关方案的不得分。 | 3 |

【注】

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本项目中，投标人所投货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造且提供相应的《企业声明函》才可享受价格扣除，不同制造商制造的货物须分开列项填写，提供不全或未按要求提供则价格将不做相应扣除。

- 第五章 合同条款（参考）

理化实验室仪器设备采购（二次）合同

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照  理化实验室仪器设备采购（二次）  项目公开招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标产品配置及分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件

关于泰州市政府采购             号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条：权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条：交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在_____（期间）前将货物交付甲方。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的（  ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（  ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条：伴随服务／售后服务

- 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。质量保证期限为   年。

- 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

- 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为____小时；非工作期间为____小时。

（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（6）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条：履约保证金

- 中标单位须在签合同前向采购人指定账户汇入提供合同总价5%的履约保证金，项目验收合格后转为质保金；满一年质保期不计利息退还。

- 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条：货款支付

- 本合同项下所有款项均以人民币支付。

付款方式：

第十一条：违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约。

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

- 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（   ）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

- 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的____%向甲方承担违约责任。

- 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条：合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条：争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向（泰州市）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条：合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式___伍__份，甲乙双方各执__贰__份，招标代理机构执 壹 份。

3、江苏捷星建设项目投资管理有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标单位，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：   （盖章）              乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                         帐号：

单位地址：                                    单位地址：

日期：   年    月    日                日期：   年  月  日

第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

（正本/副本）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

标段号：

投标人：

年  月  日

开标一览表

（参考格式，以苏采云系统格式为准,按标段分别填写）

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

投标报价明细表

- 项目编号：JSZC-321202-JXJS-G2025-0013

标段号：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 品牌 | 产地 | 交付期 | 免费质保期 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

【注】1.供应商报价的任何错漏、优惠不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3.“投标分项报价表”中“投标总价合计”数额应当与“开标一览表”中“总价”数额一致。不同标段需分别报价。

4.各标段的投标报价合计不得高于第三章采购需求中《采购清单》内对应的最高限价，否则视为无效标。

5.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投 标 函

泰州市海陵区疾病预防控制中心：

我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 关于资格的声明函

泰州市海陵区疾病预防控制中心：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-321202-JXJS-G2025-0013）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-321202-JXJS-G2025-0013）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

泰州市海陵区疾病预防控制中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-321202-JXJS-G2025-0013）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

年  月   日

说明：上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证扫描件时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 |  | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-321202-JXJS-G2025-0013）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我单位承诺如果未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                        （盖单位章）

年        月        日

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：         年         月       日

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业类型请投标供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 本项目标的物所属行业为：工业。

- 投标人所投货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造且提供相应的《企业声明函》才可享受价格扣除，不同制造商制造的货物须分开列项填写，提供不全或未按要求提供则价格将不做相应扣除。

- 投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏捷星建设项目投资管理有限公司有权将相关内容进行公示。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动,提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：         年         月

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商提供上述表格中业绩的中标通知书、合同（合同首页、签字盖章页不可缺）扫描件。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。