淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 4个镇街水质自动监测站运维服务采购项目

项目编号: JSZC-320826-JZCG-G2024-0034

采购人名称：淮安市涟水生态环境局

代理单位：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

二〇二五年二月十七日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标标准	22

第四部分  合同主要条款及通用条款	25

第五部分  项目采购需求	31

第二章   投  标  文  件  格  式	46

一、投标函	48

二、开标一览表	50

三、分项报价表	51

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	52

五、服务承诺	53

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	54

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	55

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	55

九、示范格式	56

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

项目概况 淮安市涟水生态环境局4个镇街水质自动监测站运维服务采购项目 JSZC-320826-JZCG-G2024-0034 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网 获取招标文件，并于2025-03-11 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320826-JZCG-G2024-0034；

2.项目名称：淮安市涟水生态环境局4个镇街水质自动监测站运维服务采购项目；

3.预算金额：56.000000万元；

4.最高限价：54.000000万元；

5.采购需求：淮安市涟水生态环境局4个镇街水质自动监测站运维服务采购。具体详见招标文件；

6.合同履行期限：自合同签订之日起1年。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）； （2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：2025年2月18日至2025年2月26日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：投标人登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-3-11  09:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
     3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
     4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：淮安市涟水生态环境局

单位地址：涟水县红日大道18-6

联系人：鲁骇浪

联系电话：13805233680

2.采购代理机构信息

单位名称：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

单位地址：涟水县政府北侧泰山路南侧政务服务中心东三楼

联系人：汪晓

联系电话：0517-82315603

- 项目联系方式

- 项目联系人：汪晓

电话：0517-82315603

- 第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件编制

10.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子投标文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（本项目不涉及）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的上传

16. 投标文件的上传

16.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第一章第二部分第24.1.2条规定作无效投标处理。

16.5 采购人或代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

16.6中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

16.7本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1采购人或代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

19.开标

19.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标委员会

20.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

21.评标过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

22.投标文件的澄清

22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

六、定标及合同签订

25.确定中标供应商

25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第一章第三部分规定。

25.2代理公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

25.3代理公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

25.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.质疑处理

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按26.5条的要求提供质疑的均不予受理。

26.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

26.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

26.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

26.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

26.6采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

26.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

26.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。招标文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据，并于1个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.履约资金扶持政策

30.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

30.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

31.促进中小企业发展政策

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，乙方提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

- 投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

- （2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

31.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

31.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

32.节能、环保政策

32.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

32.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

- 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

（一）价格分（10分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）方案部分（50分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

1、运维方案（20分）

评委根据投标人提供的运维方案（包括对本项目服务要求的理解响应程度、资源配置）的完整性、系统性、科学性、可行性进行综合评审。

2、工作计划（10分）

评委根据投标人提供的日、周、月、季、年工作计划与本项目的吻合程度进行综合评审。

3、承诺及特殊预案（10分）

评委根据投标人提供的服务工作质量承诺、应急预案、质量保证措施及违反质量承诺的处罚措施、保密承诺和是否有针对本项目的特殊预案进行综合评审。

4、人员分工（10分）

评委根据投标人提供的本项目服务人员专业构成、人员学历职称、岗位分工的完整性、合理性进行综合评审。

（三）商务部分（40分）

1、投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO10012测量管理体系认证证书的，ISO22320应急预案管理能力，有一项得4分，本项最多得12分。（提供证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询结果截图加盖投标人电子签章）

- 2、投标人拟派的本项目负责人具有类似环保类、环境监测类工作经验，且具有环保类、环境监测类高级职称的得6分；项目负责人具有环保类、环境监测类中级职称的得3分；其他不得分。（提供证书及工作经验证明材料和投标人为其缴纳的自2024年1月以来任意1个月的社保证明扫描件加盖投标人电子签章）

3、投标人拟派的本项目专业技术服务人员中具有中国环境监测总站颁发的《地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训班培训合格证》的，有一份得1分，本项最高得10分，没有不得分。（提供证书及工作经验证明材料和投标人为其缴纳的自2024年1月以来任意1个月的社保证明扫描件加盖投标人电子签章）

4、投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）提供类似本项目（地表水在线监测项目）的运维业绩有一个得3分，本项最高12分。（提供合同以及中标通知书扫描件加盖投标人电子签章。）

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

- 第四部分  合同主要条款及通用条款

甲方（全称）: 淮安市涟水生态环境局

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，淮安市涟水生态环境局（以下简称甲方）、

（以下简称乙方）就                           服务内容协商一致，订立本合同。达成合同如下：

一、项目概况

项目名称：                               。

工程地点：涟水县成集、嵇码、义兴、沈三圩水质自动站。

二、合同内容

1、本项目主要内容包括：

保障涟水县地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式。对涟水县地表水水质自动监测运维服务涉及到成集、嵇码、义兴、沈三圩4个监测水站的1年的运行维护与管理工作。

2、运维服务内容：

1)对水质自动监测站进行日常维护管理；

2)对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

3)及时解决系统和仪器出现的故障（不可抗力因素及政策原因除外）；

4)对自动站仪器进行定期校准、核查；

5)随时接受甲方单位和相关部门不定期的工作考核及质量考核；

6）保证站房清洁，整齐；

7）认真做好各类记录，主要是校准记录表、水站维护记录表、维修记录表等，其他记录根据需求进行上报。

3、乙方负责按合同要求完成一年内对自动监测系统的运行维护工作，确保各项指标达到要求；负责对甲方操作和管理人员的培训工作，保证能够正常操作和维修，并根据项目使用特性，做好服务工作。

三、运维期限、质量标准

1、运维期限：自合同签订之日起一年。

2、质量考核标准：水站运维工作的开展严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。

3、扣款要求

（1）依据运行考核的综合结果支付运维经费

每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。按照维护要求对各站进行评分，以四个站考核得分均值作为考核依据，满分为 100 分，平均分小于 85 分为不合格，平均分大于或等于 85 分为合格。具体考核内容见附件。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。

（2）扣款办法

①考核结果平均分在 80 分以上，85 分以下，为初级警告，扣除半年度运营费 20% ，并责令整改；

②考核结果平均分在 75 分以上，80 分以下，为二级警告，扣除半年度运行费的 30%，并责令整改；

③考核结果平均分在 65 分以上，75 分以下，为三级警告，扣除半年度运营费50% ，并责令整改；

④考核结果平均分在 65 分以下，取消运营合同，并扣除半年度运维费。

- （3）因运维不当导致仪器损毁的，乙方应承担更换设备或修理，达到设备原有性能。

四、合同价款及结算方式

1、合同总价：              （人民币）（小写：         元），以下均以人民币为货币结算单位。

2、付款方式：

合同签订后30天内，甲方向乙方支付合同总价款的50%，运维期满且考核验收合格后15个工作日内支付剩余合同款。

3、乙方应向甲方提供相应金额的发票，税点由乙方承担，包含在合同总价中。

4、支付方式：银行转帐。

5、乙方账户信息：

账户名称：

银行账号：

开户行：

6、同时乙方提供相对应支付款项的运维服务发票（6%）。

五、乙方的责任与义务

1、严格遵守环境保护法律、法规和相应的规章制度，按照《中华人民共和国环境保护法》的管理要求执行，不实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测实施、破坏环境质量监测系统等行为，不得强令、指使、授意他人实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测实施破坏环境质量监测系统的行为；保证监测数据真实、准确、有效，自觉抵制影响公正监测行为，对自动监测设备的监测数据的真实性和准确性负责。

2、严格遵守《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》、《地表水水质自动监测站运行维护技术规范（试行）》和各省的环境监测技术规范要求，不存在对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加、干扰环境监测数据等弄虚作假行为，不存在故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统，造成环境监测系统不能正常运行的行为。不教唆他人做出以上行为。

3、在从事环境监察设施维护、运营过程中严格遵守国家规定，按要求将环境监测设备产生的废液分类收集，集中处理，不擅自排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病原体的废物、有毒物质或其他有害物质。

4、对水站的监测数据负有保密的责任，不以任何方式和渠道向外界任意第三方提供或用于商业用途；不存在与地方相关部门串通、对发现问题瞒报、虚报等违反运维人员作业守则的行为；发现有破坏或干扰环境自动监测设施的正常运行的行为，立即向环保部门报告。

5、运行维护期间，所涉及的水电费、网络费、差旅费、试剂费、耗材费、维修费、废弃物处置费、数据比对费（按规定要求开展具备资质检测机构手工采样比对）、避雷系统年检费、设备维修、备品备件等水站正常运行的相关费用均由乙方支付，甲方不再支付任何费用。

六、服务保证

1、乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目运行维护等各个环节进行严格的质量把关。运行维护期间，如遇甲方为水站更换或新增仪器，乙方须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到甲方指定的管理平台中。乙方更换或新增仪器需在甲方书面同意后进行。

2、在运维期内乙方应保证承包区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况；水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属甲方所有，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

3、运维过程中乙方应严格做好安全防范措施，如乙方项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。乙方相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站；乙方运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足标书中的技术要求。

七、应急措施要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，保证在2小时内报告甲方，并及时用电话或者书面形式报告甲方，协商处理方案，并及时报告上级主管部门。故障处理结束后，及时报告甲方，由甲方确认故障处理意见，并在上级主管部门的管理平台上有效反馈。

八、转让与分包

除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 违约处理

1、甲方无正当理由拒收服务，甲方向乙方偿付拒收服务总值的百分之五违约金。

2、甲方按照正常财务支付流程进行支付，上述付款约定日期为意向性日期，对因财务支付原因造成支付逾期不承担责任。其他甲方无故逾期验收和办理服务期限支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期履约服务，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能进场服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期进场或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所提供的服务质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该继续服务，乙方愿意调整服务质量，按乙方不悔约行为处理。乙方拒绝改进服务的，甲方可单方面解除合同。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙方当事人协商解决，协商不成的应向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

1、签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用微信、QQ或电话通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、因上级主管部门政策原因上收或调整运维事权等，需终止本合同时，双方无条件终止本合同并全力配合做好交接事宜，产生的运维费用按已完成工作量予以支付。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：淮安市涟水生态环境局（签章）乙方：

法人代表：                       法人代表：

地址：                           地址：

委托人：                         委托人

电话：                           电话：

日期：    年   月   日           日期：    年   月   日

- 第五部分  项目采购需求

一、采购内容及需求

1. 1 本次采购的项目为2024-2025年度涟水县4个镇街水质自动站（义兴、沈三圩、成集、嵇码）运维及管理，站点仪表包含常规五参数分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪等。

1.2 全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于中心监管—— 公司运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高水质自动站的运行质量。

1.3 根据服务内容，供应商在报价中应包含表 2 所列各部分工作的费用；

表2

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、 网络通讯费等 |
| 3 | 设备维修保养费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |
| 5 | 年度维修等 | 按照要求进行年度维护的服务内容。 |

注：本项目中标单位须根据甲方要求，做好与原服务单位工作无缝交接，保证甲方项目的顺利进行、无缝衔接。

1.4 根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由成交方提供。

1.5 须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

1.6 按照《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求， 及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

1.7 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

1.8  配合淮安市涟水生态环境局进行水站质量保证和质量质控工作

1.9  随时接受淮安市涟水生态环境局的工作考核及质量考核

1. 10  保证站房清洁，整齐。

1. 11  认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报淮安市涟水生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1） 自动站每日运行数据报表统计

（2） 自动站现场维护记录

（3） 自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4） 自动站每月运行情况

（5） 自动站备品备件管理登记表

1. 12  在运营维护及管理期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定， 本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁 布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作

用。

1. 13 水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电由甲方支付，通讯所需费用及站房和 空调的维修和保养由中标方支付，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、 设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）  属业主方所有。未经业主方同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或 转移；同时，在委托运营及管理期间，成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1. 14 协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1. 15 积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

1. 16 按照《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

2、总体要求

2. 1 供应商资金保证充足。

2.2 供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

2.3 供应商需为本项目提供驻场服务，运维人员应具备大专以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上。

2.4 供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案）及作业指导书，提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.5  供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.8 在水质自动监测系统运维及管理期间，成交供应商应严格按照业主制订的操作规范和 规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪 器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

2.9 不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

2. 10 不论何时，成交供应商无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

2. 11 供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2. 12 对供应商装备的要求：

2.12. 1 供应商应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的实验室分析仪器和 便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；供应商自有通过计量认证的实验室， 或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要 求（均需提供证明材料）。供应商应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

2.12.2 供应商应在淮安市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电 脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.12.3 供应商为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置 1 名专业技术人员，至少配置 1 辆运维车。

2.12.4 对供应商提供服务的要求

2.12.4.1供应商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

2.12.4.2《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

2.12.4.3水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“ 日监控，周巡查、月比对” 的要求，开展日常维护和质控工作。保证站房空调运行正常，定期对空调进行全面的清洗。

A 、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现 场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保

仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a ）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控 制和数据上传通 道畅通 | 确保工控机各个串口和 PLC 、数采仪、分析仪器连接 一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间 是否连接正确 |
|  |  |  | VPN 网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC 检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和 报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换 电池 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各 开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀 接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护 器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵 敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS 检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常 |
| 10 | UPS 电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及 检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1 次/周，确保室 内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分 | 1 次/周，确保监 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |

|  | 析仪维护 | 测仪器所需试剂 充足，管路、 阀 门处于正常状 态，仪器电极无 沾污，运行稳定，比对数据合格 | 2）确保冷却水供应正常 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除 ORP 电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的 ORP 电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1） 检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪 维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 18 | 挥发性有机物 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 3）确保各个阀门正常 |
| 19 | 采样器维护 | 1 次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5） 重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水 管路清洗 清淤 | 1次/月，确保管路 无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出 。至少三次空气吹洗， 以便达到良 好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟 手动运行一次采水流程， 以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路 清洗 | 2 次/月，确保管路 透明，无泥沙藻类 附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件 ，用试管刷清 |
|  |  |  | 洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位 计 | 1 次/月，确保液位 计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物 和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水 杯喷头 | 1 次/月，确保喷头 工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况 ，轻微锈蚀可 采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负 载检查 | 1 次/月，确保蠕动 泵无堵塞和渗漏， 计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察 管清洗 | 1 次/月，确保液位 观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统 综合测试 | 1 次/1 月，确保系统 取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐 指数分析 仪 | 2 次/月，更换试剂 并校正，确保数据 正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况 缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净， 而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析 仪 | 1 次/月，更换试剂 并校正，确保数据 正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况 缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净， 而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮 分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数 | 1 次/月，校正 pH 和 溶解氧电极，确保 数据正常 | 校正 pH 和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 12 | 挥发性有 机物 | 1 次/月，更换试剂 标气并校正，确保 数据正常 | 更换标准校对液和氮气，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短 更换周期 。更换时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是 补充试剂。 更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c ）每 2 月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统 维护 | 根据不同水期，适当 调整，保证采水系统 正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进 行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路 清洗 | 2 次/月，确保管路透 明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件 ，用试管刷清 洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀 清洗检查 | 1 次/2 月，确保清洗 后电动球阀吸合自 如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后 ，将电动球阀装回管 路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关 时间是否符合要求（10s 以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清 洗 | 1 次/2 月，确保清洗 后电动球阀吸合自 如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀 ，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的 脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测 试 | 1 次/2 月，确保清洗 后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为 0.6Mpa ，输出气管连接到待测压力表， 检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检 查 | 1 次/2 月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动 ， 并运行 windos 系统、加载现场监控软件， 串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用 ghost 软件备份操作系统。将备份好的操作 系统和分区 D 内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意 cpu 板、 内存和各个串口 卡上的灰尘清除 。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用 ，禁止从事与工作无关的活 动 |
|  |  |  | 装回工控机重复 1） 、2）步骤 |

B 质控要求

（1）成交供应商须每月编制并提交运维计划；

（2）成交供应商须制定详细的质控工作方案；

（3）当仪器质控接近质控要求限值时，须及时对仪器进行维护；

（4）水站维护和质控测试期间的缺失数据视为无效数据，质控测试时如仪器出现故障视为无效数据；

（5）监测过程全程序留痕，所有维护及质控测试均应形成记录或报告并上报；

（6）水质自动站要求中标人参照国家、省等规定要求，定期对水站仪表进行校准、核查、比对、性能测试，其中：

①氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每日自动完成一次零点核查及漂移、跨度核查及漂移；遥望港入海口站每月至少进行一次零点核查及漂移、跨度核查及漂移；

②pH 、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次标样核查、实际水样比对；

③氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每月进行一次多点线性核查、实际水样比对、集成干预检查、加标回收率测试；

④维护后质控核查

当自动分析仪器进行更换试剂以及更换部件等维护后，应进行标样核查测试；标样核查通过后进行 24 小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试；标样核查通过后仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

合格标准参考国家相应规范要求。

3、技术指标和要求

采购文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3. 1 水质自动站运行指标付款要求：

3.1. 1 运维工作要求

（1）水质自动站运行指标要求：

pH 、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于 95% ，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，

（2）数据质量要求：

水质自动站要求成交供应商参照《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管 理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。

（3）异常情况处理的要求：

故障响应时间小于 2 小时，即发现故障后应在 2 小时以内制定出排除方案，一般故障应 24 小时以内排除，特殊故障 72 小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

（4）运维单位每月定期向业主提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

（5）数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

3.1.2 运维考核付款办法

（1）依据运行考核的综合结果支付运维经费

每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。按照维护要求对各站进行评分，以四个站考核得分均值作为考核依据，满分为 100 分，平均分小于 85 分为不合格，平均分大于或等于 85 分为合格。具体考核内容见附件。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。

（2）付款办法

①考核结果平均分在 80 分以上，85 分以下，为初级警告，扣除半年度运营费 20% ，并责令整改；

②考核结果平均分在 75 分以上，80 分以下，为二级警告，扣除半年度运行费的 30%，并责令整改；

③考核结果平均分在 65 分以上，75 分以下，为三级警告，扣除半年度运营费50% ，并责令整改；

④考核结果平均分在 65 分以下，取消运营合同，并扣除半年度运维费。

4、应急措施要求

4. 1  突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须 2 小时内报告业主，并及 时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在 2 小时内到达现场检修，如 24 小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资 质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

5  惩罚办法

5.1  一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

5.2.如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

6、交接方式

6. 1  业主方应在合同生效前向成交供应商提供水质自动监测系统的以下技术资料：

( 1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

6.2  在合同生效前成交供应商应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

7、参考技术规范和标准

7.1   国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

7.2   国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

7.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

7.4《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

7.5《环境水质监测质量保证手册》

7.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

7.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52- 1999）

7.8《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

7.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

7. 10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

7. 11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

7. 12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

7. 13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T101-2019）

7.14 、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

7.15 、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

附件：江苏省地表水水质自动站运维考核表

水质自动站名称：                                                     考核时间：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 水质 自动站 维护（20分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、电话、空调（去湿）等 满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计 表格及时做好记录 |  |
|  | 仪器维护（5分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；故障及时修复或使用 备机：按省质控要求做好各项记录 |  |
|  | 系统维护（5分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证 空压机、发电机、稳压机纯水器（机）正常运行；按 省质控要求做好各项记录 |  |
|  | 通讯、数据传输 （5分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路 畅通（不可抗拒因素除外） |  |
| 二.质控 管理 (30分） | 期间核查 （5分） | 满足采购需求，按表格要求，做好记录 |  |
|  | 比对试验（7分） | 满足采购需求，按表格要求，做好记录 |  |
|  | 标样考核（8分） | 满足采购需求，按表格要求，做好记录 |  |
|  | 数据传输质量 （10分） | 满足采购需求 |  |
| 三.有效 数据质 量 (50分） | 仪器运转率 （10分） | 实际运行天数365×100× 实际运行参数水站所有参数 ≥ 90% |  |
|  | 数据有效率 （30分） | ≥80%,，即满足采购需求 |  |
|  | 台帐管理（10分） | 仪器设备、定期数据备份、运行记录 |  |

注：所有仪器运转率、数据有效率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行考核。

二、中标人在本项目中加强绿色低碳管理，对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考“《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）”执行。

三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

四、执行标准: 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

- 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

二0二五 年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号:            ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第二章第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 三、分项报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括全部服务不仅限于人员费用（工资、社会保险、福利、服装费用等）、服务所用设备工具购置、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。服务期内采购人不再增加预算，即使国家出台提高最低工资标准的规定，本文件中人员工资未达到国家调整后的最低工资标准的，涉及淮安市最低工资标准及相关保险费用的，视为含在投标报价中。

- 四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |
| 7、 |  |  |  |  |  |
| 8、 |  |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |
| 11、 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字： （电子签章或电子签字）

- 五、服务承诺

（针对采购需求逐条响应。格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：无

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

- 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致         （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（服务）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日