江苏省赣榆海洋经济开发区水、大气环境质量监测自有设备运维服务

- 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320707-HRGJ-C2025-0013

采    购  人：赣榆区柘汪镇人民政府（江苏省赣榆海洋经济开发区管理委员会）

采购代理机构：华瑞国际工程咨询集团有限公司

2025年07月

- 总  目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	7

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	29

第五章  评审方法与评审标准	34

第六章  响应文件格式	37

- 第一章 磋商邀请

受赣榆区柘汪镇人民政府（江苏省赣榆海洋经济开发区管理委员会）的委托，华瑞国际工程咨询集团有限公司就江苏省赣榆海洋经济开发区水、大气环境质量监测自有设备运维服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省赣榆海洋经济开发区水、大气环境质量监测自有设备运维服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年 07 月    24日09点00分00秒（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320707-HRGJ-C2025-0013

2.项目名称：江苏省赣榆海洋经济开发区水、大气环境质量监测自有设备运维服务

3.预算金额：280万元；

本项目设定最高限价，最高限价160万元，投标报价超过最高限价的视为无效标。

- 4.采购需求（简介）：根据江苏省人民政府办公厅关于江苏省化工园区(集中区)环境治理工程的实施意见苏政办发[2019】15号提升监测监控能力，园区建设了大气、水环境质量监测系统，其中水包括水质化学需氧量COD、氨氨、总磷、总氨、流量计、电动阀、数采仪;-包括气温、温度、气压、风速、风向、臭气、二氧化氨氧化碳、二氧化硫、PM10、PM2.5、赛默飞的VOCSPAMS站。对园区园区自有设备提供运维服务。提供两年包括系统运行管理、质量控制、应急管理、维修管理、数据整理等工作，涉及的日常易耗品、标气、配件的供应等其他合理服务。具体详见采购文件。详细内容见本采购文件第四章。

5.服务期限：2年。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（1.2）、（1.3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）、苏财购[2022]45 号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，具体详见磋商文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有企业基本户开户许可证或企业基本存款账户信息证明；

（2）若供应商法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与磋商，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）供应商须提供下列网站查询截图并加盖公章，查询结果均以发布公告之后为准：①信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”；②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

(4)供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库”

备注:采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

4.本项目不接受联合体参与磋商。

三、获取磋商文件

1.时间：2025 年 07 月 10 日至 2025 年07 月 17日

2.方式：在“江苏政府采购网”（“苏采云系统”http://jszfcg.jsczt.cn/）自行免费下载磋商文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥采购代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在供应商提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.售价：0 元

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.响应文件接收（上传）截止时间：2025年  07 月 24日09：00：00（北京时间）

2.开启时间：2025 年 07 月 24 日09:00:00（北京时间）

3.开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：（1）各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

- （2）线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- （3）响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次竞争性磋商不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件，供应商必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中有二次（最后）报价环节。各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，等待后续磋商、报价、答疑澄清等提示，评审过程中不再另行通知。如供应商因自身原因错过相应环节，造成非实质性响应，责任自负。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：赣榆区柘汪镇人民政府（江苏省赣榆海洋经济开发区管理委员会）

地 址：赣榆区柘汪镇

联系人： 	刘帅

联系方式： 18061376357

2.采购代理机构信息

名 称：华瑞国际工程咨询集团有限公司

地 址：连云港市海州区海连东路9号商务大厦15楼

联系人： 朱国锐

联系方式：15251212583

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果供应商参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 第二章 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的采购代理服务收费按“苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费指导价》”服务类标准的39%计取；由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付；磋商供应商须将此部分费用综合考虑在响应报价中，不得单列。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人或采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人或采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购人或采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人或采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3在公告成交结果的同时，由代理公司向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时，需提供 3 份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过到达现场的方式提交质疑。（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）

采购人质疑接收人及联系方式见磋商公告。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4采购人应当在合同签订后2个工作日内上传合同至苏采云公示。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 34、政策功能

34.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

34.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

34.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 35、支持绿色发展

35.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

35.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 36、政府采购需求标准

36.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专

用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：赣榆区柘汪镇人民政府（江苏省赣榆海洋经济开发区管理委员会）

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据       年    月    日 江苏省赣榆海洋经济开发区水、大气环境质量监测自有设备运维服务（标段编号：【标段编号】）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：     。

1.2 服务要求：     。

1.3 质量要求：需通过行政主管部门审查，获得批复文件，并协助办理相关审批手续。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                 元整(¥           ) 人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务

所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期 2年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：         。

9.2 交付方式：         。

9.3 交付地点：         。

十、合同款支付

10.1付款方式： 合同签订后，支付第一年度的30%；12个月后支付第一年度的70%；第二年运营开始后支付当年度的30%，项目运维结束后付清余款。

对满足合同约定支付条件的项目自收到正规发票后10个工作日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的供应商账户。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 在服务期结束后的一年内，若因乙方原因导致其提供的服务不满足相关政策要求的，则乙方应负责免费修改完善其提供的服务成果。

十三、验收

13.1项目完成全部内容，提交全部有关技术文件、资料（必须包括财务资料）等文档，中标供应商须书面提出申请，经采购人同意并组织专家进行最终验收。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的及时交付给甲方。

14.2 乙方向甲方提交的服务成果风险均由乙方负责。

14.3 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金， 由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。 乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标 准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为赣榆区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、代理机构各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方(盖章)：                              乙方(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：           法定代表人或授权委托人(签字)：

地址：                                     地址：

联系电话：                                 联系电话：

开户行：                                   开户行：

账号：                                     账号：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

年   月   日                               年    月     日

见 证 方：

见证时间：

- 第四章 采购需求

1．本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），磋商供应商必须作出满足原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

2．本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务类项目。

3．本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 一、项目概况

- 根据江苏省人民政府办公厅关于江苏省化工园区(集中区)环境治理工程的实施意见苏政办发[2019】15号提升监测监控能力，园区建设了大气、水环境质量监测系统，其中水包括水质化学需氧量COD、氨氨、总磷、总氨、流量计、电动阀、数采仪;-包括气温、温度、气压、风速、风向、臭气、二氧化氨氧化碳、二氧化硫、PM10、PM2.5、赛默飞的VOCSPAMS站。对园区自有设备提供运维服务。提供两年包括系统运行管理、质量控制、应急管理、维修管理、数据整理等工作，涉及的日常易耗品、标气、配件的供应等其他合理服务。

- 二、本次招标服务设备清单

- 具体清单详见附件

- 三、运维服务要求

1、环境空气质量自动监测系统运营维护服务工作要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行管理 | - 必须保障监测子站及仪器设备的安全； - 每周对自动站至少巡检一次，检查系统气路，监测仪器、数据采集存储和传输系统、校准系统和其他辅助设备等运行是否正常，做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的实现要求处理。确认。 - 检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞现象。 - 定期清洗气体采样总管，每半年至少清洗一次，采样总管与支管内不能有明显积尘。 - 颗粒物采样头至少每月清洗1次，滤网无明显积尘，滤水瓶无积水。 - 校准系统所需的氧化剂和净化剂每半年更换一次。 - 检查标准气体钢瓶是否安全固定、阀门是否漏气、标准气体的有效期限和消耗情况等。 - 根据实际情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。 - 定期清洗气象五参数设备，每季度至少清洗一次。 - 认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报园区管委会，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括： - 每日远程监控记录标 - 每周工作计划表 - 仪器设备维护记录表 - 备件耗材更换记录标 - 故障处理申报表 - 质控检查结果记录表 - 月度自动监测数据统计表 |
| 2 | 质量控制 | - 气体分析仪 - 每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。 - 每季度一次精密度检查并做好记录。 - 每半年一次流量检查、使用可追溯标准流量计。 - 氮氧化物分析仪的钼炉转化率每年至少检查一次。 - 每半年一次子站O3溯源与标准传递，并做好记录。 - 每半年一次多点线性校准并做好记录。 - 仪器维修更换重要部件（如光电部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。 - 颗粒物分析仪 - 光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。 - 校准设备 每年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。 |
| 3 | 应急管理 | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内到达子站处理故障并将信息反馈给园区管委会。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回维修点并负责维修仪器。故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。 |
| 4 | 维修管理 | 在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复，如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用（配件费用除外）。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。 |
| 5 | 数据要求 | - 有效监测天数：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO)的单元子参数有效监测天数必须≥28天（2月份≥26天）。 - 有效数据捕获率：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO)单台有效数据捕获率应达到96%以上； |

2、挥发性有机物自动监测系统运营维护服务工作要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行管理 | 1、每日远程检查 8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括： 1.1查看站点数据传输情况； 1.2根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常； 1.3发现运行数据有持续异常值时，应立即通知委托方管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。 1.4 在线挥发性有机物（VOCs）分析系统应每天远程检查仪器峰窗漂移情况。 2、每周巡检 运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括在线挥发性有机物（VOCs）分析系统运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。 2.1站房基本功能及安全检查 运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录： (1)站房照明系统是否正常； (2)室内温湿度是否正常； (3)站房有无漏水、破损现象； (4)检查供电情况，保证系统的正常运行； (5)检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常； (6)检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位； (7)避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固； (8)站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况； (9)站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）； (10)灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。 2.2仪器设备功能参数检查及维护 运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下： (1)查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅； (2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象； (3)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常； (4)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜； (5)在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象； (6) 对于VOCs开展仪器状态和运行状况巡检，并完成巡检记录，应包括：主要性能指标检查、氢气发生器、载气和零气供应情况检查，基线空白漂移/响应值，更换采样滤膜、内标和外标。 2.3每月工作内容如下： (1) 使用标准混合气体对VOCs仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，完成氢气发生器、载气、零气发生器性能检查与流量等各项指标检查； (2) 检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性； (3)对数据进行备份； 2.4每季度工作内容如下： (1) 至少清洗一次采样总管及采样风机； (2) VOCs仪器开展一次采样管路清洗，并使用标准混合气更新多点校准曲线和峰窗；运行时间2年以下或有渗透管做内标的在线气相色谱，应开展混合气单点标准，计算气体浓度偏差校准和峰窗漂移校准，当标准气单点标准气体浓度偏差大于20%，需重新标定校准曲线；利用外部流量计对仪器采样流量进行检查；辅助设备的耗材应根据实际情况进行更换，如氢气发生器和零气发生器的过滤器和干燥剂更换等。 2.5每半年工作内容如下： (1) 每半年开展一次VOCs仪器是多点线性检查，并做一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和FID检测器进行清洗等；根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点校准、仪器重复性、稳定性、方法检出限，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。 (2) 要求Voc每半年给一个数据分析报告。 2.6其他要求 (1)每周所更换下来的耗材，必须记录更换时间，留存备查。 (2)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 |
| 2 | 质量控制 | 运维单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。 1、量值溯源要求 运维单位要根据要求定期对VOCs仪器进行单点和多点线性校准，VOC标准气体必须在有效期内。 2、日常校准要求 每周进行系统气密性检查，每周进行不低于一次的单点质控检查；进行不低于一次的零气空白和系统空白检查； 3、仪器设备检查 每月进行流量检查，每季度进行系统的验漏测试和标准曲线绘制。 4、质控审核 每年进行1次质控审核，审核对象包括所有子站在用和辅助设备。 5、记录上报 各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，上报采购方。 |
| 3 | 应急管理 | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内到达子站处理故障并将信息反馈给园区管委会。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回维修点并负责维修仪器。故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。 |
| 4 | 维修管理 | 在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复，如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用（配件费用除外）。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。 |
| 5 | 数据要求 | 每月对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。 |

3、一企一管系统运行维护服务工作要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行管理 | - 提供、配置并定期更换水质分析仪所需试剂 - 定期更换系统和仪器所需备品备件，应建立备品备件库，满足系统正常运行所需。 - 对系统和仪器进行定期检修、保养。自动监测仪器产生的废液必须交由有资质的危险废物处置单位进行处置，并做好相应的台账记录。 - 及时排除仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外） - 对仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置指控所需的标准物质。 - 保证站房清洁，整齐。 - 7）认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报园区管委会，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括： （1）水污染在线监测系统检查维护记录表 （2）水质在线分析仪标样核查数据记录表 （3）水质在线分析仪实样比对数据记录表 （4）水质在线分析仪校准记录表 （5）水污染源在线监测系统检修记录表 （6）水质在线分析仪标样核查及校准结果纪录表 （7）水污染源在线监测系统耗损件更换记录表 （8）水质在线分析仪试剂更换记录表 （9）水质在线分析仪标准溶液更换记录表 （10）水污染源在线监测仪器废液贮存记录表 |
| 2 | 质量控制 | 1）针对 CODCr、NH3-N 水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对试验。实际水样比对试验的结果不满足HJ355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范表1 水污染源在线监测仪器运行技术指标要求，实际水样比对试验的结果不满足表中规定的性能指标要求时，应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对 试验。 2） 应按照 HJ 91.1、HJ 493 以及本标准的相关要求对水样分析、自动监测实施质量控制。 3）对某一时段、某些异常水样，应不定期进行平行监测、加密监测和留样比对试验。 4）水污染源在线监测仪器所使用的标准溶液应正确保存且经有证的标准样品验证合格后方可使用。 |
| 3 | 应急管理 | - 突发污染事故要求 当一企一管站房内仪器监测数据出现异常时，须立即报告采购人，并在2小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送实验室进行比对测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。如因维护不及时，数据失真，造成对重大污染事故无响应的，采购人有权终止合同，并保留追究相应责任的权利。 - 系统仪器故障 当系统仪器出现故障时，必须立即用电话与书面形式 报告采购人，保证在2小时内到达现场维修。涉及常规仪器故障，须在24小时内排除故障。涉及重大仪器故障，必须在72小时内排除故障。如72小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告采购人，由采购人确认故障处理意见。 |
| 4 | 维修管理 | 在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复，如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用（配件费用除外）。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。 |
| 5 | 数据要求 | 每月对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。 |

四、监督考核要求

1、监督管理

1.1数据必须真实有效，供应商近五年内，在同类服务项目中必须没有数据弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询并承诺，若有不实，按提供虚假资料上报监管单位处理，并承担相关法律责任）

1.2供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

1.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

1.4采购方定期组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

2、考核办法

每半年由采购方对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护管理检查综合评议，其中两率考核占50%，运行维护管理检查综合评议占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.1两率及运行维护管理检查综合评议得分

（1）在线挥发性有机物质谱仪（VOCs）的两率部分(50分)

当单站设备运行率高于80%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则此站点两率部分直接0分。

①监测数据有效率高于90%(含)的，两率得分=50；

②有效率在80%(含)-99%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在70%(含)-80%的，两率得分=实际有效率×90%×50。

（2）运行维护管理检查综合评议部分(50分)

运行维护部分每半年由采购方或其上级主管单位核查，具体检查内容见如下表二，最终得分=(多个站点核查实际得分的简单算术平均值÷100)×50。

表二  环境自动监测系统运行管理检查综合评议表

考核站位：                     日期：                  总分：

| 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行环境 | 室内整洁、干燥（湿度低于80%），照明、空调运行正常（25-30℃），保障仪器适合工作环境。 | 10 |  | 室内整洁，干燥和温度分别打分。 |
| 日常质控 | 巡检记录：监测仪器必须按要求定期进行内外标的检查，及时更换仪器滤膜、干燥剂；仪器标识清楚。采样口有无异物，采样管路干净通畅；采样总管有无加热（30-50℃）；观察站点周围污染源、道路变化情况，如有异常及时上报。 | 12 |  | 内标/外部检查/每日； 定期维护/每月； 季度维护/每季度； 年度维护/每半年。 |
| 持证上岗 | 站点管理人员每三年参加一次全省空气自动站技术培训，合格持有上岗证。酌情打分。 | 10 |  | 没有扣5分，扣光为止。 |
| 档案记录 和管理 | 校准设备每年计量认证、仪器校准、标气使用、管路清洁维护、突发情况等信息记录在档。 要求及时上报维护核查报告、仪器维修记录。 | 10 |  | 缺少任一记录扣2分，直到扣完为止。 |
| 巡检和考核 | 要求接到通知后一个小时内达到检测点位配合巡检工作和考核情况。 | 15 |  | 根据国家标准现场考核，VOCs内标线性检查20%因子超过标准直接扣15分。 |
| 数采仪 状况 | 数采仪工作正常，显示数据与仪器数据一致. | 5 |  | 仪器显示与数据平台不一致，一个指标扣5份，扣完为止。 |
| 系统保障 | 运维车辆和人员的配置管理是否合理；应急响应速度及应急事件及故障处理方案是否符合规范要求；数据传输网络是否正常。 | 18 |  | 运维车辆和人员的配置管理不符合规范扣5分；应急事件及故障处理方案未达到要求扣6分；应急响应速度未达到要求扣5分；数据传输故障处理措施未达到要求扣2分。 |
| 仪器运行 有效率 | 仪器运行有效率和上报率。 | 20 |  | 在线率不低于90%，数据有效率不低于80%，未达到要求扣10分，扣光为止。 |

考核人：                      审核人：                    日 期：

2、运维费核算方法

绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费。

五、服务期限：2年

六、服务费标准及支付

1.上述服务费含税，并包括乙方提供本合同项下的服务过程中所产生的全部费用。

2.服务费的结算和支付办法:合同签订后，支付第一年度的30%；12个月后支付第一年度的70%；第二年运营开始后支付当年度的30%，项目运维结束后付清余款。

对满足合同约定支付条件的项目自收到正规发票后10个工作日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的供应商账户。

七、项目验收：项目完成全部内容，提交全部有关技术文件、资料（必须包括财务资料）等文档，中标供应商须书面提出申请，经采购人同意并组织专家进行最终验收。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。

八、报价要求

磋商报价含税，并包括提供本合同项下的服务过程中所产生的全部费用，采购人不支付其他任何费用。

九、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 第五章 评审方法与评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法：

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

| 1 | 投标报价 （10分） | 满足招标文件要求的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10分（结果保留2位小数点） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 企业资信与能力 （21分） | - 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书的，每有一项得2分，本项最高得6分。 - 注：上述须提供相应证书（有效期内）扫描件且提供国家认监委网站查询截图放至响应文件中，否则不得分。(查询地址：http://www.cnca.gov.cn/)。 - 供应商具有 AAA 资信等级证书的得 3 分，信用等级为AA的得2分，其他情形不得分。（须提供证书原件扫描件） - （3）供应商具有水质监测智能预警系统、水质采样检测分析系统、多终端环保云管理平台、环境保护大数据中心分平台、水质环保管理监督服务平台、水质检测数据云端管理平台计算机软件著作权登记证书的，每提供一个证书的2分，最高得12分。（须提供证书原件扫描件） |
| 3 | 企业业绩 （16分） | - 供应商提供自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担类似环保在线分析仪表运维服务项目业绩合同，每提供1个有效业绩得4分，最高得16分。 注：须提供合同原件扫描件上传至响应文件中，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。 |
| 4 | 运维服务保证能力（11分） | - （1）供应商拟派项目负责人，为本单位正式职工，具有环境保护工程专业中级及以上职称得4分，最高得4分； - （2）供应商拟派现场技术负责人（项目负责人除外），为本单位正式职工，具有环境保护工程专业中级及以上职称得3分，最高得3分。 - 注：响应文件中须提供上述人员的证书及供应商为其缴纳的近六个月中任意一个月的社保等证明材料，职称证上未显示具体专业的以毕业证上的专业为准，未提供的不得分。 - （3）供应商具备水质COD、氨氮、总磷、总氮的水样质控分析能力的CMA证书，得4分。 - 注：需提供上述证书原件扫描件（有效期内）或证明材料。 |
| 5 | 服务方案 （42分） | - 运维服务方案（42分） 至少包括以下方面： 1、质量控制措施（7分） 制定了详细完整的质量控制方案（包括但不限于质量控制计划和措施等），结合招标文件的站点情况，从每周、每月、每季度、每年的角度分别阐述质量控制方案。 2、运维服务内容（7分） 提供对站点与系统的运行维护方案，包括但不限于：系统日常维护、检查、耗品耗材更换、预防性维护、故障排 除与检修等工作，保障系统的正常运行。 3、数据准确度检查方案（7分） 提供的数据准确度检查方案，包括但不限于检查规章制度、人员管理制度、设备管理制度、标准气体管理制度、检查作业指导书等文件。 4、防人为干扰措施（7分） 承诺严格遵守干扰干预自动检测的有关规定，针对预防人为干扰提出相关措施和意见。 5、应急服务方案（7分） 充分考虑所投点位的环境条件、气象条件、交通便利性等因素的影响，面对现场检查期间可能出现的突发情况及发现的重大问题，是否具备有效的处置措施和应急方案。 6、档案管理方案（7分） 运维活动的记录和存储的形式，包括环境条件、仪器性能核查、监测子站运维巡检、关键参数变化、量值溯源与传递、质控检查/校准、设备维修维护、 数据监控/审核、备机/耗材管理使用与更换、标准物质使用等记录，为运维活动提供客观证据，满足相关规范的要求。 评分依据：每项方案优于项目需求得5.1-7分，切实可行得3.1-5分，基本可行得1.1-3分，存在不足得1分，不提供不得分。 |

注：

- 提供上述相关证明材料扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分，中标单位在中标后5日内提供原件供采购人核查，如果投标单位存在虚假应标谋取中标行为，将做废标处理，同时上报有关行政部门进行处罚。

2、采购人保留对投标文件内容进行核实的权利。对提供虚假材料谋取中标的供应商，将取消其中标人资格，并按照有关法律法规进行严肃处理。

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

- 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

五、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、首次磋商报价表（开标一览表）

十、首次磋商报价明细表（报价明细表）

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、技术文件

十四、商务要求响应及偏离表

十五、企业类似业绩一览表

十六、项目管理及技术人员一览表

十七、供应商认为需要提供的其他材料

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

注：后附相关证明材料

供应商：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、磋商响应函

致：赣榆区柘汪镇人民政府（江苏省赣榆海洋经济开发区管理委员会）

根据贵方的             (标段编号：    )磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

法定代表人或其委托代理人签字 (或盖章) ：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

- 九、首次磋商报价表（开标一览表）

首次磋商报价表（开标一览表）

| 标段名称及编号 | 标段名称：【标段名称】 标段编号：【标段编号】 |
| --- | --- |
| 首次磋商报价 （人民币） | 大写： （¥： 元） |
| 合同履行期限 （服务期） |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的最后报价。

- 十、首次磋商报价明细表（报价明细表）

首次磋商报价明细表

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

| 序号 | 服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价（元） | 单项合计价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：          年      月     日

价格构成或报价要求：

（1）此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

（2）各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

（3）项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

（4）磋商报价包括但不限于完成该项目的成本、利润、税金、交通费、差旅费、文本打印费、资料增加成本费、项目调研考察费、规划论证会务费及专家评审费等直至提交最终成果过程中所涉及到的一切费用。

- 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十三、技术文件

- 技术方案

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 招标单位 | 合同/证明材料 | 项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、供应商根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；

2、行数不够，自行添加。

- 十六、项目需求响应

- （请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

- 十七、供应商认为需要提供的其他材料质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。