招 标 文 件

项目名称：东台生态环境监测站规范化建设项目

项目编号：JSZC-320981-JSRJ-G2024-0030

盐城市东台生态环境局

2024年12月09日

总  目  录

招标公告……………………………………01

投标人须知…………………………………05

合同条款……………………………………18

采购需求……………………………………41

评标方法与评标标准………………………93

投标文件格式………………………………99

第一章 招标公告

项目概况

东台生态环境监测站规范化建设项目 JSZC-320981-JSRJ-G2024-0030招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-01-02 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-JSRJ-G2024-0030

项目名称：东台生态环境监测站规范化建设项目

预算金额：460.650000万元（采购包1：420.650000万元；采购包2:40.000000万元）

最高限价（如有）：460.650000万元（其中采购包1:420.650000万元；采购包2:40.000000万元），投标报价高于最高限价的作无效投标处理。

采购需求：根据基层监测机构职责和规范化建设要求，结合我省执法监测和应急监测工作开展情况，明确规范要求，提出基层生态环境监测机构规范化建设指标体系。具体包含七类指标，其中，基础指标四项全部满足是评为规范化监测机构的基本条件，现根据相关需求进行仪器的采购和实验室信息管理系统升级改造。（详细内容见本招标文件第四章）

采购包划分：

| 序号 | 采购包号 | 采购包名称 | 品目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 仪器设备采购 | A02100415环境监测仪器及综合分析装置 | 1 | 项 |
| 2 | 包2 | 实验室信息管理系统升级改造 | A08060302支撑软件 | 1 | 项 |

注：同一供应商可同时参与上述2个采购包的投标，但兼投不兼中（在上一采购包评审中被确定为第一中标候选人的供应商，可继续参与下一采购包的评审，但不再被推荐为下一采购包的中标候选人），开、评定标顺序先采购包1→采购包2。

合同履行期限：采购包1为合同签订后30日历天完成所有产品的供货、安装、调试、并运行，免费质保期为4年（自交货验收合格之日起计）；采购包2为合同签订后30日历天内开发完成并上线试运行，免费运维期为2年（自验收合格之日起计）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-02 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上注册登记方式：

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

1.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

1.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

1.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

2.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

7.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：否。【如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。】

8.供应商成交后打印纸质响应文件（正本壹份、副本贰份），在领取成交通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子响应文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1、采购包2

单位名称：盐城市东台生态环境局

单位地址：东台市金海东路1号

联 系 人：徐先生

联系电话：18921831881

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

单位地址：盐城市金航财富大厦3AF

联 系 人：朱先生

联系电话：18932281510

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电      话：18932281510

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构或采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构或采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 开标一览表（系统固定格式）

10.2 资格审查资料

10.2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

10.2.2 上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）；

10.2.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

10.2.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

10.2.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.2.6 投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

10.2.7 投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

10.2.8 与资格审查有关的其他资料（如有）。

10.3 符合性资料

10.3.1 投标报价明细表；

10.3.2 投标函；

10.3.3 技术要求响应及偏离表；

10.3.4 商务要求响应及偏离表；

10.3.5 投标人的服务承诺；

10.3.6 东台市政府采购事前信用承诺书；

10.4 综合评审相关资料

10.5 价格折扣文件（如有）

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

10.6如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

11.4 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

11.5 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

11.6 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

11.7 “申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

12、投标报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价明细表，说明其拟提供服务的名称、服务内容、数量、价格等，采购人要求投标人明确填写的相关内容的，也应填写。

12.4 每项服务内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.5 报价除标的物的价款外还应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成全部工作内容所必须的人工费、材料费、机械及仪器费、检测费、运输费、保险费、技术服务费、验收费、代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。

本项目每采购包的中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构江苏瑞杰项目管理顾问有限公司支付招标代理服务费，采购包1招标代理服务费为人民币 69700.00 元，采购包2招标代理服务费为人民币 13500.00 元，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不承担此费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构或采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构或采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构或采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构或采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构或采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构或采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构或采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构或采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

26.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7 被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的

26.1.8 由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

26.1.9 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

26.1.10投标文件修改处未加盖投标人公章的

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.13投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的。

26.1.16投标文件中所供产品供货期限（服务周期）、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

26.1.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.1.18组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

26.1.19本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.20投标文件未按照招标文件要求签署或加盖CA电子公章的。

26.1.21其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构或采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向代理机构或采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同条款及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）

质疑受理部门：盐城市东台生态环境局

联系地址：东台市金海东路1号

联系电话：18921831881

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标人放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消中标人中标资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

30.5中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对本项目重新开展的采购活动。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：东台生态环境监测站规范化建设项目（采购包  ）

合同编号：

甲    方：     盐城市东台生态环境局

乙    方：

签订时间：       2025年  月  日

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：盐城市东台生态环境局

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：东台生态环境监测站规范化建设项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见投标（响应）文件

品牌：详见投标（响应）文件  规格型号：详见投标（响应）文件

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：具体详见专用条款第二节第12.2款，其中涉及预付款的：（具体详见专用条款第二节第12.2款）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：同专用条款 第二节 第23.1款

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

1.乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 50% 。

2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

收取履约保证金金额：中标金额的10%

履约担保期限：合同履行期限内

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：  盐城市东台生态环境局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  þ否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：þ否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：供应商负责编制验收报告，提交甲方，甲方依法组织履约验收工作。由办公室组织，监测站领导、业务科室、专家参与，共同对项目进行验收，并由甲乙双方共同签署验收意见书。

（5）履约验收的内容：（型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格、使用状况、培训情况等。）

（6）履约验收标准：满足投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，且经乙方组织的现场培训后，使用人员能正确使用仪器，仪器能够稳定运行，并通过专家认可。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  þ否

（8）履约验收其他事项：/

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点： 盐城市东台生态环境局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 同招标公告及文件 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件：使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件： 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件： 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 同协议书 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 年。（自项目验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： （1）合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同总价的30％作为预付款； （2）项目按合同履行结束，并经甲方验收合格后10个工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方应结算金额的100%（扣除项目已支付的金额）。 每次付款前乙方需开具合法有效的增值税发票（开具付款金额）给采购人，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 乙方除履行安装、调试服务外，还应当提供必要的现场操作培训，20万以上仪器设备还应当提供2人次至厂家的培训学习。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 1% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 1% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 1% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 1 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 东台市 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写签收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 3 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 1 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：采购包1为合同签订后30日历天完成所有产品的供货、安装、调试、并运行，免费质保期为4年（自交货验收合格之日起计）；采购包2为合同签订后30日历天内开发完成并上线试运行，免费运维期为2年（自验收合格之日起计）。 交货地点： 采购人指定地点。货物运输到达后，乙方应安排人员协助甲方收货，并负责货物的装卸和搬运 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格、使用状况、培训情况等，验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的搬运、开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

一、项目概述

1.1项目名称：东台生态环境监测站规范化建设项目

1.2项目背景：根据基层监测机构职责和规范化建设要求，结合我省执法监测和应急监测工作开展情况，明确规范要求，提出基层生态环境监测机构规范化建设指标体系。具体包含七类指标，其中，基础指标四项全部满足是评为规范化监测机构的基本条件，现根据相关需求进行仪器的采购和实验室信息管理系统升级改造。

1.3预算金额及最高限价：合计人民币460.65万元（采购包1:420.65万元；采购包2:40万元）

1.4采购包划分：

| 序号 | 采购包号 | 采购包名称 | 品目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 仪器设备采购 | A02100415环境监测仪器及综合分析装置 | 1 | 项 |
| 2 | 包2 | 实验室信息管理系统升级改造 | A08060302支撑软件 | 1 | 项 |

注：同一供应商可同时参与上述2个采购包的投标，但兼投不兼中（在上一采购包评审中被确定为第一中标候选人的供应商，可继续参与下一采购包的评审，但不再被推荐为下一采购包的中标候选人），开、评定标顺序先采购包1→采购包2。

1.5项目清单：

本采购项目的核心产品为：采购包1为 便携式傅里叶红外分析仪 货物、采购包2为单一产品采购项目。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 仪器设备采购 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式傅里叶红外分析仪 | 1 | 套 | 可现场对CO、CO2、SO2、NO、NO2、HCl、HCN、HF、N2O、NH3等无机气体和挥发性有机物进行定性和半定量监测。 |
| 2 | 红外热成像气体检测仪 | 1 | 套 | 远距离对环境空气监测，爆炸、火灾现场燃烧产物危险性评估，船只烟囱或通风管道排放监测。 |
| 3 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 用于快速测定水中硫化物、氨氮、硝酸盐氮等。 |
| 4 | 便携式测油仪 | 1 | 套 | 用于现场快速检测水质中的油类含量。 |
| 5 | 氨氮自动分析仪 | 1 | 套 | 增强氨氮分析能力 |
| 6 | 全自动总磷总氮分析仪 | 1 | 套 | 增强总磷总氮分析能力 |
| 7 | 便携式颗粒物检测仪 | 1 | 套 | 主要用于现场颗粒物的快速监测。 |
| 8 | 便携水质自动分析仪 | 1 | 套 | 用于现场检测COD、氨氮、氰化物、总磷、六价铬、余氯等常规监测项目检测。 |
| 9 | 固相微萃取装置(便携式GC-MS加配) | 1 | 套 | 主要用于现场定性、定量检测水中挥发性和半挥发性有机组分(VOCs、SVOCs)。 |
| 10 | 便携式电导率仪 | 1 | 套 | 用于现场测定水质电导率。 |
| 11 | 手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪 | 1 | 台 | 用于快速检测水中的叶绿素浓度等。 |
| 12 | 细菌快速检测仪 | 1 | 台 | 用于快速检测水中的大肠杆菌浓度。 |
| 13 | 深井采样器 | 1 | 台 | 用于地下水或深井采样。 |
| 14 | 空气采样器 | 6 | 套 | 空气采样，用于吸收液或吸附管采样，便于携带。 |
| 15 | I型声级计 | 1 | 台 | 噪声测量，用于测量35dB以下的噪声。 |
| 16 | II型声级计 | 4 | 台 | 噪声测量，用于测量厂界噪声及各类环境噪声。 |
| 17 | 声级校准器 | 4 | 台 | 声级计校准。 |
| 18 | 气袋采样系统（含采样箱、采样泵等） | 1 | 套 | 采集有机废气 |
| 19 | 土壤样品冷藏储存装置（含冰箱） | 1 | 套 | 土壤样品保存 |
| 20 | 全球定位系统 | 2 | 台 | 用于现场定位 |
| 21 | 户外供电电源 | 6 | 套 | 户外供电，满足便携式GC/MS、便携式非甲烷总烃测定仪、烟尘采样器等仪器的现场供电。 |
| 22 | 全自动红外测油仪增加测油烟的控制程序 | 1 | 套 | 实现油烟分析自动化 |
| 23 | 水质试纸 | 20 | 盒 | 主要用于水质参数的现场定性。 |
| 24 | 水质试剂盒 | 70 | 盒 | 主要用于水质参数的现场定性和半定量检测 。 |
| 采购包2 实验室信息管理系统升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室信息管理系统升级改造 | 1 | 套 |  |

二、项目执行的相关标准：符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过相关部门审查，通过相关行政主管部门评审。

三、技术要求：

采购包1：

▲总体要求：所投仪器设备功能需完全满足项目采购清单中对于用途的描述，数量满足采购清单中数量要求。如有偏离，作无效投标处理。

分项1：便携式傅里叶红外分析仪（1套）

▲总体要求：可现场对CO、CO2、SO2、NO、NO2、HCl、HCN、HF、N2O、NH3等无机气体和挥发性有机物进行定性和半定量监测。

- 一、单套配置要求

- 分析仪主机，1台；

- 烟气采样系统，1套；

- 空气采样系统，1套；

- 可拆卸电池，2块；

- 便携箱，1个；

- 滤芯，2个；

- 中文分析软件，1套；

- 分析仪工作站1台。

- 二、基本要求

- 1.用于空气应急和固定污染源两种应用场景下的无机、有机气体监测，无需制样、直接采样，能在现场进行长时间的监测，无需值守，符合《环境空气 无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》（HJ920-2017）、《环境空气 挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》（HJ919-2017）和《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶 变换红外光谱法》（HJ1240-2021)、 《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1330-2023）、《环境空气和废气  挥发性有机物组分便携式傅里叶红外检测技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018)的标准要求。

- 2.原理：傅里叶变换红外分析原理。

- 3.供电方式：具备市电和内置电池供电两种方式，采用内置电池供电时，续航不低于4小时。

- 4.★便携式，仪器具有高集成度。主机内内置采样泵、氧气传感器。分析仪主机应不超过20kg。（提供第三方机构出具的检测报告）

- 5.全中文分析软件，并提供软件终身升级服务。

- 三、参数要求

- 1.分析仪主机

- 采用角镜型干涉仪，结构坚固，抗震性强；

- 光谱分辨率：优于8cm-1。

- ★波数范围：至少满足600~4500cm-1；（提供第三方机构出具的检测报告）

- ★检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷，激光器的显示温度波动≤0.1℃；

- 示值误差≤±5%；

- ★重复性：≤±2%；

- 响应时间：不大于90s；

- ★稳定性≤±2%h；

- 零点漂移≤±2%FS/24；

- 量程漂移≤±2%FS/24；

- ★仪器环境适应性，仪器通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%；

注：5）~11）（提供第三方机构出具的检测报告，测试因子至少包括SO2、NO、NO2、CO、NH3、HCL、C6H6、C7H8）。

- 分析仪工作站显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果、地理位置等，同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息。

- 仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力。

- 通讯模式：蓝牙或WIFI。

- 主机内置地理定位信息模块，可设置仅北斗信号，仪器检测出的每一条光谱中均嵌入地理经纬度信息，可以通过测试数据得知监测点位。

- 2.气体室

  - ★工作温度：可同时设置空气模式（50℃）和烟气模式（180℃）；

  - 气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；

  - 光程长度：≥9 m 。

  - 气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的左右；滤芯可拆卸。

- 3.烟气采样枪

- 伴热管：采样枪到主机3米长，导管加热恒温180℃；

- 过滤系统，粉尘过滤不大于5µm；

- 4.仪器工作站

- 出厂标定光谱库

| 序号 | 中文名称 | 化学式 | 检出限(mg/m3) | 量程(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 1 | 4~ 150 |
| 2 | 二氧化氮 | NO2 | 1 | 4 ~ 100 |
| 3 | 一氧化氮 | NO | 1 | 4 ~ 130 |
| 4 | 二氧化硫 | SO2 | 1 | 4 ~ 480 |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | 1 | 4~ 3000 |
| 6 | 氯化氢 | HCl | 2 | 8 ~ 240 |
| 7 | 氰化氢 | HCN | 1 | 5~240 |
| 8 | 氟化氢 | HF | 1 | 4~ 45 |
| 9 | 一氧化二氮 | N2O | 1 | 4 ~ 200 |
| 10 | 氨气 | NH3 | 1 | 4 ~ 160 |
| 11 | 甲烷 | CH4 | 0.25 | 1 ~ 100 |
| 12 | 乙烷 | C2H6 | 0.3 | 1.2 ~ 50 |
| 13 | 丙烷 | C3H8 | 0.3 | 1.2~ 50 |
| 14 | 乙烯 | C2H4 | 1 | 4 ~ 50 |
| 15 | 丙烯 | C3H6 | 0.8 | 3.2~ 50 |
| 16 | 乙炔 | C2H2 | 0.3 | 1.2 ~ 50 |
| 17 | 苯 | C6H6 | 2 | 8~ 50 |
| 18 | 甲苯 | C7H8 | 2 | 8~ 50 |
| 19 | 乙苯 | C8H10 | 2 | 8~ 100 |
| 20 | 苯乙烯 | C8H8 | 2 | 8 ~ 100 |
| 21 | 水 | H2O | 0.03% | 0.03%~30% |

- 分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强测试结果、测量数据的地理位置信息。

- 测量时间可选，可进行无人值守的连续测量。

- 仪器工作站须具有数据库进行文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理的功能。

- 能够进行未知气体的自动查找和判定；

- 能进行ppm与mg/m3以及干、湿气体浓度的测量及转换；

- 用户可根据需要远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表。

分项2：红外热成像气体检测仪（1套）

▲总体要求：远距离对环境空气监测，爆炸、火灾现场燃烧产物危险性评估，船只烟囱或通风管道排放监测。

- 一、单套配置要求

- 主机，1台

- 专用锂电池，3块

- 专用电源适配器和充电底座，1套

- USB数据线和HDMI数据线，1套

- 标准SD卡和读卡器，1套

- 专用蓝牙耳机，1副

- 镜头清洁工具套装，1套

- 仪器防护箱，1个

- 定量模块，1个

- 二、基本要求

- 1.针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

- 2.探测器类型：制冷型高灵敏度探测器；

- 3.操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

- 4.图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；

- 5.录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

- 6.语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；

- 7.具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；

- 8.★激光测距：具有测距功能，可在屏幕上显示距离信息，最大测量距离≥1000m。（提供第三方机构出具的检测报告）

- 9.定位：显示屏可以显示实时经纬度信息，可设置仅北斗信号。

- 10.放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

- 11.图像冻结功能：具备图像冻结功能。

- 12.通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。

- 13.★防爆要求：设备具备防爆安全性，可在防爆环境中使用操作，也可在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作且防爆等级不低于 Ex ic nC IIC T6 Gc。（提供第三方机构出具的检测报告）

- 14.电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。

- 15.可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

- 16.★气体分析功能：可通过WIFI连接定量模块（FID+PID），红外热成像气体泄漏检测仪屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器的检测数据在一定时间范围内的最大值。（提供仪器软件界面截图）

- 17.定量模块技术要求：

- 检测功能：VOCs排查溯源和污染应急现场。

- 检测原理：FID检测器和PID检测器。

- ★氢气瓶充氢方式：可使用氢气发生器充气，氢气发生器采用电解水原理，重量不超过3kg。（提供第三方机构出具的检测报告）

- ★氢气气源：储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时，容纳氢气体积不少于10L；（提供第三方机构出具的检测报告）

- ★防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ia IIC T4 Gb。（提供第三方机构出具的检测报告）

- 充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电；

- 安全要求：为保障产品的安全性，定量模块应具有功能安全认证；

- 量程范围：FID：0~50000μmol/mol，PID：0.5~2000μmol/mol

- 检出限：FID：≤0.5μmol/mol ，PID：≤0.5μmol/mol

- 重复性：FID：≤2%，PID：≤2%

- 三、参数要求

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作温度 | -20℃～+50℃ |
| (2) | 存储温度 | -40℃～+60℃ |
| (3) | 测温范围 | -40℃～+500℃ |
| (4) | 工作波段 | 3.2~3.5μm |
| (5) | 分辨率 | ≥320×256 |
| (6) | 热灵敏度 | ≤10mk@25℃ |
| (7) | 制冷器运行噪声 | ≤35dB |
| (8) | ★显示屏 | ≥5英寸，摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080 |
| (9) | 启动时间 | ≤5 min |
| (10) | ★目镜分辨率 | ≥1920×1080（可旋转） |
| (11) | 可见光摄像头像素 | ≥500万（CMOS，带补光灯） |
| (12) | 手柄可旋转角度 | ≥150度 |
| (13) | 显示模式 | 可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。 |
| (14) | ★变倍 | 1~8倍连续数字变倍 |
| (15) | 视频存储 | SD卡≥64G |
| (16) | 重量 | ≤3kg（含标配镜头和电池） |
| (17) | 仪器防护箱 | 拉杆式防护箱，防护等级不低于IP65 |
| 注：此表格中的★参数，均需提供第三方机构出具的检测报告。 |  |  |

分项3：便携式气相分子吸收光谱仪（1套）

▲总体要求：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮。

一、系统配置

1.设备名称：便携式气相分子吸收光谱仪；

2.工作条件：野外使用可便携式移动电源，实验室内使用时支持AC 220V；

3.技术特点：一体便携式设计，必须在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能；

4.一体式的主机必须包含如下结构：进样及反应控制系统、气液分离系统、加热系统、光源光学及检测系统、自动稀释系统、总氮紫外在线消解模块。

二、光源光学及检测系统

1.满足HJ/T 195～HJ/T 200-2005六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求；

2.检测器：配备多波长同时测定的高灵敏度CCD检测器；

三、进样及反应控制系统

1. TCS温度控制系统:<0.5℃,加热器预热时间少于5分钟, 降低环境温度和样品温度变化带来的影响；

2.配备氨氮快速氧化装置：氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次溴酸盐氧化剂；在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮。

四、载气及控制

1.载气：内置气源自供载气，同时支持使用外供载气（空气或氮气均可）；

2.EPC载气电子压力控制系统：EPC系统对载气流量自动补偿修正，增强仪器稳定性能、响应时间<1S；

3.配备电子压力报警系统：仪器自动监控载气流量及压力，当载气压力及流量达不到正常测试需求时，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

五、气液分离系统

1.气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离；

2.配备除水系统，不使用任何干燥剂，有效去除分离后气体中带出的水份；

3.内置自动稀释系统：自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，可自动配置稀释比达到40倍数的标准曲线，相关性系数>0.9995，最大稀释倍数不小于40，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5%；

六、便携性要求

★1.主机标配带轮便携箱（带拉杆，带轮），便于携带、野外使用，主机总重不超过40kg，方便野外移动使用；

2.主机软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵进样参数等测试条件。

七、测试指标

★1.氨氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：除去亚硝酸盐时的检出限≤0.02mg/L；

★2.硫化物项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：≤0.005mg/L；

★3.硝酸盐氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：≤0.006mg/L；

★4.亚硝酸盐氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％；

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：≤0.003mg/L；

★5.总氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％；

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：≤0.03mg/L；

八、配置要求

1.主机1套：光源光学及检测系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、在线稀释系统、氨氮在线氧化系统、总氮消解系统；

2.主机便携箱（带轮）1套；

3.附件箱（含移动电源，试剂盒） 1套；

4.壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置。

分项4：便携式测油仪（1套）

▲总体要求：用于现场快速检测水质中的油类含量，可用于应急测定工业废水、生活污水中石油类和动植物油类。

一、技术要求

1.符合标准方法“HJ637-2018水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法”。

★2.可独立使用：仪器包含前处理单元、测试单元，内置触控终端，也可外接电脑工作。（需提供产品介绍及仪器照片等证明材料）

3.自动化程度：工作时从水样的定容、萃取、分离、吸附到进样、分析、检测、清洗、排废等全流程实现自动化。

4.萃取方式：采用旋转搅拌萃取技术，萃取效率更高。

★5.硅酸镁吸附柱：每个样品更换一次新硅酸镁吸附柱，避免样品间交叉污染。（需提供产品介绍及仪器照片等证明材料）

★6.油水分离：油水分离膜代替无水硫酸钠去除微量水份，膜直径大于35mm，杜绝堵漏出现。（需提供产品介绍及仪器照片等证明材料）

7.检测体积：可自动检测水样体积，测量误差≤3ml（单个标准量水样）。

8.稳定性高：光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。

9.标定方式：可支持标准曲线校正、单点校正，确保检测精度。

10.实时打印检测结果：仪器安装有嵌入式打印机，测量数据可实时打印查看。

11.专用配件耗材箱：贴心设计的防水防震塑料箱设有专用收纳位，可容纳萃取剂、防护用品，检测所需容器及试剂耗材合理安放，检测时开盖与主机连接即可使用。

12.三防设计：设备内部采用防水、防震、防尘设计，以确保设备能在各种条件下能正常稳定的进行使用。

13.样品瓶：集采样、萃取、测量一体，样品不转移。

14.供电方式：内置锂电池可持续工作8h；可连接汽车电源、便携电源、市电电源，测量时间不受限制。

15.自动提醒：样品测量并清洗完成，软件提示用户当前操作已完成，让操作更方便。

16.无线上传功能：室外完成数据测量后，可以连接无线网络，进行数据的上传备份。

三、指标要求

1.仪器检出限：DL≤0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差)。

2.定性方式：红外谱图扫描。

3.校准系数：在同一套校正系数下验收20mg/L苯、20mg/L异辛烷、100mg正十六烷误差范围不超过8%。

4.重复性：RSD≤0.6%(20-100mg/L油标样测定11次)。

5.准确度：误差≤±1%。

6.测量时间：≤10min（单个样品）。

7.体积量取：仪器自动测量水样体积，误差＜2%。

8.体积读取：仪器自动读取（超声波测量方式）或人工输入。

9.控制机构：自带嵌入式触屏电脑，也可外接电脑。

10.内置锂电池：24V/20AH，前处理部分可连续工作36h，主机部分可连续测量12h。

分项5：氨氮自动分析仪（1套）

一、设备要求：

适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中氨氮项目的自动定量取样进样、自动加试剂、自动清洗测定分析，全过程无人操作干预运行。

二、技术要求：

▲1.测量方法：要求符合标准方法《HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》，实现整个分析过程蒸馏、显色、分析、数据处理及试剂添加和各环节容器清洗的全自动化运行，无需人员干预值守。

★2.要求全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能（提供实物彩色照片证明）。

3.要求具备蒸馏样品自动混匀功能，混匀速度可调，确保样品充分反应和馏出液匀速流出。

4.要求自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。

5.独立的光度计检测器，满足2套密闭比色皿同时安置。

6.要求各分析环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。

7.要求自动进样器不少于40位样品通道，要求原水待测样品自动定量取样分析（提供40位样品通道实物彩色照片证明）。

8.电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。

三、指标要求：

1.标准选择：纳氏试剂分光光度法，满足复杂样品全自动蒸馏预处理分析

★2.蒸馏模式：自动定量进样蒸馏、自动加注蒸馏所需试剂、烧瓶等容器自动清洗，不接受外接普通蒸馏仪联机操作

★3.自动进样器：不少于40通道，≥200mL定量注射泵取样（提供投标产品实物图证明）

4.试剂加液：全过程所有试剂自动加液，高精度定量注射泵加液

★5.防暴沸：蒸馏烧瓶内可调转速转子防暴沸

6.检出限：≤0.025mg/L

7.测量范围：（0.025-2.0）mg/L

8.线性系数：r>0.999自动配标（不少于8个配标浓度点）（提供软件操作实物图证明）

四、配置要求：

氨氮主机1套、电脑及打印机1套、样品盘1套、试剂瓶5个、蒸馏系统1套、定量注射泵4套、40位自动进样器1套、循环水冷阱1套、数据工作站软件1套、可调比色池光度计1套、废液收集1套、随机附件1套。

- 分项6：全自动总磷总氮分析仪（1套）

一、设备要求：

适用于水质总磷、总氮等项目的全自动消解测定分析。

二、技术要求：

▲1.要求符合国标GB/T 11893-1989《钼酸铵分光光度法》和HJ 636-2012《碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》，实现总磷、总氮的全自动消解测定，实现密闭消解、分析、数据处理等全过程。

★2.具备恒温循环水冷却，冷凝温度10-25度自由设定，水箱容量不小于10L（提供带温度控制的循环水实物图证明）。

3.要求高压容器自动控制，120℃控温，具备电子数显压力传感器、全自动开关盖消解。

4.独立的光度计检测器，便于计量校准，自动紫外-可见波段全光谱检测，自动比色分析数据汇总。

5.运行安全防护，具有高低水位自动识别传感器，超水和缺水自动报警，并自动停机（提供实物照片）。

★6.多通道独立定量试剂系统，至少配套2套独立的试剂定量注射泵，减少试剂间的交叉污染，保证试剂注入精度（提供2套独立注射泵实物照片证明）。

★7.要求具备消解后样品自动排空废液，自动清洗消解管（提供实物照片）。

★8.要求不少于50位样品通道同时消解，样品托架可灵活取放，配套独立的密封盖密封（提供实物照片）。

9.具整机结构具有防护门，减少蒸气外溢影响实验环境。

三、指标要求：

1.标准选择：钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

2.运行模式：两个项目同时进行，具有3组独立的安全泄压监控（提供实物照片证明）

3.高压消解容量：满足不少于50位样品同时消解，配套电子压力显示传感器

★4.样品分析：高浓度样品自动稀释定容，空白自动定量取样

★5.样品瓶密封：独立瓶盖密封，减少开放式样品瓶消解逃逸，具备弹性密封

6.检出限：≤0.01mg/L（总磷）、≤0.05mg/L（总氮）

7.测量范围：(0.01-0.6)mg/L（总磷）(0.05-7)mg/L（总氮）

8.重复性：5%

9.线性系数：r>0.999自动配标（提供软件操作实物图证明）

四、配置要求：

主机1套、电脑及打印机1套、样品盘1套、试剂瓶8个、恒温循环水系统1套、数据工作站软件1套、泄压监控安全阀3套、高压消解一体机1套、机器人手臂1套、电子压力阀1套、随机附件1套。

分项7：便携式颗粒物检测仪（1套）

▲总体要求：主要用于现场颗粒物的快速监测。

- 一、仪器用途

- 适用于常规或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警；职业卫生场所有毒有害气体检测；也可用于环境空气颗粒物PM1、PM2.5、PM10、TSP浓度的测量。

- 二、仪器执行标准

- GB 3836.1           爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

- GB 3836.4           爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

- GB 12358-2006       作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

- JJG 846-2015        粉尘浓度测量仪

- LD98-1996           空气中粉尘浓度的光散射式测定法

- 三、仪器技术特点

- 1.支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化

- 2.内置上百种气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确

- 3.气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用

- 4.默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点，可定制扩散式

- 5.实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数

- 6.内置大容量锂电池，可连续工作8小时

- 7.直流5V供电方案，具有仪器供电和电池充电管理双功能

- 8.采用不小于4寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷

- 9.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC

- 10.仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案

- 11.具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能

- 12.提供USB接口，可U盘导出数据，便于后期数据记录处理

- 13.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

- 14.可拓展激光颗粒物传感器，可实时检测PM1/PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度

- 四、仪器技术指标

| - 基本参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主要参数 |  | - 参数范围 |  |  |
| - 主机重量 |  | - ≤1.0kg |  |  |
| - 持续工作时间 |  | - 不少于8h |  |  |
| - 环境温度 |  | - （-20~45）℃ |  |  |
| - 环境湿度 |  | - （0~95）%RH |  |  |
| - 大 气 压 |  | - （50~130）kPa |  |  |
| - 数据存储 |  | - 大于5000组 |  |  |
| - 功 耗 |  | - ＜3W |  |  |
| - 工作电源 |  | - 内置锂电池（7.4V/3.4Ah）或外接5V/3.5A电源适配器 |  |  |
| - 充电时间 |  | - 约4小时 |  |  |
| - 常用传感器技术参数 |  |  |  |  |
| - 主要参数 |  |  | - 参数范围 | - 分辨率 |
| - 颗粒物检测模块 | - PM1.0 |  | - （0~1000）μg/m3 | - 1μg/m3 |
|  | - PM2.5 |  | - （0~1000）μg/m3 | - 1μg/m3 |
|  | - PM10 |  | - （0~1000）μg/m3 | - 1μg/m3 |
|  | - TSP |  | - （0~1000）μg/m3 | - 1μg/m3 |

- 五、仪器配置

- 主机1套、颗粒物检测模块1套、充电器1套、包装箱1个、合格证1份。

分项8：便携水质自动分析仪（1套）

▲总体要求：用于现场检测COD、氨氮、氰化物、总磷、六价铬、余氯等常规监测项目检测。

技术要求：

1.采用不小于7英寸触摸彩屏显示，操作界面直观鲜明；

2.支持比色管360度旋转比色方式，测量快速准确

3.采用交直流两用供电，便携移动在实验室、野外进行检测；

4.实现消解、比色一体化，自带便携箱，野外操作方便；

5.应用人性化设计、检测项目一键式选定，曲线波长调用随意切换；

6.具有物联网数据查看、通过手机上传云服务中心、远程升级功能；

7.具有内置打印机，可打印当前数据，查询历史数据功能；

8.双温区，具有消解功率随负载自动调整，智能恒温控制，延时保护功能；

9.温度与时间可随实验参数任意调节并保存；

10.采用冷光源、窄带干涉、光源寿命长达10万小时；

11.采用先进分光技术，避免外界光干扰，测试数据稳定可靠；

12.可至少监测COD、氨氮、氰化物、总磷、六价铬、余氯、高锰酸盐指数7项指标。

13.检测指标

| 测量项目 | 量程 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| COD | 5-12000mg/L（分段） | ·测量误差：≤±5% ·波长范围：400-750nm ·曲线数量：100条 ·存储数据：500万个 ·重 复 性：≤±5% ·批处理样：4*2/批 ·抗氯干扰：{cl-}＜1200mg/l；{cl-}＜4000mg/l ·控温范围：室温－200℃ ·消解温度：165/123±0.5℃ ·消解时间：10/30分钟 ·工作电源：AC/220V±10%/50Hz （适配器） DC 24V（电池） ·整机重量：≤6KG |
| HN3 | 0.01-200mg/L（分段） |  |
| 总磷 | 0.001-16mg/L（分段） |  |
| 六价铬 | 0-2mg/L |  |
| 余氯 | 0-3mg/L |  |
| 氰化物 | 0-0.5mg/L |  |
| 高锰酸盐指数 | 0-10mg/L（分段） |  |

分项9：固相微萃取装置(便携式GC-MS加配)（1套）

▲总体要求：主要用于现场定性、定量检测水中挥发性和半挥发性有机组分(VOCs、SVOCs)。

1.性能要求：集成样品加热、搅拌模块与纤维老化模块，可通过一台仪器完成整个固相微萃取前处理过程。

2.使用石英砂作为基质，添加滴滴伊（p,p’-DDE），制作0.2 mg/kg的标准土壤。使用固相微萃取综合前处理仪进行样品的前处理，然后进行便携式GC-MS检测，滴滴伊特征离子峰的信噪比高于10:1。

3.重量：≤10 kg。

★4.样品池：系统至少具备三个可同时加热的样品位，温度设置范围覆盖40℃~90℃。（需提供系统实物照片作为证明材料）

★5.萃取位：样品萃取位的搅拌速率至少满足300 rpm~1800 rpm，同时萃取位需自带LED探照灯，以便在恶劣工况下观察样品的搅拌和萃取情况。（需提供系统实物照片作为证明材料）

6.老化腔：系统内置便携式高纯氦气瓶，与便携式GC-MS主机内置便携载气瓶的型号规格完全相同，现场可直接替换使用，为纤维头老化提供惰性气体，老化温度至少满足50℃~280℃。

7.内置不可拆卸高清晰度、触摸式显示屏，尺寸≥5英寸。

8.固相微萃取前处理系统外壳防护等级≥IP 65。

分项10：便携式电导率仪（1套）

主要用途：用于现场测定水质电导率。

一、配置要求：

1.采用不小于4英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰

2.支持中英文

3.温度单位可选：℃和°F

4.参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20.0℃和25.0℃可选，默认25℃

5.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

6.支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

7.支持IP65防护等级

8.标配复合电导电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、校准溶液

二、智能检测、自动识别要求

9.智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能

10.支持用户三级权限管理，支持密码管理

11.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

12.支持自动/手动温度补偿

13.自动识别GB和国际标准电导溶液，支持电导电极1-5点标定

14.具有标定提醒和报警功能

15.支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式

16.支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量

三、电源管理要求

18.大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

19.具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能

20.支持背光调节

21.可充锂电池

22.电源适配器(输入：AC100~240V,输出：DC5V)

四、数据管理要求

23.支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输

24.符合GLP,实现数据追溯和统计分析

25.具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统；支持U盘读写；支持扫描枪

26.内置蓝牙，支持无线传输

五、技术参数

仪器级别：0.5级

测量参数:电导率、电阻率、TDS、盐度、温度

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 电导率 | 范围:0.000μS/cm～3000 mS/cm；最小分辨率:0.001μS/cm,根据量程自动切换；电子单元引用误差:±0.5%FS |
| 电阻率 | 范围:5.000·cm～100.0 MOcm；最小分辨率:0.010·cm,根据量程自动切换；电子单元引用误差:±0.5%FS |
| TDS | 范围:0.000mg/L～1000 g/L；最小分辨率:0.001mg/L,根据量程自动切换；电子单元引用误差:±0.5%FS |
| 盐度 | 范围:(0.00～8.00)%；最小分辨率:0.01%；电子单元引用误差:±0.1% |
| 温度 | 范围:(-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0)°F；最小分辨率:0.1℃/0.1°F；电子单元示值误差:±0.1℃ |

分项11：手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪（1台）

主要用途：用于快速检测水中的叶绿素浓度等。

技术要求：

| 工作原理 | 荧光法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0~200.0/2000.0Kcells/mL |
| 检出限/分辨率 | 0.15Kcells/mL/0.01Kcells/mL |
| 测量精度 | ＜8％FS |
| 重复性 | ±5% |
| 温度范围 | 5-45℃ |
| 最大承受压力 | 1bar |
| 电源标准 | DC 5V +/-5%，电流<50MA |
| 采用材质 | POM,尼龙和316不锈钢 |
| 校正模式 | 单点校正 |
| 电极线长 | ≥3M（可定制） |
| 传感器直径 | ≤35mm |
| 屏幕尺寸 | ＞3寸液晶屏 |
| 净重 | 0.3kg左右 |

分项12：细菌快速检测仪（1台）

主要用途：用于快速检测水中的大肠杆菌浓度。

1.显示屏：高精度真彩触摸屏，≥3.5英寸

2.处理器：32位高速数据处理芯片

3.检测精度：≤1×10-18mol ATP

4.检测范围：0-9999 RLUs

5.检测时间：≤15秒

6.背景噪声值： ≤6RLU(n=10）

7.检出限：≤9.4×10-15mol ATP，RLU 示值为≤2；

8.重复性：仪器示值为100RLU左右时，重复测定的相对标准偏差为≤2.3%(n=10）

9.线性误差：仪器示值为100RLU左右时，测定的线性误差为≥-3.6%。

10.操作温度范围：5℃到40℃

11.操作湿度范围：20—85﹪

12.ATP 回收率：90-110%

13.检出模式：RLU

14.50 个用户ID设定

15.可设定的结果限值个数：≥250 个

16.自动判断合格与不合格

17.可设置上下限值

18.自动统计合格率

19.内置自校光源

20.开机自检小于等于30秒

21.配有 miniUSB 接口，可将数据结果上传至 PC 电脑端

22.配带上位机软件，专用软件驱动 U 盘代替传统光盘

24.内置锂电池供电，待机 8 个小时以上

25.稳定的液体荧光素酶

26.润湿的一体化采集拭子

27.满足 JJF1828-2020 ATP 荧光检测仪校准规范

28.满足 WS/T 512-2016 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范，A.1.2.3 记录监测表面的相对光单位值(RLU) , 考核环境表面清洁工作质量。

分项13：深井采样器（1台）

主要用途：用于地下深水、深井、湖泊、海洋、河流等一系列深水取样。

设备参数要求：

1.★泵体采用不锈钢材质精制而成，外径≤5cm；

2.★配置安全绳，有效防止洗井泵使用过程中脱落；

3.流量：≥15L/min，基础参数为15L/min；

4.扬程：≥35m，基础参数为35m；

5.出口直径：大于等于40mm；

6.电压：220V。

分项14：空气采样器（6套）

- 一、主要用途

- 应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)和细颗粒物(PM2.5)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)；也可应用于环境空气中VOCs的采样。可供环保部门用于颗粒物、气态物质和气溶胶的常规或应急监测。

- 二、执行标准

- GB/T 18883-2022  室内空气质量标准

- GB/T 39193-2020  环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法

- GB 50325-2020    民用建筑工程室内环境污染控制标准

- HJ 93-2013        环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

- HJ/T 374-2007     总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

- HJ/T 375-2007     环境空气采样器技术要求及检测方法

- HJ 618-2011     环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法

- HJ644-2013     环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法

- HJ645-2013     环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法

- HJ683-2014     环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

- HJ 1263-2022    环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

- 三、技术指标

- 1.具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和TSP/PM10/PM2.5颗粒物采样；也可设置任意单路采样

- 2.采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化

- 3.自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa 参比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积

- 4.采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样

- 5.精密芯泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能

- 6.高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性

- 7.可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式

- 8.内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能

- 9.内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据

- 10.提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序

- 11.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

12.主机技术指标

| - 主要参数 | - 参数范围 | - 分辨率 | - 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物采样流量 | - 最大空载流量150L/min，工作点流量可定制 | - 0.1L/min | - 不超过±5% （其他误差可订制） |
| - 大气采样流量 | - 标配(0～1.0）L/min - C/D路可定制（10～200）mL/min | - 0.01L/min | - 不超过±5% （其他误差可订制） |
| - 采样时间 | - 99h59min内任意设置 | - 1min | - 20min计时误差不超过±1s |
| - 流量计前温度 | - （-30~99）℃ | - 0.1℃ | - 不超过±2.5℃ |
| - 流量计前压力 | - （-45~0）kPa | - 0.01kPa | - 不超过±2.5% |
| - 流量重复性 | - / | - / | - 不超过2% |
| - 流量稳定性 | - / | - / | - 不超过5% |
| - 恒温控制 | - （15~30）℃ | - 0.1℃ | - 不超过±2℃ |
| - 大气压 | - （50~130）kPa | - 0.01kPa | - 不超过±500Pa |
| - 负载能力 | - 100L/min流量时，可克服阻力6kPa |  |  |
| - 数据存储 | - 9999组 |  |  |
| - 仪器噪音 | - ≤62dB(A) |  |  |
| - 主机重量 | - 5.0kg左右 |  |  |
| - 工作电源 | - 内置锂电池或外接AC 220V 50Hz交流电源 |  |  |
| - 工作时间 | - 不低于5小时（负载-2.5kPa 流量100L/min，未开恒温） |  |  |
| - 功耗 | - ＜120W |  |  |

- 13.采样头技术指标

| - 主要参数 | - 参数范围 |
| --- | --- |
| - TSP采集粒度 | - ＜100μm |
| - PM2.5切割特性 | - Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 |
| - PM10切割特性 | - Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 |
| - 入口速度 | - 0.3m/s |
| - 进气口尺寸偏差 | - 不超过±2.0% |
| - 有效滤膜直径 | - Φ80mm |
| - 连接头 | - M20×1.5 |

- 四、配置要求

- 主机1台、TSP/PM10/PM2.5采样头 1套、三脚支架1套、防倒吸干燥筒2个、挂架1个、合格证1份、校准证书1份。

- 五、数量要求：6套

- 分项15：I型声级计（1台）

一、设备用途

应用于工业机器和产品噪声测量、环境噪声测量、工作场所噪声测量、机场噪声测量、厅堂声学特性测量等，主要用于测量35dB以下的噪声。

二、技术要求

1.★频率范围：10 Hz～20 kHz；

2.★测量范围：20 dB（A）～143 dB（A）；

3.时间计权：并行（同时）F、S、I；

4.频率计权：并行（同时）A、C、Z；

5.★仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1；滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

6.显示器：电容型触摸屏，≥4.3英寸；

7.外壳防护等级：IP65；

8.主要测量指标：≥9个；

9.数据存贮：≥16 GB；

10.输出接口：支持USB接口、4G、WIFI、蓝牙等；

11.测量时间：1 s~96 h；

12.工作温度：-20 ℃～60 ℃；

13.相对湿度：20 %～90 %；

分项16：II型声级计（4台）

一、设备用途

应用于工业机器和产品噪声测量、环境噪声测量、工作场所噪声测量、机场噪声测量、厅堂声学特性测量等。

二、技术要求

1.★线性测量范围：28dBA～133dBA；33dBC～133dBC；40dBZ～133dBZ；

2.★频率范围：20Hz～12.5kHz；

3.时间计权：并行（同时）F﹑S﹑I；

4.频率计权：并行（同时）A、C、Z；

5.★执行标准：GB/T3785-2010 2型，IEC61672：2013 2级；

6.显示器：彩屏显示，背光亮度可调节；

7.主要显示内容：可实时测量及显示多个测量指标、统计分布图、24小时列表值等。

8.主要测量功能：统计分析功能，能够自动监测；

9.主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等；

10.数据存贮：带分布图，单统计分析结果≥3300，双统计分析结果≥2600；

11.输出接口：支持AC（交流）或DC（直流），RS-232C；

12.电源：支持碱性电池或4.V5～6V的外接电源；

13.统计分析功能：采样速率≤47次/秒，可以选频率计权及时间计权；

14.测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置；

15.工作温度：-10℃～50℃；

16.相对湿度：20%～90%。

- 三、数量要求：4台

分项17：声级校准器（4台）

一、基本要求

声校准器主要用于传声器、声级计和其它声学测量仪器的绝对声压校准，符合GB/T15173  1级。声压压缩型，稳定性好。电池工作，使用方便。

二、技术要求

1.符合标准：GB/T 15173-2010  1级和IEC 60942:2017

2.声压级： 114dB及94dB（以2×10-5Pa为参考）

3.声压级精度：±0.25 dB（-10 ℃ ~ +50 ℃）

4.频率准确度：1000 Hz±1 %

5.总失真：≤2.5 %

6.电池：2×1.5V 碱性电池 LR6（5号），最长连续使用时间7小时

7.稳定时间：小于15s

8.使用环境：温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃

三、数量要求：4台

分项18：气袋采样系统（含采样箱、采样泵等）（1套）

- 主要用途：采集有机废气。

- 一、仪器执行标准

GB/T 16157-1996    固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 47-1997       烟气采样器技术条件

HJ 732-2014       固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 38-2017        固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法

HJ 1006-2018      固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-  气相色谱法

HJ1078-2019  固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的 测定气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法

JJG 1169-2019  烟气采样器

- 二、技术要求

1.取样管与主机一体化集成设计，操作简单，便携性好

2.取样管全程伴热，加热温度可调，特殊均匀加热设计，保证温度控制稳定准确

3.取样管前端采用内嵌式可拆卸钛合金过滤器，具备过滤器加热功能，避免过滤器结露堵塞气路

4.具备样气露点测量显示功能

5.取样管可选配加长管，满足高温高湿工况(＞150℃)固定污染源废气VOCs的气袋法采样

6.具备取样管内管更换、自动清洗及气袋自动清洗功能

7.具备洗脱液加注口，可对内部管路的冷凝水洗脱收集

8.不小于5.0寸彩色触摸显示屏，高亮显示，抗干扰性强，数据呈现直观，支持中文输入

9.采用双泵双模式采样，持续采样模式流量(0.1~1)L/min，快速采样模式流量最大3L/min

10.采用被动采样法，样气不经过采样泵，无过程污染

11.具备采样管线和负压舱体的气密性检测功能

12.可适用于1L~10L多型号采样气袋

13.采样结束后，真空箱内负压自动泄放，方便上盖开启及气袋更换

14.加热隔离设计，内置隔离模块将取样管与控制系统分开，保障使用可靠性

15.热电偶检测加热温度，加热时采用热电偶实时监测加热温度控温更精准

16.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

17.仪器技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 持续采样：(0.1～1)L/min快速采样：最大3.0L/min | 0.1L/min | / |
| 大气压 | (50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 取样管加热温度 | (80~160）℃，默认120℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 制冷温度 | （0～4）℃ | 1℃ | 不超过±2℃ |
| 适用气袋体积 | （1~10）L |  |  |
| 负载能力 | ≤15kPa |  |  |
| 数据存储 | 10000组 |  |  |
| 环境温度 | （-20～50）℃ |  |  |
| 工作电源 | 外接24V/10A桌面电源适配器 |  |  |
| 总长度 | 标配≥1.2m，可订制(最大有效长度0.8m) |  |  |

- 三、仪器配置

主机1套、真空箱组件1套、连接管1套、电源适配器1套、接地线1根、防护包1个、棕色样品瓶1套、100个气袋

分项19：土壤样品冷藏储存装置（1套）

- 一、主要用途：用于土壤样品冷藏储存和运输

二、▲数量要求：土壤储存运输装置1台，冰箱4台。

- 三、土壤储存运输装置技术要求：

- 1.采用的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。无噪音、轻便，使用寿命长, 耗电少，结构简单，体积小巧，室内外均可使用。

- 2.本冰箱为卧式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;

- 3.基本配置 可用于保存、生物材料、疫苗、药剂等； 适用于科研、血站、医院、及系统。

- 4.优良的温度控制：采用原装微电脑优良温度控制器，箱内温度-10℃～-25℃自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。

- 5.的制冷系统：采用优良压缩机，制冷速度快；加厚保温层，保温效果好。

- 6.开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；快速冷冻功能。

7.车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。室内使用:接室内220V交流电源。

四、冰箱技术要求

| 总容量(L) | ≥300 | 冷冻能力(kg/12h) | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻室(L) | ≥130 | 额定电压/频率 | 220V/50Hz |
| 变温室(L) | 31 | 综合耗电量(kW·h/24h) | ≤0.8 |
| 冷藏室(L) | ≥140 | 能效等级 | 1级 |
| 制冷方式 | 风冷 | 压缩机类型 | 变频 |
| 控制方式 | 机械 | 噪音值dB(A) | ≤38 |
| 类别 | 两门 |  |  |

分项20：全球定位系统（2台）

一、设备参数要求

1.显示屏尺寸：≥2.2英寸；

2.屏幕分辨率：≥240x320；

3.内存：≥8G；

4.电池规格：2节5号（AA）电池；

5.防水等级：IPX7；

6.航电数量：2000；

7.航线（条x点）：200x250；

8.航迹记录（点）：9999；

9.支持航线、等高线、DEM地图，支持坐标转换。

▲10.仅用单北斗信号

二、数量要求：2台。

分项21：户外供电电源（6套）

▲主要用途：户外供电，满足便携式GC/MS、便携式非甲烷总烃测定仪、烟尘采样器等仪器的现场供电。

- 一、配置要求

- 1.搭载高性能18650电芯，稳定性高，使用寿命长

- 2.可同时进行DC24V、USB、Type-C输出

- 3.多功能电量显示屏，可切换当前电压/剩余电量百分比显示

- 4.具有短路、过载保护功能，大大提高产品的安全性和稳定性

- 5.体积小、重量轻、携带方便

- 二、技术指标

| - 主要参数 | - 参数范围 |
| --- | --- |
| - 电池类型 | - 三元聚合物锂电池 |
| - 电池电压 | - 额定22.2V |
| - 电池容量 | - 26Ah（可选配12Ah、16.5Ah） |
| - 放电电流 | - 额定10A |
| - 充电电流 | - 额定3A |
| - 充电时间 | - 10小时（12Ah为5小时，16.5Ah为7小时） |
| - 循环使用寿命 | - 不低于500次 |

- 三、数量要求：6套

分项22：全自动红外测油仪增加测油烟的控制程序（1套）

- 一、基本参数要求

- 1.按国家“HJ637-2018”号标准为依据，用四氯乙烯萃取水中的油类物质，测定总萃取物，萃取液经硅酸镁吸附，脱除动植物油等极性物质后，测定石油类。按照国标要求分别在3030、2960、2930cm-1处进行测量。

- 2.软件有谱图扫描功能，无论同时做单个样品或多个样品，每一个样品都要有一个独立的谱图，不能集合在一个谱图中，方便随时查看。并且报告要以Excel和PDF的形式呈现，用户可选。

- 3.一套软件中需要有手动测量、试剂扫描、系数校准等功能。

- 4.软件可以配合设备升级成为全自动油烟油雾测定仪软件。

- 5.软件可以根据输入的参数，自动计算出质量浓度和排放浓度。

- 二、技术指标：

- 1.试剂兼容：四氯乙烯

- 2.测量范围：0-100mg/L

- 3.波数范围：2400-3400cm-1

- 三、配置清单

控制程序 1套

分项23：水质试纸20盒

- 用途：用于水质六价铬、氨氮、汞、铅、铜、锌、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、余氯等参数的现场定性。

▲需按甲方需求进度，分批供应。

技术参数：

| 名称 | 量程 | 次数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六价铬检测试纸 | 0.5-100 | 100次/盒 | 2盒 |
| 氨氮检测试纸 | 0-20 | 100次/盒 | 2盒 |
| 汞检测试纸 | 0-200 | 100次/盒 | 2盒 |
| 铅检测试纸 | 0-500 | 100次/盒 | 2盒 |
| 铜检测试纸 | 0-300 | 100次/盒 | 2盒 |
| 锌检测试纸 | 10-250 | 100次/盒 | 2盒 |
| 硝酸盐检测试纸 | 5-500 | 100次/盒 | 2盒 |
| 亚硝酸盐检测试纸 | 1-80 | 100次/盒 | 2盒 |
| 总硬度检测试纸 | 0-400 | 100次/盒 | 2盒 |
| 余氯检测试纸 | 20-1500 | 100次/盒 | 2盒 |

分项24：水质试剂盒70盒

- 用途：用于快速对COD、氨氮、总磷、总氮、总铜、总镍、总锌、总铬、六价铬、总铅、总镉、总汞、总砷、总铁、总锰、余氯、氯化物、氰化物、氟化物、硫化物、高锰酸盐指数、硬度、甲醛、挥发酚、硝酸盐氮等进行现场定性和半定量检测。

▲需按甲方需求进度，分批供应。

- 技术参数：

| 名称 | 量程 | 测试时间 | 次数 | 测试分度值（mg/L） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD SL | 0-10 | ≤7min | 50次/盒 | 0 2 4 6 8 10 | 2 |
| COD L | 0-100 | ≤6min | 50次/盒 | 0 5 10 15 30 60 100 | 2 |
| 氨氮L | 0-10 | 6min | 50次/盒 | 0 0.2 0.5 1 3 5 10 | 2 |
| 氨氮M | 0-20 | 1min | 50次/盒 | 0 0.5 1 3 5 10 20 | 2 |
| TP L | 0-2 | 3min | 50次/盒 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 |
| TP M | 0-5 | 3min | 50次/盒 | 0 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 2 |
| TP | 0-10 | 3min | 50次/盒 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2 |
| TN L | 0-20 | 10min | 50次/盒 | 0 1 3 5 10 20 50 | 2 |
| TN H | 0-100 | 10min | 50次/盒 | 0 5 15 30 50 100 | 2 |
| 总铜L | 0-1 | 1min | 50次/盒 | 0 0.1 0.3 0.5 0.7 1 | 2 |
| 总铜H | 0-10 | 0.5min | 50次/盒 | 0 0.5 1 2 3 5 10 | 2 |
| 总镍 | 0-5 | ≤10min | 50次/盒 | 0 1.2 0.5 1 2 5 | 2 |
| 总锌 | 0-5 | 0.5min | 50次/盒 | 0 0.5 1 2 5 | 2 |
| 总铬 | 0-2 | 1min | 50次/盒 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 |
| 六价铬 | 0-2 | 1min | 50次/盒 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 |
| 总铅 | 0-2 | 1min | 50次/盒 | 0 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2 |
| 总镉 | 0-2 | 1min | 50次/盒 | 0 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 |
| 总汞 | 0-2 | 0.5min | 50次/盒 | 0 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 |
| 总砷 | 0-10 | 3min | 50次/盒 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2 |
| 总铁 | 0-10 | 0.5min | 50次/盒 | 0 0.2 0.5 1 2 3 5 10 | 2 |
| 总锰 | 0-20 | 0.5min | 50次/盒 | 0 0.5 1 2 5 10 20 | 2 |
| 余氯L | 0-5 | 1min | 50次/盒 | 0 0.2 0.5 1 2 5 | 2 |
| 余氯H | 0-20 | 1min | 50次/盒 | 0 0.5 1 2 5 10 20 | 2 |
| 氯化物 | 0-50 | 1min | 50次/盒 | 0 2 5 10 20 50 | 2 |
| 氯化物 | 0-5 | 5min | 50次/盒 | 0 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 2 |
| 硫化物 | 0-10 | 1.5min | 50次/盒 | 0 02 0.5 1 3 5 10 | 2 |
| 亚硝酸盐 | 0-2 | 1min | 50次/盒 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 |
| 高锰酸盐指数L | 0-30 | 6min | 50次/盒 | 0 2 4 6 10 15 30 | 2 |
| 高锰酸盐指数M | 0-100 | 6min | 50次/盒 | 0 5 10 15 30 60 100 | 2 |
| 硬度 | 0-200 | 0.5min | 50次/盒 | 0 10 20 50 100 200 | 2 |
| 甲醛 | 0-10 | 3min | 50次/盒 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2 |
| 挥发酚 | 0-10 | 0.5min | 50次/盒 | 0 0.5 1 2 5 10 | 2 |
| 硝酸盐氮 | 0-10 | 5min | 50次/盒 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2 |
| 氰化物 | 0-2 | 5min | 50次/盒 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 |
| 氟化物 | 0-2 | 5min | 50次/盒 | 0 0.05 0.1 0.3 0.5 1 | 2 |

采购包2：

（一）总体技术需求

应在充分考虑建设方已建和建设中的计算机应用系统基础上，充分保护原有软硬件设备投资的前提下，提供完整的系统解决方案。

1）安全性。系统应当在技术和管理上确保系统的各项请求是合法的、安全的。软件系统应具有全面的安全机制，从用户登录、职责、角色、信息，到用户审计等全面安全。

2）高效性。系统必须具备足够的交易吞吐量和较强的并发处理能力，对造成系统主要负担的业务，如大量的查询、统计、批量业务，在技术上有降低系统压力的优化措施。系统处理交易的能力，应能适应大量的操作访问。

3）规范性。解决方案中，智慧实验室信息管理云平台软件与其他各系统在通信协议、通讯格式、接口标准上应保持统一或相互兼容，并且实现参数化配置的要求，其他系统的接口标准由委托开发方提供。

4）数据一致性。在任何异常和故障情况下，一个交易对数据库的所有更新或是全部完成，或是没有执行，不能有中间结果，保证交易的完整性。

5）可扩展性和灵活性。系统的设计必须是开放的、标准的、适应性强的，随着业务量的扩展或开展的业务种类的增长，系统应该能够具有很强的扩展能力。软件设计应能支持硬件系统性能升级与数量扩充。应用扩展性方面，能够在应用的体系结构和软件模块划分两个方面支持整个应用的良好扩展性。

6）系统灵活性高，可以通过灵活的参数配置实现绝大部分用户需求。

7）可靠性。系统在设计上要充分考虑提供安全可靠的技术和管理方式，保证系统的不间断运行。系统在通讯层、应用逻辑层、数据库层都实现高可靠性，避免单点故障。应用服务器具备负载均衡的能力。系统在长时间大容量高压力的情况下，能稳定运行。某一局部性的错误发生不影响整个系统的正常运行。

8）可维护性。系统维护和管理的设计应遵循高效、安全、简单、便捷的原则。系统的设计应简单，即系统组织简单易懂、明晰，方便用户的使用。系统设计时要充分考虑到便于管理，系统的标准配置在正式上线后尽可能少改；系统日常运行操作尽可能简便，修改配置、系统备份等要考虑到操作的方便、安全；系统维护要能够充分考虑到安全性和稳定性。

9）可恢复性。必须要有完整的系统备份方案和数据备份机制，充分考虑数据库、交易中间件等故障时的处理机制。

（二）应用软件要求

1）系统具有环境检测行业专业、完善的检测方法库、原始记录库、环境质量评价标准库和各类质控措施，以降低实施风险和难度，保证项目质量。

2）系统符合《实验室信息管理系统管理规范》（RB/T 028-2020）、《检测实验室信息管理系统建设指南》（RB/T 029-2020）、《检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》（RB/T 041-2020）以及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（RB/T 214-2017）等标准及准则的要求。

3）应用系统基于开放式软件平台，充分考虑利用建设方现有的数据库、中间件、应用服务器软件、防火墙等产品。

4）应用系统具备模块化、参数化和插件式特征。

5）解决方案应满足浏览器方式前端系统的相关技术要求。

6）系统应提供必要的开发和测试工具，以方便用户进行客户化定制和维护。

（三）★人员要求

项目组派遣的项目经理具有五年以上工作经验（提供盖章的社保证明材料）；

具有至少两个环境实验室LIMS项目建设完整的项目管理经验。项目验收上线前未经建设方同意不得随意变动项目组人员。自项目建成起，驻点协助本单位系统试运行1个月。

- 2.建设内容

2.1 软件部分

（一）综合门户管理子系统

1）待办事项，支持待处理任务的提醒。

2）通知公告，支持单位内部通知公告的发布、删除等操作。

3）友情链接，支持创建快捷访问地址等。

4）车辆管理，支持采样车辆管理及预约安排。

5）预警信息，支持超期任务、异常任务及仪器设备校准、试剂耗材、标准物质等有效期、库存等提醒。

6）数据统计图表，支持查看当前系统中待办任务分布、任务进度等数据统计图表。

（二）监测业务管理子系统

监测业务按承接任务的来源可分为：计划性任务（包含环境质量监测、监督监测、比对监测等）、非计划性任务（环境执法监测、专项调查、应急监测等）、社会委托和验收（委托送样、委托监测、环评、企业年审、验收监测、社会服务性监测等）。

1）任务登记，包括监测对象信息、监测要求、监测方案等，监测方案包括：采样点名称、检测周期频次、检测项目、检测方法、监测费用等；支持对方案信息进行录入和导入功能，支持监测方案涉及接收一种或多种样品的录入以及样品的检测手段、检测方法、评价标准的自动或手动选择、设定等；支持项目的委外和分包。系统可以为固定监测任务设定监测模板。

2）采样安排，支持由相关业务负责人对任务登记环节的信息进行确认是否受理，若受理则对采样人员、采样时间、采样设备和车辆等信息进行安排。

3）采样准备，系统支持自动生成采样规范，耗材清单，样品标签条码等信息，根据系统自动生成的内容，对现场采样做准备；条码打印接口，支持手持设备的条码打印。

4）现场采样，支持自动生成采样瓶条形码标签，采样人员可打印任务单，条码标签，现场可在线填写采样记录单。

5）现场记录审核，支持现场采样任务提交到现场记录复核、现场记录审核后进行三级审核，有问题可退回至现场采样环节；移动客户端现场采样业务需求。

6）样品管理，样品管理员可通过条码扫描器读取样品信息，进行样品交接；支持留样管理、样品处理记录等功能。

7）任务分配，样品接收后，科室主任可根据人员检测能力进行合理的任务分配管理，支持默认检测员；显示任务分配的下达时间及在检测有效时间内完成任务。

8）数据录入，支持检测结果的普通录入和ELN（电子化原始记录单）录入模式；设置超期提示。支持质控结果的输入。包括现场采样后检测结果，根据不同标准自动选择进行公式换算以及标准曲线配置、应用。

9）数据校验/复核，可对分析完成的数据复核和确认，并设置电子签名。

10）数据汇总，检测分析部部门负责人对检测数据进行总复核和确认，并设置电子签名及电子签章；设置检测项目的数据关联性，如总氮＞氨氮，总磷＞磷酸盐等。

11）报告生成，支持在线查阅相关数据；支持根据选择的模板自动生成电子报告，可生成多种格式报告；支持在线电子签名，支持自动或手动添加报告结论；包括现场空气和废气采样后检测结果，根据不同标准自动选择进行公式换算。支持采样点位图的导入等。

12）报告审核/复核，支持在线查阅相关数据；支持在线审阅报告并进行电子签名/签章；支持下载报告；支持对不符合报告进行驳回，并批注驳回意见。

13）报告签发，支持在线查阅相关数据；支持在线审阅报告并进行电子签名/签章；支持下载报告；支持对不符合报告进行驳回，并批注驳回意见。

14）报告打印，支持报告分别打印，批量打印，自动生成发文登记表等；支持报告以PDF格式保存。

15）报告发放，支持生成报告防伪标志；支持报告发放控制；支持记录报告发放历史。

16）档案清单，支持对该任务的所有文件进行分类归档；支持检测报告编号和签发人员签发日期的按设定日期导出功能。

17）支持记录报告发放；可以按月等时间段查询报告发放的编号、委托单位和签发日期，并可以按EXCEL格式导出汇总表。

（三）实验室资源管理子系统

1）人员管理，能对监测站人员的档案信息进行管理。包括姓名、部门、岗位、学历、毕业学校、用工形式、专业、从事技术岗位年限、入职时间等。实现实验室人员培训的全过程管理，包括培训计划、培训时间、培训内容、培训过程、培训结果，可对培训合格进行资格授权，可实现对所有培训进行有效的管理和统计，并支持培训信息导出。

2）仪器管理，可以按检验科室对仪器设备进行管理，支持能够对目前实验室所属相关设备进行固定资产管理，主要包含该设备的相关基本信息维护（设备编号、设备名称、规格型号、出厂编号、测量范围、准确度/不确定度、制造厂商、检定结论、使用部门、保管人、设备状态、放置地点、检定校准日期、溯源日期、期间核查日期等）；支持能够完善设备相关信息（仪器存放位置变更记录、检定/校准记录、设备检查情况、维修记录、保养记录、使用记录、校准记录、检定记录、溯源记录、核查记录等）的维护录入；支持能够形成相应的固定资产卡片输出，以及对各类设备基本信息形成相应的列表方便管理人员查询核对。

★3）静态数据库：

（1）包括：样品类别、评价标准、方法标准、检测项目的管理。

（2）评价标准包括：标准基本信息及相关的检测项目、限值要求等相关的信息。

（3）标准的有效性提醒功能。

（4）能够实现标准资源库建设，具体包括：a）标准镜像库：标准是检测业务的基础，判定标准、方法标准或其它标准，均应可能在系统中被调用。方法标准可关联仪器库设备；评价标准可关联项目、方法和限值的关联维护。b）检测项目库：建立相应的检测项目库。通过检测项目库将样品类别、检测项目和对应标准三者之间建立关联，形成一体化的评价标准检测项目库，并在系统所需时被调用。（提供系统相关截图）

4）供应商管理，可以按照检测仪器、标准品、试剂、玻璃仪器、服务商等对供应商进行分类管理，评审，建立供应商档案。

5）仓库管理，支持试剂、耗材、危险品、标准物质等管理，对各类样品以及在样品检测过程中所使用的各类试剂耗材的分类和信息管理，主要涉及其名称、规格、数量、入库时间、领用出库时间、库存数量、留样时限、保存条件、保管人等；能生成各类报表以便可以追踪相关物资的出入库使用、库存、盘库等情况，从而建立合理的库存量，降低实验室成本费用。

6）模板管理，支持对各类模板的自定义维护，包括合同模板、任务流转单、样品交接单、检测报告等。

7）AB岗管理，支持对检测项目及检测方法对应上岗人员。

8）现场采样单模板，支持现场采样单的表单及页面配置。

9）原始记录单模板，支持原始记录单的表单及页面配置。

10）监测对象管理，包括环境监测点位和和污染源管理的功能模块，能够形成污染源档案信息库，包括污染源基本信息、监测点位信息等。

11）检测套餐，支持常态监测任务设置固定监测点位、监测项目及监测方法的方案模板，以便其他环节调用。

12）打印模板，针对样品标签及现场采样规范，自定义打印模板。

13）环境管理，可维护实验室设施和环境条件，内容包括：设施或环境的名称、地点、管理要求、依据的文件、安全管理员、安全检查关键点等。支持按照设定的规则自动识别出现异常的设施和环境条件，如温度和(或)湿度超范围、停电等，并以适当方式预警。

14）文件管理，实验室管理体系文件（手册、程序文件、作业指导书、标准、规范等）在线审批、发布、查阅，自动汇总文件台账，设定查新周期自动提醒，保留查新记录，文件版本管理，实现无纸化管理。

（四）统计分析管理子系统

支持对各类数据的统计分析（如任务进度查询、仪器使用记录查询、监测报告统计、检测结果统计、人员工作量统计等）；可以按时间段、监测对象等关键词在系统中查询，并可以按EXCEL格式导出汇总表；能够通过采样日期、样品数据、检测数据等进行多纬度进行排序、分类、统计分析，得出各类相关报表和统计图表。

（五）系统管理子系统

该模块主要应包括，但不局限于以下功能：

1）组织用户管理，支持组织下用户维护，部门调整；支持设置、重置用户密码，支持设置密码锁定次数。支持人员角色、权限建立及调整，支持账户的启用停用。

2）角色管理，支持人员角色的建立、启用和停止操作。

3）部门管理，支持单位组织架构建立及调整。

4）数字字典，系统模块中通用数据的建立调整，可自行维护。

5）系统日志，能够记录用户登录、操作日志，提供操作历史记录的查询功能。

（六）★电子化原始记录单平台（ELN）

电子化原始记录单平台，能够实现原始记录的无纸化管理，实现非格式数据的电子化管理。支持数据的自动计算、自动修约、电子签名等功能。系统支持自动把原始记录单合成Word或PDF格式的文档，方便审核人员审阅。原始记录单可根据甲方需求，随时提供样式更改服务。（提供系统相关截图）

（七）分析仪器数据采集平台

将目前实验室的主要仪器设备产生的数据（可以是数据库，也可以是仪器数据文件，包括PDF、excel、access、txt、word等格式）采集到实验室信息管理系统中，存储为原始记录并根据需要生成记录单，减少数据录入工作量和避免录入时产生的误差，提高工作效率。

（八）★LIMS移动端平台

移动端应能以现有的微信为入口，集成于微信工作台内，支持H5语言。移动端应覆盖电脑版相关功能，应包含但不限于以下功能：

现场任务管理：现场监测人员可在通过移动终端查看现场监测任务的相关样品信息，按采样安排和现场的实际情况，确认要采集的样品清单，支持现场点位、监测项目、监测方法、现场质控等方案信息变更调整，并可通过移动标签打印机现场打印样品标签。现场数据记录：支持通过PAD、智能手机等客户端进行现场采样数据填报及提交。支持多点位合并采样单填报、分批提交采样记录表单及监测点位定位管理。现场照片管理：支持采样现场拍照及上传，系统内可对照片进行管理，记录拍照人员、时间、支持照片下载。（提供系统相关截图）

（九）其他功能

1）★将原系统检测数据和报告迁移至新系统，进行查询。以上工作，如需要原项目实施单位提供技术服务所产生的费用，由中标方承担。(须提供投标人盖章的承诺函)

2）可以按照不同的业务类型，对检测业务流程的不同环节设置时限。对于超出时限的情况，可以按照设定的提醒时间进行超期提醒。

3）系统集成，预留与省、市环境监控数据平台等系统数据对接。

4）性能要求，系统设计时必须考虑到性能问题，具体如下要求：

（1）支持365×24的正常运作

系统支持以365×24模式稳定运行，在满足备份要求的情况下，故障恢复的时间在1小时之内。

（2）支持用户访问及用户群体

业务用户数支持200个以上用户数，用户群体包括（但不限于）：

- ① 系统管理员

②	站领导

③	监测站各业务科室及工作人员

④	外部用户

（3）系统响应时间

① 数据录入操作响应≤1秒

② 打开新页面响应时间≤1秒

③ 保存数据操作响应≤1秒

④ 查询（精确匹配）响应时间≤3秒

报表统计生成：一般日常报表≤5秒，复杂（全年数据）报表时间≤10秒。

（4）千万级数据量支持

系统支持月业务受理量为20万记录数、500GB字节的数据量以上；支持年报告量大于50万，平均每份报告检测项目数大于100个。

2.2 硬件部分

| 序号 | 软件或设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 年 | 1 | 16核，内存：32G；系统盘：40G，数据盘：500G；操作系统：WINDOWS SERVER 2019；带宽：4M。 |
| 2 | Page Office | 项 | 1 | 正版授权，支持Word、Excel、Powerpoint等Office文档。 |
| 3 | 采样专用设备 | 台 | 10 | 操作系统：Android 10以上或者鸿蒙系统；八核；8GB+256GB；＞10英寸；后置摄像头摄像分辨率：最大可支持3840×2160 像素。 |
| 4 | 便携式标签打印机 | 台 | 10 | 行式热敏打印，打印行宽≥72MM，纸张热敏纸，数据通讯接口串口RS232蓝牙，一次充电100-150M，切纸方式：手切纸。 |
| 5 | 免洗标签纸 | 卷 | 100 | 免洗，6cm*8cm，95张/卷。 |

四、商务要求

（一）供货期（合同履行期限）：采购包1为合同签订后30日历天完成所有产品的供货、安装、调试、并运行，免费质保期为4年（自交货验收合格之日起计）；采购包2为合同签订后30日历天内开发完成并上线试运行，免费运维期为2年（自验收合格之日起计）。

（二）质量要求：未经使用的全新产品。

（三）交货地点：采购人指定地点。货物运输到达后，乙方应安排人员协助甲方收货，并负责货物的装卸和搬运。

（四）付款方式：

（1）合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），采购人支付供应商合同总价的30％作为预付款；

（2）项目按合同履行结束，并经采购人验收合格后10个工作日内（自收到发票之日起），采购人支付供应商应结算金额的100%（扣除项目已支付的金额）。

每次付款前供应商需开具合法有效的增值税发票（开具付款金额）给采购人，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。

（五）售后服务内容、要求和期限：

1.采购包1：

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时（时间以供应商具体承诺为准）内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）免费质保期为4年（自交货验收合格之日起计，期限以供应商具体承诺为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终身维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

2.采购包2：

1、平台系统免费的运行维护时间为2年，开始时间为验收通过之日起。所有软件质保2年；质保期内，甲方有任何需求或问题可要求中标方2小时内到达现场并于24小时内解决，在合理范围内为本项目软件平台提供免费升级服务。

2、中标单位应配备技术维护人员负责相应的后台运营维护工作，确保业务的正常运营。针对日常运行维护需求，中标单位应提供足够的技术维护及调试人员。

3、免费运维期内中标单位提供平台的维护、修复、免费升级服务。技术支持和售后服务的范围包括但不限于解决软件产品安装、调试、维护、使用、管理、配置、问题、故障根源分析与诊断以及提供修正性软件等。

4、中标单位具有质量控制、风险控制、投诉等管理制度。承诺免费运维期内提供不少于1名专人负责售后支持维护服务，用于提供包括系统维护、更新等技术支撑的协调和故障处理。

5、系统安装调试完成后，对采购方所有的系统使用者进行培训，对系统涉及到的各类使用人员开展分步式培训工作，无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。培训内容包含系统日常维护、操作、流程等方面的培训，提供针对性的课时安排，确保采购方实际使用人员在一个月内熟练掌握系统运行操作。

6、在免费运维期内，乙方所提供的运维服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

（六）结算方式：

1.采购包1：采购人应结算金额按中标供应商实际供货数量结算（实际结算金额为响应单价金额×实际供货数量）。

2.采购包2：采购人应结算金额按中标供应商合同价结算。

（七）其他

1、保险：供应商的工作人员保险由供应商负责。

2、包装和运输：本项目所涉及的包装和运输均由供应商负责。

3、验收标准：

1.采购包1：全部货物安装调试完毕后10日内，由采购人组织相关人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数等进行验收，并形成验收意见。

2.采购包2：开发完成并上线试运行后10日内，由采购人组织相关人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数等进行验收，并形成验收意见。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式傅里叶红外分析仪(无机气体监测) | 工业 |
| 2 | 红外热成像气体检测仪 | 工业 |
| 3 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 工业 |
| 4 | 便携式测油仪 | 工业 |
| 5 | 氨氮自动分析仪 | 工业 |
| 6 | 全自动总磷总氮分析仪 | 工业 |
| 7 | 便携式颗粒物检测仪 | 工业 |
| 8 | 便携水质自动分析仪 | 工业 |
| 9 | 固相微萃取装置(便携式GC-MS加配) | 工业 |
| 10 | 便携式电导率仪 | 工业 |
| 11 | 手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪 | 工业 |
| 12 | 细菌快速检测仪 | 工业 |
| 13 | 深井采样器 | 工业 |
| 14 | 空气采样器 | 工业 |
| 15 | I型声级计 | 工业 |
| 16 | II型声级计 | 工业 |
| 17 | 声级校准器 | 工业 |
| 18 | 气袋采样系统（含采样箱、采样泵等） | 工业 |
| 19 | 土壤样品冷藏储存装置（含冰箱） | 工业 |
| 20 | 全球定位系统 | 工业 |
| 21 | 户外供电电源 | 工业 |
| 22 | 全自动红外测油仪增加测油烟的控制程序 | 工业 |
| 23 | 水质试纸 | 工业 |
| 24 | 水质试剂盒 | 工业 |
| 注：上述货物制造商的相关信息应全部列入《小微企业声明函》，否则不享受中小企业扶持政策。 |  |  |
| 25 | 实验室信息管理系统升级改造（单一产品采购项目） | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采购包1、采购包2均采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1家中标候选人。

注：同一供应商可同时参与上述2个采购包的投标，但兼投不兼中（在上一采购包评审中被确定为第一中标候选人的供应商，可继续参与下一采购包的评审，但不再被推荐为下一采购包的中标候选人），开、评定标顺序先采购包1→采购包2。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

11、节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

采购包1的评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×50。 |
| 2 | 技术部分 | 技术响应 | 30 | 1、由评标委员会根据投标人投标产品的技术要求响应情况进行打分，全部响应招标文件“技术要求”的，得满分30分； 2、“技术要求”中标“★”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣2分，未标“★”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣 1分，扣完为止。 （①以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 ②“技术要求”中要求提供证明材料的条款，投标人需按采购文件的要求提供相关证明材料，如投标人的投标文件中未提供相关证明材料或材料模糊不清无法辨别的，按不满足（负偏离）处理。） ③《技术要求响应及偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
|  |  | 实施方案 | 8 | 投标人根据项目特点针对所投产品须提供安装调试验收方案、售后服务方案和质保期外服务方案。 1、售后服务方案和质保期外服务方案有完善的服务保障体系，服务承诺到位，响应时间迅速，产品维护措施切实可行，完全响应需求得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、未提供或无参考价值不得分。 2、安装调试验收方案有完善的实施体系，安装调试措施切实可行，完全响应需求得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、未提供或无参考价值不得分。 3、投标人提供合理可行的培训计划及承诺书。培训计划细致全面、合理，完全响应需求得2分；培训计划较为完整，基本响应需求得1分；培训计划不完整、响应度低不得分。 |
| 3 | 履约能力 | 免费质保 | 10 | 投标人须完全满足招标文件中质保服务要求，在此基础上承诺增加一年免费质保的得4分，增加二年免费质保的得10分，本项最多得10分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 其他 | 业绩 | 2 | 投标人自2021年12月1日起至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩的（需含有核心产品），每提供一份得1分，满分2分。 （投标时提供中标（成交）通知书、合同、供货清单。未提供不得分） |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

采购包2的评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 2 | 技术部分 | 技术方案 | 25 | 技术方案是否全面；功能设计、信息安全等方面能否满足当前环境监测业务的需求，能否有效规避风险；注重与相关技术标准的衔接与协调；利用已有经验积累和研究成果对项目建设进行优化的能力及优势。 根据技术方案的全面性、科学性、可行性和可扩展性等综合评价，合理、全面响应需求得25分；整体设计较为完整，基本响应需求得22分；整体设计不完整、响应度低得19分；未提供不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 10 | 对项目实施方案（包括但不限于项目组织管理、项目进度计划、管理制度、质量控制等）进行评分。方案内容较完整，合理性、可行性强的得10分；方案内容完整性、合理性、可行性一般的得7分；方案内容完整性、合理性、可操作性较差的得4分；未提供实施方案不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 5 | 对项目培训方案（包括但不限于培训目标、培训计划、培训内容、保障措施等）进行综合打分。方案内容完整，科学合理性、可行性强的得5分；方案内容完整性、合理性、可操作性一般的得3分；方案内容完整性、合理性、可操作性较差的得1分；未提供培训方案不得分。 |
|  |  | 验收方案 | 5 | 对项目验收方案（包括但不限于包括试运行、测试、验收计划等内容）进行综合打分。方案内容完整，科学合理性、可行性强的得5分；方案内容完整性、合理性、可操作性一般的得3分；方案内容完整性、合理性、可操作性较差的得1分；未提供验收方案不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 7 | 对提供的售后服务方案（包括但不限于投标方或其分公司、子公司在项目实施周边的机构设置、服务流程、服务方式、响应时间、解决时间等）进行综合评分。服务方案全面完整、合理可行、清晰明确的得7分；服务方案完整性、合理性、可行性一般的得4分；方案内容完整性、合理性、可操作性较差的得1分；未提供售后服务方案不得分。 |
| 3 | 履约能力 | 企业 | 14 | 1.投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得4分。（须提供证书，未提供不得分） 2.投标人具有实验室信息管理平台软件、电子化原始记录单平台软件、实验室安全管理平台软件、现场采样小程序软件、检验检测一张图客户端软件的软件著作权登记证书，每提供一个得2分，满分10分。（须提供证书，未提供不得分） |
| 4 | 其他 | 业绩 | 4 | 投标人自2021年12月1日起至今（以合同签订日期为准）承担过环境信息化类似业绩的，每提供一份得2分，满分4分。 （投标时提供中标（成交）通知书、合同。未提供不得分） |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、开标一览表（以系统固定格式为准）

二、资格审查资料

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）。

（7）投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

（8）与资格审查有关的其他资料（如有）。

三、符合性资料

（1）投标报价明细表；

（2）投标函；

（3）技术要求响应及偏离表；

（4）商务要求响应及偏离表；

（5）投标人的服务承诺；

（6）东台市政府采购事前信用承诺书。

四、综合评审相关资料

五、价格折扣文件

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

## 3.法定代表人身份证明书

（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

4.授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人：  （加盖CA电子公章）

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

5.开标一览表（以系统固定格式为准）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                    分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

6.投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 货物名称 | 所投货物品牌（或生产企业）及型号 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价/元 |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，投标报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械及仪器费、检测费、运输费、保险费、技术服务费、验收费、代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。

2.此表可以根据需要自行增减行数。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年    月    日

7.投标函

致：

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年      月          日

8.技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

9.商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

10.服  务  承  诺（分包号：**）

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将在合同履行期限内按照要求及时完成各阶段工作；

（2）若我方中标，我方将成立负责实施本项目的专项工作小组，明确专人负责本项目的实施；

（3）…………。

法定代表人或被授权人签字：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

10.小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

11.残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 12.东台市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。