招标公告

项目概况

苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年9月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0374号

2.项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装

3.预算金额：468.876885万元

4.最高限价：468.876885万元

5.采购需求：检验科区域专项设备采购、安装、调试。

6.合同履行期限：合同签订并接到采购人通知后90日内安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人具有所投医疗设备经营许可资质。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年8月28日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、地点

时间：2025年9月11日09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2025年9月11日09:30（北京时间）

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：供应商确认报名后需自行从系统里面下载本项目招标文件，下载日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求实行网上获取的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

5.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系人：戚伟峰  0512-62760758

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东

电　话：0512-65158848-8019

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0374号

采购项目：苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年八月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：戚伟峰 联系电话：0512-62760758 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0374号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 电话：0512-65158848-8019 联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东 |
| 7 | 报名方式 | 网上报名 |
| 8 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2025年8月28日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 9 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件。 |
| 10 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2025年9月11日09:30前（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2025年9月11日09:30（北京时间） 地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 13 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元～ 500万元（含）部分1.1% |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0374号

2、项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装

3、预算金额：468.876885万元

4、最高限价：468.876885万元

5、递交电子响应文件截止时间：2025年9月11日09:30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2025年9月11日09:30（北京时间）

7、开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系人：郇为凯、钱卫吉、李东

联系电话：0512-65158848-8019

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织（采购人）。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人、其他组织或者自然人（中标人）。

2.7 服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料。

E、投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

F、具有医疗设备经营许可资格。

4、投标人代表

4.1 指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知（包括更正公告）的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标，详见上述要求）：

13.5.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

13.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明。

13.5.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

13.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料。

13.5.5 投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.5.6 具有医疗设备经营许可资格。

13.6 医疗产品注册证（如属），不提供视为未实质性响应

13.7 偏离表

13.8 服务方案介绍

13.9 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.10 拟投入项目成员表

13.11 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.12 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.13 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自提交投标文件截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

- 16、文件要求：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

- 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

- 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

- 在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 21、澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

22.2.3 查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购代理机构审查供应商存在严重失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 投标（响应）报价低于采购预算50%或投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%或评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有货物及服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0374号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 单位：2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0374号

二、项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目检验科医疗专项设备采购及安装

三、预算金额：468.876885万元；最高限价：468.876885万元

四、采购需求：

（一）项目概况

1、本项目实施范围是检验科实验区域，面积约830㎡。

2、本项目实施内容包含实验室设备、装饰系统、暖通系统、给排水系统、强电系统。

3、专项项目界面划分：

3.1 专项区域内部砌块或ALC墙体由内装单位做，其它轻质隔墙由中标单位实施。专线区域顶面、吊顶反支撑由中标单位实施；地面总包完成至结构面，其余部分由中标单位实施。专项区域和普通内装区域交接范围线上的门，由内装单位完成，专项区域内部门窗由中标单位完成。专项区域内的防水、地面找平工作、降板回填由中标单位完成。区域划分详见招标图纸。

3.2 专项区域内冷、热水由机电接至各功能区域，并预留阀门，阀门后的管道及接驳由中标单位实施；专项区域走廊内主干管、排水立管由机电单位就近预留三通，设备与排水管道点位连接由中标单位实施。纯水部分由纯水单位完成，质朴实验室纯水仪由中标单位完成，纯水管路的实施不在专项范围内。

3.3 专项区域内新风系统、排风系统、空气处理系统；包含风管水管管线以及末端设备，包含室内机、室外机及之间的铜管连接、制冷剂等，由中标单位负责。多联机空调不在专项范围内。总包单位预留新风、排风管井、新风取风口供中标单位使用；屋面机组设备基础由总包单位负责。

3.4 专项区域内总配电箱及之后所有的照明、插座、医疗设备、通风机组等内容的配电、区域内桥架安装及与大楼桥架对接，总箱内数据通讯接口预留，由中标单位实施。总箱前端的电缆敷设、总箱内数据监测系统接入及布线，由机电单位负责。多联机空调内外机配电不在专项范围。实验室运行暖通控制、环境监测系统，由中标单位负责，中标单位提供信息接口给信息科。智能化：区域内根据使用方要求做综合点位布置，中标单位负责提供点位需求。走廊桥架、区域内的智能化系统（综合布线、有线无线网络、视频监控、门禁、信息发布、报警系统、卫星时钟等）设计的管、线以及从弱电间到对应点位的实施工作，由智能化公司负责。

3.5 专项区域内实验室边台、实验水槽、水龙头、洗眼器、落地喷淋装置、通风柜、生物安全柜、小型纯水仪等由中标单位完成；专项区域内的办公桌，更衣柜、移动家具等由大楼统一家具供应单位提供并安装完成。

3.6设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。项目范围内的设计、实施工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求，包括但不限于下列规范：

1.《综合医院建筑设计规范》      GB 50139-2014；

2.《综合医院建设标准》建标      110-2021；

3.《实验室生物安全通用要求》    GB 19489-2008；

4.《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011；

5.《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》 T/CECS 662-2020；

6.《公共建筑节能设计标准》      GB 50189-2015；

7.《民用建筑设计统一标准》      GB 50352-2019；

8.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012；

9.《室内空气质量标准》          GB/T 18883-2022；

10.《建筑给水排水设计规范》      GB 50015-2019；

11.《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021；

12.《多联机空调系统项目技术规程》JGJ174-2010；

13.《低压配电设计规范》          GB 50054-2011；

14.《供配电系统设计规范》        GB  50052-2009；

15.《建筑物照明设计标准》        GB  50034-2013；

16.《通用用电设备配电设计规范》  GB  50055-2011；

17.《检验检测实验室设计与建设技术要求》GB/T 32146.1-2015；

18.《污水综合排放标准》          GB 8978-2002；

19.《大气污染物综合排放标准》    GB 16297－1996；

20.《实验室家具通用技术条件》    GB 24820-2009；

其它与本项目相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

（二）基本要求

检验科人物流分开，人员和物品有独立的出入口，污物有专用出口，且经医院的污梯送至医院集中的医疗废物存放点，应符合院感流程。

要点一：检验科污染区的实验室需要时刻保持负压状态。需要做空气处理系统均衡送排风量以及控制。室内吊顶需设置新风口，均匀分布安装于室内吊顶上，给实验室排风设备补风和工作人员提供清洁新风。

要点二：生化免疫流水线大厅区域应配置独立冷热源的空调，以防止区域内设备散热量过大时无法进行温度调节。

（三）项目主要材料技术说明

I、装饰材料

1、地面

PVC地胶：厚度2.0mm，2~3mm厚界面剂及水泥自流平处理后，铺贴2.0mm厚优质耐磨同质透芯、防渗透、抗菌PVC卷材地板。踢脚线PVC上翻上墙100mm。防火等级要求达到B1级。抗菌、防火、耐磨，全部热焊无缝处理。

2、墙体

2-1、无机预涂板：厚度：6mm；不燃性：达到A级；

▲（1）硬度（铅笔）：6H；抗冲击强度：2.9KJ/m²、抗冲击性（落球法）：正反面无裂纹；耐热水性：无变化；耐温变性：5次试板无气泡、变色开裂等变化；耐水性：无失光、变色、起泡、起皱、脱落等明显变色；提供具有法定检测机构出具的检验报告或生产厂家的产品质量证明书。

3、吊顶

3-1、铝扣板

60型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板饰面，60型轻钢龙骨+600*1200*1.0mm，吊顶高度按甲方要求并现场实际复核为准。

4、门窗要求

4-1、标本接收窗

安装8mm厚防火钢化玻璃，铝合金材质窗套，20mm厚人造大理石台面，台面宽度400mm，符合相关规范要求。

4-2、钢质门

普通实验室均采用成品钢质门，门上设可视窗（5mm双层密闭观察窗）；成品钢质门门框采用1.2mm厚钢板门框；0.8mm厚钢板喷塑门；（防火门填充物符合相关要求）优质不锈钢合页，配不锈钢执手锁，门吸及闭门器。

（1）门扇门框材料：医用钢质室内门门扇厚度≥40mm，门扇钢板厚度≥0.8mm，门框钢板厚度≥1.2mm。门框采用三边框，门框为整板折弯制作工艺，不得两块钢板焊接合成；门框90度角拼接而成，不能有焊接。安装采用外加预埋焊接工艺，门框灌浆、门框上不得预留焊接安装洞。

（2）门框三边应配有密封条，密封条须使用物理镶嵌形式，采用多腔体式密封条。密封材料应接头严密，表面平整、无咬边现象，平直均匀。

（3）门窗安装偏差：门框里口宽度±1mm；两立框的垂直度≦2mm；门框对角线差≦3mm。

（4）涂料及表面处理：表面采用静电喷涂处理，门扇、门框颜色相同，表面无擦伤、划痕等质量缺陷。

（5）五金件、把手：优质不锈钢把手。

（6）锁芯、锁体：锁芯联动插入式钢制锁体。每樘门配不少于3把钥匙，并提供锁胚。

（7）铰链：优质不锈钢材质

（8）门吸：优质不锈钢材质。

（9）天地销：优质不锈钢材质。双开门应配备分体暗插销。

（10）视窗：病房门视窗玻璃选用符合规范的优质钢化玻璃，采用具有3C认证标识的双面净化玻璃视窗玻璃。

II、给排水

应按《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019要求进行设计、设备采购及安装。给水水源接自大楼预留给水主管。根据设计规范要求，实验室配有洗手盆与边台水盆，实验室适当位置安装有洗眼器。整体实验室设计要达到既符合国家标准又能满足医院的使用要求。

1、洗手盆、拖布池等洁具产品要求

实验边台水盆采用高密度PP水槽，一体成型，耐强腐蚀，壁厚可达5~8mm平整不变形；水槽落水头堵臭装置：组合式高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具过滤功能，并易于拆卸保养，清洁；

边台水龙头：实验室专用三口鹅颈龙头，主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴。开关旋钮为高密度PP，人体工学设计，手感舒适。出水口可拆卸清洗具缓压作用。

洗手盆：优质陶瓷单柜洗手盆，配冷热水龙头（按要求加配洗眼器）。

拖把池：优质不锈钢拖把池，配水龙头，尺寸符合现场使用要求。

2、洗眼器

实验室专用洗眼器，台式单口，加厚铜质，高亮度超厚电镀层，PP材质防尘盖，最大耐水压7bar。

3、地漏

不锈钢材质，防臭型地漏，尺寸符合图纸和现场使用要求。

4、紧急喷淋装置

由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料，防腐蚀性能良好，喷淋器的出水量为120升/分钟-180升/分钟，流量12-15升/分，常温水，操作压力为水压0.35mpa。

III、电气（弱电不在本次招标范围内）

1.强电

1、应由总包方负责将电源线分别引至实验室（包括空调机组）总配电箱内。总配电箱及以后，实施范围内所属的照明插座用电，空气处理设备用动力用电及控制线缆，以及相应的桥架、管线均在本次招标实施范围内。

2、设计要求：

2.1根据负荷供电可靠性及中断供电对生命安全、人身安全、经济损失所造成的影响分级；要求双路独立电源切换时间不大于15S。

2.2本项目配电系统的接地形式为TN-S系统。本建筑采用综合接地系统，利用建筑物基础接地，建筑物内所有设备保护接地等共用同一接地系统，接地电阻要求≤1Ω。电缆进线处设重复接地装置，接地电阻不大于1欧姆。做法按《建筑电气通用图集》09BD-13防雷与接地装置。低压配电柜、动力配电箱穿线钢管、电机设备等外露可导电部分以及2.4米以下灯具的金属外壳均应可靠接地。

2.3光源选用以LED灯为主，主要功能区、实验区选用42W/18W 洁净气密性灯盘，卫生间等湿区采用9W防潮筒灯。LED 洁净灯具的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

2.4插座安装在台面或者墙面，采用220V/10A五孔插座及220V/16A三孔插座，非摆放在台面的用电设备插座距地300mm暗装；部分插座采用地插。通风柜、生物安全柜等设备按照独立回路敷设，功率以设备实际功率为准。额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护电器：供一般人员使用的电源插座回路；室内移动电气设备；人员可触及的室外电气设备。

2.5将新增电源进线连至等电位联结端子箱（LEB），各种进出建筑物的金属管道（水、气管等）、电缆的铠装层，建筑物金属构件，防雷接地，电气设备接地，弱电系统的接地等，均需就近与等电位联结端子箱相连，进出建筑物的金属总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。等电位联结端子箱做法及等电位联结线与各种金属管道、构件、设备的金属外壳等的连接做法详见国标图集15D502，P28~P42。

3.配电安装主要设备技术要求：

3.1配电箱及箱内主要元件：

3-1-1配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装；

3-1-2配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求；

3-1-3配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁；配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图；

3-1-4配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志；所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点；

3-1-5配电设备由于所在区域、部位不同，其安装方式也不同，有嵌装式、挂装式和落地式。在安装前根据安装图中的安装位置及结构情况，参见国家标准图集《常用低压配电设备安装》90D367。选型要合理，根据所选安装方式，进行支架制作安装。标高按设计规定；

3-1-6配电箱安装应牢固，其垂直偏差≤±3mm，配电箱底边距地面高度为1.2m（或按设计规定），配电箱内应分别设置零线和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护线应在相应的汇流排上连接，不得绞接，并应编号，配电箱上应标明用电回路名称或回路号；

3-1-7配电箱的安装要求：外观无损伤，防爆电气接线盒内壁涂耐弧漆；合格证号清晰齐全；接线盒内部接线禁锢后。裸露带电部分之间及与金属外壳之间的漏电距离和电气间隙应满足规范要求；电气设备多余的进线口，其弹性密封垫片应齐全，并将压紧螺母拧紧进线口密封；线管要求采用标准金属线管和桥架。桥架表面热镀锌后防火、喷塑处理。并按规范要求联接。

IV、暖通部分及智能控制部分

整体要求：结合当地气候特点，按建筑功能需求和特点合理设计空调系统，防止院内交叉感染，达到容量合理、布局科学、切换方便、使用方便、节约能源的要求。通风空调设计应遵循国家相关的设计规程、规范。

1.镀锌钢板风管

风管制作安装项目质量必须符合以下标准：GB50243-2016《通风与空调项目实施质量验收规范》。（相关做法详见暖通设计图纸）

2.空调箱

机组内配置的风机、冷却盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。所有风机、轴承、电机应说明品牌、性能。电机满足新国标能效等级IE3、IP55防护等级、F级绝缘要求，所有零部件应符合国家有关标准的规定。

2.1箱体

▲（1）要求洁净室用空气调节机组箱体性能达到相关标准，变形量达到D1(M）级，漏风量达到L1（M）级，传热系数达到T1(M）级，热桥因子达到TB1(M）级，提供具有法定检测机构出具的检验报告或生产厂家的产品质量证明书。

（2）采用无冷桥内框架设计，在提供足够强度的同时，彻底断绝冷桥。机组的面板四周包覆有坚固绝热的UPVC塑料，避免热传要求、避免导热部件的直接接触，保温性能达到欧标TB1级，彻底消除冷桥，杜绝冷量漏失。面板的搭接处设有3道防漏风尖角，采用过盈配合，达到漏风率小于0.03%的要求。机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以≥30mm厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³。保温材料的导热系数不应大于0.019W/m.K，并保证外壁不产生结露现象。

（3）外面板为白灰色彩钢板，内面板为镀锌钢板，内壁板厚度≥0.45mm，外壁板厚度≥0.4mm必须满足国标，不得采用冷轧板静电喷涂；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。

（4）机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体须有无冷桥线接触内框架结构，并提供相应证明。机组外表面采用优质彩钢板，高效防腐，防止划伤，并可以抵抗紫外线的侵袭。内板采用镀锌钢板，必须满足保证使用寿命15年以上，所有面板均为平接，表面连续平整，光洁无毛刺，耐腐蚀。

▲(5）机组漏风率：机组内静压保持1000Pa，机组漏风率不大于0.02%，提供具有法定检测机构出具的检测报告或生产厂家的产品质量证明书。

（6）采用先进科学的密封结构和成型工艺，各功能段之间采用工艺型钢连接，箱板及各功能段之间连接必须采用保温材料，确保良好密封性，杜绝冷桥现象出现。

▲(7）机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度必须满足标准执行GB/T 14294-2008的要求；机组在30000CMH风量、机组内保持1000pa条件下，箱体变形率不超过4mm/m，提供具有法定检测机构出具的检验报告或生产厂家的产品质量证明书。

2.2风机

（1）风机叶轮采用钢板材料制作，叶轮和轴在制造厂经静平衡和动平衡检测合格。

（2）风机和电机要有底部支架，且底架下方有弹簧减震器。

（3）风机轴承采用含油自润滑型，运行寿命≥100000h。

（4）风机出口应设柔软短管与箱体连接，材质应满足安全、卫生要求。

（5）风机出风方向在设备投产前确定，满足通风空调系统设计要求。

（6）风机段应设检修门，且大小应考虑便于电机的拆除、运输及更换，段内应考虑风机轴的拆卸及更换。

（7）皮带采用免维护型，应防油、防热、防火焰，长度及极限偏差、同组长度允许偏差符合相关标准要求，匹配合理，磨损小。

▲（8）确保机组动力性能的优良，风机出口风速要求≤15m/s；

2.3电机

（1）电机应为耐湿热型的风冷鼠笼式全封闭异步的标准产品，应为高功率因数、高效率电机。电机绝缘等级为F级，防护等级为IP55。

（2）电机轴功率不得超过额定功率110％。电机的铭牌上应增加使用轴承品牌和型号内容。

（3）电机机架应带活动导轨，以方便皮带调节。

2.4过滤器

（1）机组采用皱褶式初效过滤器和多袋式中效过滤器，增大滤料面积，有效截留粉尘。

（2）过滤器采用净化级安装框架，卡簧式固定方式便于拆装，安装方式要有迎风压紧设计以达到密封效果。

2.5检修门

（1）机组的检查门应严密、灵活，开启及锁紧功能良好。

（2）检修门必须是塑钢密封门，正压设计，气密性必须满足国标GB/T 7106-2008的气密性8级标准，要求不大于0.45m3/m.h。

（3）正压门开启时应有自动卸压功能，并提供卸压装置结构原理。

2.6蒸发盘管段

（1）盘管结构紧凑，且使用的铜管直径不小于7mm。为保证除湿效果，盘管须具备最低出风温度可达5℃的能力。

（2）其迎面风速控制在约2.5m/s以下，防止机内出现过水现象，且风速均匀度大于80%。

（3）凝结水盘采用钢板焊接成型（不低于1.2mm厚），表面以静电粉末喷涂，带PE保温（不低于5mm厚）。接水盘长度不小于表冷器的有效高度，防止机内出现过水现象。产品生产时应考虑表冷器的检修及清洗的操作条件。应提供蒸发盘管的设计计算书，明确了换热面积、换热系数等参数，确保了机组热工性能的良好。

（4）底部装凝结水排水管和水封装置，机组设排水口，凝结水应排放流畅。

（5）每台氟盘管均进行4.8MPa密封性耐压浸水试验至少持续1分钟无渗漏。

（6）蒸发段水盘不得采用下沉式设计，以保证该功能段箱体的保温性能。

（7）机组节流装置要用电子膨胀阀，不能使用热力膨胀阀。

（8）三管制冷凝热回收盘管材质和蒸发盘管要求一致，调节阀采用电子膨胀阀，热回收量可实现无极调节。

2.7空调系统电气、自控要求

（1）拥有自主研发的变频单片机控制主板，实现0~420HZ宽广的变频控制，控制精度0.01HZ，单片机控制可提供R485接口和MODBUS协议。

（2）采用进口高速DPS处理芯片，并集成了过压过流过温的多重保护功能，性能稳定。

（3）控制屏使用触摸屏，触摸屏同时可查询机组运行状态、故障信息、运行曲线等数据；基本功能可做到四拖一集中控制室外机实现制冷、制热功能；

（4）新/回风阀独立控制、电加热/比例控制、加湿器（开关/比例控制）、静电过滤、紫外线杀菌灯、臭氧发生器等装置控制功能；风机星/三角启动控制；电子膨胀阀控制；过滤器压差保护、远程启停等功能。

回风、出风、送风温湿度检测控制室内温湿度精度可达（±2℃/±10%））；

3. 离心风机（各机组具体功率选型详见暖通设计图纸）

（1）所有风机设置安全隔离开关，以便检修人员对风机进行维护保养时，切断电源，保证安全工作。

4.中枢质控柱

实验室空气处理系统集成控制中枢，是集成了无线GPRS数据通信、有线RS485通信，智能调节模块等的数据采集管理终端；能实现传感器数据的采集、监测和存储，并具有数据云端存储功能。采用触控式人机交互界面，简洁易操控，反应迅速，控制界面能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据（主要污染的浓度）、风机运行状态、风压参数、温湿度等内容，并可根据特殊场景定制显示其他数据内容。系统可实时收集检测数据并自动计算，然后调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。

（1）安装尺寸：高2500宽330厚260mm，工作环境温度-10℃-50℃；

（2）各部件均采用铝合金一体模压成型，部件之间高精度配合连接，无折弯痕及焊痕，表面通过喷砂并闪银阳极处理。美观不突兀，不破坏装饰效果，安装方便，不占用空间。安装方式为挂壁式安装。

（3）多个系统控制中枢之间可共享数据，降低系统风险，系统规模更加灵活，整体功能更强。

（4）显示监测功能：主要对温度、湿度、压差、流量、空气质量及除味消毒模块进行显示监测；使系统可靠、高效运行，减轻人员的劳动强度，确保实验室环境满足工艺需求且满足人员舒适性。触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。并可根据实时监测污染物的浓度，自动调节除味消毒模块的运行效率。所有监测到的信息传至中央处理中心，中央处理中心运算后在毫秒级内发出执行指令到动态离子衍生装置模块调节电离发生强度。

（5）新排风机连锁控制，使系统可靠运行，降低人员劳动强度。新风机与排风机连锁，当系统运行时，先打开排风机组，延时20秒开新风机组；系统停止时，先关闭新风机组，延时10秒关排风机组。当控制器检测到风机运行后，控制程序投入运行。风机变频器处于值班状态时，变频器低速运行。自由设置工作模式，非工作状态下，可选择两种模式，一种为自动模式，即在上班前1小时自动开启系统，下班后半小时自动关闭系统；另一种为设定值班模式，仅保证实验室维持负压，新风机组处于停机状态，节约能耗。

（6）包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。各种传感器的数据反馈给中央处理中心后，中央处理中心分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。

▲(7）产品保护电路连续性符合GB/T 20641-2014 9.11的标准；采用25A电流进行10s的试验：①外壳与主接地端之间②安装导轨与主接地端之间③侧板与主接地端之间④门锁与主接地端之间⑤门板与主接地端之间⑥控制按钮与主接地端之间，的电阻值均≤20mΩ。（提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书）

▲（8）产品射频电磁场辐射抗扰度符合GB/T17626.3-2016的标准，工作性能水平达a。（提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书）

5.温湿度传感器

风管式安装：工作电压 AC/ 24 V或DC /13.5-35 V ；相对湿度输出信号 DC/0～10 V ；温度输出信号：DC/ 0～10 V或LG-Ni/1000或T1舒适性湿度范围内的精度达到±3 %。

▲所投产品提供具有法定检测机构出具的检测报告或生产厂家的产品质量证明书，检测报告或生产厂家的产品质量证明书中温湿度传感器Pt（铂）的含量大于90%，且Si（硅）和Ni（镍）的含量未检出。

6.气溶胶监测装置

一种可移动式气溶胶监测仪，高分辨率高灵敏度实时监测下呼吸道类气溶胶数据。范围0-1000ug/m³，分辨率1ug/m³。数字校准输出，无线自组网通讯方式，可随意安装于任一位置。

7.动态离子衍生装置

2800V正弦DBD放电机型，低温等离子动态消杀型。该模块用于新风管道单向气流安装环境，不考虑气流循环类空气处理产品；不接受石墨烯类易氧化老化的电极类型。

（1）电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花。设备质量满足国内标准。

（2）电离管与空气流向和风管垂直安装，每两根电离管之间至少有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚。当臭氧传感器探测到外界其他臭氧源时，除味消毒模块会发生微弱的理想脉冲，控制离子空气处理主机将过多的臭氧转化为活性氧。为了更好地激活氧气分子，电离管应当垂直插入风管（与气流方向成90度），这样保证送风尽可能多地经过电离管表面。

（3）空气处理系统中安装了离子空气处理主机时，需配套空气质量传感器和臭氧传感器，保证所产生的离子簇与室内空气反应适当，不会产生过多的氧离子，保证臭氧浓度不会超过设定标准。

（4）智能响应动态净化，基于正弦波双极DBD放电模式，模块通过脉冲调制+气流感知反馈机制，智能调节反应强度，实现对空气中VOCs、病毒、细菌的实时净化。污染越强，响应越强。

（5） 等离子簇动态反应阵列，配备离子簇阵列发生器，电离子簇在气流方向垂直分布，有效提升粒子净化路径长度，提高反应效率与气流贯穿度，并利用阵列间自由气流区抑制臭氧局部累积。

（6）三重安全防护结构，电极螺纹压接接地，防止电弧/火花产生，模块本体采用高密度阻燃绝缘材料+不锈钢网电极外壳内部传感器联控臭氧过量自动压制，保障安全运行。

（7）智能协同联动，可搭载空气质量/臭氧浓度复合型传感器，实现与楼宇系统/风控平台通信，自动调节反应强度与净化周期。

（8）结构精巧，便于维护，插拔式模块设计，支持快速更换零部件免工具拆卸。零移动部件设计，完全静态运行，零噪音。

（9）使用寿命长，离子管可连续工作≥10000h，离子主机无寿命限制。离子管每三年仅更换20%即可保持满功率运转。持续工作不受限制。

▲提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书作为佐证材料。检测报告应包含：大肠杆菌（1小时）净化效率≥99%，黑曲霉（1小时）净化效率≥99%，白色葡菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%，氨（2小时）去除率≥90%，硫化氢（2小时） 去除率≥90%，甲型流感病毒A/PR/8/34（1小时）去除率≥99.9%；

▲提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书作为佐证材料。检测报告包含：依据ZD/19-2023对产品进行等离子体密度测试，在距离等离子发生器10cm的位置进行测试，等离子体密度测试数据结果不少于7组，任意位置数据均不低于1.22*1017m-³。

8.远程监测报警与质控评价软件

配合中枢质控柱使用，用于实验室空气处理系统所有数据的输入、读取、存储及控制的统筹计算。可根据预设的安全值范围进行监测，并提前预警提示等。

（1）远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。

（2）7×24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行无线反馈。

（3）远程连接操控模块，在手机端及电脑端均可查看中枢质控柱中的数据，并可对整体系统进行远程控制。

9.远程均流布气终端

空气动力学专用设施。设计风量：300-600m³/h；一体模压耐火绝热高分子材质布气终端，无需贴保温材料，内置空气动力学均流装置，送风均匀度高，层流效果显著，有效层流送风距离≥2米，有效工作区域新风风速符合0.5m/s标准。为确保产品使用过程中不产生有害物质，箱体不得使用胶水拼贴，不得使用金属箱体外贴保温材料；

▲提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书作为佐证材料。检测报告包含：依据GB/T 10125-2021实验方法，并按照GB/T6461-2002进行评级的，包含不小于1500h盐雾试验，检测结果无缺陷，保护等级≥9.5级。

10.定向污气导吸装置

空气动力学专用设施，一体化模块化设计，基于流体力学优化的垂直导向结构，实现污染气体定向捕集与高效引流，适用于固定源头的有组织排放控制，高效节能。有效工作区内污气捕捉效率≥95%。铝合金材质，表面阳极氧化，整体一次成模，表面耐候处理。

▲提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书作为佐证材料。检测报告包含：不小于72h盐雾试验，检测结果外观无变化。

11、医用等离子体空气消毒器

11.1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

11.2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

11.3、外观尺寸≤630×630×380（mm3），采用嵌入式安装方式，不占用地面空间，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

11.4、整机依据空气动力学，采用正面回风、四周出风的方式，能更有效利用康达效应，使洁净空气均匀地分布到室内每一个角落，整机重量≤32kg，额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以下的场所；

11.5、等离子体发生器电场强度≥8500V，等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V，等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018 _1.25×1019m-3，等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；

11.6、等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2，等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h；

11.7、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3，设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³；

11.8、设备进出风口采用突出天花板8公分设计，设备底部进风，四周出风，避免空气回流，确保空气循环消毒效果。

12、实验台陶瓷台面

台面：采用20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果），台面高温一体烧制成型，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染。水盆采用台面板同品牌陶瓷水盆，规格≥590*480*320，颜色为洁净白色，为了易于清洁，内外侧都必须有专业耐腐蚀釉面。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方。为保证产品质量，投标人投标时须提供台面生产厂家针对本项目（含项目名称和采购编号）且加盖台面生产厂家公章的售后服务承诺函。

▲12.1、表面抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、煤油、紫药水等大于83种化学试剂。报告需由具备CMA或CNAS认证的检测机构出具。提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书。

▲12.2、静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M，检测结果≥0.71。报告需由具备CMA或CNAS认证的检测机构出具。提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书。

▲12.3静摩擦系数（湿态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M，检测结果≥0.66。提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书。

▲12.4耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果≥5级12000转。提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书。

▲12.5耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022标准，检测结果≥5级；提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书。

▲12.6表面耐划痕性能：参照GB/T 17657-2022 4.42标准，检测结果为载荷 4.0N未见划痕。提供具有法定检测机构出具的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书。

13.通风柜

主体结构：主体采用裸板1.2厚优质冷轧钢板制作，加上烤漆后厚度1.4mm前框立柱面板能任意拆卸组合。

13.1通风柜台面为：采用≥20mm厚一体实芯的实验室专用陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。

为保证产品质量，须提供台面品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权及符合以下台面所有技术参数指标的检测报告扫描件或生产厂家的产品质量证明书。

▲13.1.1、吸水率：检测标准依据GB/T3810.3-2016检测，单个值≤0.0026%-0.0151%，平均值≤0.012%，抗冲击性（恢复系数）：检测标准依据GB/T3810.5-2016，检测结果≥0.88。

▲13.1.2、断裂模数性能：检测标准依据GB/T3810.4-2016，检测结果平均值≥49N/mm²，单个值≥44-53N/mm²。

▲13.1.3、物理承载性能：按照JG/T346-2011标准检测，检测结果为≥5.14*10³N。

▲13.1.4、静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M，检测结果≥0.64。

13.2▲①符合ANSI/ASHRAE110-2016面风速检测；

▲②符合ANSI/ASHRAE110-2016气流形态视觉检测；

▲③符合ANSI/ASHRAE110-2016示踪气体浓度测试检测

▲④符合ANSI/ASHRAE110-2016周沿扫描测试检测；

▲⑤符合ANSI/ASHRAE110-2016视窗移动效果测试检测报告。

13.3配件：两个气考克

13.4移门：升降轨道、窗框、拉手采用全铝合金材质，环氧树脂喷涂；

13.5内衬板及导流板采用5mm厚抗倍特板。

13.6照明：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；配备日光灯，确保操作区间的照度不小于500Lux；

▲13.7同步带：通风柜升降采用新型同步带，同步带内侧成人字齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音。移动平稳，上下滑动自如，噪音小，可停留在任意高度。新型同步带其抗拉强度达到200KG不断裂，其不仅可作为通风柜提拉门升降的传动部件，而且可作为通风柜提拉门升降的信号传输线。提供GB/T13487-2017一般传动用同步带及GB/T10716-2012同步带传动汽车同步带物理性能实验方法检测报告。

13.8插座：标配4个（220V，10A），同时安装有漏电保护装置。尺寸：1500*850*2350mm。

（四）售后服务要求

1、质量保证期：项目整体质保期不低于3年（含耗材及易损件）。质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，所涉及产品质量原因导致的设备维修、更换零部件、人工上门服务和设备（耗材、易损件）的全部费用由中标人承担。质保期满后，投标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维护维修。

2、提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。

3、售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。

4、投标人应以优良的服务态度，30分钟内响应，24小时内解决问题。质保期间的一切设备及软件故障，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（五）项目实施要求

1、制造、安装设计、运输要求：

投标人须根据招标文件要求提供项目所需设备并提供以下工作服务但不仅限于以下：

（1）制造、包装、运输：

按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货，负责设备运输至采购人建设工地。设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

投标人在投标时间须提供所供设备与材料的具体防护措施供采人认可，并对此工作负责。机组及器材外表面应洁净，无折皱和剥落等。不油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组及器材所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

所有器材应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显地方。

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。

（2）安装深化设计要求：

投标人在投标时根据招标文件要求提供项目具体安装深化设计资料，包括项目设计的修改，设计方案须经采购人认可。

投标人对安装、调试、试运行等负责。设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

沟槽与通道：

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。

完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

（3）到货查验：

供货人在所供设备到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用就由供货人自行承担。

2、测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（3）测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5 个工作日内提交测试报告给采购人。

（4）试运行

设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。

3、验收

安装完成后，采购方根据国家和行业标准及招标文件、投标文件、合同等相关规定进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的具有检测资质的检测中心进行检测，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

（1）产品保护

安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

4、培训

（1）免费根据采购人要求为使用人员、维修人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能

（2）提供培训视频软件及操作手册。

（七）本项目核心产品：离心式通风机

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

5、交货时间：合同签订并接到采购人通知后90日内安装调试完毕。

6、交货地点：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院），具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、招标文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、采购项目需要落实的政府采购政策：

12.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

12.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

12.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

12.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

12.5财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

12.6苏财购〔2022〕16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

12.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，本项目水嘴（如三口龙头等）属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证证书等相关证明材料，否则为未实质性响应。

本次采购标的物清单中设备不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环保标志产品政府采购品目清单》优先采购范围内的产品。

13、系统对接完成后，供应商应提供项目相关文档，包括且不限于各类施工图纸、变更记录、接口文档、软件代码、会议纪要等。

14、本项目所涉及的清单及图纸请投标单位至百度网盘下载获取

链接： https://pan.baidu.com/s/1_aS_TkSxPjMoWJqNn6QvcA

提取码： szwk

15、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于三年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；5%的尾款待移交满三年后，甲方再向乙方付清。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方对于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值40（本次招标价格权值为40%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人提供的货物全部为小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术与质量及其它（60分）

1、项目实施方案比较（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不完整、不全面的得2分；未提供相应内容不得分。

2、现场设备安装的规范化方案及措施（7分）

措施完整全面、可行性较高的7分；措施完整较合理的，可行性基本满足项目需要的4分；措施简单的，可行性较差的2分；未提供相应内容不得分。

3、突发事故应急预案与处理能力比较（7分）

制定的措施科学合理，解决机制简单有效，操作性强，对预期发生的突发事件解决考虑周全得7分；措施较为合理，操作性较强，对预期发生的突发事件解决考虑较周全得4分；措施单一，对预期发生的突发事件解决考虑简单得2分；未提供相应内容不得分。

4、培训方案内容及服务培训措施（7分）

培训方案完善且有针对性，能满足招标文件的要求。方案考虑全面、完善、操作性强得7分；方案考虑较全面、详细，操作性较强得4分；方案有缺失、基本满足项目需求得2分；未提供相应内容不得分。

5、售后服务方案（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不完整、不全面的得2分；未提供相应内容不得分。

6、与现场其他单位交叉实施配合方案（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不完整、不全面的得2分；未提供相应内容不得分。

7、项目负责人具有高级工程师得3分，中级工程师得1分；技术负责人具有高级工程师得3分，中级工程师得1分。提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明材料。

8、投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证证书的有一项得2分，最高得6分，认证范围与本项目相关。提供有效期内的认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

9、投标人（2022年1月1日（含）以来，以合同签订时间为准）完成的类似业绩，每个得2分，最高6分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。

（全文完）