竞争性磋商文件

项目名称:2025年淮安市十四五细颗粒物与臭氧协同控制监测网络自动监测站运维项目

项目编号: JSZC-320800-YHDL-C2025-0003

江苏宇杭项目管理有限公司

二〇二五年十一月

第一章   磋商邀请

受淮安市生态环境局的委托，江苏宇杭项目管理有限公司就2025年淮安市十四五细颗粒物与臭氧协同控制监测网络自动监测站运维项目政府采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况: 2025年淮安市十四五细颗粒物与臭氧协同控制监测网络自动监测站运维项目采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2025年11月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320800-YHDL-C2025-0003

（二）项目名称:2025年淮安市十四五细颗粒物与臭氧协同控制监测网络自动监测站运维项目

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额: 100 万元

（五）最高限价: 100 万元

（六）采购需求:2025年淮安市十四五细颗粒物与臭氧协同控制监测网络自动监测站运维项目，详见文件第五章项目采购需求。

（七）合同履行期限: 1 年。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年11月21日14:30。

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市生态环境局

地址:淮安市健康西路77号

联系方式: 潘先生  18936388236

2、采购代理机构信息

名称:江苏宇杭项目管理有限公司

地址:淮安市淮阴区西安北路荣鑫花苑（宇杭监理）

联系方式:张工  19051706750

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏宇杭项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次采购不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏宇杭项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏宇杭项目管理有限公司协助采购人做了前期咨询工作。中标人须在成交通知书发出前向江苏宇杭项目管理有限公司交纳，招标咨询费参照计价[2002]1980号文收费标准85%计算。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在报价中，无需单独列项计取。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成:

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）评审方法与评审标准

（4）合同格式及条款

（5）采购需求

（6）响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。请供应商根据本磋商文件的要求在指定模块中上传相应的磋商材料，未按磋商文件要求在指定模块上传相应材料的，视同未提交该响应材料处理。

9.2 如响应文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.方案部分（如本项目涉及的话）

15.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

15.2编制要求：

方案内容、文字均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

15.3供应商需按15.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.响应文件的签署

17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

18.响应文件的上传

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录电子交易平台撤回电子响应文件。

21.1.2供应商在提交响应文件截止时间前撤回电子响应文件，且未重新上传的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录电子交易平台修改电子响应文件，电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.2.2供应商不得在提交响应文件截止时间之后修改电子响应文件。

21.3供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回、修改电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，代理机构将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

34.质疑处理

34.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

34.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

34.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

34.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑,若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

34.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

34.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

34.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

34.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

35.政策功能落实

35.1小微型企业价格扣除

35.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.2联合体及分包

35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

35.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

36. 节能、环保政策（本项目不涉及）

36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

36.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

38. 履约资金扶持政策

38.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

38.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

1.价格：30分

满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

2、技术方案：35分

（1）服务方案：5分

供应商针对本项目提供服务方案，方案优于采购文件需求的得5分；方案满足采购文件需求的得3分，方案基本满足采购文件需求的得1分，方案不满足采购文件需求或未提供的不得分。

- （2）运维方案：6分

供应商针对需求并结合项目实际情况，在现有运维管理体系下，如何实施运维管理，包括但不限于职责分工、日常管理制度、备机日常维护管理制度、备品备件保障措施、大气运维管理体系文件配套情况、运维质量考核办法等内容。运维方案应内容详实、表述清晰、贴合需求，阐述分析准确，可操作性、针对性强。方案优于采购文件需求的得6分；方案满足采购文件需求的得4分，方案基本满足采购文件需求的得2分，方案不满足采购文件需求或未提供的不得分。

（3）运维交接方案：6分

供应商根据项目实际情况提供运维交接实施方案，至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容，运维交接方案应内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强。方案优于采购文件需求的得6分；方案满足采购文件需求的得4分，方案基本满足采购文件需求的得2分，方案不满足采购文件需求或未提供的不得分。

（4）质控方案：6分

供应商针对本项目需求并结合项目情况提供质控方案，需从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标（包括但不限于上述内容），质控方案应内容详实、表述清晰、可操作性、针对性强。方案优于采购文件需求的得6分；方案满足采购文件需求的得4分，方案基本满足采购文件需求的得2分，方案不满足采购文件需求或未提供的不得分。

（5）数据审核方案：6分

供应商针对本项目技术需求并结合本项目配置的仪器状况提供数据审核方案，至少包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案优于采购文件需求的得6分；方案满足采购文件需求的得4分，方案基本满足采购文件需求的得2分，方案不满足采购文件需求或未提供的不得分。

（6）运维应急预案（应急处理解决方案）：6分

供应商针对本项目需求并结合项目情况，制定数据异常时设计的应急预案,内容至少应包括职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等内容。应急预案应考虑周全、可操作性强，应急措施及解决方案应切实可行，有详细的补充监测方案和完善的工作流程，能较好的应对可能的突发情况。方案优于采购文件需求的得6分；方案满足采购文件需求的得4分，方案基本满足采购文件需求的得2分，方案不满足采购文件需求或未提供的不得分。

3、商务部分：35分

（1）供应商针对本项目配置的运维人员数量满足招标文件要求且均具备省级及以上生态环境部门颁发的自动监测环境空气培训合格证书，且运维队伍中有2年以上空气质量自动监测站运维经验的技术人员人数比例和数量情况进行打分，70%-80%得1分，81%-90%得3分，90%以上得4分，本项最多得4分。（提供证书复印件和2025年1月以来任意一个月社保证明加盖供应商公章）

（2）供应商在满足采购需求的基础上，每增加一辆运维车辆的得5分，本项最多得5分（提供自有车辆行驶证或租赁合同复印件并加盖供应商公章）。

（3）供应商针对本项目提供的PM2.5、PM10、挥发性有机物、非甲烷总烃关键参数仪器等备机：满足招标文件检查要求的得4分，缺任一参数扣1分，扣完为止。需提供备机配置或租赁（须覆盖本项目时限）情况清单及提供相关持有证明。

（4）供应商针对本项目提供的便携仪器设备，具备测定PM2.5、PM10、挥发性有机物的功能。已采购或租赁（需提供采购发票、采购合同证明或租赁合同）且与招标文件中要求的数量一致得2分，承诺中标后一个月内购置的得1分，不提供不得分。

（5）2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目案例的，每个提供1个得2分，本项最多得6分。（提供合同复印件加盖供应商公章）

（6）供应商自有CMA或CNAS资质认定的实验室，并且满足24小时出具数据的（认证范围需本项目自动监测指标因子、须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证明，否则不予计分）；或投标人无自有实验室但已签订委托合同，并满足24小时出具数据的（委托协议须覆盖本次招标运维周期，须提供合同等相关证明材料）得8分；承诺中标后1个月内委托实验室的，得4分（提供承诺书原件）。没有委托实验室且未承诺的不得分。

（7）供应商自2022年以来，具有大气空气自动监测站质控项目经验能力的，每个提供1个得2分，本项最多得6分（提供合同复印件加盖供应商公章）。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据（项目编号：    ）的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、项目内容及要求

本合同所提供的服务内容及要求详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为            元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、项目服务时间和服务地点

1.服务时间：合同签订之日起，至   年  月  日（详见磋商需求）

2.服务地点：淮安市。

四、付款方式：

1.合同签订后，采购人支付13万元；

2.履约结束后，最终价款以扣除考核扣款后价款为准。经项目验收合格且财政预算下达后，结合预算到账情况支付款项。

3.付款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的发票，因发票问题导致甲方逾期付款的，责任由乙方承担

五、甲方承担的工作和责任

1.根据项目的具体情况和技术要求，确定工作周期，并按本合同有关规定及时支付相关服务的费用；

2.协调提供开展运维过程所需要的文件、资料等；

3.乙方开展调研时，对乙方与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

六、乙方承担的工作及责任

1.在甲方规定的时间内完成本合同的服务工作。

2.按相关规定做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的审查和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的专业咨询服务质量负责。

3.按甲方要求提供服务成果，接受甲方及相关主管部门的审查，并对相关问题做出澄清和解答。

4.其他甲方针对本项目需要乙方配合的工作。

七、验收标准

1.甲方依据磋商文件第四章“项目采购需求”中的相关要求组织验收。

八、违约责任

1.如果乙方在半年考核中不合格，则合同自动终止，乙方返还已支付金额的基础上，补偿甲方1万元，再次采购所需的费用由原中标单位承担。

2.若乙方通过半年考核、未通过终期验收，且未在甲方要求的合理期限内整改到位并通过验收的，甲方有权单方解除合同，剩余款项不再支付；乙方支付未付款项5%的违约金;

3.若乙方在提供服务过程中存在弄虚作假行为，甲方有权单方解除合同，乙方将已支付款项退回，支付未付款项5%的违约金，再次采购所需的费用由原中标单位承担。

4.若乙方在合同履行过程中发生服务内容缩减、服务不及时等违约现象，甲方有权视乙方的违约情节予以500元/次的经济处罚，并在付款时予以扣除。

九、其他事项

1.因发生政策变化超出合同工作范围的必要调整补充，甲方应根据实际工作量另行支付乙方费用，相关费用由双方依法协商解决。

2.由于不可抗拒力致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。

3.双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下第2项处理:

- 1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式五份，甲方、乙方各执贰份，代理公司执壹份。

十二、组成本合同的文件包括

1．合同格式及条款；

2．磋商文件和乙方的投标响应文件；

3．成交通知书；

4．甲、乙双方商定的其他必要文件。

5.考核办法及要求：引用“磋商需求-考核办法及要求”，签订合同时作为本合同附件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

第五章  项目采购需求

## 一、项目概况

淮安市生态环境局于2021年建成市监测站、楚州区监测站、张码派出所站三个光化学VOCs（116种）自动监测站，设备于2021年10月安装、试运行，至2021年12月通过技术验收；于2022年开展“淮安市十四五细颗粒物与臭氧协同控制监测网络交通源自动监测站建设”，建成淮安涟水机场空气自动监测站、北京南路空气自动监测站，分别于2023年7月、8月通过验收。目前VOCs站点及交通源自动站设备运行状况良好，处于连续采样、分析状态。

## 二、项目需求

1.该项目需求为技术运维服务，服务期限为：合同签订之日起，1年，包含仪器运行所使用的耗材、配件等。

2.设备如下：

2.1  VOCs站点主要设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 在线VOC监测系统（116种） | 3套 |
|  | 太阳时数紫外测量系统 | 3套 |
|  | 气象五参数仪 | 3套 |

2.2  机场站主要设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | VOCs在线监测系统（57种） | 1套 |
|  | 非甲烷总烃在线监测系统 | 1套 |
|  | 黑碳仪 | 1套 |
|  | NO-NO2-NOX分析仪 | 1套 |
|  | SO2分析仪 | 1套 |
|  | CO分析仪 | 1套 |
|  | O3分析仪 | 1套 |
|  | PM10颗粒物分析仪 | 1套 |
|  | PM2.5颗粒物分析仪 | 1套 |

2.3  公路站主要设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | VOCs在线监测系统（57种） | 1套 |
|  | 非甲烷总烃在线监测系统 | 1套 |
|  | 黑碳分析仪 | 1套 |
|  | 道路车流量监测 | 1套 |

3. 自行监测检查AI本地知识库搭建及应用服务

3.1 自行监测检查AI本地知识库需拥有AI辅助分析相关知识产权；

3.2 AI本地知识库需部署在用户本地环境，需支持PDF、 Word、Excel、MD、TXT、PNG、JPG、JPEG等格式文件的OCR识别及智能感知，可对接DeepSeek、Qwen等AI大模型api接口，同时可监控接口内数据和状态；AI本地知识库需内置国家及地方与企业自行监测关联性高的生态环境法律法规、标准规范文件不少于1000份，需提供个人知识库的上传和管理功能；

3.3 需提供AI本地知识库应用培训不少于两次，确保包教包会，保证甲方技术人员熟练运用，根据用户需求提供应用现场保障服务（以实际需求次数、时间为准）

3.4 AI本地知识库搭建完成后，在合同期限内需提供平台技术服务。

4. 总体要求

4.1 投标单位应保证配备2名以上专业技术人员以及运维车辆，保证满足应对异常情况处置需求。 投标单位应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）；

4.2 投标单位应提供完整的运维人员管理方案，江苏区域内有备品备件仓库，运维人员应持证上岗，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施；

4.3 投标单位应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案；

4.4 在该设备运维及管理期间，投标单位应严格按照业主要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足淮安中心提出的系统及仪器设备考核指标要求；

4.5 在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成业主损失，业主将通过法律途径向投标单位索赔。

4.6 中标单位在完成符合采购需求及技术规范要求的运维服务前提下，每月提交一份关于VOCs组分自动监测站、机场站、公路站数据变化趋势及溯源方面分析的报告。

4.7 基于部分站点运维到期临时代管问题，该项目中标后由中标方承担运维到期后代管相关费用。

4.8服务期间，搭建的AI本地知识库满足企业自行监测检查智能问答要求，功能包含智能感知矩阵、多模态AI中枢引擎、智核创作中枢，知识库内置不少于1000份标准文本。

5. 运行维护工作目标

5.1 设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于考核目标要求（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器故障停机时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

5.2 有效数据获取率：开展运维服务期间，仪器设备需确保仪器有效数据获取率不得低于考核要求（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

6. VOCs自动监测站技术运维要求

6.1 每日例行质量控制检查：定期手动或自动使用外部标样验证系统的准确性，每日登陆仪器检查内外标响应，内外标和采样进气量，仪器状态，峰型状况，在仪器的运行过程中，当所需控制外标物种（详见下表）分析结果与目标标准品浓度超出允许误差范围（±20%）时，需及时使用外标法重新积分该物种监测数据；当上述误差范围超出±30%时，需重新编辑定量方法；每天观察仪器运行和数据运行情况，查看日校准数据，可根据日校准数据判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别小时个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录；

6.2 每周例行质控：对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护，对数据库数据检查、备份，检查内、外标准品压力，及时填写质量控制记录；

6.3 每月预防性质量查核：每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据，填写预防性质量查核记录；

6.4 每季度质量控制：每季度对GC/MS进行一次自动调谐（保证仪器灵敏度、正确的峰宽、正确的质量分配，必要时清洗离子源），同时对工作曲线重新标定（数据标定主要包括全扫描、SIM分组、7点校准（包含零点））；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）；

6.5 每半年质量查核：每半年对GCMS进行检查，及时更换氧化去除剂、管路气密性配件，及时填写相关记录；

6.6 每年质量评价：每年度对GC/MS/FID分析单元进行全年运行质量评价，对MS、FID检测器年度获取监测数据有效性进行分析与评价，评价前段样品采集及预处理单元运行质量（包括稳定性）及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

6.7 数据统计。依据仪器性能及用户要求数据格式，定期开展数据统计上报工作。

6.7.1 按业主要求开展每日数据在线审核工作。

6.7.2 每周一10：00前提交上一周完整监测数据报表（excel格式），报表内容包含内标响应、外标校准、经质控审核的浓度数据，数据模板由用户提供。

6.7.3 每月第一周提交上月月度质控数据报表（excel格式）；

6.7.4 每季度提交上一季度内、外标法质控结果和质控评价报表（excel格式）。

6.8 质控结果异常报警。发现设备质控数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

6.9 大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

2.4  外标法（每日连续校准CC）所需控制物种清单

| 序号 | 中文名称 | CAS号 | 序号 | 中文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 74-84-0 | 59 | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 2 | 乙烯 | 74-85-1 | 60 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
| 3 | 丙烷 | 74-98-6 | 61 | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 4 | 丙烯 | 115-07-1 | 62 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
| 5 | 异丁烷 | 75-28-5 | 63 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
| 6 | 正丁烷 | 106-97-8 | 64 | 1，4-二氧六环 | 123-91-1 |
| 7 | 乙炔 | 74-86-2 | 65 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
| 8 | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 | 66 | 2，3，4-三甲基戊烷 | 565-75-3 |
| 9 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 67 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 |
| 10 | 顺式-2-丁烯 | 590-18-1 | 68 | 反-1，3-二氯-1-丙烯 | 10061-02-6 |
| 11 | 环戊烷 | 287-92-3 | 69 | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 |
| 12 | 异戊烷（2-甲基丁烷） | 78-78-4 | 70 | 4-甲基-2戊酮 | 108-10-1 |
| 13 | 正戊烷 | 109-66-0 | 71 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 14 | 二氟二氯甲烷 | 75-71-8 | 72 | 正辛烷 | 111-65-9 |
| 15 | 1，2-二氯四氟乙烷 | 76-14-2 | 73 | 顺式-1，3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
| 16 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 74 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
| 17 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 75 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 18 | 1，3-丁二烯 | 106-99-0 | 76 | 2-己酮 | 591-78-6 |
| 19 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 77 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 |
| 20 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 78 | 二溴乙烷 | 106-93-4 |
| 21 | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 79 | 氯苯 | 108-90-7 |
| 22 | 1-戊烯 | 109-67-1 | 80 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 23 | 反式-2-戊烯 | 646-04-8 | 81/82 | 间/对-二甲苯 | 106-42-3/108-38-3 |
| 24 | 异戊二烯 | 78-79-5 | 83 | 正壬烷 | 111-84-2 |
| 25 | 顺-2-戊烯 | 627-20-3 | 84 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 |
| 26 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 85 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 27 | 二氯乙烯 | 75-35-4 | 86 | 溴仿 | 75-25-2 |
| 28 | 三氟三氯乙烷 | 76-13-1 | 87 | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 29 | 2，2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 88 | 1，1，2，2- 四氯乙烷 | 79-34-5 |
| 30 | 丙酮 | 67-64-1 | 89 | 正丙基苯 | 103-65-1 |
| 31 | 异丙醇 | 67-63-0 | 90 | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 32 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 91 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 33 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 92 | 1，3，5-三甲苯 | 108-67-8 |
| 34 | 2，3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 93 | 正癸烷 | 124-18-5 |
| 35 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 94 | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 36 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 95 | 1，2，4三甲苯 | 95-63-6 |
| 37 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 96 | 1，3-二氯苯 | 541-73-1 |
| 38 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 97 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 |
| 39 | 1-己烯 | 592-41-6 | 98 | 1，2，3-三甲苯 | 526-73-8 |
| 40 | 正己烷 | 110-54-3 | 99 | 氯化苄 | 100-44-7 |
| 41 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 100 | 1，3-二乙基苯 | 141-93-5 |
| 42 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 101 | 1，4-二乙基苯 | 105-05-5 |
| 43 | 2，4-二甲基戊烷 | 108-08-7 | 102 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 |
| 44 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 103 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 45 | 丁酮 | 78-93-3 | 104 | 正十二烷 | 112-40-3 |
| 46 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 105 | 1，2，4-三氯苯 | 120-82-1 |
| 47 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 106 | 1，1，2，3，4，4-六氯-1，3-丁二烯 | 87-68-3 |
| 48 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 107 | 萘 | 91-20-3 |
| 49 | 氯仿 | 67-66-3 | 108 | 乙醛 | 75-07-0 |
| 50 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 109 | 丙醛 | 123-38-6 |
| 51 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 110 | 异丁烯醛 | 78-85-3 |
| 52 | 环己烷 | 110-82-7 | 111 | 正丁醛 | 123-72-8 |
| 53 | 2，3-二甲基戊烷 | 565-59-3 | 112 | 反式丁烯醛 | 123-73-9 |
| 54 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 113 | 戊醛 | 110-62-3 |
| 55 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 114 | 己醛 | 66-25-1 |
| 56 | 苯 | 71-43-2 | 115 | 苯甲醛 | 100-52-7 |
| 57 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 116 | 间甲基苯甲醛 | 620-23-5 |
| 58 | 2，2，4-三甲基戊烷 | 540-84-1 |  |  |  |

7.质控要求

7.1 仪器运行期间，每天零点自动进入一定浓度标准品，用于考核前一日监测数据有效性，若相对误差在±30%以内，且内标响应均在允许误差范围内，视前一日数据有效。

7.2 每月依据控制目标物种配置2ppb标准品，使用手工进样方式，进行外标核查，并手工积分标准品浓度，计算相对误差；

7.3 每半年重新统计、计算各目标化合物的检出限与不确定度；

8. 运维记录与报告

8.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

8.2依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

8.3项目结束后提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

8.4依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

9.分析报告服务要求

采用在线监测仪器的综合方法，研究淮安市的大气VOC污染特征，给出淮安市大气VOC在线监测分析研究报告，实现污染天气的过程监测，时间分辨率达到1小时。为淮安市大气污染防治、大气重污染过程应急方案完善、治理成效评估提供建设性意见。

9.1 一个运维周期内，按照省市环保部门工作实际要求，在24小时内提交臭氧及颗粒物污染天气快报，报告内容中包括：污染过程数据分析、解析，以及污染过程中重要因子和组分的活性变化和贡献情况。

9.2 每月提交月报，每年提交年报，跨年度周期，也应提供完整的自然年报告，报告内容包括：VOCs监测结果分析、臭氧或颗粒物监测结果分析、臭氧生成敏感性及来源解析分析、以及与周边城市的分析对比等。

10.常规空气六参数在线监测系统运维要求

对每日监测数据进行审核，审核内容须符合国家、省、市各级生态环境部门的相关要求。

10.1每日工作要求

每日上午和下午各2次远程查看各站监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

发现运行数据有持续异常值时，应立即通知市局，并在规定的时间内解决；

根据仪器显示数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传至平台并正常发布，发现数据掉线及时恢复；

具备自动零点检查功能的站点，对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

每日审核前1日各监测点位原始小时值。

10.2 每周工作要求

每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看各站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

检查并记录仪器设备零气、标气输出压力，应与前次检查时基本保持一致；

检查外部环境是否正常，是否存在对测定结果或运行环境有明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查站点的通讯系统，保证与平台的连接正常，数据传输正常；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象；

应及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

应经常检查避雷设施是否可靠、站房是否有漏雨现象、气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。结合气象预报，在大风、强降水天气来临前，进行站房安全预防性检查，保证站房安全；

检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

每周对气象仪器及能见度仪运行情况进行检查；

每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换；

重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

10.3 每月工作要求

清洗PM10及PM2.5切割器，检查β射线法颗粒物分析仪器喷嘴、压环等部件；

检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准；

检查仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性；

每月对数据进行备份。

10.4 每两个月工作要求

更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

校准和检查PM10、PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

用经过检定的标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

10.5 每季度工作要求

采样总管及采样风机每季度至少清洗1次；

对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

10.6 每半年工作要求

检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

对动态校准仪流量进行单点检查，超出规定范围的进行7点检查，必要时校准；

采用臭氧传递标准对国家城市站臭氧工作标准进行标准传递；

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

10.7 每年工作要求

对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

10.8 日常运行管理相关记录应包括

空气站运行维护记录表；颗粒物监测仪校准检查记录；气态污染物监测仪校准检查记录；空气自动监测系统仪器设备维修记录表；空气自动监测系统备品备件管理记录表；站点主要消耗材料使用登记表；多点线性校准表格；站点室内外环境记录；标准物质使用记录；空气自动监测系统仪器资料保管清单；数据审核记录；量值传递/溯源及标准设备检定记录；颗粒物手工比对记录。

11.挥发性有机物在线监测系统运维要求

11.1 配备日常运行管理过程中涉及的常用工具。

11.2 耗材备件

中标方需在市区服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。

11.3 标准物质的使用

VOCs采用有证标气或有资质单位生产的标准气体。

11.4工作计划的制定

中标单位应及时制定下周运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购方。

11.5 财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属委托方所有。未经委托方同意，中标方不得以任何方式对采购方各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，中标方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，中标方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：中标方违反上述条款中任何一条要求，采购方有权直接终止合同。

11.6 日常运维记录

中标单位应建立维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

11.7 运维管理内容

单个VOCs系统的日常运行维护；单个VOCs系统维护及维修；单个VOCs系统质量管理；单个VOCs系统的数据采集、传输系统的维护及维修。工作站与各级生态环境部门的通讯保障。保障各平台的正常运行。

11.8一般要求

1)对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

2)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

3)检查子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

4)保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

5)在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

6)保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

7)检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

8)设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

9)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

10)检查子站的排风排气装置工作是否正常；

11)标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

12)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

13)检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

11.9 具体要求

1)每周工作

中标方每周至少巡检空气自动站一次，每次维护后做好运行维护记录。每周运维内容涵盖一般要求的所有项目；

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查。

2)每月工作

检查各分析仪器的流量，必要时作流量校准；

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

3)每季度工作

清洗空调机的过滤网；为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

4)每半年工作

采样总管及采样风机清洗。

5)每年工作

流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

更换所有仪器的泵组件；

VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

6)不定期工作

根据实际使用情况更换相关耗材；

根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

7)VOCs仪器紧急维护

VOCs自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

每日6时至23时发生故障时，2小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保24小时内子站系统恢复正常运行。

如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

发生通讯故障时，技术人员到达现场后，应检查通讯线、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

8)其他

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：移动位置时；进行可能影响校准结果的维修或维护后；分析仪暂停工作一段时间后；有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

12.黑碳仪运维要求

黑碳仪定期维护要求如下:

| 维护项目 | 最短周期 |
| --- | --- |
| 更换纸带 | 根据需求（通常2-12个月） |
| 温度、压力和流量检查 | 1个月 |
| 跨点检查 | 3个月 |
| 清洁入口颗粒捕集器(切割头) | 3个月 |
| 泄漏检查 | 3个月 |
| 流量、温度、压力全校准 | 3个月 |
| 清理切割头 | 3个月 |
| 更换切割头O圈 | 根据需求 |
| 清洁杂物过滤器 | 1 年 |
| 更换稀释系统过滤器 | 3 年 |
| 更换主泵 | 根据需求 |
| 更换稀释系统主泵 | 根据需求 |
| 更换稀释系统流量传感器 | 根据需求 |
| 工厂服务 | 根据需求 |

13辅助服务要求

13.1 每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

13.2 仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作；

13.3 定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划；

13.4 运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作）。

## 三、运维目标可达性管理措施

3.1 在保质保量完成光化学监测设备运维的情况下，应接受甲方安排的相关工作；

3.2 运维单位按照相关规范进行在线率和有效率统计规则进行年度运维考核统计，单站监测数据有效率必须达到75%以上，设备在线率必须达到85%以上，考核结果为合格，低于以上指标，考核结果为不合格。单站监测数据有效率达到80%以上，设备在线率90%以上，考核结果为满分。

## 四、考核办法及要求

1.运维内容每半年由淮安市生态环境局组织对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备在线率、有效数据获取率(以下简称两率)、运行维护 3 部分内容。 半年考核总分达85分及以上，考核合格，85分以下，考核为不合格。半年考核中总分达90分及以上，扣分不扣款；总分达85-89分，每扣1分，扣款500元；两次半年考核累计扣款从中标金额中扣除。

2. 服务期间，搭建的AI本地知识库满足企业自行监测检查智能问答要求，功能包含智能感知矩阵、多模态AI中枢引擎、智核创作中枢，知识库内置不少于1000份标准文本

4.1 两率及运行维护

设备在线率=设备实际运行时间/设备可运行时间

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器故障停机时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的要求。

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(50分)

VOCS监测站数据有效率达到80%以上、设备在线率85%以上；其余监测指标有效率达到85%、设备在线率90%以上考核结果为合格，低于以上指标，按照扣分原则扣分。

有效数据获取率每低于合格标准一个百分点，扣1分，累计扣分。

设备在线率每低于合格标准一个百分点，扣1分，累计扣分。

（2）运行维护部分(50 分)

运行维护部分由淮安市生态环境局组织核查或者抽查，核查内容主要包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，具体细则参考下表：

VOCs自动监测站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 |  |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范 |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 检查仪器数据是否正常上传到系统平台 |  |
|  |  | 完成日运行状态记录表 |  |
|  |  | 对系统进行质控点验证 |  |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 钢瓶压力检查，检查氮气和氦气的气瓶总压力 |  |
|  |  | 记录载气（氮气、氦气）剩余压力 |  |
|  |  | 检查钢瓶气（氦气，氮气）管路是否发生泄漏 |  |
|  |  | 检查、及时更换仪器内标气体 |  |
|  |  | 检查、及时更换仪器外标气体 |  |
|  |  | 记录载气外标气剩余压力 |  |
|  |  | 氢空发生器是否低于警戒水位 |  |
|  |  | 质谱，浓缩系统过滤器是否失效 |  |
|  |  | 检查氢空发生器是否有泄漏 |  |
| 档案和管理 | 记录及故障响应时间等核查 | 运维人员每日、周、月应提交的值班记录等 |  |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 |  |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物流量并填写相关记录 |  |
|  |  | 根据每日质控情况进行线性检查并填写相关记录 |  |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决 |  |
|  |  | 运维人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象 |  |

4.2 运维单位应接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省淮安环境监测中心等质量管理部门的质控抽查，在质控检查中因技术不熟练、运维不到位等技术维护问题出现的不合格，未及时整改到位的，每次应扣除运维款的5%。

4.3 运维单位按照相关规范进行在线率和有效率统计规则进行运维考核统计，半年考核结果必须达到合格以上标准，如半年考核为不合格，则该项目合同自动终止，在返还已支付金额的基础上，补偿采购方1万元，再次采购所需的费用由原中标单位承担。

## 五、商务部分

1.服务地点：淮安市。

2.付款方式：

（1）合同签订后，采购人支付13万元；

（2）履约结束后，最终价款以扣除考核扣款后价款为准。经项目验收合格且财政预算下达后，结合预算到账情况支付款项。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二0二五年    月    日

一、磋商函

淮安市生态环境局:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务地点 | 交付期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

三、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市生态环境局:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏宇杭项目管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市生态环境局:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市生态环境局:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市生态环境局:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。