招 标 文 件

项目编号：JSZC-320903-JSRJ-G2025-0010

- 项目名称：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪采购项目

- 盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心

江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

2025年4月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	21

第四章 采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	32

一、评标方法与定标原则	32

二、对投标文件的初审	32

三、评分标准	33

第六章  投标文件格式	39

评分索引表	40

投标主要文件目录	41

一、资信证明文件要求	42

1、实质性资格证明文件目录	42

2、非实质性资信证明文件目录	42

二、资格性和符合性检查响应对照表（格式）	46

三、投标函（格式）	47

四、开标一览表	48

五、分项报价表	49

六、技术参数响应及偏离表（如有）	52

七、商务条款响应及偏离表	53

八、技术方案	54

九、投标人认为需要提供的其他材料	54

十、盐城市政府采购事前信用承诺书	55

## 第一章  招标公告

项目概况

盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪采购项目 招标项目的潜在投标人应在江苏瑞杰项目管理顾问有限公司获取招标文件，并于 2025年5月19日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320903-JSRJ-G2025-0010

项目名称：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪采购项目

预算金额：135万元

最高限价：135.0000万元

采购需求：彩色多普勒超声诊断系统1套、显微影像分析仪1套，包含供货安装及相关伴随服务（详细内容见本招标文件第四章）。

供货期：合同签订后30日内

质保期限：不低于24个月

本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人必须提供投标产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。

（4）投标人必须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

# 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年5月19日15点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

4.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

8.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心

采购人联系人：陈主任

联系电话：15962080982

地址：盐城市盐都区新都路626号

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

采购代理机构联系人：陆先生

联系电话：18262396162

采购代理机构地址：盐城市亭湖区盐马路168号华兴大厦11楼

3.项目联系方式

项目联系人：陆先生

联系电话：18262396162

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问、澄清及修改

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“盐城市政府采购网”“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

#### 12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

#### 12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

#### 12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物及相关服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

#### 13、开标一览表和报价清单

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、报价清单。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

13.2 标的物

采购人需求的货物及有关伴随服务等。

13.3有关费用处理

投标报价采用总承包方式，投标人在投标报价应包括但不仅限于本项目货物费、投标费用、人工、运输、招标代理费、所需设备、安全措施费、管理费、交通、运输、食宿、宣传、风险费、保险、利润、税金等所有费用，是包括满足规程规范要求和通过验收要求的一切费用，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

13.4其他费用处理

13.4.1招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.4.2本项目中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费，支付方式为转账，收费标准按苏招协[2022]002号文货物类标准计取，取费基数为项目预算价，为贰万贰仟柒佰伍拾元整，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不再支付上述费用。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 报价清单上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：应包括但不仅限于本项目货物费、投标费用、人工、运输、招标代理费、所需设备、安全措施费、管理费、交通、运输、食宿、宣传、风险费、保险、利润、税金等所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标其他说明

14.1 技术参数响应及偏离表（如有）

14.1.1对招标文件中的技术参数要求有偏离的，说明原因。

14.2 商务条款响应及偏离表

14.2.1对招标文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、技术方案、服务承诺

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中报价清单中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

以上14—16条，如有则提供，如已在16条中提供，则不用重复提供。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1公示后，中标单位须提供投标文件一式五份、电子档一份（PDF格式，载体为U盘）。

18.2投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3招标文件要求提供的原件可直接放入投标文件封袋内或单独密封在一个封袋内，如果原件是单独密封的须在封袋上标明项目名称、投标人名称并在封口处密封并加盖投标人公章，与投标文件一起递交。投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。（招标文件中要求提供原件的须在投标文件中提供复印件）

18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回（投标原件除外）。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋，封袋大小根据需要自行制作，在封袋上正确标明项目名称、投标人名称。

注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址时间送达。

19.2.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

19.2.3 未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人或采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购人或者采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或者采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。补充、修改的文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 开标在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须持有效的二代身份证原件并签名以证明其出席。

23.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封宣布投标人开标一览表和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标时未宣布的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或者采购代理机构负责记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人或者采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.3.3对投标文件进行比较和评价；

25.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

25.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.4评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.4采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（87号令第31条）

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了预算金额或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

29.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

29.4.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

29.4.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 六、定标

#### 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“盐城市政府采购网”“江苏政府采购网”上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

30.4中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格并列入不良行为记录，在1至3年内禁止参加盐城市政府采购活动：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30.6有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

30.6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

30.6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。供应商委托代理质疑的，应当向采购人、采购代理机构提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

31.5采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人、采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起15日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（合同金额的5%），于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

35.2收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

注：（1）履约保证金退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户，如为保函，在到期时自行失效。

（2）履约保证金退还时间：合同履行后无服务质量问题无息退还。

（3）履约保证金退还条件：按招标文件及合同要求全部履约完成并经采购人验收合格且无违约后退还。

（4）履约保证金不予退还情形

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，将视情节决定履约保证金是否不予退还。

①中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

②中标人不履行与采购人订立的合同的；

③中标人服务不符合招标文件规定要求的；

④中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

⑤投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- （5）逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

36、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪采购项目合同

项目名称：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪采购项目

项目编号：

甲    方：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心

乙    方：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他与项目行业有关的法律法规，以及盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪采购项目（项目编号：          ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》《投标文件》《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 一、项目基本内容

盐城市盐都区公共场所自动体外除颤仪（AED）配置及相关伴随服务

二、项目清单

| 序号 | 货物内容 | 品牌、型号及配置说明 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。因此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。因乙方违反本款约定产生纠纷的，由乙方负责解决并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_______元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%），供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》,鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金。供应商可以通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，乙方应当向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金并承担损失赔偿责任。

八、质保期

8.1 质保期      个月。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后  日历天内完成设备供货及安装调试，并通过验收；

9.2 交货方式：乙方送货上门并完成安装调试；

9.3 交货地点：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心。

十、货款支付

10.1 付款方式：乙方出具税务发票，由甲方支付。合同签订后20日内支付货款总金额的30%作为预付款；货物到场且安装结束，经甲方验收合格后，一次性付付清合同价款，同时退还履约保证金。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.4 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

地址：                                地址：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：     法定代表人或授权人（签字或盖章）：联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年  月  日             签订日期：      年  月  日

# 第四章 采购需求

- 一、项目概述

项目名称：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪采购项目。

本次采购核心设备为彩色多普勒超声诊断系统。

采购标的的所属行业为 工业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 二、参数功能要求：

- （一）彩色多普勒超声诊断系统技术要求

- 1.主要用途

- 满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、消化系统、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、床旁应用

2.1系统概述

▲2.1.1  高清晰、医用专业彩色屏；

2.1.2 支持用户自定义按键数量≥5个；

2.1.3 支持英语、中文等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）；

2.1.4 软件终身免费升级，可满足将来临床应用扩展需求；

2.1.5 按键背光设计，确保暗室中精准操作；

2.1.6 支持多色按键背光实时跟踪，指示当前操作状态；

2.2 二维灰阶模式

▲2.2.1 高分辨率二维灰阶成像；

2.2.2 软件复合声束合成技术；

★2.2.3 全通道技术，采集帧频≥10000Hz（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件）；

2.2.4 动态复合聚焦技术；

2.2.5 组织声速调谐成像技术，由于组织密度的不同，声波传播速度也会有所差别，将根据不同组织调整系统参数，与相应的传播速度相匹配，以提升图像的空间分辨率，达到最佳的成像；

2.2.6 空间分辨率/时间分辨率优化技术，根据需要可以调整空间分辨率或者时间分辨；

2.2.7 穿透力/通用/分辨率图像优化技术，根据需要进行图像优化；

★2.2.8最大显示深度:≥42cm（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件及实操打图证明图片）

2.3 测量与分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.3.1 支持各种常规测量；

2.3.2 配备妇科/产科测量软件包；

2.3.3 配备心脏测量软件包；

2.3.4 配备血管测量分析软件包，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

2.4 图像存储与回放重现

2.4.1 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用；

2.4.2 图像管理与记录装置：

2.4.2.1 ≥500GB主机固态硬盘；

2.4.2.2 硬盘、DVD/CD存储、USB存储；

2.4.2.3 能存储多于500,000个单帧图像；

2.4.2.4 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作；

2.4.2.5 支持单帧图像文件包含： BMP/JPG/CINE格式，电影文件包括：CINE/AVI/MP4格式，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像；

2.4.3  回放及原始数据处理

2.4.3.1 所有模式下支持手动、自动回放、倍速回放；

2.4.3.2 在双幅、四幅时可进行独立的电影查看；

2.4.3.3 原始数据处理：可对回放图像进参数调节，支持在存储的电影测量和计算；

2.5频谱多普勒

▲2.5.1 支持PW脉冲多普勒、CW连续多普勒；

2.5.2 PW Pen/Res，2级可调；

2.5.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展；

▲2.5.4 快速角度矫正: -60°/0°/ 60°；

2.5.5 组织声速至少4级可调；

2.5.6 PW最大速度:≥ 700cm/s，CW最大速度:≥2000cm/s；

2.5.7 最小速度: ≤5mm/s；

2.5.8 滤波器：高\中\低三种，分级选择；

2.6 彩色多普勒

▲2.6.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；

▲2.6.2 彩色增强功能：能量图，方向性能量多普勒；

▲2.6.3 二维和彩色频谱多普勒可独立变频；

2.6.4 取样框偏转: ≥±30度 ；

2.7 微细血流成像技术

★2.7.1 高敏感采集微细血流信号，分辨率达110微米以下，可测频谱和血管指数（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件）

2.7.2 微细血流显示方式：方向模式、能量模式、速度模式等，其中方向模式可用颜色显示微细血流方向；

2.7.3 微细血流显示和测量量程可视可调；

2.7.4 高敏感性，且显示帧频可最高可≥100Hz；

2.7.5 可进行微细血流频谱定量测量；

2.7.6 微细血流模式下支持独立变频、可视可调；

2.8 介入穿刺引导整体解决方案

2.8.1具备中位线，支持平面外穿刺引导

2.8.2穿刺增强技术

2.8.3支持穿刺增强偏转角度调节

★2.8.4超声内置智能穿刺针实时路线规划引导技术，穿刺针延长线跟随穿刺针实时动态调节进针路线和角度，提前预判调整进针路径，减少出血和损伤（提供实操打图证明图片）

2.9 动脉斑块定量评估技术

2.9.1 可对动脉斑块的一系列特性（对比系数、均匀指数等）进行可视化显示；

★2.9.2 超声内置动脉斑块性质定量分析软件及图表，参数包含ASM、MASR、对比度、同质互关性等；（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件及实操打图证明图片）

2.9.3支持测量映射分析：在组织图测量时，斑块定量图同步测量；

★2.10 实时弹性成像技术，具备弹性定量工具，支持多种参数分析，支持测量映射分析，在组织图测量时，弹性图同步测量（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件及实操打图证明图片）

2.10.1 适用于线阵探头；

2.10.2 支持实时双幅对比显示；

2.10.3 弹性模式具有压力操作提示图标；

2.11声衰减定量成像技术

2.11.1可对肝脏脂肪变性程度进行可视化显示

★2.11.2可实时、定量测量肝脏组织声衰减系数（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件及实操打图证明图片）

2.11.3支持取样框和测量框大小可调

3.探头类型及数量

3.1 类型：电子凸阵、电子相控阵、电子高频线阵

3.2 凸阵探头：成像频率范围：1.0-5.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频

3.3 相控阵探头：成像频率范围：1.0-5.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频

3.4 高频线阵探头：成像频率范围：4.0-16.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频

（二）显微影像分析仪招标技术参数
1、★产品为II类临床检验分析仪器，通过GB/T18268.1-2010《测量、控制和实验室用电气设备电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》的检测。(提供产品注册证及检测报告)
2、★最小分辨率≤0.25微米、超高放大倍率有效放大150--4万倍。(提供注册产品技术要求资料) 
3、软件可对图像实时采集、冻结、存储、查询、检索、打印等处理，提供全面的报告模板功能，可根据需求灵活增加检测项目和项目结论，修改医师、科室等等登记记录，自动输出彩色图文报告。

4、★软件具有实时标本图像和标准图谱教学库比对功能，并且可以把典型图像放入标准图库中，生成标图，具有自我学习功能。(提供软件操作界面截图) 
5、检测项目：各种体液,分泌物。能对支原体,衣原体,性病,阴道分泌物、尿道分泌物、口腔咽拭子、尿液、精液、胸腹水、骨髓细胞、前列腺液等病原体进行检测。 
6、★软件嵌入式图像放大及调节功能，视频回放功能，软件可以针对病原体进行标注、测量、局部放大，并且具有统计功能如项目统计、人数统计、收费统计等，可通过计算机一体化操作。〔提供软件操作界面截图〕

7、对技术人员、操作人员进行免费的医学培训和设备培训，内容包括相关的医学知识和设备操作、设备维护及简单的设备维修等。 
8、具有教学软件与电子教学图谱。

9、能够实现同LIS、HIS等管理系统连接，实现信息共享。

10、设置密码登陆，采用有效的权限控制，避免非医师误操作。
11、软件免费升级。

12、硬件配置： 
（1）奥林巴斯生物显微镜 (带相差装置，LED光源)。 
（2）电子成像与光学影像放大器及控制系统一套。 
（3）计算机主机：知名品牌机；内存≥4GDDR；硬盘≥1T；16X DVD 
（4）显示器：≥21.5寸液晶显示器 
（5）打印机：彩色喷墨打印机 
（6）操作台：内置国家强制要求的隔离变压系统一套。(提供检测报告彩色扫描件）

| 采购内容 | 彩色多普勒超声诊断系统、显微影像分析仪供货及相关伴随服务 |
| --- | --- |
| ▲交货时间、地点 | 合同签订后30日内，地点：采购人场所内指定位置 |
| 质量要求 | 合格 |
| ▲质保期 | 原厂质保不低于24个月，投标时须提供原厂质保承诺函。 |
| 付款方式 | 乙方出具税务发票，由甲方支付。合同签订后20日内支付货款总金额的30%作为预付款；货物到场且安装结束，经甲方验收合格后一次性结清合同价款，同时退还履约保证金。 |
| 技术偏离表应针对采购需求逐条应答，投标响应一栏中必须写明投标产品的参数，要求提供佐证材料的也须注明在相关材料中的页码并做出显眼标志。因相关内容未编制页码或未做标识或内容与页码不符，相应打分项评委可不予赋分。 供应商提供的产品佐证材料如为虚假或伪造，或存在技术参数虚假响应情形的，一经发现，以骗取中标处理，则取消其投标资格，并记入不良记录。 签订合同前中标供应商须提供其投标文件中的涉及到的全部技术资料（产品使用说明书、医疗器械注册证、检测报告、官网公示的技术参数、产品彩页、技术白皮书等）全本复印件（逐页加盖生产厂商原厂鲜章）及生产厂商保证上述技术资料真实、有效，并愿意承担虚假材料的连带责任的书面声明函原件。不提供上述材料，视为不能履约，采购人将取消其中标资格。 |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

- 三、评分标准

（一）政府采购政策功能落实

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（二）本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价／投标报价)×价格分分值。 评审标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。 |
| 2 | 产品业绩 | 8 | 2022年1月以来（以合同签订时间为准）所投彩色多普勒超声诊断系统同类产品的业绩（购买方必须为医院等终端使用单位），提供对应的合同彩色扫描件。每提供1个类似业绩得2分，最高得8分。 未提供此部分内容不得分。所提供的合同或中标通知书必须真实，一经发现有虚假材料，则取消其投标或中标资格。 |
| 3 | 售后保障 | 2 | 投标人提供质保期承诺函（格式自拟），承诺在质保期满后只收材料成本费、不收取其他任何费用的，得2分，不提供不得分； |
| 4 | 功能参数 | 38 | - 基本参数（30分）： - 1.1投标产品技术要求完全符合招标文件第四章采购需求要求的，得30分。 1.2加注“▲”符号为关键指标，存在一项负偏离按无效投标处理； 1.3加注“★”符号为重要指标，存在一项负偏离扣4分，其他为一般指标，存在一项负偏离扣1.5分，扣完本项评分为止； 注：（1）以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理； （2）关键指标（标▲号）的和重要指标（标★号）的须按第四章参数要求提供相应佐证材料原件彩色扫描件加盖投标单位公章，以投标人提供的技术资料（产品使用说明书、医疗器械注册证、检测报告、官网公示的技术参数、产品彩页、技术白皮书等）证明材料为依据，当投标人提供的其他技术资料与产品使用说明书不一致时，以产品使用说明书为准，没有依据的不得判定其指标符合要求。且需在投标文件《技术参数响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离，佐证材料中不能体现的，评审时不予认可。） 2、优势参数（8分） 2.1投标彩色多普勒超声诊断系统腹部探头支持声衰减定量成像功能，加1分，浅表探头支持声衰减定量成像功能，加2分（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件及实操打图证明图片） 2.2投标彩色多普勒超声诊断系统具有穿刺过程中支持穿刺针实时2种颜色调节（使穿刺针颜色不同于二维组织颜色），加1分，2种以上颜色加2分（提供加盖生产厂商鲜章的技术白皮书扫描件及实操打图证明图片） 2.3投标彩色多普勒超声诊断系统可对动脉斑块的一系列特性（对比系数、均匀指数等）进行可视化显示功能，加2分（提供实操打图证明图片） 2.4投标彩色多普勒超声诊断系统支持二维和斑块定量实时双幅对比显示功能，加2分（提供实操打图证明图片） 3、未有标▲、★号的，须提供《技术参数响应及偏离表》为依据，否则视为负偏离。 |
| 5 | 技术方案 | 11 | 根据投标供应商提供的供货、安装方案进行综合评审，按供货方案的合理性、供货期保障措施得力、安装方案科学，优于项目需求的得11分，能满足项目需求的得8分，有瑕疵，不能完全满足项目需求得5分，无相关内容章节的本项不得分。 |
|  |  | 11 | 根据投标供应商提供的售后服务方案进行综合评审，优于项目需求的得11分，能满足项目需求的得8分，有瑕疵，不能完全满足项目需求得5分，无相关内容章节的本项不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性和符合性检查响应对照表

三、投标函

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表（如有）

七、商务条款响应及偏离表

八、投标人认为需要提供的其他材料

九、服务方案

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、资信证明文件要求

- 1、实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7 投标人须出具2020年1月1日以来无违法、违规、违约或未被政府部门罚款、通报、限期或责令改正、列入失信行为记录名单的书面声明。（如提供虚假声明的，作无效标处理并承担相应责任）

文件8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件单独封装或放入投标文件中一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

- 2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                。

主要专业技术能力有：                        。

供应商名称（公章）：

日期：       年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：________________

日期：______年    月    日

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

代理人身份证（正、反两面）

- 二、资格性和符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

- 三、投标函（格式）

致：盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人        （姓名）代表我方           （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：     年   月   日

- 四、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： 元 |  |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 供货期： |  |
| 投标产品品牌及型号： |  |
| 质保期： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与分项报价表中不符时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：      年   月   日

- 五、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

单位：元

| 序 号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 人民币（大写） 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标单位按投报的分包分别列表。

3、投标报价不得高于本项目的最高限价，否则作无效标处理。

附1

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为              ，              项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

- 企业名称（加盖公章）：

- 日  期：

- 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件：2残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

- 六、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明材料在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对采购需求逐条应答，投标响应一栏中必须写明投标产品的参数，要求提供佐证材料的也须注明在投标文件中的页码并做出显眼标志。因相关内容未编制页码或未做标识或内容与页码不符，相应打分项评委可不予赋分。

- 七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

- 八、技术方案

（根据评分标准编制）

- 九、投标人认为需要提供的其他材料

（根据评分标准（除技术方案）编制）

- 十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位做出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日