
  公开招标文件
	项目编号：JSZC-320000-SYJC-G2025-0008 
项目名称：南信大-国电南自继电保护综合实验室建设


江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
2025年07月
目 录

1第一章  招标公告


1一、项目基本情况


1二、申请人的资格要求


2三、获取招标文件


2四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


2五、公告期限


3六、其他补充事宜


3七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


4第二章 供应商须知


21第三章 评标方法


24第四章 采购需求


241.技术参数


422.设备及环境改造清单


42（1）主要设备清单


43（2）环境改造清单


错误！未定义书签。3.交货期


434.服务要求


435.验收标准


446.履约保证金


447.付款方式


45第五章 合同主要条款及格式


52第六章 投标书格式


55一、投标函


56二、分项报价表


78三、法定代表人身份证明


79四、法定代表人授权书


80五、资格审查资料


88六、投标文件响应及偏离


88（一）商务响应及偏离说明表


89（二）技术、服务响应及偏离说明表


90七、技术服务方案


91八、供应商认为需要提供的其他证明材料及文件


91附件一、残疾人福利性单位声明函格式（若供应商为残疾人福利性单位须提供）


92附件二、属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）





第一章  招标公告
项目概况
南信大-国电南自继电保护综合实验室建设的潜在投标人应在江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司合法获得采购项目的招标文件，并于2025年08月01日14：30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SYJC-G2025-0008 

项目名称：南信大-国电南自继电保护综合实验室建设
预算金额：100万元

最高限价：100万元 

采购需求：采购一批测试仪器和教学设备，以及实验室环境改造，具体详见招标文件第四章采购需求。
交货期：合同签订后60天内完成全部设备交付及安装调试 

本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近六个月内任意一个月的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；
（4）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。

（6）参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目采购金额是专门面向中小微企业，仅接受中小微企业供应商投标，非中小微企业供应商投标为无效投标。（须提供《中小企业声明函》加盖供应商公章，否则视为未提供）

3、本项目的特定资格要求：无
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：2025年07月11日至2025年07月18日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外，若潜在供应商未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买招标文件，则其投标将被拒绝。）
方式：采取电子邮件方式获取采购文件。凡有意参加投标的供应商须在上述规定时间内将单位介绍信原件扫描件或法人授权委托书原件扫描件（无固定格式，但须载明项目名称、经办人姓名并加盖供应商单位公章）、报名登记表及经办人身份证原件扫描件材料发送至1032686102@qq.com（注：发送材料时邮件主题须为“项目名称+单位名称+经办人手机号”），并电话提醒采购代理机构。我司会在核验上述材料后将采购文件（word版）回发至供应商电子邮箱。参加投标的供应商以在上述规定时间内获取采购文件的供应商为准，未在上述规定时间内发送上述规定材料至指定邮箱的供应商递交的投标文件，采购代理机构不予受理。招标文件每套售价100元/标段,售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月01日14：30分（北京时间）
投标地点及开标地点：南京市浦口区滨江大道396号扬子江新金融示范区11号楼4楼会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
2、集中考察或答疑：采购单位不组织，供应商可自行联系采购单位。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。
3、本采购公告在江苏政府采购网发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。如果没有及时关注本网站公告导致的一切后果，责任由供应商自行承担。

4、行业划分：制造业
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南京信息工程大学
地址：南京市浦口区宁六路219号
联系电话：杨乐
联系人：13770568263

2.采购代理机构信息
名    称：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
地　  址：南京市鼓楼区中山北路105-6号中环国际广场22楼
联系方式：15951948121 
3.项目联系方式
项目联系人：张明月
电　  话：15951948121
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
供应商须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名  称：南京信息工程大学 
地  址：南京市浦口区宁六路219号
联系人：杨乐
电话：13770568263

	2
	采购代理机构
	名称：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山北路105-6号中环国际广场22楼
联系人：张明月
电  话：15951948121

	3
	项目名称
	南信大-国电南自继电保护综合实验室建设

	4
	供货地点
	采购人指定地点

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	出资比例
	100% 

	7
	资金落实情况
	已落实 

	8
	招标内容
	采购一批测试仪器和教学设备，以及实验室环境改造，具体详见招标文件第四章采购需求。

	9
	交货期
	合同签订后60天内完成全部设备交付及安装调试

	10
	质量要求
	合格

	11
	项目需求
	见招标文件第四章

	12
	是否接受联合体投标
	不接受

	13
	供应商资质条件、能力
	详见招标公告

	14
	踏勘现场
	不组织

	15
	供应商提出问题的截止时间
	截止时间：投标截止时间前15天
要求澄清招标文件的提问方式：将书面质疑文件送达或将加盖公章的原件扫描件发电子邮件至（采购代理机构全称）。邮件发送后须向采购代理机构确认收到。

	16
	采购人书面澄清的时间
	截止时间：在投标截止时间15天前，若不影响供应商编制投标文件的可在投标截止时间3天前发布。
澄清文件发布方式：采购人以纸质版或邮件发布

	17
	供应商确认收到招标文件澄清及修改的
时间
	无须确认

	18
	构成招标文件的其他
材料
	在招标期间发出的对招标文件的澄清、修改、补充通知和其它正式有效的文件等。

	19
	履约保证金
	履约保证金：为保证合同的顺利执行，中标人在中标公示结束无异议后5个工作日内，须向招标人缴纳中标价10%的履约保证金，形式为电汇或网上银行支付或履约保函等（账号信息：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行），否则招标人有权不签订合同或按中标候选人秩序依次选择其它中标单位。

履约保证金退还：项目按照合同约定完成并无质量问题后无息退还。

	20
	是否允许分包
	不允许

	21
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	22
	投标保证金
	无

	23
	投标文件份数
	正本1份，副本4份，电子版1份。（电子版须为投标文件正本加盖公章的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，U盘不予退还。）

	24
	投标文件的装订、密封和标记
	1、投标文件的装订、密封和标记
（1）本招标项目投标文件包含正本1份，副本4份，电子版1份（不分正副），当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。纸质正本与纸质副本不一致时以纸质正本为准。
（2）投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印并加盖公章，不得为打印件，副本可由正本复印制成。
（3）投标文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处签名和盖法人章。
（4）投标文件的正本与副本应分别装订成册；投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果由供应商自行承担。投标文件必须使用胶装或其他不可替换内容页的方式装订，本项目不接受活页夹装订的投标文件，否则将按无效投标处理。
（5）投标文件使用“正本”袋、“副本”袋和“电子版”袋封装，正本装入“正本”袋中并密封，副本装入“副本”袋中并密封，电子版装入“电子版”袋中并密封（每袋须分别注明是 “正本”、“副本”、“电子版”）。
（6）密封要求：密封完好，在封口处贴上密封封面（格式详见第六章投标文件格式），并按要求盖章。
2、未密封的投标文件按无效投标处理，投标文件全部内容应密封提交。
3、如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

	25
	投标文件递交方式
	各供应商应当在投标截止时间前现场纸质递交

	26
	递交标书注意事项
	请供应商提前安排好时间，按招标文件要求的时间和地址提前抵达开标现场，请各供应商至少提前15分钟到达招标文件指定的投标文件递交地点，若因供应商预留时间不足，未能在投标截止时间前抵达开标现场或未签到的，采购代理机构将不接收该供应商的投标文件，由各供应商自行承担相关后果。

	27
	投标地点及投标截止时间
	投标截止时间：2025年08月01日14:30分整（北京时间）；
投标文件递交地点：南京市浦口区滨江大道396号扬子江新金融示范区11号楼4楼会议室

	28
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：南京市浦口区滨江大道396号扬子江新金融示范区11号楼4楼会议室

	29
	供应商参加开标会
要求
	开标时，供应商的法定代表人或委托代理人须在投标截止时间之前携带本人身份证原件到达开标现场接受审核，法定代表人或委托代理人未到达开标现场或未在投标截止之前递交的身份证原件的，作为自动放弃投标。因供应商原因，法定代表人或委托代理人未通过现场核验的，采购人拒绝其参与投标。

	30
	是否退还投标文件
	否

	31
	投标报价
	1.本项目只接受人民币报价，报价单位为“元”。人民币报价。供应商的报价包括但不仅限于本项目委托范围内的人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等一切费用，一旦确定中标，不得另行提出其他费用要求。
2.投标单价的优惠让利必须在相应的表中表达清楚，必要时应加以文字说明。
3.如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别,应以文字大写为准,修正数字。

	32
	最高投标限价
	本项目最高限价为人民币100万元，其中环境改造不超过人民币2.1万元。

	33
	开标程序
	密封情况检查：由供应商共同检查
开标顺序：随机

	34
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；
评标专家确定方式：随机抽取4人，采购人评委1人。

	35
	公示媒介
	江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

南京信息工程大学官网（https://zbc.nuist.edu.cn/main.htm）

	36
	招标代理费及其他
费用
	1、按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准的30%计算招标代理服务费，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司。

2、本次招标代理服务费不包括有可能产生的专家复议费及由于摆放样品额外租赁场地产生的场地使用费等，如有产生此项费用由中标供应商额外按实支付。

3、收款信息：

户名：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司

开户行：交通银行股份有限公司南京鼓楼支行

账号：320006600018170099237

开户行行号：3013010000202、本次招标代理服务费不包括有可能产生的专家复议费及由于摆放样品额外租赁场地产生的场地使用费等，如有产生此项费用由中标供应商额外按实支付。

3、收款信息：

户名：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司

开户行：交通银行股份有限公司南京鼓楼支行

账号：320006600018170099237

开户行行号：301301000020

	37
	其他
	中标人在收到中标通知书之日起三十日内，凭《中标通知书》原件与项目归口管理部门或采购人签订服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标人拒不签订合同的，将其列入南京信息工程大学供应商失信名单，拒绝其3年内直接或间接参加南京信息工程大学采购活动。


一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告、供应商须知、评标办法、采购需求、合同条款、投标书格式等组成。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

1）投标函；

2）分项报价表；

3）法定代表人身份证明；

4）法定代表人授权书；

5）资格审查；

6）商务条款偏离表；

7）残疾人福利性单位声明函（如有）；

8）监狱和戒毒企业证明材料（如有）；

9）供应商认为需要提供的其他资料。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

《技术条款偏离表》；

2）技术服务方案

3）供应商认为需要提供的其他资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 供应商应在《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金：具体详见前附表

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由供应商法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交：具体详见前附表

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

19、诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告相关部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报相关部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（11）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括投标报价、企业实力、企业业绩、服务方案和项目负责人答辩。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在江苏省招标投标公共服务平台发布中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1中标人在收到中标通知书之日起30日内，凭《中标通知书》原件与项目归口管理部门或采购人签订服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标人拒不签订合同的，将其列入南京信息工程大学供应商失信名单，拒绝其3年内直接或间接参加南京信息工程大学采购活动。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

　　（四）事实依据（具体条款）；

　　（五）必要的法律依据（具体条款）；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2供应商不得以向采购人工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
第三章 评标方法
（一）评标方法
1）采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，得分四舍五入保留小数点后两位，以评标总得分最高的供应商作为成交供应商的评标方法。
2）综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按招标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
（二）评分标准
	序

号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即投标文件符合性审查合格的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算，否则为无效报价。

2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位

3.最低报价不作为中标的保证。
	30

	2
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得42分；招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣3分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。

注：标注“▲”的均须在投标文件内提供所要求的证明材料复印件加盖公章，原件备查。
	42

	3
	技术创新性与先进性
	供应商对提供终身免费自动测试模板的开发平台，方便教学需求进行测试模板与二次开发进行承诺的得3分（提供承诺书加盖公章）
	3

	4
	提供样机现场测试
	投标人需提供6相继电保护测试仪和3相继电保护测试仪完成以下现场实验：

1. 完整演示发电机失磁保护实验：在保护装置上看到实验的相关动作报文，在测试仪上能扫描到完整的动作图形；

2. 完整演示发电机失磁保护实验：在保护装置上看到实验的相关动作报文，在测试仪上能扫描到完整的动作图形；

3. 完整演示光纤差动保护实验：在保护装置上看到实验的相关动作报文，测到动作时间；

4. 完整演示重合闸保护实验：在保护装置上看到实验的相关动作报文，测到动作时间。
6相继电保护测试仪和3相继电保护测试仪共同完成上述每一项实验得3分，全部完成得12分，未提供符合要求演示内容的不得分。
	12

	5
	售后服务及培训
	根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等打分，完善且贴近招标人需求的得7分，满足招标人要求得5分，基本满足招标人要求得3分，不提供不得分。
	7

	6
	资质认证
	提供继电保护测试仪的专利证书或软著证书，每提供一份得1分，本项最高3分。（提供证书复印件并加盖公章）
	3

	7
	业绩
	供应商提供2022年1月1日（时间以合同为准）以来与本项目相类似的业绩，每提供一个得3分，本项最高3分。（须提供合同复印件加盖公章，提供的相关证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。）
	3


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求
1.技术参数

标注有“★”号的条款为实质性响应技术条款,如有偏离作无效投标处理，标注有“▲”号的条款为重要技术条款，允许偏离。
	序号
	设备名称
	招标要求
	数量
	单位

	1
	6

相

继

电

保

护

测

试

仪
	一、标准要求

1）DL/T 478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

2）DL476-1992电力系统实时数据通信应用层协议

3）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

4）DL5003-2005电力系统调度自动化设计规程

5）DL/T621交流电气装置的接地

6）DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件

7）GB 14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程

8）GB 2423电工电子产品基本环境试验规程

9）GB 2887-1989计算机场地技术条件

10）GB 50062 -1992电力系统的继电保护和自动装置设计规范

11）GB 50065-1994交流电气装置的接地设计规范

12）GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范

13）GB/T 13926工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

14）GB/T 14598.10-1996快速瞬变干扰试验

15）GB/T 14598.13-1998 1兆赫脉冲群干扰试验

16）GB/T 14598.14-1998静电放电试验

17）GB/T 14598.9-1995辐射静电试验

18）GB/T 7261-2000继电器及装置基本试验方法

19）JB/T 7828-1995电力系统继电保护及自动装置包装及贮运技术条件

20）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

21）GB/T 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

22）GB/T 2423电工电子产品环境试验

23）GB/T 4208外壳防护等级

24）GB/T 14598量度继电器和保护装置

25）GB/T 17626-2008电磁兼容试验和测量技术

26）DL/T 860（所有部分）变电站通信网络和系统
二、性能要求

1.装置必须不少于12路D/A输出，6U+6I同时任意输出方式，所有电压、电流相均可同时带载输出；八对开入量；两对通用开出量；四对快速开出量。

2.装置至少包含8对LC光纤以太网接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端），8个FT3光纤接口（6个发送，2个接收），支持24路独立的SMV通道映射。

3.支持8路光功率测试和PMU测试。

4.必须误接380V告警功能，电流开路有指示灯，过热，过载，失真，开路，电压短路有自动检测停止并告警。

5.使用坏境条件：海拔：≤1000m，最高气温：45℃，最低气温：-5℃, 最大日温差：25K, 最大相对湿度：日平均：95%,月平均：90%，耐震能力：水平加速度：0.3g；垂直加速度：0.15g。
6.需可测试电压电流采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置；也可测试SMV采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置。

7.具备独立辅助直流电源（与测试仪一体，不接受另配电源）模拟输出的电流地In与电压地Un之间电气隔离，更加符合测试现场的接线要求。

8.装置必须内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制测试仪，方便现场人员的操作。

9.▲继电保护测试仪必须内嵌10.4英寸触摸屏，Linux系统，支持键盘操作和触摸屏操作，可外接USB鼠标及键盘支持脱机操作（提供证明材料加盖公章）
10.要求数模一体机，可针对数字化保护测试，同时具有常规保护测试功能。

11.装置工作电源必须采用交直流双电源供电模式，方便复杂现场调试工作。

12.装置设备界面菜单须中英显示，中文英文菜单一键切换。

13.装置必须具有GPS，IRIG-B，IEEE-1588等多种同步对时功能。

14.必须支持U盘升级上下位机程序系统，不需外接计算机升级，操作更方便。

15.装置必须内嵌自动测试软件系统，可直接和保护装置通讯。

16.装置采用双网口，自动测试不需外接交换机，现场操作更方便。

17.装置必须可对“传统保护、数字化保护、就地化保护”进行测试；SV数字量和模拟量同步输出，开关量和GOOSE同步开出开入；支持状态序列波形回放功能；支持完整解析保护模型文件；支持同时收发多路IEC61850规范的采样值（SMV）报文和GOOSE报文。

18.装置须提供至少60个状态进行测试，所有状态均可由用户自由设置；各状态下的开出量的开合能自由控制，用于模拟保护出口接点的动作情况，尤其方便于故障录波器的独立调试；支持多次重复试验，记录多次结果的功能；支持阶梯变化；支持设置各自通道频率的线性变化。

19.必须能够对标准的COMTRADE格式的故障录波数据进行回放，可以查看原始录波文件波形，支持开出量回放及开入量记录，无需通过外接计算机进行操作。

20.与matlab实现动态波形和暂态波形输出，故障波形输出时间不少于120s，支持数字信号或模拟小信号放大。

21.必须有专用的不灵敏零序和自动重合闸及后加速定值校验菜单，可定性分析保护动作的灵敏性和可靠性，满足更多的测试需求。必须提供保护的阻抗特性编辑功能：可通过模板导入，也可以自定义；方便进行调试。

22.必须能够对各种发电机、变压器、母差等差动保护的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验，支持边界搜索和定点测试，支持二分法搜索和单向搜索，满足更多的需求。

23.必须可以直接和保护装置进行通讯，读取保护定值、采样值、保护报告等信息，以及修改保护定值、投退控制字及软压板等操作。

24.支持内嵌自动测试软件系统，为继电保护装置检验提供一个规范化、标准化和高效率的解决方案。

25.★为保障我方需求仪器的性能指标及自动测试功能，投标报价时需提供“国家级产品质量监督检验中心”出具的检测合格报告及电磁兼容检验证书复印件加盖公章。
26.继电保护测试仪必须完全可以满足：发电机保护，电动机保护，线路保护，变压器保护，母线保护，备自投保护，同期保护等各类型保护装置的以下保护测试功能：差动保护、过流保护、阻抗保护、过压保护、零序保护、低周减载保护、低压减载保护、重合闸保护、自动准同期保护、反时限保护、失磁保护、过激磁保护、反时限保护、工频变化量保护、谐波保护、失步保护、备自投保护、系统振荡、阻抗特性、GPS对调、故障回放，录波回放等。

三、技术参数要求

1.供电电源：AC 220V±20%（47～63Hz）；DC:220±5% V ；200～380VDC

2.功耗：<2000VA

3.支持协议：IEC61850-9-1/9-2，IEC60044-7/8（FT3），GOOSE

4.交流电压：6x（0～125）V，加3x（0-7.07V）VAC或±10VDC共9路，过热、过载、失真、短路自动检测并告警

5.▲交流电压准确度：2V以下，绝对误差小于4mV；2V至满量程，相对误差小于0.1%,零漂：零点漂移应小于±5mV（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

6.交流电压分辨率：1mV

7.总谐波畸变率THD：2V至量程，总谐波畸变率≤0.2%

8.交流电压功率：输出额定电压时，功率不小于30VA；输出最大电压时功率不小于60VA所有电压相可同时带载输出

9.▲直流电压范围：0～350 V（L-L）； -175～+175 V（L-N）零漂幅值应小于±5mV，输出电压300V，输出功率应不小于90W（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

10.直流电压准确度：5V以下，绝对误差小于10mV； 5V至满量程，相对误差小于0.1%

11.直流电压分辨率：1mV

12.直流电压功率：在±350VDC，输出功率＞100W；在±125VDC，输出功率＞60W，所有电压相可同时带载输出

13.交流电流：6x（0~40）A，加2 x（0-20mA）共8路，多相并联电流可达240A

过热、过载、失真、短路自动检测停止并告警

14.交流电流准确度：0.5A以下，绝对误差小于1mA；0.5A至量程，相对误差小于0.1%

15.总谐波畸变率THD ：0.5A至量程，总谐波畸变率≤0.2%

16.交流电流功率：0.5A：最大负载大于18.0Ω；30A：最大负载大于0.30Ω（满足所有继电保护二次CT负载）所有电流相可同时带载输出

17.交流输出时间：≤10A，连续输出；10-20A，输出时间60s；＞20A，输出时间10s

18.直流电流范围：（0～20）A

19.▲直流电流准确度：1A以下，绝对误差小于2mA；1A至满量程，相对误差小于0.2%,零漂幅值应小于±2mA（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

20.直流电流分辨率：1mA

21.直流电流功率：单相功率＞200W所有电流相可同时带载输出

22.光纤以太网传输网络：100Base-FX (100M全双工光纤网络)

23.▲光纤以太网接口传输端口数量：测试仪应至少配置8对独立的光以太网接口，6个独立的发送光串口，2个独立的接收光串口。2路百兆电以太网口，RJ45接口类型（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

24.传输端口类型：标准LC接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端）

25.传输介质：50/125μm 或 62.5/125μm多模光纤，波长1310nm，有效传输距离＞1公里

26.FT3光纤传输网络：实时快速单向光纤传输网络，速度可配置

27.FT3光纤传输端口数量：8个（6个发送，2个接收）

28.传输端口类型：标准ST接口

29.传输介质：62.5/125μm多模光纤，波长850nm,有效传输距离＞1公里

30.内置GPS：1个（SMA头）

31.RIG-B接口：2个ST光口（IN/OUT），2个电口（IN/OUT）

32.IEEE-1588接口：1对（LC光口）

33.▲输出频率：范围： 10-1000Hz ；分辨率：0.001 Hz（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）
误差：10 Hz＜f≤65 Hz，不超过±0.001 Hz;

65 Hz＜f≤450 Hz，不超过±0.01 Hz；

450 Hz＜f≤1000 Hz，不超过±0.02Hz；

1000 Hz＜f≤1500 Hz，不超过±0.05Hz；

最小变化步长：应不大于0.001Hz

34.相位：范围：±360º；误差：<0.2º；分辨率：0.1º

35.独立辅助直流：110/220VDC可切换，功率不小于100W, 精度：0.5%

36.▲时间测量：计时误差:±1ms(0.001s～1s)；±0.1%（1s～1.000×108s)，1ms～99999ms,测量时间分辨率：100us（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

防抖时间设置范围（软件设置）:0ms～20s

37.对时功能（选配）：支持GPS/北斗（选配）、IRIG-B、IEEE-1588对时

38.▲开入量接口：（1）具有电气上相互隔离的开入量8对；（2）提供可供编程开入量逻辑关系的功能；（3）各开入量最大承受输入电压不低于250V（直流），并能同时适应不同幅值与极性的带电触点或空触点（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

39.▲开出量接口：（1）具备电气上相互隔离的开出量不少于8对；（2）提供可供编程开出量逻辑关系的功能；（3）各开出量的遮断容量不低于250V（直流），0.3A；（4）开出量输出延时时间：小于0.1ms（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

40.多机同步：主要原理有两种：时钟同步与电网同步，至少可同步8台继保仪。

同步：电压电流，状态序列，谐波试验，波形回放。

41.序分量计算功能：具备实时计算并显示采样值报文中电压电流的正序、零序和负序分量；具备实时计算并显示各相有功、无功和视在功率及功率因素；具备实时显示三相电流电压矢量图。

42.自动生成实验报告：支持报告视图，结果视图自动同步生成PDF和XML格式测试报告，PDF用于留档，XML支持可编辑，并支持通过U盘进行拷贝存档。

43.报告中心管理功能：具备报告管理功能，报告中心可查看阅读报告内容，支持选择按照报告创建的时间或者报告名称进行排序，支持报告的U盘拷贝和文件删除功能。

44.软件程序升级方式：具有自动升级功能，可直接使用U盘升级，方便应用程序升级。

提供免费升级软件程序

45.自检功能：具备自动错误诊断功能，易于发现和解决实验问题

46.滑差试验：支持动作值搜索，动作时间测试，滑差闭锁值搜索，电压电流闭锁值搜索。

47.仪器控制操作方式：整机采用一体化设计，必须采用高清触摸10.4英寸液晶显示屏响应时间1ms，支持就地按键及全触摸操作，支持脱机及外接PC操作，支持有线联机控制输出，支持WIFI无线控制输出。

48.阻抗特性测试：主要用于微机保护测试阻抗型继电器（包括阻抗继电器，功率方向继电器）的动作边界特性，提供多种简单故障的计算模型，包括电源阻抗恒定，短路电流恒定，以及短路电压恒定：提供了保护的阻抗特性编辑功能可通过模板导入也可以自定义。

49．反时限（VF-t特性）：坐标轴模式：原始坐标轴，对数坐标轴（log10）

50.功率振荡：可提供以双端（单机对无穷大）输电系统为模型，可模拟双机系统的电压电流振荡，以及振荡中发生故障。

主要用于发电机失步保护，振荡解列装置等的动作特性分析，以及系统振荡对距离，零序等线路保护动作行为的影响分析等。

51.轨道交通保护测试：支持电流上升率保护，电流增量及上升率保护-DDL，热过负荷保护。

52.硬件要求模块插件式：继电保护测试仪要求结构模块插件式，方便故障时直接更换模块，确保教学不间断进行（需现场检验）。

53.无线功能：内置Wi-Fi，蓝牙模块，可无线控制测试仪

54.整机尺寸：390mm*200mm*380mm(长×宽×高)

55.整机重量：<15.8Kg
	1
	套

	2
	3

相

继

电

保

护

测

试

仪
	一、标准要求

1）DL/T 478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

2）DL476-1992电力系统实时数据通信应用层协议

3）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

4）DL5003-2005 电力系统调度自动化设计规程

5）DL/T621交流电气装置的接地

6）DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件

7）GB 14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程

8）GB 2423电工电子产品基本环境试验规程

9）GB 2887-1989计算机场地技术条件

10）GB 50062 -1992电力系统的继电保护和自动装置设计规范

11）GB 50065-1994交流电气装置的接地设计规范

12）GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范

13）GB/T 13926工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

14）GB/T 14598.10-1996快速瞬变干扰试验

15）GB/T 14598.13-1998  1兆赫脉冲群干扰试验

16）GB/T 14598.14-1998静电放电试验

17）GB/T 14598.9-1995辐射静电试验

18）GB/T 7261-2000继电器及装置基本试验方法

19）JB/T 7828-1995电力系统继电保护及自动装置包装及贮运技术条件

20）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

21）GB/T 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

22）GB/T 2423电工电子产品环境试验

23）GB/T 4208 外壳防护等级

24）GB/T 14598量度继电器和保护装置

25）GB/T 17626-2008电磁兼容试验和测量技术

26）DL/T 860（所有部分）变电站通信网络和系统

二、性能要求

1.装置必须不少于7路D/A输出，4U+3I同时任意输出方式，所有电压、电流相均可同时带载输出；八对开入量；两对通用开出量；四对快速开出量。

2．装置至少包含8对LC光纤以太网接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端），8个FT3光纤接口（6个发送，2个接收），支持24路独立的SMV通道映射。

3.支持8路光功率测试和PMU测试。

4.必须误接380V告警功能，电流开路有指示灯，过热，过载，失真，开路，电压短路有自动检测停止并告警。

5.使用坏境条件：海拔：≤1000m，最高气温：45℃，最低气温：-5℃, 最大日温差：25K, 最大相对湿度：日平均：95 %,月平均：90%, 耐震能力：水平加速度：0.3g；垂直加速度：0.15g。

6.需可测试电压电流采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置；也可测试SMV采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置。

7.具备独立辅助直流电源（与测试仪一体，不接受另配电源）

模拟输出的电流地In与电压地Un之间电气隔离，更加符合测试现场的接线要求

8.装置必须内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制测试仪，方便现场人员的操作。

9.▲继电保护测试仪必须内嵌10.4英寸触摸屏，Linux系统，支持键盘操作和触摸屏操作，可外接USB鼠标及键盘支持脱机操作（提供证明材料加盖公章）
10.要求数模一体机，可针对数字化保护测试，同时具有常规保护测试功能。

11.装置工作电源必须采用交直流双电源供电模式，方便复杂现场调试工作。

12.装置设备界面菜单须中英显示，中文英文菜单一键切换。

13.装置必须具有GPS，IRIG-B，IEEE-1588等多种同步对时功能。

14.必须支持U盘升级上下位机程序系统，不需外接计算机升级，操作更方便。

15.装置必须内嵌自动测试软件系统，可直接和保护装置通讯。

16.装置采用双网口，自动测试不需外接交换机，现场操作更方便。

17.装置必须可对“传统保护、数字化保护、就地化保护”进行测试；SV数字量和模拟量同步输出，开关量和GOOSE同步开出开入；支持状态序列波形回放功能；支持完整解析保护模型文件；支持同时收发多路IEC61850规范的采样值（SMV）报文和GOOSE报文。

18.装置须提供至少60个状态进行测试，所有状态均可由用户自由设置；各状态下的开出量的开合能自由控制，用于模拟保护出口接点的动作情况，尤其方便于故障录波器的独立调试；支持多次重复试验，记录多次结果的功能；支持阶梯变化；支持设置各自通道频率的线性变化。

19.必须能够对标准的COMTRADE格式的故障录波数据进行回放，可以查看原始录波文件波形，支持开出量回放及开入量记录，无需通过外接计算机进行操作。

20.与matlab实现动态波形和暂态波形输出，故障波形输出时间不少于120s，支持数字信号或模拟小信号放大。

21.必须有专用的不灵敏零序和自动重合闸及后加速定值校验菜单，可定性分析保护动作的灵敏性和可靠性，满足更多的测试需求。必须提供保护的阻抗特性编辑功能：可通过模板导入，也可以自定义；方便进行调试

22.必须能够对各种发电机、变压器、母差等差动保护的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验，支持边界搜索和定点测试，支持二分法搜索和单向搜索，满足更多的需求。

23.必须可以直接和保护装置进行通讯，读取保护定值、采样值、保护报告等信息，以 及修改保护定值、投退控制字及软压板等操作。

24.支持内嵌自动测试软件系统，为继电保护装置检验提供一个规范化、标准化和高效率的解决方案。

25.★为保障我方需求仪器的性能指标及自动测试功能，投标报价时需提供“国家级产品质量监督检验中心”出具的检测合格报告及电磁兼容检验证书复印件加盖公章。
26.继电保护测试仪必须完全可以满足：发电机保护，电动机保护，线路保护，变压器保护，母线保护，备自投保护，同期保护等各类型保护装置的以下保护测试功能：差动保护、过流保护、阻抗保护、过压保护、零序保护、低周减载保护、低压减载保护、重合闸保护、自动准同期保护、反时限保护、失磁保护、过激磁保护、反时限保护、工频变化量保护、谐波保护、失步保护、备自投保护、系统振荡、阻抗特性、GPS对调、故障回放，录波回放等。

三、技术参数要求

1.供电电源：AC 220V±20%（47～63Hz）；DC:220±5% V ；200～380VDC

2.功耗：<2000VA

3.支持协议：IEC61850-9-1/9-2，IEC60044-7/8（FT3），GOOSE

4.交流电压：4x（0～125）V，加3 x（0-7.07V）VAC或±10VDC共7路，过热、过载、失真、短路自动检测并告警

5.▲交流电压准确度：2V以下，绝对误差小于4mV；2V至满量程，相对误差小于0.1%，零漂：零点漂移应小于±5mV（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

6.交流电压分辨率：1mV

7.总谐波畸变率THD：2V至量程，总谐波畸变率≤0.2%

8.交流电压功率：输出额定电压时，功率不小于30VA；输出最大电压时功率不小于60VA所有电压相可同时带载输出

9.▲直流电压范围：0～350 V（L-L）； -175～+175 V（L-N）

零漂幅值应小于±5mV（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

输出电压300V，输出功率应不小于90W

10.直流电压准确度：5V以下，绝对误差小于10mV； 5V至满量程，相对误差小于0.1%

11.直流电压分辨率：1mV

12.直流电压功率：在±350VDC，输出功率＞100W；在±125VDC，输出功率＞60W，所有电压相可同时带载输出

13.交流电流：3x（0~40）A，加2 x（0-20mA）共6路，多相并联电流可达120A，过热、过载、失真、短路自动检测停止并告警

14.交流电流准确度：0.5A以下，绝对误差小于1mA；0.5A至量程，相对误差小于0.1%

15.总谐波畸变率THD ：0.5A至量程，总谐波畸变率≤0.2%

16.交流电流功率：0.5A：最大负载大于18.0Ω；30A：最大负载大于0.30Ω（满足所有继电保护二次CT负载）所有电流相可同时带载输出

17.交流输出时间：≤10A，连续输出；  10-20A，输出时间60s；  ＞20A，输出时间10s

18.直流电流范围：（0～20）A

19.▲直流电流准确度：1A以下，绝对误差小于2mA；1A至满量程，相对误差小于0.2%，零漂幅值应小于±2mA（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

20.直流电流分辨率：1mA

21.直流电流功率：单相功率＞200W所有电流相可同时带载输出

22.光纤以太网传输网络：100Base-FX (100M全双工光纤网络)

23.▲光纤以太网接口传输端口数量：测试仪应至少配置8对独立的光以太网接口，6个独立的发送光串口，2个独立的接收光串口（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）
2路百兆电以太网口，RJ45接口类型。

24.传输端口类型：标准LC接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端）

25.传输介质：50/125μm 或 62.5/125μm多模光纤，波长1310nm，有效传输距离＞1公里

26.FT3光纤传输网络：实时快速单向光纤传输网络，速度可配置

27.FT3光纤传输端口数量：6个（4个发送，2个接收）

28.传输端口类型：标准ST接口

29.传输介质：62.5/125μm多模光纤，波长850nm,有效传输距离＞1公里

30.内置GPS：1个（SMA头）

31.RIG-B接口：2个ST光口（IN/OUT），2个电口（IN/OUT）

32.IEEE-1588接口：1对（LC光口）

33.▲输出频率：范围： 10-1000Hz ；分辨率：0.001 Hz

误差：10 Hz＜f≤65 Hz，不超过±0.001 Hz（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

65 Hz＜f≤450 Hz，不超过±0.01 Hz；

450 Hz＜f≤1000 Hz，不超过±0.02Hz；

1000 Hz＜f≤1500 Hz，不超过±0.05Hz；

最小变化步长：应不大于0.001Hz

34.相位：范围：±360º；误差：<0.2º；分辨率：0.1º

35.独立辅助直流：110/220VDC可切换，功率不小于100W, 精度：0.5%

36.▲时间测量：计时误差:±1ms(0.001s～1s)；±0.1%（1s～1.000×108s)，1ms～99999ms,测量时间分辨率：100us，防抖时间设置范围（软件设置）:0ms～20s（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

37.对时功能（选配）：支持GPS/北斗（选配）、IRIG-B、IEEE-1588对时

38.▲开入量：（1）具有电气上相互隔离的开入量8对；（2）提供可供编程开入量逻辑关系的功能；（3）各开入量最大承受输入电压不低于250V（直流），并能同时适应不同幅值与极性的带电触点或空触点（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

39.▲开出量接口：（1）具备电气上相互隔离的开出量不少于8对；（2）提供可供编程开出量逻辑关系的功能；（3）各开出量的遮断容量不低于250V（直流），0.3A；（4）开出量输出延时时间：小于0.1ms（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

40.多机同步：主要原理有两种：时钟同步与电网同步，至少可同步8台继保仪。

同步：电压电流，状态序列，谐波试验，波形回放

41.序分量计算功能：具备实时计算并显示采样值报文中电压电流的正序、零序和负序分量；具备实时计算并显示各相有功、无功和视在功率及功率因素；具备实时显示三相电流电压矢量图。

42.自动生成实验报告：支持报告视图，结果视图自动同步生成PDF和XML格式测试报告，PDF用于留档，XML支持可编辑，并支持通过U盘进行拷贝存档。

43.报告中心管理功能：具备报告管理功能，报告中心可查看阅读报告内容，支持选择按照报告创建的时间或者报告名称进行排序，支持报告的U盘拷贝和文件删除功能。

44.软件程序升级方式：具有自动升级功能，可直接使用U盘升级，方便应用程序升级，提供免费升级软件程序。

45.自检功能：具备自动错误诊断功能，易于发现和解决实验问题。

46.滑差试验：支持动作值搜索，动作时间测试，滑差闭锁值搜索，电压电流闭锁值搜索。

47.仪器控制操作方式：整机采用一体化设计，必须采用高清触摸10.4英寸液晶显示屏响应时间1ms，支持就地按键及全触摸操作，支持脱机及外接PC操作，支持有线联机控制输出，支持WIFI无线控制输出。

48.阻抗特性测试：主要用于微机保护测试阻抗型继电器（包括阻抗继电器，功率方向继电器）的动作边界特性，提供多种简单故障的计算模型，包括电源阻抗恒定，短路电流恒定，以及短路电压恒定：提供了保护的阻抗特性编辑功能可通过模板导入也可以自定义。

49．反时限（VF-t特性）：坐标轴模式：原始坐标轴，对数坐标轴（log10）。

50.功率振荡：可提供以双端（单机对无穷大）输电系统为模型，可模拟双机系统的电压电流振荡，以及振荡中发生故障。

主要用于发电机失步保护，振荡解列装置等的动作特性分析，以及系统振荡对距离，零序等线路保护动作行为的影响分析等。

51.轨道交通保护测试：支持电流上升率保护，电流增量及上升率保护-DDL，热过负荷保护。

52.硬件要求模块插件式：继电保护测试仪要求结构模块插件式，方便故障时直接更换模块，确保教学不间断进行（需现场检验）。

53.无线功能：内置Wi-Fi，蓝牙模块，可无线控制测试仪

54.整机尺寸：390mm*200mm*380mm(长×宽×高)

55.整机重量：<13.8Kg
	5
	套

	3
	6相模拟断路器
	一、主要硬件配置要求

六组独立的跳合闸线圈；12对断路器位置输出接点；一组辅助直流电源输出（110V/220V可选）

二、主要功能特点要求

微机型高压断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及合闸，以避免由于重复的整组试验造成高压断路器反复分合带来不良影响，本模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品，也可与其它厂家的继电保护校验装置配套使用。特别在新建厂、站的高压断路没调好或未投直流电源的情况下，使用本装置进行继电保护试验将不受外界因素的影响，从而缩短调试时间，提高试验工作效率。在生产厂家和科研等部门使用该装置更显得事半功倍。

三、技术参数要求
1.跳、合闸线圈：六组

2.断路器位置输出接点：12对

3.供电电源：220V±15%

4.跳合闸操作电源电压：24-220V交直流

5.跳合闸线圈电阻选择：0.25A、0.5A、1.0A、1.5A、2.0A、2.5A

6.合闸时间选择：20-120ms任意设置

7.模拟断路器常闭/常开接点容量：AC 250V/8A, DC 250V /2A

8.隔离直流电压输出：110或220V，供电电流最大1A

9.人机界面：7英寸高清触摸液晶显示屏

10.整机尺寸：133 mm×445 mm×360mm（H×W×D）

11.整机重量：<8kg
	1
	套

	4
	3相模拟断路器
	一、主要硬件配置要求

六组独立的跳合闸线圈；6对断路器位置输出接点；一组辅助直流电源输出（110V/220V可选）

二、主要功能特点要求

SB6250W微机型高压断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及合闸，以避免由于重复的整组试验造成高压断路器反复分合带来不良影响，本模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品，也可与其它厂家的继电保护校验装置配套使用。特别在新建厂、站的高压断路没调好或未投直流电源的情况下，使用本装置进行继电保护试验将不受外界因素的影响，从而缩短调试时间，提高试验工作效率。在生产厂家和科研等部门使用该装置更显得事半功倍。

三、技术参数要求
1.跳、合闸线圈：三组

2.断路器位置输出接点：6对

3.供电电源：220V±15%

4.跳合闸操作电源电压：24-220V交直流

5.跳合闸线圈电阻选择：0.25A、0.5A、1.0A、1.5A、2.0A、2.5A

6.合闸时间选择：20-120ms任意设置

7.模拟断路器常闭/常开接点容量：AC 250V/8A, DC 250V /2A

8.隔离直流电压输出：110或220V，供电电流最大1A

9.人机界面：7英寸高清触摸液晶显示屏

10.整机尺寸：133 mm×445 mm×360mm（H×W×D）

11.整机重量：<6kg
	1
	套

	5
	后台监控机
	AMD Ryzen 5 4600G(6C,3.7GHz)/16G联想/1T SATA希捷/GT710 2G英伟达/2个千百兆自适应网口/DVD-RW +24寸显示器
	1
	套

	6
	讲台
	一、外观要求

1.L*W*H（mm）闭合：1100*770*1000，展开：1100*1650*1000；（允许正负5mm偏离）；

2.材料：桌面采用木黄色耐划木质材料，采用9mm的高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；

3.▲所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；；提供具有CNAS或CMA标志的检测报告（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

4.上层正面为ABS工程塑料，防潮防锈防静电，前壳尺寸：≦1100*170*330mm，双U型塑钢桌面整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，折弯弧度≧16°，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料（尺寸598*50*75mm）分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水。

二、功能要求

功能：上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；

上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。

▲1.所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级，提供CNAS机构出具的检测报告（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

2.下层前门采用对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔，美观大气；

3.下层拼装式设计,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。

▲4.产品通过针对冷轧钢架抗细菌性能的测试，检测依据和方法为GB 21551.2-2010  家用或类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录A：抗细菌性能试验方法1（贴膜法）及效果评价，检测项目为抗细菌性能（大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)，测试结果抗菌率>99%，具有抗细菌作用，提供具有CNA或CMA标识的检测报告（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）
	1
	台

	7
	电脑
	自带无线网卡≥I5-14400F 16G 512G固态 ≥4G独显 无光驱 ≥23.8液晶显示屏
	1
	套

	8
	电脑
	自带无线网卡≥I5-14400F 16G 512G固态 ≥2G独显 无光驱 ≥23.8液晶显示屏
	13
	套

	9
	投影仪（带幕布）
	▲投影显示系统：3LCD显示系统，芯片尺寸：≥0.63”（屏蔽DLP产品）（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲亮度：≥ 4800流明（中心亮度）；≥4600lm（ISO21118标准）（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲分辨率：1024x768（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲对比度：≥25000:1（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

光源类型：240W长寿命灯泡

长寿命灯泡，标准模式下使用寿命长达10000小时，节能模式下使用寿命≥20000小时

投射比：≥1.48~1.78:1

▲整机功率：≤340W（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

输入端口：VGA INx1、HDMI INx2、Video IN x1、Audio IN（3.5mm）x1、Audio Out（3.5mm）x1、VGA out x1、Audio in(L/R)x1、RS232C x1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、扬声器16Wx1

多种投影方式：前投；背投；吊装/前投；吊顶背投；自动吊顶/前投；自动吊顶/背投 

▲快速冷却功能：三种快速冷却方式可选：0秒允许关机后直接拔掉电源线无需等待投影机冷却，60秒比正常模式冷却时间短冷却速度快，正常即正常速度冷却，在不同模式下关机所需冷却时间不一样（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

梯形校正功能：多种功能可选：调整校正储存或者复位；水平或者垂直梯形手动调整；四角校正；复位值将调整的梯形范围恢复原值。

自动设置：自动设置功能可选：输入源搜索开或者关；自动切换搜索输入信号源自动电脑调整输入模拟信 号时自动调整相位、水平位置等；自动梯形校正具有关或者手动或者自动进行梯形校正。

密码保护：开机后输入正确设置密码启用投影机；支持开机画面设置密码锁定，防止开机画面被随意更改。

▲HDMI信号设置可以设置HDMI信号格式图像范围以及HDMI声音输出，以及通过HDMI EQ调整声音输出效果（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲无线投屏：通过专用投屏软件，搭配WiFi dongle（选配）即可实现无线投屏功能，同时支持最多4路信号同时输入，以及4分屏，以及将电脑图像投屏至多台投影机显示（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

产品认证：3C认证证书、节能环保证书、CEL报告

幕布：≧100寸 16/9 电动遥控幕布
	1
	套

	10
	智慧黑板
	一.整机设计

1.▲整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

3.▲采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
4.▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。

6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

7.▲整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
8.▲整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
9.▲整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。

11.▲整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

12.▲整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
13.▲整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。

15.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。

16.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

17.▲整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）  
二.插拔式电脑模块：

1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

2.▲PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
3.▲电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
	1
	套

	11
	直流电源柜
	DC220V、DC110V,3000W
	1
	台

	12
	插线板
	新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长1.8米
	15
	个

	13
	环境改造
	原水磨石地板，原实验室打磨清洗后效果不好，有一些残留的化学试剂渗透变色无法消除拟采用环氧地坪，面积约130㎡。
	1
	项


2. 设备及环境改造清单

（1）主要设备清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	6相继电保护测试仪
	1

	2
	3相继电保护测试仪
	5

	3
	6相模拟断路器
	1

	4
	3相模拟断路器
	1

	5
	后台监控机
	1

	6
	讲台
	1

	7
	电脑
	1

	8
	电脑
	13

	9
	投影仪（带幕布）
	1

	10
	智慧黑板
	1

	11
	直流电源柜
	1


（2）环境改造清单

	序号
	项目
	数量

	1
	防静电环氧地坪材料

及人工约130㎡
	1项

	2
	插线板，1.8米
	15个


3.交货期、交货地点和交货方式
（1）交货期：合同签订后60天内完成全部设备交付及安装调试

（2）交货方式：中标人送货上门，运费、运杂费、上下力费等相关费用均由中标人自行承担。

（3）交货地点：采购人用户单位地点或用户指定地点。

4.最高限价

本项目最高限价为人民币100万元，其中环境改造不超过人民币2.1元。
5.服务要求

（1）培训服务：提供≥48学时的现场培训（含设备操作、软件使用、实验案例教学），提供常规站保护教学PPT,智能站教学PPT，继电保护基础培训课程。
（2）售后服务：2小时响应，故障修复时间≤12小时

（3）文档交付：提供中文版操作手册、维修手册、原理图（纸质+电子版）

（4）质保期：提供不少于3年的原厂整机免费保修，保修期自最终验收合格文件签字之日起计算。质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。

（5）供应商的工作人员应具备特种电工（继电保护）作业证、电工证。
5.验收标准

中标人交付的货物应当完全符合合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。中标人不得少交或多交货物。中标人提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，招标人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。
6.履约保证金

为保证合同的顺利执行，中标人在中标公示结束无异议后5个工作日内，须向招标人缴纳中标价10%的履约保证金，形式为电汇或网上银行支付或履约保函等（账号信息：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行），否则招标人有权不签订合同或按中标候选人秩序依次选择其它中标单位。

履约保证金退还：项目按照合同约定完成并无质量问题后无息退还。

7.付款方式

国内供应货物：乙方提供全额“增值税专用发票”，凭甲方最终签字和盖章的验收合格报告支付至合同金额95%，剩余金额在满3年后无质量问题一次付清。

注：上述2-8条均为实质性条款，不允许偏离。
第五章 合同主要条款及格式
采购合同
（本参考文本供职能部门参考，合同的具体条款可由职能部门依据实际情况进行修改）
项目名称：                                      

合同编号：

甲方：（买方）                          
乙方：（卖方）                                   

甲、乙双方根据甲方               项目采购谈判的结果，签署本合同。
一、货物内容

	分包号
	货物

名称
	型号/

规格
	品牌/生产厂家/国别
	计量

单位
	数量
	单价
	每项

总价
	质保时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	大写：                        小写：        元


二、合同金额

2.1 本合同项下货物总价款为             元人民币，大写               元整； 

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。乙方未按合同约定向甲方提交有关技术资料的，视为未按要求交付货物，应当承担相应的违约责任。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受乙方及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权起诉，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方在签订本合同之前，按合同总价款（       %）比例向甲方提交履约保证金人民币            元整。待项目最终验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后 10个工作日内无息返还。
6.2乙方在履行合同过程中有违约行为的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应的违约金。
6.3乙方在履行合同过程中有严重违约行为，导致合同被解除的，甲方有权没收全部履约保证金。保证金不足以赔偿甲方遭受的损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同并追究乙方的违约责任。

八、质保期
8.1 质保期          年。（自项目最终验收合格次日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：乙方送货上门，运费、运杂费、上下力费等相关费用均由乙方自行承担。
9.3 交货地点：甲方用户单位地点或用户指定地点。
十、货款支付

10.1国内供应货物：乙方提供全额“增值税专用发票”，凭甲方最终签字和盖章的验收合格报告支付至合同金额95%，剩余金额在质保期满后无质量问题一次付清。
十一、税

11.1发票要求：针对国内供货的货物，乙方开具合同全额“增值税专用发票”（抬头：南京信息工程大学）。（增值税专用发票开票信息：户名：南京信息工程大学  地址：江苏省南京市浦口区宁六路219号  财务电话：025-58731111 开户行：中国农业银行股份有限公司南京盘城支行 账号：10115401040000228 税号：12320000466006762K）

11.2本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，在合理期限内无法修复的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按选择以下第 3  种办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时响应，故障修复时间≤12小时。若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果设备故障仍无法修改的，乙方应按本条上一款的约定予以处理。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
12.5培训服务：乙方提供≥48学时的现场培训（含设备操作、软件使用、实验案例教学），提供常规站保护教学PPT,智能站教学PPT，继电保护基础培训课程。

12.6上述的货物免费保修期为     年原厂整机免费保修。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内进行初步验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方提供中文版操作手册、维修手册、原理图（纸质+电子版）
13.4 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。安装调试及培训费用含在合同总价内。
13.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

13.6 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收报告须经甲方最终用户签字和部门盖章。

13.7 货物安装调试过程中的安全、消防等事故责任均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。因乙方原因导致安全、消防责任事故，造成甲方或第三人人身财产损失的，由乙方承担全部法律及赔偿责任。乙方人员在履行本合同过程中发生的人身财产损失由乙方自行承担全部责任，与甲方无关，甲方不承担任何责任。
十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装调试并经甲方验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无正当理由逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。违约金总计不得超过合同总额的百分之五。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期交付货物使得甲方无法实现合同目的的，乙方应按合同总额百分之三十支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
15.5乙方因不履行合同、不完全履行合同、履行合同不符合合同约定、逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之三十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.6乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。同时甲方有权另行委托第三方提供相关服务，由此产生的费用由乙方全部承担。乙方拒绝承担费用的，甲方有权追偿。甲方维权产生的全部费用均由乙方承担。
15.7乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的10%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
15.8乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
15.9乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
15.10乙方不服从甲方管理要求，在甲方书面通知后，乙方仍不作整改或整改仍不符合甲方要求的，甲方有权解除合同或采取措施组织第三方提供服务，由此产生的全部费用由乙方承担，并从合同总额中直接扣除。造成甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。本条款的执行并不免除乙方履行本合同约定的全部义务的责任。
15.11如乙方在本项目招标采购、合同签订、合同履行过程中，违反法律法规或违反甲方管理规定，被甲方认定为失信供应商的，甲方有权取消乙方的中标资格。合同签订后，正式履行前，乙方被甲方认定为失信供应商的，甲方有权解除合同，乙方承担全部法律及经济责任。如果合同已经履行，乙方被甲方认定为失信供应商的，甲方有权追究乙方的违约责任。乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权同时没收乙方缴纳的全部履约保证金。

十六、廉政条款

16.1乙方必须支持甲方的廉政建设，不得向甲方相关人员提供金钱和物质上的好处，一经发现处以合同金额20%的罚款。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。因本合同履行产生的争议适用中华人民共和国法律。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3本合同的附件、招投标文件、项目答疑回复是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
19.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

19.5乙方工作人员应具备特种电工（继电保护）作业证、电工证等国家要求的资质证书。

19.6施工产生的建筑垃圾乙方应及时清除出校外，一切费用由乙方自行承担。施工临时用水用电费用由乙方自行承担。在工程结算时由归口管理部门提供具体用电用水费用金额，甲方审计部门根据相关规定进行收取。

19.7乙方在施工过程中使用的所有材料都必须经过甲方的同意方能使用，必须确保使用的所有材料符合国家的相关质量要求及甲方的采购需求。未经甲方同意的材料不得进场施工，否则甲方有权要求乙方返工。由此造成的损失乙方自行承担。甲方对材料的认可并不免除乙方对工程的质量保证义务。

19.8本项目建设施工过程中，如需要进行变更的，必须经过甲方书面同意。具体变更事宜应遵守国家相关法律法规及甲方关于变更的相关文件规定执行。
19.9中间、隐蔽工程未经甲方验收确认不得进入下一工序，否则，乙方应返工整改。由此产生的费用、造成的损失均由乙方全部自行承担。 

19.10项目建设过程中，货物、设备、材料价格变动风险由乙方自行承担。价格不因市场价格波动而调整。
19.11按照苏价服［2014］383号《省物价局、省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》的标准计算审计费；

审计费承担办法:单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由建设单位承担；单项工程核减率在5%及其以上的，其审计费用由施工单位承担。

（以下无正文）

甲方：                                   乙方： 

地址：                                   地址： 

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

项目负责人：                             联系电话：
项目联系人：
联系电话：                               

                              签订日期：      年  月  日
第六章 投标书格式
密封封面
（请在此位置标明“正本”或“副本”或“电子版”字样）
项目名称：
项目编号：
投 标 文 件
在   年   月  日  时  分前不得开启
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：  年  月  日
投标文件封面
（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）
项目名称：
项目编号：
投 标 文 件
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：  年  月   日
一、投标函
致：南京信息工程大学
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表
（供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币大写           ，小写：￥         。
3、交货期：合同签订后60天内完成全部设备交付及安装调试

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：                          
传真：
开户银行：              
银行账号：
供应商名称：（盖章）
法定代表人签字或盖章：
日期：  年  月   日
二、分项报价表
	序号
	设备名称
	招标要求
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	6

相

继

电

保

护

测

试

仪
	一、标准要求

1）DL/T 478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

2）DL476-1992电力系统实时数据通信应用层协议

3）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

4）DL5003-2005电力系统调度自动化设计规程

5）DL/T621交流电气装置的接地

6）DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件

7）GB 14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程

8）GB 2423电工电子产品基本环境试验规程

9）GB 2887-1989计算机场地技术条件

10）GB 50062 -1992电力系统的继电保护和自动装置设计规范

11）GB 50065-1994交流电气装置的接地设计规范

12）GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范

13）GB/T 13926工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

14）GB/T 14598.10-1996快速瞬变干扰试验

15）GB/T 14598.13-1998 1兆赫脉冲群干扰试验

16）GB/T 14598.14-1998静电放电试验

17）GB/T 14598.9-1995辐射静电试验

18）GB/T 7261-2000继电器及装置基本试验方法

19）JB/T 7828-1995电力系统继电保护及自动装置包装及贮运技术条件

20）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

21）GB/T 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

22）GB/T 2423电工电子产品环境试验

23）GB/T 4208外壳防护等级

24）GB/T 14598量度继电器和保护装置

25）GB/T 17626-2008电磁兼容试验和测量技术

26）DL/T 860（所有部分）变电站通信网络和系统
二、性能要求

1.装置必须不少于12路D/A输出，6U+6I同时任意输出方式，所有电压、电流相均可同时带载输出；八对开入量；两对通用开出量；四对快速开出量。

2.装置至少包含8对LC光纤以太网接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端），8个FT3光纤接口（6个发送，2个接收），支持24路独立的SMV通道映射。

3.支持8路光功率测试和PMU测试。

4.必须误接380V告警功能，电流开路有指示灯，过热，过载，失真，开路，电压短路有自动检测停止并告警。

5.使用坏境条件：海拔：≤1000m，最高气温：45℃，最低气温：-5℃, 最大日温差：25K, 最大相对湿度：日平均：95%,月平均：90%，耐震能力：水平加速度：0.3g；垂直加速度：0.15g。
6.需可测试电压电流采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置；也可测试SMV采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置。

7.具备独立辅助直流电源（与测试仪一体，不接受另配电源）模拟输出的电流地In与电压地Un之间电气隔离，更加符合测试现场的接线要求。

8.装置必须内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制测试仪，方便现场人员的操作。

9.▲继电保护测试仪必须内嵌10.4英寸触摸屏，Linux系统，支持键盘操作和触摸屏操作，可外接USB鼠标及键盘支持脱机操作（提供证明材料加盖公章）
10.要求数模一体机，可针对数字化保护测试，同时具有常规保护测试功能。

11.装置工作电源必须采用交直流双电源供电模式，方便复杂现场调试工作。

12.装置设备界面菜单须中英显示，中文英文菜单一键切换。

13.装置必须具有GPS，IRIG-B，IEEE-1588等多种同步对时功能。

14.必须支持U盘升级上下位机程序系统，不需外接计算机升级，操作更方便。

15.装置必须内嵌自动测试软件系统，可直接和保护装置通讯。

16.装置采用双网口，自动测试不需外接交换机，现场操作更方便。

17.装置必须可对“传统保护、数字化保护、就地化保护”进行测试；SV数字量和模拟量同步输出，开关量和GOOSE同步开出开入；支持状态序列波形回放功能；支持完整解析保护模型文件；支持同时收发多路IEC61850规范的采样值（SMV）报文和GOOSE报文。

18.装置须提供至少60个状态进行测试，所有状态均可由用户自由设置；各状态下的开出量的开合能自由控制，用于模拟保护出口接点的动作情况，尤其方便于故障录波器的独立调试；支持多次重复试验，记录多次结果的功能；支持阶梯变化；支持设置各自通道频率的线性变化。

19.必须能够对标准的COMTRADE格式的故障录波数据进行回放，可以查看原始录波文件波形，支持开出量回放及开入量记录，无需通过外接计算机进行操作。

20.与matlab实现动态波形和暂态波形输出，故障波形输出时间不少于120s，支持数字信号或模拟小信号放大。

21.必须有专用的不灵敏零序和自动重合闸及后加速定值校验菜单，可定性分析保护动作的灵敏性和可靠性，满足更多的测试需求。必须提供保护的阻抗特性编辑功能：可通过模板导入，也可以自定义；方便进行调试。

22.必须能够对各种发电机、变压器、母差等差动保护的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验，支持边界搜索和定点测试，支持二分法搜索和单向搜索，满足更多的需求。

23.必须可以直接和保护装置进行通讯，读取保护定值、采样值、保护报告等信息，以及修改保护定值、投退控制字及软压板等操作。

24.支持内嵌自动测试软件系统，为继电保护装置检验提供一个规范化、标准化和高效率的解决方案。

25.★为保障我方需求仪器的性能指标及自动测试功能，投标报价时需提供“国家级产品质量监督检验中心”出具的检测合格报告及电磁兼容检验证书复印件加盖公章。
26.继电保护测试仪必须完全可以满足：发电机保护，电动机保护，线路保护，变压器保护，母线保护，备自投保护，同期保护等各类型保护装置的以下保护测试功能：差动保护、过流保护、阻抗保护、过压保护、零序保护、低周减载保护、低压减载保护、重合闸保护、自动准同期保护、反时限保护、失磁保护、过激磁保护、反时限保护、工频变化量保护、谐波保护、失步保护、备自投保护、系统振荡、阻抗特性、GPS对调、故障回放，录波回放等。

三、技术参数要求

1.供电电源：AC 220V±20%（47～63Hz）；DC:220±5% V ；200～380VDC

2.功耗：<2000VA

3.支持协议：IEC61850-9-1/9-2，IEC60044-7/8（FT3），GOOSE

4.交流电压：6x（0～125）V，加3x（0-7.07V）VAC或±10VDC共9路，过热、过载、失真、短路自动检测并告警

5.▲交流电压准确度：2V以下，绝对误差小于4mV；2V至满量程，相对误差小于0.1%,零漂：零点漂移应小于±5mV（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

6.交流电压分辨率：1mV

7.总谐波畸变率THD：2V至量程，总谐波畸变率≤0.2%

8.交流电压功率：输出额定电压时，功率不小于30VA；输出最大电压时功率不小于60VA所有电压相可同时带载输出

9.▲直流电压范围：0～350 V（L-L）； -175～+175 V（L-N）零漂幅值应小于±5mV，输出电压300V，输出功率应不小于90W（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

10.直流电压准确度：5V以下，绝对误差小于10mV； 5V至满量程，相对误差小于0.1%

11.直流电压分辨率：1mV

12.直流电压功率：在±350VDC，输出功率＞100W；在±125VDC，输出功率＞60W，所有电压相可同时带载输出

13.交流电流：6x（0~40）A，加2 x（0-20mA）共8路，多相并联电流可达240A

过热、过载、失真、短路自动检测停止并告警

14.交流电流准确度：0.5A以下，绝对误差小于1mA；0.5A至量程，相对误差小于0.1%

15.总谐波畸变率THD ：0.5A至量程，总谐波畸变率≤0.2%

16.交流电流功率：0.5A：最大负载大于18.0Ω；30A：最大负载大于0.30Ω（满足所有继电保护二次CT负载）所有电流相可同时带载输出

17.交流输出时间：≤10A，连续输出；10-20A，输出时间60s；＞20A，输出时间10s

18.直流电流范围：（0～20）A

19.▲直流电流准确度：1A以下，绝对误差小于2mA；1A至满量程，相对误差小于0.2%,零漂幅值应小于±2mA（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

20.直流电流分辨率：1mA

21.直流电流功率：单相功率＞200W所有电流相可同时带载输出

22.光纤以太网传输网络：100Base-FX (100M全双工光纤网络)

23.▲光纤以太网接口传输端口数量：测试仪应至少配置8对独立的光以太网接口，6个独立的发送光串口，2个独立的接收光串口。2路百兆电以太网口，RJ45接口类型（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

24.传输端口类型：标准LC接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端）

25.传输介质：50/125μm 或 62.5/125μm多模光纤，波长1310nm，有效传输距离＞1公里

26.FT3光纤传输网络：实时快速单向光纤传输网络，速度可配置

27.FT3光纤传输端口数量：8个（6个发送，2个接收）

28.传输端口类型：标准ST接口

29.传输介质：62.5/125μm多模光纤，波长850nm,有效传输距离＞1公里

30.内置GPS：1个（SMA头）

31.RIG-B接口：2个ST光口（IN/OUT），2个电口（IN/OUT）

32.IEEE-1588接口：1对（LC光口）

33.▲输出频率：范围： 10-1000Hz ；分辨率：0.001 Hz（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）
误差：10 Hz＜f≤65 Hz，不超过±0.001 Hz;

65 Hz＜f≤450 Hz，不超过±0.01 Hz；

450 Hz＜f≤1000 Hz，不超过±0.02Hz；

1000 Hz＜f≤1500 Hz，不超过±0.05Hz；

最小变化步长：应不大于0.001Hz

34.相位：范围：±360º；误差：<0.2º；分辨率：0.1º

35.独立辅助直流：110/220VDC可切换，功率不小于100W, 精度：0.5%

36.▲时间测量：计时误差:±1ms(0.001s～1s)；±0.1%（1s～1.000×108s)，1ms～99999ms,测量时间分辨率：100us（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

防抖时间设置范围（软件设置）:0ms～20s

37.对时功能（选配）：支持GPS/北斗（选配）、IRIG-B、IEEE-1588对时

38.▲开入量接口：（1）具有电气上相互隔离的开入量8对；（2）提供可供编程开入量逻辑关系的功能；（3）各开入量最大承受输入电压不低于250V（直流），并能同时适应不同幅值与极性的带电触点或空触点（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

39.▲开出量接口：（1）具备电气上相互隔离的开出量不少于8对；（2）提供可供编程开出量逻辑关系的功能；（3）各开出量的遮断容量不低于250V（直流），0.3A；（4）开出量输出延时时间：小于0.1ms（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

40.多机同步：主要原理有两种：时钟同步与电网同步，至少可同步8台继保仪。

同步：电压电流，状态序列，谐波试验，波形回放。

41.序分量计算功能：具备实时计算并显示采样值报文中电压电流的正序、零序和负序分量；具备实时计算并显示各相有功、无功和视在功率及功率因素；具备实时显示三相电流电压矢量图。

42.自动生成实验报告：支持报告视图，结果视图自动同步生成PDF和XML格式测试报告，PDF用于留档，XML支持可编辑，并支持通过U盘进行拷贝存档。

43.报告中心管理功能：具备报告管理功能，报告中心可查看阅读报告内容，支持选择按照报告创建的时间或者报告名称进行排序，支持报告的U盘拷贝和文件删除功能。

44.软件程序升级方式：具有自动升级功能，可直接使用U盘升级，方便应用程序升级。

提供免费升级软件程序

45.自检功能：具备自动错误诊断功能，易于发现和解决实验问题

46.滑差试验：支持动作值搜索，动作时间测试，滑差闭锁值搜索，电压电流闭锁值搜索。

47.仪器控制操作方式：整机采用一体化设计，必须采用高清触摸10.4英寸液晶显示屏响应时间1ms，支持就地按键及全触摸操作，支持脱机及外接PC操作，支持有线联机控制输出，支持WIFI无线控制输出。

48.阻抗特性测试：主要用于微机保护测试阻抗型继电器（包括阻抗继电器，功率方向继电器）的动作边界特性，提供多种简单故障的计算模型，包括电源阻抗恒定，短路电流恒定，以及短路电压恒定：提供了保护的阻抗特性编辑功能可通过模板导入也可以自定义。

49．反时限（VF-t特性）：坐标轴模式：原始坐标轴，对数坐标轴（log10）

50.功率振荡：可提供以双端（单机对无穷大）输电系统为模型，可模拟双机系统的电压电流振荡，以及振荡中发生故障。

主要用于发电机失步保护，振荡解列装置等的动作特性分析，以及系统振荡对距离，零序等线路保护动作行为的影响分析等。

51.轨道交通保护测试：支持电流上升率保护，电流增量及上升率保护-DDL，热过负荷保护。

52.硬件要求模块插件式：继电保护测试仪要求结构模块插件式，方便故障时直接更换模块，确保教学不间断进行（需现场检验）。

53.无线功能：内置Wi-Fi，蓝牙模块，可无线控制测试仪

54.整机尺寸：390mm*200mm*380mm(长×宽×高)

55.整机重量：<15.8Kg
	1
	套
	
	

	2
	3

相

继

电

保

护

测

试

仪
	一、标准要求

1）DL/T 478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

2）DL476-1992电力系统实时数据通信应用层协议

3）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

4）DL5003-2005 电力系统调度自动化设计规程

5）DL/T621交流电气装置的接地

6）DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件

7）GB 14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程

8）GB 2423电工电子产品基本环境试验规程

9）GB 2887-1989计算机场地技术条件

10）GB 50062 -1992电力系统的继电保护和自动装置设计规范

11）GB 50065-1994交流电气装置的接地设计规范

12）GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范

13）GB/T 13926工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

14）GB/T 14598.10-1996快速瞬变干扰试验

15）GB/T 14598.13-1998  1兆赫脉冲群干扰试验

16）GB/T 14598.14-1998静电放电试验

17）GB/T 14598.9-1995辐射静电试验

18）GB/T 7261-2000继电器及装置基本试验方法

19）JB/T 7828-1995电力系统继电保护及自动装置包装及贮运技术条件

20）JB/T 9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

21）GB/T 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

22）GB/T 2423电工电子产品环境试验

23）GB/T 4208 外壳防护等级

24）GB/T 14598量度继电器和保护装置

25）GB/T 17626-2008电磁兼容试验和测量技术

26）DL/T 860（所有部分）变电站通信网络和系统

二、性能要求

1.装置必须不少于7路D/A输出，4U+3I同时任意输出方式，所有电压、电流相均可同时带载输出；八对开入量；两对通用开出量；四对快速开出量。

2．装置至少包含8对LC光纤以太网接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端），8个FT3光纤接口（6个发送，2个接收），支持24路独立的SMV通道映射。

3.支持8路光功率测试和PMU测试。

4.必须误接380V告警功能，电流开路有指示灯，过热，过载，失真，开路，电压短路有自动检测停止并告警。

5.使用坏境条件：海拔：≤1000m，最高气温：45℃，最低气温：-5℃, 最大日温差：25K, 最大相对湿度：日平均：95 %,月平均：90%, 耐震能力：水平加速度：0.3g；垂直加速度：0.15g。

6.需可测试电压电流采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置；也可测试SMV采样，开关跳闸或GOOSE跳闸保护装置。

7.具备独立辅助直流电源（与测试仪一体，不接受另配电源）

模拟输出的电流地In与电压地Un之间电气隔离，更加符合测试现场的接线要求

8.装置必须内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制测试仪，方便现场人员的操作。

9.▲继电保护测试仪必须内嵌10.4英寸触摸屏，Linux系统，支持键盘操作和触摸屏操作，可外接USB鼠标及键盘支持脱机操作（提供证明材料加盖公章）
10.要求数模一体机，可针对数字化保护测试，同时具有常规保护测试功能。

11.装置工作电源必须采用交直流双电源供电模式，方便复杂现场调试工作。

12.装置设备界面菜单须中英显示，中文英文菜单一键切换。

13.装置必须具有GPS，IRIG-B，IEEE-1588等多种同步对时功能。

14.必须支持U盘升级上下位机程序系统，不需外接计算机升级，操作更方便。

15.装置必须内嵌自动测试软件系统，可直接和保护装置通讯。

16.装置采用双网口，自动测试不需外接交换机，现场操作更方便。

17.装置必须可对“传统保护、数字化保护、就地化保护”进行测试；SV数字量和模拟量同步输出，开关量和GOOSE同步开出开入；支持状态序列波形回放功能；支持完整解析保护模型文件；支持同时收发多路IEC61850规范的采样值（SMV）报文和GOOSE报文。

18.装置须提供至少60个状态进行测试，所有状态均可由用户自由设置；各状态下的开出量的开合能自由控制，用于模拟保护出口接点的动作情况，尤其方便于故障录波器的独立调试；支持多次重复试验，记录多次结果的功能；支持阶梯变化；支持设置各自通道频率的线性变化。

19.必须能够对标准的COMTRADE格式的故障录波数据进行回放，可以查看原始录波文件波形，支持开出量回放及开入量记录，无需通过外接计算机进行操作。

20.与matlab实现动态波形和暂态波形输出，故障波形输出时间不少于120s，支持数字信号或模拟小信号放大。

21.必须有专用的不灵敏零序和自动重合闸及后加速定值校验菜单，可定性分析保护动作的灵敏性和可靠性，满足更多的测试需求。必须提供保护的阻抗特性编辑功能：可通过模板导入，也可以自定义；方便进行调试

22.必须能够对各种发电机、变压器、母差等差动保护的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验，支持边界搜索和定点测试，支持二分法搜索和单向搜索，满足更多的需求。

23.必须可以直接和保护装置进行通讯，读取保护定值、采样值、保护报告等信息，以 及修改保护定值、投退控制字及软压板等操作。

24.支持内嵌自动测试软件系统，为继电保护装置检验提供一个规范化、标准化和高效率的解决方案。

25.★为保障我方需求仪器的性能指标及自动测试功能，投标报价时需提供“国家级产品质量监督检验中心”出具的检测合格报告及电磁兼容检验证书复印件加盖公章。
26.继电保护测试仪必须完全可以满足：发电机保护，电动机保护，线路保护，变压器保护，母线保护，备自投保护，同期保护等各类型保护装置的以下保护测试功能：差动保护、过流保护、阻抗保护、过压保护、零序保护、低周减载保护、低压减载保护、重合闸保护、自动准同期保护、反时限保护、失磁保护、过激磁保护、反时限保护、工频变化量保护、谐波保护、失步保护、备自投保护、系统振荡、阻抗特性、GPS对调、故障回放，录波回放等。

三、技术参数要求

1.供电电源：AC 220V±20%（47～63Hz）；DC:220±5% V ；200～380VDC

2.功耗：<2000VA

3.支持协议：IEC61850-9-1/9-2，IEC60044-7/8（FT3），GOOSE

4.交流电压：4x（0～125）V，加3 x（0-7.07V）VAC或±10VDC共7路，过热、过载、失真、短路自动检测并告警

5.▲交流电压准确度：2V以下，绝对误差小于4mV；2V至满量程，相对误差小于0.1%，零漂：零点漂移应小于±5mV（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

6.交流电压分辨率：1mV

7.总谐波畸变率THD：2V至量程，总谐波畸变率≤0.2%

8.交流电压功率：输出额定电压时，功率不小于30VA；输出最大电压时功率不小于60VA所有电压相可同时带载输出

9.▲直流电压范围：0～350 V（L-L）； -175～+175 V（L-N）

零漂幅值应小于±5mV（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

输出电压300V，输出功率应不小于90W

10.直流电压准确度：5V以下，绝对误差小于10mV； 5V至满量程，相对误差小于0.1%

11.直流电压分辨率：1mV

12.直流电压功率：在±350VDC，输出功率＞100W；在±125VDC，输出功率＞60W，所有电压相可同时带载输出

13.交流电流：3x（0~40）A，加2 x（0-20mA）共6路，多相并联电流可达120A，过热、过载、失真、短路自动检测停止并告警

14.交流电流准确度：0.5A以下，绝对误差小于1mA；0.5A至量程，相对误差小于0.1%

15.总谐波畸变率THD ：0.5A至量程，总谐波畸变率≤0.2%

16.交流电流功率：0.5A：最大负载大于18.0Ω；30A：最大负载大于0.30Ω（满足所有继电保护二次CT负载）所有电流相可同时带载输出

17.交流输出时间：≤10A，连续输出；  10-20A，输出时间60s；  ＞20A，输出时间10s

18.直流电流范围：（0～20）A

19.▲直流电流准确度：1A以下，绝对误差小于2mA；1A至满量程，相对误差小于0.2%，零漂幅值应小于±2mA（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

20.直流电流分辨率：1mA

21.直流电流功率：单相功率＞200W所有电流相可同时带载输出

22.光纤以太网传输网络：100Base-FX (100M全双工光纤网络)

23.▲光纤以太网接口传输端口数量：测试仪应至少配置8对独立的光以太网接口，6个独立的发送光串口，2个独立的接收光串口（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）
2路百兆电以太网口，RJ45接口类型。

24.传输端口类型：标准LC接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端）

25.传输介质：50/125μm 或 62.5/125μm多模光纤，波长1310nm，有效传输距离＞1公里

26.FT3光纤传输网络：实时快速单向光纤传输网络，速度可配置

27.FT3光纤传输端口数量：6个（4个发送，2个接收）

28.传输端口类型：标准ST接口

29.传输介质：62.5/125μm多模光纤，波长850nm,有效传输距离＞1公里

30.内置GPS：1个（SMA头）

31.RIG-B接口：2个ST光口（IN/OUT），2个电口（IN/OUT）

32.IEEE-1588接口：1对（LC光口）

33.▲输出频率：范围： 10-1000Hz ；分辨率：0.001 Hz

误差：10 Hz＜f≤65 Hz，不超过±0.001 Hz（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

65 Hz＜f≤450 Hz，不超过±0.01 Hz；

450 Hz＜f≤1000 Hz，不超过±0.02Hz；

1000 Hz＜f≤1500 Hz，不超过±0.05Hz；

最小变化步长：应不大于0.001Hz

34.相位：范围：±360º；误差：<0.2º；分辨率：0.1º

35.独立辅助直流：110/220VDC可切换，功率不小于100W, 精度：0.5%

36.▲时间测量：计时误差:±1ms(0.001s～1s)；±0.1%（1s～1.000×108s)，1ms～99999ms,测量时间分辨率：100us，防抖时间设置范围（软件设置）:0ms～20s（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

37.对时功能（选配）：支持GPS/北斗（选配）、IRIG-B、IEEE-1588对时

38.▲开入量：（1）具有电气上相互隔离的开入量8对；（2）提供可供编程开入量逻辑关系的功能；（3）各开入量最大承受输入电压不低于250V（直流），并能同时适应不同幅值与极性的带电触点或空触点（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

39.▲开出量接口：（1）具备电气上相互隔离的开出量不少于8对；（2）提供可供编程开出量逻辑关系的功能；（3）各开出量的遮断容量不低于250V（直流），0.3A；（4）开出量输出延时时间：小于0.1ms（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

40.多机同步：主要原理有两种：时钟同步与电网同步，至少可同步8台继保仪。

同步：电压电流，状态序列，谐波试验，波形回放

41.序分量计算功能：具备实时计算并显示采样值报文中电压电流的正序、零序和负序分量；具备实时计算并显示各相有功、无功和视在功率及功率因素；具备实时显示三相电流电压矢量图。

42.自动生成实验报告：支持报告视图，结果视图自动同步生成PDF和XML格式测试报告，PDF用于留档，XML支持可编辑，并支持通过U盘进行拷贝存档。

43.报告中心管理功能：具备报告管理功能，报告中心可查看阅读报告内容，支持选择按照报告创建的时间或者报告名称进行排序，支持报告的U盘拷贝和文件删除功能。

44.软件程序升级方式：具有自动升级功能，可直接使用U盘升级，方便应用程序升级，提供免费升级软件程序。

45.自检功能：具备自动错误诊断功能，易于发现和解决实验问题。

46.滑差试验：支持动作值搜索，动作时间测试，滑差闭锁值搜索，电压电流闭锁值搜索。

47.仪器控制操作方式：整机采用一体化设计，必须采用高清触摸10.4英寸液晶显示屏响应时间1ms，支持就地按键及全触摸操作，支持脱机及外接PC操作，支持有线联机控制输出，支持WIFI无线控制输出。

48.阻抗特性测试：主要用于微机保护测试阻抗型继电器（包括阻抗继电器，功率方向继电器）的动作边界特性，提供多种简单故障的计算模型，包括电源阻抗恒定，短路电流恒定，以及短路电压恒定：提供了保护的阻抗特性编辑功能可通过模板导入也可以自定义。

49．反时限（VF-t特性）：坐标轴模式：原始坐标轴，对数坐标轴（log10）。

50.功率振荡：可提供以双端（单机对无穷大）输电系统为模型，可模拟双机系统的电压电流振荡，以及振荡中发生故障。

主要用于发电机失步保护，振荡解列装置等的动作特性分析，以及系统振荡对距离，零序等线路保护动作行为的影响分析等。

51.轨道交通保护测试：支持电流上升率保护，电流增量及上升率保护-DDL，热过负荷保护。

52.硬件要求模块插件式：继电保护测试仪要求结构模块插件式，方便故障时直接更换模块，确保教学不间断进行（需现场检验）。

53.无线功能：内置Wi-Fi，蓝牙模块，可无线控制测试仪

54.整机尺寸：390mm*200mm*380mm(长×宽×高)

55.整机重量：<13.8Kg
	5
	套
	
	

	3
	6相模拟断路器
	一、主要硬件配置要求

六组独立的跳合闸线圈；12对断路器位置输出接点；一组辅助直流电源输出（110V/220V可选）

二、主要功能特点要求

微机型高压断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及合闸，以避免由于重复的整组试验造成高压断路器反复分合带来不良影响，本模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品，也可与其它厂家的继电保护校验装置配套使用。特别在新建厂、站的高压断路没调好或未投直流电源的情况下，使用本装置进行继电保护试验将不受外界因素的影响，从而缩短调试时间，提高试验工作效率。在生产厂家和科研等部门使用该装置更显得事半功倍。

三、技术参数要求
1.跳、合闸线圈：六组

2.断路器位置输出接点：12对

3.供电电源：220V±15%

4.跳合闸操作电源电压：24-220V交直流

5.跳合闸线圈电阻选择：0.25A、0.5A、1.0A、1.5A、2.0A、2.5A

6.合闸时间选择：20-120ms任意设置

7.模拟断路器常闭/常开接点容量：AC 250V/8A, DC 250V /2A

8.隔离直流电压输出：110或220V，供电电流最大1A

9.人机界面：7英寸高清触摸液晶显示屏

10.整机尺寸：133 mm×445 mm×360mm（H×W×D）

11.整机重量：<8kg
	1
	套
	
	

	4
	3相模拟断路器
	一、主要硬件配置要求

六组独立的跳合闸线圈；6对断路器位置输出接点；一组辅助直流电源输出（110V/220V可选）

二、主要功能特点要求

SB6250W微机型高压断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及合闸，以避免由于重复的整组试验造成高压断路器反复分合带来不良影响，本模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品，也可与其它厂家的继电保护校验装置配套使用。特别在新建厂、站的高压断路没调好或未投直流电源的情况下，使用本装置进行继电保护试验将不受外界因素的影响，从而缩短调试时间，提高试验工作效率。在生产厂家和科研等部门使用该装置更显得事半功倍。

三、技术参数要求
1.跳、合闸线圈：三组

2.断路器位置输出接点：6对

3.供电电源：220V±15%

4.跳合闸操作电源电压：24-220V交直流

5.跳合闸线圈电阻选择：0.25A、0.5A、1.0A、1.5A、2.0A、2.5A

6.合闸时间选择：20-120ms任意设置

7.模拟断路器常闭/常开接点容量：AC 250V/8A, DC 250V /2A

8.隔离直流电压输出：110或220V，供电电流最大1A

9.人机界面：7英寸高清触摸液晶显示屏

10.整机尺寸：133 mm×445 mm×360mm（H×W×D）

11.整机重量：<6kg
	1
	套
	
	

	5
	后台监控机
	AMD Ryzen 5 4600G(6C,3.7GHz)/16G联想/1T SATA希捷/GT710 2G英伟达/2个千百兆自适应网口/DVD-RW +24寸显示器
	1
	套
	
	

	6
	讲台
	一、外观要求

1.L*W*H（mm）闭合：1100*770*1000，展开：1100*1650*1000；（允许正负5mm偏离）；

2.材料：桌面采用木黄色耐划木质材料，采用9mm的高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；

3.▲所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；；提供具有CNAS或CMA标志的检测报告（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

4.上层正面为ABS工程塑料，防潮防锈防静电，前壳尺寸：≦1100*170*330mm，双U型塑钢桌面整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，折弯弧度≧16°，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料（尺寸598*50*75mm）分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水。

二、功能要求

功能：上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；

上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。

▲1.所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级，提供CNAS机构出具的检测报告（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

2.下层前门采用对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔，美观大气；

3.下层拼装式设计,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。

▲4.产品通过针对冷轧钢架抗细菌性能的测试，检测依据和方法为GB 21551.2-2010  家用或类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录A：抗细菌性能试验方法1（贴膜法）及效果评价，检测项目为抗细菌性能（大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)，测试结果抗菌率>99%，具有抗细菌作用，提供具有CNA或CMA标识的检测报告（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）
	1
	台
	
	

	7
	电脑
	自带无线网卡≥I5-14400F 16G 512G固态 ≥4G独显 无光驱 ≥23.8液晶显示屏
	1
	套
	
	

	8
	电脑
	自带无线网卡≥I5-14400F 16G 512G固态 ≥2G独显 无光驱 ≥23.8液晶显示屏
	13
	套
	
	

	9
	投影仪（带幕布）
	▲投影显示系统：3LCD显示系统，芯片尺寸：≥0.63”（屏蔽DLP产品）（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲亮度：≥ 4800流明（中心亮度）；≥4600lm（ISO21118标准）（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲分辨率：1024x768（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲对比度：≥25000:1（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

光源类型：240W长寿命灯泡

长寿命灯泡，标准模式下使用寿命长达10000小时，节能模式下使用寿命≥20000小时

投射比：≥1.48~1.78:1

▲整机功率：≤340W（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

输入端口：VGA INx1、HDMI INx2、Video IN x1、Audio IN（3.5mm）x1、Audio Out（3.5mm）x1、VGA out x1、Audio in(L/R)x1、RS232C x1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、扬声器16Wx1

多种投影方式：前投；背投；吊装/前投；吊顶背投；自动吊顶/前投；自动吊顶/背投 

▲快速冷却功能：三种快速冷却方式可选：0秒允许关机后直接拔掉电源线无需等待投影机冷却，60秒比正常模式冷却时间短冷却速度快，正常即正常速度冷却，在不同模式下关机所需冷却时间不一样（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

梯形校正功能：多种功能可选：调整校正储存或者复位；水平或者垂直梯形手动调整；四角校正；复位值将调整的梯形范围恢复原值。

自动设置：自动设置功能可选：输入源搜索开或者关；自动切换搜索输入信号源自动电脑调整输入模拟信 号时自动调整相位、水平位置等；自动梯形校正具有关或者手动或者自动进行梯形校正。

密码保护：开机后输入正确设置密码启用投影机；支持开机画面设置密码锁定，防止开机画面被随意更改。

▲HDMI信号设置可以设置HDMI信号格式图像范围以及HDMI声音输出，以及通过HDMI EQ调整声音输出效果（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

▲无线投屏：通过专用投屏软件，搭配WiFi dongle（选配）即可实现无线投屏功能，同时支持最多4路信号同时输入，以及4分屏，以及将电脑图像投屏至多台投影机显示（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

产品认证：3C认证证书、节能环保证书、CEL报告

幕布：≧100寸 16/9 电动遥控幕布
	1
	套
	
	

	10
	智慧黑板
	一.整机设计

1.▲整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H（提供检测报告复印件加盖公章，原件备查。）

2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

3.▲采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
4.▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。

6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

7.▲整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
8.▲整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
9.▲整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。

11.▲整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

12.▲整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
13.▲整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。

15.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。

16.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

17.▲整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）  
二.插拔式电脑模块：

1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

2.▲PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
3.▲电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
	1
	套
	
	

	11
	直流电源柜
	DC220V、DC110V,3000W
	1
	台
	
	

	12
	插线板
	新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长1.8米
	15
	个
	
	

	13
	环境改造
	原水磨石地板，原实验室打磨清洗后效果不好，有一些残留的化学试剂渗透变色无法消除拟采用环氧地坪，面积约130㎡。
	1
	项
	
	

	合计（元）
	

	合价=数量*单价

合计=所有合价之和


三、法定代表人身份证明
供应商名称：                              
姓名：          性别：          年龄：          职务：          
系                        （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                             供应商名称：（盖章）
日
期：
年
月
日

	粘贴法定代表人（身份证复印件）


四、法定代表人授权书
致    （采购人）        ：
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   。
代理人无转委托权。
供应商名称：（盖章）
法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
日        期：        年    月    日
	粘贴被授权人（身份证复印件）



注：如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书
五、资格审查资料
资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	对应页码

	1
	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章）； 
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近六个月内任意一个月的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章）；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；
	
	

	4
	有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
	
	

	5
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。
	
	

	6
	参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
	
	

	7
	本项目采购金额是专门面向中小微企业，仅接受中小微企业供应商投标，非中小微企业供应商投标为无效投标。（须提供《中小企业声明函》加盖供应商公章，否则视为未提供）
	
	


1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近六个月内任意一个月的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                     。( 若有 )
主要专业技术能力有：              。( 若有 )
声明人：（盖章）
                                      日  期：      年    月    日
4、有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

5、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。

6、参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
无重大违法记录声明函
（采购人） ：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加本次投标活动前3年内在经营活动        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
声明人（盖章）： 
                                                日  期：    年    月   日

7、本项目采购金额是专门面向中小微企业，仅接受中小微企业供应商投标，非中小微企业供应商投标为无效投标。（须提供《中小企业声明函》加盖供应商公章，否则视为未提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （采购人单位名称）的          项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1、      （标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）， 从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2、       （标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）， 从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

。。。。。。 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                       单位名称（盖章）：       

                                 日
  期：

六、投标文件响应及偏离
（一）商务响应及偏离说明表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
日期：
注：1.供应商需在本附件内，列出不能符合的有关段落，并说明原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案。
2.如果行数不够，请自行增加。

（二）技术、服务响应及偏离说明表
	序号
	招标文件
	投标文件
	说明
	技术规格响应证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
日期：

注：1.供应商需在本附件内，列出不能符合的有关段落，并说明原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案。
2.如果行数不够，请自行增加。

七、技术服务方案
八、供应商认为需要提供的其他证明材料及文件
附件一、残疾人福利性单位声明函格式（若供应商为残疾人福利性单位须提供） 

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）： 

日期： 

附件二、属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供） 

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

