苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0787

采购单位：苏州市中医医院

项目名称：西苑医院苏州医院病理设备

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年12月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	59

第六章 评标办法和评分标准	66

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0787 |
| 2 | 项目名称 | 西苑医院苏州医院病理设备 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人：严工、方工 联系电话：0512-69820896、69820882 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市中医医院 地址：苏州市姑苏区杨素路18号 联系人：徐洪 联系电话：0512-67872446 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年01月22日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年01月22日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年01月22日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况：西苑医院苏州医院病理设备招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2025年01月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0787

2.项目名称：西苑医院苏州医院病理设备

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币叁佰捌拾陆万壹仟叁佰元整（￥3,861,300.00元）

标段一：西苑医院苏州医院病理存储预算金额为人民币壹拾叁万捌仟陆佰元整（￥138,600.00元）

标段二：西苑医院苏州医院病理取材台、通风柜预算金额为人民币叁拾叁万伍仟元整（￥335,000.00元）

标段三：西苑医院苏州医院细胞病理设备预算金额为人民币贰拾万元整（￥200,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院病理冰箱等预算金额为人民币贰拾陆万零柒佰元整（￥260,700.00元）

标段五：西苑医院苏州医院全自动免疫组化仪预算金额为人民币壹拾伍万元整（￥150,000.00元）

标段六：西苑医院苏州医院显微镜预算金额为人民币伍拾贰万肆仟元整（￥524,000.00元）

标段七：西苑医院苏州医院全自动染色封片一体机预算金额为人民币陆拾玖万玖仟元整（￥699,000.00元）

标段八：西苑医院苏州医院打号机预算金额为人民币肆拾肆万元整（￥440,000.00元）

标段九：西苑医院苏州医院常规病理设备预算金额为人民币壹佰壹拾壹万肆仟元整（￥1,114,000.00元）

5.最高限价：人民币叁佰陆拾陆万捌仟贰佰叁拾伍元整（￥3,668,235.00元）

标段一：西苑医院苏州医院病理存储最高限价为人民币拾叁万捌仟陆佰元整（￥131,670.00元）

标段二：西苑医院苏州医院病理取材台、通风柜最高限价为人民币叁拾壹万捌仟贰佰伍拾元整（￥318,250.00元）

标段三：西苑医院苏州医院细胞病理设备最高限价为人民币壹拾玖万元整（￥190,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院病理冰箱等最高限价为人民币贰拾肆万柒仟陆佰陆拾伍元整（￥247,665.00元）

标段五：西苑医院苏州医院全自动免疫组化仪最高限价为人民币壹拾肆万贰仟伍佰元整（￥142,500.00元）

标段六：西苑医院苏州医院显微镜最高限价为人民币肆拾玖万柒仟捌佰元整（￥497,800.00元）

标段七：西苑医院苏州医院全自动染色封片一体机最高限价为人民币陆拾陆万肆仟零伍拾元整（￥664,050.00元）

标段八：西苑医院苏州医院打号机最高限价为人民币肆拾壹万捌仟元整（￥418,000.00元）

标段九：西苑医院苏州医院常规病理设备最高限价为人民币壹佰零伍万捌仟叁佰元整（￥1,058,300.00元）

6.合同履行期限：自合同签订生效后接甲方进场通知后30天内供货并安装调试结束。免费质保期具体详见第四章招标内容。

7.采购需求：

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年01月22日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年01月22日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

联系人：徐洪

联系电话：0512-67872446

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820896、69820882

3.项目联系方式

项目联系人：严工、方工

电话：0512-69820896、69820882

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件；

14.1.6.1技术参数比较；

14.1.6.2履约能力比较；

14.1.6.3安装实施方案；

14.1.6.4售后服务要求；

14.1.6.5所投产品销售业绩比较；

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的;

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受苏州市中医医院的委托，就西苑医院苏州医院病理设备项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0787

二、项目名称：西苑医院苏州医院病理设备

三、预算金额：人民币叁佰捌拾陆万壹仟叁佰元整（￥3,861,300.00元）

标段一：西苑医院苏州医院病理存储预算金额为人民币壹拾叁万捌仟陆佰元整（￥138,600.00元）

标段二：西苑医院苏州医院病理取材台、通风柜预算金额为人民币叁拾叁万伍仟元整（￥335,000.00元）

标段三：西苑医院苏州医院细胞病理设备预算金额为人民币贰拾万元整（￥200,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院病理冰箱等预算金额为人民币贰拾陆万零柒佰元整（￥260,700.00元）

标段五：西苑医院苏州医院全自动免疫组化仪预算金额为人民币壹拾伍万元整（￥150,000.00元）

标段六：西苑医院苏州医院显微镜预算金额为人民币伍拾贰万肆仟元整（￥524,000.00元）

标段七：西苑医院苏州医院全自动染色封片一体机预算金额为人民币陆拾玖万玖仟元整（￥699,000.00元）

标段八：西苑医院苏州医院打号机预算金额为人民币肆拾肆万元整（￥440,000.00元）

标段九：西苑医院苏州医院常规病理设备预算金额为人民币壹佰壹拾壹万肆仟元整（￥1,114,000.00元）

四、最高限价：人民币叁佰陆拾陆万捌仟贰佰叁拾伍元整（￥3,668,235.00元）

标段一：西苑医院苏州医院病理存储最高限价为人民币壹拾叁万壹仟陆佰柒拾元整（￥131,670.00元）

标段二：西苑医院苏州医院病理取材台、通风柜最高限价为人民币叁拾壹万捌仟贰佰伍拾元整（￥318,250.00元）

标段三：西苑医院苏州医院细胞病理设备最高限价为人民币壹拾玖万元整（￥190,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院病理冰箱等最高限价为人民币贰拾肆万柒仟陆佰陆拾伍元整（￥247,665.00元）

标段五：西苑医院苏州医院全自动免疫组化仪最高限价为人民币壹拾肆万贰仟伍佰元整（￥142,500.00元）

标段六：西苑医院苏州医院显微镜最高限价为人民币肆拾玖万柒仟捌佰元整（￥497,800.00元）

标段七：西苑医院苏州医院全自动染色封片一体机最高限价为人民币陆拾陆万肆仟零伍拾元整（￥664,050.00元）

标段八：西苑医院苏州医院打号机最高限价为人民币肆拾壹万捌仟元整（￥418,000.00元）

标段九：西苑医院苏州医院常规病理设备最高限价为人民币壹佰零伍万捌仟叁佰元整（￥1,058,300.00元）

五、合同履行期限：自合同签订生效后接甲方进场通知后30天内供货并安装调试结束。免费质保期具体详见第四章招标内容。

六、招标内容：

# 标段一：西苑医院苏州医院病理存储（核心产品：玻片柜）

| 病理存储 质保≥5年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 玻片柜 | 10 | ★1、底座采用1.0mm冷轧钢板，箱体0.8mm冷轧钢板，抽0.8mm冷轧钢板 ★2、七二十抽(十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片850张每组存放切片50000张以上)； 3、尺寸≈403*478*1620mm |
| 2 | 蜡块柜 | 12 | ★1、采用冷轧钢板，底座1.0m冷轧钢板，箱体0.8mm冷轧钢板，抽0.8mm冷轧钢板； 2、每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有活动分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块15000块左右。 3、尺寸≈403*478*1620mm |
| 3 | 强腐蚀化学品安全柜 | 1 | 1、尺寸：≥1650*590*460mm，单门手动； ★2、PP聚丙烯材质，双控锁； |
| 4 | 易燃化学品安全柜 | 2 | 1、尺寸：≥1650*590*460mm，容量：83L,单门手动； ★2、双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； ★3、厚度大于1.0mm的钢板经过点焊接，三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节； ★4、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆，防止化学侵蚀； 5、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 |
| 5 | 晾片柜 | 2 | ★1、框架结构，冷轧钢板喷塑； ★2、四节一组，每组5抽； 3、整体尺寸：≥高1520×长515×深480mm； ★4、容量：可放约6000个载玻片； |

# 标段二：西苑医院苏州医院病理取材台、通风柜（核心产品：序号2通风柜）

| 取材台及通风柜 质保≥5年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 取材台 | 2 | - 采用半封闭式“上送侧排”的气流组织设计（即在传统排风取材台的基础上加入新风系统），取材台操作区记录台一侧采用透明玻璃设计，操作者无压抑感，舒适度高，同时避免取材区域液体飞溅。 ★2、智能控制系统采用液晶操作面板，内置智能化取材台控制系统软件，配置送排风一键智能启停系统，整机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全；提供类似“智能化取材台控制系统”软件功能的《软件著作权证书》、《软件产品证书》和《软件测试报告》。 3、取材台标配新风离子净化系统，通风系统内置风速传感装置，空气质量监测装置，PM2.5过滤装置，离子净化装置，离子净化强度可依据取材台层流区污染程度动态调节净化强度，持续降解取材台及其周围污染气体，风速、空气质量、净化强度等均实时动态显示与液晶操作面板。 4、机体采用优质316不锈钢材质，尺寸1800*800*1950mm，双通道上送下排，与空气处理净化系统无缝对接，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生物安全； ★5、顶层为下送式层流送风层，可送净化新风量不小于600m3/h，嵌入式LED照明光源、万向匀光射灯，光源面积≥35%；定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置“无人静默”消毒时间段；提供国家认可的检验机构出具的检测报告，报告中新风风量应符合上述要求，报告中应附有产品检测过程照片，检测报告须具有CMA标识，否则不符合要求。 ★6、下层为可升降下排式水气分离操作面，台面升降系统行程大于150mm，可在该范围内任意高度使用，满足不同身高作业，配一体化水池，操作台面与水池方向保持倾斜，让污水顺利及时排出；提供国家认可的检验机构出具的检测报告，报告中升降行程应符合上述要求，报告中应附产品照片，检测报告须具有CMA标识，否则不符合要求。 7、台面采用316不锈钢材质，集成折叠式冷热水龙头、甲醛灌注装置、不锈钢抽拉式冲洗器、防标本下漏专用层架水池，层架面积覆盖水池面积≥95%，有效阻止微小标本遗失； 8、甲醛灌注装置配置有低液位警报系统，外置式液桶，隐藏式台面注液口，附带加液配件，方便加注甲醛固定液； 9、下水系统配置电动型废弃标本管路粉碎系统，采用气动控制，处理多余标本，避免堵塞下水管道。 10、取材台工作区设置有废液回收装置，废液可通过专用废液搜集装置搜集进入废液桶，废液桶内置于取材台下柜体，方便废液桶的更换或归集。 11、取材台标配移动式液晶显示器支架及液晶显示终端，便于各类病理系统及软件的投屏显示，显示器角度及位置可一定范围内调整。 12、定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置“无人静默”消毒时间段。 ★13、产品的保护联结电路连续性检验，绝缘电阻，耐压试验等电气安全性能符合《GB/T 5226.1-2019机械电气安全 机械电气设备第1部分:通用技术条件》相关条款，提供国家认可的检验机构出具的检测报告，上述检测结果合格，检测报告封面须具有CMA，否则不符合要求。 14、配备大体标本摄像功能 |
| 2 | 通风柜 | 2 | ★1、柜体尺寸≈1800×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成；提供类似“实验室通风柜智能控制系统”软件功能的《软件著作权证书》。 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边。 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，噪音值<46dB(A)，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；提供国家认可的检验机构出具的检测报告，报告中须体现“视窗高度可停任意位置”，噪音的检测合格，报告中应附有产品照片，检测报告须具有CMA标识，否则不符合要求。 ★5、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； |
| 3 | 通风柜 | 2 | 1、柜体尺寸≈1800×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、走入式设计； 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； ★4、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。 |
| 4 | 通风柜 | 2 | 1、柜体尺寸≈2400×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边； 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、龙头采用单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向；水盆采用实验室专用黑色PP水盆； 5、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； ★6、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。 |
| 5 | 通风柜 | 1 | 1、柜体尺寸≈2400×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边； 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； ★5、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。 |
| 6 | 通风柜 | 1 | 1、柜体尺寸≈1800×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边； 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、龙头采用单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向；水盆采用实验室专用黑色PP水盆； 5、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； ★6、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。 |

# 标段三：西苑医院苏州医院细胞病理设备（核心产品：全自动核酸提纯及荧光PCR检测系统）

免费质保期：≥7年

一、全自动核酸提纯及荧光PCR检测系统	数量：1套

1. HPV检测试剂用于对人脱落细胞样本中至少23种人乳头瘤病毒DNA定性检测且具体分型，型别至少涵盖HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68、6、11、42、43、44、53、81、73、82型，并确保检测质量。

2.检测试剂盒基于国际通用荧光PCR技术平台开发，操作简便，且适用于市面上大部分全自动荧光PCR检测仪。

3.上机反应时间一轮扩增不超过120分钟。

★4.试剂盒检测不超过6个反应管，单个反应系统检测能力不少于16个测试样本，体现检测通量的说明计算方式。

5.检测试剂盒的检测区域为非 L1 区域，避免因基因整合而漏检。

6.检测试剂盒具有良好抗干扰性能力，脱落细胞样本中含有血、粘液、白细胞等对本试剂盒的检测无明显影响。

★7.检测试剂盒设置内源性内标，用于监控检测全流程，保证检测质量。

8.权威机构实测灵敏度可达到 20 拷贝/反应。

9.试剂盒批内精密度和批间精密度Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5.0％。

10.试剂盒可实现仪器检测结果自动分析，可实现与LIS系统对接，便于上传和统计数据。

11.试剂盒连续参加WHO网络测评4次，合格率100%。

12.试剂盒生产厂家具有至少2个不同技术平台开发的HPV分型检测试剂盒，且具备HPV基因亚型的DNA测序技术，以保证临床可疑样本检测结果的科学性和准确性。

13.试剂盒生产厂家具有完善的技术支持服务体系，具有”24小时响应，48小时可到达现场”服务机制，可提供装机性能验证培训等相关服务。

14.可通过多种形式对科室人员提供相关知识培训及人员培养，保证每年至少2次技术巡访。

15.质量稳定

16.试剂生产厂家具有丰富的PCR实验室建设、管理和维护经验。

17.含病理系统接口费。

二、微探针处理仪		数量：1套

（一）设备及试剂用途：用来开展阴道微生物形态学分析，适用于免疫荧光技术检测，可同时扫描上皮细胞、白细胞、乳杆菌、杆菌(杂菌)、加德纳菌、真菌、孢子、芽生孢子、菌丝、线索细胞、滴虫等有形物质，可对菌群密度、菌群多样性、清洁度进行分析。

（二）参数要求

1、配套试剂组成：主要由免疫显色试剂A液、B液组成

2.检测方法：免疫荧光染色法

★3.检测所需标本：一次取样，两次涂片，A液观察真菌菌丝和孢子、芽生孢子，B液观察细菌、线索细胞、滴虫等有形物质进行免疫荧光标记染色，特异性更强，标本直接区分真菌和细菌，减少漏诊率。

4.检测范围; 真菌、细菌、滴虫及混合感染

5.储存条件：室温（1-30摄氏度）

★6.观察内容：U、B双波段，U波段下寻找真菌，呈蓝白色荧光，较B波段下真菌呈红色荧光更易于被发现。 B波段下寻找阴道毛滴虫、加德纳杆菌导致线索细胞外，同时对白细胞、上皮细胞、阴道微生物等有形成分分布进行观察，判断阴道微生态环境，指导临床。

7.数码生物显微镜光源类型:UV光、蓝光 荧光双光源

8.拍照方式:面阵拍照

9.物镜参数:20x平场消色差物镜 20x0.45/0.5

10.载物台偏移量:155*175m，允许±5mm

11.运动控制:高精密步进直线电机控制

12.定位精度:士1.4um

13.物镜扫描倍率:20X

14.阅片浏览时长:<90秒(每样本，含对焦时间)

15.对焦方式:自动/手动

16.自动聚集范围:±300um

17.精准对焦:有

18.识别准确率:>99%

19.通过目镜替换为CCD通过屏幕展示图像内容，方便多位医生同时进行对比观察，极大方便多科室医生会诊。

20.可用于荧光染色标本显微图像进行自定义多张拍照、浏览、存储及管理。

21.图片格式:JPG、PNG、BMP、TIF等

★22.采集图片数量多模式选择：

快速模式：AB孔合计≥144张。

标准模式：AB孔合计≥375张。

高级模式：AB孔合计≥465张。

专家模式：AB孔合计≥648张。

★23.通过电控载物台可以精确自动拍照观察样本，观察样本上的指定位置偏差<30μm。

24.可拓展鼠标键盘，一键导入模板(模板定制化);账号私密化，可电子签名，出具报告更省心;可接扫码枪，信息录入更便捷;

速度视野可调整，检测个性化;可接HIS、LIS系统，上传结果更方便

25.含病理系统接口费

- 全自动液基细胞制片仪	数量：1套

适用于宫颈、痰、浆膜腔积液、尿液、细针穿刺（甲状腺、乳腺、淋巴结等）等标本。

★配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、细胞提取液、巴氏染色液、HE 染色液、痰稀释液等组成。

制片方式：梯度离心＋自动转移＋自然沉降＋独立染色

细胞保存液：100%细胞样本被收集至保存液，保持细胞原有的形态结构，分解黏液，溶解过多的红细胞，减少黏液、红细胞的遮挡。

细胞提取液：处理样本时，遇到黏液、血性样本可通过细胞提取液去除干扰成分， 富集细胞及诊断成分，以达到制片的最佳效果。

巴氏染色液、HE染色液：自主研发生产的染液，可染宫颈、痰、胸腹水等其他细胞学标本。

细胞承载片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在玻片表面。

痰稀释液：痰标本专用，有效溶解粘液成分，排除干扰。

同一细胞保存液剩余样本可进行HPV检测和p16ki67双染检测，需提供细胞保存液说明书作为证明。

配套试剂盒制片要求：毎个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的玻片诊断面积直径为13mm的圈。

★制片染色机：批量处理≧45个样本，样本自动加样制片，可选巴氏染色和HE染色。

制片染色过程中，根据不同样本可选择不同模式来执行操作程序。

★染色可支持常规酸化返蓝染色方案即采用盐酸酒精分化技术，确保细胞核细微结构清晰，需提供设备操作程序说明。

毎个样本采用滴染，染色液一次性使用，杜绝交叉污染。

制片染色过程全程由设备内置平板电脑控制，操作便捷，无需单独配置电脑，可实时监控整个制片流程。

制片染色完成后，一键即可自动清洗维护。

染色针特殊镀膜处理，防挂滴、防腐。

特殊封针槽设计，防管道堵塞，延长使用年限。

★内置废液收集系统能实时监测废液情况，有效降低实验室噪音，并能防止废液溢出污染实验室环境。

含病理系统接口费。

# 标段四：西苑医院苏州医院病理冰箱等（核心产品：医用冰箱）

（一）纯水机	数量：1套

免费质保期≥5年（含滤芯更换）

技术参数：

- 产水量：60L/H（25℃）

- 产水水质：≥10MΩ（ GB/T 5750.13-2023生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标）

- 外观要求：

    - 所有部件箱体集成一体化，箱体外除进出水管道外无其他部件。

    - 水质监控数字化显示。

    - 机箱底部滑轮设计，方便移动。

- 纯水存储及输送要求：

    - 纯水进入使用仪器前不与空气接触。

    - 传送至用水点压力0.15-0.25Mp。

    - 与用水仪器直接对接。

- 控制要求：

    - 主机全自动控制，无需人员操控。

    - 纯水根据用水仪器要求全自动输送。

纯水机配置清单

| 产水量 | 配置 |  |
| --- | --- | --- |
| 60L/h | 1．预处理装置，包括： |  |
|  | 5u精密过滤器(2.5″×10″) | 1 |
|  | 第一级高效棒状活性碳过滤器（2.5″×10″） | 1 |
|  | 第二级高效棒状活性碳过滤器（2.5″×10″） | 1 |
|  | 2．反渗透主机，包括： |  |
|  | 品牌高压电机泵 | 1 |
|  | 品牌反渗透膜压力容器 | 1 |
|  | 名牌反渗透膜 | 1 |
|  | 在线检测表 | 1 |
|  | 压力表 | 3 |
|  | 单向阀 | 1 |
|  | 流量计 | 1 |
|  | 电磁阀 | 1 |
|  | 废水比 | 1 |
|  | 高压开关 | 1 |
|  | 低压开关 | 1 |
|  | 管接头及高压软管(D.C.C) | 若干 |
|  | 3．储存及输运系统，包括： |  |
|  | 自增压储罐 (10加仑) | 1 |
|  | 放水龙头 | 1 |
|  | 4．超纯化系统，包括： |  |
|  | 0817树脂桶 | 1 |
|  | 二通阀 | 1 |
|  | 核级树脂 |  |
|  | 5．附件等 |  |
|  | 扳手 | 1 |
|  | 棉滤芯 | 1 |
|  | 活性碳棒 | 2 |

（二）医用冰箱  数量：2台

免费质保期≥5年（冷链监测）

技术参数：

1.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；

2.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。

3. 温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度；

4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；

四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警。

5．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

6.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。

8.冷凝风机：冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

9.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。

★10.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。

11.多层搁架设计，可实现物品分类存取。

12.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。

13.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。

★14.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。

15.选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。可选配485接口。

16.选配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。

17、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。

18、整机噪音41分贝以下，提供安静的工作环境；

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 1 |
| 2 | 冷凝风机 | 1 |
| 3 | 蒸发风机 | 2 |
| 4 | 蒸发器 | 1 |
| 5 | 冷凝器 | 1 |
| 6 | 显示板 | 1 |
| 7 | 电脑板 | 1 |
| 8 | LED灯 | 1 |
| 9 | 搁架 | 6 |

（三）医用零下25度冰箱  数量：1台

免费质保期≥5年（冷链监测）

技术参数：

- 温度范围-10°C～-30°C可调节；

2、微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

★3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；

4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

★5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

★6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9、采用碳氢节能压缩机，更节能环保;

10、风机，高效制冷，使用寿命更长；

11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

12、立式单门结构，密封保温效果好，环保节能；

13、内藏式蒸发器设计，PCM内胆，防腐蚀，制冷快；

14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

★15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

17、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 个 | 1 |
| 2 | 外风机 | 个 | 1 |
| 3 | 蒸发器 | 个 | 1 |
| 4 | 冷凝器 | 个 | 2 |
| 5 | 温控器 | 个 | 1 |
| 6 | 控制传感器 | 个 | 1 |
| 7 | 环温传感器 | 个 | 1 |
| 8 | 搁架 | 个 | 3 |

（四）标本冷藏柜  数量：4台

免费质保期≥5年

技术参数：

1、立式对开门设计，有效容积≥761L;

2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；

★3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；

4、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条；

6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；

7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；

8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；

9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；

10、整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至2.6kW·h。

11、标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

12、6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性；

13、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；

14、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询；

★15、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

16、标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心；

17、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发器 | 件 | 1 |
| 3 | 冷凝器 | 件 | 1 |
| 4 | 蒸发风机 | 件 | 2 |
| 5 | 冷凝风机 | 件 | 1 |
| 6 | 传感器 | 件 | 1 |
| 8 | 显示板 | 件 | 1 |
| 9 | 主控板 | 件 | 1 |
| 10 | 搁架 | 件 | 12 |

（五）名称：生物安全柜   数量：2台

免费质保期≥5年

技术参数：

1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

2、单人操作，工作区宽度≥1100mm；

3、前窗10度倾角设计，方便操作；

4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；

★5、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；

6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1cm；

7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级；

★8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；

9、标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；

10、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；

11、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命；

12、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

13、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

14、产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；

15、交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；

16、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示进度0.01；

17、风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

18、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

19、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；

20、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；

21、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

22、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

生物安全柜配置清单

| 序号 | 主关件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 1 |
| 2 | 送风过滤器 | 1 |
| 3 | 排风过滤器 | 1 |
| 4 | LED灯管 | 1 |
| 5 | 紫外灯管 | 1 |
| 6 | 紫外灯镇流器 | 1 |
| 7 | 电脑板 | 1 |

（六）名称：水浴箱  数量：1台

免费质保期≥5年

技术参数 ：

1.指示方式:双层数显

2.有效容积:420x200x150mm

3.控温范围:室温至99.9℃

4.水温均匀性:1.0℃

5.电源电压:220±22V

6.电源频率:50±1Hz

7.额定功率:450+50W

（七）名称：烘箱  数量：1台

免费质保期≥5年

技术参数：

1.电源电压:AC220V 50HZ

2.控温范围:RT+10～200℃/RT+10～250℃（需订货说明）

3.恒温波动度:±1.0℃

4.温度分辨率:0.1℃

5.温度均匀度:±3%（测试点为100℃）

6.工作环境温度:+5～40℃

7.输入功率:1550W

8.容积:80L

9.内胆尺寸（mm）W×D×H:450×400×450

10.外形尺寸（mm）W×D×H:740×530×630

11.载物托架（标配）:2块

12.定时范围:0~9999min

# 标段五：西苑医院苏州医院全自动免疫组化仪（核心产品：全自动免疫组化仪）

免费质保期：≥5年

详细参数：

1、设备功能：可实现烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染在内所有步骤在同一台机器全自动完成，无需人工干预。

2、设备应用：可用于进行免疫组化单染、双染、多重荧光、快速冰冻，原位杂交、细胞双染等染色应用。

3、★玻片容量：单次切片装载能力60片，满载运行一轮染色时间可控制在2.5小时以内。

4、★玻片架6架，每架10个玻片位；每架可独立加/卸载，实现不间断运行。

5、每个组架配备独立的冲洗探头，总数量6个。

6、★试剂位点50个，试剂条材质采用导热金属材质，不宜弯折、变形以及破损。

7、★试剂区具备制冷功能，制冷温度可调范围：2℃-室温，常规可确保试剂在仪器内部处于2-8℃之间的温度，能够完好的保持试剂效价并防止试剂挥发。

8、提供试剂在线混匀功能：实现DAB、快红等试剂机器自动配制，无需人工预混操作，避免生物危害。试剂配制孔位12个。

9、★设备供应商可提供具备NMPA三类注册的ALK试剂。

10、★仪器操作电脑为显示屏触控，并内嵌至仪器内部，实现仪器电脑一体化，无需外接电脑主机及显示屏幕，避免因数据连接线外置带来的实验操作风险及仪器故障。

11、所有的染色组架、试剂组架处在同一个染色仓内，染色共用一组二抗试剂，无需另行加载同种试剂。

12、★孵育方式：抗体试剂孵育采用玻片水平放置的方式，避免因倾斜角过大的孵育方式带来的染色不均风险。

13、★冲洗及试剂滴加均采用侧面滴加，负压抽吸的的方式，避免喷射清洗及正面滴加对组织的伤害以及铺展不均的风险，保证组织不脱片及稳定染色。

14、采用固体液盖膜技术，有效防止试剂挥发，保证试剂均匀覆盖组织切片，保护组织不脱水不干片。

15、★每个玻片位具备微控加热台，可独立控温，而非同组架统一控温。温控范围：室温——110℃。

16、设备尺寸：长ⅹ宽ⅹ高≤1600ⅹ800ⅹ 1600（mm）。

17、仪器前方自带操作台，可临时放置切片及试剂，方便使用前后染色的试剂填补以及更换，提高实验效率，简化操作者的工作负担。

18、★每个玻片位可自主设置不同的抗原修复条件（包括修复液、修复温度、时间），可满足不同抗体指标最佳的修复条件。

19、具备自动升降门，且只能通过电脑端操作控制，避免盖门不固定带来的染色风险及可能的机械危险。

20、脱蜡溶液为环保无害液体， DAB废液和无害废液分开收集，减少有害试剂的处理成本。

21、机械参数：加样针采用特氟龙包被，减少交叉污染。

22、含病理系统接口费。

# 标段六：西苑医院苏州医院显微镜（核心产品：单人三目显微镜）

免费质保期：≥5年

（一）单人三目显微镜	数量：3套

★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。

2、调焦系统：通过物镜转盘聚焦，聚焦行程≥15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，微调精度≤1微米。

★3、观察镜筒：人机工程学宽视野三目镜筒，可调倾角5-35°，视场数≥22mm，瞳距、屈光度可调节，三档分光（0/100、50/50、100/0）；10X目镜，视野数≥22mm；

★4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长寿命LED光源，寿命20000小时以上，具有智能光强管理功能。

5、物镜：平场消色差物镜4X（NA≥0.1）、10X（NA≥0.25）、20X（NA≥0.4）、40X（NA≥0.65）。

6、载物台：右手超低位固定式载物台，高度不超过140mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层。

★7、物镜转盘：不少于5孔位智能编码型物镜转盘，自动记忆物镜信息，切换物镜时智能调节光强。

8、聚光镜：内置摇摆式聚光镜，NA≥0.9。使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。

★9、成像系统：500万像素彩色CMOS相机，含标准C接口和图像处理软件。

（二）双人三目显微镜	数量：2套

★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。

2、调焦系统：通过物镜转盘聚焦，聚焦行程≥15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，微调精度≤1微米。

★3、观察镜筒：人机工程学宽视野三目镜筒，可调倾角5-35°，视场数≥22mm，瞳距、屈光度可调节，三档分光（0/100、50/50、100/0）；10X目镜，视野数≥22mm；

★4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长寿命LED光源，寿命20000小时以上，具有智能光强管理功能。

5、物镜：平场消色差物镜4X（NA≥0.1）、10X（NA≥0.25）、20X（NA≥0.4）、40X（NA≥0.65）。

6、载物台：右手超低位固定式载物台，高度不超过140mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层。

★7、物镜转盘：不少于5孔位智能编码型物镜转盘，自动记忆物镜信息，切换物镜时智能调节光强。

★8、聚光镜：内置摇摆式聚光镜，NA≥0.9。使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。

- 共览附件：满足双人同侧观察，观察者视野方向一致，分光均匀，具有LED多色光标指示器。

10、成像系统：500万像素彩色CMOS相机，含标准C接口和图像处理软件。

# 标段七：西苑医院苏州医院全自动染色封片一体机（核心产品：全自动染色封片一体机）

免费质保期：≥5年

1、站点数量：染色站点：站点总数≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点≥4个。

2、站点变更功能：水洗站点和加卸载站点可变更为试剂站点。

3、用彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中操作界面，可设置≥4个染色快捷程序

4、安全管理：具有≥2种以上登陆模式，密码/管理者登陆

5、报警系统功能：具有≥3种报警方式（文字、声音、灯光等）

6、人员和环境安全：具有废气浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。

★7、缓冲功能：抽屉具有缓冲功能，距离在关合位置3mm时能够缓冲后动关闭到位。

8、加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。

9、水洗站点水流大小可调节，提前注水，续流时间可设置水洗续流时间0-120秒

10、烤箱：1个，烤箱温度在室温至75℃可调，且有温度实时监测功能，

11、试剂加热功能：具有≥4个试剂加热站点，温度范围室温至38℃可调。

★12、远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过网页、小程序进行远程监控，实时了解设备运行状态；

13、设备可存储染色程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40步

14、试剂缸容量：单个试剂缸容量≤500ml，避免试剂缸过大造成试剂挥发浪费。

★15、染色通量：可同时处理载玻片架数 ≥ 10架，每架可容纳载玻片数 ≥ 30片

★16、染色管理：可根据染液浸染天数或架数自行调节浸染时间，保证染色恒定，包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表。

17、试剂缸容量：单个试剂缸容量≤500ml，避免试剂缸过大造成试剂挥发浪费。

18、试剂管理：可用≥3种不同颜色标识试剂状态，明确试剂有效（绿色）、临近有效（黄色）、立即更换的状态（红色），进行试剂更换提醒。质控界面及主界面的试剂站点顶端即会按颜色指示。

19、试剂更换：可根据系统提供 “使用时间”和“浸染架数”两种方式进行设置。

20、数据管理：配置USB接口≥2个，可导出Excel格式的质控数据表且可以进行设备升级操作。

★21、追溯系统：自动拍照扫描玻片二维码，可对单张玻片样本所经的染色程序、染液的批次、封片过程进行查询。

★22、 染封一体机扩展：无需转运装置可与封片机连接集成为染色封片一体机

★23、玻璃盖片技术：适用于H&E染色、IHC染色、特殊染色、细胞涂片等多种封片处理，长期保存不泛黄不褪色。

24、最大输出存储容量：≥90片/组。

25、盖玻片上载量：≥200片/次。

26、盖玻片数量提示：智能实时检测盖玻片剩余数量，并通过语音进行报警提醒。

27、封片速度：≥500片/时。

★28、输出存储方式：一站式托盘存储，封片结束直接阅片，无需二次转运

29、读片板一次放置≥9层。

★30、针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，且浸泡槽中二甲苯可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗，防止堵管。

31、针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶并收集到废液盒中，确保出胶稳定。

32、破损玻片自检：采用光学精密检测传感器，对破损盖玻片进行自检，并自动处理碎片。

★33、传动模式：四位联动运行模式，流水线作业；在多机械臂协同工作下，各机械臂互不干扰，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行。

# 标段八：西苑医院苏州医院打号机（核心产品：包埋盒打号机）

免费质保期：≥5年

（一）包埋盒打号机	数量：2套

技术参数

1.★打码原理：采用激光标刻技术，无需墨盒和色带，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形，无打印粉尘，无需加装粉尘净化系统

2.打印效果：字迹表面光洁度可达到6.3微米、表面光滑、无凹凸感，永不褪色掉色;打印分辩率为2500dpi；耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀、耐摩擦，可长久保存

3.★激光器：采用低能耗冷光源激光器，输出功率≤1.2W，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz

4.★打印兼容性：①可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；②可打印带盖和不带盖包埋盒

5.★上料装置：六槽自动旋转装料，可同时装载6种颜色包埋盒，长料槽和短料槽（ABS材质）可兼容、互换使用，可兼容散装包埋盒和预包装条状包埋盒。

6.出料收集：呈45度角出料，具有红外感应装置，满料后自动暂停，取料后自动接续打印；且设备后置红外感应装置的启停控制开关

7.★收集托盘：标配具有一次成型的ABS材料的托盘，且有320个唯一坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立摆放，且包埋盒之间不接触, 并与智能标本库兼容

8.观察窗：具有半透明拆卸式观察窗，采用插拔式定位螺柱固定，便于观察维护。

9.打码速度：≤3秒/个包埋盒

10.仪器尺寸：长≤510（mm）*宽≤300（mm）*高≤366（mm），桌面占位≤0.16㎡，体积小巧，节约操作空间

11.语音功能：具有语音控制及语音报警功能

12.物联网功能：扫码连接专业售后APP，随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。

13软件兼容性：兼容中英文操作界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

14软件个性化：操作软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能。

15.含病理系统接口费。

包埋盒激光打号机配置清单

| 项目 | 数量 | 技术参数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包埋盒激光打码机主机 | 1台 | 长*宽*高：约510*300*366（mm） | 不含脚垫高度尺寸 |
| 装料筒 | 6个 |  |  |
| 条装包埋盒 | 6条 | 75个包埋盒/条 |  |
| 收集托盘 | 1个 | ABS料开模成型、具有320个坐标位 |  |
| 打码软件 | 1套 |  |  |
| USB数据线 | 1根 |  |  |
| 电源线 | 1根 |  |  |
| 合格证 | 1个 |  |  |
| 说明书 | 1本 |  |  |

（二）玻片打号机		数量：1套
1.★打码原理：采用激光标刻技术，无需墨盒和色带，对载玻片表面无灼烧、不产生加热或变形

2.打印效果：字迹表面光洁度可达到6.3微米、表面光滑、无凹凸感，永不褪色掉色;打印分辩率为2500dpi；耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀、耐摩擦，可长久保存

3.激光器：采用低能耗冷光源激光器，输出功率≤1.2W，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz

4.★上料装置：采用侧翻、弹匣式可互换上料装置；采用弹匣式预包装玻片装料盒，100张/盒

5.推料装置：载玻片推料装置采取弹顶复位结构，推料回程推板与载玻片不接触

6.下料装置：载玻片出料输送通过独立的C3级精密丝杆电机（应用于切片机）驱动，采用高精密丝杆传动+线性导轨支撑传送

7.★收集装置：采用弹珠式卡位、不锈钢材质可抽拔出料收集盒，收集盒装置中托料机构为弹性自动升降机构,且具有感应装置

8.★收集托盘：标配具有一次成型的ABS材料的托盘，且有22个唯一坐标，每个坐标对应30张玻片直立排放，并与智能标本库兼容

9.观察窗：具有半透明拆卸式观察窗，便于观察维护。

10.打码速度：≤3秒/张玻片

11.玻片兼容：可打印含激光粉和不含激光粉漆面玻片、以及免疫组化玻片，且不破坏油漆面

12.仪器尺寸：长≤460（mm）*宽≤200（mm）*高≤340（mm），桌面占位≤0.16㎡，体积小巧，节约操作空间

13.扫码打印：可外置扫码枪，实现扫包埋盒条码自动打印玻片信息

14.★净化系统：采用化学滤料为核心配件的空气净化系统，去除异味和过滤灰尘，非活性碳净化装置，前置有低噪音值风机用于收集异味和粉尘，机身外侧后置滤料收集盒为弹珠定位可插拔式装置

15.打标区防护罩：内置有带磁性吸附可移动不锈钢防护罩，收集异味和灰尘，导入净化系统

16.语音功能：具有语音控制及语音报警功能。

17.物联网功能：扫码连接专业售后APP，随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。

18软件兼容性：兼容中英文操作界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

19件个性化：软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能。

20.含病理系统接口费。

载玻片激光打号机配置清单

| 项目 | 数量 | 技术参数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载玻片激光打码机主机 | 1台 | 长*宽*高：约460*200*340(mm) | 不含脚垫高度尺寸 |
| 玻片弹匣盒 | 2个 |  |  |
| 玻片收集盒 | 2个 |  |  |
| 收集托盘 | 1个 | ABS料开模成型、具有22个坐标位 |  |
| 化学滤料净化装置 | 1个 |  |  |
| 打码软件 | 1套 |  |  |
| USB数据线 | 1根 |  |  |
| 电源线 | 1根 |  |  |
| 合格证 | 1个 |  |  |
| 说明书 | 1本 |  |  |

# 标段九：西苑医院苏州医院常规病理设备（核心产品：冷冻切片机）

免费质保期：≥5年

（一）冷冻切片机      数量：1套

★1.按键式操作机身，便于戴手套操作

2.刀架冷空气循环技术，智能刀架制冷不易结霜，易于长时间切片避免产生冰晶3.空气净化系统确保安全的实验室环境

★4. 配双压缩机，实现腔体与样本头单独制冷，处理脂肪与织密组织

5. 冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃

6. 冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次

7. 带冷冻箱手动除霜功能

8. 速冻架冷冻位点：15+2个

9. 制冷片位点：2个

10. 速冷架制冷温度最低达：-42℃

11. 切片厚度范围：1-100 um

12. 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全

13. 电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s

14. 带样品回缩功能

15. 样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行

16. 抗菌银离子表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖

★17. 拥有第三方认证的紫外线箱体内部消毒功能，可有效灭活新冠病毒等有害微生物，避免毒性消毒水使用，并可在低温环境下完成消毒无需恢复至室温再运行

18. 设备顶部预留充足的储物空间，方便操作；底部预留腿部空间，站姿与坐姿皆可提供舒适的切片体验。

（二）全自动冰冻染色机	数量：1套

1、可进行快速冰冻切片染色盖片、细胞学染色盖片、常规染色盖片

2、迷你式小体积机型，占用空间少，使用便捷，862×464×550mm  70kg

3、4分钟内完成染色和盖片过程

4、染色后自动盖片，无需技术人员介入，省时省力，无需值守

5、站点数量：24个，包括上载站点1个，下载站点1个，试剂站点16个，水洗站点4个（可设为试剂缸），烤缸2个

6、4个试剂站点具有智能恒温功能

7、8寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面

8、可编辑程序数量200套，每套程序可设置100个步骤

9、每个步骤设置时间：1秒—59分59秒

10、染色程序每个步骤任意设置“精确”、“优先”、“普通”3种选项

11、可设置“沥液”、“甩片”、“搅拌”功能

12、快捷启动键，一键启动

13、随时追加样本

14、试剂缸容积：120±30ml

15、玻片架容量：6片/架

16、根据水压可调节水流量，保证洗涤充分。

17、染色过程中实时检测流水缸内的进水状态，出现水流不符合要求时，设备自动报警提示

18、智能按需供水，节约用水

19、具备质控功能

20、盖片速度：800片/小时

21、喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时自动报警

22、坏盖玻片、无盖玻片智能检测

23、经典玻璃盖玻片盖片模式，清晰度和透明度高，提高读片质量

24、圆弧压片，减少气泡产生

25、采用线状滴胶方式

26、多种工作模式，染封模式，单染模式，单封模式

27、远程智能监控：具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP三个方式进行监控，实时了解设备运行状态，配置USB接口，可导出Excel的质量控制表。

28、运行程序断电保存，多重保障确保染色质量

29、任意缸开始

- 具有语音提示功能，提醒技术人员及时操作

- 全自动组织脱水机		数量：1套

★1.可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求

2.双脱水缸可独立运行，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。

3.试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.88L;

4.支持活检等小组织样本快速脱水≤3小时

5.试剂瓶具备半透明设计，且内置8种彩色编码且耐受试剂标签

6.石蜡熔化时长≤ 3.5小时

7.设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。

★8.设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸1个。

9.提供蓝色和黑色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接

★10.石蜡缸：≥4个，蜡缸容量 ≥ 3.9L; 蜡缸温度：50℃~71℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。

11.脱水缸温度范围35~85℃，其中石蜡58~85℃，脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃

12.脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。

13.具备试剂管理系统（RMS），可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理

14.液滴收集盘容量>3.88L

15.中文彩色LCD触摸屏，基于Windows OS的用户界面，且可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载

16.具备智能错误处理功能，以保护样本

17.可自由配置程序数 ≥ 20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥ 1000小时。

18.包埋盒样品篮内置蓝色二维码卡片及黑色二维码卡片

19.具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统。

20.具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡

21.清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

- 石蜡包埋机	数量：1套

1. 分体式组织包埋机，适合左右利手

2.扶手设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落

3. 可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作

4. 独立冷台可以随意放置在热台的两侧

5. 5.7英寸LCD可触式电容屏幕，无多级菜单，一目了然，操作简便，灵敏，耐用

6. 石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关，这样便于大型组织的包埋，也可以选配脚踏开关控制石蜡分配

7. 工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢

8. 石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节

9. 标配LED灯照明，耐用，抗疲劳

★10. 速冷点面积大于6.5cm´6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋

11. 石蜡槽容量:4升

12. 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约100个包埋盒或50个模具

13. 包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至70℃，以1℃递进

14. 再一次升级的电热钳，安全高效，镊子座单独加热温度：70℃

15. 可选配方形放大镜，极易调解和收纳，定焦于包埋区

16. 可预设自动开机、关机时间

17. 可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日

18. 提供出错消息，便于监控操作条件。

19. 提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。

20. 尺寸和重量

尺寸：高度约385 mm，宽度约560 mm，深度约600 mm

重量：约25 kg

- 冷冻台	数量：1套

1.分体式独立冷台, 也可用作切片前样本预冷。

2.使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。

★3.具有环境自适应控制模块，确保工作温度始终稳定在 -6 °C。

4.冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。

5.制冷表面大，可容纳约 60 个蜡块。

6.工作环境温度范围+20 °C 至 +30 °C

7.尺寸和重量

宽度： 约400 mm，深度： 约605 mm，高度： 约385 mm

重量： 约30 kg

- 石蜡切片机	数量：2套

1.切片厚度：1-60μm

2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm

3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

4.水平进样幅度：24mm

5.垂直样品行程：70mm

6.静音样品回缩：40μm

7.最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm

★8.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳

9.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

10.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

★11.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑

12.具备储物盘功能，方便放置常用工具

13.刀架带有红色护手，确保操作者安全

14.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

15.手轮有2个独立的安全锁定系统

- 冷冻台	数量：2套

1、操作简单，强大的制冷机，30分钟内达到工作温度。

2、数码显示屏，工作温度一目了然。

3、台面温度：-20℃-0℃

4、冷台冷冻面积：约355×370mm(S×W)

5、制冷面积大，可容纳100个标准蜡块

6、工作环境温度范围0℃至+30℃

7、尺寸：宽度：约410mm,深度：约600mm,高度：约440mm

配置清单：

主机      1台

电源线    1根

- 漂烘仪	数量：2套

1、电脑 PID 自动控温

2、自定义控温范围*

3、温控灵敏度 0.1℃*

4、高温预警功能，可设置预警温度*

5、正负 9 度温度校正*

6、摄氏度，华氏度可切换*

7、双重温度保护：电脑控温，温控监测温度，确保热源安全运行

8、多层斜坡烤板方便快捷。每台可放置 64 张玻片

9、烤片机加热倾斜设计

10、烤片盘涂层采用阳极氧化处理，提高涂层耐用性

11、摊片盘及烤片盘黑色，提高对比度

12、摊片盘可拆卸，方便取倒水

13、摊烤采用模块化设计，可自由组合为一体机，灵活多变

14、摊片模块：宽度≥320mm，深度≥320mm，高度≥110mm

15、烤片模块：宽度≥270mm，深度≥320mm，高度≥110mm

16、电压：220VAC

17、电频：50/60HZ

18、加热功率：≥540VA

- 组织切片冷雾化机	 数量：2套

1.用途：用于病理切片工作中的蜡块雾化、加湿，降低静电、卷片、

裂缝等问题

2.整机由主机、可灵活定位的不锈钢鹅颈管、出雾口装置组成。

3.采用微孔雾化技术

4.开机即用，无需任何形式的预热或预处理工作

5.出雾量 0-1ml/min 可调

6.具备制冷功能，出雾 10-15℃

7.设置过水保护装置，水位过低，自动提示

8.加水口或加水装置位于设备的侧面，采用喇叭口设置，兼容市

面上的矿泉水/纯净水水瓶。

9.体积小巧，可放置于切片机的上方平台。

- 低速离心机	数量：2套

低速离心机 参数

| 最高转速（rpm） | 6000 |
| --- | --- |
| 最大离心力（×g） | 5315 |
| 最大容量(ml) | 4×500 |
| 转速精度(rpm) | ±10 |
| 定时范围 | 1s-99h59min |
| 整机噪音(dB(A)) | ≤65 |
| 电源 | AC220V/50～60Hz |
| 整机功率(W) | 700 |
| 重量(kg) | 60 |
| 外形尺寸（长×宽×高）(mm) | 约624×478×365.5 |
| 生产日期/预期使用寿命 | 见箱体条形码/10年 |

转子参数

| 转子号 | 转子描述 | 转子容量 ml | 离心力 xg | 转速 r/min | 单管容量ml | 最大使用次数（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No：6 | 水平转子 | 4×500ml | 3166 | 4000 | 500 | 50000 |
|  | 适配器 | 4×4x50ml | / | / | 50 | 50000 |
|  |  | 4×10×15ml | / | / | 15 | 50000 |

安装及售后服务要求（适用于以上所有标段）：

1.按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核。

2.本项目中应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3.供方需长期提供优惠价格的主要零配件（承诺中标后提供原厂承诺的配件及消耗品的价格清单）；提供维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式。

4.服务期内，报修后2小时响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

5.投标文件中提供质保期满后的年保费用。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：西苑医院苏州医院病理设备

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0787

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：详见招标文件。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，由甲方向乙方按合同总价支付95%的款，余款5％在验收合格满三年，无质量问题，由甲方向乙方一次性付清。

（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

以下评分适用于标段一至标段九：

（二）技术参数比较（30分）

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“★”的技术指标为主要参数，若出现负偏离每项扣3分；本项最高得30分。招标文件中打“★”项有规定的按招标文件要求提供，未要求的按照下面的1、2、3点提供。

（注： “★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页，未按要求提供的视为负偏离。）

（三）免费质保期服务承诺（2分）

投标单位或生产厂家满足招标文件原厂免费质保要求，提供原厂免费质保承诺得2分。

（注：投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章，质保承诺函上须注明质保期限，不提供不得分。）

（四）安装实施方案（6分）

投标单位根据本项目特点，制定项目实施方案。

(1)交货期工序安排(包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等)；

(2)产品质量控制(包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等)；

(3)验收方案(包括不限于验收流程、验收方法、验收标准等)；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分；内容有一定合理性、可行性的得 1 分；最高得 6 分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（五）售后服务要求（16分）

1.维保收费及维保方案：4分

投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。

(1)维保收费清单及价格(包括不限于零配件、备品、备件价格)；

(2)整个维保工作具体维保内容(包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等)；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分；内容有一定合理性、可行性的得 1 分；最高得4分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

2.培训方案：6分

投标单位根据本项目特点，制定培训方案。

(1)培训内容及方法计划(包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等)；

(2)负责培训人员情况(包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等)；

(3)培训设备场地等情况介绍；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分；内容有一定合理性、可行性的得1分；最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

3.故障处理预案：6分

投标单位根据本项目特点，制定处理方案。

(1)预案可行性及完整度情况(包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等)；

(2)响应速度及处理流程(包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等)；

(3)资源调配和协调及支援能力(包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等)；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分；内容有一定合理性、可行性的得1分；最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（六）所投产品销售业绩比较（6分）

投标单位或投标产品提供2021年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供一份得2分,最高6分。

（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。