江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目

项目编号：HW-GZ-2025027

招 标 文 件

招标人：江苏科技大学

招标代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

2025年7月

目  录

TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc200529402" 第一章  招标公告	 PAGEREF _Toc200529402 \h 1第一章  招标公告 TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc200529402" 第一章  招标公告	 PAGEREF _Toc200529402 \h 1	 PAGEREF _Toc200529402 \h 1 TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc200529402" 第一章  招标公告	 PAGEREF _Toc200529402 \h 1

第二章  投标人须知	3

第三章 合同条款及格式	10

第四章 项目需求	17

第五章  评标方法与评标标准	21

第六章  投标文件格式	23

6.1 投标函	27

6.2 投标一览表	28

6.3 法定代表人授权委托书	30

6.4 资格证明文件	32

6.5 商务条款响应及偏离表	35

- 第一章  招标公告

项目概况

江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统招标项目的潜在投标人应在中通服咨询设计研究院有限公司获取招标文件，并于2025年7月23日下午14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HW-GZ-2025027

项目名称：江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目

预算金额：120万元（人民币免税）

最高限价：120万元

采购需求：

| 序号 | 采购标的名称（采购包划分） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能荧光光谱测试系统 | 1 | 套 |  |

合同履行期限：合同签订后 180日内。投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）投标人必须是经国家有关部门批准，具有独立承担民事责任的能力的独立法人或其他组织;

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或最新一年度的财务报告，成立不满一年不需提供）；

（3）投标人需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

（6）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图；

（7）投标人如使用进口产品投标，须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标人公章）。

（8）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①要求投标人以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②要求投标人进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

- 项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年7月3日至2025年7月9日，每天上午8时30分到11时30分，下午14时00分到17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：

报名需将下述资料盖章扫描件（1份）发邮件至 chenshu_xm@cicdi.cn，进行线上报名：

（1）营业执照复印件；

（2）法人授权委托书和被授权人身份证复印件；

（3）标书费付款凭证。

售价：500元人民币

汇款账号信息如下：

收款单位：中通服咨询设计研究院有限公司

开户银行：招商银行南京分行城北支行

账    号：12590209571000100000059

转账事由：多功能荧光光谱测试系统采购标书费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2025年7月23日下午14点30分（北京时间）

提交投标文件及开标地点：镇江市京口区健康路街道中山东路381号中山大厦14楼1402室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、江苏科技大学学校官网发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 江苏科技大学

地 址：江苏省镇江市京口区梦溪路2号

联系人：苏老师，0511-84400336

2.采购代理机构信息

名 称：中通服咨询设计研究院有限公司

地　址：南京市建邺区楠溪江东街58号

联系方式：陈沭、郑春雅、徐磊、李谦、胡洋、夏宜宁、朱晓琦、周明珠

3.项目联系方式

项目联系人：陈沭、马知仪

电　  话：13913913997、19941569769

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

3.2 政策功能

3.2.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.2.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.2.5 采购的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.2.6 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

3.2.7采购的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费见公告，招标代理服务费由中标人一次性支付，按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准的35%收取，上限为1.5万元。

5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦下载了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6.采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8.采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”“江苏科技大学”学校官网网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9.投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证明材料（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）采购文件中的其他资格性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（2）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照采购文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（3）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价。

（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人参照投标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与投标文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照投标文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11.其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

13.投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。 另外提供投标文件电子版一份（PDF格式，可将完成盖章和签字的纸质版投标文件进行彩色扫描，拷贝到U盘中，跟投标文件一起密封提交）。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标人、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16.投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19.开标

19.l招标代理公司将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加，如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理公司当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。招标代理公司将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20.评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21.投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22.对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由招标代理对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标代理以书面形式向评标工作组进行反馈。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23.无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8） 评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（9）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24.确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”“江苏科技大学”学校官网上进行公示。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他投标人恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.质疑处理

25.1参加投标的投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理公司提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标投标人法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标代理有权不予受理。

25.3未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标人所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，招标代理公司将不予受理。

25.5招标代理公司将在收到投标投标人的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.中标通知书

26.l中标结果质疑期满后，招标代理公司将向中标投标人发出中标通知书。

26.2中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标代理公司，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27.签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.货物的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 合同条款及格式

江苏科技大学国产设备采购合同

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招投标中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：。

2、货物名称、规格及数量详见附件清单。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为___________元（大写）人民币，分项价款详见附件清单。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于  （合同编号）  标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后180个日历日内完成本项目所有设备的安装调试及软硬件系统的集成等相关工作。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、质保

1）所有设备质保期从项目验收合格之日起 1 年；

2）在免费保修期内，一旦发生质量问题，提供24小时的技术咨询服务。2小时内响应，如需上门维修72小时内到达用户现场予以维修。

2、售后服务要求

除质保期内的免费售后服务外，同时负责质保期外的有偿设备维修工作。免费质保期外的售后服务可根据双方另行协商处理。

质保期满后，对产品进行跟踪服务。安排专人定期对用户方进行电话回访并提供技术咨询支持。由于用户使用不当等原因造成的产品损坏，由公司当事销售人员与用户签订维修合同，根据维修合同，技术维修组负责如期完成维修任务。

质保期外的售后服务措施：

保修期外提供所有产品的有偿维修，提供强大的技术支持，免费进行技术咨询。

设备如有质量问题，1小时内响应，如需上门维修服务，售后服务工程师12小时内到达现场，48小时内解决问题，如不能及时解决问题，经与用户协商一致将有偿提供性能不低于故障设备的备用品供客户使用。

提供的所有的替代零配件是新的未使用和未经修复的。

当用户不委托投标人维保的情况下，用户仍享有投标人质保期外承诺的应由投标人协助的维修相关的技术协助服务。

第九条 履约保证金

中标单位经其账户向学校提交中标金额9%的履约保证金，并到达指定账户。履约保证金在项目验收合格，中标单位提供相关资料申请，五个工作日内等额无息退还。

收款单位：江苏科技大学

收款账号：381006717010149000338

开户银行：交行镇江江科大支行

转账事由：HW-GZ-2025027履约保证金

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

货到安装调试完成经验收合格后，中标单位提供全额的增值税专用发票；甲方支付100%货款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，招投标中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向镇江仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

江苏科技大学进口设备供货及技术服务协议

甲方：江苏科技大学

乙方：XXXXXXXXXXXXX

| 甲 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： | 江苏科技大学 镇江市梦溪路2号 212003 0511－84448697 0511－84448697 | 招标号码： | WZ-202XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称： |  |
|  |  |  | 合同号码： |  |
|  |  |  | 签订地点： | 江苏镇江 |
|  |  |  | 签订时间： | 202X年XX月XX日 |
| 乙 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： |  |  |  |

根据江苏科技大学招投标工作办公室招标结果，就甲方向乙方购买有关仪器的供货及售后服务事宜达成以下协议：

- 仪器设备名称：多功能荧光光谱测试系统（设备名称）壹套 （原产地：XXXX国/XX公司）。具体配置、性能参数详见附件一《供货范围清单》。

- 设备总金额（CIP江苏科技大学）：免税人民币价XXXX元整（CNYxxxxxxx）(含外贸代理等所有进口费用)

- 交货期限：为乙方收到甲方外贸代理公司签署有效正式外贸合同后，收到免表后180天内将货物运抵江苏科技大学。

- 付款方式：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的50%见单付，余款凭最终用户签字的验收报告支付。（安装调试完毕，须提供《仪器设备技术验收报告》、学院签字后，连同乙方验收材料到国资处盖章。）

- 甲方根据本协议内容同外贸公司之间另行签订外贸代理合同，负责办理有关免税批文，以便进口货物的报关通关。

- 仪器设备到达甲方指定地点后，甲方应按照技术要求准备好场地和安装条件，乙方根据甲方要求及时指派专业工程师到甲方指定的现场安装调试直至正常运行，并须由甲方验收合格。乙方提供仪器设备的现场培训。

- 乙方所供仪器设备的免费质保期为安装调试验收合格之日起X年。质保服务详见附件二《售后服务承诺》。

- 乙方应按时提供全新、原厂生产，合格的设备和优质服务，否则应保证退换并向甲方支付相关损失。

- 本协议发生纠纷，甲乙双方积极协商，协商不成时，可向镇江市仲裁委员会申请仲裁。

- 甲方招标文件及乙方投标文件是本协议不可分割的组成部分，并具有同等法律效力。

- 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，甲乙双方代表签字盖章后生效。

- 收货人信息：江苏科技大学XXXX学院XXX老师(电话: XXXXXX )

- 履约保证金

中标单位经其账户向学校提交中标金额9%的履约保证金，并到达指定账户。履约保证金在项目验收合格，中标单位提供相关资料申请，五个工作日内等额无息退还。

收款单位：江苏科技大学

收款账号：381006717010149000338

开户银行：交行镇江江科大支行

转账事由：HW-GZ-2025027履约保证金

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：江苏科技大学 （盖章） 代表人（签字）： 联 系 人：XXX | 单位名称：XXXXXXXXXXX （盖章） 代表人（签字）： 联 系 人：XXX/手机XXXX |

附件一：供货范围清单

| 货号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 原产地 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：售后服务承诺

用户单位对合同上述条款已认真阅读，对设备名称、规格型号、配置、数量、价格、售后服务、送货地点、项目名称、项目号码等要素确认无误。

甲方用户确认清单(部门章)						乙方确认清单（盖章）

代表签名：								        代表签名：

手机号：                                        手机号：

XXXX年XX月XX日

- 项目需求

- 一、项目实施地点：江苏科技大学长山校区

- 项目交付时间：合同签订后180日内。投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

二、功能：

荧光激发和发射光谱，动力学扫描，三维光谱扫描，同步荧光扫描，荧光衰减光谱、时间分辨光谱（TRES）、量子产率。

三、技术指标：

1.光学系统结构：L型

2.光谱范围：230-1650nm

3.光源：

(1) ★除臭氧氙灯≥420W（集成式电源），可以显示功率、电压、电流和使用时间。

(2)高能量脉冲氙灯，光谱脉宽1.5到2.5µs，平均能量≥58W，重复频率:0.1-100Hz。

4.标准信噪比：≥25,000:1，水拉曼峰测试，激发波长350nm，狭缝5nm，积分时间1s。计算公式为S/N=(I397-I450)/I4501/2；可以根据用户需要的波长区域单独优化信噪比。

5.激发单色器

（1）类型：对称型Czerny-Turner

（2）三光栅塔轮结构，全软件控制转动

（3）焦距：≥322mm

（4）最小步进：0.01nm

（5）★单色器中内置电动滤光片消除高级衍射光，需提供软件功能设置界面截图。

6.发射单色器

（1）类型：对称型Czerny-Turner

（2）三光栅塔轮结构，全软件控制转动

（3）焦距：≥322mm

（4）最小步进：0.01nm

（5）★单色器中内置电动滤光片消除高级衍射光，需提供软件功能设置界面截图。

7.紫外可见检测器

（1）标配红敏光电倍增管

（2）半导体制冷模块，工作温度-20℃

（3）★暗噪声<100cps(-20℃)

（4）光谱范围：200-870nm

8.近红外检测器

（1）电制冷铟镓砷检测器

（2）光谱范围：870-1650nm

9.荧光寿命部分

（1）工作原理：时间相关单光子计数（TCSPC）测量

（2）激发光源：

皮秒脉冲激光器，脉冲频率20MHz-20KHz，波长375nm

（3）荧光寿命范围100ps-50us

（4）★最小时间分辨率≤306fs，计算公式为最小时间宽度/最大通道数，需提供软件截图证明

（5）通道数256-8192

（6）★光源通道数（START）：3；检测器通道数（STOP）:3

10.★采集模式为正向和反向双采集模式，兼顾高时间分辨率及快速、高效的数据采集（提供软件截图等有效证明文件）。

11.磷光寿命部分

（1）工作原理：多通道单光子计数（MCS）测量

（2）★激发光源：闪烁氙灯，平均能量≥58W，光谱脉宽1.5-2.5us，重复频率0.1-100Hz

（3）磷光寿命范围1us-50s

（4）★最小时间分辨率10ns，计算公式为最小时间宽度/最大通道数，需提供软件截图证明

（5）通道数500-8000

（6）光源通道数（START）：3；检测器通道数（STOP）:3

（7）USB接口与电脑相连

12.★光源接口，样品仓需包括一个激光器二合一接口，无需手动更换，预留≥2个光学入口，底部预留≥2个线缆接口，并需计算机自动控制的激发侧衰减片（提供实物照片）。

13.样品室内包含液体石英皿支架及带有温度传感器的循环水出入口。

14.★样品仓内标配用于保护探测器的快门开关；计算机控制的信号衰减器。

15.一套软件完成稳态、瞬态光谱测量以及数据分析，无需不同软件之间切换。具有批量测试功能，对于同一样品的不同测试需求，可在软件上设定好所有的稳态和瞬态测试条件，软件控制程序按顺序自动进行测试，无需人员值守，测试结束后可得到全部测试结果。

16.★前表面样品支架

测试固体、薄膜、粉末、高浓度液体及浑浊液体前表面荧光，可以在样品仓外部微调支架位置，实现最优化的激发。

17.积分球

（1）★直径≥150mm，手提一体式积分球，三面光学入口，顶部进样，可直接放入样品仓，无需光纤耦合

（2）高反射率聚四氟乙烯涂层

（3）★内置电路，可完成积分球内样品支架电动升降

（4）内置气氛入口，可完成惰性气体气氛测试

（5）可后续升级完成电致发光的测试

18.★拓展性：后期可以在主机上升级CPL附件，可完成圆偏振光谱的测试，提供主机耦合CPL附件实物照片和测试数据。

四、包装和运输要求：按照法规要求包装盒运输条件

五、本项目免费质量保证期要求不低于  壹  年。

六、售后服务方案、培训方案、售后服务机构及人员、售后服务标准要求、售后响应处理速度承诺等：

1）提供24小时的技术咨询服务。2小时内响应，如需上门维修72小时内到达用户现场予以维修。

2）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标供应商负责，安装、调试及由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标供应商承担。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担。

3）中标供应商应按采购人要求免费培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

- 第五章  评标方法与评标标准

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分 (35分) | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35 |
| 所投产品技 术参数及要 求响应情况 (50分) | 根据所投产品技术参数及要求响应情况进行综合打分： 1.与招标文件“★”要求有负偏离的，有一项扣4分，扣完为止 2.与招标文件非“★”要求有负偏离的，有一项扣2分，扣完为止 注 ：投标文件对于实质响应条款(★条款)或采购需求中有要求的条款需提供技术证明文件或指定的证明材料，未提供证明文件或材料的，视为负偏离。 |
| 供货安装方案 (4分) | 根据投标文件中提供的供货、安装实施方案等进行综合评审， (1)方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得4分； (2)方案完整，具有可行性、实用性和针对性，得2分； (3)方案内容部分满足采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； (4)方案存在明显缺陷或未提供方案的，得0分。 |
| 售后服务 (5分 ) | 针对项目特点、结合采购需求内容制定本项目的售后服务方案，评委根据供应 商提供的售后方案内容进行评分： (1)根据项目量身定制，方案内容充分、完善的，得5分； (2)方案大部分内容完善，可以满足售后过程中的大部分需求的，得3分； (3)方案内容简单、有需要改善之处的，得1分； (4)方案存在明显缺陷或未提供方案的，得0分。 |
| 培训方案 (3分 ) | 根据投标文件中提供的培训方案，包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施，进行综合打分： (1)方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得3分； (2)方案完整，具有可行性、实用性和针对性，得2分； (3)方案内容部分满足采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； (4)方案存在明显缺陷或未提供方案的，得0分。 |
| 销售业绩 (2分 ) | 提供2022年1月1日以来同品牌同型号产品的销售业绩（合同主体可以是投标人、厂家或者厂家代理商），以合同签订时间为准，每一个得1分，满分2分。 注：1.业绩需提供的材料：采购合同复印件，原件待查。 |
| 节能环保 （1分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第六章  投标文件格式

正本/副本

江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目

项目编号：HW-GZ-2025027

投标文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月     日

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章营业执照等证明文件，复印件加盖公章。 |  |  |
| 2 | 法人代表授权书（原件）、法定代表人和授权代表身份证复印件及投标人为授权代表缴纳2024年12月至2025年5月任意一月的社保证明材料（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书和社保证明）。 |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年财务审计报告复印件加盖公章，或2024年12月至2025年5月任意一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖公章），或其银行出具的本项目的资信证书。 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录的书面说明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。 |  |  |
| 6 | 有依法缴纳税收的良好记录，提供2024年12月至2025年5月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2024年12月至2025年5月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。 |  |  |
| 7 | 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）。 |  |  |
| 8 | 投标人如使用进口产品投标，须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 10 | 报价价未超限价。 |  |  |
| 11 | 招标文件中要求的签署、盖章。 |  |  |

| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

目  录

一、投标函

二、投标一览表

三、法人授权书

四、资格证明文件

五、商务条款响应及偏离表

六、技术参数响应及偏离表

七、技术规范点对点应答

八、投标产品要求

九、技术方案

十、投标人其它声明及材料

- 6.1 投标函

投标函

致：江苏科技大学

根据贵方江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目（项目编号： HW-GZ-2025027 ）的采购文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，投标人宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

- 6.2 投标一览表

投标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目

项目编号：HW-GZ-2025027

| 品名 | 投标报价 （元，含税） | 品牌型号 | 质保期 （年） | 供货期 （日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能荧光光谱测试系统 |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字（或盖章）：

日期：     年    月    日

填写说明：

1.投标一览表必须加盖投标人公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

2.投标人需提供《中小企业声明函》。

3.投标报价超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。

分项报价表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目

| 品名 | 规格型号 | 配置参数 | 生产厂家 |  | 预估数量 | 单价 | 税率 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 大写（小写） |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：     年    月    日

注：

1.单价和总价均应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益、及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外；

2.如果单价和总价不符时，以单价为准；

3.请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4.定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

5.本项目为货物类采购，投标人所填写的税率应当按照国家标准的货物税率进行填写。

- 6.3 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目（项目编号： HW-GZ-2025027 ）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。

附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

投标人为其缴纳的近半年中任意一个月的社保证明材料：

- 6.4 资格证明文件

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 财务状况报告（复印件）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件5 无违法违规记录声明（原件）

文件6 自招标公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件7 招标文件中的其他实质性要求

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：       年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：       年    月    日

- 6.5 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：       年    月    日

注：

1．投标人应当逐条对照招标文件合同条款，就投标文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如投标文件对合同条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 投标人未填写该表则表示完全满足招标文件合同条款要求。

6.6 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏科技大学多功能荧光光谱测试系统项目

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：       年    月    日

注：1．投标人应当逐条对照招标文件技术条款，就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如投标文件对技术条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 投标人未填写该表则表示完全满足招标文件技术条款要求。

6.7 业绩

近年（    年  月  日至    年  月  日）业绩情况表

| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 合同签订时间 | 采购内容 | 合同金额（万元） | 合同卖方 | 合同买方 | 合同买方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额合计： |  |  |  |  |  | 人民币 万元 |  |  |  |

注：若本项目对投标人业绩有要求，投标人应当如实填写本表并根据评分标准中的相关要求在本表后附相关合同关键页的复印件（加盖公章）或者其他相关证明材料。

6.8 技术方案

6.9 投标人其它声明及材料

投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |

投标人若符合相关要求，请提供企业声明函。

企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：         年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）