询价通知书

（电子标）

项目名称：官林镇卫生院基层慢病筛防中心设备采购项目

项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071

采 购 人：宜兴市官林镇人民政府

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

二O二五年八月

目     录

第一章 报价邀请函	1

第二章 供应商须知	3

第三章 项目技术要求和有关说明	19

第四章 政府采购合同（格式）	40

第五章 响应文件（格式）	50

- 第一章 报价邀请函

本项目询价公告已在江苏政府采购网发布，现对本项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参与报价并提请遵守下表中的相关事项：

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | - 1.项目名称：官林镇卫生院基层慢病筛防中心设备采购项目 - 2.项目编号: JSZC-320282-JSCW-X2025-0071 - 3.项目类型：货物类 - 4.采购方式：询价 - 5.评审方法：参照最低评标价法 - 6.预算金额：148.7万元 - 7.最高限价：同预算金额 - 8.核心产品：基层慢病筛防智能管理系统 - 9.采购标的所属行业：详见采购清单 - 10.是否接受进口产品：不接受 - 11.集中考察或答疑：无 - 12.本项目不接受联合体，不接受分包。 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 供应商须知”响应文件的组成中的“资格条件”； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 3. 本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 询价 通知书 | - “询价通知书”的获取：响应文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子询价通知书(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版询价通知书。 - “CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 - CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 响应 文件 | 1.响应文件制作及提交：将电子询价通知书导入政府采购客户端工具制作响应文件，导出加密的响应文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传响应文件。 2.提交响应文件截止时间后的响应文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 报价 保证金 | 本项目免收报价保证金。 |  |
| 6 | 其他 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以报价无效处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，供应商将无法看到开标、解密指令、异议回复等实时情况； 1.4响应文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单，通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始起30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因供应商自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由供应商承担； 1.5在评审结束前，各供应商应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为被授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表。 - 采购活动时间： 2.1提交响应文件截止时间及响应文件开启时间：详见本项目采购公告 2.2确定成交供应商时间：评审结束后，详见成交结果公告。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 详见本项目采购公告 |
|  |  | 采购代理 机构 | 详见本项目采购公告 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 供应商在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体:宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合询价通知书规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与本项目政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “供应商（电子签章）”是指供应商的电子公章，自然人报价即指自然人私章或签名。

2.4 “产品”指本询价通知书中所述产品（含配件）及相关服务。

2.5 “响应”指提交报价文件并对询价通知书提出的条件和要求进行实质性回应，采购公告及采购文件中的“投标”是指报价，本采购文件中的“报价”除单独列明外均指项目总报价。

2.6 “证明材料”指询价通知书中要求提供的相关材料且必须为有效的，即证明材料的完整性、真实性、出具方、有效期限、技术标准、认证范围等相关要求符合国家相关法律法规及询价通知书规定。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “报价无效”指供应商提交的响应文件不符合询价通知书或不符合采购人要求的情况，按无效响应处理。

2.10 “正偏离”指供应商提供的货物（服务）响应情况优于询价通知书要求；“负偏离”指供应商提供的货物（服务）响应情况劣于询价通知书要求。

2.11 本询价通知书中的招标与采购、询价通知书与采购文件、报价无效与响应无效、产品与货物、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.12本询价通知书中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对供应商提供的配套服务作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4可享受中小企业扶持政策的供应商应按照询价通知书要求提供中小企业声明，供应商提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。供应商应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则自行承担中小企业声明函无效的风险。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若供应商提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则报价无效。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。供应商提供的产品若涉及到优先采购产品的，须按照上述要求提供相关证明材料，否则不予享受政府采购优惠政策。

3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.7采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，供应商应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策详见相关文件规定。

4、报价费用

4.1供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.2 代理费：代理费用按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的70%，收费按差额定率累进法，由中标人支付。

4.3本项目专家评审费用由采购人支付,在评审结束后支付。评审费收费标准:参照苏财规[2016]48号文相关规定收取费用。

5、保密要求

5.1采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、询价通知书

6、询价通知书的组成

6.1供应商应登录“苏采云”系统下载询价通知书(后缀名为“.kedt”)。供应商须按询价通知书要求提交资料并对询价通知书相关内容作出实质性响应，否则报价无效。

6.2 询价通知书包括采购公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构（江苏春为全过程工程咨询有限公司）联系解决。

6.3 询价通知书如与询价公告有不一致的地方，以询价通知书为准；电子响应文件制作客户端工具中电子响应文件格式、说明与询价通知书格式、说明不一致的，以询价通知书格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、询价通知书的解释

7.1 本询价通知书中“第三章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、询价通知书的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日3个工作日前，在原询价公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取询价通知书的潜在供应商, 供应商应登录系统查看相应内容。不足3个工作日的，采购人或采购代理机构有权决定是否顺延提交响应文件截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的采购文件、公告信息为准。

8.2如澄清或修改公告有重新发布电子询价通知书的，供应商应下载最新发布的电子询价通知书制作响应文件。因供应商未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传响应文件导致其提交的响应文件不符合要求的，造成的损失及风险由供应商自行承担。

三、响应文件

9、响应文件的组成

（1）询价报价表

（2）资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明（授权委托书）：提供供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③具有独立承担民事责任的能力：提供供应商营业执照或法人（登记）证书，供应商为自然人的提供自然人身份证；

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑤有依法缴纳税收的良好记录：提供供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑥有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

⑧中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

特定资格要求：无。

注：以上近六个月、近十二个月是从提交响应文件截止日向前推算（不含响应文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交响应文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。

（3）符合条件

①响应函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

- 价格折扣文件

- 其他相关材料

上述（2）和（3）内容供应商应按要求提供有效证明材料，否则报价无效，相关材料格式见“第五章 响应文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书，视为供应商法定代表人亲自参加。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对供应商为非自然人。如上述“（2）资格条件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，供应商应当按照所参与的采购包提交相应的响应文件资料，不同采购包的响应文件资料不得混用且不作为评审依据

10、报价

10.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为报价无效。

10.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为报价无效。

10.4 每种货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、响应文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如供应商对询价通知书的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应询价通知书的要求。

11.4 不因响应文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决响应。本询价通知书中要求提供相关证明材料的，原则上供应商在响应文件中提交相关证明材料原件扫描件,若供应商无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由供应商自行承担证明材料被判定为无效的风险。供应商提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评审标准不一致，询价小组认为其实质相同的视作等同。若供应商提交的响应文件格式与询价通知书中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评审判断的，视为符合要求，否则报价无效。

11.5供应商提交的响应文件中不得修改本次采购的货物名称、数量。

11.6供应商提交的响应文件中加盖的公章，均视为经供应商法定代表人同意或授权。

12、电子响应文件

12.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包，并在询价通知书规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的询价通知书导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的响应文件，“苏采云”平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的（线上、线下）响应文件的损坏、丢失的，采购代理不承担责任。

13、响应文件的拒收：在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后提交的响应文件将被拒收。

14、响应文件的真实性

14.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、询价小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）询价通知书的要求。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

16、响应文件的退还

16.1 提交响应文件截止时间后，采购人和采购代理机构对所有供应商的响应文件一律不予退还。

17、响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照询价通知书要求签署、盖章后，并作为响应文件的组成部分。

17.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、采购代理机构、询价小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

18、报价无效的确认

18.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 响应文件未按询价通知书规定签署或盖章的；

- 不具备询价通知书中“供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按询价通知书规定的要求提供有效资格证明文件的；

- 响应文件中有询价通知书未允许提供的选择性内容的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过询价通知书中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 属于询价通知书“不得参加本次采购活动”的供应商的；

- 与其他供应商串通报价的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、实质性内容无法辨认或自相矛盾、不符合法律法规规定、不符合询价通知书中规定的实质性要求，其中之一的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- 1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2、启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

- 联合体报价、成交后分包

19、联合体、成交后分包（如有）

19.1联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

供应商如为联合体的，联合体各方应按询价通知书提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，其他地方需要供应商签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关报价均将被认定为报价无效。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 成交后分包

供应商根据询价通知书的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，须在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、采购活动

20、采购活动

20.1 采购人按询价通知书规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

提交响应文件或成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得开标。

20.2响应文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开启响应文件，相关注意事项详见报价邀请函。

21、评审

21.1 具体评审事务由采购人依法组建的询价小组（即评审委员会）负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

21.2 询价小组按照询价通知书的要求对供应商进行资格性及符合性审查。未通过资格性或符合性审查的，其报价无效。

21.2.1资格性审查是指询价小组按照本须知“9、响应文件的组成”中“资格条件”的要求对供应商响应文件中资格证明材料进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：询价小组将在资审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为报价无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）。存在以上任意一项不良信用记录，其报价无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，询价小组在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。供应商不良信用记录以询价小组在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因供应商不良信用记录改变而改变信用查询结果；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

21.2.3 符合性审查是指询价小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。此处实质性要求是指本须知“9、响应文件的组成” 中“符合条件”和询价通知书中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其报价无效。

21.2.4询价小组可以在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）等政府网站查询供应商提供的强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的认证信息，查看认证信息中的“品目”与本项目相关产品在节能（环境标志）产品政府采购品目清单中的品目是否一致，判定供应商提供的相关产品是否满足采购需求。

21.3 澄清有关问题。询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商，采用不见面交易模式的，可以采用数据电文形式进行，并做好记录。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。相关证书名称或内容与询价通知书要求不完全一致，但实质相同的视作等同。除以上询价小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要供应商提供相关证明材料外，供应商提供的响应文件以外的证明材料一概不作为评审依据。

21.4 评审方法和标准。

21.4.1 询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序排列，并作为成交候选人排序，编写评审报告。报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。

除了算术修正（21.4.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的价格进行任何调整。如有调整，根据调整后的报价参与评审和排序。

21.4.2 响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价报价表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

21.4.3询价小组对供应商提供的证明材料中关键要素应进行重点评审，以判定其是否符合要求。例如对节能产品认证证书的评审，应核对证书中的认证标准和技术要求、规格型号、生产厂家与响应文件中所提供的产品相关信息的一致性以及证书的发证机构和有效期。

21.5 采购人或采购代理机构宣读询价小组初步评审意见。

22、确定成交供应商

22.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

22.2成交结果确认后，采购代理机构将向成交供应商发出电子成交通知书，请成交供应商登录“苏采云” 系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载成交通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由成交供应商自行承担。

23、采购终止

23.1 在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞争报价的，按一家供应商计算。非单一产品采购项目，采购人在采购文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

六、报价保证金

24、报价保证金：本项目免收报价保证金。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本询价通知书不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

25.2成交供应商应于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以询价通知书和成交供应商的响应文件为依据。

25.4 签订合同前，成交供应商须交纳成交合同总金额  /  %的履约保证金。

25.4.1以转账、电汇等方式交纳的，按下表要求进行交纳和退还：

| 收款单位 | / | 交纳形式 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | / |  |  |
| 账 号 | / |  |  |
| 退还时间 | / |  |  |

25.4.2采购人应当允许供应商自主选择以保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

25.4.3 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函（保险）的形式交纳履约保证金。电子履约保函（保险)办理方式和相关要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号)。

25.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、报价行为及报价产品

26、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 报价产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如报价产品为进口产品的，则报价产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（询价通知书中有特殊要求的除外）。

- 询价通知书中要求供应商出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求以及与提供产品的对应关系，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

27、政府采购合同融资

27.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

27.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

九、验收

28、采购人将按照政府采购合同和询价通知书的规定以及供应商提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对供应商的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理

29、询问

29.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.2采购代理机构不负责向任何供应商解释评审情况。

30、质疑

30.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，供应商只能对其参与的采购包提出质疑。

30.2质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

30.3 质疑时效期间的起算：对本询价通知书提出质疑的，应自采购公告期限届满之日起计算，本次采购供应商应当收到采购文件期限和采购文件公告届满期限均为采购公告发布之日起三个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

30.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

31 、投诉

31.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向报价邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述

本项目为宜兴市官林镇人民政府的官林镇卫生院基层慢病筛防中心设备采购项目。

二、技术要求

本次采购项目的要求及数量详见下表。

| 采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软硬件名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 基层慢病筛防智能管理系统 |  | 套/3年 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 2 | 体征采集管理系统（含配套硬件一批） | 体征采集管理系统 | 套 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
|  |  | 体征采集管理系统配件 | 套 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 3 | 人体成分分析仪 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 4 | 糖尿病并发症筛查管理软件 |  | 套 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 5 | 免散瞳眼底照相机 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 6 | 眼科图像处理软件 |  | 套/3年 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 7 | 超声多普勒血流检测仪 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 8 | 震动感觉阈值检测仪 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 9 | 基层高血压综合管理智能系统 |  | 套 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 10 | 血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪） |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 11 | 运动健康管理系统（含监视显示屏、医护工作站） |  | 套 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 12 | 下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车） |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 13 | 康复数据处理软件（智能康复路径管理系统） |  | 套 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 14 | 动态心肺功能数据分析软件（智能6分钟步行监测分析系统） |  | 套 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 15 | 便携式多参数健康检测仪 |  | 套 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 16 | 等速上肢内收外展康复训练器 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 17 | 等速胸背部康复训练器 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 18 | 跑步机 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 19 | 划船机 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |
| 20 | 呼吸康复训练观测系统 |  | 套 | 1 | 标的所属行业：软件和信息技术服务 |
| 21 | 呼吸康复训练仪 |  | 台 | 1 | 标的所属行业：工业 |

技术参数要求：

- 一、基层慢病筛防智能管理系统

1、提供自主研发软件著作权书。

2、系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预等模块。硬件设备可以物联，自动获取数据，每个模块符合基层慢病筛防中心对慢病（糖尿病、高血压、慢阻肺等）慢病的两筛三防流程，转诊标准符合慢病管理指南要求，有明确转诊提示。

3、手机端普查程序：根据医疗单位或者医生个人生成专属二维码，居民通过微信扫码，自我测评糖尿病、高血压、慢阻肺的患病风险。

4、疾病诊断：系统自动诊断糖尿病前期、糖尿病、高血压高值、高血压、慢阻肺等慢病，诊断标准符合孵化中心要求。可以自动对高血压进行分级。

5、中医体质辨识：包含33道以上题库，9大类型体质辨识，符合国家中医药管理局颁布的标准；智能判定，判定个人体质偏向，同时精准测评具有多个体质特征的人群。

6、具有明确医防融合路径，有明确公卫和医疗服务的分工和流程融合。有村（站点）医生的筛查路径。

7、需要具有视频问诊和远程教学门诊功能。

8、家庭医生签约：具备个性化家医签约服务功能，可以将慢病管理的内容纳入家医签约；完成签约后，根据算法,智能生成服务提醒、消息提醒、随访表，每次检查记录留存。

9、数据统计：可以统计一筛、二筛、一防、二防、运动处方数量、三高共管人数等数据统计，统计标准和省csp建设要求一致。具备省下发csp管理数据上交表格一键下载。系统自动生成健康档案，档案生动、美观，具有csp标识等项目特色。

10、数据安全：平台服务器部署在本地、卫健内网或者事业单位，不接受部署在第三方企业或者云平台。系统权限采用RBAC模型，风险防护高；并且接触人员都会签订保密协议，系统通过金盾安全检测机构专业测评；登录日志、操作日志可查询、可溯源。

11、对接说明：该系统和此次采购的物联硬件设备能够互联互通，数据自动上传。

二、体征采集管理系统

1.适用范围：测量人体健康参数，中医体质辨识。

2.检查项目：

可测量身高、体重、BMI、收缩压、舒张压、脉搏、腰围、臀围、腰臀比、随机血糖、脂肪量、体脂率、肌肉量、肌肉评分、肥胖程度、内脏脂肪等级、基础代谢量、基础代谢得分、中医体质辨识等。

3.数据传输：接入网络（支持WIFI和网线连接）后，可实现数据共享，可同步至基层慢病筛防智能管理系统，实现一网统管。

4.数据对接：设备数据完全实现互通，支持多种联网传输方式。最终实现接诊中心、基层慢病筛防智能管理系统对接。

5.配套便携式全自动多功能检测仪一台，用于糖肾并发症检测。

6.操作指导：每个检查项目都配有专业的操作说明，指导客户达到自助使用目的，减轻工作量。

系统参数

（1）智能用户识别系统：支持输入身份证登录、身份证读卡器识别登录（自动读取用户身份证信息：人员姓名、性别、出身日期、住址等基本信息）。

（2）用户完成检测项目后，数据自动传输到客户端，无需手动填写，并自助建立个人电子档案。

（3）通过小程序专利算法，医生可对体检用户进行人群普查；居民亦可通过微信扫码自我测评糖尿病、高血压患病风险，筛查出慢病高风险人群，进行管理。

（4）升级维护：系统支持远程升级，故障上报，数据备份，软件更新等服务，支持软件、硬件售后。

（5）软件著作权：具有软件著作权证书。

6.中医体质辨识：

（1）接诊中心客户端访问，33道题库，全面进行测评；

（2）体质类型：9种，符合国家中医药管理局颁布的标准；

（3）智能判定，判定具体个人体质偏向，精准到同时具有多个体质特征；

（4）实现和医院的基层慢病筛防智能管理系统一网化管理。

7.配套定制标准化前台、超声波体检机、血糖仪、臂式电子血压计、腰围尺、体温计一套。

- 8.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

- 三、人体成分分析仪

- 1、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据，细化分类，将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式，更准确的进行测试

- 2、设备用途：通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗

- 3、测量时间：18秒内完成全部测量完成

- 4、测量系统：≥双频-4电极

- 5、测量频率：≥双频(6.25kHz/50kHz)

- 6、测量电流：≤90 μA

- 7、脂肪率：3.0～75.0%（0.1% 单位）脂肪率分析：全身

- 8、脂肪量、肌肉量标准体重、体内水分：细胞内液、细胞外液、细胞外液率

- 9、基础代谢：0～99999千焦/天（1 千焦/天）16个分数等级

- 10、基础代谢年龄：可对基础代谢水平进行评价

- 11、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1 cm)

- 12、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议。

- 13、骨量：0.1kg 单位，内脏脂肪等级：1～59，肥胖程度：0.1%单位

- 14、输出值（成人报告）：体重、体脂肪率、体脂肪量、除脂体重、肌肉量、体水分率、体水分量、推定骨量、细胞内外液、细胞内外液比、身体质量指数、基础代谢量、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、肥胖程度

- 15、输出值（儿童报告）：体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、各部位肌肉综合评价、各部位脂肪综合评价、成长曲线图、BMI、推到骨量。

- 16、体型判定图表：根据体脂肪率和肌肉量的合理比例，分为9种体型，分别是：隐型肥胖型、肥胖型、偏胖型、运动不足型、标准型、标准肌肉型、偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌肉发达型

- 17、电阻：150.0～1,000.00Ω（0.1Ω单位）

- 电抗：-375.0～0 Ω （0.1 Ω 单位）

- 在电阻分析基础上，采用电抗技术，进一步将电抗数值单独测出。可进一步获得活体组织电流信息（高频电流受细胞内外液体影响的电阻值，以及低频电流受细胞外液影响的电抗值）提高测量精度。

- 18、评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考。

- 19、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

四、糖尿病并发症筛查管理软件

1.支持亚健康人员分步骤筛查，以确认居民是健康人群、糖尿病前期人群、糖尿病患者人群；支持各种糖尿病并发症筛查设备的数据互通；支持与上级医院的远程门诊和转诊互通；支持不同类型的报告打印等

2.糖尿病并发症筛查：支持各种并发症筛查设备连接系统，自动出具诊断结果，数据可回传到管理系统上，实现一网统管，数据永久保存。并发症筛查配套设备工作站软件：眼底照相机工作站软件、神经检测工作站软件、 ABI工作站软件等。

3.设备互联互通： 具备将体征采集设备（包含动态血压、动态血糖）数据与系统完全互通，具备将所有检测设备数据与系统完全互通，实现数据完全汇总与统一。

4.并发检测：支持多人同时在不同的设备上进行测量。数据自动传输到对应的档案中。

5.指引单与报告单打印：业务系统在每一步业务流程节点可以打印检查指引单，便于检测者去对应科室做检查，同时在每个检测节点检测结束给测试者打印该节点报告单，当全部检测完成系统自动生成完整的报告，报告分为总结报告和各单项详细报告打印两种模式。

6.数据统计：根据患者检测数据自动进行各类风险分类，分为高危、糖尿病前期、糖尿病、疑似有并发症以及疑似并发症触发上级医院转诊功能；可以进行医生工作量数据统计；可以进行大数据的全面分析，包含检测人数，不同并发症发病占例数据，相互比较数据等。

- 7.对接说明：管理软件可以将糖尿病并发症筛查设备数据汇总传输至“基层慢病筛防智能管理系统”，互联互通。

- 五、免散瞳眼底照相机

1、功能：眼底彩色照相、立体照相、眼前节彩色照相。

2、视角：45°/30°或更多角度。

3、最小瞳孔直径：≤3.3mm 。

4、自动拍照：可自动拍照，不需按触发按钮相机软件根据不同的患者校正所有参数，这样每个患者都能得到高质量的图像。

5、自动聚焦：可轻松实现自动聚焦，并保证获得清晰完美的图像。

6、自动曝光：自动调整曝光强度，照明强度适当，即能获得高质量图像，患者感觉舒服利于医患配合。

7、眨眼检测功能：具备。

8、图像显示：在眼底相机主机监视器可多幅图像显示。

9、闪光强度：闪光强度可设定≥ 9 档。

10、监视器：≥10英寸可360度旋转触摸屏。

11、屈光补偿：不小于-32D到+39D。

12、眼底影像分辨率：中心≥ 60 线/mm。

13、工作距离：≥33mm。

14、内固视标：点阵类型有机电致发光。可更改和调整显示位置。可更改显示方法。

15、固视标亮度调节：≥9档。

16、操作者方位：病人侧、对侧、旁侧。

17、操作模式：全自动，手动。

- 18、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

工作站及软件系统：

- 工作站配置：内存：≥16G；硬盘：≥256G固态硬盘 /≥1T机械硬盘，显示器：≥24寸。

- 2、原厂数据库及图像管理软件，具有全视网膜自动拼图，图像具病灶定位、测量、放大、比较、修正、边界处理、黑白颠倒、去反光、亮度，彩色、重叠、杯盘比测量等标准处理功能；数字减影功能。

- 3、资料存贮：能以多种格式对图像进行存贮，病人报告及照片统一管理；免费开放dicom接口。

- 4、报告形式：报告版面可随意调整，打印。

- 六、眼科图像处理软件

- 1.适用人群：心脑血管疾病、高血压、糖尿病以及内分泌、肾脏、神经系统等疾病人群的检查及风险提示。

- 2.提供影像传输、管理、查看等服务。

- 3.支持对上传的眼底影像进行智能影像质量评估，能够显示影像质量的信息：图像是否合格（显示眼别，眼位，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示。

- 4.支持利用人工智能技术对影像进行智能处理分析，分析过程无需人为干预。

- 5.支持智能识别和提取眼底基本结构（视盘、黄斑、血管）。

- 6.支持对上传的眼底影像进行精细量化和数据输出，包括：

- （1）.提供眼底血管分析和视神经分析的测量指标包括：动静脉比值、血管平均管径、血管弯曲度、血管密度、动静脉交叉压迫点、视盘直径、视杯直径、杯盘比、盘沿距离、视盘旋转角、视盘圆度，实现对以上指标的量化分析与数值输出；

- （2）.支持智能提取眼底病灶包括微血管瘤、出血点渗出、玻璃膜疣。必须标注在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限的眼底病灶数量，完成以上病灶面积大小的统计并支持相关数值的输出；

- （3）.支持智能脉络膜分析包括豹纹斑平均密度、萎缩弧宽度、萎缩弧高度、萎缩弧视盘直径比、萎缩弧与视盘面积比。

- （4）.提供具有眼底精准定位全局分析图,在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限标注出微血管瘤、出血点、渗出、玻璃膜疣的位置。

- 7.自动输出智能阅片结果与报告，辅助医生进行疾病分析与诊断。

- 8.系统自带阅片系统，方便医生进行线上远程阅片，阅片报告有专家电子签名。

- 9.报告输出高效便捷，60s内出具智能分析报告，可打印输出，也可直接发送到患者手机上。

- 10.具有医疗器械注册证。

- 11.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

- 七、超声多普勒血流检测仪

- 1、工作模式：连续工作

- 2、双向血流以及单向血流曲线可选，双向的显示速度曲线可以设置成两种模式

- 3、可对探头的方向、模式、频率、语音、时间刻度、波形、数据进行设置

- 4、显示屏可显示双向血流波形图、血流速度及脉率

- 5、超声探头频率： 8.0MHz ±10%

- 6、超声功率平均声强： < 20mW/cm2

- 7、测速范围：40～200 cm /s

- 8、自动增益，系统增益：> 100dB

- 9、音频带宽：0.2 KHz～7.0 KHz

- 10、整机功耗：< 20W；

- 11、供电方式： 交直流工作

- 12、电源指示：绿色发光二极管指示

- 13、充电指示：充电时，指示灯为红色，电池充满为绿色

- 14、报警指示（开机状态）：电池缺电时，屏幕上电池符号闪烁

- 15、显示方式：160(RGB) X 240点阵TFT显示多普勒血流的图谱和速度；

- 16、 连续工作时间： ≥6小时

- 17、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

- 八、震动感觉阈值检测仪

1.震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值≤50VAC

2.震动频率：检测手柄震动头震动频率≤100HZ。

3.震动头振幅峰-峰值:震动头最大振幅峰-峰值≤60μm。

4.手柄有开始、记录2个功能键，开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值。使用记录键后无需手动输入阈值。

5.专业智能分析软件，检测每个足底6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

- 6.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

九、基层高血压综合管理智能系统

一、人群普查功能；

1.支持高血压人群健康普查，可以使用移动端快速登记居民信息，收集高血压相关的身体指标；

2.可以为医疗单位生成专属二维码，提供算法从居民收集的高血压身体指标自动判断高血压的患病风险等级，根据自评结果居民可以自主选择对应医疗机构进行进一步检测，同时对应医疗机构也可根据居民测评结果主动联系需要进一步检测的居民。

二、接诊中心功能：

3、用户在接诊中心在完成信息登记，包括患者基本信息（包括但不限于姓名、性别、年龄、联系方式等）和体征信息（包括但不限于身高、体重、腰围、臀围、血压）；

4、接诊中心需要支持对接一体机、血糖仪、血压仪等硬件，将硬件采集到的数据自动上传到软件系统，节省医生护士的信息录入时间；

5、完成信息登记后，可以为患者选择推荐就诊的医生，医生端可以看到患者就医提醒；

三、病情诊断功能：

6、支持科学的高血压病情诊断手段，如24小时动态血压监测（包括但不限于以下指标：24小时平均血压、日间平均血压、夜间平均血压、夜间血压下降率、晨峰血压）。

7、遵循科学的高血压确诊和分级算法，可以依据病情诊断指标将诊断结果区分为正常血压、正常高值、1级高血压、2级高血压、3级高血压。

8、根据确认结果给医生后续的操作建议，如结束诊断、筛并发症、随访管理。医生可以结合对患者病情判断做出选择；

9、支持与上级医院的远程门诊和转诊互通；

10、指引单与报告单打印：业务系统在每一步业务流程节点可以打印检查指引单，便于检测者去对应科室做检查，同时在每个检测节点检测结束给测试者打印该节点报告单，当全部检测完成系统自动生成完整的报告，报告分为总结报告和各单项详细报告打印两种模式。

四、并发症筛查：

11、支持多种高血压并发症筛查方式，包括但不限于生化检查、指尖血糖、血常规、血常规、心电图检查、颈动脉超声检查、眼底检查、尿微量血红蛋白监测、心脏彩超检查。

12、配套便携式全数字彩色超声诊断系统一套，用于高血压并发症颈动脉检查。

13、科学的并发症危险因素判定，如危险因素个数、种类，以及综合危险等级（低危、中危、高危、很高危）

五、随访管理：

14、根据高血压患者的病情分类和总额危险等级，为医生推荐不同的患者随访方案，包括随访周期和并发症筛查周期；

15、随访的项目可以涵盖生化检查、指尖血糖、血常规、血常规、心电图检查、颈动脉超声检查、眼底检查、尿微量血红蛋白监测、心脏彩超检查等。

16、系统可以提醒医生下一次随访时间。

六、患者档案：

17、支持身份证读卡器对接，患者刷身份证后自动呈现患者详情信息；

18、患者详情信息可以全面展示患者身体健康情况和历史诊断信息，包括高血压基线因素、问诊信息、体征信息、用药信息、血压监测记录、并发症筛查记录；

19、高血压基线因素至少包括心血管危险因素、靶器官损害、伴发临床疾病。

七、可视化统计分析：

20、可以统计高血压普查人数、确诊人数，并细分到1级高血压、2级高血压、3级高血压人数、随访管理人数；

21、可以统计动态血压检测率、心电图检测率、颈动脉超声检测率、眼底检测率、尿微量血红蛋白检测率、心血管分层、降压药物治疗率；

22、统计维度可以是医院、医生或区域卫生管理机构。

八、智能硬件对接：

23、可以对接一体机、动脉硬化、彩超设备、眼底照相机、神经检测设备、ABI设备等；

24、具备AI阅片能力，检测结果先经AI审核提供给医生初步报告；

25、设备互联互通：具备将体征采集设备数据与系统完全互通，具备将所有检测设备数据与系统完全互通(我方提供),实现数据完全汇总与统一；

九、系统其他能力

26、理论依据：系统的流程设计、功能设计、数据结构需要符合患者慢病管理科学理论，如两筛三防理论体系。

27、并发检测：支持多人同时在不同的设备上进行测量。数据自动传输到对应的档案中；

28、本系统支持与慢病运动干预系统互通，可将患者个性化运动处方数据导入患者管理档案中，便于对糖尿病人患者全病程的管理。

- 29、高血压靶器官筛查、随访：实现与靶器官筛查设备智能互联、数据传输；结合患者基线因素，给出危险分层，方便医生对病人更好地做出判断。可根据危险分层，医生对患者量身制定随访检查项目、随访时间等。

30、系统自动交互功能：本系统支持一键直接跳转远程门诊系统，无需单独打新系统登录和录入患者信息，患者信息自动导入远程系统，同时患者检测数据与远程系统互通，交互界面友好，方便基层医生开展工作。同时便于上级医院在远程门诊的同时实时察看基层医院的体征检测数据以及并发症筛查数据，更好的进行远程医疗指导。

十、血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）

1.适用范围：本产品适用于对患者外周动脉血管病变无创检测，即对患者进行血压、脉搏、 心电、心音信号的检测，用于分析患者心肌功能、动脉弹性及下肢血管的血流障碍程度参数、踝臂指数、脉搏波速度、心脏收缩时间间隔等。

2.分析时间：不超过五分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准

坐标解剖分析图。

3.可检测左右ABI(踝臂指数):反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能

4.可检测左右BAPWV(肱踝脉搏波传导速度),测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV,定量分析大动脉弹性

5.其他检测参数：左右haPWV(心踝脉搏波传导速度) /左右hbPWV(心臂脉搏波传导速度)/

STI(收缩时间间隔)/HR(心率)/PEP(射血前期)/PCG(心音波形/PVR(脉搏体积记录)

/ET(射血时间)/BMI(体格指数)/ET/PEP(射血指数)/ECG(心电波形)/UT(脉波上行时间)/MAP%(平均动脉压力)/DIA(舒张压)(四肢)/SYS(收缩压)(四肢)/PP(脉压差)(四肢)/AI(反射波增强指数)/PTT(脉搏波传递时间)

6.PVR测定方法：空气容积脉搏法

7.具有过压保护功能

8.动脉无创测定原理：示波法

9.加压方式：气泵自动加压方式

10.排气方法：具有断电后，自动放气功能

11.四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确

12.血压测量方式及参数：双层传感器采集、示波器法(单肢、单侧、四肢同步均可测量);收缩压、舒张压、平均血压、脉压、踝臂指数；

13.血压加压方法：气泵自动加压

14.安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥350mmHg

15.存储方式：超大硬盘存储(病历>50000)

16.临床数据统计：ABI统计，PWV统计，STI统计，各种表格对比，进行分阶段数据统计,方便医生进行学术研究，并对患者亚健康阶段性跟踪和健康指导

17.可做运动负荷试验并进行前后对比、心率变异检查功能

18.自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告

19.配套动态心电血压记录仪三套，用于患者动态心电和动态血压的同时监测

- 20.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

21.彩色报告多种模式选择

22.≥19寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作， 一体式台车

23.软件功能：具有信息管理、存储、显示、随诊对照、打印等功能

24.可升级双床同时测量功能

25.压力测量范围及精度：0-40KPa(0-300mmHg),±0.5KPa(±4mmHg)

26.心率测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

27.脉搏测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

28.扫描速度：心电信号：25mm/秒；心音信号：25mm/秒；脉搏信号：25mm/秒

- 29.频率特性：心音信号：43-300Hz(+0.8db-3db);心电信号：0.5-40Hz(+0.8db-3db);脉搏信号：4.5-17Hz(+0.8db-3db)

十一、运动健康管理系统

- 1.结合用户临床指标、问卷调查等信息，评估运动风险等级，筛选运动禁忌症；

- 2.融合用户基本信息、疾病信息、运动风险和临床特征等多维数据，对代谢异常问题进行评分，生成管理目标；

- 3.评估缺血性心血管病及糖尿病的患病风险等级，支持运动处方的线下生成；

- 4.支持推荐处方的人工审核及调整；

- 5.可推荐营养处方；

- 6.提供处方电子化、上传、导出、分析等功能。

- 7、运动干预模块，包含对病人的危险因素的评估、心肺功能的评估、肌力的评估、平衡与步态、运动协调性问卷等量表，包含运动处方的出具及运动跟进随访。

- 8.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

- 十二、下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车）

- 功能参数：

- 1.患者通过身份证信息可在设备上自动获取运动处方进行康复训练；

- 2.屏幕系统：设备采用安卓电脑触控操作系统；

- 3.显示屏：≥15英寸；

- 4.符合人体工学设计座椅，可手动调节座椅位置；

- 5.功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图血压；

- 6.恒功率控制功能：设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过自标设定功率，阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的；

- 7.监测设备为智能一体机设计，训练过程中医疗级用户生理参数实时监测：心电、血氧、心率、血压、呼吸率，≥6导心电图实时监测，实时显示，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题；

- 8.支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示；

- 9.训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储；

- 10.运动器械连接康复路径系统后可以自动接收患者的运动康复处方，查看和执行患者的运动处方，患者执行的运动处方进度可以实时显示和跟踪；

- 11.生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示；

- 12.训练模式：提供处方模式(接收医护工作站下达的处方)和自定义处方模式。自定义处方模式支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；处方模式采用物联网技术，与康复工作站连接，获得医护人员远程制定的运动处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，打印输出。

- 技术参数：

- 1.操作面板：液晶触控面板，分辨率≥1920X1080;

- 2.最大载重：150kg;

- 3.传动：低噪音皮带传动；

- 4.功率：恒功率控制，0~200W;

- 5.阻力调节：20级阻力调节；

- 6.血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：30%~100%;

- 7.血压测量范围：成人：收缩压：30-255mmHg,平均压：20~235mmHg,舒张压：15~220mmHg;准确度：±3mmHg; 测量可重复性：≤5mmHg;分辨率：1mmHg:脉率测量范围：0~255bpm;

8.心电图/心率：心率范围：15~300bpm; 心率测量精度：1bpm;导联模式：≥6导联(I 、Ⅱ 、Ⅲ、AvL、AVR、AVF、V);增益准确度：±5%。

- 9.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

- 十三、康复数据处理软件（智能康复路径管理系统）

- 1. 行业准入要求：

- 1.1. 康复路径管理系统具有药监局颁布的《医疗器械注册证》（二类医疗器械）。

- 2. 系统功能：

- 2.1. 采用物联网技术支持运动、营养、心理等多种评估；评估设备、训练设备、监护设备与康复路径管理系统直接对接，数据信息直接自动交互，无需手动输入；

- 2.2. 系统具有患者管理、评估、分析、指导、训练、监护、医生管理、系统设置等功能模块。

- 2.3. 系统遵循康复临床路径需求设计，具备评估-处方制订-训练-监测-再评估-处方修订再训练-监测的康复循环路径,导航式流程操作为医护人员提供科学、标准、高效的康复治疗模式。

- 2.4. 支持院内科室康复评估设备、训练设备、监测设备集成化接入管理，以物联网形式实现患者的康复评估、干预、指导训练、监测数据管理，实现区域内数据的共享。

- 2.5. 患者康复数据综合化管理，可实现患者康复过程中各阶段数据分析管理，便于医护人员查找回顾患者康复过程数据。

- 2.6. 可实现患者病历管理，记录患者病历信息，方便医护人员回顾查看。

- 2.7. 运动评估功能 提供多模式运动评估数据对接，可对接模块有六分钟步行试验、心肺运动评估试验、肌力评估试验等。可连接配套的六分钟步行监测分析系统，对患者进行运动评估功能，采用六分钟步行试验设备对患者进行科学化运动耐力、心肺等级评估，评估记录及结果直接保存并提供运动处方。可扩展对接心肺运动试验数据。

- 2.8. 支持评估疗效分析，可将六分钟步行距离、心率、血压、血氧、呼吸率、肺功能指标、心率变异性、康复训练时长、运动训练执行等康复数据形成趋势图,方便医护人员判断周期时间内患者治疗效果、康复情况及康复趋势分析,以便医护人员对患者进行康复方式或处方的制定及调整。

- 2.9. 支持康复训练数据对比分析，可将多次康复训练的有效时长、生理参数（血压、心电、血氧饱和度、心率、脉率、呼吸率等）、训练做功、心率变异（HRV）等康复训练数据形成趋势对比图。

- 2.10. 康复处方指导及管理。康复处方指导,包括:运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒，形成推荐处方，医护人员可根据患者康复情况为其制定个性化康复处方，系统提供还提供部分病症的康复处方模板，医护人员可进行修改和自定义。

- 2.11. 支持处方管理，系统提供历史处方查询回顾，康复指导干预过程（运动处方记录、心理干预指导记录、营养指导记录、用药记录、戒烟限酒干预记录）记录可查询。

- 2.12. 支持康复中心远程管理 系统自动下载运动处方至运动器械上的康复训练监测端，患者登录训练终端查看待执行处方、执行处方训练，医护工作站可实现康复站内一对多的患者运动康复管理。

- 2.13. 支持医护工作站一对多的患者运动康复监测管理，医护工作站可远程监测中心内康复患者的运动过程数据，包括生理参数（心电、血压、血氧、呼吸率等）和运动参数（运动速度、功率或距离等）。生理监测采用一体机设备实时监测患者运动中 ≥6导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数。康复器械参数（阻力或功率）可远程干预设定；

- 2.14. 康复训练监测端（训练器械端）可实时显示运动处方参数和运动处方执行进度；

- 2.15. 支持监护过程中预警值自定义功能，可实现在监测过程中预警功能，超出设置范围预警提示，实时提醒患者运动是否符合处方要求。

- 2.16. 支持康复训练完成自动形成康复训练报告，包括处方信息、运动处方有效运动时长、负荷运动时长、无效运动时长、支持过程中患者的心率、呼吸率、血压、心电图、心率变异性分析、心率震荡性、事件记录等。

- 2.17. 具有完整的分级权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。采用多级保护方式，支持对患者资料的保护功能，未经授权患者资料无法访问。

- 3.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

- 十四、动态心肺功能数据分析软件（智能6分钟步行监测分析系统）

- 1.传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米；

- 2.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；

- 3.支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义；

- 4.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；

- 5.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看；

- 6.支持六分钟步行试验过程中异常心电的手动记录，可升级为自动识别；

- 7.工作站软件实时显示≥6导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；

- 8.具有统计步数、自动计圈及测算距离的功能；

- 9.具有疲劳/呼吸等级自评定功能；

- 10.具有医疗监测移动工作站，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；

- 11.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因；

- 12.具有 6 分钟步行试验功能：支持 6 分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估；

- 13.具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能：患者完成 6 分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等；

- 14.根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式。

- 15.支持工作站对监测背包1拖多（大于3）管理模式；

- 16.配置要求:集成化、智能化、自动化设备；

- 17.可以升级对接康复路径管理系统，实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD评级、borg呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等。

- 十五、便携式多参数健康检测仪

- 1.监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》；

- 2.仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测≥6导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

- 3.监测设备为集成化、智能化、自动化一体机，蓝牙无线传输6MWT 数据，无遮拦通 讯距离可达到50米；

- 4.检测功能参数：可实时监测，实时显示人实时记录多项生理参数数据，包括：

- 4.1实时≥6导动态心电图，系统可实现单个心电导联图0.5,1.0,2.0倍增益，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，自由截取试验过程中异常心电图并打印输出；

- 4.2实时采集血氧饱和度；

- 4.3运动前、中每分钟无创血压、运动后血压采集；

- 4.4实时心率采集；

- 4.5实时呼吸率采集；

- 4.6实时统计步数、手动计圈及测算距离。

- 5.硬件参数

- 5.1血氧饱和度部分

- 测量原理：光学测量法

- 测量范围：30%~100%

- 分辨率：1%;精度：2%~3%;

- 5.2血压部分

- 测量范围:成人:收缩压:30~255mmHg.  平均压;20~235mmHg.  舒张压：15~220mmHg

- 准确度：±3 mmHg

- 测量可重复性：≤5mmHg;   分 辨 率 ：lmmHg

- 脉率测量范围：0~255bpm

- 5.3心电图/心率部分

- 心率范围：15~300bpm

- 心率测量精度：lbpm

- 导联模式：≥6导联(I 、Ⅱ 、Ⅲ 、AVL 、AVR、AVF 、V)

- 增益准确度：±5%

- 5.4移动平板

- Android 操作系统

- 连接方式： WiFi 、蓝 牙

- 内存：≥3G,  存储：≥32G

显示屏：≥9.5英寸，显示屏分辨率：≥1280*800。

- 十六、等速上肢内收外展康复训练器

- 1.训练器支架角度调节范围:-30°-50°。

- 2.阻尼力量 1-12 档可调，最大阻尼力≥150kg。

- 3.用途：主要用于上肢肌力训练，主要针对胸大肌、背阔肌、斜方肌。可以用于肌肉萎缩、肌肉功能障碍、关节活动受限、中老年人锻炼身体、健身美体等。

- 十七、等速胸背部康复训练器

- 1.训练支架角度调节范围:0-45°，允差±2°

- 2.阻尼装置参数:阻尼力量1-12 档可调，最大阻尼力≥150kg。

- 3.用途：根据运动过程中上肢肌力的变化，调节相应外加阻力，使整个关节运动依预先设定速度运动，强化三角肌、胸大肌、肱三头肌。

- 十八、跑步机

- 1.速度0.8-14千米每小时，速度范围内可以自由加减；

- 2.跑带长度≥1200mm；

- 3.承重≤280斤。

- 十九、划船机

- 1.≥16档阻力调节；

- 2.≥45KG阻力；

- 3.阻力类型：风阻+磁阻

- 二十、呼吸康复训练观测系统

- 1.支持联网功能：通过无线网与医院系统连接，对仪器远程下发参数、监测仪器运行状态、上报数据。服务器端和客户端，使用MQTT协议进行通讯，数据通过JSON格式进行传输与解析。

- A、服务器发送参数进行训练

- 服务器端可以通过当前服务器端的界面和提示进行操作，完成用户信息的填写以及训练参数的下发，发送至指定仪器进行训练。

- B、训练状态监测

- 服务器端可以对客户端当前的使用状态进行监测，可以知道客户端是否处于运行状态还是待机状态等，客户端可以针对不同情况进行相应的处理。

- C、训练数据上报

- 训练结束以后，可以将此次训练过程中产生的数据以及训练结果发送至服务器端用于数据解析，同时将数据合并成的报告发送至服务器端。服务器端也可以通过收到的实时数据进行数据解析，再将数据整理成报告。

- 2.训练开始或结束有灯光或声音提示

- 3.界面可直观显示每次训练数据或波形

- 4.支持多种方式输入信息（拼音，手写等），可储存或搜索患者信息

- 5.可将勾选项训练内容做整合输出报告，并与前次结果做对比

- 6.内部电池续电功能（断电自动续电，移机无需重新开机等待）

- 7.支持屏幕扩展，及鼠标操作，便于培训和操作

- 二十一、呼吸康复训练仪

- 1.产品具有 呼吸肌功能测定、呼吸训练、 振动排痰、 肺通气量检测、 数据采集、储存、打印功能。具有二类或三类医疗器械注册证。

- 2.产品名称、适用范围（或预期用途）及产品的实际功能必须与注册证相符。

- 3.呼吸肌力评估：测评PIF（最大吸气流速）、MIP（最大吸气压）并按MIP数值自动判定患者肺功能状态，掌握呼吸健康状况。

- 4.具有呼吸训练功能装置

- 通过主机软件系统对呼吸训练进行控制，自动生成或手动设定吸气负压值，定制个性训练方案，满足患者不同阶段训练需求。

- 吸气负压值范围：3cmH2O-200cmH2O。

- 5.具有振动排痰装置

- 0级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥12cmH2O；

- 1级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥16cmH2O；

- 2级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥20cmH2O；

- 3级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥24cmH2O。

- 6.呼气流量检测至少包含：第一秒内呼出容积（FEV1.0）、用力肺活量（FVC）、FEV1.0/FVC、呼气峰流速。

- 7.振动排痰至少包含:呼气有效次数、呼气振动频率、呼气气流正压。

- 8.呼气峰流速误差:呼气峰流速测量值与屏幕显示值的最大允许误差不超过±10L/min（±0.17L/s），或者读数的±10%，取两者较大值。

- 9.呼气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

- 10.第一秒内呼气容积:第一秒内呼气容积测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

- 11.用力肺活量误差:用力肺活量测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

- 12.吸气峰流速误差:吸气峰流速测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

- 13.吸气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

- 14.深吸气容积误差:深吸气容积测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

- 15.吸气负压显示误差:吸气负压显示测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±5cmH2O 及以内。

- 16.含呼吸康复训练器10个。

- 17.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

三、其他要求

1．特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的品牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

2、技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

3、售后服务：确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。

4、设备到货时，请乙方提前通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知后立刻到达现场，负责设备的免费安装和调试(包含端口费）。如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

三、商务要求

1、服务要求：

- ①本次采购应提供设备类免费质保两年，信息系统类免费质保三年，并保证三年内为最新版本。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

- ②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

- ③如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

- ④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。质保期外如维修，只收相关配件材料费用，不收维修费，配件材料以市场最低价收费。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期限：成交供应商自合同签署后，30天内完成供货，60天内完成全部设备安装调试，并达到验收标准。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、询价通知书、响应文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7日内组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2023〕3号）。

5、付款步骤：设备到货安装调试、完成用户验收并交付使用支付至合同价的50%，质保满一年后付清余款。

四、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商应对此基准要求作出实质性响应。供应商可高于此基准要求进行报价，偏离情况在项目技术要求偏离表中列明。

# 第四章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， （采购人） 以（采购方式） 对 （项目名称） 进行了采购。经询价小组评审，（采购人）确定 （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和 （成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照询价通知书确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决：

（1）将争议提交         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向         人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与询价通知书规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果询价通知书中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背询价通知书确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如询价通知书中甲方接受成交后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金

2.19.1 签订合同前，成交供应商须交纳成交合同总金额    %的履约保证金。

2.19.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

# 第五章 响应文件（格式）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

日    期：

（一）询价报价表

1、询价报价表（格式）：

询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（电子签章）：

年   月   日

（二）资格条件

1、资格声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市官林镇人民政府：

我公司参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法失信主体；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，所提供的货物均为原厂全新合格品，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市官林镇人民政府、江苏春为全过程工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071）的响应报价，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

供应商（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、具有独立承担民事责任的能力：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

5、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

7、无不良信用记录：详见第二章供应商须知相关要求

8、联合体协议书：本项目不接受联合体报价

9、分包情况说明：本项目不接受成交后分包

8、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                  自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071）的报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1、（联合体主体单位名称）              为本次报价的主体单位，联合体以主体单位的名义参加报价。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次采购项目响应文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在整个询价方式采购活动所签署的一切文件和处理与本次采购有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，提交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次竞争报价有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且供应商组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

9、分包情况说明（格式）：

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071）询价通知书的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且供应商有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

10、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》（格式见附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

11、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按询价通知书要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、响应函（格式）：

响应函

致宜兴市官林镇人民政府、江苏春为全过程工程咨询有限公司：

我方收到本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071）询价通知书，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照询价通知书的一切要求，提供报价产品，总报价详见《询价报价表》。

- 我方已对照采购产品的技术参数要求，填写了报价产品的技术参数要求，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照询价通知书及法律法规要求提供相关产品证明材料。

- 我方参与报价即表示认可并遵守本询价通知书的所有规定，不再对询价通知书及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方响应文件的有效期为响应文件提交截止之日起的60天（含提交截止当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价通知书、响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及询价小组的要求，提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方成交，我方愿意遵守询价通知书和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按询价通知书的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方承诺一旦成交，将根据“样品颜色与采购单位样品基本相似，材质不低于采购单位样品及询价通知书要求”的原则进行供货。供货的物品材质及油漆是环保产品且符合国家相关标准。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。在批量供货前，我方会根据采购要求，将本次货物样品（或采购人指定样品）送样至采购单位，在采购人对我方所送样品认可的基础上，进行批量供货。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本报价有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

供应商（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：官林镇卫生院基层慢病筛防中心设备采购项目

项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单价（元） | 合计 报价 （元） | 产品 类别 | 优先采购节能产品、环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计 （小写）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 序号： |  |  | 品牌： |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内完成供货， 日内完成全部设备安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足询价通知书要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：供应商须在上表中详细填写核心产品在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价（项目总价）的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，其他报价无效；报价相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

（3）政府采购优惠政策：

供应商提供的产品属于政府采购优先采购节能产品、环境标志产品的，对相应产品的报价分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若符合优先采购产品报价扣除优惠的，供应商在“优先采购节能产品、环境标志产品”一栏中填入节能产品、环境标志产品。上表所填“其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计”为未享受价格扣除前，供应商所报产品的价格合计，分项报价总和与此类产品价格合计不一致的，以分项报价为准；供应商自行填写的报价错误或不符合政府采购优惠政策的，由询价小组按实际情况进行修正。

若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策的，供应商在“产品类别”一栏中填入小微企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品，价格扣除比例（如有）详见“报价邀请函”。

（4）若享受本项目政府采购相关优惠政策的，供应商必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，以提供的有效证明材料为准，否则不享受相关优惠。若不符合本项目政府采购优惠政策的，无需填写相关栏目。

（5）若本项目含有政府采购强制采购产品的，供应商必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，否则报价无效，详见供应商须知相关要求。

（6）供应商提供的产品的品牌型号应当与采购文件要求提交的相关证明材料中的品牌型号一致。其中，涉及强制采购、优先采购的，相关证明材料中产品依据的标准还应当与政府采购政策依据的标准一致。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：官林镇卫生院基层慢病筛防中心设备采购项目

项目编号：JSZC-320282-JSCW-X2025-0071

| 序号 | 标的名称 | 采购标的参数、技术规格 | 提供标的参数、技术规格 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应对照询价通知书第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与询价通知书要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）询价通知书第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业（产品）性质 | 提供产品类别 | 须提交的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能 | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |
|  |  | 优先采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |
| 2 | 环保 | 优先采购环境标志产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书 |
| 3 | 信息安全 | 强制采购信息安全产品 | 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料 |
| 4 | 小微型 企业产品 | 货物由小微企业制造 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 货物由残疾人福利性单位制造 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 6 | 监狱 企业 | 货物由监狱企业制造 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：

1、以上产品应当为符合政府采购政策相关规定的产品。

2、供应商根据询价通知书要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准。

3、如本项目含有强制采购产品，必须提供相关证明材料，否则报价无效。

4、如本项目给予报价扣除优惠，须提供相关证明材料，否则不享受报价扣除优惠。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   宜兴市官林镇人民政府  的  官林镇卫生院基层慢病筛防中心设备采购项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员 	人，营业收入为 	   万元，资产总额为  	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为  	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应准确完整填写相关内容，详见第二章供应商须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	         单位的          	项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

（五）其他相关材料