- 无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

项目编号：JSZC-320211-JXCG-G2025-0060

项目名称：滨湖区蠡园、蠡湖、河埒、胡埭、雪浪乡镇

空气站点第三方运维服务项目（2025-2027）

采 购 人：无锡市滨湖生态环境局

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受无锡市滨湖生态环境局的委托，江苏建协全过程工程咨询有限公司就滨湖区蠡园、蠡湖、河埒、胡埭、雪浪乡镇空气站点第三方运维服务项目（2025-2027）（JSZC-320211-JXCG-G2025-0060）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

滨湖区蠡园、蠡湖、河埒、胡埭、雪浪乡镇空气站点第三方运维服务项目（2025-2027）的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年8月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320211-JXCG-G2025-0060

2.项目名称：滨湖区蠡园、蠡湖、河埒、胡埭、雪浪乡镇空气站点第三方运维服务项目（2025-2027）

3.项目预算金额：108.0000万元

4.项目最高限价：92.0976万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.服务期：自合同签订之日起两年

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业；

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应为中国大陆境内合法注册的、具备独立法人资格；

（2）投标人授权代表、项目负责人必须为投标人在职员工。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天00:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月19日9点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市滨湖生态环境局

地    址：无锡市滨湖区金城西路500号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

地    址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目联系人：孙滢滢；电话：0510-81178977

代理机构项目联系人：夏超、徐颖；电话：0510-82835960

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼大厅），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建协全过程工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建协全过程工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标文件免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、报价明细表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.报价明细表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

八、代理服务费

32.本项目代理服务费由中标人支付，代理服务费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.8%，在此基础上打八折计取。

- 第三章  合同文本

甲方（采购人）：

乙方（中标单位）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）　　　　　　　；（小写）　　　　　　　，

四、质量及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维期满12个月支付合同价款的20%，运维期满18个月支付合同价款的20%，待完成合同内容并且通过项目考核后付清余款。

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执贰份、采购代理机构壹份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 合同条款（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、服务范围：

3、服务期限：

4、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为               （小写），              （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外）

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按照招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按照招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《无锡市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维期满12个月支付合同价款的20%，运维期满18个月支付合同价款的20%，待完成合同内容并且通过项目考核后付清余款。

第八条　违约责任

1、

2、

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执贰份、采购代理机构壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 采购需求

一、项目名称：滨湖区蠡园、蠡湖、河埒、胡埭、雪浪乡镇空气站点第三方运维

服务项目（2025-2027）

二、服务期限：自合同签订之日起两年

三、服务范围：各站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障处理、季度年度维护与预防性维护等工作，以及站房维护、电力供应、网络通讯保障并负担相应费用，确保各监测仪器正常稳定运行。采用光纤和一点多发方式，向上级主管部门上传监测数据，并接受质量检查和考核。

四、站点情况：供应商提交勘察申请后，经同意后自行现场踏勘。

五、设备情况：本项目涵盖的主要仪器设备列表如下：

| 序号 | 监测仪器 | 品牌及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | Thermo 43i | 5 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | Thermo 42i | 5 |
| 3 | 臭氧分析仪 | Thermo 49i | 5 |
| 4 | 一氧化碳分析仪 | Thermo 48i | 5 |
| 5 | 颗粒物PM2.5分析仪 | Thermo 5030i | 5 |
| 6 | 颗粒物PM10分析仪 | Thermo 5030i | 5 |
| 7 | 动态气体校准仪 | Thermo 146i | 5 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo 111 | 5 |

1.运行维护工作目标

（1）所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）单站设备运行率必须高于90% （含），有效率必须高于85% (含）。

（3）异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

2.技术规范和标准

依据生态环境局指定的环境空气质量监测站运行维护管理办法及国家相关监测技术规范，提供符合要求的环境空气质量监测数据。相关技术规范包括：

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633—2012）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控规范》（HJ 818－2018）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817－2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653-2013)

《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则(试行)》

《无锡市乡镇（街道）环境空气自动监测站运行管理办法（征求意见稿）》（办法发布后以发布稿为准）

3.运维工作内容

（1）站点的日常运行维护；

（2）站点的设备运维及维修；

（3）当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心，无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

4.运维总体要求

（1）投标供应商应自行配备质量控制设备，包括配套的流量计、各种标气等，耗材、备件按照至少1年消耗量与使用量配置，同时须提供本项目主要设备原厂备件耗材的来源证明（提供生产厂家承诺函）。中标供应商须在中标后30天内，配齐本项目中所涉及的主要仪器设备的耗材和备件，耗材按照不少于1年的消耗量配置，备件按照至少2年使用量配置，必须使用原厂生产的备品备件和耗材，同时提供采购证明（发票、合同等）供无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心审核。

（2）投标供应商应为运维人员配备专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（3）投标供应商需保证服务响应到达时间：仪器发生故障或接到故障通知保证1小时之内响应，白天4 小时、夜间8小时内排除故障。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，需安装备用仪器进行监测。

各法定节假日，冬季、夏季极端天气情况下投标供应商留有运行维护人员值班。

（4）在空气自动监测系统维护服务期间，投标供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，并达到无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

（5）投标供应商需承诺，中标后按照无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心制定的环境空气自动监测站运行维护细则，做好运维质控管理等工作，运维工作若不符合采购人要求，将取消供应商今后的运维投标资格。

5.运维具体要求

（1）平台数据查看

运维人员每天不少于3次对数据进行实时查看，发现异常及时分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

1）查看站点数据传输情况；

2）根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常；

3）发现运行数据有持续异常值时，应向无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心汇报并赴现场查看，做好相应记录。

（2）完成数据回补工作。

（3）每周巡检：运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。

1）站房基本功能及安全检查

运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录，包括：

门锁功能是否正常；

站房照明系统是否正常；

室内温湿度是否正常、站房有无漏水、破损现象；

检查供电情况，包括UPS部分，保证系统的正常运行；

检查排气扇是否正常运转；

废气排放口管线等是否正常；

检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位；

避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；

站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；

站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；

灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。

2）仪器设备功能参数检查及维护

运维人员应对各仪器设备参数进行检查。

每周工作内容如下：

查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准；

对气象仪器运行情况进行检查；

在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（4）每月工作除每周工作内容外，还需：

1）清洗PM₁₀和PM₂.₅切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器；

2）检查PM₁₀和PM₂.₅监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查PM₁₀及PM₂.₅分析仪的温度、气压和时钟；

3）检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

4）对数据进行备份；

5）使用指北针或指南针核验气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）。

（5）每季度工作除月度工作外，还需：

1）至少清洗一次采样总管及采样风机；

2）对气态分析仪进行多点线性检查；

3）对PM₁₀和PM₂.₅进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

（6）每半年工作除季度工作外，还需：

1）检查PM₂.₅和PM₁₀分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2）对动态校准仪流量进行检查，必要时校准，采用臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

3）检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

（7）每年工作除半年度工作外，还需对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

（8）其他要求

1）每周所更换的气态污染物分析仪滤膜，材料必须为聚四氟乙烯材质；颗粒物滤带应使用原厂滤带，使用后的滤膜和滤带必须记录更换时间，留存备查。

2）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

6.人员配备要求

（1）本项目须配备项目负责人1名，专职运维人员2名。运维人员要有熟练的仪器维护技能，通过仪器生产厂家对涉及本项目主要仪器的培训，从事空气自动站运维工作2年以上，有省级或省级以上环保部门颁发的运维上岗证，必须定点在无锡市范围内运维。

（2）平台数据审核与数据统计分析

1）配有专职数据审核与数据统计分析人员，对上一天的数据进行有效性审核，并生成统计表格。

2） 对采购方提出的数据统计与分析要求及时响应并完成，并提供数据统计、分析服务，结合用户方其他站点设备的数据进行数据统计分析服务。

- 7.故障设备维修要求

（1）投标供应商应建立子站的仪器设备档案，记录其运行、维护、维修及更换状况。

（2）空气子站仪器设备发生故障时，对于在现场能够明确诊断，并可由简单更换零部件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵膜破损、气路堵塞、灯源老化等，应立即在现场进行检修并解决问题。如现场不能修复，必须在故障发现48小时内使用备用设备替换，并对新安装的仪器进行校准、标定，完成监测数据的有效性检查，保证空气子站系统的持续运行及数据的连续性、有效性。详细记录故障现象与发生时段，并及时报告环境监测站。

（3）投标供应商应将更换后的故障设备在一周内完成维修，经过校准标定后替换备用设备使用，并做好相应维修记录。

（4）投标供应商应建立仪器使用、维护、维修档案，记录仪器使用情况、故障现象、维修过程、更换备件情况等，并填写仪器维护、维修报告表并在5个工作日后上报滨湖区环境监测站。

- 8.质量控制与管理要求故障设备维修要求

投标供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

1）投标供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于150PSIG（1.0MPa）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

2）投标供应商应每半年对站点所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。投标供应商所用的流量检查设备每年应通过技术监督部门的检定。

3）投标供应商应每年将子站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备进行检定，每季度将子站所用的臭氧标准向上级环境监测部门的标准设备进行臭氧溯源，并用此设备每季度向所运维的子站的校准仪传递一次，每次进行不少于6个点的多点传递（包括零点），两台设备每个浓度点读取10个有效数据，并计算平均值。每半年对子站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

4）投标供应商应具备应经过计量部门检定的温湿度传感器、气压传感器，并每月对各子站内所用温、湿度传感器等进行校准。

（2）日常校准要求

1）每月进行一次精密度检查（使用上月平均浓度），每季度进行一次准确度检查（量程范围内5—6个点），并做好相关记录。

2）PM₁₀、PM₂.₅设备每月进行一次流量校准，每季度进行一次膜片校准，和检漏检查，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量。在清洗或更换采样管和流量传感器后也应进行检漏和流量检查，并做好相关校准记录。

3）每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，测试数据的线性度应在0.99-1.01之间；仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。并做好校准报告。

（3）仪器设备检查：每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查，对动态校准设备进行流量、压力检查和检漏检查，对温度、流量、压力等气象参数仪器进行相应测试。

（4）异常数据的审核与检验：运维人员应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报环境监测站。

（5）记录上报：各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

- 六、考核要求

1.投标供应商应承担监测数据的保密责任并签订保密协议，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等；否则采购人有权终止本运维服务合同。

2.运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止本运维服务合同。

3.无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.考核方案

（1）考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该站点考核总分为0分。

（2）无锡市滨湖环境生态局每六个月组织对中标供应商职责履行情况进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行：

1）单站考核得分≥85分的，按当期六个月服务费的100%支付运维费；

2）75分≤单站考核得分＜85分的，按当期六个月服务费的90%支付运维费；

3）65分≤单站考核得分＜75分的，按当期六个月服务费的80%支付运维费；

4）单站考核得分＜65分的，不予拨付运维费且采购人有权单方面解除合同。

5）如果发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方解除合同。若因此给采购人造成损失的，中标供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：

①设备运行率、数据准确率考核达不到要求或者六个月绩效考核得分＜65分的；

②被上级部门督查通报2次（如存在采购人购置的资产，中标供应商需将固定资产归还采购人）；

③中标供应商在服务工作中存在弄虚作假行为的；

④因中标供应商违反安全操作规定而发生安全事故；

⑤在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

附件：

| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 评分说明 | 现场情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房情况 （7分） | 站房要求 （7分） | a）站房温度是否控制在25±5C°，相对湿度控制在80%以下 | 站房需配有温湿度计，且观测到的室内温湿度满足要求。若温度超出范围，扣1分；若湿度超出范围，扣1分；未配温湿度计的，直接扣2分； |  |
|  |  | b）防水、防雷、供电是否满足《规范》要求（注1） | 1）防水：站房无漏雨，站房底层应高于支撑楼面，不符合的，扣1分； |  |
|  |  |  | 2）防雷：包括有避雷针接地、电源防雷、网络防雷，不符合的，扣1分； |  |
|  |  |  | 3）供电：仪器用电需配有稳压器，否则扣1分；扣完为止 |  |
| 采样系统的规范性 （22分 | 采样口设置 （4分） | a）采样口距地面的高度是否满足3～25m的要求 | 不能满足要求的，扣2分 |  |
|  |  | b）采样口周围水平面是否有270°以上的捕集空间；如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有180°以上的自由空间；50m 范围内无明显污染源 | 任意一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 |  |
|  | 采样单元设置 （19分） | a）气体采样总管和采样支管材质是否满足《规范》 （注1）要求，即：对于总管，选用聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃材料；对于采样支管，选用聚四氟乙烯材料 | 1）采样总管材质不满足要求的，扣1分； |  |
|  |  |  | 2）采样支管材质不满足要求的，扣1分 |  |
|  |  | b）气态污染物采样总管是否竖直安装，采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，内径是否为1.5cm～15cm，各支管接头间隔是否大于8cm | 任一项不满足要求的，扣1分，扣完为止 |  |
|  | 采样单元设置 （19分） | c）气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接管线长度是否小于3m | 1）采样支管未插入总管中心的，扣1分； |  |
|  |  |  | 2）支管长度大于3m的，扣1分 |  |
|  |  | d）气体采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 1）采样头、采样管内壁脏污，扣1分，扣完为止； |  |
|  |  |  | 2）采样风机不能正常工作的，扣2分，扣完为止； |  |
|  |  | e）气态污染物采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在30～50℃，是否避免被空调直吹。若采用不带加热系统的聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃采样总管的，则其室内部分需加保温套 | 1）采样总管需加热的，而无加热系统或加热系统故障的扣1分，扣完为止； |  |
|  |  |  | 2）采样总管不需加热的，未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |
|  |  |  | 3）采样管路被空调直吹的，扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | f）颗粒物采样管：采样口到站房顶部垂直距离是否大于1m，与其他采样口之间的水平距离是否大于1m，是否垂直接入仪器，是否避免被空调直吹，室内部分是否加保温套，采样头是否清洁 | 1）采样头到站房顶部垂直距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； |  |
|  |  |  | 2）与其他采样口之间的水平距离不符合要求的，扣1分，扣完为止； |  |
|  |  |  | 3）室内采用软管与仪器连接的，扣1分，扣完为止； |  |
|  |  |  | 4）因受站房面积影响，采样管未能避免空调直吹且未加保温套的，扣1分，扣完为止； |  |
|  |  |  | 5）采样头有较多积灰的，扣1分， 扣完为止 |  |
| 测试的准确性 （35分） | 仪器性能 （6分） | a）颗粒物K值（标准回归斜率）或K0值（TEOM法）是否与仪器说明书一致 | 1）查K值或KO值，KO/K值与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣3分； |  |
|  |  |  | 2）若仪器菜单无修正系数K设置的，直接得3分 |  |
|  |  | b）采用模拟量输出的，各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 | 1）任一项目的监测仪器模拟传输通道参数设置与说明书不符合的，扣2分； |  |
|  |  |  | 2）采用了数字口输出的，直接得2分； |  |
|  |  | c）仪器性能：仪器是否出现报警 | 仪器有报警现象，扣1分 （若是停电重启的报警，不扣分） |  |
|  | 现场测试 （29分） | a）动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±5%，标准流量计的读数应转换成质量流量后计算误差）：零气MFC 流量：L/min标准流量计测值：L/min，相对误差%标气MFC流量：mL/min 标准流量计测值：mL/min，相对误差% | 1）零气流量误差超出±5%的，扣3分 |  |
|  |  |  | 2）标气流量误差超出±5%的，扣3分 |  |
|  |  | b）气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10％）：SO2 显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差%；NOx 显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差%；CO 显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差%；O₃ 显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差% | 任一项误差超出±10%的，扣0.5分 |  |
|  |  | c）颗粒物采样总流量测试（要求相对误差≤±5%）PM₁₀：设计值16.7L/min标准流量计测值：L/min 相对误差%PM₂.₅：设计值16.7L/min 标准流量计测值：L/min 相对误差% | 1）PM₁₀ 流量误差超出±5%的，扣3分； |  |
|  |  |  | 2）PM₂.₅ 流量误差超出±5%的，扣3分 |  |
|  |  | d）用现场钢瓶标气输出SO2 跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试：SO2 标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度ppb，浓度误差（要求相对误差≤±10%）响应时间t90：min | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | e）用现场钢瓶标气输出NO 跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试：NO 标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度ppb，浓度误差（要求相对误差≤±10%）响应时间t90：min | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分扣完为止 |  |
|  |  | f）用现场钢瓶标气输出CO 跨度气体通入采样总管供 子站分析仪测试：CO 标气稀释输出浓度：ppm，仪器响应浓度ppm，浓度误差（要求相对误差≤±10%）响应时间t90：min | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | g）用现场臭氧校准仪输出O₃跨度气体通入采样总管供子站分析仪测试：0₃标气稀释输出浓度：ppm，仪器响应浓度ppm，浓度误差（要求相对误差≤±10%）响应时间t90：min | 进行跨度测试，并测试响应时间： 1）浓度误差超出±10%的，扣3分； 2）t90＞5min，扣1分扣完为止 |  |
|  |  | 现场臭氧工作标准是否经过量值溯源 | 检查臭氧溯源报告，要求每年至少溯源一次，否则扣2分 |  |
| 数据的可靠性与相符性 （20分） | 数据比对 （10分） | ①一次仪表数据 ②数采仪采集数据 ③中心站原始数据库数据 ④上报数据是否一致 | 1）①、②、③须一致，否则扣8分 |  |
|  |  |  | 2）④与①、②、③不一致，且无依据随意删改数据的，扣10分； |  |
|  |  |  | 3）若被检查单位不能提供原始数据库数据文件的，直接扣10分；扣完为止 |  |
|  | 数据采集与 传输（2分） | 子站是否采集、处理及存储监测数据，向中心计算机定时或实时传输数据 | 任一功能不满足，扣2分；扣完为止 |  |
|  | 数据异常值 处理（4分） | 监测数据异常值的取舍、仪器漂移时数据无效判定是否符合《规范》（注1）要求 | 数据做了修改的，需提供数据取舍依据，随意删改数据的，扣2分； |  |
|  | 数据审核 （4分） | 空气自动站监测数据报出是否按报表要求进行统计、填写、报送 | 未按要求开展数据审核工作的，扣4分 |  |
| 监测档案的完整性 （15分） | 监测档案检查 （15分） | a）按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 | 无巡检记录的，扣2分 |  |
|  |  | b）用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用 | 1）未按要求送检流量计、湿度计和大气压计、无检定报告的，每项扣1分； |  |
|  |  |  | 2）钢瓶气无标签或过期使用的，扣1分 |  |
|  |  |  | 3）未配置校准设备的，直接扣2分；扣完为止 |  |
|  |  | c）气态监测项目质控校准记录（包括零跨、精度、多点校准） | 1）校准基本要求：零跨1次/5—7天，精度1次/季度，多点1次/半年； |  |
|  |  |  | 2）缺1 项记录扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 3）若发现存在伪造校准记录的，直接扣2分 |  |
|  |  | d）颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器／标准膜、温度和压力校准） | 1）校准基本要求：流量1次/半年，其他1次/年；PM₁₀ 和PM₂.₅ 缺1项记录扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 2）若发现存在伪造校准记录的，直接扣2分 |  |
|  |  | e）动态校准仪质量流量控制器多点校准记录 | 至少1次/半年，否则扣2分 |  |
|  |  | f）标气使用记录 | 巡检时需检查和记录标准气的消耗情况，若无记录，扣2分 |  |
|  |  | g）气态项目采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 | 检查记录，缺1项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 市局质控 |  | 每月市局对乡镇空气站点进行质控 | 出现一次问题项扣分一分 |  |
| 影响空气自动站正常运行的行为或隐患 | 点位管理 | 未经相应管理权限生态环境主管部门批准同意，擅自停运、变更、增减环境空气监测点位或者故意改变环境空气监测点位属性的 | 出现任何一条总分即为0分 |  |
|  | 人为破坏 设备、设施 | 破坏损毁监测设备、站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵、采样管线、监控仪器仪表或其他监测监控辅助设施的 |  |  |
|  | 参数设置干扰 | 人为操纵、干预或者破坏空气自动站运行维护管理的正常参数设置的 |  |  |
|  | 采样口或 局部环境干扰 | 采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方式，干扰采样口或周围局部环境的 |  |  |
|  | 改变监测 样品性质 | 故意更换、隐匿、遗弃空气自动站标准样品，或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变保存条件等方式改变空气质量监测样品性质的 |  |  |
|  | 原始数据 与记录 | 故意不真实记录或者选择性记录原始数据，篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输原始数据的 |  |  |
|  | 其他情形 | 其他影响空气自动站监测数据真实性的 |  |  |
| 注：1．《规范》：指环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ654-2013）、环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ193-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 653-2013）、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM₂.₅）连续自动监测系统安装和验收技术规范（HJ655-2013）等； 2．《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 3.备注：中标供应商履约过程中，采购人有权根据最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，中标供应商须无条件执行。 |  |  |  |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，推荐为第一中标候选人，以此类推，按排名先后顺序选取三名中标候选人。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                   23分

2.投标人评价                             22分

3.服务方案                               55分

（二）各项目评分标准

1、报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

注：本项目标的所属行业为其他未列明行业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2、投标人评价 （22分）

1）投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分。【投标时将证书扫描件上传至投标文件中，未提供不得分】

2）投标人提供近三年（从采购公告发布首日向前推算）以来承担过类似项目的，每个得2分，最高得6分【以合同签订时间为准，提供合同扫描件上传至投标文件，未按要求提供不得分】

- 拟投入人员情况（6分）

（1）项目负责人（3分）

项目负责人具备环境类相关专业副高级及以上职称证书的得3分，环境类相关专业中级职称的得2分，本项最高得3分。【提供以上人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）社保缴纳证明；提供上述资料扫描件上传至投标文件，未按要求提供不得分】

（2）项目组其他人员（3分）

- 拟派项目组成员中，运维人员具有中国环境监测总站运维培训合格证书的，每个得1.5分，此项最高得3分。【提供以上人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）社保缴纳证明；提供上述资料扫描件上传至投标文件，未按要求提供不得分】

- 备品备件保障措施（4分）

- 投标人能够提供本项目主要设备厂商针对本项目PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2、动态校准仪、零气发生器，八款设备的原厂备品备件供货支持承诺函的，每获得一款设备得0.5分，本项最高得4分。（投标文件中须提供生产厂家供货支持承诺函原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。

- 仪器配备（3分）

- 投标人针对本项目能够提供PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2，六款运维仪器备用机的，每获得一款设备得0.5分，本项最高得3分（投标文件中需提供以上仪器设备清单、仪器设备购置发票（发票名称须与投标供应商名称一致，发票日期不得晚于招标公告发布日期）或设备生产证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章，租赁的设备另需提供有效期内的设备租赁协议，不提供或不符合要求均不得分）。

3、服务方案（55分）

1）运维服务需求理解及分析（10分）

投标人能够提供针对本项目的实施方案，包括：①运维服务总体思路、总体部署；②运维服务要求及目标。内容全面且有详实的针对性解释说明的，该项得10分；内容较全面，有针对性解释说明的，该项得7分；内容表述一般、方案不够全面的得4分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

- 运维服务方案（10分）

- 投标人需提供针对本项目制定本地情况方案，包括：①硬件设备的运维方案；②软件设备的运维方案。内容完整详细、有针对性且合理可行的得10分；内容比较详细、较合理可行的得7分；内容表述一般、方案不够全面的得4分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

- 异常数据判断与处理方案（10分）

- 投标人能够针对异常数据判断与处理方案，包括：①提供多种具体可行的异常数据判断方法，阐述判断方法和依据；②提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图。方案合理、详细、操作性强得10分；方案较合理、比较详细、具备一定可操作性得7分；方案内容一般、可操作性较弱得4分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

- 4）运维服务质量保障措施方案（10分）

- 投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施，包括：①质量保证和质量控制体系；②相应质控措施。内容表述清晰、制度健全、总体安排科学合理、可行性强的得10分；内容表述较为清晰、制度较为健全、总体安排较合理、较可行的得7分；内容表述一般、安排基本合理的得4分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

- 5）应急管理措施（8分）

- 投标人能够提供针对维护期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题需具备有效的预防和应急措施，包括：①对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案；②系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程。方案合理、详细、操作性强得8分；方案较合理、比较详细、具备一定可操作性得6分；方案内容一般、可操作性较弱得4分；未提供方案或方案不合理的，则本项不得分。

- 6）安全保障措施（7分）

- 投标人为本项目提供项目保障措施，包括：①设备、设施安全保障措施；②项目人员保障措施。安全保障措施全面详细，针对性强得7分；安全保障措施较为全面，针对性较强得5分；安全保障措施不够全面，不够详细得3分；未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。最终得分最高者将被推荐为中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格的声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立且无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 报价明细表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320211-JXCG-G2025-0060

项目名称：滨湖区蠡园、蠡湖、河埒、胡埭、雪浪乡镇空气站点

第三方运维服务项目（2025-2027）

投 标 人：

日    期：

- （一）投标函（格式）

投标函

致江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

五、我方认为贵方有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购人名称：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（政府采购编号：　　　　   ）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购人名称：

（投标人名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月    日

经营期限：

姓名：     性别：    年龄：    职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖公章）

日期：   年   月   日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（四）承诺书（格式）

承诺书

致：    （采购人名称）

1、我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

2、我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

3、我方承诺：

…

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月  日

（五）开标一览表（格式）

开标一览表

投标人（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （万元） | 小写： 大写： |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 | 姓名： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：      日期：   年   月   日

注：1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，若不一致，评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。

（六）报价明细表（格式）

报价明细表

投标人（盖章）

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：表格不够可自行延长。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：   年  月  日

- （七）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人（盖章）

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：   年  月  日

注：上表如需要自行延长。

- （八） 投标人业绩一览表（格式）

投标人业绩一览表

投标人（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：   年  月  日

- 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （九）项目组人员配备计划表（格式）

项目组人员配备计划表

投标人（盖章）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：   年  月  日

- 注：1、上表可自行延长。

（十）技术文件

技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

（格式自拟）

- （十一）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：