竞争性谈判文件

项目名称：宿豫区智慧感知网二期（重点部位监控补盲）采购项目

项目编号：JSZC-321311-XDDL-T2025-0029

（货物类项目，不专门面向中小企业）

采购人：宿迁市公安局宿豫分局

采购代理机构：江苏信德工程管理咨询有限公司

2025年12月17日

目  录

第一章  谈判邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取谈判文件	3

四、提交响应文件截止时间	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次谈判联系方式	4

八、其他	5

第二章  供应商须知	6

一、总则	6

二、谈判文件	6

三、响应文件的编制	7

四、响应文件的递交	9

五、响应文件的解密与评审	9

六、授予合同	14

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	22

第五章  评审方法与评审标准	43

第六章  响应文件格式	46

一、响应声明及承诺函	48

二、供应商基本信息	49

三、法人授权书	50

四、小微企业或残疾人福利性单位声明函	51

五、开标一览表	53

六、响应及偏离表	55

七、项目组人员	56

八、谈判所需其他材料	57

# 第一章  谈判邀请

受[宿迁市公安局宿豫分局]的委托，[江苏信德工程管理咨询有限公司]就[宿豫区智慧感知网二期（重点部位监控补盲）采购项目]([SZC-321311-XDDL-T2025-0029])项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

(宿豫区智慧感知网二期（重点部位监控补盲）采购项目)竞争性谈判项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年12月24日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-XDDL-T2025-0029

2.项目名称：宿豫区智慧感知网二期（重点部位监控补盲）采购项目

3.预算金额：192万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为192万元。其中设备类（采购清单1-20项）最高限价为147.5万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市公安局宿豫分局拟在宿豫区部分重点公共区域加装视频监控，并配套采购联网线路、录像存储、视频安全防护等建设内容（详细内容见本谈判文件第四章）。

6.合同履行期限：合同签订后90日内供货到位并安装调试完毕交付使用。

7.本项目不接受联合体参与谈判。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无 。

### 三、获取谈判文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取谈判文件导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

### 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间：2025年12月24日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体

2.财政部门监督电话：0527-84465519。

3.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

4.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市公安局宿豫分局

地 址：宿迁市宿豫大道110号

联系人：赵越

联系方式：0527-82168166

2.采购代理机构信息

名  称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地　址：宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

联系人：陆彩霞

联系方式：0527-84355588

3.项目联系方式

项目联系人：陆彩霞

电话：0527-84355588

### 八、其他

1.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次谈判不收取谈判保证金。

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的45%向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

#### 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

### 二、谈判文件

#### 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

7、供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 8、谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行澄清或者修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2谈判文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。

8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照“谈判文件”第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子谈判，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。

#### 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备货款、运维服务费、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

#### 13、响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

#### 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

#### 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

#### 23、谈判小组

23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3无效响应情形

26.3.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.2供应商不符合谈判文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

26.3.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.4响应文件未通过符合性审查的。

26.3.5响应文件出现重大偏离，不符合谈判文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

26.3.6响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.7响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.8供应商有本谈判文件规定的恶意串通情形的。

26.3.9法律、法规规定的其他情况。

26.4恶意串通情形

26.4.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

26.4.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

26.4.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

26.4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

26.4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

26.4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

26.4.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3供应商的最后报价如相同，由采购人采取随机抽取方式确定。

27.2.4按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.2.5采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4采购活动终止情形

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

27.4.2符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.4.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.4.4因重大变故，采购任务取消的；

27.4.5谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

27.4.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

#### 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

#### 28.1取消成交（候选）供应商资格条款

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

28.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的。

28.6法律、法规规定的其他情况。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：采购人或其委托的采购代理机构

联系电话：0527-82168166或0527-84355588

通讯地址：宿迁市宿豫大道110号、宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

29.5 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 六、授予合同

#### 31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、履约保证金

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第c种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取。

#### 33、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1验收

34.1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34.2付款

34.2.1按照以下货物类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的   30   %，合同签订后按规定支付；

进度款：所有设备（采购清单1-20项）初验合格后，采购人自收到成交人发票之日起10个工作日内付至设备类价款的100%；运维服务期满且终验合格后，采购人收到成交人合法有效发票后10个工作日内付至项目实际总价款的100%。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 / %，合同签订后按规定支付；

进度款：            /                    。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（3）工程类项目

预付款：合同金额的  /   %，合同签订后按规定支付；

进度款：              /                  。

# 第三章  合同文本

宿豫区智慧感知网二期（重点部位监控补盲）采购项目

采购合同

采购单位（全称）：宿迁市公安局宿豫分局（简称甲方）

成交供应商（全称）：                        （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为      相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值（含税价）为人民币                   的标的物。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

二、供货期：合同签订后90日内供货到位并安装调试完毕交付使用。

三、实施方式及费用

乙方负责把货物运至甲方指定的位置（如果产生搬运费用或其他费用由乙方支付），乙方承担运输义务，运输过程中的各种风险由乙方承担；实施方式由乙方视情况自定，费用自负。

四、付款方式

付款方式：合同签订后，甲方收到乙方合法有效发票后10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款；所有设备（采购清单1-20项）初验合格后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付至设备类价款的100%；运维服务期满且终验合格后，甲方收到乙方合法有效发票后10个工作日内付至项目实际总价款的100%。

注：

1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

3.付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。

4.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

五、履行期限

如遇不可抗力因素，导致合同无法按时完成的，可由双方协商，适当延期。

六、质量要求

1、中标后乙方提供所有货物样品，经甲方确认后方可制作、发货，否则甲方有权拒收，因此产生的一切损失由乙方承担。

2、乙方所投产品均应为原厂全新合格品。如所供产品不符合响应文件对技术要求的承诺，甲方有权退回所供产品，因此产生的一切损失由乙方承担。

3、本次招标所涉及的所有产品甲方有权利对乙方所供产品进行现场测试或委托第三方检测公司抽检，如环保、质量等不能满足相关要求，甲方有权拒收，因此产生的一切损失由乙方承担。

4、谈判文件所述技术要求，应视为保证货物正常使用所需的要求，如有遗漏，乙方应予以补充，否则一旦成交将视为乙方认同遗漏部分并免费提供。

5、货物进场后乙方继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担。货物进场后乙方应迅速组织人员进行安装，安装完成后书面报甲方组织验收。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

七、售后服务要求

1、运行维护期3年。售后服务期自验收合格之日起  年。售后服务期内，乙方对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

2、技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决，售后服务期内相关费用由乙方承担，售后服务期满后乙方收取成本费。

3、乙方未在上述规定时间内履行售后义务的，甲方可委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，由乙方向甲方支付合同总额2%违约金。

注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。

八、培训要求

1、安装调试完毕后3个工作日内，提供不少于1次，每次培训不少于3人（培训人员由甲方组织）的现场技术培训。对货物的使用、操作、维护、故障排除等进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保甲方能够对货物有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

2、乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。上述资料的费用包含在投标报价内。

所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入投标报价中。

九、验收要求

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、验收合格的项目,甲方根据本合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

7、履约验收过程中涉及的检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。

十、违约条款

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3‰支付违约金。

2、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失（损失包括甲方因乙方违约导致延期开业，甲方重新招投标的损失以及为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等所有损失）。

3、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失（包括甲方因乙方违约导致延期开业，甲方重新招投标的损失以及为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等所有损失）由乙方负责。

4、因乙方货物质量、故障等问题侵犯他人权利，导致甲方被索赔的，乙方应向甲方承担赔偿责任（甲方向第三方赔偿的所有损失）并消除对甲方造成的影响。

5、甲方无正当理由未履行付款义务的，每逾期一天，甲方应按逾期应付款金额的万分之三向乙方支付违约金，但甲方因此支付的违约金以本合同服务费用总额的5%为限。

十一、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该货物时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（支出包括但不限于重新招投标的支出，为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等）。

十二、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十三、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十四、争议和诉讼

本合同履行过程中发生的一切纠纷，双方应协商调解解决；若协商调解无法达成一致，通过向项目所在地的法院申请诉讼途径解决。因诉讼产生的诉讼费用、律师费用等其他一切费用由败诉方承担。

十五、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方法定代表人（或授权代表人）签章并加盖公章后生效，合同签订的内容不能超出谈判文件和响应文件的实质性内容。

十六、合同的组成部分

本合同条款、谈判文件、响应文件及投标人在响应时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十七、本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方各执叁份。

十八、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲、乙双方协商解决。

（以下无正文）

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

单位地址：                         单位地址：

法定（授权）代表人（签章）：        法定（授权）代表人（签章）：

联系电话：                         联系电话：

开户银行：                         开户银行：

账号名称：                         账号名称：

账号：                             账号：

日期：   年   月   日              日期：     年   月   日

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。

本项目不接受进口产品。

一、项目背景

按照江苏省公安厅《关于印发《智慧版技防城建设标准》的通知》（苏公厅〔2021〕704号）、宿迁市公安局《关于进一步加强智能泛在感知网建设应用工作的指导意见》（宿公发〔2023〕24号）等文件要求，拟在宿豫区部分重点公共区域开展以加密补盲、提档升级为主要内容的监控建设项目，不断提升我区监控密度、预知预警、精准打击、动态管控、服务群众的能力，以高质量平安服务保障宿豫高质量发展。

1、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动奋力书写好宿豫高质量发展为总要求，主动融入智慧宿迁、智慧城市建设，深度引进云计算、大数据、边缘计算、5G、AI等前沿智能化技术，全面提升精准预测预防各种社会安全风险的能力，在应急处置、城市管理、安全生产等社会治理工作中发挥更加显著成效，切实提高人民群众的获得感、安全感和满意度，建设强富美高全面小康新宿豫，创造更加安全稳定和谐的社会环境。

2、总体目标

通过该项目建设，提升我区监控密度、持续构建一张覆盖全区的泛在智能感知网，健全对公共安全、社会风险、社会治安等要素的视觉感知体系和物联感知体系，持续推动更高水平的平安宿豫建设。

3、建设原则

（1）依法建设、标准引领。严格依照相关法律、法规开展建设，严格执行国家、部、省安防行业相关标准规范。

（2）科学统筹、共享共用。坚持统一规划，科学统筹，以开放的心态推进感知网数据的共享共用。

（3）正确引导、多元参与。充分发挥市场机制，以购买服务等形式，鼓励和引导社会资源参与建设。

（4）创新开放、安全可控。积极应用成熟的新技术发展成果，在确保系统安全可控可用的基础上，实现跨越发展。

（5）因地制宜，充分利旧。坚持厉行节约，对已过保项目中的杆件、机箱等设备，要进行认真筛选，充分利旧。

4、设计标准及依据

（1）GA／T669.1—2008城市监控报警联网系统通用技术标准；

（2）GB/T28181-2016安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求；

（3）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）；

（4）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

（5）GB/T27524-2010安全防范监控数字视音频编解码技术要求；

（6）GB50348安全防范工程技术规范；

（7）GA308—2001安全防范系统验收规则；

（8）GA／T75—94安全防范工程程序与要求；

（9）GB50198—94民用闭路监视电视系统工程技术规范；

（10）GA／T74—2000安全防范系统通用图形符号；

（11）GA／367—2001视频安防监控系统技术要求；

（12）GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范；

（13）GA/T445公安交通指挥系统建设技术规范；

（14）GB50057—94建筑物防雷设计规范；

（15）GB／T50314—2000智能建筑设计标准；

（16）GA/T497-2016公路车辆智能监测记录系统通用技术条件；

（17）GA/T833-2009机动车号牌图像自动识别技术规范；

（18）GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范；

（19）YD／T926中华人民共和国通信行业标准；

（20）CJJ／T106—2055城市市政综合信息系统技术规范；

（21）GA/T751-2008《视频图像文字标注规范》；

（22）《公安视频图像分析系统》（GA/T1399）；

（23）《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400）；

（24）《公安视频图像智能化建设应用指南》；

（25）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）；

（26）《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）；

（27）江苏省公安厅《社会面治安监控系统建设优先选用的监控产品目录》；

（28）江苏省公安厅《关于印发全省3.20工程基础网络建设规范指导意见试行的通知》；

（29）江苏省公安厅《全省3.20工程监控系统数据和图像采集标准和传输规范》；

（30）江苏省公安厅《全省“3.20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》；

（31）江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》；

（32）江苏省公安厅《关于加强全省公安视频图像专网建设应用和运行管理工作的意见》；

（33）《关于加强全省社会治安监控联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》；

（34）《江苏省道路治安卡口监控系统建设基本技术规划（试行）》、《省际道路治安卡口信息化建设规范》、《社会治安监控系统布建指导意见》；

（35）《关于推进全省公安巡逻车移动图像监控系统建设有关工作的通知》；

（36）九部委关于《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；

（37）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

（38）《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1399.1-2017）；

（39）《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》）（GA/T1399.2-2017）；

（40）《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）；

（41）《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/T1400.2-2017）；

（42）《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）；

（43）《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）；

（44）《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》（GA/T1334-2016）；

（45）《信息技术生物特征识别数据交换格式第五部分：人脸图像数据》（GB/T26237.5-2014）；

（46）《居民身份证制证用数字相片技术要求》（GA461-2004）；

（47）公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；

（48）公安部《公安信息通信网边界接入平台安全规范》；

（49）《全省智能泛在感知网建设规划指导意见》；

（50）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

（51）部科信局《公安视频传输网建设指南（征求意见稿）》；

（52）GA/T1400-2017《公安视频图像信息应用系统》；

（53）江苏省公安厅《关于印发《智慧版技防城建设标准》的通知》（苏公厅〔2021〕704号）；

（54）宿迁市委政法委、宿迁市公安局《宿迁市新一代雪亮技防工程建设实施方案（2020-2022年）》；

（55）宿迁市委政法委、宿迁市公安局《宿豫区2020-2022年新一代雪亮技防工程建设任务书》；

（56）宿迁市公安局《关于转发《2022年全市智能泛在感知网建设重点任务》的通知》；

（57）宿迁市公安局《关于做好市区桥面视频监控织密补盲工作的通知》等工作部署要求；

（58）公安部、江苏省公安厅、宿迁市公安局相关的其他要求。

以上文件中对于本项目的应用是必不可少的。以上标准，如有最新版本或者替代标准(包括所有的修改)适用于本要求。投标供应商提供的方案必须满足以上和最新相关国家标准和行业规范。

二、项目概况

1、在宿豫区部分重点公共区域加装视频监控，并配套采购联网线路、录像存储、视频安全防护等建设内容。本次计划在重点部位，安装车辆抓拍机55台，人脸抓拍机81台，全结构化抓拍机39台，超级卡口5台，以及配套的补光灯、设备箱、杆件、交换机、光纤收发器等设备材料，租用运营商专线将视频图片数据传回机房集中存储，存储周期90天。

2、最高限价为192万元，其中设备类（采购清单1-20项）最高限价为147.5万元。

3、付款方式：合同签订后，甲方收到乙方合法有效发票后10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款；所有设备（采购清单1-20项）初验合格后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付至设备类价款的100%；运维服务期满且终验合格后，甲方收到乙方合法有效发票后10个工作日内付至项目实际总价款的100%。

注：

（1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

（2）对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

（3）付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

4、合同履行期限：合同签订后90日历天内完成供货安装并交付使用。

5、本项目所有货物的采购数量为计划采购数量，具体采购数量由采购人根据实际需要进行调整，采购人不承诺采购保底数量，具体合同结算金额按采购人实际收货数量办理结算。

6、对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

三、采购清单及技术要求

（一）设备清单(核心产品：400万像素人脸抓拍摄像机)

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆抓拍摄像机 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 台 | 55 |
| 2 | 车辆抓拍补光灯 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 台 | 93 |
| 3 | 400万像素人脸抓拍摄像机 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 台 | 77 |
| 4 | 800万像素人脸抓拍摄像机 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 台 | 4 |
| 5 | 全结构化抓拍摄像机 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 台 | 39 |
| 6 | 千万像素生态超级卡口摄像机 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 台 | 5 |
| 二、后端设备与系统 |  |  |  |  |
| 7 | 云存储设备 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 套 | 3 |
| 8 | 云存储配套交换机 | 云存储配套交换机，满足所投云存储设备联网运行，至少含有SFP+万兆光口4个，二层全网管交换机，含4支万兆多模双纤光模块及5米LC-LC多模跳纤2根 | 台 | 1 |
| 9 | 视频安全保护设备 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 套 | 1 |
| 10 | 雪亮工程社会面监控联网平台扩容 | 宿豫区雪亮工程社会面联网平台增加通道接入路数授权 | 路 | 20000 |
| 三、外场工程与设施 |  |  |  |  |
| 11 | 工业级交换机 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 台 | 71 |
| 12 | 光纤收发器 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 对 | 29 |
| 13 | 设备箱 | 见三、采购需求（二）技术参数 | 套 | 71 |
| 14 | H3.5L0.5杆件（含基础） | 见三、采购需求（二）技术参数 | 套 | 3 |
| 15 | H6.5L6杆件（含基础） | 见三、采购需求（二）技术参数 | 套 | 1 |
| 16 | H6.5L8杆件（含基础） | 见三、采购需求（二）技术参数 | 套 | 2 |
| 17 | H6.5L10杆件（含基础） | 见三、采购需求（二）技术参数 | 套 | 1 |
| 18 | RVV2*1.0电源线 | 国标室外防水电源线RVV2*1.0（使用于杆件机箱至相），满足本项目用量 | 批 | 1 |
| 19 | RVV3*2.5电源线 | 国标室外防水电源线RVV3*2.5（使用于杆件机箱至取电电表），满足本项目用量批 | 批 | 1 |
| 20 | 网线 | 超五类室外防水网线，满足本项目用量 | 批 | 1 |
| 四、运维服务 |  |  |  |  |
| 21 | 线路租赁 | 3年监控联网线路租赁，带宽需满足甲方使用需求 | 年条 | 25 |
| 22 | 机房租赁/托管服务 | 运营商机房1个42U标准服务器机柜租赁和托管服务，3年期限 | 项 | 1 |
| 23 | 电费 | 挂表取电及3年电费 | 项 | 1 |
| 24 | 运维服务费用 | 运行维护期3年，完好率不低于96%（经甲方认定客观因素允许报备的设备除外），含点位迁移及设备调整（杆件迁移量上限为本项目建设杆件总量的15%，其他设备迁移不计量）。 | 项 | 1 |

（二）主要设备技术参数（序号与设备清单序号相同）

1、车辆抓拍摄像机

1)	全彩级高灵敏度传感器，不小于恒定F1.2超大光圈变焦镜头。

2)	支持声光警戒：报警联动白/暖光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。

3)	支持道路监控智能资源模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口模式。

4)	最高分辨率不小于800万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120dB。

5)	★当补光灯打开时，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。(提供具有CMA标识的第三方检测报告)

6)	音频不小于：1路输入，1路输出；报警不小于：1路输入，1路输出。

7)	支持开放型网络视频接口，GB/T28181，视图库（GAT1400），GB35114A。

8)	支持不小于512GB SD卡存储，支持10M/100M自适应网口。

9)	支持三码流技术，支持同时不小于20路取流。

10)传感器类型不小于：1/1.8" CMOS。

11)最低照度不小于： 彩色：0.002Lux@（F1.0，AGCON），黑白：0.0002Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight。

12)焦距不小于：2.8~12mm：水平视场角：不小于100°。

13)防补光过曝/强光抑制：支持开启和关闭。

14)补光距离不小于：30m。

15)补光灯类型不小于：4颗暖/白光灯珠。

16)最大图像尺寸不小于：3840×2160。

17)视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。

18) RS-485：支持。

19)电源供应：DC：12V±20%；PoE：支持。

20)防护等级不低于不小于：IP67。

2、车辆抓拍补光灯

1)	不含有害金属铅、汞，绿色环保。

2)	功耗不大于：40W。

3)	可用485协议调整补光灯的功率、光控阈值。

4)	补光类型不小于：16颗LED补光灯。

5)	光通量不小于：2400lm。

6)	光源波长：400～780nm。

7)	发光角度不小于：14度。

8)	色温：4000K或4500K（其他色温可选）。

9)	补光距离：最佳投射距离，5~25米。

10)控制方式：RS485，光敏。

11)外壳材质：金属铝。

12)防护等级不小于：IP66。

3、400万像素人脸抓拍摄像机

1)	全彩级高灵敏度传感器，不小于恒定F1.6超大光圈变焦镜头。

2)	支持声光警戒：报警联动白/暖光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。

3)支持人脸抓拍智能资源模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍，输出最优的人脸；b)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；c)最多同时检测30张人脸，d)支持人脸去重。

4)★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。(提供具有CMA标识的第三方检测报告)

5)支持开放型网络视频接口，GB/T28181，视图库（GAT1400），GB35114A。

6)支持标准的512GB SD卡存储，支持10M/100M自适应网口。

7)支持三码流技术，支持同时不小于20路取流。

8)最低照度不小于：彩色：0.001Lux@（F1.0，AGCON），黑白：0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight。

9)宽动态不小于：120dB。

10)传感器类型不小于：1/1.8" CMOS。

11)焦距不小于：8~32mm。

12)补光距离不小于：30m。

13)防补光过曝/强光抑制：支持开启和关闭。

14)补光灯类型不小于：4颗暖/白光灯珠。

15)最大图像尺寸不小于：2560×1440。

16)视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。

17)报警不小于：1路输入，1路输出。

18)音频不小于：1路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器。

19)RS-485：支持。

20)电源供应：DC：12V±20%；PoE：支持。

21)防护等级不小于：IP67。

4、800万像素人脸抓拍摄像机

1)	全彩级高灵敏度传感器，恒定不小于F1.6超大光圈变焦镜头。

2)	支持声光警戒：报警联动白/暖光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。

3)	支持人脸抓拍智能资源模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍，输出最优的人脸， b)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，c)最多同时检测30张人脸，d)支持人脸去重。

4)	最高分辨率不小于800万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120dB。

5)	音频不小于：1路输入，1路输出；报警不小于：1路输入，1路输出。

6)	支持开放型网络视频接口，GB/T28181，视图库（GAT1400），GB35114A。

7)	支持标准的512GB SD卡存储，支持10M/100M自适应网口。

8)	支持三码流技术，支持同时不小于20路取流。

9)	传感器类型不小于：1/1.8" CMOS。

10)；最低照度不小于：彩色：0.002Lux@（F1.0，AGCON），黑白：0.0002Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight。

11)焦距不小于：8~32mm。

12)补光距离不小于：30m。

13)防补光过曝/强光抑制：支持开启和关闭。

14)补光灯类型不小于：4颗暖/白光灯珠。

15)最大图像尺寸不小于：3840×2160。

16)视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。

17)RS-485：支持。

18)电源供应：DC：12V±20%；PoE：支持。

19)防护等级不小于：IP67。

20）★支持侧脸过滤功能(提供具有CMA标识的第三方检测报告)

5、全结构化抓拍摄像机

1)	多摄双目摄像机，一路通道看细节，另一路通道看全景.

2)	细节和全景传感器均不小于1/1.8＂CMOS，细节镜头不小于F1.2光圈，覆盖10-32mm变焦镜头；全景镜头不小于F1.0光圈，不小于3.6mm定焦镜头。

3)	支持全结构化智能资源模式：a)抓拍人体；b)抓拍人脸；c)抓拍非机动车；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。

4)	★可同时对监测区域内不低于160个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍。或：可对设定区域内160个移动的人脸图片进行检测、跟踪、抓拍。（提供具有CMA标识的第三方检测报告）

5)	音频不小于：2个内置麦克风，1个内置扬声器。

6)	支持GB35114安全加密。

7)	最大图像尺寸不小于：通道1：3840×2160，通道2：2688×1520。

8)	最低照度不小于：通道1：彩色：0.002Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight，黑白：0.0002Lux@（F1.0，AGCON）；通道2：彩色：0.002Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight，黑白：0.0002Lux@（F1.0，AGCON）。

9)	宽动态不小于：通道1：120dB，通道2：数字宽动态。

10)补光灯类型：混合补光。

11)补光距离：全景监控不小于：80m；细节监控：30m。

12)视频压缩标准：H.265/H.264。

13)网络不小于：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口。

14)电源供应：DC：12V±20%。

15)防护等级不小于：IP67。

6、千万像素生态超级卡口摄像机

1)	生态车辆人脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。

2)	内置摄像机不小于1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不小于4112 × 3072，帧率不小于25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。

3)	视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。

4)	支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。

5)	支持机动车的车牌，车身颜色，车型，品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。

6)	支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。

7)	使用公安现有补光灯，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对。

8)	★人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹，支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（提供具有CMA标识的第三方检测报告）

9)	★支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。或：支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，主驾驶人脸抠图准确率≥99%，副驾驶人脸抠图准确率≥99%。（提供具有CMA标识的第三方检测报告）

10)支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。

11)可支持插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

12)镜头规格：50或55mm，光圈类型：手动光圈。

13)通讯接口不小于：1个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口。

14)触发输入不小于：1个触发/报警输入。

15)触发输出不小于：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制。

7、云存储设备

1)	需无缝接入公安现有云存储系统，实现设备统一管理运维、资源统一调度、存储计划统一下发。

2)	处理器不小于：1颗64位多核。

3)	系统盘不小于：1×240GBSSD。

4)	系统内存不小于：16GB（可扩展至128GB）。

5)	存储接口不小于：48个SATA接口，满配12TB企业级硬盘，支持热插拔。

6)	网络接口不小于：8个千兆及以上的网络接口。

7)	整机电源：1200W，1+1冗余电源。

8)	视频性能：接入路数不小于350路2Mbps。

9)	支持视频流、图片流直存。

10)支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议。

11)采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务。

12)支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断。

9、视频安全保护设备

1）不大于2U标准机架式设备，设备应配置不少于1个RJ-45 Console口，不少于1个10/100/1000 Base-T带外管理口，不少于1个10/100/1000 Base-T HA口，不少于8个万兆光口，不少于2个网络接口扩展槽位，双电源，包含不少于三年入侵防御特征库升级。

2）最大UDP视频吞吐不小于75Gbps，最大并发连接数不小于1000万；支持最大摄像机路数不小于7000路；

3）系统应采用“二合一”系统架构平台，一台主机同时具备两套操作系统，通过软件进行模式切换，串接引擎及旁路引擎分别采用不同的操作系统，不同的管理界面，同时具备视频安全准入、视频安全防护以及视频安全监测能力。

4）为保证产品在各种复杂环境下的部署能力，要求产品必须同时支持透明、旁路、路由等多种部署方式，串接和旁路部署均可实现无客户端的准入及阻断机制。（提供具有CMA标识的第三方检测报告）

5）为保障IOT安全风险，要求产品支持IOT安全防护的能力，包括可检测主流IOT设备（IPC、路由器等）漏洞及风险，至少包括：视频类、物联网设备类、网络僵尸类、弱口令类、协议控制类、系统服务器等。

6）支持前端网络视频资产自动识别功能，可自动识别前端网络视频资产IP、MAC、品牌等信息，同时支持视频资产一键导入功能，可一键导入前端网络资产列表。

具有物联网资产识别能力，并可基于不同的物联网应用场景进行资产指纹提取，自定义资产类型等能力；

7）支持与公安“一机一档”系统联动能力，通过与“一机一档”联动增强产品资产感知及异常资产监测能力；

8）针对非法接入和可疑终端等设备，支持异常行为高级诊断功能（包括流量和持续时间等），提供至少9种查询选项，并包含私有视频协议和异常状态，协助客户进一步排查和分析。9种查询选项包括:类型、协议、会话状态、应用协议、源IP/掩码、目的IP/掩码、源端口/范围、目的端口/范围、流量。

★9）支持对具有唯一性标识的设备进行认证，实现GB/T 28181协议、GA/T 1400协议、GB35114协议等识别，并支持设备注册，注册信息包括设备IP/MAC、设备ID、设备属性等信息。（提供具有CMA标识的第三方检测报告）

10）支持MAC自学习功能。

11）支持双向准入机制，准入和准出双向监测与控制，通过定义内网区和接入区接口类型自动生成双向准入策略，既防止非法设备接入内网也可以可内网主机的非法外联行为进行有效监测与管控。

★12）支持GB/T 28181、GA/T 1400和GB35114等协议识别，基于安全策略进行格式检查，对不符合格式的信令、数据流数据进行拦截丢弃，并进行日志告警。（提供第三方检测报告）

13）支持通过防护规则实现网络访问控制，对不符合防护规则的访问，进行拦截并发出告警

支持基线准入（包括外联基线、内联基线、基线学习），通过安全准入访问关系基线限定前端安全接入的访问行为

14）支持内容过滤功能，包括GB/T 28181内容过滤、GA/T 1400内容过滤、GB35114媒体流的内容过滤，基于安全策略对进行内容过滤，对含有敏感信息的信令、数据流数据和媒体流数据进行拦截丢弃，并进行日志告警。

15）针对非法接入和可疑终端等设备，支持异常行为高级诊断功能（包括流量和持续时间等），提供至少9种查询选项，协助客户进一步排除和分析。9种查询选项包括:类型、协议、会话状态、应用协议、源IP/掩码、目的IP/掩码、源端口/范围、目的端口/范围、流量。

16）提供可视化统计功能，至少包括资产畅通、不畅通、非法接入、非法占用和弱口令等设备统计及攻击情况统计，提供图形化展示，直观了解安全状态。

17）支持视频网络前端设备非法接入、非法占用、非法替换等视频网络异常行为的监控和防护。

18）支持视频监控终端行为监控，发现异常行为，并实时阻断；

19）系统应支持弱口令检测功能，需支持多种网络协议并支持至少6种弱口令检测元素。（要求提供界面截图）

20）提供运维终端白名单功能。

21）采用网络攻击流量过滤技术，可防护网络攻击行为。

支持安全防御机制，入侵防御事件库事件数量不少于5000条，支持攻击检测和防护功能，可有效探测针对视频监控终端和视频管理系统的攻击行为，在线自动升级和手工导入，入侵事件特征库升级频率不少于一周一次；

22）支持通过检测、阻断、限流、审计报警等防御手段，对蠕虫、后门、木马间谍软件、Web攻击、拒绝服务等攻击进行有效防御。

23）支持安全防御机制，入侵防御事件库事件数量不少于5000条

24）系统支持GB/T 28181协议、标准SIP协议、RTSP协议的控制信令解析与还原；

25）系统支持记录视频访问行为中的源IP、源MAC、源端口、目的IP、目的MAC、目的端口等信息，可以识别注册、播放、控制（上下左右动作分别识别）、下载、回看等操作动作，识别登录账号、操作起始时间、操作结束时间、产生的上下行信令流量；

26）产品必须符合《GA/T 1788.3-2021公安视频图像信息系统安全要求-第3部分：安全交互》纵向安全防护系统产品的相关要求，安全能力等级达到增强II级。

11、工业级交换机

1)	提供不小于8个百兆电口，交换容量不小于：1.6Gbps。

2)	包转发率不小于：1.19Mpps

3)	浪涌防护：网口6kV

4)	无风扇设计，高可靠性

5)	工作温度：–40°C~75°C

12、光纤收发器

1)	接口不小于：1个百兆RJ45，1个百兆FC光口

2)	光纤类型：单模单纤，9/125um

3)	传输距离不小于：0~20公里

4)	波长：Tx1310nm/Rx1550nm

5)	操作温度：-30~70˚C

6)	防护等级：IP40

13、设备箱

尺寸：长不小于480mm,宽不小于400mm,深度不小于300mm。内含电源防雷，含至少双路2P10A空开1个，2P40kA防雷器1个，维护插座1个。结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠。防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性。采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠。机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。具有防虫、防鼠功效。箱体印制“宿豫公安”喷塑。

14、H3.5L0.5杆件（含基础）

公安监控立杆标准114-3.5米*4mm,下法兰300*300-10mm,面板300*300-3mm,对边4只M16*0.6米。包含杆件镀锌喷塑，包含地笼、基础、机械等。

15、H6.5L6杆件（含基础）

含地笼、接地极、法兰座、挂壁、吊装、混凝土等，高度6.5米，臂长6米，杆件采用优质Q235钢材，立杆壁厚不小于6mm，横杆壁厚不小于5mm，杆件采用整体热镀锌，表面热镀锌后喷塑处理，满足杆件结构安全性以及规范和使用要求。

16、H6.5L8杆件（含基础）

含地笼、接地极、法兰座、挂壁、吊装、混凝土等，高度6.5米，臂长8米，杆件采用优质Q235钢材，立杆壁厚不小于8mm，横杆壁厚不小于6mm，杆件采用整体热镀锌，表面热镀锌后喷塑处理，满足杆件结构安全性以及规范和使用要求。

17、H6.5L10杆件（含基础）

含地笼、接地极、法兰座、挂壁、吊装、混凝土等，高度6.5米，臂长10米，杆件采用优质Q235钢材，立杆壁厚不小于8mm，横杆壁厚不小于6mm，杆件采用整体热镀锌，表面热镀锌后喷塑处理，满足杆件结构安全性以及规范和使用要求。

（三）技术参数其他要求

1、数据线路

投标供应商要向采购人提供线路带宽查询功能，以便采购人在采购人所在单位即可随时查询线路授权带宽、实际占用带宽、监测线路应用功效等。采购人可查询、监测的范围仅限于此次采购人招标采购的线路。如有必要，投标供应商应给采购人拉接专线、配备专机，以满足和实现采购人需求。

按照有关标准和规范，采用网络传输方式，光纤要求为专线，必须与其他线路物理隔离，由公安作为视频专用。接入网络带宽必须满足前端设备传输接入的实际应用需要。

网络对接。与宿豫公安分局现有视频专网进行无缝对接，实现数据的互联互通，具有视频、音频、数据同步传输等功能。

带宽按需。成交供应商必须提供满足实际需求且可按需扩充、升级，前端数据上传的带宽不低于100M、延迟3ms以内，无终端接入数量限制。如有线路带宽等性能要求不能达到采购人实际使用要求的，成交供应商必须无条件提速、扩容、整改，所需费用一律由成交供应商自行承担。

传输设备。由成交供应商提供光缆、终端盒、跳纤及ONU等传输设备，含OLT、ONU等网络传输设备，ONU不少于4个FE口（根据采购人需要开通相应端口，必要时可通过级联拓展8口接入能力），1个上行GPON光接口，采购人不提供任何设备。

维护团队。成交供应商必须有专门的维护团队，负责对传输线路进行全年7x24小时的监控；需要为用户提供日常维护、服务体系及保障机制说明。

检测能力。成交供应商须提供检测故障的技术手段和处理流程以及网管功能，确保第一时间发现前端电路故障，并通知用户，以快速有效的方式配合用户处理故障，故障排除之后向用户及时反馈结果。

安全管理。成交供应商须对其施工的质量、网络的安全性、数据传输的稳定性等负责，保证采购人线路畅通及安全使用。

点位迁移。根据采购人要求，提供传输电路的新增开通、地址变更、传输电路撤销等服务。成交供应商承担所租赁所有线路的拆除、重建、升级等所有相关配套设备和施工费用，采购人只承担线路实际传输费用。每次线路的迁移时限原则上不超过7日，确有困难的，成交供应商报经采购人同意后可适当延长。

响应时间。出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后24小时内修复；如出现大面积视频专网故障的，在故障发生后8小时内修复。

租用时间。本项目中所有线路（含新建项目和既往质保到期项目）租用时间为36个月，自项目初验合格之日起开始计算。

2、服务器机房租赁/托管服务

（1）机房要求

1）机房的强电和弱电线缆必须分别走各自线槽。光纤主干应走专用线槽，主从线槽必须独立分开。

2）要求机房大楼市电的供电方式为双电源（两路同供，不联络），供电电压≥10KV。

3）配置发电机。

4）机房照明包括日常照明和应急照明。应急照明要能在机房市电停电情况下自动启动。

5）在市电配电柜、UPS输入、输出柜处各加相应型号的防雷浪涌吸收装置。

6）本次提供机柜为独立专用空间。

7）提供1对（1+1主备）万兆裸光纤线路，用于本项目相关的数据传输。如无法满足需求，成交供应商需免费增加线路条数。

8）单个机柜≥42U。

（2）机房运维管理要求

1）具备动力环境监控功能（负载电压、电流、温湿度、水浸、烟感检测等）有专门的值守用房、设备、制度，提供7*24小时值班，随时响应采购人提出的服务要求。

2）租用时间。本项目中服务器机房租赁/托管服务租用时间为36个月，自初验合格之日起开始计算，合同签订之日起至验收合格期间提供服务器托管服务，费用含在合同总价中。

3、防雷接地系统

前端监控点既需考虑防止雷电过电压对设备的侵害，同时要防止直击雷。防雷和接地方案要求对前端沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿管屏蔽，同时在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线、视频线、信号线和云台控制线。

防雷系统必须达到以下要求：

电涌防护器的标称放电电流不小于10KA；

电涌防护器的接地连接线的截面积不得小于10mm2；

所有设备均应在避雷针保护区域内。

系统前端的接地需要采用一点接地方式，接地母线采用铜质线，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接；前端设备防雷接地网采用专用接地装置时，其接地电阻要小于4欧姆。接地体材料可考虑采用镀锌角钢或铜镀钢棒，规格需符合国家规范要求。焊接采用放热焊接。

4、前端供电

本项目前端各设备均采用AC220V模式。本项目所有建设点位取电（含拆除、立杆、开户费、电表、电表箱、线缆及安装等）均由成交供应商负责。供电方式采用集中供电和就地供电相结合的方式。原则是稳定可靠，同时需做好防雷措施，所需设备数量包含在本次投标报价内。

（1）本项目的前端监控点位部分为利旧杆位和线路资源，可利用原有监控点供电系统进行供电，产生电费由成交供应商自行与原电费支付方协商处理。

（2）本项目的所有监控点位（利旧除外）原则上必须满足供电局公用电的供电方式，并按照相关规定进行报建，其次部分点位需提供备用接电链路和备用电源装置作应急保障。如监控点附近确实不具备接供电局公用电条件的，须在获得有关单位/个人同意的前提下，采用其他相对稳定的供电方式，并签订用电协议。无论是供电局供用电还是其他方式协调取电，施工费、线材费、电费等均由成交供应商支付。成交申请付款时，须向采购人提供缴纳电费的发票或收据。

（3）前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。

（4）本项目施工过程中，采购人不提供临建，成交供应商需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建、施工安装调试费（含电源、支架、管网、辅材、顶管、破路、恢复等）等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。

5、其他方面要求

a、运维要求

（1）本项目质保及运维服务期从项目初验合格之日起计算。

（2）成交供应商负责本项目所有前端立杆、挂壁、支架、摄像机、爆闪灯、抱杆机箱、手井、数据网络、供电线路【取电点、含新开户办理的相关事宜（含电表箱）至系统设备】电线电缆、辅助线路、管道等所有相关系统设备的定期检查、故障分析、排除和调试、修复，确保前端设备正常运行、录像存储、人脸抓拍、车辆抓拍。除不可抗力所引起的故障外，其它所有故障均由成交供应商负责修复，前端设备的迁移、拆除、重建、被破坏、被盗均属于运维服务范围内。

（3）成交供应商负责及时清洁摄像机防护罩、镜头和机箱，做好防雨、防震及防干扰功能检测，清理摄像机遮挡物、小广告，检查摄像机供电、控制线路和角度等，确保设备良好的透视性、整洁性和正常的防干扰功能，确保视频画面、抓拍图片清晰完整。

（4）成交供应商负责定期检查所有前端辅助设备（基础、立杆、支架、设备箱、电源、接地、防雷及附属设备）、线路及管道的安全状况，对立杆基础的沉降，法兰盘螺丝，立杆的焊缝、安装牢固性和稳定性等，及时发现安全隐患并及时采取加固等措施。有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐，确保基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐、汽油、防护，并且不能松动。夏季雷雨季节，检查发现接地故障，并及时修复。

（5）管道、顶管维护要求：所有线路、管道、顶管修复标准不得低于相关建设标准；要求规范铺设管道，管与管接头处应使用套管固定。

（6）成交供应商负责与本项目相关的服务器、存储、交换机的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定。

（7）因设备被盗、人为破坏、交通事故等因素造成的设备（含配套设施、杆件和基础）丢失或损坏的由成交供应商负责处理。如因不可抗力原因造成的设备（含配套设施）损坏由采购人负责。

（8）维保力量及装备保障要求

1）运维人员要求：本项目合同期间，投标供应商应配备运维技术人员。所有运维人员随时接受采购人发出的维护指令，手机电话必须24小时畅通。

2）运维装备要求：投标供应商必须提供用于维护的多功能登高作业车、笔记本电脑、工程检测仪、数字万用表、网络万用表、人字型梯子、电动螺丝刀、线缆测试仪、接地电阻测试仪、高级电子、电工工具箱、穿线器等完成本工程安装、调试、检修和保养工作的相关配套工具。

3）运维时限要求投标供应商须提供7*24小时现场服务，在接到采购人运维通知后，必须于半小时内响应。故障点位在城区范围内，运维人员必须于1小时内到达现场并初步反馈情况。故障点位在农村乡镇范围内，运维人员必须于2小时内到达现场并反馈。遇到重要时期或重大事件活动期间的，投标供应商必须按照采购人要求提供现场全程专业化运维服务。对于属于电源跳闸、摄像机死机、网络线路松动、设备线路接触不良等一般故障的，应在到达现场后1小时内排除；对于属于摄像机、补光灯、交换机、智能终端、ONU等设备损坏故障的，应在48小时内完成修复；对于线缆、管道损坏的应在7日内修复，对于顶管损坏的必须在15日内修复。

出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后24小时内修复；如出现大面积视频专网故障的，在故障发生后12小时内修复。成交供应商用于维护的线缆、辅材等规格型号不得低于投标的规格型号。成交供应商应充分评估系统合同期间所需要的电源线、网线、信号线等线缆数量及辅材数量，在投标报价中予以考虑。合同期间采购人不再提供任何额外的有关以上材料费用。

b、备品备件要求

（1）成交供应商在合同期内应按需自备备品备件，备品备件采购费用由成交供应商自行负责，备品备件资产归成交供应商所有。

（2）在合同有效期内，成交供应商在服务期内应按需提供安全可靠的仓库/场所，经采购人同意后存放采购人拆除的杆件、设备，并长期留存设备详细进出库记录报采购人审核存档。

c、施工、维护有关要求

（1）除了包括保证软硬件正常运行的维护保养维修外，还包括监控（含线路）拆除、迁移、重建所包含的基础、浇筑、线材、人工、车辆、设备等保证设备正常运行的所有费用。

（2）投标供应商在投标前必须对现场进行全面的勘查，全面考虑各种情况和风险，进行报价。

（3）成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同；

（4）关于安装调试与维护。含室外防水电源线（RVV3*2.5、RVV2*1.0等）标准按需、室外防水网线（超五类）标准按需、硅芯管（￠40）、双绞屏蔽线、水晶头、插排、电表箱、电费及上述未列出的其它必备辅材，以及道路沟通、顶管、架空、恢复、接电、接网、熔纤、设备安装、调测、维护、杆件和设备托运、杆件和设备保存等整套施工环节，以及运维、质保期内的设备维修/更换、线路重新铺设拉接等。内场部分还包括设备上架、安装调试、对接，以及所需的线材、水晶头、熔纤等线材、辅材、配件等。

（5）关于立杆基础。含基础开挖、混凝土浇筑、手井、环境保护、接地、接地极焊接、接地电阻检测等与基础有关的所有内容。基坑大小根据杆件标准确定，混凝土强度不低于C25，要逐点进行接地电阻检测，每个接地点的接地电阻小于4欧姆。关于手井。原则上每根杆件应设置1个手井，含手井盖（水泥质地，含钢筋加固，带“宿豫公安”字样），厚度不低于6CM。关于环境保护。含线路梳理、渣土清理、垃圾清理、绿化迁移、绿化保管、土壤回填、绿化恢复。

（6）成交供应商应根据采购人要求提供“视频管家”需要的二维码打印、张贴、信息采集、数据对接等服务。

（7）对于在原点位加装、更换设备的（含灯控路口电子警察杆件上加装非机动车道人脸识别的点位），成交供应商在加装、更换安装之前，必须仔细检查立杆、基础、线路、抱杆机箱、配套设施的安全情况，必须在确保安全的前提下进行更换加装、更换。采购人不承担本项目的一切安全风险及由此造成的一切损失。

（8）如有被更换下来的设备（含摄像机、补光灯等）由成交供应商统一保管、做好标签、形成清单，待质保期满后（或进行报废资产处置时）移交至采购人指定地点、指定位置。（所需仓库、人力、车辆等由成交供应商提供）

（9）试运行期间，整体完好率保持在96%（含）以上、重点部位监控完好率要保持在100%（非不可抗力原因除外）连续30日，视为符合预验收条件，采购人可根据项目建设标准、质量的整体完成情况，视情开展预验收工作。

（10）项目初验合格之日起开始计算服务时间，服务期间，采购人每天不定时抽查完好率（每天不低于2次），并做好记录（截图）。凡有1次抽查整体完好率低于96%（经采购人认可的客观因素报备及不可抗因素除外）或重点部位监控完好率低于100%（经采购人认可的客观因素报备及不可抗因素除外），每有1日完好率不达标，运维时间相应延长1日。

（11）成交供应商组织力量不间断巡检，尤其是重点部位监控，发现故障后要立即组织力量维修。凡因发现不及时、修复不及时、报备不及时被通报的，视为当日完好率不达标。

（12）完好率是指监控系统前端图像清晰、视频画面传输稳定，抓拍画面清晰、特征完整、数据不丢失，摄像机角度合理、标注规范、摄像机周边无树枝等异物遮挡，录像完整、不丢帧，网络通畅，监控平台等监控系统整体运行稳定。

d、信息安全要求

（1）严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定，将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接感知网，又连接国际互联网；私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将手机等具有接入互联网功能的智能终端接入公安信息网、感知网电脑、设备上充电、传输数据的；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网。

以上情况一经发现成交供应商应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人。

（2）严禁违反保密相关规定：不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或成交供应商内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

（3）严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

e、其它要求

（1）各系统未列出设备参数要求的，请参照设备清单，所有非采购人需求变更一律不予追加。

（2）以上技术要求中各项技术指标投标供应商须满足，如存在任何偏离，必须在投标技术文件中注明（未注明的由投标单位承担一切责任），并提供有关材料以证明其合理性。

（3）投标供应商各单项报价应合理、符合市场报价，如某一单项产品谈判小组一致认为价格不合理，则谈判小组有权要求投标供应商提供明确的证据证明其报价合理性，否则视为未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

（7）成交供应商所提供的产品为原厂全新正品，品牌、型号、参数与响应文件承诺一致。

（8）因成交供应商的原因造成工期延误一律由成交供应商承担。

（9）因成交供应商原因造成施工中设备产品的缺漏项，由成交供应商自行承担，不予变更。

（10）对因成交供应商拖欠设备供应商、人员的资金造成上访，或因质量、进度、安全、扰民、防护措施不力等其他原因造成的地方人员上访的，成交供应商将立即停止计算合同有效期，至问题得到妥善处理之日起继续计算合同有效期。

四、其他要求

1、货物生产及相关要求

（1）供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及谈判文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。

（2）所有货物在检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不得低于谈判文件中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期等信息。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

（5）供货时，所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（7）产品的生产、运输、安装、检测检验必须由成交供应商负责实施，采购人将不定期对成交供应商的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现成交供应商有违背谈判文件要求、合同的情况，采购人有权拒收不合要求的货物，必要时可单方中止合同，由此造成的损失由成交供应商负责。

2、货物运输、保管、保险

（1）成交供应商负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由成交供应商负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

3、制作、安装、调试、验收

（1）成交供应商在生产前，须依据使用现场实际情况进行备货；由于成交供应商现场查勘、测量数据不准确，造成货物在现场无法安装或匹配的，成交供应商无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。

（2）成交供应商按采购技术要求组织生产。在货物生产制作过程中，采购人可视需要随机抽取货物样品（包括原材料）委托通过实验室资质认证的检测单位进行检测（相关检测验收费用由成交供应商承担），检测、验收合格，采购人拒收任何有质量问题的产品，并可从货款中扣罚相应的款项。

（3）成交供应商应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

（4）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与成交供应商及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同及有关附件要求进行。

（5）供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

4、验收标准

（1）所供产品的规格、数量符合谈判文件、响应文件及合同约定的要求。

（2）所供产品的材质、颜色符合谈判文件、响应文件及合同约定的要求。

（3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落等明显瑕疵。

（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（5）产品的验收和抽检：厂家在生产过程中及产品送货后，采购人有权抽检原辅材料和成品，送至质量检测部门进行原材料的技术参数和成品的材质、质量、环保性能等验证，所有检验费用由投标供应商承担。如产品检验不通过，投标供应商必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。

（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（7）谈判文件、响应文件及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

5、售后服务

（1）供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（2）保修期内，成交供应商对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，成交供应商必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，成交供应商提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，成交供应商必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整，成交供应商免费提供设计布局指导及拆装服务。

（3）超过保修期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，成交供应商对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

（4）成交供应商负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训。

（5）供应商服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

6、供货要求：

（1）供应商须按照国家有关标准及规范完成供货、运输保管、装卸、安装、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收；

（2）供应商按采购人要求按需供货，货到采购人指定的使用地点。

（3）供应商在响应文件中制订详细的计划，中标后，做好生产准备。

（4）供应商中标后，在签订合同前需同采购人再次确认货物的数量、尺寸、颜色、材料等。

（5）供应商提供的成品上有厂家LOGO和生产日期的标牌。

7、本次采购的硬件设备免费维保期为5年，运维服务期3年（含运行维护、电费、线路租赁、服务器托管服务），从项目初验合格之日起计算。本项目谈判文件及其响应文件中的质保期均指该质保期内所需的费用均由供应商考虑并包含在报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。

8、质量保证

在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标供应商应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由成交供应商承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由双方合议定价；

（3）退货处理：投标供应商应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9、其他说明

（1）招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标供应商可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。

（2）供应商须提交证明其拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

（3）如响应文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对货物技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其技术参数不被评审小组认可的风险由投标供应商自行承担。

第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |

二、符合性审查。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合谈判文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合谈判文件要求 |
| 其他 | 符合谈判文件要求 |

三、评分办法—最低评标价法

（一）评标办法。本项目采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的最后报价如相同，由采购人采取随机抽取方式确定。

（二）详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

异常低价投标审查

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

(1)投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%；

(2)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%；

(3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三）评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按询价通知书要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为成交人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本情况表

三、法人授权书

四、小微企业或残疾人福利性单位声明函

五、开标一览表

六、响应及偏离表

七、项目组人员

八、谈判所需其他材料

## 一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性谈判文件，我单位在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-XDDL-T2025-0029宿豫区智慧感知网二期（重点部位监控补盲）采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、小微企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 五、开标一览表

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

投标人全称：（加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 六、响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（正偏离用+号表示，负偏离用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、如谈判文件要求提供证明材料，投标人可将证明材料列于该表之下或“谈判所需其他材料”中。响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

## 七、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

## 八、谈判所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。