政府采购

招标文件

项目名称：淮安市金湖生态环境局环境监测监控站规

范建设监测能力提升和环境执法应急装备

建设项目

项目编号：JSZC-320831-JSYM-G2024-0022

采 购 人：淮安市金湖生态环境局

代理机构：中诚运玛咨询股份有限公司

日    期：二〇二四年十月

目  录

第一章  招标公告…………………………………………………1

第二章  投标人须知………………………………………………6

第三章  评标标准…………………………………………………23

第四章  合同格式及条款…………………………………………27

第五章  项目采购需求……………………………………………44

第六章  投标文件格式……………………………………………112

第一章  招标公告

项目概况：淮安市金湖生态环境局环境监测监控站规范化建设监测能力提升和环境执法应急装备建设项目JSZC-320831-JSYM-G2024-0022招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网获取招标文件，并于2024-10-31 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320831-JSYM-G2024-0022

项目名称：淮安市金湖生态环境局环境监测监控站规范化建设监测能力提升和环境执法应急装备建设项目

预算金额：870万元

最高限价：本次最高限价870万元，报价不得超过最高限价，否则作废标处理。

采购需求：具体内容详见第五章“项目采购需求”

合同履行期限：合同签订后至质保期结束。（自合同签订之日起60日内完成供货，各项设备到货后一个月内完成安装和调试工作）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式六）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（提供以下材料之一）

1）企业声明函（详见示范格式四）；

2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目不接受联合体供应商参加投标。（不是联合体即可。）

4.拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）

3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”的书面承诺； （提供书面承诺书印章齐全）

5.报价供应商提供下列之一（提供相关材料）

1、供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（原件扫描件上传）

2、供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（原件扫描件上传）

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第31项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年10月10日至2024年10月16日（北京时间）

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

方式：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-10-31  09：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、本项目采用不见面电子投标。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

2、本项目无需投标保证金。

3、本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4、采购代理（下称代理人）：采购人委托中诚运玛咨询股份有限公司负责代理本次招标的相关事宜。

5、采购代理费：参照苏招协[2022]002号文件规定标准的70%为此次项目的招标代理费，中标人在领取中标通知书前向采购代理人一次性缴纳采购代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

6、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7、领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

8、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

9、本次招标不收取投标保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名单位名称：淮安市金湖生态环境局

单位地址：金湖县建设路119号

联系方式：王工

电话：15305232915

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚运玛咨询股份有限公司

单位地址：金湖县平安路2-6号

联系方式：闵工   电话：15396960917

3、项目联系方式

项目联系人：王工

电话：13347973432

- 投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理（下称代理机构）：采购人委托中诚运玛咨询股份有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3采购代理机构服务费：中标供应商参照苏招协[2022]002号文规定标准的70%作为本次项目的采购代理机构服务费。本项目由采购代理机构协助采购人完成此项目，中标供应商必须在中标通知书发出前交纳服务费，此费用须包含在报价中，无须单独列项计取。

注:根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：成交供应商须在基本帐户下开通数字人民币钱包(ID),向代理机构数字人民币钱包(ID)支付项目代理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何对招标文件要求澄清的投标人，均应在递交投标文件截止时间十日前以书面形式通知招标人或代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子件一并发送给招标人或代理机构）。招标人或代理机构对递交投标文件截止时间十日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标人或代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标人或代理机构将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网电子化交易系统进行公告,同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件为准。

8.2电子投标文件编制必须按“苏采云”交易系统要求制作，具体操作详见《苏采云供应商操作手册》。投标人可自行至“江苏省政府采购网”或“淮安市政府采购网”下载查阅。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，于开标会议当场公布。

10.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价包括完成项目的全部费用，包含但不限于服务本身、人工费、招标代理费、审计费、税金、设备、技术图纸资料、人员培训发生的所有交付使用过程中涉及到的其他一切费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4报价注意事项：

10.4.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

10.4.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

11.技术要求响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

13.投标保证金

本项目无需投标保证金

14.方案部分（如果本项目涉及的话）

14.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

☑不采用      □采用

14.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别投标人身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在投标文件制作工具（苏采云“政府采购客户端”）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为苏采云系统方案部分暗标功能运行无故障。

14.3方案部分采用暗标方式的，投标人需按14.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，投标人未按14.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，招标人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件的签署

16.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。

16.2投标文件应按招标文件要求进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

## 四、投标文件的递交

17.投标文件递交

17.1投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，在投标文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的投标文件递交截止时间。

17.4招标人（采购代理）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5中标单位在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

19.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录苏采云系统撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。

19.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

## 五、开标及评标

20.开标

20.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标程序

（1）招标人或代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织采购开始仪式。投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，参加开标活动。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、唱标确认等工作，应按照《苏采云供应商操作手册》规定执行。

（3）开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

（4）投标文件提交截止时间结束后参加的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

（5）投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由招标人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据招标人委托协议直接确定中标人；

（5）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格审查。

21.2.1.1招标人或采购代理机构将依法根据招标文件对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

21.2.2投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.2.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

21.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。（在视频交流时，评标委员会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2.7接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第21.2.2.6条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.2.2.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（第五章项目采购需求中加“●”产品为核心产品），多家投标人提供的核心产品均为同一品牌相同的，按前两款规定处理。

21.2.2.9投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子响应文件的。

（2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

（8）投标人被 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，供应商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（13）评标委员会认为中标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的无效响应的情形。

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。

21.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

22.评审及中标

22.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

22.2评标委员会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

23.评标过程的保密

23.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

23.2招标人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

## 六、定标及合同签订

24.确定中标投标人

24.1评标委员会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

24.2招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确认中标人。

24.3招标人（代理机构）将在淮安市政府采购网发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

24.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

24.4.1提供虚假材料谋取中标的。

24.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

24.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

24.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

24.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.中标通知书

25.1在公告中标结果的同时，招标人（代理机构）将向中标人发出中标通知书。

25.2中标人在接到招标人（代理机构）通知后五个工作日内必须到招标人（代理机构）处领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。中标投标人在领取中标通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

25.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1招标人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1本项目中标后需缴纳合同金额的1%作为履约保证金。

28.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

28.4乙方选取以履约保函(保险)形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购【2023】150号)、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)的要求，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

28.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

28.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    28.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在合同履行期限结束后无息退还给乙方。

## 七、质疑处理

29.质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人（代理机构）有权不予受理。

29.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

# （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

# （4）事实依据；

# （5）必要的法律依据；

# （6）提起质疑的日期；

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.7招标人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.投诉

30.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。

八、政府采购政策功能落实

31.促进中小企业发展政策

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32. 节能、环保政策

32.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2节能产品（本项目不涉及）

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行(优先采购/强制采购）。

32.3环保产品（本项目不涉及）

本项目  (采购产品)中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

34.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:（100分）

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位） |
| 技术部分 | 36分 | 完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得36分。技术参数中加“▲”标志的为重要响应指标，每一项重要响应指标不满足或负偏离扣2分，每一项非“▲”指标不满足或负偏离扣1分，扣完为止。（“▲”指标需按采购需求要求提供相关证明材料 ，如果采购需求中未提及，提供产品技术白皮书或彩页或手册或设备检测报告等原件扫描上传，非“▲”指标以技术偏离表为准。） |
| 方案部分 (21分) | 6分 | 配送及调试验收方案：投标人应提供系统交付、安装、调试及验收方案，根据方案的全面性、合理性等进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得6分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得4分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 2分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 5分 | 技术培训方案：投标人提供具体详细的技术培训方案，根据投标人提供的培训方案完整性、可操作性等进行综合评审。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得5分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 1分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不符合项目需求未提供的不得分。 |
|  | 5分 | 售后服务方案： 方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得5分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 1分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不符合项目需求未提供的不得分。 |
|  | 5分 | 规范化能力建设实施方案： 评委根据投标人提供的具体详细的规范化能力建设实施方案评分（如实施方案、质量保障方案、验收方案等）： 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得 5分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得3分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分； 方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 |
| 商务部分(13分) | 5分 | 认证证书： 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最多得5分。（提供有效证书扫描件加盖投标人电子签章） |
|  | 6分 | 业绩： 投标人具有2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似业绩的，每提供一份得2分，最多得6分。（提供中标通知书、合同原件及验收证明材料扫描上传） |
|  | 2分 | 项目团队： 投标人项目组成人员具有生态环境类高级工程师职称的得1分；项目组成员具有生态环境类的中级职称的，有一个得0.5分，最高得1分；本项最高得2分。（提供人员证书原件和投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，原件扫描上传，否则不得分） |

注:

1、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章(单位红章或者电子签章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至电子化交易平台，纸质文件不作为审查对象。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。

# 第四章 合同格式及条款

甲方：淮安市金湖生态环境局

乙方：

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行：合同签订后预付合同价的40%，项目所有设备完成供货及安装调试，并经验收合格后付清余款。（甲方支付款项前，乙方须按甲方要求出具等额发票。） |
| 2 | 履行期限：合同签订后至质保期结束。（自合同签订之日起60日内完成供货，各项设备到货后一个月内完成安装和调试工作） |
| 3 | 项目地点：采购人指定地点 |
| 4 | 验收方式：根据相关规定并按国家相关标准进行验收。 |

合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指淮安市金湖生态环境局

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3 所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）增值税普通发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；

（5）双方确认的验收合格证书。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合采购文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后五个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

买方责任：买方在货物验收合格后应按条款中的付款约定及时支付卖方货款，买方如无正当理由延迟付款，买方应参照本条中相应的因延期付款的赔偿费给卖方。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，采购文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.争端解决

15.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。

15.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。

16.违约终止合同

16.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

16.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

18.转让

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市金湖生态环境局JSZC-320831-JSYM-G2024-0022号招标文件、投标方提交JSZC-320831-JSYM-G2024-0022号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的响应澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

19.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在承接该项目代理的政府采购代理机构进行鉴证并加盖骑缝章后方可生效。

19.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。

19.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

19.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同格式

甲方 :______________

乙方 :______________

甲、乙双方根据淮安市金湖生态环境局环境监测监控站规范化建设监测能力提升和环境执法应急装备建设项目（项目编号：JSZC-320831-JSYM-G2024-0022）采购项目招标采购的结果，经协商一致，签署本合同。

一、合同文件

下列关于淮安市金湖生态环境局环境监测监控站规范化建设监测能力提升和环境执法应急装备建设项目（项目编号：JSZC-320831-JSYM-G2024-0022）招标文件及投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同主要条款及通用条款；

（2）招标文件和乙方提交的响应文件；

（3）中标通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元整（¥     元）人民币。本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 报价明细见附件

四、合同履约期限：合同签订后至质保期结束。（自合同签订之日起60日内完成供货，各项设备到货后一个月内完成安装和调试工作）

五、质量：合格，满足采购需求

六、项目实施地点：采购人指定地点。

七、产品质保期：不低于三年（自项目整体验收合格之日起）。

八、付款：合同签订后预付合同价的40%，项目所有设备完成供货及安装调试，并经验收合格后付清余款。（甲方支付款项前，乙方须按甲方要求出具等额发票。）

九、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、验收要求及标准

1.项目完成后，交付验收。验收申请提交后5个工作日内甲方依法组织履约验收工作，验收合格后2个工作日内出具验收书。

2.项目完成后，乙方须负责所涉及一切验收产生的费用，直至货物验收合格之日为止。产品必须符合相关现行标准。

3.乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。

4.验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方负责。

5.到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

6.乙方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证其提供的产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.乙方提供的产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物及服务免费质保（保修）期为3 年，因人为因素出现的故障不在免费质保（保修）期范围内。免费质保（保修）期满后，厂家为用户提供终生维修服务，如需更换零部件，一般只收取器件成本费，未修复好不收费。

十二、履约保证金

1.乙方交纳合同金额的1%作为本合同的履约保证金。（注：保函有效期为合同履约期限）。

2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4.乙方选取以履约保函(保险)形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购【2023】150号)、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)的要求，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在合同履行期限结束后无息退还给乙方。

十三、知识产权

乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十四、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵，自本合同设备交付之日起，设备所有权归甲方所有。

十五、安全责任

乙方必须对进场的管理、实施人员进行安全教育，介绍甲方相关的管理制度、规定和要求，并检查、督促项目实施人员严格遵守、认真执行。

乙方在项目实施前要认真勘察现场，乙方人员对不同安装区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止，并由有关单位落实整改后方准继续进行。一经实施，就表示乙方确认项目实施场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。进场后首先必须做好各类安全防护设施、安全标志和警告牌，防止闲杂人员进入现场，发生安全事故。乙方对实施过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

贯彻谁承接谁负责安全的原则。乙方在项目实施过程中发生的人身伤亡等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物价款1%的违约金。

2.如乙方不能交付货物，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金。

3.如乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.如乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5.如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。

6.如乙方未按本合同的规定和服务承诺提供货物的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

十七、转包或分包

1.本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

2.经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

3.若乙方转包或未经甲方同意进行分包的，甲方有权解除合同。因转包或擅自分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

十八、不可抗力事件处理

在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

十九、争议的解决及合同纠纷处理

1.争议的解决：因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理，协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

二十、合同其它

1.合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

2024年     月    日                  2024年     月    日

- 项目采购需求

一、采购明细

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质采样器 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 2 | 深井采样器 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 3 | 便携式抽滤仪 |  | 台/套 | 2 |  |  |
| 4 | 水样保存箱 |  | 台/套 | 2 |  |  |
| 5 | 便携式流速测量仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 6 | 手持式北斗定位仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 7 | 摄像机 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 8 | 便携式水质多参数测定仪 |  | 台/套 | 2 |  |  |
| 9 | 水质试质 |  | 台/套 | 4 |  |  |
| 10 | 水质试剂盒 |  | 台/套 | 4 |  |  |
| 11 | 水质多参数分光光度仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 12 | 便携式全自动测油仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 13 | 气相分子吸收光谱仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 14 | 原子荧光分光光度计 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 15 | 火焰原子吸收分光光度计 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 16 | ●石墨炉原子吸收分光光度计 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 17 | ●实验室ICP-MS |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 18 | ●便携式GC-MS |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 19 | 生物毒性检测仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 20 | 手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 21 | 苏玛罐 |  | 台/套 | 2 |  |  |
| 22 | 便携式多种气体检测仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 23 | 便携式傅里叶红外分析仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 24 | 气体检测管 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 25 | 便携式颗粒物检测仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 26 | 红外热成像气体检测仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 27 | 便携式非甲烷总烃检测仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 28 | 土壤采样器（汽油动力） |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 29 | 便携式X荧光重金属检测仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 30 | 紫外烟气分析仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 31 | 噪声统计分析仪 |  | 台/套 | 5 |  |  |
| 32 | 铁壳温度计 |  | 台/套 | 2 |  |  |
| 33 | 实验室温湿度计 |  | 台/套 | 10 |  |  |
| 34 | 溶解氧测定仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 35 | 离子色谱仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 36 | 全自动化学需氧量测定仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 37 | 全自动高锰酸盐指数测定仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 38 | 全自动阴离子/挥发酚分析仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 39 | 全自动总磷/总氮分析仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 40 | 洗瓶机 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 41 | 纯水仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 42 | 紫外分光光度计 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 43 | 配气稀释仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 44 | 压力灭菌锅 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 45 | 便携式等比例自动采样器 |  | 台/套 | 2 |  |  |
| 46 | 防护用品箱（轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩等） |  | 台/套 | 3 |  |  |
| 47 | 无人机监测平台 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 48 | 实验室药品存储柜 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 49 | 离子计 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 50 | 全自动消解仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 51 | 8孔水浴锅 |  | 台/套 | 2 |  |  |
| 52 | 分液器 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 53 | 便携式流速测量仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 54 | 便携式气象参数测定仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 55 | 个人防护包 |  | 台/套 | 3 |  |  |
| 56 | 易燃易爆气体报警装置 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 57 | 有毒有害气体检测报警装置 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 58 | 便携式氧气检测装置 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 59 | 便携式重金属分析仪 |  | 台/套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 89 |  |  |

注：打“●”产品为本项目核心产品。

二、技术要求

（一）水质采样器

1.技术要求（用于地表水采样）

1.1.材质：不锈钢

1.2.容量：>3L

2.配置要求

2.1.采样器 1套

2.2.吊绳 1根

（二）深井采样器

1.技术要求（用于地下水或深井采样）

1.1．用途：管井、深水、地下水取样装置

1.2．材质要求：PVC材质

1.3．带调节阀门

1.4．取水容积>500ml

1.5．一套为五支装

2.配置要求

2.1.采样器 5支

2.2.吊绳 5根

（三）便携式抽滤仪

1.技术要求（用于现场快速过滤水样）

1.1用途 用于水样重金属、水样溶解性固体的现场过滤。

1.1.流量可调节

1.2.内置锂电池，实现续航能力>10h

1.3.采样流量>16L/MIN

1.4.负载能力：-70Kpa

2.配置要求

2.1.主机 1台

2.2.随机附件1套

（四）水样保存箱

1.技术要求（用于水样的保存运输）

1.1.容积：>30L

1.2.功能：带数显

1.3.车载控温：6至-10℃度

2.配置要求

2.1.主机 1套

2.2.随机附件 1套

（五）便携式流速测量仪

1.技术要求（用于小型溪流、沟渠的流速流量监测）

1.1分析原理：仪器采用超声波多普勒原理测量流速，超声波时差法或静压法测量水位，通过设定截面，计算流量；传感器包含液位、流速和温度、瞬时流量，累积流量的五合一复合传感器。

1.2传感器内置流量积算仪

1.3流速量程：0～10m/s

1.4流速分辨率：0.001m/s

1.5流速精度：0.001m/s（流速<=5m/s时）；0.02m/s或实际峰值速度的0.3%（采用较大值）(流速>5m/s时)

1.6液位测量：超声波时差法测量液位或者压力测量液位二选一

1.7超声液位量程：>6m

1.8超声液位精度：0.001m

1.9超声液位分辨率：0.0005m

1.10静压液位量程：0~10m

1.11静压液位精度：±0.1%FS

1.12静压液位分辨率：0.001m

1.13温度量程：-20~60℃

2.配置要求

2.1流速仪主机 1台

2.2随机附件 1套

（六）手持式北斗定位仪

1.技术要求（用于记录位置信息）

1.1.卫星系统：北斗系统

1.2.定位精度：单点：2-5m；SBAS：1-3m

1.3.定位类型：北斗

1.4.更新频率：1HZ

1.5.供电类型：AA电池/锂电池/USB

1.6.续航时间：AA电池8小时;锂电池12小时

1.7.内存：>4GB

2.配置要求

2.1.主机 1台

2.2.随机附件1套

（七）摄像机

1.技术要求（用于记录音视频信息）

1.1分辨率：4K高清

1.2内存容量：>64G

1.3像素：>4800万

2.配置要求

2.1主机 1套

2.2随机附件一套

（八）便携式水质多参数测定仪

1.技术要求（用于现场测定水温、pH、溶解氧、电导率等常规参数）

1.1电源要求 ：两种供电模式。既可满足实验室使用，也可满足现场便携使用。

1.1.1.配备AA 可充电锂电池 (4个)

1.1.2.外置的 USB/DC 电源适配器：100–240 V, 50/60 Hz输入; 4.5～ 7.5 V （7 VA) 输出

1.2.存储温度： –20 ～ +60 °C

1.3 .操作温度： 0 ～ +60 °C  操作湿度： ＜90% (无冷凝)

1.4.具有数据锁定显示功能

1.5.显示：可同时显示如下3个电极的测量读数

1.5.1.pH电极：pH、mV、温度

1.5.2.电导率电极：电导率

1.5.3.溶解氧电极：溶解氧、温度

1.5.4.ORP电极：ORP

1.6.数据内存：不少于500组数据

1.6.数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

1.8.数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输

1.9.温度修正/ 补偿：可自动实现温度补偿

1.10.三种测量模式：即按即读、间隔读数、连续读数

1.11.自动识别校准标准

1.12.键盘：通过USB外接键盘

1.13.防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67）

1.14.电极技术要求：

1.14.1温度

1.14.1.1量程：-10.0～110.0℃

1.14.1.2分辨率：0.1℃

1.14.1.3准确度：±0.3℃

1.14.2 pH电极

1.14.2.1量程：0～14

1.14.2.2分辨率：0.1/0.01/0.001可选

1.14.2.3精度：pH超纯电极0.01

1.14.3 ORP/氧化还原电位

1.14.3.1量程：-1200～＋1200 mV

1.14.3.2分辨率：0.1mV

1.14.4 电导率电极

1.14.4.1量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm

1.14.4.2分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

1.14.5 DO电极

1.14.5.1量程:0.01～20mg/L(ppm);0～200% 饱和度

1.14.5.2 分辨率:0.01mg/L

2.配置要求

2.1.主机1台，兼容离子选择电极；

2.2.标准型1m电缆pH、ORP、DO、电导率电极各 1套；

2.4.便携箱

2.5.检定或校准证书 1份。

（九）水质试纸

1.技术要求（用于水质参数的现场定性）

1.1.余氯：0-10 mg/L 50次

1.2．PH：6.5-9.5 50次

1.3.COD：0-250mg/L 50次

1.4.氨氮：0.5-20 mg/L 50次

1.5.总磷：0-20mg/L 50次

1.6.总氮：0-100 mg/L 50次

2.配置要求

2.1余氯、PH、 COD、氨氮、总磷、总氮各一套

（十）水质试剂盒

1.技术要求（用于水质参数的现场定性和半定量检测）

1.1.总铜：0.5-10 mg/L 50次

1.2.总镍：0-5 mg/L 50次

1.3.六价铬：0.05-2 mg/L 50次

2.配置要求

2.1总铜、总镍、六价铬各一套

（十一）水质多参数分光光度仪

1.技术要求（用于现场检测COD、高锰酸盐指数、氨氮、 氰化物、总磷、六价铬、余氯等）

1.1.采用高清IPS触摸显示屏

1.2.具备自动熄屏，一键唤醒功能

1.3.大容量离子电池，待机时间长，可通过Type-C充电接口

1.4.具备内置不低于32G内存卡

1.5.多路阵列冷光源，可进行多项指标测定

1.6.具备不低于100条曲线，若干条标准曲线，预留充足的自定义曲线

1.7.可测项目：COD、高锰酸盐指数、氨氮、 氰化物、总磷、六价铬、余氯

2.配置要求

2.1.主机 1台

2.2.COD、高锰酸盐指数、氨氮、 氰化物、总磷、六价铬、余氯试剂包各一套

2.3.随机附件 1套

（十二）便携式全自动测油仪

1.功能要求（用于现场快速检测水质中的油类含量。）

1.1.满足标准方法：HJ 637-2018 “水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法”的相关要求。

▲1.2.设备采用一体化、便携式设计方式，前处理萃取系统和测量主机全部集成在一个机箱内（提供实物图证明）。

1.3.广口瓶采样，直接上机，符合国标方法要求，测量水样不转。

1.4.仪器操作全程自动化，仪器自动测量并导入水样体积，自动注入四氯乙烯，自动萃取，将水中油类物质萃取到四氯乙烯中、水与四氯乙烯分离，通过硅酸镁柱吸附动植物油。分别在红外2930、2960、3030-1cm处自动测量并计算石油类和动植物油类

▲1.5.具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。（提供实物安装照片证明）。

▲1.6.具备良好的抗振性和防水性。（提供安全防护箱的防水等级和抗振等级第三方检测报告证明）。

1.7.工作时间长，配有大功率锂电池，连续测量时间大于8小时，同时可配有外接电缆，可连接汽车电源测量。

1.8.采用平板电脑控制，显示清晰，操作方便

1.9.配有专用分析软件，集谱图、扫描、分析、计算于一体

1.10.支持串口、蓝牙、WiFi等多种通讯方式，可灵活的实现本地和远程的仪器管理和信息传输

▲1.11.一站式服务，配有专用配件箱，可以实现采样、萃取、测量自动一体化，方便现场测量（提供实物图证明）。

2.技术要求：

2.1.测量方法：HJ 637-2018 水质 石油类动植物油类测定 红外分光光度法

2.2.水样种类：工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类

2.3.采样方式：广口瓶采样，广口瓶直接上机萃取，自动测量、读取水样体积；

2.4.测量方式：样品不转移，自动测量体积，自动加试剂，自动萃取，自动分离，自动测量；

2.5.操作方式：自带触屏电脑，可连接电源，也用可充电电池，能在现场直接测量

2.6.远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据

2.7.采 样 瓶：广口瓶

2.8.萃 取 器：广口瓶直接萃取

2.9.水样体积：0-600毫升（体积自动测量）

2.10.体积量取：仪器自动非接触式测量水样体积，误差＜2%（非接触式测量水样体积，避免交叉污染）

2.11.体积输入：仪器自动读取

2.12.萃取试剂：四氯乙烯

2.13.试剂计量：精密注射器，有计算证书

2.14.校正方式：三种标准物质校正，标准曲线校正，单点快速校正

2.15.测量时间：<12分钟

2.16.线    性：r＞0.999

2.17.测量范围：0-50000mg/L，高浓度自动稀释

2.18.分 辨 率：0.001mg/L

2.19.检 出 限：0.06mg/L

2.20.重 现 性：RSD＜3%

2.21.准 确 度：±2%

3.配置要求

3.1.便携式全自动红外测油仪1套

3.2.采样箱1套

3.3.随机备品备件1套

（十三）气相分子吸收光谱仪

1.功能要求（用于测定水中硫化物、氨氮、硝酸盐氮等）

1.1光学系统要求

1.1.1波长：光源为空心阴极灯, 完全符合国家标准HJ/T195-2005～HJ/T200-2005，这六项标准对光源的要求；

1.1.2波长重复性≤0.1nm，全波段准确性≤0.2nm；

1.1.3元素灯安装：可同时安装4灯，4灯自动切换；

1.1.4灯电流：灯电流自动调节

1.2.除水系统要求

1.2.1 TCS温度控制系统:<0.5℃,加热器预热时间少于2分钟, 降低环境温度和样品温度变化带来的影响；

1.2.2 EPC电子压力控制系统：EPC系统对载气流量自动补偿修正，增强仪器稳定性能、响应时间<1S；

1.3气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离；

1.4所有项目测定时，谱图出峰到最高值后，继续保持直线平台出峰，确保测定结果稳定；

1.5 载气及控制要求

1.5.1 载气：以氮气为载气，配备适配钢瓶的减压阀或实验室气路的管路接口。

1.5.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

1.6.自动进样器要求

1.6.1样品位数不少于48位；48位*50mL，样品管容积不小于50mL；

1.6.2进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换；

1.6.3使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料；

1.6.4样品位置可自由随机编号，无需顺序进行；

1.6.5吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；

1.7.氨氮快速氧化要求

1.7.1 配备氨氮快速氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸氮；

1.7.2 氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次溴酸盐氧化剂；

1.7.3 在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮；

1.8．软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件；

2.技术要求：

2.1氨氮项目：

2.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。

2.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.1.3检出限要求：检出限≤0.02mg/L；

2.2亚硝酸盐氮项目：

2.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。

2.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.2.3检出限要求：检出限≤0.003mg/L；

2.3硫化物项目：

2.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

2.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.3.3检出限要求：检出限≤0.005mg/L；

2.4 硝酸盐氮项目：

2.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

2.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.4.3检出限要求：检出限≤0.006mg/L；

2.5总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）：

2.5.1单个样品测量含消解时间小于5min；

2.5.2精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

2.5.3线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.5.4检出限要求：检出限≤0.05mg/L；

2.6.自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，可自动配置稀释比达到40倍数的标准曲线，相关性系数>0.9995，最大稀释倍数不小于40倍，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5% (40倍自动稀释比例作为验收必须指标，要求稀释误差小于5%)；

2.7．总氮在线消解模块:

2.7.1 紫外在线消解模块与自动稀释器为一体化集成模块；

2.7.2 消解温度：常温：紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，单个样品测量含消解时间在内小于5min；

3.配置要求：

3.1主机标准套，含流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、在线稀释系统、总氮在线消解模块系统各1套；

3.2电子压力报警系统1套；

3.3自动进样器1套(含自动进样器控制模块及接口)，样品自动均质系统；

3.4内置氨氮在线氧化系统1套；

3.5反应分离器全密闭系统1套、升级版软件系统1套；

3.6氮气（99.99%）气瓶配减压阀 1套

3.7终端数据处理器 1台

3.8数据信息记录仪 1台

3.9检定或校准证书 1份

（十四）原子荧光分光光度计

1.技术要求（用于测定水中汞、砷、硒等）

1.1检出限As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn: <0.01µg/L；Hg、Cd: <0.001µg/L；Ge: <0.05µg/L；Zn: <1.0µg/L；Au: <3.0µg/L。

1.2重复性≤0.7%；漂移≤1%；噪声≤1%；道间干扰≤±1%。

▲1.3溶剂管理由1路还原剂、1路载流、1路清洗液、1路辅助试剂组成的四通道溶剂管理系统；非接触式高精度液位高度和液体余量实时监测技术，随时掌握试剂余量信息；四通道三色直观可视独立状态指示灯，缺液或达到设定阈值时自动报警或提示；配备四只2L AS ONE PP广口试剂瓶，含标签、管线定位导管和专用瓶盖等。（提供溶剂管理系统实物图证明）

1.4溶剂管理：管线管理由管线定位器、管线束缚器、管线容纳器和管线标识套管组成的管线管理系统；磁吸式管线容纳器；全透明流路设计，易于观察液体传输状态。

▲1.5进样及蒸气发生系统-进样泵将注射泵的高精度采样和蠕动泵的低运行成本相结合的新一代高度自动化智能化进样系统；“蠕动泵+注射泵”和“蠕动泵”两种分析模式全自动切换与兼容，满足不同的分析需求（提供软件截图证明）；采用基于六点斜坡原理的超静音蠕动泵驱动系统，电流自适应、防抖动、防丢步设计，力矩随着转速进行实时动态调整，实时监测蠕动泵的转速；

1.6进样系统-流路系统全透明流路设计，易于观察液体传输状态；高度集成设计的流路系统，降低了流路系统的复杂程度，有效抑制记忆效应；

▲1.7存样环全透明氟聚合物管路，热固化一体化成型存样环；40～60℃恒温加热的存样环精确控温系统（提供软件截图证明），进一步缩短高污染应用场景下的清洗时间，提高分析效率；模块化设计，可快速更换。

▲1.8蒸气发生系统压力自平衡技术，自动消除蒸气发生反应时的压力波动，进一步提高检测系统信号的稳定性（提供压力自平衡系统实物照片）；集成式蒸气发生反应模块，基于深度优化的流路系统，进一步降低蠕动泵的脉动效应，改善系统信号的稳定性。

▲1.9气路系统-工作气气路系统高度集成化设计的独立三通道(载气、屏蔽气、辅助气)数字化高精度电子(质量)流量气路系统，自动调节与优化流量，进一步提高了气路系统长期工作的稳定性和重复性；全面兼容并支持氩气、氦气、氮气和空气(仅限冷原子法)等四种气源（提供软件截图证明）；模块化设计的数字化电子(质量)流量气路系统；高精度数字化压力监控系统。

▲1.10助燃氢气气路系统氢气数字化电子(质量)流量气路系统，大幅降低还原剂的消耗；流量范围在0～500mL/min连续自动可调；高精度数字化压力监控系统；配备高灵敏度氢气泄漏传感器；气路输入接口兼容主流的氢气发生器。（提供助燃器软件截图证明）

1.11氩氢混合接口系统自适应氩氢涡旋混合接口技术；氢气流量为零或正常流量时均可以正常工作。

1.12气液分离系统-水冷式静力排废气液分离系统基于雾室分离原理的免维护两级水冷式气液分离系统，高效除湿的同时，自动抑制泡沫的形成，自动形成水封，自动排除废液，进一步提高了系统的除湿效果；基于旋风离心分离原理的三级水冷式气液分离系统，强化三级除湿效果；自溢流排废，自动抑制泡沫生成；自动生成与再生液封，液封自平衡设计，提高了氩氢火焰和原子化区域气流的稳定性；外接冷却水循环系统，进一步强化除湿效果，提高分析结果的稳定性与重现性；气液分离器接口采用公制螺纹设计，5秒实现快速连接。

1.13光学系统双通道两灯位短焦距无色散光路系统，实现两个元素的同时测量，进一步提高了分析效率；优化的光学陷阱、非对称光阑和原子化室内消光螺纹设计。

1.14通道、灯位及光源数量双通道、双灯位，两只免调灯。

1.15控制方式全新设计的脉宽调制电源，精准控制灯电流，延长灯的使用寿命；两只空心阴极灯分别独立控制，独立预热；

1.16识别及编码非接触式射频身份识别系统;编码信息容量大，可随时写入和读出累计使用寿命等信息。

1.17免调灯直插式免调节空心阴极灯，免工具3秒极速安装，自动对准光路，无需调节。

1.18双光束光源漂移校准系统，解决了汞灯长期使用过程中的能量漂移问题；汞灯光源能量实时校准与动态调节技术，彻底解决汞灯漂移问题；汞灯光源“恒能量”自动控制模式，精确量化并自动调节汞灯能量，确保汞灯光源能量的长期一致性。

▲1.19汞灯自动辅助激发针对不易点燃的老化汞灯，自动识别免调汞灯是否安装，自动判断是否点亮，智能化自动激发。（提供实物图证明）

1.20自适应点火技术智能化自适应点火技术，系统根据海拔高度和环境温度自动优化点程序与控制算法。

1.21原子化器控温技术原子化器温度在50～450℃之间连续可调；温度控制精度：±0.5℃。

1.22原子化器高度原子化器高度免调节设计，具备免维护功能。

▲1.23原子化室可视化高清摄像头和辅助照明系统的原子化室可视化系统，通过软件界面实时显示原子化室内的工作状态。（提供实物图证明）

1.24标准接口WIFI/LAN/RS232任选，可升级为USB通讯或蓝牙无线通讯。

1.25软件系统全面兼容Windows 7/10操作系统；测量完成后自动关闭气源，自动进入休眠状态，自动保存数据，自动关闭计算机；专家系统：各元素的物理参数，标准溶液的配制，样品预处理、干扰消除及推荐最佳仪器条件和优选方法等；

1.26自动进样器 样品盘位数：266位(标配，兼容10/15mL样品管)；一体化设计的载流槽及样品支架，可快速拆卸，支持超声波震荡清洗；

2.配置要求

2.1.溶剂管理器主机（含操作软件）1台

2.2. 冷却水流量调节模块 1套

2.3. 260位以上防酸外置式自动进样器  1台

2.4.专用编码空心阴极灯（汞、砷、硒）1套

2.5.氩气（99.99%）标气 1套

2.6 药品冷藏箱 1台（类型：双开门；容积>600L；控温范围2-8度。）

2.7 数据处理器 1台

2.8 数据信息记录仪 1台

2.9 检定或校准证书 1份

（十五）火焰原子吸收分光光度计

1.技术要求（用于测定水体中重金属含量）

1.1 .光源要求

1.1.1灯座：8灯座以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

1.2 .分光系统

1.2.1 波长范围：185nm-910nm

1.2.2 单色器：消象差C-T型单色器装置

1.2.3 光栅刻线： 1800条

1.2.4 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm：五档自动切换

1.2.5波长准确度：±0.15nm

1.2.6 波长重复性：≤0.05nm

1.2.7基线漂移：0.002Abs/30min

1.2.8 气体流量控制为质量流量计

1.3 .火焰分析系统要求

1.3.1特征浓度(Cu)：<0.02µg/ml/1%

1.3.2 检出限(Cu)：0.004µg/ml

1.3.3 燃烧器：金属钛燃烧器

1.3.4精密度(RSD）Cu<0.6%

1.3.5 喷雾器：高效玻璃雾化器

1.3.6 雾化室：耐腐蚀材料雾化室

1.3.7 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

1.3.8 安全措施：具有多种火焰实时监控、异常压力监视器

1.3.9 安全的乙炔微漏保护器，监测操作环境的中的乙炔气体，一旦乙炔微漏达到爆炸点就开不了机，24小时全天实时监控。

1.3.10火焰部分采用气体质量流量计

1.4 背景校正要求

1.4.1 氘灯背景校正：>55倍@1Abs

1.4.2 自吸背景校正：>65倍@1Abs

2.配置要求

2.1.火焰原子吸收分光光度计主机 1台

2.2.空压机 1台

2.3.原厂雾化器 2个

2.4.铜锌铅镉钾钠钙镁铬铁锰镍元素灯各1支

2.5.乙炔（99.99%）标气 1套

2.5.数据处理系统 1台

2.6.数据信息记录仪 1台

2.7.检定或校准证书 1份

（十六）石墨炉原子吸收分光光度计

1.技术要求（用于测定水体中重金属含量）

▲1.1需采用全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或者至少两根光电倍增管检测器。（提供技术证明）

▲1.2波长范围需满足：184－900nm，实时双光束（非交替双光束）。（提供技术证明）

▲1.3为减少光能量的损失，要求光学系统设计为光纤光路。（提供技术证明）

▲1.4灯选择：≥8灯座（独立灯座），要求固定灯位（切换或更换时无需旋转调整灯的位置），做样分析8种元素无需换灯。（提供技术证明）

1.5石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%，并有实际应用报告。

1.6石墨炉：内、外气流可由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。

▲1.7电源：石墨炉电源需内置，整个仪器为一个整体。（提供技术证明）

1.8温度控制：红外探头石墨管温度需能实时监控，具需有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

▲1.9石墨炉自动进样器：单盘≥140位（要求所有样品位均可使用），并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1ml。最大注入量（样品+试剂）为99微升。（提供技术证明）

1.10编程：可设置多步分析程序，每步均可进行参数编程。

1.11石墨炉进样系统：石墨炉进样系统需具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等，并有实际应用。

1.12石墨炉采用塞曼背景校正。

▲1.13加热方式：横向加热。（提供技术证明）

1.14需配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。

1.15具有全面控制流动注射分析系统与石墨炉联用的功能，可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响，样品无需事先还原即可直接进行分析。As（V）、Sb（V）、Se（IV）和Hg（II）等直接分析的检出限为ppt量级。

1.16操作软件和计算机需满足以下技术指标

1.17分析软件：需具有多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并能处理和打印全中文报告。可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

1.18数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

1.19校正曲线：≥9个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

1.20仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告；具有在主软件运行时同时运行离线数据处理的功能，数据档案管理功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出。

2.配置要求

2.1原子吸收光谱仪：1套（石墨炉）

2.2 单盘大于140位自动进样器 1套

2.3 石墨管 10只

2.4 铜镉铅镍 元素各一只

2.5 循环冷却水系统 1台

2.6.数据处理器 1台

2.7.数据信息记录仪 1台

2.8.检定或校准证书 1份

（十七）实验室ICP-MS

1.技术要求（用于水中重金属的筛查和测定）

1.进样系统要求

1.1．1采用耐高盐同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统，配备泵速可调的四通道蠕动泵。泵体采用惰性材质制造，防止试剂滴落对滚轮的腐蚀。

▲1.1.2泵速范围-100rpm～100rpm，泵体采用惰性材质制造，防止试剂滴落对滚轮的腐蚀。（提供软件截图证明）

▲1.1.3进样系统控制面板上应以数字形式实时显示氩气总气压和雾化器背压，当氩气瓶压力不足时，可提示气压过低；测样时系统自动判断雾化器背压状态显示测试结果是否正常。（提供实物图及软件截图证明）

1.2.离子源

1.2.1全固态RF发生器，功率范围为500-1600W，频率为27.12 MHz。

▲1.2.2采用屏蔽炬物理接地方式消除锥口二次放电，大幅降低等离子体电势，避免锥口放电现象，延长锥的使用寿命，均一化离子动能提高灵敏度及碰撞动能歧视效果。（提供屏蔽炬接地证明）

1.2.3应为一体式石英炬管设计，预准直的炬管座，易操作的卡式炬管设计。

▲1.2.4具有通风感应功能，当没有开通风而点火时等离子体禁止点火，风量达不到软件设定阈值时，等离子体禁止点火或熄火保护。（提供软件截图证明）

1.3.气体控制：配置气体控制质量流量计：包括等离子体气，辅助气，雾化气，碰撞/反应气，可选配稀释气和附加气。

1.4.接口：采用双锥工作模式，锥口材质为镍。采样锥锥孔要求≥1.1mm，截取锥锥孔要求≤0.5mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性。

1.5.合页式换锥系统，换锥前后确保不会影响离子传输效率，无需泄真空就可以方便换锥维护。

1.6.离子透镜系统

1.6.1提取透镜：提取透镜可通过施加不同电压来实现多种离子提取效果，可使用零电压、负电压、正电压等多种提取模式。

1.6.2离子偏转透镜：双离轴偏转透镜技术，免拆洗维护设计。离子前后两次离轴偏转，实现中性粒子、光子的有效消除，保证最佳的分析信噪比。

1.7.碰撞/反应池：新一代六极杆碰撞/反应池技术，使用碰撞/反应气体消除多原子离子及双电荷离子等质谱干扰，从而获得准确的分析结果。

1.8.四极杆质量过滤器

1.8.1质谱使用范围：2-290amu。

▲1.8.2分辨率0.3-1.0amu连续可调，具有多种分辨率模式，可以在同一方法中对分析元素使用不少于6种分辨率设定。（提供软件截图证明）

1.9.检测器：长寿命的不连续打拿极电子倍增器可提供不少于10个数量级的动态范围，在一次进样过程中脉冲和模拟模式之间自动切换。

1.10.软件

1.10.1仪器形象化界面，交互式设计，具有性能检查，启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数优化，标准\碰撞/反应池工作模式切换等。

1.10.2实时数据显示和实时报告显示，智能化功能，可以依据需要随时调整进样时间和冲洗时间。

▲1.10.3软件可控制系统所有主附件，包括ICP-MS主机、机械泵、冷却循环水机、自动进样器，点火前及熄火后无需每次单独开关循环水机，提升系统稳定性及工作效率。（提供证明材料）。

▲1.11.配置空气净化装置，保证仪器内部洁净，有效降低环境风险，提升仪器可靠性及使用寿命。（提供证明材料）

1.12.自动进样器

▲1.12.1最大样品位数：≥270位，要求15ml样品位不少于260位，50ml样品位不少于10位。（提供实物图及软件截图证明）

1.12.2配备三通道蠕动泵，泵速范围0-150rpm，具有不少于2个清洗位和1个排废位，以加快进样针清洗速度，提升样品进样通量。

1.13高精度、高移动速度的进样臂，Z臂支持分级调速，可根据样品液面高度以及样品基质自定义设置进样针切换高度以及提升速度。

1.14进样臂集成防滴液盘，有效避免样品间交叉污染。

1.15为确保兼容性和稳定性，要求自动进样器与ICP-MS为同品牌，由同一软件控制。

2.参数要求

2.1标准模式下（No Gas）随机背景：<1cps(4.5amu或220.5amu)

2.2标准模式下灵敏度：低质量数(7Li)≥50M cps/ppm，中质量数(115In)≥200M cps/ppm，高质量数(238U)≥200M cps/ppm

2.3检出限：低质量数(7Li或9Be):≤1ppt，中质量数(89Y或115In)≤0.1ppt，高质量数(205Tl或238U):≤0.1ppt

2.4氧化物离子(CeO+/Ce+)：≤3%，双电荷离子（Ce++/Ce+）：≤3%

2.5短期稳定性(RSD): ≤2%（20min），长期稳定性 (RSD): ≤3%（2h）

2.6质量轴稳定性: ≤0.025amu/24h

3.配置要求：

3.1 电感耦合等离子体质谱仪主机 1台；

3.2 ICP-MS专用冷却循环水机 1台；

3.3 安装启动包1套；

3.4 不少于270位的自动进样器1套；

3.5 数据处理器 1台

3.6 氦气（99.999%）40L（含气瓶配备减压阀）

3.7 氩气（99.999%）40L（含气瓶配备减压阀）

3.8 数据信息记录仪 1台

3.9 检定或校准证书 1份

（十八）便携式GC-MS

1.技术要求

主要用于现场定性、定量检测水中挥发性和半挥发性有机组分(VOCs、SVOCs)和用于现场定性、定量检测空气中VOCs。该设备满足或优于《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》（HJ 1223—2021）、《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》（HJ 1227—2021）对仪器性能的要求。

1.1气相色谱模块要求

▲1.1.1内置长度为5m-10m的快速色谱柱。为满足应急现场快速分析的要求，温度设置范围上限应达到280℃，升温速率至少可达到140℃/min。（提供第三方检测报告证明）

1.1.2样品进样：仪器同时内置吸附管及定量环，气体样品可通过吸附热解吸和定量环两种模式进样，可通过软件控制二者选其一使用，避免手动更换。

1.1.3样品进样全套管路均需经表面惰性化处理，具有预抽功能和反吹功能，以保证仪器抗污染能力及测试结果准确度。

▲1.1.4分析速度：GC-MS分析≤4 min，甲苯与1,1,2-三氯乙烷分离度＞1（以分离TO-15混合标气为准，提供总离子流分析色谱图并标注各物质定性结果）。

1.1.5载气：氦气或氮气。便携式载气瓶容积≤100ml，与主机连接的同时具备减压阀，可调节载气压力大小。

▲1.1.6载气监控：可对载气压力进行监控，并在载气压力低于规定限值时报警提示用户。（提供第三方检测报告证明）

1.2质谱模块

1.2.1质量分析器：四极场原理质量分析器。

1.2.2电离方式：70eV EI源电离。

▲1.2.3定性定量准确：满足空气中复杂VOCs组分分析要求；分别用EPA TO-15、PAMS标准气体（57种PAMS）检测，能够准确定性各自75%以上物质，75%以上物质定量准确度在70%~120%之间。（提供性能测试报告证明）

▲1.2.4真空系统：真空泵为非消耗型器件，无油设计，分子泵抽速≤10 L/s，以实现应急现场快速响应，达到分析准备条件。（提供第三方检测报告证明）

1.2.5质量数范围：45~550 u，覆盖挥发性有机物及半挥发性有机物。

1.2.6扫描速率：≥10000 u/s。

▲1.2.7设备符合HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》的要求，除具备外标法分析能力外，内标标准气和样品可同时进样并通过内标法定量。（提供内标进样分析软件截图证明，并标注内标气位置）

1.2.8内标气至少包括1,3,5-三（三氟甲基）苯及4-溴氟苯，具有内标调谐功能。内标钢瓶无需打开主机外壳即可实现反复灌充、易于更换，容积不大于90mL，灌充标气可耐受1500 psi或更高压力，以适应应急现场大量样品的分析需求

1.3半挥发性有机物进样模块要求

1.3.1内置半挥发性有机物进样模块，液体或固体样品能通过固相微萃取手柄预处理进样，也可以通过有机溶剂萃取后用微量注射器直接进样。

1.3.2可以满足沸点350℃以下的半挥发性有机物的检测，能监测挥发性弱的有机氯农药等半挥发性有机化合物。

1.3.3温度范围：分流进样口最高操作温度≥270℃。

1.3.4分流比范围可设置，最大分流比可达250:1。

1.4顶空进样系统要求

1.4.1性能要求：配置原厂便携顶空进样系统，通过样品传输管线和通讯管线与GC-MS主机相连接，具备动态吹扫和静态顶空双重功能。实现应急所需的水、土样品中VOCs的前处理。

▲1.4.2顶空系统具有适应于应急现场携带的便携性，重量≤8kg。（提供实物图证明）

1.4.3可通过外接电源供电，也可通过自带的电池供电，电池使用时长≥6小时。

▲1.4.4顶空系统内置载气瓶，含减压阀，可调节载气压力大小。（提供顶空系统内置载气瓶、显示载气压力实物证明）

▲1.4.5顶空系统具有不少于4个加热孔位。（提供实物图证明）

1.5.固相微萃取前处理系统要求

1.5.1性能要求：配置便携式GC-MS原厂生产的固相微萃取前处理系统，集成样品加热、搅拌模块与纤维老化模块，可通过一台仪器完成整个固相微萃取前处理过程。

▲1.5.2样品池：系统具备不少于三个可同时加热的样品位，温度设置范围覆盖40℃~90℃。（提供实物图证明）

▲1.5.3样品位需自带LED探照灯，便于操作人员实时观察样品的搅拌和萃取情况。（提供实物图证明）

1.5.4老化位：系统内置便携式高纯氦气瓶或氮气瓶，与便携式GC-MS主机内置载气瓶型号规格相同，现场无需任何转接头可直接替换通用，为纤维头老化提供惰性气体，老化温度至少满足50℃~300℃。

1.5.5内置不可拆卸高清晰度、触摸式显示屏

1.5.6内置电池供电或外接电源供电，内置电池的续航时间≥6h。

1.5.7采用箱式一体化设计，可放置于监测车或手提方式携运至现场，具有良好的防水防尘能力，可适应恶劣现场环境使用，防水等级要求不低于IP65；

1.6.数据处理系统要求

1.6.1全中文软件界面。

1.6.2简约直观的图形化操作界面、人机交互式触摸屏，可在无人值守情况下按照事先设置好的序列运行设备。

▲1.6.3软件具有实时定性功能，在分析未结束时即可对已出峰的物质进行定性，提高现场检测效率。（提供软件界面截图）

▲1.6.4具有自动调谐功能，无需输入电压或质量数等任何参数即可进行调谐，关键离子丰度应满足HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》的要求。（提供设备运行调谐过程和调谐成功的工作照片各一张，以及调谐完成后的调谐报告，报告中应当包含调谐峰强度、丰度及半峰宽及整体谱图信息等，附离子丰度与标准要求截图对比证明）

1.6.5具有自动维护功能，可设定自动维护周期。

▲1.6.6设备内置北斗定位系统，无需外接模块或天线即可通过主机触屏选择定位模式。（提供软件截图证明）

1.6.7标准谱库：内装NIST与AMDIS的质谱库，NIOSH数据库。

▲1.6.8专用数据库：中文版SIC数据库，环境标准参考数据库，环境样品专用谱库（内含超过1000种物质）。（提供软件截图证明）

▲1.6.9可将检测结果链接到设备内置的环境标准（超过90种），在主机面板上标识出超标的物质。（提供软件截图证明）

2.配置要求

2.1气相色谱-质谱联用仪主机 1套

2.2顶空进样系统 1套

2.3固相微萃取前处理系统 1套

2.4附件箱 1套

2.5便携气质工作站软件 1套

2.6氦气（99.999%）4L标气 1套

2.7便携式移动电源 4台（功率：>1500W）

（十九）生物毒性检测仪

1. 技术要求（用于快速检测水质中的生物急性毒性、快速检测水中的大肠杆菌浓度。）

1.1符合国家标准（GB/T15441 1995）及国际标准（ISO 11348-3）相关要求；

1.2对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统；

1.3样品制备后15分钟内得到结果；

1.4检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关，可应用于应急水体污染检测，实时监控排水是否符合当地法规和排放标准；

1.5使用硅光电倍增管，大幅提升检测灵敏度；

1.6具有生物毒性暗室自动升降检测装置；

1.7便携性PVC工程箱设计，也可外出携带现场检测；

1.8显示方式：触控屏幕

1.9具有RJ45网线接口、WIFI、4G联网和蓝牙传输功能，可实现无线传输至相关监控、监管平台，实现数据的实时性。

1.10一条曲线可做不少于20个曲线浓度点，可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算，无需手动记录，保证曲线值更精准；（曲线浓度点可定制增加）

1.11仪器内置ROM≥4GB；

1.12具备USB通讯接口，方便数据读取和导出，导出结果为Excel表格；

1.13检测历史查询功能，可选择开始结束时间调取往期检测数据，精准方便。

2.配置要求

2.1 主机 1套

2.2 配备细菌检测仪 1台

2.3 随机附件 1套

（二十）手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪

1.技术要求（用于快速测定水中蓝绿藻、叶绿素浓度）

▲1.1个传感器接口，用户可自行更换传感器，可切换传感器种类包含电导率、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、硝氮、pH、ORP；（提供技术证明）

▲1.2记忆存储：大容量记忆存储，带有大量的采样地点列表和数据标签功能；（提供技术证明）

▲1.3传感器类型：数字智能传感器仪器可自动识别并存储校准数据，钛合金材质；（提供技术证明）

1.4测量模式：自动稳定功能的单点测量或连续测量；

1.5显示：彩色液晶显示；

1.6供电：锂离电

1.7 软件：数据管理软件具有数据地理标注功能，支持英语以及中文（简体与繁体）；

1.8接口：USB接口，用于PC 连接、为主机充电 /供电且可直接连接于 USB 记忆棒；

1.9 防水等级：IP67；

1.10 传感器

1.10.1温度传感器：测量范围：-5~70℃，准确度：±0.2℃，分辨率：0.1℃

1.10.2叶绿素：测量范围：0~100RFU或0~400μg/L；：线性：r2≥0.999对罗丹明WT全范围，分辨率：0.01 RFU或0.01μg/L

1.10.3藻蓝蛋白：测量范围：0~100RFU或0~100μg/L；线性：r2≥0.999对罗丹明WT全范围，分辨率：0.01 RFU或0.01μg/L

2.配置要求

2.1叶绿素(蓝绿藻)测定仪 1台

2.2随机附件 1套

（二十一）苏玛罐

1.技术要求（用于气体样品的采集）

1.1.容量>2L

1.2.苏玛罐采用316不锈钢材质，内表面经过气相沉积工艺硅烷化惰性处理，对VOCs无明显吸附性

1.3.苏玛罐容积精准设计，并使用公制单位计算容积，环境温度20℃时标称和实际容积差小于1%

1.4.苏玛罐兼容市场上所有VOCs采样、自动进样和分析设备

1.5.苏玛罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）非极性化合物

1.6.苏玛罐采用惰化处理的TOV阀

1.7.最大耐压：50psi；最大耐温：200℃

2.配置要求

2.1.苏玛罐 1 个

2.2 随机附件 1 套

（二十二）便携式多种气体检测仪

1.技术要求

1.1.仪器主要用于现场环境空气中多种有毒有害气体的快速检测；满足《环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法》(HJ872-2017)要求，可现场对Cl₂、H₂S、HC1、CO、HCN、COCl₂、HF、NH₃等有毒有害气体进行定性和半定量监测。

1.2.主机具有包含O2/H2S/SO2/NO/CO/CO2/CH4在内的计量器具型式批准证书；

1.3.整机防爆设计，防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb；

1.4.可原地平放检测，也可肩背移动检测；

1.5.大容量收纳箱体，无需多余配件箱，方便现场快速开展检测；

1.6.配置防爆平板电脑，WIFI通讯，便于远距离操控；

1.7.软件支持危险源和监测站点信息录入，现场快速查询周边应急资源；

1.8.危险气体自动预警并提示处置措施；

1.9.数据报表自动生成；

1.10.多种报警形式，可独立设置STEL、TWA、MAC报警值；

1.11.可同时安装24只气体传感器，无需频繁更换；

1.12.可选配PID传感器，用于检测挥发性有机化合物；

1.13.可选配激光颗粒物检测单元，实时检测颗粒物浓度；

1.14.预留气象参数接口，可外接气象检测仪；

1.15.蓄电池供电，持续供电时间≥8h，可更换防爆型大容量锂电池；

1.16.支持U盘升级、数据导出和打印。

1.17.气体传感器量程及分辨率

1.17.1 Cl2量程（0～50)ppm，示值误差：±5%FS；

1.17.2 CO量程 (0～1000)ppm, 示值误差：±5%FS；

1.17.3 SO2量程（0～100)ppm, 示值误差：±5%FS；

1.17.4 NH3量程 (0～100)ppm, 示值误差：±5%FS；

1.17.5 HCl量程 (0～30)ppm, 示值误差：±5%FS；

1.17.6 HF量程 (0～10)ppm, 示值误差：±5%FS；

1.17.7 H2S量程（0～200)ppm, 示值误差：±5%FS；

1.17.8 HCN量程 (0～30)ppm, 示值误差：±5%FS；

1.17.9 COCl2量程 (0～20)ppm, 示值误差：±5%FS；

2.配置要求

2.1.主机1台及随机附件 1 套

2.2.显示平板1台

2.3.检测模块配备 Cl2、H2S、HCl、CO、HCN、COCl2、HF、NH3传感器1套

2.4.氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳传感器各1套（要求需与本站YQ3000－D大流量低浓度烟尘（气）测试仪配套使用并提供校准证书）

2.5.加长烟尘取样管1套（长度要求：3M;样式：1.5*1.5对接式；要求需与本站YQ3000-D大流量低浓度烟尘（气）测试仪配套使用）

2.6 烟器预处理1套（要求需与本站YQ3000-D大流量低浓度烟尘（气）测试仪配套使用）

（二十三）便携式傅里叶红外分析仪

1.功能要求

1.1满足《环境空气无机有害气体的应急监测  便携式傅里叶红外仪法》(HJ920-2017)  要 求，可现场对CO、CO₂、SO₂、NO、NO₂、HCl、HCN、HF、N₂O、NH₃等无机气体进行定性和半定量监测。无需制样、直接采样，直接进行定性、定量分析，能在现场进行长时间的监测，无需值守。

▲1.2供电方式：具备市电和内置电池供电两种方式，采用内置电池供电时，续航不低于4小时，可实现不断电更换电池。（提供第三方检测报告证明）

1.3主机内内置采样泵、氧气传感器。

▲1.4分析仪主机应不超过16kg。（提供主机称重实物图证明）

1.5仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力。

1.6通讯模式：蓝牙或WIFI。

▲1.7主机内置地理定位信息模块（北斗），仪器检测出的每一条光谱中均嵌入地理经纬度信息，可以通过测试数据得知监测点位。（提供软件界面截图证明）

▲1.8仪器的主机采用触摸屏，显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果的地理位置等。同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息。（提软件界面截图照片）

2.性能要求

2.1采用角镜型干涉仪，结构坚固，抗震性强；

2.2光谱分辨率：优于8cm-1

▲2.3波数范围：至少满足600~4500cm-1；（提供技术证明）

2.4检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT，激光器的显示温度波动≤0.1℃。

2.5示值误差≤±5%；

▲2.6重复性：≤±2%；（提供第三方检测报告证明）

2.7响应时间：不大于90s；

2.8稳定性≤±2%h；

2.9零点漂移≤±2%FS/24；

2.10量程漂移≤±2%FS/24；

▲2.11仪器通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%；（提供第三方检测报告证明）

2.12气体室

2.12.1工作温度：50℃；

2.12.2气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；

2.12.3光程长度：≥9 m 。

2.12.4气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的左右；滤芯可拆卸更换。

2.13仪器工作站

2.13.1出厂标定光谱库

| 序列 | 中文名称 | 化学式 | 检出限(mg/m3) | 量程(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 1 | 4~ 150 |
| 2 | 二氧化氮 | NO2 | 1 | 4 ~ 100 |
| 3 | 一氧化氮 | NO | 1 | 4 ~ 130 |
| 4 | 二氧化硫 | SO2 | 1 | 4 ~ 480 |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | 1 | 4~ 3000 |
| 6 | 氯化氢 | HCl | 2 | 8 ~ 240 |
| 7 | 氰化氢 | HCN | 1 | 5~240 |
| 8 | 氟化氢 | HF | 1 | 4~ 45 |
| 9 | 一氧化二氮 | N2O | 1 | 4 ~ 200 |
| 10 | 氨气 | NH3 | 1 | 4 ~ 160 |
| 11 | 甲烷 | CH4 | 0.25 | 1 ~ 100 |
| 12 | 乙烷 | C2H6 | 0.3 | 1.2 ~ 50 |
| 13 | 丙烷 | C3H8 | 0.3 | 1.2~ 50 |
| 14 | 乙烯 | C2H4 | 1 | 4 ~ 50 |
| 15 | 丙烯 | C3H6 | 0.8 | 3.2~ 50 |
| 16 | 乙炔 | C2H2 | 0.3 | 1.2 ~ 50 |
| 17 | 苯 | C6H6 | 2 | 8~ 50 |
| 18 | 甲苯 | C7H8 | 2 | 8~ 50 |
| 19 | 乙苯 | C8H10 | 2 | 8~ 100 |
| 20 | 苯乙烯 | C8H8 | 2 | 8 ~ 100 |
| 21 | 水 | H2O | 0.03% | 0.03%~30% |

2.13.2分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息。

2.13.3测量时间可选，可进行无人值守的连续测量。

2.13.4仪器工作站须具有数据库进行文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理的功能。

2.13.5能够进行未知气体的自动查找和判定；

2.13.6能进行ppm与mg/m3转换；

2.13.7用户可根据需要远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表。

3.配置要求：

3.1分析仪主机，1台

3.2空气采样系统，1套

3.3可拆卸电池，2块

3.4便携箱，1个

3.5内置滤芯，1个

3.6中文分析软件，1套

（二十四）气体检测管

1.技术要求

满足《环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法》(HJ871-2017)要求,用于有毒有害气体的现场定性和半定量检测

1.1.硫化氢：0-1000mg/m3

1.2.苯：20-400 mg/m3

1.3.氨气：1-300 mg/m3

1.4.二氧化碳：300-5000 mg/m3

1.5.甲苯：50-1000 mg/m3

2.配置要求

硫化氢、苯、氨气、二氧化碳、甲苯检测管各20只。

（二十五）便携式颗粒物检测仪

1.技术要求（用于现场颗粒物的快速监测）

1.1使用多通道传感器，可直读环境空气PM2.5、PM10的质量浓度

1.2可直读环境温度、湿度、大气压

1.3可精确标定PM2.5、PM10质量浓度

1.4可监测一段时间内的颗粒物的平均质量浓度

1.5 颗粒物测量指标

1.5.1测量范围：（0～1000）ug/m3

1.5.2分辨率：0.1ug/m3

1.6 温度测量指标

1.6.1测量范围：（-20～70）℃

1.6.2分辨率：0.1℃

1.7大气压测量指标

1.7.1测量范围：（50～130）kPa

1.7.2分辨率：0.1kPa

2.配置要求

2.1 主机 1台

2.2 随机附件一套

（二十六）红外热成像气体检测仪

1.功能要求

1.1可远距离对环境空气监测，爆炸、火灾现场燃烧产物危险性评估，船只烟囱或通风管道的排放监测。针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

1.2探测器类型：制冷型高灵敏度探测器；

1.3操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

1.4图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；

1.5气体增强显示：具备高灵敏度模式，可探测到微小泄漏状态；

1.6录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

1.7语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；

1.8具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；

▲1.9激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为1mW，波长为635nm红色激光。（提供第三方检测报告证明）

1.10激光测距：具有激光测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m。

1.11测温精度：采用不少于4个不同的温度校准点，进行温度校准比对，示值误差均≤2%。

1.12定位系统：主机屏幕可以显示实时经纬度信息。

1.13放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

1.14图像冻结功能：具备图像冻结功能。

1.15通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。

▲1.16具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T6 Gc（提供防爆合格证明）

1.17防护等级：不低于IP54。

▲1.18电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。（提供第三方检测报告证明）

1.19充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电。

1.20可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

▲1.21可通过WIFI连接定量模块（FID+PID），仪器屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器，实时监测检测数据。（提供连接界面截图证明）

1.22定量模块技术要求：

1.22.1检测原理：FID检测器和PID检测器。

1.22.2氢气气源：储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时；储氢合金重量不超过100g，容纳氢气体积不少于10L；

1.22.3氢气瓶充氢方式：可使用电解水原理的小型氢气发生器充气，氢气发生器重量≤2kg。

▲1.22.4防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ia IIC T4 Gb；（提供第三方防爆合格证，且需与仪器设备型号一致）

▲1.22.5供电方式：采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的连续工作时间≥6小时；（提供第三方检测报告证明）

▲1.22.6充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电；（提供第三方检测报告）

1.22.7量程范围：FID：0~50000μmol/mol，PID：0.5~2000μmol/mol；

▲1.22.8检出限：FID：≤0.3μmol/mol，PID：≤0.3μmol/mol；（提供第三方检测报告证明）

1.22.9重复性：FID：≤2%，PID：≤2%；仪器平行性：FID：≤2%，PID：≤2%

1.22.10定量模块总重量≤2.5kg；

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷器运行噪声 | ≤35dB |
| 2 | 启动时间 | ≤5 min |
| 3 | 目镜分辨率 | ≥1920×1080 |
| 4 | 可见光摄像头像素 | ≥500万（CMOS，带补光灯） |
| 5 | 手柄可旋转角度 | ≥180度 |
| 6 | 显示模式 | 可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。 |
| 7 | 变倍 | 1~10倍连续数字变倍 |
| 8 | 传输与控制 | 可通过RJ-45网口连接PC端，可对仪器图像远程传输并进行远程控制 |
| 10 | 视频存储 | SD卡≥64G |
| 11 | 仪器防护箱 | 拉杆式防护箱，防护等级不低于IP67 |
| 12 | 标准镜头 | 焦距：30mm；视场：18°× 15°（±5%） |

2.参数要求

3.配置要求

3.1主机，1台

3.2专用锂电池，3块

3.3专用电源适配器和充电底座，1套

3.4USB数据线和HDMI数据线，1套

3.5标准SD卡和读卡器，1套

3.6专用蓝牙耳机，1副

（二十七）便携式非甲烷总烃检测仪

1.技术要求（用于应急监测及环境空气中非甲烷总烃浓度测定．）

1.1检测器要求：FID检测器，带熄火自动断气功能，能自动点火。

▲1.2整机＜11kg，体积<20L；配备超小型氢气发生器，氢气发生器自带电池；重量不超过2kg；氢气纯度≥99.995%（氢气纯度提供第三方检测报告证明）

1.3对各类VOC组分有稳定响应；响应因子满足HJ 1332-2023及HJ 1012-2018等标准要求；

▲1.4冷机启动到出分析结果，不大于10分钟(提供技术证明)。

1.5阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于180℃，控温精度不小于±0.2℃。

1.6阀进样系统驱动：采用电驱动转子阀，高稳定性且避免气驱动时切阀压力波动对基线的影响，且减少气体消耗；

1.7供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式，其中使用电池供电时，正常运行的连续工作时间不小于6h（主机+气源组）。

1.8质控要求：进样时显示进样流量，内置多条校准曲线，具有零点测定、示值误差、重复性核查、用户自定义曲线等功能

1.9主机分析软件要求：

▲1.9.1分析软件应至少包含HJ 1332-2023和HJ 1012-2018中对仪器功能的要求。（提供技术证明）

▲1.9.2软件全中文控制界面，具备点火、零点测试、示值误差测定、重复性核查、加标回收、线性误差、色谱柱老化、方法配置等功能；具单次测量、多次测量、小时均值三种测量模式可选；仪器操作简单明了。（提供技术证明）

1.9.3软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据的功能，并能打印数据结果、谱图信息和质控内容（包含曲线，最大值等）

1.9.4仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

1.9.5仪器可实现人机分离，可使用WIFI控制主机，人机界面应清晰流畅。

▲1.9.6仪器控制软件可实现氮气做载气和氢气做载气功能的自由切换（提供技术证明）

▲1.10整机含包装箱应≤20kg，包装箱具万向轮，方便移动。整机能不离开包装箱进行测量，实现开盖即测、测完即走。（提供实物图证明）

1.11参数要求

1.11.1量程：0.1~30000μmol/mol（甲烷）可准确定量且在曲线范围内

1.11.2检测限：≤0.2mg/m3以甲烷计@氢载；≤0.07mg/m3以甲烷计@氮载

1.11.3稳定性：≤2%/24 h

1.11.4示值误差：±2.0% F.S.

1.11.5定性重复性：≤1%

1.11.6定量重复性：≤1%（验收标准）

2.配置要求

2.1主机1台，含充电器；另增加监测温室气体丙烷功能；

2.2氢气发生器 1套，含充电器；

2.3操作系统 1套（含输出系统）；

2.4污染源取样管 1套；

2.5甲烷高、低浓度标气各1套；

2.6检定或校准证书1份

（二十八）土壤采样器

1.技术要求

1.1.样品管规格：用于土壤样品的采集；采样直径5.1cm、一次采样长度25cm(钻头可根据要求定做)；

1.2.采样深度：>2米，延长杆插销连接；

1.3.发动机形式：风冷单缸二冲程；

1.4.发动机排量：>50CC；

1.5.发动机功率：1.9kw/7000r/min；

1.6.齿轮箱配置：采用齿轮二级变速，轴承转动；

1.7.传动方式：齿轮变速传动；

1.8.启动方式：手拉反冲起动；

1.9．燃油箱容积：>1000ml；

2.配置要求

2.1.主机一台

2.2.随机附件1套

（二十九）便携式X荧光重金属检测仪

1.技术要求（用于土壤中重金属的现场监测）

1.1.检测元素：

K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。

▲1.2.安全系统：设备前端有红外和可见光双探测器，实现硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩。具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（提供实物图证明）。

1.3.防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

▲1.4.显示屏：屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转（提供实物图证明）。

1.5.操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统。

1.6.激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

1.7.探测器: 高性能检测器，能量分辨率≤145ev。

1.8.散热性：仪器除前端散热头散热以外，自带专用铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却。

1.9.测量时间：≤30s。

1.10.检出限：ppm级别。

▲1.11.电池：一次充电可连续工作8小时以上，电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（提供实物图证明）。

1.12.全中文集成化软件,便于操作。

1.13.重量:≤1.6Kg。

▲1.14.分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示（提供实物图证明）。

2.配置要求

2.1.主机一台

2.2.随机附件1套

（三十）紫外烟气分析仪

1.功能要求

1.1.采用差分吸收光谱技术，抗干扰能力强，不受水分和粉尘影响，有效避免气体间的交叉干扰；

1.2.热湿法测量，全程伴热，采样过程中水分完全气化，避免水分对于气体的吸附损失，保证测量精度；

1.3.仪器通过中华人民共和国计量器具型式批准证书；

1.4.实时测量显示烟气湿度，同时显示、记录干基浓度和湿基浓度；

▲1.5.采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段；（提供技术证明）

1.6.配合S型皮托管可实现烟温、流速等工况测量；

1.7.长光程设计，检出下限低，量程范围宽，用户可根据需要定制量程；

▲1.8.SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程；（提供技术证明）

1.9.具备气密性自动检测，采样结束后自动清洗气路等功能；

1.10.内置吹扫专用锂电池，测量结束后自动吹扫，避免气室污染；

1.11.烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数，方便与在线仪器进行比对；

1.12.具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位切换功能；

1.13.具备采样流量实时显示功能；

1.14.可拓展内置大容量锂电池，支持仪器提前预热和采样，采样时无需外接交流电；

1.15.可拓展测量氨气功能，用于氨逃逸测量；

1.16.精密芯泵，耐腐蚀，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能结构设计；

▲1.17.仪器外壳防护等级需通过正规质量检验检测机构出具的检验报告，外壳防护等级不低于IP56；（提供第三方检测报告证明）

1.18.采用一体化设计，功能高度集成，无需繁琐的管路连接；

1.19.取样管可拆卸设计，用户可另外根据需要选配不同长度的取样管；

▲1.20.双操控系统设计：支持手操器遥控和主机OLED屏按键两种操控模式，满足用户的多样化选择，手操器支持>30m远距离操控，主机OLED屏和按键操控满足低温使用需求；（提供实物图证明）

▲1.21.触摸手操器，集高速热敏数据信息记录仪于一体；（提供实物图证明）

1.22.支持中、英文输入，方便用户输入采样地点等信息，实现良好人机交互交、直流双供电工作模式；

1.23.具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能；

1.24.仪器采样过程中，仪器具备定时自动排水功能；

2.参数要求

| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气温度 |  | （0～500）℃ | 0.1℃ | 不超过3℃ |
| 流速 |  | （5～45）m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 烟气动压 |  | （0～2000）Pa | 1Pa | 不超过1%FS |
| 烟气静压 |  | （-30～＋3）kPa | 0.01kPa | 不超过1%FS |
| 烟 气 浓 度 | SO2 | 低量：:（0～150)μmol/mol 高量：:（0～1500)μmol/mol | >1000mg/m3, 分辨率1mg/m3； ≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3 | 不超过2.5% |
|  | NO | (0～1000) μmol/mol |  |  |
|  | NO2 | (0～500) μmol/mol |  |  |
|  | O2 | (0～30)% | 0.01% | 不超过3％ |
|  | 烟气湿度（体积百分比） | （0~40）% | 0.01% | ≤5%时，绝对误差不超过±0.75% ＞5%时，相对误差不超过15% |
| 采样流量 |  | 0.5L/min |  |  |
| 重复性 |  | ≤2％ |  |  |
| 响应时间 |  | ≤90s |  |  |
| 稳定性 |  | 1h内示值变化不大于5％ |  |  |

3.配置要求

3.1.主机1台（含O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2传感器）；

3.2.手操器1个；

3.3.电源适配器1套；

3.4.背包1个；

3.5.过滤器1个；

3.6.耐高温延长管1根；

3.7.SO2、NO、NO2、02高、低浓度标气各1套

3.8.林格曼黑度图（要求满足固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007；配备三角支架和防尘包）

3.9.检定或校准证书1份；

（三十一）噪声统计分析仪

1.技术要求

1.1.传声器灵敏度级：-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)，以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；

1.2.前置放大器：LEMO插头；

1.3.频率范围：10 Hz～20 kHz；

1.4.Ａ/Ｄ位数：24位；

1.5.采样频率：48 kHz；

1.6.本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

1.7.测量范围：A计权声级20 dB～143 dB，C计权声级25 dB～143 dB，Z计权声级30 dB～143 dB，C计权峰值声级60 dB～146 dB。

1.8.其他频率线性范围：31.5 Hz 20 dB～103 dB（A），4 kHz 20 dB～144 dB（A），8 kHz 20 dB～142 dB（A），12.5 kHz 20 dB～138 dB（A）。

1.9.时间计权：并行（同时）F、S、I；

1.10.频率计权：并行（同时）A、C、Z；

1.11.检波特性：真有效值数字检波；

1.12.仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1，滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

1.13.显示器：电容型触摸屏；

1.14.外壳防护等级：IP65

1.15.主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

1.16.主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；

1.17.主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；

2.配置要求

2.1.主机 1台

2.2.仪器支架 1台

2.3.检定或校准证书 1份

（三十二）铁壳温度计

1.技术要求

1.1材质：304不锈钢

1.2测量范围：0-100度

1.3精度：+1℃

2.配置要求

2.1 温度计 1台

（三十三）实验室温湿度计

1.技术要求

1.1显示要求：电子屏显示

1.2温度测量范围：-20℃—100℃

1.3湿度测量范围：10%-95%

2.配置要求

2.1温湿度计 1台

（三十四）溶解氧测定仪

1.功能要求

1.1.电缆、探头可由用户自行更换，无需特殊工具；

1.2.快速反应时间：使用标准膜，8秒即可达到最终值的95%；

1.3.按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准，并自动获得气压补偿；

1.4.IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封；

1.5.MS军方接头，快速插拔

1.6.电缆的接头部分可耐受不少于30万次弯折

2.技术要求

2.1.溶解氧

2.1.1测量范围：0~500%/0~50 mg/L

2.1.2准确度：0~200%: 读数之±2%或2%空气饱和度；200~500%:读数之±6%/：0~20mg/L: 读数之±0.2 mg/L或2%；20~50mg/L: 读数之±6%；

2.1.3分辨率：0.1%,或1%空气饱和度/0.01mg/L或0.1 mg/L(可选)

2.2.温度

2.2.1测量范围：-5~55℃

2.2.2准确度：±0.3℃

2.2.3分辨率：0.1℃

2.3.气压

2.3.1测量范围：53~133kPa

2.3.2准确度：±0.4 kPa

2.3.3分辨率：0.01 kPa

3.配置要求

3.1.主机 1台

3.2.线缆 1套

3.3.溶解氧传感器 1个

3.4.膜套 1盒

3.5.校准证书1份

（三十五）离子色谱仪

1.技术性能要求

1.1泵系统要求

1.1.1最大耐压：42MPa（peek材质）

▲1.1.2流量设定值允许误差：≤0.25% （提供第三方检测报告证明）

▲1.1.3流量稳定性：≤0.1%（提供第三方检测报告证明）

1.2电导检测器要求

1.2.1 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程

1.2.2全程信号输出范围：0-35000μS/cm，无需调整量程

1.2.3电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度

1.2.4基线噪声：0.0004μS

1.2.5基线漂移：≤0.001μS/30min

1.2.6最小检测浓度：Cl-≤0.0002μg/mL  Li+≤0.0002μg/mL

1.2.7定性重复性：≤0.1%，定量重复性：≤0.1%

1.2.8电导池体积：≤0.6μL

1.3抑制器要求

1.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生

1.3.2抑制器内置智能芯片，可记录用户使用情况，有助于用户提高耗材使用效率；1.3.3死体积≤50μL，更灵敏的响应信号

1.4色谱柱要求

▲1.4.1与离子色谱厂家同品牌的高效高容量离子色谱柱，色谱柱须采用聚合物填料，色谱柱容量柱容量不小于190μeq/根（提供第三方检测报告证明）

▲1.4.2  Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。（提供技术证明）

▲1.4.3 氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在45分钟内完成17种以上离子的分离（提供技术证明）

▲1.4.4 色谱柱含有智能芯片，可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息，有助于用户提供耗材使用效率。（提供软件截图证明）

1.5柱温箱要求

1.5.1循环立体风热加温模式，对柱温箱内不同位置的色谱柱均具有良好加热效果；

1.5.2温度控制范围：环境温度+5-60℃；

1.5.3温度稳定性：≤0.1℃/h。

1.6气液分离器要求

1.6.1悬垂式气液分离器，可以去除进入流路的气泡；

1.6.2 气液分离器体积：≥6ml

1.7工作站

1.7.1 色谱工作站软件，中文操作界面，匹配Windows系统，可兼容国产麒麟操作系统。

1.7.2仪器控制和数据处理完全由软件进行，可编制分析方式、样品序列、进行色谱图积分处理和分析报告生成。

1.7.3批处理功能，可对同一方法检测的数据进行批量化处理，无需挨个处理数据。

1.7.4满足在线仪器操控、测试和分析同时进行，离线模式方便谱图处理；

▲1.7.5工作站标配虚拟柱软件技术，模拟不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。（提供软件截图证明）

1.7.6具备基线扣除功能，去除梯度洗脱导致的基线漂移，降低痕量检测数据的处理难度。

1.8自动进样器

1.8.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样；

1.8.2具有自动稀释功能，可以实现样品的自动稀释和标准曲线的自动配置；

1.8.3样品位数：120位×2mL（标配）；可更换样品盘，匹配5ml,10ml样品瓶

1.8.4最大进样量：500μL；

1.8.5进样方式：全定量环/部分定量环/微量进样；

1.8.6进样精密度：满环进样：RSD≤0.3%；

1.8.7 智能感应功能，纯水瓶内水量不足会发生报警，系统漏液会发生漏液报警；

2.系统配置要求

2.1高压泵1套

2.2内置柱温箱1套

2.3保护柱1套

2.4阴离子色谱柱1套

2.5阴离子抑制器1套

2.6电导检测器1套

2.7自动进样器1套

2.8软件操作系统1套

2.9数据处理器1台

2.10数据信息记录仪1台

2.11检定或校准证书一份

（三十六）全自动化学需氧量测定仪

1.功能要求

1.1整机要求：

1.1.1要求满足HJ828-2017化学需氧量的测定标准，要求整机一体化结构，高、低浓度样品同时分析；

▲1.1.2不少于32位热源通道，所有试剂溶液均为独立的定量泵阀，硫酸-硫酸银试剂满足同时进行两个样品加液，确保高效稳定运行；（提供实物图证明）

1.1.3要求冷凝瓶结构为传统球形玻璃容器，循环水冷凝，机器人自动实现消解瓶与冷凝瓶的密封配合，容器对接具有弹性密封圈密封，不接受单一易漏气的磨砂对接模式；

▲1.1.4样品运行过程中，可随时追加循环上样分析，无需等待运行中样品分析结束，提高运行效率；（提供实物图证明）

1.2消解模式要求：

1.2.1要求采用热传递均匀，耐腐蚀抗氧化，升温降温迅速的远红外辐射微晶碳化防护热源；

▲1.2.2不少于2套独立运行热源，多个样品同时消解分析，实现批量样品消解反应； (提供实物图证明)

1.2.3消解结束，热源自动下移与消解样品杯脱离，减少余温影响温降，提高降温效率。

1.3试剂溶液动源要求：

▲1.3.1不少于9套独立的试剂定量泵及12套控制阀，实现试剂定量加液，减少不同试剂交叉污染影响；（提供实物图证明）

1.3.2定量比例注射泵，各试剂溶液要求均为独立泵体，实现各类试剂溶液无交叉，高精度定量添加，减少不同试剂溶液间的互相干扰；

1.3.3要求具有多组机器人旋转试剂溶液手臂，实现硫酸汞、重铬酸钾标准溶液在样品杯内添加，硫酸银-硫酸溶液冷凝瓶口上方添加，完全符合标准要求试剂添加方式。

1.4冷凝回流要求：

1.4.1要求采用循环水恒温冷凝模式，全球形回流冷凝管，减少毛刺冷凝管清洗残留隐患；压缩机制冷，具有超压、超温、缺水报警保护；

1.4.2整机两侧具备风冷模式提高消解后样品降温，8个通道降温防护，确保各部件运行稳定。

1.4.3自动控制冷凝循环水的开启和关闭，实验开始自动启动循环水开启，分析结束自动关闭循环水。

1.5滴定分析要求：

1.5.1要求全色域颜色滴定实时分析，代替人眼观察，全色域识别颜色滴定终点；

1.5.2要求高低浓度样品可同时进行滴定分析，仪器自动选择高低浓度试剂溶液，滴定精度小于0.02mL；

▲1.5.3要求在样品杯内消解、样品杯内滴定分析，减少抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的故障隐患和样品试剂间的交叉污染。（提供实物图证明）

1.6数据工作站要求：

1.6.1样品运行分析指示图呈现，选取、运行、结束状态不同颜色标示，直观显现运行状态；

1.6.2终端数据处理器联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。

1.7加热通道：不少于32位热源通道，耐腐蚀的微晶防护面板，减少酸液注入影响运行安全；

1.8试剂溶液双模式：硫酸汞、重铬酸钾溶液样品杯内添加，硫酸银溶液冷凝瓶上口添加；

1.9测定数据：检出限4mg/L、（16-50）mg/L、（50-700）mg/L，高低浓度同时运行；

1.10冷凝方式：压缩机制冷循环水冷模式，减少风冷易受环境温度影响方式；

1.11容器对接密封：标准磨砂，弹性四氟密封，非单一磨砂方式；

1.12热源脱离：热源自动下移与样品杯脱离降温，提高消解后样品降温效率；

1.13安全防护：样品位与编辑序列运行自检，空位自检，减少酸液腐蚀导致安全事故；

1.14分析模式：标定与样品分析同时进行，减少不同流程分析耗时。

1.15废液收集：3套独立的废液接收通道，接收杯具备动力源排废功能。

2.系统配置要求

2.1主机1套；

2.2试剂瓶8个；

2.3试剂溶液机器人手臂3套；

2.4数据分析工作站1套；

2.5恒温循环冷凝水机1套；

2.6微晶防护升降热源2套；

2.7通道风冷降温1套；

2.8废液收集动力通道3套

2.9定量注射泵6套

2.10独立控制阀12套

3.11检定或校准证书一份

（三十七）全自动高锰酸盐指数测定仪

1.技术要求

1.1.设备要求符合GB/T11892-89水质高锰酸盐指数的测定方法。

1.2.样品盘单元要求：

▲1.2.1不少36位样品通道，磨砂口样品杯，满足循环上样、替换上样、加急上样分析（提供实物图证明）

1.2.2要求自适应电驱动力机器人手臂，实现样品分析转移等国标分析步骤。不接受占空间噪音大的空压机气驱动抓取方式，避免管路漏气，样品转移过程中样品杯掉落影响，稳定的自适应抓力运行模式。

1.2.3要求具备独立的试剂混运通道，实现硫酸、高锰酸钾等试剂在此通道内添加后再放入水浴消解，保证试剂与样品充分混合。

1.3.消解系统要求：

▲1.3.1样品消解12个一体化沸水浴通道，满足12个样品同时消解，消解通道具有运行区域通道间隔，减少样品杯滴落水滴影响其他样品。(提供实物图证明)

1.3.2要求国标沸水浴消解方式，开机可选择单独开启预热，样品循环计时消解，水浴消解能够自动计时，水源低位预警保护，并自动补水，消解结束自动停止水浴加热。

▲1.3.3要求沸水浴液位采用光纤传感器，不接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命，具备水浴液位高度灵活可调。（提供实物图证明）

▲1.3.4要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，实现各类样品无人值守自动测定分析。（提供实物图证明）

1.4.滴定系统要求：

▲1.4.1要求3个独立的半封闭滴定通道，满足3个样品广角判断滴定分析，样品消解结束后恒温滴定，减少分析过程温度变化影响实验结果，确保实验数据准确稳定。（提供实物图证明）

▲1.4.2要求颜色移动判断滴定终点，减少固定颜色传感器孔状侦测对样品终点的误判，全色域多角度广角识别样品滴定终点，颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断样品滴定终点。（提供实物图证明）

1.4.3要求具有两组独立运行的试剂手臂，实现试剂添加和样品滴定独立运行。

1.5.数据工作站系统要求：

1.5.1具有试剂液量消耗监控，低于预警值能够实现人性化提醒，确保实验有效进行。

▲1.5.2具备水浴消解温度、总体运行时间状态、每个样品水浴消解比例时间、滴定过程颜色数值等实时显示，滴定结束后具有曲线图呈现滴定状态，方便随时查看。（提供实物图证明）

1.6.指标要求：

1.6.1消解通道：12个有效通道一体化沸水浴模式，不接触沸水浴的光感液位控制；

1.6.2滴定通道：3个半封闭通道，直观观察整个样品颜色变化；

1.6.3排废通道：1个独立通道；

1.6.4清洗模式：5通道独立选择，每通道清洗次数任选

▲1.6.5试剂通道：6套独立试剂定量泵和6套管路，确保试剂溶液不交叉污染；（提供实物图证明）

1.6.6高锰酸钾：两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析；

▲1.6.7样品分析时间：<3min/个样品的循环分析速率；（提供操作软件截图证明）

▲1.6.8分析方法：酸性、碱性样品同批次同时运行，无需分批次分开运行（提供软件操作截图证明）

1.6.9滴定液体积：0.02mL；

1.6.10测量范围IMN：（0.05-6）mg/L（样品不稀释测定范围）；

1.6.11 RSD<2.0%。

2.配置要求

2.1.主机1台

2.2.样品托架1套

2.3.自适应力度电驱动机器手臂1套

2.4.光感控制沸水浴1套

2.5.开放式滴定池3套

2.6.试剂废液槽1套

2.7.试剂混匀1套

2.8.移动广角颜色滴定传感器1套

2.9.独立试剂管路6套

2.10.试剂手臂2套

2.11.分析工作站1套

2.12.检定或校准证书1份

（三十八）全自动阴离子/挥发酚分析仪

1.功能要求

1.1要求符合阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法GB/T7494-87和4-氨基安替比林萃取光度法HJ503-2009，实现阴离子、挥发酚的自动进样萃取测定。

▲1.2要求全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能。(提供实物图证明)

▲1.3单个样品容量450mL，要求自动定量取样分析，容量100或250mL自动取样。(提供实物图证明)

1.4要求萃取容器密闭运行，减少萃取溶剂挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验过程安全。

▲1.5要求高精度定量泵实现溶液的定量转移及定容，不少于4套独立的定量注射泵。（提供实物图证明）

▲1.6独立的光度计检测器，满足4套比色皿同时安置，电驱动比色皿池自动调节适合光程，无需手工移动调节，适应1cm或3cm比色皿。(提供实物图证明)

1.7蒸馏过程具备自动混匀功能，混匀速度可调，确保馏出液匀速流出

2.性能要求

2.1标准选择：阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法、4-氨基安替比林萃取光度法；

2.2试剂箱：配套冷藏试剂箱，确保试剂条件恒定；

2.3自动进样器通道：不少于35位，满足350mL容量样品；

2.4萃取模式：密闭容器搅拌萃取，定时废气排放，减少开放式萃取溶剂的挥发；

2.5蒸馏模式：自动进样蒸馏、自动加注试剂、烧瓶等容器自动清洗

▲2.6自动配标：母液自动比例稀释，独立的配标通道位，不占用自动进样器通道；(提供实物图证明)

2.7检出限：0.02mg/L（阴离子洗涤剂）0.0003mg/L（挥发酚）；

2.8溶液泵：高精度定量注射泵，不少于4套独立运行；

2.9测量范围：（0.05-2.0）mg/L（阴离子洗涤剂）（0.001-0.04）mg/L（挥发酚）；

2.10重复性：≤3%；

▲2.11线性系数：r>0.999自动配标（不少于10个配标浓度点）。（提供软件截图证明）

3.系统配置要求

3.1阴离子/挥发酚主机1套；

3.2试剂定量注射泵4套；

3.3进口脱水膜1包；

3.4试剂瓶6个；

3.5数据工作站软件1套；

3.6不少于35位通道自动样器1套；

3.7自动蒸馏系统1套；

3.8恒温循环水1套；

3.9试剂恒温箱1套；

3.10联池光度计1套；

3.11密闭萃取1套；

3.12便携式数据终端处理器 1台

3.13便携式信息记录仪 1台

3.14实验室除湿机 1台

3.15 检定或校准证书 1份

（三十九）全自动总磷/总氮分析仪

1.技术要求

1.1.要求符合钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012，实现总磷、总氮的同时自动消解测定。

▲1.2.要求密闭高压消解一体化整机，实现样品自动进样、密闭消解、分析、数据处理等全过程，无需人员干预值守。(提供实物图证明)

▲1.3.恒温循环水冷却，冷凝温度（10-25）℃自由设定，水箱容量不小于10L。（提供实物图证明）

▲1.4.运行安全防护，具有高低水位自动识别传感器，超水和缺水自动报警，并自动停机。（提供实物图证明）

1.5.独立的光度计检测器，便于计量校准，自动紫外-可见波段全光谱检测，自动比色分析数据汇总。

▲1.6.要求具备消解后样品自动排空，自动清洗消解管功能。（提供实物图证明）

1.7.要求不少于2套独立定量注射泵加液系统，减少试剂间的交叉污染，保证试剂注入精度。

▲1.8.要求不少于45位样品通道，样品托架可灵活取放。（提供实物图证明）

1.9.具备远程仪器开关机控制，以及远程软件查看/控制，方便数据查看操作。

1.10.指标要求：

1.10.1标准选择：钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法；

1.10.2运行模式：两个项目同时进行，具有双安全泄压监控；

▲1.10.3样品瓶密封：独立瓶盖密封，减少开放式样品瓶消解逃逸；（提供实物图证明）

1.10.4检出限：0.01mg/L（总磷），0.05mg/L（总氮）；

1.10.5测量范围：(0.01-0.6)mg/L（总磷），(0.05-7)mg/L（总氮）；

1.10.6重复性：5%；

▲1.10.7线性系数：r>0.999自动配标（不少于7个配标浓度点）；（提供操作软件截图证明）

2.配置要求

2.1.主机1台；

2.2.样品盘1套；

2.3.试剂瓶8个；

2.4.数据工作站软件1套；

2.5.自动定量取样1套；

2.6.高压消解一体机1套；

2.7.机器人手臂1套；

2.8.恒温循环水系统1套；

2.9.硫化物酸化吹气装置1套（通道数：6通道）

2.10.泄压监控安全阀3套，电子压力阀1套；

2.11.恒温循环水系统1套

2.12.检定或校准证书1份；

（四十）洗瓶机

1.技术要求

1.1控制系统

1.1.1微电脑控制系统，具备液晶触摸显示屏，显示屏亮度可根据用户需求调节；3个快捷程序+20个标准清洗程序，可根据需要可设置20个自定义清洗程序。

1.1.2联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开。

▲1.1.3操作权限：操作权限分为系统工程师、管理员、操作员，其中系统工程师有1个账户，管理员有2个账户，操作员有3个账户，每个账户都有相应的权限密码进行登录。（提供软件截图证明）

1.1.4报警装置：控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息并自动打印记录，操作界面上可以显示警报信息。

1.1.5设备带有延迟3秒开机、关机功能；防止客户误操作。

1.2在线监测

1.2.1联锁装置：保证设备的运行状态下禁止打开门锁，以免热水烫伤。

1.2.2进水监测：保证设备清洗过程中正常的用水需求。

1.2.3双温监控：按照清洗温度图谱精确控制温度。

1.2.4可通过显示屏PID运行程序实时监测和显示整个设备的运行状态。

1.3循环系统：最大循环能力可自动调节0-400L/min，安装有软启动和防过载装传感器，保护泵启动温和并延长使用寿命。

1.4清洗剂分配：内置2×5升容器的清洗剂，清洗剂放置在设备里面，保证安全。

1.5设备结构

▲1.5.1装载门：正面装载并配备下拉式门；带透视窗，可直接观察内部清洗情况（提供实物图证明）

1.5.2设备结构：采用双层可拆卸隔热隔音外壳设计，减少了热量损失。

1.5.3材料：304级不锈钢外壳，316L级镜面不锈钢内胆，具有良好的防腐蚀功能。

1.5.4进水方式：采用篮架从内腔背部耦合对接，能够更好的分配清洗液和合理利用内腔空间。

1.5.5装载篮架：设备内置4个进水口，可同时放置2层篮架，采用后部耦合进水，且上下2层篮架互不干涉，每层两个独立模块，每次可最多放置4个模块篮架，模块化篮架设计更合理。清洗能力:单次清洗250ml以下的容量瓶不低于160个，单次清洗48ml以下的移液管不低于196支;单次清洗50ml以下的试管不低于380支；单次清洗20ml以下的顶空瓶不低于104个；单次清洗250ml以下的烧杯不低于104个；单次清洗进样小瓶不低于392个；单次清洗200ml以下的量筒等综合型篮架装载数量数量不低于160支；可根据用户需求定制。

1.5.6设备自带纯水增压系统。

1.5.7具备不锈钢托架的篮架疲劳度测试报告，盐雾测试报告及表面电解处理报告。

1.5.8具备漏水测试：清洗腔、贮水槽等所有焊缝，不存在焊接缺陷，并通过100%注水24小时检漏测试。

1.5.9具备无交叉污染证明材料，管道压力监测证明材料。

1.6干燥系统

1.6.1空气过滤：采用高效过滤器/HEPA。

1.6.2风机：每小时空气流量>120m3/小时。

2.系统配置要求

2.1全自动玻璃器皿清洗机1台；

2.2基础篮架2套；

2.3不低于26位容量瓶和顶空瓶清洗篮架1套；

2.4不低于15位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架2套；

2.5烧杯、称量瓶、坩埚、瓶盖清洗篮架1套；

2.6不低于88位移液管、滴管及试管、比色管、顶空瓶、离心管清洗篮架1套；

2.7强碱性清洗剂（5L）3桶；

2.8酸性清洗剂（5L）3桶；

2.9纯水供水系统1套（RO反渗透水指标：符合国家实验室用水（GB6682-2008)三级水标准）。

（四十一）纯水仪

1.技术要求

1.1.制水要求：纯水超纯水一体，可实现RO、UP双制水

1.2.全自动压力传感器和微电脑控制工作，实现自动制造纯水。

1.3.自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机。

1.4.无水报警，水满报警，水质超标报警。

1.5.采用双级反渗透工艺

1.6.水质在线监测，可同时显示水质和水温

1.7.智能循环系统，除菌抑菌同步进行

1.8.系统产水量(25℃)：>20L/小时

1.9.最大出水量：≥50L/小时

1.10.反渗透水最大出水量：≥2L/分钟

1.11.RO出水水质要求：≤2μS/cm

1.12.UP出水水质要求：18.25MΩ.cm@25℃

2.配置要求

2.1.主机 1台

2.2.随机附件1套

（四十二）紫外分光光度计

1.功能要求

1.1.可设置用户登陆权限，可记录操作日志，方便进行审计追踪。

1.2.全密封结构、光学镜面具备 SiO2 保护膜，保护光学元器件不受气体和环境的影响。

1.3.电机直驱光栅，取代传统丝杆传动机构。

1.4.波长移动速度可达 7000nm/min，波长扫描速度可达 2500nm/min。

1.5.使用彩色触控屏幕。

1.6.支持 U 盘导出数据，数据管理和处理方便快捷。

1.7.内置比色皿存放架，具有灯寿命自动监测系统。

2.技术要求

2.1.波长范围	190nm~1100nm

2.2.波长示值误差：±1.0nm

2.3.波长重复性	≤0.2nm

2.4.最小光谱带宽	2.0nm

2.5.杂散光	≤0.05%

2.6.光度范围	-0.3 Abs~3 Abs

2.7.透射比示值误差	±0.002(0Abs~0.5Abs)±0.004(0.5Abs~1Abs)±0.3 %

2.8.基线平直度(吸光度)	±0.002(200nm~1090nm)

3.配置要求

3.1.主机 1台

3.2.五联可变池架一套（可同时放置5个10-50mm不同规格比色皿）

3.3.石英比色皿 2只

3.4.检定或校准证书1份

（四十三）配气稀释仪

1.技术要求

1.1采用高精度质量流量控制器，确保气体流量的稳定性与准确性

1.2可预设6组常用配气参数，自动记忆上次配气参数

1.3可进行两种或三种气体混合配气，支持多种类型气体

1.4自带压力和温度补偿功能

1.5快速稳定的气体流量调整

1.6自带多种气体流量补偿系数

1.7预留232通讯接口，可与其他设备连接

1.8配气方式：质量流量动态配气法

1.11配气通道

1.11.1标气1输入端：（0~1）L/min

1.11.2标气2输入端：（0~1）L/min

1.11.3稀释气输入端：（0~10）L/min

1.12被稀释气体：O2、SO2、CO、NO、H2S、NH3、CO2等气体

1.13稀释气：清洁空气或氮气

2.配置要求

2.1主机 1台

2.2随机附件 1套

（四十四）压力灭菌锅

1.技术要求

1.1容积：>29L

1.2工作压力:> 0.14MPa

1.3定时范围（分钟）：0-120

2.配置要求

2.1 主机 1台

2.2随机附件 1套

（四十五）便携式等比例自动采样器

1.技术要求

1.1.采样流速：≥2000 mL/min

1.2泵管内径：≥10 mm

1.3泵管材质：硅胶管

1.4泵总成材质：泵体为增强工程塑料，快速拆装模块组合;电机轴、泵管滚轮支架为不锈钢材质

1.5采样量误差：±5%

1.6采样重复精度：±5 mL

1.7垂直扬程：≥8 m

1.8水平吸程：≥50 m

1.9管路系统气密性：≤-0.085MPa

1.10分瓶采样：仪器可实现不低于12瓶分瓶采样，瓶数可自由设定，分配系统自润滑；

1.11管路润洗：采用“吹-吸-吹”的方式对管路进行润洗，避免样品交叉污染。

1.12软件密码锁：可以保护仪器内设置的程序不被修改；

1.13采样程序预设：可根据采样要求预设并存储10个常用工作程序，以后可直接调用；

1.14外置泵控制：可通过控制外置的潜水泵或自吸泵延长采样距；

1.15历史记录：采样记录：采样量、采样瓶号、采样时间。

1.16流量记录（选配接流量计后）：瞬时流量、累计流量、时间。

1.17供电电源：DC12V-16.8V （标配外置大容量锂电池 14.8V 7.8AH）；

1.18储水容器：不低于12个1000ml聚乙烯储水瓶；

1.19系统时钟时间控制：误差△1≤0.05%及△12≤3S；

1.20绝缘阻抗：>20MΩ

1.21采样方式：

1.21.1采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

1.21.2采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

1.21.3采样量：(10～1000 mL)任意设定，增量1毫升

1.21.4采样个数：不低于12个

2．配置要求

2.1 主机1台

2.2 随机附件1套

（四十六）防护用品箱（轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩等）

1.技术要求

1.1．轻型防化服：半封闭、双面涂覆PVC

1.2．防护面罩：防毒、滤尘、护眼

1.3. 雨衣：分体式

1.4．防化服：微粒或低危险液体防护、液体喷溅防护

1.5.防护鞋：防水、耐酸碱、防穿刺

1.6.防护口罩： KN95级，防毒防尘

2.配置要求

2.1.轻型防化服1套（1件/套）

2.2．防护面罩1套（1件/套）

2.3. 雨衣1套（4件/套）

2.4．防化服1套（4件/套）

2.5.防护鞋1套（4双/套）

2.6.防护口罩1套（10个/套）

（四十七）无人机监测平台

1.技术要求

1.1无人机要求

1.1.1无人机类型：多旋翼无人机；

1.1.2对称电机轴距：≤900mm；

1.1.3载荷能力：≥2.5kg；

1.1.4RTK位置精度：水平≤1cm+1ppm,垂直≤1.5cm+1ppm；

1.1.5最大抗风能力：≥12m/s

1.1.6最大水平飞行速度：≥23m/s（无风条件）；

1.1.7悬停时间：无负载≥55min；

1.1.8最大起飞海拔高度：≥5000m；

1.1.9飞控遥控器：最大通讯距离（无干扰情况）：≥15km（FCC）和≥8km（CE）;通讯波段：中国民用2.4、5.8 GHz等波段；

1.1.10支持六向避障；

1.1.11支持LED补光，有效照明距离：≥5m；

1.1.12智能电池箱：可放置4组无人机电池和4块遥控器电池；

1.1.13支持红外感知系统，障碍物感知范围：不小于0.1m-8m；

1.1.14支持云台安装方式：下置双云台+上置单云台；

1.2云台相机要求

1.2.1机身应包含变焦镜头相机、广角镜头相机、相机支持激光测距功能；

1.2.2变焦相机

1.2.2.1有效像素：≥4000万；

1.2.2.2混合光学变焦：≥34倍，最大变焦：≥400倍。

1.2.3广角相机

1.2.3.1有效像素：≥4800万；

1.2.3.2等效焦距：≥24mm；

1.2.4激光测距

1.2.4.1波长：≥905nm；

1.2.4.2测量范围：≥3-3000m；

1.2.4.3测量误差：≤500m：±（0.2m+测量距离×0.15%）

1.3水质采样器要求（搭配无人机使用）

1.3.1重量：≤600g；

1.3.2采水容量：≥1L；

1.3.3快速拆装时间：≤10s；

1.3.4内置超广角夜视相机；

1.3.5内置高精度毫米波雷达；

1.3.6支持一键全自动定深采水；

1.4平台要求（可拓展）

1.4.1可支持多种数据可视化方式：实时数据/曲线图/走航图/网格图等；

1.4.2可同时接入多台气体检测吊舱；

1.4.3多台气体检测吊舱检测数据可同时在软件地图上展示；

1.4.4可在平板断网状态下正常接收和地图展示气体检测吊舱的测量数据；

1.4.5支持一键生成任务报告。

2.配置要求

2.1无人机 1套

2.1.1 无人机 1台

2.1.2 增配电池组 1套

2.1.3 云台支架 1个

2.1.4 机身保险、100万三责险各一份

2.1.5 UTC飞手培训 两名

2.2云台相机 1台

2.2.1云台相机 1台

2.2.2 机身保险 一份

2.3无人机水质采样器 1套

（四十八）实验室药品存储柜

1．技术要求

1.1安全柜要求

1.1.1采用鞍钢冷轧钢板外喷环氧树脂，主体板厚裸板实厚1.0mm，

1.1.2耐强酸、强碱、防水、耐高温、易清洁

1.1.3尺寸：1090*460*1650

1.2货架要求

1.2.1材质要求：钢结构

1.1.2尺寸要求：1400*500*1800

1.3 实验室置物架台面要求

1.3.1 材质要求：理化板

2.配置要求：

2.1 安全柜 4台

2.2 货架 8组

2.3 实验室置物台面8套（750mm*2000mm 4套、750mm*150mm 1套、750mm*2400mm 1套、750mm*1800mm 2套）

（四十九）离子计

1.技术要求

1.1采用高清液晶屏幕

1.2两种分辨率可选：pX支持0.01pX和0.1pX，mV支持0.1 mV和1mV；

1.3温度单位可选：℃ 和 °F。

1.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

1.5支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；

1.6标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩；

1.7智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

1.8支持自动/手动温度补偿；

1.9支持1-5点pH电极标定；

1.10自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组；

1.11内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建；

1.12μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换；

1.13测量模式：直读浓度法测量；

2.配置要求

2.1 离子计主机 1台

2.2 磁力搅拌器 1台

2.3 随机附件 1套

（五十）全自动消解仪

1.技术要求

1.1双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性。

▲1.2炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，体积≥62L，喷涂多层特氟龙涂层，可耐受各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔不少于5年质保。（提供炉腔实物图尺寸证明）

1.3安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。

1.4 具备机械和电子双重门锁，低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷。

▲1.5视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，配备视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。（提供实物图运行证明）

▲1.6灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。（提供实物图证明）

1.7炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

1.8可选配高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。

1.9温度检测系统

1.9.1 采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃；

▲1.9.2 同时配备光纤测温系统，低温段测温准确，也可避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。（提供实物图及软件截图证明）

1.10压力监控系统

1.10.1 主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI。

1.10.2 全罐压力监控：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调。

1.10.3配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。

1.11 消解转子系统

▲1.11.1外罐：应采用宇航复合纤维材质，而非PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20Mpa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。（提供第三方检测报告证明）

1.11.2内罐：容积≥110mL，带有识别编码无需手写；内罐、罐盖等应采用TFM材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。

▲1.11.3 批次处理量≥24位，可升级为容积≥70mL40位，转子应为上下双层高强度联体结构设计，以保证运行过程安全；消解转子可整体转移，使用更加方便。（提供实物图证明）

▲1.11.4仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。（提供第三方检测报告证明）

1.12 软件系统

▲1.12.1内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量，使用更加方便快捷。（提供软件截图证明）

1.12.2 配备触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。

▲1.12.3 可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。（提供软件截图证明）

1.12.4 操作系统应符合21CFR Part11要求，可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。

1.12.5 可通过电脑工作站控制仪器，实时查看实验运行情况。

1.13 配备专用工具车，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备电动拧罐工具，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。

2.配置要求

2.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1台；

2.2 非接触式中红外温度传感器2套；

2.3 光纤测温系统1套；

2.4 COT实时异常监控系统1套；

2.5 高精度压力监控系统1套；

2.6 全罐压力监控系统1套；

2.7 视频影像监控系统1套；

2.8 电脑工作站软件及加密狗1套；

2.9 24位消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖各24个；

2.10 辅助工具：消解转子平移升降工具车1台，电动拧罐工具，专用工具包1套，内罐杯架2套。

2.11 智能控温24孔专用电热赶酸仪1套

（五十一）8孔水浴锅

1.功能要求

1.1.采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。

1.2.高精度微电脑控制器，控温精确可靠。

1.3.超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

2.技术要求

2.1.双列八孔

2.2.消耗功率：2000W；

2.3.控温范围：RT+5～99℃；

2.4.恒温波动度：±0.5℃；

2.5.跟踪报警：±2℃；

3.配置要求

3.1.主机1台

3.2.随机附件1套

（五十二）分液器

1.技术要求

1.1具备耐腐蚀、耐高温特性

1.2最大耐压 >500MBAR

1.3最大耐液体温度>40℃

1.4范围：1.0-10.0ml

2.配置要求

2.1分液器主机 1台

2.2随机附件 1套

（五十三）便携式流速测量仪

1.技术要求

1.1分析原理 仪器采用超声波多普勒原理测量流速，超声波时差法或静压法测量水位，通过设定截面，计算流量；传感器包含液位、流速和温度、瞬时流量，累积流量的五合一复合传感器。

1.2内置设备 传感器内置流量积算仪

1.3流速量程 0～10m/s

1.4流速分辨率 0.001m/s

1.5流速精度 0.001m/s（流速<=5m/s时）；0.02m/s或实际峰值速度的0.3%（采用较大值）(流速>5m/s时)

1.6液位测量 超声波时差法测量液位或者压力测量液位二选一

1.7超声液位量程 6m

1.8超声液位精度 0.001m

1.9超声液位分辨率 0.0005m

1.10静压液位量程 0~10m

1.11静压液位精度 ±0.1%FS

1.12静压液位分辨率 0.001m

1.13温度量程 -20~60℃

2.配置要求

2.1流速仪主机 1台

2.2随机附件 1套

（五十四）便携式气象参数测定仪

1.技术要求

1.1 风速

1.1.1测量范围：0.6—40m/s

1.1.2精度：±3%

1.1.3分辨率：0.1 m/s

1.2 空气温度

1.2.1测量范围：-29℃-70℃

1.2.2精度：0.5℃

1.2.3分辨率：0.1℃

1.3相对湿度

1.3.1测量范围：10～90%

1.3.2精度：±2%

1.3.3分辨率：0.1

1.4压力

1.4.1测量范围：700～1100hPa

1.4.2精度：1.5 hPa/mb

1.4.3分辨率：0.1 hPa/mb

1.5方位

1.5.1测量范围：0～360°

1.5.2精度：±5°

1.5.3分辨率：1°

2.配置要求

2.1主机 1台

2.2随机附件1套

（五十五）个人防护包

1技术要求

1.1水上救生设备

单套配置：包装袋x1，防灾手册x1，防汛救援漂浮绳x1，雨衣套装x1，雨鞋x1，急救包x1，探照灯x1，兵工铲x1，一次性警戒线x2，暖宝宝x5，救生衣x1，毛巾x1，手机防水袋x1，点胶手套x1，口哨x1。

1.2急救器材箱

单套配置：创口贴x35片，卫生湿巾x2包，碘伏棉棒x20支，酒精棉棒x20支，碘伏消毒片x2片，酒精消毒片x2片，6x400弹性绷带x2卷，8x400弹性绷带x1卷，三角巾x2袋，60ml乙醇消毒液x1瓶，60ml碘伏消毒液x1，棉签x50支，无纺布胶带x1卷，辅料镊x1把，止血带x1卷，口对口呼吸膜x1袋，退热贴x1袋，医用棉球x1袋，安全扣针x5支，圆头剪刀x1把，口罩x10个，口哨x1支，风油精x1瓶，清凉油x1盒，医用垃圾袋x2袋（9寸铝合金箱x1个、肩带x1根、干燥剂x1袋、配置清单x1张、合格证x1张、钥匙x2）。

1.3重型防化服：全封闭型

2.配置要求：

2.1水上救生设备1套

2.2急救器材箱1套

2.3重型防化服1套

（五十六）易燃易爆气体报警装置

1.技术要求

1.1采样方式：泵吸式

1.2气体种类：一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）、可燃气体（EX）、氧气（O2）

1.3检测原理：电化学原理

1.4测量范围：CO：0~1000μmol/mol，H2S：0~100μmol/mol，EX：0~100%LEL，O2：0~30%VOL

1.5分 辨 率：CO：1μmol/mol，H2S：0.1μmol/mol，EX：1%LEL，O2：0.1%VOL

1.6响应时间：≤30S（T90）

1.7检测误差：≤±3%FS或±10%（视具体传感器而定）

1.8浓度单位：μmol/mol、ppm、mg/m3可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

1.9报警方式：95dB蜂鸣器（@30cm），振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上的报警状态指示

1.10诊断报警以及电量欠压报警，泵堵塞报警；跌倒报警，带有预警和选配实时远程无线通知功能

2.配置要求

2.1主机 1台

2.2随机附件 1套

（五十七）有毒有害气体检测报警装置

1.技术要求

1.1检测气体：氰化氢，磷化氢、PID,氯化氢，光气

1.2量程 :0-10ppm,0-100ppm ,,0-100ppm,0-100ppm,,0-10ppm

1.3分辨率 :0.01ppm，

1.4精度：≤±3%FS或±10%（视具体传感器而定）

1.5响应时间 : ≤30s(T90)

1.6检测原理 : 电化学原理/PID 原理

1.7采样方式：泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调

1.8浓度单位：μmol/mol ,ppm，mg/m3 等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算

1.9显示界面：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池电量，报警状态，数据记录状态等

1.10报警方式：声、光报警，高低报警值可以任意设置

2.配置要求

2.1主机 1台

2.2随机附件 1套

（五十八）便携式氧气检测装置

1.技术要求

1.1采样方式：泵吸式

1.2气体种类：氧气（O2）

1.3检测原理：电化学原理

1.4测量范围： 0~30%VOL，0-25%VOL

1.5分 辨 率： 0.1%VOL

1.6响应时间：≤30S（T90）

1.7检测误差：≤±3%FS或±10%（视具体传感器而定）

1.8浓度单位：μmol/mol、ppm、mg/m3可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

1.9报警方式：95dB蜂鸣器（@30cm），振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上的报警状态指示

1.10诊断报警以及电量欠压报警，泵堵塞报警；跌倒报警，带有预警和选配实时远程无线通知功能

2.配置要求

2.1主机 1台

2.2随机附件 1套

（五十九）便携式重金属分析仪

1.技术要求：

1.1采用阳极溶出法，测量结果直接显示待测样浓度。

1.2通过配置不同的工作电极，可检测十种以上的金属离子

1.3仪器必须自带集成显示屏，保证在野外无需电脑可以单独使用，方便现场应急检测；

▲1.4检测精度：电脑软件控制为100ppb 时≤±5%；单机操作为100ppb≤±10%（提供技术证明）；

1.5分辨率：0.5ppb。USB 通讯接口

1.6电极组配制：独立的玻碳工作电极（对应检测项目：Zn、Cd、Pb、Cu）；独立的金工作电极（对应检测项目：Hg、As）；独立的铂对电极；独立的银/氯化银参比电极；

1.7设备集成软件功能：操作菜单和检测结果直接显示；可控制完整的检测过程，对10 种不同的金属进行测量；

1.8测量标准液示值误差≤±3%（@100ppb），重现性RSD≤5%；

1.9元素检测范围：

铜：0.1 ppb～30 ppm；镉：0.1 ppb～40 ppm；铅：0.5 ppb～50 ppm；锌：0.5 ppb～40 ppm；汞：0.1 ppb～6 ppm； 砷：1ppb～ 20 ppm；铊：0.5 ppb～40 ppm；锰：1.5 ppb～6 ppm；六价铬：1 ppb～20 ppm； 镍：1.5ppb～30 ppm；铁：0.5 ppb～20 ppm；钴：1.5ppb～30 ppm；锑： 1.5ppb～40 ppm；硒：1 ppb～30 ppm；

▲1.10一种原理即可实现上述元素的测量，无需增加其他模块（提供技术证明）；

1.11测量时间快：检测时间小于5 分钟，最快检测时间小于30 秒；仪器要求重量轻携带方便、自带显示屏可直接用于现场测定显示；

1.12检测范围宽：典型检测包括铜、镉、铅、锌、汞、砷、铬、镍、锰、铊、铁、硒等重金属离子，结合PC 机可配置测量更多重金属种类和更低量程档位，而不需要升级仪器本身固件程序；电极性能稳定，采用分体电极方便维护和更换，参比电极免维护，无需镀AgCl等繁琐操作；

1.13具有剩余电量指示功能，配置电源适配器充电和汽车点烟器进行车载充电

1.14仪器试剂由电解液、调节液、标准液组成，其中常用铜镉铅锌电解液试剂为固体粉末包装，保质期1 年；其它试剂为普通酸类试剂，用户可实验室自行配制；

1.15具备无线打印功能，可现场打印记录结果；具有数据存储功能，方便用户查询；

1.16具备独立于PC 机显示伏安谱图功能，有效判定仪器故障和离子干扰；

1.17内置蓝牙和USB 接口，并配套联机软件

2.配置清单

2.1主机 1台

2.2配套试剂 1套

2.3便携式手提箱 1个

★三、商务要求（实质性条款，不接受负偏离）

（一）交货期要求及地点

1、自合同签订之日起60日内完成全部产品的供货。

2、供货地点：淮安市金湖县健康路长安巷8号或采购人指定。

（二）安装调试及验收要求

1、本项目实施人员不少于3人。各项设备到货后一个月内，中标供应商应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，完成仪器设备的安装和调试工作（参数及服务要求中对货物供货期有规定的以其规定为准）。产品检验不合格或不符合质量要求，未能通过验收，中标供应商除无条件对产品进行更换、返工，还应承担采购人的一切损失。

2、由采购人组织验收。在发货前，中标供应商应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。采购人与中标供应商双方约定验收时间。采购人依据招标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场验收，符合招标文件和标准技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，验收完毕后作出验收结果报告。

3、中标供应商按照本招标文件中所含的采购需求和指标，并以采购人的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足采购人的需求，是否达到预期。

（三）伴随服务要求

伴随服务相关费用已包含在合同签约价中，由中标供应商承担。

1、技术培训要求

中标供应商向采购人提供相关培训，保证采购人能够进行相关设备的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。提供如下服务：

（1）中标供应商向采购人提供专业技术培训，以及在设备使用期内向采购人提供必要的技术支持。

（2）对最终技术人员进行系统使用操作和维护培训，根据项目实施的计划、进度，分阶段对采购人培训对象（管理人员、业务操作人员、系统维护人员）进行培训，培训不少于 2 个批次。

针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员基本能熟练操作独立上岗；投标文件要求描述培训计划及内容。（投标文件中须列明培训方案、人次、天数及地点等）；

- 2、根据《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号）及《江苏省基层生态环境规范化建设指标体系评分细则（试行）》（苏环办〔2023〕204号），中标供应商需提供规范化建设技术支持服务，协助招标人监测机构在基层规范化监测机构创建中“保B争A”。（投标人提供承诺书，格式自拟，不提供承诺书作无效标处理）

- 提供的技术材料：

- （1）提供设备/产品合格证、装箱清单、产品说明书/操作手册；

- （2）提供具有法律效应且在有效期内的仪器设备检定/校准证书；

（四）质保要求

自验收合格之日起，所有投标产品免费质保期不低于三年，并需按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算。

（五）售后服务要求

1、供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，提供 365 天×24 小时电话支持服务；

2、质保期内出现故障能够1小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复；

3、质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购人有权委托第三人对合同中设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

4、供货方有同系列仪器软件升级，采购人享有免费升级的权力。（投标人提供承诺书，格式自拟，不提供承诺书作无效标处理）

（六）耗材与配件

1、供应商须提供所有设备三年内易耗品（标准样品、标准气体、药品除外）的免费供应及更换服务。要求做到24小时内到快速响应，不得影响监测工作的正常开展。

2、所有投标产品保质期届满后，中标供应商保证继续为采购人提供招标设备的维修服务，采购人按中标供应商给与的优惠维修服务价格向中标供应商支付相关维修费用（中标供应商需提供主要备品、配件清单），中标供应商保证在招标设备使用期内以不高于本合同设备和相关配件的价格向采购方提供备品供应。（报价表格式供应商自拟，签订合同时提供）

第六章  投 标 文 件 格 式

投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人

二0二四年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。电子投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只须加盖电子签章。

一、投标函

:

关于          采购项目（项目编号:         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

- 按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为【大写:人民币       元（RMB¥     元】的投标报价并按招标文件的规定要求提供所须服务。

2、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

7、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

8、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

9、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

10、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

11、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

12、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（投标人公章）:

地址:             邮编:

电话:            传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | （小写）¥ 元 （大写）人民币 |
| 合同履行期限 |  |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

## 三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否响应项目采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： 小写（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

年  月  日

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、上述表中的单价应包括人工成本、设备维修、消耗物资、运输、保险（意外保险）以及项目实施过程中一切可能发生的所有费用。

3、报价必须机打，手工填写按无效标处理

4、此表不够可复制放大

四 、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人: （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

五、服务承诺（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

- 投标人基本信息

- 表一：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 登记机关 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

表二：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 举办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注：供应商为企业的，填写表一；供应商为事业单位的，填写表二。

七、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式六）

（2）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）

3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”的书面承诺； （提供书面承诺书印章齐全）

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（3）报价供应商提供下列之一（提供相关材料）

1、供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（原件扫描件上传）

2、供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（原件扫描件上传）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求:（提供以下材料之一）

1）企业声明函（详见示范格式四）；

2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

注:1、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前原件扫描件加盖公章（单位红章或电子签章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

八、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

投标人参加投标时，按照招标文件第五章 相关要求提供材料（本项目第五章未涉及无效标条款）

九、综合评分时投标人须提供的证明文件

（请投标人仔细阅读招标文件  评标办法及评分细则）

十、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十一、示范格式

示范格式一：

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:            (盖章)

日期:       年      月    日

附：身份证彩色扫描件正反面

示范格式二

授权委托书

致                    :

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加        组织的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期:       年      月    日

附：身份证彩色扫描件正反面

# 示范格式三

承诺书

我方参加本次采购活动，我方承诺不存在下列情形：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

时间：

示范格式四

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加                    (单位名称)的          (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- (标的名称),属于     (采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称),属于     (采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称）     ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致               :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日 期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

# 示范格式六

承诺书

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）        采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:     年     月     日