淮安区政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称: 淮安区14个镇（街道）空气自动站运维

项目编号: JSZC-320803-MSZX-G2024-0003

采购单位：淮安市淮安生态环境局

代理公司：江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司

二O二四年五月

目      录

第一章   投标邀请

第二章   供应商须知

第三章   合同格式及条款

第四章   项目采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   响应文件格式

## 第一章  投标邀请

项目概况

淮安区14个镇（街道）空气自动站运维的潜在供应商在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”自行免费获取采购文件，并于2024年6月17日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号: JSZC-320803-MSZX-G2024-0003

2、项目名称: 淮安区14个镇（街道）空气自动站运维

3、采购方式: 公开招标

4、预算金额: 479万元

5、最高限价: 479万元

6、采购需求: 淮安区14个镇（街道）空气自动站运维,详见招标文件第四章。

7、服务期限：拟定为三年。

8、本项目不接受联合体公开招标文件。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力：

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目。

- 本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求: 无 。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间:2024年05月24日至2024年05月31日，每天上午08:30-11:30，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

3、方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年6月17日14:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、投标保证金:根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn

/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：淮安市淮安生态环境局

地    址：淮安市淮安宏信大厦7楼

联系方式：宗工 13365165433

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司

地    址：淮安市楚州大道东侧镇海路南侧中央府邸2号楼商业S2-F

联系方式：张工 15996171982

## 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）及淮安市淮安生态环境局（以下简称招标人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目招标代理费计取标准按照苏招协【2022】002号《江苏省招标代理收费的指导意见》文件所规定的收费标准收取,专家评审费另行按实计取。成交供应商必须在成交通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理公司。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（本项目不涉及）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为从开标之日起计算的六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2中标单位在领取中标通知书之前，必须提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

18.投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。

18.2 采购人或代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人或代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.12 投标人参加投标时，所提供的人员配置数量未能满足招标文件第四章中“二、项目人员最低配置及要求”的。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2代理公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.履约保证金

33.1乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。
33.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
33.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
33.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
33.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
33.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
 33.7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

## 第三章  合同格式及条款

注:

1、以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

2、甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

合同格式

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

甲、乙双方根据            采购项目公开招标文件采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同约定:

一、合同内容

甲方聘请乙方提供以下服务。

1、本合同项下的服务指：淮安市淮安区14个镇（街道）空气自动站运行维护。（详见采购文件相关内容）。

2、服务内容：为确保淮安市淮安区14个镇（街）环境空气自动监测站正常运行，提高数据质量，强化站点管理，推进监测比对与数据分析工作，发挥其应有的评价、预警等作用，对上述站点进行全托管运维服务（详见采购文件相关内容）。

3、服务期限：服务期定为三年。（2024年4月28日至2027年4月27日）

二、合同金额

本合同的总价(大写)为___________元人民币。

上述费用包括但不限于人工费、材料费税费等各项费用，除此上述费用外，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

三、合同款支付

1、本项目服务期拟定为三年，每一年度为一个付款周期。

2、在双方签订合同后六个月内，甲方向乙方支付第一个年度的百分之四十，第一年度运维结束，乙方提交运维报告，甲方开展绩效考核，根据绩效考核结果核算实际运维费用，然后支付第一年实际运维费用剩余部分。

3、第二年度支付方式同上。

4、第三年度运维结束，乙方提交运维报告，乙方保证所有设备完好，同时与下阶段的运维单位完成交接后，甲方开展绩效考核，根据绩效考核结果核算实际运维费用，然后支付第三年实际运维费用。

5、每一笔付款日期以财政资金到账为准，若甲方能提供合理的财政资金到账证明，不视为逾期付款。

四、违约责任

甲方违约责任及违约金支付：

在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的2%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。甲方逾期付款的应按照当年度逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

乙方违约责任及违约金支付：

乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方正常工作的，应向甲方偿付合同总价款2%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。乙方逾期提供服务的，每天按照年度合同金额的万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

五、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通、交流情况，互通信息。

1.2甲方有对乙方工作人员进行安全教育的权利，同时也应积极采纳乙方在项目实施和运维方面的合理化建议。

1.3甲方应当按照合同约定的时间和方式支付合同价款。

1.4甲方有权按照合同要求对乙方进行考核，并有权按照合同第三条的相关规定，根据考核总分进行付款。

2、乙方的权利和义务

2.1乙方应按照国家、省市及行业有关现行有效标准、规程和规范开展服务工作，并对服务成果负责。

2.2乙方在从事本项目工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由乙方全权承担负责，甲方不承担任何责任。

2.3乙方应当确保其为履行服务所指派的人员充足和合格，能够胜任本服务项目，未经甲方书面同意，乙方不得擅自调整本项目工作人员。若甲方认为乙方所指派的人员不合格或不符合合同要求的，有权要求乙方更换。

2.4乙方需服从甲方的工作协调和指导，服从其工作检查、考核。

2.5乙方在合同有效期内不得擅自分包或转包。

2.6甲方为履行本合同而提供给乙方的任何材料以及乙方履行本合同过程中产生的信息均为保密信息，乙方及其员工应对本合同履行过程中对相关保密信息履行保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自披露于任何第三方或用于本合同之外目的，如乙方违反上述规定，甲方保留追究乙方责任的权力，由此而造成的一切责任及损失由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。
2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
  3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
  4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
  5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
  6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
   7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

3、本合同在执行过程中如遇其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的服务款项（单价不予调整）。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，选择如下方式之一处理。

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效及其它要求

1、本合同经甲方、乙方、二方授权代表签字盖章之日起生效。如合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。本合同一式四份，甲方、乙方、各执贰份。

2、乙方服务如不符合或达不到甲方的要求，甲方书面告知乙方整改；若经整改后仍不能达到甲方要求，甲方有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

3、若中标人非目前已在执行运维工作的公司，需由中标人按中标金额、实际开展的运维工作量核算金额，支付给在中标人履行本包合同前实际承担运维工作的公司，并做好与本包合同前实际承担运维工作的公司的交接工作。核算金额以中标人和实际运维公司双方达成的协议或合同为准。

4、总价：本项目是针对淮安市淮安区14个乡镇空气站点PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等在线监测仪、采样系统、数据采集系统、站房及附属设施进行维护、校准、维修等方面的服务，合同金额包含更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，同时包含完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、仪器设备、备品备件、车辆交通、保险、利润、税金、通讯、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。未经甲方书面同意，就本招标项目，乙方不得再向招标人收取任何其他费用。乙方报价涵盖范围列举的正误和遗漏均不得作为调价的依据，不得再以任何理由另行加价。

5、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6、中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

十、下列文件为本合同不可分割部分

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

5、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，具有同等法律效力。如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方: （CA电子公章）        乙    方:（CA电子公章）

单位盖章:                        单位盖章:

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

## 第四章  项目采购需求

一、项目概况：

1、为确保淮安市淮安区14个镇（街道）环境空气自动监测站正常运行，提高数据质量，强化子站管理，推进监测比对与数据分析工作，发挥其应有的评价、预警等作用，对上述站点进行全托管运维服务，服务期自合同签署之日起三年。

根据省生态环境厅《关于进一步做好部分国控及省控环境质量监测网城市站运行维护保障工作的通知》、《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》、淮安市生态环境局《关于印发<全市重点乡镇（街道）空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）的通知>的要求》，同时配套进行相关站点日常稳定运行的保障工作。

2、服务期限：自合同签署之日起三年。

二、采购需求：

表1、环境空气自动监测站基本信息

| 序号 | 点位名称 | 点位性质 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河下街道 | 镇（街道）站 | 淮安区渔滨人家物业管理用房 |
| 2 | 山阳街道 | 镇（街道）站 | 淮安区山阳街道潘柳村村委会 |
| 3 | 钦工镇 | 镇（街道）站 | 淮安区钦工镇老人服务中心 |
| 4 | 顺河镇 | 镇（街道）站 | 淮安区顺河镇政府主楼楼顶 |
| 5 | 复兴镇 | 镇（街道）站 | 淮安区复兴镇政府主楼东面的二层小楼 |
| 6 | 苏嘴镇 | 镇（街道）站 | 淮安区苏嘴镇政府楼顶 |
| 7 | 博里镇 | 镇（街道）站 | 淮安区博里镇水利站 |
| 8 | 车桥镇 | 镇（街道）站 | 淮安区车桥镇政府楼顶 |
| 9 | 朱桥镇 | 镇（街道）站 | 淮安区朱桥镇农业技术推广站 |
| 10 | 施河镇 | 镇（街道）站 | 淮安区施河镇政府司法所楼顶 |
| 11 | 流均镇 | 镇（街道）站 | 淮安区流均镇政府办公楼前楼楼顶 |
| 12 | 平桥镇 | 镇（街道）站 | 淮安区平桥镇工商西路1号 |
| 13 | 漕运镇 | 镇（街道）站 | 淮安区漕运镇林集信用社楼顶 |
| 14 | 石塘镇 | 镇（街道）站 | 淮安区石塘镇社区教育中心楼顶 |

本次进行全托管运维服务的环境空气自动监测站的运维时间及各站点仪器设备配置见表2。

表2、环境空气自动监测站的运维及各站点仪器设备配置

| 序号 | 点位名称 |  | 运维内容 |  | 运维周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河下街道等十四个站点 |  | SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5等监测和校准系统、工控机、站房等配套设施 |  | 自合同签署之日起三年 |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |  |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | Thermo | 42i | 14 | 2021年 |  |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo | 43i | 14 | 2021年 |  |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo | 48i | 14 | 2021年 |  |
| 4 | 臭氧分析仪 | Thermo | 49i | 14 | 2021年 |  |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo | 5014i | 14 | 2021年 |  |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo | 5014i | 14 | 2021年 |  |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo | 146i | 14 | 2021年 |  |
| 8 | 零气发生器 | Thermo | 111 | 14 | 2021年 |  |

三、运维技术要求

1、有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，针对本项目配置至少3名空气自动站维护技术人员、2名固定的专业技术人员与2辆运维专车；其中：成交单位在合同签订后一周内，在淮安市淮安生态环境监测监控站配备至少2名固定的专业技术人员，服务期内全程服从采购人安排。（提供承诺函，同时成交单位不得指派维护人员从事与本项目无关的任何工作，发现一次警告，第二次扣除合同总价的10%，第三次采购人有权解除合同并通报，由成交单位承担由此对采购人造成的一切损失）

2、响应时间：对于站点出现的故障，应2小时内赶到现场，4小时内解决故障。

3、配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等，如流量计、温度计、气压计等。

4、耗材备件

成交单位须在淮安市服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包、颗粒物仪器的干燥管等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购方按照空气站管理办法扣除一定的费用，直至解除合同。

5、标准物质的使用

空气站校准维护的标准气体必须为国家标物中心或环保部标样所产品。新购标准气体成交单位必须做验证实验，形成验证报告，另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

6、工作计划的制定

成交单位应及时制定运维计划，并严格按计划执行，计划需报送采购人，若有变更须及时通知采购人。每年初提供上年度总结。

7、财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，成交单位不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，成交单位应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，成交单位不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：成交单位违反上述条款中任何一条要求，采购方有权直接终止合同，同时列入不良单位名单并通报。

四、具体运维要求

成交单位应严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《国家环境空气质量监测网络城市站运行管理办法》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1010-2018）》、《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》、新颁布的相关技术文件及采购文件、仪器操作说明书以及监测站的质控要求对仪器进行维护、维修和质量控制。

1、运维管理

要求托管过程中完成以下几项工作：

①14个环境空气自动监测站的日常运行维护；

②14个环境空气自动监测站的设备维护及维修；

③14个环境空气自动监测站的质量管理；

④突发性环境应急事故的辅助分析工作；

⑤数据分析及应用工作。

⑥子站通讯及数据采集系统的维护及维修、通讯保障。

2、日常运行维护内容

（1）一般要求

①保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

②检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

③保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在50%RH以下；

④指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

⑤定期检查消防和安全设施；

⑥每次维护后做好系统运行维护记录；

⑦进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

成交单位至少每天的8-23点，需每隔4小时查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

①判断系统数据采集与传输情况；

②根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

③发现运行数据有持续异常值时，应立即通知淮安市淮安生态环境局管理人员，在每日8时-23时出现的故障，成交单位应能在2小时内赶到现场，4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系）；

④根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

⑤根据故障报警信号判断现场状况；

⑥每日检查数据是否及时上传至环境质量监控系统，发现数据掉线及时恢复。

⑦每日对淮安市淮安生态环境局安排的空气自动监测数据进行审核工作。

（3）每周工作

成交单位每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

①查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况和工作参数，保证系统运行顺畅；

③检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

④检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

⑤检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

⑥对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮分析仪进行零点及跨度检查，根据情况进行校准；

⑦检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

⑧检查并记录仪器设备零气、标气输出压力。应与前次检查时基本保持一致。

⑨在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

⑩对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

⑪在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

⑫检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

⑬每周对气象仪器的运行情况进行检查。

⑭每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过90%，及时进行更换。

⑮重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

⑯检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、动态加热装置是否正常工作；

（4）每月工作

①清洗PM10及PM2.5切割器，β法颗粒物分析仪检查仪器喷嘴、压环等部件；

②检查PM10及PM2.5监测、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准；

③对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

④每月度对数据进行备份。

⑤更换PM10、、PM2.5分析仪滤纸带（必要时）、进行系统自检

（5）每季度工作

①采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

②对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线。检验相关系数、斜率和截距。

③对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，

④对PM10及PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；PM10及PM2.5温度、气压检查、时钟校准。

（6）每半年工作

①检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

②对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

③臭氧标准源对子站校准设备进行标准传递；

④对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

⑤更换零起源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（7）每年工作（合同期内）

①对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。响应单位在响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。

②对采样总管进行气密性检查。

③对站房、监测设备及电源的防雷检测。

④根据甲方的要求，撰写区域环境质量分析报告、站点间的数据比对分析报告，分析影响空气质量状况的原因。

（8）临时工作安排及比对

根据工作需要，成交单位还需要完成淮安市淮安生态环境局安排的计划外检查任务，包括临时检查和专项检查。检查的相关要求原则上参照例行检查要求进行。

(A)临时检查包括但不限于：

①发现数据异常后；②市、区、乡镇街道环保负责人提出异议；③其他临时性检查。

(B)专项检查包括但不限于：

①飞行检查；②使用备机超过7天时；③设备因故停机超过7天时；④设备更新后；⑤站点迁移后；⑥进行可能影响校准结果的维修或维护后；⑦其他站点周边环境调整后；⑧其他采购人根据国家、省、市要求而组织的专项检查。

以上各项检查完成后在规定时间内向甲方提供报告，反馈考核情况。

(C)比对监测

在合同期内，根据采购人的要求，对运维站点的颗粒物进行比对监测，颗粒物采用手工比对和便携式颗粒物分析仪联机比对同时进行，每次需至少3天。抽查完成后在规定时间内向采购人提供报告，反馈考核情况。

（9）环境空气监测数据分析

成交单位应提供运维站点的空气质量监测数据的分析报告，不定期提供专项分析报告。

（10）降尘采样工作

成交单位应协助完成淮安区15个乡镇降尘点的降尘采样工作。

（11）日常运行维护记录

成交单位应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：

①空气自动监测运行维护记录表。

②颗粒物监测仪校准检查记录。

③气态污染物监测仪校准检查记录。

④空气自动监测系统仪器设备维修记录表。

⑤空气自动监测系统备品备件管理记录表。

⑥空气自动监测主要消耗材料使用登记表。

⑦多点线性校准表格。

⑧空气自动监测站室内外环境记录。

⑨标准物质使用记录。

⑩空气自动监测系统仪器资料保管清单。

⑪数据审核记录。

⑫量值传递/溯源及标准设备检定记录。

⑬颗粒物手工比对记录。

3、质量控制要求

成交单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

成交单位在每个环境空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环保部标样所或国家标物中心生产的有证标准样品或物质。新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准气体需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准气体停止使用。

用于工作标准的臭氧校准，如配备光度计，成交单位至少每半年使用传递标准进行一次量值传递；未配备光度计，成交单位至少每三个月使用传递标准进行一次量值传递。

成交单位应每年将子站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到甲方提供的标准设备；每半年对子站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

成交单位所用的流量检查设备、空气压力表、温湿度计应每年通过计量测试机构的校准，并获得有效期内的校准证书。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、分析仪暂停工作一段时间后，有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化以及固定时段内。

①根据颗粒物纸带情况，成交单位应及时更换纸带；

②成交单位每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质；

③成交单位应及时制定工作计划，工作计划为甲方核查成交单位的重要依据。成交单位严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。若出现违反计划的现象，一次警告，2次扣除总款1%，3次扣除总款3%，若出现4次以上，采购方有权拒绝接受该单位下一轮针对本项目的投标资格。

④各类记录应及时递交甲方相关人员，用于对数据进行审核。

（3）异常数据的检验

成交单位应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。

响应单位须在响应文件中说明异常数据处理的方法。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

五、系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

成交单位需负责14个环境空气自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施），并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由成交单位全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在托管报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，成交单位不再负责维修费用。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

属于成交单位的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由成交单位负责。

（2）设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度试验、多点线性试验。

（3）系统软件维修和维护

成交单位对所运维得空气站的工控机及数据采集系统软件有一定的了解，负责解决工控机和数据采集系统软件出现的各类故障，并承担子站至平台的数据传输所需的网络费用，保证数据的正常传输。

六、针对本项目服务的其他要求：

（1）基本要求

①成交单位应建立完善的售后服务制度和良好的用户服务记录；

②成交单位编制周巡检计划，并按计划执行，若有变更，应及时通知采购单位。

③成交后，应无条件接受市局或区局的检查。

（2）针对本项目服务的硬件配置要求：

①成交单位应配备空气自动站维护所需基本工具和质控仪器；

②成交单位应具有或委托通过CMA实验室提供所需检测服务，该实验室认证范围必须包含环境空气类二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物(PM2.5)项目。响应文件中提供对应资质证明文件（如为委托的还需提供委托协议书复印件加盖响应单位公章）或提供承诺中标后配置满足上述要求的承诺书加盖响应单位公章，否则视为无效响应。

③成交单位应配备空气自动站维护所需基本工具和检测仪器；

④成交单位应设定维护专用的联系电话，并应配备传真、电脑等基础办公设备，方便文件的编写和发送。

（3）针对本项目服务的人员配置要求：

①成交单位应指定多名维护人员专门负责本项目的空气自动站维护工作，维护人员应具备空气自动站的现场维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题；

②成交单位投入本项目的全部专业技术人员要求取得省级及以上相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证，成交半年后新参与空气站运维的专业技术人员要求先持证后上岗；响应文件中提供承诺函，否则视为无效响应。

③成交单位应具备承担环境监测数据分析的人员。

④成交单位指定专人负责站房环境卫生和设备看管工作。

(四)运维管理目标

环境空气自动监测站：

保证系统正常运行率和有效数据捕获率均达到96.0%以上；数据采集率达到99.0%；数据质控合格率达到98.0%（以采购方质控抽查数据为准）；异常情况处理率100%。污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表 各污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、O3、NOx | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

有关说明：

（1）成交单位需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件接受上级部门的检查和考核，以及配合采购方开展对外的有关质控检查。

（2）国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，采购方有权要求成交单位按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。采购方有权根据实际内容调整考核目标和考核办法。

七、监督考核要求

1、监督管理

（1）数据必须真实有效，响应单位近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请响应单位根据本单位实际情况提供承诺函，若有不实，按提供虚假资料处理，成交无效，且承担相关法律责任）

（2）响应单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（4）采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（6）空气站的运维管理事项需要沟通协调的，由淮安市淮安生态环境局统一协调运维方与上级进行沟通，未经报备擅自沟通，视为有干扰数据的嫌疑，采购方有权终止合同。

2、考核办法及经费支付

每年度由淮安市淮安生态环境局组织对运维成交单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

①两率部分(50分)

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分；单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50。

②运行维护部分(50分)

运行维护部分每年度由淮安市淮安生态环境局和相关质控机构组织核查，核查内容主要包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。具体细则参考下表：

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作（20分） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 | 严禁出现下列情况： 1、未取得上岗证的人员参与本项目运维工作； 2、使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范， |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |
| 质量保证与质量控制（20分） | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用； |  |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备） |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过 |  |
| 档案和管理（10分） | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员每日、周、月应提交的值班记录等 |  |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 |  |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录 |  |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录 |  |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录 |  |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录， |  |
|  |  | 年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告， |  |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决 |  |
|  |  | 驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象 |  |

③考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分

具体考核评价与付款方式详见下表:

| 序号 | 考核分数 | 评价等级 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥90 | 优秀 | 100%全额支付 |
| 2 | 80～89 | 合格 | 90%支付 |
| 3 | 60～80 | 不合格 | 80%支付 |
| 4 | ＜60 | 严重不合格 | 扣除运维单位该站点考核月度全部运维款项，连续3个月不满足要求，考核单位有权取消合同 |

2、其他规定

同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同，履约保证金不予退还。

运维机构有下列情形之一的，淮安市淮安生态环境局将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向淮安市淮安生态环境局报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，运维单位未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

淮安市淮安生态环境局有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气自动监测站站运维管理相关的工作。

八、安全责任

成交单位应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由成交单位全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

九、其他要求：

1、各响应单位按以上要求制定出具体的工作方案，达到的标准，提供的人力、物力。所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、成交单位管理如不符合或达不到采购人的要求，采购人书面告知成交单位整改；若经整改后仍不能达到采购人要求，采购人有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

3、响应单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、总价：本项目是对淮安市淮安14个乡镇空气站点PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等在线监测仪、采样系统、数据采集系统、站房及附属设施等进行维护、校准、维修等，需支付更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，包含完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、仪器设备、备品备件、车辆交通、保险、利润、税金、通讯、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。未经采购人书面同意，就本招标项目，成交单位不得再向招标人收取任何其他费用。成交单位报价涵盖范围列举的正误和遗漏均不得作为成交单位调价的依据，成交单位不得再以任何理由另行加价。

## 第五章  评标标准

一、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、促进中小企业发展政策

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总价30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%。的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、具体标准:

| 评审项目 |  | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 商务部分 （39分） | 业绩 （6分） | 投标人提供自2020年1月1日以来空气自动站相关运维业绩，每提供一份有效业绩得2分，最高得6分。 （需提供运维合同复印件加盖公章装订在响应文件中，以合同签订时间为准；运维服务期限至少为1年；同一个项目分年度签订的，算作1份业绩。） | 6 |
|  | 综合实力 (11分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供相关证书扫描件并加盖电子签章。） 2、投标人与生态环境部门签订战略合作协议的，每提供一项市级的得1分，省级及以上的得2分，本项最多得2分，没有不得分。（提供协议扫描件加盖投标人电子签章） 3、为确保空气站相关数据传输，投标人或具有基础电信业务经营许可证；或具有ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上；或具有数据管理能力成熟度3级证书；或具有CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全运维）服务资质一级；或具有大数据服务安全能力评价认证证书；每提供一个得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章） 4、为了确保空气站运维先进性和可靠性，鼓励投标人采取信息化软件手段提高空气站运维效率，投标人具有与空气自动站运维相关的运维监控物联网平台、掌上运维软件、区块链技术代维业务平台、运维大数据分析平台、综合管理信息系统运维管理平台、区块链的数据库审计可视化监控系统、大数据移动决策分析软件、大数据平台系统软件，每提供一个得1分，本项最多得3分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章） | 11 |
|  | 人员 （12分） | 1、投标人针对本项目拟派的负责人具备环境类或通信类中级技术职称的得1分，具备环境类或通信类高级技术职称的得2分，没有不得分；本项最高得2分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的自2023年1月以来任意连续六个月社保证明材料扫描件加盖投标人电子签章，未提供或提供不全的本项不得分。） 2、投标人为本项目配置的技术维护人员不得少于3人，学历均在本科及以上得基础分3分；人员具备环境、电子、计算机科学与技术、自动化或仪器仪表本科及以上学历专业的每2人加1分；本项最高得5分。（提供人员毕业证书及投标人为其缴纳的自2023年1月以来任意连续六个月社保证明材料扫描件加盖投标人电子签章，未提供或提供不全的本项不得分。） 3、投标人针对本项目拟派的技术维护人员及驻站人员具备省级及以上生态环境部门颁发的空气自动监测培训合格证或环保管家资格证书的，每有一人得1分，本项最多得5分，没有不得分；（提供人员证书及投标人为其缴纳的自2023年1月以来任意连续六个月社保证明材料扫描件加盖投标人电子签章，未提供或提供不全的本项不得分。） | 12 |
|  | 配套设备（10分） | 1、配置质量控制设备用于开展运维、质控检查工作，包括用于气态因子和颗粒物监测仪流量校准的标准流量计、标准气压计、标准温湿度计、臭氧校准仪、便携式颗粒物自动监测仪、标准气体各1套的得5分。（提供仪器购置发票或采购合同；其中流量计、标准气压计、标准温湿度计需提供有效期内的检定校准证书复印件，臭氧校准仪需提供溯源报告复印件，标准气体需要提供标准物质证书复印件，资料提供不全不得分） 2、对本项目提供覆盖常规六参数的备机5分。投标人至少配备与本项目现有SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪备机各1套，并于合同签订后1周内在采购方指定地点放置并登记入库及管理，须承诺中标后签订合同前提供购置备机的发票或采购合同复印件，备机产权归投标人所有。响应文件中提供备机配置清单（厂家、型号、数量、来源、监测方法）。（提供适用性检测报告，资料提供不全不得分；提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供本项不得分） | 10 |
| 技术部分（41分） | 运维方案 (14分) | 根据投标人为本项目建立的运维方案（包括但不限于：运行管理机构、运行管理制度、操作规程、数据审核和培训方案等）的情况进行打分。满分14分 1)方案内容全面、科学合理、完全满足项目需要得14分； 2)方案内容较全面、比较合理，能够满足项目需要得10分； 3)方案内容略有缺失、基本合理，基本能够满足项目需要得6分； 4)方案内容缺失严重、不合理，无法满足项目需要得2分； 5)未提供方案得0分。 | 14 |
|  | 质控方案 （7分） | 依据投标人针对需求并结合项目情况提供质控方案（包括但不限于：人员、装备、仪器设备、标准气样、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标）进行打分。满分7分 1）质控方案内容全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得7分； 2）质控方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得5分； 3）质控方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得3分； 4）无质控方案或质控方案，完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 7 |
|  | 维护及维修实施方案 （8分） | 依据投标人针对需求并结合项目情况提供的维护及维修实施方案（包括但不限于：环境空气监测自动站的设备维护及维修实施方案、子站通讯及数据采集系统的维护及维修实施方案）进行打分。满分8分 1)方案内容全面、科学合理、完全满足项目需要得8分； 2)方案内容较全面、比较合理，能够满足项目需要得5分； 3)方案内容略有缺失、基本合理，基本能够满足项目需要得3分； 4)未提供方案得0分。 | 8 |
|  | 突发事件应急方案 （7分） | 依据投标人针对需求并结合本项目情况制定的突发事件应急方案（包括但不限于：针对数据、空气异常或发生不可抗力事件情况下的应急预案，内容包括异常数据识别办法、响应办法，应急监测流程，人工采/送样流程，污染事故应急监测方案，自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施）进行打分。满分7分 1）应急方案措施有效，考虑全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得7分； 2）应急方案措施基本有效，考虑不够全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得5分； 3）应急方案措施不准确，考虑欠缺较多，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得3分； 4）无应急方案，或应急方案完全不满足招标文件要求，得0分。 | 7 |
|  | 运维交接实施方案 （5分） | 依据投标人根据实际情况提供运维交接实施方案（至少包括投标单位的时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容）进行评分。满分5分 1）运维交接方案内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强的得5分； 2）运维交接方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足满足招标文件要求，得3分； 3）运维交接方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得1分； 4）无运维交接方案或运维交接方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 5 |

注：以上涉及到的证书、证明材料等文件，均须提供复印件并加盖投标供应商公章，未提供加盖投标供应商公章的响应文件视为无效响应文件，对应项内容不得分。中标人对其提供的材料的真实性负责，若发现弄虚作假，将取消其成交资格，并对其进行失信惩戒。

## 第六章  投标文件

投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:（加盖CA电子公章）

二0二四年    月    日

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、人员配备表

十二、 售后服务承诺函

十三、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号： ）        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：________年____月____日

八、投标函

致：淮安市淮安生态环境局

根据贵方的（项目编号：）        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方             （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，              签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

九、企业声明函（服务）

致淮安市淮安生态环境局：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注： 行数不够，可自行添加。

十二、 承诺函

致:淮安市淮安生态环境局

我方针对淮安区14个镇（街道）空气自动站运维项目采购需求中的监督、考核要求做出如下承诺：

1、我单位承诺为采购人提供的所有数据为真实有效。

2、我单位近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

3、我单位在淮安市淮安生态环境监测监控站配备至少2名固定的专业技术人员，服务期内全程服从采购人安排。

4、我单位投入本项目的全部专业技术人员要求取得省级及以上相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证，成交半年后新参与空气站运维的专业技术人员要求先持证后上岗。

5、我单位承诺满足本项目服务的硬件配置要求

注：（采购需求中六、针对本项目服务的其他要求：（2）针对本项目服务的硬件配置要求：）

6、我单位保证上述信息、数据真实有效，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商：    （加盖CA电子公章）

法定代表人或受托人：  （签章或签字）

日期：      年     月     日

十三、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：           分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十四、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日 期：________年____月____日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。