江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：2025年生态环境监测能力建设项目（第一批）

采购项目编号：JSZC-320281-WXHY-G2025-0002

采购人：无锡市江阴生态环境监测站

## 采购机构代理：无锡恒元会计师事务所（普通合伙）

二○二五年五月

总　目　录

第一章　　投标邀请————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第16页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第20页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第22页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第26页

- 第一章　投标邀请

项目概况

2025年生态环境监测能力建设项目（第一批）JSZC-320281-WXHY-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-5-29   14：00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-WXHY-G2025-0002

项目名称：2025年生态环境监测能力建设项目（第一批）

预算金额：166万元

最高限价（如有）：166万元

采购方式：公开招标

采购需求：为进一步提升生态环境监测能力，加快推进生态环境监测现代化建设，拟采购两台设备仪器。

第一包①离子色谱仪一套，提升环境样品中阴阳离子和有机酸类物质分析水平，保障及时高效完成日常监测分析任务，分析全过程留痕，确保实验分析权威性，本包最高限价115万元。

第二包②全自动固相萃取浓缩仪一台和对一台现有设备（液相色谱仪/质谱仪）进行适配性改造，以满足新污染物全氟化合物分析前处理和样品分析需要，提高环境中新污染物定量分析能力，确保分析数据的准确性、完整性、安全性和权威性，本包最高限价51万元。

本项目共两个采购包，投标人可以报所有采购包，但同一投标人只能中一个采购包，如供应商中标第一个采购包，该供应商所报的第二个采购包将不再参与评审。

合同履行期限：详见各采购包。

本项目是否专门面向中小企业：是

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

本项目所属行业：工业制造业

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-5-29     14：00 （北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：无锡市江阴生态环境监测站

地　　址：江阴市锡澄路166号

项目联系人：范女士

联系电话：0510-86008199

2.采购代理机构信息

名　　称：无锡恒元会计师事务所（普通合伙）

地　　址：江阴市寿山路35号

项目联系人：刘女士

联系电话：15298438092

3、项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：15298438092

无锡恒元会计师事务所（普通合伙）

2025年05月08日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至无锡恒元会计师事务所（普通合伙）。

2、本文件的最终解释权归无锡恒元会计师事务所（普通合伙）。

四、招标文件的补充或修正：

1、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，无锡恒元会计师事务所（普通合伙）将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*技术方案；

（4）*投标供应商综合信息一览表；

（5）*投标供应商拟派项目组团队一览表；

（6）*商务、技术要求响应及偏离表；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件4：财务状况报告

（提供投标供应商近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的财务状况报告复印件（资产负债表和利润表），或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告的复印件
        文件5：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供投标供应商近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

（提供投标供应商近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

文件6：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑥本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由无锡恒元会计师事务所（普通合伙）主持。

2、开标过程由无锡恒元会计师事务所（普通合伙）负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由无锡恒元会计师事务所（普通合伙）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和无锡恒元会计师事务所（普通合伙）依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件4）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、本项目共两个采购包，投标人可以报所有采购包，但同一投标人只能中一个采购包，如供应商中标第一个采购包，该供应商所报的第二个采购包将不再参与评审。评标委员会根据评标方法和评标标准确定每个采购包的第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式。现场递交质疑函请送至无锡恒元会计师事务所（普通合伙）（江阴市寿山路35号四楼），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市寿山路35号四楼，收件电话：15298438092）应当在快递寄出后联系无锡恒元会计师事务所（普通合伙）告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
  （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
  （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
  （三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
  （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
  （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
  （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在无锡恒元会计师事务所（普通合伙）档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳     /     履约保证金，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、中标供应商享受中小企业扶持政策的，无锡恒元会计师事务所（普通合伙）将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

5、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

6、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知》(澄财购(2025)1号)组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡恒元会计师事务所（普通合伙）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三章　项目要求和有关说明

（以下要求均为实质性要求）

一、项目概述：

为进一步提升生态环境监测能力，加快推进生态环境监测现代化建设，拟采购两台设备仪器。

二、各采购包详细要求：

采购包1：★离子色谱仪，1套

最高限价：115万元

注：采购包中★标记的离子色谱仪为核心产品

1.1项目用途和概述

为提升环境样品中阴阳离子和有机酸类物质分析水平，采购1台离子色谱仪，保障及时高效完成日常监测分析任务，为环境管理决策提供技术支撑。

1.2基本配置与功能要求

1.2.1 基本配置

表1 离子色谱仪基本配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱主机 | 1台 |  |
| 2 | 双系统自动进样器 | 1台 |  |
| 3 | 阴离子色谱分析柱 | 1根 |  |
| 4 | 阳离子色谱分析柱 | 1根 |  |
| 5 | 阴离子色谱保护柱 | 1根 |  |
| 6 | 阳离子色谱保护柱 | 1根 |  |
| 7 | 柱温箱 | 1套 |  |
| 8 | 阴离子电解再生抑制器 | 1个 |  |
| 9 | 阳离子电解再生抑制器 | 1个 |  |
| 10 | 电解淋洗液发生器 | 1套 |  |
| 11 | 淋洗液储备罐 | 1套 |  |
| 12 | 在线再生捕获柱 | 1根 |  |
| 13 | 进样瓶 | 1包 |  |
| 14 | 数据工作站 | 1套 | 含原装软件安装，确保使用及后续升级需要 |
| 15 | 纯水系统 | 1套 |  |

1.2.2 基本功能要求

1）阴阳离子双通道系统，单系统运行和双系统运行可通过软件轻松切换；

2）仪器系统应适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的中国电网；气温+15℃～+30℃；相对湿度<80％的环境条件下长期连续运行。

3）配置的电器插头须符合中国相关标准，否则提供与插头相匹配的插座，并提供适当数量的备品。

4）若仪器对使用环境中的水、电（包括电压高低、频率适应性、电压稳定度）、电磁干扰、振动强度、接地、空气清洁度、温湿度等条件有特殊要求，投标人须在投标书中加以详细说明，并给出周密的解决方案及预计所需费用，其费用计入产品的投标报价中。

1.3主要技术参数与性能指标要求

详细技术参数及功能要求（各项技术指标的响应情况均须提供有效证明材料；未提供证明材料者视为该项响应负偏离，其中打“★”项为重要指标项）

注：证明材料如原厂技术参数白皮书、产品彩页、图册样本、技术说明书、检测报告、认证证书等加盖制造商专用章，“★”项指标应在投标书相应位置提供材料图片，必要时圈画标注，以便能够直接反映产品的技术参数

1.3.1离子色谱系统

①离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵2套（带有原装泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器，兼容4μm小粒径色谱柱；

②标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态（需提供仪器的内部结构图作为证明材料）；

③★离子色谱系统兼容与主机同品牌的Viper（零死体积）接头及管线，需提供仪器制造商官方网站实物截图（需含功能介绍和采购货号）和网址链接；

④★淋洗液自动判断功能。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图；

1.3.2泵

①★梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质。最大耐压不小于5800psi，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂，标配原装泵前脱气装置及淋洗液截止阀；

②流速范围：0.000-10.000mL/min，流速增幅≤0.001 mL/min；

③流速设定值误差：<0.1%；流速稳定性误差：<0.1%；

④梯度精度和准确度：±0.5%；

⑤压力波动：＜1%；

⑥密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期（需提供密封圈清洗系统图片或软件截图）；

⑦梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度（需提供带有比例阀的四元梯度泵的证明图片）；

⑧★泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图）；

1.3.3色谱柱

①★高效高容量阴阳离子分离柱及保护柱，色谱柱须采用聚合物填料，耐受0-14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi。能耐受1.5 mL/min及以上的流速；

②★一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于4.8分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。需提供与仪器同品牌的色谱柱测试图谱；

③★一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间不大于4分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。需提供与仪器同品牌的色谱柱测试图谱；

1.3.4柱控温

①原装柱温控模块，采用非接触式加热，具有升降温和加热块预加热功能，可同时容纳三根以上色谱柱；

②温控范围：10-70℃或更宽；

③温度控制稳定性：＜0.05℃；

④标配耗材识别监控：可识别并监控抑制器、淋洗液发生罐、捕获柱等耗材的使用状况；

1.3.5抑制器：

①★阴阳离子均采用自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加硫酸进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子；

②所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立需（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图）；

1.3.6电导检测器

①数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号（需提供具有电导输出的色谱图）；

②信号输出范围：0-16000uS/cm或更宽；

③电导池体积：≤0.7uL；

④★检测器分辨率：≤0.003nS/cm（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图）；

⑤检测器耐受最大压力：≥8Mpa；

⑥★信号采集频率：不低于90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图）；

⑦电导池控温范围：环境+5℃到60℃；

1.3.7在线电解淋洗液发生器

①产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生；

②梯度产生及设置：高压梯度，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短；

③梯度精度：≤0.2%（需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复谱图）；

④梯度准确度：≤0.2%；

⑤★在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数；

⑥支持同时安装两个淋洗液罐供双系统使用，或两淋洗液罐串联使用；

⑦★配备高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气，并配有连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。）；

1.3.8控制系统

①基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；

②★可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA21CFRPart 11 中有关电子签名以及电子记录的规定;可同时控制同品牌离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器；

③★标配网页Fash虚拟柱软件技术，模拟同品牌10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。提供虚拟柱软件截图；

④★标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司4款以上阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性，提供虚拟柱软件截图；

⑤★报告模板可编辑，可以设置如加减乘除等公式计算功能，编辑好需要公式后直接打印报告即可得到最终结果，请提供可直接编辑的软件截图；

1.3.9双系统自动进样器

①可实现阴、阳离子同时进样分析；样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质；进样模式具有抽或者推的方式可以选择；带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响；

②样品盘可放置100个以上1.5mL进样瓶；单次进样体积≥7.0 mL，满环进样精密度：RSD<0.3%；

注：以上标黄部分为主要性能参数和技术参数评分点，其中★参数有16条，常规参数26条。

1.4其他要求

1.4.1交货：合同签订之日起120自然日内供货至招标人指定地点，由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备，到货后30个工作日内完成仪器安装、调试、通过招标人验收。安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（包括但不限于安装、人工、运输搬运、交通、打孔等）由中标人负责。

1.4.2保修：质保期为一年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括中英文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

1.4.3维修：中标人及制造商（生产者）提供免费电话，为招标人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标人及制造商（生产者）在接到招标人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

1.4.4培训：安装调试合格后，由中标人安排工程师为招标人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。

正式培训：中标人须提供至少2名技术人员的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标。异地（仪器安装地点所在区县以外区域）培训所产生的交通、食宿等费用由中标人承担。

1.4.5文件资料：由中标人提供每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

1.4.6验收：包括技术验收和合同履约验收。

（1）技术验收

仪器设备安装、调试完成后，对照采购文件、投标文件上的技术参数及合同条款，由甲乙双方共同进行验收，仪器技术指标验收耗材乙方准备。

验收标准：满足招标采购文件、投标文件上的配置清单及技术参数要求，合同条款和国家有关质量标准、技术标准要求，仪器能够稳定运行，且经乙方组织的现场培训后，使用人员能正确使用仪器。

根据制造商（生产者）主机进行指标验证，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，招标人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

双方验收时，对设备外观、数量、配置情况等进行仔细核对、清点，认真考核仪器指标，验收合格后，签署验收报告。

若验收未通过，乙方负责更换设备或重新安装调试，双方重新组织验收，此过程中产生的所有费用、及因此对甲方造成的损失均由乙方承担。以上所有工作完成后，验收合格，双方签署最终验收证明书。

技术指标验证参照JJG823-2014《离子色谱仪检定规程》等要求，具体如下：

①基线噪声及基线漂移

噪音:≤2% （以25uL 0.5mg/L Cl-、0.2 mg/LLi+的峰高为满刻度,检测时间30分钟）

漂移:≤20%（以25uL 0.5mg/L Cl-、0.2 mg/LLi+的峰高为满刻度,检测时间30分钟）

②定性、定量重复性

以25uL0.5mg/L Cl-、0.2 mg/LLi+连续进样6次，保留时间相对标准偏差RSD≤1.5%；定量浓度相对标准偏差RSD≤3.0%。

③仪器线性

对两个数量级范围内，均匀分布的用水稀释的5个浓度的Cl-或Li+系列标准溶液进行测量，并进行线性回归，相关系数：r≥0.995

④最小检出浓度（mg/L）

选取相应的检测离子浓度（0.5mg/L Cl-、0.2 mg/LLi+）进行测定，由色谱峰高和基线噪声计算最小检测浓度。（按25uL进样量计算）。

最小检测浓度≤0.02mg/L

⑤准确度

由用户提供阴阳离子有证标准物质进行验证，分析结果须在标准物质不确定度范围内。

（2）合同履约验收

政府采购合同约定的履约验收条件达到时,甲方及时组织履约验收，乙方也可主动联系甲方启动履约验收。履约验收程序按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》及甲方内控制度等相关要求进行，本项目采购文件、投标(响应)文件、合同（含补充协议或其他有效约定等）及相关法律法规、标准规范等是履约验收工作的重要依据和参照标准。

1.5付款方式

合同签订后，货物到达现场，技术验收合格后支付合同金额的95%，质保期结束、履约验收通过后支付剩余的5%。

采购包2：★全自动固相萃取浓缩仪，1套；液相色谱仪/质谱仪改造，1套

最高限价：51万元

2.1项目用途和概述

为提高环境中新污染物定量分析能力，进一步提升生态环境监测能力，加快推进生态环境监测现代化建设，采购1套全自动固相萃取浓缩仪和对1套现有设备（液相色谱仪/质谱仪）进行适配性改造，以满足新污染物全氟化合物项目分析前处理和样品分析等需要，为环境管理决策提供技术支撑。

2.2基本配置与功能要求

2.2.1采购清单

| 序号 | 系统分类 | 仪器设备明细 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器设备 | ★全自动固相萃取浓缩仪（适用于全氟化合物前处理） | 见技术要求 | 1套 |
| 2 | 监测仪器设备 | 液相色谱仪/质谱仪改造（适用于全氟化合物分析） | 见技术要求 | 1套 |

注：采购清单中★标记的全自动固相萃取浓缩仪为核心产品

2.2.2设备配置

①全自动固相萃取浓缩仪配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动萃取浓缩主机 | 1台 |  |
| 2 | 全自动固相萃取操作系统 | 1套 |  |
| 3 | 6mL萃取柱模块(已装入主机) | 1套 |  |
| 4 | 旋转多通道阀(已装入主机) | 8个 |  |
| 5 | 铂金镀层取样针(已装入主机) | 8个 |  |
| 6 | 48位自动加排水水浴收集架(已装入主机) | 1个 |  |
| 7 | 48位自动降针氮吹模块(已装入主机) | 1个 |  |
| 8 | 通道长寿命主动排废模块(已装入主机) | 1个 |  |
| 9 | 48位50ml上样架 | 1个 |  |
| 10 | 48位15ml上样架 | 1个 |  |
| 11 | 48位50ml收集架 | 1个 |  |
| 12 | 48位15ml收集架 | 1个 |  |
| 13 | 大体积上样套件（带润洗） | 1套 |  |
| 14 | 附件包（包括排风管等） | 1套 |  |

②液相色谱仪/质谱仪改造内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线过滤器的滤芯（规格0.3 um） | 1包 |  |
| 2 | 在线过滤器 (0.3 um) | 1套 |  |
| 3 | HPLC转换工具包（不含PFC） | 1套 |  |
| 4 | 色谱柱（规格4.6x30mm） | 1根 |  |
| 5 | P120 EC-C18柱（规格3.0 × 150mm, 2.7um, 1000bar） | 1包 |  |

2.3主要技术参数与性能指标要求

详细技术参数及功能要求（各项技术指标的响应情况均须提供有效证明材料（中文）；未提供证明材料者视为该项响应负偏离，其中打“★”项为重要指标项）

注：证明材料如原厂技术参数白皮书、产品彩页、图册样本、技术说明书、检测报告、认证证书等加盖制造商专用章，材料应当能够直接反映产品的技术参数

2.3.1全自动固相萃取浓缩仪

2.3.1.1设备要求

全自动固相萃取浓缩仪集固相萃取氮吹浓缩整机一体化功能，主要用于水样中全氟化合物分离、纯化、富集和浓缩，可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱、清洗、干燥、洗脱和氮吹浓缩等操作，具备空白残留小、自动化程度高、处理样品量大、系统密封性好等优良性能，能够代替整个前处理流程，提高批量样品前处理的效率。

2.3.1.2技术要求

①工作条件：工作温度为10–40℃，湿度为20 - 80 %；电源为单相200-240 V, 50/60 Hz。

②★自动化功能需求：柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、收集、浓缩定容（需提供同一台主机上可实现固相萃取和浓缩的真机实拍正面、侧面清晰彩色照片，并加盖制造商公章，否则视为负偏离）。

③样品通道数：≥8个，可同时自动处理8个样品。

④★自动固相处理样品数：≥48个（50ml离心管），自动浓缩样品数：≥48个（50ml离心管），最多可连续做80个样品（小容量）（需提供实的正面、侧面清晰彩色照片，并加盖制造商公章，否则视为负偏离）。

⑤同时具有大小体积样品模式、枪头模式、膜萃取模式、免疫亲和柱模式等多种模式可选（提供软件操作截图技术证明并加盖制造商公章）。

⑥能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱下盖帽，完全达到全自动化要求。（需要提供自动脱离柱盖帽的过程实拍彩色图片和说明，并加盖制造商公章）。

⑦主机配备旋转多通阀数量：≥8个，要求淋洗洗脱溶剂不经过取样针结构；多通阀自动切换溶剂数量：≥8种。

⑧SPE小柱采用柱插杆密封，无需使用任何配件进行密封；SPE柱密封位置可设定范围：2.0cm-5.0cm。（需要提供密封真实图片并说明及提供下降高度设置的软件界面截图及不同密封位置的实拍彩色图片并说明）。

⑨★样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动识别的功能（需要提供样品架，收集架，SPE柱架独立移动前后位置的实拍彩色图片并说明，并加盖制造商公章，否则视为负偏离）。

⑩★3.1.2.10可连续自动处理≥40个的大体积水样富集净化浓缩，实现1L大体积样品瓶内壁自动润洗，自动转移，提高有机物在瓶壁粘附性强的回收率（提供大体积≥16位润洗模块实拍彩色图片证明，并加盖制造商公章，否则视为负偏离）。

⑪可自动连续完成≥48位样品的过滤颗粒和悬浮物的在线过滤（提供在线过滤模块运行过程的实拍彩色图片证明）。

⑫ SPE柱氮气干燥功能：压力设置范围0-50psi，采用电子比例阀控制氮气吹干压力。

⑬具备自动无水硫酸钠除水功能。（须提供密封装载6ml标准无水硫酸钠柱的实拍彩色图片并说明）

⑭★主动排废模组（需要提供主动排废模组的实拍图片并说明，并加盖制造商公章，否则视为负偏离）。

⑮固相萃取浓缩仪收集架具备自动给排水功能。

⑯★具备独立的高通量平行氮吹模块，能满足不小于48个样品同时浓缩的工作需求。可设置氮吹针下降速度、浓缩时间、氮吹压力等参数，实时显示温度和压力。氮吹压力0.1~3.0L/min之间可调节。内置水浴加热模块，控温范围室温~100℃，精度±1℃（需提供实拍的正面、侧面清晰彩色照片并说明，加盖制造商公章，否则视为负偏离）。

⑰固相萃取浓缩仪，氮吹针可随液面自动匀速下降，可实时调节针位移速度。

⑱★固相萃取浓缩仪的氮吹针无需任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸。（需要提供固相萃取浓缩仪主机上浓缩模块的实拍彩色图片并说明，加盖制造商公章，否则视为负偏离）。

⑲整机仪器密封，内置照明，独立的排风系统，防止溶剂挥发，紧凑化设计：

⑳材质要求：要求整台固相萃取仪所用的管路材质需是PEEK材料和容器采用的PP材料。

㉑★验收要求：提供支持全氟化合物的完整处理方法和解决方案服务，要求提取内标回收率在40%-160%之间（需提供厂家盖章的应用文件）。

㉒主机集成自控，≥10英寸大屏幕参数显示及控制，可进行浓缩参数设定，并可实时监测数据，保证实验流程数据的溯源。

㉓溶剂管理系统具备至少4种溶剂接口，支持1～4L溶剂体积。具有溶剂判断预警，预防溶剂不足导致样品损失。

2.3.2液相色谱仪/质谱仪改造

①改造要求

液相色谱仪/质谱仪改造需与实验室现有分析设备和配套设施相匹配，配件与改造设备相适宜，改造后设备性能和指标有质的提升，能满足HJ1333-2024新污染物国标分析要求等。

注：以上标黄部分为主要性能参数和技术参数评分点，其中★参数有8条，常规参数16条。

②技术要求

液相色谱仪/质谱仪经改造后，适用于地表水和地下水等中PFOS、PFOA新污染物分析，萃取0.5L水样，定容体积为1.0ml，进样体积为5.0μl时，提取内标回收率在40%-160%之间（需提供厂家盖章的应用文件）。

2.4其他要求

2.4.1交货、安装和调试：

签订合同之日起40自然日内供货至采购人指定地点，由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备，到货后30个工作日内完成仪器安装调试、通过采购人验收。安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过回收率考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。

卖方必须保证所供货物的各项指标与合同规定的质量、规格和性能相一致，卖方应具有正规注册的办事处、维修站及配备相应的维修工程师和技术应用支持工程师。

2.4.2保修：全自动固相萃取浓缩仪和液相色谱仪/质谱仪改造质保期为一年。从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供保修服务。全自动固相萃取浓缩仪必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件免费升级。

2.4.3维修：中标人及制造商(生产者)提供服务电话，为招标人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标人及制造商(生产者)在接到招标人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了48 小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

2.4.4培训：设备安装调试合格后，由中标人及仪器制造商安排工程师为招标人操作人员提供现场基本操作培训服务，人数不限。培训内容:包括最新技术的解读，仪器功能、应用、基本原理、操作方法、仪器基本维护等，使培训人员能够正确、熟练的操作及掌握仪器，简易、常见故障的判别及排除、维修等;最终使招标人专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。协助招标人建立检测项目水实际样品的前处理方法开发服务。

2.4.5正式培训：中标人须提供至少2名技术人员的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标。异地（仪器安装地点所在区县以外区域）培训所产生的交通、食宿等费用由中标人承担。

2.4.6验收，包括技术验收和合同履约验收

（1）技术验收

仪器设备安装、调试完成后，对照采购文件、投标文件上的技术参数及合同条款，由甲乙双方共同进行验收，仪器技术指标验收耗材乙方准备。

验收标准：满足招标采购文件、投标文件上的配置清单及技术参数要求，合同条款和国家有关质量标准、技术标准要求，仪器能够稳定运行，且经乙方组织的现场培训后，使用人员能正确使用仪器。

根据制造商(生产者)主机进行指标验证，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，招标人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任（需按投标价的30%作为对乙方的赔偿等）。

双方验收时，对设备外观、数量、配置情况等进行仔细核对、清点，认真考核仪器指标，验收合格后，签署验收报告。

若验收未通过，乙方负责更换设备或重新安装调试，双方重新组织验收，此过程中产生的所有费用、及因此对甲方造成的损失均由乙方承担。以上所有工作完成后，验收合格，双方签署最终验收证明书。

技术指标验证参照《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱﹣三重四极杆质谱法》HJ1333-2023)方法步骤，无需人工操作使用全自动固相萃取浓缩仪连续处理10个500ml空白纯水样品，然后浓缩定容到1ml上机；根据《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ 168-2020)要求，完成检出限、精密度验证，指标满足《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱﹣三重四极杆质谱法》(HJ1333-2023) 标准方法相关要求。

2.5付款方式

合同签订后，货物到达现场，技术验收合格后支付合同金额的95%，质保期结束、履约验收通过后支付剩余的5%。

四、有关说明：

1、本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须报全，不得漏项。项目总价中应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括各种仪器设备费、培训费、售后服务费用、税金，以及食宿费用及差旅费、中标代理费、专家评审费等。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

2、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、供应商必须提交详细的服务计划，列出详细的人员配置情况、服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。

4、中标通知书发出后，无正当理由不与采购单位签订合同的或签订后无正当理由不履行合同的投标供应商，视为违约，采购人将进行相应处罚。

5、涉及招标文件的补充说明或修正，均以无锡市江阴生态环境监测站及无锡恒元会计师事务所（普通合伙）书面依据为准。

6、采购人及代理机构对本次招标结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、货物参数、技术方案、质保期、业绩等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 二、评分标准

- 采购包1：

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （63分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 投标文件主要性能参数和技术参数（项目要求中标黄部分）完全符合招标文件要求得45分。 ## “★”为重要指标，不完全响应或有负偏离的，每有一项扣2分；其它常规技术参数，出现负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 （①响应供应商在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。②带“★”技术参数及要求需按条款要求提供相应的证明材料,无要求的提供相关能证明的佐证材料（包括但不限于产品技术白皮书或彩页或手册或设备检测报告等能证明的佐证材料），否则视为负偏离，进行扣分处理。③不带“★”技术参数及要求根据条款提供相应的证明材料，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 45 |
|  | 2.2 | 故障应急方案 | 投标人针对本项目提供故障服务应急方案①分析设备可能会出现的故障②出现故障的应急响应方案③对于故障出现的难点分析。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失得扣2分;每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分扣完为止。 (缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)。 | 6 |
|  | 2.3 | 培训方案 | 针对具体详细的技术培训方案①具体培训方式、时间、地点、教员、对象以及培训内容②实际操作的培训重点③设备维护保养的培训方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失得扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.4 | 售后服务方案 | （1）针对项目售后服务方案①投标人提供的售后服务网点分布情况（提供网点地址、联系人员、负责人）②备件齐全性（提供常备配件清单以及实景照片）③售后人员的专业化程度（售后人员的工作经验，提供针对本项目相关人员聘用缴纳社保证明的复印件，并加盖投标人公章）。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失得扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
| 三、商务部分 （7分） | 3.1 | 质保期 | 质保期超过招标文件规定的年限（一年），每延长一年质保加2分，本项目满分4分。 | 4 |
|  | 3.2 | 业绩 | 投标人提供生产制造商2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)以来同类型仪器的销售合同（复印件，加盖公章），每提供一个得1分，本项最高得3分。(并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证) | 3 |

- 采购包2：

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （58分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 投标文件主要性能参数和技术参数（项目要求中标黄部分）完全符合招标文件要求得40分。 - “★”为重要指标，不完全响应或有负偏离的，每有一项扣3分，其它常规技术参数，出现负偏离一项扣1分，扣完为止。 （①响应供应商在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。②带“★”技术参数及要求需按条款要求提供相应的证明材料,无要求的提供相关能证明的佐证材料（包括但不限于产品技术白皮书或彩页或手册或设备检测报告等能证明的佐证材料），否则视为负偏离，进行扣分处理。③不带“★”技术参数及要求根据条款提供相应的证明材料，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 40 |
|  | 2.2 | 故障应急方案 | 投标人针对本项目提供故障服务应急方案①分析设备可能会出现的故障②出现故障的应急响应方案③对于故障出现的难点分析。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失得扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.3 | 培训方案 | 针对具体详细的技术培训方案①具体培训方式、时间、地点、教员、对象以及培训内容②实际操作的培训重点③设备维护保养的培训方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失得扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.4 | 售后服务方案 | （1）针对项目售后服务方案①投标人提供的售后服务网点分布情况（提供网点地址、联系人员、负责人）②备件齐全性（提供常备配件清单以及实景照片）③售后人员的专业化程度（售后人员的工作经验，提供针对本项目相关人员聘用缴纳社保证明的复印件，并加盖投标人公章）。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失得扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
| 三、商务部分 （12分） | 3.1 | 质保期 | 质保期超过招标文件规定的年限（一年），每延长一年质保加2分，本项目满分4分。 | 4 |
|  | 3.2 | 业绩 | 投标人提供生产制造商2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)以来同类型仪器的销售合同（复印件，加盖公章），每提供一个得1分，本项最高得8分。(并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证) | 8 |

- 第五章　合同书（格式）

以下合同模板仅为参考，最终以实际签订为准

招标人（采购人）：

中标人（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格

- 中标总金额：（大写）；

（小写）　　　　　　　，

按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 维护保障：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式柒份，甲乙双方各执叁份、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）执壹份。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：无锡恒元会计师事务所（普通合伙）（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：

我方收到贵中心　　　　　　　　（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-WXHY-G2025-0002 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2025年生态环境监测能力建设项目（第一批） |
| 项目总价 (单位：万元） | 采购包1：（大写） （小写） 采购包2：（大写） （小写） |

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 三、技术方案

根据采购文件要求自行拟定：

四、投标供应商综合信息一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |

五（1）、投标供应商拟派项目组团队一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职位 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

五（2）拟投入设备仪器一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

六、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）

文件2：关于资格的声明函

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的不需提供）【授权委托人必须提供本单位连续3个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】（格式见附件）

文件4：财务状况报告

（提供投标供应商近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的财务状况报告复印件（资产负债表和利润表），或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告的复印件
    文件5：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供投标供应商近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

（提供投标供应商近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

文件6：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

## 本页附上述资格证明文件，部分格式见附件

采购文件中要求提供承诺函的，格式自拟

## 法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自投标声明

无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 关于资格的声明函

无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　    　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

- 3.采购人或代理机构保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函(货物)

(非小微型企业无需填写提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为         万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标 (报价) 供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日