单一来源采购文件

项目名称：江苏省人民医院超高端CT采购项目

项目编号：JSZC-320000-HWZX-D2025-0262

采购代理编号：0675-256JOC003447

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年5月

- 总  目  录

- 单一来源采购邀请…………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………20

- 响应文件格式………………………………40

- 第一章  单一来源采购邀请

受江苏省人民医院的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就江苏省人民医院超高端CT采购项目JSZC-320000-HWZX-D2025-0262项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-D2025-0262

2.项目名称：江苏省人民医院超高端CT采购项目

3.预算金额：5000.000000万元

4.最高限价：5000.000000万元

5.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 是否接受进口产品响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省人民医院超高端CT采购项目 | 1.探测器排数Z轴≥320 排或双源2x288排 2.机架物理最快转速（非 等效）≤0.25s/圈 | 1套 | 是 |

6.合同履行期限：接到采购人通知后90天到货

二、合格单一来源供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须提供有效的医疗器械产品注册证，响应时需提供复印件加盖公章。

2.供应商须具有有效的《医疗器械经营许可证》，响应时需提供复印件加盖公章。

3.如果响应产品为进口产品，且供应商为代理商的，需提供如下授权文件之一：

3.1.制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

3.2.制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

3.3.制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给供应商出具的授权书。

3.4.供应商取得的产品代理证书。

4.供应商所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，响应时需提供复印件加盖公章。

5.本项目接受进口产品响应。

6.供应商须取得环保部门颁发的《辐射安全许可证》，响应时需提供复印件加盖公章。

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

8.本项目不接受联合体参与单一来源采购活动。

三、提交响应文件截止时间和地点

响应文件接收截止时间：2025年5月22日09时30分。

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

四、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地 址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号

联系人：杨老师

联系电话：025-68306244

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：张洁、熊改杰、李杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：张洁、熊改杰、李杰

电　话：025-84795466

五、其他

1.本次单一来源采购不收取保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

- 2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、相关费用

- 4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

- 16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理机构规定的响应文件接收截止之日后九十（90）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

- 17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、响应文件份数和签署

18.1 除另有说明外，供应商须准备一式9份，正本1份（加盖红章），副本7份，电子版文件1份（盖红章签字后的响应文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。

18.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，★正本应加盖公章并由供应商法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本响应文件中。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

- 四、响应文件的递交

#### 19、响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论供应商中标与否，响应文件均不退回。

19.2 密封的响应文件应：

(1) 注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

项目编号：

采购代理编号

采购项目名称：

供应商的全称、地址、邮编、电话和传真。

写明“在         （截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。★对未密封或提前开封的响应文件，采购代理机构将予拒收。

#### 20、提交响应文件截止时间

20.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

21、响应文件的拒收

21.1 采购代理机构将拒绝并退回在其规定的截止时间后收到的任何响应文件。

- 22、响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。★修改文件必须按要求密封，并在截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3 在截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

22.4 在截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 五、响应文件的解密与评审

- 23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

- 25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过书面形式向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在规定的截止时间内未提交响应文件的。

26.3.2供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.4供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.5不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加注 “★”号部分均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

- 27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将在谈判现场与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
　　27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

- 六、成交

- 28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。

- 29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为业务一部，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系人：熊改杰，联系电话：025-84795466。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，★成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、成交服务费

34、由成交供应商在领取成交通知书通知书时向采购代理支付，以成交总金额为计费基础，按照计价格[2002]1980号文收费标准的42%收取。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

- 第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

## 合  同

甲方：江苏省人民医院

乙方：

经单一来源采购（项目编号：____________________）及甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |

二、设备详细配置清单见乙方的响应文件及承诺书（项目编号：_________）。

三、付款方式：______________

四、交货期及交货地点：合同生效之日起________天之内货物运抵甲方指定的医院机

房。

五、上述设备免费保修______个月。并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障

停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长14天。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

六、乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，全新，并严格保

持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。由于设备质量问题引起的医疗事

故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

七、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第

三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，

由乙方负全部责任。

八、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，

如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

九、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由

此引起的一切损失由乙方承担。

十、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有

歧义，甲方有权委托国内有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

十一、特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备

上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的

完全一致；c、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；d、其他

未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。e、设备到货时间，请乙方至

少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，

乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕

后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述条款执行，造成的一切后果全部由乙方承

担。

十二、服务条款：

1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如

必要的话）。

2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的临床医学

工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3.乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如乙

方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。如有特殊情况，乙方应书面通知无法交货

原因，在获得甲方同意后，方可推迟交货时间。

4.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），

乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期

外故障待修复后只收配件费，免收人工费。

5.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修

复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙

方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意

后，才可推迟响应时间。

6.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设

备，必须事先与甲方临床医学工程处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方

工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

7.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级。

8.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），

如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

9.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程

师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在

设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌

握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的响应文件。

10.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

11.项目编号：______________的招响应文件及有关附件是本合同不可分割的组成部

分，与本合同具有同等法律效力。

12.乙方所提供的设备及其售后服务应遵守中国网络安全及数据安全相关法律法规

（包括但不限于《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》），符合《医疗

卫生机构网络安全管理办法》的要求。乙方如违反上述规定，应承担相应法律责任。

13.本合同履约过程中，如发生任何争议，双方协商解决；如不能协商解决，由合同

签署地法院管辖。

本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执三份，乙方执一份。

合同签署地点:南京市鼓楼区。

甲方（盖章）：江苏省人民医院              乙方（盖章）：

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号      地址：

法定代表人（或授权人）：                  法定代表人（或授权人）：

部门负责人：                              开户行名称：

开户行账号：

经办人:                                   经办人:

签订日期：____年__ 月__日                 签订日期：____年__月__日。

第四章 采购需求

一、技术要求：

| 序号 |  | 招标要求 | 投标方参数 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 名称：超高端CT | 提供品牌型号，并列出详细配置清单和分项报价 |  |  |
| 二 | 数量 | 壹套 |  |  |
| 三 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 3.1 | 主机总体要求 |  |  |  |
| 3.1.1 | 设备用途： | 用于临床检查及科研。 |  |  |
| 3.2 | 机架系统性能参数 |  |  |  |
| 3.2.1 | 机架孔径≥80cm | 提供 |  |  |
| 3.2.2 | 机架密闭，恒温恒湿 | 提供 |  |  |
| 3.2.3 | 机架控制面板（触屏、机械或平板），内置液晶数据显示及触控操作 | 提供 |  |  |
| 3.2.4 | 驱动方式：线性马达（电磁直接驱动） | 提供 |  |  |
| 3.2.5 | 数据传输方式：射频 | 提供 |  |  |
| 3.2.6 | 一键式摆位按钮：机架控制面板具备快捷按钮，只需单个按钮即可到达特定检查部位的指定床位 | 提供 |  |  |
| 3.2.7 | 机架内置曝光参数显示，包括转速、床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等 | 提供 |  |  |
| 3.2.8 | 具备机架激光定位系统（三个激光灯：水平位、矢状位和冠状位灯，可显示扫描平面的中央位置） | 提供 |  |  |
| 3.2.9 | 具备呼吸导航系统 | 提供 |  |  |
| 3.2.10 | 具备患者观察摄像头 | 提供 |  |  |
| 3.2.11 | 机架内部冷却方式（风冷或水冷） | 提供 |  |  |
| 3.2.12▲ | 机架物理最快转速（非等效）≤0.25s/圈 | 提供 |  |  |
| 3.2.13 | 滑环类型：无接触静音滑环 | 提供 |  |  |
| 3.3 | 扫描床性能参数 |  |  |  |
| 3.3.1 | 床面最大水平移动速度≥600mm/秒 | 提供 |  |  |
| 3.3.2 | 最大水平螺旋可扫描范围≥200cm | 提供 |  |  |
| 3.3.3 | 床最大垂升降速度≥40mm/秒 | 提供 |  |  |
| 3.3.4 | 床面最高距离地面≥100cm | 提供 |  |  |
| 3.3.5 | 床面最低可降至离地面距离≤45cm | 提供 |  |  |
| 3.3.6 | 床面最大承重≥300 kg | 提供 |  |  |
| 3.3.7 | 具备扫描床控制脚踏开关 | 提供 |  |  |
| 3.3.8 | 床点滴架、托盘架、纸床单架、头臂托、头托、延长板、床垫、各类头垫、膝关节垫、绑带等扫描床附件 | 提供 |  |  |
| 3.3.9 | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备 | 提供 |  |  |
| 3.3.10 | 全套原厂质控模体 | 提供 |  |  |
| 3.4 | X线系统性能参数: |  |  |  |
| 3.4.1 | 扫描机架内置安装独立的X线源，数量及型号：≥1套 | 提供 |  |  |
| 3.4.2★ | 高压发生器总功率（不含等效）≥105KW | 提供 |  |  |
| 3.4.3 | 球管阳极热容量≥30MHU | 提供 |  |  |
| 3.4.4 | 球管冷却原理：阳极直冷 | 提供 |  |  |
| 3.4.5 | 球管使用液态金属轴承技术 | 提供 |  |  |
| 3.4.6 | 球管阳极最大散热率≥2700kHU/min | 提供 |  |  |
| 3.4.7 | 焦点个数≥3个 | 提供 |  |  |
| 3.4.8 | 飞焦点类型：支持X-Y平面飞焦点，支持Z方向飞焦点 | 提供 |  |  |
| 3.4.9 | 球管最小焦点≤ 0.4 mm×0.8mm | 提供 |  |  |
| 3.4.10 | 球管最大焦点≤1.1mm×1.2mm | 提供 |  |  |
| 3.4.11 | 最小球管电流（非等效）≤10mA | 提供 |  |  |
| 3.4.12 | 最大球管电流（非等效）≥1250mA | 提供 |  |  |
| 3.4.13▲ | 管电压档数：≥6档球管电压自动调节选择 | 提供 |  |  |
| 3.4.14 | 最高球管电压：≥140KV，最低球管电压：≤70kV | 提供 |  |  |
| 3.4.15 | 具备最新光谱纯化平台，实现100、140等kV条件下过滤过多散射线扫描技术，并可在超大螺距和超快速扫描中使用 | 提供 |  |  |
| 3.4.16 | 3D球面防散射准直系统、射线屏蔽系统 | 提供 |  |  |
| 3.5 | 探测器系统性能参数 |  |  |  |
| 3.5.1 | 数据采集系统（DAS）≥1套 | 提供 |  |  |
| 3.5.2 | 探测器类型为最新型半导体探测器，直接读取X射线信号，无需可见光转换 | 提供 |  |  |
| 3.5.3 | 探测器内部无信号识别暗区，全空间读取X射线信号 | 提供 |  |  |
| 3.5.4▲ | 探测器材料采用半导体材料：碲化镉、碲锌镉或深硅。 | 提供 |  |  |
| 3.5.5 | 新型探测器可直接输出几乎无损耗的数字信号，特别在低剂量条件下，显著降低图像噪声，实现70kV超清成像和双能量超清成像，保证图像质量 | 提供 |  |  |
| 3.5.6▲ | 探测器排数Z轴≥320排或双源2x288排 | 提供 |  |  |
| 3.5.7 | 探测每排器物理单元数≥ 850个 | 提供 |  |  |
| 3.5.8 | 探测器总单元数≥280000个 | 提供 |  |  |
| 3.5.9 | 最大数据采样率≥4500view/圈 | 提供 |  |  |
| 3.5.10 | 每360度数据采集≥500层采集 | 提供 |  |  |
| 3.6 | 扫描与重建性能参数 |  |  |  |
| 3.6.1 | 多种实时定位像扫描方式具备正位像、侧位像、双定位像 | 提供 |  |  |
| 3.6.2▲ | 单次螺旋连续扫描时间≥120s | 提供 |  |  |
| 3.6.3 | 具备螺距连续可调：≥0.15-3.2，可任意选择 | 提供 |  |  |
| 3.6.4 | 螺旋扫描最快扫描速度（非等效）≤0.25秒/360° | 提供 |  |  |
| 3.6.5 | 单次连续螺旋扫描范围≥200cm | 提供 |  |  |
| 3.6.6▲ | 最薄扫描图像层厚≤0.2mm | 提供 |  |  |
| 3.6.7 | 常规模式最大扫描FOV≥50cm | 提供 |  |  |
| 3.6.8 | 双能量扫描最大FOV≥50cm | 提供 |  |  |
| 3.6.9 | 高清模式最大扫描FOV≥80cm | 提供 |  |  |
| 3.6.10 | 图像显示矩阵≥1024×1024 | 提供 |  |  |
| 3.6.11 | 图像重建矩阵≥1024×1024 | 提供 |  |  |
| 3.6.12 | 图像重建速度（512×512）≥40幅/s | 提供 |  |  |
| 3.6.13▲ | 最薄图像重建层厚≤0.2mm | 提供 |  |  |
| 3.6.14 | 图像重建视野FOV:5-50cm | 提供 |  |  |
| 3.6.15 | 单扇区心脏成像物理时间分辨率≤70ms | 提供 |  |  |
| 3.6.16 | 提供多扇区重建功能，双扇区心脏成像时间分辨率≤35ms | 提供 |  |  |
| 3.6.17▲ | 快速扫描模式（适用于全身检查），最大螺距≥2，且Z轴最快覆盖扫描速度≥60cm/s | 提供 |  |  |
| 3.6.18 | 扫描时间实时显示：在同一扫描序列内不同层面图像根据实际扫描时间不同实时显示，精确到毫秒 | 提供 |  |  |
| 3.6.19 | 具备自动定位功能：依据检查部位不同（如头，胸，腹部等），在扫描定位像后，主机自动确定扫描范围功能 | 提供 |  |  |
| 3.6.20 | 提供脊柱专用重建软件：一键式自动重建脊体与椎间盘功能，并自动标记椎体与椎间盘 | 提供 |  |  |
| 3.7 | 图像质量性能参数 |  |  |  |
| 3.7.1 | 空间分辨率（X,Y轴）≥20LP/cm（10%MTF） | 提供 |  |  |
| 3.7.2 | 空间分辨率（Z轴）：≥13LP/cm（10%MTF） | 提供 |  |  |
| 3.7.3▲ | 密度分辨率≤3mm直径圆，密度差0.3%，剂量≤14mGy | 提供 |  |  |
| 3.7.4 | CT值范围（非扩展）≥-5000HU～+30000HU | 提供 |  |  |
| 3.8 | 计算机系统性能参数（提供最新最全软硬件版本） |  |  |  |
| 3.8.1 | 提供最新、配置最高、最全的主控计算机（含医用显示器） | 提供详细配置清单及技术资料证明 |  |  |
| 3.8.2 | 图像存档系统(USB移动硬盘、CD-RW或DVD等) | 提供 |  |  |
| 3.8.3 | 支持MPPS及PACS /HIS/RIS等连接管理系统 | 提供 |  |  |
| 3.8.4 | DICOM3.0接口， 传输：Dicom send/receive， 查询：Dicom query/retrieve， 打印：Dicom Basic Print， 存档：Dicom Storage Commitment | 提供 |  |  |
| 3.8.5 | DICOM Modality Worklist 患者列表软件 | 提供 |  |  |
| 3.8.6 | 可编辑储存的扫描方案 | 提供 |  |  |
| 3.8.7 | 提供DICOM 3.0激光相机接口、USB 3.0外设接口 | 提供 |  |  |
| 3.8.8 | 中英文操作界面 | 提供 |  |  |
| 3.8.9 | 同步并行处理功能：注册、扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 提供 |  |  |
| 3.8.10 | 2D/3D图像浏览和编辑 | 提供 |  |  |
| 3.8.11 | 2D/3D图像工具包 | 提供 |  |  |
| 3.8.12 | 主控制台提供并可以独立完成MPR，MIP，MinIP，CPR，VR，SSD，VRT，CTA，区域生长容积分析重建等三维后处理功能 | 提供 |  |  |
| 3.8.13 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，自动语音系统、双向语音传输 | 提供 |  |  |
| 3.8.14 | 图像采集和重建系统：实时重建，在线重建，离线重建，高清重建矩阵（512×512、768×768和1024×1024）等重建模式 | 提供 |  |  |
| 3.8.15 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个 | 提供 |  |  |
| 3.8.16 | 提供最新、配置最高、最全的重建计算机 | 提供详细配置清单及技术资料证明 |  |  |
| 3.9 | 低剂量扫描技术性能参数 | 提供 |  |  |
| 3.9.1 | 管电流自动实时调节技术 | 提供 |  |  |
| 3.9.2 | 智能keV扫描重建技术 | 提供 |  |  |
| 3.9.3 | 智能管电压技术 | 提供 |  |  |
| 3.9.4 | 特定敏感器官保护技术 | 提供 |  |  |
| 3.9.5 | 70kV超低剂量扫描技术 | 提供 |  |  |
| 3.9.6 | 儿童70kV超低剂量成像 | 提供 |  |  |
| 3.9.7 | 成人常规70kV超低剂量成像，球管电流最大输出≥1250mA | 提供 |  |  |
| 3.9.8 | 肺部70kV超低剂量成像 | 提供 |  |  |
| 3.9.9 | 70kV全身CTA（包括上下肢及肠系膜上动脉、肾动脉、胸腹主动脉、冠脉血管、头颈血管、肺血管CTA）成像，可实现低辐射剂量、低对比剂量、低对比剂流速、高对比度扫描，保护肾脏，实现肾功能不全患者的增强检查。 | 提供 |  |  |
| 3.9.10 | 70kV容积器官灌注成像、动态血流成像、关节功能成像 | 提供 |  |  |
| 3.9.11 | 高级重建算法 | 提供 |  |  |
| 3.9.12 | 无效射线屏蔽系统数量 | 提供 |  |  |
| 3.9.13 | 智能滤过、定位相、剂量分布、剂量分析、剂量管理技术 | 提供 |  |  |
| 3.10 | 智能影像工作流技术性能参数 | 提供 |  |  |
| 3.10.1 | 提供人机交互的AI平台 | 提供 |  |  |
| 3.10.2 | 提供单独人工智能算法 | 提供 |  |  |
| 3.10.3 | 人工智能算法训练数据数据库 | 提供 |  |  |
| 3.10.4 | 提供无线操控平板 | 提供 |  |  |
| 3.10.5 | 自动扫描参数建议与装载、自动扫描框定、自动识别和标记感兴趣区域、一键式快速扫描参数调整 | 提供 |  |  |
| 3.10.6 | 自动管电流调节 | 提供 |  |  |
| 3.10.7 | 自动弹性剂量匹配 | 提供 |  |  |
| 3.10.8 | 自动管电压调节 | 提供 |  |  |
| 3.10.9 | 智能参数调整技术：在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像 | 提供 |  |  |
| 3.10.10 | 智能扫描辅助技术：扫描参数设定的辅助指导功能 | 提供 |  |  |
| 3.10.11 | 造影剂自动触发功能 | 提供 |  |  |
| 3.11 | 高端临床应用技术性能参数 |  |  |  |
| 3.11.1 | 体部、胸部螺旋扫描最大螺距≥2 | 提供 |  |  |
| 3.11.2 | 多扇区重建功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.3 | 机架内置心电门控装置：机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪，ECG实时监测。模拟心电图技术：提供模拟心电图 | 提供 |  |  |
| 3.11.4 | 钙化积分扫描kV多档数调节技术 | 提供 |  |  |
| 3.11.5 | 不受心率和心律限制的前瞻性和回顾性心电门控触发序列扫描技术 | 提供 |  |  |
| 3.11.6 | 单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术 | 提供 |  |  |
| 3.11.7 | 不受心率和心律限制的心功能成像 | 提供 |  |  |
| 3.11.8 | 心率自适应螺距调节技术：依据病人心率不同自动选择螺距的功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.9 | 不规则心率避过技术 | 提供 |  |  |
| 3.11.10 | 相对时相采集技术：根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.11 | 绝对时相采集技术：心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.12 | 自动全剂量曝光范围技术：前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.13 | 前瞻性心电门控自动曝光范围技术：前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.14 | 心脏最佳时相自动重建技术：在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相 | 提供 |  |  |
| 3.11.15 | 相对时相重建技术：根据心动周期的百分比选择重建数据的功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.16 | 绝对时相重建技术：根据心动周期特定ms选择重建数据的功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.17 | 图像预览功能:依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据 | 提供 |  |  |
| 3.11.18 | 心肌线束硬化伪影校正技术：心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法 | 提供 |  |  |
| 3.11.19 | 房颤和心律不齐患者心电编辑功能：针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能 | 提供 |  |  |
| 3.11.20 | 单能去金属伪影技术 | 提供 |  |  |
| 3.11.21 | CARE技术（含CARE keV、Child、Filter、Bolus CT、Topo、Dose4D、X-CARE、Flex Dose Profile、Quantum reconstruction等） | 提供 |  |  |
| 3.11.22 | 自由螺距；自动选择螺距值，覆盖范围和扫描时间，同时确保选定层厚和图像质量。 | 提供 |  |  |
| 3.11.23 | 扩展FOV技术：显示位于 50 cm 扫描视野之外的人体部位和皮肤线，覆盖完整孔径大小，基于对缺失数据的算法补充 ，显示在 50cm扫描视野之外的图像。 | 提供 |  |  |
| 3.11.24 | 其他智能成像技术及最新迭代高级算法 | 提供 |  |  |
| 3.11.25 | 基于最新型探测器的高端临床应用技术 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.1 | CT心脏成像:生理测量模块、ECG-触发扫描模式:自适应前瞻性 和回顾性 ECG-触发扫描，以0.25s的最快旋转速度获取心脏在定义心动周期阶段的 CT 图像，可实现高达≤70 ms的物理单扇区时间分辨率。自适应ECG-同步剂量调制可额外降低，运动矫正技术。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.2 | 相关工具套件：用于在评估基本冠状动脉血管造影，包括心脏和冠状动脉树自动隔离 以及用于引导创建曲面重建的专用布局，能够更好地进行血管评估和狭窄测量。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.3 | 钙化积分应用技术：总体&标准化钙化积分评估, 根据国际权威数据库计算冠状动脉年龄,支持任意kV与能谱纯化技术的扫描序列, 提供与标准Agatston评分一致的定量结果。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.4 | 能谱成像：肝脏虚拟平扫 (不包含Fat Maps)、肾结石分析 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.5 | 纯净钙化技术：根据能谱信息和高空间分辨率数据重建虚拟去除碘的图像。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.6 | 纯净管腔技术：根据能谱信息和高空间分辨率数据重建虚拟去除钙的图像。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.7 | 全扫描视野精控矩阵技术：支持图像重建多种矩阵大小，高达 1024 x 1024 和 768 x 768, 为扫描全视野提供更高的空间分辨率。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.8 | 超高分辨率图像，通过最佳的剂量使用效率实现最薄≤0.2 mm的图像，最高空间分辨率可达≥22.5lp/cm (@2% MTF)。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.9▲ | 双能量扫描模式下实现最薄≤0.2 mm的图像超高分辨率图像，适用于心血管成像，支持能谱成像同时评估能量图像。 | 提供 |  |  |
| 3.11.25.10 | CT 4D动态成像：Flex 4D Spiral–体部、Flex 4D Spiral–动态血管。 | 提供 |  |  |
| 3.12 | 临床应用软件性能参数 | 提供 |  |  |
| 3.12.1 | 图像显示、照相、打印功能 | 提供 |  |  |
| 3.12.2 | 视频捕捉和编辑工具 | 提供 |  |  |
| 3.12.3 | 图像存档和网络系统 | 提供 |  |  |
| 3.12.4 | MPR，曲面重建MPR (Curved MPR) | 提供 |  |  |
| 3.12.5 | 三维（3D、SSD等）软件包 | 提供 |  |  |
| 3.12.6 | 最大及最小密度投影(MIP,MinP)，MIP模式的CT血管造影 | 提供 |  |  |
| 3.12.7 | 三维容积漫游软件、透明显示技术软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.8 | 容积渲染成像软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.9 | CT电影功能软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.10 | 透明显示软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.11 | 线束硬化伪影校正软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.12 | 三维容积测量评估功能软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.13 | 造影剂追踪自动触发软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.14 | 虚拟内窥镜软件包 | 提供 |  |  |
| 3.12.15 | CT灌注软件包 | 提供 |  |  |
| 3.12.16 | 提供神经灌注软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.17 | 提供神经灌注参数：BV、BF、TTP等 | 提供 |  |  |
| 3.12.18 | 提供神经灌注时间密度曲线 | 提供 |  |  |
| 3.12.19 | 具备70千伏完成神经灌注成像的能力 | 提供 |  |  |
| 3.12.20 | 提供体部灌注软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.21 | 提供肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像 | 提供 |  |  |
| 3.12.22 | 软件具备运动校正功能，消除病人呼吸运动导致的测量误差 | 提供 |  |  |
| 3.12.23 | 提供BV、BF、PPS等灌注参数 | 提供 |  |  |
| 3.12.24▲ | 70千伏完成肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像的能力（70千伏下球管最大输出电流≥1250mA） | 提供 |  |  |
| 3.12.25 | 肋骨自动标记和平铺 | 提供 |  |  |
| 3.12.26 | 脊柱自动标记 | 提供 |  |  |
| 3.12.27 | 肺功能软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.28 | 肝分段软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.29 | 心肌灌注软件 | 提供 |  |  |
| 3.12.30 | CT血管减影成像（类DSA成像） | 提供 |  |  |
| 3.13 | 高端临床应用软件性能参数 | 提供 |  |  |
| 3.13.1 | 血管分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.2 | 心脏分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.3 | 心血管后处理软件包 | 提供 |  |  |
| 3.13.4 | 冠状动脉钙化分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.5 | Agatston当量评分软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.6 | 质量评分软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.7 | 容积评分软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.8 | 冠状动脉钙化程度自动评估 | 提供 |  |  |
| 3.13.9 | 冠脉年龄自动评估 | 提供 |  |  |
| 3.13.10 | 单支血管标准评分软 | 提供 |  |  |
| 3.13.11 | 冠脉血管基本评分软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.12 | 冠状动脉血管分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.13 | 心脏分离功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.14 | 心脏血池自动去除功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.15 | 冠脉束一键自动提取功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.16 | 智能识别心脏长轴位功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.17 | 智能识别心脏短轴位功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.18 | 心脏平面智能用户自定义功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.19 | 实时心脏投照角度显示 | 提供 |  |  |
| 3.13.20 | 冠脉最佳平面自动显示功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.21 | 血管导航功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.22 | 解剖结构显示器功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.23 | 各枝冠状动脉自动探查命名功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.24 | 自动显示各枝冠状动脉CPR图像 | 提供 |  |  |
| 3.13.25 | 冠状动脉横断面自动显示功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.26 | 冠脉中心线编辑功能：具备，实现冠脉分枝的延长、剪切 | 提供 |  |  |
| 3.13.27 | 智能血管狭窄分析和测量 | 提供 |  |  |
| 3.13.28 | 冠脉狭窄程度自动评估 | 提供 |  |  |
| 3.13.29 | 冠脉轮廓线显示及编辑功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.30 | 冠脉直径轮廓曲线自动显示 | 提供 |  |  |
| 3.13.31 | 冠脉斑块定性显示功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.32 | 按照密度标记不同色彩冠脉斑块分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.33 | 斑块透镜显示功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.34 | 血管支架放置助手：具备，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离 | 提供 |  |  |
| 3.13.35 | 心功能分析软件：具备，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估 | 提供 |  |  |
| 3.13.36 | 自动探查各期相心肌 | 提供 |  |  |
| 3.13.37 | 血池模式心肌精确定量评估 | 提供 |  |  |
| 3.13.38 | 心脏收缩期和舒张期自动探查 | 提供 |  |  |
| 3.13.39 | 自动计算生成心脏时间容积曲线 | 提供 |  |  |
| 3.13.40 | 自动播放多时相心脏运动图像 | 提供 |  |  |
| 3.13.41 | 心脏瓣膜运动模式观察：具备，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示 | 提供 |  |  |
| 3.13.42 | 心肌质量评估软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.43 | 舒张末期和收缩末期容积评估软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.44 | 每博输出量评估软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.45 | 射血分数评估软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.46 | 个性化心功能参数评估软件：具备，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值 | 提供 |  |  |
| 3.13.47 | 心肌组织分段牛眼图分析软件：具备，自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的分段牛眼图 | 提供 |  |  |
| 3.13.48 | 冠脉分布彩色地形图：具备，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图 | 提供 |  |  |
| 3.13.49 | 去除检查床软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.50 | 去除骨软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.51 | 编辑骨去除蒙片软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.52 | 突出骨显示软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.53 | 高密度结构分离软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.54 | 半自动跟踪血管软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.55 | 手动跟踪血管软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.56 | 血管中心线编辑软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.57 | 钙化去除软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.58 | 血管导航软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.59 | CPR病变定位软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.60 | 狭窄定量测量软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.61 | 血管长度定量分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.62 | 血管直径定量分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.63 | 管腔轮廓编辑软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.64 | 像素透镜灰阶值测量软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.65 | 高级心血管后处理软件包 | 提供 |  |  |
| 3.13.66 | 心功能增强分析软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.67 | 心血管分析自动追踪软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.68 | 快速支架计划软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.69 | 经血管减影软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.70 | 自动减影骨去除软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.71 | 头颈最佳平面显示功能：具备在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.72 | 手动剪辑功能：具备手动去除图像中的部分（如骨碎片等），以便在查看相关结构时不被遮挡 | 提供 |  |  |
| 3.13.73 | 剪辑容积功能：具备剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.74 | 动脉瘤自动分割功能：具备从VRT或MIP神经减影图像中自动分割动脉瘤的功能 | 提供 |  |  |
| 3.13.75 | 动态血管软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.76 | 能谱成像及后处理高级应用平台软件 | 提供 |  |  |
| 3.13.77 | 从常规的扫描模式中回顾性阅览并选择不同能级的图像。 | 提供 |  |  |
| 3.13.78 | 常规扫描模式下支持生成纯净能谱图像, 虚拟平扫图像和碘定量图像。 | 提供 |  |  |
| 3.13.79 | 高分辨扫描模式同时提供最高分辨率的图像与全能域成像信息。 | 提供 |  |  |
| 3.13.80 | 能谱重建、高级能谱应用后处理工具 | 提供 |  |  |
| 3.14 | 高级影像后处理工作站系统（含医用显示器）性能参数 | 提供，包含所有最新最全版本的后处理功能。 |  |  |
| 3.14.1 | 原厂单机版或服务器版图像后处理工作站 | 提供，≥3套（如服务器版1拖3客户端，客户端可以同时同病例使用所有软件功能），提供详细硬件配置 |  |  |
| 3.14.2 | 临床应用软件 | 提供第3.12部分临床应用软件的中的全部后处理功能软件≥3套 |  |  |
| 3.14.3 | 高级临床应用软件 | 提供3.13高端临床应用的全部后处理功能软件≥3套 |  |  |
| 3.14.4 | 具备能谱后处理高级应用平台 | 提供，≥3套 |  |  |
| 四 | 其它配置要求 |  |  |  |
| 4.1 | 双筒高压注射器（可根据场地条件选择悬吊或落地安装）≥2套 | 提供 |  |  |
| 4.2 | 常规维修工具 | 提供 |  |  |
| 4.3 | 数据备份、系统备份移动硬盘各2块 | 提供 |  |  |
| 4.4 | 数据存储服务器（NAS）存储容量≥200T | 提供 |  |  |
| 4.5 | CT免费移机（根据医院要求）≥1次 | 提供 |  |  |
| 4.6 | 原厂随机器配置的冷却装置 | 提供 |  |  |
| 4.7 | 其他优惠方案 | 如有请提供 |  |  |

二、商务要求：

1、★付款方式：

1.1.如报价产品为境内生产的产品:设备验收合格后，由中标单位开具发票，凭采购人开具的验收报告支付货款的90%；一年后无售后服务异议支付10%余款。

1.2.如报价产品为境外生产的产品: 合同签订后预付合同总额的30%，用于开立90%L/C（信用证），凭装运单据见单即付；采购人收到设备装运单据后，由外贸代理公司开具发票，采购人支付货款的60%；设备安装验收合格一年后无售后服务异议支付10%余款。

2、税：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

3、★交货期（含安装调试）：接到采购人通知后90天到货。投标人逾期交付货物的，每逾期一天，投标人向采购人偿付货款总额5‰的滞纳金，如逾期交货达10天，采购人有权解除合同。

4、质保期要求：≥12个月，鼓励延长，并承诺提供原厂质保函或保修合同。

4.1.在质保期内设备免费保修，并确保设备保修期内开机率不低于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长14天。

4.2.质保期外投标人或生产厂家承诺对本设备终身负责维修。

4.3.所有第三方产品免费质保期需与投标主机享有相同质保期。

5、实施方案

5.1.安装要求：

（1）中标人应提供详细的设备使用环境要求，全面负责机房布局、水、电、空调等的设计并提供图纸资料，并充分协助采购人做好机房的准备工作（如必要的话）。

（2）所提供设备应符合中国电网制式要求；应说明最小安装面积和特殊要求（如地板抬高、专用机房等）；需免费提供配电箱到设备所需的电源线和地线；需免费提供安装设备所需的顶、地结构件和相关附件。

（3）设备到货时间，请投标人至少提前三天通知采购人临床医学工程处，以便采购人安排好相关收货工作。设备到达采购人时，投标人代表必须随机到达，由投标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，待设备搬运完毕后，双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由投标人承担。

（4）设备安装时，投标人负责设备的免费安装和调试，但投标人必须事先与采购人临床医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由投标人承担。

（5）标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供（无论是标准配置或选配件）。标书中所有配置、软件和技术资料都必须随主机到达；不能随主机到达的请注明产地及到达时间。

（6）本项目所采购产品如需与其他系统对接时，必须免费提供技术支持。

（7）负责维修设备的人员要求严格遵守采购人的规章制度、工作程序及标准。

5.2.验收要求：

（1）设备安装后，投标人应配合采购人按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，采购人有权委托国内有资质的单位对该设备进行质量检测，费用由投标人承担。

（2）设备安装、调试结束后，采购人对设备使用后进行验收（时间由双方商定），投标人免费派工程师到达现场协助验收工作。免费质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始。

（3）投标人所供设备如验收不合格，根据采购人的要求，投标人必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。

5.3.售后服务

（1）设备发生故障，投标人在接到采购人报修电话后4小时内到达采购人现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。如有特殊情况，投标人将立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

（2）注明维修配件的仓库地址。承诺产品的备件送达期限为国内2天、国外4天。如所提供设备停产后，备件供应期限为10年。

（3）免费提供安装、校正、调试等必要的维修工具、调试设备和专用模型；免费提供维修系统（含基本维修软件、检测软件、报错系统）、系统恢复盘或GHOST恢复软件。各种软件均应有备份盘。

（4）保修期内一年至少提供2次现场维护保养（包括设备和耗材）。

（5）如投标人提供的设备设有维修软件密码，免费提供维修密码,并保证无条件地为采购人永久免费打开。

（6）系统软件终身免费升级。

（7）质保期最后一年更换的配件，从更换之日起享有一年的免费质保期。

（8）质保期外更换的X线球管保用条件≥1年（不记曝光秒次及扫描人次）。

（9）维修配件供应停产后需保证10年。

（10）无论在保修期内还是保修期外，投标人或生产厂家必须上门维修。投标人工程师至采购人维修本设备，须事先与采购人临床工程处取得联系，做好相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由投标人负责。

（11）维修完成后，只收取配件成本费，免收人工费和其它工时杂费。

6、培训计划

（1）在安装过程中或安装结束后，投标人工程师或有关人员有义务对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答采购人的人员提出的问题。

（2）免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），提供中文操作手册和快速操作指南，并提供电子版（中英文均可），提供电路版位置图、检测、调试方法、故障代码等（电子版或光盘）。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

（3）提供详细的项目培训计划，如提供操作培训计划和维修培训计划,必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

7、应急响应方案：

（1）投标人或生产厂家需提供本地化服务方案，至少包括：设有维修站和维修工程师，提供7*24小时维修服务客服电话。

（2）请提供详细的应急响应方案。

8、配件耗材情况：

（1）列出配置清单及分项报价，并提供订货号。进口产品需提供主机及部件的详细报关和商检单据。

（2）列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围内产品。

（3）列出保修期外主要配件和耗材的清单和价格（CT应提供球管、探测器、高压发生器、准直器、高压油箱、水冷机、重建计算机、主控计算机等）及质保期。

9、项目报价要求

所有投标价格均为人民币报价。包括产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。报价表格式见“第六章 投标文件参考格式”

10、项目其他要求

投标的产品必须全新并严格保持原包装，否则造成的一切损失由投标人承担。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，投标人承担全部法律和经济责任。所投标系统所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件。

（2）招标文件中要求的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须列明且免费提供。

（3）投标投标人在偏离的条款中也应列明该条款里投标人所能提供的最优配置。

（4）列明投标产品的品牌、产地、规格型号、产品总价、分项报价、配置清单（提供订货号）（包括标准件及所有选购件，若为选购件请单独报价，并注明是否包含在总价中）、技术参数及原厂技术参数、设备彩页。

（6）所有附属设备、第三方产品或加配设备如需要注册证，必须提供。

（7）★提供设备（含第三方产品）出保后的年保修合同价格。

（8）投标人必须保证采购人在使用、接受本项目货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由投标人负全部责任。

（9）其他未提及事项必须符合法律法规及相关政策文件等规定。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（谈判供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人代表授权书

八、单一来源响应函

九、分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、供应商认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____________。

主要专业技术能力有：_____________。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人代表授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

供应商被授权代表（签字）：

日期：           年   月   日

- 八、单一来源响应函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320000-***    号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价采用总承包方式，供应商的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求中的★条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则采购人将终止采购活动。

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求中的★条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则采购人将终止采购活动。

十、供应商认为需要提供的其它材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。