招

标

文

件

项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

采 购 人：徐州市邳州生态环境局

采购代理机构：江苏仁泰管理咨询有限公司

二〇二四年四月

总目录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏仁泰管理咨询有限公司对徐州市邳州生态环境局“邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目。

(二)项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年5月8日北京时间10:00。

（二）线上开标时间：2024年5月8日北京时间10:00。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市邳州生态环境局

（二）地址：邳州市长江路行政中心12号楼3楼

（三）联系方法：0516-86221329

（四）采购项目联系人：汤元丰

六、采购代理机构

（一）名称：江苏仁泰管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市鼓楼区复兴北路219-49号

（三）联系方法：19851600966

（四）采购项目联系人：董维

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16.投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求：

18.1.电子投标文件要求

18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.1.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.1.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.1.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19. 投标文件的盖章要求

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间

提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

21. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

23.本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

25.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

25.4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5.不同投标人的投标文件相互混装；

25.6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.7.电子投标文件未按规定期限投标的；

25.8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

25.11.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

26.4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

28.评标

28.1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

28.2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

28.3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

29.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

30.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

32.1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

32.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

32.4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

33. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

34. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

35. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

36. 签订政府采购合同（合同签订方式）

36.1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

36.2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

37.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

38.履约保证金：

38.1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

38.2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

38.3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

39.腐败和欺诈行为：

39.1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

40.询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

41. 质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

- 42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市邳州生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物。 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目： 否 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏仁泰管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不接受联合体参与采购活动。 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 四、为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 五、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印， 与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算， 具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (一) | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (二) | 不安排现场考察。 |
| (三) | 不安排开标前答疑会。 |
| (四) | 本项目对样品的要求：详见招标文件第六章《采购需求》。 |
| 三 | 投标 |
| (一) | 投标文件的语言为中文 |
| (二) | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3、供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.产品技术参数响应情况（要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.质保及售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4、投标供应商管理机制（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5、应急方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.评分细则中评分得分需提供的其他相关证明文件。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、综合评审评分项 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 六、其他部分:承诺书加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (三) | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (四) | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (五) | 本项目不接受超过 2,200 万元人民币（采购包一1100万元、采购包二1100万元）（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人可参与以上所有采购包的报名，但最多中一个采购包，如投标人在前一个采购包中被推荐为第一中标候选人，则在其他采购包中将不被推荐为中标候选人。 |
| (六) | 以人民币报价。 |
| （七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (八) | 投标文件的提交： 一、投标文件提交时间：2024年5月8日北京时间10:00。 二、投标截止时间：2024年5月8日北京时间10:00。 三、投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （九） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (一) | 一、开标时间：2024年5月8日北京时间10:00。 二、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二) | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (一) | 采用综合评分法。 |
| (二) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 |
|  | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三) | 投标人的样品与投标文件中同类问题表述不一致的，评标委员会不以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员分别对其进行比较与评价，分别评分，特别说明的除外。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (一) 一 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二） | 履约保证金：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。 |
| (三) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：董维 ;联系电话：19851600966; 办公地址：江苏省徐州市西安北路6号恒茂大厦801室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

- 本章附件：招标代理服务收费标准

| - 中标金额 | - 货物 | - 服务 | - 工程 | - 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100万以下 | - 1.50% | - 1.50% | - 1.00% | - 最低5千元 - 最高15万元 |
| - 100万~500万 | - 1.10% | - 0.80% | - 0.70% |  |
| - 500万~1000万 | - 0.80% | - 0.45% | - 0.55% |  |
| - l000万~5000万 | - 0.50% | - 0.25% | - 0.35% |  |
| - 5000万~l亿 | - 0.25% | - 0.10% | - 0.20% |  |
| - 1亿~5亿 | - 0.05% | - 0.05% | - 0.05% |  |
| - 5亿~10亿 | - 0.035% | - 0.035% | - 0.035% |  |
| - 10亿~50亿 | - 0.008% | - 0.008% | - 0.008% |  |
| - 50亿以上 | - 0.006% | - 0.006% | - 0.006% |  |

- 说明：

- 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

- 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

- 3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） ▲ 费率（%）。

- 4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

- 5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

- 6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

- 7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

- 8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

- 评标标准

采购包一、二

| 细化项目及 分值 |  | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务”的，投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价” ▲（1-10%）得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（6分） | 投标人业绩 （4分） | 提供投标人为卖方，合同签订日期在2021年1月1日至投标截止日前签订的相同或近似项目业绩合同，每提供一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件加盖投标人电子签章。 |
|  | 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |
|  | 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |
| 技术部分（64分） | 产品技术参数响应情况（30分） | 对投标产品功能技术参数的响应程度进行整体评价，完全满足招标文件要求的得基本分30分。 招标文件《第六章（采购需求）》中标有“▲”的技术指标为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案（14分） | 根据投标人提供的项目实施方案的全面性、可行性、针对性进行评价，项目实施方案根据第六章采购需求要求的基本内容进行自我阐述，要求根据本项目的实际特点及需求，做出对项目特点的分析、细化设计、提出合理意见和建议、备货及项目进度推进、人员配备、安全保障、交付验收及安装等方面的实施方案： 1.方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得6分；方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得3分；方案简单，可行性及针对性性一般得1分；未提供的得0分。 2.安装人员配置全面、具备相应证书的得4分；配置较全面、部分人员具备相应证书的得2分；配置不合理、不具备相关证书的得1分，无具体内容的得0分。 3.实施全过程安全保障措施方案内容详尽、全面完善、科学合理可行的，得4分；方案内容较完善、基本科学合理的，得2分；方案内容笼统，内容模糊，不够合理的，得1分；未提供的得0分。 未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。 |
|  | 质保及售后服务方案 （8分） | 根据投标人提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的质保及售后服务基本要求进行针对本项目特点方案制定，方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、质保期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、质保期内及质保期外的服务内容等： - 方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得4分；方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得2分；方案简单，可行性及针对性性一般得1分；未提供的得0分。 - 质保期（提供书面承诺）满足招标文件要求（1年）的不得分，每增加1年加2分，最高得4分。 - 本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 投标供应商管理机制（6分） | 根据投标人管理方案的完整性、可行性等情况进行评分，包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面； 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 应急方案（6分） | 根据投标人方案的完整性、可行性等情况进行评分，包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

政府采购合同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括响应供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为                   。

1.2 “卖方”为                   。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是                   。

| 标的 名称 | 品牌 型号 | 采购 数量 | 单价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价： |  | 大写: |  |  |

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十 (50%)即￥         ，大写：人民币           元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，买方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币         元整，买方在本年度年底将尾款支付给卖方，卖方继续按照采购单位需求进行分批次供货直至合同标的全部交付。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1合同生效日后，卖方应根据买方的要求进行分批次供货。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1合同生效日后，卖方应根据买方的要求进行分批次供货并验收完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后10 日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                 （项目名称）（项目编号：              ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门二份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：     ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 采购需求

一、项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

二、供货期限：自采购合同签订后 45 日历天内完成项目内容

三、本项目不接受超过2200万元（采购包一1100万元、采购包二1100万元）（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

四、采购清单及技术参数要求

# 采购包一

- 采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 |  |  | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简易式水质自动监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五参数分析仪 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 2 | 氨氮分析仪 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 3 | 总磷分析仪 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 4 | 总氮分析仪 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 5 | 高锰酸盐指数分析仪 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 6 | 采、配水单元（含取水管路等配套设施建设） |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 7 | 配水及预处理单元 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 8 | 控制单元 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 9 | 辅助单元 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 10 | 数据采集及传输单元 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 11 | 站房及附属设施 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 12 | 数据接入 |  |  | 见技术要求 | 8 |
| 13 | 质保期及运维服务期 |  |  | 含一年质保期、备品备件及两年维护服务 |  |
| 水质自动监测浮标站 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 五参数、叶绿素、蓝绿藻（藻密度）分析仪 | 见技术要求 |  | 2 |
| 2 |  | 氨氮分析仪 | 见技术要求 |  | 2 |
| 3 |  | 总磷分析仪 | 见技术要求 |  | 2 |
| 4 |  | 总氮分析仪 | 见技术要求 |  | 2 |
| 5 |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 见技术要求 |  | 2 |
| 8 |  | 供电单元 |  |  | 2 |
| 9 |  | 控制单元 |  |  | 2 |
| 10 |  | 数据采集及传输单元 |  |  | 2 |
| 11 |  | 浮标体及辅助单元 |  |  | 2 |
| 13 |  | 质保期及运维服务期 | 含一年质保期、备品备件及两年维护服务 |  |  |

- 总体要求

- 投标产品和投标人有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑。

- 投标人监控系统软件必须无缝接入业主数据平台。中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。投标人中标后必须向本次所集成的仪器供应商开放通讯协议，以保证仪器设备更换时，仪器供应商无障碍将同类仪器接入控制系统。

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备，需提供仪器的彩页说明。

- 本项目建设水站，直接服务于重点断面的水质监测，为环境执法和政府管理服务。项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠的自动站仪器。

- 仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，确保仪器的稳定运行。

- 所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

- 投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

- 投标文件中提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

- 本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

- 中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表。

- 水质自动站配套的软件系统必须正版。

- 水站建设技术要求

- 仪器分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。

水质自动监测站监测仪器应使用如下方法：

自动监测仪器分析方法

| 序号 | 监测项目 | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度传感器法 |
| 2 | pH值 | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电极法/荧光法 |
| 4 | 电导率 | 电极法 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 |
| 6 | 叶绿素 | 荧光法 |
| 7 | 蓝绿藻（藻密度） | 荧光法 |
| 8 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 9 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐氧化还原电位滴定法 |
| 10 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 11 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |

- 仪器基本功能

  - 应具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护功能。

  - 应具有时间设置功能。

  - 应具有仪器故障自动检测自动报警。

  - 应具有定期自动校准自动清洗功能。

  - 应具有密封防护箱体及防潮功能。

  - 具有双向数据传输功能和工作状态输出功能。

  - 输出信号采用数字量标准接口。

- 仪器技术参数

  - 五参数分析仪技术参数要求

采用模块化结构即显示器、控制器、电源模块、输出模块以叠加方式组成，具有数字化功能，不同模块、传感器之间采用数字信号进行通讯；同时连接水温、pH、溶解氧、电导率、浊度五种不同类型的电极，并同时测量显示这五种参数。

仪器须具有原始数据、校正结果数据的存储和传输功能。

提供

- 水温技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 热敏电阻法 |
| 测定范围 | 0.0～60.0℃ |
| 准确度 | ≤±0.1℃ |
| 重复性 | ≤1% |
| 分辨率 | ≤0.1℃ |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 认证 | 需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章 |

- pH技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 玻璃电极法 |
| 测定范围 | 0.00～14.00 pH |
| 准确度 | ≤±0.1pH |
| 重复性 | ≤±0.1pH |
| 分辨率 | ≤0.01pH |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 认证 | 需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章 |

- 溶解氧技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 电极法 |
| 测定范围 | 0.00～20.00mg/L |
| 准确度 | ≤±0.3mg/L |
| 重复性 | ≤±0.3mg/L |
| 分辨率 | ≤0.01mg/L |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 认证 | 需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章 |

- 电导率技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 电导池法 |
| 测定范围 | 0 uS/cm～500mS/cm，量程可自动切换 |
| 准确度 | ≤±1% |
| 重复性 | ≤±1% |
| 分辨率 | ≤0.01uS/cm |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 认证 | 需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章 |

- 浊度技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 光散射法 |
| 测定范围 | 0～4000 NTU，量程可自动切换 |
| 准确度 | ≤±2% |
| 重复性 | ≤1% |
| 分辨率 | ≤0.01NTU |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 认证 | 需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章 |

3.2氨氮分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 水杨酸分光光度法 |
| 测定范围 | （0-2/10）mg/L，最大扩展量程为500mg/L，量程可调 |
| 检出限 | ≤0.01 mg/L |
| 分辨率 | ≤0.001 mg/L |
| ▲示值误差 | 20%：≤±2% |
|  | 50%：≤±1% |
|  | 80%：≤±2% |
| ▲重复性 | ≤1% |
| ▲24h低浓度漂移 | ≤0.005 mg/L |
| ▲24h高浓度漂移 | ≤1 % |
| ▲记忆效应 | 80%→20%，≤±0.3 mg/L |
|  | 20%→80%，≤±0.2 mg/L |
| 测量时间 | ≤40min |
| 线性 | R2≥0.999 |
| 稳定性 | 24h内不超过±10 % |
| 输出信号 | 4-20mA/RS-485/232 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |
| ▲实际水样比对实验 | 氨氮＜2 mg/L，绝对误差≤0.05mg/L |
|  | 氨氮≥2 mg/L，相对误差≤3% |
| ▲认证 | 需通过中国环境保护产业协会环保产品认证，提供证书复印件并加盖投标人公章 |

说明：▲项需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章

3.3高锰酸盐分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 高锰酸盐氧化还原法 |
| 测定范围 | （0-10/20）mg/L,最大扩展量程160mg/L，量程可调 |
| 分辨率 | ≤0.01mg/L |
| ▲重复性 | ≤±1.5% |
| 准确度 | ≤10% |
| 最低检出限 | ≤0.5mg/L |
| ▲零点漂移（24h） | ≤±2% |
| ▲量程漂移（24h） | ≤±2% |
| ▲葡萄糖试验 | ±2%（测量误差） |
| 测量时间 | ≤50 min |
| 线性 | R2≥0.995 |
| 稳定性 | 24h内不超过±10 % |
| 通讯协议 | 4-20mA，RS-485/232 |
| ▲实际水样比对实验 | 相对误差绝对值的平均值≤10% |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |
| ▲认证 | 需通过中国环境保护产业协会环保产品认证，提供证书复印件并加盖投标人公章 |

说明：▲项需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章

3.4总磷分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 测量范围 | （0-0.5/2/10）mg/L，最大扩展量程为500 mg/L，量程可调 |
| ▲重复性 | ≤±3% |
| 分辨率 | ≤0.001mg/L |
| 准确度 | ≤±10% |
| 最低检出限 | ≤0.01mg/L |
| ▲零点漂移（24h） | ≤±1% |
| ▲量程漂移（24h） | ≤±2% |
| 测量时间 | ≤40 min |
| ▲直线性 | ≤±1% |
| 线性 | R2≥0.999 |
| 稳定性 | 24h内不超过±10 % |
| 通讯协议 | 4-20mA，RS-485/232 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |
| ▲实际水样比对实验 | 相对误差绝对值的平均值≤5% |
| ▲认证 | 需通过中国环境保护产业协会环保产品认证，提供证书复印件并加盖投标人公章 |

说明：▲项需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章

3.5总氮分析仪技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 |
| 测量范围 | （0-2/10）mg/L，最大扩展量程为500 mg/L，量程可调 |
| ▲重复性 | ≤±3% |
| 分辨率 | ≤0.001mg/L |
| 准确度 | ≤±10% |
| 最低检出限 | ≤0.1mg/L |
| ▲零点漂移（24h） | ≤±2% |
| ▲量程漂移（24h） | ≤±2% |
| 测量时间 | ≤50 min |
| ▲直线性 | ≤±2% |
| 线性 | R2≥0.995 |
| 稳定性 | 24h内不超过±10 % |
| 通讯协议 | 4-20mA，RS-485/232 |
| ▲实际水样比对实验 | 相对误差绝对值的平均值≤10% |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |
| ▲认证 | 需通过中国环境保护产业协会环保产品认证，提供证书复印件并加盖投标人公章 |

说明：▲项需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督中心检测报告证明，并加盖投标人公章

- 系统各单元及集成技术要求

  - 系统总体设计目标

- 自动监测系统主要由监测仪器、采水单元、配水单元、预处理单元、控制单元、辅助单元、安防单元等部分组成，控制子单元采用RS485接口与数据采集与控制单元相连，控制子单元通过IO端口控制其它子单元动作，协调完成水样采集、水样预处理、配水、清洗等功能。系统采用连续或间歇方式工作。

- 对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性，保证水样不失真的前提下能满足各台仪器的进样要求；

- 一些不符合环保要求的排放废液应作相应的收集并交由有资质的公司进行处理；

- 仪器设备及系统抗电磁干扰、避雷装置及电力供应稳定的配套系统设计，信号防雷，电源防雷，防直击雷，防浪涌，设备具有良好接地。

- 管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。

- 自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

- 水质自动监测装置要求布局合理，整齐美观，尽量缩短现场安装调试的工作量。

- 管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。

- 系统中关键部件（如阀门、接头等）应使用优质产品。

- 整个系统特别是采水单元应采取有效的防冻措施，保证系统在低温下正常稳定运行。

- 采用标准化工业控制计算机作为现场控制中心，保证现场系统软件稳定运行，数据采集、系统控制、仪器控制等功能的稳定运行。

- 应适应项目的实际情况，提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家和省、市关于自动监测监控系统技术规范的相关要求。

- 提供的方案要求系统性能稳定，运行费用低，维护工作量小，维护方便，易局部更换。系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备的投资尽量合理。

- 系统应具有抗电磁干扰能力，同时需配备稳定的电力供应系统。

- 系统设置具有开放性，用户可根据需要自行设置运行中的各项参数，如测量间隔、供水时间等等，系统具有良好的扩展性。

- 应对监测站房及系统安全保障提供合理、安全、完整的方案。

  - 采水单元技术要求

- 采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。

- 采水采用潜水泵或自吸泵方式采水，双泵、双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等功能。并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

- 采水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

- 采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

- 采水单元设置采水单元自动清洗及防藻功能，且不能产生环境污染。

- 应考虑能长期稳定安全运行，取水构筑物要注意不影响航运，又能够保护自身安全。水泵安装处配备警示装置。

- 采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。保证取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

- 取水口下方加设不锈钢丝网，防止进水口淤积和杂物堵塞。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。

- 采水单元应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏，在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。

- 采水管路：

- 双管路采水，采水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目(除水温)监测结果的影响必须小于5%（水温的影响必须小于20%）。

- 必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。

- 采水管采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。

- 管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

- 采水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节。在站房进水处，要实时显示进口压力，现场、远程了解采水单元的工作情况。能通过压力显示判断采水状态并能报警。

- 预处理单元前、后必须分别设有手动取水口，方便水样比对实验的采水。

- 工作方式：

- 采水单元可采用连续或间歇或应急方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

- 保证停电后重新上电时，采水单元、控制系统、监控软件能自动恢复工作，达到无人值守的目的。

- 其它：

- 采水单元中的所有部件均要选用优质产品，采水泵采用原厂原装产品，保证采水单元工作的可靠性和使用寿命。

- 采水单元的总水量可以满足所有仪器的用水要求。适当考虑将来增加2-3台分析仪器的可能。

  - 预处理单元技术要求

- 为减少泥沙的影响，需设立沉淀池进行自然沉降，消除水质大颗粒物，以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换能力，能够定期自动排放。

- 保证经过预处理的水样能够满足仪器分析的需要。并能够保证分析样品的代表性。

- 沉淀池和精密过滤器具有水、气等自动清洗功能，对水路应有合理的留路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。

- 水样的预处理可保证分析系统的连续长时间可靠运行，不能采用拦截式过滤装置。

- 水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素，又不能失去水样的代表性。

- 具备自动反清（吹）洗功能，预处理单元的自动运行及定时反清（吹）洗由控制系统控制，并能够在中心站计算机的控制画面中通过指令来切换预处理单元是处于自动运行状态还是反清（吹）洗状态。

- 由于预处理单元关系到整个自动化系统的可靠性，因此预处理的阀组件须采用优质电动阀或气动阀。

  - 配水单元技术要求

- 配水单元是将预处理后的样品根据所有分析仪器的实际需要，将水样供应给分析仪器。要保障所供水样的水压及水量，防止对仪器水样测试产生影响。配水单元需采取必要的自动清洗功能从而保障长周期运转。

- 具备流量和压力调节功能。

- 所有主管路采用串联方式，配有旁路系统方便仪器维护，管路干路中无阻拦式过滤装置，每台仪器都从各自的过滤装置中取水，任何仪器出现故障都不会影响其他仪器的工作。

- 满足各仪器对样品的要求，满足所有仪器的需水量。

- 除常规多参数外的其他仪器，根据仪器对水样的要求，对水样进行预处理，使各仪器可以从各自专门的过滤装置中取样，且过滤后的水质不能改变水样的代表性。

- 精密过滤单元技术要求如下：

- 根据不同仪器的实际需要，采取恰当的过滤措施。在不违背标准分析方法的情况下，可以通过过滤达到水样处理的效果。处理后的水质不仅要消除杂物对监测仪器的影响，又不能失去水样的代表性。

- 根据仪器对水质需要，采用一级及二级过滤想结合的方式，是否采用二级过滤，取决于水质浊度参数，一般情况下，浊度达到一定数值A后，将自动启用二级过滤装置，低于数值A时候，不启用二级过滤。

  - 控制单元/监控软件技术要求

- 控制单元主要要求

控制子单元根据压力变送器控制电磁阀、水泵、空压机等设备，完成管路取水、预处理、配水、清洗、反冲洗等功能。水样采集预处理单元各部件的状态及当前的任务通过RS485/232接口以ModBus总线协议发送给数据采集与控制单元。

控制单元主要有工控机、PLC及其模块、阀门控制电路、电磁阀控制电路、泵控制电路、AC220V监测电路、4-20mA采集电路、串口通信（包括RS232/RS485）电路、开关量检测电路组成。

- 基站监控软件技术要求

- 监控软件架构为C/S模式，采用模块化设计，具备功能丰富、灵活的GUI交互界面，其后端存储基于关系型数据库，支持与多种软硬件接口的水质分析仪及设备进行互联；能实时采集和展现各种水质参数和监测数据，同时对数据进行阈值分析，给出报警状态，同时软件也可对各类监测仪进行参数设置，调整其工作状态。支持多种标准数据上报接口，与监控中心数据管理平台进行互联，上报各类数据，并响应其下发的控制指令

- 现场监控软件完成水站管路图、运行流程及状态实时动态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能，参数设置功能，报警信息显示，手工及单一控制功能，微型水站仪器历史运行状态显示，操作提示功能，指控运维，用户管理功能等。

- 界面实时展示设备状态及监测数据

- 数据查询功能

- 数据报警历史查询功能

- 运行控制功能

- 仪表操作功能

- 参数设置

- 水站仪器及设备运行状态实时显示功能

- 动环信息查询

- 安全管理

- 事件报警功能

- 远程控制与诊断功能

- 监测数据能够无缝接入数据平台，实现数据稳定上送，需提供详细的实现方案。

  - 数据采集与传输单元技术要求

数据采集和传输要求能够按照分析周期自动运行，并实现远程控制、自动加密与备份。采集装置按照国家标准采用统一的通讯协议，监测仪器的数据采集必须采集数字信号。

数据传输可采用光纤/4G等方式，实时将数据发送到上层平台软件。

投标方需提供详细的技术实现方案。

  - 辅助系统技术要求

- 辅助单元应包含空压机、UPS、稳压电源、防雷单元等。

- 配置温湿度传感器

监测站房内配置一台品牌空调，功率不小于1.5匹，冷暖空调，具备来电自启动功能，应具有设定参数贮存，断电自动保护与废液收集单元等部分。

- 配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

- 配置稳压系统及UPS（稳压电源：不小于3KVA；UPS后备电源：3KVA在线式不间断电源），可以保证测控系统传感器和测控设备以及数据的存贮及传输在1小时内的应急来电自动恢复功能。

- 系统专用工具：提供系统维护专用的成套工具。

- 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

  - 安防单元要求

投标人需提供详细的设计方案。方案需考虑到科学性、安全性、稳定性等方面。

- 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

- 配置视频监控系统，室内、入户门、取水口需要安装视频监控，要求带红外功能。

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

- 视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

③语音监听功能。

④远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

- 前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。

- 前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：球机带红外，支持夜间查看。

②高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

  - 数据接入

投标人需提供水站数据接入业主数据平台的技术方案，实现数据无缝对接及数据联网。

  - 监测站房

一体化站房面积不小于5平方米，使用寿命≥10年。站房门锁采用主流品牌、安全性能高的电子密码锁。一体化站房内，需配置试验台（一般化学分析实验用，材质：防火板）。站房要充分考虑到进水、配水、排水设计等环节，功能符合自动站的实际运行要求。

- 浮标站建设技术要求

- 分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法

表1自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度传感器法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电极法 |
| 4 | 电导率 | 电导池法、电极法 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 |
| 6 | 叶绿素 | 荧光光度法 |
| 7 | 蓝绿藻 | 荧光光度法 |
| 8 | 高锰酸盐指数 | 紫外吸收法 |
| 9 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 10 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 11 | 总氮 | 过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 |

- 仪器基本功能

根据所监测点的监测目的和管理要求，水质监测项目定为水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率（简称五参数）、叶绿素、藻密度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。

▲多参数水质分析仪采用主机与传感器一体机，并采用浸没式安装（原位监测），要求低能耗、维护量小，采用数字信号进行通讯，可以同时测定水温，电导率，pH值，溶解氧，蓝绿藻，叶绿素以及浊度这7个参数，仪器具有数据存储功能，能在现场进行校准。多参数水质分析仪主机是带有通用接口可被安装在不同传感器的平台，传感器均应是智能的并存贮了其校准数据在其中，传感器应可在不同主机间交换，亦可在同一台主机的不同接口间转移。校准过的传感器拆下后，重新安装后无需校准即可使用。智能接口可自动识别故障，自动关闭故障探头或接口。

▲所有传感器都可以湿拔插，现场拆卸、更换和维修，

▲所有传感器采用钛合金材质，满足深度达250米的运行环境；所有探头内置温度探头，实现温度补偿。

▲单一传感器的双荧光通道可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝能力；

多参数水质分析仪应具有仪器传感器自动清洗功能。溶解氧测量数据不受流速影响。传感器采用钛合金材质；所有探头内置温度探头，实现温度补偿。仪器和所有传感器及电缆与仪器接口均达IP68防护等级，仪器放置在浮标体上，仪器要有保护套筒和水下电缆，仪器可连接手持式显示器直接测量多参数。

- 多参数水质分析仪具体技术指标要求如下：

- 水温技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | -5～50.0℃ |
| 准确度 | ±0.15℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS、MODBUS/TCP、SDI-12 |

注：MTBF指平均无故障连续运行时间，以下同。

- pH值技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.00～14.00 pH |
| 测量精度 | 0.1pH |
| 准确度 | ±0.2 全温度量程 |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 温度补偿 | 自动进行温度补偿 |
| 防护等级 | IP68 |
| 响应时间 | <30秒 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS、MODBUS/TCP、SDI-12 |

- 溶解氧技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.00～50.00mg/L |
| 测量精度 | 0-20 mg/L：±0.1 mg/L或读数的1% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 温度补偿 | 自动进行温度补偿 |
| 防护等级 | IP68 |
| 响应时间 | <30秒 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS、MODBUS/TCP、SDI-12 |

- 电导率技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0～100mS/cm（自动量程选择） |
| 测量精度 | ±0.5% |
| 分辨率 | 0.001mS/cm～0.1mS/cm（视量程而定） |
| 温度补偿 | 自动温度补偿功能 |
| 防护等级 | IP68 |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS、MODBUS/TCP、SDI-12 |

- 浊度技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0～1000 NTU |
| 测量精度 | 读数的±2% |
| 分辨率 | 0.3NTU |
| 防护等级 | IP68 |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| 自动清洗 | 转刷自动清洗 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS、MODBUS/TCP、SDI-12 |

- 蓝绿藻技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0～100ug/L |
| 检出限 | 0.01ug/L |
| 防护等级 | IP68 |
| 自动清洗 | 转刷自动清洗 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS、MODBUS/TCP、SDI-12 |

- 叶绿素技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0～400μg/L,或0～100%荧光度 |
| 分辨率 | 0.1μg/L叶绿素，或0.1%荧光度 |
| 准确度 | ±5％荧光度 |
| 防护等级 | IP68 |
| 自动清洗 | 转刷自动清洗 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS、MODBUS/TCP、SDI-12 |

- 高锰酸盐指分析仪技术指标要求

| 项目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.5-500mg/L |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 测量间隔 | 最小1min，测量间隔可调 |
| 防护等级 | IP68 |
| 线性校正 | 本地校正和通用校准 |
| 自动清洗 | 光学传感器窗口通过机械转刷自动清洗或高压空气清洗 |
| 输出信号 | RS-485/232 |

- 氨氮分析仪技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.010～10.00 mg/l量程可调 |
| 准确度 | ±10% F.S. |
| 分辨率 | 0.01 mg/l |
| 最低检出限 | 0.05mg/L |
| 功能 | 两点或者五点校正，自动清洗、自我诊断功能 |
| 最小测定周期 | ≤40min |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS |
| 测量原理 | 水杨酸分光光度法 |

- 总磷分析仪技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0-0.5/5mg/L量程可调 |
| 准确度 | ±10% F.S |
| 分辨率 | 0.001 mg/l |
| 最低检出限 | 0.02mg/l |
| 最小测定周期 | ≤1小时 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS |
| 测量原理 | 钼酸铵分光光度法 |

- 总氮分析仪技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | （0-3/15）mg/L量程可调 |
| 准确度 | ±10% F.S |
| 分辨率 | 0.001 mg/l |
| 最低检出限 | 最低量程0.10mg/l |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS |
| 测量原理 | 过硫酸钾消解分光光度法 |

- 浮标站建设技术要求

浮标站采用浮体材质为钢质，直径2.0米，浮标含防水电子舱，内置数采控制器、电池系统及温湿度传感器，电子舱不锈钢底部透过稳定锤直接与水体充分接触，平衡电子舱内温度在适当水平，以防夏季高温损坏设备。多功能支架用于安装太阳能板、水密天线、警示灯标、雷达反射器等，以及浮标的吊装、维护支撑。

数据采集及传输单元，由数采器和无线传输模块，能按要求进行现场水质参数监测，数据采集、存储、传输，能显示仪器性能和状态。多参数分析仪和气象仪的数据由数据采集器自动控制完成采集，并记录于数据采集器中。数据采集器要求低功耗，兼容性和扩展性好，可存储3个月的数据量，能兼容目前国内外的各类自动监测仪器，可以控制采样频率、时间，并能诊断和校正仪器，能远程了解系统电池电量。

数据采集器与中心站的通讯通过无线网络完成，实时性好，低功耗，低费用。

供电单元：采用太阳能板，可提供至少120安时蓄电池，太阳能板需具备抗风浪、耐碰撞和刮擦、耐腐蚀、使用寿命长。即使阴雨天气，也能保证浮标监测系统连续正常运行14天。

辅助单元：有配套的固定及回收系统，并可根据水下不同情况选择不同形式的锚和不同抛锚方式。

安装GPS定位仪：定位精度小于25米，实时监测浮标经纬度，并可在脱离预设范围的情况下报警。安装航标灯（警示灯标），能见度大于5.0公里；安装雷达反射器，有效反射面积大于10平方米，有效提醒过往船只，避免碰撞。航标灯、雷达反射器符合国家航道标志协会要求。

视频监控系统：可用于实时查看浮标周围水域情况，可支持手机远程控制，上下左右自由旋转。

报警系统：及时以手机短信方式报警。

- 配套软件系统：数据接收软件可实现数据自动接收和储存，也可实现远程控制和监视浮标及仪器，数据处理软件包括建立数据库、数据自动入库，远程数据查询及统计，异常数据短信报警，浮标移动短信报警等。

- 采购包二

- 1.水质自动在线监测仪器技术参数要求

- 1.1. 五参数自动分析仪（水温、PH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮自动监测仪、高锰酸盐指数自动监测仪、总磷自动监测仪、总氮自动监测仪方法要符合国家标准方法。

| 仪器名称 | 数量 | 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 五参数自动分析仪（水温、PH、溶解氧、电导率、浊度） | 10套 | 在线分析仪具有中国环境监测总站的适用性环境检测报告 |
| 氨氮自动监测仪 | 10套 |  |
| 高锰酸盐指数自动监测仪 | 10套 |  |
| 总磷自动监测仪 | 10套 |  |
| 总氮自动监测仪 | 10套 |  |

- 1.2.在线分析仪器技术指标要求

1.2.1.基本要求

①具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能；

②具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

③具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

④确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

⑤具备断电再度通电后自动排空分析流路、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

⑥具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

⑦存储不少于1年的原始数据和运行日志；

⑧水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

⑨系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

1.2.2.技术指标要求

表：水温自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 铂热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～55℃，可调 |
| 测量偏差 | <0.5℃ |
| MTBF | ≥720h/次 |

表：pH自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH0～14 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ≤±0.1pH |
| ▲重复性 | ≤±0.01pH |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| MTBF | ≥720h/次 |

表：溶解氧(DO)自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| ▲重复性 | ≤±0.03mg/L |
| 响应时间 | ≤2.0min |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |

表：电导率自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | 0～500mS/cm |
| ▲重复性误差 | ≤±0.05% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |

表：浊度自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| ▲零点漂移 | ≤±0.3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |

# 表：氨氮自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |  |
| ▲24h低浓度漂移 | ≤0.003mg/L |  |
| ▲24h高浓度漂移 | ≤0.03% |  |
| ▲示值误差 | 标液浓度为量程的20% | ≤±0.6% |
|  | 标液浓度为量程的50% | ≤±0.6% |
|  | 标液浓度为量程的80% | ≤±0.4% |
| ▲重复性 | ≤0.8% |  |
| ▲记忆效应 | 80%→20% | ≤±0.01% |
|  | 20%→80% | ≤±0.03% |
| ▲定量下限 | ≤0.03mg/L |  |
| pH干扰试验 | ±6.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| 功能要求 | - 设备具有异常信息（超标量程报警、缺试剂报警、计量部件故障报警、漏液报警、超标报警等）反馈功能。 - 应具备对不同测试数据添加维护（M）、故障（D）、标定（C）、报警（F）等标识的功能。 - ▲3、可对光电漂移进行实时补偿，降低由此产生的测量误差。 - ▲4、可以扩展阀及管路系统堵塞识别功能； - ▲5、仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰功能。 - （▲功能点需提供省级及省级以上第三方计量院出具的相关分析报告佐证） |  |

表：高锰酸盐指数自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | ≤±1.5% |
| ▲量程漂移 | ≤±1.5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| ▲重复性 | ≤±1.0% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 功能要求 | - 1、设备具有异常信息（超标量程报警、缺试剂报警、计量部件故障报警、漏液报警、超标报警等）反馈功能。 - 2、应具备对不同测试数据添加维护（M）、故障（D）、标定（C）、报警（F）等标识的功能。 - ▲3、自定义功能：可针对不同水样提供定制化测量流程。 ▲4、自动分析仪能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动点线性测试和加标回收率自动测试功能。 - ▲5、仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰功能。 - （▲功能点需提供省级及省级以上第三方计量院出具的相关分析报告佐证） |

表：总磷自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | ≤±0.1% |
| ▲量程漂移 | ≤±0.1% |
| 直线性 | ±10% |
| ▲重复性 | ≤±0.1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 功能要求 | - 1、设备具有异常信息（超标量程报警、缺试剂报警、计量部件故障报警、漏液报警、超标报警等）反馈功能。 - 2、应具备对不同测试数据添加维护（M）、故障（D）、标定（C）、报警（F）等标识的功能。 - ▲3、可扩展双光源检测平台。 ▲4、自动分析仪能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动点线性测试和加标回收率自动测试功能。 - ▲5、仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰功能。 - （▲功能点需提供省级及省级以上第三方计量院出具的相关分析报告佐证） |

表：总氮自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | ≤±0.1% |
| ▲量程漂移 | ≤±1% |
| ▲直线性 | ≤±1.5% |
| 重复性误差 | ±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 功能要求 | - 1、设备具有异常信息（超标量程报警、缺试剂报警、计量部件故障报警、漏液报警、超标报警等）反馈功能。 - 2、应具备对不同测试数据添加维护（M）、故障（D）、标定（C）、报警（F）等标识的功能。 - ▲3、具有两点计量点位，可扩展多个计量点位，气泡识别功能。 ▲4、自动分析仪能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动点线性测试和加标回收率自动测试功能。 - ▲5、仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰功能。 - （▲功能点需提供省级及省级以上第三方计量院出具的相关分析报告佐证） |

- 2.1水质自动监测站站房技术要求

站房外型美观、与当地环境相协调，箱体内部面积15平方米。

采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

须配备具有来电自启功能的冷暖空调。

站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

站房要求具有足够的强度，安装于混凝土基础上。同时站房应安装避雷设施和良好的接地装置；

根据周边环境可设置防护栏等外观辅助设计，并设置站房铜牌；

配备站房门禁；

视频监控技术要求：

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

②站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

- 2.2采水单元技术要求

采水方式：采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。

采水单元的功能是确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；

采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道和清洗配套装置；

取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

采水单元设置采水单元清洗功能。

能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；

- 2.3配水及预处理单元技术要求

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

a）配水管路设计合理，流向清洗，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

b）配水单元具备自动反清（吹）洗功能；

c）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，保障任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

d）水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口，使其具备可扩展功能；

e）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

f）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

- 2.4站控平台（控制单元及数据采集传输单元）技术要求

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

a）断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

b）自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

c）控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

d）对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

e）参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

f）各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

- 2.5辅助单元技术要求

辅助单元包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分。

a）配备UPS（总容量≥3kVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、稳压电源（功率≥3KW）等；

b）配备废液收集单元，满足一个月以上废液量的收集；

c）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

- 2.6项目实施要求

1、站点选址及基础建设

中标人需配合采购人完成站点选址并积极配合采购人“四通一平”建设工作，提供必要的图纸、施工方案等资料。

2、安装、调试

中标人按照设备说明书进行安装，并对仪器性能进行测试，测试结果需满足相应技术规范要求。

站点安装完成后需对整套系统进行测试，保证系统可正常运行。

3、数据比对

系统调试完成后投入试运行，由招标人确定的数据考核方完成数据比对。

4、验收

数据比对完成后，由中标人准备好验收材料，向生态环境局提出验收申请，生态环境局组织进行验收，由采购人组织对站点进行水样比对工作并承担相关验收费用，水样比对从站房采样杯中进行人工比对。

5、数据保密

投标人应承担监测数据的保密责任，中标单位对水站的监测数据负有保密责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

- 2.7站点运营及管理

1、运维实施要求

中标单位须按照采购人的技术要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运营及管理。

（1）中标单位运营及管理期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

（2）运营及管理期间，水电费、通讯费、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标单位支付；

（3）中标单位应设立运维服务机构。

（4）中标单位应至少配备2辆运维车辆。

（5）中标单位相关技术人员具有相关的专业知识，能独立运营及管理水站；

（6）人员要求：中标单位应保证项目团队中项目经理有5年水质自动监测站运维经验；项目团队中骨干人员（不含项目经理）不得少于3人，骨干人员具备本科及以上学历，且工作满3年。

2、运维应急预案要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护方案。

(1)发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

(2)水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

3、运营及管理质量控制要求

中标单位定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于80%。

各项质控措施测试结果应符合《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017要求。

- 2.8数据要求

（1）中标单位必须保证数据有效、及时的交由招标人，数据应以电子报表和纸质报表的形式同时呈送，数据报表包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等。未经招标人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

（2）数据采集间隔为4小时，每天每站点采集6组数据，每月采集180组数据，从优选取其中的120组数据作有效性考核。如遇停电等客观原因造成的数据缺失除外。

（3）为保证数据的有效性，中标人需接受业主对数据有效性的考核，考核办法另附。

（4）数据质量要求

每个点位每月有效数据获取率大于等于80％(因地震、洪水等不可抗拒因素除外)。

（5）数据有效性判断

数据的有效性由考核方根据中标单位提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

五、配送安装要求

（一）配送要求

1、投标人必须按国家标准进行包装，具有良好的标识以确保产品安全运抵现场，并顺利开展安装调试。

2、铭牌和外包装上应标明:执行标准、物资名称、规格型号等。

（二）安装要求

1、投标人应列出详细的配送和安装方案，包含送货方式、安装计划、验收方案，必须指派具有丰富经验的安装人员安装。

2、标的到达现场后，中标人安排专业工程师到现场进行免费安装、调试，设备安装现场进行专场培训，项目中若含有附属工程供应商需自行考虑，并保证项目实施后能正常使用以及承担售后服务工作（费用已包含在报价中，不再另行增加费用）；

3、投标人遵守现场的一切规章制度，文明安装；

4、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件；

5、投标人负责安装、设备的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

6、投标人安装人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

7、无论安装或维修过程中，投标人负责及时清理垃圾；

8、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。

六、售后服务要求及培训要求

1、所投标产品必须是一年内原厂生产的、全新设备（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、配件及软件。

2、质保及售后服务要求（含安装、调试、培训、维护等）

①所投产品免费保修期自标的验收合格后不少于2年。突发事件的售后服务，从响应到恢复设备功能的总时间原则上不得超过24小时。

②质保期内免费维修服务、免费更换零部件。质保期外更换零部件（材料费）按市场价供应（投标文件中需详细提供零部件（材料费）明细表，包含但不限于整机更换、球管更换等相关费用报价）。

③操作维修手册：投标人必须免费提供完善的使用手册、维护手册。

④接到故障通知后 2 小时响应、24 小时不能修复需用备品备件更换，72小时内更换新备品备件；

3、免费提供培训服务免费培训操作人员，培训内容包括日常操作、维护、保养及一般故障排除。保证使用方能够正确操作和维护设备，培训时间和地点双方协商确定。

4、投标人必须保证所投标产品的技术规格（参数、功能等）的准确性。

5、投标文件要求

（1）投标文件中提供《售后服务和培训方案》文件。

（2）《售后服务和培训方案》包括以下内容：

①售后服务方案，包括售后服务响应时间承诺；提供备用设备方案等内容以及投标人认为其他需要说明的内容。

②培训方案。

七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(一) 验收要求、验收标准

1、中标人必须严格按采购人所选标的供货，提供产品合格证明，打印出配送清单及时反馈给采购人。如成交供应商送货时，没有投标人相关人员跟随时，采购人将不单独验收，对此因拒收产生的一切费用由中标人承担。

2、采购人对标的验收合格后，双方共同签验收合格证明。验收中发现标的达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。实施并测试完毕后，成交供应商与采购人进行交接工作，授予采购人相关知识转移培训。采购人的验收并不免除供应商对产品、工程可能存在的潜在质量、隐蔽瑕疵所应当承担的责任。

3、验收标准，以供应商的响应文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的响应文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；供应商的响应文件和供应商的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按现 行国家相关规范或相关行业标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(二) 验收时需提交的书面文件

1、采购标的的所有检测报告及证明文件复印件并加盖公章。

2、所有标的合格证明文件；

3、保修卡或保修手册；

4、使用说明手册（中文）；

5、设备配置详单。

- 八、其他要求见招标文件第六章《拟签订的合同草案》

- 第七章  投标文件相关格式

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4. 偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人书面声明

11.预付款保函支付条款模板

12.招标文件要求的及投标人认为有必要提供的其它资料或承诺等。

1、投标函

致：江苏仁泰管理咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中有关规定支付公证费。

7.  江苏仁泰管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由 江苏仁泰管理咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 投标报价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目 | 详见投标文件 |  |
| 投标报价 （大写）： |  |  |

投标人：            （盖单位电子签章）

投标人授权代表：             （签字或盖章）

日 期：   年  月  日

3、分项价格表

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受采购支持政策的残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

江苏仁泰管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：          （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目）项目（项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6、中小企业声明函

项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

# 7、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目（项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

10、投标人书面声明

项目名称：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2024-0002

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：             （电子签章）

日期：   年  月  日

11、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

12.招标文件要求的及投标人认为有必要提供的其它资料或承诺等。