南通市通州区第二人民医院办公家具、医疗家具、病床及护理车采购安装项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2025-0044

原公告的采购项目名称：南通市通州区第二人民医院办公家具、医疗家具、病床及护理车采购安装项目

首次公告日期：2025年9月10日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）评标标准

1包

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 原招标文件评审标准 | 现调整为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |
| 2 | 类似业绩 | 4 | 评委根据投标人提供的自2022年9月1日以来实施过的类似项目（办公家具）业绩，有1个得2分，满分4分（以合同签订日期为准，提供合同复印件）。 | 投标人或所投产品制造商自2022年9月1日以来实施过的类似项目（办公家具）业绩，有1个得2分，满分4分（以合同签订日期为准，提供合同复印件）。 |
| 5 | 节能环保 | 23 | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效期内的低VOCs家具产品认证证书，否则不得分）。 | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人投标人或所投产品制造商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人或所投产品制造商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1.5分。 |
| 技术分 |  |  |  |  |
| 1 | 设计方案能力 | 5 10 | 投标人或所投产品制造商根据采购人提供的基础建筑平面图、产品清单及技术要求等内容，需深化做到（包括但不限于深化平面图、多角度空间效果图、产品深化设计图、细节说明图），符合医院空间布局利用率高、外观美观、产品设计功能具有可行性，实用性，与采购人医院整体契合度，符合人类工效学的设计要求等），评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分： ⑴设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得10分； ⑵设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得7分； ⑶设计方案能提高空间利用率，布置基本设计一般，平面布置图和室内彩色立体效果图内容一般的得4分； ⑷未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。 | 投标人或所投产品制造商根据采购人提供的基础建筑平面图、产品清单及技术要求等内容，（针对五个区域：三层院长办公室、会议室、二层内科医生办公室、一层输液室、挂号收费处）需深化做到（包括但不限于深化平面图、多角度空间效果图、产品深化设计图、细节说明图），符合医院空间布局利用率高、外观美观、产品设计功能具有可行性，实用性，与采购人医院整体契合度，符合人类工效学的设计要求等），评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分： ⑴设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得10分； ⑵设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得7分； ⑶设计方案能提高空间利用率，布置基本设计一般，平面布置图和室内彩色立体效果图内容一般的得4分； ⑷未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。 |

2包

| 序号 | 评分点名称 | 分值 |  | 原招标文件评审标准 |  | 现调整为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 类似业绩 |  | 5 |  | 评委根据投标人提供的自2022年9月1日以来实施过的类似项目（医疗家具）业绩，有1个得2.5分，满分5分（以合同签订日期为准，提供合同复印件）。 | 投标人投标人或所投产品制造商提供的自2022年9月1日以来实施过的类似项目（医疗家具）业绩，有1个得2.5分，满分5分（以合同签订日期为准，提供合同复印件）。 |
| 3 | 产品性能 | 10 |  | 1.投标人或产品制造商具有2023年1月1日后经国家认可的具有检测资质的第三方专业检测机构出具的所投产品检验合格报告(检测报告带CMA标识，否则不得分)： 1.1核心产品成品检测报告：医用环保治疗柜、医用环保处置柜、不锈钢清洗池、更衣柜每提供1份符合要求的成品检测报告得1分，最高得4分。 1; 医用环保治疗柜; - 绿色产品要求：甲醛释放量≤0.05 mg/m³；苯≤0.05 mg/m³；甲苯≤0.1 mg/m³；二甲苯≤0.1 mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3 mg/m³； - 耐腐蚀性能：①中性盐雾试验≥360h：保护等级10级；外观等级10级； - 抗菌防霉性能：①对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌等不少于15个常见致病菌种的抑菌率≥99%；. 2; 医用环保处置柜; 1、耐腐蚀性能：①乙酸盐雾试验，≥360h：保护等级10级；外观等级10级； 2、对黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉等不少于10个常见霉种的防（耐）霉菌等级不低于0级。 3、产品位置公差：领边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、地脚着地平稳性：符合要求。. 3; 不锈钢清洗池; 1、柜类强度和耐久性：①结构和底架强度试验：合格，②跌落试验：合格； 2、交变盐雾试验≥360h；无锈蚀、鼓泡现象； 3、表面粗糙度：优于 Ra1.6μm； 4、不锈钢晶间腐蚀：应无晶间腐蚀而产生的裂纹；平均晶粒度：≥5 级。. 4; 更衣柜; - 柜类强度和耐久性：隔板定位（搁板空载时自重的50%）、搁板支承件强度试验( 2.5kg，1kg/dm2，10次)、挂衣棍弯曲试验（5 kg/dm,1h）、结构和底架强度试验（800N,10次)、拉门垂直加载试验(50kg,10次)；符合要求，合格。 - 产品有害物质：甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、苯并芘、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；合格。 - 产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞；未检出，合格。 - 铜加速乙酸盐雾试验CASS；金属件表面漆膜≥360h；漆膜外观评级RA等级、漆膜保护评级RA等级≥10级。. 1.2核心产品原材料检测报告：电解钢板、304不锈钢板、医用复合亚克力人造石，每提供1份符合要求的原材料检测报告得2分，最高得6分。 1; 电解钢板; - 电解钢板：铜加速乙酸盐雾试验≥360h：涂层或镀层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层或镀层对基体金属的防蚀能力≥9 级。 - 电解钢板（喷涂）要求：中性盐雾试验≥360h：涂层或镀层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层或镀层对基体金属的防蚀能力≥9 级； - 电解钢板及电解钢板（喷涂）的耐霉菌性：土曲霉、短柄帚霉、产黄青霉等8种耐霉菌性等级到达0级。. 2; 304不锈钢板; - （1）乙酸盐雾试验：连续喷雾≥360h：涂层或镀层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层或镀层对基体金属的防蚀能力≥9 级； - （2）抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、乙型溶血性链球菌（溶血性链球菌）、单核细胞增生李斯特氏菌（单增李斯特氏菌）的抑（抗）菌率≥99% （3）二氧化硫腐蚀试验：经120h(5周期)氧化硫腐蚀试验，涂层表面无明显红锈，无基本腐蚀点，但保护评级为10级。 （4）交变盐雾试验≥360h：无锈蚀、鼓泡。. 3; 医用复合亚克力人造石; （1）弯曲性能：（1）弯曲强度、弯曲弹性模量：符合要求。（2）耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕。抗老化：表面无开裂，光色变化不大于±5%； （3）交变盐雾试验≥360h：无锈蚀、鼓泡；太阳辐射试验≥360h试验后，样品外观无掉色、变形开裂等异常变化。 （4）悬臂梁缺口冲击强度：符合要求。. | 1.投标人或产品制造商具有2023年1月1日后经国家认可的具有检测资质的第三方专业检测机构出具的所投产品检验合格报告(检测报告带CMA标识，否则不得分)： 1.1核心产品成品检测报告：医用环保治疗柜、医用环保处置柜、不锈钢清洗池、更衣柜每提供1份符合要求的成品检测报告得1分，最高得4分。 1.2核心产品原材料检测报告：电解钢板、304不锈钢板、医用复合亚克力人造石，每提供1份符合要求的原材料检测报告得2分，最高得6分。 |
| 5 | 节能环保 | 23 |  | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效期内的低VOCs家具产品认证证书，否则不得分）。 |  | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人或所投产品制造商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人或所投产品制造商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1.5分。 |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计方案能力 | 5 10 |  | 投标人或所投产品制造商根据采购人提供的基础建筑平面图、产品清单及技术要求等内容，需深化做到（包括但不限于深化平面图、多角度空间效果图、产品深化设计图、细节说明图），符合医院空间布局利用率高、外观美观、产品设计功能具有可行性，实用性，与采购人医院整体契合度，符合人类工效学的设计要求等），评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分： ⑴设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得10分； ⑵设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得7分； ⑶设计方案能提高空间利用率，布置基本设计一般，平面布置图和室内彩色立体效果图内容一般的得4分； ⑷未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。 |  | 投标人或所投产品制造商根据采购人提供的基础建筑平面图、产品清单及技术要求等内容，（针对五个区域：一层药房、输液室内的处置室及治疗室、二层检验科、精神科病区内的污洗间及污物暂存间、外科清创室）需深化做到（包括但不限于深化平面图、多角度空间效果图、产品深化设计图、细节说明图），符合医院空间布局利用率高、外观美观、产品设计功能具有可行性，实用性，与采购人医院整体契合度，符合人类工效学的设计要求等），评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分： ⑴设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得10分； ⑵设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得7分； ⑶设计方案能提高空间利用率，布置基本设计一般，平面布置图和室内彩色立体效果图内容一般的得4分； ⑷未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。 |

3包评审标准

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 原招标文件评审标准 | 现调为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |
| 2 | 类似业绩 | 6 | 评委根据投标人提供的自2022年9月1日以来实施过的类似项目（供货清单中需含病床，否则不得分）业绩，有1个得3分，满分6分（以合同签订日期为准，提供合同复印件）。 | 投标人或所投产品制造商自2022年9月1日以来实施过的类似项目（供货清单中需含病床，否则不得分）业绩，有1个得3分，满分6分（以合同签订日期为准，提供合同复印件）。 |

3包项目需求及技术参数

| 序号 | 科室 | 参考图片 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 材质参数 | 备注 | 材质参数现调整为 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2楼病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2楼病房 |  | 双摇病床 | 2170*960*550mm | 张 | 112 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告、提供第三方整床盐雾实验报告金属表面涂层本身耐腐蚀等级:≥9级） 4▲床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供床面板抗菌第三方检测报告） 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，强度高，稳定性强，安装拆卸方便； 8▲护栏 栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9四角带防滑脚套 10▲双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杆运转≥10万次第三方检测报告，丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 12搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 13其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 14 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 | 不带轮子、不带餐桌、带脚套 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm±50mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm±50mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告） 4▲床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，要求所有的连接处紧固件连接牢固安全，不得松动，无工具不能拆卸。 8▲护栏 护栏采用以下两种活动方式均可，要求必须牢固耐用，不易损坏。 （1）上下抽拉式：护栏规格：长≥1300mm，护栏升起后高出床面≥310mm；主体采用直径≥25mm，厚≥1.2mm，含镍8.0%以上的304不锈钢无缝圆管；式样为床上一体上下抽拉式，采用特殊自动锁扣结构，操作方便安全，可以承受至少40公斤的拉力或压力等负荷。要防止无理使用时出现托架，安全牢固。 （2）全覆式：护栏采用全覆式铝合金或304不锈钢（含镍8%以上）护栏，横梁采用优质电泳铝合金或304不锈钢制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有内置钢质保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9四脚带防滑脚套 10▲双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 12搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 13其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 14 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 |  |
| 3楼病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3楼病房 |
| 2 | 3楼病房 |  | 双摇病床 | 2170*960*550mm | 张 | 4 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告、提供第三方整床盐雾实验报告金属表面涂层本身耐腐蚀等级:≥9级） 4床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供床面板抗菌第三方检测报告） 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，强度高，稳定性强，安装拆卸方便； 8▲护栏 栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9脚轮安装要求 安装在4个重型旋转脚轮上，2个带制动器 10▲双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杆运转≥10万次第三方检测报告，丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11餐板要求 材质：主体采用ABS纯正工程塑料一次注塑成型，伸缩杆为铝合金厚壁管材制作，内设高强度弹簧。餐板两边可伸缩固定于病床护栏两边，方便灵活在护栏上来回移动。不用时有挂钩挂于床尾板，不占空间，挂钩采用嵌入式与拉丁固定方式强化固定， 不易断裂松脱，可悬挂收藏于床头尾板。 12床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 13搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 14其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 15 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 | 带轮子、不带餐桌、不带脚套 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm±50mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm±50mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告） 4床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，要求所有的连接处紧固件连接牢固安全，不得松动，无工具不能拆卸。 8▲护栏 护栏采用以下两种活动方式均可，要求必须牢固耐用，不易损坏。 （1）上下抽拉式：护栏规格：长≥1300mm，护栏升起后高出床面≥310mm；主体采用直径≥25mm，厚≥1.2mm，含镍8.0%以上的304不锈钢无缝圆管；式样为床上一体上下抽拉式，采用特殊自动锁扣结构，操作方便安全，可以承受至少40公斤的拉力或压力等负荷。要防止无理使用时出现托架，安全牢固。 （2）全覆式：护栏采用全覆式铝合金或304不锈钢（含镍8%以上）护栏，横梁采用优质电泳铝合金或304不锈钢制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有内置钢质保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9脚轮安装要求 脚轮直径为125mm的万向静音脚轮，中控刹车，一脚制动，四轮同时固定。 10▲双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 12搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 13其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 14 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 |  |
| 3 | 3楼病房 |  | 双摇病床 | 2170*960*550mm | 张 | 97 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告、提供第三方整床盐雾实验报告金属表面涂层本身耐腐蚀等级:≥9级） 4床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供床面板抗菌第三方检测报告） 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，强度高，稳定性强，安装拆卸方便； 8护栏 栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9四角带防滑脚套 10双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杆运转≥10万次第三方检测报告，丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 12搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 13其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 14 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 | 不带轮子、不带餐桌、带脚套 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm±50mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm±50mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告） 4床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，要求所有的连接处紧固件连接牢固安全，不得松动，无工具不能拆卸。 8护栏 护栏采用以下两种活动方式均可，要求必须牢固耐用，不易损坏。 （1）上下抽拉式：护栏规格：长≥1300mm，护栏升起后高出床面≥310mm；主体采用直径≥25mm，厚≥1.2mm，含镍8.0%以上的304不锈钢无缝圆管；式样为床上一体上下抽拉式，采用特殊自动锁扣结构，操作方便安全，可以承受至少40公斤的拉力或压力等负荷。要防止无理使用时出现托架，安全牢固。 （2）全覆式：护栏采用全覆式铝合金或304不锈钢（含镍8%以上）护栏，横梁采用优质电泳铝合金或304不锈钢制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有内置钢质保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形、不损坏。提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9四脚带防滑脚套 10双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 12搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 13其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 14 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 |  |
| 病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 病房 |
| 4 |  |  | 双摇病床 | 2170*960*550mm | 张 | 46 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告、提供第三方整床盐雾实验报告金属表面涂层本身耐腐蚀等级:≥9级） 4床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供床面板抗菌第三方检测报告） 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，强度高，稳定性强，安装拆卸方便； 8护栏 栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9脚轮安装要求 安装在4个重型旋转脚轮上，2个带制动器 10双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杆运转≥10万次第三方检测报告，丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11餐板要求 材质：主体采用ABS纯正工程塑料一次注塑成型，伸缩杆为铝合金厚壁管材制作，内设高强度弹簧。餐板两边可伸缩固定于病床护栏两边，方便灵活在护栏上来回移动。不用时有挂钩挂于床尾板，不占空间，挂钩采用嵌入式与拉丁固定方式强化固定， 不易断裂松脱，可悬挂收藏于床头尾板。 12床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 13搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 14餐台 每张床配伸缩餐台1件，不用时可以隐藏至床尾。 15其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 16 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 | 带轮子、餐桌 全套配置 | 1尺寸 规格尺寸：2170*960*550mm±50mm(不包括床头高度) 床板尺寸：1950*900mm±50mm 2★床面孔位 床面多孔设计，并在背板、腿板及病床两侧设有10处便于精神病人肩、腕、腿部相应位置的保护性约束的操作孔，并在捆绑孔做防快口处理，防止病人刮伤和保护带摩断。 3表面处理 表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。（提供塑粉抗菌第三方检测报告） 4床板材质 床面：采用1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，后背板靠滚动式摇起，坚固耐用，安全可靠，无锋利快口。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 5四角防护装置 床体四角设有防撞支撑装置，机械式可以360º转动的安全防撞支撑高强度尼龙轮，钢板内外成型件和特制PE工件组合。 6床框 床框采用40mm×80mm×1.5mm优质碳钢矩管。床框两侧共有四个输液架插孔。床框表面无凸起或锋利快口的零件。表面采用静电喷塑，高温烘烤，喷漆牢固，不易脱落。 7床头、尾 高强度不锈钢管经全自动弯管机弯管成型，便于清洁，中部带有装饰板，装饰板四周采用不锈钢包边固定；采用内嵌式螺丝固定，要求所有的连接处紧固件连接牢固安全，不得松动，无工具不能拆卸。 8护栏 护栏采用以下两种活动方式均可，要求必须牢固耐用，不易损坏。 （1）上下抽拉式：护栏规格：长≥1300mm，护栏升起后高出床面≥310mm；主体采用直径≥25mm，厚≥1.2mm，含镍8.0%以上的304不锈钢无缝圆管；式样为床上一体上下抽拉式，采用特殊自动锁扣结构，操作方便安全，可以承受至少40公斤的拉力或压力等负荷。要防止无理使用时出现托架，安全牢固。 （2）全覆式：护栏采用全覆式铝合金或304不锈钢（含镍8%以上）护栏，横梁采用优质电泳铝合金或304不锈钢制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。带有内置钢质保险快速定位开关。（护栏水平横向受力≥550N不变形、不损坏。提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明） 9脚轮安装要求 脚轮直径为125mm的万向静音脚轮，中控刹车，一脚制动，四轮同时固定。 10双摇传动系统 摇把为不锈钢摇把，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。背部动作0∽75°，膝部动作0∽45°。（提供丝杠具有双向防滑第三方检测报告） 11餐板要求 材质：台面主体采用全新ABS纯正工程塑料整体一次注塑成型，一体式餐台，采用1.2mm优质冷轧钢管与床框连接，气弹簧辅助升降，带阻尼，连接钢管经酸洗磷化后并静电喷塑,涂料有抗菌作用,喷塑层涂着均匀,固着牢固不易脱落。可折叠抬起使用，不使用时可折叠至床尾挡板处，与床尾挡板重叠。要求牢固不易损坏。 12床尾卡槽 每张床安装床尾卡槽1个，优质透明有机材料，不易破碎，尺寸大小符合甲方现有的床尾卡，安装时要根据甲方的要求安装。 13搁物架 每张床下的床头床尾各安装1件杂物架，能够放置脸盆，螺丝固定在床架上。 14餐台 每张床配伸缩餐台1件，不用时可以隐藏至床尾。 15其他配置 每张床配引流挂钩4个、伸缩输液架1个。 16 床垫 8公分棕棉（4cm高密度海绵+4cm椰丝）床垫1张（提供海绵抗菌检测报告，床垫安全卫生要求：不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象，甲醛释放量符合GB/T 26706-2011。具备相应报告） ★特殊要求 要求适合精神科病人使用，安全可靠，牢固耐用，无锋利快口。 全部螺丝均为隐藏式无外漏部分，任何连接部件徒手不可拆卸，必须使用工具方可拆卸。 |  |
| 5 |  |  | 翻身电动病床 | 2260×1100×（515~895）±50mm | 张 | 6 | 1.规格： 整床尺寸（长x宽x高）：2260×1100×（515~895）±50mm 2.功能： 1.1 背部升降0-70°±5°：使用者能独立坐起，轻松完成日常生活所需，减轻医护人员劳动强度，减少腰肌劳损。并有回退功能。 1.2腿部升降0-30±5°：小腿补偿体位，可实现小腿板多档位调节。促进腿部血液循环，防止肢体麻木等，方便腿部或脚部的护理，加快患者康复。 1.3背膝联动 可一键实现背部，膝部体位联动调节，方便快捷高效。 1.4高低升降515~895mm±50mm：可以辅助医护人员对病人做检查或者护理时，有效的减少弯腰等劳动强度，防止腰肌劳损；可以适配其他医疗器械的使用高度，例如转运车等。 1.5整体后倾0～15°±5°：特氏位（头低脚高位）使患者的头低于人体的血循环中心点，降低因脑血管硬化引起脑缺血的危险状况，改善大脑思维;亦有助于消除静脉疾病引起的充血。 1.6整体前倾0～15°±5°：反特氏位（头高脚低位）使患者头高于人体的血液循环中心点，可减轻患者心脏负担，减轻心绞痛病症，有利于血液循环功能和呼吸，消化功能的调节。 1.7左右翻身：0-25°±3°：通过床板面左右侧翻实现翻身角度，床体本身不翻身，帮助护理人员给病患翻身。 1.8腹部延位减压：床面背部采用自动回退系统，调整病床体位时，自动向床头回退，床面在骨盆区自动延展，可降低骨盆和骶部区域所受的压力，有效的预防褥疮的发生，同时增加患者舒适度，尤其是坐姿时，预防由于腹腔内脏受压而引起的并发症 1.9电动/手动CPR：电动CPR一键操控，简单方便。床边两侧配置手动CPR开关，紧急情况下，可将背板快速恢复到水平位置，便于医护人员进行抢救。 1.10急停开关；床架中部配置有急停开关，按下急停按钮可中止医用电动病床的运行，为紧急情况提供安全保障。 1.11一键复位：在紧急情况，可使病床在任何体位下恢复到水平状态。 1.12一键心脏椅位：具备一键心脏椅位调节功能，实现快捷高效护理。 1.13称重功能：具备实时精准称重功能，称重精度值≤0.1kg，称重范围不小于170kg（称重系统的精度高，可以连续检测病人体重的细微变化，锁定并存储多组数据，并有断电保护功能及离床报警功能）。 3.电气控制部分 3.1电机：品牌直流电机，产品防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音，保证了电动床的电动功能可靠运行； 3.2蓄电池：在紧急断电情况下，可进行病床复位操作。 3.3手控器：基于人体工程学设计，便于单手操控，配置机械锁功能，可锁定或打开部分操作功能，进一步增加安全性。 3.4护士控制面板：可实现所有体位的调节和设定，具备单独功能锁定功能，避免陪护或其他无关人员出现误操作。 3.5侧护栏控制面板内外侧均配置操控按键，方便护士和患者进行体位调节，具备电源开关按钮，可开启或锁定控制面板。 3.5.1背部护栏外侧按键带自锁功能，设备在电源键开启状态后按锁定按钮，护栏按键进入自锁状态，防止患者误操作发生不必要的危险。 4.床结构与部件 4.1床架：整体床架选用优质钢管精密焊接而成，主框架采用30*50*2mm的矩形管，抗压性强，具有高承重力，可承载静态载荷不小于400KG，安全工作负重不小于260KG 4.2钢制床面：采用钣金工艺，1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；整床十二块床板，表面光洁，四角圆润，具有左右翻身功能。 4.3床头尾板： 4.3.1床头尾板：符合人体工程学，表面做皮纹处理防滑防污。 4.3.2▲采用HDPE材料吹塑成型，表面易清洁，整体抗冲击，耐热，耐低温，耐化学药品；（提供HDPE材料具有CMA,CNAS标识的第三方抑菌检测报告） 4.3.3内置航空铝管，牢固结实，与床框安装采用快速拔插的方式，可快速拆卸安装，满足紧急抢救需求。设有按压型锁定装置，可单手操作。 4.3.4床头尾板分别配置三个弧形扶手，特殊造型，人性化设计完全符合手腕活动角度，方便不同身高的护理人员轻松抓握和推行转运病床. 4.4护栏： ▲4.4.1四片分体式护栏，护栏上缘与床面板距离为400mm，护栏间距少于60mm，满足IEC60601-2-52标准；头侧护栏安装于床架，可随床体同时运动，充分保护患者的安全。护栏使用寿命为60000次;正常使用情况下，护栏承受≥1000N压力，连续使用开闭功能，连续升降60000次后及运行过程中，无功能性损坏（提供护栏耐久性第三方证明文件。） 4.4.2护栏升起时实现全包围防护。 ▲4.4.3 高密度HDPE材料整体一次吹塑成型，表面易清洁、无缝隙、不藏污纳垢，抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。护栏防冲击50kg的冲击，不得发生损坏和功能性缺陷（提供第三方抗冲击检测报告） 4.4.4嵌入式侧护栏控制面板，可开启和锁定控制面板，避免误操作引发的不良事故。 4.4.5滚珠式角度指示器，（30°及45°具备特别标注），助于护理措施的正确执行。 4.5防撞轮：病床的4角设有φ110mm塑胶防撞轮，防撞轮均突出在床体之外，可有效防止病床在推行使用过程中与电梯、门框等平面障碍物直接碰撞，保证病床平稳过渡。 4.6脚轮：配置四个直径125mm医用静音中控双面脚轮，质量优质，可靠耐用。具有中央控制锁定装置，防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。 ▲4.7多功能翻转操作平台：平台面为HDPE材质，可270°旋转， 2根压铸铝支架直接与床尾相匹配，插式结构，床尾有限位装置，防止平台晃动；平台可根据院方空间及要求放置于病床内侧或外侧,方便护理人员书写病历，必要时还可根据需要放置部分设备（提供翻转平台第三方检测报告） 4.8床架两侧各配置2个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置4个输液架插孔，方便简洁，不占空间。 4.9约束孔：床架两侧配约束孔6对，可用于约束特殊病患。 4.10表面处理：采用内外防锈处理工艺，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌；通过SGS测试。（提供喷涂流水线实物照片及采购发票、提供静电喷涂粉末抗菌SGS检测报告、提供医用电动床床架：涂层硬度H、附着力2级、厚度≥100μm、冲击强度：合格、重金属含量：合格。 ▲4.11 配10cm全海绵床垫，床垫外罩为抗菌阻燃PU材质，填充物为抗菌高密度海绵密度为35#（提供电动床生产厂家带有CMA或CNAS标识海绵抗菌第三方检测报告，提供电动床生产厂家带有CMA或CNAS标识的床面罩抗菌第三方检测报告，提供电动床生产厂家医用PU阻燃检测报告） |  | 1.规格： 整床尺寸（长x宽x高）：2260×1100×（515~895）±50mm 2.功能： 2.1 背部升降0-70°±5°：使用者能独立坐起，轻松完成日常生活所需，减轻医护人员劳动强度，减少腰肌劳损。并有回退功能。 2.2腿部升降0-30±5°：小腿补偿体位，可实现小腿板多档位调节。促进腿部血液循环，防止肢体麻木等，方便腿部或脚部的护理，加快患者康复。 2.3背膝联动 可一键实现背部，膝部体位联动调节，方便快捷高效。 2.4高低升降515~895mm±50mm：可以辅助医护人员对病人做检查或者护理时，有效的减少弯腰等劳动强度，防止腰肌劳损；可以适配其他医疗器械的使用高度，例如转运车等。 2.5整体后倾0～15°±5°：特氏位（头低脚高位）使患者的头低于人体的血循环中心点，降低因脑血管硬化引起脑缺血的危险状况，改善大脑思维;亦有助于消除静脉疾病引起的充血。 2.6整体前倾0～15°±5°：反特氏位（头高脚低位）使患者头高于人体的血液循环中心点，可减轻患者心脏负担，减轻心绞痛病症，有利于血液循环功能和呼吸，消化功能的调节。 2.7左右翻身：0-25°±3°：通过床板面左右侧翻实现翻身角度，床体本身不翻身，帮助护理人员给病患翻身。 2.8腹部延位减压：床面背部采用自动回退系统，调整病床体位时，自动向床头回退，床面在骨盆区自动延展，可降低骨盆和骶部区域所受的压力，有效的预防褥疮的发生，同时增加患者舒适度，尤其是坐姿时，预防由于腹腔内脏受压而引起的并发症 2.9电动/手动CPR：电动CPR一键操控，简单方便。床边两侧配置手动CPR开关，紧急情况下，可将背板快速恢复到水平位置，便于医护人员进行抢救。 2.10急停开关；床架中部配置有急停开关，按下急停按钮可中止医用电动病床的运行，为紧急情况提供安全保障。 2.11一键复位：在紧急情况，可使病床在任何体位下恢复到水平状态。 2.12一键心脏椅位：具备一键心脏椅位调节功能，实现快捷高效护理。 2.13称重功能：具备实时精准称重功能，称重精度值≤0.1kg，称重范围不小于170kg（称重系统的精度高，可以连续检测病人体重的细微变化，锁定并存储多组数据，并有断电保护功能及离床报警功能）。 3.电气控制部分 3.1电机：品牌直流电机，产品防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音，保证了电动床的电动功能可靠运行； 3.2蓄电池：在紧急断电情况下，可进行病床复位操作。 3.3手控器：基于人体工程学设计，便于单手操控，配置机械锁功能，可锁定或打开部分操作功能，进一步增加安全性。 3.4护士控制面板：可实现所有体位的调节和设定，具备单独功能锁定功能，避免陪护或其他无关人员出现误操作。 3.5侧护栏控制面板内外侧均配置操控按键，方便护士和患者进行体位调节，具备电源开关按钮，可开启或锁定控制面板。 3.5.1背部护栏外侧按键带自锁功能，设备在电源键开启状态后按锁定按钮，护栏按键进入自锁状态，防止患者误操作发生不必要的危险。 4.床结构与部件 4.1床架：整体床架选用优质钢管精密焊接而成，主框架采用30*50*2mm的矩形管，抗压性强，具有高承重力，可承载静态载荷不小于400KG，安全工作负重不小于260KG 4.2钢制床面：采用钣金工艺，1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；整床十二块床板，表面光洁，四角圆润，具有左右翻身功能。 4.3床头尾板： 4.3.1床头尾板：符合人体工程学，表面做皮纹处理防滑防污。 4.3.2▲采用HDPE材料吹塑成型，表面易清洁，整体抗冲击，耐热，耐低温，耐化学药品；（提供HDPE材料具有CMA,CNAS标识的第三方抑菌检测报告） 4.3.3内置航空铝管，牢固结实，与床框安装采用快速拔插的方式，可快速拆卸安装，满足紧急抢救需求。设有按压型锁定装置，可单手操作。 4.3.4床头尾板分别配置三个弧形扶手，特殊造型，人性化设计完全符合手腕活动角度，方便不同身高的护理人员轻松抓握和推行转运病床. 4.4护栏： ▲4.4.1四片分体式护栏，护栏上缘与床面板距离为400mm，护栏间距少于60mm，满足IEC60601-2-52标准；头侧护栏安装于床架，可随床体同时运动，充分保护患者的安全。（提供护栏耐久性第三方证明文件。） 4.4.2护栏升起时实现全包围防护。 ▲4.4.3 高密度HDPE材料整体一次吹塑成型，表面易清洁、无缝隙、不藏污纳垢，抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。护栏牢固耐用，无功能性缺陷（提供第三方抗冲击检测报告）。 4.4.4嵌入式侧护栏控制面板，可开启和锁定控制面板，避免误操作引发的不良事故。 4.4.5滚珠式角度指示器，（30°及45°具备特别标注），助于护理措施的正确执行。 4.5防撞轮：病床的4角设有φ110mm塑胶防撞轮，防撞轮均突出在床体之外，可有效防止病床在推行使用过程中与电梯、门框等平面障碍物直接碰撞，保证病床平稳过渡。 4.6脚轮：配置四个直径125mm医用静音中控双面脚轮，质量优质，可靠耐用。具有中央控制锁定装置，防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。 4.7多功能翻转操作平台：平台面为HDPE材质，可270°旋转， 2根压铸铝支架直接与床尾相匹配，插式结构，床尾有限位装置，防止平台晃动；平台可根据院方空间及要求放置于病床内侧或外侧,方便护理人员书写病历，必要时还可根据需要放置部分设备。 4.8床架两侧各配置2个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置4个输液架插孔，方便简洁，不占空间。 4.9约束孔：床架两侧配约束孔6对，可用于约束特殊病患。 4.10表面处理：采用内外防锈处理工艺，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌；通过SGS测试。（提供喷涂流水线实物照片及采购发票、提供静电喷涂粉末抗菌SGS检测报告。） ▲4.11 配10cm全海绵床垫，床垫外罩为抗菌阻燃PU材质，填充物为抗菌高密度海绵密度为35#（提供带有CMA或CNAS标识海绵抗菌第三方检测报告，提供带有CMA或CNAS标识的床面罩抗菌第三方检测报告，提供医用PU阻燃检测报告） |  |

更正日期：2025年9月24日

- 三、其他补充事宜

本项目递交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年10月16日9时00分。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通市通州区第二人民医院

地址：南通市通州区

联系人：黄先生

联系方式：18118638298

2.南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：政府采购科   0513-86524079