编号：JSZC-320000-JSWD-G2025-0115号

扬州大学植物生长微观监测及分析系统采购项目

公开招标文件

江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年06月24日

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法及评标标准	37

第六章 投标文件格式	41

第一章  招标公告

项目概况：

扬州大学植物生长微观监测及分析系统采购项目JSZC-320000-JSWD-G2025-0115号招标项目的潜在投标人应在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”获取招标文件，并于2025年07月16日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2025-0115号

2.项目名称：扬州大学植物生长微观监测及分析系统采购项目

3.预算金额：397万元

4最高限价(如有）：397万元。

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目 部分接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1）投标函(原件)

2）资格声明(原件)

3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4）营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)

5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

6）投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

7）上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供，复印件加盖投标人公章)

8）投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9）供应商信用承诺书（原件）

注：享受国家政策缓缴或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，则无需提供上述5、6、7三项。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：在“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州大学采购管理办公室门户网站”和“扬州大学网”自行下载。供应商如确定参加投标，请在公告期限内及时登录扬州大学采购管理办公室门户网站（http://cgb.yzu.edu.cn/）注册、登录、报名、交费。

方式：电子下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收开始时间：2025年07月16日09：00（北京时间）

投标文件接收结束时间：2025年07月16日09：30（北京时间）

投标文件接收地点：江苏万达工程造价事务所有限公司开标室（扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院）

开标时间：2025年07月16日09：30（北京时间）

开标地点：江苏万达工程造价事务所有限公司开标室（扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件份数:纸质版一式五份(壹份正本、肆份副本)、电子版壹份(一般应为U盘或光盘形式，为纸质标书盖章原件扫描版，随纸质正本文件一并或单独密封提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州大学采购管理办公室门户网站”和“扬州大学网”发布的信息或更正公告。

3、本次采购不收取投标保证金。

4、本文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

5、为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

6、本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

7、供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州大学

地 址：扬州市大学南路88号

联系人：王老师

电话：15195577525

2.代理机构信息

名 称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地　址：扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院

联系人：肖红红

联系方式：17368903512

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）采用线上报名交费方式，投标（响应）人应当按照《扬州大学采购管理系统——供应商操作手册》（下载地址：http://cgb.yzu.edu.cn/info/1084/5117.htm），登录扬州大学采购管理办公室网（http://cgb.yzu.edu.cn/）注册、登录、报名、交费。如未按要求操作，导致投标（响应）无效，由此产生的风险自行承担。

4.3本次采购由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费，招标代理服务费按国家计委计价格〔2002〕1980号文规定服务类标准*27.17 %计算。（具体计算方式详见下表）。

| 项目 类型 | 100万以下 | 100万以上 | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代理费 （单位：元） | 代理费 （折扣率） | 代理费 （单位：元） |
| 货物 | 2000元 | 27.17% | 10000元 |
| 服务 |  |  |  |
| 工程 |  | 27% |  |

基准费率表

| 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由中标人支付给代理机构。

4.3专家评审费参考《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 投标文件的递交投标人应当采购文件的规定，在投标截止时间前制作并递交投标文件。

17.2投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（检测报告等）复印件加盖公章封入标书。

17.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至指定地点，逾期提交的投标文件，代理机构将拒收。

18、投标截止日期

18.1 投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件，并且以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

20.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改，并且以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记簿上记录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起由其法定代表人或授权代表人携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

24、投标的澄清

24.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为:离子色谱仪）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

26.1.2 投标人在报价时采用选择性报价；

26.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

26.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

26.1.5 未通过符合性检查的；

26.1.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）：

26.1.7 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本次采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.11其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标投标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标投标人已经知悉并同意接受。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.4 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州大学货物类（国产）采购合同

甲方（买方）：  扬州大学                       签订地点：

乙方（卖方）：                                 签订时间：      年   月    日

合同编号：

扬州大学（以下简称甲方）与                （以下简称乙方），根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经过商务招标与技术洽谈，按照投标文件的要求及承诺，在信任与协商的基础上，就乙方为甲方提供下列产品及技术服务达成本合同书，条款如下：

一、供货清单：

乙方向甲方提供下列产品：

| 名 称 | 型号规格 |  | 数量 | 单 价 | 总价 | 生产厂家 | 质保 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数要求：投标文件为本合同的技术参数及配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额：

合同总额人民币                。¥           元。

三、交货方式：

3.1 交货时间：202  年    月     日前。如甲方提出推迟供货，按重新约定时间执行。

3.2 交货地点：扬州大学指定交货地点实验室

3.3乙方按照设备名称、产地、标准、型号、规格、数量及原装全套标配附件，送至甲方指定地点，由双方共同清点核实、交货。

四、付款方式：

4.1 合同总额含运费、安装费、调试费；

4.2签订合同后2个月内支付90%货款，乙方货物全部送达甲方指定地点，乙方现场安装并现场验收合格后，7个工作日内支付剩余10%尾款。

五、组成本合同的有关文件

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的投标文件。

六、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

八、履约保证金

8.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

8.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

8.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4 履约保证金收取：无

九、转包或分包

9.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

9.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

十、验收标准：

10.1 仪器设备验收标准：投标文件的技术参数作为验收标准。

乙方所提供的仪器设备是对中国大陆行销产品，具有该产品质保证书，厂商认定的进货渠道证明及备查记号。国产仪器设备应有出厂合格证书、质保证书、技术标准（质量标准）、装箱单等，包装完好。乙方应保证对其所提供的仪器设备享有完整的权利。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

11.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

十三、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后     天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在七个工作日内初次验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：          。

十四、违约责任：

14.1 双方应按合同约定的期限履行合同。除发生不可抗力外，乙方每迟交一天，向甲方交纳合同总额5‰的违约金；甲方如未能按期支付货款，由甲方支付乙方每日5‰的违约金。

14.2 乙方所供仪器设备如不符合本合同第十三项验收标准、不符合投标文件中所承诺的技术标准、不符合国家相关强制性技术标准，甲方有权退货，并按乙方延误供货所造成的损失情况，向甲方交纳违约金。

14.3 如果甲方使用乙方所供仪器设备，因乙方的权利瑕疵而受到第三方的追究，乙方要代替甲方向第三方承担责任，并赔偿甲方的经济损失。

14.4如果因乙方原因本合同终止，乙方应在合同终止之日起五个工作日内无条件退还甲方已付的合同预付款项，且甲方保留向乙方追究因此造成的相关损失的权利。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十七、本合同经双方签字盖章后生效。本合同为一式陆份，甲方执三份，乙方执三份。

十八、未尽事宜，双方协商后可签订合同备忘录。

十九、乙方在项目实施中做好安全工作，一切安全责任由乙方承担。

二十、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏万达工程造价事务所有限公司见证盖章后生效。

二十一、其他约定事项： 提供正规的增值税专用发票

二

十二、扬州大学开票资料

户    名： 扬州大学

开   户  行： 中国工商银行扬州分行汶河支行

账    号： 1108022009000002048

统一社会信用代码：12320000466007837W

地    址： 扬州市大学南路88号

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -

甲    方：   扬 州 大 学	          乙    方：

甲方代表：	                      乙方代表：

电    话：   0514-87977298          电    话：

用户代表：                          账   号：

开   户：

日期：     年   月   日

- -- - -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - -- -- -- 附：配置清单

扬州大学货物类(进口)采购合同

甲方（买方）：扬州大学                 签订地点：

乙方（卖方）：                         签订时间：  年  月  日

依据招标公告和招标文件（ ），经评审公示确定为中标供应商。为了维护甲、乙双方合法权益，扬州大学（甲方）与（乙方）经友好协商，签订如下进口产品采购合同：

一、标的物内容：

| 产品名称 | 型号 | 生产商 | 产地 | 单价 （人民币） | 单位 | 数量 | 总价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：（大写）人民币（RMB：元）（免税价） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额：

2.1.本项目合同总额=货款+外贸代理费（包括银行费用、国内运杂费、报关费用、港杂费用、装卸费用、港口至甲方目的地的运保费、海关监管费、商检费、外贸代理业务服务费以及合同未列出的其他相关费用）。

2.2.本合同总额为标的物到扬州大学指定地点，包括装卸、调试、培训等一切费用，价格（大写）：人民币元整。

2.3.合同总额为免税价，外贸代理费由乙方支付。

三、免费质保

产品质保     年，年免人工服务费，质保期从安装验收合格之日起计算。

四、交货地点及方式：

4.1.交货时间：202  年 月 日前。如甲方提出推迟供货，按重新约定时间执行。

4.2.交货地点：扬州大学指定实验室

4.3.外贸代理商按照标的物名称、产地、标准、型号、规格、数量及原装全套标配附件，送至甲方指定地点，由双方共同清点核实、交货。

五、技术规格

卖方所提供标的物的技术规格应与投标文件响应的技术规格相一致。

六、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同标的物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权保证

乙方保证所交付的标的物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

八、履约保证金

8.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

8.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

8.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4履约保证金收取：无

九、付款方式

9.1.由甲方指定外贸代理商办理相应清关手续，并协调解决在清关及海关查验过程中可能出现的问题。外贸代理商根据甲方采购合同内容（如商品描述、技术标准、质量标准等）负责与外方签订外贸采购合同。

9.2.合同款凭装运单据或到货签收单支付，10%的合同款凭最终用户签字盖章的正本验收单支付。

9.3.货物款项的90%为合同预付款，合同签订后，凭装运单据或到货签收单支付给乙方指定的境外公司，甲方在收到装运单据或到货签收单后30日历天内支付；10%的货物款凭最终用户签字盖章的正本验收单支付，在验收合格后30日历天内支付。在本协议生效后由甲方指定的外贸代理进口公司向乙方指定的境外公司按本协议约定开立信用证。

9.4.甲方不直接向乙方支付货款。

十、标的物包装、发运及运输

10.1.乙方应在标的物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证标的物安全运达甲方指定地点。

10.2.乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的物内。

10.3.标的物在规定的交付期限内送达甲方指定的地点，经初步验收即视为标的物交付。

十一、验收标准、方法及买方提出异议期限：

11.1.标的物到货后，甲、乙双方按规定共同开箱验收。在检查标的物原产地、规格、型号、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试，甲方负责技术验收（乙方协助），验收标准以采购文件中的标的物详细配置清单、功能描述等的有关技术要求为准。

11.2.乙方安装调试完毕、正常运行后，甲方将组织人员对采购标的物进行验收，验收时需出具经甲方确认的开箱验收报告，双方责任人签字认可，采购标的物正式交付给甲方。

十二、违约责任

12.1.乙方违约的约定：卖方提供的标的物不符合约定的质量要求，应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求，否则买方有权解除合同并追偿损失。

12.2.甲方违约的约定：买方未能按双方约定的方式和期限支付货款，按有关法律规定向卖方承担相关的违约责任。

12.3.双方其他违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。

12.4.乙方应对其提供的标的物承担所有权担保责任，并应保证甲方使用该标的物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

12.5.如果因乙方原因本合同终止，乙方应在合同终止之日起五个工作日内要求乙方指定的境外公司无条件退还甲方已付的合同款项，且甲方保留向乙方追究因此造成的相关损失的权利。

十三、不可抗力事件

13.1.在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

13.2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

如有纠纷双方先行协商解决；达不成协议的提请仲裁机关仲裁或向合同履行地（甲方所在地）人民法院提起诉讼。

十五、其他事项

15.1.本合同经双方签字盖章后生效。本合同为一式陆份，甲方执三份，乙方执三份。

15.2.在本合同执行过程中，甲、乙双方的招标文件和投标文件及其他承诺为本合同不可分割的补充内容，且具有同等法律效力。

15.3.未尽事宜，双方协商解决。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：扬州大学 | 单位名称（盖章）： |
| 地址：扬州市大学南路88号 | 地址： |
| 委托代理人签名： | 法定代表人或委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

用户签名：

开户行：

账号：

附件：配置清单

第四章 项目需求

项目属性:货物类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：  无   。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州大学植物生长微观监测及分析系统采购项目 | 工业 |

4．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 |

- 采购标的清单：

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1 | 是 |
| 2 | 高分辨场发射扫描电镜 | 1 | 否 |
| 3 | 植物生长箱 | 1 | 否 |

- 技术要求:

（一）离子色谱仪

1、仪器整体性能：

1.1	供应商投标的仪器用于检测分析土壤、农业、环境等水溶性或可处理为水溶性的样品分析，需要检测的离子包括但不限于：阴离子（如F、Cl、NO2、NO3、PO4、SO4、Br、I），消毒副产物，小分子有机酸（如，乙酸、甲酸、己二酸、苹果酸、草酸），阳离子（Li、Na、K、Ca、Mg、NH4、有机胺）等、农药（如草甘膦等）；

1.2	所投仪器必须为独立双通道离子色谱仪机型，无需阴阳离子切换，仪器安装后直接使用，整机无需使用任何气体。

2、高压泵：

★2.1 类型：必须确保配备两套全PEEK材质一体成型双柱塞高压泵，以实现阴阳离子双通道分析功能，可进行浓度梯度或二元高压梯度分析；可增加一组同型号的高压泵、进样阀/单元、检测器升级为具有独立运行管路的三通道分析系统（阴离子/阳离子/安培或紫外检测通道）

2.2 泵头材质：必须确保泵头及单向阀结构件均为全 PEEK 材质泵头；

2.3 泵流速范围：0～19mL/min；

2.4 流度增幅：≤0.001ml/min；

▲2.5 泵头耐压范围：0-46Mpa；

3、自动进样器：

3.1 类型：必须配备转盘式进样器，进样器可容纳10mL样品管的物理样品总位数必须≥140位以满足大量阴/阳离子样品的检测分析，如单套进样器位数不足，也可配两套转盘式进样器以满足样品位数需求（须提供整体结构图片并标注说明）；

3.2 标准样品管体积：≥10mL，可满足大体积进样及在线样品过滤功能；

3.3 进样器可升级为部分进样及满环进样功能；可选配单标多点、逻辑稀释、基体消除等技术功能；

3.4 进样系统配备≥150mL专用独立进样针清洗瓶位，阴/阳离子各一个洗针位，清洗位非样品位替代（须提供整体结构图片并标注说明）；

▲3.5 可选配外部样品稀释位，可自动搅拌混匀稀释、自动样品加标；

4、样品处理技术：

4.1 具备二维色谱的分析功能；

4.2 具备样品中碳酸根去除技术，采用真空泵负压的高效抽滤模式高效去除样品中碳酸根；

4.3 标配样品全自动在线过滤模块，滤膜孔径≤0.2μm，滤池须采用螺旋管路设计结构，无堵塞风险，可与单标多点技术联用；

4.4 具备全自动样品预浓缩功能单元，可对洁净样品中的超痕量离子进行检测分析；

4.5 具备全自动基体消除功能单元，可对复杂基质样品进行基体去除后再进样分析；

5、在线脱气机：

★5.1 内置的样品在线脱气机（Sample Degasser）和淋洗液在线脱气机（Eluent Degasser），样品脱气通道数：≥2个；

6、内置柱温箱：

6.1 带有制冷功能，操作温度范围：4℃～ 80℃；

6.2 温度稳定性：<0.05℃；

7、色谱柱：

7.1 原装同品牌智能色谱柱4套（配套专用保护柱），可被主机及软件自动识别并监控最大流速、压力参数；

7.2 原装同品牌色谱柱，色谱柱最大容量不低于230μeq；

8、双抑制系统：

★8.1主机内置的连续化学再生柱抑制器：非电解水工作方式，无电解噪声干扰；非微膜结构，更耐压；

8.2 化学溶剂耐受性：100% 甲醇、乙腈、丙酮；

8.3 阳离子电子抑制，免维护；

8.4 重金属耐受性：耐受；

8.5 抑制器部分无需使用气体；

▲8.6 双抑制：内置有二氧化碳抑制器，采用真空泵抽气形成真空腔以达到快速去除淋洗液；中大量碳酸根，去除效率≥95%；

9、电导检测器：

9.1阴/阳离子共2套检测器，检测器内部可独立精确控温；

9.2测量范围：0-15000µS/cm；

9.3独立的温度控制，温度稳定性:≤0.001℃；

9.4标准检测池体积：≤0.8μL；

9.5噪声：≤0.1nS/cm；

9.6线性偏差≤0.1%；

10、中英文软件：

10.1同时提供中/英文软件，可自行切换；

11、拓展性：

11.1 可升级独立管路的第三通道安培检测器，即可同时独立运行三套分析系统，以满足环境样品中糖类物质的检测分析；

▲11.2 安培检测池体积：≤0.2μL；

12、设备组成：双通道离子色谱仪主要配备两个内置的独立的检测通道：包括两套内置高压泵，两套内置六通阀，两套内置在线淋洗液脱气装置，两套内置在线样品脱气装置，两个电导检测器，双抑制系统；预浓缩单元，基体消除单元，自动样品过滤装置；详细配置及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求如下：

| 1离子色谱主机（包含以下部分） | 1台 |
| --- | --- |
| 1.1洗脱液套件 | 2套 |
| 1.2高压串联双柱塞泵： | 2台 |
| 1.3脉冲阻尼器 | 2个 |
| 1.4进样阀 | 2个 |
| 1.5原厂内置柱温箱 | 1套 |
| 2电导检测器 | 2台 |
| 3双抑制系统 | 1套 |
| 4阴离子分析色谱柱及保护柱 | 2套 |
| 5阳离子分析色谱柱及保护柱 | 2套 |
| 6色谱工作站 | 1套 |
| 7自动进样器 | 1套 |
| 8样品全自动在线过滤装置 | 1套 |
| 9基体消除单元 | 1套 |
| 10预浓缩单元 | 1套 |
| 11 仪器预约系统 | 1套 |

（二）高分辨场发射扫描电镜

- 2.1电子光学系统：具有高分辨率、宽加速电压范围、多功能性和用户使用界面友好性等特点；

- ★采用场发射电子枪，分辨率：≤0.8 nm @15 kV，1.2 nm @ 1 kV；

- 可在低压下实现高分辨成像，可对不导电样品进行直接观察，有效降低样品辐照损伤。

- 可提供≤2kV电压下水稻根系、茎秆、籽粒实际拍摄图片及能谱分析结果作为满足使用需求的佐证。

- 需采用无交叉电子光路、静电电磁复合物镜设计。

- ▲加速电压范围：20V～30 kV（提供20V、200V、1kV、30kV的低压和高压成像结果并提供出厂前测试报告，加盖公章）；

- 束流大小：1pA～20nA；

- ▲放大倍数范围：1x～2,500,000x（1～16x为光学放大）；

- 采用高压加速管，镜筒中由高压管保持正电势，使电子在镜筒内保持高速运动，提升低电压分辨能力；

- 采用6孔可调物镜光阑，可实现电偏转切换，无需手动调节。

- 可对铁、钴、镍等强磁性材料进行测试。

2.2真空系统

- 涡轮分子泵1台；

- 机械泵1台；

- 离子泵2台；

- 真空控制：全自动，具有真空互锁功能，有效避免误操作；

- 真空度：电子枪真空度≤9×10-8 Pa ；样品仓真空度≤5×10-4 Pa。

2.3样品仓及样品台：

- 扩展接口≥16个，可安装多种附件（提供设计图并在实物图片上标注接口功能，加盖公章）；

- 样品台：5轴全自动样品台；

- ★样品台行程：X≥110 mm，Y≥110 mm，Z≥50 mm，T：-4°~ +70°，R：360°连续可调；

- ▲样品仓容积：宽≥360 mm，高≥317 mm，深≥310 mm；

- 最大样品尺寸：直径≥260 mm，高≥53 mm；

- 样品台承重：≥500 g；

- 硬件防碰撞模块：具有样品台吸收电流探测功能；

- 样品台传动结构采用定位精度更高的电机和丝杆直连,无带式传动，重复精度达到±3um。

- 设备样品仓采用铸铁一体化掏空工艺，整个腔体内部无焊接点，保证腔体真空稳定。

- ▲使用4寸样品交换仓，进样窗口透明，支持最大尺寸直径108mm，高40mm，抽真空时间≤1min。

- 提供旋钮控制板和轨迹球组成的操作面板，提高工作效率；旋钮支持在软件自定义灵敏度，旋钮控制板和轨迹球采用分体式设计，避免因一体集成而增加整体更换风险和维修成本。

2.4探测器

- 旁侧二次电子探测器,支持SE和BSE两种成像模式；

- 镜筒内电子探测器，支持SE和TOP-BSE两种成像模式；

- 预留扫描透射电子探测器升级接口；

- 提供≤2kV电压段下蓝藻、肠道等样品的高分辨成像图片，以证明满足日常样品表征需求；

2.5图像和显示系统：

- 图像显示：768x512或1536x1024；

- 图像保存：最大48kx32k；

- 可进行四通道同时成像，分屏上可同时进行不同信号成像；

- 可集成第三放探测器信号输入，并在软件上进行成像；

- MIX模式，根据不同通道的信号进行混合成像；

- 标配彩色CCD相机的光学导航功能；

- 测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等，测量标识可编辑和修改位置；

- 自动调整功能：自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等；

- 配套计算机配置不低于：windows 10专业版；专用工作站；CPU不低于I5；内存≥16G；硬盘 ≥500G；

- 显示器：24寸（分辨率1920×1200，显示比例16:10）

2.6能谱仪

- 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，30mm2有效面积；高分子超薄窗设计，无需液氮冷却，仅耗电能。

- 能量分辨率：Mn Ka保证优于129eV（@计数率100,000cps）；

- 元素分析范围：B5～Cf98。

- 具备零峰修正功能，可以快速稳定谱峰，开机后无需重新修正峰位。

- 能谱应用软件采用最新的实时平台，多线程设计。

- 具备元素谱图Live功能，移动样品时，元素谱图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换；在谱图采集时实时显示MinQuant的定量分析结果。

- 内嵌Tru-Q引擎，确保定量分析的准确性；FLS（高帽滤波法）自动扣除背底，确定谱峰的位置及峰型；Qcal基于探头类型修正谱峰峰型，PPC准确预测高计数率下的和峰并进行修正。

- 定性分析：AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构。

- 定量分析：采用XPP定量修正技术，具有完备的标样数据库。

- 电子图像最高分辨率达2048*2048像素；元素面分布图分辨率最高达1024*1024像素；可从面分布图上进行谱图重建。

- 线扫描分析每条线可包含高达8192点，可从线扫描结果重建单点谱图。

- 采用X1脉冲与图像处理器：可高效进行脉冲处理和图像采集，在1,000,000计数率下进行元素面分布分析，在100,000计数率下进行定量分析。

2.7离子溅射仪

- 采用平面磁控溅射靶头进行靶材溅射，以确保工作过程样品不会发生热损伤；

- 采用单片机作为处理器，全自主知识产权，扩展性好，可选配膜厚监控组件；

- 5英寸触摸式液晶显示屏，分辨率为800×480，全数字显示。

- 可设定：（1）溅射电流；（2）溅射时间；（3）靶材种类；（4）工作真空度；（5）工作气体；（6）屏幕亮度等参数；可显示：（1）溅射电流；（2）溅射剩余时间；（3）工作真空度；（4）靶材累计使用时间；（5）设备累计使用时间等参数。

- 溅射电流：5～45mA连续可调，最小步长为1mA；

- 溅射时长：1～999s连续可调，最小步长为1s；

- 溅射真空：4～20Pa连续可调，最小步长为0.1Pa；

- 溅射靶材：标配为高纯Pt靶（纯度4N9），规格为φ57×0.12mm；

- 真空室：采用高透光性的高硅硼玻璃，尺寸约为φ125×125mm；

- 真空测量：采用皮拉尼真空规作为真空测量元件；

- 样品杯：可容纳最大样品杯尺寸为φ90mm；

- 系统提供金、铂对于空气和氩气的工作参数，可直接使用。同时提供3种自定义靶材，用户可根据自己需求设定工作参数；

- 设定工作真空度后，系统可自动调整至设定值，无需调节针阀；

- 设定溅射电流后，系统可自动调整至设定值，无需其他操作；

- 具备溅射电流和真空度双重互锁，安全可靠，任一条件触发，系统即可停止工作，防止因为误操作导致设备损坏；

- 极限真空优于1Pa，真空泵抽速为1.1L/s；

- 具备实时曲线显示溅射电流和真空度功能，方便用户了解系统工作状态；

- 采用独特的靶材更换结构，无需任何工具，即可实现快速更换靶材；

- 操作软件：内置操作向导，便于操作人员快速熟悉设备，在人员更替时无需厂家培训即可熟练操作仪器。

2.8耗材包：

- 离子溅射仪靶材：标配金靶，赠送铂靶一片；

- 玻璃真空室：高透光高耐温高硼硅玻璃，标配1个，赠送一个；

- 清洁球：赠送2个（用于清洁玻璃真空室）；

- 油雾过滤器：赠送一个；

- 无尘布：增送10片；

- 丁腈橡胶手套，赠送10副；

- 溅射仪用保险管：增送1个；

- 真空泵油：赠送2桶12.5 mm

- 样品钉台1盒（20个）；

- 钉型样品台存储盒，1盒（5个）；

- 导电碳胶带1卷（宽8 mm，长20 m）；

2.9不间断电源：带电池组，确保意外断电可保护≥30分钟。

（三）植物生长箱

- 3.1★控制系统：PLC可编程控制器，配置≥6个高速计数器，布尔运算指令：0.15 μs/指令，≥18个IEC1 类漏型数字输入点，≥12个固态MOSFET输出点，≥8个模拟量输入点，≥8个模拟量输出，可控制箱体内的光照、温度、湿度等参数；

- 中英文操作界面，配置10英寸触摸屏，主界面可实时显示光照、温度、湿度、CO2等参数“设置值”和“当前值”，当前值实时刷新率：1次/秒。

- 数据记录：温度、湿度、光照、CO2等数据均以csv格式自动存盘，每30秒自动记录一次数据，并可显示连续99天的历史趋势图，用户可通过缩放功能和全景功能实现对数据的精确查看和对比。显示图形具有游标功能，可精确显示游标所在位置的设置值和真实值。

- 多重密码权限登录，使用者，管理员和工厂；

- 实时监控：系统状态界面可显示蒸发器温度（以℃显示），比例阀开度（以%显示），循环风机风速（以%显示），制冷系统排气压力及吸气压力（以bar显示），光源输出量（以%显示），除湿量数值（以%显示），并可累计提示光源、比例阀、风机等运行时间。

- 程序延时启动：可通过程序控制改变重启时间，当多台生长箱处于同一电路中，可错峰启动，避免浪涌损伤设备；

- 控制系统具有传感器线性校准功能和偏差校准功能，温度校准精度0.1℃，相对湿度校准精度1%RH；

- 可按24小时实时时钟编程，系统可以预存12组以上日程序，每组日程序中至少可以设定800步，最低时间间隔为1min，每组日程序运行周期0～9999天可设定；用户可调取其中8组日程序进行排程，组成一个植物全育周期自动运行；

- 配置USB编程器，支持6*800个控制变量一键导入控制系统；

- 温度及光照运行模式包括阶跃式和斜坡渐变式；

- ▲斜坡渐变模式下温度及光照可模拟自然界变化的全过程，温度升降速率4～180分钟/℃可设定，并自动生成温度和光照斜坡运行曲线；

- 远程同步控制系统，可用手机或电脑登录生长箱控制器，与触摸屏同步操作，可远程下载数据，远程穿透程序进行更新并诊断设备故障。

3.2安全系统

- 运行保护：用户可分别设定温度、湿度、光照、CO2等参数允许波动的上下限，全程跟踪报警，保护实验安全；

- 压缩机高低压保护：配置压缩机高低压电子传感器，实时监测运行压力，并可远程发送给厂家，监测设备运行状态，低于系统设定值时自动报警并重启，30分钟内连续重启3次即关闭机器，保护实验安全；

- 报警：控制系统根据报警级别执行是否停机运行：非停机报警（缺水报警，开门延时报警，跟踪报警），停机报警（高低压报警，超温报警，压缩机过载报警等）；

3.3整体结构

- ▲箱体结构：聚氨酯高压发泡箱体，密度≥40kg/m³，吸水率≤4.0%（v/v）；

- 外部尺寸WDH（mm）：2610W x 974D x 2100H

- 内部尺寸WDH（cm）：2000W x 685D x 1400H；

- 有效生长面积1.37㎡；

- 生长高度1400mm，可手动调节；

- 箱体外壳：使用抗菌防污染的覆PVC膜镀锌钢板；

- ▲箱体内胆：符合GB/T 13448-2019和GB/T 1766-2008 UVA测试失光等级0级，变色等级0级。铝合金白色彩图板；（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的，带有“CMA”或“CNAS”标识的检测合格报告复印件，加盖公章）

- 保温层厚度：75mm；

- 门锁：磁力门锁；

- 测试孔：直径约60mm，配置硅胶海绵堵头；

3.4光照系统

- 光源：顶置式水平光照；

- 光源采用400-780nm全光谱白色LED，蓝光15%，绿光35%，红光42%，远红8%，Erb：2.0±0.1， PPFD可达1000μmol/㎡/s@150mm，0%～100%程序连续调节，光照强度以百分比设定和显示；

- 光源驱动：配置2组0-10v驱动电源及开关，电源输出调整率小于0.5%，具有105%的过电流保护功能，输入电压100~300VAC自适应，避免电压不稳引起的LED频闪现象，须符合GB19510.14和GB17625.1安规及电磁兼容国家标准，防护等级：IP67；

- ▲光照控制：闭环控制，光照强度以μmol/㎡/s设定和显示，0%～100%程序连续调节。配置宽波长PAR光量子计,要求波长范围不小于385～755nm，测量范围0~4000μmol/㎡/s，校准精度不低于0.8µmol m-2 s-1 /mV，光量子计可上下移动；

3.5制冷系统

- ★热气旁通的制冷系统，采用电磁三通换向比例阀动态控制热气输出量和制冷量，拒绝开关式电磁阀控制热气输出，KVS流量0.6m³/h，比例阀介质操作温度不小于110℃，压缩机排气端与比例阀热气输出端允许运行压差不小于21bar，杜绝电加热器参与控温，压缩机工作方式：连续运行。

- 配置压缩机自冷却装置，全加热运行时，压缩机吸气温度不高于-5℃，确保机组长期稳定运行；

- ▲自动除霜：8℃以下运行时系统自动执行除霜循环，除霜间隔、除霜持续时间可在触摸屏上自设定，运行时除霜温度过冲＜2℃；

3.6温度系统

▲温度控制范围： -10°C to +40°C（灯全开时），温度波动性：±0.2℃；

温度均匀性：同一平面2℃；

3.7湿度系统

- ▲相对湿度控制：15~38℃空载运行条件下闭环控湿，运行25℃/50%rh时湿度控制波动性±1%RH：

- 加湿方式：使用超声波加湿器，雾化头一体成型，箱体内循环加湿，10℃以下时自动关闭加湿器通道,断电时加湿风道可自动复位；

- 除湿方式：由PLC自动调节蒸发温度除湿；

- 供水：配置步进式蠕动泵，允许100小时无水空转，流量≥1400ml/分钟，自动感应水位、补水，无需将水源置于高处；

3.8气流模式

- 气流方向：垂直向上的气流方式，风速根据箱子内部温度变化50%-100%自动调节，高温降速，低温加速；

- 新鲜风：配置独立进出风阀，手动调节；

- 配置：植物生长箱*1，光照模块*2，可调式搁架*2，超低温制冷系统*1，湿度模块*1

（四）实验室改造

- 实验室水，电改造1套；

- 实验桌2台：800*700*2000cm（高×宽×长），高度不宜超过 85cm，承重不低于 300 公斤。实验台应距离 墙壁 0.5 米以上；黑色台面，淡蓝色柜体），每平方米能承重250公斤以上。台面采用实验室专用12.7mm厚实心理化板，边缘加厚至25.4mm并倒角 磨边精细处理，台面表面耐磨、耐腐蚀、耐酸碱。

- 通风系统1套；

- 实验室地面改造1套：乙烯基材质自流平材质。

- 空调2台：空调 2匹；制冷量约为5000W，适用于面积在28-32平方米左右的房间。

- 打印机2台：黑白打印速度：约ISO15ipm；经济模式下约30ppm（A4）。

三、商务要求

1、供货期：供货期合同签订之日起60日历天内完成供货、安装、调试、验收并投入使用。（提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）。交货方式：一次交货，交货地点：用户指定。

2、验收要求：设备最终验收标准：国家有关标准、采购文件用户需求书、技术要求及相关的投标文件。验收结果以该项目验收单结论为准。验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

3、质保期：整机免费质保期不少于3年（自采购人验收合格之日起计算，提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）。供应商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。操作软件终身免费升级，分析软件终身免费使用。设备主体、显示屏、加热器、风机、污物传递桶等主要部件在质保范围内免费更换。

4、售后服务

4.1中标人承诺，质保期内设备故障报修后4小时内响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障；24小时内指派具备专业资格的维修人员现场提供上门维修或相关售后服务。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人指定地点。（提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）

4.2供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

4.3供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

4.4供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

5、培训

5.1中标人应承诺安排原厂工程师或其认可的应用专家为采购人仪器操作人员提供免费培训服务。在仪器安装现场开展操作及维护培训，内容涵盖设备基本结构、性能、主要部件构造及处理、日常使用操作、保养管理、常见故障与紧急情况处理，以及仪器基本原理、基础理论课程。通过培训，确保采购人技术人员掌握操作和初步维修技术，能熟练调整参数并及时处理故障。同时，中标人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，在集中培训后，若采购人有技术问题，中标人将在24小时内提供详细技术方案并予以解决。（提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）

5.2供应商应在投标文件的培训方案中详细说明。

6、人员配置

提供人员配置表，明确项目负责人及主要相关技术人员，具有类似项目从业经验，中标后能赴现场进行商谈，并在细节方面给予采购人专业的沟通指导。

四、其他说明及要求

- 投标人为确保所投产品质保期结束后正常使用、维护，需向采购人提供备品备件、专用工具。

- 投标价应包括招标文件确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费及整机质保期间一切费用。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

- 投标人必须按照招标文件要求对产品的各个参数指标作出应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，中标人在合同谈判中不得更换投标品牌，同时提出的任何偏差只能高于偏差表中明确提供产品的型号、规格、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数。

- 中标人必须在采购人指定的地点免费进行物资设备的安装，产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- 安装所需的相应配套设施由中标人自行负责解决，用户提供必需的现场安装条件，并给予必要的配合。如现场安装需特殊条件，中标人应提前通知采购人。

- 安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，中标人须服从采购人管理，一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装。安装人员、施工机械或在运输途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用，无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

- 安装完成后，中标人应在采购人的监督下进行调试，调试结果符合国家、行业及本合同约定的技术指标方视为符合交付条件。

- 中标人应对采购人相关人员正确、合理使用物资设备进行必要的宣讲、技术指导与培训，充分提示注意事项及相关风险。

- 中标人所提供的物资设备安装调试完成后，采购人最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。采购人最终用户应在中标人所提供的物资设备安装调试完成后三十个工作日内验收完毕。

- 经验收发现物资设备与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向中标人提出索赔。如物资设备在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向中标人提出索赔。

- 所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标人应对本次采购的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购的所有货物进行响应并报价）。

- 投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝(提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本次采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐三名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审条款 | 评审分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价=（基准价/其他投标报价）×30×100% 说明：（1）此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价（计算时，按四舍五入法保留两位小数）； （2）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查的投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。 |
| 技术性能指标响应 | 30分 | 1、技术参数完全满足招标文件要求的得30分，并按要求提供相关证明文件；招标文件技术参数中标注“★”的条款为实质性指标，不满足按无效投标处理；标注“▲”指标为重点功能要求，每有一项负偏离扣1分；未标注的指标为一般条款，全部满足的得15分，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 注：标注“★”和“▲”项技术参数需提供相关证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品官网说明、仪器实物图及软件截图或第三方检测机构的检测报告等复印件加盖投标人公章)。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。 |
| 实施方案 | 20分 | 1、投标人根据项目具体情况制定整体实施方案（包括进度安排、质量自检、供货方案、安装方案等方面），评委会根据提供的项目实施方案综合评审： 1）方案完整全面，进度安排合理、可执行性高得10分； 2）方案较全面，进度安排较合理、可执行性较高得7分； 3）方案内容基本清晰，基本可行，符合项目实际需求，得4分； 4）方案简单，可执行性一般得1分； 5）未提供方案或方案无可行性不得分。 |
|  |  | 2、投标人提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关计划方案，评委会根据提供的项目培训方案综合评审： 1）技术培训保障方案内容详实、科学、合理，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得10分。 2）技术培训保障方案内容较详实、较科学合理，培训计划较具体，培训人员较齐全，培训率承诺较高，得7分。 3）技术培训保障方案内容基本清晰，基本可行，符合项目实际需求，得4分； 4）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，得1分。 5）未提供方案或方案无可行性不得分。 |
| 售后服务 | 15分 | 1、售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得5分，响应时间一般，解决方案较合理得3分，响应时间长，解决方案差1分，无解决方案得0分。 |
|  |  | 2、售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得5分，储备一般基本能满足售后服务要求得3分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。 |
|  |  | 3、售后服务机构技术服务人员情况，人员配备充足售后服务经验丰富得5分，人员配备和售后服务一般得3分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。 |
| 类似业绩 | 5分 | 自2022年01月01日以来（以合同签订日期为准），供应商或生产厂家承担过所投品牌类似供货业绩的，每提供一个得1分，最高得5分。（提供合同复印件加盖公章） |
| 合计 | 100 |  |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.主要标的信息（格式见附件5）

6.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.投标函(原件)

2.资格声明(原件)

3.若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4.营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)

5.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

6.投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

7.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供，复印件加盖投标人公章)

8.投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9.供应商信用承诺书（原件）

三、符合性审查内容

并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件13）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

附件6

投标函

致：江苏万达工程造价事务所有限公司

根据贵方的               号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金（如有）可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：____年____月____日

附件7

资 格 声 明

1、名称及其他情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                                  	邮编：

电话：                                      传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

附件8

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就          号                       项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：________________________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

附件9

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：     年    月    日

附件10

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（公章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

附件11

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为         ，      （项目名称）     的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

附件13

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。